江苏省人民医院

医用直线加速器及配套设备采购项目

招标文件

项目编号：JSZC-320000-SOHO-G2026-0008

代理机构编号：1802-264104098HWZ

采购人：江苏省人民医院

采购代理机构：江苏苏豪创新科技集团有限公司

二○二六年四月

目 录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	8

第三章  合同文本	19

第四章  采购需求	29

第五章  评标方法与评标标准	39

第六章   投标文件格式	46

# 第一章  投标邀请

项目概况：受[江苏省人民医院]的委托，江苏苏豪创新科技集团有限公司就[医用直线加速器及配套设备采购项目	][项目编号：JSZC-320000-SOHO-G2026-0008]进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。本项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件获取招标文件，并于2026年4月28日14时30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320000-SOHO-G2026-0008 代理机构编号（1802-264104098HWZ）

2、项目名称：江苏省人民医院医用直线加速器及配套设备采购项目

3、预算金额：5500万元人民币

4、最高限价：5500万元人民币

5、采购需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 采购预算 | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 医用直线加速器及配套设备 | 2套 | 人民币5500万元 | 不接受 |

6、合同履行期限：接到医院通知后45天内。

7、本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或者2025年度的财务报告，至少包含资产负债表、利润表；或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；成立不满一年无须提供）。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，需提供证明材料）。

5.参加政府采购活动前三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目属于货物类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、(苏财购[2022]45号)的要求，本项目小型、微型企业在评标时享受10%价格扣除优惠政策。所称小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第二条和第四条的规定，采购货物全部由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不限制投标人企业规模。（投标人必须提供中小企业声明函（见格式））

2.中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。本项目采购标的对应的行业为工业。

3.本项目支持《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）政策。本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予20%价格扣除优惠政策。

（三）本项目的特定资格要求：

1.法定代表人授权书（同时提供法定代表人和被授权人身份证扫描件以及被授权人近6个月内至少1个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证扫描件。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明，如被授权人为退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等）。

2.投标人所投设备按国家规定须进行3C强制认证的，须提供3C证书，投标时需提供扫描件并加盖电子公章。

3.如根据国家相关政策规定，属于医疗器械监督管理范畴内的设备，须具备以下特定资格：

3.1投标人须提供有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证，投标时需提供扫描件并加盖电子公章；

3.2若投标人为代理商，须具有有效的医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证，投标时需提供扫描件并加盖电子公章；

3.3若投标人为生产商\制造商，须具有有效的医疗器械生产许可证或生产备案凭证（医疗器械生产许可证如有医疗器械生产产品登记表的须一并提供），投标时需提供扫描件并加盖电子公章。

4.本项目投标人须取得环保部门颁发的《辐射安全许可证》，投标时需提供扫描件并加盖电子公章。

5.本项目不接受进口产品投标。

6.拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形：

6.1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

6.3.拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。

## 三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起五个工作日。

2、方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标文件接收截止时间（北京时间）：2026年4月28日14时30分。

2、地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

## 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2、供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3、本项目支持节能环保产品 (财库[2019]9号)、(财库[2019]18号)、(财库[2019]19号)；支持国办发〔2025〕34号、支持中小微企业(财库[2020]46号)、(苏财购[2022]45号)、(工信部联企业[2011]300号)；支持监狱企业(财库[2014]68号)；促进残疾人就业(财库[2017]141号)等政策。

4、本项目不收取投标保证金。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：江苏省人民医院

地址：南京市鼓楼区广州路300号

联系人：杨老师

联系方式：025-68305810

2、采购代理机构信息

名称：江苏苏豪创新科技集团有限公司

地址：南京市雨花台区软件大道21号苏豪国际广场北园（原舜天集团）C座617室

联系人：吴志叶、黄琳霖、朱笑青（标务助理）

联系电话：025-52875936、025-52875968、025-52875975

邮政编码：210012

3、项目联系方式

联系人：吴志叶、黄琳霖、朱笑青（标务助理）

联系电话：025-52875936、025-52875968、025-52875975

邮政编码：210012

## 八、其他

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏苏豪创新科技集团有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 本项目支持节能环保产品 (财库[2019]9号)、(财库[2019]18号)、(财库[2019]19号)；支持国办发〔2025〕34号、支持中小微企业(财库[2020]46号)、(苏财购[2022]45号)、(工信部联企业[2011]300号)；支持监狱企业(财库[2014]68号)；促进残疾人就业(财库[2017]141号)等政策。

### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏苏豪创新科技集团有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理机构不收取标书工本费。

4.3 招标服务费收费标准：

本项目中标服务费参照计价格(2002)1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》的40%计取费用，应在领取中标通知书前缴纳。

账户信息：

开户名称：江苏苏豪创新科技集团有限公司

开 户 行：工商银行南京白下支行

账  号：4301013119100276117

### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 10、投标文件构成

### 10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、响应函、开标一览表等部分。

### 10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

### 12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

### 13、技术、商务条款偏离表

### 13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

### 13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 14、服务方案及人员配备等

14.1投标人需根据招标文件要求提供相应方案

14.2投标人需根据招标文件要求提供人员配备方案。

### 15、响应函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写响应函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

### 16、投标有效期

16.1投标有效期为开标之日起九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

### 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

### 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

### 19、投标截止日期

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

### 20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

### 22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

### 23、评标委员会

23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

### 24．评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

### 26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

### 27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8在“中国政府采购网”网站中对投标人进行无政府采购严重违法失信行为的查询；无违法记录的投标人方可继续参与评审。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当通过苏采云系统要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

## 六、定标

### 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

### 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
 29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
 29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（不接受未填写快递运单的快件）。

采购代理机构质疑接收人：黄琳霖，联系地址：南京市雨花台区软件大道21号苏豪国际广场（北园）C座617室，联系电话：025-52875968。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

### 30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

### 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

### 33、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章  合同文本

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得更改实质性要求。

合  同

甲方：江苏省人民医院

乙方：

经公开招标（项目编号：                 ）及甲、乙双方协商，就乙方销售给甲方                 设备，特订立本合同。

一、设备名称、型号、数量和价格

| 设备名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 成交总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（大写）： |  |  |  | （小写）： |  |

- 设备详细配置清单见乙方的投标文件及承诺书（项目编号：                 ）。

- 付款方式：

- 交货期及交货地点：接医院通知后         天之内货物运抵甲方指定的医院机房。

五、上述设备免费保修     个月。并确保设备保修期内开机率为95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，保修期延长14天。保修期外乙方对本设备终身负责维修。

六、乙方保证所供设备型号是最新的，且是用上等材料和工艺制成，全新，并严格保持原包装，否则造成的一切损失由乙方负全部责任。由于设备质量问题引起的医疗事故和纠纷，乙方承担全部的法律和经济责任。

七、乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不涉及任何第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的纠纷。一旦出现，由乙方负全部责任。

八、乙方保证向甲方提供的设备满足中国国家标准或相关行业标准。根据国家规定，如需要提供3C认证证书和标记的设备及有关配置，必须提供上述证书和标记。

九、乙方所供设备如验收不合格，根据甲方的要求，乙方必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由乙方承担。

十、设备安装后，乙方应配合甲方按厂方技术参数、国家标准等进行质量验收。若有歧义，甲方有权委托国内有资格的单位对该设备进行质量检测，费用由乙方承担。

十一、特别提醒条款：a、所提供医疗器械产品注册证必须真实有效；b、所提供设备上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的完全一致；c、发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致；d、其他未提及事项必须符合国家药品监督管理局的相关规定。e、设备到货时间，请乙方至少提前三天通知甲方采购员，以便甲方安排好相关收货工作。设备到达甲方医院时，乙方代表必须随即到达，由乙方负责卸货并搬运至甲方指定的地点，待设备搬运完毕后，甲乙双方办理交接手续。如未按上述条款执行，造成的一切后果全部由乙方承担。

十二、服务条款：

1乙方免费提前为甲方提供设备安装图纸，并充分协助甲方做好机房的准备工作（如必要的话）。

2.设备安装时，乙方负责设备的免费安装和调试，但乙方必须事先与甲方的临床医学工程处联系，并与临床医学工程处共同参与，否则引起的一切责任由乙方承担。

3.乙方逾期交付货物的，每逾期一天，乙方向甲方偿付货款总额5‰的滞纳金，如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同。如有特殊情况，乙方应书面通知无法交货原因，在获得甲方同意后，方可推迟交货时间。

4.设备安装、调试结束后，甲方对设备试用后进行验收（时间由甲、乙双方商定），乙方免费派工程师到达现场协助验收工作。保修期自甲方验收合格之日算起，保修期外故障待修复后只收配件费，免收人工费。

5.如设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后4小时内到达甲方现场，48小时内修复或免费提供备用机，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方将立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

6.无论在保修期内还是保修期外，乙方必须上门维修，乙方工程师至甲方维修本设备，必须事先与甲方临床医学工程处取得联系，并做相应登记；在维修过程中与甲方工程师共同完成维修工作。否则引起的一切责任由乙方负责。

7.如设备软件升级，乙方负责免费软件升级。

8.乙方免费提供全套技术资料（维修说明书包括详细电路图、操作说明书及光盘），如技术资料不全，甲方有权不支付货款。

9.技术培训：在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（塑胶封好，挂在设备上），解答甲方人员提出的问题。必要时提供正规培训班培训，确保操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法为止，工程师掌握基本的维护保养操作技术为止。详见乙方的投标文件。

10.如乙方提供的设备设有维修软件密码，乙方保证无条件地为甲方永久免费打开。

11.项目编号：的招投标文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.乙方所提供的设备及其售后服务应遵守中国网络安全及数据安全相关法律法规（包括但不限于《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》），符合《医疗卫生机构网络安全管理办法》的要求。乙方如违反上述规定，应承担相应法律责任。

13.本合同履约过程中，如发生任何争议，双方协商解决；如不能协商解决，由合同签署地法院管辖。

本合同一式四份，自双方签字盖章之日起生效，甲方执三份，乙方执一份。

合同签署地点:南京市鼓楼区。

———————————————以下无正文——————————————

甲方（盖章）：江苏省人民医院              乙方（盖章）：

地址：江苏省南京市鼓楼区广州路300号      地址：

法定代表人（或授权人）：                  法定代表人（或授权人）：

部门负责人：                              开户行名称：

开户行账号：

经办人:                                   经办人:

签订日期：____年__ 月__日                 签订日期：____年__月__日。

# 第四章  采购需求

一、货物需求一览表

| 品目号 | 货物名称 | 数量 | 最高限价 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用直线加速器（核心产品） | 2套 | 5500万元 | 江苏省人民医院雨花院区指定地点(本项目不集中组织踏勘，供应商可联系采购人自行前往，中标后,中标供应商不得以现场情况未了解清楚为由向采购人提出提升投标报价或其他任何要求)。 |
| 2 | CT模拟机 | 1套 |  |  |

二、技术、商务要求

（一）技术要求：

| 序号 | 招标要求 |  | 投标方参数 | 偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备概况 |  |  |  |
| 1 | 名称： 医用直线加速器及配套设备 | 要求各投标人提供目前符合技术参数的同机型的最新型号机器，并列出详细配置清单和分项报价。 |  |  |
| 2 | 设备型号及操作系统版本 | 提供，要求最新机型和最新的硬件、软件版本。 |  |  |
| 二 | 主要技术参数 |  |  |  |
| （一） | 医用直线加速器系统 |  |  |  |
| 1 | 核心结构 |  |  |  |
| 1.1 | 机架结构 | 环形机架或C型结构，投标方说明 |  |  |
| 1.2 | 患者治疗床特性 | C型机需提供六维患者摆位治疗床，环形机提供常规患者摆位治疗床 |  |  |
| 1.3 | 机架旋转驱动方式 | 投标方说明 |  |  |
| 1.4 | 靶到等中心距离 | ≥100cm |  |  |
| ▲1.5 | 机架施照最大旋转速度 | ≥ 4 RPM |  |  |
| 1.6 | 防碰系统 | 有防碰系统感应传感器 |  |  |
| 1.7 | 扫描中心精度 | ≤ 1mm |  |  |
| 1.8 | 等中心高度 | ≤ 130cm |  |  |
| 1.9 | 位置指示系统 | 提供定位坐标指示灯 |  |  |
| 1.10 | 室内操控系统 | 室内双屏操作系统 |  |  |
| 1.11 | 患者语音沟通系统 | 主动式降噪麦克风与音频传输 |  |  |
| 1.12 | 照明系统 | 舒适柔光照明设计 |  |  |
| 1.13 | 监视系统 | 动态同步跟踪式视频监视系统 |  |  |
| 1.14 | 降温静音系统 | 独立固定式水冷系统，高降温效率、低噪声 |  |  |
| 1.15 | 质控系统 | 内置设备性能检查模块 |  |  |
| 1.16 | 智能摆位系统 | 灯光引导式操作和自动化摆位 |  |  |
| 1.17 | 患者自我识别验证系统 | 治疗室内患者身份和摆位信息识别 |  |  |
| 1.18 | 整机典型安装时间（从设备进场到正常输出射线进行治疗） | ≤15天 |  |  |
| ★1.19 | 所投加速器生产厂家具备自主研发生产本次所投型号加速器核心部件加速管的能力。(提供检测报告证明材料，仅限本次所投型号加速器的加速管) | 具备 |  |  |
| 1.20 | 束流系统 |  |  |  |
| ★1.20.1 | X线能量 | 环形机提供6 MV，C型机提供6、10或15MV |  |  |
| 1.20.2 | 束流模式 | 非均整（FFF）及动态均整双模式 |  |  |
| 1.20.3 | 常规剂量模式标称剂量率 | ≥600cGy/min@6MV |  |  |
| 1.20.4 | 非均整剂量模式标称剂量率 | ≥800cGy/min@6MV |  |  |
| 1.20.5 | X线平坦度 | ≤106% |  |  |
| 1.20.6 | X线对称性 | ≤102% |  |  |
| ▲1.20.7 | 电子线（含限光筒） | 提供5档电子线 |  |  |
| 1.21 | 多叶准直系统 |  |  |  |
| ▲1.21.1 | 系统结构 | 采用双层交错式准直器结构，上下两层叶片可进行独立调制运动，上层叶片与下层叶片一对一追踪，靶区周边组织剂量跌落快，可有效避免射线泄漏 |  |  |
| 1.21.2 | 叶片有效分辨率（5*5视野） | ≤ 0.5cm |  |  |
| 1.21.3 | 总叶片数 | ≥ 114叶 |  |  |
| 1.21.4 | 准直器总高度： | ≥9cm |  |  |
| 1.21.5 | 最大叶片距中心轴距离 | ≥14cm |  |  |
| 1.21.6 | 同侧相邻叶片运动最大距离 | ≥20cm |  |  |
| 1.21.7 | 叶片最大运行速度 | ≥5cm/s |  |  |
| 1.21.8 | 叶片到位精度(等中心位置) | ≤±1mm |  |  |
| 1.21.9 | 最大准直器旋转速度： | ≥ 2RPM |  |  |
| 1.21.10 | 多叶准直系统应用： | 可进行三维适形放疗、静态调强放疗、动态调强放疗和容积旋转调强放疗的应用 |  |  |
| 1.21.11 | 准直系统平均透射率： | ≤ 0.375% |  |  |
| 1.21.12 | 叶片支持叉指运动 | 具备 |  |  |
| 1.22 | 患者自我识别验证与实时监控系统 |  |  |  |
| 1.22.1 | 患者身份信息识别与确认 | 具备 |  |  |
| 1.22.2 | 患者摆位信息图显示与确认 | 具备 |  |  |
| 1.22.3 | 动态视频监控，可使治疗床与视频监控同步 | 具备 |  |  |
| 1.22.4 | 患者安全： | 具备碰撞传感器探测，探测到碰撞风险，立即停止运动 |  |  |
| 1.23 | 图像引导系统 |  |  |  |
| 1.23.1 | 扫描模式： | 高速kV级锥形束CT（CBCT）扫描或诊断级螺旋CT扫描，投标方说明 |  |  |
| 1.23.2 | kV探测器结构： | 非晶硅平板探测器或固态稀土陶瓷探测器 |  |  |
| 1.23.3 | KV级CT高压发生器功率 | 诊断级螺旋CT≥80KW，平板KV级CBCT≥40KW |  |  |
| 1.23.4 | 提供高热容kV成像球管，热容量： | 诊断级螺旋CT≥8MHU，平板KV级CBCT≥1.2MHU |  |  |
| 1.23.5 | 球管焦点尺寸 | 小焦点≤0.4mm2，大焦点≤1mm2 |  |  |
| 1.23.6 | X线高压发生器最大kV值 | ≥140kV |  |  |
| 1.23.7 | X线高压发生器最小kV值 | ≤80kV |  |  |
| 1.23.8 | X线高压发生器最大mA值： | ≥500mA |  |  |
| 1.23.9 | X线高压发生器最小mA值： | ≤10mA |  |  |
| 1.23.10 | 空间分辨力 | 10 lp/cm |  |  |
| 1.23.11 | 密度分辨率 | ≤2.7% |  |  |
| 1.23.12 | 探测板成像面积 | 平板探测器≥86×43cm²，或固态稀土陶瓷探测器Z轴宽度≥22mm |  |  |
| 1.23.13 | 最快扫描时间 | ≤10s |  |  |
| 1.23.14 | 提供低剂量kV扫描模式 | 具备，列出最低扫描剂量 |  |  |
| 1.23.15 | 高软组织分辨重建模式： | 如迭代等高级重建模式提供高软组织显示能力 |  |  |
| 1.23.16 | 基于GPU加速的统计重建算法 | 具备 |  |  |
| 1.23.17 | 支持的迭代等高级CBCT 模式或诊断级螺旋CT模式数量 | 具备，列出扫描模式 |  |  |
| 1.23.18 | 蒙卡等高精度的散射输运模拟和过滤功能 | 具备 |  |  |
| 1.23.19 | kV探测板与辐射等中心一致性检查工具 | 具备 |  |  |
| 1.23.20 | 提供检查kV 影像几何位置精度的模体 | 具备 |  |  |
| 1.23.21 | 提供校准kV 影像 HU值的模体 | 具备 |  |  |
| 1.23.22 | 自带不同部位影像扫描模板： | 具备，列出模板数量 |  |  |
| 1.23.23 | 支持4D CT扫描 | 具备 |  |  |
| ★1.23.24 | 支持在线自适应放疗（指患者在治疗前在加速器上可完成KV级影像采集，并可根据此KV级影像修改或新生成放疗计划完成MV级治疗） | 具备 |  |  |
| 1.23.25 | 典型自适应计算时间 | ≤5分钟，从患者在治疗加速器上开始CT扫描（CBCT或诊断级螺旋CT）到新治疗计划输出（提供放疗计划计算日志说明） |  |  |
| 1.24 | MV级成像系统 |  |  |  |
| 1.24.1 | 扫描模式： | 高速MV级扫描 |  |  |
| 1.24.2 | 成像硬件： | 采用非晶态平板探测器 |  |  |
| 1.24.3 | 影像中心和治疗射束中心重合度： | ≤0.5mm |  |  |
| 1.24.4 | MV级扫描剂量包含在治疗剂量中 | 具备 |  |  |
| 1.24.5 | MV级影像系统无需展开操作，支持快速成像 | 具备 |  |  |
| 1.24.6 | 提供低剂量等高级MV级成像模式 | 具备 |  |  |
| 1.24.7 | MV CBCT扫描时间 | ≤12s |  |  |
| 1.24.8 | 扫描模式： | 说明 |  |  |
| 1.24.9 | 影像采集总时间： | ≤10s |  |  |
| 1.24.10 | 影像成像剂量包含在治疗剂量中 | 具备 |  |  |
| 1.24.11 | 内置机器性能检查程序 | 具备 |  |  |
| 1.24.12 | MV影像探测器支持患者计划的质量保证 | 具备 |  |  |
| 1.25 | 智能化治疗摆位系统 |  |  |  |
| 1.25.1 | 引导式操作：治疗流程标准化，引导式操作，杜绝出错可能。 | 具备 |  |  |
| 1.25.2 | 室内显示摆位照片和注意事项 | 具备 |  |  |
| 1.25.3 | 定位灯精度： | ≤±0.1cm |  |  |
| 1.25.4 | 自动从定位中心移动到治疗中心，无需进行复位 | 具备 |  |  |
| 1.25.5 | 自动移动到治疗等中心，无需进入治疗室操作 | 具备 |  |  |
| 1.25.6 | 灯光提示系统，辅助引导摆位 | 具备 |  |  |
| 1.26 | 放射治疗治疗床 |  |  |  |
| 1.26.1 | 床面材料： | 全碳纤维材料 |  |  |
| 1.26.2 | 负载能力： | ≥ 220公斤 |  |  |
| 1.26.3 | 垂直移动范围： | ≥45cm |  |  |
| 1.26.4 | 前后移动范围： | ≥150cm |  |  |
| 1.26.5 | 左右移动范围： | ≥±20cm |  |  |
| 1.26.6 | 治疗床定位精度： | ≤0.5mm |  |  |
| 1.27 | 肿瘤运动管理 |  |  |  |
| 1.27.1 | CBCT的KV级影像引导实现治疗中患者自由呼吸情况下，用CBCT影像追踪体内肿瘤靶区的临床目的 | 具备 |  |  |
| ▲1.27.2 | 支持分次内2D-CBCT的KV实时影像引导功能，可在治疗中实时采集患者2D影像用于监测治疗过程中的治疗误差 | 具备 |  |  |
| ▲1.27.3 | MV级治疗束流治疗与KV级影像射束可同步采集，且互不干扰 | 具备 |  |  |
| 1.27.4 | 体表跟踪功能或呼吸主动控制功能 | 具备 |  |  |
| 1.27.5 | 原厂外置体表跟踪摄像头或主动呼吸控制装置（含探头与处理器软硬件） | 具备 |  |  |
| 1.27.6 | 体表跟踪摄像头或主动呼吸控制装置的影像或呼吸波可实现自由呼吸或屏气状态的治疗，且可监测治疗过程中的治疗误差，治疗超出误差可自动停止施照 | 具备 |  |  |
| 1.28 | 质控系统 |  |  |  |
| 1.28.1 | 集成化设备质控功能 | 具备 |  |  |
| 1.28.2 | 可在指定时间运行设备性能自动质控检测，确保设备保持高性能运行 | 具备 |  |  |
| 1.28.3 | 如具备自动质控功能则自动质控检测时间 | ≤5分钟 |  |  |
| 1.28.4 | 提供多叶准直器到位精度检测 | 具备 |  |  |
| 1.28.5 | 提供叶片运动的重复性检测 | 具备 |  |  |
| 1.28.6 | 提供机械等中心与扫描中心精度检测 | 具备 |  |  |
| 1.28.7 | 提供机架旋转精度检测 | 具备 |  |  |
| 1.28.8 | 提供治疗床运动位置精度检测 | 具备 |  |  |
| 1.29 | 自屏蔽系统 |  |  |  |
| 1.29.1 | 自屏蔽系统 | 环形机自带屏蔽系统，屏蔽主射线，C型机无需配备 |  |  |
| 1.29.2 | 自屏蔽系统透射率 | 环形机自屏蔽系统≤0.2%，C型机无需列出 |  |  |
| 1.30 | 容积旋转调强功能 |  |  |  |
| 1.30.1 | 所投设备支持原厂容积旋转调强功能； 投标文件中提供所投医用直线加速器同型号的原厂技术白皮书并加盖制造商公章，标注此条参数佐证材料对应的投标文件页码。 | 具备 |  |  |
| 1.30.2 | 容积旋转调强功能要求 | 具备 |  |  |
| 1.30.3 | 容积旋转调强治疗时机架旋转角度、双层多叶准直系统和实时剂量率均可按照优化要求实时变化 | 具备 |  |  |
| 1.30.4 | 容积旋转调强机架运动速度 | 可以以该设备最快机架施照运动速度进行容积旋转调强 |  |  |
| 1.30.5 | 可实现单弧和多弧治疗 | 具备 |  |  |
| 1.30.6 | 支持单个计划的多个射野，射野数量≥15个 | 具备 |  |  |
| 1.30.7 | 每旋转一圈治疗长度≥20cm | 具备 |  |  |
| 2 | 肿瘤放射治疗计划系统 |  |  |  |
| 2.1 | 肿瘤放射治疗计划系统硬件要求 |  |  |  |
| 2.1.1 | 物理师工作站硬件：每台加速器≥3套 | 提供 |  |  |
| 2.1.2 | 物理师工作站软硬件要求：原厂最新主流配置 | 提供 |  |  |
| 2.1.3 | 医生工作站硬件：每台加速器提供≥6套 | 提供 |  |  |
| 2.1.4 | 医生工作站软硬件要求：原厂最新主流配置 | 提供 |  |  |
| 2.2 | 肿瘤放射治疗计划系统软件要求 |  |  |  |
| ★2.2.1 | 软件基本要求 | 每台加速器提供3套物理师工作软件和6套医生工作软件，每套物理师工作站可以同时支持≥3个放疗计划计算 |  |  |
| 2.2.2 | 系统架构： | 系统应基于“C/S”模式或独立工作站模式 |  |  |
| 2.2.3 | 临床与管理数据库： | 数据库应是关系型数据库管理系统，如Oracle, Sybase, Informix等。应建立在符合ANSII规定标准的SQL语言上 |  |  |
| 2.2.4 | 数据传输协议： | 支持DICOM、DICOMRT、HL-7接口协议 |  |  |
| 2.2.5 | 影像配准 |  |  |  |
| 2.2.5.1 | 支持CT、MRI、CBCT、PET的配准 | 具备 |  |  |
| 2.2.5.2 | 支持影像的刚性配准 | 具备 |  |  |
| 2.2.5.3 | 支持配准框的配准和感兴趣区的适形配准的双配准 | 具备 |  |  |
| 2.2.5.4 | 支持影像的形变配准 | 具备 |  |  |
| 2.2.5.5 | 提供配准结果评估工具 | 具备 |  |  |
| 2.2.6 | 轮廓结构勾画 |  |  |  |
| 2.2.6.1 | 支持自动SUV勾画 | 具备 |  |  |
| 2.2.6.2 | 支持多模态影像勾画 | 具备 |  |  |
| 2.2.6.3 | 支持4D影像数据处理 | 具备 |  |  |
| 2.2.6.4 | 支持生成MIP、AIP和minIP图像 | 具备 |  |  |
| 2.2.6.5 | 可合成照射靶体积ITV | 具备 |  |  |
| 2.2.6.6 | 可进行刚性、形变的4D结构派生 | 具备 |  |  |
| 2.2.6.7 | 可浏览呼吸幅度曲线 | 具备 |  |  |
| 2.2.6.8 | 支持4D体积统计，评估质心和体积变化 | 具备 |  |  |
| 2.2.6.9 | 支持勾画和计划射野上播放4D电影 | 具备 |  |  |
| 2.2.6.10 | 应支持临床协议模板 | 具备 |  |  |
| ▲2.2.6.11 | 智能靶区勾画功能 | 具备，能使用AI智能模型自动勾画多个靶区和自动避让多个危及器官 |  |  |
| 2.2.7 | 计划设计 |  |  |  |
| 2.2.7.1 | 支持野中野技术 | 具备 |  |  |
| 2.2.7.2 | 支持补偿器计划设计 | 具备 |  |  |
| 2.2.7.3 | 支持正向放疗计划设计 | 具备 |  |  |
| 2.2.7.4 | 支持放射治疗设备间的治疗迁移 | 具备 |  |  |
| 2.2.7.5 | 无需扫描数据或一次采集和建模，即可完成束流模型并保存使用，使用中只需验证 | 具备 |  |  |
| 2.2.7.6 | 同型号机型，束流完全匹配（Beam Match） | 具备 |  |  |
| 2.2.7.7 | 可直接切换到其他同型号机型进行治疗 | 具备 |  |  |
| 2.2.7.8 | 支持将治疗切换到同一供应商的其他机型 | 具备 |  |  |
| 2.2.7.9 | 支持逆向调强放疗计划设计 | 具备 |  |  |
| 2.2.7.10 | 应支持容积旋转调强放疗技术 | 具备 |  |  |
| 2.2.7.11 | 支持射野自动避让选定的危及器官 | 具备 |  |  |
| 2.2.7.12 | 支持自动优化射野衔接剂量分布 | 具备 |  |  |
| 2.2.7.13 | 支持加载计划模板 | 具备 |  |  |
| 2.2.7.14 | 可设定射束在特定机架角度暂停出束（角度避让） | 具备 |  |  |
| 2.2.7.15 | 应支持优化目标模板 | 具备 |  |  |
| 2.2.7.16 | 支持生物函数的剂量优化 | 具备 |  |  |
| 2.2.7.17 | 支持带FFF技术计划设计 | 具备 |  |  |
| 2.2.7.18 | 支持容积旋转调强技术，能自动优化的参数，至少包括机架旋转速度，剂量率和MLC叶片位置等 | 具备 |  |  |
| 2.2.7.19 | 单个计划设置当中，能实现多弧设计，而并不是通过多个单弧计划合成出来的设计 | 具备 |  |  |
| 2.2.7.20 | 可进行单弧、多弧、非共面多弧的计划设计和自动优化 | 具备 |  |  |
| 2.2.7.21 | 支持智能非等分角度容积调强技术 | 具备 |  |  |
| 2.2.8 | 剂量计算 |  |  |  |
| 2.2.8.1 | 如有支持蒙卡剂量算法必需提供蒙卡剂量算法，如不支持蒙卡剂量算法则需提供其他剂量算法并请列出具体算法 | 提供，投标方说明 |  |  |
| 2.2.9 | 计划评估 |  |  |  |
| 2.2.9.1 | 支持治疗前射野剂量计算与评估实现对治疗前的计划质量控制 | 具备 |  |  |
| 2.2.9.2 | 支持并排计划剂量分布比较 | 具备 |  |  |
| 2.2.9.3 | 支持多个结构、多个计划的DVH比较 | 具备 |  |  |
| 2.2.9.4 | 支持外照射计划的叠加和相减 | 具备 |  |  |
| 2.2.9.5 | 支持近距离治疗计划的叠加和相减 | 具备 |  |  |
| 2.2.9.6 | 支持外照射计划的鲁棒性评估 | 具备 |  |  |
| 3 | 肿瘤放射治疗网络信息管理系统 | 提供一套支持所有软硬件功能和数据管理的肿瘤放射治疗网络信息管理系统 |  |  |
| 3.1 | 网络信息管理系统硬件要求 | 提供一套支持所有软硬件功能和数据管理的肿瘤放射治疗网络信息管理系统硬件 |  |  |
| 3.1.1 | 网络服务器: | 1套 |  |  |
| 3.1.1.1 | 网络服务器软硬件要求：如上 | 提供 |  |  |
| 3.1.2 | 网络工作站软硬件要求：如上 | 每台加速器≥10套，提供 |  |  |
| 3.2 | 网络信息管理系统软件 |  |  |  |
| 3.2.1 | 放疗数据库应用软件 | 提供支持所有软硬件功能和数据管理的网络信息管理系统软件 |  |  |
| 3.2.2 | 用户级别限制 | 所有的病人治疗数据，包括文字资料、图像资料、治疗计划数据和治疗过程中产生的图像和文字数据等，均应储存在服务器数据库中，以方便管理、备份和所有联网工作站的信息资源共享。 |  |  |
| 3.2.3 | 可设置多台加速器的机械参数和治疗参数 | 具备 |  |  |
| 3.2.4 | 提供病人登记注册和病历资料管理功能 | 具备 |  |  |
| 3.2.5 | 支持分次放疗等中心旋转放疗、非共面放疗、多叶准直器不规则野照射、适形放疗、调强放疗、容积旋转治疗等所有外照射放疗技术的应用 | 具备 |  |  |
| 3.2.6 | 具有治疗参数的“自动记录和验证”功能，可设置误差允许范围 | 具备 |  |  |
| 3.2.7 | 提供创建可视化治疗路径的工具，以提高工作流程效率 | 具备 |  |  |
| 3.2.8 | 提供肿瘤放疗管理功能模块，具有基础统计数据信息、诊断信息、分期信息、放射治疗数据管理、治疗报告、费用统计和工作流管理工具。 | 具备 |  |  |
| 3.2.9 | 提供肿瘤影像管理功能模块，可以让用户浏览患者的影像，通过定位影像与治疗影像的对比来确认患者摆位是否正确，还提供对患者的MV、kV平片以及CBCT影像的增强和分析工具。 | 具备 |  |  |
| ★3.2.10 | 肿瘤信息管理系统具备与医院信息管理系统（HIS、电子病历等）有对接接口，医院进行系统适配进行患者基本信息、放疗处方、治疗排程等项目的自动录入和整个治疗流程中对患者健康信息进行管理时，加速器中标方应免费开放接口，免费提供技术、人工服务、免费提供数据协议结构与内容，并帮助医院完成相关服务 | 提供相关服务（免费提供技术、人工并应配合医院完成系统部署，实现相关功能） |  |  |
| （二） | CT模拟机 | 提供品牌型号 |  |  |
| 1 | 机架系统 |  |  |  |
| 1.1 | 滑环类型 | 低压滑环 |  |  |
| ★1.2 | 机架孔径 | ≥800mm |  |  |
| 1.3 | 扫描架倾角 | ≥±30° |  |  |
| 1.4 | 每旋转360°采集 | ≥32层 |  |  |
| 1.5 | 冷却方式 | 风冷 |  |  |
| ★1.6 | 高压发生器 | ≥ 80kW |  |  |
| 1.7 | 球管 |  |  |  |
| 1.7.1 | 球管小焦点 | ≤0.5×1.0mm |  |  |
| 1.7.2 | 球管大焦点 | ≤1.0×1.0mm |  |  |
| ★1.7.3 | 球管阳极热容量（非等效） | ≥8MHU |  |  |
| ▲1.7.4 | 为保证设备运行稳定，CT核心部件球管、探测器与CT机为同品牌研发生产（提供检测报告证明材料） |  |  |  |
| 1.7.5 | 最大阳极冷却率 | ≥1500kHU/min |  |  |
| 1.7.6 | 最大管电流 | ≥650mA |  |  |
| 1.7.7 | 最小管电流 | ≤20mA |  |  |
| 1.7.8 | 最大管电压 | ≥140kV |  |  |
| 1.8 | 探测器 |  |  |  |
| 1.8.1 | 探测器材料 | 固态稀土陶瓷材料 |  |  |
| 1.8.2 | 每排探测器实际物理个数 | ≥800 |  |  |
| 1.8.3 | 探测器物理宽度 | ≥20mm |  |  |
| 1.8.4 | 探测器物理排数 | ≥24排 |  |  |
| 1.9 | 扫描床系统 |  |  |  |
| 1.9.1 | 扫描床系统Z轴定位精度 | ≤±0.25mm |  |  |
| 1.9.2 | 扫描床系统满足AAPM-TG66标准 | 具备 |  |  |
| 1.9.3 | 扫描床系统满足垂直升降与纵向运动完全分开操作 | 具备 |  |  |
| 1.9.4 | 最大载重量 | ≥295kg |  |  |
| 2 | 扫描参数 |  |  |  |
| 2.1 | 最大真实扫描视野(SFOV) | ≥600mm |  |  |
| 2.2 | 最大显示扩展视野(EFOV) | ≥700mm |  |  |
| 2.3 | 扫描时间 | 螺旋扫描≤0.5s/360° |  |  |
| 2.4 | 最大单次连续螺旋扫描时间 | ≥120s |  |  |
| 2.5 | 最小扫描层厚 | ≤0.6mm |  |  |
| 2.6 | 最大连续轴向扫描范围 | ≥1700mm |  |  |
| 2.7 | 最小螺距因子 | ≤0.04 |  |  |
| 2.8 | 最大螺距因子 | ≥1.65 |  |  |
| 2.9 | 提供自动曝光控制功能，减少患者受照剂量 | 具备 |  |  |
| 3 | 图像质量 |  |  |  |
| 3.1 | 空间分辨率 | ≥16.0±2 lp/cm MTF0 |  |  |
| 3.2 | 低密度分辨率 | ≤5.0 mm @0.3% |  |  |
| 3.3 | 噪声 | ≤0.35% |  |  |
| 3.4 | CT值范围 | -1024～＋3071HU |  |  |
| 4 | 计算机系统 |  |  |  |
| 4.1 | 最新主流软硬件配置，提供双显示器： | 提供 |  |  |
| 4.2 | 硬盘存储容量 | ≥700,000幅512×512无压缩的图像 |  |  |
| 4.3 | 重建矩阵 | ≥1024×1024 |  |  |
| 4.4 | 显示矩阵 | ≥1024×1024 |  |  |
| ★4.5 | 提供厂家最新微辐射影像重建算法 | 投标方说明 |  |  |
| 4.5.1 | 该算法可实现低剂量成像 | 具备 |  |  |
| 4.5.2 | 该算法可实现低造影剂剂量强化 | 具备 |  |  |
| 4.5.3 | 具备降低噪声能力 | 具备 |  |  |
| 4.6 | 提供智能化量体成像操作平台 |  |  |  |
| 4.6.1 | 要求该平台可综合考虑包括临床表现,身体状态(从婴儿到病态肥胖的成年人)、扫描区域、年龄、生理和解剖因素后优化CT扫描条件，保证图像质量和低剂量扫描。 | 具备 |  |  |
| 4.6.2 | 要求该操作平台可实现曝光条件智能化管理，操作员输入参数与传统操作系统比较可减少点击一半以上，保证临床工作效率。 | 具备 |  |  |
| 4.6.3 | 要求该操作系统可以保证不同操作员扫描结果的一致性 | 具备 |  |  |
| 4.6.4 | 要求该操作系统调整曝光条件时不改变KV值 | 具备 |  |  |
| 4.6.5 | 要求该系统在降低辐射剂量的同时保证图像质量的优化和提升 | 具备 |  |  |
| ▲4.6.6 | 重建速度 | ≥25幅/s |  |  |
| 4.6.7 | 图像存储 | DVD-RAM |  |  |
| 4.6.8 | 计算机同步处理能力：可实现在扫描状态下的图像实时同步重建并行处理图像 | 具备 |  |  |
| 5 | 质控模体 |  |  |  |
| 5.1 | 提供CT模拟定位设备校准专用模体分别满足影像质控和机械质控 | 提供 |  |  |
| 5.2 | 影像质控模体需要包含头部和体部相关参数质控 | 提供 |  |  |
| 5.3 | 可校准CT值准确性 | 提供 |  |  |
| 5.4 | 可测试CT影像质量 | 提供 |  |  |
| 5.5 | 可校准内置激光灯和扫描平面一致性 | 提供 |  |  |
| 5.6 | 可测试外部定位激光精度 | 提供 |  |  |
| 5.7 | 可测试治疗床水平度 | 提供 |  |  |
| 5.8 | 可测试治疗床扫描图像时的走位精度 | 提供 |  |  |
| 5.9 | 提供CT质控软件，并可自动生成检测报告 | 提供 |  |  |
| 6 | 其它应用软件 |  |  |  |
| 6.1 | CTA | 提供 |  |  |
| 6.2 | 造影剂自动跟踪软件 | 提供 |  |  |
| 6.3 | 实时三维软件 | 提供 |  |  |
| 6.4 | 动态剂量调制 | 提供 |  |  |
| 6.5 | 最大密度投影MIP | 提供 |  |  |
| 6.6 | 最小密度投影MinIP | 提供 |  |  |
| 6.7 | 多平面体积投影MPR | 提供 |  |  |
| 6.8 | 薄块浏览 | 提供 |  |  |
| 6.9 | 多平面重建 | 提供 |  |  |
| 6.10 | 智能循迹切割 | 提供 |  |  |
| 6.11 | 自动层面相关显示 | 提供 |  |  |
| 6.12 | 图像智能优化显示软件 | 提供 |  |  |
| 6.13 | 容积三维重建 | 提供 |  |  |
| 6.14 | 婴幼儿专用扫描方案 | 提供 |  |  |
| 6.15 | 肿瘤专用扫描方案 | 提供 |  |  |
| 6.16 | 自动毫安选择功能 | 提供 |  |  |
| 6.17 | 自动语音系统及双向语音传输 | 提供 |  |  |
| 6.18 | 齿科软件 | 提供 |  |  |
| 6.19 | 多任务并行处理功能 | 提供 |  |  |
| 6.20 | 具备激光相机DICOM接口功能 | 提供 |  |  |
| 6.21 | 自动照相技术 | 提供 |  |  |
| 7 | 呼吸门控系统 |  |  |  |
| 7.1 | 提供原厂呼吸门控系统软硬件一套并注明厂家型号，或肺部肿瘤工具包 | 提供 |  |  |
| 7.2 | 采用红外线或腹压带体表监测的方式监测呼吸运动 | 提供 |  |  |
| 7.3 | 配合CT机采集4DCT图像，支持前瞻式轴向扫描 | 提供 |  |  |
| 7.4 | 配合CT机采集4DCT图像，支持前瞻式螺旋扫描方式 | 提供 |  |  |
| 7.5 | 配合CT机采集4DCT图像，支持回顾式螺旋扫描方式 | 提供 |  |  |
| 7.6 | 回顾式螺旋扫描必须能够提供基于时相及幅值的两种后处理重建方式 | 提供 |  |  |
| 7.7 | 能编辑、添加、删除呼吸时相 | 提供 |  |  |
| 7.8 | 上述4DCT图像和模拟定位数据可传输至配套的治疗计划系统进行相关放射治疗计划设计 | 提供 |  |  |
| 7.9 | 上述呼吸门控系统提供与加速器呼吸门控系统的接口 | 提供 |  |  |
| 8 | 提供去金属伪影功能 |  |  |  |
| 8.1 | 提供厂家最新去金属伪影算法 | 提供 |  |  |
| 8.2 | 有效消除金属物导致的条状伪影和暗带区域 | 提供 |  |  |
| 8.3 | 可有效降低复杂、较大金属植入物伪影 | 提供 |  |  |
| 8.4 | 一次扫描完成去金属伪影，不需要额外扫描 | 提供 |  |  |
| 8.5 | 在不增加扫描剂量的前提下去除金属伪影 | 提供 |  |  |
| 8.6 | 全自动去除金属伪影，不需要额外后处理 | 提供 |  |  |
| 9 | 附属设备 |  |  |  |
| 9.1 | 双筒高压注射器 1套 | 提供，品牌型号配置按医院要求提供 |  |  |
| 9.2 | 三方向可移动激光定位灯 1套 | 提供，品牌型号配置按医院要求提供 |  |  |
| （三） | 其他必要设备 |  |  |  |
| 1 | 室内数据监视器 2套 | 提供，≥19” LCD |  |  |
| 2 | 激光定位系统 2套 | 提供 |  |  |
| 3 | 彩色闭路电视监视系统和对讲机 2套 | 提供 |  |  |
| 4 | 专用水冷机 2套 | 提供 |  |  |
| 5 | 稳压电源 2套 | 提供 |  |  |
| 6 | 附加光学体表跟踪系统 | 每台加速器配置1套，模拟CT端根据技术要求进行配置，品牌型号配置按医院要求提供 |  |  |
| 7 | 放疗碳纤维体位固定板4套 | 品牌型号配置按医院要求提供 |  |  |
| 8 | 晨检仪含数据处理电脑软硬件 | 1套，品牌型号配置按医院要求提供 |  |  |
| 9 | 绝对剂量仪含0.6cc探头2个、固体水、数据处理电脑软硬件 | 1套，品牌型号配置按医院要求提供 |  |  |
| 10 | 二维平板相对剂量验证系统（兼三维验证功能）含数据处理电脑软硬件 | 1套，品牌型号配置按医院要求提供 |  |  |
| 11 | 三维相对剂量验证系统含数据处理服务器软硬件及终端电脑 | 1套，品牌型号配置按医院要求提供 |  |  |
| 12 | 环境辐射监控系统含数据处理电脑软硬件 | 支持10个点位，品牌型号配置按医院要求提供 |  |  |
| 13 | 三维水箱含数据处理电脑软硬件 | 提供，品牌型号配置按医院要求提供 |  |  |
| 14 | 膀胱测量仪含数据处理电脑软硬件 | 1套，品牌型号配置按医院要求提供 |  |  |
| 15 | 维修工具、报错打印机及维护电脑 | 1套，品牌型号配置按医院要求提供 |  |  |
| 16 | 备份磁盘 | 每台加速器2块1T固态盘、1块2T固态盘、2块1T移动固态盘，2块U盘，（CT同加速器），品牌型号配置按医院要求提供 |  |  |
| 17 | 模室加工3D打印机含设计电脑 | 1套，品牌型号配置按医院要求提供 |  |  |

（二）商务要求：

（甲方：江苏省人民医院   乙方：设备供应商）

- ★付款方式：设备验收合格后，由乙方开具发票，凭甲方开具的验收报告支付货款的90%，验收合格满一年且无任何质量问题，支付10%余尾款。

2、税：本项目执行中相关的一切税费均由乙方负担。

3、★交货期（含安装调试）：接医院通知后45天内。乙方逾期交付货物的，每逾期一天，乙方向甲方偿付货款总额5‰的滞纳金，如逾期交货达10天，甲方有权解除合同。

4、★质保期要求：整机（包括所有投标设备）三年，并承诺中标后提供原厂质保函或保修合同（至少提供医用直线加速器和CT模拟定位机）（提供承诺函）；

4.1.在质保期内设备免费保修，并确保设备保修期内开机率不低于95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过1天，保修期延长14天。

4.2.质保期外乙方或生产厂家承诺对本设备终身负责维修。

4.3.所有第三方产品免费质保期需单独列出，如无特殊说明均视为和投标主机享有相同质保期。

5、实施方案

5.1.安装要求：

（1）乙方应提供详细的设备使用环境要求，全面负责机房布局、水、电、空调等的设计并提供图纸资料，并充分协助甲方做好机房的准备工作（如必要的话）。

（2）所提供设备应符合中国电网制式要求；应说明最小安装面积和特殊要求（如地板抬高、专用机房等）；需免费提供配电箱到设备所需的电源线和地线；需免费提供安装设备所需的顶、地结构件和相关附件。

（3）设备到货时间，请乙方至少提前三天通知甲方临床医学工程处，以便甲方安排好相关收货工作。设备到达甲方时，乙方代表必须随机到达，由乙方负责卸货并搬运至甲方指定的地点，待设备搬运完毕后，双方办理交接手续。如未按上述规定执行，造成的一切后果全部由乙方承担。

（4）设备安装时，乙方负责设备的免费安装和调试，但乙方必须事先与甲方临床医学工程处联系，并与临床医学工程处共同参与，否则引起的一切责任由乙方承担。

（5）标书中没有列出的标准配置的硬件和软件也必须提供（无论是标准配置或选配件）。标书中所有配置、软件和技术资料都必须随主机到达；不能随主机到达的请注明产地及到达时间。

（6）本项目所采购产品如需与其他系统对接时，必须免费提供技术支持。

（7）负责维修设备的人员要求严格遵守甲方的规章制度、工作程序及标准。

5.2.验收要求：

（1）设备安装后，乙方应配合甲方按厂方技术参数、国家标准等进行质量验收。若有歧义，甲方有权委托国内有资质的单位对该设备进行质量检测，费用由乙方承担。

（2）设备安装、调试结束后，甲方对设备使用后进行验收（时间由双方商定），乙方免费派工程师到达现场协助验收工作。免费质保期从设备安装完成并验收合格之日起开始。

（3）乙方所供设备如验收不合格，根据甲方的要求，乙方必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由乙方承担。

5.3.售后服务

（1）设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后4小时内到达甲方现场，48小时内修复或免费提供备用机，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方将立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

（2）注明维修配件的仓库地址。承诺产品的备件送达期限为国内2天、国外4天。如所提供设备停产后，备件供应期限为10年。

（3）免费提供安装、校正、调试等必要的维修工具、调试设备和专用模型；免费提供维修系统（含基本维修软件、检测软件、报错系统）、系统恢复盘或GHOST恢复软件。各种软件均应有备份盘。

（4）提供设备免费保养，保修期内一年至少2次设备现场维护保养。

（5）如乙方提供的设备设有维修软件密码，免费提供维修密码,并保证无条件地为甲方永久免费打开。

（6）系统软件终身免费升级。

（7）质保期最后一年更换的配件，从更换之日起享有一年的免费质保期。

（8）维修配件供应停产后需保证10年。

（9）无论在保修期内还是保修期外，乙方或生产厂家必须上门维修。乙方工程师至甲方维修本设备，须事先与甲方临床工程处取得联系，做好相应登记；在维修过程中与甲方工程师共同完成维修工作。否则引起的一切责任由乙方负责。

（10）维修完成后，只收取配件成本费，免收人工费和其它工时杂费。

6、培训计划

（1）在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（塑胶封好，挂在设备上），解答甲方的人员提出的问题。

（2）免费提供全套技术资料（维修说明书包括详细电路图、操作说明书及光盘），提供中文操作手册和快速操作指南，并提供电子版（中英文均可），提供电路板位置图、检测、调试方法、故障代码等（电子版或光盘）。如技术资料不全，甲方有权不支付货款。

（3）提供详细的项目培训计划，如提供操作培训计划和维修培训计划,必要时提供正规培训班培训，确保操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法，工程师掌握基本的维护保养操作技术为止。

7、应急响应方案：

（1）乙方或生产厂家需提供本地化服务方案，至少包括：设有维修站和维修工程师，提供7*24小时维修服务客服电话。

（2）请提供详细的应急响应方案。

8、配件耗材情况：

（1）列出配置清单及分项报价，并提供订货号。进口产品需提供主机及部件的详细报关和商检单据。

（2）列出保修期内不能免费提供的耗材等清单和价格，未列出的视为免费保修范围内产品。

（3）列出保修期外主要配件和耗材的清单和价格及质保期。

9、项目报价要求

所有投标价格均为人民币报价。包括产品费用、实施费用、安装调试费用等所有费用。报价表格式见“第六章 投标文件参考格式”

10、项目其他要求

（1）投标的产品必须全新并严格保持原包装，否则造成的一切损失由乙方承担。由于设备质量问题引起的医疗事故和纠纷，乙方承担全部法律和经济责任。所投标系统所有的部分必须是全新产品，不能有循环使用的部件。

（2）招标文件中要求的软件和各项功能如需硬件或其他技术支持的，必须列明且免费提供。

（3）乙方在偏离的条款中也应列明该条款里乙方所能提供的最优配置。

（4）列明投标产品的品牌、产地、规格型号、产品总价、分项报价、配置清单（提供订货号）（包括标准件及所有选购件，若为选购件请单独报价，并注明是否包含在总价中）、技术参数及原厂技术参数、设备彩页。

（6）所有附属设备、第三方产品或加配设备如需要注册证，必须提供。

（7）提供设备出保后的年保修合同价格。各供应商自拟格式，并加盖公章。

（8）乙方必须保证甲方在使用、接受本项目货物和服务或其任何一部分时不涉及任何第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的纠纷。一旦出现，由乙方负全部责任。

（9）其他未提及事项必须符合法律法规及相关政策文件等规定。

注：上述“商务要求”需在商务要求偏离表中逐条响应。

# 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

## 政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、采购本国产品的支持政策

7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

7.6适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

7.7本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

## 符合性审查内容

（在综合评审之前，评标委员会应当对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查；投标文件存在下列情况之一的，属于重大偏差，投标文件无效）

- 报价要求：不得超过最高限价。

- 商务要求：

2.1《第六章投标文件格式》中“投标文件构成”有实质性缺漏的；

2.2投标函中注明的投标有效期少于招标文件要求；

2.3出现备选投标方案的；

2.4出现采购人不能接受的附加条件的；

2.5投标文件出现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

- 技术要求：

3.1《技术要求响应/偏离表》和《商务要求响应/偏离表》中，加注“★”的关键参数存在负偏离的；

3.2《技术要求响应/偏离表》没有按照招标文件要求点对点应答的；

3.3《投标分项报价表》没有按照招标文件要求填写的。

评分方法和评标标准

| 评标标准 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，即满足招标文件要求且投标价格最低的得30分（小数点后保留两位小数）。 |
| 产品业绩 | 3分 | 所投产品（同品牌同型号核心产品）自2023年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准）有销售业绩。未提供或未按要求提供不得分。 每提供一份业绩合同得1分（每份业绩需提供完整合同文件以及中标通知书扫描件等材料作为佐证材料；如买方名称、供货品牌/型号、合同金额、数量、签订时间等信息缺失，则视作无效业绩），最高得3分；并由投标人提供经营业绩情况说明列表，内容主要包括买方名称、供货机型、合同金额、数量、签订时间、联系人及电话等，采购人将根据此表随机抽查，如有虚假按照政府采购规定处理。 |
| 技术响应 | 52分 | 评委根据投标文件中的《技术要求响应/偏离表》结合投标文件提供的佐证材料等进行评审：满足招标文件第四章采购需求之“技术要求”项下全部内容的，得52分。 其中： ▲指标为重要参数，负偏离一项扣3分； 普通参数负偏离一项扣0.1分；★指标负偏离视为无效投标。 缺漏项视为负偏离，正偏离不加分，最低分0分。 注：1.投标文件中需提供★及▲参数或技术要求中注明需佐证材料参数的技术证明材料，且明确标明证明材料所在精确页码，证明材料包括但不限于公开发行的产品彩页、产品说明书或第三方检测机构出具的检测报告等，未按要求提供的，视为负偏离。 2.如果投标人提供虚假材料，一经查实，视为放弃中标资格。 |
| 质保期 | 2分 | 投标人质保期满足招标文件第四章项目需求之 “商务要求”基本质保期要求的得0分，在满足招标文件规定的免费质保期基础上，每增加一年制造商提供的免费质保期加1分，最多加2分，本项最高得2分。（投标人在投标时需提供承诺书，承诺签订合同前提供制造商出具的质保函或保修合同，若合同签订前无法提供，视为虚假响应），未提供或承诺书不包含上述内容的不得分。 |
| 项目实施 | 6分 | 1、实施方案（3分）：根据各投标人提供的项目实施方案内容（包括但不限于a设备出厂质检内容及包装、b设备出库、运输及货物保障、c设备安装及初始化调试等）的完备程度及针对性、合理性进行评审： 完全涵盖以上3项内容最多得3分；包含任意1项最多得1分。 注：评标委员会根据各供应商的对应响应方案按照以下量化评审因素指标对各项要求进行满足性判断： 1、方案内容完整清晰、安排合理、完全针对采购人需求优化设计的，得1分； 2、方案内容不够完整清晰、安排合理性不足、未针对采购人需求设计的，得0.5分； 3、未提供或者经评标委员会认定完全不具备可行性的不得分。 2、培训计划（3分）：根据各投标人针对本项目拟定的培训方案（包括但不限于a日常操作培训及临时使用培训、b培训目标计划以及日常维护保养培训、c更新功能使用培训以及培训师资安排等）进行评审： 完全涵盖以上3项内容最多得3分；包含任意1项最多得1分。 注：评标委员会根据各供应商的对应响应方案按照以下量化评审因素指标对各项要求进行满足性判断： 1、培训方案完整详尽，专业性、可行性强，考虑周全，思路特别清晰，得1分； 2、培训方案较为完整，思路基本清晰，基本符合项目需求，该项得0.5分； 3、未提供或者经评标委员会认定完全不具备可行性的不得分。 |
| 售后服务 | 6分 | 1、应急响应方案（4分）：根投标单位根据往年设备故障案例，分析设备有可能出现的重大故障，制定出合理的应急预案。故障应急预案应包括不限于（包括但不限于a故障特征假设及分析、b应急组织与职责、c应急处理制度、d故障应急处置程序及故障报告流程等）进行评审： 完全涵盖以上4项内容最多得4分；包含任意1项最多得1分。 注：评标委员会根据各供应商的对应响应方案按照以下量化评审因素指标对各项要求进行满足性判断： 1、应急方案完整详尽，专业性、可行性强，考虑周全，思路特别清晰，得1分； 2、应急方案较为完整，思路基本清晰，基本符合项目需求，该项得0.5分； 3、未提供或者经评标委员会认定完全不具备可行性的不得分。 2、维保收费及维保方案情况（2分）：维保收费及维保方案应包括不限于：维保收费（包括零配件、备品、备件价格）清单及价格、维保工作具体维保内容、维保流程、维保规范标准、维保档案等情况。 维保收费清单涵盖全面，价格优惠力度大，维保内容涵盖全面得2分； 方案基本符合招标文件要求的得1分； 其他或未提供的不得分。 |
| 国家政策导向 | 1分 | - 投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，有得0.5分，没有不得分。提供认证证书扫描件，否则不得分。 - 投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，有得0.5分，没有不得分。提供认证证书扫描件，否则不得分。 特别说明：投标人需提供环境标志产品证书/节能产品证书并标识出产品型号，如未提供，将不予认可。 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

| 项目名称： | 江苏省人民医院医用直线加速器及配套设备采购项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | JSZC-320000-SOHO-G2026-0008 |
| 代理机构编号： | 1802-264104098HWZ |
| 投标人名称： | XXXXXXXXX（加盖CA电子公章） |
| 日期： | 2026年XX月XX日 |

投标文件目录

一、通用资格要求

二、特定资格要求

三、法定代表人授权书

四、响应函

五、小微企业声明函（如适用）

六、残疾人福利性单位声明函（如适用）

七、关于符合本国产品标准的声明函（如适用）

八、投标分项报价表

九、开标一览表

十、技术、商务条款偏离表

十一、服务方案

十二、投标人认为需要提供的其它资料（如有）

## 一、通用资格要求

## 1.具有独立承担民事责任的能力

具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

## 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2024年度或者2025年度的财务报告，至少包含资产负债表、利润表；或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；成立不满一年无须提供

## 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力

投标人提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（由供应商根据项目需求提供材料）；

声明

致：江苏省人民医院

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

特此声明！

投标人名称：（加盖CA电子公章）

投标日期：2026年XX月XX日

## 5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，需提供证明材料。

## 6.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

投标人提供在经营活动中没有重大违法记录承诺（格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚）；

声明

致：江苏省人民医院

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称：（加盖CA电子公章）

投标日期：2026年XX月XX日

## 7.法律、行政法规规定的其他条件（如有）

## 二、特定资格要求

1.法定代表人授权书（原件）（同时提供法定代表人和被授权人身份证扫描件以及被授权人近6个月内至少1个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证扫描件。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明，如被授权人为退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等）。

2.投标人所投设备按国家规定须进行3C强制认证的，须提供3C证书，投标时需提供扫描件并加盖电子公章。

3.如根据国家相关政策规定，属于医疗器械监督管理范畴内的设备，须具备以下特定资格：

3.1投标人须提供有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证，投标时需提供扫描件并加盖电子公章；

3.2若投标人为代理商，须具有有效的医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证，投标时需提供扫描件并加盖电子公章；

3.3若投标人为生产商\制造商，须具有有效的医疗器械生产许可证或生产备案凭证（医疗器械生产许可证如有医疗器械生产产品登记表的须一并提供），投标时需提供扫描件并加盖电子公章。

4.本项目投标人须取得环保部门颁发的《辐射安全许可证》，投标时需提供扫描件并加盖电子公章。

## 三、法定代表人授权书

本授权委托书声明：我（姓名）系     　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权本单位 （投标人代表）为我的合法代理人，以 （投标人名称）的名义参加 （采购人名称）的  （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：           年   月   日

注：

1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证扫描件（正反面），如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证扫描件（正反面）；

2、需提供被授权人近6个月内（截止到开标时间）至少1个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明（如被授权人为退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等）。

## 四、响应函

致：江苏苏豪创新科技集团有限公司

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（项目编号：采购代理编号：），投标人代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物及服务的投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自开标日起    个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。

5、我方愿意向采购人提供任何与本次招标有关的其他资料。

6、我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7、我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。

8、我方承诺不以任何形式向评标委员会成员和参与评标的有关工作人员探听对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

9、我方完全理解采购代理机构和采购人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解采购代理机构和采购人无向未中标人解释未中标理由的义务。

10、一旦我方中标，我方将按招标文件中规定的金额支付招标服务费。

11、我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

12、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

13、其他说明：

14、与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址传真：

电话电子函件：

日        期：________年____月____日

投标人名称：（加盖CA电子公章）

## 五、小微企业声明函（货物）（如适用）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

## 六、残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位的服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务

。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

## 七、关于符合本国产品标准的声明函（如适用）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

7.如word斜线错位，请以下方图片所示为准。

## 八-1投标分项报价表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 制造商全称 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用直线加速器 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 2 | CT模拟机 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币： 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该项目提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

八-2配置清单

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号和规格 | 原产地和 制造商名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

注：表格格式供参考，可自拟格式。

九、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标总价 | 小写：人民币 元 大写：人民币 元 |
| --- | --- |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

说明：

- 技术、商务条款偏离表

技术要求响应/偏离表

（根据招标文件第四章第二条技术要求的内容填写，必须点对点应答，逐条进行响应）

项目名称：

项目编号：

采购代理编号：

| 序号 | 招标文件技术要求条款 | 投标人技术响应 | 符合/正偏离/负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人须对照招标文件第四章“技术要求”的全部内容填写，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。

2.投标文件中需提供★及▲参数或技术要求中注明需佐证材料参数的技术证明材料，明确标明证明材料所在精确页码，证明材料包括但不限于公开发行的产品彩页、产品说明书或第三方检测机构出具的检测报告等，未按要求提供的，视为负偏离。评标委员会将根据投标人提供的佐证材料评定投标产品对招标文件技术规格的响应程度。无相关资料证实的，评标委员会有权做负偏离处理。

投标人名称（加盖电子公章）：____________

日期：_____年______月______日

商务要求响应/偏离表

（根据招标文件第四章第三条商务要求的内容填写，必须点对点应答，逐条进行响应，★条款不允许负偏离）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件商务要求条款 | 投标人商务响应 | 符合/正偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

采购代理编号：

投标人名称（加盖电子公章）：____________

日期：_____年______月______日

## 十一、服务方案

投标人须根据本项目的采购需求及评标标准的要求编制项目服务方案按顺序编写，格式自拟

十二、投标人认为需要提供的其它资料（如有）

（评分或招标文件中要求提供的材料，格式自拟）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   电子公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖电子公章。