招　标　文　件

项目名称：南京大气超级站仪器设备运行维护项目

项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2026-0238

（非专门面向中小企业）

江苏海外集团国际工程咨询有限公司

2026年5月

目录

第一章  投标邀请	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求	1

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	3

五、公告期限	3

六、其他事宜	3

七、本次招标联系方式	4

第二章  投标人须知	5

一、总则	5

二、招标文件	6

三、投标文件的编制	6

四、投标文件的递交	8

五、开标与评标	9

六、定标	13

七、授予合同	14

八、质疑	15

九、政策功能落实	16

第三章  合同文本	18

数据保密协议	22

第四章  采购需求	24

一、项目属性：服务类项目。	24

二、采购内容和总体要求	24

（一）通用技术需求	24

（二）专项技术需求	27

1. 在线 VOCs 监测仪专项技术需求	27

2. 大气在线重金属分析仪专项技术需求	28

3. 有机碳元素碳分析仪专项技术需求	28

4. 气溶胶激光雷达专项技术需求	29

5. 非甲烷总烃自动监测设备专项技术需求	30

四、服务要求	31

附表 1：在线 VOCs 监测仪常用耗材及备件清单	33

附表 2：大气在线重金属分析仪常用耗材及备件清单	34

附表 3：有机碳元素碳分析仪常用耗材及备件清单	34

附表 4：气溶胶激光雷达常用耗材及备件清单	35

附表 5：非甲烷总烃自动监测设备常用耗材及备件清单	35

附表6：在线离子色谱分析仪常用耗材及备件清单	36

附表 7：南大仙林校区温室气体监测设备常用耗材及备件清单	36

★五、商务要求	37

5.1服务期及服务地点	37

5.2付款方式	37

5.3投标报价	37

5.4项目验收	37

第五章  评标方法与评标标准	39

第六章  投标文件格式	45

一、通用资格证明文件	47

二、满足特定资格要求的证明文件	52

三、法人授权书	53

四、投标函	55

五、开标一览表	56

六、投标分项报价表	57

七、技术响应偏离表（不适用）	58

八、商务响应偏离表	59

九、承诺书	60

十、中小微企业声明函	61

十一、残疾人福利性单位声明函	63

十二、联合体协议（本项目不适用）	64

十三、关于符合本国产品标准的声明函	65

质疑函范本	66

第一章  投标邀请

项目概况

受江苏省南京环境监测中心委托，江苏海外集团国际工程咨询有限公司就南京大气超级站仪器设备运行维护项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2026-0238

2.项目名称：南京大气超级站仪器设备运行维护项目

3.预算金额：109.5万元

4.最高限价：109.3万元

5.采购需求（简介）：根据国家、省、市相关标准及规范要求，开展运维服务采购，委托第三方机构对南京市草场门1台在线 VOCs 监测仪、1台大气在线重金属分析仪、1台有机碳元素碳分析仪、1台气溶胶激光雷达、1台非甲烷总烃自动监测设备、1台在线离子色谱分析仪、1台南大仙林校区温室气体监测设备、1台太阳辐射、1台紫外辐射及1台五参数气象仪提供运维服务，运维包括承担大气超级站站房环境保障、所有监测仪器设备的巡检、维修、质控、数据传输和数据审核等工作，费用包括但不限于：耗材、标气、配件、辅助设施（空调、UPS、数采仪等）维修费、网络通讯费、防雷检测等全部运行费用。

6.合同履行期限：2026年7月1日至2027年6月30日。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2025年度财务报表复印件（如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或投标截止时间前3个月内，由其基本开户银行出具的资信证明；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（由供应商根据项目需求提供说明材料）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供本次采购活动前6个月内，至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件；

1.5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策：本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业

（二）本项目的特定资格要求：

1.拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

1.3供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.法定代表人授权书（法定代表人亲自参加投标的需提供法定代表人身份证明书）

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年6月11日14时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.招标代理机构编号：0675-266JOC005085

6.采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）采购本国产品的支持政策

七、本次招标联系方式

1、采购人信息

名称：江苏省南京环境监测中心

地址：南京市建邺区中和路98号

联系方式：陆老师	 025-83336939

2、采购代理机构信息

名  称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地　址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

联系方式：王经理 025-84795468

3、项目联系方式

项目联系人：王经理

电　话：025-84795468

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费。

4.3 中标服务费：

中标通知书发出后一周内，中标人按照按《江苏省招标代理服务收费的指导意见》80%标准计算，向采购代理机构一次性支付所有成交服务费。

支付中标服务费银行信息：

户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

开户银行：交通银行江苏省分行营业部

账号：320006607010141124109

4.4专家评审费：

评审结束后，采购人参照《关于规范江苏省政府采购专家评审费标准的通知》（苏财购〔2016〕48号）的专家评审费发放标准向评审专家支付。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 符合性审查的内容包括：

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 《开标一览表》的总报价没有超过最高限价 | 符合招标文件要求 |
| 按照招标文件规定的要求签署、盖章 | 符合招标文件要求 |
| 没有采购人不能接受的附加条件 | 符合招标文件要求 |
| 没有法律法规或者招标文件中涉及的无效标条款 | 符合招标文件要求 |
| 《商务要求响应及偏离表》没有任何负偏离或缺漏 | 符合招标文件要求 |

采购人代表或评委组长依法对投标供应商的资质进行审查，以上资格性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

评标委员会依法对投标供应商的符合性进行审查，以上符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

24.1.4 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

24.7 异常低价审查

24.7.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价50%的，即投标报价<采购项目最高限价×50%；

（4）评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2评委会启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。（IP MAC地址相同）

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或代理机构工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，代理机构和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

代理机构《质疑函》收件信息：

收件人：王易栋

地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼业务三部

联系电话：025-84795468

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送代理机构。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.政府采购中实施本国产品标准及相关政策

39.1 本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

39.2 适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

39.3 本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号：XX）

项目名称：南京大气超级站仪器设备运行维护项目

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

采购包号：

甲、乙双方根据南京大气超级站仪器设备运行维护项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

1.1 标的名称：

1.2 标的内容（规模）：

1.3 履行时间（期限）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：___________圆（_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

无

七、转包或分包

7.1 本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、款项支付

合同签订完成后，中标供应商按要求向采购人开具合同金额的全额增值税发票，采购人在2026 年 11月 30 日前支付合同额 50% 款项，项目验收合格后支付尾款。

实际考核办法参照招标文件约定的相关要求执行。

如财政资金下达时间晚，采购人支付时间相应延迟。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方组织开展履约验收（考核）工作。

10.2 甲方在组织履约验收（考核）前，将根据项目特点制定验收（考核）方案，明确履约验收（考核）的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收（考核）。乙方应根据验收（考核）方案内容做好相应配合工作。

10.3 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收（考核），相关意见将作为验收（考核）书的参考资料，如产生验收费用由乙方承担。

10.4 甲方成立验收（考核）小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收（考核）。验收（考核）时，甲方按照采购合同的约定对履约情况进行确认。验收考核结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。

10.5 验收（考核）合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收（考核）不合格的项目，甲方应及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.2 一旦发现篡改伪造数据，委托方有权终止合同，并按已支付费用的双倍进行经济处罚，按照原环保部《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》（环发〔2015〕175号）、省生态环境厅《关于进一步加强全省环境质量监测站点人为干扰防范与惩治工作的意见》（苏环发〔2021〕2号）等文件精神进行处理。

11.3未经许可，对外泄露监测信息的，委托方有权终止合同，并酌情进行经济处罚。

11.4合同履行期间，若被第三方举报有严重数据质量问题，一经核实，委托方有权终止合同，并酌情进行经济处罚。

11.5合同履行期间，若出现违反廉政规定的情形，一经核实，委托方有权终止合同，情节严重的，移交司法部门处理。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

12.4 乙方需提供详细分项保价表，如财政拨付资金少于本项目合同金额，甲乙双方可协商按减少的资金量减免部分工作。

十三、解决争议的方法

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市建邺区。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

附件1：分项报价

附件2：数据保密协议

# 数据保密协议

甲方：江苏省南京环境监测中心

乙方：

鉴于：

甲方的“南京大气超级站仪器设备运行维护服务项目”，乙方在实施的过程，获知了甲方的相关保密信息，为了保证甲方的保密信息及利益，经甲、乙双方协商一致，签订本保密协议。

一、本协议所称保密信息指甲方为本项目向乙方提供的有关甲方确认应该保密的书面及口头的信息，以及法律、法规规定的应保密信息；上述保密信息包括但不限于所有的为本项目而准备的通过公共渠道无法获得的信息、报告、分析、研究文件或其他形式的信息。

二、保密信息只能被用于为实现本项目的有关事宜所进行的工作，不能被用于任何其他用途。除去因项目实施需要在经甲方书面同意的范围内可以向有关人员提供相关保密信息并切实保证保密信息的安全，乙方在没有甲方书面批准的情况下不得向任何第三方，包括但不限于政府、新闻媒介、非盈利性质组织、公司、个人披露或提供该保密消息。并且应当采取一切法律或其他手段避免该保密信息的披露。本协议所称甲方书面批准是指经甲方法定代表人签署或其书面授权代表签署并加盖公章的书面许可。

三、乙方在经甲方书面批准向下列人员披露或提供保密信息时应严格遵循“为项目工作所必须”的原则，并仅在必要的范围内披露。

（一）乙方内部为参与本项目而必须获得该信息以便进行有关工作和提供有关意见的经理、管理人员、技术人员以及雇员。

（二）当甲方因工作需要而必须向所属人员披露信息时，有义务告知乙方所属人员对有关信息进行严格的保密，并告知所属人员对保密信息的任何其他非本协议所允许的使用将具有重大损害性，因此务必杜绝。

四、在乙方或其他任何通过乙方而获知保密信息的人员和机构依照法律被迫披露此保密信息的情况下，乙方必须在此保密信息被披露之前，以急件通知甲方，以便甲方通知有关各方采取保护措施或其他相应对策，并且以书面形式通知甲方其依照法律而被迫披露的保密信息。此外，披露方人员只得就所问及的问题进行答复，不得超过问题的探询范围。

五、未经甲方书面同意，乙方应切实保证其任何人不得向外界透露本项目的任何内容，除非法律有特别要求。未经甲方书面同意，乙方保证其任何人不得通过新闻媒体、广告或其他任何形式作任何有关本项目的公开声明。

六、未经甲方的书面许可，乙方的任何人不得将甲方提供的保密信息以任何方式（包括但不限于邮寄、传真、携带、电子邮件等方式）送出与本项目无关的任何机构和个人，包括但不限于政府、新闻媒介、非盈利性组织、公司、个人。一经甲方要求，所有的书面保密信息包括复印件应立即归还甲方。

七、如果乙方或通过乙方知晓保密信息的有关人员或机构因故意或过失违反上述的协议，给甲方造成直接或间接的损失，甲方有权向乙方要求赔偿，赔偿额为所造成损失金额的双倍，如无法计算损失金额，应按相应合同额的双倍进行赔偿。

八、作为本协议组成部分的各项附件及双方在协议执行的过程中签署的补充协议均与本协议具有同等法律效力；对全协议的任何变更，仅限以书面形式经各方签字方为有效，任何一方无权单方面修改或终止本协议的执行，经甲乙双方协商，一致同意签署正式文件宣布本协议终止时，本协议才能被终止。

九、本协议适用中国法律，如产生纠纷应充分友好协商解决，协商不成，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、 本协议为项目合同的重要组成部分，与项目合同一并签订。自签署之日起生效。

甲方：江苏省南京环境监测中心

授权代表：

地址：南京市建邺区中和路98号

电话：

乙方：

授权代表：

地址：

电话：

第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、采购内容和总体要求

运维服务清单

| 序号 | 运维设备 | 数量 （台 / 套） | 品牌型号 | 最高限价（万元） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在线 VOCs 监测仪 | 1 | 天虹TH-300 | 30 | 12个月 |
| 2 | 大气在线重金属分析仪 | 1 | CES XACT625 | 16 | 12个月 |
| 3 | 有机碳元素碳分析仪 | 1 | Sunset Rt-4 | 11 | 12个月 |
| 4 | 气溶胶激光雷达 | 1 | 蓝盾LGJ-01 | 9 | 12个月 |
| 5 | 非甲烷总烃自动监测设备 | 1 | 谱育EXPEC 2000 | 2.5 | 12个月 |
| 6 | 在线离子色谱分析仪 | 1 | 瑞士万通Marga 2060 | 24 | 12个月 |
| 7 | 南大仙林校区温室气体监测设备 | 1 | 维思德 GGA-311 | 17 | 12个月 |
| 8 | 太阳辐射、紫外辐射及五参数气象仪 | 1 | CMP11、CUV5（Kipp&zonen）、WXT536（维萨拉） | 免费 | 12个月 |

注：投标总报价及各分项报价均不得超过总价最高限价及各分项最高限价。

（一）通用技术需求

- 运维管理：运维机构须严格按照运维合同、招投标文件；国家、省市等相关运行管理制度及规定；采购人相关技术和管理要求开展运维工作。

- 运维内容：承担各类仪器日常运行工作，包括仪器设备日常和定期的检查调校、数据采集上传、易损件更换、耗材更换、管路清洗、数据质量核查等工作协助有关机构开展仪器的计量。每日检查监测数据、采集上传情况；每周现场巡检，完成运维质控计划内容每月提交原始运维记录。

- 数据联网与审核：运维机构负责现场监测设备数据集成上传至采购人指定综合数据平台，按照采购人及各级管理部门要求，定期在各级综合数据平台上对监测数据进行审核，根据所审核数据同时段内的空气质量和仪器运行状态，包括报警，关键参数等信息对数据进行审核，异常及无效数据须报告审核理由。

- 运维方案：运维机构负责制定详细的运维方案，运维方案（需在投标文件中提供）应包括日常巡检、仪器维护、保养及质控的具体措施、频次、质量要求、记录格式以及所需标准物质、耗材及配件等，日常运维工作需严格按照方案和采购人要求执行，并做好相关记录。

- 人员保障：应保证运维人员的稳定性，至少配备 2 名专业运维人员（人员运维能力需与投标时材料一致，如有人员变更需得到采购人许可）及 1 辆运维专用车辆，运维人员通过持证上岗或运维能力考核后方能承接本项目运维工作，车辆及人员档案记录须报备。

- 耗材备件保障：运维合同签订后，常用耗材、配件需在1个月内配备到位，且需提供采购证明或到货证明（明细详见附表）；耗材及配件必须根据仪器的状况和有效使用期，及时更换并做好登记记录；更换的耗材、配件需进行标注（更换时间、地点及原因），并交由中心或委托的监督管理方处理，留存一年备查；标准物质的采购、使用、更换必须符合相关规定，按照仪器要求，标准物质在有效期内应定期更换，并应做好相关记录。各类运维质控用仪器设备（包括但不限于温度计、流量计、气压表等）均需经过计量检定，并提供有效期内检定（或校准证书），证书复印件需放于工作现场备查。

- 站房环境保障：站房内温度、湿度应满足规范要求，；若设备故障，需在4 小时内响应维修，避免温湿度异常导致仪器漂移或损坏。定期检查站房供电线路、UPS 电源运行状态；每月检查配电箱接线牢固性、接地是否良好，避免电压波动或断电对仪器造成影响，同时做好供电故障应急处置。每周对站房内外进行全面清洁，仪器表面无积尘、无污渍，采样口及周边无遮挡物、无污染源；每月清理站房通风系统滤网，保持空气流通；暴雨、沙尘等极端天气后，24 小时内检查站房屋顶、门窗密封情况，防止漏水、渗水或沙尘进入。站房内配备足量灭火器材（有效期内），每月检查器材完好性及摆放位置；严禁存放易燃易爆、腐蚀性物品，仪器耗材、备件分类有序存放并做好标识；运维人员进入站房需遵守安全操作规程，高空作业（如爬塔维护）需系好安全防护装备。

- 服务响应：在本地具有服务办事机构，运维机构需负责自动监测系统各组成部分非自然灾害、非战争等外部因素引起的采样、检测、数据采集、数据传输、系统控制、供电和空调等设备的维护保养和维修工作（含基础设施），并负责系统各设备常规耗品耗件的更换工作。由运维机构全权负责系统所有仪器和设备的维护、维修和部件更换，维修费用包含在本次响应报价中，同时还包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的维修或更换。由于自然灾害（地震、雷击等）、战争造成的设备损坏，运维机构不负责维修费用。属于运维机构的工作人员操作不当、违反规程等造成的故障维修费用由运维机构负责。设备故障超过24小时不能排除的，运维机构应提交解决方案，经采购单位同意，并限期解决。检测仪器被修复后，当其检测性能受到影响时，需要进行相关技术指标验证。仪器大修后（更换设备测试关键部件），应按顺序进行漂移实验（如零点漂移、量程漂移）、重复性及准确度实验、多点线性实验等技术指标验证。

- 其它要求：（1）运维机构运维服务人员应是经省级以上主管部门培训合格或相关设备厂家培训合格的技术人员组成，同时应配备工作交通车辆，用于日常巡检和发生突发事故时能及时赶到站点对仪器设备进行运维。（2）运维机构必须积极配合采购人，做好接受各级管理部门的检查、监督工作；协助其他服务单位开展工作；协调在本工作范围内与相关单位之间的相互配合、沟通，并无偿提供与其工作有关的资料、信息等。（3）参与履行运行维护服务本项目的运维机构及所有人员，对工作中所涉的数据、资料及文件等负有保密义务，任何情况不得向第三方泄露。如存在上述情况，将按严重违约行为依法追究运维机构相关责任。

- 绩效考核：（1）按时填写、整理和提交各类运维记录和总结报告。每月提交运维原始记录；运维周期结束后提交运维服务验收报告（报告内容、格式和时间节点另行通知）。（2）按约定时间要求提交所有配件、耗材，交接清单和日常使用记录备查。（3）自动监测设备应最大限度保证全周期连续运行（经中心许可停运的除外），数据有效获取率不低于 85%。数据有效获取率按照单台设备在运维期内逐月统计，如当月有效数据获取率不满足 85% 的要求，则在支付尾款时从中标金额中（对应设备）按比例扣除当月运维费用。数据有效获取率统计方法：数据有效获取率（%）= 有效数据获取小时数 ÷ 应获取数据小时数 ×100%（有效数据获取小时数是指满足质控要求的数据获取小时数；应获取数据小时数是指从年度（或月度）总小时数扣除仪器必要维护和不可抗拒力因素导致的数据缺失后所剩余小时数。不可抗拒力因素包括停电、外部质控检查、年度性能指标测试、以及其他经本单位确认可以纳入不可抗拒力因素的事项）。（4）每季度配合采购人开展站点运维质量监督检查，对发现的问题及时整改。（5）每年不定期配合采购人接受各级管理部门的检查、监督工作。

- 运维机构存在下列行为之一的，采购人将按严重违约行为追究运行机构责任，并将其列入不合格运维商：（1）当仪器故障导致长周期停运情况（超过 48 小时）时，未书面汇报采购人的；仪器故障导致长周期停运情况，经采购人书面审核，批复限定恢复时间后，仍不能按要求的时间节点恢复数据的；不及时提交运行记录和总结报告超过 3 次的。（2）对各级管理部门在检查过程中发现问题不能及时整改的，造成不良后果情节严重的。（3）运维机构（含人员）弄虚作假编造相关运维记录的；修改、伪造监测数据的。

- 运维机构需严格遵照采购人的统一部署与相关工作要求，规范、有序推进运维交接各项工作，细化交接流程、明确交接责任、落实交接细节，全程做好移交期间的设备运行保障工作，强化设备运行状态的实时监测与巡查，确保各类设备始终保持稳定运行状态，监测数据全程连续、精准、有效，坚决杜绝交接过程中出现设备运行中断、数据缺失失真等问题。（1）接收方作为运维工作承接主体，需提前做好交接准备工作，主动与移交方做好对接沟通，全面掌握设备运行参数、运维操作规范、日常管理要求等关键信息。(2)在移交工作正式完成后，务必于 24 小时内完成运维工作的全面、无缝衔接，第一时间组织专业运维人员开展设备首次全流程、全覆盖巡检，逐一核查设备运行状态、线路连接、数据传输等关键环节，及时排查潜在隐患、解决各类问题，确保设备实现无间断平稳运行，监测数据持续完整、准确有效。(3)若因接收方未按要求落实运维衔接工作、巡检排查不到位、应急处置不及时等自身原因，导致出现设备故障停运、监测数据异常中断、数据失真失效等情况，造成不良影响或工作损失的，相关责任全部由接收方承担，采购人将按相关规定对其进行相应处理。

（二）专项技术需求

1. 在线 VOCs 监测仪专项技术需求

（1）运维内容补充：按照《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定（试行）》和《国家大气光化学监测网自动监测数据审核技术指南（2021版）（试行）》及本单位的要求规范开展运维服务，确保仪器正常运行和监测数据真准全。主要包括：每日、早、中晚仪器运行状态检查、每日上、下午平台数据一致性检查、每日数据审核、周巡检、月总结、及时校准、及时清洗质谱离子源、例行质控、仪器定期维护（耗材、备件、试剂更换）、运维记录填写、数据重积分及补录、数据补遗、仪器异常处理（包括故障维修）、年度性能测试、配合上级质控检查，以及按本单位要求做好特殊时期（如大型赛事、活动、重污染期间）保障等工作。

（2）人员保障补充：具备3年及以上环境空气VOCs自动监测设备运维实操经验，熟悉VOCs监测相关国标及技术规范及运维质控要点；熟练掌握TH-300B环境空气VOCs自动监测系统的工作原理、整体架构及全流程操作规范；能精准识别和排查系统常见故障，规范完成日常巡检、校准、数据重积分处理等工作；精通安捷伦GC/MS化学工作站操作，可独立完成质谱离子源维护、色谱柱安装、分析方法维护等专业操作

2. 大气在线重金属分析仪专项技术需求

（1）运维内容补充：按照《环境空气颗粒物（PM2.5）中无机元素连续自动监测技术规范》（HJ 1329—2023）和总站《大气颗粒物组分自动监测数据审核技术指南（试行）》开展运维服务，确保仪器正常运行和监测数据真准全。服务内容主要包括：每日通过远程控制软件察看仪器运行状态和数据采集状况，做好记录；每周到现场检查仪器的运行状况，做好巡检记录；每月进行采样头清洗和滤网清洗；采样喷嘴压头及纸带下垫块清洁；每年至少清洁1次采样管路、对仪器预防性维护1次。每月至少一次质控检查，包括每次更换纸带后需核查仪器空白、采样流量核查、温度及大气压核查；每季度至少一次质控检查：包括正确度核查、元素特征 X 射线能量核查；每半年至少一次温湿度传感器核查及数据一致性核查；每年至少对目标元素建立1次校准曲线。

（2）人员保障补充：运维人员需具备重金属监测相关专业背景，有相关仪器运维厂家培训证书，具备相关仪器操作及维护经验不少于1 年。

3. 有机碳元素碳分析仪专项技术需求

（1）运维内容补充：按照《环境空气颗粒物（PM2.5）中有机碳和元素碳连续自动监测技术规范》（HJ 1327—2023）和总站《大气颗粒物组分自动监测数据审核技术指南（试行）》开展运维服务，确保仪器正常运行和监测数据真准全。服务内容主要包括：每日查看样品和内标谱图，检查前炉、后炉炉温，检查载气和标气流量；每周检查仪器运行参数，更换滤膜，空白检查并做好原始记录；每月至少清洗一次采样头、备份原始数据、清理仪器散热风扇滤网、测量1次溶蚀器吸收效率；每季度至少清洁一次溶蚀器和采样管路、更换1次溶蚀器碳膜（块）等配件耗材；每年度进行仪器保养，采样系统气路清洁；每年对仪器进行一次预防性维护，对采样系统、分析系统（特别是石英炉）进行检查与清洁，更换石英衬管及必要的耗材与配件、更换氦气管路的除氧器。每俩周至少核查一次校准曲线中间点浓度；每月至少核查一次采样流量、温度及大气压测量示值核查、仪器空白核查；每季度至少建立一次校准曲线、精密度核查、正确度核查；每半年至少使用有证标准物质核查一次正确度、对辅助气体流量通道单点核查1次、三峰测试1次、数据一致性核查一次。（2）人员保障补充：运维人员需熟悉有机碳元素碳分析原理及操作流程，具备相关仪器操作及维护经验不少于 1 年。

4. 气溶胶激光雷达专项技术需求

（1）运维内容补充：按照《大气超级站质控质保体系技术规范》（DB31/T 310006—2021）开展运维服务，确保仪器正常运行和监测数据真准全。服务内容主要包括：每日远程检查仪器运行状况和工作参数是否正常，如有异常，应按照应急响应时间要求，及时处理；每周进行一次站房巡检，查看激光器出光状态、回波信号质量和软件运行状态，并做好原始记录；检查光学镜片表面，如有积尘或污渍，应停机使用洗耳球进行清洁，必要时使用擦镜纸进行清洁；检查光学镜片是否有破损情况，如有破损应及时更换；清洁天窗玻璃表面，检查天窗是否破裂、天窗支架及玻璃密封是否完好，有无漏水渗水等异常现象；检查室内外温差情况及天窗玻璃是否存在冷凝水，如有冷凝水，应调整站房温度，降雨、降雪及沙尘天气后，应及时清洁天窗玻璃；每月：检查激光光斑偏移情况，有偏差时应及时调整；检查记录雷达激光能量、激光光斑特征、回波信号、背景基线及噪声，如果有指标不满足指标对雷达进行维修调校以满足工作技术指标，必要时更换配件；每季度开展季度质控测试（包括能量测试、信噪比测试、最大探测距离、接收横截面四象限均匀性、系统线性度、大气瑞利散射信号拟合偏差等）；每年对仪器进行预防性维护，并更换相应备件。

（2）人员保障补充：运维人员需具备激光雷达相关专业知识，熟悉设备操作流程，能够独立解决仪器运维过程中的故障。具备相关仪器操作及维护经验不少于 1 年。

5. 非甲烷总烃自动监测设备专项技术需求

（1）运维内容补充：按照《环境空气非甲烷总烃连续自动监测技术规定（试行）》和《国家大气光化学监测网自动监测数据审核技术指南（2021版）（试行）》及本单位的要求规范开展运维服务，确保仪器正常运行和监测数据真准全。服务内容主要包括：每日、早、中晚仪器运行状态检查、每日上、下午平台数据一致性检查、每日数据审核、周巡检、定期校准、例行质控、仪器定期维护（耗材、备件、试剂更换）、运维记录填写、数据重积分及补录、数据补遗、仪器异常处理（包括故障维修）、年度性能测试、配合上级质控检查，以及按本单位要求做好特殊时期（如大型赛事、活动、重污染期间）保障等工作。

（2）人员保障补充：具备2年及以上环境空气非甲烷总烃自动监测设备运维实操经验，熟悉非甲烷总烃监测相关国标及技术规范及运维质控要点；熟练掌握EXPEC-2000-710F 非甲烷总烃自动监测设备的工作原理、整体架构及全流程操作规范；能精准识别和排查系统常见故障，规范完成日常巡检、校准、维护、数据重积分处理等工作。

6. 在线离子色谱分析仪专项技术需求

（1）运维内容补充：按照《环境空气颗粒物（PM2.5）中水溶性离子连续自动监测技术规范》和总站《大气颗粒物组分自动监测数据审核技术指南（试行）》及本单位的要求规范开展运维服务，确保仪器正常运行和监测数据真准全。服务内容主要包括：每日、早、中晚仪器运行状态检查、每日上、下午平台数据一致性检查、每日数据审核、周巡检、定期校准、例行质控、仪器定期维护（耗材、备件、试剂更换）、运维记录填写、数据重积分及补录、数据补遗、仪器异常处理（包括故障维修）、年度性能测试、配合上级质控检查，以及按本单位要求做好特殊时期（如大型赛事、活动、重污染期间）保障等工作。

（2）人员保障补充：具备3年及以上环境空气颗粒物（PM2.5）中水溶性离子自动监测设备运维实操经验，且持有离子色谱厂家相关培训合格证书。熟悉环境空气颗粒物（PM2.5）中水溶性离子监测相关国标及技术规范及运维质控要点；熟练掌握MARGA 2060水溶性离子自动监测设备的工作原理、整体架构及全流程操作规范；能精准识别和排查系统常见故障，规范完成日常巡检、校准、维护、数据重积分处理等工作；

7. 南大仙林校区温室气体监测设备专项技术需求

（1）运维内容补充：按照《环境空气温室气体及其示踪物（CO2、CH4、N2O和CO）光腔衰荡光谱法连续自动监测系统运行和质控技术指南（第一版）》（总站气字〔2022〕433）和总站《关于印发〈城市环境空气温室气体试点监测质量与质量控制指南（试行）〉的通知》（总站质管字〔2021〕545号）开展运维服务，确保仪器正常运行和监测数据真准全。服务内容主要包括：每日通过远程控制软件察看仪器运行状态和数据采集状况，做好记录；每周到现场检查仪器的运行状况，做好巡检记录；每季度更换过滤器，每年更换一次采样泵组件，承担站点数据分析及碳排放反演工作，包括结合项目所在城市及监测的基本情况，聘请有经验的专家团队提供监测数据应用服务：温室气体分布特征和变化规律及影响因素的分析研究、城市二氧化碳浓度模拟、城市二氧化碳排放反演，以上服务以分析报告的形式提供。

（2）人员保障补充：运维人员熟悉温室气体分析仪操作维护，能够独立解决仪器运维过程中的故障。具备相关仪器操作及维护经验不少于 1 年。

8. 太阳辐射、紫外辐射及五参数气象仪

运维内容补充：按照相关仪器操作说明书，每日查看监测数据情况；每周记录仪器状态参数；每月清洁传感器。

四、服务要求

- 本次采购提供的运行维护服务费用包括但不限于日常运行、维护、质控、故障维修（质保期内仪器除外）、数据核查、标气、耗材、配件、电费、站房辅助设施（空调、UPS 等）维修费、网络通讯费及防雷检测费等 (详见附表)。附表 1、2、3、4、5、6、7中的耗材、备件由服务商提供；

- 附表：

（1）附表 1：在线 VOCs 监测仪常用耗材及备件清单；

（2）附表 3：大气在线重金属分析仪常用耗材及备件清单；

（3）附表 3：有机碳元素碳分析仪常用耗材及备件清单；

（4）附表4：气溶胶激光雷达常用耗材及备件清单；

（5）附表 5：非甲烷总烃自动监测设备常用耗材及备件清单；

（6）附表 6：在线离子色谱分析仪常用耗材及备件清单；

（7）附表 7：南大仙林校区温室气体监测设备常用耗材及备件清单。

附表 1：在线 VOCs 监测仪常用耗材及备件清单

| 序号 | 运维耗材名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳去除管 | 60 根 |
| 2 | 颗粒物过滤膜 6mm | 1 袋 |
| 3 | 230 测温丝 | 6 根 |
| 4 | 150 测温丝 | 6 根 |
| 5 | 样品气过滤膜（47mm） | 2 盒 |
| 6 | TO14 内标气体（进口） | 1 瓶（0.8L） |
| 7 | 57 种 PAMS (vocs）标气（进口） | 1 瓶（0.8L） |
| 8 | VOCs 定制标气（进口） | 1 瓶（0.8L） |
| 9 | 毛细管气相色谱柱 | 1 根 |
| 10 | PLOT 毛细管气相色谱柱 | 1 根 |
| 11 | 氮气除烃管 | 1 根 |
| 12 | MS 灯丝 | 10 根 |
| 13 | 无尘布 | 2 包 |
| 14 | 棉签 | 4 包 |
| 15 | vespel 石墨卡套毛细管色谱柱石墨卡套 | 1 盒 |
| 16 | 通用整合式捕集阱 | 1 根 |
| 17 | 不起毛尼龙手套（小号） | 4 双 |
| 18 | 高纯氦气 | 5 瓶 |
| 19 | 高纯氮气 | 10 瓶 |
| 20 | 熔融石英毛细管柱接头 | 3 盒 |
| 21 | 毛细管色谱柱铜螺母 | 4 个 |
| 22 | 质谱仪外置泵泵油 | 1 瓶 |
| 23 | 5977B 质谱仪外置泵密封件 | 1 套 |

注：此表未包含所有可能用到的耗材、备件，运维方应根据实际情况储备。

附表 2：大气在线重金属分析仪常用耗材及备件清单

| 序号 | 运维耗材名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滤带 | COXRF-T1（原TE-KFT-30） | 18 卷 |
| 2 | 真空采样泵 | 托马斯（3.5-4.2m3/h，150mbar abs） | 1 个 |
| 3 | 质量流量传感器 | AWM3100 | 5 个 |
| 4 | 白炽灯， 24V — POWER ON（大气重金属） | 96F6622，供电：24VDC，寿命：10000小时，外形：T-2 1/2 | 1盒 |
| 5 | 白炽灯， 14V — XRAY ON（大气重金属） | 96F6708，供电：14VDC，寿命：15000小时，外形：T-3 1/4 | 1盒 |

注：此表未包含所有可能用到的耗材、备件，运维方应根据实际情况储备。

附表 3：有机碳元素碳分析仪常用耗材及备件清单

| 序号 | 运维耗材名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 加热丝组件 | 3 套 |
| 2 | model 4 主炉石英管 | 2 个 |
| 3 | 溶蚀器滤芯 | 6 个 |
| 4 | 滤膜 | 4 盒 |
| 5 | 石英炉 | 1 个 |
| 6 | 氦气（纯度至少99.999%以上）40L/瓶 | 4瓶 |
| 7 | 氦气/氧气 （10%氧气和90%氦气） 40L/瓶 | 2瓶 |
| 8 | 氦气/甲烷 （5.0%甲烷和95%氦气）40L/瓶 | 2瓶 |
| 9 | 前炉热电偶FTKRT-12 | 1个 |
| 10 | NDIR | 1 |

注：此表未包含所有可能用到的耗材、备件，运维方应根据实际情况储备。

附表 4：气溶胶激光雷达常用耗材及备件清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闪光灯 | LKO-203-9001 | 4 支 |
| 2 | 脱离子桶过滤器 | LKO-313-0099 | 2 只 |
| 3 | 1064 高反镜 | 定制 | 1 片 |
| 4 | 355 高反（1 英寸） | 定制 | 2 片 |
| 5 | 355 分色片 | 定制 | 2 片 |
| 6 | 532/1064 谐波分光镜 | 定制 | 1 片 |
| 7 | 分色片 532.1064-355 | 定制 | 1 片 |

注：此表未包含所有可能用到的耗材、易损件，运维方应根据实际情况储备。

附表 5：非甲烷总烃自动监测设备常用耗材及备件清单

| 序号 | 运维耗材名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲烷标气（8ppm） | 2 瓶 | 有效期≥12 个月 |
| 2 | 丙烷标气（5ppm） | 2 瓶 | 有效期≥12 个月 |
| 3 | 零气过滤器滤芯 | 6 个 | 适配 EXPEC-2000-710F |
| 4 | 采样管路（PTFE 材质） | 10 米 | 内径 3mm |
| 5 | 进样阀密封垫 | 10 个 | 适配仪器进样阀型号 |
| 6 | FID 检测器喷嘴 | 2 个 | 仪器原配型号 |
| 7 | 色谱柱（HP-PLOT Q） | 1 根 | 30m×0.32mm×20μm |
| 8 | 密封圈套装 | 2 套 | 含仪器各接口常用规格 |

注：此表未包含所有可能用到的耗材、备件，运维方应根据实际情况储备。

附表6：在线离子色谱分析仪常用耗材及备件清单

| 序号 | 运维耗材名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阴离子淋洗液（碳酸钠 / 碳酸氢钠） | 10L | 分析纯 |
| 2 | 阳离子淋洗液（甲烷磺酸） | 5L | 分析纯 |
| 3 | 保护柱芯 | 4 个 | 适配仪器型号 |
| 4 | 抑制器再生液 | 8L | 分析纯 |
| 5 | 进样针 | 6 支 | 50μL |
| 6 | 密封圈套装 | 3 套 | 含泵头、进样阀密封圈 |
| 7 | 过滤膜（0.22μm） | 200 张 | 水系 / 有机相各 100 张 |
| 8 | 色谱柱接头 | 8 个 | PEEK 材质 |

注：此表未包含所有可能用到的耗材、备件，运维方应根据实际情况储备。

附表 7：南大仙林校区温室气体监测设备常用耗材及备件清单

| 序号 | 型号 | 产品规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30L - 高浓度，1500psi | 中国计量研究院标准气体，气体量至少质保期一年 | 1 | 瓶 |
| 2 | 30L - 低浓度，1500psi | 中国计量研究院标准气体，气体量至少质保期一年 | 1 | 瓶 |
| 3 | 30L - 背景浓度，1500psi | 中国计量研究院标准气体，气体量至少质保期一年，需要做验证，消耗大 | 2 | 瓶 |
| 4 |  | 高氯酸镁，2 月一换 | 6 | 瓶 |
| 5 | 2.5 英寸 | 过滤器 | 3 | 个 |
| 6 | 1 英寸 | 过滤器 | 3 | 个 |
| 7 | WSD10174 | 采气泵 | 3 | 台 |
| 8 |  | 主机泵 | 1 | 台 |
| 9 | 硅胶管 | 初级冷凝泵管 | 6 | 根 |
| 10 |  | CO2 检漏瓶及检漏液体 | 20 | 瓶 |
| 11 |  | 年度爬塔清理维护，一年一次 | 1 | 次 |
| 12 |  | 平台传输维护费 | 1 | 年 |
| 13 |  | 宽带年费 | 1 | 年 |

注：此表未包含所有可能用到的耗材、备件，运维方应根据实际情况储备。

★五、商务要求

### 5.1服务期及服务地点

服务期：2026年7月1日至2027年6月30日。（具体由采购人指定）

服务地点：江苏省内，具体地点由采购人指定。

### 5.2付款方式

合同签订完成后，中标供应商按要求向采购人开具合同金额的全额增值税发票，采购人在2026 年 11月 30 日前支付合同额 50% 款项，项目验收合格后支付尾款。

实际考核办法参照招标文件约定的相关要求执行。

如财政资金下达时间晚，采购人支付时间相应延迟。

### 5.3投标报价

投标响应文件中的总价为所投分包空气自动监测站的运维或质量核查报价总价（必须按照单站点报价*数量计算），报价按照燃油费、路桥费、车辆折旧费、文件报告打印复印费、管理费、耗材费（颗粒物纸带）、备品备件费、站房空调稳压电源等仪器以外设备维护费、财产保险费、质控费用（钢瓶气费用）、比对和质控设备折旧费、不可预见费、税费及其他费用等等分项报价，其中的单价和总价，均采用人民币报价，报价应是唯一的，采购单位将不接受有选择的报价。当数量和单价之积不等于总价时，以单价为准重新计算总价。

### 5.4项目验收

1.	运维服务到期后，采购人组织项目验收。

2.	验收考核依据包括国家相关技术规范、合同、投标文件、绩效考核结果等。

3.	运维期间出现严重违约不得验收。

4.	验收结果不合格的项目采购人不予支付余款。

5.5	执行规范及标准要求

环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）（HJ 664—2013）；

环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法(HJ 653-2013)；

环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范(HJ 818-2018部分代替 HJ/T 193-2005)

环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范(HJ 817-2018部分代替 HJ/T 193-2005)

环境空气臭氧监测一级校准技术规范(HJ 817-2018部分代替 HJ/T 193-2005)

环境空气颗粒物（ PM10和PM2.5 ）连续自动监测系统安装和验收技术规范(HJ 655-2021)

环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO）自动监测系统技术要求及检测方法（HJ 654-2013)

环境空气气态污染物（ SO2、NO2、O3、CO ）连续自动监测系统安装验收技术规范(HJ 193-2013)

《国家生态环境监测网络数智化转型方案》

其他现行有效的技术规范及国家标准

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取1名中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、采购本国产品的支持政策

7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×20 | 20 | 价格分 |
| 2技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 日常管理维护方案 | 根据投标文件中所提供的日常管理维护方案进行综合评审： 1、制定并提供了规章制度、日常维护方案、定期巡检方案，规章制度详细严谨、日常维护方案及定期巡检方案内容完整，方案清晰有条理，切合实际，可操作性强，充分考虑了本市的自然环境、交通状况、空气质量的差异，完全满足招标文件需求的得10分； 2、制定并提供了规章制度、日常维护、定期巡检方案，方案完整，具有可操作性、针对性，整体上考虑了本市的自然环境、交通状况、空气质量的差异，但细节有待完善，基本满足招标文件需求的得7分； 3、制定并提供了规章制度、日常维护、定期巡检方案，方案完整，具有一定的可操作性，内容有一定针对性，考虑到本市的自然环境、交通状况、空气质量的差异，部分满足招标文件需求的得4分； 4、未提供相关内容的得0分。 | 10 | 主观分 |
| 2.2 | 监测设备标准化操作规程 | 根据投标文件中所提供的监测设备标准化操作规程与项目的适用性进行综合评审： 1、依据本招标文件要求的各种运维工作，针对拟运维大气超级站点站内主要设备编制了全面详细的、可操作性强的监测设备标准化操作规程，完全满足招标文件需求的得10分； 2、标准化操作规程涵盖了拟运维大气超级站点内主要设备，但有个别设备操作规程可操作略有欠缺，基本满足招标文件需求的得7分； 3、只针对部分主要设备编制了监测设备标准化操作规程的得4分； 4、未提供相关内容的得0分。 注：主要设备指监测设备、质控设备、气象设备。 | 10 | 主观分 |
| 2.3 | 应急方案 | 根据投标文件中所提供的应急方案进行综合评审： 1、对应急工作进行了合理规划并制定可行计划，应急方案针对性强，各要素考虑充分，同时根据招标文件技术要求，列出各种应急情景、发现应急情况的方法、应急措施及解决方案，系统地阐述判断和解决方法，制定完善的工作流程，完全满足招标文件需求，能应对可能的突发情况的得10分； 2、系统地列出各种应急情景、发现应急情况的方法、应急措施及解决方案，但细节有待完善；或者列出部分应急情景、发现应急情况的方法、应急措施及解决方案，基本满足招标文件需求的得7分； 3、对常见的应急情景有遗漏，或应急措施及解决方案粗略、缺乏针对性，难以及时应对常见的突发情况，部分满足招标文件需求的得4分； 4、未提供相关内容的得0分。 | 10 | 主观分 |
| 2.4 | 数据审核与处理方案 | 根据投标文件中所提供的数据审核与处理方案进行综合评审： 1、采购需求理解准确，提供了全面、详细、具体可行的数据审核方案，系统地阐述数据审核技术方法和依据，针对大气超级站点数据传输要求提出了切实可行的审核措施，并制定完善的工作流程图，完全满足招标文件需求的得10分； 2、提供了部分数据审核的方法，阐述了审核依据，但方法和依据细节有待完善；或针对大气超级站点数据传输要求提出了审核措施，制定了工作流程图，但措施或流程图细节有待完善，基本满足招标文件需求的得7分； 3、提供了几种数据审核方法，阐述了审核依据，针对大气超级站点数据传输要求提出了审核措施，但审核方法片面，可能导致错判或漏判，审核措施有缺陷，部分满足招标文件需求的得4分； 4、未提供相关内容的得0分。 | 10 | 主观分 |
| 2.5 | 质量控制方案 | 根据投标文件中所提供的质量保证和质量控制方案进行综合评审： 1、质量保证与质量控制体系完善，并对应制定了详实可行的质控措施，完全满足招标文件需求，高效保证运维质量的得10分； 2、建立了质量保证与质量控制体系，有具体的质控措施，但细节有待完善的得7分； 3、建立了通用的质量保证与质量控制体系，具有通用的质控措施的得4分； 4、未提供相关内容的得0分。 | 10 | 主观分 |
| 3业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 业绩 | 供应商提供自 2023 年 1 月 1 日（含）以来承担过地市级以上类似大气自动监测超级站运维服务项目业绩，每提供一个有效合同得2 分，本项最高得12分。 注：类似业绩是指单个运维服务内容中至少包含在线挥发性有机物（VOCs）监测仪、在线重金属（或无机元素）分析仪、在线离子色谱分析仪这3类设备的运维业绩，不限品牌。提供合同复印件并加盖供应商公章，否则视为无效。 | 12 | 客观分 |
| 4履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 人员要求1 | 供应商应当为本项目配备专职技术服务人员，其中专职技术人员具有省级以上生态环境管理部门颁发的大气颗粒物组分自动监测技术培训合格证书的，每有1人得2.5分，本项最高得5分。 注：须提供技术人员的证书、最近3个月任意1个月的社保缴费记录等相关证明材料。 | 5 | 客观分 |
| 4.2 | 人员要求2 | 供应商应当为本项目配备专职技术服务人员，其中专职技术人员具有省级以上生态环境管理部门颁发的挥发性有机物自动监测培训合格证书的，每有1人得2.5分，本项最高得5分。 注：须提供技术人员的证书、最近3个月任意1个月的社保缴费记录等相关证明材料。 | 5 | 客观分 |
| 4.3 | 人员要求3 | 供应商应当为本项目配备专职技术服务人员，其中专职技术人员符合“专项技术需求”中各台设备“人员保障补充”条款要求的人员中，满足在线 VOCs 监测仪、在线离子色谱分析仪、温室气体监测设备要求的，每有1人得1分，满足其余要求每有1人得0.5分，本项最高得5分。 注：须提供技术人员的厂家设备培训证书等能够证明运维能力的材料、最近3个月任意1个月的社保缴费记录等相关证明材料；多人满足同一设备人员要求不重复计分。 | 5 | 客观分 |
| 4.4 | 履约能力 | 本次运维项目需要使用到仪器制造商原厂耗材，供应商应具备运维服务清单中仪器品牌厂家（或授权代理商）技术合作协议或授权文件支持，每提供一项类似材料得0.5分，本项最高得3分。 注：响应文件中提供相关技术支持证明文件的复印件。 | 3 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、通用资格证明文件

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表（如有）

七、技术要求响应及偏离表（不适用）

八、实质性要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（不适用）

一、通用资格证明文件

营业执照（复印件）

提供上年度财务报表复印件（即2025年度财务报表，如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或投标截止时间前3个月内，由其基本开户银行出具的资信证明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                      。

主要专业技术能力有：              。

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：    年   月   日

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供本次采购活动前6个月内，至少1个月缴纳税收的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件

提供本次采购活动前6个月内，至少1个月缴纳社会保险的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：    年   月   日

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

法定代表人授权书

（如法定代表人签署文件则无需出具授权书）

本授权委托书声明：我             （姓名）系             （单位名称）的法定代表人，现授权             （单位名称）             （代理人姓名）为我的合法代理人，以             （供应商名称）的名义参加             （采购人名称）的              （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

供应商名称（加盖电子公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（签字）：

日期：           年   月

投标供应商法定代表人身份证扫描件正、反面附下：

法定代表人授权代表身份证扫描件正、反面附下：

法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓    名：        性别：        年龄：        职务：

系       的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （加盖电子公章）

日  期：     年     月      日

投标供应商法定代表人身份证扫描件正、反面附下：

四、投标函

投标函

致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：大型企业 中型企业 小型企业 微型企业（在对应内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、投标分项报价表

投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 服务期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

5.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

七、技术响应偏离表（本项目不适用）

八、商务响应偏离表

商务响应偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件《第四章 采购需求 商务要求》做出响应，若没有偏差和修改要求的，可以填写全部响应，采购单位将视作认同。

2.行数不够，可自行添加。

九、承诺书（本项目不适用）

承诺书

（投标人名称）针对      项目（项目编号：           ）在此承诺：

1、

2、

3、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人名称：（加盖电子公章）

注：以上内容由投标人根据自身情况结合投标文件采购需求书自行填写补充，包括但不限于标红提示部分。

十、中小微企业声明函

中小微企业声明函（服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，供应商须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十二、联合体协议（本项目不适用）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为小型、微型企业 残疾人福利性单位 监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

十三、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：      年   月   日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。