# 常州市政府采购项目

公开招标文件

# 项目名称：紫外接近接触式光刻机采购项目

项目编号：JSZC-320400-YTZB-G2026-0019

采 购 人：常州大学

采购代理机构：常州盈泰招标有限公司

# 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	19

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	20

第五章   采购需求	31

第六章   拟签订的合同文本	42

第七章   投标文件格式	48

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320411-YTZB-G2026-0019

2.项目名称：紫外接近接触式光刻机采购项目

3.项目预算金额：人民币280万元

项目最高限价（控制价）：280万元

4.采购需求：本项目为常州大学紫外接近接触式光刻机采购项目，高精度光刻机是化合物半导体器件、光电芯片、MEMS传感器芯片制程中曝光工艺的必要设备，用于中心器件研究方向的光刻曝光工序。光刻机设备能够助力光电领域的众多科学问题的解决，促进高质量成果的产出，促进前沿性、引领性与颠覆性科研工作的开展，助力我校理工类学科的发展与建设，提高我校的创新能力和国际竞争力。设备须具备高分辨率与高稳定性，确保在亚微米级光刻工艺中实现精准曝光。要求支持多种光刻胶工艺，兼容不同尺寸晶圆，满足实验室多场景研究需求。配套控制系统应集成智能化操作界面，便于参数设置与过程监控。同时，提供完善的售后服务与技术培训，保障设备长期稳定运行，切实服务于我校重点科研项目攻关与高层次人才培养。

中标供应商应提供包括但不限于货物的制造（采购）、包装、运输、装卸、保险、售后服务、质保和招标文件范围内要求的其他相关配套服务，直至通过采购人验收。具体内容详见公开招标文件。

5.合同履行期限：合同签订生效后6个月内完成供货安装、调试、验收并投入使用。

6.本项目是否接受联合体： □是  ■否。

7.本项目是否接受进口产品投标： ■是  □否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

#### 2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向   □中小 □小微企业  采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：  /  。

#### 2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

### 3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

#### 3.3其他特定资格要求：

本项目接受进口产品投标，投标人所投设备为进口产品的，应提供以下之一的证明材料：

1、供应商为所投进口设备的授权经销（代理）商，必须提供制造（生产）商授权投标人的授权书或上级经销（代理）商授权投标人的授权书,并提供逐级经销（代理）商的证书复印件。

2、供应商为本项目授权供应商，必须提供制造（生产）商授权投标人的授权书或授权经销（代理）商授权投标人的授权书,并提供逐级经销（代理）商的证书复印件。

三、获取招标文件

1.时间：自公告之日起5个工作日（北京时间，法定节假日除外）。

### 2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

3.方式：投标人登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

### 4.售价： 0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年5月28日09点30分（北京时间）。

地点：本项目采用远程“不见面”交易方式，无需到现场提交，请投标人在提交时间截止前提前登入“苏采云”，通过系统在线提交电子投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

### 1.本项目需要落实的政府采购政策：无。

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购一体化平台系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过“苏采云”平台系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html、http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/down/921135080660472.html。

3.领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

4.本项目采用全流程电子化采购方式，请投标人认真学习“苏采云”政府采购一体化平台发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210  0519-85588163

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

### 5.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业投标人提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

### 1.采购人信息

名  称：常州大学

地  址：常州市武进区滆湖中路21号
联系人：王老师

联系电话：16622535811

### 2.采购代理机构信息

名  称：常州盈泰招标有限公司

地  址：常州市新北区太湖中路8号锦湖创新中心A座11楼

联系方式：0519-89853339

### 3.项目联系方式

项目联系人：周女士

电  话：0519-89853339

注：以上个人信息，由于工作需要经机构或本人同意对外公布。

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： ■是 □否 |
| 2.4 | 核心产品 | ■关于核心产品本项目 / 包不适用。 □本项目 包为单一产品采购项目。 □本项目 包为非单一产品采购项目，核心产品为： 。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：___年___月___日___点___分 考察地点：___________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间： 年 月 日 点 分 召开地点： 。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求： ； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： ■不需要 □需要 （3）样品递交要求： ； （4）未中标人样品退还： ； （5）中标人样品保管、封存及退还： ； （6）其他要求（如有）： 。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州盈泰招标有限公司； 联系电话：0519-89853339； 通讯地址：常州市新北区太湖中路8号锦湖创新中心A座11楼。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准： 服 费 务 类 率 型 成交金额（万元）; 货物类. 100以下; 0.84%. 100--500; 0.616%. 500--1000; 0.448%. 1000--5000; 0.28%. 5000--10000; 0.14%. 按上述计算方法不足3000 元; 固定值：3000元. 按上述计算方法超20000 元; 固定值：20000元. 1.代理服务收费差额定率累进法计算。 2.代理服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。 3.缴纳时间：中标人应在领取中标通知书前将代理服务费付至采购代理机构指定的账户，中标人如果未按规定交纳代理服务费，将保留诉讼权利。 收款单位：常州盈泰招标有限公司 开户银行：中国建设银行常州市延陵路支行 银行账号：32050162853600001068 |
| 28 | 纸质中标文件 | 中标人在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质投标文件叁份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达至常州盈泰招标有限公司，联系方式见《第一章 投标邀请》） |

投标人须知

一   说  明

## 1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

## 2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。

## 3现场考察、开标前答疑会

  - 3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

## 4样品

  - 4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

## 5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 5.1 进口产品

    - 5.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 5.2.1中小企业定义：

1

2

3

4

5

  - 5.1

  - 5.2

    - 5.2.1

      - 5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 5.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 5.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 5.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

    - 5.2.2

    - 5.2.3

      - 5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 5.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 5.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 5.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 5.3政府采购节能产品、环境标志产品

    - 5.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 5.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 5.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 5.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 5.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 5.4支持乡村产业振兴管理

    - 5.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 5.5正版软件

    - 5.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 5.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 5.6政府采购创新产品政策

    - 5.6.1采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

### 5.7 绿色采购政策

5.7.1 绿色数据中心政策 依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.7.2 推广应用绿色建材 采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品  采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

### 5.8 采购本国产品的支持政策

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）文件要求，在政府采购中实施本国产品标准及相关支持政策。

## 6 投标费用

  - 6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

### 二   招标文件

## 7 招标文件构成

  - 7.1 招标文件包括以下部分：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 资格审查

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

第五章 采购需求

第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件格式

  - 7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

## 8 对招标文件的澄清或修改

  - 8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 8.2 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

### 三   投标文件的编制

## 9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

## 10投标文件构成

  - 10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 10.对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 10.5 投标人认为应附的其他材料。

## 11 投标报价

  - 11.1 所有投标均以人民币报价。

  - 11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

## 12 投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

## 13投标有效期

  - 13.1投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

## 14 投标文件的签署、加盖公章

  - 14.1 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 14.2 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

### 四   投标文件的提交

## 15 投标文件的提交

  - 15.1本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”系统供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 15.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”系统以外任何形式提交的投标文件。

## 16 投标截止时间

  - 16.1投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

## 17 投标文件的修改与撤回

  - 17.1 投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”系统对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

### 五   开标、资格审查及评标

## 18开标

  - 18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 18.2 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”系统在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 18.3 开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 18.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 18.5 投标人不足3家的，不予开标。

  - 18.6 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 18.7 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 18.8如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”政府采购一体化平台无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

  - 18.9  1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

## 19 资格审查

  - 19.1 见第三章《资格审查》。

## 20 评标委员会

  - 20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 20.2 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

## 21 评标程序、评标方法和评标标准

  - 21.1见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

## 22 确定中标人

  - 22.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

## 23 中标公告与中标通知书

  - 23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 24 废标

  - 24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 24.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 24.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 24.1.4因重大变故，采购任务取消的。

    - 24.1.5平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 24.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

## 25 签订合同

  - 25.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 25.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 25.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 25.4政府采购合同不能转包。

  - 25.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

## 26 询问与质疑

  - 26.1询问

    - 26.1.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 26.1.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 26.2质疑

    - 26.2.1投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 26.2.2招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 26.2.3质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 26.2.4投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 26.2.5投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 26.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

## 27 代理费

  - 27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

1 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

### 4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交投标文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人授权代表或采购代理机构审查。 |
| 3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标邀请》。 |  |
| 4 | 是否接受联合体响应 | 本项目不接受联合体响应。 |  |
| 5 | 本项目的特定资格 要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标邀请》，按本项目的特定资格要求中规定要求提供相关证明文件或材料，否则无需提供。 |  |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标程序

### 1 投标文件的符合性审查

  - 1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书、法人授权委托书、政府采购供应商信用承诺书和供应商管理关系或控股关系信息情况表 | 1、投标函 2、法定代表人参加的提供：法定代表人资格证明书和本人身份证 委托代理人参加的提供：法定代表人资格证明书、授权委托书、本人身份证和参加投标前三个月社保缴费证明材料 3、政府采购供应商信用承诺书 4、供应商管理关系或控股关系信息情况表 5、法人或者其他组织的有效营业执照等证明文件 （格式见《投标文件格式》）。 |
| 2 | 投标报价 | （由评委审查，无需供应商提供材料。）报价一览表投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 3 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（采购文件另有规定的除外）；（提供《报价一览表》，格式见《投标文件格式》） |
| 4 | 报价合理性 | （由评委审查，报价合理的予以通过。）根据苏财购〔2026〕36号文件规定，评审中出现下列情形之一的，评标委员会（评审小组）应当启动异常低价投标（响应）审查程序：① 投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%； ② 投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%； ③ 投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%； ④ 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 异常低价投标(响应)审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 |
| 5 | 报价的修正 （如有） | （由评委审查，无需供应商提供材料。）不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认。 |
| 6 | 签署、加盖公章 | （由评委审查，无需供应商提供材料。）按照招标文件要求签署、加盖公章的。 |
| 7 | 进口产品（如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品均为非进口产品。 本项目接受进口产品投标，投标人所投设备为进口产品的，应提供以下之一的证明材料： 1、供应商为所投进口设备的授权经销（代理）商，必须提供制造（生产）商授权投标人的授权书或上级经销（代理）商授权投标人的授权书,并提供逐级经销（代理）商的证书复印件。 2、供应商为本项目授权供应商，必须提供制造（生产）商授权投标人的授权书或授权经销（代理）商授权投标人的授权书,并提供逐级经销（代理）商的证书复印件。 |
| 8 | 响应完整性 | （由评委审查，无需供应商提供材料。）投标文件未将一个采购包中的内容拆开响应。 |
| 9 | 响应有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足采购文件中载明的投标有效期的；（详见附件投标函） |
| 10 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；（详见附件《投标文件格式》） |
| 11 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；（如第五章《采购需求》中有★号条款要求的，按照序号逐项提供相关证明材料；如第五章《采购需求》中没有★号条款要求的，则无需供应商提供材料。） |
| 12 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 13 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 14 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），如有下列情形的，投标人（供应商）的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | （由评委审查，无需供应商提供材料。）投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | （由评委审查，无需供应商提供材料。）投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | （由评委审查，无需供应商提供材料。）投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

### 2 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 2.1 评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 2.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 2.3投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 2.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 2.4.1招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 2.4.2单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 2.4.3投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 2.4.4大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 2.4.5单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 2.4.6总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 2.4.7同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

    - 2.4.8其他：评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（ 响应）审查程序：

① 投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%；

② 投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%；

③ 投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%；

④ 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标(响应)审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

  - 2.5落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 2.5.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 2.5.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 2.5.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 2.5.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 2.5.5中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 2.5.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 2.5.7残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 2.5.8若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

#### 2.6 采购本国产品的支持政策

2.6.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.6.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第七章 投标文件格式”的“6.投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

2.6.3投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

2.6.4投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

2.6.5评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

2.6.6适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

2.6.7本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

### 3 投标文件的比较和评价

  - 3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 3.2 评标方法和评标标准

    - 3.2.1本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 3.2.2采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 3.2.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

    - 3.2.4关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_____。

### 4 确定中标候选人名单

  - 4.1采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：

采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 4.2采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 4.3评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 4.4评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于1名中标候选人。

### 5 报告违法行为

  - 5.1评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评标标准

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 35分 | 投标人的报价得分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分35分。其他投标人的报价得分统一按照下列公式计算:报价得分=（评审基准价/投标报价)×35%×100，计算结果四舍五入保留两位小数。 |
| 2 | 主观分 | 9分 |  |
| 2.1 | 实施方案 | 5分 | 提供产品的实施方案（包括但不限于供货计划、材料辅材配备、安装调试安排等情况综合评审）：供应商应充分考虑到现场实际情况，编制出产品所需的实施方案。 1、供货计划方案逻辑缜密，各环节时间精准，风险应对周全，可行性极高；材料辅材配备方案细致入微，清单详尽，余量合理，质量把控严格；安装调试安排方案科学合理，团队专业，流程规范，调试高效且稳定的，得5分； 2、供货计划方案框架合理，考虑常见情况，虽有小瑕疵但总体可行；材料辅材配备方案较清晰，能满足基本需求，质量大体合格；安装调试安排方案有序，团队能胜任，基本按规完成调试任务的，得3分； 3、供货计划方案简略粗糙，关键因素欠考量，执行易出问题；材料辅材配备方案缺细致度，储备不足，质量管控存漏洞；安装调试安排方案较松散，团队专业度不足，调试效果欠佳的，得1分； 4、未提供本项不得分。 |
| 2.2 | 售后服务方案 | 4分 | 供应商根据本项目实际需求提供售后服务方案，包括但不限于售后服务的内容和详细方案、故障响应时间、重大故障的应急预案和措施、安装调试的安排、随产品提供的备品备件、质保期满后维修费、质保期满后备品备件收费等情况综合评审： 售后服务内容全面，方案详尽，故障响应迅速，重大故障应急完善且常演练。安装调试计划细致，一次性达标，随产品提供的备品备件多，质保期满后维修费、质保期满后备品备件收费低、方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得4分； 售后服务内容较全，方案基本明确，故障响应及时，重大故障应急有流程但演练少。安装调试安排较合理，流程顺畅但计划可更细，随产品提供的备品备件较多，质保期满后维修费、质保期满后备品备件收费较低、方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得2分； 售后服务含基础内容，方案简单，故障响应符合规定，重大故障应急有框架但不完善。安装调试能安排，计划粗略可能延误，对项目实施要求响应一般，得1分； 未提供本项不得分。 |
| 3 | 客观分 | 56分 |  |
| 3.1 | 技术要求的符合性 | 40分 | 供应商所投产品的技术性能、参数、标准等完全满足采购文件“第五章 采购需求 三、技术要求（二）主要技术指标”要求的得满分40分，“第五章 采购需求 三、技术要求 （二）主要技术指标”中：标注“★”参数为实质性响应参数，不满足的则视为无效响应；标注“▲”参数为关键参数，每有一项负偏离的，扣5分；非标注“▲”参数为一般参数，每有一项负偏离的，扣1分，扣完为止。 注：投标文件中需提供技术参数支持资料包括但不限于产品彩页、产品官网参数信息截图、生产厂家盖章说明文件、检测报告或者软件截图证明材料等，标记“★”参数未提供技术支持材料则视为无效响应，标记“▲”参数未提供技术支持材料则不得分。项目验收时逐条验证技术指标，如发现供应商虚假应标，采购人将无条件退货。 |
| 3.2 | 视频演示 | 10分 | 供应商需提供的真实设备演示视频质量，重点为全自动对准流程演示： 1、演示视频完整呈现全自动对准核心流程：无人工干预；摄像头自动定位并识别标记点；移动平台自动完成中心定位，实现精确对准；系统自动计算并清晰展示对准精度数值。完全满足、流程完整无瑕疵，得10分； 2、存在1项轻微瑕疵（如精度展示不清晰、标记识别稍慢但最终成功），得7分； 3、存在明显瑕疵（如有轻微人工干预、定位偏差需系统自动修正、未展示精度等），得4分； 4、未完成核心流程或关键步骤缺失，得0分。 视频演示要求：供应商将演示内容制作成视频文件(MP4、AVI、WMV ）等常用视频播放格式上传至苏采云系统，视频文件大小以苏采云系统提示为准，若苏采云系统提示文件过大无法上传，应按照系统提示合理降低文件大小。演示时间不超过10分钟。 |
| 3.3 | 业绩 | 3分 | 供应商自2023年1月1日至本项目招标公告发布之日止（时间以合同签订日期为准），完成过同类项目案例，每提供一个业绩证明得1分，最高得3分。 注：投标文件中提供上述有效业绩合同文本关键页（关键页内容须含合同金额、合同签章页以及合同内容页）原件扫描件并加盖投标人公章。未按规定提供不得分。 |
| 3.4 | 培训服务承诺 | 3分 | 培训服务承诺：为确保校方相关人员能完全具备独立运维和教学应用能力，供应商承诺提供免费培训服务，在满足招标文件要求免费培训时间基础上承诺每增加1年培训服务的得1分，最高得3分。 注：投标文件中按上述评分要求提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章。未提供不得分。 |

注：1.评分细则中要求提供的证明文件及资料等在投标文件中提供电子扫描件，并加盖公章。

- 评审时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评审依据，不得分。

- 便于评审，请投标人在偏离表中逐条列出技术参数证明材料所在页码，因未列明所在页码而造成的后果由投标人自行承担。

# 第五章   采购需求

## 一、采购标的

1.项目名称：紫外接近接触式光刻机采购项目

2.预算金额：280万元

3.项目最高限价（控制价）：280万元

4.项目概况：本项目为常州大学紫外接近接触式光刻机采购项目，高精度光刻机是化合物半导体器件、光电芯片、MEMS传感器芯片制程中曝光工艺的必要设备，用于中心器件研究方向的光刻曝光工序。光刻机设备能够助力光电领域的众多科学问题的解决，促进高质量成果的产出，促进前沿性、引领性与颠覆性科研工作的开展，助力我校理工类学科的发展与建设，提高我校的创新能力和国际竞争力。设备须具备高分辨率与高稳定性，确保在亚微米级光刻工艺中实现精准曝光。要求支持多种光刻胶工艺，兼容不同尺寸晶圆，满足实验室多场景研究需求。配套控制系统应集成智能化操作界面，便于参数设置与过程监控。同时，提供完善的售后服务与技术培训，保障设备长期稳定运行，切实服务于我校重点科研项目攻关与高层次人才培养。

中标供应商应提供包括但不限于货物的制造（采购）、包装、运输、装卸、保险、售后服务、质保和招标文件范围内要求的其他相关配套服务，直至通过采购人验收。具体内容详见公开招标文件。

5.合同履行期限：合同签订生效后6个月内完成供货安装、调试、验收并投入使用。

6.是/否接受联合体投标：否

7.是/否接受分支机构参与响应：否

8.是/否属于政府购买服务：否

9.是/否接受进口产品投标：是

10.是/否专门面向中小企业预留采购份额：不专门面向中小企业预留份额。

### 11.本项目的特定资格要求：

本项目接受进口产品投标，投标人所投设备为进口产品的，应提供以下之一的证明材料：

（1）供应商为所投进口设备的授权经销（代理）商，必须提供制造（生产）商授权投标人的授权书或上级经销（代理）商授权投标人的授权书,并提供逐级经销（代理）商的证书复印件。

（2）供应商为本项目授权供应商，必须提供制造（生产）商授权投标人的授权书或授权经销（代理）商授权投标人的授权书,并提供逐级经销（代理）商的证书复印件。

### 12.项目类别：货物类

## 二、商务要求

### 1.交付的时间和地点

合同履行期限：合同签订生效后6个月内完成供货安装、调试、验收并投入使用。

交货地址：常州大学西太湖校区立功楼1楼

### 2.付款方式

（1）合同签订前，供应商以银行基本账户方式支付采购人履约保证金（中标合同金额的10%），履约保证金在设备正常运行一年后退还（无息）；

汇款资料：

开户单位：常州大学；

账号：32001628036051219286；

开户行：建行常州市白云支行；

汇款时请备注：常州大学紫外接近接触式光刻机采购项目履约保证金。

（2）合同签订后,货物到达采购人指定地点完成安装、调试并经采购人验收合格后，采购人凭发票向外贸代理公司付款（进口设备总价款的100%），由外贸代理公司向银行申请开具信用证，该进口设备款项凭银行审定单据支付。

（3）在外贸代理公司未收到采购人相应的货款前，外贸代理公司不承担对外付款责任。

采购人有三家外贸代理服务商，除进口设备的中标单位具有对外贸易经营资质外，其余进口设备采购项目均须从这三家单位中自行选择其一提供进口设备免税业务服务。进口设备外贸代理服务费费率表如下：

| 序号 | 合同价（单位：人民币） | 费率（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同价＜20万元 | 0.715 |
| 2 | 20万元≤合同价＜50万元 | 0.65 |
| 3 | 50万元≤合同价＜100万元 | 0.52 |
| 4 | 100万元≤合同价＜200万元 | 0.39 |
| 5 | 合同价≥200万元 | 固定值：8450 |

## 进口设备外贸代理服务费=进口设备合同价*费率

## 三、技术要求

本次采购设备拟放置于常州大学西太湖校区王铮微电子学院一楼光刻间，光刻间占地面积约31平方米，千级洁净间（黄光区域，恒温恒湿）。

### （一）设备配置清单

设备配置清单

| 序号 | 主要设备 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心主机及对准观测组件 | 光刻机主机 | 套 | 1 |
|  |  | 对准平台 | 个 | 1 |
|  |  | 正面对准显微镜 | 个 | 1 |
| 2 | 紫外曝光及光学系统 | LED紫外曝光单元 | 套 | 1 |
|  |  | 微镜式UV400光学系统 | 套 | 1 |
| 3 | 夹具及适配组件 | 4英寸晶圆夹具 | 个 | 1 |
|  |  | 6英寸晶圆夹具 | 个 | 1 |
|  |  | 小片夹具 | 个 | 1 |
|  |  | 掩模版夹具适配器 | 个 | 1 |
|  |  | 4~7英寸掩模夹具 | 个 | 1 |
|  |  | 5~6英寸掩模夹具 | 个 | 1 |
|  |  | 7英寸掩模夹具 | 个 | 1 |
| 4 | 检测与安全防护组件 | 真空泵 | 个 | 1 |
|  |  | 光强计 | 个 | 1 |
|  |  | 365/405nm光强计探头 | 个 | 1 |
|  |  | 光强测试定位仪 | 台 | 1 |
|  |  | 防紫外护目镜 | 副 | 3 |
| 5 | 操作及数据存储组件 | 22英寸触摸屏 | 块 | 1 |
|  |  | 触屏专用笔 | 支 | 1 |
|  |  | 64G软件备份盘 | 个 | 1 |
| 6 | 辅助设备 | 防震台 | 套 | 1 |
|  |  | 压缩空气过滤器 | 个 | 1 |

### （二）主要技术指标

#### 1、核心主机及对准观测组件

##### 1.1光刻机主机

1.1.1 最大衬底尺寸

≤6英寸圆形，配合专用夹具，可向下兼容多种尺寸衬底及不规则小片，满足多规格样品光刻需求。

1.1.2 核心主机和对准观测组件的控制系统与软件

基于主流操作系统的图形化控制软件，软件操作方便快捷，具有工艺编程、设备各部件控制、设备状态监控等功能，支持分级式用户管理，可设置多个用户，方便设备管理；设备配备专用的操作摇杆，可实现显微镜、对准台等部件的移动和精准操控。

控制系统采用工控机，采用cfast卡存储数据，内存≥4GB，硬盘容量≥160GB。

1.1.3 调平系统

具备稳定可靠的三轴式晶圆楔形误差补偿系统，可对晶圆和掩模板之间的平行度实现自动调平，调平精度满足亚微米级光刻工艺要求。平台与掩模整体找平后，三点测量距离差值≤3μm，平整度≤3μm。

1.1.4 升级预留功能

设备支持升级晶圆键合预对准功能，预留相应的升级接口，接口可连接键合对准模块，满足未来工艺拓展需求。

##### 1.2对准平台

1.2.1基本参数

- • 基座与运动结构：采用高稳定性花岗岩基座，配备电动驱动X/Y/θ三轴运动结构，平台平面度、抗振性能需满足本项目高精度作业要求，确保运动平稳性及结构长期稳定性。

• 控制与定位精度：需配置高分辨率编码器，采用闭环控制系统，具备高精度位置控制及重复定位精度，满足本项目对准工艺核心要求。

• 对准模式：支持正面对准、背面对准两种标准对准模式，适配不同工艺应用场景。

• 自动对准功能：可自动驱动基片至预设对准标记位置，通过配套摄像系统完成标记识别，由专用软件实时解算位置偏差，并驱动平台在X、Y及θ方向完成高精度图形对准与精细补偿，确保对准准确性。

• 自动化与结果输出：对准全过程自动化运行，无需人工干预，对准完成后可自动输出并直观显示对准精度结果，便于作业追溯及质量管控。

1.2.2 操作模式

支持手动对准、全自动对准和高精度直接对准三种模式，可根据不同工艺复杂度灵活切换，全面适配本项目各类作业需求。

（1）手动对准：支持人工进行标记识别，对准台移动由人工控制，可自由设定对准偏移量，保证最大工艺灵活度。手动对准精度：≤±0.5μm。

（2）全自动对准：系统可自动寻找标记并完成全部对准动作，全过程无需人工干预；配套软件可实现图像识别、存储，支持预设程序自动完成图像识别、对准标记寻找及对位操作。全自动对准精度：≤±0.5μm。

（3）高精度直接对准：设备可在曝光位置自动测量对准偏差，根据测量数据自动返回对准位置完成精细调整，实现最佳对准精度控制。高精度直接对准精度：≤±0.25μm。

★1.2.3 对准精度

正面对准（TSA）模式下，正面对准精度±0.5 μm；高精度直接模式(DA)下，正面对准精度±0.25μm。（提供所投产品检测报告或原厂正式发布的产品彩页或手册并加盖投标人公章）

★1.2.4 对准台控制

采用全电动对准台，对准台可在X-Y及θ轴方向移动，移动范围满足：X：±5mm；Y：±5mm；θ：±5°。支持两种控制模式，可随时无缝切换：① 全计算机根据图像识别结果自动控制；②多功能摇杆控制。（提供所投产品检测报告或原厂正式发布的产品彩页或手册并加盖投标人公章）

1.2.5 对准台行程的范围

X：±5mm；Y：±5mm；θ：±5°。满足大尺寸样品对准需求，其中自动模式和手动模式下，对准台移动范围保持一致，确保操作一致性。

1.2.6 对准台调节分辨率

X：≤20 nm；Y：≤20 nm ；θ：≤0.00001°。确保对准过程中的精细调节，保障最终对准精度符合项目要求。

★1.3正面对准显微镜

正面显微镜采用全数字分离视场显微镜，支持可见光波段成像，配置一对5倍标准物镜及一对7.2倍转角物镜，具体性能要求如下：

1.3.1  5倍物镜参数

整体放大倍率200X～800X，屏幕分辨率≤0.8 μm/像素，左右物镜间分离距离调节范围30～200 mm。

1.3.2   7.2倍物镜参数

左右物镜间分离距离调节范围20～200 mm。

1.3.3   CCD相机

分辨率不低于1944×2592 pixels （约500万像素）。

#### （提供所投产品检测报告或原厂正式发布的产品彩页或手册并加盖投标人公章）

#### 2、紫外曝光及光学系统

##### 2.1 LED 紫外曝光单元

2.1.1光源特性

采用UV LED曝光光源，支持365 nm (i线)、405 nm (h线)、435 nm (g线) 波长输出，其中 i 线为最优指标，相关技术参数按本招标文件明确要求执行，h 线、g 线输出性能稳定可靠，可满足常规光刻工艺要求。支持输出光谱任意编辑，软件可独立控制每种波长的输出光强，调节范围为关闭或15%～100%。

★2.1.2分辨率

i 线条件下：≤0.8 μm（光刻胶厚度 1 μm，真空接触，等间距图形）

i 线条件下：≤2.5 μm（光刻胶厚度 1 μm，曝光间隙 20 μm（接近式），等间距图形）

###### （提供所投产品检测报告或原厂正式发布的产品印刷彩页或手册并加盖投标人公章）

▲2.1.3 光强指标

365nm（i线）波长光强≥55 mW/cm²，全波段光强≥130 mW/cm²。UV LED曝光光源寿命：5000小时曝光时间后，不低于原光强的70%。（提供所投产品检测报告或原厂正式发布的产品彩页或手册并加盖投标人公章）

▲2.1.4光强均匀度

优于±2.5%。光强均匀度定义：±（max-min）/（max+min）×100%。测量要求：在最大晶圆尺寸区域至少测量9个点，保证曝光均匀性。（提供所投产品检测报告或原厂正式发布的产品彩页或手册并加盖投标人公章）

2.1.5 曝光工艺控制

支持通过软件直接设定曝光时间，曝光时间范围：0s-36000s。支持曝光剂量设定，曝光剂量范围：25-99999 mJ/cm²。

##### ▲2.2 微镜式 UV400 光学系统

配置微透镜阵列式光学系统可适应在不同的工艺条件下对消减衍射影响的要求，同一设备可实现“高分辨率”“大景深”两种模式曝光，两种模式随时切换，切换时间≤5分钟。（提供所投产品检测报告或原厂正式发布的产品彩页或手册并加盖投标人公章）

#### 3、夹具及适配组件

##### 3.1   4英寸晶圆夹具

适用于4"晶圆，真空接触式，表面带Teflon涂层。

##### 3.2   6英寸晶圆夹具

适用于6"晶圆，真空接触式，表面带Teflon涂层。

##### 3.3   小片夹具

适用于5x5 mm/10x10 mm/2"/3"小片夹具，支持真空接触、硬接触、软接触。

##### 3.4   掩模版夹具适配器

采用不锈钢/铝合金高精度加工，表面阳极氧化，耐腐蚀性、尺寸稳定，用作掩膜夹具支架。

###### 3.5   4-7 英寸掩模夹具

中心 3 英寸圆形开孔，适配 3 英寸及以下晶圆，支持 4-7 英寸光刻掩模版。材质为不锈钢 / 铝合金，表面阳极氧化，耐腐蚀性与尺寸稳定性优良。兼容掩模厚度 2.3-6.35mm，配有高精度定位销及快速锁紧结构，具备接触式找平功能接口，内部设有真空吸附通道，可稳定固定晶圆。

3.6   5-6 英寸掩模夹具

中心 4 英寸圆形开孔，适配 4 英寸及以下晶圆，支持 5-6 英寸光刻掩模版。材质为不锈钢 / 铝合金，表面阳极氧化，耐腐蚀性与尺寸稳定性优良。兼容掩模厚度 2.3-6.35mm，配有高精度定位销及快速锁紧结构，具备接触式找平功能接口，内部设有真空吸附通道，可稳定固定晶圆。

##### 3.7   7 英寸掩模夹具

中心 6 英寸圆形开孔，适配 6 英寸及以下晶圆，支持 7 英寸光刻掩模版。材质为不锈钢 / 铝合金，表面阳极氧化，耐腐蚀性与尺寸稳定性优良。兼容掩模厚度 2.3-6.35mm，配有高精度定位销及快速锁紧结构，具备接近式找平功能接口，内部设有真空吸附通道，可稳定固定晶圆。

#### 4、检测与安全防护组件

##### 4.1  真空泵

原厂光刻机专用吸片真空泵。主要参数：

抽速：≥ 4–8 m³/h（根据系统配置匹配）；

极限真空度：≤ 10 mbar；

类型：无油干式或低维护旋片泵；

电源：符合当地标准（如 220V / 50Hz）。

##### 4.2  光强计

原厂光强计及分区曝光测试板。主要参数：

测量波长范围：覆盖 365nm（i线）及 405nm（h线）；

测量范围：典型 0–200 mW/cm²；

测量精度：≤±3%；

分辨率：≤0.1 mW/cm²。

###### 4.3  365/405nm 光强计探头

配置专用双波长探头，适用于365nm（i线）及 405nm（h线）测量。采用高灵敏度光电探测器，波长匹配特性良好，采用可更换模块化设计，可与主机自动校准匹配。

##### 4.4  光强测试定位仪

配置专用光强测试定位装置，用于精确定位测量点位置。可实现多点测量位置快速切换，支持 5 点、9 点、25 点等均匀性测试标准点阵，配合光强计完成手动测试。

##### 4.5  防紫外护目镜

配置符合工业安全标准的防紫外护目镜，用于操作人员防护。主要指标：防护波段覆盖 300–450 nm，符合 EN166 / ANSI Z87.1 标准，采用高可见光透过率设计，确保操作视野清晰。

#### 5、操作及数据存储组件

##### 5.1  22英寸触摸屏

配置工业级 22 英寸触摸屏，用于设备操作与参数设定。主要参数：分辨率：≥ 1920 × 1080，采用电容式多点触控，工业防护等级：≥ IP54，支持手套操作。

##### 5.2  触屏专用笔

配置触摸屏专用电容笔，用于精细操作与界面输入，提升操作精度与便捷性。

#### 5.3  64G 软件备份盘

配置≥ 64GB 工业级存储介质（U盘），用于系统软件备份，工艺参数导出，数据恢复，支持快速系统恢复。

#### 6、辅助设备

##### 6.1 防震台

配置高性能防震台，用于降低环境振动对对准及曝光精度的影响。

主要参数：

尺寸：约 1033*893*596mm

隔振频率：≤ 2–5 Hz

隔振效率：≥ 90%（>10 Hz）

载重能力：≥ 500–1000 kg（满足整机安装需求），不配防震罩和隔音罩。

##### 6.2 压缩空气过滤器

配置多级压缩空气过滤系统，用于提供洁净压缩空气。

## 主要参数：流量50L/min，压力约5bar，过滤效果满足ISO8671-1：2010[1:4:1]

## 注：标注“★”参数为实质性响应参数，不满足的则视为无效响应。其余参数为评分指标。

## 投标人应按照要求提供产品证明材料，产品参数未明确参数证明材料的，需提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件或产品彩页或实物照片或产品官网链接等证明材料，如证明材料为英文版，需同时提供中文版说明。证明材料需加盖公章，否则视为负偏离。

## 所有参数的偏离情况应逐一在《采购需求偏离表》中列出并加盖公章，否则视为负偏离。

## 四、实施要求

1.中标供应商应于合同时间内完成设备的到货验收工作，确认实验场地准备完善后一周内派有关人员前往用户指定地点免费安装调试（按采购人具体需求安装）。安装标准符合国家有关质量技术标准及相关法律、法规规定的要求。

2.中标供应商在项目实施前对采购单位使用该设备的业务工作进行充分调研，在安装前提供详细的安装方案，并提交采购人认可。

3.中标供应商根据所投产品性能，对采购人的设计方案提出技术建议，确保软、硬件设备完整。如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购单位设备无法正常运行，中标供应商承诺免费提供；除采购单位明确提出的变更外，本项目不再增加任何费用。

4.项目团队必须按照响应文件中承诺的现场实施人数投入项目的实施。如因人员能力不足，导致项目实施延期或不能达到本项目的要求，中标供应商应承担相应违约责任。

5.项目实施前及实施期间需与采购人进行比较具体的交流和讨论，了解清楚用户需求，若采购文件中提出的技术要求中存在不合理或不完整的问题时，供应商有责任和义务提出补充修改方案，在征得采购人同意后方可实施。

6.项目实施过程至项目验收合格前，中标供应商须提供至少1名采购人认可的技术支持人员提供现场技术支持。项目安装验收后，定期安排技术人员进行系统巡检，现场进行测试及优化，消除故障隐患。

## 五、质量保证、培训服务及售后服务

1、质量保证：设备须全新、未使用过的原厂商、原产地、原包装合格正品（含配件），符合签约合同相关条款的规定和有关质量技术标准及相关法律、法规规定的要求。若供应商所供产品为非原厂产品，供应商须承担因此造成的一切损失和法律责任。

2、免费质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自验收合格之日起壹年，设备送货上门、安装调试合格；保修期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维护服务；超过质保期后的故障及损坏，中标供应商应按配件成本费收取。

### 3、售后服务：

（1）售后跟踪服务：电话和E-MAIL技术支持，疑难问题电话支持。出现新情况，需及时提供预警和解决方案。

#### （2）提供技术服务热线，7*24小时响应用户突发事件。

（3）对重大技术问题提供现场技术支持，货物若出现问题 1 小时内响应，24小时内派技术人员到现场维修，并在72小时内完成用户方提出的维修要求，不得借故推托而不到现场；备品及备件需能及时提供，如不能提供同种规格型号的配件，用其他升级型号配件代替时，需经采购人同意，且不补差价。否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由投标人承担。

（4）质保期为验收后一年。如所投产品为进品产品，中标供应商在中国有分公司，售后服务中心和备件库，且售后服务点的服务工程师具有相关设备丰富的维修经验。保修应包括软件升级或者更换。即使保修期已过，如果软件有漏洞，卖方负责提供免费软件升级服务。保修期结束后，卖方保证以最优惠的价格，为买方提供至少为期10年的备件和消耗品供应。在收取适当的费用后，卖方工程师须在接下来的48小时内到现场。

4、培训服务：中标人应为采购人提供至少每年一次免费培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。主要培训内容为产品的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，直至采购人技术人员会独立应用设备完成相关工作。

## 六、验收标准

1.产品到达交货地点后，采购人和中标供应商在2个工作日内共同检验产品数量、质量等状况，由中标供应商负责并承担相关费用，采购人应积极配合中标供应商进行安装调试并经过性能测试(采购人有权邀请第三方机构进行检测，费用由中标人承担)，由采购人组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。

2.原厂出厂证明：交货时需提供原厂出厂序列号和原厂资质文件，开箱时需检验设备外观、铭牌、部件标签，工程师验收核对原厂参数一致性。

3.开箱验收标准：约定开箱时需核验设备外观、铭牌、部件标签与原厂参数的一致性，拒绝接受无原厂标识的部件。

4.对产品的外观或质量问题，采购人应在发现和应当发现之日起 30日内向成交供应商提出书面异议，成交供应商在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。采购人逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。

5.经双方共同验收，产品性能参数达不到采购合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。

6.按关干印发江苏省政府采购履约验收管理办法的通知(苏财规(2024)7号)规定执行。

# 第六章   拟签订的合同文本

合同编号：CCZU-CG-HW-                             货物类合同

## 常州大学（紫外接近接触式光刻机）采购合同

甲方：常州大学

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定及常州大学       项目（项目编号：        ）采购的结果，甲乙双方签署本合同。

## 一、货物名称、规格型号、数量及价格

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 小写：¥ 元 大写：人民币 元 |  |  |  |  |  |

本合同总价款应包含但不限于采购文件及其基本技术要求范围内产品、设计、制造、加工、检验、包装、技术资料、发货、运输、装卸至现场设备基础上、安装、调试、技术指导培训、质保期及维保服务、乙方交纳的各项税款（增值税及其它税费）、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和采购文件所要求的相关服务等全部内容。（如为进口设备，还包含外贸代理服务费）。所有设备进场后如需临时周转存放、二次搬运，所发生费用均包含在合同价款中，甲方不再支付其他任何费用。

- 组成本合同的其他文件

下列文件为本合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件及相关资料（项目编号：             ）；

（2）乙方投标文件以及在招投标过程中所作出的其他承诺、声明、书面澄清等；

（3）中标通知书；

（4）甲、乙双方商定的其他文件等。

## 三、质量要求

1.乙方提供的产品必须符合中华人民共和国国家安全、环保标准，国家有关产品质量认证标准，以及买卖双方明确约定的质量要求和技术指标；若技术性能无特殊说明，则应符合国家有关部门最新颁布的标准及规范；质量要求不一致时，以质量要求较高的标准执行。

2.乙方应保证产品是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。产品验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

### 3.乙方必须保证所提供的产品能顺利通过相关部门的检测、检验。

4.乙方所提供的产品应符合招标采购文件的要求和投标/响应等文件的承诺。

### 5.乙方应确保所供产品与已经封存的投标样品一致（如有）。

6.乙方应保证将产品按照国家或专业标准包装，全部产品的外包装，必须满足防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的长途内陆运输及多次装卸的需要，确保产品安全无损运抵合同规定的交货地点，箱内必须附有该批产品的检验合格证书等。

### 7.乙方技术参数响应详见合同附表1

8.（其他要求根据产品具体情况补充）

## 四、交货时间、地点、方式

1.交货时间： 合同签订，接到甲方供货通知后    日历天内供货到甲方指定地点 。

### 2.交货地点：                    。

3.交货方式：乙方按合同/甲方通知，如数按时送货至甲方指定地点，并负责卸货。

### 4.风险承担

（1）产品毁损、灭失的风险，在该产品通过甲、乙双方交付验收之前由乙方承担，通过验收交付之后由甲方承担。

#### （2）因产品质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

## 五、验收

1.产品到达交货地点后，甲方和乙方在2个工作日内共同检验产品数量、质量等状况，由乙方负责并承担相关费用，甲方应积极配合乙方进行安装调试并经过性能测试(甲方有权邀请第三方机构进行检测，费用由乙方承担)，由甲方组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。

2.原厂出厂证明：交货时需提供原厂出厂序列号和原厂资质文件，开箱时需检验设备外观、铭牌、部件标签，工程师验收核对原厂参数一致性。

3.开箱验收标准：约定开箱时需核验设备外观、铭牌、部件标签与原厂参数的一致性，拒绝接受无原厂标识的部件。

4.对产品的外观或质量问题，甲方应在发现和应当发现之日起 30日内向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。

5.经双方共同验收，产品性能参数达不到采购合同要求的，甲方可以拒收，并可以解除合同。

6.按关干印发江苏省政府采购履约验收管理办法的通知(苏财规(2024)7号)规定执行。

## 六、付款方式

### 1.货款结算

#### （1）按实际供货数量结算货款，结算单价执行合同综合单价。

（2）当要求供货的数量超过合同数量时，乙方应主动与甲方联系，得到甲方书面确认后方能继续供货。

### 2.付款方式

（1）合同签订前，乙方以银行基本账户方式支付甲方履约保证金（中标合同金额的10%），履约保证金在设备正常运行一年后退还（无息）；

汇款资料：

开户单位：常州大学；

账号：32001628036051219286；

开户行：建行常州市白云支行；

汇款时请备注：常州大学紫外接近接触式光刻机采购项目履约保证金。

（2）合同签订后,货物到达甲方指定地点完成安装、调试并经甲方验收合格后，甲方凭发票向外贸代理公司付款（进口设备总价款的100%），由外贸代理公司向银行申请开具信用证，该进口设备款项凭银行审定单据支付。

（3）在外贸代理公司未收到甲方相应的货款前，外贸代理公司不承担对外付款责任。

甲方有三家外贸代理服务商，除进口设备的中标单位具有对外贸易经营资质外，其余进口设备采购项目均须从这三家单位中自行选择其一提供进口设备免税业务服务。进口设备外贸代理服务费费率表如下：

| 序号 | 合同价（单位：人民币） | 费率（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同价＜20万元 | 0.715 |
| 2 | 20万元≤合同价＜50万元 | 0.65 |
| 3 | 50万元≤合同价＜100万元 | 0.52 |
| 4 | 100万元≤合同价＜200万元 | 0.39 |
| 5 | 合同价≥200万元 | 固定值：8450 |

进口设备外贸代理服务费=进口设备合同价*费率

## 七、售后服务

1.乙方所提供产品的质量保证期限为 （按照乙方响应时间） 年，自本合同产品全部安装完成并验收合格之日起计算。

2.在质量保证期内，若发生因产品设计、生产制造等原因而造成的产品质量问题，乙方承担一切责任。

3.在质量保证期内乙方应自行处理保修凭证问题，甲方不负责提供产品的保修卡、发票等保修凭证，乙方不得以甲方无法提供保修凭证为由拒绝提供售后服务。

4.售后跟踪服务：电话和E-MAIL技术支持，疑难问题电话支持。出现新情况，乙方需及时提供预警和解决方案。

5.乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为产品的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

### 6.乙方提供技术服务热线，每周7*24小时响应用户突发事件。

7.对重大技术问题提供现场技术支持，货物若出现问题4小时内响应，24小时内派技术人员到现场维修，并在72小时内完成用户方提出的维修要求，不得借故推托而不到现场；备品及备件需能及时提供，如不能提供同种规格型号的配件，用其他升级型号配件代替时，需经甲方同意，且不补差价。否则甲方将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。

8.在质量保证期内，若未能在上述规定时间内修复好产品，则提供免费备机服务。

9.在质量保证期内更换的任何配件，须为原设备厂家生产的；并且保证替代的零配件是全新、未经使用的。

### 10.提供的产品若有设计缺陷，应主动召回。

11.在质量保证期内，乙方应提供每年度技术巡检服务，巡检内容包括但不限于对设备使用状况的调查、升级软件、设备养护、设备专业除尘、故障预防等工作。并向甲方提供书面巡检记录以及巡检报告。

12.软件免费维护和升级服务的内容，乙方可根据自身情况，提供相应的软件服务方案。

### 13.损坏的信息存储介质归甲方所有，乙方不得收回。

## 八、违约条款

1.甲方未按合同约定期限向乙方按时足额支付货款的，视为违约，每逾期一天，甲方应向乙方支付拖欠货款总额的5‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的5% 。

2.乙方未按合同约定时间向甲方交付货物的，视为违约，每逾期一天，乙方应向甲方支付延期付款总额5‰的违约金。若乙方逾期交货10天以上（含10天），甲方除了有权主张上述违约金外，还有权解除合同，解除合同通知送达之日即生效。

3.甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方支付合同总价的5%违约金。

4.无论乙方因何种原因不能交付货物的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

5.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同约定的，甲方有权拒收，同时有权向乙方主张合同总额5%的违约金。

6.在本合同约定的质保期内或国家规定的质保期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权解除合同、退还货物，乙方应立即退回甲方全部货款，同时按照合同总额5%标准向甲方支付违约金，且乙方应当赔偿甲方因此遭受的全部损失。

7.乙方未按本合同约定的服务承诺提供服务的，视为违约，甲方有权寻找第三方解决，因此产生的所有费用全部由乙方承担，且甲方有权每次向乙方主张合同总价款1%的违约金。

## 九、合同的变更和终止

本合同一经签订，甲、乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

## 十、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务，否则，甲方有权立即解除合同，扣除履约保证金，并有权要求乙方支付合同总额30%的违约金。

## 十一、争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应当邀请双方认可的第三方质量检测机构对产品质量进行鉴定，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应当通过友好协商解决，如果协商不能解决争议的，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的地方人民法院提起诉讼；

（2）向常州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

## 十二、合同生效及其他

1.本合同经甲、乙双方法定（授权）代表签字和单位盖章后生效。自双方各自履行完成合同中约定的义务后，本合同自然失效。

2.合同生效后，不论市场产品原材料价格如何波动，任何一方都不得要求调整合同单价。

3.合同生效后，若因设计变更等原因需要变更或解除合同的，要求变更或解除合同的一方应及时通知对方，协商结果以协议或纪要的形式作为合同的附件。未经对方同意，由于擅自变更或解除合同给对方所造成的损失全部由责任方承担。

### 4.知识产权

（1）乙方对其所供的产品承担所有权担保责任，并保证其向甲方提供的服务及产品未侵犯任何第三方的专利权、著作权、商标权及其他合法权利。

（2）甲方因按本合同约定合理使用产品或享有服务，而导致第三方指控甲方侵犯其专利权、著作权、商标权或其他合法权利的，为此产生的一切法律责任和费用由乙方承担，同时由乙方赔偿为此给甲方造成的损失。

5.本项目的招标采购文件、投标/响应文件等文件作为本合同的附件，如与本合同有矛盾的，则以本合同为准；本合同未约定的，则按照招标采购文件要求和投标/响应文件等承诺执行。

6.本合同中的未尽事宜，双方协商解决，并按《中华人民共和国民法典》调整。

7.本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份。具有同等法律效力。

甲方（盖章）：     常州大学                         乙方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字）：         法定（授权）代表人（签字）：

开 户 银 行： 建行常州白云支行                 开 户 银 行：

账       号：32001628036051219286              账       号：

签 订 日 期：     年    月    日

签 订 地 点：江苏省常州市

附表：技术响应参数表

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

## 一、资格证明文件格式

### 投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

## 一、资格证明文件

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

## 1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州盈泰招标有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

## 三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

## 六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

## 九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

### 3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

十、我单位法定代表人的社保缴纳单位为：                    。（请供应商如实填写）。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：       年  月  日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

#### 2.1  中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

### 3 本项目的特定资格要求

3.3其他特定资格要求：本项目接受进口产品投标，投标人所投设备为进口产品的，应提供以下之一的证明材料：

1、供应商为所投进口设备的授权经销（代理）商，必须提供制造（生产）商授权投标人的授权书或上级经销（代理）商授权投标人的授权书,并提供逐级经销（代理）商的证书复印件。

2、供应商为本项目授权供应商，必须提供制造（生产）商授权投标人的授权书或授权经销（代理）商授权投标人的授权书,并提供逐级经销（代理）商的证书复印件。

## 二、商务技术文件格式

### 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

### 1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

#### （1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

### 2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章）：___________

日期：___________年______月______日

### 2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

#### 法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:         性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：     年  月  日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

### 3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

3 法人授权委托书和参加投标前三个月中任意一个月社保缴费证明材料（实质性格式）

#### 法人授权委托书

本授权委托书声明：                                      （供应商名称）的                  （法定代表人姓名、职务）代表供应商授权                  （被授权人的姓名、职务）为                           项目的合法代理人，全权负责参加本次政府采购项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本供应商对代理人的所有签名负全部责任。

本授权书于      年     月     日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：					日期：

职务：									    联系电话：

单位名称：								    地址：

身份证号码：

委托代理人签字或盖章：					日期：

职务：									    联系电话：

单位名称：								    地址：

身份证号码：

供应商公章：

地址：									    联系电话：

传真：									    邮编：

开户行：								    账号：

代理人身份证

（双面复印件）粘贴处：

### 4  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

## 政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

## 九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：___________年______月______日

### 5 供应商管理关系或控股关系信息情况表（实质性格式）

#### 供应商管理关系或控股关系信息情况表

供应商名称：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 股东信息 | 股东1（姓名或单位名称）： 股东1持股比例： 股东2（姓名或单位名称）： 股东2持股比例： （不够的可自行增加） |  |  |
| 公司是否有直接控股、管理关系的关联企业（在£中进行勾选） | □无直接控股、管理关系的关联企业 □有直接控股、管理关系的关联企业，关联信息如下： 企业1名称： （直接控股□（持股比例： % ；管理关系□） 企业2名称： （直接控股□（持股比例： % ；管理关系□） （不够的可自行增加或以附件形式提交） |  |  |
| 本单位承诺： - 上述信息内容与本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，对所提供信息的真实性、完整性、准确性负责。 - 自觉接受行政管理、监督部门、行业组织、社会公众的监督。 3.若违背承诺约定，经查实，愿意接受相关部门、采购人的处理，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。 供应商（盖章）： 法定代表人（签字名盖章）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |

6 法人或者其他组织的有效营业执照等证明文件

7 开标一览表

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

### 2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：___________年______月______日

### 8  投标分项报价表

#### 投标分项报价表

项目编号/包号：___________   项目名称：__________    报价单位：人民币（元）

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

5.本采购包中含有多种产品时，投标人未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

投标人名称（加盖公章）：___________

日期：___________年______月______日

### 9  合同条款偏离表

#### 合同条款偏离表

项目编号/包号：____________________          项目名称：__________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

### 2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：___________年______月______日

### 10  采购需求偏离表

#### 采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________        项目名称：__________________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

3．如无偏离，请在表格中填“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：___________年______月______日

### 11  中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

#### 中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

£不属于符合条件的残疾人福利性单位。

£属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：   ）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

12项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

### 13 参加本项目人员一览表

#### 参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：___________年______月______日

### 14  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：___________年______月______日

### 15  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料