苏州市相城区政府采购

招 标 文 件

采购编号：JSZC-320507-SZST-G2026-0020

项目名称：2026年阳澄湖水质监测浮船站项目

采 购 人：苏州市相城生态环境局

代理机构：苏州市天美达招投标咨询服务有限公司

采购类别：货物类

2026年4月

目    录

第一章 投标邀请函

第二章 投标人须知

第三章 投标文件格式

第四章 招标书

第五章 合同主要条款

第六章 评标办法及评分标准

# 第一章 投标邀请函

项目概况

2026年阳澄湖水质监测浮船站项目的潜在投标人应在“苏采云”系统获取招标文件，并于2026年5月21日13点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320507-SZST-G2026-0020

2.项目名称：2026年阳澄湖水质监测浮船站项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额（最高限价）：人民币壹佰壹拾万元整（￥1,100,000.00元）

6.采购需求：拟采购1套浮船式水质自动监测站，用于阳澄湖湖区水质在线监测。

7.合同履行期限：签订合同后30天内完成供货、安装、调试、检测并投入试运行，试运行结束且项目建设整体验收合格之日起提供两年的运维服务。

8.本项目不接受联合体投标。

9.本次招标不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小微企业采购，所属行业为工业行业。中小微企业参加本项目政府采购活动在投标文件中需出具《中小企业声明函》（详见格式），残疾人福利性单位（监狱企业）供应商提供的残疾人福利性单位声明函（监狱企业证明文件）视同提供了中小企业声明函。

（三）本项目的特定资格要求：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件：

1.获取时间：自招标公告发布之日起5个工作日。

2.获取地点：“苏采云”系统

3.方式：在“苏采云”系统线上报名并下载招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间及开标时间：2026年5月21日13:30（北京时间）；

2.地点：“苏采云”系统

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.线上报名获取流程：

（1）申领CA证书

供应商进入“江苏政府采购”官网首页―“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“新CA办理指南”。详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。

（2）登录报名

供应商进入“江苏政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写确认函后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”（或根据“苏采云”网页最新提示要求）。

（3）获取招标文件方式

报名供应商确认报名后需自行从报名系统里面下载本项目采购文件，报名日期视同为依法获取采购文件日期。未依照采购公告要求实行网上报名的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

2.电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作参与项目并下载电子采购文件后，应将采购文件导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

3.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件提交的截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4.供应商参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【解密】环节必须使用CA证书解密电子投标（响应）文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。投多标段的单位，请仔细查看每个标段的操作情况。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

5.在网上报名或系统使用过程中如遇技术问题或疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；

电子签章技术咨询：025-83633811、025-83633812、15380932027、13675197356；

“苏采云”平台技术咨询：13914088964、18261002950、0519-86722802；智能客服：登录苏采云系统后，联系右下方智能客服图标进行咨询。

6.根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

7.苏州市相城区财政局政府采购监督电话：0512-67591005、0512-67591006

8.本次采购的相关信息刊登在苏州政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购单位

名称：苏州市相城生态环境局

地址：苏州市相城区阳澄湖东路8号

联系人：张丽君

联系电话：0512-66156157

2.代理机构信息

名称：苏州市天美达招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市平泷路251号苏州城市生活广场A幢1519室

联系人：高飞、张欣昀、叶韵

电话：0512-65231142-8006

# 第二章 投标人须知

1. 说明

1.1  本招标文件仅适用于苏州市天美达招投标咨询服务有限公司组织的招标活动。

1.2  本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3  本招标文件的解释权属于苏州市天美达招投标咨询服务有限公司。

2. 词语释义

2.1  采购代理机构：在委托人授权范围内具体组织实施招标活动的法人。

2.2  投标单位（投标人）：指响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

2.3  响应：投标单位根据采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4  合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5  甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人、行政事业、团体组织。

2.6  乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的独立法人。

2.7  伴随服务：根据合同规定乙方应承担与提供服务有关的辅助服务。

2.8  知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.9  天：日历日。

2.10 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.11 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.12 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.13 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

3. 合格投标单位的资格条件

3.1 满足招标公告中“申请人的资格要求”。

3.2 依法报名，完全满足招标文件的实质性要求。

3.3 投标人应遵守有关的国家法律、法令和条例。

4.投标委托

4.1 如投标单位代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（格式见第三章）。

5. 投标费用

5.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标单位自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6. 招标文件

6.1 招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标单位应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

7. 招标文件的澄清

7.1 投标单位在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式的方式予以解答（包括对询问的解释，但不说明来源）。

8. 招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标单位提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

8.2 采购代理机构对招标文件的修改在政府采购信息发布媒体上发布更正公告。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有投标单位具有约束力。

8.3 为使投标单位有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构可酌情推迟投标截止日期和开标日期，于原定投标时间前将此变更在政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.4投标单位应在提交投标文件截止时间前关注原采购信息发布媒体上有无本项目的补充公告。

9.质疑

9.1供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。

9.2根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料及网上报名确认单与质疑函一起递交。

9.3未依照采购公告要求实行网上报名的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

9.4供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

9.5接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。

9.6联系单位：苏州市天美达招投标咨询服务有限公司

9.7收件人：业务部-叶韵

9.8联系电话：0512-65231142-8007

9.9通讯地址：苏州市平泷路251号城市生活广场A座1519

10. 投标文件计量单位和使用文字

10.1电子投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

10.2电子投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

11. 电子投标文件的组成（部分格式见第三章）

11.1封面

11.2投标函

11.3开标一览表、投标分项报价明细表

11.4关于资格条件的声明函；

11.5资格审查响应文件

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近一期财务报告或银行资信等相应证明材料）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供相应证明或声明函）；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供最近一期依法缴纳税收的凭据复印件和最近一期依法缴纳社会保险的凭据复印件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供信用中国等信息网站查询截图或信用报告或声明函）。

（6）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件。

（7）投标单位情况表和存在管理或控股关系单位情况表。

11.6符合性审查响应文件

（1）法定代表人身份证复印件；

（2）法定代表人授权委托书及授权代理人身份证复印件（如有授权）；

（3）投标（响应）保证承诺书

（4）技术条款响应/偏离表

（5）商务条款响应/偏离表

（6）其他涉及实质性响应须提供的材料（如有）

11.7综合评审响应文件

（1）项目技术及服务方案；

（2）项目团队配置、业绩情况等；

（2）评分标准要求的证明材料。

11.8其他材料

（1）投标单位情况表；

（2）投标产品分析表；

（3）质保期及运维期内备品备件、易损件、耗材、试剂等一览表；

（4）关于符合本国产品标准的声明函；

（5）对本次招标有关的或投标人认为应该提供的其他材料。

11.9投标文件由11.1至11.8款规定的内容共同组成。其中11.2—11.6款的材料不可缺少，否则其投标无效。

12.电子投标文件编制要求

12.1电子投标文件按电子投标模板统一顺序、统一格式编写。

12.2电子投标文件制作

（1）在苏采云系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。

（2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照《操作手册》完成投标文件的编制和加盖电子签章。

（3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。

注：具体投标文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

12.3电子投标文件中的资料应按采购文件的要求加盖投标人的电子签章或公章。

12.4未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。

13. 电子投标文件的签署

13.1投标人应按采购文件的规定，编制电子投标文件并上传系统。

13.2投标文件均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，需要加盖公章或法定代表人（或其代理人）盖章或签名的文件必须按要求盖章或签名，若未按上述要求签署的电子投标文件为无效投标。

13.3全套投标文件应无涂改和行间插字。因投标人造成的必须修改的错误，在修改处应由法定代表人或代理人签名证明。

14. 投标报价：

14.1 除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物及配套服务的报价应包括完成本项工作所需的一切应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.2 投标人应按《投标报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签章。

14.3投标人应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果采购文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.4一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

14.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

15.投标保证金：

本项目不收取投标保证金，但需提供《投标（响应）保证承诺书》（格式见第三章）。

16. 投标文件的有效期

16.1 自开标日起90天投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

16.2 在特殊情况下，采购代理机构可与投标单位协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真或电子邮件的形式进行。同意延长有效期的投标单位不能修改投标文件，拒绝接受延期要求的投标单位的投标将被拒绝。

17. 投标文件的密封及标记：本项目电子投标，无须密封。

18.投标文件的提交

18.1投标人应当在招标文件规定的提交投标文件截止时间前，将投标文件成功上传到“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

18.2投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

19. 投标截止时间

19.1 投标截止时间详见招标公告。在规定的投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.2 采购人和采购代理机构如推迟投标截止时间时，将按更正公告的方式发布公告。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。所有投标人应及时关注本项目相关公告。

19.3至投标截止时间，投标人不足3家的，不得开标

20. 投标文件的修改和撤回

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21. 开标

21.1代理机构工作人员将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

21.2投标人登录“苏采云”系统并进入“江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅”，网上远程参加开标，并完成解密等程序（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》）。

21.3开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.4开标阶段，投标人在【解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。开标时投标人应始终保持在线状态，关注解密时间。如果有多标段的项目，投多标段的单位，请仔细查看每个标段的操作情况。

21.5投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.6在开标时，投标文件有下列情况之一者将视为无效：

21.6.1报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

21.6.2投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

21.6.3 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

21.6.4同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

- 评标委员会或评标小组

22.1 评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）的评标工作由采购人授权采购代理机构负责组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行其法规规定的职责。

23. 评标内容的保密

23.1公开开标后，直到宣布授予中标单位中标为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予中标的信息都不应向投标单位或与评标无关的其他人泄露。

23.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予中标的过程中，投标单位对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

23.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标单位进行联系。

24. 对投标文件初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人代表对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人代表以书面形式向评标委员会进行反馈。

24.1.2投标人信用信息查询：

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，招标代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

查询时间：开标当天。

查询渠道：“信用中国”网站。

评审小组在对供应商进行审查时，应根据《搜索结果》对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购代理机构应打印查询的信用报告，由评标委员会进行认定。

24.1.3 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.4未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上未响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.5供应商的报价出现下列情形之一的，评标委员会启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

24.6采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

24.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

25. 投标的澄清

25.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26. 投标无效和废标

26.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：

26.1.1 投标文件未按照本须知规定签署和盖章；

26.1.2 未按本须知第11条的规定提交资格文件或资格文件不符合招标要求的；

26.1.3 与招标文件有重大偏离；

26.1.4 投标人拒绝修正错误；

26.1.5 投标人的报价是选择性的；

26.1.6 投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7 投标报价超过预算或限价的；

26.1.8投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

26.1.9不同投标人的标书制作工具客户端标识码一致的；

26.1.10投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.11法律、法规及本招标文件规定的无效的情况。

26.2在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27.电子投标文件的评价和比较

27.1评标委员会将仅对满足采购文件实质性要求的电子投标文件进行评价和比较。

27.2评价和比较采用综合评分法，评委会严格按照采购文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

28. 中标单位的确认

28.1 评标委员会根据投标单位资格审查情况，投标文件的评价和比较，按照招标文件的评分标准进行打分并汇总评分结果。

28.2 采购单位按评标委员会推荐的中标候选供应商确定中标供应商。

28.3 根据评标委员会推荐的中标候选人，采购代理机构在评标结束后规定时间内在政府采购信息媒体上发布“中标公告”。

29. 中标人标准

29.1 确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

29.2 在合同签订之前，采购人和采购代理机构有权对中标单位的履约能力进行最后审查，如发现中标单位提供的投标文件和有关材料虚假或对招标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则有权取消其中标资格。

30.告知招标结果

30.1 在公告中标结果的同时，招标代理人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2 中标通知书将成为合同的组成部分。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

30.3 招标代理人对未中标单位不承担解释未中标原因的义务。评审结束后，供应商可在系统中自行查询评审结果或关注公告发布网站的中标公告，评审结果将载明未中标供应商的评审情况。

31. 合同的签订

31.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

31.2中标供应商应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或授权代理人与采购人代表签订合同。

31.3签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

31.4中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，并不予退还其投标保证金，同时由中标人承担相应的法律责任。

31.5采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

32履约担保：

32.1在签订合同后15天内，中标供应商须向采购人提交履约保函，本项目履约保函金额为中标金额的10%，保函止期须在项目运维期结束后。

32.2供应商登录“政府采购电子履约保函(保险)平台”，选择第三方机构并提交保函(保险)申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函(保单)信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目(网址:www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz)下载“政府采购电子履约保函操作手册”。

政府采购电子履约保函(保险)平台服务电话：400-680-0040。

政府采购电子履约保函(保险)平台系统技术服务开鑫科技有限公司：025-52817676。

33.3根据苏财购[2024]2号文件要求，如中标供应商未能按照本项目合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。

33. 中标服务费

33.1服务费收费标准：

预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；

预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；

预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；

预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；

说明：代理服务费以预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。

本项目代理服务费：16100元。

33.2中标服务费由中标单位在领取中标通知书时向代理机构一次性付清。

33.3中标人如果未按上述规定缴纳中标服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

34. 监督

34.1 有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

# 第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1.法定代表人身份证明书及（投标方）法定代表人授权委托书

法定代表人身份证明书

致（采购代理机构名称）：

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任        （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人盖章：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

附：法定代表人的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我  ××× （姓名）系 ××××（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托 ×××××× 为我单位本项目代理人，以本单位的名义参加××××（采购代理机构名称）组织实施的编号为 ××××的采购活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人盖章：

法定代表人：（签字或签章）

代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

附：法人代表、授权代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

2、投标函 （固定格式）

投标函

：

我们收到贵公司            号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

- 我们愿意按照招标文件的一切要求，完成该项目的全部内容。

2.如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3.我们已详细审查全部招标文件，包括补充文件（如果有的话），无任何异议。

4.我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。

5.我们愿意提供采购单位在招标文件中要求的所有资料。

6.我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

7.我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

8.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9.如果我方中标，我方愿意按招标文件的规定支付中标服务费及履约保证金。

10.我们承诺我公司符合招标文件投标人须知中“合格投标人的一般条件、特殊条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

11.综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：

投标人：（单位盖章）

联系人：

法定代表人（负责人）或代理人：（签字或盖章）

邮政编码：                              年      月     日

联系电话：

邮箱：

3、投标报价表

（1）开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年   月   日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

3、以上《开标一览表》为参考格式，具体以苏采云系统格式为准。

（2）投标分项报价明细表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  | … |  |  |
| 总报价 | 金额大写 : 元 （¥： 元） |  |  |  |  |  |
| 是否是小微企业并提供的全部自有货物或服务： （是或否）。 |  |  |  |  |  |  |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月    日

注：

1.上表为参考格式，各投标单位根据采购内容按具体的收费项目填列并报价，本项目响应报价应包括全部货物和服务内容（包括售后服务和运维服务）、辅助材料、备品备件、安装、调试、国家有关部门检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、运输、仓储、保险、中标服务费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间等的一切费用。

2.上表总报价须与《开标一览表》投标总报价一致。

4、技术部分（格式为参考，投标人可参照下述格式自制表格投标，但至少应包括下述格式中的内容，没有参考格式的则可根据情况自行编制）

（1）投标产品分析表

招标编号：

| 标的名称 | 原产地 | 品牌 | 型号与规格 | 制造厂商 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

投标人：（单位盖章）

日期：         年     月    日

（2）质保期及运维期内备品备件、易损件、耗材、试剂等一览表

| 设备（配件）名称 | 品牌型号规格 | 制造商全称 | 产地 | 主要技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（单位盖章）

日期：         年     月    日

（3）技术条款响应/偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月    日

注：投标内容的技术指标请与招标要求中的序号相对应，与招标的技术和商务要求的不同的技术指标，应在相应项目“招标的技术和商务要求”的序号后另行列出。采购要求中如有≥或≤等区值的，投标数据应根据实际数据填报。

示例如下：

技术条款响应/偏离表：

| 项目名称 | 品牌型号 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防手套 | XX牌XX型号 | 1.符合GA7-2004标准手套； 2.外层应采用芳纶材料，并与皮革相配合，增加耐磨性。 3.有反光标志带。 4.隔热层应为芳纶水刺毡。 5.手套具有防水功能。 6.灵巧性能不低于4级,整体防护等级应为二类或三类。 | 1.符合GA7-2004标准手套； 2....... 3....... 4....... 5....... 6灵巧性能3级,整体防护等级二类。 7.检测报告：详见本投标文件第XX-XX页 8.投标产品的其他指标：...... | 其中正偏离共： 项：序号为:3、5… 负偏离共： 项，序号为：2、6… （以上序号为“投标产品的技术和商务内容”中的序号） |

5、商务条款响应/偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交付时间 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | 质保期 |  |  |  |
|  | 售后服务 |  |  |  |
|  | 运维技术及服务要求 |  |  |  |
|  | 合同主要条款 |  |  |  |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月    日

6、人员配备表

拟投入本项目的项目团队配置情况

| 序号 | 姓名 | 拟在本项目担任的职务 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 持证情况 | 从事本工作时间（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |

注：按采购要求和评审标准提供相关人员材料。

投标人：（单位盖章）

日期：         年     月    日

7、 项目经验

2023年以来类似地表水水质自动站建设或运维业绩汇总表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同时间 | 合同金额（万元） | 属于运维业绩的，运维范围是否包括五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度）、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮九项指标且运维期不低于半年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：按采购要求和评审要求提供相应证明材料。

投标人：（单位盖章）

日期：         年     月    日

8、资格证明文件（部分格式）

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市天美达招投标咨询服务有限公司  ：

本单位愿就由贵公司组织实施的编号为           号的招标活动进行投标。本单位所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本单位愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（盖公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）：

年　	 月 	日

（2） 具备履行合同所必需设备和专业技术能力证明材料声明函

具备履行合同所必需设备和专业技术能力证明材料声明函

致： (采购人或采购代理机构)

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，并对本声明承诺的真实性负责，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

供应商签章：

日  期：    年   月   日

（3） 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：     (采购人或采购代理机构)

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

★注意：

1.“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.请供应商根据实际情况进行声明，若声明不真实，视为提供虚假材料。

3.对于接受联合体形式的投标且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商签章：

日     期：    年   月   日

（4）中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

______________________：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司(联合体）参加__（单位名称）____的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于 工业 行业；制造商为（企业名称）_，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于    （中型、小型、微型）企业；

- （标的名称），属于 工业 行业；制造商为（企业名称）_，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于    （中型、小型、微型）企业；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位：（公章）

日期：    年 月  日

### 注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上年度数据的新成立公司可不填。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

（5）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

______________________：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（一）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（二）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（三）中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（6）投标单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与投标单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：1、投标人应按实填写所有与之有控股、管理关系的情况，如果没有请在上表中填“无”。

2、如供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一项目或标段投标，其他各项资格审查也都能通过的，仅以其中投标报价最低（如报价相同的，由评委抽签确定）的供应商进入后续评审程序，与其单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商不得通过此项资格审查，其投标无效。

投标单位：（公章）

日期：    年 月  日

9、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致： （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加  （项目名称和采购编号）  的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保函；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：          （盖公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

10、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人（负责人） |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、高级职称 人数 |  |
| 2025年12月资产总额 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 2025年12月股东权益 | 万元 | 2025 年业务收入 | 万元 |
| 2025年实现利润 | 万元 |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （行政主管部门的奖惩） |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |
| 是否中小企业 |  |  |  |

11、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　年　月　日

说明：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

# 第四章 招标书

苏州市天美达招投标咨询服务有限公司受苏州市相城生态环境局的委托，就其所需要采购的2026年阳澄湖水质监测浮船站项目在国内组织公开招标。

一、项目名称：2026年阳澄湖水质监测浮船站项目

二、招标编号：JSZC-320507-SZST-G2026-0020

三、预算金额（最高限价）：人民币壹佰壹拾万元整（￥1,100,000.00元）

四、采购内容及技术要求：

## （一）采购清单

为保障阳澄湖安全度夏以及“十五五”地表水国控断面优良水体自评估工作，完善阳澄湖自动监测网络，实现水质实时连续在线监测，提升预警与应急响应能力，拟在阳澄湖新建1套浮船式水质自动监测站，用于阳澄湖湖区水质在线监测。

中标单位提供水质在线分析仪和集成系统，具体如下：

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五参数水质分析仪（水温、电导率、浊度、溶解氧、pH值） | 1 | 套 |
| 2 | 叶绿素a水质分析仪 | 1 | 套 |
| 3 | 藻密度水质分析仪 | 1 | 套 |
| 4 | 高锰酸盐指数水质分析仪（核心产品） | 1 | 套 |
| 5 | 氨氮水质分析仪（核心产品） | 1 | 套 |
| 6 | 总磷水质分析仪（核心产品） | 1 | 套 |
| 7 | 总氮水质分析仪（核心产品） | 1 | 套 |
| 8 | 气象仪 | 1 | 套 |
| 9 | 采水单元 | 1 | 套 |
| 10 | 控制单元 | 1 | 套 |
| 11 | 浮船平台 | 1 | 套 |
| 12 | 运维服务 | 2 | 年 |

## 注：本次招标不接受进口产品投标。

## （二）系统技术要求

## 1.通用技术要求

（1）支持语言：水质自动分析仪器和控制单元所有显示须为中文，符合《信息交换用汉字编码字符集》（GB2312－1980）。

（2）电力：浮船式水质自动监测系统设备的运行电压为：（24±10%)V。所有设备的电源插头为中国制式A9120-9085-1。

▲供电方式：蓄电池交直流两用，配备交流电（220V）、太阳能等多种供电接口，满足24小时不间断供电；采用太阳能等其他供电方式时，供电系统支持更换蓄电池或接入交流电（220V）。

（3）环境：所有设备在温度（5～45℃）、相对湿度（最大90%）的环境下正常运行。

（4）试剂供应：中标人需免费提供仪器试剂配制方法，并提供试剂品牌、试剂成分及纯度。

（5）通讯协议：中标人应按照采购人指定的传输协议要求，将所有监测数据及相关信息传输至指定的平台，包括但不限于仪器的实时状态、关键参数和监测数据等。并向采购人提供所有仪器的底层通信协议。

## 2.分析仪器技术参数要求

水质五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮等设备，须提供环境监测仪器质量监督检验中心检测报告或省级（含省、自治区、直辖市）及以上计量检测单位报告证明。

## 2.1常规五参数水质自动分析仪技术要求

| 1.pH水质自动分析仪 |  |
| --- | --- |
| 项目 | 技术指标 |
| 测定原理 | 玻璃电极法 |
| 量程 | pH 0～14 （0～40 ℃），可调 |
| 漂移（pH=4、7、9） | ±0.1pH |
| 重复性 | ±0.1pH |
| 分辨率 | 0.1pH |
| 响应时间 | ≤30s |
| 温度补偿精度 | ±0.1pH |
| 实际水样比对 | ±0.1pH |
| 2.溶解氧水质自动分析仪 |  |
| 项目 | 技术指标 |
| 测定原理 | 电化学法、荧光法 |
| 量程 | 0～20mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±0.3mg/L |
| 量程漂移 | ±0.3mg/L |
| 重复性 | ±0.3mg/L |
| 分辨率 | 0.01 mg/L |
| 响应时间（T90） | ≤120s |
| 温度补偿精度 | ±0.15mg/L |
| 实际水样比对实验 | ±0.2mg/L |
| 3.电导率水质自动分析仪 |  |
| 项目 | 技术指标 |
| 测定原理 | 电极法、电导池法 |
| 最小检测范围 | 0～200 mS/m（0～40℃），可调 |
| 重复性误差 | ±1% |
| 零点漂移 | ±1% |
| 量程漂移 | ±1% |
| 分辨率 | 0.001到0.01mS/cm |
| 响应时间 | 0.5min以内 |
| 温度补偿精度 | ±1% |
| 电压稳定性 | 指示值的变动在±1%以内 |
| 实际水样比对试验 | ±1% |
| 4.水温水质自动分析仪 |  |
| 项目 | 技术指标 |
| 测定原理 | 热电阻或热电偶 |
| 量程 | 0℃～50 ℃，可调 |
| 测量误差 | ±0.5 ℃ |
| 分辨率 | 0.001℃ |
| 5.浊度水质自动分析仪 |  |
| 项目 | 技术指标 |
| 测定原理 | 光散射法 |
| 量程 | 0～500NTU，可调 |
| 重复性误差 | ±1% |
| 零点漂移 | ±1% |
| 量程漂移 | ±1% |
| 线性误差 | ±5% |
| 电压稳定性 | ±3% |

## 2.2氨氮水质自动分析仪技术要求

1) 测量原理：纳氏试剂分光光度法、水杨酸分光光度法

2) 测量范围：0~50mg/L（可扩展）；

3) 示值误差：± 8.0%（20%）；± 5.0%（50%）；± 3.0%（80%）

4) pH试验：±6%

5) ▲定量下限：0.005 mg/L（示值误差±30%）；绝对误差：≤0.15mg/L

6) 24h低浓度漂移：≤0.05mg/L

7) 24h高浓度漂移：≤1.0%

8) 重复性：≤2.0%

9) ▲实际废水样品比对试验：≤0.2 mg/L（水样浓度<2.0 mg/L时）；≤10.0%（水样浓度≥2.0 mg/L时），具备抗浊度干扰功能，高浊度水体（200-350NTU）比对试验结果不超过8%（投标文件中须提供环境监测仪器质量监督检验中心检测报告或省级（含省、自治区、直辖市）及以上计量检测单位报告证明（检测报告中需体现此功能））

10) 记忆效应：± 0.3 mg/L（80%→20%）；± 0.2 mg/L（20%→80%）

11) ▲仪器自身可实现自动水样测试、校准、标准样测试、标液核查、空白样测试、零点漂移测试、量程漂移测试功能；且有独立的零点核查、标准样、水样通道。

12) ▲具有高、中、低量程智能选择、自动切换功能，支持超量程自动调档再测；且具备多量程标定功能，不同量程段标定匹配的校准曲线，保证校准曲线适用量程。（投标文件中须提供环境监测仪器质量监督检验中心检测报告或省级（含省、自治区、直辖市）及以上计量检测单位报告证明（检测报告中需体现此功能））

## 2.3高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求

- 测量原理：高锰酸钾氧化光度法或滴定法；

- 测量范围：0～20mg/L，量程可调

- 零点漂移：±5%

- 量程漂移：±5%；

- 葡萄糖试验：±5%（测量误差）

- 重复性：≤5%

- 电压稳定性：±5%

- MTBF：≥1440 h/次

9)	▲具有高低监测量程自动切换功能，量程切换时不影响数据读取与输出；可在量程范围内自动完成标准溶液配制，实现质控、盲样考核自动化，同时支持多点线性测试、加标回收测试的自动运行与远程操作。（投标文件中须提供环境监测仪器质量监督检验中心检测报告或省级（含省、自治区、直辖市）及以上计量检测单位报告证明（检测报告中需体现此功能））

10)▲试剂余量监控：具备纯水、试剂、核查样和标样等余量监控和提示报警功能：具备监测频次加密设置功能，可加密频次到1次/小时（投标文件中须提供环境监测仪器质量监督检验中心检测报告或省级（含省、自治区、直辖市）及以上计量检测单位报告证明（检测报告中需体现此功能））

- ▲液路气泡清扰：具备液体检测功能，可对仪器运行过程中液路状态进行实时监控，识别气泡并消除气泡干扰对定量准确度的影响。（投标文件中须提供环境监测仪器质量监督检验中心检测报告或省级（含省、自治区、直辖市）及以上计量检测单位报告证明（检测报告中需体现此功能））

- ▲仪器自身可实现自动水样测试、校准、标准样测试、标液核查、空白样测试、零点漂移测试、量程漂移测试功能；且有独立的零点核查、标准样、水样通道。

- 实际水样比对测试：≤±20%（实验室结果在＞1.5mg/L范围内时），≤±30%（实验室结果在0.5-1.5mg/L范围内时），≤±40%（实验室结果在≤0.5mg/L范围内时）

## 2.4总磷水质自动分析仪技术要求

- 测定方法：过硫酸钾消解-钼酸铵分光光度法；

- 测量范围：0～10mg/L（可扩展）；

- 直线性：±1%；

- 重复性：≤5%；

- 准确度：±10%；

- 零点漂移：±1%；

- 量程漂移：±1%

- 平均无故障连续运行时间：≥1440h/次；

- 实际水样比对测试：当湖库总磷的实验室结果与自动站结果均低于0.05mg/L时，比对合格，≤30%（实验室结果在0.05-0.1mg/L），≤20%（实验室结果＞0.1mg/L）；

10)模拟输出及通讯：模拟输出、RS232/ RS485；

11)▲实际水样比对测试：高浓度水样比对试验结果不超过8%，具备抗浊度干扰功能，高浊度水体（200-350NTU）比对试验结果不超过10%，需对不同浊度的水体进行实际水样测试，测试样本数不少于15个（投标文件中须提供环境监测仪器质量监督检验中心检测报告或省级（含省、自治区、直辖市）及以上计量检测单位报告证明（检测报告中需体现此功能））

12)▲具备监测频次加密设置功能，有应急需要时可加密频次到1次/小时（投标文件中须提供环境监测仪器质量监督检验中心检测报告或省级（含省、自治区、直辖市）及以上计量检测单位报告证明（检测报告中需体现此功能））

13)▲仪器自身可实现自动水样测试、校准、标准样测试、标液核查、空白样测试、零点漂移测试、量程漂移测试功能；且有独立的零点核查、标准样、水样通道。

14)▲计量进样：光电计量传感器与自驱动柱察泵组合定量取样（投标文件中须提供环境监测仪器质量监督检验中心检测报告或省级（含省、自治区、直辖市）及以上计量检测单位报告证明（检测报告中需体现此功能））

## 2.5总氮水质自动分析仪技术要求

- 测定方法：碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法；

- 测量范围：0～20 mg/L（可扩展）；

- 示值误差：标准溶液≤2.0mg/L，不超过±0.2mg/L, 标准溶液＞2.0mg/L,不超过±10%；

- 重复性：±5%；

- 准确度：±10%；

- 零点漂移：±5%

- 量程漂移：±5%

- 平均无故障连续运行时间：≥1440h/次；

- 实际水样比对测试：≤10%；

10)▲实际水样比对测试：高浓度水样比对试验结果不超过8%，具备抗浊度干扰功能，高浊度水体（200-350NTU）比对试验结果不超过10%，需对不同浊度的水体进行实际水样测试，测试样本数不少于15个（投标文件中须提供环境监测仪器质量监督检验中心检测报告或省级（含省、自治区、直辖市）及以上计量检测单位报告证明（检测报告中需体现此功能））

11)▲具有高低监测量程自动切换功能，量程切换时不影响数据读取与输出；可在量程范围内自动完成标准溶液配制，实现质控、盲样考核自动化，同时支持多点线性测试、加标回收测试的自动运行与远程操作。（投标文件中须提供环境监测仪器质量监督检验中心检测报告或省级（含省、自治区、直辖市）及以上计量检测单位报告证明（检测报告中需体现此功能））

- ▲仪器自身可实现自动水样测试、校准、标准样测试、标液核查、空白样测试、零点漂移测试、量程漂移测试功能；且有独立的零点核查、标准样、水样通道。

## 2.6在线叶绿素a分析仪技术要求

1）测定原理：荧光法

2）测量范围：0～500 μg/L

3）漂移（零点、量程）：±5%FS

4）重复性：≤5%；检出限：0.1μg/L

5）平均无故障运行时间：≥1440h/次；

## 2.7在线藻密度分析仪技术要求

1）测定原理：荧光法

2）测量范围：0-2000000 cell/mL

3）漂移（零点、量程）：±5%FS

4）重复性：≤5%；检出限：0.1cell/μL

5）平均无故障运行时间：≥1440h/次；

## 3.系统集成技术要求

### 3.1基本要求

（1）应具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，具备常规、应急、质控等多种运行模式；

（2）应具有异常信息记录和上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警、位置偏移报警等信息；

（3）应具备仪器关键参数上传、远程设置功能，能接受远程控制指令；

（4）能准确的上传下达指令，确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输；

（5）具有废液收集装置，能满足四周废液量的收集；

（6）具备断电再度通电后自动排空水样和试剂、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能；

（7）具有分析仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至中心平台；

（8）能够存储不少于1年的原始数据和运行日志；

（9）水质自动分析仪器（常规五参数、叶绿素a、藻密度外）及控制单元具有三级管理权限；

### 3.2船体要求

- 浮船式水站由浮体平台（船体、浮柱、防撞装置、船体护栏等）、水样预处理单元、分析单元、控制单元和辅助单元（安防装置、视频监控、安防传感器等）等组成；

- 船体四周设缆庄，船头设手抛锚方便船体定点固定；

- 船体设计寿命5年以上，适合湖泊、水库、河流等野外环境的长期使用；

- 船体耐冲击性良好，抗撕裂强度高，重要部位采用加强牢固设计，保证浮船整体结构牢固可靠，可在极端恶劣气候条件下确保系统安全。

- 具有自体防撞保护功能，碰撞时不会损坏碰撞物（如船只等），浮体本身也不损坏不沉没，能够有效保护搭载的仪器设备；

- ▲具备警示灯和具备自动移位报警功能的全球定位系统，具备设置系统位置偏移报警值功能，实时定位监测位置，偏移触发报警；（需提供国家法定计量检定机构出具的检测报告原件扫描件证明，且报告中能明确包含该功能指标）

- 船体内部进行隔热保温处理，船舱设计采用对流、冷热气流自循环设计，切实保证船舱内环境温度低于45℃；

- ▲供电系统应能应对持续的阴雨天气，供电持续时长≥10 天。（需提供国家法定计量检定机构出具的检测报告原件扫描件证明，且报告中能明确包含该功能指标）

### 3.3船体技术参数

- 浮体尺寸≥5m×2.8m（长×宽），舱室内高度≥1.75米方便人员进入，采用高强度玻璃钢等材质，抗腐蚀、耐碰撞、服役期长、不易为水生物附着；

- 船舱温度≤45℃，防风等级≥8级，定位系统误差≤10m（95%概率），支持不少于5人（500kg）同时登船作业。

- 仪表舱采用走入式设计，舱室为封闭空间，维护人员进入后可关闭舱门，防止下雨维护时雨水进入舱内，及保护维护人员安全；

- 浮船设有前后登船甲板，船体周围采用游艇式围栏设计，保护登船人员安全；

- 仪表舱防水等级≥IP52，内置温湿度、漏水检测传感器，保证供电系统和监测设备的正常运行。

- 本项目浮船站需采用太阳能和风力发电互补供电。

### 3.4采水单元

采水点位于双体船中间位置水下0.5米-1米之间，采水箱应采用防附着材料，具有防堵塞装置和防生物附着能力。

### 3.5控制单元

      - 必须支持中文显示，操作方便；

      - 具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；

      - 具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台；

      - 能够兼容视频监控设备并能实现对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等；

      - 具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能；

      - 控制器输入输出接口余量有不少于1路，以便以后扩展；

      - 控制器符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施；

      - 具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置；

      - 具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能；

      - 具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据等）及其对应的仪器、系统日志流程信息；

      - 采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存；

      - 采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存；

      - 采用无线的通讯方式满足数据传输要求；

      - 具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能；

      - 功率：＜20W；CPU主频≥2.0GHz、内存≥2GB，硬盘容量≥500GB，显示器≥12英寸，通讯接口：不少于8 个RS232/485 COM 口，不少于2 个网口；

      - ▲模块化设计，系统具有良好的扩展性和兼容性，根据水质实际情况，可灵活增加新的监测参数，达到水站扩项监测功能。（需提供国家法定计量检定机构出具的检测报告原件扫描件证明，且报告中能明确包含该功能指标）

### 3.6数据采集与传输单元

3.6.1数据采集与存储

支持RS-232或RS-485标准通讯方式、TCP/IP通信方式。按照国家地表水自动监测平台质控功能要求实现相应的数据标示、关键参数、工作状态、告警信息上报，并响应平台下发的控制命令。

（1）监测项目数据采集

pH、溶解氧、电导率、浊度、水温、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮，叶绿素a、藻密度，预留不少于2个扩展口以备未来系统升级。

（2）环境指标

温度（包括舱内）、湿度（包括舱内）。

（3）仪器设备的工作状态：供电、启动、停止、运行、测量、校零、校标、标样核查、清洗、维护、故障、试剂添加、采样时间、采样频次、供电系统状态、通信状态等。

（4）报警信息

供电电源断电、设备断电、设备停运、试剂缺少、设备异常改动，数据超标、数据越限、标定异常、测量异常等仪器内部异常，室内温湿度、烟感等安全信息。

（5）关键参数

应包括标定间隔、测量间隔、标样核查间隔、测量模式、量程上下限、曲线系数、标液参数、标定信息、设备序列号等。

（6）监测项目

根据确定的监测频次，每次作为一次有效值进行采集，可设置频次。

（7）具有历史数据存储功能，断电后数据至少保存90天，并能储存三年以上的原始数据，同时保存相应时期发生的有关校准、断电及其它事件记录。

（8）采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存。

（9）自动记录并分类数据采集异常信息，便于用户全面管理数据，不同监测点可以灵活设置不同监测项目。

3.6.2数据传输与通讯

采用以无线通讯（GPRS、CDMA、3G、4G），一点多传数据远传通讯方式，无线通讯方式实时在线，通讯周期频率按需实时可调，实现相应的数据标示、关键参数、工作状态、告警信息上报，并响应平台下发的控制命令，监测系统数据传输要符合《污染物自动监测监控系统数据传输技术要求》（HJ 212-2025）。

## （三）质保及售后服务要求

1.质保期

1.1免费质保期为项目验收合格之日起二年。质保期内应免费提供技术服务，技术服务包括系统的维修和技术支持。

1.2质保期结束后，中标单位保证不少于6年的耗材及备品备件的正常供应，并以优惠价格供应。

1.3中标单位提供系统运行维护手册,内容详细,方法简便。

2.服务和技术支持要求

2.1在安装调试、试运行期间和质保期内，中标单位应保证提供及时充足的技术服务。系统出现故障时，中标单位应在接到通知后能够2小时响应、12小时到达现场服务以及故障应急处理方案，并负责48小时内修复出现的问题。否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由中标单位承担。

2.2投标人在提交投标文件时应提供售后服务方案和应急方案，包括售后服务的经费问题。

2.3软件升级及系统扩展方案

中标单位必须对提供的软件知识产权负责，根据采购人的要求和行业技术的发展，免费提供系统监控软件和通讯软件的维护和改进工作。如今后对水质自动监测技术规范作出调整，中标单位须及时地免费为采购人提供软件升级服务或调整。

2.4要求合同签订后规定时间内完成系统所有建设内容。试运行1个月后组织项目建设整体验收，试运行期间保证正常运行。投标人应制订明确的合同交货进度表。

2.5质保及运维期间，技术人员如果出现1次未能及时解决问题的，采购人有权对其进行扣款，单次扣款比例不超过项目总金额的1%。中标单位需在每月15日前提供上月详细的服务报告，如实记录包括设备维修保养更换、质控核查等内容。相关报告将做为采购人对中标单位在免费服务期间质量评估的重要依据。

3.培训要求

服务期间，采购人可以要求中标单位对有培训要求的人员做点对点的培训，次数不限，以采购人需求为准，以便对项目实施进行有效管理，同时保证采购人能够进行系统的应用操作。投标人需要提供详细的培训方案。

4.建设期的质量保证

4.1中标单位不得以任何形式将本项目转包于他方。

4.2系统和设备达不到招标文件质量和规格要求的，采购人有权解除合同，所有责任由中标单位承担。

4.3中标单位必须严格按照合同约定工期要求将合同设备全部交付到指定地点，完成系统所有建设内容。

4.4投标人需提供系统各单元详细的仪器、设备和采用的各种材料明细清单，包括品牌、型号、详细配置、制造商、数量、备品备件及专用工具等等。

4.5自动站在正式验收之前，仪器设备的安全由中标单位负责，以保证验收交付时设备完好。

4.6自动站在正式交付之前，运行所需的电、通讯等费用由中标单位承担，以保证交付之前系统稳定运行。

5.供货及投入正常运转的时限要求

中标单位在签订合同后30天内完成供货、安装、调试、检测并投入试运行。投标人应制订明确的合同交货进度表。试运行期满后组织项目整体验收，试运行期间保证正常运行。投标人应制订明确的合同交货进度表。提供详细的安装调试实施方案和进度计划，明确管理与技术人员职责，强调安装时效性。

6.项目建设验收办法

货物到达安装现场后，投标人和招标人（或委托的监理方）共同打开包装验货检查货物数量。投标人应提供详细装箱单据。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，招标人有权提出索赔。只有经安装调试并且技术性能达到本招标文件所述的技术要求后，招标人才能接受全部货物。

系统试运行期满后（试运行期须符合相关技术规范要求），考察系统运行情况，进行相关指标的测试，由中标人提供验收报告，经招标人确认后，组织项目整体验收，相关费用由中标人承担。

仪器设备不满足招标文件要求的，招标人有权解除合同并追究中标人法律责任。

## （四）运维技术服务要求

中标单位应就本项目提供两年的运维服务，运维期自验收合格之日起算。

1.备品备件及备机要求

在项目建设时，准备所涉及的各类设备的备件库，用于快速、高效以更换配件或维修，保证整套设备正常运行。投标人应具备完善的系统配件、仪表配件供应渠道。

投标人须配置充足的水质自动站的分析仪表备用机，在水质自动站仪器仪表发生故障且24小时不能修复时，须用备机替代工作。

2.数据保密要求

在水质监测浮船站运行维护期间，中标人不得以任何形式外包合同规定的运行维护任务。不论何时，中标人都须承担监测数据的保密责任；中标人按照采购人的要求，进行报告和传输有关的监测数据；未经采购人许可不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据，否则采购人有权终止合同，并追究中标人相关法律责任。不论何时，中标人无权将采购人的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。

3.运维方案及管理要求

投标人须提供完整的水质监测浮船站在线监测仪器运行维护实施方案（包括应急事故处理方案等）。明确维护方法、周期、响应时间、内容和技术保障。

在运行维护期间，中标人必须遵守国家的有关法律法规及其他规定，本着为采购人负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和采购人要求的考核指标要求；使水质自动站系统运行真正发挥其效能和作用。

3.1提供配制并定期更换水质自动站仪表所需试剂、标样等耗材，并承担相应费用。

3.2提供并定期更换水质自动站系统和仪表所需备品备件，并承担相应费用。

3.3对水质自动站系统和仪表进行定期检修、维护保养。

3.4及时排除在线分析仪器出现的故障，要求中标人在2小时内响应。如24小时内无法解决故障，须通过更换备机或委托有资质的检测机构进行检测以确保数据的完整性，所需费用由中标人负责。对于一些关键维护，包括贵重消耗件的更换，需与采购人沟通确认，所产生的维修费用由中标人承担。

3.5对水质自动站仪表进行定期校准、核查、比对和性能测试工作，每天至少两次数据调用监控并进行数据梳理，频次要求每月至少2次维护，其中安全度夏期间（3-10月）根据采购人要求增加运维频次，每月开展一次实际水样的实验室比对测试。配合采购人进行水质自动站质量保证和质量质控工作。

3.6保证浮船内外和机柜内外的清洁，整齐。

3.7认真、及时做好运行维护记录，汇总各水质自动站每周维护记录，每月以书面形式上报至采购人，该书面报告作为运行维护考核的依据之一，内容包括：每日运行数据监控统计表、现场维护记录、仪器设备故障及排除情况登记表、每月运行情况、备品备件管理登记表、仪器质控统计表等。

3.8运行维护期间，委托中标人运行维护及管理的全部资产属采购人所有，未经采购人书面同意，中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移。

在委托运行维护及管理期间，中标人有责任保护上述全部资产的完整、安全并处于良好状态，遇到自然灾害等不可预防、抗拒外部因素造成资产损害，中标人应第一时间向采购人上报相关情况。

中标人须全面承担水质自动站资产的保护工作，切实做好安全保卫、防盗、防火、防雷击以及防止其他人为或自然事故的发生。凡是由于保卫保管疏漏或使用不当造成的资产损失，由中标人负责赔偿，必要时采购人要追究中标人的责任。

3.9保证水质自动站数据传输的通讯正常，须预留无线传输模式；配合采购人完善数据的集成接入。

3.10协助采购人做好水质自动站固定资产的管理、备品配件的登记等工作。

3.11中标人须确保运维人员的相对固定，人员频繁调动、缺乏熟练的运维人员都将视为管理制度混乱而扣减运维费用；节假日期间，中标人必须安排值班人员，保证水质自动站正常运行。

3.12采购人根据管理要求和运维服务成效考核的情况，有权要求中标人适当增加车辆和人员。

3.13切实按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》对运营水质自动站进行管理。

五、综合说明及其他要求：

1.供应商应提供原装、全新的、符合国家及采购人提出的有关质量标准的设备，提供原厂配套的配件，必须具备生产厂商的质量合格证明、保修证明及加盖公章的技术证明文件。所提供的仪器设备的性能达到或优于本招标文件所列技术指标。

2.供应商应具有较强的系统集成能力，提供优质的售后服务，有有良好的信誉和口碑，提供的集成服务、运行管理必须符合国家、江苏省的相关标准和规范及招标文件的规定。

3．本项目响应报价应包括全部货物和服务内容（包括售后服务和运维服务）、辅助材料、备品备件、安装、调试、国家有关部门检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、运输、仓储、保险、中标服务费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间等的一切费用。

4.本项目为交钥匙服务，投标人须在报价中对所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝，采购人除支付本次采购项目的中标金额外，不再承担其他任何费用。

5．投标人应对招标文件规定的货物技术性能逐项做出实质性响应。

6．投标人在投标文件中提供的产品和服务，应满足或做优于招标文件要求，所提供的所有产品均须符合国家有关质量标准和规范。

7.中标单位应认真尽责地执行采购人委托的各项服务事项，完成本项目的供货和服务工作，并承担本项目实施过程中人员、财产的安全。

8．交货地点：采购人指定地点。

9.付款方式： 合同签订生效后一个月内甲方支付合同金额的50%；项目建设完成后，经甲方验收合格，甲方支付合同金额的剩余50%。运维服务期内，乙方如果出现1次未能及时解决问题的，甲方有权要求乙方支付违约金，单次违约金不超过项目总金额的1%，乙方未按要求支付的，甲方有权从履约保函中执行。乙方需在每月15日前提供上月详细的服务报告，如实记录包括设备维修保养更换、质控核查等内容。相关报告将做为甲方对其运维服务期间质量评估的重要依据。

10.验收基本要求：须符合招标文件和采购合同的要求及其在投标文件和投标过程中作出的响应及承诺。采购合同、招标文件、中标单位的投标文件均作为验收依据和标准。

11.中标单位应能保证所提供货物和服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标单位承担。

12.投标人提供的投标文件内容须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购要求，其投标文件将被拒绝。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。

六、相关政策性要求：

1.关于政府采购促进中小企业发展政策要求：

1.1本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

1.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）等文件的精神，本项目整体专门面向中小微企业采购，残疾人福利性单位及监狱企业视同小型、微型企业。

1.3在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，才可享受规定的中小企业相关扶持政策。

1.4投标文件中小微企业必须提供投标人签署的《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人对提供的《中小企业声明函》 、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明的真实性负责，若其提供虚假材料的，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

2.关于节能产品、环境标志产品的说明（如有涉及）：

2.1本次采购的产品中如有属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购的产品，必须在投标文件中提供具备国家确定的认证机构的节能产品认证证书或承诺交货时提供（未提供或提供不全认证证书或未承诺交货时提供的将视为未实质性响应采购要求；承诺交货时提供而未能提供的，可取消中标资格并赔偿甲方经济损失）；如为《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，需在投标文件中提供具备国家确定的认证机构的环保标志产品认证证书。

2.2投标产品属于国家节能、环保品目清单优先采购范围的，将在评审中给予优惠：在得分相同的情况下，提供国家节能、环保品目清单优先采购范围的产品的优先中标。

2.3认证证书以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的认证证书为准。投标人可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询认证机构情况，未提供或提供不全认证证书的将视为未实质性响应采购要求。

2.4《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）（财库【2019】18号、财库【2019】19号文查询；

2.5如投标产品不属于国家节能环保品目清单范围内的，投标人应综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，绿色采购，优先考虑绿色产品。

3.政府采购中实施本国产品标准及相关政策

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）等相关文件规定，对符合该文件适用范围的政府采购项目，执行本国产品相关政策。

3.1本国产品标准：

详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

3.2适用范围：

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.3对本国产品的支持政策：

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.4供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第三章，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。供应商投标文件中未提供符合要求的《声明函》或有关证明文件的，不享受对本国产品的支持政策。

3.5供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

3.6评审中发现《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会有权以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

# 第五章 合同主要条款

采购编号：JSZC-320507-SZST-G2026-0020

甲方：

联系人：

电话：

乙方：

联系人：

电话：

根据苏州市天美达招投标咨询服务有限公司采购编号为JSZC-320507-SZST-G2026-0020号的招标文件及乙方的投标文件和中标通知书，甲方和乙方就2026年阳澄湖水质监测浮船站项目的事宜，签订本合同。

一、定义：以下术语有特定的含义：

“设备”本合同所称设备是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合采购要求规格及功能的：               及其全部备品备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有的必须文件和与设备使用有关的应进行的任何规定的服务。

“服务”系指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

“合同价”系指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

“甲方”系指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务单位。

“乙方”系指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

“损失”本合同所指损失是指合同一方因不履行合同义务而遭致另一方及第三方的各种损失及损害的费用，还包括守约方为减轻损害或维护权利而需支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

二、项目名称： 2026年阳澄湖水质监测浮船站项目

三、商品名称、数量及价格：详见附件。

四、合同总价款：            元整。

五、合同总价范围：

1．            的全部货物和服务内容（包括售后服务和运维服务）、辅助材料、备品备件、安装、调试、国家有关部门检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、运输、仓储、保险、中标服务费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间等的一切费用。

2．免费期内的质保，保修期内，提供免费的维修、更换损坏零部件及技术咨询服务。在保修期结束后以优惠价格提供备品配件，软件终身免费升级。

3. 招标文件规定的其他费用。

六、交货内容：

1．符合本合同及招标文件规定的     的全部仪器设备、软硬件及全部配套服务。

2．保证自动监测站仪器使用及维修所需的全套技术资料和文件，至少应包括以下内容：设备清单；出厂合格证；进口件原产地证明文件；操作的标识和中文标注；使用中文说明书；使用维修保养中文说明书；

3．其他必备材料和必备工具、货物等。

七、交货地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。

八、交货期及运维期限

1．交货期：签订合同后30天内完成供货、安装、调试、检测并投入试运行。

2．运维期限：乙方应就本项目提供两年的运维服务，运维期自试运行结束且项目建设整体验收合格之日起算。

九、付款方式：

合同签订生效后一个月内甲方支付合同金额的50%；项目建设完成后，经甲方验收合格，甲方支付合同金额的剩余50%。运维服务期内，乙方如果出现1次未能及时解决问题的，甲方有权要求乙方支付违约金，单次违约金不超过项目总金额的1%，乙方未按要求支付的，甲方有权从履约保函中执行。乙方需在每月15日前提供上月详细的服务报告，如实记录包括设备维修保养更换、质控核查等内容。相关报告将做为甲方对其运维服务期间质量评估的重要依据。

每次付款前，乙方必须出具正式发票；每次款项转帐支付到合同列明的乙方帐户。

十、颜色、储放和保护

颜色以甲方提供或确定的色样为准。

仪器设备由乙方运至甲方指定地点，验收交货前存放及保管概由乙方负责。

十一、技术条款

乙方所供仪器设备须符合招标文件技术指标要求和国家标准及规范要求，乙方投标文件中列明的设备及元器件品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合相关的国家标准和规范。

十二、质量保证

乙方提供的所有仪器设备及其各部件应为全新，未曾使用过之优质产品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时提供产品的质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。

十三、本合同应为完整的仪器设备、集成及功能的提供。

对于甲方在标书中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。由于甲方要求删除的部分及功能，乙方应予以在合同总价中扣除该部分的价格。

十四、质保期：

自项目建设验收合格之日起算，所有仪器设备免费质保期为二年。

十五、售后及运维服务

售后及运维服务见招标文件要求及乙方投标文件中的承诺。

十六、验收

1.验收实施主体：甲方

2.验收方式：试运行结束后进行项目建设整体验收。

3.验收时间：以甲方通知时间为准

4.验收内容：合同履约情况、货物及服务质量等。

5.验收标准：根据国家、行业相关标准、采购合同、招标文件、乙方的投标文件及其在投标过程中作出的响应及承诺作为验收依据和标准。

十七、知识产权及保密条款

1.乙方应能保证所提供货物和服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

2.乙方应对合同履行过程中所获悉的甲方和第三方的未公开信息负有保密义务，未经其书面同意，乙方不得公开或向任何第三方透露。但经双方确认的为履行本协议而必须获知上述信息的雇员除外，乙方必须要求其雇员履行同样的保密义务。该保密义务在合同终止后仍然有效。

十八、公认之人力不可抗拒事故

由于不可抗力的原因造成延期或不能交货，乙方将不承担责任，但乙方应立即通知甲方，不可抗力发生后14日内乙方将当地有关部门出具的事故证明书以书面形式通知甲方。在上述情况下，乙方仍应采取必要措施尽快交货。意外事故持续四周以上，甲方有权取消此合同，并保留要求乙方赔偿的权利。

十九、违约责任

乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方发出的乙方违约通知的当日或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正过失，甲方有权单方终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

1．除人力不可抗拒因素外，乙方不能按期交货，或因运输及安装中设备缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方必须向甲方支付延期交货或延期交付使用的违约金，具体标准按合同总价每日万分之四计算。

2．延期交货时间超过2周或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约，甲方有权立即终止合同，乙方仍需向甲方支付全部延期交货违约金，并赔偿甲方相关损失，并返还甲方已支付的合同款。

3.若乙方未遵守保密义务，出现泄漏甲方或第三方秘密的情形，甲方有权要求乙方赔偿损失，并追究乙方合同总价款20%的违约金，且甲方有权解除合同。情节严重涉及违法犯罪的，依法移交司法机关处理。

4.若因乙方侵犯知识产权，甲方有权要求乙方赔偿损失，并追究乙方合同总价款20%的违约金，且甲方有权解除合同。

5.乙方在服务期内，若受到国家、省、市市场监督管理部门、生态环境主管部门以及行业协会通报批评或行政处罚的，甲方有权利视情况终止合同，并要求乙方赔偿甲方因此所遭受的损失。

6.乙方因违反合同及招标文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款20%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。

7.以上赔偿范围包括但不限于造成的甲方直接损失以及甲方因此合理维权而发生的差旅费、调查取证费、律师费、诉讼费、仲裁费、公告费、鉴定费、保全费、担保费用等。

二十、索赔：

如在仪器设备交货、使用过程中，甲方发现仪器或仪器设备有关部件的品质与合同内容有不符及根据甲方按国家标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期限内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等时，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后2-5天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后5天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。

索赔方式除上述规定之外，甲方还有权选择以下方式进行索赔：

1．乙方同意退货，乙方返还甲方已支付的合同款，并承担由此发生的一切损失和费用，包括甲方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2．根据货物的损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格。

3．用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或货物的质量保证期。

4．从尚未支付的合同价款或履约保函中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金以及甲方因急需更换有关部件或紧急维修而支付的各种费用以及因索赔而发生的合理费用，包括律师费用。如果这些金额不足以赔偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的赔偿。

二十一、资料提供：

合同签订一周内乙方提供主要设备的样本及技术配置、参数。

二十二、合同组成

“合同”系指本文件及其附件中的所有部分，同时招标文件、乙方的投标文件、乙方在磋商采购过程中的澄清、承诺以及中标通知书等为本合同不可缺少的必要组成部分。

二十三、其它：

1．合同经甲乙双方代表签字并加盖公章或合同章后生效，并在苏采云系统进行合同公示。

2．合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《民法典》的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，经协商无效，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3．合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同的原则下协商解决，协商结果以书面形式记录在案，作为本合同附件，与本合同具有同等效力。

4．本合同一式叁份，甲乙双方、采购代理机构各执壹份。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

甲方代表：                          乙方代表：

日期：  年  月  日                  日期：     年  月   日

账号：

第六章 评标办法及评分标准

# 一、评标方法

1.本次招标的评标方法采用综合评标法。即在满足招标文件全部实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

2.评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的投标文件（报价除外）以打分的形式进行评审和评价，将评委评分按算术平均法汇总，计算出每个投标人的技术商务得分，报价得分软件自动生成，二者相加为投标人的评标总得分（各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

3.如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以实际最后报价较低者优先作为中标候选人，如果报价也相同的，则由代理机构组织以抽签方式确定中标候选人。

4.提供相同品牌产品（核心产品）的不同投标人，按一家投标人计算，得分高的获得推荐资格，得分相同的，由评委会抽签决定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

# 二、评分标准：

| 序号 | 项目 | 评分细则 | 分值(分) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、报价部分（30分） |  |  |  |
| 1 | 投标报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的价格为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 注： 1.报价超过采购预算或最高限价的，为无效投标； 2.投标人报价过低的将启动异常低价投标审查程序，具体启动标准及程序详见“第二章 投标人须知”。 3. 本项目为专门面向中小企业采购，不再执行小微企业价格评审优惠的扶持政策。 4.本项目执行本国产品支持政策，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。具体详见“第四章 招标书”及《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号。 | 30 |
| 二、商务部分（25分） |  |  |  |
| 1 | 管理体系认证 | 投标单位具有环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书的每个得1分，最高得3分。（投标文件中提供证书复印件及国家认监委网站查询证书有效的截图，否则不得分。） | 3 |
| 2 | 项目团队配置情况 | 技术人员9分： 为本项目配置的专业运维技术人员具有省级及以上生态环境部门或省级及以上环保产业协会的地表水自动监测上岗证或培训合格证明材料，每个得3分，最多得9分。 注：须在投标文件中提供人员相应证书及投标人为其缴纳的最近一期的社保证明复印件，否则不得分。 | 9 |
| 3 | 备品备件配置情况 | 包括仪器设备备品备件配置齐全程度，供应渠道，存放地点及更换频次等。内容全面、完整、规范、具有相应支撑材料得 4 分；内容较全面、较完整、支撑材料基本齐全得2 分；内容基本全面、支撑材料不太齐全得 1 分；否则不得分。 | 4 |
| 4 | 项目经验 | 自2023年1月1日（日期以合同签订时间为准）以来承担过类似地表水水质自动站（运维范围至少包括五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度）、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮九项指标且运维期不低于半年）建设或运维业绩的，每一份业绩合同得3分，最高9分。 | 9 |
| 三、技术部分（45分） |  |  |  |
| 1 | 自动监测设备和系统技术要求响应情况 | 所有指标均满足招标文件技术要求的得17分：①参数中带▲号参数为重要指标，一项不满足，扣1分；②其余参数若有一项不满足要求的，扣0.5分；本项最低0分。 评审依据：带▲号参数需按照要求提供证明文件，未提供不得分。 | 19 |
|  |  | 仪器品牌：水质五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、叶绿素、藻密度的选型仪器为同一品牌得2分。 |  |
| 2 | 仪器及系统的供货、安装、调试、验收方案 | 仪器及系统的供货、安装、调试、验收方案：方案全面、完整、合理、可行得6分；方案较全面、较合理、较可行得4分；方案基本可行得2分；方案简略、欠缺得1分；未提供不得分。 | 6 |
| 3 | 运维服务方案 | 针对运维期的日常服务方案及仪器运营期间数据异常、系统故障和数据缺失等应急情况预案：方案全面合理，预案考虑周全、可操作性强，应对措施及解决方案切实可行得6分；方案较全面合理，预案考虑较全、可操作性良好，应对措施及解决方案较可行得4分；方案基本可行，预案考虑不够全面、可操作性及解决方案一般得2分；方案及应急预案简略、操作性及解决方案欠缺得1分；未提供不得分。 | 6 |
| 4 | 质量控制保障 | （1）具有自有（或控股、委托）用于质量控制的CMA或CNAS资质认定的实验室（须覆盖水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮监测能力）得2分，提供实验室资质证书及涵盖本项目指标的计量认证证明，控股或委托的需提供关系证明，委托的服务期须覆盖本次运维期，否则不得分。 （2）仪器质控方案全面，对应质控工作体系及基本制度科学合理，质控能力强、针对性强得6分；方案较全面，质控工作体系及基本制度较为合理得，质控能力良好，可操作性良好得4分；方案基本完整，质控措施能力一般得得2分；方案简略，质控能力较差得1分；未提供不得分。 | 8 |
| 5 | 售后服务 | 售后服务方案包含但不限于售后运维和应急工作体系及基本制度搭建，方案科学合理、运维工作体系及基本制度考虑全面、管理针对实际情况较强、有可操作性得6分；方案较全面合理，运维工作体系制度有基本考虑、管理针对性及可操作性良好得4分；方案基本可行，合理性、针对性及可操作性一般得2分；方案简略，针对性及可操作性欠缺得1分；未提供不得分。 | 6 |

注：

1.针对评分标准中评分的每一条，投标人在投标文件中应提供清晰明了的相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料或提供的资料不清晰或评委无法判断是否满足评分要求的，视为不具备该项得分的条件。

2.招标文件中要求复印件或扫描件的可互相代替；要求加盖公章的，可用电子签章。