江苏省人民医院

雨花院区开办物资项目—不锈钢制品类采购项目

招标文件

项目编号：JSZC-320000-SMDY-G2026-0019（2640SUMEC/XMGG4026）

采购人：江苏省人民医院

采购代理机构：江苏苏美达仪器设备有限公司

2026年4月

目   录

第一章 投标邀请（招标公告）	1

第二章 投标人须知	4

一、总 则	7

1.适用法律	7

2.定义	7

3.政策功能	7

具体内容详见第三章 评标标准。	9

4.投标费用	9

5.招标文件的约束力	9

二、招标文件	9

6.招标文件构成	9

7.招标文件的澄清、补充或修改	10

三、投标文件的编制	10

8.投标文件的语言、计量单位、货币	10

9.联合体（本项目不接受联合体投标）	11

10.投标文件的组成	11

11.投标保证金（如有）	12

12.投标文件的有效期	13

13.投标文件的签署及其形式	13

四、投标文件的递交	13

14.投标文件的递交	13

15.投标截止时间	13

16.投标文件的拒收	14

17.投标文件的修改或撤回	14

五、开标与评标	14

18.开标	14

19.评标组织	14

20.对投标文件的资格性审查和符合性审查	15

21.投标文件的澄清	17

22.对投标文件的详细评审	17

23.评标过程的保密与公正	18

24.无效投标条款和废标条款	18

25.投标截止时间结束参加投标的供应商不足三家的处理	19

六、授标	19

26.确定中标供应商	19

27.中标的通知	20

28.签订合同	20

29.招标代理服务费	20

七、质疑	20

30、质疑	20

第三章 评标标准	22

第四章 招标技术规格及要求	27

一、采购项目概况	27

二、技术参数（项目需求响应评分项）	27

（一）采购清单：	27

（二）检测要求：	43

三、商务要求（项目需求响应评分项）：	44

四、样品要求（样品评分项）：	46

第五章 拟签订的合同文本	48

第六章 投标文件格式及附件	50

资格审查索引表	52

评审索引表	53

附件一 投标函格式	54

附件二 开标一览表	55

附件三 分项报价表	56

分项报价表	56

附件四 商务条款偏离表	59

附件五 技术条款偏离表	60

附件六 政府采购政策	61

（一） 《中小企业声明函》	61

（二）残疾人福利性单位声明函	66

（三）采购本国产品的支持政策	67

关于符合本国产品标准的声明函（依据所投分包情况选择）	67

附件七 供应商情况告知表	72

附件八 资格证明文件	75

1、法人或其他组织的营业执照等证明文件（扫描件加盖公章）	75

2、法人代表授权书	76

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	77

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	78

5、参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录	79

6、依法缴纳税收的记录	80

7、依法缴纳社会保障资金的记录	81

9、符合招标文件第一章“拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形”中第 1）条的声明或证明材料（加盖单位公章）	83

10、符合招标文件第一章“拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形”中第 2）条的声明（加盖单位公章）	84

11、本项目不接受联合体投标，中标后不允许分包、转包。	85

参考格式：	85

附件九 其它相关文件（如有）	86

# 第一章 投标邀请（招标公告）

项目概况

江苏省人民医院 雨花院区开办物资项目—不锈钢制品类采购项目招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载招标文件，并于2026年5月6日14点（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SMDY-G2026-0019（2640SUMEC/XMGG4026）

2.项目名称：雨花院区开办物资项目—不锈钢制品类采购项目

3.预算金额：人民币200万元

4.最高限价：人民币200万元

5.采购需求：为满足江苏省人民医院雨花院区开办要求，需采购不锈钢制品一批，采购清单详见采购清单。

6.合同履行期限（交货期）：中标人应在收到招标人的书面供货通知后30天内将产品运抵现场并完成安装、调试，通过验收，具体时间和批次要求以招标人书面通知载明的为准。

7.本项目不接受联合体投标，中标后不允许转包、分包。

二、申请人的资格要求

（一）《中华人民共和国政府采购法》规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表；或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；成立不满一年无须提供）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，需提供证明材料）；

5.参加政府采购活动前三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目属于货物类采购，不属于专门面向中小企业采购的项目。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、(苏财购[2022]45号)的要求，本项目小型、微型企业在评标时享受10%价格扣除优惠政策。所称小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第二条和第四条的规定，采购货物全部由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不限制投标人企业规模。（如需享受优惠政策，投标人必须提供中小企业声明函（见格式））

2.中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。本项目采购标的对应的行业主要为工业。

（三）本项目的特定资格要求：

1.提供法定代表人身份证扫描件（法人参与投标）或法定代表人授权书原件（授权人参与投标）。授权人参与投标的，还需提供法定代表人和被授权人身份证扫描件以及投标人近六个月内至少一个月为授权人缴纳社会保障资金记录。投标人依法享受缓缴、免缴或因成立时间未进行缴纳社会保障资金的提供证明材料，如被授权人为退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等。

2.本次采购不接受进口产品投标。【注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品】

3.拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形：

3.1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3.3.拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

方式：苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间、开标时间：2026年5月6日14点00分（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.采购项目需要落实的政府采购情况：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》等政府采购文件。

2.获取招标文件时间：2026年4月10日起至2026年4月17日，每天上午09:00至11:30，下午14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）

3.项目编号：JSZC-320000-SMDY-G2026-0019（2640SUMEC/XMGG4026）

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：江苏省人民医院

地址：南京市广州路300号

联系人：周老师

电话：025-68306608

2.采购代理机构信息

名 称：江苏苏美达仪器设备有限公司

地　址：南京市长江路198号

联系方式：王嘉卉025-84532585 夏琳 025-84532570

3.项目联系方式

项目联系人：王嘉卉

电　话：025-84532585

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表（本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准）

| 序号 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：江苏省人民医院 联系人：周老师 电话：025-68306608 地址：南京市广州路300号 |
| 2 | 采购代理机构：江苏苏美达仪器设备有限公司 联系人：王嘉卉 025-84532585、夏琳 025-84532570 联系地址：南京市长江路198号 |
| 3 | 项目名称：雨花院区开办物资项目—不锈钢制品类采购项目 项目编号：JSZC-320000-SMDY-G2026-0019（2640SUMEC/XMGG4026） |
| 4 | 采购方式：公开招标 |
| 5 | 投标有效期：开标之日起90天 |
| 6 | 投标保证金：本次采购不收取，本文件中与投标保证金有关条款不生效 |
| 7 | 投标文件份数：电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本三份（评审结束后由中标候选人邮寄至采购代理机构，未中标单位不需要提供）。 |
| 8 | 递交投标文件开始时间：详见招标公告 递交投标文件截止时间、开标时间：详见招标公告 地点：详见招标公告 |
| 9 | 投标报价： - 所有投标响应均以人民币报价。供应商的投标响应报价应遵守“中华人民共和国价格法”。该报价为到采购人指定地点现场的全部费用，含相关税费，运输费，保险费，安装费及相关服务费等一切可能发生的费用。 2、报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评审结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交供应商的报价让利行为，损失自负。 |
| 10 | 现场勘查要求：本项目不组织。 |
| 11 | 信用信息： 1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等。 2）信用信息查询截止时点：递交投标文件截止之日24时前。 3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。 4）信用信息的使用规则：拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 12 | 核心产品：采购清单第9项-精细化管理物品存放架--倾斜式 核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，取技术分最高者；均相同时，由评标委员会集体决定一个供应商获得中标供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 |
| 13 | 采购标的对应中小企业划分标准所属行业：工业（制造业） |
| 14 | 招标代理服务费： 中标服务费采用差额定率累进计费方式。合同签订后一周内，中标人参照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）”中规定的收费标准28%的比例向采购代理机构交付招标代理服务费，招标代理服务费一次付清。 收款信息： 户名：江苏苏美达仪器设备有限公司 开户银行：农行南京广州路支行 账户：10100301040003106 |
| 15 | 1、供应商对采购活动事项有疑问的，可以提出询问，联系方式详见第一章技术咨询联系人。 2、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起7个工作日内，提出质疑。 （1）接收质疑函的方式：供应商应在法定质疑期内将质疑函以书面形式（原件）送达代理机构，针对本项目同一采购程序环节的质疑应一次性提出。 （2）质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。否则，代理机构不予受理： ①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； ②质疑项目的名称、编号； ③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； ④事实依据； ⑤必要的法律依据； ⑥提出质疑的日期； 质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章。 （3）质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。 （4）质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按招标文件要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。 （5）质疑人是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。对采购文件提出质疑的，为供应商收到招标文件之日起或招标文件公告期限届满之日计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日计算。 （6）供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。 （7）本项目质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址如下： 联系部门：江苏苏美达仪器设备有限公司招标中心 黄经理 联系电话：025-84531274 通讯地址：江苏省南京市长江路198号苏美达大厦14F |
| 16 | 投标报价中的投标价不得超过招标公告、招标文件规定的预算价或最高限价，超过规定的预算价或最高限价的投标文件，按无效投标处理。 |
| 17 | 关于“苏采云”系统的提示说明 1.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法： “苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。 2.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。 3.“CA数字证书”的获取： 响应供应商需办理“CA数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。 通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。 4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 5.请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。 注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。 |

## 一、总 则

### 1.适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

### 2.定义

2.1本文件中采购代理机构为江苏苏美达仪器设备有限公司；采购人为江苏省人民医院；投标人（亦称供应商）系指参加投标竞争并满足招标文件资格要求规定的法人、其他组织或者自然人。

2.2“货物和服务”指本文件中所述产品及相关货物和服务。

2.3“用户或使用单位”指使用货物、服务的单位。

### 3.政策功能

3.1促进中小企业发展政策：

（1）促进小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（2）监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

（3）残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.2节能产品、环境标志产品政策

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。

（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.3乡村产业振兴支持政策：根据《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号），鼓励采用预留采购份额方式，通过脱贫地区农副产品网络销售平台（原贫困地区农副产品网络销售平台）采购脱贫地区农副产品。

3.4提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书扫描件。

3.5根据财库（2011）59号文规定，如为信息系统项目，受托为整体采购项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商不得再参加该分项目的采购活动。但属于《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定的单一来源方式采购情形的，不适用本条。

3.6为推进社会诚信体系建设，根据财政部等政策要求，在政府采购活动中查询、使用信用记录，推进政府采购领域联合惩戒工作。

在政府采购活动中，通过“信用中国”、“中国政府采购网”等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.7采购本国产品的支持政策：

本项目对采购本国产品给予政策支持，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）及相关规定执行。

适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

### 具体内容详见第三章 评标标准。

### 4.投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 5.招标文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标标准

第四章  招标技术规格及要求

第五章  拟签订的合同文本

第六章  投标文件格式及附件

6.2招标的最小单位是分包。招标技术规格及要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标技术规格及要求中已经分包的，以分包为单位投标。

6.3 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

6.4供应商被视为充分熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。

7.招标文件的澄清、补充或修改

7.1供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。供应商如须澄清招标文件的疑点，可用书面形式通知采购代理机构，具体通知时间须按法律相关规定执行，如供应商须澄清的疑点超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。采购代理机构将以书面形式作出答复。采购代理机构认为有必要时可将答复内容（包括原提出的问题，但不包括问题的来源）分发给所有取得同一招标文件的供应商。

7.2 采购代理机构可对已发出的招标文件用更正公告的方式进行必要的澄清或者修改，并以书面形式通知所有获取文件的供应商。

7.3 采购代理机构发出的以上澄清或修改的内容文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同已收到招标文件修改的通知，并受其约束。

7.4 当招标文件与以上澄清或修改公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的澄清或修改为准。

7.5为使供应商有足够的时间按招标文件的澄清或修改要求修正投标文件，采购代理机构有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并按7.2条规定的方式通知供应商。

## 三、投标文件的编制

8.投标文件的语言、计量单位、货币

8.1 供应商提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构之间就有关投标的所有来往函电均应以简体中文书写。

8.2供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文翻译文本为准。

8.3 除招标文件中有特殊要求外，招标文件中所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

8.5 所有投标响应报价具体详见投标人须知前附表。

### 9.联合体（本项目不接受联合体投标）

9.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

9.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

9.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

9.4 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

9.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

10.投标文件的组成

10.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。

10.2 投标文件由商务、技术、价格及其他部分组成，应包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

（1）※ 投标函（投标申请及声明）

（2）※开标一览表

（3）分项报价表

（4）《商务条款偏离表》

（5）※《技术条款偏离表》

（6）政府采购政策

（7）供应商基本情况表

（8）※资格证明文件

（9）供应商认为需要提供的其他资料

10.3投标文件的商务部分：是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求。

10.4投标文件的技术部分：是证明供应商提供的产品/服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对产品/服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的产品/服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。

10.5 投标文件的价格部分：

（1）价格文件是对投标价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项产品/服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标供应商的报价让利行为，损失自负。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（4）供应商的报价包括但不仅限于人员费用（工资、福利、培训、体检、社会保险、加班费）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金等费用。

10.6 投标文件的其他部分：

其他文件由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

11.投标保证金（如有）

11.1作为投标文件的一部分，供应商应按照招标文件要求的数额和办法交纳投标保证金；投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

投标保证金金额及形式：详见投标人须知前附表。

11.2未中标的供应商，其投标保证金将在中标通知书发出后五个工作日内无息退还。未中标供应商应主动联系前附表所注明的联系人办理投标保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于供应商的自身原因未及时办理投标保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。

11.3中标供应商的保证金将按要求缴纳招标代理服务费后在采购合同签订后五个工作日内退还。

11.4发生下列情况之一，保证金将被没收：

（1）中标供应商在中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）投标有效期内撤回其投标的；

（3）提供虚假材料谋取成交的；

（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的；

（6）中标供应商在中标后将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（7）中标供应商在中标后拒绝履行合同义务的。

12.投标文件的有效期

12.1自开标之日起90天内，投标文件应保持有效，有效期短于此规定的投标文件将视为无效。

12.2在特殊情况下，采购代理机构可根据实际情况，在原投标文件有效期截止时间前，与供应商协商延长有效期，此类要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期的要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13.投标文件的签署及其形式

13.1投标文件的应用打印机或不褪色墨水书写，且经法定代表人或授权代表签署。

13.2投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章或法定代表人或其授权代表签字。因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

13.3供应商应按照招标文件所规定的内容顺序，编制目录，逐页编码。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

## 四、投标文件的递交

### 14.投标文件的递交

14.1 电子投标文件的递交：投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

14.2 投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

### 15.投标截止时间

15.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的做无效投标处理。

15.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

### 16.投标文件的拒收

16.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

### 17.投标文件的修改或撤回

供应商在提交投标文件后可对其进行补充、修改或撤回，但必须使采购代理机构能在投标截止时间前（不考虑不可抗力原因）收到该补充、修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法定代表人或其授权代表签署。

17.1 投标文件的撤回

17.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

17.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

17.2 投标文件的修改

17.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

17.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

17.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

18.开标

18.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

18.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

18.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

19.评标组织

19.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

19.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作且评标委员会人员构成符合有关规定。

20.对投标文件的资格性审查和符合性审查

20.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。

资格性审查：采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明文件、投标保证金（如有）进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性（签署情况等）、完整性（正本和副本数量、内容等）和对招标文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

20.2所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

20.3未实质性响应招标文件要求的将视为无效投标，供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质性响应。如发现下列情况之一的，将视为无效投标：

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）投标有效期不足的；

（3）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（6）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同供应商的投标文件相互混装；

（8）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（9）报价超过招标文件中规定的项目预算或者最高限价的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

20.4评标委员会在初审中，对明显的文字和算术错误的修正原则如下：

（1）《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价金额为准，并修改单价金额；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；如果正本投标文件和副本投标文件之间有差异，则以正本投标文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，供应商不确认的，投标无效。

20.5招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；标注“▲”的为重要参数；标注“★”及“▲”的内容，供应商必须在投标文件内提供相关支撑证明资料（具体以第三章评标标准要求为准）。

20.6供应商递交的投标文件，所有内容均应真实有效；供应商所提供的产品或服务，必须满足国家相关强制性规定要求(如 CCC 认证、电器电子产品有害物质限制使用标识等)并提供相应证书，由于供应商违反国家相关强制性规定给采购人造成损失，一切责任和后果均由供应商承担。

20.7异常低价投标（响应）审查：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

20.8评标委员会在评标时只能依据招标文件规定的办法进行评审,不得寻求外部的证据。

21.投标文件的澄清

21.1 在评标期间，评标委员会有权要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。如果供应商出现同类问题，评标委员会应当给予供应商均等的澄清机会。

21.2 评标委员会应当给供应商以足够合理的时间作出澄清、说明或者补正，供应商必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或其授权代表的签字，或者加盖公章认可，将作为投标文件内容的一部分。

21.3需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

21.4供应商澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。

22.对投标文件的详细评审

22.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，取技术分最高者；均相同时，由评标委员会集体决定一个供应商获得中标供应商推荐资格，或采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前述规定处理。

22.2评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3除评标方法和评标标准另有规定外，评标采用综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评标方法。

22.4评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等

22.5评标标准详见文件第三章。

23.评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至向中标的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评标委员会不得向落标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 在评标期间，采购代理机构将指定联络员与供应商进行联络。

24.无效投标条款和废标条款

24.1无效投标条款

（1）未按要求交纳投标保证金的；

（2）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）未按照招标文件规定要求签署、加盖CA电子公章的；

（4）供应商在报价时采用选择性报价；

（5）供应商不具备招标文件中规定资格要求的；

（6）供应商的报价超过了采购预算的；

（7）未通过符合性检查的；

（8）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（9）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

24.2废标条款：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标委员会认定投标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（5）因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

25.投标截止时间结束参加投标的供应商不足三家的处理

25.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的情况，不得开标。此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采用其他方式采购，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

25.2在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采取其他方式采购的，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

25.3供应商若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标委员会说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。

## 六、授标

26.确定中标供应商

26.1评标委员会根据招标文件规定的评分办法与评分标准的各项因素综合评价每份投标文件，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

26.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选供应商确定中标供应商。

26.3评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

26.4评审结束后，采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选供应商中按顺序确定中标或者成交供应商。采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在指定的媒体上公告中标、成交结果，招标文件、竞争性谈判文件、询价通知书随中标、成交结果同时公告。

26.5 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。

26.6 若评标委员会发现供应商的投标文件中有弄虚作假行为，则该供应商将失去中标资格。

26.7 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

27.中标的通知

27.1定标后，采购代理机构将以公告形式将定标结果通知所有的供应商，请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

28.签订合同

28.1中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和投标文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和投标文件作实质性修改。

28.2招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清、说明或者补正文件均应作为合同附件。

28.3若中标供应商未能按规定签约，中标将被撤销及投标保证金被没收，在这种情况下采购人可以另选中标供应商或重新招标。

28.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.招标代理服务费

详见投标人须知前附表。

## 七、质疑

30、质疑

30.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

30.2供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑函以书面形式（原件）送达代理机构，质疑期外提出的质疑，采购代理机构将不予受理。

30.3供应商须在法定质疑期内一次性提出针对本项目同一采购程序环节的质疑。

30.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按招标文件要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

30.5质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

30.6质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。否则，代理机构不予受理：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据

（6）提出质疑的日期

质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章。

30.7质疑人是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。对采购文件提出质疑的，为供应商收到招标文件之日起或招标文件公告期限届满之日计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日计算。

30.8 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.9本项目质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址详见第二章投标人须知前附表。

30.10采购代理机构在收到书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。
八、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章 评标标准

（一）评审方法

本项目采用综合评分法。

（二）评审标准

（1）国家政策导向

①促进小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

②监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

③残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

④乡村产业振兴支持政策：根据《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号），鼓励采用预留采购份额方式，通过脱贫地区农副产品网络销售平台（原贫困地区农副产品网络销售平台）采购脱贫地区农副产品。

⑤采购本国产品的支持政策：

①本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第五章 投标文件格式”的“附件3 分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

③供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。（《关于符合本国产品标准的声明函》格式见投标文件格式部分）

④供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

⑤评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

（2）本项目总分为100分，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

具体打分方法如下：

| 评标标准 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 投标价格 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，即满足招标文件要求且投标价格最低的得30分（小数点后保留两位小数）。 |
| 技术响应 | 26分 | 产品参数满足招标文件第四章“技术要求”的，得26分。其中：标注★的指标为实质性要求，有一项负偏离的，视为无效投标，标注▲的为重要参数，每有一项负偏离扣3分；其余非重要指标每负偏离一项扣1分，扣完为止。缺漏项视为负偏离，正偏离不加分，最高26分。 注：1.投标文件中需提供★技术指标和▲技术指标的技术证明材料，且明确标明证明材料所在精确页码，证明材料类型以第四章文件要求为准，如无明确要求则为第三方检测机构出具带CMA标识的检测报告，未按要求提供的，视为负偏离。2.如果投标人提供虚假材料，一经查实，视为放弃中标资格。 |
| 认证证书 | 1分 | 提供有效期内的环境管理体系认证证书，得1分； 注：1.提供以上证书原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，不提供不得分。2.认证范围与本项目相关。 |
| 同类业绩 | 6分 | 自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具备同类项目成功案例(同类项目定义为医用不锈钢制品类）。每提供一份得1.5分，满分6分。 注：需提供合同扫描件及验收报告，缺项不得分。 |
| 延长质保 | 2分 | 投标人所提供货物的质保期在满足招标文件免费质保期要求（10年）的基础上，每增加一年免费质保期得1分，本项最高得2分。 |
| 国家政策导向 | 1分 | 投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书扫描件的得1分。 |
| 设计结构评价 | 5分 | 投标人根据本项目实际情况，提供采购清单品目第2、9、15项产品三视图、部件结构图等。 产品方案完整、图纸齐全，设计理念科学合理、颜色搭配美观，细节考虑完善的，紧贴采购需求实际，得5分； 产品方案较完整、图纸较齐全，设计理念较科学合理、颜色搭配较美观，细节考虑较完善的，基本符合采购需求实际，得3分； 产品方案不完整、图纸不齐全，设计理念不科学、颜色搭配不美观、细节考虑不完善的得1分 未提供或未按要求提供或三视图、部件结构图提供的设计尺寸数据不合理，脱离采购需求实际或者未提供方案的不得分。 |
| 项目实施方案 | 5分 | 投标人根据本项目实际情况，制定本项目实施方案。提供：1、对本项目整体交货工期保障的方案；2、进度安排及保证措施；3、货物运输及配送方案；4、货物安装方案。 实施方案完整深刻，针对性强，紧贴采购需求实际，得5分； 实施方案基本完整，有一定针对性，基本符合采购需求实际，得3分； 实施方案不完整，缺乏针对性的得1分 实施方案脱离采购需求实际或者未提供方案的，不得分。 |
| 售后服务方案 | 5分 | 投标人根据本项目特点，制定售后服务方案。提供1、整体售后服务方案、服务质量保证标准；2、为本项目配备专职服务人员、技术服务方案；3、售后服务工具配备、备件方案、售后服务响应时间；4、其他服务承诺、配合措施、增值服务。 售后服务方案内容完整深刻，针对性强，紧贴采购需求实际，得5分； 售后服务方案内容基本完整，有一定针对性，基本符合采购需求实际，得3分； 售后服务方案内容不完整，缺乏针对性得1分； 售后服务方案内容脱离采购需求实际或者未提供方案的，不得分。 |
| 质量控制方案 | 5分 | 投标人根据本项目特点，制定质量保证方案。提供1、家具生产工序；2、家具生产流程；3、家具生产过程环保检测；4、家具质量控制。 质量保证方案内容完整深刻，针对性强，紧贴采购需求实际，得5分； 质量保证方案内容基本完整，有一定针对性，基本符合采购需求实际，得3分； 质量保证方案内容不完整，缺乏针对性得1分； 质量保证方案脱离采购需求实际或者未提供方案的，不得分。 |
| 样品评价 | 14分 | 评委根据投标人提供的样品打分： 样品1-清单5组件-脚轮（2分）：外观、材质、工艺等方面优于招标文件要求得2分，外观、材质、工艺等方面符合招标文件要求得1分，外观、材质、工艺等方面略低于采购文件要求得0.5分，未按要求提供样品或提供样品不全的不得分。 样品2-清单15组件-透明物品管理盒（2分）：外观、材质、工艺等方面优于招标文件要求得2分，外观、材质、工艺等方面符合招标文件要求得1分，外观、材质、工艺等方面略低于采购文件要求得0.5分，未按要求提供样品或提供样品不全的不得分。 样品3-参照清单1产品制作-不锈钢组合调节型存放架小样（5分）：外观、材质、工艺等方面优于招标文件要求得5分，外观、材质、工艺等方面符合招标文件要求得3分，外观、材质、工艺等方面略低于采购文件要求得1分，未按要求提供样品或提供样品不全的不得分。 样品4-参照清单18产品制作-不锈钢柜类小样（5分）：外观、材质、工艺等方面优于招标文件要求得5分，外观、材质、工艺等方面符合招标文件要求得3分，外观、材质、工艺等方面略低于采购文件要求得1分，未按要求提供样品或提供样品不全的不得分。 |

注：各供应商需提供本次所有投标产品的产品彩色图示，以便采购人和评审委员会对投标产品的整体外观、设计等信息有进一步了解。（投标文件正本中需提供产品的彩色图示）

# 第四章 招标技术规格及要求

## 一、采购项目概况

1.项目编号：JSZC-320000-SMDY-G2026-0019（2640SUMEC/XMGG4026）

2.项目名称：雨花院区开办物资项目—不锈钢制品类采购项目

3.预算金额：人民币200万元

4.最高限价：人民币200万元

5.采购需求：为满足江苏省人民医院雨花院区开办要求，需采购不锈钢制品一批

6.合同履行期限（交货期）：中标人应在收到招标人的书面供货通知后30天内将产品运抵现场并完成安装、调试，通过验收，具体时间和批次要求以招标人书面通知载明的为准。

7.本项目不接受联合体投标，中标后不允许转包、分包。

注：招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理。

## 二、技术参数（项目需求响应评分项）

## （一）采购清单：

| 序号 | 名称 | 规格 （±5mm） | 参考图片 | 材质及工艺描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢组合调节型存放架 | L1000*W500*H2000mm |  | - 主体结构：拼装式、四块开孔层板（为确保物品透气性），立柱设置11层卡扣，间距可调。 2.主材：①国标S30408不锈钢板材，②国标S30408不锈钢方管。 3.附件：调节脚4只，材质：国标 S30408不锈钢、软接触垫ABS，具有旋转与地面自动调平功能。 4.要求： - ①板材厚度≥1.5mm，管材厚度≥2.0mm； - ②采用拼装式（可在场地L型/U型任意组装，非固定焊接式工艺）； - ③安装不锈钢承重定位螺栓（不可有任何焊接点），材质：材质：国标 S30408不锈钢，螺栓长度≥15mm； - ④管材连接安装位置无缝对接、非焊接处理、配有ABS连接件； ⑤层板及支耳为数控加工一体成型，不可有锐角/断面/任何焊接点； - ⑥每层侧面及背面均设置可拆卸方管围栏。 | 组 | 3 |
| 2 | 不锈钢组合调节型存放架 | L1200*W500*H2000mm |  | - 主体结构：拼装式、四块开孔层板（为确保物品透气性），立柱设置11层卡扣，间距可调。 2.主材：①国标S30408不锈钢板材，②国标S30408不锈钢方管。 3.附件：调节脚4只，材质：国标 S30408不锈钢、软接触垫ABS，具有旋转与地面自动调平功能。 4.要求： - ①板材厚度≥1.5mm，管材厚度≥2.0mm； - ②采用拼装式（可在场地L型/U型任意组装，非固定焊接式工艺）； - ③安装不锈钢承重定位螺栓（不可有任何焊接点），材质：材质：国标 S30408不锈钢，螺栓长度≥15mm； - ④管材连接安装位置无缝对接、非焊接处理、配有ABS连接件； ⑤层板及支耳为数控加工一体成型，不可有锐角/断面/任何焊接点； - ⑥每层侧面及背面均设置可拆卸方管围栏。 | 组 | 27 |
| 3 | 不锈钢组合调节型存放架 | L1300*W500*H2000mm |  | - 主体结构：拼装式、四块开孔层板（为确保物品透气性），立柱设置11层卡扣，间距可调。 2.主材：①国标S30408不锈钢板材，②国标S30408不锈钢方管。 3.附件：调节脚4只，材质：国标 S30408不锈钢、软接触垫ABS，具有旋转与地面自动调平功能。 4.要求： - ①板材厚度≥1.5mm，管材厚度≥2.0mm； - ②采用拼装式（可在场地L型/U型任意组装，非固定焊接式工艺）； - ③安装不锈钢承重定位螺栓（不可有任何焊接点），材质：材质：国标 S30408不锈钢，螺栓长度≥15mm； - ④管材连接安装位置无缝对接、非焊接处理、配有ABS连接件； ⑤层板及支耳为数控加工一体成型，不可有锐角/断面/任何焊接点；⑥每层侧面及背面均设置可拆卸方管围栏。 | 组 | 2 |
| 4 | 不锈钢组合调节型存放架 | L1500*W500*H2000mm |  | - 主体结构：拼装式、四块开孔层板（为确保物品透气性），立柱设置11层卡扣，间距可调。 2.主材：①国标S30408不锈钢板材，②国标S30408不锈钢方管。 3.附件：调节脚4只，材质：国标 S30408不锈钢、软接触垫ABS，具有旋转与地面自动调平功能。 4.要求： - ①板材厚度≥1.5mm，管材厚度≥2.0mm； - ②采用拼装式（可在场地L型/U型任意组装，非固定焊接式工艺）； - ③安装不锈钢承重定位螺栓（不可有任何焊接点），材质：材质：国标 S30408不锈钢，螺栓长度≥15mm； - ④管材连接安装位置无缝对接、非焊接处理、配有ABS连接件； ⑤层板及支耳为数控加工一体成型，不可有锐角/断面/任何焊接点； - ⑥每层侧面及背面均设置可拆卸方管围栏。 | 组 | 4 |
| 5 | 无菌物品存放架（带轮） | L1200*W450*H2000mm |  | 1.主体结构：五层，方管式。 2.主材：①国标S30408不锈钢方管，②国标S30408不锈钢圆管。 3.附件：承重万向轮4只（其中2只带刹车），整体承重≥400KG。 4.要求：主管材厚度≥1.2mm；每层不小于10根方管，分布均匀确保承重。 | 组 | 60 |
| 6 | 无菌物品存放架 | L1200*W500*H2000mm |  | 1.主体结构：五层、管料式制作，每层后背增加两根可拆卸方管围栏。 2.主材：①国标S30408不锈钢方管，②国标S30408不锈钢圆管。 3.要求：主管材厚度≥φ38*1.2mm，框架管材厚度≥38*25*1.2mm，每层排条管材厚度≥25*13*1.0mm，排条间距≤30mm。 | 组 | 24 |
| 7 | 无菌物品存放架 | L1500*W500*H2000mm |  | 1.主体结构：五层、管料式制作，每层后背增加两根可拆卸方管围栏。 2.主材：①国标S30408不锈钢方管，②国标S30408不锈钢圆管。 3.要求：主管材厚度≥φ38*1.2mm，框架管材厚度≥38*25*1.2mm，每层排条管材厚度≥25*13*1.0mm，排条间距≤30mm。 | 组 | 45 |
| 8 | 精细化管理物品存放架--倾斜式 | L1000*W627*H2000mm |  | - 主体结构：标配四层倾斜式及一层平板式层板、每层层板标配积木式物品分类装置（每层纵向7格）（材质为“铝合金”或“不锈钢”，可避免长期使用老化、断裂；所有隔条上下均不能有齿口/ 切口，必须为模压一次成形，符合卫生学及清洁方便；所有隔条在抽屉中需保证可任意前后移动、调节成不同大小的空间及横向/竖向任意分隔，方便分隔放置大小不同的物品；“积木式”物品分类装置的所有隔条的正面/两侧面需均可任意放置标牌卡，方便标识管理物品。存放架二十四层间距可调、可另外增加层板。 2.主材：①国标S30408不锈钢板材，②国标S30408不锈钢方管，③铝制分隔片。 4.附件：调节脚4只，材质：国标 S30408不锈钢、软接触垫ABS，具有旋转与地面自动调平功能。 5.要求： - ①板材厚度≥1.2mm，主管材≥38*38*1.2mm； - ②拼装式（可在场地一字形任意组装，非固定焊接式工艺）；③安装不锈钢承重定位螺栓（不可有任何焊接点），材质：材质：国标 S30408不锈钢，螺栓长度≥15mm； - ④管材连接安装位置无缝对接、非焊接处理、配有ABS连接件； - ⑤层板及支耳为数控加工一体成型，不可有锐角/断面/任何焊接点； - ⑥管材电抛光处理。 | 组 | 1 |
| 9 | 精细化管理物品存放架--倾斜式 | L1500*W627*H2000mm |  | - 主体结构：标配四层倾斜式及一层平板式层板、每层层板标配积木式物品分类装置（每层纵向7格）（材质为“铝合金”或“不锈钢”，可避免长期使用老化、断裂；所有隔条上下均不能有齿口/ 切口，必须为模压一次成形，符合卫生学及清洁方便；所有隔条在抽屉中需保证可任意前后移动、调节成不同大小的空间及横向/竖向任意分隔，方便分隔放置大小不同的物品；“积木式”物品分类装置的所有隔条的正面/两侧面需均可任意放置标牌卡，方便标识管理物品。存放架二十四层间距可调，可另外增加层板。 2.主材：①国标S30408不锈钢板材，②国标S30408不锈钢方管，③铝制分隔片。 4.附件：调节脚4只，材质：国标 S30408不锈钢、软接触垫ABS，具有旋转与地面自动调平功能。 5.要求： - ①板材厚度≥1.2mm，主管材≥38*38*1.2mm； - ②拼装式（可在场地一字形任意组装，非固定焊接式工艺）；③安装不锈钢承重定位螺栓（不可有任何焊接点），材质：材质：国标 S30408不锈钢，螺栓长度≥15mm； - ④管材连接安装位置无缝对接、非焊接处理、配有ABS连接件； - ⑤层板及支耳为数控加工一体成型，不可有锐角/断面/任何焊接点； - ⑥管材电抛光处理。 | 组 | 15 |
| 10 | 精细化管理物品存放架—平板式 | L1500*W627*H2000mm |  | - 主体结构：标配五层平板式层板、每层层板标配积木式物品分类装置（每层纵向7格）（材质为“铝合金”或“不锈钢”，可避免长期使用老化、断裂；所有隔条上下均不能有齿口/ 切口，必须为模压一次成形，符合卫生学及清洁方便；所有隔条在抽屉中需保证可任意前后移动、调节成不同大小的空间及横向/竖向任意分隔，方便分隔放置大小不同的物品；“积木式”物品分类装置的所有隔条的正面/两侧面需均可任意放置标牌卡，方便标识管理物品。存放架二十四层间距可调、可另外增加层板。 2.主材：①国标S30408不锈钢板材，②国标S30408不锈钢方管，③铝制分隔片。 3.附件：调节脚4只，材质：国标 S30408不锈钢、软接触垫ABS，具有旋转与地面自动调平功能。 4.要求： - ①板材厚度≥1.2mm，主管材≥38*38*1.2mm； - ②拼装式（可在场地一字形任意组装，非固定焊接式工艺）； - ③安装不锈钢承重定位螺栓（不可有任何焊接点），材质：材质：国标 S30408不锈钢，螺栓长度≥15mm； - ④管材连接安装位置无缝对接、非焊接处理、配有ABS连接件； - ⑤层板及支耳为数控加工一体成型，不可有锐角/断面/任何焊接点；⑥管材电抛光处理。 | 组 | 3 |
| 11 | 精细化管理物品存放架—平板式 | L1200*W627*H2000mm |  | - 主体结构：标配五层平板式层板、每层层板标配积木式物品分类装置（每层纵向7格）（材质为“铝合金”或“不锈钢”，可避免长期使用老化、断裂；所有隔条上下均不能有齿口/ 切口，必须为模压一次成形，符合卫生学及清洁方便；所有隔条在抽屉中需保证可任意前后移动、调节成不同大小的空间及横向/竖向任意分隔，方便分隔放置大小不同的物品；“积木式”物品分类装置的所有隔条的正面/两侧面需均可任意放置标牌卡，方便标识管理物品。存放架二十四层间距可调、可另外增加层板。 2.主材：①国标S30408不锈钢板材，②国标S30408不锈钢方管，③铝制分隔片。 3.附件：调节脚4只，材质：国标 S30408不锈钢、软接触垫ABS，具有旋转与地面自动调平功能。 4.要求： - ①板材厚度≥1.2mm，主管材≥38*38*1.2mm； - ②拼装式（可在场地一字形任意组装，非固定焊接式工艺）； - ③安装不锈钢承重定位螺栓（不可有任何焊接点），材质：材质：国标 S30408不锈钢，螺栓长度≥15mm； - ④管材连接安装位置无缝对接、非焊接处理、配有ABS连接件； - ⑤层板及支耳为数控加工一体成型，不可有锐角/断面/任何焊接点； - ⑥管材电抛光处理。 | 组 | 2 |
| 12 | 硬质容器存放架 （双列） | L670*W640*H2000mm |  | - 主体结构：三列、每列标配七层导轨、二十层间距可调、每层间距75mm（±5mm）。 2.主材：①国标S30408不锈钢板材，②国标S30408不锈钢方管。 3.附件：调节脚4只，材质：国标 S30408不锈钢、软接触垫ABS，具有旋转与地面自动调平功能。 4.要求： - ①板材厚度≥1.2mm，主管材≥38*38*1.2mm； - ②安装不锈钢承重定位螺栓（不可有任何焊接点），材质：材质：国标 S30408不锈钢，螺栓长度≥15mm； - ③管材连接安装位置无缝对接、非焊接处理、配有ABS连接件； - ④支耳为数控加工一体成型，不可有锐角/断面/任何焊接点； - ⑤管材电抛光处理。 | 组 | 8 |
| 13 | 篮筐推车(含五层篮筐) | L660*W445*H1600mm |  | 1.主体结构：全不锈钢、五层，带倾斜放置及锁定功能。 2.产品组成：可放五层不锈钢篮筐，篮筐尺寸≥585*395*195mm。 3.主材：国标S30408不锈钢圆管。 4.脚轮：双踏式（一踩刹车、二踩解刹）全 ABS 外罩双轴承，轮面pu材质。 5.要求：主管材厚度≥1.2mm；整车电抛光处理；4寸脚轮，防卷发设计，静音，顺滑。 | 组 | 2 |
| 14 | 耗材分类管理车/纸塑包装篮筐储运车 | L555*W580*H1620mm |  | 1.主体结构：全不锈钢，双侧使用。 2.产品组成：灭菌篮筐（尺寸575*280*265mm）*4只，灭菌篮筐（尺寸575*280*65/180mm）*4只。要求整体协调，稳定牢固。 3.主材：国标S30408不锈钢方管 4.脚轮：双踏式（一踩刹车、二踩解刹）全 ABS 外罩双轴承，轮面pu材质。 要求：主管材厚度≥1.2mm；整车电抛光处理；4寸脚轮，防卷发设计，静音，顺滑。 | 组 | 2 |
| 15 | 精细化管理物品存放架—双列篮筐 | L916*W627*H2000mm |  | - 1.主体结构：双列，标配透明物品管理盒（防摔、防折塑材）：400*600*200mm*8只、400*600*100mm*8只（每只400*600*200mm透明物品管理盒内标配可任意调节型隔片及可任意调节标牌卡（材质需为防摔、防折塑材）：长隔片*1、短隔片*1、标牌卡*4；每只400*600*100透明物品管理盒内标配可任意调节型隔片及可任意调节标牌卡（材质需为防摔、防折塑材）：长隔片*2、短隔片*2、标牌卡*9），顶部二层为倾斜式，二十六层间距可调。 - 2.主材：①国标S30408不锈钢方管 - 附件：调节脚4只，材质：国标 S30408不锈钢、软接触垫ABS，具有旋转与地面自动调平功能。 4.要求： - ①主管材≥38*38*1.2mm； - ②拼装式（可在场地一字形任意组装，非固定焊接式工艺）； - ③安装不锈钢承重定位螺栓（不可有任何焊接点），材质：材质：国标 S30408不锈钢，螺栓长度≥15mm； - ④管材连接安装位置无缝对接、非焊接处理、配有ABS连接件； - ⑤层板及支耳为数控加工一体成型，不可有锐角/断面/任何焊接点； - ⑥管材电抛光处理。 | 组 | 3 |
| 16 | 精细化管理物品存放柜—双门双列篮筐 | L916*W627*H2000mm |  | - 1.主体结构：双列无门，标配透明物品管理盒防摔、防折塑材）：400*600*200mm*6只、400*600*100mm*6只（每只400*600*200mm透明物品管理盒内标配可任意调节型隔片及可任意调节标牌卡（材质需为防摔、防折塑材）：长隔片*1、短隔片*1、标牌卡*4；每只400*600*100mm透明物品管理盒内标配可任意调节型隔片及可任意调节标牌卡（材质需为防摔、防折塑材）：长隔片*2、短隔片*2、标牌卡*9），顶层为倾斜式，二十二层间距可调。 2.主材：①国标S30408不锈钢板材 - 3.要求：①板材厚度≥1.2mm | 组 | 4 |
| 17 | 不锈钢器械柜 | L960*W400*H2000mm |  | - 主体结构：主体不锈钢结构，上部玻璃对开门不锈钢边框、下部全不锈钢对开门，内有四层不锈钢可调隔板； 2.主材：国标S30408不锈钢板材 3.要求： - ①承重部位板材厚度≥1.2mm，其余部位板材厚度≥1.0mm； - ②柜门：双面复合，安装把手及导轨的螺栓/铆钉无外漏，避免藏污纳垢，易于清洁； - ③不锈钢把手。④钢化玻璃厚度不小于5mm。 | 组 | 16 |
| 18 | 不锈钢存放柜（层板式） | L1000*W500*H2000mm |  | - 1.主体结构：主体不锈钢结构，玻璃对开门，内有四层不锈钢可调隔板； 2.主材：国标S30408不锈钢板材 3.要求： ①承重部位板材厚度≥1.2mm，其余部位板材厚度≥1.0mm； ②双门柜（柜门为无框工艺） ③全不锈钢转轴式铰链：1.上下调节功能2.左右调节功能3.与门板形成一体式安装4.无任何外露安装螺栓 ④柜体、背板均采用抗指纹、抗水纹工艺，工艺可达到手触摸及消 毒擦拭后表面无指纹/水渍印记。 ⑤门板两角为模块安装连接（非焊接拼装式），内部把手安装螺丝无外露，避免藏污纳垢，易于清洁，柜门配置静音装置，减少关门时的噪音。 ⑥柜门、柜体内部两侧和层板为双面复合工艺。 ⑦配安全锁具，具备可调式留钥匙功能（开锁状态钥匙不可拔出），不需要任何其他工具，可更换锁芯。 ⑧钢化玻璃厚度不小于5mm。 - ⑨全不锈钢转轴式铰链，符合GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准规定中的检验检测项目。 | 组 | 4 |
| 19 | 不锈钢标本柜+顶柜 | L900*W400*H2300mm |  | - 主体结构：不锈钢制作、柜体侧板双层复合式，单门（整板复合门，可整体开启），双列，每列四个小玻璃门（可单独开启）共八个小门，上部及底部不锈钢双开门 2.主材材质：国标S30408不锈钢板材。 3.要求： - ①承重部位板材厚度≥1.2mm，其余部位板材厚度≥1.0mm； - ②柜门：双面复合，安装把手及导轨的螺栓/铆钉无外漏，避免藏污纳垢，易于清洁； - ③不锈钢把手。 - ④钢化玻璃厚度不小于5mm。 - ⑤下柜800mm（±5mm），中部1200mm（±5mm），顶柜300mm（±5mm），送货安装后根据买方要求，将顶柜与主柜焊接。 | 组 | 3 |
| 20 | 不锈钢换鞋凳 | L1200*W400*H450mm |  | 1.主体结构：单层，全复合工艺制作，可拼装连体式安装。 2.表面处理：喷涂处理25种颜色可选。 3.主材：国标S30408不锈钢板材。 4.要求：板材厚度≥1.2mm。 | 组 | 16 |
| 21 | 不锈钢换鞋凳 | L1000*W400*H450mm |  | 1.主体结构：单层，全复合工艺制作，可拼装连体式安装。 2.表面处理：喷涂处理25种颜色可选。 3.主材：国标S30408不锈钢板材。 4.要求：板材厚度≥1.2mm。 |  | 6 |
| 22 | 不锈钢换鞋凳 | L800*W200*H250mm |  | 1.主体结构：单层，全复合工艺制作，可拼装连体式安装。 2.表面处理：喷涂处理25种颜色可选。 3.主材：国标S30408不锈钢板材。 4.要求：板材厚度≥1.2mm。 |  | 4 |
| 23 | 组合式脚凳 | L500*W350*H100/150mm |  | 1.主体结构：凳面防滑工艺、双层复合式、可叠放 2.主材：国标S30408不锈钢板材 3.要求：板材厚度≥1.5mm，管材厚度≥2.0mm。 | 组 | 50 |
| 24 | 不锈钢核对桌 | L1400*W700*H750mm |  | 1.主体结构：单层、下部带工形承重柱 2.主材材质：①国标S30408不锈钢板材；②国标S30408不锈钢方管。 3.附件：承重万向轮4只（其中2只带刹车）， 3.要求：板材厚度≥1.2mm，管材厚度≥1.2mm，整体承重≥400KG。 | 组 | 7 |
| 25 | 拖把架 | L1000*W400*H1600mm |  | 1.主体结构：移动式,带接水功能，可挂5-10只拖把 2.主材：①国标S30408不锈钢板材；②国标S30408不锈钢方管 3.脚轮：双踏式（一踩刹车、二踩解刹）全 ABS 外罩双轴承，轮面pu材质。 4.要求：主管材厚度≥1.2mm；4寸脚轮，防卷发设计，静音，顺滑。 | 组 | 5 |
| 26 | 铅衣存放架 | L850*W650*H1400/1560mm |  | 1.主体结构：全不锈钢、移动式,≥10件铅衣 2.主材：①国标S30408不锈钢方管；②国标S30408不锈钢棒。 3.脚轮：双踏式（一踩刹车、二踩解刹）全 ABS 外罩双轴承，轮面pu材质。 4.要求：主管材厚度≥1.2mm；4寸脚轮，防卷发设计，静音，顺滑。 | 组 | 2 |
| 27 | 多功能鞋架车 | L630*W560*H1630mm |  | 1.主体结构：全不锈钢、双侧使用。 2.产品组成：配8只棒料活动支架（共可放置48双拖鞋） 3.主材：①国标S30408不锈钢圆管；②国标S30408不锈钢棒。 4.脚轮：双踏式（一踩刹车、二踩解刹）全 ABS 外罩双轴承，轮面pu材质。 5.要求：主管材厚度≥1.2mm；整车电抛光处理；4寸脚轮，防卷发设计，静音，顺滑。 | 组 | 2 |
| 28 | 多功能输液（泵）架 | L500*W500*H1500/1900mm |  | - 主体结构： ①满足3组引流瓶，引流瓶架需便于拆卸及安装，无断头全圆弧设计； ②可放置三组输液泵架（泵高≥200mm），承重性及安全性均能保障，托架为可调节； ③ABS五星底架。 2.主材：①国标S30408不锈钢圆管；②国标S30408不锈钢棒。 3.脚轮：2寸脚轮，防卷发设计，静音，顺滑。其中两只带刹车功能。 4.要求： - ①主管材厚度≥1.2mm； - ②电抛光处理； - ③设计电源线收纳装置，输液架上需配一组电源插线板，整个使用过程中只有一根外露电源线； - ④输液架升降过程顺畅无噪音。 | 组 | 34 |
| 29 | 垃圾分装污物车（纱布滤网式） | φ360/400*270/570mm |  | 1.主体结构：不锈钢移动底架、配不锈钢拎桶及活动式纱布滤网隔片 2.主材：①国标S30408不锈钢板材；②国标S30408不锈钢圆管。 3.脚轮：3寸脚轮，防卷发设计，静音，顺滑。其中两只带刹车功能。 4.要求：①板材厚度≥1.2mm，管材厚度≥1.2mm；②3寸脚轮，防卷发设计，静音，顺滑。 | 组 | 30 |
| 30 | 垃圾分装污物车（垃圾筐中） | φ450*660mm |  | 1.主体结构：圆型、配装一次性污物袋卡环，配双袋 2.主材：国标S30408不锈钢圆管。 3.脚轮：双踏式（一踩刹车、二踩解刹）全 ABS 外罩双轴承，轮面pu材质。 4.要求：①主管材厚度≥1.2mm；②4寸脚轮，防卷发设计，静音，顺滑。 | 组 | 7 |
| 31 | 垃圾分装污物车（垃圾筐大） | φ610*1100mm |  | 1.主体结构：圆型、配装一次性污物袋卡环，配双袋。 2.主材：国标S30408不锈钢圆管。 3.脚轮：双踏式（一踩刹车、二踩解刹）全 ABS 外罩双轴承，轮面pu材质。 要求：①主管材厚度≥1.2mm；②4寸脚轮，防卷发设计，静音，顺滑。 | 组 | 18 |
| 32 | 垃圾分装污物车 （双袋/锐器/安剖） | L1287*W500*H950mm |  | 1.主体结构：不锈钢、双位，中间放置：锐器桶圈*1、安剖桶圈*1、固定塑料袋卡扣，桶圈尺寸需适配我院在用锐器桶大小（约177mm）。每车标配4只布袋。 2.主材：国标S30408不锈钢圆管。 3.脚轮：脚轮双踏式（一踩刹车、二踩解刹）全 ABS 外罩双轴承，轮面pu材质。 要求：①主管材厚度≥1.2mm；②整车电抛光处理；③4寸脚轮，防卷发设计，静音，顺滑。 | 组 | 25 |
| 33 | 垃圾分装污物车 | L560*W500*H950mm |  | 1.主体结构：不锈钢、固定塑料袋卡扣 2.产品组成：每车标配1*2只，共2只布袋 3.主材：国标S30408不锈钢圆管。 4.脚轮双踏式（一踩刹车、二踩解刹）全 ABS 外罩双轴承，轮面pu材质。 5.要求：①主管材厚度≥1.2mm；②整车电抛光处理；③4寸脚轮，防卷发设计，静音，顺滑。 | 组 | 33 |
| 34 | 麻醉圆凳 | φ350*500～700mm |  | 1.主体结构：橡塑凳面、ABS五星底架、带轮、带靠背、气动升降。 2.主材材质：国标S30408不锈钢圆管。 4.脚轮：2寸脚轮，防卷发设计，静音，顺滑。 3.要求：气动升级，移动灵活 | 组 | 103 |
| 35 | 手术圆凳 | φ350*500～700mm |  | 1.主体结构：主体不锈钢底座，橡胶面，带四孔、隐藏丝杆升降 2.主材材质：国标S30408不锈钢圆管。 3.主材规格：主管材厚度≥1.2mm 4. 要求：凳面耐久性试验≥20万次合格；以图文形式提供以上详细功能证明文件。 | 组 | 210 |

## （二）检测要求：

投标人需提供最新出具的由投标人或投标品牌制造商送检的原材料通过抽样或委托检测的报告扫描件（检验报告上面需有二维码或者电话查询真伪），检测报告要求如下：

1、投标人所提供检测报告应为具有检验检测资质的检测机构出具，检测机构应通过相应的CMA认证，检测报告页面必须有CMA认证标志；

2、检测报告中的检测（判定）依据必须参照国家（或行业）相关现行标准；

3、原材料检测报告在基于上述要求的基础上，下列必须包含的检测项目检测结果应为合格或其它达到合格标准的表述。

- 3.1 原材料：

- ▲（1）国标S30408不锈钢板：符合GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准规定中的检验检测项目：①C，%技术要求：≤0.07；②Cr，%技术要求：17.50~19.50；③Ni，%技术要求：8.00~10.50。

- ▲（2）国标S30408不锈钢圆管：符合GB/T 6725-2017《冷弯型钢通用技术要求》标准规定中的检验检测项目：①C，%技术要求：≤0.07；②Cr，%技术要求：17.50~19.50；③Ni，%技术要求：8.00~10.50。

- ▲（3）国标S30408不锈钢方管：符合GB/T 6725-2017《冷弯型钢通用技术要求》标准规定中的检验检测项目：①C，%技术要求：≤0.07；②Cr，%技术要求：17.50~19.50；③Ni，%技术要求：8.00~10.50。

- （4）国标S30408不锈钢棒：符合GB/T 1220-2007《不锈钢棒》标准规定中的检验检测项目：①C,%≤0.08；②Cr,%18.00~20.00；③Ni,%8.00~11.00。

- （5）不锈钢把手：符合GB/T 1220-2007《不锈钢棒》标准规定中的检验检测项目：①技术要求：Ni,%8.00~11.00%。

- （6）铝制分隔片：符合 GB/T 3190-2020《变形铝及铝合金化学成分》标准规定中的检验检测项目：①Si：0.20～0.6%；②Fe：≤0.35%；③Cu：≤0.10%；④Mn：≤0.10%；⑤Mg：0.45～0.9%；⑥Cr：≤0.10%；⑦Zn：≤0.10%；⑧Ti：≤0.10%。

- ▲（7）万向轮：符合QB/T 4765-2014《家具用脚轮》标准:①外观:脚轮的轮面应光洁，不应有裂纹、伤痕、毛边等缺陷； ②外观:金属件的表面应光滑平整，应无锈蚀毛刺刃口、露底等缺陷；③装配: 转动零部件应转动灵活，应无卡滞及松脱现象； ④装配:脚轮零部件之间应装配牢固，轮轴不应随车轮转动；⑤静载荷:脚轮的轮径变形量不应超过3%，零部件不应出现分离和松动，脚轮的滚动、旋转和制动不应受到损伤。

- ▲（8）医用金属家具用金属喷塑件：符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准规定中的检验检测项目：①硬度，检测要求：铅笔硬度 H，应无塑性变形和/或内聚破坏；②冲击强度，检测要求：冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹。

- ▲（9）电抛光方管：符合GB/T 20016-2005《金属和其他无机覆盖层不锈钢部件平整和钝化的电抛光法》标准规定中的检验检测项目：①水浸泡试验(8个湿-干循环)；技术要求：不应有明显的红锈或其他可见的反应产物；②湿度试验(24h)；技术要求：不应有明显的红锈或其他可见的反应产物；③中性盐雾试验(≥2h)；技术要求：不应有明显的红锈或其他可见的反应产物；④硫酸铜试验；技术要求：产生的铜色沉积和(或)铜色斑点不明显。

备注：各供应商需提供本次所有投标产品的产品彩色图示，以便采购人和评审委员会对投标产品的整体外观、设计等信息有进一步了解。（投标文件正本中需提供产品的彩色图示）

## 三、商务要求（项目需求响应评分项）：

3.1.税：本项目执行中相关的一切税费均由中标单位负担。

3.2.供货期：中标人应在收到招标人的书面供货通知后30天内将产品运抵现场并完成安装、调试，通过验收，具体时间和批次要求以招标人书面通知载明的为准。

3.3.交货地点：采购人指定地点。

3.4.货物验收：中标单位须派有经验的技术人员和医院相关人员共同验收，有质量问题无条件更换。随货必须提供有效的国家产品质量检测报告和产品执行标准等相关资料。

（1）中标单位交付的货物应当完全符合招投标文件和合同所规定的货物、数量和规格等要求。中标单位提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，我院有权拒收货物，由此引起的风险，由中标单位承担。

（2）货物的到货验收包括：规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。若因上述等原因不符合要求导致逾期交付的，由中标单位承担相关的违约责任。

（3）货物验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和中标单位投标文件的承诺及合同约定，并不低于国家相关标准。验收和使用过程中发现有质量问题的，立即给予无条件换货。

3.5.★质保期：自产品交付、验收合格之日起所供产品至少提供10年质保。

3.6.售后服务：

（1）在采购人所在地须有长期固定的售后服务能力，配备专业人员，提供驻地服务。

（2）中标单位应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

（3）中标单位需承诺对所购货物的质量保证，出现任何质量问题，中标单位必须予以更换同品牌、同型号的产品。

（4）在保修期内，要求中标单位在接到用户故障信息后1小时内响应，2小时内需派专业技术人员上门服务，并在一天内解决问题；如不能及时赶到，用户委托其他单位提供的，其费用由中标单位支付。

（5）投标人在投标文件中应提供售后服务的承诺，包括在招标人所在地或周边地区售后服务机构及人员的情况、质保期内及质保期满后的售后服务情况。

（6）备品备件及耗材等要求

常用备品、备件报价清单需列出，质保期满后，需根据采购人要求提供充足的备品、备件，并按承诺的价格提供。

本次招标所有产品的配件应持续提供不低于15年，且货源充足，所有配件能根据实际需要在三天内到达我院指定地点。

3.7.★付款方式：货物送达、经项目主管部门和需求科室共同验收合格且收到成交单位发票后180日内支付货款的90%，验收合格满一年且无质量问题后支付剩余10%款项。

4.其他要求

（1）投标人在投标文件中应提供投标文件与招标文件的技术条款偏差表，如与招标文件无偏差，也应说明。

（2）投标人在投标文件中应提供投标文件与招标文件的商务条款偏差表，如与招标文件无偏差，也应说明。

（3）投标人在投标文件中应提供完善的产品质量保障措施，如产品交付时发现产品存在质量缺陷、包装缺陷等质量问题，中标单位将在合理期限内无条件更换，直至我院满意，过程中所发生的费用由中标单位承担。

（4）投标人应保证所购买的货物为全新、完整、未使用过的良好介质，与本采购文件要求一致。

（5）投标人在投标文件中应提供投标货物实施方案、验收方案、产品售后技术服务方案、相关销售业绩等资料。

5.项目报价要求

5.1.所有投标价格均为人民币报价。包括税费、产品费用、实施费用、安装调试费用等所有费用。

5.2.供应商应提供详细的分项价格和总价。如果出现总价与分项价格不相符，则以分项价格为准。

5.3.供应商应对其报价的正确性和充分性负责，这些价格足以负担遵守所有采购条件的费用，以及正确地、适当地履行和完成采购要求中所述的工作所必需的所有事项的费用。

5.4.所报价对应的服务应满足本项目的要求，并能完全实现供应商针对本项目制定的服务方案，如在此价格上发现有缺项，供应商负责承担并免费提供。

注：上述“商务要求”需在商务要求偏离表中逐条响应。

## 四、样品要求（样品评分项）：

1、样品名称及要求：

（1）样品清单

| 序号 | 样品种类 | 样品对应所在清单序号 | 样品尺寸要求 | 样品制作（工艺）要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脚轮1、脚轮2 | 清单5组件、清单28组件 | 随产品要求 | 使用时滚动柔顺无阻害、静音、不卷发。 | 各1件 |
| 2 | 透明物品管理盒 | 清单15组件 | L400×W600×H200 mm | 透明、防摔、防折塑材材质，盒内含隔片*3及标牌卡*3 | 1只 |
| 3 | 不锈钢组合调节型存放架小样 | 参照清单1产品制作小样 | ≤L800×W400×H1200mm | 拼装式需将2台样品连体安装为L形，拐脚处无障碍设计方便存放拿取物品，非固定焊接式工艺、调节脚具有可旋转自动与地面调平功能、四块开孔层板（为确保物品透气性），层间距可调、安装不锈钢承重定位螺栓（不可有任何焊接点），材质：国标 S30408不锈钢，螺栓长度≥15mm、管材连接安装位置无缝对接，非焊接处理，配有ABS连接件、层板及支耳为数控加工一体成型，不可有锐角/断面/任何焊接点，使用不变形、每层侧面及背面均设置可拆卸方管围栏。 | 2台 |
| 4 | 不锈钢柜类小样 | 参照清单18产品制作小样 | ≤L400×W370×H500mm | ①单门柜（柜门为无框工艺）②全不锈钢转轴式铰链：1.上下调节功能2.左右调节功能3.与门板形成一体式安装4.无任何外露安装螺栓③柜体、背板均采用抗指纹、抗水纹工艺，工艺可达到手触摸及消毒擦拭后表面无指纹/水渍印记④门板两角为模块安装连接（非焊接拼装式），内部把手安装螺丝无外露，避免藏污纳垢，易于清洁，柜门配置静音装置，减少关门时的噪音⑤柜门、柜体内部两侧和层板为双面复合工艺。⑥柜门表面喷塑处理；符合GB/T3325-2024金属家具通用技术条件标准规定中的检验检测项目⑦配安全锁具，具备可调式留钥匙功能（开锁状态钥匙不可拔出），不需要任何其他工具，可更换锁芯。 | 1台 |

注：仅凭书面描述和检测报告难以全面准确地传达样品的特性，故要求携带样品参与评审。请将上述样品打包统一提交（样品及样品外包装上均不得出现公司或制造商标识）。

2、样品的递交时间：2026年5月6日10点00分-2026年5月6日11点30分

3、样品的递交地点：江苏省南京市长江路198号苏美达大厦辅楼302会议室

4、所有中标公司提供的样本留存，经招标人确认后封存。该封样将作为合同履约及后续批次供货的实物比对标准。若经检测发现所供产品材质、工艺或核心参数与封样样品不符，招标人有权单方面解除合同，由此造成的损失由投标人承担。

# 第五章 拟签订的合同文本

（参考格式，本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人法务审查通过的版本为准）

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得更改实质性要求。

甲方（客户方）：江苏省人民医院

乙方（服务方）：

乙方向甲方提供xxxx，根据《中华人民共和国民法典》等法律规定，甲、乙双方本着平等、自愿、诚实守信的原则，签订本合同。

1、乙方向甲方提供企业法人单位资质、经营许可证等证件，消毒产品需提供企业卫生许可证、卫生安全评价报告等证件（扫描件加盖公章，经办人需法人授权委托书和身份证扫描件）。在本合同履行期间，如遇乙方上述证书换发，应在证书换发后十个工作日内向甲方更新材料。甲方若发现乙方证书未在规定时间内更新，甲方有权终止采购合同。

2、乙方提供产品时,保证按产品质量法和国家有关规定,随产品提供种类齐全、内容标准的合格证或质量检测证明、产品说明书等证件。

3、乙方将严格按照甲方规定的交货时间将产品送交甲方，若乙方没有按照甲方规定的时间交货，乙方将承担因此而给甲方造成的损失。

4、在甲方使用乙方产品时，乙方负责其产品使用方法的培训和指导。具体的培训和指导方式为现场指导，费用由乙方承担。

5、乙方共计xx种按医院成交价格（价格单见附件共x页）向甲方供货。

6、甲方在验收中如发现产品的品种、规格、型号、数量、包装等不符合要求的应先妥善保管，并在二十日之内向乙方提出异议，要求退货。否则视为所交产品符合要求，如乙方交付货物内在品质有问题，乙方应根据产品保质期承担责任，质量检测根据甲方、乙方共同认可的检验机构检测结果为准，检测费用由乙方承担。

7、产品安装时，乙方负责免费安装和调试，但乙方必须事先与甲方联系，并与甲方共同参与，否则引起的一切责任由乙方承担。

8、货物送达、经项目主管部门和需求科室共同验收合格且收到乙方单位发票后180日内支付货款的90%，验收合格满一年且无质量问题后支付剩余10%款项。

9、乙方应遵守国家有关法规和甲方规定，不得进行任何形式的不正当竞争，否则一经发现甲方将终止乙方在甲方所有业务。

10、因乙方产品质量问题而产生对第三人的伤害赔偿，由乙方承担。

11、双方在处理本合同约定的事物时，不得泄露对方机密。

12、若有未尽事宜，需经双方共同协商作出补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力，协商不成在甲方所在地诉讼。

13、本产品质保期xx年。本合同一式伍份，甲方肆份，乙方壹份。

合同签署地：南京市鼓楼区。

| 甲方：江苏省人民医院 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址：南京市广州路300号 | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 邮编：210029 | 邮编： |
| 法定代表人（或授权人）： | 法定代表人或企业负责人： |
| 分管院领导： |  |
| 部门负责人： | 经办人： |
| 经办人： | 开 户 行： |
|  | 银行账号： |
|  | 统一社会信用代码： |
| 日期： | 日期： |

# 第六章 投标文件格式及附件

注：

1.本部分内容仅提供格式参考。

2.供应商应按照以下文件的要求格式、内容制作投标文件，并编制目录及页码，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。

3.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

4.供应商提交的材料不予退还。

5.全部文件应按投标人须知以及前附表中规定的语言和份数提交。

6.投标文件应按照投标文件格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字。

投标文件封面格式

£正本/£副本

江苏省人民医院

雨花院区开办物资项目—不锈钢制品类采购

投标文件

项目编号：JSZC-320000-SMDY-G2026-0019（2640SUMEC/XMGG4026）

投标单位名称：

年     月   日

资格审查索引表

（仅供参考，具体详见招标文件第一章申请人的资格要求）

| 资审项目 | 资格要求 | 所在页码 |
| --- | --- | --- |

评审索引表

（具体详见招标文件第三章评标标准）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |

## 附件一 投标函格式

投标函

致：江苏苏美达仪器设备有限公司

根据贵方         （项目名称）         （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表               （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1．我们的资格条件完全符合《中华人民共和国政府采购法》和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与本次招标活动有关的所有证据和资料。

2．我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

3．我们同意在本项目招标文件中规定的开标之日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

4．我们愿意向采购代理机构提供任何与本次招标有关的其他资料，并保证已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5．我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

6．如果我们中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为采购合同的附件。我们将根据招标文件的规定严格履行合同，履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7．其它说明：

投标人名称：                   （公章）

地址：             邮编：

电话：             传真：

授权代表签字：

日期：

## 附件二 开标一览表

开标一览表

项目编号：               分包号（如有）：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 报价（总价） | 人民币： （大写）： |
| 所投品牌 （分包内多产品填写核心产品品牌） |  |
| 合同履行期限 |  |
| 是否属于小微型企业 | £是 £否 |
| “是否属于小微型企业”栏内请勾选“是”或“否”。如勾选“是”，投标人需同时提供附件六所要求的对应文件。 |  |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、此表中，投标总价合计应和分项报价表中的总价一致。

2、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

## 附件三 分项报价表

# 分项报价表

项目名称：                  招标编号：                      包号：

| 序号 | 名 称 | 品牌、型号 | 数量 | 是否进口 | 是否定制 | 单项金额 | 总价金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢组合调节型存放架 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 不锈钢组合调节型存放架 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 不锈钢组合调节型存放架 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 不锈钢组合调节型存放架 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 无菌物品存放架（带轮） |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 无菌物品存放架 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 无菌物品存放架 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 精细化管理物品存放架--倾斜式 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 精细化管理物品存放架--倾斜式 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 精细化管理物品存放架—平板式 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 精细化管理物品存放架—平板式 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 硬质容器存放架（双列） |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 篮筐推车(含五层篮筐) |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 耗材分类管理车/纸塑包装篮筐储运车 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 精细化管理物品存放架—双列篮筐 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 精细化管理物品存放柜—双门双列篮筐 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 不锈钢器械柜 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 不锈钢存放柜（层板式） |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 不锈钢标本柜+顶柜 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 不锈钢换鞋凳 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 不锈钢换鞋凳 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 不锈钢换鞋凳 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 组合式脚凳 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 不锈钢核对桌 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 拖把架 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 铅衣存放架 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 多功能鞋架车 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 多功能输液（泵）架 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 垃圾分装污物车（纱布滤网式） |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 垃圾分装污物车（垃圾筐中） |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 垃圾分装污物车（垃圾筐大） |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 垃圾分装污物车（双袋/锐器/安剖） |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 垃圾分装污物车 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 麻醉圆凳 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 手术圆凳 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、供应商应根据其所投标的情况，提供详细分项报价。供应商应对上述每项内容列明组成的详细分项价格。

2、如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、本采购项目中含有多种产品时，供应商未填写本采购项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购项目提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4、表中表格行数可自行添加。

## 附件四 商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合同履行期限 |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |
|  | 售后服务要求 |  |  |
|  | ...... |  |  |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、投标人应对招标文件第四章招标技术规格及要求商务条款（包括但不限于服务期/交货期、质保期、服务要求、付款方式、合同条款等）的内容给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。根据投标产品和服务的内容如实填写，而不应通过简单复制招标文件技术要求作为响应内容。

2、“投标人的承诺或说明”栏如有针对商务条款的偏离请注明“正偏离/负偏离”，并单独列出偏离内容，正偏离指投标人的响应高于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。

3、商务要求中“提供设备出保后的年保修合同价格”，需在上述偏离表中明确列明价格，否则视为负偏离。

## 附件五 技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 | 说明 | ““★”和“▲”技术规格响应证明文件的具体位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 采购要求规格 | 响应具体情况 |  |  |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、供应商应对招标文件第四章招标技术规格及要求的内容给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应通过简单拷贝招标文件技术要求作为响应内容。

2、投标文件“响应具体情况",指所投产品和服务的技术应答情况。“说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，并且标注针对“★”和“▲”技术规格响应的证明文件在投标文件中的页码及具体位置。

3、供应商投标规格和招标规格不一致，而供应商却在此表应答为响应或正偏离时，必须提供充分理由说明（不提供或理由不充分将视为负偏离）；因此种情况在验收时产生争议，采购人有权按照招标文件的原始标准进行验收。

4、如果行数不够，请自行增加。

## 附件六 政府采购政策

- 《中小企业声明函》

【不属于小微企业的无需填写、递交】

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明 ，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020 ﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下 ：

1、（不锈钢组合调节型存放架），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2、（不锈钢组合调节型存放架），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

3、（不锈钢组合调节型存放架），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

4、（不锈钢组合调节型存放架），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

5、（无菌物品存放架（带轮）），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

6、（无菌物品存放架），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

7、（无菌物品存放架），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

8、（精细化管理物品存放架--倾斜式），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

9、（精细化管理物品存放架--倾斜式），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

10、（精细化管理物品存放架—平板式），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

11、（精细化管理物品存放架—平板式），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

12、（硬质容器存放架（双列）），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

13、（篮筐推车(含五层篮筐)），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

14、（耗材分类管理车/纸塑包装篮筐储运车），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

15、（精细化管理物品存放架—双列篮筐），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

16、（精细化管理物品存放柜—双门双列篮筐），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

17、（不锈钢器械柜），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

18、（不锈钢存放柜（层板式）），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

19、（不锈钢标本柜+顶柜），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

20、（不锈钢换鞋凳），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

21、（不锈钢换鞋凳），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

22、（不锈钢换鞋凳），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

23、（组合式脚凳），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

24、（不锈钢核对桌），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

25、（拖把架），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

26、（铅衣存放架），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

27、（多功能鞋架车），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

28、（多功能输液（泵）架），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

29、（垃圾分装污物车（纱布滤网式）），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

30、（垃圾分装污物车（垃圾筐中）），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

31、（垃圾分装污物车（垃圾筐大）），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

32、（垃圾分装污物车（双袋/锐器/安剖）），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

33、（垃圾分装污物车），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

34、（麻醉圆凳），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

35、（手术圆凳），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责 。如有虚假 ，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的参加本次政府采购项目需提供此声明函（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

3、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如未按上述要求提供声明函的，价格将不做相应扣除。

4、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

5、中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标、成交结果公开，中小企业应对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

### （二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

### （三）采购本国产品的支持政策

### 关于符合本国产品标准的声明函（依据所投分包情况选择）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1、（不锈钢组合调节型存放架），生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2、（不锈钢组合调节型存放架），生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。  （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

3、（不锈钢组合调节型存放架），生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

4、（不锈钢组合调节型存放架），生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

5、（无菌物品存放架（带轮）），生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

6、（无菌物品存放架），生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

7、（无菌物品存放架），生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

8、（精细化管理物品存放架--倾斜式），生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

9、（精细化管理物品存放架--倾斜式），生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

10、（精细化管理物品存放架—平板式），生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

11、（精细化管理物品存放架—平板式），生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。。

12、（硬质容器存放架（双列）），生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

13、（篮筐推车(含五层篮筐)），生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

14、（耗材分类管理车/纸塑包装篮筐储运车），生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

15、（精细化管理物品存放架—双列篮筐），生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。  （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

16、（精细化管理物品存放柜—双门双列篮筐），生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

17、（不锈钢器械柜），生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

18、（不锈钢存放柜（层板式）），生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

19、（不锈钢标本柜+顶柜），生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

20、（不锈钢换鞋凳），生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

21、（不锈钢换鞋凳），生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

22、（不锈钢换鞋凳），生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

23、（组合式脚凳），生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

24、（不锈钢核对桌），生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

25、（拖把架），生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

26、（铅衣存放架），生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

27、（多功能鞋架车），生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

28、（多功能输液（泵）架），生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

29、（垃圾分装污物车（纱布滤网式）），生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

30、（垃圾分装污物车（垃圾筐中）），生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

31、（垃圾分装污物车（垃圾筐大）），生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

32、（垃圾分装污物车（双袋/锐器/安剖）），生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

33、（垃圾分装污物车），生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

34、（麻醉圆凳），生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

35、（手术圆凳），生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用直线划除的地方无需填写。

7.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

8.中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件将随中标、成交结果同时公告。

## 附件七 供应商情况告知表

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

## 附件八 资格证明文件

### 1、法人或其他组织的营业执照等证明文件（扫描件加盖公章）

注：投标人为法人单位的需提交有效的营业执照并加盖公章，投标人为其他组织的需提供有效的证明文件并加盖有效印章。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

### 2、法人代表授权书

致江苏苏美达仪器设备有限公司：

本授权委托书声明：注册于                （供应商住址）的              （供应商名称）法定代表人           （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的         （项目名称）            （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：

附：法定代表人、供应商授权代表的身份证扫描件

- 注：1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证扫描件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证扫描件；

- 2、需提供被授权人近6个月内（截止到开标时间）至少1个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明（如被授权人为退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等）。

### 3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

### 4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写

承诺函参考格式：

承  诺  函

我单位承诺：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

### 5、参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录

参考格式：

无重大违法记录声明

江苏苏美达仪器设备有限公司：

我单位                （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、信用信息查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网-

政府采购严重违法失信行为信息记录（http://www.ccgp.gov.cn）；

2、信用信息查询截止时点：递交投标文件截止之日24时前。

### 6、依法缴纳税收的记录

提供距开标时间六个月内任意一个月份的纳税（企业代缴的个人所得税除外）凭据扫描件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

### 7、依法缴纳社会保障资金的记录

（1）提供距开标时间六个月内任意一个月份的依法缴纳社会保障资金的凭据扫描件加盖公章（凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，自行编写无效）；

（2）依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应的文件证明。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

8、投标人所投设备按国家规定须进行3C强制认证的，须提供3C证书（扫描件并加盖公章）





投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

### 9、符合招标文件第一章“拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形”中第 1）条的声明或证明材料（加盖单位公章）

注：1、投标人应当根据自身存在的情形，如实披露与本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商情况。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目同一包的投标，相关投标均无效。

（如不存在上述情况，请提供如下声明）

江苏苏美达仪器设备有限公司：

我单位负责人（负责人姓名、身份证号），与我单位存在直接控股、管理关系的单位为

（单位名称），不存在与我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理的不同供应商同时参加本项目同一包投标的情形。

特此声明。

法定代表人或授权代表签字：

投标人名称（公章）：

日期：

### 10、符合招标文件第一章“拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形”中第 2）条的声明（加盖单位公章）

参考格式：

江苏苏美达仪器设备有限公司：

我公司不是为本项目某包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

法定代表人或授权代表签字：

投标人名称（公章）：

日期：

### 11、本项目不接受联合体投标，中标后不允许分包、转包。

### 参考格式：

承诺书

我单位承诺：

我单位未组成联合体投标，中标后不进行分包、转包。如发现有转包、分包的情况，采购人有权提前通知我单位解除本协议并且免于向我单位承担责任。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

## 附件九 其它相关文件（如有）

注：须授权代表签字或加盖投标单位公章

1、投标产品配置清单及技术说明

2、设备质保期内的随机备品备件明细表（根据实际情况填列）

| 序号 | 备品备件名称 | 型号及规格 | 数量(台) | 单价 (万元) | 备注 (如外购请注明产地、制造商) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3、随机提供的文件、资料、图纸等（文件资料名称、份数）

4、培训计划及方案（人数、时间、内容、地点）

5、供货及安装日期和质量保证期及售后服务承诺

6、业绩清单（参考格式）

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 完成情况 | 合同金额 | 业主单位及联系电话 | 是否有用户反 馈情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7、质保期满后的备品备件明细表（根据实际情况填列）

| 序号 | 备品备件名称 | 型号及规格 | 数量(台) | 单价(万元) | 备注 (如外购请注明产地、制造商) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8、供应商认为应提供的其他材料

（针对具体的评标标准提供相应其他材料）