江苏省计量科学研究院

（江苏省能源计量数据中心）

电动汽车充电桩综合检测系统等设备

招标文件

项目编号：JSZC-320000-SMDY-G2026-0026（2640SUMEC/ZWGG2040）

采购人：江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心）

采购代理机构：江苏苏美达仪器设备有限公司

2026年4月

目   录

第一章 投标邀请（招标公告）	1

第二章 投标人须知	4

一、总 则	7

1.适用法律	7

2.定义	7

3.政策功能	7

具体内容详见第三章 评标标准。	9

4.投标费用	9

5.招标文件的约束力	9

二、招标文件	9

6.招标文件构成	9

7.招标文件的澄清、补充或修改	10

三、投标文件的编制	10

8.投标文件的语言、计量单位、货币	10

9.联合体（本项目不接受联合体投标）	11

10.投标文件的组成	11

11.投标保证金（如有）	12

12.投标文件的有效期	13

13.投标文件的签署及其形式	13

四、投标文件的递交	13

14.投标文件的递交	13

15.投标截止时间	14

16.投标文件的拒收	14

17.投标文件的修改或撤回	14

五、开标与评标	14

18.开标	14

19.评标组织	15

20.对投标文件的资格性审查和符合性审查	15

21.投标文件的澄清	17

22.对投标文件的详细评审	17

23.评标过程的保密与公正	18

24.无效投标条款和废标条款	18

25.投标截止时间结束参加投标的供应商不足三家的处理	19

六、授标	19

26.确定中标供应商	19

27.中标的通知	20

28.签订合同	20

29.招标代理服务费	20

七、质疑	20

30、质疑	20

第三章 评标标准	22

第四章 招标技术规格及要求	26

设备1：电动汽车充电桩综合检测系统	26

设备2：冷热冲击箱试验箱	35

第五章 拟签订的合同文本	38

第六章 投标文件格式及附件	44

资格审查索引表	46

评审索引表	47

附件一 投标函格式	48

附件二 开标一览表	49

附件三 分项报价表	50

分项报价表	50

附件四 商务条款偏离表	51

附件五 技术条款偏离表	52

附件六 政府采购政策	53

（一） 《中小企业声明函》	53

（二）残疾人福利性单位声明函	55

（三）采购本国产品的支持政策	56

关于符合本国产品标准的声明函	56

附件七 供应商情况告知表	57

附件八 资格证明文件	60

1、法人或其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）	60

2、法人代表授权书	61

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	62

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	63

5、参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录	64

6、依法缴纳税收的记录	65

7、依法缴纳社会保障资金的记录	66

8、针对本项目的特定资格要求	67

9、符合招标文件第一章“拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形”中第 1）条的声明或证明材料（加盖单位公章）	68

10、符合招标文件第一章“拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形”中第 2）条的声明（加盖单位公章）	69

11、本项目不接受联合体投标，中标后不允许分包、转包。	70

参考格式：	70

附件九 供应商认为应提供的其他材料	71

# 第一章 投标邀请（招标公告）

项目概况

江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心） 电动汽车充电桩综合检测系统等设备招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载招标文件，并于2026年5月8日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SMDY-G2026-0026（2640SUMEC/ZWGG2040）

2.项目名称：电动汽车充电桩综合检测系统等设备

3.预算金额：637.3万元

4.最高限价：607万元，具体产品最高限价详见采购需求

5.采购需求：

| 序号 | 产品名称 | 数量 （套/台） | 最高限价 （人民币/万元） | 合同履行期限 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动汽车充电桩综合检测系统 | 1 | 550.0 | 合同签订生效后5个月 | 否 |
| 2 | 冷热冲击箱试验箱 | 1 | 57.0 | 合同签订生效后90天 | 否 |

6.合同履行期限（交货期）：见采购需求

7.本项目不接受联合体投标，中标后不允许转包、分包。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章；

2.法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书）；

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前六个月内），或其上一年度（2025年度）经审计的财务报告复印件加盖公章；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写）；

5.参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

6.有依法缴纳税收的良好记录，提供距开标时间六个月内任意一月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；

7.有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供距开标时间六个月内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无（本项目不属于专门面向中小企业采购的项目）

（三）本项目的特定资格要求：

1.本次采购不接受进口产品投标。【注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品】

2.拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

方式：苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间、开标时间：2026年5月8日14点00分（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.采购项目需要落实的政府采购情况：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》等政府采购文件。

2.获取招标文件时间：2026年4月16日起至2026年4月23日，每天上午09:00至11:30，下午14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）

3.项目编号：JSZC-320000-SMDY-G2026-0026（2640SUMEC/ZWGG2040）

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心）

地址：南京市栖霞区文澜路95号

联系人：曹工

电话：025-86435533

2.采购代理机构信息

名 称：江苏苏美达仪器设备有限公司

地　址：南京市长江路198号

联系方式：文件发售：李婧怡025-84532580，技术咨询：王嘉卉 025-84532585、董骐 025-84532590

3.项目联系方式

项目联系人：王嘉卉

电　话：025-84532585

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表（本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准）

| 序号 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心） 联系人：曹工 电话：025-86435533 地址：南京市栖霞区文澜路95号 |
| 2 | 采购代理机构：江苏苏美达仪器设备有限公司 文件发售联系人：李婧怡025-84532580 lijingyi@sumec.com.cn 技术咨询联系人：王嘉卉 025-84532585、董骐 025-84532590 联系地址：南京市长江路198号 |
| 3 | 项目名称：电动汽车充电桩综合检测系统等设备 项目编号：JSZC-320000-SMDY-G2026-0026（2640SUMEC/ZWGG2040） |
| 4 | 采购方式：公开招标 |
| 5 | 投标有效期：开标之日起90天 |
| 6 | 投标保证金：本次采购不收取，本文件中与投标保证金有关条款不生效 |
| 7 | 投标文件份数：电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本三份（评审结束后由中标候选人邮寄至采购代理机构，未中标单位不需要提供）。 |
| 8 | 递交投标文件开始时间：详见招标公告 递交投标文件截止时间、开标时间：详见招标公告 地点：详见招标公告 |
| 9 | 投标报价： - 所有投标响应均以人民币报价。供应商的投标响应报价应遵守“中华人民共和国价格法”。该报价为到采购人指定地点现场的全部费用，含相关税费，运输费，保险费，安装费及相关服务费等一切可能发生的费用。 2、报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评审结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交供应商的报价让利行为，损失自负。 |
| 10 | 现场勘查要求：本项目不组织。 |
| 11 | 信用信息： 1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等。 2）信用信息查询截止时点：递交投标文件截止之日24时前。 3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。 4）信用信息的使用规则：拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 12 | 核心产品：电动汽车充电桩综合检测系统 核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，取技术分最高者；均相同时，由评标委员会集体决定一个供应商获得中标供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 |
| 13 | 采购标的对应中小企业划分标准所属行业：工业（制造业） |
| 14 | 招标代理服务费： 合同签订后一周内，中标供应商参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）代理货物招标收费基准费率80%计算（最低3000元整）向采购代理机构交付招标代理服务费，招标代理服务费一次付清。 收款信息： 户名：江苏苏美达仪器设备有限公司 开户银行：农行南京广州路支行 账户：10100301040003106 |
| 15 | 1、供应商对采购活动事项有疑问的，可以提出询问，联系方式详见第一章技术咨询联系人。 2、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起7个工作日内，提出质疑。 （1）接收质疑函的方式：供应商应在法定质疑期内将质疑函以书面形式（原件）送达代理机构，针对本项目同一采购程序环节的质疑应一次性提出。 （2）质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。否则，代理机构不予受理： ①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； ②质疑项目的名称、编号； ③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； ④事实依据； ⑤必要的法律依据； ⑥提出质疑的日期； 质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章。 （3）质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。 （4）质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按招标文件要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。 （5）质疑人是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。对采购文件提出质疑的，为供应商收到招标文件之日起或招标文件公告期限届满之日计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日计算。 （6）供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。 （7）本项目质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址如下： 联系部门：江苏苏美达仪器设备有限公司招标中心 黄经理 联系电话：025-84531274 通讯地址：江苏省南京市长江路198号苏美达大厦14F |
| 16 | 投标报价中的投标价不得超过招标公告、招标文件规定的预算价或最高限价，超过规定的预算价或最高限价的投标文件，按无效投标处理。 |
| 17 | 关于“苏采云”系统的提示说明 1.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法： “苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。 2.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。 3.“CA数字证书”的获取： 响应供应商需办理“CA数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。 通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。 4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 5.请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。 注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。 |

## 一、总 则

### 1.适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

### 2.定义

2.1本文件中采购代理机构为江苏苏美达仪器设备有限公司；采购人为江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心）；投标人（亦称供应商）系指参加投标竞争并满足招标文件资格要求规定的法人、其他组织或者自然人。

2.2“货物和服务”指本文件中所述产品及相关货物和服务。

2.3“用户或使用单位”指使用货物、服务的单位。

### 3.政策功能

3.1促进中小企业发展政策：

（1）促进小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（2）监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

（3）残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.2节能产品、环境标志产品政策

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。

（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.3乡村产业振兴支持政策：根据《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号），鼓励采用预留采购份额方式，通过脱贫地区农副产品网络销售平台（原贫困地区农副产品网络销售平台）采购脱贫地区农副产品。

3.4提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.5根据财库（2011）59号文规定，如为信息系统项目，受托为整体采购项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商不得再参加该分项目的采购活动。但属于《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定的单一来源方式采购情形的，不适用本条。

3.6为推进社会诚信体系建设，根据财政部等政策要求，在政府采购活动中查询、使用信用记录，推进政府采购领域联合惩戒工作。

在政府采购活动中，通过“信用中国”、“中国政府采购网”等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.7采购本国产品的支持政策：

本项目对采购本国产品给予政策支持，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）及相关规定执行。

适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

### 具体内容详见第三章 评标标准。

### 4.投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 5.招标文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标标准

第四章  招标技术规格及要求

第五章  拟签订的合同文本

第六章  投标文件格式及附件

6.2招标的最小单位是分包。招标技术规格及要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标技术规格及要求中已经分包的，以分包为单位投标。

6.3 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

6.4供应商被视为充分熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。

7.招标文件的澄清、补充或修改

7.1供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。供应商如须澄清招标文件的疑点，可用书面形式通知采购代理机构，具体通知时间须按法律相关规定执行，如供应商须澄清的疑点超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。采购代理机构将以书面形式作出答复。采购代理机构认为有必要时可将答复内容（包括原提出的问题，但不包括问题的来源）分发给所有取得同一招标文件的供应商。

7.2 采购代理机构可对已发出的招标文件用更正公告的方式进行必要的澄清或者修改，并以书面形式通知所有获取文件的供应商。

7.3 采购代理机构发出的以上澄清或修改的内容文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同已收到招标文件修改的通知，并受其约束。

7.4 当招标文件与以上澄清或修改公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的澄清或修改为准。

7.5为使供应商有足够的时间按招标文件的澄清或修改要求修正投标文件，采购代理机构有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并按7.2条规定的方式通知供应商。

## 三、投标文件的编制

8.投标文件的语言、计量单位、货币

8.1 供应商提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构之间就有关投标的所有来往函电均应以简体中文书写。

8.2供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文翻译文本为准。

8.3 除招标文件中有特殊要求外，招标文件中所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

8.5 所有投标响应报价具体详见投标人须知前附表。

### 9.联合体（本项目不接受联合体投标）

9.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

9.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

9.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

9.4 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

9.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

10.投标文件的组成

10.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。

10.2 投标文件由商务、技术、价格及其他部分组成，应包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

（1）※ 投标函（投标申请及声明）

（2）※开标一览表

（3）分项报价表

（4）《商务条款偏离表》

（5）※《技术条款偏离表》

（6）政府采购政策

（7）供应商基本情况表

（8）※资格证明文件

（9）供应商认为需要提供的其他资料

10.3投标文件的商务部分：是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求。

10.4投标文件的技术部分：是证明供应商提供的产品/服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对产品/服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的产品/服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。

10.5 投标文件的价格部分：

（1）价格文件是对投标价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项产品/服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标供应商的报价让利行为，损失自负。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（4）供应商的报价包括但不仅限于人员费用（工资、福利、培训、体检、社会保险、加班费）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金等费用。

10.6 投标文件的其他部分：

其他文件由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

11.投标保证金（如有）

11.1作为投标文件的一部分，供应商应按照招标文件要求的数额和办法交纳投标保证金；投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

投标保证金金额及形式：详见投标人须知前附表。

11.2未中标的供应商，其投标保证金将在中标通知书发出后五个工作日内无息退还。未中标供应商应主动联系前附表所注明的联系人办理投标保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于供应商的自身原因未及时办理投标保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。

11.3中标供应商的保证金将按要求缴纳招标代理服务费后在采购合同签订后五个工作日内退还。

11.4发生下列情况之一，保证金将被没收：

（1）中标供应商在中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）投标有效期内撤回其投标的；

（3）提供虚假材料谋取成交的；

（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的；

（6）中标供应商在中标后将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（7）中标供应商在中标后拒绝履行合同义务的。

12.投标文件的有效期

12.1自开标之日起90天内，投标文件应保持有效，有效期短于此规定的投标文件将视为无效。

12.2在特殊情况下，采购代理机构可根据实际情况，在原投标文件有效期截止时间前，与供应商协商延长有效期，此类要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期的要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13.投标文件的签署及其形式

13.1投标文件的应用打印机或不褪色墨水书写，且经法定代表人或授权代表签署。

13.2投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章或法定代表人或其授权代表签字。因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

13.3供应商应按照招标文件所规定的内容顺序，编制目录，逐页编码。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

## 四、投标文件的递交

### 14.投标文件的递交

14.1 电子投标文件的递交：投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

14.2 投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

### 15.投标截止时间

15.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的做无效投标处理。

15.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

### 16.投标文件的拒收

16.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

### 17.投标文件的修改或撤回

供应商在提交投标文件后可对其进行补充、修改或撤回，但必须使采购代理机构能在投标截止时间前（不考虑不可抗力原因）收到该补充、修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法定代表人或其授权代表签署。

17.1 投标文件的撤回

17.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

17.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

17.2 投标文件的修改

17.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

17.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

17.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

18.开标

18.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

18.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

18.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

19.评标组织

19.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

19.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作且评标委员会人员构成符合有关规定。

20.对投标文件的资格性审查和符合性审查

20.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。

资格性审查：采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明文件、投标保证金（如有）进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性（签署情况等）、完整性（正本和副本数量、内容等）和对招标文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

20.2所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

20.3未实质性响应招标文件要求的将视为无效投标，供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质性响应。如发现下列情况之一的，将视为无效投标：

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）投标有效期不足的；

（3）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（6）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同供应商的投标文件相互混装；

（8）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（9）报价超过招标文件中规定的项目预算或者最高限价的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

20.4评标委员会在初审中，对明显的文字和算术错误的修正原则如下：

（1）《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价金额为准，并修改单价金额；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；如果正本投标文件和副本投标文件之间有差异，则以正本投标文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，供应商不确认的，投标无效。

20.5招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；标注“▲”的为重要参数；标注“★”及“▲”的内容，供应商必须在投标文件内提供相关支撑证明资料（具体以第三章评标标准要求为准）。

20.6供应商递交的投标文件，所有内容均应真实有效；供应商所提供的产品或服务，必须满足国家相关强制性规定要求(如 CCC 认证、电器电子产品有害物质限制使用标识等)并提供相应证书，由于供应商违反国家相关强制性规定给采购人造成损失，一切责任和后果均由供应商承担。

20.7异常低价投标（响应）审查：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

20.8评标委员会在评标时只能依据招标文件规定的办法进行评审,不得寻求外部的证据。

21.投标文件的澄清

21.1 在评标期间，评标委员会有权要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。如果供应商出现同类问题，评标委员会应当给予供应商均等的澄清机会。

21.2 评标委员会应当给供应商以足够合理的时间作出澄清、说明或者补正，供应商必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或其授权代表的签字，或者加盖公章认可，将作为投标文件内容的一部分。

21.3需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

21.4供应商澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。

22.对投标文件的详细评审

22.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，取技术分最高者；均相同时，由评标委员会集体决定一个供应商获得中标供应商推荐资格，或采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前述规定处理。

22.2评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3除评标方法和评标标准另有规定外，评标采用综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评标方法。

22.4评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等

22.5评标标准详见文件第三章。

23.评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至向中标的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评标委员会不得向落标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 在评标期间，采购代理机构将指定联络员与供应商进行联络。

24.无效投标条款和废标条款

24.1无效投标条款

（1）未按要求交纳投标保证金的；

（2）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）未按照招标文件规定要求签署、加盖CA电子公章的；

（4）供应商在报价时采用选择性报价；

（5）供应商不具备招标文件中规定资格要求的；

（6）供应商的报价超过了采购预算的；

（7）未通过符合性检查的；

（8）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（9）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

24.2废标条款：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标委员会认定投标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（5）因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

25.投标截止时间结束参加投标的供应商不足三家的处理

25.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的情况，不得开标。此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采用其他方式采购，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

25.2在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采取其他方式采购的，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

25.3供应商若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标委员会说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。

## 六、授标

26.确定中标供应商

26.1评标委员会根据招标文件规定的评分办法与评分标准的各项因素综合评价每份投标文件，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

26.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选供应商确定中标供应商。

26.3评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

26.4评审结束后，采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选供应商中按顺序确定中标或者成交供应商。采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在指定的媒体上公告中标、成交结果，招标文件、竞争性谈判文件、询价通知书随中标、成交结果同时公告。

26.5 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。

26.6 若评标委员会发现供应商的投标文件中有弄虚作假行为，则该供应商将失去中标资格。

26.7 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

27.中标的通知

27.1定标后，采购代理机构将以公告形式将定标结果通知所有的供应商，请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

28.签订合同

28.1中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和投标文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和投标文件作实质性修改。

28.2招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清、说明或者补正文件均应作为合同附件。

28.3若中标供应商未能按规定签约，中标将被撤销及投标保证金被没收，在这种情况下采购人可以另选中标供应商或重新招标。

28.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.招标代理服务费

详见投标人须知前附表。

## 七、质疑

30、质疑

30.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

30.2供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑函以书面形式（原件）送达代理机构，质疑期外提出的质疑，采购代理机构将不予受理。

30.3供应商须在法定质疑期内一次性提出针对本项目同一采购程序环节的质疑。

30.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按招标文件要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

30.5质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

30.6质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。否则，代理机构不予受理：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据

（6）提出质疑的日期

质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章。

30.7质疑人是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。对采购文件提出质疑的，为供应商收到招标文件之日起或招标文件公告期限届满之日计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日计算。

30.8 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.9本项目质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址详见第二章投标人须知前附表。

30.10采购代理机构在收到书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。
八、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章 评标标准

（一）评审方法

本项目采用综合评分法。

（二）评审标准

（1）国家政策导向

①促进小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

②监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

③残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

④乡村产业振兴支持政策：根据《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号），鼓励采用预留采购份额方式，通过脱贫地区农副产品网络销售平台（原贫困地区农副产品网络销售平台）采购脱贫地区农副产品。

⑤采购本国产品的支持政策：

①本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第五章 投标文件格式”的“附件3 分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

③供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。（《关于符合本国产品标准的声明函》格式见投标文件格式部分）

④供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

⑤评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

（2）本项目总分为100分，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

具体打分方法如下：

| 序号 | 评分因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30分） | 本次招标，以进入详细评审的各投标人评标价的最低值为A值，A值为价格分的满分，即30分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标人评标价得分=（A／该投标人评标价）×30。 | 30 |
| 2.1 | 技术及商务响应 （40分） | 设备技术参数及商务要求全部满足招标要求的得满分37分； 在此基础上，招标文件中标注“★”的条款为实质性要求，有一项负偏离，作无效投标处理。其他非重要技术条款每有一项负偏离扣0.26分，扣完为止。所有技术参数中，简单复制招标文件并标注响应或无偏离而又无相关完整技术支持资料证实，评审时评审委员会成员有权不予认可。对招标文件明确的需主观判定的功能性描述要求未做任何情况说明或响应承诺的，评标委员会有权予以否决或做负偏离处理。 注：所有对招标文件标注"★"的具体要求、参数、数值指标的响应，要求投标供应商必须在投标文件中提供技术支持资料（技术支持资料种类以文件第四章要求为准，如无特殊要求则为明确说明该技术内容的公开发行的手册、彩页、官网截图、功能页面截图、检测报告、白皮书等），设备及明细配置清单中标注"★"的无需提供。 | 37 |
| 2.2 |  | 产品选型与规格完全匹配项目需求；设计方案内容详实，执行标准明确；材质选用列明具体品牌、牌号或技术等级；制造工艺描述清晰，包含关键制造工艺工序的，得3分； 产品选型与规格符合项目需求；设计方案完整；材质选用说明材质类型；制造工艺有基本描述，得2分； 产品选型、规格、设计方案、性能、材质选用或制造工艺中有任一内容与采购文件要求存在负偏离得1分； 未提供得0分。 | 3 |
| 3 | 实施方案 （12分） | 评委根据投标文件中实施方案的内容（包括但不限于项目技术方案、改造方案、供货计划、质量保障措施、风险控制管理措施等）进行打分： 实施方案全面具体、内容详实，优于采购人要求的得6分； 实施方案较全面、内容完整，能够满足采购人要求的得3分； 实施方案不全面、内容空泛，不能完全满足采购人的要求的得1分； 未在投标文件中提供实施方案或者提供的实施方案不可行的得0分。 | 6 |
|  |  | 评委根据投标文件中项目技术支撑和进度计划（包括但不限于人员配置、产品质量控制、设备安装调试验收进度、安全保障措施等方面）进行打分： 实施方案技术支撑配置优于采购人的要求，具有针对性，项目进度分析清晰具体的得6分； 实施方案技术支撑配置满足采购人的要求，项目进度分析清晰的得3分； 实施方案技术支撑配置不能完全满足采购人的要求，项目进度不清晰的得1分； 不提供得0分。 | 6 |
| 4 | 售后服务方案 （12分） | 评委根据投标文件中售后服务方案（包括但不限于服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话、备品备件保证、质保期外维保方案等方面）进行打分： 售后服务方案完整详细，有明确的售后服务机构及人员、售后服务承诺，售后服务响应及处理时间迅速，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况清晰具体，优于采购人要求的得6分； 售后服务方案完整，有明确的售后服务机构及人员、售后服务承诺，售后服务应答及处理时间，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况满足采购人要求的得3分； 售后服务体系薄弱，售后服务方案各方面内容介绍不明晰，得1分； 不提供得0分。 | 6 |
|  |  | 评委根据投标文件中培训方案（包括但不限于培训目标、培训方法、培训内容、培训师资力量、培训时间、拟提供的培训资料等方面）进行打分： 培训方案内容全面，计划详细，安排合理，优于采购人要求的得6分；培训方案内容完整，计划明确，满足采购人要求的得3分；培训计划简单，形式单一，得1分；不提供得0分。 | 6 |
| 5 | 业绩 （5分） | 提供2021年1月1日以来，投标人或制造商具有与所投核心产品同品牌同型号产品或与所投核心产品同品牌且技术指标不低于此次招标技术要求的产品在国内的销售业绩合同。每提供一份销售合同得1分，本项最高5分。（需同时提供合同及合同对应发票复印件，发票金额可以是部分或全部金额，未提供发票或合同或合同无法反应上述信息的均不得分，原件备查） | 5 |
| 6 | 国家政策导向 （1分） | 环境标志产品：投标产品有《环境标志产品政府采购品目清单》内产品，并提供参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的认证证书得0.5分。 | 0.5 |
|  |  | 节能产品：投标产品有《节能产品政府采购品目清单》内产品，并提供参与实施政府采购节能产品认证机构出具的认证证书得0.5分。 | 0.5 |

说明：评审标准中涉及的证明材料均需附入投标文件内（复印件加盖公章）。

# 第四章 招标技术规格及要求

一、	采购项目概况

1.项目编号：JSZC-320000-SMDY-G2026-0026（2640SUMEC/ZWGG2040）

2.项目名称：电动汽车充电桩综合检测系统等设备

3.预算金额：637.3万元

4.最高限价：607万元，具体产品最高限价详见采购需求

5.采购需求：

| 序号 | 产品名称 | 数量 （套/台） | 最高限价 （人民币/万元） | 合同履行期限 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动汽车充电桩综合检测系统 | 1 | 550.0 | 合同签订生效后5个月 | 否 |
| 2 | 冷热冲击箱试验箱 | 1 | 57.0 | 合同签订生效后90天 | 否 |

★6.合同履行期限（交货期）：见采购需求

7.本项目不接受联合体投标，中标后不允许转包、分包。

注：招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理。

二、技术要求（本技术要求提出的是最低限度的技术条件。供应商应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便供应商直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，供应商应当参考所列品牌的材料和设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。）（技术及商务响应评分项）

## 设备1：电动汽车充电桩综合检测系统

★（一）设备及明细配置清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 合同履行期限（交货期） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动汽车充电桩综合检测装置，不得低于以下配置： | 1套 | 合同签订生效后5个月 | 验收合格后2年 |  |
| 1.1 | 非车载充电机综合测试系统，不得低于以下配置： | 1套 |  |  |  |
| 1.1.1 | 三相可编程双向交流电源（容量400kVA） | 2台 |  |  |  |
| 1.1.2 | 三相大电流分析单元 | 1台 |  |  |  |
| 1.1.3 | 系统操作显示单元 | 1台 |  |  |  |
| 1.1.4 | 超级充电接口综合测试与分析单元 | 1台 |  |  |  |
| 1.1.5 | 大功率直流可调阻性负载 | 3台 |  |  |  |
| 1.1.6 | 示波器 | 1台 |  |  |  |
| 1.1.7 | 可编程双向直流电源 | 1台 |  |  |  |
| 1.1.8 | 非车载充电机综合测试软件和控制机 | 1套 |  |  |  |
| 1.2 | 交流充电桩综合测试系统，不得低于以下配置： | 1套 |  |  |  |
| 1.2.1 | 三相可编程双向交流电源（容量60kVA） | 1台 |  |  |  |
| 1.2.2 | 三相电源分析单元 | 1台 |  |  |  |
| 1.2.3 | 系统操作显示单元 | 1台 |  |  |  |
| 1.2.4 | 交流充电接口综合测试与分析单元 | 1台 |  |  |  |
| 1.2.5 | 大功率交流可调阻性负载 | 1台 |  |  |  |
| 1.2.6 | 示波器 | 1台 |  |  |  |
| 1.2.7 | 交流充电桩综合测试软件和控制机 | 1套 |  |  |  |

（二）技术指标及功能要求

1、电动汽车充电桩综合检测装置整体要求：

1.1电动汽车充电桩综合检测装置的模拟控制导引部分应符合以下标准要求：

GB/T 18487.1-2023 《电动汽车传导充电系统第1部分通用要求》；

GB/T 18487.5-2024 《电动汽车传导充电系统第5部分用于GBT 20234.3的直流充电系统》；

IEC 61851-1:2017 《Electric vehicle conductive charging system - Part 1: General requirements》；

IEC 61851-23:2023 《Electric vehicle conductive charging system - Part 23: DC electric vehicle supply equipment》；

IEC 61851-24:2023《Electric vehicle conductive charging system - Part 24: Digital communication between a DC EV supply equipment and an electric vehicle for control of DC charging》；

1.2电动汽车充电桩综合检测装置的通信协议部分应符合以下标准要求：

GB/T 27930-2023 《电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议》；

GB/T 27930.2-2024 《非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 第2部分 用于GBT 20234.3的通信协议》；

GB/T 34658-2025《电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试》；

ISO 15118-2:2014《Road vehicles - Vehicle-to-Grid Communication Interface - Part 2: Network and application protocol requirements》；

ISO 15118-20:2022《Road vehicles - Vehicle to grid communication interface - Part 20: Network and application protocol requirements》；

1.3电动汽车充电桩综合检测装置的标准充电测试接口部分应符合以下标准要求：

GB/T 20234.1-2023 《电动汽车传导充电用连接装置 第1部分 通用要求》

GB/T 20234.2-2015 《电动汽车传导充电用连接装置 第2部分 交流充电接口》

GB/T 20234.3-2023 《电动汽车传导充电用连接装置 第2部分 直流充电接口》

GB/T 20234.4-2023 《电动汽车传导充电用连接装置 第2部分 大功率直流充电接口》

IEC 62196-1:2022《Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles – Part 1: General requirements》

IEC 62196-3:2022《Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 3: Dimensional compatibility requirements for DC and AC/DC pin and contact-tube vehicle couplers》

1.4电动汽车充电桩综合检测装置的互操作性检测应符合以下标准：

GB/T 34657.1-2025《电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分：供电设备》

1.5电动汽车充电桩综合检测装置的全性能检测应符合以下标准要求：

NB/T33001-2025 《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》与NB/T33008.1《电动汽车充电设备检验试验规范第1部分：非车载充电机》第二版征集意见稿中的功能试验、安全要求试验、充电输出试验、待机功耗试验、协议一致性试验、控制导引试验等相关测试项目；

NB/T33002-2018《电动汽车交流充电桩技术条件》与NB/T33008.2《电动汽车充电设备检验试验规范第1部分：交流充电桩》第二版征集意见稿中的功能试验、安全要求试验、待机功耗试验、控制导引试验等相关测试项目；

1.6电动汽车充电桩综合检测装置的电能计量部分应符合以下标准：

GB/T 29318-2024《电动汽车非车载充电机电能计量》中参比电压下基本误差试验，参比电流下基本误差试验，脉冲常数试验，误差变差试验，时钟时刻误差试验；

GB/T 28569-2024《电动汽车交流充电桩电能计量》中基本误差试验、电压改变试验、频率改变试验、电压不平衡试验、脉冲常数试验、误差变差试验、时钟时刻误差试验；

JJG 1148-2022 《电动汽车交流充电桩检定规程》；

JJG 1149-2022 《电动汽车非车载充电机检定规程》；

OIML R[new] on EVSE – parts 1 and 2:1CD Sep 2025中与计量相关的试验。

1.7电动汽车充电桩综合检测装置的测试对象覆盖600kW及以下直流桩和45kW及以下交流桩。

2、非车载充电机综合测试系统：

2.1三相可编程双向交流电源（容量400kVA）

2.1.1 可编程双向交流电源，支持双向电能传输，应支持多台级联扩容。

★2.1.2 单台功率：≥400kVA，支持后期级联扩容；单台尺寸：≤1000*1000*2000mm（宽*深*高）；

2.1.3 输出电压范围：（10～450）V（LN），电压精度±0.1%F.S。输出电流范围：（10～600）A，电流精度±（0.1%rd+0.2%F.S）。

2.1.4输出频率范围：40Hz～70Hz；频率精度±0.01%或0.005Hz取高者；

2.1.5输出相位范围：1°～359.99°；功率精度：±0.3%F.S；

2.1.6电源响应时间：≤800μs；最大效率：≥93%；

2.1.7电动开关设计，支持一键上电，无需手动合闸断路器。

2.1.8应支持交流电子负载功能：CC/CR/CP/RLC/PQ模式，内置不低于14种RLC负载模型；应支持三相三线制接线，源模式及电子负载模式均支持不接零线使用；

2.1.9应支持RS485/LAN远程通讯接口，支持光纤接口并机。

2.2三相大电流分析单元

★2.2.1交流电压/电流准确度：±0.02%,电能准确度：±0.05%；

★2.2.2 ACV测量范围：30V～300V，ACI测量范围：0.1A～2000A；

2.2.3 可直接接入2000A大电流，无需额外使用传感器。

2.3系统操作显示单元

2.3.1应能显示多路电压、频率、相位、功率/电能、功率因数、纹波、谐波等；

2.3.2应能实时显示电参量曲线 U(t)、I(t)、P(t)、E(t) 等；

2.3.3应内置卫星授时模块，实时时钟显示，时间校对；

2.3.4通讯接口应包含但不限于：USB、LAN。

2.3.5应具备标准电能表和统计分析的功能：可对输入侧和输出侧的电压、电流、相位、功率的稳定度进行测试分析，可分析电参量随时间变化曲线，计算被测电量的最大值、最小值、峰峰值、平均值、标准方差、散度；可实时显示出输出侧的纹波波形，可测算纹波的有效值和峰峰值，还可实时对输入侧的谐波进行幅值和相位分析，可用柱状图直观显示各次谐波的频谱，可对总谐波失真进行测评，可显示各相U-I,U-U间的相位，并通过相量图显示。

2.4超级充电接口综合测试与分析单元

★2.4.1 DCV测量范围：200V～1500V；DCI测量范围: 20A～800A；直流电压/电流：0.02级；电能：0.05级；兼容脉冲法和累计电能法两种方式进行电能计量。

2.4.2应配置超级充电接口、常规直流充电接口，兼容二种类型的直流充电机的检测。

2.4.3纹波最大测量范围：5kHz；

2.4.4具备控制导引电路、绝缘状态模拟器、电池电压模拟器、BMS模拟器、CAN报文采集模块等检测功能模块；

2.4.5内置多通道高速数据采集模块，可以采集充电桩输出电压、充电电流、车辆电池电压、CC1、辅助电源等参数和波形，并和CAN报文统一时基，内置CAN通讯报文采集模块，可以实现CAN总线报文采集记录，报文采集和电压电流等参数采集实现底层同步，实现报文和数据波形的同步采集，保证数据的可靠性和同步性；

2.4.6 内置录波模块，可实现测量值与信号值的同步采集和时序分析，无需额外使用独立的录波器，软件可自动判断并截取时序波形图；

2.4.7 集成车辆接口模拟功能和非车载充电机输出端直流精密测量功能，无需外接传感器，实现宽量程范围的精确计量。

2.5大功率直流可调阻性负载

2.5.1单台负载工作范围：电压200V～1500V，电流5～80A，最小电流步进0.1A；电压采样精度±0.2%，电流采样精度±0.5%；单台最大负载功率：直流120kW；

2.5.2配备彩色显示屏，显示采样电压、电流和负载功率；

2.5.3电压采样分辨力最小0.000 01 V，电流采样分辨力最小0.000 01 A；

2.5.4支持过流、过压、过温、风扇异常保护；

2.5.5强制风冷，配备风扇管理系统；

2.5.6过压过流触发紧急停机；

2.5.7通讯接口应包含但不限于：USB、LAN；应支持多台级联扩容。

2.6数字示波器

2.6.1示波器应满足测量直流充电机直流输出的纹波特性、交流试验信号等要求；

2.6.2通道：4；模拟带宽：200MHz；采样率：1GSa/s；

2.6.3配备1个高压探头：电压7kV；带宽50MHz；

2.6.4配备1个电流探头：额定电流≥800A@AC，频带宽度≥300kHz。

2.7可编程双向直流电源

★2.7.1单台功率：（10～600）kW；单台尺寸：≤1800*1000*2000mm（宽*深*高）；电流（10～900）A，电流精度±0.05%F.S，电压：(20～2000)V，电压精度：±0.05%F.S，应支持多台级联扩容；

2.7.2支持一键上电；最大效率：≥95%；

2.7.3应支持RS485/LAN远程通讯接口，支持光纤接口并机；

2.7.4应支持回馈式直流电子负载模式，包含静态负载（CV/CC/CR/CP）与动态负载（斜坡电流/斜坡功率/循环）功能；

2.7.5应支持电池模拟功能：固定类型、自定义类型、1/2/3阶电池RC模型，固定类型内置不低于7种电池模型。

2.8非车载充电机综合测试软件和控制机

2.8.1应能实现非车载充电机的自动检测、方案编辑、报告导出和各单元的集成控制等；

2.8.2应能完成计量性能检测、互操作性测试、通信协议一致性测试、全性能测试；

2.8.3应能完成模拟超级充电车辆控制导引电路，模拟充电控制导引电阻变化、信号接地/断路等故障、开关分合逻辑，配合负载可完成充电系统的电气性能、充电导引测试；

2.8.4测试记录要求保存在数据管理内，需要输出报告时，可一键自动生成报告；

2.8.5要求具备测试曲线的绘制、故障信息和故障原因的提示、检测报告的生成与导出等功能，通过辅助功能可观看实时报文和实时波形参数；

2.8.6软件应可实时显示电压、电流、辅助电源电压、辅助电源电流、CC1、CC2、K1K2的曲线并记录；

2.8.7要求测试结束后可进行结果核验，可一键对不合格的测试项目进行重新测试；

2.8.8控制机1台：内存16G或以上；处理器：八线程及以上高性能处理器，主频 3.0GHz 及以上，支持超线程技术；可安装配套检测软件，实现系统控制及实时监测；

2.8.9配置60寸以上液晶显示屏，可实时投屏软件测试界面；

2.8.10 综合测试软件应提供通讯协议及数据接口，便于二次开发或与其他数据管理系统对接。

3、交流充电桩综合测试系统

3.1三相可编程双向交流电源

3.1.1应支持RS485/LAN远程通讯接口；

★3.1.2 单台功率：（10～60）kVA；单台尺寸：≤800*900*1000mm（宽*深*高）；

3.1.3 输出电压范围：（10～450）V（LN），电压精度±0.1%F.S；

3.1.4电流：（10～110）A，输出电流精度±（0.1%RD+0.2%F.S）；

3.1.5 输出频率范围：40Hz～70Hz；频率精度±0.01%或0.005Hz取高者；

3.1.6 输出相位范围：1°～359.99°；功率精度：±0.3%F.S.；

3.1.7电源响应时间：≤800μs；

3.1.8最大效率：≥92%；

3.1.9电动开关设计，支持一键上电，无需手动合闸断路器。

3.2三相电源分析单元

★3.2.1 ACV测量范围：30V～300V，ACI测量范围：0.1A～100A；交流电压/电流准确度：±0.02%，电能准确度：±0.05%。

3.2.2 可直接接入100A交流电流，无需额外使用传感器。

3.3系统操作显示单元

3.3.1应能显示多路电压、频率、相位、功率/电能、功率因数、纹波、谐波等；

3.3.2应能实时显示电参量曲线 U(t)、I(t)、P(t)、E(t) 等；

3.3.3应内置卫星授时模块，实时时钟显示，时间校对；

3.3.4通讯接口应包含但不限于：USB、LAN。

3.3.5 应具备标准电能表和统计分析的功能：可对输入侧和输出侧的电压、电流、相位、功率的稳定度进行测试分析，可分析电参量随时间变化曲线，计算被测电量的最大值、最小值、峰峰值、平均值、标准方差、散度；可实时显示出输出侧的纹波波形，可测算纹波的有效值和峰峰值，还可实时对输入侧的谐波进行幅值和相位分析，可用柱状图直观显示各次谐波的频谱，可对总谐波失真进行测评，可显示各相U-I,U-U间的相位，并通过相量图显示。

3.4交流充电接口综合测试与分析单元

3.4.1应具备交流充电桩电气性能实验、互操作性测试、计量测试等功能；

★3.4.2 ACV测量范围30V～300V，ACI测量范围0.1A～80A；交流电压/电流：0.02级；功率/电能：0.05级；兼容脉冲法和累计电能法两种方式进行电能计量。

3.4.3基波：45 Hz～65 Hz；谐波测量：可检测第2～60次谐波。

3.4.4 内置录波模块，可实现测量值与信号值的同步采集和时序分析，无需额外使用独立的录波器，软件可自动判断并截取时序波形图；

3.4.5集成车辆接口模拟功能和交流充电桩输出端交流精密测量功能，无需外接传感器，实现宽量程范围的精确计量。

3.5大功率交流可调阻性负载

3.5.1电压工作范围：每相（10～265）V；电流测量范围：每相（1～80）A；额定功率：三相45 kW；电压采样精度±0.2%，电流采样精度±0.5%；

3.5.2支持过流、过压、过温、风扇异常保护。强制风冷，配备风扇管理系统；

3.5.3配备彩色显示屏，显示采样电压，电流等；

3.5.4通讯接口应包含但不限于：USB、LAN。

3.6数字示波器

3.6.1示波器应满足测量交流充电桩控制导引试验信号、交流试验信号等要求；

3.6.2通道：4；模拟带宽：200MHz；采样率：1GSa/s。

3.7交流充电桩综合测试软件和控制机

3.7.1应能实现交流充电桩的自动检测、方案编辑、报告导出和各单元的集成控制等；

3.7.2应能完成计量性能检测、互操作性测试、全性能测试；

3.7.3应能完成模拟交流充电车辆控制导引电路，模拟各回路通断开关机CP接地短路开关，进行R2电阻，R3电阻仿真模拟，充电控制导引电阻变化和触点通断状态模拟，配合负载可完成充电系统的电气性能、充电导引测试；

3.7.4测试记录要求保存在数据管理内，需要输出报告时，可一键自动生成报告；

3.7.5要求具备测试曲线的绘制、故障信息和故障原因的提示、检测报告的生成与导出等功能，通过辅助功能可观看实时波形参数；

3.7.6应能实时显示电压、电流、CC、CP的曲线并记录，实时测量控制导引电路CP线上PWM信号的频率，占空比实时显示；

3.7.7要求测试结束后可进行结果核验，可一键对不合格的测试项目进行重新测试；

3.7.8控制机：内存16G或以上；处理器：八线程及以上高性能处理器，主频 3.0GHz 及以上，支持超线程技术；可安装配套检测软件，实现系统控制及实时监测；

3.7.9配置60寸以上液晶显示屏，可实时投屏软件测试界面，应能显示多路电压、频率、相位、功率/电能、功率因数、纹波、谐波等测量数据。

3.7.10综合测试软件应提供通讯协议及数据接口，便于二次开发及与我院业务管理系统对接。

4、设备交付后整体布局和走线要求：

4.1 卖方应对全套设备在对应场地布置进行合理二次装修规划和走线布局，确保整体布局效果美观、整洁，并与现有场地的建筑设计和暖通电气设计匹配；

4.2 卖方应完成从现有配电柜到后端整体测试系统的测试线缆布置和连接；

4.3 对非车载充电机综合测试系统，须预留后期扩容增加600kW直流测试能力所需电源、负载等设备的场地空间和电气布局。

（三）验收依据、方法及单位

1、三相可编程双向交流电源，电压电流指标检测单位是中国赛宝实验室计量检测中心，依据JJF（军工）85-2022《交流稳压电源稳态特性校准规范》；其他指标由供应商提供检测报告；

2、三相大电流分析单元，检测单位是湖南省计量检测研究院，依据JJG1085-2013《标准电能表》、JJF 1587-2016《数字多用表校准规范》；

3、系统操作显示单元，由江苏省计量科学研究院进行功能检查；

4、超级充电接口综合测试与分析单元，检测单位是湖南省计量检测研究院，依据JJG1192-2023《电动汽车非车载充电机现场测试仪检定规程》；

5、大功率直流可调阻性负载，检测单位是湖南省计量检测研究院，依据JJF1587-2016《数字多用表校准规范》；

6、数字示波器，检测单位是江苏省计量科学研究院，依据JJF 1057-1998《数字存储示波器校准规范》；

7、可编程双向直流电源，电压电流指标检测单位是中国赛宝实验室计量检测中心，依据JJF 1597-2016 《直流稳定电源校准规范》、GJB 8879-2016 《直流高电压稳压源检定规程》；其他指标由供应商提供检测报告；

8、非车载充电机综合测试软件，由江苏省计量科学研究院进行功能检查；

9、三相可编程交流电源，电压电流检测单位是中国赛宝实验室计量检测中心，依据JJF（军工）85-2022《交流稳压电源稳态特性校准规范》；其他指标由供应商提供检测报告；

10、三相电源分析单元，检测单位是江苏省计量科学研究院，依据JJG1085-2013《标准电能表》、JJF 1587-2016《数字多用表校准规范》；

11、交流充电接口综合测试与分析单元，检测单位是江苏省计量科学研究院，依据JJG1193-2023《电动汽车交流充电桩现场测试仪检定规程》；

12、大功率交流可调阻性负载，检测单位是江苏省计量科学研究院，依据JJF1587-2016《数字多用表校准规范》；

13、数字示波器，检测单位是江苏省计量科学研究院，依据JJF 1057-1998《数字存储示波器校准规范》；

14、交流充电桩综合测试软件，由江苏省计量科学研究院进行功能检查；

15、系统操作显示单元，由江苏省计量科学研究院进行功能检查。

16、以上检测单位为江苏省计量科学研究院的，出具检定或校准证书。若检测合格，检测费用由买方承担；若检测不合格，检测费用由卖方承担。检测单位为非江苏省计量科学研究院的，出具检定或校准证书，检测费用由卖方承担。

17、江苏省计量科学研究院根据以上证书、本技术文件以及仪器说明书对整套设备的技术指标和功能进行最终验收。

（四）安装调试

1、卖方向买方提供设备供货清单，由买方确认。当货物到达买方指定的交货地点后，买卖双方依据设备供货清单共同对设备进行开箱验收，并对设备的数量、品质进行逐项检查。如买方发现所提供设备的品质不符合合同要求时，或有明显损坏，买方有权向卖方提出退、换和索赔。

2、在设备到达买方场地后，卖方应尽快组织完成整套设备的安装调试。

3、卖方应向买方提供测试内容、方法和计划。测试内容由卖方拟定并包括买方需要的验收指标。在测试过程中如有任何软、硬件故障发生，卖方必须更换不合格的部件，并重新进行安装测试，由此引起的全部费用由卖方承担。

4、在安装、调试过程中，卖方应对买方技术人员所提出的技术问题给予满意的答复，并向买方提供安装调试过程中的各种文档资料，以便买方今后能掌握操作方法和维护方法。

（五）人员培训要求

1、卖方派技术工程师对买方人员进行技术培训，使买方人员能掌握有关设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常测试维护等工作的目的。

2、卖方应在培训时提供详细的培训文件。

3、培训内容包括：基本理论、试验方法原理、试验操作、仪器的使用、仪器维护、安全要点以及其他相关内容。

4、培训地点：用户现场。

5、所发生的培训费用由卖方承担。

（六）技术支持以及售后服务

★1、电动汽车充电桩综合检测装置整体免费质保期为2年，自验收合格之日起算。

2、质保期内的服务：质保期内，由于产品本身在设计制造上的缺陷或质量问题而造成的故障，供货方负责免费维修，并保证在收到用户方通知后的24小时内作出响应。

3、质保期外的服务：过保后，卖方应提供持续、广泛的技术支持，以及优惠的维修保养等售后服务，及时对买方遇到的技术问题或故障予以答复和修复。

## 设备2：冷热冲击箱试验箱

★（一）设备及明细配置清单

| 序号 | 设备名称 | 数 量 | 合同履行期限 （交货期） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷热冲击试验箱 | 1 | 合同签订生效后90天 | 验收合格后5年 |  |

（二）技术指标及功能要求

★1、测量范围：-65℃ ~+200℃，准确度：±2℃，波动度：±0.5℃。

★2、满足GB/T2423.22-2012《环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化》中的Na方法“规定转换时间的快速温度变化”，温度转换时间 ≤1.5秒，高温暴露范围60℃~200℃，低温暴露范围0℃~-65℃。

★3、温度恢复时间：10分钟以内。

2槽方式：温度暴露：125℃ 30分钟   低温暴露：-40℃ 30分钟

试样重量：不小于17kg

3槽方式：温度暴露：150℃ 30分钟   常温暴露：环境温度5分钟   低温暴露：-55℃ 30分钟

试样重量：不小于31kg

★4、预热上限：205℃ 温度上升时间：常温→200℃   15分钟以内

预冷下限：-75℃ 温度下降时间：常温→-70℃   40分钟以内

★5、测试空间≥W950×H450×D650 mm

6、外形尺寸≤W1850×H2000×D1800 mm

7、功能要求：

7.1 应满足1000个循环连续无霜运行。

7.2 支持两箱法和三箱法切换。

7.3 测试区产品上需配备至少两个温度传感器，用于在测试过程中监测产品温度。

7.4 测试结束条件至少需要具备以下模式选择：停止、除霜后停止、准备状态、干燥后停止、常温后停止、除霜/干燥后停止。

7.5 配备以太网接口，通过Web 管理器可以实现显示功能、设定功能、运转操作功能、数据收录功能、管理设定功能、维护功能、邮件通知功能。

7.6 保护功能要求：

7.6.1配置过负载、短路、漏电保护；

7.6.2上电和运行前设备自检功能及故障显示；

7.6.3上下限温度保护，上限和下限值可设置；

7.6.4除了用于箱内温度控制的温度传感器，还需配置独立的温度保护传感器，实现箱内过温后备保护。

7.6.5 配备至少2组试料电源控制端子输出，用于试料通电保护用，设备异常时断开继电器接点。

（三）验收依据、方法及单位

1、温度相关指标校准依据JJF1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》、温度冲击时间校准依据JJF1282-2025《时间继电器校准规范》，以及参考仪器说明书上的各项技术指标及本技术文件；

2、卖方负责将设备送检至江苏省计量科学研究院，出具校准证书。若检测合格，检测费用由买方承担；若检测不合格，检测费用由卖方承担。

3、验收由双方在买方场地共同进行，江苏省计量科学研究院依据上述证书报告、仪器说明书和本技术文件对设备的各项配置、功能和技术指标进行验收。

（四）安装调试

1、卖方向买方提供设备供货清单，由买方确认。当货物到达买方指定的交货地点后，买卖双方依据设备供货清单共同对设备进行开箱验收，并对设备的数量、品质进行逐项检查。如买方发现所提供设备的品质不符合合同要求时，或有明显损坏，买方有权向卖方提出退、换和索赔。

2、在设备到达买方场地后，卖方应尽快组织完成整套设备的安装调试。

3、卖方应向买方提供测试内容、方法和计划。测试内容由卖方拟定并包括买方需要的验收指标。在测试过程中如有任何软、硬件故障发生，卖方必须更换不合格的部件，并重新进行安装测试，由此引起的全部费用由卖方承担。

4、在安装、调试过程中，卖方应对买方技术人员所提出的技术问题给予满意的答复，并向买方提供安装调试过程中的各种文档资料，以便买方今后能掌握操作方法和维护方法。

（五）人员培训要求

1、卖方派技术工程师对买方人员进行技术培训，使买方人员能掌握有关设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常测试维护等工作的目的。

2、卖方应在培训时提供详细的培训文件。

3、培训内容包括：基本理论、试验方法原理、试验操作、仪器的使用、仪器维护、安全要点以及其他相关内容。

4、培训地点：用户现场

5、所发生的培训费用由卖方承担。

（六）技术支持以及售后服务

★1、冷热冲击试验箱免费质保期为5年，自验收合格之日起算。

2、质保期内的服务：质保期内，由于产品本身在设计制造上的缺陷或质量问题而造成的故障，供货方负责免费维修，并保证在收到用户方通知后的12小时内作出响应。

3、质保期外的服务：过保后，卖方应提供持续、广泛的技术支持，以及优惠的维修保养等售后服务，及时对买方遇到的技术问题或故障予以答复和修复。

★三、付款方式：合同签订生效后一个月内，买方向卖方预付合同总价30%的货款；设备、材料全部运抵交货地点，并安装结束，调试完毕，并验收合格后，买方向卖方支付合同总价60%的货款。设备验收合格后稳定运行一年后，相关稳定性指标满足要求, 买方向卖方支付合同总价10%的货款。

卖方应在收到买方通知后开具合法有效发票，买方收到发票后支付相应款项。若因发票瑕疵导致付款延误，责任由卖方承担。若产品存在质量问题，则不受该付款条件约束，应按照本合同条款其他要求以及民法典有关规定执行。

四、方案要求（非技术及商务响应评分项）：

1.实施方案：投标人需根据对本项目的理解提供项目总体实施方案，包但不限于整体组织架构、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施、供货计划、设备安装计划安排、改造方案等。

2.技术支撑方案：投标人需提供详细技术支撑和实施计划方案，包括但不限于人员配置、产品质量控制、安装调试验收项目进度等方面。

3.售后服务方案：投标人需提供详细的售后服务方案，包括但不限于服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话、备品备件保证、质保期外维保方案等方面。

4.培训方案：投标人需提供详细的培训方案，包括但不限于培训目标、培训方法、培训内容、培训师资力量、培训时间、拟提供的培训资料等方面。

# 第五章 拟签订的合同文本

（参考格式，本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人法务审查通过的版本为准）

（采购人）（项目名称）采购合同

（货物类模板）

买方（甲方）：江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心）

卖方（乙方）：

采购代理机构：

一、说明：

受买方委托，采购代理机构于2026年 月 日组织了江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心）所需检测设备采购项目（项目编号：         ）的评审活动，经评委认真严格地评审，确定由卖方成交。

二、合同条款：

合同由买卖双方签订，并依据本项目采购文件规定，按下列合同条款买方同意购入，卖方同意卖出下列设备及服务。

1.设备名称、型号规格、数量及服务内容。

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  | ￥ |  |  |

2.合同总价（大写）：人民币           。（含税）

（小写）：￥            元。

2.1投标报价，应包括本次招标范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵买方项目现场）、保险费、安装费、调试费、买方操作维护人员培训费、验收检定费（取得法定计量检定机构有效溯源证书并证明合格）及投标人认为需要的其他费用等。发现漏项、缺项，供应方应无条件无偿补齐，必须保证各系统正常运行，所发生的一切费用，视为已包含在投标人投标报价中，且并不因此而影响交付使用时间。

2.2 在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在卖方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付买方使用的时间。

3. 交付使用时间：合同签订生效后X个月内全部设备、材料经检定合格后全部运抵买方现场，并安装、调试结束，待验收合格，交付买方使用。

4. 收货人：江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心）。

5. 交货地点：买方指定地点。

6. 设备的制造应符合下列标准或规范并据此验收：招标文件、投标文件、双方签订的技术协议、国家的相关标准和规范。

7. 包装要求：全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。

8. 买方付款方式及期限：

合同签订生效后一个月内，买方向卖方预付合同总价30%的货款；设备、材料全部运抵交货地点，并安装结束，调试完毕，验收合格后，买方向卖方支付合同总价60%的货款。设备验收合格后稳定运行一年后，相关稳定性指标满足要求,买方向卖方支付合同总价10%的货款。

卖方应在收到买方通知后开具合法有效发票，买方收到发票后支付相应款项。若因发票瑕疵导致付款延误，责任由卖方承担。若产品存在质量问题，则不受该付款条件约束，应按照本合同条款其他要求以及民法典有关规定执行。

9. 验收

验收标准及方式：符合招标文件、投标文件、双方签订的技术协议、国家的相关标准和规范；经采购人项目负责人确认是否达到验收标准，若符合验收标准则验收合格。

10. 质保期及售后服务

10.1 卖方所供设备、材料及安装的质量保证期：详见投标文件要求。质保期过后，实行终身有偿售后服务。

10.2 在质保期内，因卖方所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，卖方在接到买方通知后，24小时内响应，在48小时内赶到买方现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件，无法修复应更换所供设备。卖方还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。

10.3 在质保期内，因买方使用不当原因出现设备故障时，卖方在接买方通知后，应在10.2条款中所述的时限内赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

10.4 质保期满后，如设备出现故障，卖方在接买方通知后，仍应在上述时间内响应、派人赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

11. 技术资料

按投标文件及双方签订的《技术协议》中的要求提供相关资料。

12.货物风险承担

12.1卖方应当按照买方指定的地点交货，需要运输的货物，卖方应当妥善保障货物在运输过程中的安全。

12.2卖方将货物运输至买方指定的地点后，应当及时通知买方进行接收，由买方进行检验。

12.3在货物验收合格之前毁损、灭失的风险由卖方承担，因买方原因造成货物毁损、灭失的除外。

13. 卖方的违约责任

13.1卖方未按合同规定的质量要求交货，买方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由卖方赔偿。

13.2卖方逾期交付（包括整修、返工、补交或由买方提出更改、卖方承诺，但未在承诺的工期内完成等）应向买方偿付违约金，每逾期1天，按合同总价的万分之五支付违约金。

13.3货物有合格证及说明书等资料的，在交付货物时，卖方应当一并交付合格证及说明书等资料，未交付的买方有权拒绝接收。因此造成的损失由卖方承担。

13.4卖方不能交付或不能完成合同，买方有权解除本合同并要求卖方双倍返还买方已支付的货款。

13.5本合同所有货物的制造及安装，都必须由卖方自己或响应文件中明确的单位承担，不得分包给其他单位。否则，买方有权按卖方不能交付或不能完成合同处理。

13.6 货物经买方验收不符合要求的，卖方应当在买方指定的时间内调换，调换后仍不符合要求的，买方有权解除合同并要求卖方赔偿因此造成的损失。

13.7卖方履行义务不符合合同约定时，买方将扣减10%合同款。

13.8在合同约定的质保期内，卖方未能履行合同约定的义务，卖方应按合同总价的10%支付违约金，导致买方遭受损失的，卖方应承担因此造成的全部损失。

14. 买方的违约责任：

14.1买方未按合同规定的时间和要求向卖方提供技术资料等，卖方交付时间顺延。

15. 卖方供给买方的设备、材料及卖方自己的施工用具，进入买方工地现场后的保管，由卖方负责；卖方在买方工地现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通由卖方负责。

16. 卖方在设备安装、调试、验收过程中，买方提供下列条件和配合，超出下列范围的由卖方自理：无

17. 卖方应保证提供的货物、设备不存在所有权、抵押权、使用权、知识产权等权利瑕疵。买方使用卖方提供的设备，当受到第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉时，一切后果由卖方负责。

18. 合同的生效：本合同一式肆份，各份具有同等法律效力，自买卖双方签字、盖章并加盖骑缝章之日起生效。

19. 合同的变更和终止：除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，买卖双方不得擅自变更、中止或终止合同。除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，买卖双方不得放弃或拒绝履行合同。

20. 合同权利义务的转让：合同履行过程中，卖方未经买方书面同意，不得将合同权利义务转让给第三方，否则买方有权解除合同，同时卖方应当向买方支付合同总价款10%的违约金，造成买方损失的还应当进行赔偿。

21. 未尽事宜、双方协商解决，并按《中华人民共和国民法典》的规定调整。约定履行本合同发生争议，协商不成的，交由南京仲裁委员会仲裁裁决。仲裁产生的仲裁费、鉴定费、保全费、担保费、律师费等合理支出由违约方承担。

22.招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及投标承诺书是签订本合同的依据，本合同未尽事项首先依据招标文件、中标（成交）通知书、卖方的投标文件及投标承诺书进行履行，双方也可以在不违背本合同实质性内容的基础上达成补充协议，补充协议与本合同具有相同的法律效力。

三、廉洁条款

合同签订前、履行期间及履行完毕后，卖方应当遵守廉洁原则，不得向买方工作人员行贿、变相行贿，不得以任何理由向买方工作人员及第三方赠送礼品、礼金、各种有价证券及其他支付凭证，不以任何理由为买方工作人员报销应由个人支付的费用。一旦发生上述事由，买方有权无条件解除本合同。

四、保密条款

双方应当对合同的内容、因履行合同期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向合同以外的任何第三方披露。双方均不得将合同中的内容及在合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。本保密义务应在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

五、送达条款

合同尾部联系方式和联系信息适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达，送达文书的效力及于本合同纠纷所引发的仲裁、诉讼程序和执行程序。卖方确认的最后送达地址如发生变更等情形，应在三日内重新确认填写最后送达地址并以书面方式予以通知买方，否则原确认的最后送达地址继续有效，卖方自行承担由此可能产生的法律后果。

| 买方（盖章）： 单位名称： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人（签字）： 联系方式： 签订日期： 年 月 日 | 卖方（盖章）： 单位名称： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人（签字）： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 税号： 签订日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

合同附件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（公章） 年 月 日 | 乙方（公章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页。

# 第六章 投标文件格式及附件

注：

1.本部分内容仅提供格式参考。

2.供应商应按照以下文件的要求格式、内容制作投标文件，并编制目录及页码，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。

3.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

4.供应商提交的材料不予退还。

5.全部文件应按投标人须知以及前附表中规定的语言和份数提交。

6.投标文件应按照投标文件格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字。

投标文件封面格式

£正本/£副本

江苏省计量科学研究院

（江苏省能源计量数据中心）

电动汽车充电桩综合检测系统等设备

投标文件

项目编号：JSZC-320000-SMDY-G2026-0026（2640SUMEC/ZWGG2040）

投标单位名称：

年     月   日

资格审查索引表

（仅供参考，具体详见招标文件第一章申请人的资格要求）

| 资审项目 | 资格要求 | 所在页码 |
| --- | --- | --- |

评审索引表

（具体详见招标文件第三章评标标准）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |

## 附件一 投标函格式

投标函

致：江苏苏美达仪器设备有限公司

根据贵方         （项目名称）         （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表               （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1．我们的资格条件完全符合《中华人民共和国政府采购法》和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与本次招标活动有关的所有证据和资料。

2．我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

3．我们同意在本项目招标文件中规定的开标之日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

4．我们愿意向采购代理机构提供任何与本次招标有关的其他资料，并保证已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5．我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

6．如果我们中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为采购合同的附件。我们将根据招标文件的规定严格履行合同，履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7．其它说明：

投标人名称：                   （公章）

地址：             邮编：

电话：             传真：

授权代表签字：

日期：

## 附件二 开标一览表

开标一览表

项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 报价（总价） | 人民币： （大写）： |
| 所投品牌 （分包内多产品的填写核心产品） |  |
| 合同履行期限 |  |
| 是否属于小微型企业 | £是 £否 |
| “是否属于小微型企业”栏内请勾选“是”或“否”。如勾选“是”，投标人需同时提供附件六所要求的对应文件。 |  |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：此表中，投标总价合计应和分项报价表中的总价一致。

## 附件三 分项报价表

分项报价表

项目名称：                  招标编号：                      包号：

| 序号 | 名 称 | 品牌、型号 | 数量 | 是否进口 | 是否定制 | 单项金额 | 总价金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动汽车充电桩综合检测系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 冷热冲击箱试验箱 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、供应商应根据其所投标的情况，提供详细分项报价。供应商应对上述每项内容列明组成的详细分项价格。具体明细内容可在投标产品配置清单及技术说明中填列完全。

2、如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、本采购项目中含有多种产品时，供应商未填写本采购项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购项目提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4、表中表格行数可自行添加。

## 附件四 商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合同履行期限 |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |
|  | 售后服务要求 |  |  |
|  | ...... |  |  |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、供应商如对包括合同履行期限（服务期）、售后服务要求、付款方式、合同条款等商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写。如不列出，则视为供应商完全同意招标文件的商务条款。

- “供应商的承诺或说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

3、如果行数不够，请自行增加。

## 附件五 技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 | 说明 | “★”技术规格响应证明文件的具体位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 采购要求规格 | 响应具体情况 |  |  |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、供应商应对招标文件第四章招标技术规格及要求的内容给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应通过简单拷贝招标文件技术要求作为响应内容。

2、投标文件“响应具体情况",指所投产品和服务的技术应答情况。“说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，并且标注针对“★”技术规格响应的证明文件在投标文件中的页码及具体位置。

3、供应商投标规格和招标规格不一致，而供应商却在此表应答为响应或正偏离时，必须提供充分理由说明（不提供或理由不充分将视为负偏离）；因此种情况在验收时产生争议，采购人有权按照招标文件的原始标准进行验收。

4、如果行数不够，请自行增加。

## 附件六 政府采购政策

- 《中小企业声明函》

【不属于小微企业的无需填写、递交】

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明 ，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020 ﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下 ：

1、（电动汽车充电桩综合检测系统），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2、（冷热冲击箱试验箱），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责 。如有虚假 ，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的参加本次政府采购项目需提供此声明函（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

3、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如未按上述要求提供声明函的，价格将不做相应扣除。

4、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

5、中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标、成交结果公开，中小企业应对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

### （二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

### （三）采购本国产品的支持政策

### 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（电动汽车充电桩综合检测系统）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（冷热冲击箱试验箱），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用删除线划除的地方无需填写。

7.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

8.中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件将随中标、成交结果同时公告。

## 附件七 供应商情况告知表

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

## 附件八 资格证明文件

### 1、法人或其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）

注：投标人为法人单位的需提交有效的营业执照并加盖公章，投标人为其他组织的需提供有效的证明文件并加盖有效印章。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

### 2、法人代表授权书

致江苏苏美达仪器设备有限公司：

本授权委托书声明：注册于                （供应商住址）的              （供应商名称）法定代表人           （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的         （项目名称）            （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：

附：法定代表人、供应商授权代表的身份证复印件

### 3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前六个月内），或其2025年度经审计的财务报告复印件加盖公章

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

说明：

1、审计报告复印件至少应包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注、加盖会计师事务所公章页。

2、银行资信证明是指投标人参加本次投标截止日前六个月内开立基本账户的银行开具的资信证明（成立一年内的公司可提交当年验资证明复印件并加盖公章），且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外。

3、银行资信证明可以是复印件并加盖投标人公章，评标委员会保留审核原件的权利。

4、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。

### 4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写

承诺函参考格式：

承  诺  函

我单位承诺：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

### 5、参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录

参考格式：

无重大违法记录声明

江苏苏美达仪器设备有限公司：

我单位                （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、信用信息查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网-

政府采购严重违法失信行为信息记录（http://www.ccgp.gov.cn）；

2、信用信息查询截止时点：递交投标文件截止之日24时前。

### 6、依法缴纳税收的记录

提供距开标时间六个月内任意一个月份的纳税（企业代缴的个人所得税除外）凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

### 7、依法缴纳社会保障资金的记录

（1）提供距开标时间六个月内任意一个月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章（凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，自行编写无效）；

（2）依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应的文件证明。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

### 8、针对本项目的特定资格要求

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

### 9、符合招标文件第一章“拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形”中第 1）条的声明或证明材料（加盖单位公章）

注：1、投标人应当根据自身存在的情形，如实披露与本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商情况。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目同一包的投标，相关投标均无效。

（如不存在上述情况，请提供如下声明）

江苏苏美达仪器设备有限公司：

我单位负责人（负责人姓名、身份证号），与我单位存在直接控股、管理关系的单位为

（单位名称），不存在与我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理的不同供应商同时参加本项目同一包投标的情形。

特此声明。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

### 10、符合招标文件第一章“拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形”中第 2）条的声明（加盖单位公章）

参考格式：

江苏苏美达仪器设备有限公司：

我公司不是为本项目某包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

### 11、本项目不接受联合体投标，中标后不允许分包、转包。

### 参考格式：

承诺书

我单位承诺：

我单位未组成联合体投标，中标后不进行分包、转包。如发现有转包、分包的情况，采购人有权提前通知我单位解除本协议并且免于向我单位承担责任。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

## 附件九 供应商认为应提供的其他材料

（针对具体的评标标准提供相应其他材料）

注：须授权代表签字或加盖投标单位公章

1、投标产品配置清单及技术说明

| 序号 | 投标产品配置情况 | 型号及规格 | 产地、制造商 | 数量(台) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动汽车充电桩综合检测装置，不得低于以下配置： | - | - | 1套 |
| 1.1 | 非车载充电机综合测试系统，不得低于以下配置： |  |  | 1套 |
| 1.1.1 | 三相可编程双向交流电源（容量400kVA） |  |  | 2台 |
| 1.1.2 | 三相大电流分析单元 |  |  | 1台 |
| 1.1.3 | 系统操作显示单元 |  |  | 1台 |
| 1.1.4 | 超级充电接口综合测试与分析单元 |  |  | 1台 |
| 1.1.5 | 大功率直流可调阻性负载 |  |  | 3台 |
| 1.1.6 | 示波器 |  |  | 1台 |
| 1.1.7 | 可编程双向直流电源 |  |  | 1台 |
| 1.1.8 | 非车载充电机综合测试软件和控制机 |  |  | 1套 |
| 1.2 | 交流充电桩综合测试系统，不得低于以下配置： |  |  | 1套 |
| 1.2.1 | 三相可编程双向交流电源（容量60kVA） |  |  | 1台 |
| 1.2.2 | 三相电源分析单元 |  |  | 1台 |
| 1.2.3 | 系统操作显示单元 |  |  | 1台 |
| 1.2.4 | 交流充电接口综合测试与分析单元 |  |  | 1台 |
| 1.2.5 | 大功率交流可调阻性负载 |  |  | 1台 |
| 1.2.6 | 示波器 |  |  | 1台 |
| 1.2.7 | 交流充电桩综合测试软件和控制机 |  |  | 1套 |

2、公开招标设备质保期内的随机备品备件明细表

| 序号 | 备品备件名称 | 型号及规格 | 数量(台) | 单价 (万元) | 备注 (如外购请注明产地、制造商) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3、随机提供的文件、资料、图纸等（文件资料名称、份数）

4、培训计划及方案（人数、时间、内容、地点）

5、供货及安装日期和质量保证期及售后服务承诺

6、业绩清单（参考格式）

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 完成情况 | 合同金额 | 业主单位及联系电话 | 是否有用户反 馈情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ...... |  |  |  |  |  |

7、供应商认为应提供的其他材料

（针对具体的评标标准提供相应其他材料）