公 开 招 标 文 件

项目名称: 淮安市清江浦区城南街道社区卫生服务中心 医疗设备采购项目

项目编号:JSZC-320812-HAWS-G2026-0004

淮安万顺工程项目咨询管理有限公司

二0二六年四月

总  目  录

# 第一章  投标邀请

# 第二章  投标人须知

# 第三章  评标标准

# 第四章  合同格式及条款

# 第五章  项目采购需求

# 第六章  投标文件格式

第一章  投标邀请

受淮安市清江浦区城南街道社区卫生服务中心的委托，淮安万顺工程项目咨询管理有限公司就淮安市清江浦区城南街道社区卫生服务中心医疗设备采购项目进行公开招标采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况:淮安市清江浦区城南街道社区卫生服务中心医疗设备采购项目的潜在投标人应在淮安市政府采购网（http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）自行免费下载招标文件，并于2026年5月18日上午9点30分（北京时间）前提交投标文件。

# 一、项目基本情况

（一）项目编号:JSZC-320812-HAWS-G2026-0004

（二）项目名称:淮安市清江浦区城南街道社区卫生服务中心医疗设备采购项目

（三）预算金额：271.8万元（其中包一：慢病筛防中心设备采购 76万元；包二：眼科设备采购80.9万元；包三：口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备(口腔CT)采购35万元；包四：乳腺钼靶(DR)采购79.9万元）。

（四）最高限价:271.8万元（其中包一：慢病筛防中心设备采购 76万元；包二：眼科设备采购80.9万元；包三：口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备(口腔CT)采购35万元；包四：乳腺钼靶(DR)采购79.9万元）。

（五）采购需求:淮安市清江浦区城南街道社区卫生服务中心医疗设备采购项目。投标人可以兼投多个包，但每个投标人只能中标一个采购包。投标人兼投多个包，投标人应按包上传电子投标文件，不得将两个或多个包的投标文件上传在同一个电子投标文件中。具体内容见招标文件第四章“项目采购需求”。

（六）合同履行期限: 合同签订之日起30天内完成供货并安装调试到位。

（七）本项目（□是☑否）接受联合体投标。

（八）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

# 二、申请人的资格要求:(各采购包均适用）

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第3种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第33.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

- （三）本项目的特定资格要求:

1.投标人所投医疗器械产品必须要有有效期内的《医疗器械产品注册证》；

2.投标人若为医疗器械设备制造商须提供有效期内的《医疗器械生产许可证》；投标人如所投医疗器械产品非自己制造，须提供食品药品监督管理部门核发的有效期内的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》；

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

# 三、获取招标文件

（一）时间:自本招标公告发布之日起五个工作日。

（二）方式：在“淮安市政府采购网”自行免费下载招标文件。

# 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）投标文件提交截止时间及开标时间:2026年5月18日上午9: 30（北京时间）

（二）投标文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

# 五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

# 六、其他补充事宜

本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

# 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人联系方式

名称:淮安市清江浦区城南街道社区卫生服务中心

地址：清江浦区城南街道关城社区服务中心北侧（枚乘路）

联系人：吕主任       联系电话：0517-89221201

2、采购代理机构信息

名称:淮安万顺工程项目咨询管理有限公司

# 地址：淮安市淮阴区淮海北路668号曼度广场B座7楼

# 联系方式：葛工

# 联系电话：15861726668

# 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注淮安万顺工程项目咨询管理有限公司在“淮安市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，淮安万顺工程项目咨询管理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 代理费计取标准：按苏招协〔2022〕002号江苏省招标代理服务收费的指导意见计取。因此各供应商在报价时必须将咨询费用包含在磋商报价中，不需单独列项计取。

二、招标文件

5.招标文件由以下部分组成:

5.1 投标邀请

5.2 投标人须知

5.3 合同文本

5.4 项目采购需求

5.5 评标方法与评标标准

5.6 投标文件

6.招标文件的澄清

6.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前通过以书面形式并加盖公章通知采购人，采购人对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。

7.招标文件的更正或补充

7.1 在投标截止时间十五日前，采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

7.2 对招标文件的更正将在淮安市政府采购网、淮安市公共资源交易中心等网站进行公告，更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

7.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传响应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传响应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.投标分项报价表

11.1（包一、二适用）本项目采用总承包方式，投标人的报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等，以及与本项目有关的所有费用。投标人所报总价不得超过本项目的最高限价，超过最高限价的作为无效投标文件处理。

（包三适用）本项目采用总承包方式，投标人的报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，机房防护改造、辐射检测等，以及与本项目有关的所有费用。投标人所报总价不得超过本项目的最高限价，超过最高限价的作为无效投标文件处理。

（包四适用）本项目采用总承包方式，投标人的报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，机房防护改造、PACS接口、辐射检测等，以及与本项目有关的所有费用。投标人所报总价不得超过本项目的最高限价，超过最高限价的作为无效投标文件处理。

投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

# 16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

# 17.方案部分

17.1本项目评标标准中的方案部分采用明标方式进行评审。

四、投标文件上传

# 18.投标文件的上传

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2 投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

18.3 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

18.4 采购人可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.投标文件被拒绝接收的情形

19.1 在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。

20.投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。

20.2 投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。

20.3 投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

五、开标及评标

21.开标

21.1 淮安万顺工程项目咨询管理有限公司将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2 开标仪式由淮安万顺工程项目咨询管理有限公司组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23．评标过程的保密与公正

23.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24．投标文件的澄清

24.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会保持联系（如需）。

26.无效投标条款和废标条款

# 26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6 未通过符合性审查的。

26.1.7 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.8 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.9 评标委员会认为投标人的报价属于《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）异常低价情形的，将通过苏采云系统，按照财库〔2026〕2号文件要求启动异常低价投标审查程序，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.10 按照第 33.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；

26.1.11不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的【本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求】

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2 废标条款（适用于各个采购包）

26.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

# 27.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

# 27.3采购人必须在5个工作日内确定中标或成交供应商。

27.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28．质疑处理

28.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑。

28.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

28.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

28.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。

28.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

28.6采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

28.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人在五个工作日以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与采购人联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

28.8投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。

否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

# 29.中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

# 30.签订合同

30.1中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可按评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可自主选择重新开展政府采购活动。

30.2中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.3 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.4 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

# 31.货物（包含与货物相关的服务）的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

# 32.履约保证金（本项目无需履约保证金）

八、政府采购政策功能落实

# 33.促进中小企业发展政策

33.1 小微型企业价格扣除

33.1.1 对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.1.2 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

33.2 联合体及分包

33.2.1 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

33.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

33.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

33.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

33.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

# 34.节能、环保政策

34.1 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

34.2 节能产品

本项目  /  被列入“节能产品品目清单”的，实行 /   。

34.3 环保产品

本项目中    /  被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

34.4 本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

34.5 节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

35.政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

35.1 本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

35.2 本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

35.3 本项目中涉及胶黏剂、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

# 36.履约资金扶持政策

36.1 政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

36.2 有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

37.采购本国产品的支持政策

37.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

37.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章投标文件格式”的“投标报价明细表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

37.3投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

37.4投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

37.5评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

九、异常低价审查

(一)评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

第三章  评标方法与评标标准

- 一、评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。

二、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

三、评委会将依据下列评标标准进行评标，各个采购包的评标标准的总分均为100分。投标人兼投多个包，投标人应按包上传电子投标文件，不得将两个或多个包的投标文件上传在同一个电子投标文件中。按评审后得分由高到低顺序排列（保留两位小数），得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列, 由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。

四、评标标准（包一、包二适用）

评分标准

| 序号 | 分项 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格评分（30分） | 满足招标文件设备性能要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分值，小数点保留2位 | 30 |
| 2 | 技术参数（20分） | 投标人所投产品技术参数完全满足招标文件第五章“二、产品清单及技术参数”中标注“★”技术参数要求，未完全满足作无效投标处理。 投标人所投产品的技术参数与招标文件第五章“二、产品清单及技术参数”中标注“▲”要求相比较，以20分为基数，有1项负偏离扣1分，超10项负偏离此项得0分； 与未标注“▲”要求相比较，有1项负偏离扣0.5分，负偏离超过20项得0分。 | 20 |
| 3 | 项目实施方案 （10分） | 根据投标人提供的项目实施方案内容的完整性及进度计划安排的合理性进行打分，包括但不限于投标人如何在成交后有效地组织技术和人员力量，按时保质地完成供货、安装、验收等。 实施方案内容完整、进度计划安排合理、优于采购人需求的得10分； 实施方案内容完整、进度计划安排合理、较好满足采购人需求的得7分； 实施方案内容较完整、进度计划安排较合理、满足采购人需求的得4分； 实施方案内容一般、进度计划安排一般，有所欠缺、基本满足采购人一般需求的得1分；不提供或重大偏差的不得分。 | 10 |
| 4 | 培训方案（9分） | 投标人培训方案情况比较：包括培训步骤、培训计划、培训记录表等。 培训方案详细具体，可行性高，优于项目需求的得9分； 培训方案详细具体，可行性高，较好满足项目需求的得6分； 培训方案较为详细具体，可行性较高，满足项目需求的得3分； 培训方案一般，可行性一般，有所欠缺、基本满足项目一般需求的得1分；不提供或重大偏差的不得分。 | 9 |
| 5 | 售后服务管理体系方案 （10分） | 针对本项目制定的售后服务管理体系方案，包括售后服务人员、服务机制、响应时间、故障解决等内容的合理性和可行性。 售后服务方案完整合理，可行性高，优于项目需求的得10分； 售后服务方案完整合理，可行性高，较好满足项目需求的得7分； 售后服务方案较为完整合理，可行性较高，满足项目需求的得4分； 售后服务方案一般，可行性一般，有所欠缺、基本满足项目一般需求的得1分；不提供或重大偏差的不得分。 | 10 |
| 6 | 质保期满后维保方案 （10分） | 质保期满后维保方案： 提供零配件和维修备品备件的供应保障和维保期满后维保收费及维保方案内容完整清晰，优于项目需求的得10分； 提供零配件和维修备品备件的供应保障和维保期满后维保收费及维保方案内容完整清晰，较好满足项目需求的得7分； 零配件和维修备品备件的供应保障和维保期满后维保收费及维保方案内容较完整，满足项目需求的得4分； 零配件和维修备品备件的供应保障和维保期满后维保收费及维保方案内容介绍一般的得1分；不提供或重大偏差的不得分。 | 10 |
| 7 | 业绩 （9分） | 投标人自2023年3月以来（时间以合同签订时间为准）承接过所投产品类似项目成功案例的，每提供一个得3分，本项最多得9分，没有不得分。（提供合同扫描件加盖投标人电子签章，合同须能反映采购人单位、项目名称、设备品牌型号、配置清单、签订时间、签章等所有要素清晰可见，提供不全或者不清晰不得分） | 9 |
| 8 | 售后响应时间 （2分） | 如发生故障，投标方接到故障报修后，2小时内响应，12小时内到位维修得1分；1小时内响应，6小时内到位维修得2分；最高得2分。（提供承诺书原件加盖投标人电子签章，格式自拟） |  |

评标标准（包三、包四适用）

评分标准

| 序号 | 分项 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格评分（30分） | 满足招标文件设备性能要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分值，小数点保留2位 | 30 |
| 2 | 技术参数（20分） | 投标人所投产品的技术参数与招标文件第五章“二、产品清单及技术参数”中标注“▲”要求相比较，以20分为基数，有1项负偏离扣1分，超10项负偏离此项得0分； 与未标注“▲”要求相比较，有1项负偏离扣0.5分，负偏离超过20项得0分。 | 20 |
| 3 | 项目实施方案 （10分） | 根据投标人提供的项目实施方案内容的完整性及进度计划安排的合理性进行打分，包括但不限于投标人如何在成交后有效地组织技术和人员力量，按时保质地完成供货、安装、验收等。 实施方案内容完整、进度计划安排合理、优于采购人需求的得10分； 实施方案内容完整、进度计划安排合理、较好满足采购人需求的得7分； 实施方案内容较完整、进度计划安排较合理、满足采购人需求的得4分； 实施方案内容一般、进度计划安排一般，有所欠缺、基本满足采购人一般需求的得1分；不提供或重大偏差的不得分。 | 10 |
| 4 | 培训方案（9分） | 投标人培训方案情况比较：包括培训步骤、培训计划、培训记录表等。 培训方案详细具体，可行性高，优于项目需求的得9分； 培训方案详细具体，可行性高，较好满足项目需求的得6分； 培训方案较为详细具体，可行性较高，满足项目需求的得3分； 培训方案一般，可行性一般，有所欠缺、基本满足项目一般需求的得1分；不提供或重大偏差的不得分。 | 9 |
| 5 | 售后服务管理体系方案 （10分） | 针对本项目制定的售后服务管理体系方案，包括售后服务人员、服务机制、响应时间、故障解决等内容的合理性和可行性。 售后服务方案完整合理，可行性高，优于项目需求的得10分； 售后服务方案完整合理，可行性高，较好满足项目需求的得7分； 售后服务方案较为完整合理，可行性较高，满足项目需求的得4分； 售后服务方案一般，可行性一般，有所欠缺、基本满足项目一般需求的得1分；不提供或重大偏差的不得分。 | 10 |
| 6 | 质保期满后维保方案 （10分） | 质保期满后维保方案： 提供零配件和维修备品备件的供应保障和维保期满后维保收费及维保方案内容完整清晰，优于项目需求的得10分； 提供零配件和维修备品备件的供应保障和维保期满后维保收费及维保方案内容完整清晰，较好满足项目需求的得7分； 零配件和维修备品备件的供应保障和维保期满后维保收费及维保方案内容较完整，满足项目需求的得4分； 零配件和维修备品备件的供应保障和维保期满后维保收费及维保方案内容介绍一般的得1分；不提供或重大偏差的不得分。 | 10 |
| 7 | 业绩 （9分） | 投标人自2023年3月以来（时间以合同签订时间为准）承接过所投产品类似项目成功案例的，每提供一个得3分，本项最多得9分，没有不得分。（提供合同扫描件加盖投标人电子签章，合同须能反映采购人单位、项目名称、设备品牌型号、配置清单、签订时间、签章等所有要素清晰可见，提供不全或者不清晰不得分） | 9 |
| 8 | 售后响应时间 （2分） | 如发生故障，投标方接到故障报修后，2小时内响应，12小时内到位维修得1分；1小时内响应，6小时内到位维修得2分；最高得2分。（提供承诺书原件加盖投标人电子签章，格式自拟） |  |

第四章  合同格式及条款

注:以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标投标人结合本项目具体情况协商后签订。

# 一、合同格式

甲方:

乙方:

甲、乙双方根据项目编号          的            采购项目公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同:

一、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为___________元人民币，分项价格详见乙方提交的投标报价明细表。

三、供货时间和地点

本合同供货时间和地点在招标文件中有明确规定。

四、付款

本合同的付款条件在招标文件中有明确规定。

五、验收

六、履约保证金

本项目无需履约保证金

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下   处理:

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

八、合同生效及其它

本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致后，方可更改。

九、组成本合同的文件包括

1、合同格式及条款；

2、招标文件和乙方的投标文件；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。 上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方:                          乙    方:

单位盖章:（电子签章）              单位盖章:（电子签章）

代表签字:                          代表签字:

签定日期:                          签定日期:

合同格式及条款

淮安市政府采购合同（货物）（合同编号：    ）

甲方：_________

乙方：_________

甲、乙双方根据淮安市清江浦区城南街道社区卫生服务中心医疗设备采购项目          项目公开招标的结果，签署本合同。

项目名称：

项目编号：

甲方：淮安市清江浦区城南街道社区卫生服务中心

乙方：

甲、乙双方秉持公平、公正、自愿原则就淮安市清江浦区城南街道社区卫生服务中心医疗设备采购项目的招标采购结果，根据《中华人民共和国民法典》的规定，签订本合同。

一、设备名称、型号、数量和价格。

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 投标单价(元） | 小计 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：大写人民币 小写 (¥) |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、交货日期及地点：合同签订后，乙方接到甲方发货通知之日起30天之内安装调试培训完毕，乙方负责将货物运抵甲方指定地点。如乙方逾期交货，则每日按合同总额0.5%承担违约金（最高不超过合同总额5%），违约金、应退差价等金钱债务甲方均可以在每次应付款中直接扣除，期间产生的所有相关费用由乙方承担。

三、设备保修期：自设备验收合格之日起三年（以甲方验收单双方签字日期为准），乙方承诺提供免费保修，保修期外乙方负责对本设备维护免人工服务费，只收取配件费，软件终生免费升级。

四、付款方法：合同签订后15日内预付合同款项的40%，货到安装、验收合格，设备正常使用，采购人自验收合格之日起15日内一次性付清剩余货款。

五、乙方必须提供和达到的资质、质量要求及技术标准

1.特别提醒条款：

⑴发票所列品名和型号必须与合同所列品名和型号完全一致；

⑵其他未提及事项必须符合市场监督管理局的相关规定，未满足以上条款引起的一切责任由乙方承担。

2.乙方保证向甲方提供的设备满足中国国家标准或相关行业标准（以较严格标准为准）。根据国家规定，如需要提供3C认证证书和标记的设备及有关配置，乙方必须提供上述证书和标记。

3.乙方保证所提供设备型号是最新款，且使用优质材料和工艺制成、全新、并严格保持原包装，否则造成的一切损失由乙方承担。

4.乙方提供的设备如验收不合格，乙方必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由乙方承担。

六、设备到货安装和验收要求：

1.设备发货、运输、接收均由乙方负责，甲方不负责接收和保管。设备到货后，乙方负责设备的免费安装和调试。设备安装时，乙方必须和甲方的设备科联系，在设备科的共同参与下对设备进行安装和调试，否则引起的一切责任由乙方承担。

2.安装验收时，双方需一起现场开箱验货，按招标技术参数要求和响应文件及其承诺内容，验收合格后，填写医疗设备验收报告单，双方签字确认，使用科室办理入库手续，如发现货物短缺、质次、损坏和规格不符等问题，应作详细记录，由乙方立即无条件调换或补齐，同时由乙方承担因此而造成的一切损失。

3.乙方所提供的设备如设有维修软件密码，乙方保证无条件为甲方永久免费开放及升级。

4.设备安装、调试结束后，甲方对设备试用后进行验收（时间由双方共同商定），乙方须派工程师到现场协助验收、培训工作，确保设备安全有效运行。

5.乙方提供的包内所有产品均须验收合格，如包内任一产品验收不合格视同于整包验收不合格。

注：采购人在收到投标人申请后3个工作日内组织履约验收。采购人在验收后2个工作日内出具验收书。

七、售后服务要求：

1.保修期内乙方应保证设备开机率达到95%。如设备故障或停机率超过5%（一年365天，累计故障时间天数达18天），每超过一天，保修期延长14个工作日。

2.如设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后24小时内未予以实质性响应，甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方，说明不能响应的原因，在获甲方同意后，才可延迟响应时间，但最长不得超过48小时。

3.无论保修期内还是保修期外，乙方必须上门维修，乙方工程师来院维修设备，必须先与甲方医疗设备科联系，与甲方工程师共同完成维修工作，否则引起的一切责任由乙方承担。

4.乙方免费提供全套技术资料，如资料不全，甲方有权延迟付款。

5.乙方未按本合同约定履行义务，每次违约行为应当按合同价的千分之五承担违约金；延迟履行相应义务的，每延迟一日按合同总价的千分之五承担违约金。如果造成甲方其他损失的，甲方有权向乙方要求赔偿，包括但不限于甲方因乙方违约而支出的维修费、诉讼费、律师费、甲方因设备问题而导致无法正常使用设备所损失的相关收入等全部费用，甲方可扣除履约保证金以及有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。

八、特约条款：

1.乙方保证所交货物的规格、品质及正式开机后所表示的性能参数，要与投标时的技术规格相符，如有不符乙方应无条件更换。更换后的货物仍不符合标准的，甲方有权单方面解除合同并要求乙方赔偿相应的损失。

2.乙方有义务培训医院工作人员熟悉设备的操作及设备保养技术，如遇因培训不到位而产生的设备问题，一切后果由乙方承担。

3.付款前乙方应当提供合法、足额的发票，否则甲方有权暂时不予支付货款。

九、合同解除及违约责任：合同生效后，如因预供货物物品、设备、辅材出现品质缺陷或因第三人的不当处分等原因导致乙方不能履行合同义务或者乙方非因不可抗力要求解除合同的，乙方构成违约，应当向甲方支付合同总价款10%的违约金；乙方支付的违约金不足以弥补全部损失的，甲方有权要求乙方除承担违约责任外对造成损失部分予以赔偿。

十、投标文件作为本合同不可分割的部分。组成本合同文件包括但不限于以下：

1.合同主要条款；

2.招标文件和乙方的投标文件；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

5.公立医院货物、服务购销廉洁协议

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十一、本合同一式陆份，每份内容一致，具有同等法律效力。甲方执伍份，乙方执一份，作为履行合同之依据。需经双方代表签字并盖章后方能生效，如本合同有未尽事宜经双方协商一致后可达成补充合同，补充合同为本合同的组成部分具有同等法律效力。如因本合同发生争议且不能达成一致意见的，双方均可诉至甲方所在地人民法院。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

地址：                                    地址：

法定代表人或授权代表：                    法定代表人或授权代表：

联系电话：                                联系电话：

签订日期：   年   月   日                签订日期：  年  月

附件1：

公立医院货物、服务购销廉洁协议

甲方：

乙方：

为进一步加强党风廉政建设，预防业务活动中不规范和违纪违法行为的发生，根据有关法律法规和单位行风建设规章制度，甲方（公立医院）、乙方（投标人）特订立如下协议：

一、甲乙双方的权利和义务

1.双方严格遵守国家有关法律法规及党风廉政的规定。

2.双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体和服务对象的利益，违反行业管理的各项规章制度。

3.发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

4.双方承诺严格遵守本协议，自觉接受纪检监察、财政、审计等部门的监督。

二、甲方的承诺

1.甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的钱物。

2.甲方工作人员不得私自接受乙方承担费用的旅游、参观、学习培训活动。

3.甲方工作人员要秉公办事，不得营私舞弊，不得以权谋私，获得非法利益。

4.甲方工作人员有义务宣传、告知本单位已建立的行风建设制度和规定。

三、乙方的承诺

1.不以现金、有价证券、实物或变相组织旅游和娱乐活动等形式贿赂甲方管理人员和医务人员。

2.不以任何名义为甲方工作人员报销应由个人支付的任何费用。

3.不以任何理由安排甲方工作人员参加高消费宴请及娱乐活动。

4.不为甲方工作人员及其家属购置或提供通信工具、交通工具、高档办公用品和其他服务。

5.不得要求甲方任何部门、任何个人对设备的使用情况进行统计。

四、违约责任

1.甲方及其工作人员违反本协议，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

2.乙方及其工作人员违反本协议，按管理权限，依据有关规定，给予相应处分。实施商业贿赂行为的，将列入商业贿赂不良记录；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。同时，甲方有权终止其业务往来。

甲 方：                         乙 方：

代表签字：                      代表签字：

日 期：                         日 期：

# 第五章  项目采购需求

一、项目概况

本项目为淮安市清江浦区城南街道社区卫生服务中心医疗设备采购项目，本次共分为4个采购包，其中包一：慢病筛防中心设备采购 76万元；包二：眼科设备采购80.9万元；包三：口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备(口腔CT)采购35万元；包四：乳腺钼靶(DR)采购79.9万元。

二、产品清单及技术参数：

包1：慢病筛防中心设备

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声骨密度检测仪 | ★1、测量部位：桡骨、胫骨（需提供检测报告或说明书证明材料并加盖投标人电子签章） 2、测量方式：双发双收 3、测量参数：轴向骨传播声速(SOS)M/S 4、分析数据： T值、Z值、同龄百分比、成人百分比、骨强度指数、骨龄、预期发生骨质疏松的年龄（EOA）、相对骨折风险（RRF）、BMI指数、预测儿童身高。 5、测量精度误差：≤0.3% 6、测量重复性误差：≤0.3% ▲7、测量时间：单点＜1秒，单次＜8秒，重复＜25秒（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人电子签章） 8、测量结果自动判断 9、文字模板具有自动寻址功能 10、可以直接进行数据统计，提供病例数量统计结果 11、具有病历姓名纠错功能 12、具有一键中英文转换功能 13、具有HIS、DICOM 数据接口功能 ▲14、配置双屏（支持视频动画播放功能），双探头（PM、PV）（提供证明材料加盖投标人电子签章） ▲15、探头频率：1.20MHz，工作频率的偏离应不大于±15%（提供证明材料加盖投标人电子签章） ▲16、通过欧盟CE认证产品 17、探头测量导航：能够实时显示探头与骨骼平面轴向夹角、水平角度、方向角度，实时显示角度数值的变化。 18、晶体状态显示：测量时，能够显示探头四个晶体工作状态、超声波接收信号强度。 19、具有身份证读取功能；外接扫码枪扫码功能，具有云数据功能、可以将数据传输至云端。 20、默认中国人群，可测量0-100岁人群（婴幼年龄段：0-3岁，少年年龄段3-20岁，成人年龄段20--80岁，老年人年龄段80-100岁，只要输入年龄自动识别） 21、温度显示校准块:具有红铜、紫铜、有机玻璃三重校准，校验器可显示当前温度以及当前温度下标准声速值，出厂标准配备有机玻璃模块 22、报告样式：可提供A4,16K,B5等多种尺寸报告单 23、报告版式：能够提供A4、16K、B5等多种尺寸报告单及横竖合理排版方式。 24、骨密度主机：拉丝铝模具制造 ▲25、MDI数据模块 优化数据传输和数据保密 26、具有复查功能栏 27、两种测量模式 快速模式 普通模式 28、骨密度主机（带探头）：重量大于3.5公斤 29、系统运行平台：原装商务计算机 30、标配喷墨打印机 ▲31、双屏双探头专用推车（提供证明材料加盖投标人电子签章） 32、进液防护：整机防水等级IPX0，探头防水等级IPX7 33、环境试验符合：GB/T14710-2009要求 34、电磁兼容试验符合：YY9706.102-2021要求 35、行业标准符合：YY/T0774-2019要求 36、电源电压：AC220V±10%,50Hz±1Hz 37、输入功率：≤200VA | 1 |
| 2 | 动态血压监测仪 | 一、采集盒： ▲1.全玻璃面板，重量＜160g 2.OLED彩色屏幕显示，显示时间、电池电量、血压测量结果 3.袖带延长管连接处采用自锁结构， 4.支持type C或无线蓝牙的方式进行数据传输、读取 5.防水等级：支持≥IP22防水等级 6.供电要求：直流电源，2节AA电池供电 7.电池仓拉绳设计； 8.支持事件记录功能，结合事件记录对血压数据进行分析 9.支持体位记录功能，辅助临床判断患者血压测量时的体位情况 10.数据存储器：闪存储存，存储≥300组数据 二、测量范围 1.测量方法：示波法 2.量程：≥0 mmHg~300 mmHg，精度：±3 mmHg (±0.4kPa) 3.压力测量范围：10 mmHg~290 mmHg，最大平均误差：±5 mmHg（0.67kPa），最大标准偏差：8 mmHg（1.07kPa） ▲4.脉率测量范围：≥40 bpm~240 bpm 5.过压保护：当血压测量压力值超过297mmHg±3mmHg时，开启过压保护 6.监测时长：24小时 ▲7.监测间隔：5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟、45分钟、60分钟、90分钟、120分钟 8.安全系统：最大充气气压为≥300 mmHg，最大测量时常为≥120s 三、分析软件 1.能够自动生成解释性总结，提供诊断术语库 2.具有智能检索功能，支持对病例进行快速查找 3.可自动删除已读取数据 4.具有数据表、统计表、直方图、饼图、昼夜节律图等分析工具 5.支持平均压、测量比较功能、脉压分析、动态动脉硬化指数分析、晨峰血压分析、白大衣分析，多种分析功能辅助医生分析诊断 6.相关图分析：可查看收缩压和舒张压相关性，查看全部和部分相关图，数据范围可支持总体、白天、夜间 7.提供病人信息、管理列表、报告内容自定义配置 8.数据管理和报告打印：用户可以编辑、存储、打印病人的血压、数据表、直方图、饼图、昼夜节律图等信息 9.支持与同品牌信息化系统集成，可实现数据传输功能 | 1 |
| 3 | 多导睡眠呼吸初筛仪 | 1.设备满足科室睡眠呼吸暂停、低通气综合征诊断和分型需要； 2.设备监测参数应包括：气流、鼾声、胸/腹式呼吸、脉搏、血氧饱和度、CPAP压力滴定、数据良好标识等； ▲3.设备监测参数应包括：不少于四种体位、腕动觉醒； 4.主机腕式设计（电池重量≤80g），内置LCD液晶屏； 5.满电量时可连续记录≥10小时，电池采用干电池； ▲6.呼吸事件可监测：陈施式呼吸呼吸事件，并在监测报告中可体现； 7.内置液晶屏，记录过程中实时显示数据应包含：气流、鼾声、胸/腹式呼吸运动、体位、脉搏、血氧饱和度、CPAP压力滴定、记录时长； ▲8.具备导联阻抗提醒功能，在佩戴过程中可图形化显示传感器连接状态； 9.呼吸运动应采用呼吸感应式胸腹运动体积描记传感器； 10.睡眠呼吸初筛仪具有数据记录、数据抹除、状态查询等功能 11.数据传输传输应具备数据线、无线蓝牙、TF卡等方式，≥16GB内存卡，可同时存储500小时以上多段数据。 12.存储数据采用循环记录，无需手动删除原有记录，在存储卡存满后自动循环覆盖最早的数据。 13.设备具备定时记录功能，提前设置好当晚记录开始时间，倒计时进入记录状态。 14.具备CPAP压力监测技术，可连接不同品牌任意型号的呼吸机，通过压力监测，出具整晚的压力滴定报告，和佩戴呼吸机时的睡眠监测报告，提供不同大小压力整夜时间占比，辅助临床出具呼吸机压力治疗参数建议。 15.全中文界面和打印报告，可选配英文、法文等其他语种的用户界面模块； 16.分析软件应符合AASM2.6标准，同时集成数据共享和分级诊疗平台，实现监测数据上、下级双向无线传输的教学目的；平台免费开放，可根据教学、科研需求进行平台模块化或自定义搭建。 17.应具备数据分割和重整功能，可以将一个数据按不同时段分割为多个数据。 18.内置候选诊断词条，协助医生快速生成报告 19.可生成PDF和word版本报告，报告模板可修改，可导入导出EDF数据包。 | 1 |
| 4 | 健康管理一体机 | 一、系统功能 健康管理一体机系统采用计算机、互联网及物联网技术，通过采集受测人员的身高、体重、BMI,总水分、蛋白质、内脏脂肪、肥胖分析、体脂肪量、水分、肌肉量、骨骼量、内脏脂肪、蛋白质率、脂肪率、水分率、基础代谢量、身体年龄、血压、脉率、体温、血氧、中医体质、心理评测、视力、心电、血糖、尿酸、总胆固醇等体征数据，进行信息收集、分类、储存和分析，融合人脸识别、身份信息识别技术，以及wifi、3G/4G、USB、以太网等信息传输功能，将个人信息及健康档案实时上传至管理工作站，实现慢性病人群的分类与持续管理，并支持上传至公共卫生管理服务平台和HIS等医疗信息化平台。 1.1工作原理：各个仪器通过有线、无线模式，通过数据传输协议将数据传输到管理工作站电脑，工作站系统对数据进行处理、分析与存储。 ▲1.2采集方式： 支持键盘、身份证、人脸识别、二维码和游客等模式进行个人信息采集；支持扩展医保卡、社保卡、自制智能卡、条码体检卡等多种个人信息采集方式（提供对接协议即可接入）。 1.3档案管理： 依据录入数据，形成健康档案。支持实时上传更新；断网情况下，可实现健康档案本地保存。 1.4数据统计： 支持用户通过时序（年、季、月、周、日等）进行数据统计展现；支持对不同慢病的人次进行统计，并按照性别进行区分；支持对不同设备的使用人次进行统计；支持对不同的ID、姓名和检查时间段进行信息查询。 ▲1.5结果输出： 输出报告：输出基础报告和趋势报告。基础报告展示完整的个人健康检查情况；趋势报告通过历史检测记录，展现近5次、近10次和近15次的数据走向示意图。 二、系统配置： 2.1主体设备为一体化设计。 ★2.2显示屏幕可上下、左右进行升降和旋转。 2.3配置的检测模块通过有线连接的方式进行通讯，支持无线连接。 2.4具备健康管理一体机系统V2.0的软件著作权证。 2.5主机配置：CPU不低于Intel i5 4200U；存储：内存≥8G，硬盘≥128G固态硬盘；系统自带摄像头装置 2.6屏幕尺寸：≥18.5寸，分辨率：≥1920x1080 2.7身份证阅读器：射频技术符合ISO14443 Type B标准；读卡距离0-5CM 2.8打印机：支持打印幅面：A4 三、检测功能模块 3.1身高体重BMI、人体成分 1.体重测量方式 高精度、高灵敏、高性能精密平衡梁电阻应变式压力传感器称重； 2.身高测量方式 采用毫米波传感器，高频毫米波信号测距，并通过球型天线对信号角度进行约束，约束角度小于10°； 3.身高测量范围 ≥20-200cm,鉴定精度:≥±0.5cm 分度值：0.5cm或0.1cm可调； 4.体重测量范围 ≥2.0-500KG，鉴定精度:≥±0.1kg 分度值：0.1kg或0.01kg可调； 5.BMI体型测量 正常范围19-25，自动计算BMI体质指数， 6.脂肪测量 测量方式：4电极人体生物电阻抗法(BIA)； 7.测量范围：≥5.0%~75.0%； 8.正常模式：测量身高体重BMI。 9.人体成分模式：测量人体成分需正常测量身高体重，根据语音提示进行操作。 10.测量项目：身高、体重、BMI,总水分、蛋白质、内脏脂肪、肥胖分析、体脂肪量、水分、肌肉量、骨骼量、内脏脂肪、蛋白质率、脂肪率、水分率、基础代谢量、身体年龄等； 11.LED显示≥ 4.3寸高清VA显示屏，待机显示时间日期温度； 12.平衡调节 底座自带水平仪，并可通过四角校正水平面； 3.2血压仪 1.测量原理：示波法 ▲2.测量方式：升压型测量，在压力上升过程中测量血压，压力值上升到收缩压位置测量结束，无需加压到峰值再降压检测。 ▲3. 测量部位：左右臂均可测量，右侧另设置开关键。 ★4. 显示屏：≥7.0寸显示屏。 5. 规格：袖筒为隧道式，整机为医用台式 6. 输出值：收缩压、舒张压、脉搏。 7. 血压测量范围：≥0～300mmHg 8. 脉搏数测定范围：≥30～200bpm 9. 语音：语音提示，可调节6档语音大小 10. 测量时间：≤40秒 11. 适用臂围：16-43cm ▲12. 精确度：≤血压±2mmH g，脉搏：±2% 在量程任何测量点上，静态压力和动态压力测量的最大误差应是±0.3Kpa（±2mmHg）（提供相关检验报告证明材料加盖投标人电子签章）。 ▲13. 通讯功能：支持连接电脑（选择RS-232） 14. 安全装置：双重安全装置，过压、停电自动放气、紧急停止双重保护措施。 15.设备尺寸：472×400×300 mm ±20 mm 16.具备医疗器械注册证，国产医疗器械，保证数据安全与适用于国人体质。 3.3体温计 1、测量方式：非接触式 2、测量范围：≥32.0℃-42.9℃ ▲3、精准度：±0.2℃ (35.0℃-42.0℃)；土0.3℃（低于35.0℃或高于42.0℃） 4、测量距离：≥1-5cm 5、显示精度：0.1℃ 6、具备医疗器械注册证 3.4血氧检测模块 1、血氧饱和度：≥测量范围：35%～100%；测量精度：≥70%～100%。 2、脉率：测量范围：≥30bpm～250bpm ；测量精度，±2%或±2BPM，取大值。 3、具有测量时间提示和数据存储功能。 4、测量数据实时上传。 3.5中医体质辨识： 1、采用问卷答题式检测方法。 ▲2、多题库模式：内置两种题库类型，36道题目适用于老年人群，63道题目适用于其他人群。后台模式可选。 ▲3、通过对受测者面型特征、体型特征、饮食嗜好选定，综合进行体质分析判断，能够提供截图。 4、提供营养方案、药物调理方案、饮食调理方案等。 5、具备软件著作权证。 3.6心理评测： ▲1、题库类型：包含13项心理评测量表，自测健康评定量表（SRHMS）、焦虑自评量表（SAS）、女性更年期综合征自我诊断评定表、抑郁自评量表（SDS）、老年抑郁量表、儿童孤独量表、匹兹堡睡眠质量测试、自尊调查表、糖尿病患者自我管理行为量表（SDSCA）、包括UCLA孤独量表、心理年龄测试、COPD患者生活质量评估问卷、成人心理压力量表。 2、测评报告：报告单有测评得分和测评结果，测量者可以根据具体情况给予受测者以相应的建议。 3、根据检测结果，支持单独每个量表的打印，也可进行综合报告打印。 4、具备软件著作权证书。 3.7视力检测 1、可视面积：≥18寸显示屏 2、视标类型：采用标准E字图视力表 3、使用距离：≥2M 4、操作要求：支持遥控器操作 ▲5、支持色觉测试，色觉测试图≥12幅彩色视图 6、具备软件著作权证书。 3.8血糖尿酸总胆固醇三合一检测 1、电化学生物感应法原理检测。 2、血糖为1.1-33.3毫莫耳/升；总胆固醇为2.59-10.35毫莫耳/升；尿酸为0.18-1.19毫莫耳/升。 3、血糖采血量≥0.7μl，测量时间为5秒。 总胆固醇采血量 ≥10.0μl，测量时间为26秒。 尿酸采血量≥1.5μl，测量时间为15秒。 4、记忆360组血糖测试结果，以及50租总胆固醇测试结果和50组血尿酸测试结果。 5、具备医疗器械注册证 3.9心电检测： 1、检测通道数：1 个（心电信号） 2、测量电极：≥3个一体化金属电极或外接导联线 3、心率测量范围：≥30bpm-240bpm 4、心率测量精度：±2bpm 或±2%两者取最大值 5、具备医疗器械注册证 | 2 |
| 5 | 经颅磁刺激仪 | - 1、适用范围：刺激人体中枢神经和外周神经，用于神经电生理检查、康复科神经功能评定和神经科运动功能评定、治疗及研究；配合药物，进行神经疾病引起的失眠的辅助治疗。 - 2、经颅磁刺激仪主机 - 2.1外观结构：一体式主机，脉冲源，冷却系统高度集成，非堆叠结构。 - 2.2操作系统：笔记本电脑承载管理软件，非一体机或触摸屏。 - 2.3操作设备需提供中国质量认证中心签发的3C及节能认证报告。 - 2.4★最大磁感应强度：≥8T；（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人电子签章） - 2.5★最大刺激频率：110Hz，0Hz～110Hz可调；（需提供检测报告或说明书证明材料加盖投标人电子签章） - 2.6▲刺激频率调节：脉冲频率在1Hz以下时调节步长为0.01Hz，超过1Hz时步长为1Hz；（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人电子签章） - 2.7磁感应强度最大变化率：10kT/s-80kT/s； - 2.8脉冲上升时间：35～65μs； - 2.9▲输出频率允差值：±3%（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人电子签章） - 2.10单个脉冲持续时间：340μs±20μs； - 2.11在工作条件下，设备支持100%强度进行刺激，可以连续24h工作。 - 2.12使用磁场力线控制技术分为靶肌聚焦区及非靶肌刺激区，刺激线圈磁场分布均匀 - 2.13线圈类型：标配圆型及八字形线圈，能实现双面双向刺激。 - 2.14▲可拓展儿童、深部双锥及盆底磁线圈，拓展临床应用场景；（提供说明书或检测报告证明文件并加盖投标人电子签章） - 2.15提供触发脉冲刺激输入输出接口，可用于连接其他设备； - 2.16▲高压储能电容放电次数≥100,000,000 次，当电容放电次数达到上限时提供电容维护。（提供说明书或检测报告证明文件并加盖投标人电子签章） - 3.运动诱发电位监测（MEP）模块 - 3.1MEP通道数：≥2通道； - 3.2传输方式：有线传输； - 3.3运动诱发电位测量灵敏度范围：1～3000μV，最小分辨率≤0.2μV，检查频率范围：20Hz～550Hz。 - 3.4配置原厂双通道运动诱发电位检测模块，集成于主机内部，检测模块与主机之间无需有线或无线通讯，数据传输稳定性强。 - 3.5可捕捉肌电信号（EMG），并自动计算得到潜伏期和峰值； - 3.6▲点击MEP触发按钮可以触发一次或连续多次脉冲刺激、满足运动阈值测试需求；（提供说明书或检测报告证明文件并加盖投标人电子签章） - 3.7治疗时可进行生理安全监测，实时监测运动诱发电位波形，当出现痉挛信号时会播放警告声音进行癫痫预警安全提示。 - 4.冷却系统和保护系统 - 4.1冷却系统：采用液态循环冷却系统，散热效率高，保证设备长时间运行； - 4.2▲可在高散热需求场景下，启动风冷液冷一体化散热模式，保证设备高性能运行，满足临床长时间治疗需求；（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人电子签章） - 4.3安全工作温度预警功能，当刺激线圈温度超过40℃，磁刺激仪应自动停止刺激输出，保证安全使用。 - 4.4当冷却系统发生故障时，应有提示或停止磁场输出； - 4.5可以实时显示冷却液温度； - 4.6 ▲惰性冷却液：冷却液直流电阻率≥10MΩ•cm。（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人电子签章） - 4.7 变频风冷：主机散热风扇的转速可改变。 - 4.8磁感应线圈应具有独立的保护装置，当线圈发生故障时，应停止磁场输出并有视觉或听觉提示。 - 5、软件参数 - 5.1人机交互管理软件，包含治疗处方管理，治疗记录管理，并可快速调取历史刺激记录，不受记录次数限制，直接启动刺激； - 5.2内置MEP模式、标准模式、TBS模式，可实现单脉冲刺激、重复脉冲刺激、TBS爆发序列刺激，并且提供多种临床治疗方案供医生选择，且所有内置方案参数可查看及编辑。 - 5.3▲具有一键快速启动历史方案功能，可在治疗记录界面一件快速启动历史治疗方案。（提供软件截图加盖投标人电子签章） - 5.4刺激方案具有患者体位示意图或人体大脑解剖定位图，提示患者磁刺激刺激部位或摆放姿势体位，更有效的指导患者配合治疗。 - 5.5可进行刺激参数的设置，包括刺激模式、刺激频率、刺激强度、刺激时间、间歇时间及工作时间等； - 5.6▲刺激强度从运动阈值(MT)的0-250%可调，使病人能更快的适应治疗；（提供软件截图加盖投标人电子签章） - 5.7刺激开始及结束有语音提醒，便于医生和病人做好刺激准备，缓解病人紧张情绪； - 5.8▲rTMS与TBS治疗模式下，单次治疗方案至少可设置5种不同的刺激频率.（提供软件截图加盖投标人电子签章） - 6.其他要求 - 6.1上位机软件通过GB/T25000.51软件产品质量要求与评价； - 6.2整机通过YY/T0994-2015《磁刺激设备》规定行业标准； - 6.3整机符合GB9706.1-2020《医用电气设备第1部分：基本安全和基本性能通用要求》的规定。 - 6.4符合YY9706.102-2021《医用电气设备第1-2部分：安全通过要求并列标准：电磁兼容要求和试验》的规定。 | - 1 |
| 6 | 人体成分分析 | 1、测试频率：≥4频率，（需包含1kHz、5kHz、50kHz、250kHz) ▲2、检测电流≤80uA。 3、阻抗测量性能：阻抗测量范围：10Ω-1250Ω;阻抗测量误差：躯干误差≤±3%、肢体误差≤±1% 4、可测量的主要参数覆盖以下指标： 4.1人体成分参数：身高、体重、生物电阻抗、全身相位角、身体总水分、蛋白质、体脂肪、无机盐； 4.2肌肉参数：肌肉量、骨骼肌含量、肌肉均衡分析； 4.3脂肪参数：BMI、去脂体重、体脂百分比、节段脂肪分析、内脏脂肪面积、内脏脂肪等级、肥胖度； 4.4无机盐参数：骨矿物质含量； 4.5体围度参数：颈围、臂围、胸围、腰围、臀围、大腿围、腰臀比； 4.6综合评估：人体成分总评分、基础代谢率、身体细胞量、历史记录、生长图表、体重控制、体型评估、肥胖评估、身体均衡评估、营养建议、运动建议。 5、使用限制年龄：3岁-100岁。 6、触摸屏：主机采用10点触控电容屏。 7、内置报告单解读页、个性化运动营养建议页，支持用户根据需求设置是否打印。 ▲8、产品质量：产品使用期限≥8年，使用过程中支持软件在线升级。 | 1 |
| 7 | 双能X射线骨密度仪 | 1、采用双能量x射线吸收测量法； 2、成像方式：锥形束，面成像； 3、全数字扫描成像技术，可以显示灰阶值； 4、X射线源:高频，小焦点； 5、操作方式：远台操作，电脑工作站和射线机大于两米以上的距离； ▲6、测量位置:左/右前臂桡骨远端1/3处，1/6处（ud1）,1/10处（ud2） ▲7、脉冲式高低双能X线，高能:≤70kV，低能：≥55kV； 8、管电流:高能≤0.25mA，低能≤0.45mA； ★9、加载时间:≤4秒；（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人电子签章） ▲10、准确度(误差)：低密度≤0.4%；中密度≤0.1%；高密度≤0.3% ； 11、重复性变异系数：低密度≤0.5%；中密度≤0.3%；高密度≤0.4% ； 12、线性：骨密度测定线性相关系数实测值R=1； 13、射线管总过滤≥4.8mmAL； 14、探测器：采用动态数字平板探测器； 15、像素尺寸≤100μm； 16、检测窗口采用防护罩方式，射线得到有效防护，医生操作更安全； ▲17、测量参数:T-值、Z-值、BMD、BMC、面积、成人百分比、同龄百分比、骨质指数、预计发生骨质疏松年龄、FRAX、BMI指数； 18、拥有多人种数据库:中国人数据，WHO国际兼容； ▲19、附加功能：FRAX评估、BMI评估、RRF评估、骨龄评估功能 ▲20、具有MDI设置功能：具有MDI设置功能，通过MDI模组进行图片患者信息的管理交互。 21、勾边功能：自动描边、一点定位、人工描边； ★22、测量面积≥133mm*118mm（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人电子签章） ▲23、焦点与皮肤距离大于260mm ； ▲24、射线管焦点到影像接收面距离，管屏距SID≥335mm； 25、符合GBZ 130-2020《医用X射线诊断放射防护要求》机器表面1m处辐射泄露剂量率≤2.5μsv/h，免铅房使用； 26、具有儿童临床协议功能：操作人员可以针对不同测量人群，调整不同曝光参数，用更小的剂量，满足儿童骨龄拍摄条件。 27、Z-值趋势图，T-值趋势图功能； 28、可选配骨龄功能模块，测量部位：指骨、腕骨、掌骨； ▲29、骨龄评价标准：TW3-RUS、TW3-C RUS、中华05（RUS-CHN）、TW3-C Carpal、CHN，包含中华05法R系列、C系列，TW3法R系列、C系列； ▲30、身高预测方法：中华05法、TW3（Tanner and Whitehouse）法。 31、身高、体重和BMI标准：依据《中国7岁以下儿童生长标准》《中国0-18岁儿童青少年身高、体重标准化生长曲线》评测。 32、统计具有饼状统计与表格统计功能，数据分析处理及维护:骨密度相关数据分析，骨密度报告打印和系统数据远程交换； 33、数据管理：满足His系统链接，符合DICOM3.0标准，具有管理病人数据、导入、导出、批量存档、病例管理功能。 | 1 |
| 8 | 心电图机 | 一、工作条件： 1.1产品可在电源交流100V~240V，50/60Hz，室温5—40℃和相对湿度25%RH~80%RH的环境下正常工作 1.2产品的电源插头符合中国标准，无需适配器 二、 ECG输入 2.1ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集 2.2导联选择：手动/自动可选,（支持Nehb、Cabrera导联体系） 2.3输入阻抗：≥100MΩ（10Hz） 2.4频率响应：0.01-450 Hz 2.5定标电压：1mV±1% 2.6耐极化电压：±880 mV（±5%） 2.7内部噪声：≤12.5µVp-p 2.8时间常数：≥5s 2.9共模抑制比：≥140dB（AC滤波开启）；≥123dB（AC滤波关闭） ▲2.10输入电流：≤0.01μA 2.11除颤保护：具有抗除颤电击保护功能 2.12导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能 2.13中文输入及中文操作提示和中文报告语言 三、波形处理： ▲3.1A/D转换：24bit 3.2采样率：40kHz *灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5、自动（AGC）mm/mV ±5% 3.3抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能 3.4自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR分析功能 3.5自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能 四、存储器 4.1设备内置存储器，存储病历800例 4.2数据可通过SD卡、USB口导入导出,外接U盘和SD卡可扩展存储空间 五、显示器： ▲5.1≥7英寸彩色液晶显示屏（可选配触摸屏），倾斜角设计，支持显示背景网格 5.2显示信息：同屏显示12导同步心电波形 5.3显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、中文患者信息等 六、记录器： 6.1热敏式点阵打印机 6.2走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s （±3%） 6.3记录通道：3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1 6.4记录纸规格：支持折叠纸打印，打印纸宽度为：210mm 6.5打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印 6.6记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、中文患者信息、标记等 6.7可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告 6.8具备在无网格纸上打印网格功能 七、功能 7.1直接功能键和标准键盘，直观、易用，具有性别、年龄组快速切换键 7.2可选配心电向量 7.3可准确判定接触不良的电极并予以指示 7.4拥有自动测量功能和自动诊断功能 7.5手动、自动、节律、R-R四种工作模式可供选择。 7.6R-R间期检测，并将R-R趋势测量报告连同心电波形一并给出 7.7自动模式下可以支持10-60s时间的采集，记录，存储，传输。 7.8支持实时采样、触发采样、周期采样模式，支持心律失常检测延时打印报告 7.9周期记录模式,记录时间间隔最长可设置为60分钟 7.10长时间波形冻结功能 7.11具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印 7.12可以通过使用有线、无线方式和心电网络相连 八、外部输入接口： 8.1USB接口，网络接口功能，外部输入输出端口，SD卡接口 8.2支持内置WIFI（选配），支持使用有线、无线的方式进行联网 | 1 |
| 9 | 血气分析仪 | 1.▲测试参数：至少包含PH、PO2、PCO2、Na+、K+，CL-,Ca++, Hct，Glu，Lac等10项参数。 2.计算参数：至少包含Hb、tCO2、HCO3-、BE、sO2、SBC、SBE、BB、tO2、H+、AG、mOsm、RI等≥20项参数。 3.★方法学原理：干式电化学原理。 4.标本类型：可适用于动脉血、静脉血、毛细血管血等检测。 5.▲进样方式：自动水平进样。 6.▲用血量：最低用血量≤80ul。 7.检测时间：≤60s。 8.检测耗材：试剂单人份设计，独立包装，常温或冷藏保存，即取即用。 9.试剂效期：常温≥210天，冷藏存储≥360天。 10.质量控制：提供原厂配套三级液体质控品。 11.▲操作界面：≥7英寸彩色触摸屏。 12.内置充电电池，断电后仍可连续测量≥50个样本。 13.仪器须内置热敏打印机，具备单机版软件，可打印A5报告单。 14.数据接口与管理：串口、网络接口、USB口，支持直接连接LIS、HIS系统；仪器可存储≥10000个病人结果，可导出，可连接数据管理系统。 15.仪器升级：系统自动升级软件，无需增加模块。 16.★证书：获得13485认证、9001认证、CE认证、FDA认证。 17.★具备江苏省临检中心室间质评独立分组。 | 1 |

包2：眼科设备

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白内障超声乳化仪 | 一、主机： ▲1.用户界面：≥15”交互式LCD触摸屏幕，图标指示 2.程序储存：可记忆储存参数，最多可存储30个不同的用户，每个用户最多可存储40个程序 ▲3.脚踏：个性化编程，通过编程可控制设备所有的功能；可设定为单线性和双线性 ★4.灌注系统：具有眼内压动态控制系统（主动加压灌注功能）和重力灌注系统；眼内压动态控制功能，可选用任何品牌灌注液； 5.泵系统：蠕动泵设计； 6.电凝：双极电凝；工作频率：≥2MHZ；功率：≥9W；可选的电凝镊，电凝笔； ▲7.集液盒及管路：积液盒一体化设计；标配可重复管路系统，也可配备一次性管路系统。 二、超声乳化： 1.手柄：可选的四晶片手柄及六晶片手柄。频率：≥40KHZ，针头冲程：≥5um-100um可调； 内设手柄老化曲线，及时提醒因使用过多而引起的能量衰减或需更换手柄 2.超乳针头：多种超乳针头可选： ≥20G及≥21G针头及相应套管适配2.2-3.0mm切口； 可选的30°喇叭口直型及弯型针头 ▲3.具备微雕技术：针头的振幅与设置能量保持一致，优化能量传输 ▲4.能量模式：连续超声、脉冲（三种预设脉冲模式，最小脉冲为10ms）、爆破（单爆破、多爆破、连续爆破）； 高级功能： 4-1.脉冲模式具有冷超声、冰冷超声功能； 4-2.脉冲模式下的HD模式自动切换能量输出形式； 4-3.Autolimit：在针头堵塞时，冲程小于低于50微米； 5.负压范围：≥5～650mmHg，可设置负压上升时间，蠕动泵：≥0.5s-12s 25级可调 6.流量范围：≥1～65cc/min ▲7.眼内压控制：≥15-135mmHg 8.前玻切：气动玻切；单刃60 - 1,000 cuts/min；双刃120 - 2,000 cuts/min | 1 |
| 2 | 生物测量仪 | 1、▲原理：光干涉式测量 眼轴长度 测量范围：≥14至40mm ，精确度≤0.01mm 2、测量曲率和散光 2.1 角膜曲率半径（R1，R2平均值）测量范围：≥5.00至12.00mm 2.2 角膜屈光度（K1，K2平均值） 测量范围：≥28.00至67.50D 2.3 角膜散光度数（CYL） 测量范围：≥0至±12.00D 2.4 角膜散光轴度（AXIS）测量范围：0至180° 3、前房深度和角膜厚度测量 3.1 前房深度（ACD）测量范围：≥1.5至6.5mm，精确度：0.01mm 3.2 中心角膜厚度 测量范围：≥250至1200μm，精确度：1μm 4、角膜直径测量（WTW）测量范围：≥7至14mm，精确度：1mm 5、瞳孔尺寸测量（PS） 测量范围：≥1至10mm，显示增量：0.1mm ★6、人工晶体度数公式计算至少满足六种，SRK,SRK II,SRK/T,Binkhorst,HoffreQ,Holladay, Haigis，Camellin-Calossi，Barrett，必须包含Barrett公式。 7、3D自动追踪、自动对焦、自动测量 8、打印机：便捷热敏行式打印机，自动装纸切纸功能，打印纸无需穿过打印机 9、观察/显示类型 9.1▲ 显示可倾斜的彩色LCD触屏，≥5°倾动装置； 9.2 显示项目测量值，设置，按钮图标，对齐标志，眼前节图像，测量环图像； 10、▲可测量Kappa角，Alpha角 11、▲具备轴率比显示 12、▲具备近视防控软件，可根据不同控制方法预测眼轴和近视情况 13、接口功能：USB、 LAN 14、配主机，图文工作站 | 1 |
| 3 | 眼科A/B超声诊断仪 | （一）、主要参数要求 1. A 超 1.1 探头频率：≥10MHz ，内置发光管 测量精度：≤±0.04mm 1.2 测量参数：前房深度、晶体厚度、玻璃体长度、眼轴长度 ▲1.3眼轴长度的测量范围：≥6mm～40mm，误差≤±0.04mm； 1.4前房深度的测量范围：≥1mm～10mm，误差≤±0.04mm； 1.5晶体厚度的测量范围：≥0.6mm～12mm，误差≤±0.04mm； 1.6玻璃体厚度的测量范围：≥2mm～34mm ，误差≤±0.04mm； 1.7 测量模式：晶体眼、无晶体眼、致密白内障、各种人工晶体眼 ▲1.8 IOL 公式： SRK-II、SRK-T、HOFFER-Q、HOLLADAY、BINKHORST-II、HAIG IS 统计计算：平均值和标准差 1.9 存储：可存储≥10次A超扫描结果 2. B 超 ▲2.1 探头频率：≥10MHz 静音磁驱动探头 扫描方式：扇形扫描 2.2 分辨力：轴向≤0.2mm 侧向≤0.4mm； 2.3 放大功能：多级连续放大，实时放大 ▲2.4 玻璃体和视网膜增强功能 2.5 探头增益：≥30dB-105Db ▲2.6 B超几何位置精度：横向≤3% 纵向≤2% ▲2.7 探测深度：≥60mm 2.8 扫描角度：≥53 度 2.9 图像灰级：≥256 级 2.10 伪彩模式：多种伪彩 2.11 测量类型：多组距离、周长及面积 2.12 图象后处理：多组伪彩处理曲线 2.13 电影回放：≥100 幅图像回放，AVI、JPG 格式影像输出 3. 其他 3.1 显示模式：B、B+B、B+A、A 3.2 所见提示：预置专家字典输入或手工输入 3.3 检索功能：多关键字检索功能 3.4 自定义报告模板，适用微软等操作系统。 ★3.5 设备采用分体式主机和显示器尺寸：彩色、≥23英寸、16:9 （二）主要配置要求 1. 主机一台 2. A超、B超探头各一个 3. 定标柱一个 4. 彩色显示器一台 5. 彩色打印机一台 6. 隔离电源一台 7. A/B超影像工作站软件一套 | 1 |

包3：口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（口腔CT）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（口腔CT） | 1.扫描架系统 （1）CT平板探测器类型：CsI+ TFT； （2）探测器有效成像区域：≥15.3cm×15.3cm； （3）探测器像素大小：≤100um； （4）探测器输出数据灰阶：≥16bit； （5）最小重建体素：≤70um； 2.侧位支架系统 （1）头侧探测器类型：CsI+CMOS； （2）最小探测器像素大小：≤100um； （3）探测器输出数据灰阶：≥16bit； 3.X射线源组件 （1）类型：高频脉冲高压X射线发生器； （2）球管电压：60-100kV； （3）球管电流：1-10mA； （4）球管焦点：≥0.5mm； 4.扫描参数和图像质量 ▲（1）CT单次扫描最大视野：≥16cm×11cm ▲（2）CT拍摄视野可选择：可提供包括小视野，中视野，大视野在内的至少5个不同视野，且最小视野不大于5cm×5cm （2）CT空间分辨率：≥1.0lp/mm； （3）全景空间分辨率：≥2.5lp/mm； （4）头颅侧位空间分辨率：≥2.0lp/mm； （5）全景最短扫描时间：≤14s； （6）头颅侧位最短扫描时间：≤8.4s； （7）CT最短扫描时间：≤8s； （8）CT图像信噪比：≤9.0； 5.计算机 （1）CPU：≥i5六核； （2）内存：≥16GB，DDR4 内存； （3）显卡：独立显卡，显存≥8GB； （4）硬盘容量：≥2TB，系统盘采用≥256G固态硬盘； （5）显示器：≥23.8″液晶，分辨率为1920×1080； （6）CT图像重建时间：≤60秒； （7）图像重建技术：三维锥形束FDK算法。 6.临床应用软件 （1）支持远程PACS服务器连接，可将设备接入医院现有PACS网络，提供存储、传输、远程打印、查询功能； （2）以标准DICOM3.0格式输出图像文件，可与PACS、RIS相连，支持局域网络共享，分机影像查看； ▲（3）具备口腔数字化影像软件和正畸处理软件各一套，均拥有原厂独立NMPA注册证； （4）距离测量：可测量直线距离、曲线距离；角度测量：可进行三点角度测量、四点角度测量；面积测量：可测量任意区域的面积；连续测量：可测量连续距离； （5）牙弓线绘制：AI自动绘制牙弓线，生成患者全景图像，可手动调整； （6）AI神经管绘制：具备手动和全自动标记描绘神经管两种模式，全自动模式可一秒着色呈现，能显示三维重建模型，具备自动检测并标注神经管功能； （7）AI自动精确进行双侧颞颌关节切片，方便进行双侧关节影像查看，可以任意调节层厚； （8）VTO功能：可通过更改牙位来改变患者照片的侧貌，形成可视化正畸预览； （9）内窥镜功能：可以3D视角内窥观察患者神经管、根管内部情况； （10）金属去伪影校正：降低口腔内金属物或其他高密度物质对CT成像效果的影响； （11）种植体数据库：拥有上百种主流型号种植体，免费升级种植体库，可依据医院需求添加所需要的品牌、系列种植体模型； （12）定点观察，可在全景视图中以任意一点为中心，自动展示该位置的轴状面、矢状面、冠状面影像，方便观察； （13）多平面重建图像：集成化界面，任意位置、任意方向观察患者切片，成像能显示成像轮廓和边缘；MIP（最大密度投影），可以透明观察内部结构；成像模式可一键切换，层厚可以任意调节；可将同一患者所有影像数据融合在同一软件中诊断管理； ▲（14）AI智能正畸测量分析系统：可一键自动描绘所有正畸点位，一键出具正畸报告功能；可一键自动标记≥67个分析点、≥193个测量项目，提供≥26种测量分析方法，支持个性化的测量分析方法，一键生成分析报告，支持诊疗各阶段的轮廓对比，支持可视化矫正模拟，支持骨龄分析、气道分析、正貌分析、侧貌分析等，无需联网亦可使用。 （15）三维正畸：具备CT数据模拟头颅正位、侧位功能；单侧头影测量功能，自动分割侧位片中的左右半边图像，再分别进行AI头影测量，减少了结构的重叠。 ▲（16）CT动态对比功能：在同一界面可对不同时间拍摄的CT片进行任意切面和三维模型动态对比，适用于口腔外科、正颌正畸、颞颌关节的对比诊断。 7.结构性能 ▲（1）摆位及扫描：采用侧方开放式摆位，摆位及扫描过程中受检者侧对立柱设计（非面向立柱站立）。可正面观察（非通过镜面反射）定位激光线位置； 机架底座：采用U型底座（非X型）。 | 1 |

- 包4：乳腺钼靶(DR)

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乳腺钼靶(DR) | 1.高压发生器： 1.1 高压发生器类型：高频逆变式 ▲1.2功率：≥5KW 1.3 曝光电压范围：20～40KV 1.4 最小输出电流：≤10mA 1.5 最大输出电流：≥200mA 1.6 最小mAs：≤5 mAs 1.7 最大mAs：≥600 mAs 1.8 曝光时间范围：5ms-10000ms 1.9 多种曝光控制方式：手动曝光控制和全自动曝光控制 1.9.1手动曝光控制模式： KV和mAs手动调整 1.9.2全自动曝光控制模式：KV和mAs自动调整 ▲1.10六种曝光选择模式 1.10.1剂量优先HQ/SQ：具备 1.10.2对比度优先HQ/SQ：具备 1.10.3标准模式HQ/SQ：具备 2.X线球管 ▲2.1球管阳极靶面材料：钨靶，非双靶设计 2.2 球管焦点： 小焦点：≤0.1 mm×0.1mm；大焦点：≤0.3 mm×0.3mm 2.3 阳极靶角：≥10° ▲2.4阳极转速：≥10000rpm/min ▲2.5阳极热容量：≥300KHU 2.6 最大管电流：≥200mA 3.摄影架系统 3.1 机架结构：开放式C型臂设计 3.2 垂直升降范围：≥590mm 3.3 SID：≥600mm 3.4 C臂绕水平轴旋转角度: ≥300° 3.5 具有镜向角度记忆功能，可一键式摆位，快捷准确 3.6 C臂等中心旋转、上下运动通过按键或脚闸控制 3.7 运动控制：C臂旋转速度随着按键按压时间的长短自动匹配运动速率 3.8 机架两边具有升降、旋转电动控制按钮 ▲3.9彩色液晶显示屏尺寸：≥5.7英寸 3.10液晶显示屏显示内容： C臂角度、压迫厚度及压迫力度，具备激活参数放大显示功能 ▲3.11单键完成设备的折叠功能，折叠后设备的整机高度：≤1300mm 3.12具备急停开关功能 4.平板探测器 4.1 探测器材料：乳腺摄影专用非晶硅平板探测器 4.2 探测器成像区域：≥24cm×30cm 4.3 像素矩阵：≥3500×2800 4.4 像素尺寸：≤85 μm ▲4.5空间分辨率：≥7 lp/mm 4.6 图像预览时间：≤7 s 4.7 成像时间：≤10 s 4.8 A/D转换：≥16 bit ▲4.9具备电子AEC实现自动曝光控制功能，非物理电离室实现(需提供第三方出具的相关证明加盖投标人电子签章) 5.压迫系统 5.1 压迫方式：手动和电动 5.2 具备曝光后自动释放压迫板 ▲5.3具备感应式智能压迫功能：根据腺体厚度及致密度自动感应调整压迫力度及速度(需提供第三方出具的相关证明加盖投标人电子签章) 5.4 压迫板操作方式设定：电动或手动，并带有自动安全压力限制功能 5.5 电动压迫力最大可调至：180N 5.6 手动压迫力最大可调至：300N。 6.滤线栅 ▲6.1通过软件方式实现散射线的有效抑制，去除散射线对图像的影响，非物理滤线栅实现(需提供第三方出具的相关证明加盖投标人电子签章) 7.图像采集工作站 7.1 曝光参数设置与图像采集一体式操作界面，且采集软件与设备整机为同一生产厂家 7.2 操作系统： Windows 7.3 硬盘：≥1 TB 7.4 内存：≥4 GB 7.5 可存储图像容量：≥20000幅 7.6 图像预览显示器：≥23.8英寸 7.7 全中文操作界面 7.8 软件界面及数字图像上显示各种曝光参数，包括：kV/mAs/压迫力度/压迫厚度/剂量/过滤材料等 7.9 图像处理功能 ▲7.9.1 通过调整动态范围实现多频率、多层次的图像均衡处理算法技术(需提供第三方出具的相关证明加盖投标人电子签章) 7.9.2手动调节窗宽、窗位 7.9.3图像动态范围调节 7.9.4图像放大、局部放大功能 7.9.5图像的黑白反转 7.9.6图像的角度旋转和反转 7.9.7图像的存储 7.9.8图像标注 7.9.9测量功能 7.9.10对比度增强 7.9.11图像边缘增强 7.9.12组织均衡 7.9.13背景抑制 7.10具备乳腺假体植入物的选择功能 7.11病人数据可手动输入，也可通过DICOM Worklist从HIS/RIS中直接获取： 7.12 DICOM 3.0通用数字接口 7.13具备光盘刻录功能 8.二维定位装置 ▲8.1具备二维定位指示装置 8.2 具备二维定位压迫板 |  |

备注：加“★”号是核心参数，不满足即视为不符合设备要求，应予以废标。加“▲”号是重要参数。

- 三、交货日期及地点：合同签订后，乙方接到甲方发货通知之日起30天之内安装调试培训完毕。

- 乙方负责将货物运抵甲方指定地点。如乙方逾期交货，则每日按合同总额0.5%承担除违约金，违约金、应退差价等金钱债务甲方均可以在每次应付款中直接扣除，期间产生的所有相关费用由乙方承担。

四、设备保修期：自设备验收合格之日起三年（以甲方验收单双方签字日期为准），乙方承诺提供免费保修，保修期外乙方负责对本设备维护免人工服务费，只收取配件费，软件终生免费升级。

五、付款方法：合同签订后15日内预付合同款项的40%，货到安装、验收合格，设备正常使用，采购人自验收合格之日起15日内一次性付清剩余货款。

第六章  投标文件

项 目 名 称:

招 标 编 号:

投标人名称:（加盖CA电子公章）

日       期：

一、投标函（所有包均适用）

淮安市清江浦区城南街道社区卫生服务中心:

关于          采购项目（项目编号:           ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

4、我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

5、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

投标人名称（电子签章）:

地址:             邮编:

电话:             传真:

日期:       年     月     日

# 二、开标一览表（所有包均适用）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |
| 品牌 |  |

# 三、投标分项报价表（所有包均适用）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：        （加盖公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

日 期：      年    月    日

（1）报价须符合投标人须知第11.1项要求

（2）结算款=本表中单价×实际采购数量。

（3）以上报价明细表不可缺项漏项，如因缺项漏项导致的一切后果由投标人自行承担。（4）“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致

四、技术要求响应偏离表

| # 序号 | # 项目采购需求中主要技术 # 条款描述 | # 所报产品规格、型号及相应技术参数描述 | # 是否 # 偏离 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：            （加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）

日期：      年     月    日

注:

（1）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（2）投标人必须仔细阅读本招标文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。

# 五、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

(各采购包均适用）

1、提供下列材料之一:

（1）投标人提供法定代表人资格证明（格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（加盖CA电子签章）；

（2）投标人提供授权委托书（格式详见示范格式二）和受托人身份证（加盖CA电子签章）。

2、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三）；（原件加盖CA电子签章）

3、根据本项目的特定资格要求:

（1）投标人所投医疗器械产品必须要有有效期内的《医疗器械产品注册证》（扫描件加盖CA电子签章）；

（2）投标人若为医疗器械设备制造商须提供有效期内的《医疗器械生产许可证》（扫描件加盖CA电子签章）；投标人如所投医疗器械产品非自己制造，须具备有效期内的须提供食品药品监督管理部门核发的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。（扫描件加盖CA电子签章）。

（3）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:（承诺书格式自拟，原件加盖CA电子签章）

①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

③投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:

（1）企业声明函（详见示范格式四）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

六、综合评分时投标人需提供的证明文件

（供应商根据第三章评标标准的要求提供相关材料）

# 七、示范格式

示范格式一

# 法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:     性别:      年龄:      职务:

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

# 特此证明。

# 投标人:    （电子签章）

日期:       年      月    日

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致淮安市清江浦区城南街道社区卫生服务中心:

本授权书宣告:

委托方:            地址:

法定代表人:

受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日

所在单位:                职务:

身 份 证:                联系方式:

兹委托受托人       代表我公司参加淮安万顺工程项目咨询管理有限公司组织的（项目编号:           ）    采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与淮安市清江浦区城南街道社区卫生服务中心协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

# 投标人:     （电子签章）

日期:       年      月      日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致淮安市清江浦区城南街道社区卫生服务中心:

我公司参加贵中心组织实施的（项目编号:       ）    采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

# 1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

# 3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

# 承诺人:     （电子签章）

日期:       年      月      日

示范格式四

企业声明函（货物类）

致淮安市清江浦区城南街道社区卫生服务中心:

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

若采购包中涉及多个采购标的，须按照各采购标的分别进行填写。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致淮安市清江浦区城南街道社区卫生服务中心:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 投标人:        （电子签章）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函

# 示范格式六

# 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（电子签章）：

日期：    年    月    日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用横线划除的地方无需填写。