江苏省肿瘤医院

医用磁共振成像系统采购项目

招标文件

项目编号：JSZC-320000-SHGK-G2026-0021

代理机构编号：1214-264103080WZY

江苏苏豪创新科技集团高科有限公司

二○二六年四月

目 录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

第三章  合同文本	19

第四章  采购需求	29

第五章  评标方法与评标标准	39

第六章  投标文件格式	46

# 第一章  投标邀请

项目概况：受[江苏省肿瘤医院]的委托，江苏苏豪创新科技集团高科有限公司就[医用磁共振成像系统采购项目	][项目编号：JSZC-320000-SHGK-G2026-0021]进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。本项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件获取招标文件，并于2026年05月08日14时30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SHGK-G2026-0021

2.项目名称：江苏省肿瘤医院医用磁共振成像系统采购项目

3.预算金额：1800万元人民币

4.最高限价：1800万元人民币

5.采购需求

| 包号 | 名称 | 数量 | 采购预算 （万元人民币） | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 医用磁共振成像系统 | 1套 | 1800 | 不接受 |

详见《第四章 采购需求》

6.合同履行期限：合同签订后90个日历日内安装调试完毕。详见《第四章 采购需求》

7.本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体投标

## 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1本项目属于货物类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、(苏财购[2022]45号)的要求，本项目小型、微型企业在评标时享受10%价格扣除优惠政策。所称小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第二条和第四条的规定，采购货物全部由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不限制投标人企业规模。（投标人必须提供中小企业声明函（见格式））

2.2中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。本项目采购标的对应的行业主要为工业。

2.3本项目支持《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）政策。本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予20%价格扣除优惠政策。

3.本项目的特定资格要求：

1.法定代表人授权书（原件）（同时提供法定代表人和授权代表身份证复印件以及授权代表近6个月内至少1个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明，如授权代表为退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等）。

2.投标人所投设备按国家规定须进行3C强制认证的，须提供3C证书，投标时需提供复印件并加盖公章。

3.如根据国家相关政策规定，属于医疗器械监督管理范畴内的设备，需具备以下特定资格：

3.1投标人须提供有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证，投标时需提供复印件并加盖公章；

3.2若投标人为代理商，须具有有效的医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证，投标时需提供复印件并加盖公章；

3.3若投标人为生产商/制造商，须具有有效的医疗器械生产许可证或生产备案凭证（医疗器械生产许可证如有医疗器械生产产品登记表的须一并提供），投标时需提供复印件并加盖公章。

4.本项目不接受进口产品投标。

5.拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形：

5.1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

5.3.拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。

## 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起五个工作日

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件接收截止时间（北京时间）：2026年05月08日14时30分。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

## 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目不收取投标保证金。

2.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）参加投标活动，注册、领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

3.本项目支持节能环保产品 (财库[2019]9号)、(财库[2019]18号)、(财库[2019]19号)；支持国办发〔2025〕34号、支持中小微企业(财库[2020]46号)、(苏财购[2022]45号)、(工信部联企业[2011]300号)；支持监狱企业(财库[2014]68号)；促进残疾人就业(财库[2017]141号)等政策。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：江苏省肿瘤医院

联系地址：南京市百子亭42号

联系人：康老师

联系电话：025-83283339

2.采购代理机构信息

名称：江苏苏豪创新科技集团高科有限公司

联系地址：南京市雨花台区软件大道21号苏豪国际广场（北园）C座617室

联系人：吴志叶、吴岢非

联系电话：025-52875983、025-52875936

邮箱：wkf@sohockgroup.com

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 本招标项目执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国财政部令第87号》；支持节能环保产品(财库[2019]9号)、(财库[2019]18号)、(财库[2019]19号)；支持中小微企业(财库[2020]46号)、(苏财购[2022]45号)、(工信部联企业[2011]300号)；支持监狱企业(财库[2014]68号)；促进残疾人就业(财库[2017]141号)；实施本国产品标准及相关政策（国办发[2025]34号）、（财库[2025]30号）；支持企业发展（苏财购[2020]52号）等。

### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏苏豪创新科技集团高科有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本项目由中标供应商向采购代理机构支付服务费。

4.3 招标服务费收费标准：

本项目服务费参照计价格(2002)1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》的68%计取费用，应在领取中标通知书前缴纳。

4.4 电汇账户信息如下：

开户名称：江苏苏豪创新科技集团高科有限公司

开户行：中国工商银行（南京白下支行）

账号：4301 0131 1910 0888 895

### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 10、投标文件构成

### 10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应/偏离表、商务要求响应/偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

### 10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

### 12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

### 13、技术、商务条款偏离表

### 13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

### 13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 14、服务方案及人员配备等

14.1投标人需根据招标文件要求提供相应方案

14.2投标人需根据招标文件要求提供人员配备方案。

### 15、投标函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

### 16、投标有效期

16.1投标有效期为开标之日起九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

### 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

### 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件，并按照要求于投标截止时间前进行签到并对电子投标文件解密，对苏采云系统操作不当引发的相关责任由投标人自负。

### 19、投标截止日期

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

### 20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

### 22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

### 23、评标委员会

23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

### 24．评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

### 26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

### 27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当通过苏采云系统要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

## 六、定标

### 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

### 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
 29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
 29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（不接受未填写快递运单的快件）。

采购代理机构质疑接收人：吴岢非，联系地址：南京市雨花台区软件大道21号苏豪国际广场（北园）C座617室，联系电话：025-52875983。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

### 30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书或联系采购代理机构领取中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

### 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行分包、转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

### 33、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章  合同文本

合同编号：

## 江苏省肿瘤医院采购合同(货物)

甲方：江苏省肿瘤防治研究所(江苏省肿瘤医院)

乙方：

| 货物名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单价(元) | 数量 | 金额(元) | 医疗器械注册证编号（备案编号） | 医疗器械注册人（备案人）名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

依据(中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规以及《江苏省肿瘤医院合同管理制度》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 XXXX年 XXXX月 XXXX日招标代理公司名称	招标(招标编号:XXXX)，就甲方向乙方购买           ，制定本合同。 
一、货物内容

二、合同金额
2.1本合同金额为人民币(大写)：         （小写：￥          ）

三、技术资料  
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第 三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦
出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保
5.1乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕
疵。

六、履约保证金
6.1乙方交纳人民币/元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包
7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期
8.1质保期为       。 (自交货验收合格之日起计)

九、交货期、交货方式及交货地点
9.1交货期：签订合同后       个工作日
9.2交货方式：本合同项下的产品由乙方送至甲方指定的交货地点 
9.3交货地点：江苏省肿瘤医院

十、货款支付

10.1采购资金的支付方式、时间及条件：

| 付款阶段 | 金额(元) | 人民币大写 | 付款比例 | 付款条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税
11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务
12.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经
使用的全新产品。如采购事项未通过招投标的，应当在合同或者合同附件中明确相关验收、质量、技术标准等。

12.2乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责
免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。
(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。
(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在        小时内到达甲方现场。

12.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为    。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，
作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方
的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
13.4对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物包装、发运及运输
14.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损
装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，
以准备接货。

14.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责

14.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时
需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额的每日万分之四向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.2乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招
标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理
16.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履
期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
16.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行
合同。

十七、诉讼
17.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可
向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市玄武区。

十八、责任条款

18.1甲乙双方须严格执行国家、江苏省及医院廉洁购销有关条款。乙方需规范业务员在医院开展业务活动行为，不得进行任何形式的不正当竞争行为，否则一经查实，甲方有权终止乙方在甲方的所有业务。

十九、合同生效及其它
19.1 本合同是根据(中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规和《江苏省肿瘤医院合同管理制度》以及与甲、乙双方的招投标文件签订。

19.2 与本次采购活动相关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）合同变更、补充协议；        （2）服务一览表；

（3）中标（成交）通知书；        （4）投标（响应）文件；

（5）采购文件；                  （6）有关技术文件，图纸件；

（7）进口产品的产品报关单；      （8） 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

19.3本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

19.4本协议一式    份，经买卖双方签字盖章后生效。甲方执   份，乙方执   份，具有同等法律效力。

二十、大型仪器设备安全及保密条款

20.1设备进场后，在安装调试和使用期间，设备运行及设备所产生和使用的一切数据的管理，需严格遵守《中华人民共和国网络安全法》和《中华人民共和国数据安全法》的要求，符合信息安全等级保护的规定，保障信息安全、严守患者隐私。

20.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

20.3设备及其关联信息系统中的全部数据，包括由乙方设备加工后产生的新数据，其所有权属于甲方。乙方只能在甲方医院内部网络范围中，通过乙方产品使用甲方所提供的数据。严禁乙方以任何形式将甲方设备及相关信息系统中的数据（包括乙方设备所产生的数据）复制到医院内部网络之外，用于其他用途。乙方更不可将甲方数据提供给任何第三方。

20.4乙方有义务严格遵守甲方的信息安全保护制度，规范数据的管理和权限控制，防止任何不具备权限的第三者非法获取、使用。

20.5乙方在进行系统部署、开发、实施和运营过程中，需要严格按照甲方的要求进行操作。

20.6甲乙双方在履行合同过程中所获得对方的业务、技术、管理资料和信息，亦属于保密范围，双方均不可将对方的资料和信息泄露给任何第三方。

20.7设备及其相关软件的联网必须在甲方监控下进行，严禁擅自加装信号发射装置、严禁设置系统“后门”或“远程控制”、严禁远程调取或拷贝设备产生及使用的所有相关数据、严禁数据储存于“云端”或境外。一般情况下不允许设备接入互联网，确需进行远程运维的，乙方须向医院报备，临时开启互联网通道，使用完成后由甲方及时关闭。

20.8保密期限不受本合同期限的限制。在本合同期限届满后，甲乙双方仍应保护对方的秘密，尊重并保证不侵犯对方因本项目获得之成果及其所附的一切权益。

二十一、大型仪器设备接口开放协议

21.1对于设备所产生的一切医疗及运行监控数据，乙方须以甲方可以使用的格式，无偿向甲方开放接口，并提供接口说明文档。设备升级后须及时更新。

| 甲方： | 江苏省肿瘤防治研究所(江苏省肿瘤医院) |  | 乙方： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 税号： | 12320000466002702G |  | 税号： |  |  |
| 电话： |  |  | 电话： |  |  |
| 地址： | 南京百子亭42号 |  | 地址： |  |  |
| 法定（授权）代表人： |  |  |  | 法定（授权）代表人： |  |
| 部门负责人： |  |  | 签订日期： |  |  |
| 签订日期： |  |  | 签订地点： |  |  |
| 签订地点： |  |  | 开户银行： |  |  |
| 经办人： |  |  | 银行账号： |  |  |

# 第四章  采购需求

项目属性：货物类项目。

## 一、采购清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 采购预算 | 最高限价 | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用磁共振成像系统 | 1套 | 1800万元 | 1800万元 | 不接受 |

## 二、技术要求

| 序号 | 技术性能参数名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| ★一 | 设备认证文件及机型 | 投标机型为各公司已获得NMPA认证的超高端3T磁共振，GE必须提供SuperG Premier平台，Siemens必须提供XT Vida平台，Philips必须提供dStream Elition平台，UIH必须提供uMR Omega平台，其他公司提供对等平台。 |
| 二 | 磁体系统 |  |
| 1 | 磁场强度： | 3.0T |
| ▲2 | 中心共振频率 | ≤128MHz |
| ★3 | 磁体孔径 | ≥70cm |
| 4 | 磁体类型 | 3.0T超导磁体 |
| 5 | 磁场均匀度 | V－RMS测量法，典型值 |
| ▲5.1 | 10cmDSV | ≤0.001ppm |
| ▲5.2 | 20cmDSV | ≤0.01ppm |
| 5.3 | 30cmDSV | ≤0.06ppm |
| 5.4 | 40cmDSV | ≤0.35ppm |
| ▲6 | 磁体长度 | ≤172cm |
| ▲7 | 磁体重量 (含液氦) | ≤5500kg |
| 8 | 5高斯磁力线X,Y | ≤5.0mx3.1m |
| 9 | 1高斯磁力线X,Y | ≤7.3mx4.3m |
| ★10 | 最大液氦容量，提供官方证明材料并加盖公章 | ≤1818L |
| 三 | 梯度系统 |  |
| ★1 | 最大单轴梯度场强（非有效值） | ≥45mT/m |
| 2 | 最大单轴梯度切换率（非有效值） | ≥200T/m /s |
| 四 | 射频系统 |  |
| ★1 | 多源并行射频发射技术（非独立射频放大器，西门子必须提供TrueShape非TrueForm技术，GE提供MultiDrive技术，飞利浦提供MultiTransmit 4D技术） | 具备 |
| ▲2 | 独立射频放大器个数 | ≥2 |
| ▲3 | 射频功率 | ≥2x18KW或36KW |
| ▲4 | 发射带宽 | ≥700kHz |
| ★5 | 独立射频接收通道数（非系统最大通道数、非组合通道、非线圈所有通道总和） | ≥64 |
| 6 | 原厂头颈联合线圈 | ≥20通道 |
| 7 | 原厂全神经线圈（组合） | ≥50通道 |
| ▲8 | 原厂单片体部线圈（非组合） | ≥30通道 |
| ▲9 | 原厂脊柱线圈（非组合） | ≥40通道 |
| 10 | 原厂乳腺专用线圈 | 具备 |
| 11 | 原厂柔性线圈（数量：2套） | 具备 |
| 五 | 计算机 |  |
| 1 | CPU主频/处理器/主内存/硬盘容量/硬盘图像存储量 | ≥3GHz/64位/不小于32G/不小于512G |
| 2 | 图像重建速度(幅/秒)(256X256矩阵100%FOV) | ≥100,000幅/秒 |
| 六 | 扫描参数 |  |
| 1 | 最小FOV | ≤5mm |
| 2 | 最大FOV | ≥550mm |
| 3 | 最薄2D层厚 | ≤0.1mm |
| 4 | 最薄3D层厚 | ≤0.05mm |
| 5 | TSE最大因子 | ≥1024 |
| ▲6 | 最短EPI TR (ms) (256*256矩阵) | ≤4.5 |
| 7 | 最短EPI TE (ms) (256*256矩阵) | ≤1.5 |
| ▲8 | 最短EPI TR (ms) (128*128矩阵) | ≤3.0 |
| 9 | 最短EPI TE (ms) (128*128矩阵) | ≤1.0 |
| 10 | 最短EPI TR (ms) (64*64矩阵) | ≤2.0 |
| 11 | 最短EPI TE (ms) (64*64矩阵) | ≤1.0 |
| 七 | 高级功能成像 |  |
| 1 | 小视野弥散成像（GE提供Focus，西门子提供ZooMit，Philips提供ZOOM，联影提供MicroView） | 具备 |
| 2 | 金属植入物扫描技术（GE提供Mavric SL，西门子提供Advanced WARP，Philips提供O-MAR，联影提供MARS） | 具备 |
| 3 | 酰胺质子转移成像 | 具备 |
| 4 | 压缩感知全身成像用于2D、3D成像 | 具备 |
| 八 | 磁共振放疗定位解决方案 |  |
| 1 | 磁共振放疗成像集成平板床系统 | 具备 |
| 1.1 | 具备标准放疗刻度并能和标准磁共振兼容放疗定位板放置匹配，满足放疗定位成像需求 | 具备 |
| 1.1.2 | Z轴等中心点机械及成像精度 | ≤1.5mm，提供官方datasheet证明 |
| ▲1.1.3 | 便于高大型患者摆位，放疗平板宽度 | ≥60cm |
| 1.1.4 | 定位床最大载重 | ≥250kg |
| 1.1.5 | 定位床最低床位高度 | ≤52cm |
| 2 | 放疗定位磁共振体线圈固定架 | 具备 |
| 2.1 | 满足单个线圈一次摆位≥60cm全覆盖放疗定位扫描 | 具备 |
| 2.2 | 为适应不同体型患者，线圈高度可连续调节 | 可调节高度范围≥20cm |
| 3 | 放疗定位专用模体及质控软件(轻质、内置有MR成像呈高信号的标记物坐标系) | 具备 |
| 3.1 | 高精度放疗定位质控模体，包括信噪比、淹没区域均匀性，空间线性度、空间分辨率、 切片轮廓和厚度评估伪影和重影、图像质量 | 具备 |
| 3.2 | 高精度放疗定位几何形变质控专用模体 ：支持超大3D容积分析 | 具备，≥50 cm x45cm x40 cm |
|  |  | （左右x前后x头足） |
| 3.2.1 | 全自动3D几何形变质控扫描序列 | 具备，可连续进床自动扫描，连续进床范围不小于40 cm |
| 3.2.3 | 几何质控模体摆位次数 | ≤2次 |
| 3.3 | 磁共振放疗梯度形变校正模块 | 具备 |
| 3.3.1 | 3D梯度形变校正软件，用于消除梯度非线性度带来的图像几何变形 | 具备 |
| 4 | 磁共振兼容后装放疗定位转运床 | 具备 |
| 5 | 模拟定位专用软件扫描序列 | 具备 |
| ★九 | 其他配套产品 |  |
| 1 | 无磁床（数量：1） | 具备 |
| 2 | 无磁轮椅（数量：1） | 具备 |
| 3 | 高压注射器（数量：1） | 具备 |
| 4 | 铁磁门（数量：1） | 具备 |
| 5 | 紫外线消毒灯（数量：1） | 具备 |
| 6 | 激光定位灯（数量：1套） | 具备 |
| 7 | 定位一体板（数量：1） | 具备 |
| 8 | 机房屏蔽与装修（数量：1） | 具备 |
| ★十 | 配置清单 | 数量 |
| 1 | 3.0T 磁共振主系统 | 1台 |
| 2 | 磁共振放疗专用全数字专用多功能柔性线圈 | 2套 |
| 3 | 磁共振放疗模拟定位专用全数字乳腺线圈 | 1套 |
| 4 | 3.0T磁共振神经成像序列 | 具备 |
| 5 | 3.0T磁共振血管成像序列 | 具备 |
| 6 | 3.0T磁共振体部成像序列 | 具备 |
| 7 | 3.0T磁共振心脏成像序列 | 具备 |
| 8 | 3.0T磁共振乳腺成像序列 | 具备 |
| 9 | 3.0T磁共振肿瘤成像序列 | 具备 |
| 10 | 放疗磁共振模拟定位专用扫描平板重床 | 1套 |
| 11 | 放疗磁共振模拟定位专用线圈桥架 | 1 套 |
| 12 | 放疗磁共振模拟定位专用扫描序列 | 具备 |
| 13 | 放疗磁共振模拟定位专用几何形变膜体 | 1套 |
| 14 | 放疗磁共振模拟定位专用后装转运床 | 1 套 |
| 15 | 无磁床 | 1 套 |
| 16 | 无磁轮椅 | 1 套 |
| 17 | 高压注射器 | 1 套 |
| 18 | 铁磁门 | 1 套 |
| 19 | 紫外线消毒灯 | 1 套 |
| 20 | 激光定位灯 | 1 套 |
| 21 | 定位一体板 | 1 套 |
| 22 | 机房屏蔽和装修（交钥匙工程） | 1 套 |

## 三、★商务要求

下列条款中甲方为江苏省肿瘤医院，乙方为本项目的中标供应商

1、付款方式：设备验收合格后，由乙方开具发票，凭甲方开具的验收报告支付货款的90%，一年后无售后服务异议支付10％余款（如中小微企业中标，设备验收合格后，由乙方开具发票，甲方在验收合格30日内付合同全款）

2、税：本项目执行中相关的一切税费均由乙方负担。

3、交货期：合同签订后90个日历日内安装调试完毕。

3.1交货地点：江苏省肿瘤医院内（本项目不安排统一踏勘，投标人可自行前往采购人处踏勘，投标后不得以对现场情况不了解为由对投标报价进行任何修改）。

3.2提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品合格证（国产设备）、出厂计量合格证（强检设备）、操作手册、维修手册（含详细电路图）或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

3.3免费提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料。

4、售后服务

4.1质保期：自验收报告签字确认日起，开始进入质保期，整机原厂质保期（含第三方附属设备）5年，并承诺提供原厂质保函或保修合同。（提供承诺函，格式自拟）

4.2乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。。

4.3在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.4免费提供软件升级，及时提供最新软件。

4.5所有第三方产品免费质保期需单独列出，如无特殊说明均视为和投标主机享有相同质保期。

4.6设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后24小时内到达甲方现场，48小时内修复或免费提供备用机，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方将立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

5、调试和验收

5.1甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

5.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

5.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

5.4对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方承担。

6、货物包装、发运及运输

6.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

6.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

6.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

6.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

6.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

## 四、产品综合性能要求

1、产品设计、制造工艺、材质要求：

产品设计应符合人体工程学，并符合医疗产品构造设计的要求，在保障产品功能的基础上，做到新颖、简洁、美观，达到理想的视觉效果；制造工艺应符合医疗产品制造标准，在保障产品功能完好的基础上，采用节能，先进的制造工艺；产品材质应符合医疗产品合规性标准，在保障医疗产品功能的前提下，采用环保，耐用的材质。投标人根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。

2、产品安全性、稳定性要求：

有源医疗设备应符合GB9706.1-2020医用电气设备第1部分：安全通用要求、IEC 60601-1和医疗安全标准的合规性测试要求，设计及功能设置上避免由于环境和操作等外因引起的使用安全问题，确保病人和操作人员的安全；产品技术成熟性能可靠，抗干扰能力强，适应各种应用场景，故障率低，年均年开机率≥95%，使用寿命长，能够满足临床长期使用。投标人根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。

3、产品易用性要求：

产品人机交互界面友好，操作流程简洁，功能按键布局合理，参数设置简单，对使用环境无严苛要求，用户经过简单培训后即可使用。投标人根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。

4、产品先进性、兼容和扩展性要求：

产品效能应符合国家和行业标准，能满足临床使用需求，所投产品使用的创新和先进技术高于标书技术指标的优先，产品应具有较好的兼容性和扩展性，比如能够接入医院信息系统。投标人根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。

## 五、特别说明

1、上述技术要求和商务要求中加注“★”符号的为关键指标，加注“▲”符号的为重要指标，其它为一般指标。

2、加注“▲”符号和加注“★”符号的参数以及一般参数里明确要求提供证明材料的必须提供技术证明材料，证明材料包含但不限于产品说明书等技术支持资料，如注册证、第三方检测报告等（功能参数应进行明显标注，采用如箭头、标红或下划线等方式标注，以便评委查看）。

3、“（二）★商务要求”需在《商务要求响应/偏离表》中逐条响应，相关条款均为实质性条款，不允许负偏离，否则将作无效投标处理。

4、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医用磁共振成像系统 | 工业 |

# 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

## 政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、采购本国产品的支持政策

7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

7.6适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

7.7本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

## 资格审查内容

在综合评审之前，采购人应当按采购文件的资格要求对所有投标人进行资格审查，具体内容详见《第一章 投标邀请》中“二、申请人的资格要求”。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

## 符合性审查内容

在综合评审之前，评标委员会应当对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查；投标文件存在下列情况之一的，属于重大偏差，投标文件无效。

- 报价要求：不得超过最高限价。

- 商务要求：

2.1《第六章投标文件格式》中“投标文件构成”有实质性缺漏的；

2.2投标函中注明的投标有效期少于招标文件要求；

2.3出现备选投标方案的；

2.4出现采购人不能接受的附加条件的；

2.5投标文件出现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

- 技术要求：

3.1技术要求中，实质性响应条款（加注“★”的关键参数）不允许负偏离，否则投标无效；

3.2投标文件中的《技术要求响应/偏离表》按照招标文件要求点对点应答的。

## 评分标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人，评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分

| 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，即满足招标文件要求且投标价格最低的得30分（小数点后保留两位小数）。 | 30 |
| 技术响应 | 评委根据投标文件中的《技术要求偏离表》结合投标文件提供的佐证材料等进行评审：满足招标文件第四章项目需求之“技术要求”项下全部内容的，得43分。 其中： 加注“★”指标为关键参数，不允许负偏离，否则投标无效； 加注“▲”指标为重要参数，负偏离一项扣3分； 其它指标为一般参数，负偏离一项扣0.1分； 缺漏项视为负偏离，正偏离不加分，最低分0分。 注：1.投标文件中需提供★及▲指标参数或技术要求中注明需佐证材料参数的技术证明材料，且明确标明证明材料所在精确页码，证明材料包括但不限于公开发行的产品彩页、产品说明书或第三方检测机构出具的检测报告等，未按要求提供的，视为负偏离。 2.如果投标人提供虚假材料，一经查实，视为放弃中标资格 | 43 |
| 产品性能综合评价 | 评委根据投标人提供的产品设计、制造工艺及材质方案综合评分，包含：1.产品设计；2.产品制造工艺；3.产品材质。以上产品设计、产品制造工艺、产品材质每项内容逐条阐述，每项1.5分，共4.5分。 （1）上述每项内容完整全面、技术先进、完全符合采购需求的，得1.5分； （2）上述每项内容基本完整、技术较先进、基本符合采购需求的，得0.75分； （3）上述每项内容不完整、不符合采购需求或未提供的，不得分。 | 4.5 |
|  | 评委根据投标人提供的产品安全性、稳定性及易用性方案综合评分，包含：1.产品安全性；2.产品稳定性；3.产品易用性。以上产品安全性、产品稳定性、产品易用性每项内容逐条阐述，每项1.5分，共4.5分。 （1）上述每项内容完整全面、技术先进、完全符合采购需求的，得1.5分； （2）上述每项内容基本完整、技术较先进、基本符合采购需求的，得0.75分； （3）上述每项内容不完整、不符合采购需求或未提供的，不得分。 | 4.5 |
| 服务方案 | 根据各投标人提供的项目实施方案内容（包括但不限于a设备出厂质检内容及包装及出库运输、b设备安装及初始化调试、c设备验收检查流程及技术人员配置和各流程交接方案等）进行评审： 以上每项内容须根据下述量化评审因素指标要求进行打分。 1、方案完整详尽，专业性、可行性强，考虑周全，思路特别清晰完善，得1分； 2、对项目执行有一定认识，方案较为完整，思路基本清晰，该项得0.5分； 3、未提供或者经评标委员会认定完全不具备可行性的不得分。 | 3 |
|  | 根据各投标人提供的项目培训方案内容（包括但不限于a日常操作培训、b临时使用培训、c日常维护保养培训及更新功能使用培训、d培训计划及师资安排等）进行评审： 以上每项内容须根据下述量化评审因素指标要求进行打分。 1、培训方案完整详尽，专业性、可行性强，考虑周全，思路特别清晰完善，得1分； 2、对项目执行有一定认识，方案较为完整，思路基本清晰，该项得0.5分； 3、未提供或者经评标委员会认定完全不具备可行性的不得分。 | 4 |
|  | 根据各投标人提供的项目售后方案内容（包括但不限于a维修响应时间及方式、b应急维修应对措施及日常维护、巡检、保养方案、c零配件和维修备品备件的供应保障措施、d技术服务人员及场地配置情况以及质保期内的后续技术支持和软件迭代方案和软件功能客制化改造等）进行评审： 以上每项内容须根据下述量化评审因素指标要求进行打分。 1、售后方案完整详尽，专业性、可行性强，考虑周全，思路特别清晰完善，得1分； 2、对项目执行有一定认识，方案较为完整，思路基本清晰，该项得0.5分； 3、未提供或者经评标委员会认定完全不具备可行性的不得分。 | 4 |
| 质保期 | 投标人质保期满足招标文件规定的免费质保期基础上，每增加一年制造商提供的免费质保期加1.5分，本项最高得3分（投标人在投标时需提供承诺书，承诺签订合同前提供制造商出具的质保函或保修合同，若合同签订前无法提供，视为虚假响应），未提供或承诺书不包含上述内容的不得分。 | 3 |
| 业绩 | 提供近三年（2023年1月1日以来）投标同品牌同型号产品的类似项目销售业绩，需提供完整合同复印件(合同复印件须含日期、用户信息及联系方式、项目内容关键页及盖章页)，每提供一份得1分，同一采购方不重复得分，最多得4分。 | 4 |

# 第六章 投标文件格式

投 标 文 件

| 项目名称： | 江苏省肿瘤医院医用磁共振成像系统采购项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | JSZC-320000-SHGK-G2026-0021 |
| 包号： |  |
| 投标人名称： | XXXXXXXXX（加盖CA电子公章） |
| 日期： | 2026年XX月XX日 |

投标文件目录

一、通用资格要求

二、特定资格要求

三、法定代表人授权书

四、投标函

五、小微企业声明函（如适用）

六、残疾人福利性单位声明函（如适用）

七、关于符合本国产品标准的声明函（如适用）

八、投标分项报价表

九、开标一览表

十、技术、商务条款偏离表

十一、服务方案

十二、投标人认为需要提供的其它资料（如有）

## 一、通用资格要求

## 1.具有独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明；

## 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2024或2025年度财务报表复印件（如为一年内新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或投标截止时间前3个月内，由其基本开户银行出具的资信证明。

## 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力

投标人提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（由供应商根据项目需求提供材料）；

声明

致：江苏省肿瘤医院

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

特此声明！

投标人名称：（加盖CA电子公章）

投标日期：2026年XX月XX日

## 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

投标人提供提交投标文件截止时间前六个月内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴的，提供证明材料。

## 5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

投标人提供在经营活动中没有重大违法记录承诺（格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚）；

声明

致：江苏省肿瘤医院

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称：（加盖CA电子公章）

投标日期：2026年XX月XX日

## 6.法律、行政法规规定的其他条件。

## 二、特定资格要求

1.法定代表人授权书（原件）（同时提供法定代表人和授权代表身份证复印件以及授权代表近6个月内至少1个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明，如授权代表为退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等）。

2.投标人所投设备按国家规定须进行3C强制认证的，须提供3C证书，投标时需提供复印件并加盖公章。

3.如根据国家相关政策规定，属于医疗器械监督管理范畴内的设备，需具备以下特定资格：

3.1投标人须提供有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证，投标时需提供复印件并加盖公章；

3.2若投标人为代理商，须具有有效的医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证，投标时需提供复印件并加盖公章；

3.3若投标人为生产商/制造商，须具有有效的医疗器械生产许可证或生产备案凭证（医疗器械生产许可证如有医疗器械生产产品登记表的须一并提供），投标时需提供复印件并加盖公章。

## 三、法定代表人授权书

本授权委托书声明：我                 （姓名）系     　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权本单位            （投标人代表）为我的合法代理人，以 	（投标单位名称）的名义参加            （采购人名称）的                      （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

投标单位（加盖CA电子公章）：

法定代表人（签字或法人签章）：

日期：           年   月   日

注：

1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件（正反面），如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件（正反面）；

2、需提供被授权人近6个月内（截止到开标时间）至少1个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明（如被授权人为退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等）。

## 四、投标函

致：江苏苏豪创新科技集团高科有限公司

根据贵方的JSZC-        号招标文件，正式授权下述签字人_____________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字代表兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4. 本投标有效期为自开标日起   日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账号：

日期：________年____月____日

投标人名称：（加盖CA电子公章）

## 五、中小企业声明函（如适用，按项目类型填写）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于  工业   行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为     万元，资产总额为   万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 六、残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务

。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

## 七、关于符合本国产品标准的声明函（如适用）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

7.如word斜线错位，请以下方图片所示为准。

## 八-1投标分项报价表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币万元

| 序号 | 货物名称 | 品牌及型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商/产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本国产品占比: % |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖CA电子签章）：

注：

1、“分项报价表”中“投标总价”金额应当与“开标一览表”中“投标总价”金额一致。

2、涉及小型、微型、节能产品、环境标志等享受政府采购扶持政策的项目，需在备注中分别明确注明。

3、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投4、货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总价”数额为各“分项总价”之和。

八-2配置清单

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号和规格 | …….. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

注：表格格式供参考，可自拟格式。

质保期满后三年期的备品备件明细表（如果有）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 备品备件 名称 | 型号及规格 | 数量 (台) | 单价 (万元) | 备注 (如外购请注明产地、制造商) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 九、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标总价 | 小写：人民币 元 大写：人民币 元 |
| --- | --- |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

说明：

- 技术、商务条款偏离表

技术要求响应/偏离表

（根据招标文件第四章 二、技术要求的内容填写，必须点对点应答，逐条进行响应）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件技术要求条款 | 投标人技术响应 | 符合/正偏离/负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.行数不够，可自行添加；

2.本表需要对招标文件要求逐项响应，加注“▲”符号和加注“★”符号的参数以及一般参数里明确要求提供证明材料的必须提供技术证明材料，证明材料包含但不限于产品说明书等技术支持资料，如注册证、第三方检测报告等（功能参数应进行明显标注，采用如箭头、标红或下划线等标注方式，方便评委查看）。如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版或翻译件。评委会将根据提供的佐证材料评定投标产品对招标文件技术要求的响应情况。无相关资料证实的，评委会有权做负偏离处理。

3.投标人需确保提供佐证材料的真实性，如被认定提供实质性虚假材料，将会导致无效投标处理。

投标人名称（加盖CA电子公章）：____________

日期：_____年______月______日

商务要求响应/偏离表

（根据招标文件第四章 三、商务要求的内容填写，必须点对点应答，逐条进行响应）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件商务要求条款 | 投标人商务响应 | 符合/正偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖CA电子公章）：____________

日期：_____年______月______日

## 十一、服务方案

投标人须根据本项目的采购需求及评标标准的要求编制项目服务方案按顺序编写，格式自拟

## 十二、投标人认为需要提供的其它资料（如有）

（评分或招标文件中要求提供的材料，格式自拟）

节能产品认证文件

提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

环境标志产品认证文件

提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

业绩表（格式自拟，仅供参考）

| 序号 | 项目名称 | 供货设备清单 （品牌、型号） | 数量 | 签约 日期 | 货物合同价 | 业主 名称 | 地址/电话/传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖电子公章）：____________

日期：_____年______月______日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   CA电子公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字，并加盖公章。