招　标　文　件

项目名称：人工智能影像分析与辅助诊断应用项目

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2026-0083

常州市政府采购中心

2026年4月10日

总  目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	20

第四章  采购需求	23

第五章  评标方法与评标标准	43

第六章  投标文件格式	47

第一章  投标邀请

受常州市第一人民医院的委托，常州市政府采购中心就项目名称：人工智能影像分析与辅助诊断应用项目 (项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2026-0083)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2026-0083

2.项目名称：人工智能影像分析与辅助诊断应用项目

3.预算金额：320万元

4.最高限价：250万元

5.采购需求（简介）：随着医学影像技术的迅速发展，影像科面临着前所未有的挑战。传统影像技术已经无法满足现代医疗需求，尤其是在海量数据和多模态数据的管理与分析方面。影像科面临的核心问题主要体现在现有影像处理平台的技术限制上。多模态数据融合一直是影像科面临的难题。现有系统往往无法自动完成数据的融合与预处理，需要医生手动调整和处理大量数据，极大地增加了工作量。此外，影像阅片的过程仍然高度依赖人工操作，缺乏智能化的阅片工具。目前的系统未全面使用人工智能（AI）技术，在病变检测、分类及自动报告生成等方面的能力有限，未能充分减轻医生的负担或显著提高诊断精度。

针对这些需求和差距，本项目提出了建设智慧影像辅助诊断平台，包含智能影像分析与辅助诊断应用的建设内容，旨在通过信息化、智能化手段，提升影像诊断的效率与准确性，缩小与先进水平的差距。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：项目合同签订且验收后1年内。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求

无

三、获取招标文件

1.时间：详见招标文件公告。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、投标文件提交

1.时间：详见招标公告。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：常州市第一人民医院

地址：常州市局前街185号

联系人：刘女士

联系方式：0519-68870725

2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：姚先生

电  　话：0519-85588165

开标评审相关联系人：施先生

电  　话：0519-85588161

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标（响应）供应商出现相关文件规定的异常低价情形的，评标委员会（评审小组）将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供书面说明及相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会（评审小组）应当将其作为无效响应处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.10履约保证金相关政策

根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

常州市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据常州市政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

6.1 乙方交纳人民币_/元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的5%）。供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式交纳或提交，按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：/

6.2.2履约保证金退还时间：/

6.2.3履约保证金退还条件：/

6.2.4履约保证金不予退还的情形：/

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1分期付款： 合同签订完成后，采购人接受中标人实施人员进场后10个工作日内支付合同总价的30%为预付款，系统上线并完成验收合格后10个工作日内支付合同总价的60%，运维期满前10个工作日内支付合同总价的10%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章  采购需求

- 采购标的

1.项目名称：人工智能影像分析与辅助诊断应用项目

2.预算金额：320万元

3.最高限价：250万元

4.采购项目概况（简介）：随着医学影像技术的迅速发展，影像科面临着前所未有的挑战。传统影像技术已经无法满足现代医疗需求，尤其是在海量数据和多模态数据的管理与分析方面。影像科面临的核心问题主要体现在现有影像处理平台的技术限制上。多模态数据融合一直是影像科面临的难题。现有系统往往无法自动完成数据的融合与预处理，需要医生手动调整和处理大量数据，极大地增加了工作量。此外，影像阅片的过程仍然高度依赖人工操作，缺乏智能化的阅片工具。目前的系统未全面使用人工智能（AI）技术，在病变检测、分类及自动报告生成等方面的能力有限，未能充分减轻医生的负担或显著提高诊断精度。

针对这些需求和差距，本项目提出了建设智慧影像辅助诊断平台，包含智能影像分析与辅助诊断应用的建设内容，旨在通过信息化、智能化手段，提升影像诊断的效率与准确性，缩小与先进水平的差距。

5.合同履行期限：项目合同签订且验收后1年内。

6.是/否接受联合体投标：否

7.是/否接受分支机构参与响应：否

8.是/否属于政府购买服务：否

9.是/否接受进口产品投标：否

10. 是/否专门面向中小企业预留采购份额：否

11.本项目的特定资格要求：无

12.项目类别：服务类

13.是/否包含产品采购：否

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交付时间：合同签订之日起6个月内完成本项目所有内容，经调试后交付采购人使用。

交付地点：常州市第一人民医院。

2. 付款条件（进度和方式）

合同签订完成后，采购人接受中标人实施人员进场后10个工作日内支付合同总价的30%为预付款，系统上线并完成验收合格后10个工作日内支付合同总价的60%，运维期满前10个工作日内支付合同总价的10%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

3. 包装和运输

无

4. 售后服务（质保期等）

4.1.投标要求:本项目不可转包、分包、不支持联合体投标。（投标人提供承诺函并加盖投标人公章）

4.2.工期要求:合同签订后6个月内完成项目。（投标人提供承诺函并加盖投标人公章）

★4.3.维保要求:本次项目中涉及的系统软件须提供验收合格后一年维保服务。（投标人提供承诺函并加盖投标人公章）

★4.4.商务要求:本次招标涉及的系统不能有使用终端数、操作账号数、在线会话数量等限制，承诺未来迁移到新服务器或者服务器扩容过程中，不额外收取任何费用。（投标人提供承诺函并加盖投标人公章）

★4.5.报价要求:报价内容包括但不限于相关软硬件新购、搬运、集成、测试、数据迁移、维保服务、第三方软件功能及接口改造、系统切换，以及相关的辅助材料、 辅助线缆等为实现本项目建设目标而开展的一切相关工作，所有费用均包含在投标报价中，采购人不再为此另外支付费用。在维保期内，与医院第三方接口开发，投标人不再收取任何费用（提供承诺函并加盖投标人公章）。

5. 保险：无

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

随着医学影像技术的迅速发展，影像科面临着前所未有的挑战。传统影像技术已经无法满足现代医疗需求，尤其是在海量数据和多模态数据的管理与分析方面。影像科面临的核心问题主要体现在现有影像处理平台的技术限制上。多模态数据融合一直是影像科面临的难题。现有系统往往无法自动完成数据的融合与预处理，需要医生手动调整和处理大量数据，极大地增加了工作量。此外，影像阅片的过程仍然高度依赖人工操作，缺乏智能化的阅片工具。目前的系统未全面使用人工智能（AI）技术，在病变检测、分类及自动报告生成等方面的能力有限，未能充分减轻医生的负担或显著提高诊断精度。

针对这些需求和差距，本项目提出了建设智慧影像辅助诊断平台，包含智能影像分析与辅助诊断应用的建设内容，旨在通过信息化、智能化手段，提升影像诊断的效率与准确性，缩小与先进水平的差距。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本项目在建设过程中，以下标准或要求（包含但不仅限于）均适用于本文件。

项目建设执行包括不并限于以下标准；下述规范和标准如有缺少或有更新，须按现有或更新后的标准执行。

《关于促进和规范“人工智能+医疗卫生”应用发展的实施意见》（2025，五部门）

《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》（2018，卫健委）

《医院信息化建设应用技术指引》（2017，卫健委）

《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》（2018，国务院）

《人工智能医用软件产品分类界定指导原则》（2021，NMPA）

《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》，国办发〔2016〕47号

《国家健康医疗大数据标准、安全和服务管理办法（试行）》

《医疗健康数据元标准化规范》《医学影像数据结构化指南》（2025）

《医疗影像诊断中人工智能辅助系统技术标准》（T/GXDSL 035-2025）

《AI医学影像产品真实世界研究技术规范》（2024，中国医学装备协会）

《网络安全法》

《个人信息保护法》

2. 服务内容及要求/货物技术要求

（包括但不限于一下内容）

2.1采购标的需满足的总体技术要求

2.1.1保密原则

对实施过程的数据和结果严格保密，未经授权不得泄露给任何单位和个人，不得利用此数据进行任何侵害招标人的行为，否则招标人有权追究投标人的责任。

2.1.2标准性原则

方案的设计与实施应依据国家的相关标准进行。

2.1.3规范性原则

投标人工作中的过程和文档，具有很好的规范性，可以便于项目的跟踪和控制。

2.1.4可控性原则

要跟上进度表的安排，保证招标人对工作的可控性。

2.1.5.稳定性与可靠性

系统应经过完善的设计和充分的测试运行，具备在较长时间内连续无故障运行的能力。

整体规划方案要求设计先进、结构合理、操作方便、经济实用及易于维护管理，实现信息流与业务、管理的有机融合。

2.1.6 统一技术标准

数据格式标准：采用影像标准格式，确保不同设备、系统之间的数据互通和兼容性。

接口与互操作性标准：遵循HL7、FHIR等医疗信息互操作性标准，实现系统与PACS系统的无缝集成。

2.1.7兼容性与易用性

系统需要具有先进的体系结构，在安装、配置、升级、维护等管理方面应该简单快捷。

系统软件要求具有良好的用户操作界面，方便的参数化管理，具有较强的扩展性，便于增加新功能、新业务。

2.1.8权限与数据安全控制

要求系统能够提供严格的安全及权限管理体系，能够支持权限的多级分配、多重角色权限分配。

要求系统能够灵活设置功能权限，严格控制不同操作权限与数据访问权限，保证系统数据的安全性、可靠性。

可按要求设置密码强度要求，如密码长度要求；须包含的字符集组合要求；并可设置登录验证码。降低密码被暴力破解可能性。

2.1.9系统安全性

系统能采取全方位防范措施，以保证数据安全。在各个环节上有相应的安全措施来保障，因此系统要具备安全相关的功能，比如系统访问控制、数据通信加密、系统日志纪录、数据备份与恢复等。

2.1.10系统扩充性

系统采用结构化、层次化设计结构，使系统易于维护和升级，系统采用模块化设计，并保证各版本之间具有良好的兼容性，不会因为系统中某些模块的改变而影响整个系统的正常运行。

2.1.11关键技术的先进性

利用深度学习模型进行影像图像分析，实现病变区域的自动识别、分割和分类。

利用深度学习模型，基于术前CT影像数据自动化地进行高精度三维重建，实现脏器及其周围病灶、脉管、器官等精细结构的高精度三维重建。

2.2采购标的需满足的功能要求

| 项目名称：人工智能影像分析与辅助诊断应用项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统名称 | 功能模块 |  | 功能需求 |
| 人工智能影像服务平台 |  |  |  |
| 人工智能影像诊疗基础平台 | 影像数据管理服务 | 运行监控管理 | 1、支持包括调试、普通、警告 、错误在内至少四级日志规范。 2、支持用户行为的记录，如登录、进入应用、阅览影像数据等。 3、支持影像数据的采集、存储以及计算的全链路监控。 4、支持影像业务用户反馈的记录。 5、支持影像数据打印发送的记录。 |
|  |  | 计算调度管理 | 1、支持计算模块采用多进程设计，Server负责执行计算调度，Worker负责执行计算任务。 2、支持基于DAG的自研调度算法，支持高效灵活的影像数据的计算任务调度。 3、支持多GPU的负载均衡，可适配多种型号的显卡。 4、支持已排队的影像数据计算任务的取消和优先级调整。 |
|  |  | 数据管理服务 | 1、支持从PACS通过患者编号、姓名等条件在一定时间范围内检索并手动拉取历史数据。 2、支持DICOM3.0标准影像数据的存储与多种传输及导入功能，至少支持包括DX，CT，MRI模态影像。 3、支持影像数据自动清理，支持各种清理策略。 4、支持多模态医学影像数据的高性能缓存。 5、支持从本地导入符合DICOM3.0标准患者影像数据。 6、支持按照患者ID，机构代码，应用类型等对影像数据进行检索，可以删除和导出数据。 |
|  | 影像阅片服务 | 影像基础阅片服务 | 1、支持通过后台对接DICOM格式的CT/MRI/DR等放射影像图片，实现对放射影像图片的存储、检索、阅览与常用测量等功能。 2、支持患者列表查看，可以显示患者姓名、性别、生日、检查日期等信息。 3、支持模糊不完整搜索、查询。 4、支持输入患者姓名及患者编号等进行数据查询。 5、筛选支持CT、MR、DX、全部等模态下拉选择。 6、支持当日、三日内、七日内、一个月内、三个月内、全部等时间进行下拉选择。 7、支持切换序列查看。 8、支持展示选定检查的序列信息。 9、支持包括矩形区域测量、圆形区域测量、直线长度测量、自由轮廓区域测量、实时像素测量、角度测量等在内的多种测量功能、测量内容包括区域面积、最大值、最小值、均值、方差等影像统计学信息。 10、支持常用工具进行窗格布局，实现图像的翻页、窗宽窗位调整、图像平移、图像缩放、文本标注、箭头标注、数值测量、VR图像裁剪、重新加载图像等。 |
|  |  | 影像三维阅片 | 1、支持多平面MPR重建显示与实时调窗、平移、缩放交互。 2、支持任意层厚平面MPR重建显示与实时调窗、平移、缩放交互。 3、支持针对多平面MPR的最大、最小、均值，容积渲染等多种重建方式。 4、支持包括矩形区域测量、圆形区域测量、直线长度测量、自由轮廓区域测量、实时像素测量、角度测量等在内的多种测量功能、测量内容包括区域面积、最大值、最小值、均值、方差等影像统计学信息。 5、系统可以通过对影像图片处理，实现对影像进行MPR任意平面重建、最大/最小密度投影、CPR曲面重建、高清VR三维体渲染等多种高级三维后处理与重建功能。 6、▲支持容积渲染图像的交互式自由区域内/外部三维立体裁剪功能。 7、▲支持指定厚度区域范围的三维容积渲染显示功能，并支持八种显示风格切换。 |
|  | 统一基础服务管理 | 统一登录管理 | 1、支持统一登录入口，在用户登录时判断账号与密码是否匹配正确。 |
|  |  | 统一用户管理 | 1、支持管理员用户新建用户。 2、支持管理员用户通过用户列表查看用户信息。 3、支持管理员用户重置密码、编辑、删除和激活/停用用户。 4、支持管理员用户对用户名、姓名、机构等信息进行查找、筛选用户。 5、支持通过角色选择来控制权限。 6、创建/编辑用户信息时，支持用户信息等配置。 |
|  |  | 统一机构管理 | 1、▲支持对机构的信息进行查看、编辑。 2、支持对机构的科室信息进行查看、编辑。 |
|  |  | 统一角色管理 | 1、支持管理员用户新建角色。 2、支持管理员用户通过角色列表查看角色信息。 3、支持管理员用户查看、编辑、删除角色。 4、▲支持权限管理，配置机构数据权限，管理页面的权限，应用查看的权限。 |
|  |  | 运营分析服务 | 1、支持查看分析不同机构账号使用情况。 2、支持应用业务量分析。 3、支持查看不同AI应用的使用情况。 4、支持查看不同AI应用的打印/发送操作。 |
| 人工智能影像诊疗服务 | 胸部CT肺结节智能诊断系统 | 肺结节智能定位 | 1、支持肺结节的长短径计算、最大截面面积计算、体积计算、最大/最小/平均密度计算等自动化智能辅助功能。 2、具备肺结节长短径的局部放大编辑调整功能。 3、支持微小结节的隐藏和显示且支持用户自定义微小结节长径大小。 4、支持对肺结节目标的定位框与长短径测量显示。 5、支持用户切换，结构化影像所见和诊断建议的快捷生成功能，且包含信息内容可通过模板配置。 6、支持肺结节按照片层、直径、类型、风险程度进行排序显示功能。 7、支持用户手动添加结节功能，且在列表中以特殊标识标记用户手动添加的肺结节对象。 8、支持肺部结节病灶的智能辅助检测与最大片层定位功能。 |
|  |  | 肺结节智能监测 | 1、支持手动添加和删除结节类病灶，将所有检出的肺部结节以病灶列表形式呈现在人机界面上。 2、支持在检查列表提示影像中发现的肺结节。 3、具备肺部结节病灶的智能辅助检测与最大片层定位功能。 4、支持自动标识和显示医学图像中的肺结节，用矩形框标注出来。 5、支持包括肺结节检出、肺结节标识、高灵敏档位结节检测、中灵敏档位与低假阳档位结节检测、结节的添加、结节的删除、患者列表计算状态提示、解剖结构上的结节定位、结节的自动化智能辅助、结节长短径测量、结节长短径编辑、微小结节的测量、微小结节的编辑、结节的测量显示、模板配置、结节自定义排序、添加结节标记等功能。 6、肺结节智能检测包括磨玻璃结节、混合磨玻璃结节和实性结节和异常影智能检测。 7、支持自动显示医学图像中的肺结节，用矩形框标注出来。 8、支持手动添加和删除结节类病灶。 9、支持将所有检出的肺部结节以病灶列表形式呈现在人机界面上。 10、列表可以包括结节的位置、大小、形态等信息。 11、支持在检查列表提示影像中发现的肺结节，同时，也可以在影像上标注出结节的位置和相关信息。 12、支持1-10mm结节的检出，并在病灶列表中展示。包括结节的位置、大小、形态等信息。可以进行对比和分析。 |
|  |  | 肺结节智能分割 | 1、支持对胸部CT影像中已检测的肺结节完成自动分割。 2、支持结节分割完成之后的肺结节长径、体积和密度等参数的统计定量测量功能。 |
|  |  | 肺结节三维重建 | 1、支持全肺模式和肺叶模式的切换。 2、支持图像的三维重建计算：VR模式下支持自动提取组织列表，包括肺、血管、器官、结节病灶，支持分别显示与隐藏。 |
|  |  | 肺结节MPR多平面重建 | 1、MPR图像显示与操作: 支持MPR多平面重建。 2、在MPR状态下，支持Average（平均密度投影）、MIP（最大密度投影）和MinIP（最小密度投影）选择与切换。 |
|  |  | 肺结节三维重建显示与操作 | 1、支持对三维重建图像进行旋转/平移/放大/缩小的操作。 2、支持对三维重建图像体方位的立方体定位提示。 3、支持三维重建图像的自动播放。 |
|  |  | 肺结节智能分型 | 1、支持自动给出结节性质信息（实性、混合、磨玻璃密度结节、钙化结节等）。 2、支持自动给出结节长径数据。 3、支持自动给出结节位置信息（肺叶/肺段位置），误差范围仅可出现相邻肺段。 4、支持自动给出结节密度数据。 5、支持自动给出实性成分体积数据。 |
|  |  | 肺结节危急程度判断 | 1、支持结节在LungRads标准下的良恶性分析并给予提示。 2、支持结节的良恶性分析并给予提示。 3、支持通过不同颜色提示说明病灶的严重危险程度。 |
|  |  | 肺结节影像组学分析 | 1、支持实性占比、最大值、最小值、平均值、标准差、峰度、偏度、熵等统计信息的给出。 2、支持结节性质分型体积占比信息的给出。 3、支持展示结节的密度-体积分布图。 |
|  |  | 肺结节智能随访对比 | 1、支持对同一患者的既往扫描检查进行自动匹配。 2、支持患者存在多次检查结果时，用户随意选择对比的检查时间点。 3、支持对不同历史检查的结节进行弹性配准，并自动比较结节生长情况。 4、多次检查在阅片窗口中实现影像阅读联动，包括同步翻页、缩放、平移和调窗。 5、支持对于配对结节，显示结节直径、体积、密度的变化和倍增时间等病灶变化分析以及病灶影像组学对比信息展示。 6、支持手动添加和删除配对结节关系。支持根据用户选中的病灶情况，自动给出随访影像所见和诊断意见。 |
|  |  | 智能结构化报告 | 1、支持用户发起新对话，在空白对话界面输入提示词并获取响应。采用气泡式布局区分用户输入与系统输出。 2、回顾历史对话：自动存储用户过往对话记录，支持按时间顺序展示历史对话内容，用户可快速查阅、回溯历史交互过程。 3、对话内容复制：提供复制按钮，用户可一键复制单个对话气泡内容，粘贴至其他区域。 4、◆报告预生成：支持在胸部CT影像AI应用计算完成后自动调用工作流，根据AI诊断结果预生成结构化报告，并在开启新会话时显示报告内容。 5、◆报告重新生成：支持在报告预生成的对话中点击“重新生成”，或者通过提示词对话重新生成结构化报告，智能体将根据当前数据实际的AI结果重新生成结构化报告。 6、◆用户意图识别：在对话窗口，可根据用户的对话输入识别用户意图，如果识别意图为生成报告则调用报告生成工作流生成结构化报告，其他意图则调用AI医生助手工作流进行知识问答。 7、▲结构化报告内容：智能体输出的结构化报告内容包含影像所见和诊断建议。智能体可根据胸部CT影像AI中的肺结节、异常影、肺炎、骨折的AI结果生成影像所见和诊断建议。 8、◆AI医生助手：在对话过程中，智能体将根据用户提供的信息进行综合分析，当提问中缺少决策所需的必要信息时，使用多轮问答的形式采集必要的信息后进行输出。 |
|  | 胸部CT肺炎智能分析系统 | 肺炎自动监测 | 1、支持对炎症区域进行自动检测与分割。 |
|  |  | 肺炎自动分类 | 1、支持定位炎症区域，对检测到的炎症区域定位到肺叶级别。 |
|  |  | 肺炎定量分析 | 1、具备全肺分析功能，支持分别对左右肺及肺叶体积，密度和病灶占比进行分析。 2、具备密度分析功能，支持查看患者肺部密度曲线。 3、具备体积分析功能，支持分别计算全肺整体病灶，左肺整体病灶，右肺整体病灶在不同CT 值区间的体积和占各自病灶总体积的占比 4、具备成分分析功能，支持分别统计双肺，左肺，右肺上整体病灶，磨玻璃密度影病灶、实性密度影病灶分别的体积统计和体积占比统计。 |
|  |  | 肺炎智能随访对比 | 1、支持对同一患者的既往扫描检查进行自动匹配。 2、支持患者存在多次检查结果时，用户可以随意选择对比的检查时间点。 3、支持对不同历史检查的肺部感染体积进行量化比对。 4、多次检查在阅片窗口中实现影像阅读联动，包括同步翻页、缩放、平移和调窗。 5、支持多次检查中自动完成肺炎改变情况评估，具体功能包括：影像配准、感染体积变化。 6、支持根据用户选中的病灶情况，自动给出随访影像所见和诊断意见。 |
|  |  | 自动图文报告 | 1、支持根据病灶的选择，自动生成肺炎图文报告，包含病灶图、病灶描述、影像所见和诊断意见。 |
|  | 头颈血管CTA智能分析系统 | 全自动血管提取和重建 | 1、支持基于CTA图像的全自动颈动脉、椎动脉、颅内动脉以及骨分割、中心线提取等功能。 2、支持快速重建出高精度的血管三维几何模型，头颈血管的几何拓扑结构。 支持显示/隐藏中心线，自动提取血管中心线支持延长至大脑前动脉、大脑中动脉、大脑后动脉的末端显示/隐藏血管分段信息。 3、支持基于分割出的血管结构信息，对各血管分支进行自动命名。自动命名头颈部血管命名，包括头臂干、左锁骨下动脉、右锁骨下动脉、左颈总动脉、右颈总动脉、左颈内动脉、右颈内动脉、左椎动脉、右椎动脉、基底动脉、左大脑前动脉、右大脑前动脉、左大脑中动脉、右大脑中动脉、左大脑后动脉、右大脑后动脉。 4、具备血管自动分段功能，颈内动脉支持 7 分段、椎动脉支持 4 分段、大脑前动脉2分段、大脑中动脉2分段、大脑后动脉2分段。 |
|  |  | 多维度图像重建显示 | 1、支持多维度后处理重建与360°灵活交互式查看。 2、支持根据血管自动分割结果，生成各类三维后处理展示和交互。 3、支持MPR多平面重建，支持任意角度的实时旋转重建查看。 4、支持VR三维体渲染，支持360°旋转交互查看各血管分支及其命名。 5、支持带脑类VR VRMIP 体循环重建，自动生成带脑VR/VRMIP重建图像。 6、支持带骨VR体渲染重建，自动生成颅内/头颈带骨VR图像。 支持CPR曲面重建与拉直曲面重建，方便直观查看某具体血管狭窄与斑块情况。 7、支持MIP重建，可便捷切换带骨MIP、去骨MIP在同一图层。 8、支持显示/隐藏前后循环，支持在头颈/头颅 VR/VRMIP 三维体渲染中单独展示颈动脉前后循环结构。 9、支持自动生成探针图截面并提供狭窄量化统计。支持颈部血管自动探针重建，自动生成颈动脉、椎动脉探针序列，支持预设颈动脉椎动脉终点:支持预设探针显示间隔。支持颅内血管自动探针重建，自动生成大脑前动脉、大脑后动脉、大脑中动脉曲面重建 CPR 序列:支持预设探针显示间隔。 10、支持头颈联扫CTA图像，单独颅内/颈部 CTA 的图像的 VR、CPR 及拉直探针重建。 |
|  |  | 动脉瘤检测及量化评估 | 1、支持量化动脉瘤参数信息进行评估包括其体积、高度，瘤颈长度、位置、最长直径、长径、宽度等。 2、支持MPR重建图像上半自动添加动脉瘤，AI自动完成添加位置处动脉瘤分割，量化添加动脉瘤参数信息。 3、支持自动对CTA图像血管上的微小动脉瘤进行检出。 |
|  |  | 斑块监测及狭窄评估 | 1、支持对各血管分支进行精准的斑块检测、斑块分型（钙化/混合/非钙化）。 2、支持自动进行血管狭窄分级程度的精确量化计算。 3、支持自动检出willi 环异常评估选项，支持修改 willis 环异常评估结果。 |
|  |  | 图像编辑工具 | 1、支持提供中心线编辑工具和血管分割编辑工具。 2、支持在VR图或CPR图像上编辑中心线，编辑后对应的CPR图像同步调整。 血管分割编辑支持通过区域生长和裁剪工具在VR图和横断位图进行头颈血管分割结果的修改。 3、中心线编辑后，支持对斑块分析及血管狭窄程度等进行重新AI自动计算。 支持3D带骨VR裁剪工具，对3D带骨VR重建图像裁剪功能，支持单图截图保存操作。 |
|  |  | 颈部动脉斑块手动狭窄测量 | 1、支持对颈部动脉在CPR曲面重建/拉直曲面重建图上手动进行狭窄程度测量。 2、支持通过移动目标探针、参考探针，手动在选择血管上的狭窄点位置和参考点位置。 3、支持根据各位置的管腔面积法或者直径法进行狭窄测量评估。 4、支持探针图上手动编辑管腔轮廓，自动重测管腔长短径，并重新计算血管狭窄程度。 5、支持在CPR曲面重建/拉直曲面重建图上手动进行血管中心线长度测量。通过移动参考探针，自动计算血管中心线上两个探针之间的距离。 6、支持探针图上显示管腔轮廓以及管腔长短径。 7、支持探针图上显示管腔轮廓以及管腔长短径。 |
|  |  | 智能胶片排版和打印 | 1、支持自动截取关键病灶部位的MPR/CPR/VR/探针图/VMIP，并生成多种格局的胶片排版。 2、支持胶片智能排版功能，可以根据用户需求进行预设置。 3、支持一键发送至PACS系统进行胶片打印。 |
|  |  | 自动图文报告 | 1、支持自动生成文本、表格多种形式的结构化报告。 2、支持一键式复制到医院现有报告系统当中。 |
|  | 心脏冠脉CTA智能分析系统 | 期相推荐 | 1、支持算法自动对扫描的多个期相中，图像质量最优的期相进行推荐并优先默认打开。 2、支持对于图像质量较差的序列打开时进行提示。 |
|  |  | 心肌射血分数计算 | 1、支持对心脏左/右心室的舒张末期容积、收缩末期容积计算左/右心室射血分数。 |
|  |  | 全自动血管提取和重建 | 1、支持对图像进行全自动冠脉分割提取，并支持在原图上查看分割区域。 2、支持对冠脉血管各分支中心线进行提取。 3、支持对重建出的各血管分支进行自动命名。 4、支持对心脏四腔室以及左心肌独立分割提取，并支持在原图上查看分割区域。 5、支持对心脏四腔室、左心肌的体积以及升主动脉直径进行计算。 6、支持对心脏四腔室、左心肌的体积、左心室心肌质量以及升主动脉直径进行计算。 7、支持全自动血管重建，支持实时高精度仿真三维重建与交互。 |
|  |  | 多维度图像重建显示 | 1、支持MPR多平面重建，支持任意角度的实时旋转重建查看。 2、支持VR图切换显示单独冠脉图像以及冠脉和心肌组合图像。 3、支持CPR曲面重建与拉直曲面重建。 4、支持探针图截面，自动生成探针图截面并提供狭窄量化统计。 5、支持VR三维体渲染，支持360°旋转交互查看各血管分支及其命名。 6、支持VR切换MIP图像。 |
|  |  | 冠脉血管展示 | 1、支持将算法检测到的血管展示在VR图像上以及血管列表上。 2、支持显示隐藏所有分支血管的中心线并对其命名。 |
|  |  | 斑块智能检测 | 1、支持算法对血管管腔以直径法和面积法两种计算方式分析斑块狭窄程度。 2、支持探针自动定位至每个斑块最狭窄的位置。 3、支持算法对各血管分支进行精准的斑块检测、斑块分型（钙化/混合/非钙化），斑块长度测量、斑块狭窄程度自动分析。 |
|  |  | 冠脉形态分析 | 1、支持算法对冠脉起源进行分析，并支持手动修改结果。 2、支持算法对冠脉优势型分析，并支持手动修改结果。 |
|  |  | 支架智能检测 | 1、支持算法对支架自动分析检出。 |
|  |  | 心肌桥智能检测 | 1、支持算法对心肌桥自动分析。 2、精准检测心肌桥分型（浅表型/纵深型）、肌桥狭窄程度、壁冠状动脉长度、心肌桥厚度。 |
|  |  | 斑块狭窄手动测量 | 1、支持通过移动目标探针、参考探针，手动在选择血管上的狭窄点位置和参考点位置，根据各位置的管腔面积法或者直径法进行狭窄测量评估。 2、支持探针图上显示管腔轮廓以及管腔长短径。 3、支持探针图上手动编辑管腔轮廓，自动重测管腔长短径，并重新计算血管狭窄程度。 4、支持在CPR曲面重建/拉直曲面重建图上手动进行狭窄程度测量。 5、支持在CPR曲面重建/拉直曲面重建图上手动进行血管中心线长度测量。通过移动参考探针，自动计算血管中心线上两个探针之间的距离。 |
|  |  | 图像编辑工具 | 1、具备中心线和血管分割编辑工具。 2、支持在VR图或者CPR图像上编辑中心线，编辑后对应的CPR图像同步调整。 3、支持血管编辑后对斑块分析进行重新计算。 4、支持编辑图像是对所有操作进行撤销、重做和重置。 5、支持通过区域生长和裁剪工具在VR图和横断位图进行冠脉分割结果的修改。 |
|  |  | 智能胶片排版和打印 | 1、支持根据预设规则生成各种类型的图像序列，包括冠脉VR、冠脉MIP、左右冠MIP、冠脉加心肌VR、各血管CPR。 2、支持胶片智能排版功能，可以根据客户需求进行预设置。 3、支持对图像类型进行选择，支持将图像一键发送至PACS系统。 4、支持对生成的图像序列进行胶片排版和打印。 |
|  |  | 智能结构化报告 | 1、支持自动生成文本、表格多种形式结构化报告。 2、支持一键式复制到医院现有报告系统当中。 |
|  | 肝脏CT智能分析系统 | 肝脏病灶智能检测 | 1、支持自动识别扫描的各个期相，包括平扫、动脉期、门脉期、延迟期。支持各期相自动配准并进行联动阅片。 2、支持自动定位病灶所在肝段，包括S1~S8肝段。支持手动修改肝段。 3、支持在图像区域右键显示病灶的分割轮廓。支持病灶轮廓的手动编辑修改。 4、支持通过手动方式添加矩形框，并在矩形框内进行半自动病灶检测与分割，并根据配准关系将检测分割结果传递到多个期相。 5、支持在病灶列表或图像区域选中并删除病灶或右键删除病灶。 6、支持一键重置AI结果。重置将清除所有手动修改，还原至AI计算结果。 7、支持在各个期相进行病灶智能检测，并将各期相的检测结果传递到所有期相。在门脉期图像中显示选中病灶的分割期相和片层。 8、支持手动调整病灶直径阈值，并选择显示或隐藏低于阈值的病灶。 9、▲自动识别肝脏病灶并显示病灶列表，支持检出肝细胞癌、肝内胆管细胞癌、肝转移癌、血管瘤、局灶性结节增生、肝囊肿、肝脓肿等肝脏局灶性病变。在图像中病灶位置显示矩形框。 10、▲AI自动对肝脏病灶进行恶性程度的判断，分为高危、低危和未知三种等级。允许手动修改病灶恶性程度。支持按病灶恶性程度进行排序。 11、▲支持手动编辑病灶类型，包括肝细胞癌、肝内胆管细胞癌、转移瘤、囊肿、局灶性结节性增生、血管瘤、脓肿、其他恶性、其他良性和未知。 |
|  |  | 肝脏及器官分析 | 1、支持肝脏表面是否光滑的智能判断。 2、支持自动分割腹部多器官并计算器官体积，包括胆囊、胰腺、左、右肾、胃和脾脏。支持自动计算肝脾体积比。 3、支持可切换表格显示和文本显示模式，在文本显示模式下，用户可直接复制文本内容。 4、可以自动生成时间密度曲线，支持手动绘制VOI，显示肝脏、病灶和VOI随时间的平均密度/最大密度/最小密度变化。 5、支持自动计算肝脏体积、左肝、右肝体积、S1~S8各肝段体积、肝脏平均密度、右肝和左肝的体积比，并根据设置的阈值判断升高或降低。 |
|  |  | 肝脏病灶定量分析 | 1、支持自动计算病灶体积、长短径，并支持按直径或体积进行排序。 2、支持肝背景异常的判断，自动检出疑似脂肪肝、肝硬化和铁过载。自动计算并显示右肝/左肝体积比、肝/脾体积比和肝/脾密度比。 |
|  |  | 肝脏血管组智能分析 | 1、▲支持慢性肝病患者增强CT智能分析，自动进行数据预处理、血管分割和血管树构建，对门静脉、肝静脉、主动脉和下腔静脉血管自动进行AI三维分割重建分析。 2、支持基于血管三维分析，自动提取血管几何参数。 3、支持血管几何参数一键导出excel表格。 4、支持利用血管几何参数使用公式法评估门脉高压患者的再出血风险，提示风险值。 |
|  |  | 图像发送和结构化报告生成 | 1、◆支持生成肝脏和腹部多器官体积表，包含肝脏体积、肝脏平均密度、右肝和左肝的体积比、左肝、右肝、S1~S8各肝段体积及占比、胆囊、胰腺、左、右肾、胃和脾脏体积和肝脾体积比。支持体积表的一键发送。 2、支持根据当前的三维重建图像自动生成截图到发送界面。 3、支持在各期相图像或三维重建图像中手动截图到发送界面。 4、支持根据勾选的病灶自动生成影像所见，包含全肝描述、腹部多器官体积和病灶描述。支持按照每个病灶依次排序显示或所有病灶归类显示。 5、支持根据勾选的病灶和腹部多器官分析结果自动生成诊断建议。 6、支持自动生成结构化影像报告。支持报告内容的编辑、重置、导出和保存。 |
|  |  | 肝脏智能三维重建 | 1、支持高精度的腹部三维重建图像，可支持用户360°灵活交互式查看。 2、◆支持自动提取腹部重要组织并显示在组织列表中，包括整肝/肝段、肝静脉、肝门静脉、肝动脉、下腔静脉。 3、支持在病灶列表中选中病灶并在三维重建图像中查看。 4、支持组织列表中每个组织的分别显示和隐藏，同时支持一键显示或隐藏全部组织。 5、支持基于门脉期自动重建MPR图像。 6、◆支持三维重建图像与二维图像联动显示，同时观察三维图像并查看原始图像上对应的影像信息。 7、支持在MPR图像中显示病灶检测框或病灶分割轮廓。 根据组织列表中的组织显隐，在MPR图像中显示整肝/肝段、肝静脉、肝门静脉、肝动脉、下腔静脉的mask。 8、支持三维重建图像的播放。按照当前视角自动旋转播放三维图像。 9、支持病灶信息的自动计算和显示，包括病灶位置、体积、长短径、密度、标准差、分割期相。 10、◆支持肝脏体积信息的自动计算和显示，包括肝脏体积、功能肝体积、所选肝段、所选肝段体积、未选肝段体积。 |
|  | 肝脏MR智能分析系统 | 肝脏病灶智能检测 | 1、支持自动识别肝脏病灶并显示病灶列表，支持检出肝细胞癌、肝内胆管细胞癌、肝转移癌、血管瘤、局灶性结节增生、肝囊肿、肝脓肿等肝脏局灶性病变。在图像中病灶位置显示矩形框。 2、支持在各个期相进行病灶智能检测，并将各期相的检测结果传递到所有期相。 3、支持AI自动对肝脏病灶进行恶性程度的判断，分为高危、低危和未知三种等级。允许手动修改病灶恶性程度。支持按病灶恶性程度进行排序。 4、支持病灶类型的置信度分析。AI自动判断病灶的可疑类型并显示该类型的概率。 5、支持手动编辑病灶类型，包括肝细胞癌、肝内胆管细胞癌、转移瘤、囊肿、局灶性结节性增生、血管瘤、脓肿、其他恶性、其他良性和未知。 6、支持辅助判断和编辑病灶征象，包括ART非环形强化、ART环形强化、ART结节状强化、PV/DL非周边廓清、PV/DL周边廓清、PV/DL强化包膜、PV/DL中央延迟强化、T2WI结中结、T2WI马赛克、IP/OP病灶内含脂、IP/OP病灶内出血、DWI弥散受限。 7、支持自动识别扫描的各个序列和期相，包括T2FS、DWI/ADC、OP/IP、蒙片、动脉期/动脉晚期、门脉期、延迟期、肝胆期等。支持多期相（蒙片、动脉期/动脉晚期、门脉期、延迟期、肝胆期）自动配准并进行联动阅片。 8、支持自动定位病灶所在肝段，包括S1~S8肝段。支持手动修改肝段。 9、支持在图像区域右键显示病灶的分割轮廓。支持病灶轮廓的手动编辑修改。 10、支持通过手动方式添加矩形框，并在矩形框内进行半自动病灶检测与分割，并根据配准关系将检测分割结果传递到各个序列。 11、支持在病灶列表或图像区域选中并删除病灶或右键删除病灶。 12、支持一键重置AI结果。重置将清除所有手动修改，还原至AI计算结果。 |
|  |  | 肝脏及器官分析 | 1、支持自动计算肝脏体积、左肝、右肝体积、S1~S8各肝段体积、右肝和左肝的体积比，并根据设置的阈值判断升高或降低。 2、支持自动生成时间密度曲线，支持手动绘制VOI，显示肝脏、病灶和VOI随各期相的平均密度/最大密度/最小密度变化。 3、支持自动分割腹部多器官并计算器官体积，包括胆囊、胰腺、左、右肾、胃和脾脏。支持自动计算肝脾体积比。 4、可切换表格显示和文本显示模式，在文本显示模式下，用户可直接复制文本内容。 |
|  |  | 肝脏病灶定量分析 | 1、支持自动计算病灶体积、长短径，并支持按直径或体积进行排序。 2、支持肝背景异常的判断，自动检出疑似脂肪肝、肝硬化和铁过载。自动计算并显示右肝/左肝体积比、肝/脾体积比。 |
|  |  | 肝脏智能三维重建 | 1、支持高精度的腹部三维重建图像，可支持用户360°灵活交互式查看。 2、支持组织列表中每个组织的分别显示和隐藏，同时支持一键显示或隐藏全部组织。 3、支持基于门脉期自动重建MPR图像。 4、◆支持自动提取腹部重要组织并显示在组织列表中，包括整肝/肝段、肝静脉、肝门静脉、肝动脉、下腔静脉。支持在病灶列表中选中病灶并在三维重建图像中查看。 5、▲支持与二维图像联动显示，同时观察三维图像并查看原始图像上对应的影像信息。 6、支持在MPR图像中显示病灶检测框或病灶分割轮廓。 7、支持根据组织列表中的组织显隐，在MPR图像中显示整肝/肝段、肝静脉、肝门静脉、肝动脉、下腔静脉的mask。 8、▲支持三维重建图像的播放。按照当前视角自动旋转播放三维图像。 支持病灶信息的自动计算和显示，包括病灶位置、体积、长短径。 9、▲支持肝脏体积信息的自动计算和显示，包括肝脏体积、功能肝体积、所选肝段、所选肝段体积、未选肝段体积。 |
|  |  | 图像发送和结构化报告生成 | 1、▲支持生成肝脏和腹部多器官体积表，包含肝脏体积、右肝和左肝的体积比、左肝、右肝、S1~S8各肝段体积及占比、胆囊、胰腺、左、右肾、胃和脾脏体积和肝脾体积比。支持体积表的一键发送。 2、支持根据勾选的病灶自动生成影像所见，包含全肝描述和病灶描述。 3、支持根据勾选的病灶和腹部多器官分析结果自动生成诊断建议。 4、支持根据当前的三维重建图像自动生成截图到发送界面。 5、支持在各期相图像或三维重建图像中手动截图到发送界面。 |
|  |  | 肝脏 CT&MR 多模态分析 | 1、◆支持自动匹配具有肝脏多期相增强CT和MR影像的数据，并进行AI计算。当存在多套匹配的数据时支持切换数据进行多模态AI分析。 2、支持对比CT和MR影像中的肝背景分析结果、右肝/左肝体积比、肝/脾体积比。 3、◆支持CT和MR影像的自动配准和联动阅片。支持切换1：1和2：2两种图像布局方式。 4、支持切换期相进行不同期相间的对比分析。 5、◆病灶列表中支持按直径排序、按体积排序和按恶性程度排序。对于匹配的病灶，支持按变化最大排序。支持手动调整病灶直径阈值，并选择显示或隐藏低于阈值的病灶。 6、支持对比CT和MR影像中的病灶检出结果并进行病灶配准，在病灶列表中显示匹配的病灶和仅在CT或MR影像中有检出的病灶。 |
|  | 胸部CT骨折智能分析系统 | 胸部骨折智能检测 | 1、支持医学图像中的骨折病灶自动检出，包含肋骨、椎骨骨折，并用图框标注出来。 2、支持在检查列表按照规则进行筛选和排序。 3、具备肺部骨折病灶的智能辅助检测与中心层定位功能。 4、具备以骨折部位为目标的横冠矢MPR多平面定位与VR显示功能。 5、支持手动添加骨折，包含肋骨、椎骨、锁骨、肩胛骨、胸骨的骨折添加。 6、支持将所有检出的骨折部分以病灶列表形式呈现在人机界面上。 |
|  |  | 胸部骨折智能分型 | 1、支持自动给出肋骨骨折的类型（完全性、不完全性、陈旧性、骨皮质异常）。 2、支持自动给出椎骨骨折的类型（局部型、粉碎型、压缩型、疑似压缩型、高低密度故异常、植入物异常）。 |
|  |  | 胸部骨折智能定位 | 1、具备肋骨骨折定位功能，支持对胸部CT影像，完成肋骨骨折定位，包括定位到左右、前段/腋段/背段/肋软骨段及第几根肋骨，且支持手动修改定位。 2、具备锁骨、肩胛骨、胸骨的定位功能，支持完成锁骨、肩胛骨、胸骨的左、右侧定位，且支持手动修改定位。 3、具备椎骨骨折定位功能，支持对胸部CT影像，完成椎骨骨折定位，包括定位到颈椎、胸椎、腰椎，椎体/附件，且支持手动修改定位。 |
|  |  | 胸部肋骨最佳视角切换 | 1、支持左侧12根肋骨、右侧12根肋骨的最佳平面视角查看。 2、支持通过界面交互按钮切换查看和返回。 3、支持MPR图同步切换。 |
|  |  | 胸部骨折智能分割 | 1、支持对胸部CT图像胸部骨骼的自动分割。 2、支持完成整个肋骨（左侧、右侧），椎骨（颈椎、胸椎、腰椎），锁骨、肩胛骨、胸骨的重建工作。 |
|  |  | 胸部骨折智能重建 | 1、支持对重建后的胸部骨骼图像实现高清VR骨骼的分部位显示，并对骨折部位实现高亮提示。 2、支持骨折MPR影像与VR图像的联动提示。 |
|  |  | 骨CT智能重建 | 1、▲半自动发送摆位：阅片界面初始进入时VR按照正方位展示，MPR按照骨关节局部坐标系下的横冠矢摆位，其中骨关节中心对应三个MPR十字线中心，过该点中心三个正交面接近于横断面的重建为横断面MPR，其他两个面依此类推。 2、裁剪：支持裁剪功能，支持通过点击和鼠标点击滑动裁剪VR图，再次点击裁剪按钮退出裁剪。裁剪工具框需有撤销、恢复、关闭按钮。 3、多部位展示：系统支持自动完成同一检查的多个申请部位的分割与重建。用户有多个申请部位时，在阅片窗口中新增重建结果菜单，每个菜单对应一个申请部位。 4、图像发送与胶片打印排版：支持进入发送预览界面，将重建图像发送至指定PACS节点。支持胶片选择打印机进行胶片打印，支持对图像进行平移、缩放、调窗、删除或重置。 |
|  |  | 智能结构化报告 | 1、支持根据用户勾选病灶情况“一键式”自动给出相应的图文报告。 2、支持用户勾选的关键病灶影像显示和统计信息显示。 3、支持影像所见和诊断意见显示。支持图文报告形式通过模板可配置。 |

2.3项目实施要求

2.3.1实施工期：合同签订之日起6个月内完成本项目所有内容，经调试后交付采购人使用。

2.3.2提供项目详尽的实施方案和进度表。

2.3.2.1组织保障安排：成立领导小组，领导小组中的责任分工等。

2.3.2.2制定具体的实施流程、 实施内容。

2.3.2.3投标供应商应在系统实施方案中描述具体的实施团队的组成、工作内容、投入人员、项目进程表及采购人的配合等内容。实施期间，投标供应商应按招标文件要求派遣具有同类型项目成功实施经验的专业工程师进行项目的开发实施工作，投标供应商需在投标文件中明确项目负责人及团队人员，能协助医院提供全方位的工作，包括但不限于项目咨询、软件研发、系统实施等。

2.3.2.4本项目由原厂技术人员完成本项目安装及实施培训工作。

2.3.2.5中标供应商承担本项目采购软件的培训工作，对后续管理人员进行培训，协助用户做好维护服务，保证系统的正常运行等所有工作内容。

2.3.3项目实施团队人员要求：本项目需配备项目经理1名，项目技术负责人1名以及项目实施人员2名或以上，以保障项目的顺利实施。

2.4售后服务要求

2.4.1本次项目服务周期为一年，项目中涉及的系统软件须提供验收合格后一年维保服务。

2.4.2投标方应在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划，维护范围包括（包括但不限于）软件安装，调试、维修，接口等内容。

2.4.3在系统的服务期内，投标方应确保系统的正常使用。在接到用户服务要求后应立即做出回应，并在承诺的服务时间内实施服务。

2.4.4投标人有良好的售后服务能力，并提供质保期内的免费服务及软件升级。保质期内因系统本身缺陷造成各种故障应由中标人免费技术服务和维修，项目验收合格后，每年不低于4次的例行维护及巡检。例行维护内容包括：软件的功能增强性维护等应用软件系统扩充升级（其中包括系统维护、跟踪检测），保证投标方所开发的软件正常运行；硬件的现场巡检、调整优化，并对设备进行保养和正常维护并提交维护报告等。

2.5培训要求

2.5.1培训：培训对象包括系统管理员、医院管理人员、操作员，系统管理人员培训内容为系统中涉及的相关技术内容；医院管理人员培训内容为系统流程和相关管理思想；操作员为系统的操作培训。

2.5.2为医护人员提供系统操作培训、功能应用培训等，帮助他们熟练掌握系统的各项功能，提高工作效率。培训方式可以采用集中授课、现场演示、在线视频教程等多种形式，满足不同用户的学习需求。同时，在系统使用过程中，为用户提供随时的在线指导和帮助，解答用户的疑问。

2.5.3所有的培训费用必须计入投标总价。

3. 验收标准

3.1采购人对投标人提供的货物在使用前进行调试时，投标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。
    3.2采购方组织项目验收时，可邀请未中标供应商或相关领域专家组成履约验收组，根据招标文件和投标供应商的投标文件进行履约验收，中标供应商必须全程参加，验收完毕后一致作出验收结果报告。
    3.3交付文档验收要求：
    项目的工作内容及成果文档的提交应覆盖以下内容，

1.系统的体系架构及描述。
2.提供的其它技术手册，包括：

需求分析报告（含软件功能需求与数据要求）；

实施文档（包括建设、承建、监理、风评、审计）；

会议文档

实施开发报告（承建单位）

监理总结报告（如果项目有监理）

风险评估报告（测评单位）

软件培训资料；

程序安装维护手册；

软件使用操作手册；

项目验收报告；

其他项目建设的资料。

4. 其他要求

无

5. 实质性要求

| 需求名称 | 响应要求 | 证明材料 | 实质性要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★维保要求 | 本次项目中涉及的系统软件须提供验收合格后一年维保服务。（投标人提供承诺函并加盖投标人公章） | 是 | 是 |
| ★商务要求 | 本次招标涉及的系统不能有使用终端数、操作账号数、在线会话数量等限制，承诺未来迁移到新服务器或者服务器扩容过程中，不额外收取任何费用。（投标人提供承诺函并加盖投标人公章） | 是 | 是 |
| ★报价要求 | 报价内容包括但不限于相关软硬件新购、搬运、集成、测试、数据迁移、维保服务、第三方软件功能及接口改造、系统切换，以及相关的辅助材料、 辅助线缆等为实现本项目建设目标而开展的一切相关工作，所有费用均包含在投标报价中，采购人不再为此另外支付费用。在维保期内，与医院第三方接口开发，投标人不再收取任何费用。（投标人提供承诺函并加盖投标人公章） | 是 | 是 |

6. 样品：无

7. 演示

上传演示视频的形式

（1）投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

（2）演示内容如下：

| 序号 | 功能类别 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能结构化报告 | ◆报告预生成：支持在胸部CT影像AI应用计算完成后自动调用工作流，根据AI诊断结果预生成结构化报告，并在开启新会话时显示报告内容。 |
| 2 | 智能结构化报告 | ◆报告重新生成：支持在报告预生成的对话中点击“重新生成”，或者通过提示词对话重新生成结构化报告，智能体将根据当前数据实际的AI结果重新生成结构化报告。 |
| 3 | 智能结构化报告 | ◆用户意图识别：在对话窗口，可根据用户的对话输入识别用户意图，如果识别意图为生成报告则调用报告生成工作流生成结构化报告，其他意图则调用AI医生助手工作流进行知识问答。 |
| 4 | 智能结构化报告 | ◆AI医生助手：在对话过程中，智能体将根据用户提供的信息进行综合分析，当提问中缺少决策所需的必要信息时，使用多轮问答的形式采集必要的信息后进行输出。 |
| 5 | 图像发送和结构化报告生成 | ◆支持生成肝脏和腹部多器官体积表，包含肝脏体积、肝脏平均密度、右肝和左肝的体积比、左肝、右肝、S1~S8各肝段体积及占比、胆囊、胰腺、左、右肾、胃和脾脏体积和肝脾体积比。支持体积表的一键发送。 |
| 6 | 肝脏智能三维重建 | ◆支持自动提取腹部重要组织并显示在组织列表中，包括整肝/肝段、肝静脉、肝门静脉、肝动脉、下腔静脉。 |
| 7 | 肝脏智能三维重建 | ◆支持三维重建图像与二维图像联动显示，同时观察三维图像并查看原始图像上对应的影像信息。 |
| 8 | 肝脏智能三维重建 | ◆支持肝脏体积信息的自动计算和显示，包括肝脏体积、功能肝体积、所选肝段、所选肝段体积、未选肝段体积。 |
| 9 | 肝脏智能三维重建 | ◆支持自动提取腹部重要组织并显示在组织列表中，包括整肝/肝段、肝静脉、肝门静脉、肝动脉、下腔静脉。支持在病灶列表中选中病灶并在三维重建图像中查看。 |
| 10 | 肝脏CT&MR多模态分析 | ◆支持自动匹配具有肝脏多期相增强CT和MR影像的数据，并进行AI计算。当存在多套匹配的数据时支持切换数据进行多模态AI分析。 |
| 11 | 肝脏CT&MR多模态分析 | ◆支持CT和MR影像的自动配准和联动阅片。支持切换1：1和2：2两种图像布局方式。 |
| 12 | 肝脏CT&MR多模态分析 | ◆病灶列表中支持按直径排序、按体积排序和按恶性程度排序。对于匹配的病灶，支持按变化最大排序。支持手动调整病灶直径阈值，并选择显示或隐藏低于阈值的病灶。 |

8.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人工智能影像分析与辅助诊断应用项目 | 软件和信息技术服务业 |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取一名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、本项目属于服务类项目且不包含产品采购，不享受本国产品扣除。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权重×100。 | 0 | 20 | / | / |
| 2 | 技术分 （主观分） | 下列（2.1，2.2，2.3）评分项属于暗标评审项，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 | 0 | 19 | 是 | 否 |
| 2.1 | 总体设计方案 | 投标人根据本项目建设内容和技术需求，提出项目总体设计方案，方案需要包括对项目现状分析、需求理解、总体设计、业务架构、建设内容与功能描述等内容进行综合评价： 1.需求理解深刻、现状分析透彻、总体设计与业务架构完整、建设内容与功能模块描述详细为优秀的，得7分。 2.需求理解一般、现状分析一般、总体设计与业务架构完整程度一般、建设内容与功能模块描述详细程度一般得5分。 3.需求理解差、现状分析差、总体设计与业务架构完整程度差、建设内容与功能模块描述详细程度差、得3分。 4.方案内容无需求分析、总体设计与业务架构等不具有技术方案全面性、或针对性或未提供此项者，不得分。 | 0 | 7 | 是 | 否 |
| 2.2 | 实施方案 | 投标人须结合本项目建设要求，提供完整的实施方案，包括进度管理、质量保障、变更管理、风险管理、测试管理、培训计划、验收计划等内容。 1. 项目实施方案中能对上述内容做出详细规划和实质说明的，得7分。 2. 项目实施方案中包含上述内容，但没有详细规划和实质说明的，得5分。 3.项目实施方案混乱的，得1分。 4.不提供的不得分。 | 0 | 7 | 是 | 否 |
| 2.3 | 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后服务方案综合评审，包括维保服务的内容和方案合理性、科学性、故障的处置措施等情况综合评审，根据方案的完整性、可行性等情况横向比较，方案完整且具体可行的得5分；方案基本满足要求，可操作性一般的得3分；方案稍有欠缺得1分；方案欠缺较多，不利于操作或不能满足采购人要求，且没有具体可操作性或未提供本项不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 3 | 商务分 （客观分） |  | 0 | 61 | 否 | 是 |
| 3.1 | 参数响应 | “功能需求与技术要求”中标注“▲”号的为关键性技术指标参数，每一项不满足要求的扣1分，扣完为止。（提供截图等佐证材料并加盖投标人公章）。 评审材料：投标文件中提供技术偏离表及相关证明材料并加盖投标单位公章，否则不得分。 | 0 | 14 | 否 | 是 |
| 3.2 | 用户案例证明 | 投标人自2022年1月1日以来具有与本项目类似的影像AI项目建设经验，需提供合同证明，每提供一份合同证明得2分，最高得4分，没有不得分。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.3 | 企业资质 | （1）投标人具有有效的ISO 22301业务连续性管理体系证书的，通过认证的范围包括医疗科技领域内系统软件的开发所涉及的业务连续性管理活动，得1分，否则不得分。 （2）投标人具有有效的ISO/IEC 27001信息安全管理体系证书的，通过认证的范围包括提供AI人工智能业务的技术开发及运维服务，得1分，否则不得分。 （3）投标人具有有效的ISO/IEC 27701隐私信息管理体系证书，范围包括提供中国境内(不含港、澳、台)人工智能(医疗影像)的开发与运维服务，得1分，否则不得分。 （4）投标人具有有效的ISO 13485医疗器械质量管理体系证书，得1分，否则得不得分。本证书范围：计算机辅助诊断软件以及医学影像管理与处理软件的设计开发、制造、实施、分销以及服务相关的内容。 以上提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.4 | 项目经理 | 投标人需配备项目经理1名，具有信息系统项目管理师证书、数据库系统工程师证书、系统集成项目管理工程师证书的每1类得2分，最高得6分，未提供不得分。 提供有效证书扫描件及开标前3个月任意1月供应商为上述人员缴纳的社保证明材料扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 0 | 6 | 否 | 是 |
| 3.5 | 项目团队 | （1）投标人除项目经理外需配备项目技术负责人1名，具有人工智能专业高级职称证书得3分，未提供不得分。 （2）项目团队成员中，具备软件设计师、信息系统项目管理师、系统集成项目管理工程师等，每提供1项得1分，最高得4分，未提供不得分。 提供有效证书扫描件及开标前3个月任意1月投标人为上述人员缴纳的社保证明材料扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 0 | 7 | 否 | 是 |
| 3.6 | 软件著作权 | 本项目所投软件系统需具备一定的研发能力实现履约。投标人或所投软件系统研发企业提供与 “胸部影像三维重建”、“腹部影像三维重建”、 “头颈影像三维重建” 、“肝脏影像辅助诊断”、“头颈影像辅助诊断” 、“胸部影像辅助诊断”相关的计算机软件著作权证书。每提供一类软件著作权证书得2分，最高得8分，未提供不得分。 注：投标人或所投软件系统开发企业须为原始取得的知识产权，软件著作权证书必须在开标前取得，所登记注册的软件名称可以相似，但必须功能相同，著作权名称不同的，由评委判定，内容重复的软件著作权只计1次得分。 评审材料：需提供证书扫描件并加盖投标单位公章。 | 0 | 8 | 否 | 是 |
| 3.7 | 系统演示 | 采购文件中带“◆”号的为关键响应指标项，共12项，须提供系统演示视频证明满足相关功能每条提供真实系统功能演示视频，完全满足要求的，得1.5分；提供真实系统功能演示视频，不能完全满足要求或其他证明形式的，不得分。本项最高18分。 注：本项目为不见面开标，无需人员现场演示，投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。演示时间：视频时长总计应控制在15分钟内。 | 0 | 18 | 否 | 是 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、法人授权书

三、投标函

四、小微企业声明函

五、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

六、投标分项报价表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

三、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述被授权人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________被授权人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

四、小微企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

五、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

六、投标分项报价表（分包号：**）

| 类别 | 应用系统 | 数量 | 价格（单价：元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 人工智能影像诊疗基础平台 | 影像数据管理服务 | 1套 |  |
|  | 影像阅片服务 | 1套 |  |
|  | 统一基础服务管理 | 1套 |  |
| 人工智能影像诊疗服务 | 胸部CT肺结节智能诊断系统 | 1套 |  |
|  | 胸部CT肺炎智能分析系统 | 1套 |  |
|  | 头颈血管CTA智能分析系统 | 1套 |  |
|  | 心脏冠脉CTA智能分析系统 | 1套 |  |
|  | 肝脏CT智能分析系统 | 1套 |  |
|  | 肝脏MR智能分析系统 | 1套 |  |
|  | 胸部CT骨折智能分析系统 | 1套 |  |
| 报价总计（元） |  |  |  |

服务期限或者交付期：

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

七、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

九、开标一览表（实质性格式）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

投标（响应）文件通用模板编制和评审要求

（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，供应商按照制作工具显示的栏目编制即可）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 中小企业声明函等 | 提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于非专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除，无需提供） |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，报价合理的予以通过。根据财库〔2026〕2号文件规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除） |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。