| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动微量提取耗材 | 人份 | 7000 | ★1.超微量磁珠法DNA提取试剂盒（全自动专用）为一体式封装试剂，用于DNA提取的磁珠和各种试剂通过塑料膜密封在可与全自动96道微量DNA提取工作站配套使用的塑料反应板内，使用时撕开密封膜置于全自动96道微量DNA提取工作站中即可直接用于全自动DNA的自动化提取； - 一个完整试剂盒包装含有封装试剂的反应板共有5块且均为深孔板，另配有试剂相应数量的盒装吸头（吸头为封装好的盒装吸头，撕开外包装即可整盒放在工作站上使用），封装好的消化液（一次性使用，无需二次整体转移消化液，撕开封膜即可放在工作站上使用），1块96孔磁套及1块96孔空白浅孔板，浅孔板可以实现20ul小体积洗脱； 3.完整试剂盒外另配和试剂盒规格相应数量的24孔离心套板，该24孔离心套板为嵌套反应板，上下部分可分离，另配相应数量封装好的洗脱液； 4.产品规格：96人份/盒；72人份/盒；48人份/盒；24人份/盒四种规格； 5.样本适用性：配有在全自动96道微量DNA提取工作站上使用的浓缩、纯化及提取程序，可用于血液(斑)、唾液(斑)、精液(斑)、毛发、组织等常规检材及陈旧、污染、降解和微量检材等疑难检材的DNA提取纯化； ★6.可在原系统设备（博坤）全自动设备上使用，为仪器配套试剂，为保证仪器和试剂的无缝衔接使用，需要提供制造商售后服务承诺书。 |
| 2 | Y染色体扩增试剂盒 | 100人份/盒 | 5 | 1、采用六色荧光技术，便于更清晰的分辨基因座标记。 ★2、单管同时扩增38个Y染色体基因座。DYS19， DYS385 a，DYS385b， DYF387S1 a，DYF387S1b， DYS389 I，DYS389II， DYS390， DYS391， DYS392， DYS393， DYS437， DYS438， DYS439， DYS444， DYS447， DYS448， DYS449， DYS456， DYS458， DYS460， DYS481， DYS518， DYS522， DYS527a，DYS527b, DYS533， DYS549， DYS557， DYS570， DYS576， DYS593， DYS596， DYS627， DYS635， DYS643， DYS645， GATA H4。投标人须提供产品彩页或说明书证明。 3、最大检测片段小于550 bp，内含有11个Mini-STR (扩增子长度在250 bp以下) 有利于对案件样本中降解检材的检测, 可以获得更多Y染色体信息。 4、扩增产物中含3个Y-Indel遗传标记，可以进行家系的初步排查。 5、扩增产物中至少含有1个内部质量参考（IQC，Internal Quality ·Control），用于判定PCR扩增效能。投标时须提供产品证明材料。 6、应用快速扩增酶和高效缓冲体系，扩增时间不超过70分钟。 7、所投试剂盒真实 Bin 和虚拟 Bin 合计不少于 680 个，其中真实 Bin 超过 450 个。投标时须提供产品证明材料。 8、为减少人源性污染，试剂盒需符合ISO 18385法医DNA级标签的要求。 9、试剂盒特异性高，在高达1:4000的高女性DNA背景条件仍能够完全检出男性DNA的分型。投标时须提供产品证明材料。 ★10、所投试剂盒经过SWGDAM科学方法测试验证。投标时须提供产品证明材料。 11、每个基因座有自己的滑移峰比例。 12、在25μL扩增体系中，试剂盒的检测灵敏度可达125pg DNA模板量。 ★13、投标人须提供该产品正规渠道针对本项目出具的售后服务承诺书（原件备查）。 |
| 3 | Y染色体扩增试剂盒 | 100人份/盒 | 2 | ★1.试剂盒采用六色荧光标记技术，必须采用公安部《关于下发全国公安机关DNA鉴定关键试剂耗材质检合格产品及制造商名录的通知》中合格产品； 2.试剂盒至少可同时检测包括公安部20个核心基因座：(DYS19、DYS385a/b、DYS389Ⅰ、DYS389Ⅱ、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS438、DYS439、DYS448、DYS456、DYS458、DYS635、YGATAH4、DYS481、DYS533、DYS576)和15个优选基因座（DYS643，DYS460，DYS549，DYF387S1a/b，DYS449，DYS518，DYS627，DYS570，DYS527a/b，DYS447，DYS444，DYS557，DYS596），检验结果能够通过CODIS表格直接批量导入DNA数据库； 3.试剂盒包含的20个核心基因座的最大扩增片段长度不超过380bp，Mini基因座（扩增片段长度﹤220bp）不少于14个，便于降解样品信息的获取，对于降解DNA和疑难样品更容易得到完整DNA分型信息，数据更精确更可靠； 4.试剂盒应包含扩增检测所需全部试剂（热启动酶、引物、内标、等位基因Ladder等），规格为25μL标准反应体系100人份； 5.试剂盒采用六色荧光标记技术，一色荧光标记分子量内标，五色荧光标记待测样品，荧光标记分子量内标由橙色荧光素标记，使用的分子量内标用于标定大小在65-550个核苷酸范围的片段，提供图谱； 6.试剂盒灵敏度高，在DNA模板浓度为低至50pg时，仍可获得完整的STR分型，并且灵敏度须经公安部验证并出具了相关证明； 7.试剂盒经过严格质量监控，试剂各组分的生产批号全部可追溯； 8.试剂盒规格：100人份/盒，保质期：1年及以上； 9.试剂盒符合ISO18385法医DNA级生产要求； 10.根据采购人的需求，供应商能够提供同品牌的Y染色体补充位点试剂盒，与Y染色体建库试剂盒联用可检测60个位点（包含公安部要求的20个核心基因座，15个优选基因座，25个备选基因座），并且至少包含了4个核心基因座用于试剂盒联用时的结果验证。 11.Y染色体建库试剂盒及其补充位点试剂盒名称和基因座参数信息均已收录入全国公安机关DNA数据库，检测结果能够通过CODIS表格直接批量导入DNA数据库，提供全国公安机关DNA数据库下拉菜单截图证明。 |
| 4 | 全自动精斑提取试剂盒 | 人份 | 200 | 1.全自动混合斑DNA提取试剂盒（全自动专用）为一体式封装、一次性产品，打开试剂耗材外包装即能使用，试剂无需人工配制及分装，专用于分离纯化性侵案件中混合斑检材； 2.全自动混合斑DNA提取试剂盒能与全自动96道微量DNA提取工作站配合使用，全程自动化操作，无需人工干预，3小时以内即能完成12份混合斑检材男女成分的分离和纯化，分离纯化效果能够达到手工精细化操作水平； 3.按规格提供产品规格：8人份/盒（可分离纯化4男4女或8男）；24人份/盒（可分离纯化12男12女）； 4.全自动混合斑DNA提取试剂盒需含有以下几部分，分别为封装试剂的反应板共5块且均为深孔板，相应数量的封装盒装吸头，封装的消化液（能够消化女性成分，但不破坏精子细胞），封装的裂解液（无需手工另加DTT即能裂解精子细胞），1块96孔磁套，1块96孔空白浅孔板； 5.除完整试剂盒外，需配套有专用于处理混合斑检材的24孔离心套板、24孔空白收集板和洗脱液。其中处理混合斑检材的24孔离心套板需满足以下条件，⑴为嵌套式反应板，上下部分可分离；⑵ 能够满足消化后载体的固液分离；⑶ 离心后，能够使精子细胞富集在膜表面，女性成分消化后产物滤过，可以达到男女成分分离的效果。 ★6.可在原系统设备（博坤）全自动设备上使用，为仪器配套试剂，为保证仪器和试剂的无缝衔接使用，需要提供制造商售后服务承诺书。 |
| 5 | 半自动耗材 | 份 | 1250 | - 磁珠法提取试剂盒，用于常量和微量DNA检材的提取； - 预装板内依次排布裂解结合液、磁珠、漂洗液1、漂洗液2和洗脱液孔，适配微略MW-AP 48型核酸纯化仪的孔位和步骤设置要求； - 开放式可拆卸预装深孔板，每板可拆分为两个提取单元，每个提取单元单次可以提取8个样本，配合MW-AP 48单次最多可提取48个样本； - 最大单孔体积：2500μL，满足大体积检材对消化裂解、结合体系的要求，单个样本消化液体积最大为400μl； - 磁珠回收率：≥99%； - DNA回收率：经过公安部刑事技术产品质量监督检验中心验证，DNA回收率>80%； 7、试剂盒中包括Copan套管、消化缓冲液、裂解结合液、漂洗液、洗脱液、DTT、磁珠在内整套试剂和耗材。 |
| 6 | 常染色体案件试剂盒 | 200人份/盒 | 20 | ★1、可以同步扩增23个常染色体STR和 Amelogenin以及3个Y-STR和1个 Y indel 位点，包含的基因座位点有D3S3158、D13S317、D1S1656、CSF1PO、D6S1043、DYS576、D2S441、D5S818、TH01、FGA、DYS518、Amel、Y indel、D8S1179、D21S11、D16S539、TPOX、D10S1248、D22S1045、D19S433、D7S820、D18S51、Penta D、DYS391、vWA、D2S1338、D12S391、Penta E，D6S1043、DYS576、DYS518、 Y indel。 2、试剂盒300bp内有14个STR基因座，有利于降解样本的检出。 ★3、试剂盒包含两个内部PCR控制（IC）基因，监控PCR过程的质量。 4、根据比中复合需要，所投标产品需具备有同一生产厂商生产的基因座补充试剂盒，同步检测15个以上基因座，包括D6S474、D12ATA63、D22S1045、D10S1435、D1S1677、D11S4463、D3S4529、D6S1017、D4S2408、D17S1301、D1GATA113、D20S482、D14S1434、D9S1122、D5S2500和Amelogenin等。 5、扩增试剂盒包含扩增、检测所需全部配套试剂（引物、混合物、内标、等位基因Ladder等）。 6、采用25ul标准体系时，不少于200人份/盒的包装规格。 7、采用六色荧光标记，便于更清晰的分辨基因座位点，荧光标记分子量内标由橙色荧光素标记，包含：75、100、139、150、160、200、300、340、350、400、450、490和500bp的片段。 8、试剂盒名称和基因座参数信息已收录入国家数据库。 ★9、试剂盒产品必须具备中国公共安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》。 |
| 7 | Y-STR检测试剂盒 | 100人份/盒 | 1 | 1.所投入试剂盒为国产试剂，采用六色荧光标记技术，同时扩增和检测50个或以上Y STR基因座和1个或以上Y-Indel位点。 2. Y染色体试剂盒每个等位基因分型良好，Ladder 清晰完整含有充足的等位基因。 3.单个检测试剂盒必须包含扩增、检测所需全部配套试剂（引物、混合物、内标、等位基因Ladder等）规格为100人份（25微升标准体系）。一次性检测成功率要求不低于95%，扩增体系不小于10微升。 |
| 8 | 常染色体建库检测试剂盒 | 200人份/盒 | 4 | （1）试剂盒可单管同时扩增和检测35个常染色体基因座，包含：D3S1358、D13S317、D1S1656、CSF1PO、D6S1043、D19S253、D3S3045、D7S3048、D2S441、D5S818、TH01、FGA、D10S1435、D11S2368、D4S2366、D8S1179、D21S11、D16S539、TPOX、D10S1248、D8S1132、D15S659、D22S1045、D19S433、D7S820、D18S51、Penta D、D6S477、D3S1744、vWA、D2S1338、D12S391、Penta E、D14S608、D18S535以及性别基因座Amelogenin，所有扩增片段均小于550bp；（投标时须提供产品资料并加盖公章） （2）具备对性别基因进行特异性检测功能，常染色体STR检测试剂盒至少包含1个Y-indel基因座和1个Y-STR基因座，可避免因Amelogenin基因座Y微缺失造成的性别误判；（投标时提供产品资料等相关证明材料并加盖公章） （3）所投试剂盒至少包含10个Mini-STR（扩增长度小于220bp以下），有利于对降解检材的检测；（投标时提供产品资料等相关证明材料并加盖公章） （4）试剂盒采用六色荧光标记复合扩增技术，一色荧光标记分子量内标，5色荧光标记待测样品；荧光标记分子量内标由橙色荧光素标记，包含：60、80、100、114、120、140、160、180、200、214、220、240、250、260、280、300、314、320、340、360、380、400、414、420、440、460、480、500、514、520、540、560、580和600bp的片段；（投标时提供产品资料等相关证明材料并加盖公章） 上述（1）~（4）项需提供经由分析软件导出的STR分析图谱。 （5）所投试剂盒可直接扩增试剂检测含有血液(斑)、唾液(斑)的生物样本并得到准确分型。全部基因座均能得到分型结果,各等位基因峰高均在100相对荧光单位以上；（投标时提供产品资料等相关证明材料并加盖公章） （6）所投试剂盒 PCR 扩增时间不大于 90 分钟；（投标时提供产品资料等相关证明材料并加盖公章） （7）试剂盒规格，200人份，包含扩增及扩增后所需全部试剂；（投标时提供产品资料等相关证明材料并加盖公章） （8）试剂盒已通过中国公共安全认证，具有由中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》；（投标人提供《中国公共安全产品认证证书》的复印件）； （9）已录入全国公安机关DNA数据库，检测结果能够通过CODIS表格直接批量导入DNA数据库；（投标时提供全国公安机关DNA数据库试剂盒及基因座信息截图证明） |
| 9 | Y-STR建库检测试剂盒 | 100人份/盒 | 8 | ★1、所投入试剂盒为国产试剂，可单管同时检测40个以上Y-STR 和4个以上Y indel基因座，必须含有公安部要求的20个核心基因座和15个优选基因座，多出的基因座必须涵盖在公安部被选基因座中。 公安部要求的核心基因座20个：DYS19、DYS385 a/b、DYS389 I、DYS389 II、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS438、DYS439、DYS448、DYS456、DYS458、DYS635、Y GATA H4、DYS481、DYS533、DYS576。 优选基因座15个：DYS643、DYS460、DYS549、DYF387S1a/b、DYS449、DYS518、DYS627、DYS570、DYS 527a/b、DYS447、DYS444、DYS557、DYS596。 备选基因座25个：DYS446、DYS510、DYS622、DYS443、DYS587、DYS522、YGATAA10、DYS520、DYS552、DYS593、DYS531、DYS459a/b、DYS508、DYS388、DYS617、DYS645、DYS713、DYS630、DYF404S1a/b、DYS626、DYS526a/b、Yindel。 - 为了更好的区分无关家族，Y-STR试剂盒须包含5个Y-indel基因座。 - 试剂盒具有较强的抗抑制能力，可直接扩增血滤纸、FTA卡、棉签、口腔卡等载体上的血斑和唾液斑，无需提取或纯化，扩增时间两个小时以内。 - 试剂盒采用6色以上（含6色）荧光。一色荧光标记分子量内标，五色荧光标记待测样品。荧光标记分子量内标由橙色荧光素标记，包含：60、80、100、114、120、140、160、180、200、214、220、240、250、260、280、300、314、320、340、360、380、400、414、420、440、460、480、500、514、520、540、560、580和600bp的片段。 - 单个检测试剂盒必须包含扩增、检测所需全部配套试剂（引物、混合物、内标、等位基因Ladder等）规格为100人份（25微升标准体系）。承诺所检测样本峰高不低于200RFU，低于200RFU则检测不成功，一次性检测成功率要求不低于95%，扩增体系不小于10微升。 6、能提供同品牌的Y-STR补充检测试剂盒，补充检材试剂盒与所投试剂盒联合使用达到公安部推荐的60个（含）基因座，核心和优选基因座共有9个（含9个）及以上重复（补充检测试剂盒需提供省厅级公安机关测试报告，报告内容必须包含：试剂盒制造商名称、试剂盒基因座个数和基因座名称、经由Genemapper或者IDX软件分析出的STR分型图谱）。 ★7、试剂盒必须与国家DNA数据库中绝大多数数据基因座保持一致，便于与国家库中数据进行高效的比对，交换和共享，避免基因座差异造成的潜在风险和成本增高。试剂盒名称和基因座参数信息已经收录全国公安机关DNA数据库，检测结果能够通过CODIS表格直接批量导入DNA数据库。 ★8、Y-STR检测试剂盒与常染色体检测试剂盒为同一品牌试剂盒，并且Y-STR检测试剂盒为国内公安用户建设DNA数据库广泛应用的成熟产品，提供公安部刑事技术产品质量监督检验中心出具的检验报告证明文件扫描件。 |
| 10 | 血卡 | 份 | 10000 | 血样采集卡采集套装包含有：单孔血样采集卡、一次性采血工具套装、江苏公安系统专用粉色重点人员样品袋。 1、一次性采血工具套装包含：塑柄采血针、塑柄干棉签、酒精棉签各1枚，集中封于塑料袋内，其中酒精棉签封在单独小格内，采血针和干棉签封在另一格内。 2、单孔血样采集卡采样纸有效面积不小于45mm×35mm； ★3、采样纸上设有防污染采样环，采样环直径2.5厘米，采用双面压印，环线纸纤维比采样区域密实，能有效阻止外部污染物进入到采样区内。 4、采样纸粘附于包装卡上，包装卡尺寸规格： 折叠后尺寸：75mm*50mm，包装卡三折后一端粘附采样纸，包装卡上印有生产厂家的信息或标志。 5、采取血样时，用采血卡圆圈内区域吸取指血或耳垂血，血斑直径不小于10mm。 ★6、常温、干燥条件下，采集后样本保存10年以上仍可有效用于复合STR检验。 7、采集的样本可直接用于免提取扩增试剂，无需水洗或其他前处理； 8、样品袋为江苏公安系统专用粉色重点人员样品袋，采用插口封装，便于后续复核。可填写待录自然信息，包括：姓名、身份证号等、编号条形码粘贴区； 9、样品袋和采血卡粘贴条形码，并严格一一对应，粘贴好条形码的采血卡放入样品袋中备用，50份一包。 ★10、血样采集卡生产厂家必须是公安部质控库入围企业，需提供公安部物证鉴定中心出具的质检合格报告复印件（原件备查）。 |
| 11 | 扩增仪 | 台 | 1 | 1、模块规格 2*48孔*0.2ml，铝合金模块 2、有效孔位 2*48孔(单管,8连管,无裙板,半裙板) 3、输入电源 220V～50Hz，600VA（海外型：100-240V～50/60Hz，600VA） 4、重量Max 9.5kg 5、温度准确度 ≦±0.1℃ 6、模块控温精度 ≦±0.1℃ 7、模块温度均匀性 ≦±0.3℃ @55℃ 8、最大升温速率 ≥5℃/s 9、最大降温速率 ≥5℃/s 10、模块控温技术 Peltier技术 11、模块温度控制模式 Tube（试剂ul设置）/ Block 12、模块温度设置范围 0-105℃ 13、热盖温度设置范围 30-110℃，ON/OFF（热盖可开启和关闭） 14、恒温时间设置范围 1s-9h0m0s，或设为∞表示长时间运行 15、智能热盖设置功能 有，可选根据程序自动设定热盖温度 16、循环次数设置范围 1-150X，可设置非交叉双重嵌套循环 17、程序数量 最多1000个文件夹，每个文件夹最多1000个文件（程序） 18、双头独立运行 有，双显示，独立运行 19、USB接口 有，用户文件一键导入/导出，台间程序交换便捷；U盘软件升级 20、显示屏 7〞WVGA 64000色，LED 背光，高灵敏电阻触摸屏 |
| 12 | 除湿机 | 台 | 1 | 压缩机式，日除湿量大于40L，功率500W以上 |
| 13 | 空调滤网 | 批 | 1 | 需匹配实验室现有空调 |
| 14 | 袋装枪头 | 盒 | 60 | T-300-R-S 10小盒/大盒 |
| 15 | 胶垫 | 包 | 100 | 10片/包 |
| 16 | 枪架 | 个 | 3 | 移液枪枪架 |
| 17 | 打孔器 | 3mm | 1 | 金属手动打孔器 |
| 18 | 打孔器 | 1.5mm | 1 | 金属手动打孔器 |
| 19 | 离心机（96孔板） | 台 | 2 | 1.转子 ：角转子 2.转速 ：2500rpm±5% 3.离心力 ： 480g 4.旋转方向：逆时针方向 5.最大载量 ： 2*96PCR板 *6.双板停机时呈水平状态 7.加速时间：≤15s 8.减速时间 ：≤25s 9.驱动方式 直流无刷电机，低噪音滚珠轴承 10.输入电源 AC 110-250V 50/60Hz 11.尺寸（L*W*H ） 产品尺寸：345*289*168mm 12.包装尺寸：365*310*218mm 13.重量 净重：6.5kg 14.安全标准 符合 IEC61010-2-020 |
| 20 | 试管架（96孔板） | 个 | 20 | 96孔板用试管架 |
| 21 | 枪头 | 盒 | 275 | T-400-R-S 10小盒/大盒 |
| 22 | 扩增管8联管 | 盒 | 30 | 0.2ml离心8联管 |
| 23 | 无尘抽纸 | 箱 | 1 | 一箱50盒，无尘擦拭纸 |
| 24 | 试剂槽 | 个 | 50 | 60ml，一次性加样试剂槽 |