江苏民政康复医院医疗设备采购项目

公开招标文件

项目编号：JSZC-320000-YDZB-G2026-0010

江苏有点招标代理有限公司

二〇二六年五月

目  录

第一章  公开招标邀请	1

第二章  投标人须知	6

第三章  评审标准	21

第四章  招标项目的服务要求和数量等	26

第五章  合同主要条款及格式	56

第六章  附件	62

第一章  公开招标邀请

项目概况

江苏民政康复医院医疗设备采购项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行下载招标文件，并于2026年06月15日09点30分（北京时间）前提交电子投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320000-YDZB-G2026-0010

2、项目名称：江苏民政康复医院医疗设备采购项目

3、招标方式：公开招标

4、预算金额：350万元

5、最高限价：350万元，报价超过最高限价的作无效投标处理。

6、招标需求：为满足临床康复诊疗需求，提升医院服务能力，江苏民政康复医院拟采购一批医疗设备。采购所有设备须符合国家医疗器械相关标准，供应商需提供安装调试及操作培训服务。具体要求详见公开招标文件。

本次项目共计划分为三个分包。分包一32万元整，分包二64万元整，分包三254万元整。各分包可兼投不可兼中。

7、合同履行期限：自合同签订之日起30个日历天内完成。

8、本项目是否专门面向中小企业采购项目：否。

9、本项目不接受联合体投标

二、申请人资格条件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度的财务审计报告，财务审计报告复印件并加盖公章，财务审计报告应至少包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动近六个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）：无。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目为          （项目名称）         （项目编号）的采购包，专门面向中小企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（） 种方式预留部分采购份额采购给中小企业服务：

①本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

②本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

3、招标人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：

（1）投标产品按国家规定须医疗器械注册证的，供应商须提供产品的《医疗器械注册证》；按国家规定须进行备案的，供应商须提供产品的《第一类医疗器械备案凭证》（复印件加盖公章）；

（2）供应商为医疗器械经营企业的，须根据产品的类别，提供供应商的《医疗器械经营许可证》或者《二类医疗器械经营备案凭证》或具备第一类医疗器械销售的证明材料（复印件加盖公章）；

（3）供应商为医疗器械生产企业投本企业产品的，须根据产品的类别，提供《医疗器械生产许可证》或者《第一类医疗器械生产备案凭证》（复印件加盖公章）；

（4）授权委托书中的代理人须提供供应商为其缴纳的近6个月内任意一个月的社保证明；新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供社保证明材料（以新办企业营业执照发放日期为准）；

4、第1（5）条所称的重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

5、投标人在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7、拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人参与政府采购活动。采购代理机构将在开标结束后，通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站、“信用江苏”网站等渠道查询投标人信用记录。

三、获取采购文件

1、获取时间：2026年05月25日至2026年05月29日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2、获取地点：在“江苏政府采购网”自行下载招标文件。

3、获取方式：投标人登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4、售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年06月15日09点30分（北京时间）；

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

6.1本项目中标后不允许分包、转包。

6.2现场考察、答疑时间：招标人不组织，投标人可自行考察。

6.3是否接受进口产品：不接受。

6.4根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换或办理CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

6.5本公开招标公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）公示发布。若有关本次公开招标存在的变动或修改，敬请各投标人及时关注江苏政府采购网发布的关于本项目的信息更正公告。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.招标人信息

采购人名称：江苏民政康复医院

采购人地址：南京市福建路20号

联 系 人：张强

联系方式：025-68202813

2.采购代理机构信息

名    称：江苏有点招标代理有限公司

地    址：南京市玄武区长江路99号长江贸易大楼1001室

联系方式：025-57712503

3.项目联系方式

项目联系人：刘工

电      话：025-57712503

第二章  投标人须知

一、总    则

1、适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规、规章和规定等。

2、定义

2.1“招标人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人”是指参加响应竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“服务”指本招标文件中所述相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

投标人参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在投标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在投标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7 提供的产品属于环境标志产品的，投标人应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.8进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.9 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

4、评标费用

4.1本次项目采购代理服务费用由中标供应商参照国家计委(2002)1980号文及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格【2011】534号)中的计费标准，费率标准为80%，计费值为各项目的中标价。

4.2付款时请供应商备注项目名称和项目编号以便核实。供应商在响应时应充分考虑以上费用，无论供应商是否将该费用包含在报价中，均视为已含在响应价格中。

账户名称：江苏有点招标代理有限公司

开 户 行：中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行

账    号：32050159553600002041

二、投标文件编制

5、投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任。

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关招标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 投标人应用人民币报价。

7、投标文件的组成

7.1 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，并根据自己的商务能力、技术水平对招标文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

7.2 投标文件的商务部分。商务部分是证明投标人有资格参加评标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★投标申请及声明；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）★投标人资格资信证明文件等；

（4）★采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明材料；

（5）★《商务条款偏离表》；

（6）合同条款；

（7）投标人认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

7.3 投标文件的技术部分。技术部分是证明投标人提供的服务是合格的，并符合招标文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★《采购需求条款偏离表（技术条款偏离表）》；

（2）★《核心设备一览表》；

（3）技术说明或服务方案（根据文件要求自行编制）；

（4）供应商认为需要提供的其他技术资料。

（5）★售后质保承诺函（格式自拟）

7.4 投标文件的价格部分

（1）价格部分是对服务价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

（3）投标人应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦中标，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（4）经评标后，如果中标价低于投标人在投标文件首次报价的，分项报价同比例调整。

7.5 投标文件的其他部分。其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

三、电子投标文件递交与撤回

8、电子投标文件递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在截止时间前制作并上传电子投标文件。

9、响应截止日期

9.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于公开招标中规定的响应截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络宽带等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第16.1.2条规定做无效投标处理。

9.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长响应截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

10、电子投标文件的撤回和修改

10.1 电子投标文件的撤回

10.1.1 投标人可在响应截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

10.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

10.2 电子投标文件的修改

10.2.1 投标人可在响应截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

10.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

10.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回投标文件。

四、开标与评标

11、开标

11.1 代理机构将在公开招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对电子投标文件进行解密。

11.2 开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

11.3 投标人在开标过程中涉及到的电子投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

11.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

12、评标委员会

12.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会进行评标。

12.2 评标委员会由五个有关技术、经济等方面的专家或招标人代表和四个有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

12.3 评标委员会独立工作，负责评标所有电子投标文件并确定中标人。

13、评标过程的保密与公正

13.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评标委员会、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

13.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其电子投标文件将被作为无效投标文件。

13.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

13.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

14、电子投标文件的澄清

14.1 评标期间，评标委员会对电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出电子投标文件的范围或者改变电子投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

14.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为电子投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

14.3 在接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

15、对电子投标文件的初审

15.1 电子投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

15.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人或评标委员会评委对电子投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标人或评标委员会评委以书面形式向评标委员会进行反馈。

招标人或评标委员会评委在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格。

15.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从电子投标文件的有效性、完整性和对招标文件的投标程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

15.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

15.2 在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份电子投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的响应应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的响应。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评标委员会决定电子投标文件的响应性只根据电子投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

15.3 如果电子投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应成为实质性响应的响应。

15.4 评标委员会将对确定为实质性响应的响应进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）电子投标文件中开标一览表内容与电子投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

15.5 评标委员会将按上述修正错误的方法调整电子投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

15.6 本次项目采用综合评分法，在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按服务标准优劣顺序排列。评标委员会根据排名确定1-3名中标候选人。

15.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

五、无效投标条款和废标条款

16.1无效投标条款

16.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

16.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

16.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

16.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

16.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

16.1.6 未通过符合性审查的。

16.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求的。

16.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

16.1.9  电子投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

16.1.10强化政府采购异常低价审查：

（一）、政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（中标）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（中标）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（三）、各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

（四）、采购人应当落实履约验收责任，依法组织履约验收工作，验收内容要包括每一项技术和商务要求的履约情况。对报价触发异常低价投标（响应）审查程序后仍中标（中标）的供应商，采购人要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。对可以分期实施的采购项目，实行分期考核、分期验收、分期支付，及时掌握供应商履约进展。如供应商中标（中标）后无正当理由拒不签订政府采购合同的，依法予以处理；如供应商不履行合同或者未按合同约定履行合同导致验收不合格的，采购人应当依法追究其违约责任。

16.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，电子投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

16.1.12 电子投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

16.1.13 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

16.2 废标条款

16.2.1 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的。

16.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

16.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

16.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行。

16.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

六、定标

17、确定中标单位

17.1 中标候选人的选取原则详见招标文件第二章规定。

17.2 招标人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或评标委员会根据排名确定1-3名中标候选人。

17.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

17.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

17.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

17.4.2 向招标人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

17.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。

17.4.4 与招标人或者其他投标人恶意串通的。

17.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

17.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

17.5.1 不同投标人的电子投标文件由同一单位或者个人编制。

17.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

17.5.3 不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

17.5.4 不同投标人的电子投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

17.5.5 不同投标人使用同一电脑上传电子投标文件的。

提醒：不同投标人使用同一ip地址上传投标文件的可能会被苏彩云系统认定为串标，请各位投标人予以关注。

18、质疑处理

18.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

18.2 投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述18.4-18.8条款的规定向代理机构或招标人提出质疑。

18.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

18.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

18.2.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、招标人将只对投标人第一次质疑作出答复。

18.3 以下情形的质疑不予受理

18.3.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

18.3.2 超出政府采购法定期限的质疑。

18.3.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

18.3.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

18.3.5 投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、加盖公章的质疑。

18.4 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

18.5 质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

18.6 质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

18.7 质疑函应当书面提交至采购代理机构联系人（详见公开招标公告）处，如为现场提交的，提交时应出示有效身份证明。

18.8 质疑投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节的质疑事项。

18.9 代理机构在收到投标人的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

18.10 代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。质疑查无实据或质疑不成立的，将报财政部门记入投标人诚信档案。

19、中标通知书

19.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

19.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、合同签订

20、签订合同

20.l 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。

20.2 招标文件、中标人的电子投标文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

20.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

20.4 中标人除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加南京市政府采购活动。

20.5 中标人拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，招标人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。评标报告未推荐中标候选人的，应重新开展政府采购活动。

21、货物（包含与货物相关的服务）的追加

21.1 政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

八、中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

第三章  评审标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30。 | 30 |
| 2 | 需求响应（20分） | 完全满足采购文件第四章节技术条款得满分（第四章节技术条款需在技术条款偏离表中逐条响应）。 ▲参数为关键参数，每负偏离一项扣0.2分，▲项合计10分，扣完为0分。 其余为一般项参数，负偏离1-5项的扣1分，负偏离6-10项的扣2分，负偏离11-15项的扣3分，负偏离16-20项的扣4分，负偏离21-25项的扣5分，负偏离26-30项的扣6分，负偏离31-35项的扣7分，负偏离36-40项的扣8分，负偏离41-45项的扣9分，负偏离46项及以上的的扣10分，本项目合计10分，扣完为0分。 注：▲关键参数须在响应文件中提供证明文件，且须在技术条款偏离表详尽真实的提供偏离情况及证明材料页码，否则视为负偏离。 | 20 |
| 3.1 | 所投产品综合性能评价 （6分） | 由评委根据所投产品的设计、制造、技术性能、品牌、市场占有率等因素，结合响应文件提供的佐证材料等进行评审。佐证材料包括但不限于主要模块的实物拍摄照片、材质证明材料、工艺证明材料等，以及产品技术指标的描述、检测文件及证明照片等内容，体现产品的安全性、稳定性、易用性、配置及功能。产品安全性高、稳定性好，操作界面简便流畅，操作流程符合临床需要，配置高，功能全面，优于采购需求的得6分；产品安全性较高、稳定性较好，操作界面较为简便流畅，操作流程基本符合临床需要，配置较高，功能较全面，完全符合采购需求的得3分；产品安全性一般、稳定性一般，操作界面较为复杂，操作流程不太符合临床需要，配置一般，功能不太全面，基本符合采购需求但有待改进的得1分；其余或不提供不得分。 | 6 |
| 3.2 | 项目实施方案 （6分） | 供应商根据项目具体的实施情况制定整体实施方案、安装方案、进度安排、设备使用维护方案： 方案完整全面，具有明确的交货时间，方案全面，可实施性强，设备交付安装安排合理，时间进度安排合理，优于采购需求，可执行性高得6分；方案较完整，可实施性较强，设备交付安装安排较合理，时间进度安排较合理，符合采购需求，可执行性较高得3分；方案简单，可执行性一般，时间安排较长，安装安排简单，基本符合采购需求得1分；其余或不提供不得分。 | 6 |
| 3.3 | 培训及技术支持方案 （6分） | 供应商根据该项目需求提供培训服务方案、技术支持方案、培训师资、培训场次等，方案包括但不限于人员的操作培训和售后培训以及采购人所需的技术和学术支持及其他供应商可提供的服务：培训承诺完善、具体合理、服务时间长、有明确的、具体可行的培训方案和措施，完全保证使用单位能熟练操作、维护和正常使用、具有技术和学术支持的能力并且有明确、合理、可行的支持方案的得6分；承诺较完善、比较具体合理、服务时间较长、有较明确的、比较具体可行的培训方案和措施，可以保证使用单位能操作、维护和使用、具有较好的技术和学术支持能力并且有较明确、较合理、较可行的支持方案的得3分；承诺不太完善、不太合理、服务时间较短、有较少的培训方案和措施，有较少的支持方案，基本能保证使用单位能操作、维护和使用得1分；其余或不提供不得分。 | 6 |
| 3.4 | 售后服务方案 （6） | 供应商根据项目需求提供售后服务方案，方案包括但不限于售后人员、响应时间、售后措施、提供备品备件的期限，方案合理全面且详细，响应时间迅速，服务人员齐备，技术人员专业素养高且有经验，售后措施完善有效，优于采购需求得6分；方案较合理，响应时间较迅速，服务人员较齐全，管理力量比较雄厚，技术人员专业素养较高且有一定经验，售后措施比较丰富，符合采购需求得3分；方案简单，响应时间速度较慢，服务人员较少，专业素养较低或没有经验，售后措施较少得1分；其余或不提供不得分。 | 6 |
| 3.5 | 应急方案（6分） | 供应商根据项目需求提供应急方案，方案包括但不限于应急方案及措施、应急人员安排、应急预案、应急时间及设备出现故障的应急处理：方案合理全面且详细，应急时间迅速，应急人员齐备，解决紧急事件经验丰富，应急措施切实有效，有预见性，对可能存在的情况有具体应对方案和具体时间节点安排，应急解决问题的时间短，优于采购需求得6分；方案较合理，应急时间较迅速，应急人员较齐全，管理力量比较雄厚，技术人员专业素养较高且有一定紧急事件处理经验，应急措施比较有效，比较有预见性，应急解决问题的时间较短，符合采购需求得3分；方案简单，应急速度较慢，服务人员较少，专业素养较低或没有经验，应急措施比较简单，不太有预见性，应急解决问题的时间较长得1分；其余或不提供不得分。 | 6 |
| 4 | 业绩 （9分） | 供应商须提供自2023年05月01日以后（以合同签订时间为准），类似项目业绩的得3分/个，最高得9分。（所投同品牌同类型设备的销售合同不重复得分，每提供一份得3分，最高9分。（提供合同复印件以及对应的发票复印件，合同须明确显示设备型号、双方签章及双方签署日期，提供不全的不得分）。） | 9 |
| 5.1 | 履约能力 （11分） | 供应商拟选派的项目负责人具有1年类似供货项目团队管理经验的得1分。 供应商拟选派的项目负责人具有2年类似供货项目团队管理经验的得2分。 供应商拟选派的项目负责人具有3年或以上类似供货项目团队管理经验的得5分。 （需提供证明材料，如过往业绩合同或过往项目负责人任命书等有效证明材料，合同、任命书需注明签订时间、项目负责人姓名等，自证无效,缺项不得分。 提供参加本次采购活动近六个月内（至少一个月）的社保证明材料）。 | 5 |
| 5.2 |  | 在文件质保期要求（三年）的基础上，每增加一年加3分，最高得6分。（提供承诺函，格式自拟） | 6 |

说明：

（一）对国家认定的节能产品和环保产品分别给予报价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评标。

（二）小微企业的价格扣除

1.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评标。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评标。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。

2.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

说明：价格扣除优惠政策仅适用于“第一章 4、申请人的资格要求 4.2落实政府采购政策需满足的资格要求”中“本项目采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求”的采购项目中。

（三）监狱和戒毒企业的价格扣除

1.本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。

2.监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

（四）残疾人福利性单位的价格扣除

1.本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。

2.残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（五）监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（六）除评分标准中另有说明外，所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。

第四章  招标项目的服务要求和数量等

一、项目概述

为满足临床康复诊疗需求，提升医院服务能力，江苏民政康复医院拟采购一批医疗设备。采购所有设备须符合国家医疗器械相关标准，供应商需提供安装调试及操作培训服务。具体要求详见公开招标文件。本次项目共计划分为三个分包。分包一32万元整，分包二64万元整，分包三254万元整。各分包可兼投不可兼中。

合同履行期限：自合同签订之日起30个日历天内完成。

二、设备清单

设备采购分包一清单（体重管理类）

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 体成分分析仪（核心设备） | 1 |
| 2 | HIIT无动力跑步机 | 1 |
| 3 | 磁控椭圆机 | 1 |
| 4 | 电阻坐式伸/曲腿训练器 | 1 |
| 总计 |  | 4 |

设备采购分包二清单（诊断检查类）

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 构音语音测量 与训练仪软件 | 1 |
| 2 | 经颅多普勒血流分析仪（核心设备） | 1 |
| 3 | 睡眠记录仪 | 1 |
| 4 | 动态心电血压记录仪 | 1 |
| 总计 |  | 4 |

设备采购分包三清单（康复治疗类）

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 半导体治疗仪 | 1 |
| 2 | 电磁式聚焦式冲击波 | 1 |
| 3 | 经颅电刺激仪 | 1 |
| 4 | 吞咽神经肌肉低频 电刺激仪 | 1 |
| 5 | 电生理整体治疗系统（核心设备） | 1 |
| 6 | 盆底磁治疗仪 | 1 |
| 7 | 脉冲短波治疗仪 | 1 |
| 8 | 威伐光治疗仪 | 1 |
| 9 | 全自动蜡疗仪 | 1 |
| 10 | 睡眠治疗仪 | 1 |
| 11 | 内热针治疗仪 | 1 |
| 12 | 射灸舱 | 1 |
| 总计 |  | 12 |

三、技术条款

★号项为废标项，▲项为关键参数。

设备采购分包一设备参数：

一、体成分分析仪

1.可与身高体重仪互联；
2.尺寸：≥125*95*80cm；
3.重量：≥36kg；
4.最大承重：≥300kg；
5.测量电流：≤100μA；
6.阻抗测量范围：≥10.0-1000.00Ω；
7.体成分分析仪设置≥3对对称手扶测量点，适用不同身高，始终固定双臂张开的角度； 
8.体成分分析仪含触摸显示屏，尺寸≥8英寸，可提供操作人员全范围视角； 
★9.体成分分析仪采用≥8点生物电阻抗分析测量法，配置8-16个电极（提供实物照片佐证）；
10.数据库参考人种≥4种；
11.测量节段包含左臂、右臂、左腿、右腿、身体右半部分、身体左半部分、躯干；
12.测试时间≤17秒，测试频率为4频或6频或19频；
13.设备可根据所处地理位置进行相应校准；
14.内置标准程序，可自动生成测量结果，无需手动编辑；
15.人体成分计算方法：经验值算法（参照多种黄金标准）；
16.设备检测数值可达到黄金标准，包含非脂肪含量、体液总量、细胞外液、肌肉含量；
★17.人体报告输出指标≥34个,至少包含相角分析图、生物电阻抗矢量分析图、体液百分比、身体成分图、内脏脂肪含量等（提供测试报告截图佐证）；
18.输出报告具备客户自选模式，可根据需求选择输出的参数及版式；
★19.可输出不少于三种报告：人体成分报告、表格数据报告、患者文本报告（提供测试报告截图佐证）；
20.导出报告格式可为CSV或PDF；
21.数据传输方式至少包含U盘、无线、网线等；
22.具有无线传输数据功能，身高体重仪测量值可无缝传输至人体成分分析仪，数据实时分享。

二、HIIT无动力跑步机

1.控制面板：≥5寸LCD显示屏；
2.最大承重：≥150KG；
3.度范围：无动力；
4.跑道面积：≥1600*440mm；
5.运动程序：≥3个自定义；
6.屏幕显示：蓝牙心率、时间、速度、路程、卡路里、功率；
7.承重：≥200kg；
8.尺寸:≥1900*8750*1650mm；
9.具有蓝牙APP功能。

三、磁控椭圆机

1.手旋式阻力控制、操纵方便；
2.固定式前扶手；
3.超大调节式踏板；
4.全面塑身、调节心肺功能；
5.屏幕可模拟显示训练模式和运动状态的曲线图；
6.显示功能：时间、距离、速度、卡路里、心率、年龄，体重，身高，性别、运动模式；
7.模式：≥12个自动模式，≥4组记忆模式，≥1组WATT控制模式，≥1组心率控制模式，无线接收心率模式；
8.具有APP功能；
9.阻力控制：≥32段； 
10.承重：≥200kg。

四、电阻坐式伸/曲腿训练器

1.控制面板：≥15寸触摸屏；
2.阻力模式：标准、等速、离心、向心、弹力；
3.电压：220V/AC；
4.电机输出阻力范围：≥5-110KG；
5.阻力调节精度：≤1KG；
6.靠背升降档数：≥16档；
★7.数据报告：训练结束后系统会为用户统计该次运动数据，包含总体积、训练次数、消耗卡路里、平均心率，需提供国家认可的检测机构出具的测试报告佐证参数，检测报告须有CMA标识；
★8.可自由设置训练组数以及每组动作次数，需提供国家认可的检测机构出具的测试报告佐证参数，检测报告须有CMA标识；
★9.座椅记忆功能：用户登录后，可自动调节到上一次使用的座椅位置，需提供国家认可的检测机构出具的测试报告佐证参数，检测报告须有CMA标识；
10.绳索最大长度：≥650mm；
11.尺寸：≥1300*1250*1350mm；
12.承重：≥600kg。

设备采购分包二设备参数：

一、构音语音测量与训练仪软件

1.主要用途：用于构音障碍的诊断评估和康复训练及指导。

2.主要功能：

（1）构音功能测量评估，可设置常规模式或ICF模式下的评估业务活动。

（2）构音功能康复训练，可开展：口部运动治疗（不少于40种）；结合声母、韵母和声调进行下颌、唇、舌构音运动的康复训练；音位感知（诱导）康复训练，发音教育评判；音位习得训练；音位对比训练；电声门图信号的接触率CQ和接触率微扰CQP，声门噪声；

（3）综合康复支持，支持构音PCT疗法：完成测量数据与ICF损伤程度的转换，★提供基于ICF的构音语音指标7项，包括：ICF声母音位习得、声母音位对比、构音清晰度、口部感觉、下颌运动、唇运动、舌运动；ICF治疗计划：ICF质控：作业支持、专题培训：嗓音电声支持：★电声门图声带接触率CQ和接触率微扰CQP等电声参数，快速分析嗓音质量、可针对具体功能模块进行便捷打印。

3.主要组成：配有台车、专用主机、单通道低通滤波器、单向型专业话筒、显示器、打印机、构音语音测量与训练仪软件、嗓音功能测量仪软件（电声门图数据分析）。另配移动智能筛查包3台。

4.主要技术指标：

构音语音测量与训练仪软件用于构音语音障碍的功能评估与康复训练，其主要技术指标：

（1）实时言语信号：

1）谐波频率误差：±4%；

2）基频实时响应速率：≤6ms；

3）FFT实时响应速率：≤48ms；

4）LPC实时响应速率：≤45ms；

5）语谱图实时分辨率：窄带60Hz、中带120Hz、宽带240Hz：12.7ms±4%；

（2）单通道低通滤波：

1）增益：共四档：25dB，30dB，35dB，40dB，每档误差±1.0dB

2）频响：在100Hz～700Hz频率范围内为-1.0dB～+1.0dB

3）静止噪声≤2mV

4）低通滤波：共三档：5kHz，10kHz，20kHz，截止频率处衰减≥50 dB

（3）★电声门图信号支持：

1）电声门图增益误差±1.0dB；

2）电声门图静止噪声 ≤5mV。

5、▲必须提供医疗器械检验报告或者软件测试报告，系统软件的功能与质量要求应符合GB/T 25000.51国家标准。

二、经颅多普勒血流分析仪

医疗认证要求：

1.1电气安全要求：应符合GB9706.1-2020，GB9706.237-2020的要求；

1.2电磁兼容要求：电磁兼容全面执行YY 9706,102-2021标准中1组A类和GB9706.237-2020《医用电气设备第2-37部分:超声诊断和监护设备的基本安企和基本性能专用·要求》标准202.6的要求

一体式计算机：一体式计算机，处理器≥i5，硬盘≥1000G，内存≥16G；Windows操作系统；显示器≥21.5英寸，分辨率至少1920*1080；国际标准的网卡接口。

多普勒硬件参数要求

3.1可接探头通道数：≥4个，探头频率：1MHz、2MHz、4MHz、8MHz、16MHz可选

3.2可升级4M扣式监护探头，用于幼儿颅脑和颈部血流的持续监测。

3.3血流速度检测范围：10-1300cm/s

▲3.4 可调节过滤范围：50-3700Hz

3.5取样容积调节范围（脉冲波）：2MHz:1-20mm；4MHz:1-15mm；

3.6 取样容积调节步长：2,4MHz:1mm;

3.7探头最大工作距离：2MHz:180mm;4MHz:90mm;

▲3.8 可配备独立的1M、2M、4M、8M、16M探头，4M、8M探头具备连续和脉冲两种工作模式

★3.9 能量范围：10-720mw/cm2

3.10高分辨率M模：8000门深

▲3.11多功能遥控键盘，具备按键式鼠标功能（提供截图证明）；

软件功能要求

4.1多语言：多普勒操作软件，软件界面可根据计算机系统语言自由切换

4.2自动双向血流分析（同时）计算

4.3 实时的血流计算（Vmax、Vmin、Vmean、PI、RI、Mx、S/D、加速度CCP）等参数

▲4.4 IWM血红细胞数量评估：IWMmax、IWMmean和IWMmin三种（提供软件截图）

4.5测量方式:流速、流速差、时间差、流速+时间差、自动测量、手动测量和脑死亡指数（BD）测量等

4.6 探头能量限制功能：要求探头工作时能够自动限制发射功率，保护探头和患者

4.7 角度校正功能，帮助临床得到准确血流值

4.8 包络线有无不影响参数计算：去掉包络线后，仍可自动计算流速

4.9 数字化连续M波，一平面显示多条血管，点击不同深度即显示相应的频谱

4.10 单通道八深度：单通道模式下，可同时显示八个不同深度的频谱

4.11 血管痉挛评估指数：用于血管痉挛评估，软件可自动生成血管痉挛评估指数，并可自动导入报告中

▲4.12 患者随访趋势图：可将患者不同日期的血流值做成趋势图，观察治疗效果和病情进展

4.13自动增益功能：增益随着血流信号强弱变化而变化，无需调整增益，自动显示清晰频谱；

4.14最高流速频谱自动标记功能：多频谱存储后，软件自动标记其中最高血流速度的频谱。

4.15数据整合功能：同一个病人，24小时内所做的血管检查，可以同步到一个病人数据库和报告中，适用于1天内多次检查的患者。

4.16脑死亡血流指数：通过软件测量，快速评估脑死亡。

▲4.17踝肱指数：可检测ABI踝肱指数，用于检测外周血管动脉硬化的指标，软件自动计算。（提供软件截图）

配置要求

5.1计算机系统                  1台

5.2 TCD主机                    1台

5.3 TCD检查软件                1套

5.4 脑血流监护软件             1套

5.5 2MHz脉冲手持探头           1个

5.6 4MHz手持探头               1个

5.7 多功能TCD遥控器           1个

5.8 耦合剂                     1个

5.9 彩色打印机                 1台

5.10 仪器车                     1个

三、睡眠记录仪

1：整体

1.1	轻巧便携，主机净重≤20g，厚度≤2厘米，医护人员1分钟可以完成设备的安装，启动。监测完毕10秒内完成设备拆卸。

1.2	睡眠记录具有脑电、体位、脉率、血氧饱和度等功能。

2：脑电功能

2.1	精准区分睡眠分期

▲2.2脑电/EEG :0.3~256采样范围

共模抑制比: ＞90dB

输入噪声: 3.4uv

2.3	标准信号精度：≤10%

▲2.4支持手动脑电睡眠分期修改功能

3：血氧饱和度

3.1	测量范围：70%-100%。

3.2	血氧饱和度测量误差≤5%

4：脉率

4.1	测量范围：40bpm-240bpm，测量误差≤±3%

5：体位

5.1	体位：离床、仰卧、左侧卧、右侧卧、俯卧。

6：软件功能

6.1能够实时显示睡眠脑电检测波形，30秒/屏、10秒/屏、1秒/屏，并能识别体动变化波形。

▲6.2报警功能：采集时病人发生异常情况，如血氧过低、脉率异常等可声光报警，临床可及时获取病人在监测时的突发情况。

四、动态心电血压记录仪

硬件功能参数

1、具备彩色液晶显示，显示患者信息、记录时间、各项记录数据等。

2、记录仪可同时记录心电图与血压数据，非分离式记录测量设备。

3、存储容量：≥8GB以上存储。

4、记录时间：≥15天，(提供注册证查验）。

5、有事件按钮，支持心电图事件记录和发送功能。

6、采用3.8V大容量可充电锂电池供电，环保长时。

▲7、心电采样率最高可达32000HZ（提供注册证查验）。

▲8、可记录呼吸波形(出具注册证验证)。

9、具备导联线脱落提示功能。（提供注册证验证）

▲10、支持3导/12导/18导心电记录。（提供注册证验证）

11、血压自动测量间隔时间不少于24种。

12、血压记录空间不低于2400条。

13、AD分辨率为24bit.

14、记录仪记录过程中可回顾血压历史数据。

软件功能参数

1、具备先进的人工智能(AI)分析引擎。

2、具备电子登记功能，可预先登记患者信息进行记录。

3、具备房颤房扑编辑功能。

▲4、睡眠呼吸暂停查看功能，可显示夜间呼吸波，能进行呼吸波形和心电波形对比。

▲5、可显示并打印患者佩戴记录仪时进行深呼吸动作、瓦尔萨瓦动作、平躺直立动作的一分钟RR间期趋势图和心率变异性指标数据，辅助医生对患者自主神经功能进行评价。

6、具备心率变异的三维功率谱图。

▲7、具有Lorenz 散点图逆向分析方法，时间散点图无极缩放功能及逆向分析方法，时序散点图，散点图提早率分层编辑技术，散点图面积比率分层编辑技术。

▲8、具备三维心电散点图功能。

9、ST段扫描功能: 应能显示3导联和12导联的ST段趋势，对ST段重新编辑，显示ST分布和显示12导联ST三维趋势和其中3个导联趋势及三维色谱图。

QT变异功能: 应能显示QTc间期图。

11、晚电位功能: 能对所记录的数据进行时域与频域的晚电位分析。

12、可显示、编辑和打印心电图，包括3导联、12导联和18导联心电图。

13、具备在线查看功能，可通过无线连接，查看记录仪正在采集的心电和血压。

14、应具有血压编辑、趋势图、数据表、柱状图、饼图、拟合线、比较及打印功能。

15、历史数据查询功能，软件应具有收缩压、舒张压、平均压、脉率以及心电血压测量时体位（身体运动状态）的历史数据查询功能；

16、可变多起博通道设定功能，可在8个心电通道中设定任意起搏通道。

17、具备T波电交替页扫描功能。

设备采购分包三设备参数：

一、半导体治疗仪

★1、主波长：≥1064±20nm

2、激光输出功率不稳定度:优于±5%

3、指示光：中心波长 650nm，功率：≤5mW

4、激光输出功率：单波长最大输出功率≥12W，功率调节范围，0.1-12W，步进0.1W

5、工作方式：连续模式、脉冲模式（单脉冲，重复脉冲）

▲6、脉宽/脉冲间隙: 50ms-10000ms 可调步进1ms

7、占空比：0.5%~99.5%可调

8、激光输出方式：手持式靶点治疗光学手柄，手柄为耐高温金属材质

9 激光传输：激光传输系统最大传输功率≥50W，高耐受长寿命

10、控制方式：符合 YY /T 1057 要求的脚踏开关

▲11、配备≥3种精密光学扩束装置，纯光学匀化输出光斑，磁吸接口，多种光斑尺寸，激光输出手柄出光口最大光斑≥45mm。

12、计时范围 ≥99分59秒

13、操作方式：≥10.2寸彩色触摸液晶屏，显示治疗参数，治疗方案及设备运行参数，触摸屏可进行各种参数模式和状态的选择及设定。

二、电磁式聚焦式冲击波

1.彩色触摸屏配合一键飞梭式强度调节旋钮，治疗中可实时调节参数。

2.水囊式治疗头，触感柔软，具备三档不同深度可调节，并关联处方。

3.可进行治疗深度0-70mm的无极调节功能。

4.设备主机重量≤25Kg，标配推车，可方便移动，推车配备多个储物柜，可存放物品

5.治疗手柄带有控制盲键，便捷操作，可在治疗过程中实时调节能级及频率（提供说明书证明）

6.设备主机显示屏尺寸10.1英寸

7.过热保护功能，具备风冷加水冷的结合冷却方式，保证使用体验，且风速为39CFM和最大转速为3000RPM

8. 能量形式：电磁聚焦式，聚焦稳定、不用频繁更换电极。

▲9. 能流密度范围：0.01~0.35mJ/mm²，误差±20%，可随能级自适应调节；（提供说明书证明）

10.手持手柄能量等级不少于20级，覆盖低中高能量，可同时满足对表浅部位和深层次部位的治疗。

11.焦区大小：径向宽度≤10mm；轴向长度≤40mm；

12.脉宽≤3μs

13.治疗深度：0~70mm； （提供说明书证明）

▲14. 输出频率：0.5~15Hz可调，步长为0.5Hz，宽频输出，体感更佳；（提供说明书证明）

15.冲击次数：100~9900次可调，步长100次；

16.具备wifi连接功能，可通过wifi接入相关管理软件，方便医院进行设备管理及信息管理；

17.具备方案库功能，每个方案具有多图或视频操作教程

18.具备自定义方案库：可储备≥1000个治疗方案。

▲19. 具备VAS疼痛评估、改良 Ashworth 痉挛评定功能，记录治疗前后数据，方便治疗师进行疗效分析。

20.具备关节活动度评估功能，可根据治疗部位，选择相应活动度评估流程及图示，记录治疗前后数据，方便治疗师进行疗效分析。

21.具备病例库功能，医生可以检索及查询不同患者的治疗记录信息，以及可直接从病历库中抽调历史记录中的治疗参数，方便交接班及快速开启治疗、提高工作效率。

22.可预设发射次数，达到预设值自动停止，操作界面可显示当前冲击波发射次数，同时记录冲击波累计发射总次数；

23.末次治疗深度记忆功能：末次治疗深度记忆，即上次治疗结束，再次开机，水囊高度保持上一次高度；

24.治疗头的使用期限：≥200 万次

25.高压储能电容的使用期限≥ 1000 万次

26.设备具有HDMI接口，可外接拓展显示屏

27.使用半导体放电，非透镜聚焦方式产生高能冲击波，不需使用放电管，寿命更高，安全性强，触发频率更高。

28.电压低于4000v，开机后仍符合EMC安规标准。

29.具备USB数据传输功能，可通过USB导入导出图片，批量导入治疗方案

三、经颅电刺激仪

适应症：适用于对脑功能损伤引起的运动功能障碍、语言障碍、吞咽障碍进行治疗,辅助治疗或缓解认知障碍，开展患者认知功能的评估，在医生指导下使用辅助改善患者失眠症状（提供产品注册证佐证）。

（1）硬件技术参数：

1.输出方式：4通道输出组合，可独立治疗4名患者，后续可升级为最大12名患者同时独立治疗。

2.连接距离：电刺激器和主机无线传输距离30米，支持脱机独立工作模式(无线传输方式非蓝牙或WIFI）。

3. 接触质量：应有接触质量显示，且第一格数码管亮时，表示阴极和阳极输出线短路，第十六格数码管亮时，表示阴极和阳极输出线开路，在其他格子数码管亮时，表示接触正常。

4. 参数设定：所有刺激参数均可通过软件或电刺激器上的专用按键开关调节，刺激参数实时显示。

5. 电流强度

5.1 电流强度范围：0～2.5mA，0.5mA、1mA、1.5mA、2mA、2.5mA，五档可调，且在每档范围内0～0.5mA、0～1mA、0～1.5mA、0～2mA 、0-2.5mA可调，步长 0.01 mA。

5.2  电流精度：误差应不大于±10%设定值。

5.3  电流控制：在刺激治疗过程可通过电刺激器实现输出电流的实时线性调节。

6.输出频率和周期

6.1  频率范围：0～200Hz 可调，步长：0.5Hz。

6.2  频率准确度：误差应不大于±10%设定值。

6.3  周期：在经颅脉冲电刺激和经颅交流电刺激下，输出波形为连续的波形，其输出周期为输出频率的倒数，其周期准确度同频率准确度。

7.  刺激时间

★7.1  刺激时间：最大刺激时间≤40min，每档可调，误差不大于±5%设定值。

7.2  刺激时间设置：10Min、15Min、20Min、25Min、30Min、35Min、40Min七档可调，可在控制软件端自由设置时间，步进1min。

7.3  刺激时间准确性：误差应不大于±5%设定值。

8.  刺激波形（提供第三方产品检测报告证明）：

8.1  tDCS经颅直流电刺激模式

8.2  tACS经颅交流电刺激模式，频率0-200Hz，步长0.5Hz；刺激波形后期可增配tPCS经颅脉冲电刺激模式、tRNS经颅随机噪声刺激模式。

8.3  伪刺激模式：具有伪刺激功能，即在刺激过程中，不提供电流，形成与真实刺激的对比功能。

8.4  预刺激模式：0.5mA、1mA、1.5mA、2mA、2.5mA，多档可调,刺激波形：经颅直流电刺激、经颅交流电刺激波形可选，电流误差应不大于±10%，持续时间 60s，时间误差应不大于±5%。

8.5  单双相模式：经颅交流电刺激波形具有单相/双相波形功能，通过按键或控制软件进行设置，实现toDCS经颅振荡直流电刺激模式。

9.   电源条件：输入：AC 220V±10%、50±1Hz 输出:DC5V。

▲10.  电刺激器工作时间：电刺激器满电的工作条件下，连续工作时间不低于8小时，刺激器支持磁吸式充电和Type-C两种充电方式（提供第三方产品检测报告）。

11.  经颅电刺激仪显示功能：彩色专用显示屏实时显示电流强度、剩余时间、电极接触质量、刺激波形、工作状态、电池电量、刺激波形等。

12.  安全保护功能：刺激过程中，不关闭电源的前提下可随时一键终止电流输出。

13.  配件要求：具备标准5x7cm矩形电极，同时可选配3×5cm小型矩形电极，电极边缘设有防电流边缘聚焦装置，确保电流密度。

（2）软件技术参数：

1、具有通道状态显示功能：可在首页界面显示待添加患者、已推送、正在进行中、接触异常、治疗已完成、请连接设备等状态。

2、具有患者选择、方案选择功能：可检索或新建患者并根据患者的治疗记录进行方案选择。

3、具有治疗详情界面工作状态显示及选择功能：可显示设备编号、连接状态、工作状态、接触质量、方案详细参数、点位提示等信息；可选择开始/终止功能。

4、具有患者管理功能：可对患者信息进行检索、编辑或新建患者信息，查询所有患者治疗记录并打印。

5、具有方案管理功能：可检索或建立新的治疗方案，可删除方案或将方案添加至推荐方案或取消。

6、具有系统管理功能：可进行报告设置、信息设置，具有软件版本等信息显示功能。

▲7、具有认知评估功能：可通过不同量表对患者进行认知障碍评定，保存评估记录，查看报告及打印（提供第三方产品检测报告证明）。

8、具有用户账号管理功能：可通过登录管理员用户账号后对普通用户账号进行管理。

9、用户访问控制：管理员用户、普通用户通过用户名加密码的方式进行用户鉴别和系统访问，管理员用户拥有所有操作权限，并可注册/删除普通用户、重置密码，普通用户可登录软件主界面进行软件操作。

10.支持升级可视化电流套件：支持配备电流正向解析软件，面向经颅电刺激仿真分析，提供完整的电场建模、快速计算与结果可视化流程，以3D图形显示对应治疗方案的电流在大脑皮层的场强分布。

四、吞咽神经肌肉低频电刺激仪

1.具备恒流、恒压两种电疗输出模式，恒流输出模式下，用于吞咽部固定式电极片治疗；恒压输出模式下，手持活动电极治疗。

2.双通道输出，固定模式及移动电极模式模式可同时独立使用，每通道可独立设置治疗参数，同时治疗两位患者。

3.输出强度：0mA～80mA或0V～80V范围内可调，步长0.5mA或0.5V。

4.脉冲频率：20Hz～100Hz可调，步长1Hz。

5.脉冲宽度：100μs～400μs可调，步长10μs。

6.脉冲波形为双向对称波，正负脉冲间隔为100μs。

▲7.具备蝶形固定电极、单球移动电极、双球移动电极、板状移动电极、口腔内棉签电极、口腔内单点球状电极和口腔内两点球状电极多种电极治疗方式。

▲8.可进行口腔内及口腔外电刺激，通过不同的电极可固定点刺激及不固定式刺激，配备多种刺激电极。

9.固定电极具备三种治疗模式：

简单操作模式，一键开启治疗，只需调节强度及时间，操作简便；

专家模式更多参数可调（脉宽、频率、上升时间、下降时间、维持时间、断电时间等），可供科研使用，同时也可根据患者情况制定个性化方案使用；

功能性训练模式，配合手控器及显示动图，通过视觉反馈配合电刺激的方法进行摄食训练，可促进患者吞咽功能恢复。

10.内置电极放置图示，方便使用。

11.电刺激手柄供治疗师操作，可按治疗需求控制电流输出的持续时间，通过手柄上的按键掌控刺激时间。

五、电生理整体治疗系统

1.▲电刺激通道数量≥6个，可同时输出≥3种机理治疗，同时治疗12个部位。

2.电生理治疗：包含≥5大类、≥28小类等不同组织的电生理参数≥1600个。

3.▲电刺激可作用于疼痛、循环、横纹肌、平滑肌、神经、经皮穴位经络。

4.可同时实现3类治疗方案、28种以上治疗参数同步协同输出以实现多组织、多部位、多参数的电生理整体治疗。

5.无线通信：低功耗蓝牙。

6.每个方案包含多个阶段，每个阶段电流可独立设置。

7.脉冲频率：1-400Hz，脉冲宽度：50-1000uS。

8.输出电流类型：双相脉冲电流。

9.电流幅度变化：延迟时间0-120s；上升时间0-10s；平台时间0-30s；下降时间0-10s；休息时间0-30s。

10.治疗时间定时范围为1-60分钟，可以每一增量为1min断续调节。治疗结束后5分钟内，无任何按键操作，自动关机，以节省电池电源。

11.▲可使用充电电池作为电源，方便使用。

12.电生理整体治疗系统台车一体成型，人体工程学设计，牢固抗腐蚀，静音方向轮支持360度旋转，支持固定位置锁定。设备可移动，可供床边或移动使用。

13.内置通信模块，可连接适配移动终端应用软件。

14.适配移动终端应用软件可实现电刺激强度双通道单独或联合条件。

15.适配移动终端应用软件具有体表电极贴法操作示意图、自我评估调查表、治疗日志回放等功能。

16.应用软件≥3套，具有独立软件著作权登记证书。

17.包含康复科问卷软件：围手术期健康调查问卷软件、围手术期问卷软件、焦虑筛查问卷软件、睡眠质量问卷软件、心理健康初筛问卷软件、更年期综合征问卷软件、家庭健康问卷软件

18.包含男性康复问卷软件：勃起功能问卷软件、男性生殖与优生问卷软件、男性性功能问卷软件、前列腺症状问卷软件、早泄问卷软件、睾丸疼痛问卷软件、男科问卷软件、男科医师助手预测问卷软件、

19.包含女性康复问卷软件：尿失禁问卷软件、慢性盆腔疼痛问卷软件、盆底问卷软件、女性生殖与优生问卷软件、女性性功能问卷软件、痛经问卷软件、盆底脱垂问卷软件、腹直肌分离问卷软件。

六、盆底磁治疗仪

1.产品用于刺激人体中枢神经和外周神经，注册证适用范围包含腰骶神经功能障碍的辅助治疗。

2.▲注册证产品结构及组成至少包含主机、刺激线圈、座椅或治疗椅、软件。

3.★磁刺激脉冲源、液冷系统集成在同一机箱内，冷却系统非外置，座椅独立外置，座椅靠背可电动调节放平至180°，安全稳定，提供患者治疗中的舒适度、依从性与配合度。

4.系统实时监控并显示冷却液流量或流速状态，安全可靠。

5.液冷盆底线圈符合人体盆底结构设计，脉冲磁场最大磁感应强度≥7Tesla。

6.▲脉冲磁场最大刺激频率≥100Hz，0-100Hz可调。

7.单个脉冲持续时间：340μs±20μs。

8.▲采用实体按键进行选择、键入等动作，非触摸屏操作，防止由误触导致磁刺激参数突然变化，避免引起患者治疗风险。

9.磁刺激设备包含盆底体外反馈模块，用于触发磁刺激、kegel训练等多种盆底主动训练。

10.★具有双通道运动诱发电位检测功能，采集模块集成于主机内部，直接由主机供电，无需由电池供电，避免突然断电导致数据丢失；与主机通讯无需USB有线或蓝牙、WIFI无线连接，保障数据传输的稳定性。

11.★运动诱发电位测量范围：1～2700μV，最小分辨率≤1μV。

12.磁刺激软件具有标准、调频、调幅等多种脉冲输出模式，满足不同脉冲输出要求。

13.支持方案自定义，频率、刺激时间、间歇时间等参数可调，刺激方案具有数字和图形两种展示方式。

14.刺激方案具有患者体位示意图，提示患者磁刺激刺激部位或摆放姿势体位，更有效的指导患者配合治疗。

15.▲具有盆底体外评估功能，用于评估盆底肌水平，无需使用电极片等耗材，根据评估结果自动生成后续治疗方案。

16.具有数据管理功能，可以对工作量等治疗数据进行统计分析，还可以回顾数据结果、波形，实现病历管理或病历导出。

七、脉冲短波治疗仪

1.垂直设计，并提供提拉把手移动方便。设备主体宽度不超过180毫米，操作简便，可实时监控治疗过程。

2. 固态发振和自动调谐功能，无需手调和更换电子管。

3. 超群的双层金属网屏蔽性能及硅混合外壳，对操作者和周围环境无影响。

▲4.配备电感电极和电容电极，设备可自动识别探头。

5.脉冲频率：强档：1250Hz、中档：1025Hz、弱档：1460Hz、微档：1380Hz。

6、脉冲持续时间：强档420μs、中档420μs、弱档420μs、微档210μs。

▲7.电感电极治疗面积：＞700cm²

▲8、按键可一键切换功率输出。

9、采用了过度电流保护措施，如操作时实际温度高出设定温度以上就会自动关闭的安全回路，以及在强力电极的内部装上了防止温度异常上升的防护装置可以对进行使用者提供双重的保护。

八、威伐光治疗仪

1.输出功率 ：≥ 500W

2.照射光斑直径：>55cm

3.照射面积直径：326cm 2

4.出光口面积：水滤镜有效口径≥95mm

5.光功率密度：在出光口光功率密度>2000mw／cm 2

6.在出光口 20cm 处辐照强度光功率密度经检测>225mw／cm 2

▲7. 可照射头面部

8. 治疗深度：≥20CM

9. 设备在低温-5℃环境下可正常运行，且出光口平面中心光功率密度＞2000mw/cm2

10. 设备在高温 55℃环境下可正常运行，且出光口平面中心光功率密度＞2000mw/cm2

11.设备在高湿 93%环境下可正常运行，且出光口平面中心光功率密度＞2000mw/cm2

12. 设备治疗过程皮肤表面温度可达 39-42℃

13. 工作面表面温度：不超过 42℃

▲14. 设备使用期限 ＞8 年（提供设备铭牌）

15. 照射时间设备范围：可 0-10 小时连续照射。

▲16. 连续照射时间：开机可连续照射≥8 小时，无需停机散热。

17. 散热装置适用时限≥8000H

九、全自动蜡疗仪

1、全自动：自动开关机、熔蜡、过滤、多功能，一键放蜡和制饼，无需人工看守或接舀蜡；

2、工作模式：全自动模式一和全自动模式二，一键切换选用，满足临床不同需求；

3、制饼模式：多种模式可选，立即制饼、预约制饼、恒温制饼等；

4、假期设置：可设置假期功能，可在假期结束前提前开始制饼；

5、过滤消毒：多重过滤消毒结合，有效对重复使用石蜡清洁消毒；

6、智能一键：一键假期设置、工作模式切换、出厂设置恢复、消毒功能；一键制饼数量、一键预约制饼、立即制饼，一键急融、急冷、一键恒温等人性化设计；

7、急融急冷：为临床特别设计，将用过冷却的蜡块放入箱托盘内，可直接急熔化后自动冷却制饼；

8、放蜡系统：每盘均有独立放蜡系统，智能管道防堵设计，具备防堵专利技术；

9、制饼数量：蜡饼制作数量可分二区单独控制，5、10可选，蜡盘数量10盘；

▲10、安全保护：三盏指示灯分别对应电源，融蜡箱，恒温箱，另配一键急停键，实时监控设备运行；

▲11、使用期限：＞5年。（提供设备铭牌）

十、睡眠治疗仪

1. 产品包含tDCS/音乐治疗多种治疗模式，可自定义治疗方案

★2. tDCS模式性能

电流强度设置范围0μA~2000μA可调，误差不大于设置电流强度的±10%。

输出波形：经颅直流电刺激（tDCS）波形是一条直线。

刺激时间为20s~30min可调，误差不大于±5%设定值。

3. 系统可新建病例，病例管理；系统可新建处方，处方管理；系统可编辑记录病患治疗情况，方便医生查阅；系统可进行医生等登记，医生信息查询编辑等操作；系统可根据医生常用治疗方案自定义方案内容，直接给患者分配指定方案，节省医生操作时间；系统支持报告打印，报告查询，报告保存等功能；

★4. 电流强度调节便捷操作

系统界面可在治疗过程中根据患者的适应情况随时调节电流强度。

5. 输出电极

双输出电极，配备电极线，有效保证电极输出电流稳定可靠。

6. 电流输出电极片

配有电极片，可靠牢固贴于身体固定位置，有效保证输出电流波形作用于睡眠中枢核团。

十一、内热针治疗仪

1.有刻度的内热针具（内热针、内热小针刀、内热刃针、内热芒针），标准刻度、精准治疗，可提高治疗安全性、有效性

2.内热针具型号齐全：有内热针、内热小针刀、内热刃针、内热芒针；各型号针具规格齐全：针具直径0.4mm、0.5mm、0.7mm、1.1mm等，针体长度从40mm～150mm

▲3、 具备一次性使用无菌或未灭菌内热针具（内热针、内热小针刀、内热刃针、内热芒针）

▲4、 适用全身各部位颈肩腰腿痛的针灸治疗，人体体表穴位（含耳穴）、非直视下松解术用

▲5、产品组成：由主机、内热针具和连接导线组成（提供注册证）

6、针体全段恒温发热内热针具，对浅层及深层病灶炎症兼顾治疗

7、 整机工作无噪音设计，自然散热，主机使用寿命延长至10年

8、便携主机，移动方便，体积不小于：300×200×100mm

9、 采用单通道控制内热针，有效快捷，使用维护简单

10、 增加束线管，5线一束，共8束线管40路

十二、射灸舱

1、工作频率：40.68MHz（允差±1.5%）。

2、输出功率：500VA±20%。0～500VA 持续可调；

▲3、电极输出方式：环形谐振腔。

4、谐振腔舱体直径≥500mm。

5、谐振腔舱体长度≥1300mm。

6、整机外形尺寸≥长2790mm宽930mm高1245mm。

7、治疗时间调节范围：0～60min，误差不大于±1min。

▲8、显示功能：具有入射功率、反射功率、工作时间实时显示功能。

9、声音提示功能：具有预热及治疗结束有声音提示。

10、指示灯提示：具有各种工作状态有相应指示灯提示。

▲11、紧急停机功能：按下急停按钮后输出功率立即停止输出。

12、床体进出仓方式：电动型

配置清单

| 序号 | 名 称 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超短波治疗仪 | 1台 |  |
| 2 | 床垫、床枕 | 1套 |  |
| 3 | 踏脚台 | 1件 |  |
| 4 | 装箱清单 | 1份 |  |
| 5 | 说明书 | 1份 |  |
| 6 | 合格证 | 1份 |  |
| 7 | 电源线（RVV3*4平方） | 1根 |  |
| 8 | 3米装饰条 | 1根 |  |
| 9 | 电子管，铜条 | 1套 |  |
| 10 | 陶瓷管保险丝20A | 2只 |  |

四、商务条款

1、项目验收：详见合同中相关条款。

（一）货物要求

2、供应商所供的设备必须为最新生产，且全新未拆装未使用过的产品（以机器铭牌显示生产日期为准，近一年内生产，生产日期开始时间为2025年5月1日起），并保证所提供货物的开箱合格率为100%，且货物的外观、质量、规格型号、性能、功能、品牌等均应符合采购文件及合同约定。在规定的质保期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责并承担由此产生的相关费用。

3、供应商所提供的货物开箱后，如采购人发现有任何问题（如外观有损伤、明显瑕疵等），供应商必须立即以符合采购文件（含附件）及合同约定的同样型号的货物在采购人商定的时间内更换，确保其使用。

4、供应商提供的技术资料（含软件）完整正确，包括数据和资料。技术资料包括但不限于：产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；技术说明书；使用说明书；用户手册（中文）；及合同中要求的其他文件资料。在未验收合格前，货物保管、安全均由供应商负责，货物送到采购人指定地点，并负责办理运输、装卸、安装、调试等服务，费用由供应商负责。

5、供应商所提供货物须明确材质品牌、材质型号、及产地等有可能影响货物质量的相关要素，未能明确的，响应文件有可能被判无效。

6、供应商要求提供的备件：保证货物正常运行的标准配置的附件及专用工具，均应包含在响应报价中。

7、供应商须明确所提供货物的最低使用期限，在此期间内不应发生非人为操作原因的质量问题或故障，否则采购人有权追溯供应商的责任。

8、供应商须按照采购人指定地点将货物送达指定地点并安装、调试完成，同时保证通过采购人组织的验收。供应商所提供的货物或部件在货物交货时，应同时提供货物产品合格证书，所提供的货物、部件或配套件。

9、供应商中标后，用户有权对中标产品进行功能性测试，如果测试结果与采购文件及响应文件所述有所偏差，未能达到合同要求，采购人有权退货并要求供应商赔偿损失，并追究中标方相关责任，同时供应商须承担由此发生的相关测试费用及其他一切费用。

（二）服务要求

1、供应商应在自合同签订之日起30个日历天（包含培训时间）内将采购货物送达指定地点，提供货物采购收货单（一式两份，双方各一份）并派技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货并对货物的包装、数量、规格型号、货物外观等进行到货验收，并在到货验收合格后组织安装调试，并承担由此发生的一切费用。

2、供应商所提供的服务必须达到国家及行业的相关标准及采购文件规定的要求。

3、供应商承诺所供设备软件接口、设备接口免费对接采购人单位医疗系统。

4、免费质保期内，对采购人提出的合理服务要求，供应商必须及时进行支持。如不到场，采购人有权自行或委托其他第三方处理，相关费用由供应商负责，且供应商应对采购人自行或委托第三方处理后的货物继续承担质保责任。

5、供应商应提供货物的备品、配件的明细清单，并提供优质的售前、售中及售后服务。

6、提供的全部产品材料技术性能完全符合采购文件技术要求的配置，响应文件中说明的其他技术指标、产品资料、按照采购文件要求提供的服务及实施方案等是真实的，产品到货后或者使用中发现技术指标、产品资料等与响应文件说明不符，采购人有权单方面解除合同，并退还采购人已支付的所有费用，由此所造成的费用及采购人的损失全部由供应商自行承担。

7、采购人保证其提供的货物不侵犯任何第三方合法权利，如采购人使用该货物的任何一部分而遭受第三方投诉、起诉或其他索赔的，一切后果、责任及采购人的损失全部由供应商负责并承担。

（三）培训要求

对采购人单位进行操作培训、业务功能训等相关培训。提供详细的免费培训计划，培训内容包括：工作原理、操作方法、日常维护保养及常见故障排除方法。

五、售后服务要求

（一）质保要求

1、每年不少于2次免费的定期维护保养服务，负责维修，保修期外仅收取零件费，不收取维修、差旅等其他费用，并提供主要零配件和耗品的价目清单。

2、供应商须在响应文件中承诺，一旦中标，须为采购人免费提供不低于三年的售后质保服务，承诺函格式自拟。质保期自货物安装验收合格并交付使用之日起计算，期间供应商负责免费维护和正常保养；在设备的使用期限内，供应商承诺提供终身免费软件使用、免费软件升级、零件配件供应等服务。

（二）售后要求

中标供应商应具备完善的售后服务体系，在项目实施及质保期间应具有固定的维修人员并有能力及时处理所有可能发生的故障；中标供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务。

1、电话咨询:中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

2、免费维护期内，供应商需提供定期回访服务，对采购人提出的合理优化建议应提供免费升级服务，并应承诺提供产品上门维护服务。采购人需要继续由中标供应商提供其他售后服务的，中标供应商应以优惠价格提供售后服务。

3、供应商应在响应文件中说明在保修期内提供的服务计划，维护范围包括（包括但不限于）设备安装，调试、维修，硬件安装，调试、维修，软硬件接口安装、调试、维修等内容。

4、供应商应有良好的售后服务能力，需提供全年的7*24小时服务（电话、远程或现场）。在接到采购人服务要求后应立即做出回应，并在承诺的服务时间内实施服务：10分钟内电话响应，30分钟内提供解决方案，1小时内到达现场，故障恢复时间为3小时内，3小时内如未及时故障恢复，24小时内提供不低于原货物技术标准的备件供采购人使用，直至故障恢复，备品备件费用由供应商自行承担。提供备用机。

六、服务验收

1、供应商须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，符合国家有关规定。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担：若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

七、报价说明

（1）报价应包含与本次项目有关的所有费用。包含但不限于全部设备、辅材、线材、附配件、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

八、付款条件

1、付款方式

（1）本项目所有款项均以人民币支付；

（2）合同签订后30个工作日内,货物经采购人验收合格后，采购人向中标供应商支付合同价款的100%；如有应扣费用则扣除应扣费用后一次性付清。

（3）付款前中标供应商提供等额发票，否则采购人有权拒绝付款；

（4）因财政审批导致的迟延支付，采购人不承担迟延支付的违约责任。

2、履约保证金

（1）履约保证金应在采购合同签订前提交，金额为中标价的10%。采用银行电汇或网上银行或数字人民币多种形式向采购人缴纳；

履约保证金收款账户：

账户名称：江苏民政康复医院

账号:4301011219100146113

开户行:工商银行南京察哈尔路支行

（2）履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；

（3）履约保证金退还的条件，按以下方式实行：

履约保证金退还时间：项目验收合格且质保期满后，收到供应商退还申请后10个工作日内无息退还履约保证金；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

（4）逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

九、服务保障与承诺

1、供应商在服务过程中做好监督和反馈的职责，对服务过程中发现的问题及时上报采购人，同时在权限范围内作出处置；

2、对服务过程进行跟踪，并对其项目全程指导；

3、不得与受服务对象及其相关人有直接利益往来行为；

4、服务期间应与采购人建立紧密的沟通机制。

十、其他

1、本章打“★”内容及技术条款要求为实质性要求需要提供相关证明材料，不允许负偏离，否则作为无效响应处理。

★2、供应商所投产品名称与招标名称不一致时，须提供设备功能一致性说明（格式自拟）。

供应商所投产品有医疗器械注册证或医疗器械备案凭证的，供应商所投产品名称应与医疗器械注册证或医疗器械备案凭证上名称一致。

3、如有疑问请及时与采购人或代理机构联系。

第五章  合同主要条款及格式

（此合同模板为草案，具体中标后以双方协商为准，如实际勘察后，经双方协商一致需另行约定的，在其它约定内明示）

项目合同

合同编号 ：

项目名称 ：江苏民政康复医院医疗设备采购项目

采 购 人 ：江苏民政康复医院

中标供应商 ：

签订日期 ：

合同编号：

政府采购计划号：（如有）

采购人：（以下称甲方）                      供应商：（以下称乙方）

住所地：                                    住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照公开招标结果签订本合同。

- 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：详见乙方响应文件。

第二条 合同总价款

本合同项下服务价款为           元（大写），分项价款在“分项报价表”中有明确规定，本合同执行期间最终价款据实结算。

本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

设备清单及价格

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于           的公开招标文件、乙方响应文件，或与本次采购活动方式相适应的文件，以及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和报价表；

（2）技术偏离表；

（3）承诺/服务承诺；

（4）中标通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1、乙方所提供服务的技术规格响应与公开招标文件规定的服务要求及所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应在合同签订后365个日历日内完成服务事项。

第六条 验收评估

验收标准：按行业通行标准和乙方响应文件的承诺（不低于国家相关标准）。

第七条 合同款支付

1、付款方式

（1）本项目所有款项均以人民币支付；

（2） 合同签订后30个工作日内,货物经采购人验收合格后，采购人向中标供应商支付合同价款的100%；如有应扣费用则扣除应扣费用后一次性付清。

（3）付款前中标供应商提供等额发票，否则采购人有权拒绝付款；

（4）因财政审批导致的迟延支付，采购人不承担迟延支付的违约责任。

2、履约保证金

（1）履约保证金应在采购合同签订前提交，金额为中标价的10%。采用银行电汇或网上银行或数字人民币多种形式向采购人缴纳；

履约保证金收款账户：

账户名称：江苏民政康复医院

账号:4301011219100146113

开户行:工商银行南京察哈尔路支行

（2）履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；

（3）履约保证金退还的条件，按以下方式实行：

履约保证金退还时间：项目验收合格且质保期满后，收到供应商退还申请后10个工作日内无息退还履约保证金；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

（4）逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

第八条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能交付服务的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。甲方未拒收的，代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金处理。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足公开招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第九条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定及本合同约定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，可邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十二条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照公开招标文件要求和响应承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式柒份，甲乙双方各执叁份，壹份交由代理机构存档。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：（盖章）                   乙方（供应商）：（盖章）

代表人：                                  代表人：

电话：                                    电话：

开户银行：                                开户银行：

账号：                                    账号：

日期：  年   月   日                      日期：  年   月   日

代理机构：

文件编制：

响应文件接收及合同签订：

日期：  年   月    日

第六章  附件

江苏民政康复医院医疗设备采购项目

投标文件

投标人：（加盖单位公章）

法定代表人或其授权代表：（签字）

年 月 日

目录

（注：投标人可根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明

投标申请及声明

致：江苏有点招标代理有限公司

根据贵方江苏民政康复医院医疗设备采购项目（项目名称） JSZC-320000-YDZB-G2026-0010（项目编号）公开招标公告，正式授权下述签字人                   （姓名和职务）代表                        （投标人名称），提交投标文件并参加投标。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、投标报价：人民币___________元（大写），___________元（小写）

3、我们的投标报价中      （有或无）进口产品（服务）。

4、我们已详细阅读全部公开招标文件及其有效补充文件，我们放弃对公开招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对公开招标文件本身提出质疑。

5、一旦我方中标，我方将根据公开招标文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成服务的启动、运行等服务，并交付招标人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与招标人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通、决不向招标人、采购代理机构工作人员和评标委员会进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

8、我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账    号：

投标人授权代表姓名（签字或签章）：

投标人名称（公章）：

日    期：       年    月    日

附件二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

江苏有点招标代理有限公司

本授权书声明：注册于                             （投标人住址）的                 （投标人名称）法定代表人             （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                    （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称：江苏民政康复医院医疗设备采购项目 ，项目编号：JSZC-320000-YDZB-G2026-0010公开招标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月   日签字或签章生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：

被授权人签字：

投标人盖章：

日        期：        年    月    日

被授权人的身份证明文件的复印件：

附件三、报价表

《报  价  表》

项目名称：江苏民政康复医院医疗设备采购项目

项目编号：JSZC-320000-YDZB-G2026-0010

| 报价情况 |  | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | （大写）___________元 （小写）___________元 |  |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足文件要求 |  |
| 投标标的是否全部由小微企业提供 | （填写“是”或“否”） |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日    期：   年    月    日

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按公开招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

附件四、分项报价表

分项报价表

（格式自拟，请投标人予以关注。）

说明：

1、未注明小微企业的，不享受价格扣除。

2、投标人符合“第二章 投标人须知3.1条”所述情形的，须在《分项报价》中注明。

投标人（盖章）:

法定代表人或其授权代表（签字）：

日    期：   年    月    日

附件五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称：江苏民政康复医院医疗设备采购项目 项目编号：JSZC-320000-YDZB-G2026-0010 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 公开招标文件条目号 | 公开招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离说明 |

注：根据自己的商务水平对采购文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

投标人（盖章）:

法定代表人或其授权代表（签字）：

日    期：   年    月    日

附件六、采购需求条款偏离表（技术条款偏离表）格式

采购需求条款偏离表（技术条款偏离表）

| 项目名称：江苏民政康复医院医疗设备采购项目 项目编号：JSZC-320000-YDZB-G2026-0010 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 公开招标文件条目号 | 公开招标文件要求的采购需求条款 | 投标响应 | 偏离说明 |

注：根据自己的技术水平对采购文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

投标人（盖章）:

法定代表人或其授权代表（签字）：

日    期：   年    月    日

附件七、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：江苏民政康复医院医疗设备采购项目

项目编号：JSZC-320000-YDZB-G2026-0010

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …专业负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …专业负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、按公开招标文件要求及评标标准的要求，提供人员证书等，附后。

2、“备注”栏，可填写该人员擅长的工程（或工作）种类；

3、如果行数不够，请自行增加。

投标人（盖章）:

法定代表人或其授权代表（签字）：

日    期：   年    月    日

附件八、投标人业绩情况表（及证明材料）

业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目规模 | 签约及服务时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：按公开招标文件要求及评标标准的要求，提供业绩证明材料等，附后。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

附件九、企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加江苏民政康复医院的江苏民政康复医院医疗设备采购项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 江苏民政康复医院医疗设备采购项目 ，属于医疗仪器设备及器械制造；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）:

日    期：   年    月    日

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏有点招标代理有限公司：

我单位                                  （投标人名称）宣布声明和承诺如下：

我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日   期：    年   月  日
附件十一、 资格资信证明文件

附件十二、技术说明或服务方案（根据文件要求自行编制）

附件十三：关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件：十四 核心设备一览表

核心设备一览表

（主要填写核心设备）

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物1名称 |  |  |  | 品牌 |  | 规格、型号 |  |  |
| 生产企业名称 |  |  |  |  | 生产企业地址 |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 数量 | 主要技术参数 |  |  |  |

供应商名称：               （盖章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应根据上表要求逐一说明响应货物名称、品牌、规格型号、产地、技术参数等，否则，按照未响应处理。