招　标　文　件

项目名称：2025年度太湖流域水环境监测站网老旧水质自动监测站改造项目

项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2026-0166

（非专门面向中小企业）

江苏海外集团国际工程咨询有限公司

2026年4月

目录

第一章  投标邀请	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求	2

三、获取招标文件	3

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	3

五、公告期限	3

六、其他事宜	4

七、本次招标联系方式	4

第二章  投标人须知	6

一、总则	6

二、招标文件	6

三、投标文件的编制	7

四、投标文件的递交	9

五、开标与评标	9

六、定标	13

七、授予合同	14

八、质疑	15

九、政策功能落实	17

第三章  合同文本	19

第四章  采购需求	24

一、项目属性：货物类项目。	24

二、建设、采购内容和总体要求	24

三、水站改造技术要求	25

四、服务要求	36

★五、商务要求	38

第五章  评标方法与评标标准	42

第六章  投标文件格式	48

一、通用资格证明文件	50

二、满足特定资格要求的证明文件	55

三、法人授权书	56

四、投标函	58

五、开标一览表	59

六、投标分项报价表	60

七、技术响应偏离表（需逐条响应）	62

八、商务响应偏离表	63

九、承诺书	64

十、中小微企业声明函	65

十一、残疾人福利性单位声明函	67

十二、联合体协议（本项目不适用）	68

十三、关于符合本国产品标准的声明函	69

质疑函范本	70

第一章  投标邀请

项目概况

受江苏省环境监测中心委托，江苏海外集团国际工程咨询有限公司就2025年度太湖流域水环境监测站网老旧水质自动监测站改造项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2026-0166

2.项目名称：2025年度太湖流域水环境监测站网老旧水质自动监测站改造项目

3.预算金额：490万元

4.最高限价：490万元

5.采购需求（简介）：

| 系统分类 | 仪器设备明细 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水质自动监测仪器 | 五参数水质自动分析仪 | 7 | 详见技术要求 |
|  | 高锰酸盐指数水质自动分析仪 | 7 |  |
|  | 氨氮水质自动分析仪 | 7 |  |
|  | 总磷水质自动分析仪 | 7 |  |
|  | 总氮水质自动分析仪 | 7 |  |
|  | 流量计 | 1 |  |
| 控制、数据通讯、辅助单元及系统升级改造 | 系统控制单元（含工控机、监控软件、VPN及通讯设备） | 7 |  |
|  | 采配水单元 | 7 |  |
|  | 辅助单元 | 7 |  |

6.合同履行期限：合同签订之日起30天内将货物送至采购人方指定地点。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2024年度财务报表复印件（如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或投标截止时间前3个月内，由其基本开户银行出具的资信证明；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（由供应商根据项目需求提供说明材料）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供本次采购活动前6个月内，至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件；

1.5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（ ）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 %。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 %。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策：本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业

3.法定代表人授权书（法定代表人亲自参加投标的需提供法定代表人身份证明书）

（二）本项目的特定资格要求：

1.拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

1.3供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年4月30日14时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.招标代理机构编号：0675-266JOC005043

6.采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）采购本国产品的支持政策

七、本次招标联系方式

1、采购人信息

名  称：江苏省环境监测中心

地  址：南京市建邺区中和路100号

联系人：田老师

联系电话：025-69586554

2、采购代理机构信息

名  称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地　址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

联系方式：王易栋 025-84795468

3、项目联系方式

项目联系人：王易栋

电　话：025-84795468

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费。

4.3 中标服务费：

中标通知书发出后一周内，中标人按照按《江苏省招标代理服务收费的指导意见》90%标准计算，向采购代理机构一次性支付所有成交服务费。

支付中标服务费银行信息：

户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

开户银行：交通银行江苏省分行营业部

账号：320006607010141124109

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 符合性审查的内容包括：

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 《开标一览表》的总报价没有超过最高限价 | 符合招标文件要求 |
| 按照招标文件规定的要求签署、盖章 | 符合招标文件要求 |
| 没有采购人不能接受的附加条件 | 符合招标文件要求 |
| 没有法律法规或者招标文件中涉及的无效标条款 | 符合招标文件要求 |
| 《商务要求响应及偏离表》没有任何负偏离或缺漏 | 符合招标文件要求 |
| 《承诺书》对招标文件的所有实质性承诺要求作出响应 | 符合招标文件要求 |

采购人代表或评委组长依法对投标供应商的资质进行审查，以上资格性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

评标委员会依法对投标供应商的符合性进行审查，以上符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

24.1.4 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。（IP MAC地址相同）

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或代理机构工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，代理机构和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

代理机构《质疑函》收件信息：

收件人：王易栋

地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼业务三部

联系电话：025-84795468

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送代理机构。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.政府采购中实施本国产品标准及相关政策

39.1 本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

39.2 适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

39.3 本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

江苏省政府采购合同（货物）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据江苏海外集团国际工程咨询有限公司组织的2025年度太湖流域水环境监测站网老旧水质自动监测站改造项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 项目内容：乙方根据招标文件要求负责太湖流域水环境监测站网老旧水质自动监测站改造工作。

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |

1.2 数量（单位）：太湖流域共计7个站点。

1.3 履行地点：采购人指定地点

1.4 履行方式：按招标文件及投标文件执行

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 合同签订前，成交中标人支付合同总价10%（人民币_________元）的履约保证金；

6.2 履约保证金的缴纳：支票、汇票、本票等非现金形式缴纳或提交；

6.3 收取履约保证金账户：

单位名称：江苏省环境监测中心

开户银行：中行南京凤凰花园城支行

银行账号：530058192469

6.4 履约保证金的退还：项目整体技术验收合格、正常运行一年后，乙方凭甲方签署的同意退还履约保证金的证明（加盖公章）、履约保证金收条原件办理履约保证金的退还手续（无息退回）。

6.5 履约保证金不予退还的情形：

6.5.1 乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，乙方还应当对超过部分予以赔偿。

6.5.2 项目验收结果不合格的，履约保证金将不予退还。

6.5.3 其他违反国家相关法律法规的情形。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、项目期限

8.1 乙方按照招标文件的要求提供相应服务。

8.2 合同签订之日起30天内到货，货品送至甲方指定地点。

8.3 合同签订之日起120天内完成项目所有建设内容（包括仪器设备到货、仪器安装调试、系统功能检查、仪器性能测试、连续30天试运行及技术验收工作）。试运行期间保证正常运行。

九、合同款项支付

9.1 合同款项的支付方式及时间

9.1.1 合同签订且乙方缴纳全额履约保证金后，甲方支付合同总价款的60%作为预付款。

9.1.2 项目整体技术验收完成后，甲方支付合同总价款的40%。

9.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后30个日内，将对应资金支付到合同约定的乙方账户。

9.2乙方收款账号：

户名：

账号：

开户银行：

十、税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的技术要求、质量标准向甲方提供服务。

11.2 质保期：自技术验收合格之日起3年。

11.3 培训：在安装调试后 10 天内进行，为期 3 天，乙方提供全套的培训材料。

十二、违约责任

12.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收金额总值的百分之五违约金。

12.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

12.3 乙方逾期交付服务、逾期验收的，乙方应按逾期交付服务总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.4 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十五、验收要求

15.1 由甲方组织整体验收，乙方提供验收报告，相关费用双方协商解决。

15.2 验收从中标人承诺、招标文件相关内容及国家标准等方面进行。

15.3 项目完成情况不满足招标文件要求的，甲方有权解除合同并追究乙方法律责任。

十六、合同生效及其他

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、建设、采购内容和总体要求

2.1 建设内容

本次招标预算为490万元，共涉及7个站点的仪器设备及系统集成改造。站点清单如下：

站点建设内容统计表

| 序号 | 站点名 | 建设时间 | 改造内容 | 所在市 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 十一圩闸 | 2016年 | 更新五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷，并更新控制系统及辅助设备（包括采配水、工控机、控制单元、通讯单元、留样器等） | 苏州 |
| 2 | 正仪铁路桥 | 2017年 | 更新五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷，并更新控制系统及辅助设备（包括采配水、工控机、控制单元、通讯单元、留样器等） | 苏州 |
| 3 | 巴城湖口 | 2017年 | 更新五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷，并更新控制系统及辅助设备（包括采配水、工控机、控制单元、通讯单元、留样器等） | 苏州 |
| 4 | 平望新运河大桥 | 2017年 | 更新五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷，并更新控制系统及辅助设备（包括采配水、工控机、控制单元、通讯单元、留样器等）、流量计 | 苏州 |
| 5 | 民营工业园（厚余） | 2018年 | 更新五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷，并更新控制系统及辅助设备（包括采配水、工控机、控制单元、通讯单元、留样器等） | 常州 |
| 6 | 陈东港 | 2017年 | 更新五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷，并更新控制系统及辅助设备（包括采配水、工控机、控制单元、通讯单元、留样器等） | 无锡 |
| 7 | 洪巷桥 | 2017年 | 更新五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷，并更新控制系统及辅助设备（包括采配水、工控机、控制单元、通讯单元、留样器等） | 无锡 |

注：如遇点位调整，设备需根据实际情况安装至相应调整后点位。

2.2 采购内容

采购内容

| 系统分类 | 仪器设备明细 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水质自动监测仪器 | 五参数水质自动分析仪 | 7 | 详见技术要求 |
|  | 高锰酸盐指数水质自动分析仪 | 7 |  |
|  | 氨氮水质自动分析仪 | 7 |  |
|  | 总磷水质自动分析仪 | 7 |  |
|  | 总氮水质自动分析仪 | 7 |  |
|  | 流量计 | 1 |  |
| 控制、数据通讯、辅助单元及系统升级改造 | 系统控制单元（含工控机、监控软件、VPN及通讯设备） | 7 |  |
|  | 采配水单元 | 7 |  |
|  | 辅助单元 | 7 |  |

2.3总体要求

2.3.1 本项目可自行进行现场勘察，各位潜在供应商应提前深入了解原水站系统情况，以确保中标后与运维单位对接并承担相应责任。

2.3.2 现场勘查应于开标日期10日前完成，现场勘查前需申请报备，现场勘查联系人及联系方式：夏文文，025-69586268；王姗姗，15261817208。

2.3.3 供应商需根据国家及我省相关规范要求，自备或委托有资质实验室进行性能测试、水样比对等，以确保仪器各项功能均达到招标文件、投标承诺和合同要求。

三、水站改造技术要求

★3.1	总体技术要求（提供承诺函）

3.1.1 供应商须确保更新改造后的水站系统能够接入江苏省水环境自动监测数据管理平台；中标后必须提供现场仪器设备数据通讯协议、传输协议以及开放系统数据库，便于用户对数据库软件的二次开发和利用。

3.1.2 供应商须确保改造后的水质自动监测系统具备良好的开放性和扩展性，当采购人对系统进行新增参数或更新改造时，供应商须负责将新仪器接入原系统。

3.1.3 供应商提供的仪器须开放通讯协议，提供数据采集源代码，确保能采集到实时数据、历史数据，并确保仪器的稳定运行。

3.1.4 水质自动站须实现仪器及系统关键参数的采集及上传工作，仪器和系统能够反控，并能实现超标及异常值的信息报警发送和自动留样功能。

3.1.5 水站相关软件系统必须是正版，且能够与江苏省水环境自动监测数据管理平台配套。

3.1.6 现场数据库须定期自动备份，监测数据可根据采购人要求进行备份及恢复。

3.1.7 供应商须确保原集成入系统的流量计等仪器的正常运行，并接入江苏省水环境自动监测数据管理平台。

3.2 其他要求

3.2.1供应商必须提供详细的项目组织实施方案，包括仪器采购、人员组织、进度安排等，确保项目能够如期完成（人员需要提供相应的社保证明材料）。

3.2.2 投标文件中须提供系统集成完整的设计方案及详细说明，所有功能的实现须有具体的设计方案。系统集成方案应一站一策（提供系统集成方案）。

3.2.3 五参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度）、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷仪器需经过国家级计量或生态环境等部门认证，具有产品合格证（提供相关认证证书、质量合格证明和保修证明等文件）。

3.2.4 ▲投标文件中须列出各监测项目分析方法的详细资料及其标准代号、仪器设备运行所需要的试剂清单。

3.2.5 ▲本次采购的相关仪器设备须适用于我省高浊度水体的检测，因此须具备相应的抗浊度干扰能力，高浊度条件下，总磷和总氮自动监测与实验室数据相对偏差不超过25%（需提供相关测试证明材料）。

3.3	水站仪器设备技术要求

3.3.1 分析方法要求

自动监测仪器的测量原理必须符合中国国家标准分析方法、中国环保行业分析方法或等同的或相近的其他国家的标准分析方法。水质自动监测站监测仪器应使用如下方法：

表4 自动监测仪器分析方法

| 序号 | 项目 | 方法 | 参照标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | 传感器法 | HJ 1396—2024 |
| 2 | pH | 玻璃电极法 | HJ/T 96—2003 |
| 3 | 溶解氧 | 电化学探头法 | HJ/T 99—2003 |
| 4 | 电导率 | 电极法 | HJ/T 97—2003 |
| 5 | 浊度 | 光散射法 | HJ/T 98—2003 |
| 6 | 高锰酸盐指数 | 高锰酸盐氧化还原法 | HJ/T 100—2003 |
| 7 | 氨氮 | 氨气敏电极法/水杨酸分光光度法 | HJ 101—2019 |
| 8 | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | HJ/T 103—2003 |
| 9 | 总氮 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ/T 102—2003 |
| 10 | 流量 | 声学多普勒法 | SL337—2006 |

3.3.2 自动监测仪器技术参数要求

水质五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮九项参数的技术指标均以生态环境部（环境保护部）环境监测仪器质量监督检验中心检测报告（CCEP认证）或省级及以上环保类行业协会等机构出具的检测报告为准。需提供仪器关键零部件清单，并与检测报告中所列的一致，否则相关技术参数采购人有权不予认可。

表5 自动监测仪器技术参数

| 项目 名称 | 技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 性能 指标 | 水温 | 检测范围 | 0℃～60 ℃，可调 |
|  |  | 准确度 | ±0.2 ℃ |
|  |  | MTBF（无故障运行时间） | ≥720 h/次 |
|  | pH | 检测范围 | pH 0～14 （0～40 ℃），可调 |
|  |  | 准确度 | ±0.1 pH |
|  |  | 重复性 | ±0.1 pH |
|  |  | 漂移（pH=4、7、9） | ±0.1 pH |
|  |  | 响应时间 | ≤30 s |
|  |  | 温度补偿精度 | ±0.1 pH |
|  |  | MTBF（无故障运行时间） | ≥720 h/次 |
|  |  | 实际水样比对试验 | ±0.5 pH |
|  | 溶解氧 | 检测范围 | 0～20 mg/L，可调 |
|  |  | 准确度 | ±0.3 mg/L |
|  |  | 零点漂移 | ±0.3 mg/L |
|  |  | 量程漂移 | ±0.3 mg/L |
|  |  | 重复性 | ±0.3 mg/L |
|  |  | 响应时间（T90） | ≤120 s |
|  |  | 温度补偿精度 | ±0.3 mg/L |
|  |  | MTBF（无故障运行时间） | ≥720 h/次 |
|  |  | 实际水样比对试验 | ±0.5 mg/L |
|  |  |  | 溶解氧过饱和时不考核 |
|  | 电导率 | 最小检测范围 | 0～500 mS/m（0～40℃），可调 |
|  |  | 准确度 | ±1% |
|  |  | 重复性 | ±1% |
|  |  | 零点漂移 | ±1% |
|  |  | 量程漂移 | ±1% |
|  |  | 响应时间（T90） | ≤30s |
|  |  | 温度补偿精度 | ±1% |
|  |  | MTBF（无故障运行时间） | ≥720h/次 |
|  |  | 实际水样比对试验 | 水样浓度＞100 μS/cm ±10% |
|  |  |  | 水样浓度≤100 μS/cm ±10μS/cm |
|  | 浊度 | 检测范围 | 0～1000 NTU，可调 |
|  |  | 准确度 | ±5% |
|  |  | 重复性 | ±5% |
|  |  | 零点漂移 | ±3% |
|  |  | 量程漂移 | ±5% |
|  |  | 线性误差 | ±5% |
|  |  | MTBF（无故障运行时间） | ≥720h/次 |
|  |  | 实际水样比对试验 | 按《江苏省地表水水质自动监测站安装验收技术规范（试行）》（苏环办〔2024〕37号）要求执行 |
|  | 高锰酸盐指数 | 检测范围 | 0～20 mg/L，可调 |
|  |  | 零点漂移 | ±5% |
|  |  | 量程漂移 | ±5% |
|  |  | 葡萄糖试验 | ±5%（测量误差） |
|  |  | 准确度 | ±10% |
|  |  | 重复性 | ±5% |
|  |  | 检出限 | ≤0.5 mg/L |
|  |  | MTBF（无故障运行时间） | ≥720 h/次 |
|  |  | 实际水样比对试验 | 按《江苏省地表水水质自动监测站安装验收技术规范（试行）》（苏环办〔2024〕37号）要求执行 |
|  | 氨氮 | 检测范围 | 0.1～10 mg/L，可调 |
|  |  | 24h低浓度漂移 | ≤0.02 mg/L |
|  |  | 24h高浓度漂移 | ≤1% |
|  |  | 示值误差 | 标液浓度为2.0 mg/L时 ± 8.0% |
|  |  |  | 标液浓度为5.0 mg/L时 ± 5.0% |
|  |  |  | 标液浓度为8.0 mg/L时 ± 3.0% |
|  |  | 重复性 | ≤2% |
|  |  | 记忆效应 | 标液浓度为2.0 mg/L ± 0.3 mg/L |
|  |  |  | 标液浓度为8.0 mg/L ± 0.2 mg/L |
|  |  | 定量下限 | ≤ 0.15 mg/L（示值误差 ± 30%） |
|  |  | pH干扰试验 | ± 6% |
|  |  | 实际水样比对试验 | 按《江苏省地表水水质自动监测站安装验收技术规范（试行）》（苏环办〔2024〕37号）要求执行 |
|  |  | 最小维护周期 | ≥168 h/次 |
|  |  | 功能 | 根据现场勘查情况选择合适原理仪器，采用水杨酸分光光度法的仪器需具有浊度补偿功能 |
|  | 总磷 | 检测范围 | 0～2 mg/L，可调 |
|  |  | 零点漂移 | ±5% |
|  |  | 量程漂移 | ±10% |
|  |  | 直线性 | ±10% |
|  |  | 准确度 | ±10% |
|  |  | 重复性 | ±10% |
|  |  | 检出限 | ≤0.01 mg/L |
|  |  | MTBF（无故障运行时间） | ≥720 h/次 |
|  |  | 实际水样比对试验 | 按《江苏省地表水水质自动监测站安装验收技术规范（试行）》（苏环办〔2024〕37号）要求执行 |
|  |  | 抗浊度干扰功能 | 应具备抗浊度干扰功能，高浊度条件下与实验室数据相对偏差不超过25%，需提供相关测试证明材料 |
|  | 总氮 | 检测范围 | 0～20 mg/L，可调 |
|  |  | 零点漂移 | ±5% |
|  |  | 量程漂移 | ±10% |
|  |  | 直线性 | ±10% |
|  |  | 准确度 | ±10% |
|  |  | 重复性 | ±10% |
|  |  | 检出限 | ≤0.1mg/L |
|  |  | MTBF | ≥720 h/次 |
|  |  | 实际水样比对试验 | 按《江苏省地表水水质自动监测站安装验收技术规范（试行）》（苏环办〔2024〕37号）要求执行 |
|  |  | 抗浊度干扰功能 | 应具备抗浊度干扰功能，高浊度条件下与实验室数据相对偏差不超过25%，需提供相关测试证明材料 |
|  | 流量 | 测量方式 | 具备单独测流与级联测流两种工作方式 |
|  |  | 测速范围 | ±20m/s |
|  |  | 流速分辨率 | 1mm/s |
|  |  | 流速测量精度 | ±0.25%，±2mm/s |
|  |  | 最大剖面距离 | 120~190m（根据站点实际情况一站一策） |
|  |  | 最大剖面层数 | 128层，并可显示分层剖面流速 |
|  |  | 水位测量范围 | 0.1-20m |
|  |  | 水位测量精度 | 0.5%FS±5mm |
|  |  | 率定系数 | 根据率定结果和水深变化情况自动校准流速流量 |
|  |  | 防护等级 | 达到IP68 |
|  |  | 仪器数据 | ▲平均流速、水位、实时流量、累计流量等仪器直接输出数据，不经过任何外接的转接计算模块 |
|  |  | 检查报告 | 需提供由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（复印件），检测内容需涉及相关功能及重要物理参数 |
|  |  | 通讯接口 | RS232、RS422、MODBUS接口 |
|  |  | 其他 | 独立采集传送和发送数据，内置通讯防雷，达到三级防雷标准 |
|  |  |  | 报警输出功能：可以输出水位过低报警，仪器倾斜报警 |
|  |  |  | 内置存储：可存储一年以上流速流量数据，并具有数据超时补发功能，满足中心平台实时调取流量数据功能需求 |
|  |  |  | ▲具备船只过滤功能，采用平滑和插补模型，减小水流脉动和干扰影响 |
| 功能 要求 | 具有分析仪器过程日志记录功能 |  |  |
|  | 存储不少于1个月的原始数据和运行日志 |  |  |
|  | 仪器具有量程切换功能 |  |  |
|  | 氨氮、总磷、高锰酸盐指数、总氮能接受远程控制指令 |  |  |
|  | 氨氮、总磷、高锰酸盐指数、总氮具备自动零点核查、跨度核查、零点校准、标样校准、多点线性、自动加标回收测试等功能 |  |  |
|  | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪应具有三级管理权限 |  |  |
|  | 具有异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息 |  |  |
|  | 具有仪器状态（如测量、空闲、故障、维护等）显示 |  |  |
|  | 具有RS-232或RS-485标准通讯接口 |  |  |
|  | 常规五参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度）应具备1小时1次的监测能力，氨氮、总磷、高锰酸盐指数、总氮应具备4小时1次的监测能力 |  |  |
|  | 流量计仪器应具备5分钟1次的监测能力 |  |  |

3.3.3 自动监测系统集成技术要求

3.3.3.1 具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、应急、质控等多种运行模式。

3.3.3.2 系统集成管路具备断电再度通电后自动排空水样、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能。

3.3.3.3 具有异常信息记录、上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警、仪器内部异常报警（电极异常、光源异常等）信息。

3.3.3.4 ▲具有仪器关键参数上传、远程设置功能，能接受远程控制指令。

3.3.3.5 ▲能够按照设定周期或远程接受指令，实现五参数分析仪器进行自动标样核查及校准，高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器进行标样自动核查、自动加标回收率测试、多点线性核查等质控功能以及在异常情况下自动留样功能。

3.3.3.6 确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输。

3.3.3.7 系统应具有良好的扩展性和兼容性，根据实际应用需要，可增加新的监测参数，并方便仪器安装与接入。

3.3.3.8 具有分析仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至江苏省水环境自动监测数据管理平台。

3.3.3.9 ▲更新仪器设备或水站系统必须满足与原有水站系统和仪器的匹配性和兼容性。必须保证能够接入原有水站系统或原有仪器，实现系统控制，并接入相关关键参数。

3.3.3.10 系统中关键部件（如阀门、接头、PLC等）应使用国内外优质知名产品。

3.3.4 采水单元技术要求

3.3.4.1 采水单元必须根据河流实际水文状况采用合适的采水方案，中标后一周内供应商由采购人组织进行实地查看并提出方案，经采购人同意后方可实施。

3.3.4.2 须满足采集水样的基本条件，采水方案科学可行，确保水样有代表性。

3.3.4.3 采用双泵/双管路设计，一用一备，满足实时不间断监测的要求；并且当一路出现故障时，能够自动切换到另一路进行工作，保证整个系统的正常运行。

3.3.4.4 ▲系统能记录并上传取水深度、水泵状态、上水时间等关键参数和状态数据，可对源水泵运行状态进行实时监控，同时具备上水超时告警功能。

3.3.4.5 ▲采样头能避开障碍，尽可能避免杂物附着；采样头具有取水深度监测功能，采水深度偏离0.5~1.0米深度范围时发出告警。

3.3.4.6 采水管路均要采取保温措施，采水管路采用可拆洗式，采配水管路应具备水气反冲洗功能。

3.3.4.7 采水系统可采用连续或间歇方式工作，并能够根据监测要求现场或远程设置监测频次。

3.3.4.8 采水系统的构造保障在汛期或枯水期能正常工作而不至被损坏。

3.3.4.9 采水系统中的所有部件均要选用优质产品，自吸泵采用知名品牌产品，保证采水系统工作的可靠性和使用寿命。

3.3.4.10 水质五参数自动监测仪必须使用原水，如具备条件应采用原位监测方式。

3.3.4.11 管路内径、提水流量、流速应满足测站内仪器分析需要，并留有余量。

3.3.4.12 考虑到不对环境造成二次污染，设计中应不使用对环境产生污染的清洗方法。

3.3.5 配水及预处理单元技术要求

3.3.5.1 配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求。

3.3.5.2 所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量。

3.3.5.3 ▲预处理单元应具备可扩展多种预处理方式的功能，并可根据实际需求自动切换。

3.3.5.4 系统能记录原水浊度、预处理模式、沉降时间、沉降后浊度等关键参数。

3.3.5.5 配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试。

3.3.5.6 ▲预处理单元及各分析单元均能实现视频实时监控。

3.3.5.7 ▲常规五参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度）仪器能够实现独立连续运行，实现小于1小时1次的数据采集频次。

3.3.5.8 具备可扩展功能，水站预留不少于2台设备的接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口。

3.3.5.9 配水单元具备自动反清（吹）洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响。

3.3.6 控制单元技术要求

3.3.6.1 必须支持中文显示，操作方便。

3.3.6.2 具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统。

3.3.6.3 具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，能自动识别异常监测数据，并主动上传至江苏省水环境自动监测数据管理平台。

3.3.6.4 控制器输入输出接口余量有且不少于四路，以便以后扩展。

3.3.6.5 控制器符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施。

3.3.6.6 具备对留样单元的留样、排样的控制功能。

3.3.6.7 能够兼容视频监控设备，实现对现有视频监控设备的联网，并能实现对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等。

3.3.6.8 具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置。

3.3.6.9 具备各仪器监测结果、重要状态参数（包括校准时间及结果、仪器修正数据等）、运行流程、报警信息等显示的功能。

3.3.6.10 具有三级权限管理功能。

3.3.6.11 具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数据等）及其对应的仪器、系统日志流程信息。

3.3.6.12 具有监测数据查询功能、数据分类功能，存储不少于1年的原始数据和运行日志。

3.3.6.13 能够采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存；能够采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存；能够实时采集视频信息并传输至江苏省水环境自动监测数据管理平台。

3.3.6.14 采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求。

3.3.6.15 具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。

3.3.6.16 ▲温度、湿度、水压等系统基础信息必须接入水站控制系统。

3.3.6.17 工业控制计算机应满足CPU为 8核以上2024年以后最新技术处理器；内存≥16 GB；硬盘容量≥512 GB；显示器≥23英寸；通讯接口为RS 232/485 COM口，不小于8个；网口不少于2个。

3.3.6.18 ▲具备数据和信息传输安全措施，符合国家相关法律法规与标准规范。

3.3.7 留样单元技术要求

3.3.7.1 所留水样需在4±2℃低温保存。

3.3.7.2 留样瓶具有密封功能。

3.3.7.3 留样瓶由惰性材料制成，易清洗，留样瓶应≥12个，容量≥500mL。

3.3.7.4 具有留样后自动排空功能。

3.3.7.5 配备门禁系统。

3.3.7.6 具有留样失败告警功能。

3.3.8 辅助单元技术要求

3.3.8.1 配备废液自动处理单元或废液收集单元，具备废液存量监控功能，废液存量超限告警，提醒及时处理废液，收液量需满足人工维护周期≥1个月。

3.3.8.2 配备UPS（总功率≥6 kW，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于4 h）、三相稳压电源功率≥10 kW）。

3.3.8.3 采样泵、空压机等仪器须进行减震防噪处理，避免对其他精密仪器的干扰。

3.3.8.4 配备站房门禁系统，并自动记录站房出入情况。

3.3.8.5 安装站房防雷。为保证系统稳定、可靠运行，必须具有电源、信号等设施的三级防雷措施。须提供防雷检测报告。

3.3.8.6 站房须安装自动灭火装置，灭火材料须对人体和设备无害。

3.3.8.7 根据需要配置相应的空气压缩系统。所配置的空压机须是无油型空压机，保证不对分析结果造成影响。

3.3.8.8 全部设备、仪器等的供电电缆、信号电缆均采用高质量屏蔽电缆，穿管或在线槽中布线，美观整齐。

3.3.8.9 应保证分析仪器运行时所用的易变质化学试剂处于4±2℃低温保存，试剂箱具有冷藏温度监控功能，超温自动告警。

3.3.8.10 可识别停电、过欠压、缺相、缺零等电源故障；火灾、水浸报警及电源出现异常时自动拉闸断电，电源正常后自动恢复供电；平台可实时监控站点各项运行环境参数，并可远程控制门禁、电源、空调、新风等运行保障设施；站房内、外视频监控可对火点、烟雾、水浸等异常情况进行识别并告警；站房内视频可对维护人员行为进行识别分析。

四、服务要求

4.1.1	供应商应当在江苏省配备专职技术服务人员，专职技术人员不得少于3名，至项目验收完成。提供服务机构请列明机构地址、联系方式及负责人等信息。

★4.1.2 质保期（提供承诺函）

4.1.2.1	自整体系统验收合格之日起3年。供应商明确签署服务承诺。质保期内应免费提供技术服务，技术服务包括因仪器系统质量问题的维修和技术支持。在质保期结束后以优惠价格提供备品配件。

4.1.2.2	质保期内，应在站点所在地附近每10个站点配置1套备机（资产为供应商所有），不足10个站点按10个站点配置。

4.1.2.3	供应商应在投标时提供耗材及备品备件的报价表，质保期结束后，供应商保证6年内的耗材及备品备件的正常供应，并保证价格不超出报价表报价。

4.1.3	 服务和技术支持要求

4.1.3.1	在安装调试、试运行期间和质保期内，供应商应保证提供及时充足的技术服务。系统出现故障时，供应商应在接到通知后做到4小时内响应，12小时内到达现场，72小时解决出现的问题。否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由供应商承担，同时在承诺的响应时间内不能解决问题的将在履约保证金中扣除1000元/次。

4.1.3.2	供应商在提交投标文件时应提供售后技术服务的详细方案，包括售后服务的经费问题。

4.1.3.3	软件升级及系统扩展方案：中标方必须对提供的软件知识产权负责，如今后国家生态环境部、省生态环境厅对水质自动监测技术规范作出调整，供应商须及时免费为采购人提供软件升级服务或调整。

4.1.3.4	供应商应具有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发。

4.1.3.5	要求合同签订后规定时间内完成系统所有建设内容。试运行1个月后组织整体验收，试运行期间保证正常运行。供应商应制订明确的合同交货进度表。

4.2 技术培训

4.2.1 现场培训

4.2.1.1 参加人数：2—5人/每站。

4.2.1.2 培训地点：安装现场。

4.2.1.3 时间：在安装调试后10天内进行，为期3天。

4.2.1.4 内容：仪器的操作和维护及常见故障的诊断和排除。

4.2.2 培训要求

4.2.2.1 供应商在提交投标文件时应提供技术培训的详细方案。

4.2.2.2 供应商必须提供正式的现场培训计划和培训材料提纲，中标后应提供全套的培训材料。培训材料必须符合标准并用中文书写，包括本系统操作介绍、系统中相关设备操作规范、软件安装说明、远程通讯控制软件的用户手册等。

4.2.2.3	培训所需所有费用由供应商承担。

4.2.2.4 供应商应做好与运维单位的交接工作。交接时应提供本项目的全部档案，内容包括：仪器说明书、维护手册、设备自带的软件备份、安装厂家的调试报告；辅助设备的备件、保修卡、验收材料、设备档案、交接记录等。

4.3	供应商在提交投标文件时应提供培训服务的详细方案。

★五、商务要求

5.1 项目实施期间的质量保证要求

5.1.1 不得以任何形式转包于他方。

5.1.2 系统和设备达不到招标文件质量和规格要求的，采购人有权解除合同，所有责任由供应商承担。

5.1.3 必须严格按照合同约定工期要求将合同设备全部交付到指定地点，完成系统所有建设内容。

5.1.4 供应商必须提供系统各单元详细的仪器、设备和采用的各种材料明细清单，包括品牌、型号、详细配置、制造商、数量、备品备件及专用工具等等。

5.1.5 为确保系统高质量建设，供应商应制定有关建设期间的质量保证计划，包括系统设计与施工规范化管理、仪器设备质量保证、技术人员资质及管理等。供应商必须提供详细的项目管理组织构架、职员姓名、职务、职称、主要资历、经验及承担过的主要项目情况。

5.1.6 自动监测站在正式验收之前，仪器设备的安全由供应商负责，须保证验收交付时设备完好。

5.1.7 自动监测站在正式交付之前，运行所需的试剂、水电通讯等费用由供应商承担，以保证交付之前系统稳定运行。

5.2 项目完成期限及相关要求

5.2.1 合同签订之日起30天内到货，货品送至采购人方指定地点。 合同签订之日起120天内完成项目所有建设内容（包括仪器设备到货、仪器安装调试、系统功能检查、仪器性能测试、连续30日试运行及技术验收工作）。

5.2.2 提供详细的安装调试实施方案和进度计划，明确管理与技术人员职责，强调安装时效性。

5.2.3 工期要求不满足招标文件要求的，采购人有权解除合同并追究供应商法律责任。

5.3 验收要求

5.3.1 采购人组织项目验收，供应商应全力配合采购人完成所有验收工作，包括但不限于提供完整的技术资料和验收所需文件、根据验收小组的要求进行必要的调整或说明。若正式验收中发现因供应商原因导致的问题，供应商须负责无偿整改直至验收合格，并承担可能发生的二次检测费用。最终验收结论以采购人确认为准。

5.3.2 供应商应具备开展技术验收的能力，提供详细的验收方案，明确实验室、验收计划，强调验收时效性。

5.3.3 项目完成后根据《江苏省地表水水质自动监测站建设技术规范（试行）》和《江苏省地表水水质自动监测站安装验收技术规范（试行）》（苏环办〔2024〕37号）等要求开展验收工作。水站连续试运行30天内，各监测项目的数据有效率应不小于90%。

5.3.4 货物到达安装现场后，供应商和采购人（或委托方）共同打开包装检查货物数量及规格。供应商应提供详细装箱单据。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，采购人有权提出索赔。只有经安装调试并且技术性能达到本招标文件所述的技术要求后，采购人才能接受全部货物。

5.3.5 根据相关技术规范要求考察系统运行情况，进行性能测试，由供应商提供最终验收报告，采购人组织整体验收，相关费用由供应商承担。

5.3.6 仪器设备不满足招标文件要求的，采购人有权解除合同并追究供应商法律责任。

5.4 付款方式

5.4.1 首付款支付时间：合同签订完成乙方缴纳全额履约保证金后的30日内；首付款支付比例：合同额的60%。

5.4.2 尾款支付时间：项目整体技术验收完成后的30日内；尾款支付比例：合同额的40%。

5.5 质量保证（提供承诺函）

5.5.1 在水站交接前，供应商应提供完备的水站运行质量保证服务，确保水站数据质量满足国家和省内有关规范要求。

5.5.2 供应商必须完成站房原有仪器（包括自动监测仪器、水站系统、辅助设备）的拆除及清点工作，并搬运至采购人指定地点。同时协助完成资产的清点工作，并解决相关遗留问题，如需报废的需配合完成报废程序。

5.6 供应商信誉（提供承诺函）

供应商自2020年1月1日至今在全国范围内的环境监测服务活动中出现供应商或其法定代表人、员工（包括但不限于高管人员、项目负责人员、实施人员及其他员工等，员工的认定以违法行为发生当时劳动合同、聘任合同存续为准）曾在本项目类似业务实施过程中，因行贿受贿、数据造假等与业务活动相关的行为受到刑事处罚或被区县级（含）以上生态环境部门通报、行政处罚的不能参与此次投标。供应商须承诺无上述行为，并提供承诺函原件。如采购人发现供应商虚假承诺，将视为虚假应标，并承担相关法律后果。

5.7	其他要求

5.7.1	系统的完整性：供应商提供的整套设备应能构成一个完整的系统并按技术要求连续运行。需要采购人自行解决的设备、附件应在投标文件中列出，否则系统正常运行所缺的设备及附件，均视为免费及时提供。

5.7.2	 提供的设备要求

5.7.2.1	供应商提供的整套设备各组成部分必须是完整的、全新的、功能全的单元，并且必须符合国家质量检测标准（附检测报告复印件）、《招标货物一览表》中的规格型号及配置要求的货物（包括零部件），所有原材料必须无任何缺陷，所有设备和安装要符合国家行业标准。

5.7.2.2	所提供的货物应具有出厂检验合格证，不得是长期积压产品。

5.7.2.3	供应商应在投标文件中列出维修服务网点的地址、邮编、电话、传真及联系人。

5.7.3	 提供的技术文件要求

5.7.3.1	供应商所提供的技术说明文件应与货物相对应一致，并尽可能完整清晰，且应为原件。合同技术文件应与每批货物共同包装送交，费用应包含于货物的报价中。

5.7.3.2	技术手册应至少包括如下内容：相关硬件的安装指导、安装手册、使用说明书、设备保养、维护手册（包含错误诊断、测试程序）等，相关软件的安装指导。

5.7.3.3	自动监测仪器所采用的分析方法的名称、标准代号及分析方法的中文说明书。

5.7.4 供应商在签订合同时，若坚持提出不合理要求，中标资格将被取消，该供应商对由此产生的一切后果负责。

5.7.5 如个别水站因重大变化导致不能开展建设，采购人将与供应商协商解决相应站点的款项拨付的问题。

5.7.6 供应商须做好数据安全和保密工作，未经采购方同意，数据不得转发、外泄。

5.8	执行规范及标准要求（包括但不限于）

5.8.1 《水污染物排放总量监测技术规范》

5.8.2 《水和废水监测分析方法》（第四版）

5.8.3 《环境水质监测质量保证手册》

5.8.4 《地表水环境质量监测技术规范》（HJ 91.2—2022 ）

5.8.5 《水质 水温的测定 传感器法》（HJ 1396—2024）

5.8.6 《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 96—2003）

5.8.7 《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 97—2003）

5.8.8 《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 98—2003）

5.8.9 《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 99—2003）

5.8.10 《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 100—2003）

5.8.11 《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ 101—2019）

5.8.12 《总磷水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 103—2003）

5.8.13 《总氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 102—2003）

5.8.14 《地表水水质自动监测站选址与基础设施建设技术要求》（HJ 915.1—2024）

5.8.15 《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3-N、TP、TN）安装验收技术规范》（HJ 915.2—2024）

5.8.16 《地表水自动监测系统通信协议技术要求》（HJ 1404—2024）

5.8.17 《环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范》（DB 32/T 4536—2023）

5.8.18 《江苏省地表水水质自动监测站建设技术规范（试行）》（苏环办〔2024〕37号）

5.8.19 《江苏省地表水水质自动监测站安装验收技术规范（试行）》（苏环办〔2024〕37号）

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取1名中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、采购本国产品的支持政策

7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30 | 30 | 价格分 |
| 2技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 技术响应 | 评委会根据投标文件中《技术要求响应及偏离表》，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审： 完全响应招标文件“水站改造技术要求”之3.2.3、3.2.4、3.2.5与3.3项下所有技术规格条款要求，得15分； 加注“▲”符号的重要条款每负偏差一项扣1分，未加注“▲”符号的一般条款每负偏差一项扣0.5分，负偏离超过30条视为无效投标。 注： 所有对标“▲”技术内容的响应均应按要求提供说明或支撑资料（明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页、产品说明书或第三方检测机构的检测报告等，自拟无效），否则视为未实质性响应，因未在《技术响应及偏离表》注明支撑资料具体位置（如页码或序号）导致评审不得分的，评标委员会概不负责。 | 15 | 客观分 |
| 2.2 | 总磷仪器浊度补偿功能 | 根据仪器的抗浊度技术方案、抗浊度效果的第三方证明材料进行综合评分。需对不同浊度的水体进行测试，样本数不少于15个，抗浊度干扰功能能够达到相应的效果，在浊度大于200NTU时，与实验室数据相对偏差≤15%的得3分；15%~20%（含20%）的得2分；20%~25%（含25%）的得1分；其余不得分。 | 3 | 主观分 |
| 2.3 | 总氮仪器浊度补偿功能 | 根据仪器的抗浊度技术方案、抗浊度效果的第三方证明材料进行综合评分。需对不同浊度的水体进行测试，样本数不少于15个，抗浊度干扰功能能够达到相应的效果，在浊度大于200NTU时，与实验室数据相对偏差≤15%的得3分；15%~20%（含20%）的得2分；20%~25%（含25%）的得1分；其余不得分。 | 3 | 主观分 |
| 2.4 | 现场勘察报告 | 评委会根据供应商提供的现场勘察报告进行评审： a)现场勘察报告覆盖所有站点，对现场设备统计完整、信息齐全且针对每个站点给出合理改造建议的得7分； b)现场勘察报告覆盖所有站点，相关改造建议一般的得4分； c)现场勘察报告未覆盖所有站点，相关改造建议较差的得1分； d)未进行现场勘察或现场勘验情况差、无相关建议的不得分。 | 7 | 主观分 |
| 2.5 | 安装实施方案 | 评委会根据供应商提供的针对本项目设备系统安装实施方案进行打分。 a)方案科学合理，完全符合或优于相关标准和规范，完全满足或优于项目需求的得7分； b)方案大体合理，基本符合相关标准和规范，基本满足项目需求的得4分； c)方案大体合理，基本符合相关标准和规范，在满足项目需求方面有所欠缺的得1分； d)方案不合理、部分不符合相关标准和规范，无法满足项目需求的不得分。 | 7 | 主观分 |
| 2.6 | 系统集成方案 | 评委会根据供应商提供的针对本项目系统集成方案进行打分。 a)方案科学合理，完全符合或优于相关标准和规范，完全满足或优于项目需求的得7分； b)方案大体合理，基本符合相关标准和规范，基本满足项目需求的得4分； c)方案大体合理，基本符合相关标准和规范，在满足项目需求方面有所欠缺的得1分； d)方案不合理、部分不符合相关标准和规范，无法满足项目需求的不得分。 | 7 | 主观分 |
| 2.7 | 售后服务方案 | 评委会根据供应商提供的针对本项目售后服务方案进行打分，方案包含但不限于：质保措施、培训计划等。 a)方案科学合理，完全符合或优于相关标准和规范，完全满足或优于项目需求的得7分； b)方案大体合理，基本符合相关标准和规范，基本满足项目需求的得4分； c)方案大体合理，基本符合相关标准和规范，在满足项目需求方面有所欠缺的得1分； d)方案不合理、部分不符合相关标准和规范，无法满足项目需求的不得分。 | 7 | 主观分 |
| 3业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 业绩 | 供应商提供自2021年1月1日以来，与本项目类似的地表水自动站建设或改造方面业绩，每提供1份业绩证明材料得0.5分，本项最高得4分。 注：须同时提供中标通知书和合同复印件等证明材料并加盖公章。 | 4 | 客观分 |
| 4履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 人员要求1 | 供应商应当为本项目配备专职技术服务人员，其中专职技术人员满足3人的，得3分，否则不得分。在此基础上每增加1人，加1分，本项最高得5分。 注：须提供技术人员的劳动合同、最近3个月任意1个月的社保缴费记录等相关证明材料。 | 5 | 客观分 |
| 4.2 | 人员要求2 | 供应商为本项目配置的专职技术人员中，有3名成员具备省级及以上生态环境部门颁发的水质自动监测上岗证的得2分，否则不得分。在其基础上增加1名具备同样证书的成员，加1分，本项最高得4分。不提供证书不得分。 注：须提供技术人员的劳动合同、最近3个月任意1个月的社保缴费记录等相关证明材料、省级及以上生态环境部门相关机构提供的培训合格证明或其他类似证明材料。 | 4 | 客观分 |
| 4.3 | 人员要求3 | 供应商为本项目配置的持有上岗证人员中具备环保类专业技术高级及以上职称的，每有1人，得1分，本项最高得2分。 注：须提供技术人员的劳动合同、最近3个月任意1个月的社保缴费记录等相关证明材料、职称证书复印件。 | 2 | 客观分 |
| 4.4 | 质控验收技术支撑能力 | 1、供应商或其直接持股超过50%的公司具有用于技术验收的CMA资质的检测机构且在“江苏省社会环境检测机构信息管理平台”登记、公开检测能力（认证范围需包含pH、溶解氧、电导率、浊度、水温、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮）的得6分，有缺项不得分（上述CMA资质的检测机构指CMA资质证书名称与“供应商”或“供应商直接持股超过50%的公司”名称一致；或检测机构与“供应商”或“供应商直接持股超过50%的公司”的分公司名称一致；须提供CMA资质证书及含有上述检测项目附表的复印件；如为直接持股的检测机构，须提供行政管理部门出具的证明材料或国家企业信用信息公示系统官网截图，未按上述要求提供证明材料的，不予认可）； 2、供应商承诺中标后2个月内建立满足本项目要求CMA实验室的得3.5分，若检测能力有缺项不得分； 3、供应商承诺委托有资质第三方实验室的得1分，若检测能力有缺项不得分； 4、没有实验室且未承诺建立或委托的不得分。 | 6 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、通用资格证明文件

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表（如有）

七、技术要求响应及偏离表

八、实质性要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

一、通用资格证明文件

营业执照（复印件）

提供上年度财务报表复印件（即2024年度财务报表，如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或投标截止时间前3个月内，由其基本开户银行出具的资信证明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                      。

主要专业技术能力有：              。

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：    年   月   日

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供本次采购活动前6个月内，至少1个月缴纳税收的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件

提供本次采购活动前6个月内，至少1个月缴纳社会保险的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：    年   月   日

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

法定代表人授权书

（如法定代表人签署文件则无需出具授权书）

本授权委托书声明：我             （姓名）系             （单位名称）的法定代表人，现授权             （单位名称）             （代理人姓名）为我的合法代理人，以             （供应商名称）的名义参加             （采购人名称）的              （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

供应商名称（加盖电子公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（签字）：

日期：           年   月

投标供应商法定代表人身份证扫描件正、反面附下：

法定代表人授权代表身份证扫描件正、反面附下：

法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓    名：        性别：        年龄：        职务：

系       的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （加盖电子公章）

日  期：     年     月      日

投标供应商法定代表人身份证扫描件正、反面附下：

四、投标函

投标函

致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：大型企业 中型企业 小型企业 微型企业（在对应内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、投标分项报价表

投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

5.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

七、技术响应偏离表（需逐条响应）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件《第四章 采购需求 技术要求》逐条做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

3.后附证明材料

八、商务响应偏离表

商务响应偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件《第四章 采购需求 商务要求》做出响应，若没有偏差和修改要求的，可以填写全部响应，采购单位将视作认同。

2.行数不够，可自行添加。

九、承诺书

承诺书

（投标人名称）针对      项目（项目编号：           ）在此承诺：

1、

2、

3、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人名称：（加盖电子公章）

注：以上内容由投标人根据自身情况结合投标文件采购需求书自行填写补充，包括但不限于标红提示部分。

十、中小微企业声明函

中小微企业声明函（货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：___年____月____日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

十一、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十二、联合体协议（本项目不适用）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为小型、微型企业 残疾人福利性单位 监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

十三、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：      年   月   日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。