常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：智能机器人电磁兼容性能测试及诊断系统采购项目

项目编号：JSZC-320400-CZRB-G2026-0011

采 购 人：常州检验检测标准认证研究院

采购代理机构：常州润邦招标代理有限公司

# 目  录

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	18

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	20

第五章   采购需求	30

第六章   拟签订的合同文本	62

第七章   投标文件格式	69

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320400-CZRB-G2026-0011

2.项目名称：智能机器人电磁兼容性能测试及诊断系统采购项目

3.项目预算金额：人民币1750万元、最高限价：人民币1750万元

4.采购需求：本项目为智能机器人电磁兼容性能测试及诊断系统采购项目，包括电磁兼容暗室、屏蔽房等的建设及相关设备采购（交钥匙工程），建设地点位于采购人指定检测楼内。项目建成后需满足智能工业机器人、服务机器人、医疗机器人、移动机器人及无人机、灯具照明类、电动工具及家电类、多媒体类等产品的电磁兼容测试需求，涵盖辐射骚扰、传导骚扰、辐射抗扰度、谐波闪烁、静电放电等多项测试功能，所有系统及设备需符合国际标准（ANSI、CISPR、IEC 等）及国家现行标准（GB/T系列）。具体要求详见项目需求。

5.合同履行期限：自合同签订生效之日起7个月内完成供货、安装调试并通过采购人验收。

6.本项目是否接受联合体：否。

7.本项目是否接受进口产品响应：是。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：本项目不专门面向中小企业采购。

2.2其他落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否；

3.2其他特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台

3.方式：在“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年4月28日上午9点00分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购一体化平台

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目接受现场踏勘，为确保投标单位了解真实的现场情况和项目实际需求，保证项目按时按质按量完成，建议投标人自行踏勘现场，踏勘现场时须提供填写好的《现场踏勘确认书（见采购文件附件）》及“苏采云”政府采购交易系统中获取本项目招标文件时签章的“投标供应商确认函”并加盖投标人公章。

踏勘联系人：黄先生；联系电话：18018227965

未踏勘现场或踏勘工作不详细的投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

3.领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：常州检验检测标准认证研究院

地址：常州市武进区西湖路2-18号

联系方式：王先生0519-81002297

2.采购代理机构信息

名称：常州润邦招标代理有限公司

地址：常州市飞龙东路108号-304室（翠园世家商业街三楼）

联系方式：0519-81882993

3.项目联系方式

项目联系人：周叶

电话：0519-81882993

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器 设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： ■是 □否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目不适用。 □本项目_/_包为单一产品采购项目。 ■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：电磁兼容暗室 |
| 3.1 | 现场考察 | □不组织， ■组织 1.本项目接受现场踏勘，为确保投标单位了解真实的现场情况和项目实际需求，保证项目按时按质按量完成，建议投标人自行踏勘现场，踏勘现场时须提供填写好的《现场踏勘确认书（见采购文件附件）》及“苏采云”政府采购交易系统中获取本项目招标文件时签章的“投标供应商确认函”并加盖投标人公章。 踏勘联系人：黄先生；联系电话：18018227965 未踏勘现场或踏勘工作不详细的投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。） |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式并加盖公章 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州润邦招标代理有限公司； 联系电话：0519-81882993； 地址：常州市飞龙东路108号-304室（翠园世家商业街三楼） |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：以中标金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算。服务费取费基数和费率按下表收费标准*30%计算，按下述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。 序号; 中标金额（万元）; 货物类（费率）. 1; 100以下; 1.5%. 2; 100--500; 1.1%. 3; 500--1000; 0.8%. 4; 1000-5000; 0.5%. 缴纳时间：中标人领取中标通知书前须向采购代理机构足额缴纳采购代理服务费。 费用缴纳账户信息如下（汇款请备注项目名称或编号） 户名：常州润邦招标代理有限公司 开户行：招商银行经开区支行 账号：519904296910000 |
| 28 | 纸质中标（成交）文件 | 中标（成交）单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件2份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达，采购人1份，招标代理公司1份，联系方式见《第一章 投标邀请》） |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

5.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

7招标文件构成

7.1招标文件包括以下部分：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  资格审查

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  投标文件格式

7.2投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

8对招标文件的澄清或修改

8.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

9投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10投标文件构成

10.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5投标人认为应附的其他材料。

11投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。

11.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

12投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

13投标有效期

13.1投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

14投标文件的签署、加盖公章

14.1招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

15投标文件的提交

15.1本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

16投标截止时间

16.1投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

17投标文件的修改与撤回

17.1投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分

五   开标、资格审查及评标

18开标

18.1采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

18.3开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

18.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过一体化系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5投标人不足3家的，不予开标。

18.6投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

18.7因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

18.8如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”政府采购一体化平台系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

19资格审查

19.1见第三章《资格审查》。

20评标委员会

20.1评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21评标程序、评标方法和评标标准

21.1见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

22确定中标人

22.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

23中标公告与中标通知书

23.1采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24废标

24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4因重大变故，采购任务取消的。

24.1.5平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

24.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

25签订合同

25.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

25.4政府采购合同不能转包。

25.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

26询问与质疑

26.1询问

26.1.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2质疑

26.2.1投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

26.2.2招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

26.2.3质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gKs.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

26.2.4投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

26.2.5投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和地址见《投标人须知资料表》。

27代理费

27.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、 www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 4 | 营业执照 | 有效期内的营业执照 | 提供证明文件的电子件或电子证照并加盖投标人公章 |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书（或授权委托书）和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书（或授权委托书）和政府采购供应商信用承诺书；格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；（提供《开标一览表》、《投标分项报价表》，格式见《投标文件格式》） |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；（除前面已提供的实质性格式文件以外，还需提供：合同条款偏离表，采购需求偏离表；格式见《投标文件格式》） |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；如有的，根据文件列出的★号条款，按照序号逐项提供相关证明材料。 |
| 9 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 10 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； 根据苏财购〔2026〕36号文件规定，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果将在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 |
| 11 | 进口产品 | 接受进口产品投标 |
| 12 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），如有下列情形的，投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 13 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 14 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 15 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 16 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。（由评委审查，无需投标人提供材料） |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并由投标人法定代表人或授权代表签署。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

  - 采购本国产品的支持政策

    - 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件6 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

    - 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

    - 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

    - 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：__/___

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）__/___。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）__/__。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐1名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评标标准

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 50 | 满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分50分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×50%×100。此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》 |
| 2 | 主观分 | 23 |  |
| 2.1 | 售后服务体系和行业经验 | 2 | 评委根据投标人提供的售后服务体系和行业经验进行打分： 投标文件中提供完整的售后服务体系、丰富的行业经验的得2分；投标文件中对售后服务体系、行业经验的描述比较全面的得1分；投标文件中对售后服务体系、行业经验的描述较简单的得0.5分。未提供方案不得分。 |
| 2.2 | 人员培训计划、时间地点人员等要素 | 2 | 评委根据投标人提供的人员培训计划、时间地点人员等要素进行打分： 明确培训时间、地点、师资、课程体系、考核机制，且贴合项目实际需求的，得2分；培训计划包含核心要素，但连续性或针对性一般的，得 1 分；提供培训计划或关键要素缺失的，得0.5分；未提供方案不得分。 |
| 2.3 | 项目实施计划及验收方案 | 3 | 评委根据投标文件中方案描述的完整度和合理性、供货计划和供货周期安排、项目验收方案等内容进行打分： 完整涵盖供货计划、施工周期、进度管控、质量保障、验收流程（含验收指标、检测方法），且可操作性强的，得3分；方案要素齐全，但合理性或可行性一般的，得2分；方案核心要素缺失，或合理性、可行性不足的，得1分；未提供方案不得分。 |
| 2.4 | 服务承诺 | 3 | 根据投标人针对本项目提供的服务承诺，包括但不限于后期设备维保、耗材、易损件、主要维修部件、备品备件的供应、质保及优惠承诺等进行综合评审： 按照质量保证及售后服务要求制定方案，承诺以低于市场平均价格为招标人提供售后服务，评委根据服务承诺进行综合打分： 承诺内容完整（含响应时间、维保范围、价格优惠），且低于市场平均价格，可行性高的，得3分；承诺内容较完整，价格优惠合理，可行性一般的，得2分；承诺核心要素缺失，或可行性不足的，得1分；未提供服务承诺函不得分。 注：电子投标文件中提供服务承诺函（格式自拟）并加盖投标人电子公章。 |
| 2.5 | 项目设计方案 | 13 | 根据投标人提供的项目设计方案，包括但不限于设计图纸（包括10米法暗室、控制室、功放室、屏蔽房、EMS测试区等）、材料清单、室内布局等进行综合评审： 方案完全贴合需求，完整合理、针对性强，得13分； 方案贴合需求，较完整合理、针对性较强，得9分； 方案基本满足需求，完整合理一般，有针对性，得5分； 部分偏离需求，合理性欠缺的，得1分； 未提供设计方案或者设计方案不完整的，不得分。 |
| 3 | 客观分 | 27 |  |
| 3.1 | 技术要求的符合性 | 16 | 投标人所投产品技术参数完全符合招标文件技术要求的得基本分16分。“第五章采购需求 技术要求”中： 1.标注“★”项为实质性响应条款，如有负偏离，投标文件将作为无效投标处理； 2.标注“▲”号的技术条款每有一项负偏离扣1.5分；未标注“▲”号的技术条款每有一项负偏离扣0.5分；扣完为止。 注： ①标注“★”、“▲”号的技术参数条款必须在投标文件格式《采购需求偏离表》中逐一列明并提供证明材料（包括但不限于彩页、计量测试报告、软件界面等正式技术支持材料）、标注证明材料对应页码。采购需求中对证明材料有要求的，以需求描述为准； ②未标注符号的技术参数如有偏离，必须在投标文件格式《采购需求偏离表》中列明，除偏离表所列明的偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。 ③证明材料的有效性由评标小组综合判断是否认可，若投标人未根据自身产品实际情况进行响应，而是简单复制粘贴招标文件中所有技术参数，可视为‌缺乏实质性内容‌或‌虚假响应‌，投标文件将作为无效投标处理。 ④合同签订前中标人须按采购人要求提供相应证明材料原件（必要时提供实际应用证明）核查核验，不能提供或与投标文件中提供的复印件不一致的，不予签订合同。项目验收时采购人将逐条验证技术指标，如发现投标人虚假应标，采购人无条件退货并上报相关主管部门处理。 |
| 3.2 | 供应商 业绩评价 | 6 | 投标人自2023年3月1日（以项目验收时间为准）至本项目招标公告发布之日止，承担过与本项目相关的业绩（合同内容必须和核心产品相关），每提供一份有效业绩证明得1分，本项最高得6分。 注：投标文件中提供上述业绩证明（合同及验收合格报告（或计量测试证书））复印件并加盖投标人电子公章，不能提供或提供证明材料不全不得分。中标后提供证明材料原件核查，原件与电子投标文件中提供的复印件不一致的取消其中标资格。 |
| 3.3 | 质保期 | 2 | 投标人所投产品在质保期1年的基础上承诺每延长一年免费质保得0.5分，本项最高得2分。 注：电子投标文件中提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人电子公章。 |
| 3.4 | 供应商资质 | 3 | 1、质量管理体系认证：投标人具备经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的在有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书得2分；投标文件中提供证书复印件及国家认证认可监督管理委员会网站查询截图，加盖电子公章。 2、投标人团队人员具备注册安全工程师资质的得1分。投标文件中须提供资质证书扫描件及劳动合同并加盖电子公章。 注：中标人签订合同时须携带上述材料原件核查，不能提供或与投标文件中提供的复印件不一致的取消其成交资格。 |

注：

1.评分细则中要求提供的证明文件及资料等在投标文件中提供电子扫描件，并加盖电子签章。

2.评审时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评审依据，不得分。

3.便于评审，请投标人在偏离表中逐条列出技术参数证明材料所在页码，因未列明所在页码而造成的后果由投标人自行承担。

# 第五章   采购需求

# 一、项目概况

1.采购内容：本项目为智能机器人电磁兼容性能测试及诊断系统采购项目，包括电磁兼容暗室、屏蔽房等的建设及相关设备采购（交钥匙工程），建设地点位于采购人指定检测楼内。项目建成后需满足智能工业机器人、服务机器人、医疗机器人、移动机器人及无人机、灯具照明类、电动工具及家电类、多媒体类等产品的电磁兼容测试需求，涵盖辐射骚扰、传导骚扰、辐射抗扰度、谐波闪烁、静电放电等多项测试功能，所有系统及设备需符合国际标准（ANSI、CISPR、IEC 等）及国家现行标准（GB/T 系列）。

2.采购项目清单

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁兼容暗室（核心产品） | 1套 | 10米法电波暗室 |
| 2 | 屏蔽房 | 1套 | 包含控制室1间、功放室1间、传导骚扰屏蔽房1间、EMS测试房1间 |
| 3 | 辐射骚扰测试系统（进口） | 1套 |  |
| 4 | 辐射抗扰度测试系统（进口） | 1套 |  |
| 5 | 屏蔽房传导骚扰测试系统（进口） | 1套 |  |
| 6 | 三相谐波闪烁测试系统（进口） | 1套 |  |
| 7 | 抗扰度设备 | 1套 |  |

# 二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第四章 评标方法和评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

# 三、商务要求

# （一）交付（实施）的时间（期限）、地点（范围）和要求

1．交货日期：自合同签订生效之日起7个月内完成供货、安装调试并通过采购人验收。

2．交货地点：采购人指定地点。

3．交货要求：中标人应按照合同签订的时间要求将仪器设备运至采购单位，安装调试并经采购人验收合格后方可认为交货完成。

4.投标人在交付设备的同时向采购人提供货物全套随机资料一套（包括但不限于质量检验合格证、装箱单、产品安装使用说明书等相关资料）。根据采购人要求免费提供并安装设备操作及应用软件。

# （二）付款条件（进度和方式）

1.合同签订后，中标供应商必须编制系统集成定制化实施方案，明确项目实施流程、关键节点、验收标准及保障措施，方案经采购人审核通过后正式启动项目实施。

2.项目实施按既定关键节点推进，每一关键节点完成后，中标供应商须向采购人提交阶段验收申请，并附到货设备清单、安装调试记录等佐证材料。采购人依据合同约定组织阶段验收，验收合格后，向中标供应商支付对应分项合同价款的30%。

3.整套系统全部安装调试完毕，经采购人组织最终验收合格、整体性能达到验收标准后，采购人一次性支付合同剩余尾款。

4.中标供应商须在每次申请付款前，向采购方提供符合国家财税制度的合法有效的增值税专用发票，采购人在收到发票后完成付款。

5.涉及到进口产品，中标供应商必须协助采购人办理免税或者退税手续，所产生的费用由中标供应商承担。

# （三）包装和运输

- 必须要求满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））的规定。

- 不接受快递物流送货，拒绝拆改。

- 中标供应商提供的全部货物应按国家或专业标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由中标供应商承担。

- 中标供应商应保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

# 四、技术要求

# （一）基本要求

中标人需全面负责设备的设计、制造、配电、运输、安装、试运行、操作及维护培训等，直至通过验收。采购人对技术文件、材料的确认不免除中标人对产品质量、性能指标符合本要求的最终责任。

暗室的配电部分指由建筑体配电箱电源输出开关开始到电波暗室和屏蔽室的所有电缆和桥架及其配套物资的施工，包括且不仅限于样品配电、仪器配电、照明设施、监控设施、通讯设施、防火报警设施等系统。

暗室工程包括空调系统在内，要求如下：

1.采用风管机（≥10P），外部空调管道、主机应布置合理、美观。管路做隔音处理，空调系统正常工作时产生的噪音应低≤65分贝；

2.控制室内温度应在（18℃~27℃）± 2℃内可调，湿度控制范围（40～60）%±5%，暗室通风换气次数3次/小时，控制室及功放室换气次数5次/小时，风速≤4m/s；

3.空调及空调的通风管道（包括通风波导窗）应做特殊处理，满足换气效果的同时避免出现冷凝水、不影响暗室和屏蔽室的整体屏蔽效能。

4.投标人必须遵守采购方对文明施工和施工安全的规定，消除因运输、安装、调试过程中可能存在的安全隐患，对有要求的岗位应持证上岗，对施工安全负全部责任。

# （二）10米法电波暗室和屏蔽室

1.电波暗室技术要求

电波暗室是测量被测物的发射骚扰和对被测物进行辐射抗干扰测试的模拟标准环境。本场地测试产品涉及智能工业机器人、服务机器人、医疗机器人、移动机器人及无人机、灯具照明类、电动工具及家电类、多媒体类等。暗室建成后各方面的性能参数要符合下列标准的最新版本要求：

ANSI C63.4《低压电子电器设备无线电噪声发射测量方法》

CISPR 32《多媒体设备的电磁兼容 发射要求》

CISPR16-1-4《无线电干扰和抗扰度测量设备和方法规范 第1-4部分：无线电干扰和抗扰度测量设备 辐射干扰测量的天线和测试场所》

EN 50147《高性能屏蔽室屏蔽效能的测量方法》

GB/T 12190《电磁屏蔽室屏蔽效能的测量方法》

EN/IEC 61000-4-3《射频电磁场辐射抗扰度测试》

GB/T 17626.3《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度测试》

GB 50826《电磁波暗室工程技术规范》

CNAS-CL01-A008《检测和校准实验室能力认可准则在电磁兼容检测领域的应用说明》

电波暗室主要技术指标要求如下：

▲1.1暗室静区：10m距离：直径6m、高2m的圆柱体；3m距离：直径2m、高2m的圆柱体；

▲1.2屏蔽效能：暗室及其配套的控制室、功放室、屏蔽室的屏蔽效能应满足如下指标，按最新版的EN 50147-1、GB/T 12190的要求进行测量。

| 场类型 | 频率 | 屏蔽效能 |
| --- | --- | --- |
| 磁场 | 10kHz | ≥80dB |
| 磁场 | 100kHz | ≥90dB |
| 磁场 | 1MHz～30MHz | ≥110dB |
| 电场 | 10MHz～100MHz | ≥110dB |
| 平面波 | 1GHz～18GHz | ≥100dB |
| 平面波 | 18GHz～40GHz | ≥90dB |

★1.3归一化场地衰减（NSA）

30M-1GHz暗室的归一化场地衰减（NSA）应不大于±3.0dB。按最新版的CISPR 32、ANSI C63.4的要求对以下两种情况进行测量（测试点为两个，测试点的选取在现场确定）：

测试距离3米：静区为2米直径，2米高度，与转台同心同轴。

测试距离10米：静区为6米直径，2米高度，与转台同心同轴。

频率范围：30MHz以下

场地要求：投标人应充分关注 CISPR文件关于该频段的场地验证要求，并应用于本项目方案中，暗室主体质保期内正式标准发布后，如场地校准达不到相关要求，投标人必须免费进行升级改造。

归一化场地衰减（NSA）按照双天线法要求校准两根轴线且NSA验收时暗室地面不允许铺设任何铁氧体及吸波材料。

归一化场地插入损耗(NSIL)偏差要求：≤±4.0 dB；

频率范围：9 kHz～30 MHz；

测试点：测试距离3 m，静区为直径2m、高2m的圆柱体；

依据标准：CISPR 16-1-4。

（本项是实质性响应条款。如不满足，投标文件作为无效投标。投标文件中须提供承诺函。）

▲1.4场地电压驻波比（SVSWR）：1-18GHz暗室的场地电压驻波比（SVSWR）应≤5.0dB。校准时，参照最新版的CISPR16-1-4的要求对以下情况进行电压驻波比的测量：静区直径2m、高2m，测试距离3m（1G以上辐射发射测试吸波材料的铺设需考虑转台旋转，投标文件中提供具体方案）。

▲1.5场地均匀性（FU）：20M-18GHz暗室的场均匀性按最新版的IEC 61000-4-3的要求进行测量。测试距离3m，16个点中75%的点中场地均匀性在0～5.0dB范围内(需考虑地面吸波材料及铁氧体搬运的便利性，投标文件中提供对应的方案，配置多层储物车辆)。

▲1.6背景噪声(ABN)：暗室内背景噪声（暗室在不含EUT情况下，所有设备处于运行状态）测试Peak值电平比在30MHz～18GHz 的频率范围内的CISPR 32 标准所规定Class B 级的限值的电平至少低12dB。

2.电波暗室施工要求

▲2.1暗室的结构尺寸：暗室建在检测楼内，包括暖通风管、钢架、屏蔽体和下沉区域在内的建设空间不大于26m*16m*12m（基础下沉0.85m，投标人负责对暗室安装后周围基坑进行处理，基坑区域要做防潮处理），暗室尺寸不小于23m*15m*9.5m（该尺寸为扣掉柱子尺寸后的净空间）。吸波材料尖劈和尖劈保护盖与转台边缘水平距离需大于2m。安装好的暗室应在墙体和屏蔽壳体之间留下足够的人员通道，便于维护。暗室为独立支撑钢结构，抗震裂度不低于8级，除底部外同主建筑结构无其他接触。此外，在暗室样品区（1/3长度区域）的高架地板承重能力应大于5000kg/㎡，其他区域应大于2000kg/㎡。

▲2.2暗室的门：该暗室的大门（即被测物出入的门为全自动轨道平移门）进出门洞净尺寸不小于4.2m×4.2m。该暗室的小门（即人员出入的门）门洞尺寸不小于1.5m×2.0m。屏蔽门采用电动锁紧，屏蔽门应有良好的射频接触，采用2刀4簧的模式以保证屏蔽效能达到采购文件要求，门上安装应急灯和安全互联开关。屏蔽门表面要用烤漆工艺，防止门生锈。

电波暗室屏蔽门安装互锁开关，在抗扰度测试过程中开启暗室屏蔽滑移大门和员工屏蔽门时，抗扰度测试应能自动终止。

2.3屏蔽壳体：暗室及其配套屏蔽室的屏蔽壳体应采用拼装结构的屏蔽壳体，镀锌钢板厚度不小于2mm，其镀锌层的厚度不小于20μm。任意相邻两块屏蔽模板间采用屏蔽衬垫，以保证优异的射频屏蔽和电接触。暗室地板采用304不锈钢板，暗室地面不锈钢板厚度不低于3mm（投标文件中提供相关证明材料）。高架地板不会因承重产生任何可见变形，暗室主承重区（暗室大门至转台区域）不锈钢板下铺的衬垫应采用硬质材料，防止重物运输造成不锈钢板变形（投标文件中需给出具体材质信息）。屏蔽体在建造时应经过防水设计，抗震裂度8级；屏蔽体与地隔离，屏蔽体对地电阻应大于2MΩ（为保证屏蔽体与建筑地面绝缘性能，绝缘层应至少选用一层聚四氟乙烯薄膜材质）。屏蔽体外面层采用静电喷塑涂层，颜色由采购方确认。

电源进线对屏蔽室金属壁的绝缘电阻及导线与导线之间的绝缘电阻大于2MΩ。独立做两套接地，一套单独用于电波暗室和屏蔽室，一套用于EMS测试区。屏蔽壳体采用单独接地，接地电阻小于1Ω。

▲2.4暗室的铁氧体及吸波材料

尖劈吸波材料：工作频率上限≥40GHz；采用硬质环保吸波材料（明确基材成分及配比，不接受聚氨酯海绵材质）；具备阻燃、环保特性，不吸潮、不下垂变形，能安全耐受200V/m的连续场强或600V/m的断续场强；技术指标应不低于TDK、法兰克尼亚、日本理研或相当于以上品牌技术水平的产品；（投标文件中提供具备CNAS或ILAC-MRA认可资质的第三方机构出具的检测报告）

防火标准：需满足标准要求之一（投标文件中提供对应的第三方检测报告，检测机构需具备相关标准检测资质）：​

DIN 4102 B2（德国建筑材料燃烧性能标准，满足难燃级要求）；​

MIT Lincoln Laboratory specification MS-8-21（Tests I，II，and III）；

NRL Report 8093（Tests 1，2，and 3）；​

UL 94 HBF（美国阻燃等级标准，水平燃烧测试合格）；​

GB 8624《建筑材料及制品燃烧性能分级》中阻燃级要求（明确达到B级及以上等级）

铺设要求：五面（除地面外）等高满铺，表面需铺设白色防护盖板；盖板材质需与吸波材料同等防火等级（阻燃级，符合 GB 8624 B 级及以上标准），盖板拼接缝隙≤2mm，表面平整度误差≤3mm/m，不影响吸波性能及暗室整体屏蔽效能；​

地面吸波材料：数量需满足1GHz以上辐射骚扰测试的SVSWR技术指标及辐射抗扰度测试的场均匀性指标，便于人工搬运，需提供专用多层储物运输车辆（载重≥500kg，可分层存放，配备固定装置防止运输过程中损坏）；​特殊设计：门边吸波材料采用防碰撞设计（投标文件中提供结构示意图，明确防护层材质、厚度及固定方式，防护层需不影响吸波性能）；​

注：尖劈吸波材料若为进口产品，投标文件中提供报关单（含产品名称、数量、规格型号，报关日期距投标截止日≤2年）或者承诺函（承诺中标后所供产品均提供报关单）及原厂针对本项目的专项授权文件（明确授权期限、项目名称及产品型号）；同时提供材料材质检测报告、性能参数检测报告、防火检测报告等完整佐证资料；

铁氧体吸波材料：厚度≥6.7mm，环保材质（提供RoHS或同等环保认证报告）；具备阻燃、不吸潮特性，能安全耐受200V/m的连续场强或600V/m的断续场强；防火标准同“尖劈吸波材料”防火标准要求（投标文件中提供对应的第三方检测报告，检测机构需具备相关标准检测资质）；五面（除地面外）等高满铺，与尖劈吸波材料衔接紧密，拼接缝隙≤1mm；技术指标应不低于TDK、韩国三瓦、日本理研、韩国梨树或相当于以上品牌技术水平的产品。

注：铁氧体吸波材料若为进口产品，投标文件中提供报关单（含产品名称、数量、规格型号）或者承诺函（承诺中标后所供产品均提供报关单）及原厂针对本项目的专项授权文件（明确授权期限、项目名称及产品型号）；​

★质量保障：质保期内若铁氧体及吸波材料出现吸潮、变形、阻燃性能下降等质量问题，投标人必须无偿更换并承担相关损失；防火性能在质保期内若不符合上述标准要求，投标人需在15日内完成整改并承担全部费用。（本项是实质性响应条款，如不满足，投标文件将作为无效投标。投标文件中须提供承诺函。）

▲2.5转台、天线塔及控制器

转台直径≥6m，承重能力≥5000kg，可-40°～400°旋转，转速可调，定位精度≤1°。转台需要预留安装机器人转接板的固定螺孔、承受机器人运动产生的惯量（转接板图纸在施工前细化）。转台应使用不锈钢钢板，与暗室反射面平齐。高架地板及反射地面必须保证平整，反射地面钢板间必须保证优异的电接触，并保证与屏蔽墙体及转台间的电接触。转台中间设置接口板，小功率被测设备供电线、校准用的射频线、测试用的信号线连接器安装在转台中心的接口板上，以减小测量误差，接头数量根据需求方要求进行定制。转台大功率电源线接头须采用履带式进出方式，含大电流电缆以及柔性电缆通道。

天线塔承重能力＞10kg，天线塔的升降范围优于（1～4）m，可进行水平极化和垂直极化的自动切换，定位精度＜1cm，带俯仰功能天线塔并具有自动调节俯仰角功能，倾斜角度从0°到45°，俯仰精度±0.5°。在3m/10m测试距离时，天线在升降过程中始终指向EUT高度位置；满足ANSI C63.4标准，天线塔支持各种类型天线。高架地板内配压缩空气管道系统带阀门和管接头以提供天线塔气动极化的压缩空气源，配置高强度支架，便于线缆走线。

在转台区域应设计针对被测物使用的水、气的处置措施。上下水、尾气通道设在转台外适当位置，能处置被测物的进出水以及产生的尾气。水和气的处理方式应在投标文件中给出具体方案。

暗室内部的转台和天线塔控制器应放置在易于检修的位置，在设计图上标明。

2.6滤波器及接口要求

电源滤波器需满足CISPR 17要求，得到UL的安全认证，满足UL1283标准。按MIL-STD-220A的负载条件在14kHz~18GHz范围内插入损耗不小于100dB。各种滤波器参数（包含布线工程和接口）不低于如下要求：

- 单相250V，一路，供转台、天线架（若转台为三相供电则采用三相420V 63A，一路）；

- 单相250V，一路，供照明；

- 三相1600Vac 1000A，两路一进一出，供大功率三相样品；

- 三相420V 160A，两路一进一出，供三相样品/设备；

- 单相250V 32A，一路，供单相样品，与变频稳压电源或市电相连；

- 单相250V 32A，一路，供样品辅助设备；

- 直流2500Vdc 1000A，两路一进一出，供直流样品；

- 直流100V 100A，一路，供直流样品；

- 网络口光电转换器，1对，10M/100M/1000M。

2.7接口板要求

- 空间接口板（AP板）应提供各接口板电源、信号接口配置及位置的详细方案及做工细节图。

- 暗室和控制室装配一个接口板（AP），上面的接口有：FSMA×6，SMA×4，N型50欧×4，BNC型50欧×4，BNC型75欧×2；设置2个直径10cm波导管，设置1个6路光纤波导管。

- 暗室和功放室装配一个接口板（AP），上面的接口有：FSMA×6，SMA×4，N型50欧×4，BNC型50欧×4，BNC型75欧×2；设置1个直径5cm波导管，设置1个6路光纤波导管。

- 暗室AP板设置2个直径10cm波导管，且充分考虑逆变器、充电桩、网络产品接电源及辅助设备的穿线方案。

- 暗室与外部区域AP板采用屏蔽盖方式遮蔽外部电磁信号干扰，设置法兰接口FSMA×6，SMA×4，N型50欧×4，BNC型50欧×4，设置1个6路光纤波导管。

2.8接口要求

- 暗室内接口布置（CP板）应提供各接口板电源、信号接口配置及位置。中标后提供详细方案及做工细节图。

- 转台中央接口CP板应包括：一个单相32A工业耦合器、一个单相16A的插座，一对直流32A端子座、4个FSMA光纤接口、2个RJ45网络接口、2个N型信号接口、2个SMA信号接口。大转台履带式大功率电源线进出以及接口，包含一组600A三相四线端子座、一个三相160A工业耦合器、两对直流800A端子座。

- 中轴线3m、10m位置及10m天线位置均有信号接口CP板，包括各种天线信号接口以及功放、天线驱动、控制所需的电源和接口。按双天线法布置天线接口CP板，3m天线接口CP板（包括辐射抗扰度线缆端口、2个功放用N型端口、1个功放用7/16型端口等），配置左右天线用2个N型端子座、6对SMA光纤端子座（其中天线塔用2对、功放用1对、场强计用1对）、2个8mm空压气端口、1个10A辅助电源插座。

- 10m位置天线CP板左右各一处，分别配置2个N型天线信号端口、1对SMA光纤端子座、1个8mm空压气端口、1个10A辅助电源插座。

- 明确接口的布置方法以及EUT从接口接线，转台转动后转台和线缆之间的影响（提供接口板及转台电源、信号接口配置及位置。中标后提供详细方案及做工细节图）。

- 接口板上接头的配置及安装应做好预留。若上述转接头不能满足测试要求，中标供应商应提供转接头及开孔尺寸及位置，并负责安装。

2.9对于接口板上接口的数量、型号等在仪器配置过程中发现有变化以及类似情况的变更，应根据采购方的要求无偿变更。

★2.10投标文件中必须提供EMC实验室的整套参考设计图纸，明确10米法暗室、控制室、功放室、屏蔽房、EMS测试区的位置（按比例并标注实际尺寸），标注EMC测试系统在各个区域内摆放设计图，考虑实验室布局的美观、科学、紧凑，便于样品的运输、设备的维修、货物的存放等因素。（本项是实质性响应条款，如不满足，投标文件将作为无效投标。）

3.控制室要求

▲3.1控制室的结构尺寸：控制室的尺寸不小于7.5m*3m *3m，内部采用铝塑复合板装修，多孔铝板吊顶，地面完成面与室外高度差不大于10cm，如有高度差供应商应提供货物车辆临时进出时的缓坡部件。屏蔽门的门洞最小尺寸为1.2m*2.0m，屏蔽门应有良好的射频接触，采用2刀4簧的模式以保证屏蔽效能达到采购要求，屏蔽效能不低于电波暗室要求，控制室的门采用电动开合方式。

▲3.2屏蔽壳体：屏蔽壳体应采用拼装结构的屏蔽壳体，镀锌钢板厚度不小于2mm，其镀锌层的厚度不小于20μm。任意相邻两块屏蔽模板间采用屏蔽衬垫，以保证优异的射频屏蔽和电接触。控制室地板为满铺不锈钢板，厚度不低于3mm，并提供相关的证明材料。屏蔽体在建造时应经过防水设计，抗震裂度8级；屏蔽体与地隔离，屏蔽体对地电阻应大于2MΩ（为保证屏蔽体与建筑地面绝缘性能，绝缘层应至少选用一层聚四氟乙烯薄膜材质）。屏蔽体外面层采用静电喷塑涂层，颜色由采购方确认。

电源进线对屏蔽室金属壁的绝缘电阻及导线与导线之间的绝缘电阻大于2MΩ。屏蔽壳体采用单独接地，接地电阻小于1Ω。

屏蔽室地板附近设置接地铜排作为测试接地使用，最终接地端子数量及位置在项目协调会确定。

3.3控制室内电源滤波器

单相250V 16A，一路，供照明/测试仪器使用；

单相250V 32A，一路，供单相样品，与变频稳压电源或市电相连。

4.功放室要求

▲4.1功放室的结构尺寸：功放室的尺寸应不小于2m*3m*3m，内部采用铝塑复合板装修，多孔铝板吊顶，地面完成面与室外高度差不大于10cm，如有高度差供应商应提供货物车辆临时进出时的缓坡部件。门的最小尺寸为1.0m*2.0m，屏蔽门应有良好的射频接触，采用2刀4簧的模式以保证屏蔽效能达到采购要求，屏蔽效能不低于电波暗室要求，门采用手动开合方式。

▲4.2屏蔽壳体：屏蔽壳体应采用拼装结构的屏蔽壳体，镀锌钢板厚度不小于2mm，其镀锌层的厚度不小于20μm。任意相邻两块屏蔽模板间采用屏蔽衬垫，以保证优异的射频屏蔽和电接触。功放室地板为满铺不锈钢板，厚度不低于3mm，并提供相关的证明材料。屏蔽体在建造时应经过防水设计，抗震裂度8级；屏蔽体与地隔离，屏蔽体对地电阻应大于2MΩ（为保证屏蔽体与建筑地面绝缘性能，绝缘层应至少选用一层聚四氟乙烯薄膜材质）。屏蔽体外面层采用静电喷塑涂层，颜色由采购方确认。

电源进线对屏蔽室金属壁的绝缘电阻及导线与导线之间的绝缘电阻大于2MΩ。屏蔽壳体采用单独接地，接地电阻小于1Ω。

4.3功放室电源滤波器：三相420V 63A，一路，供仪器使用；单相250V 32A，一路，供仪器和照明使用。

5.传导骚扰测试房的要求

传导骚扰测试房基于现有的传导骚扰屏蔽房进行搬迁、升级和改造。完成后的传导骚扰测试房应满足如下要求：

▲5.1结构尺寸：尺寸不小于9m*5m*3.5m，内部采用铝塑复合板装修，多孔铝板吊顶，地面完成面与室外高度差不大于10cm，如有高度差供应商应提供货物车辆临时进出时的缓坡部件。屏蔽门最小尺寸为1.5m*2.0m，屏蔽门应有良好的射频接触，采用2刀4簧的模式保证屏蔽效能达到标书要求，控制室的门采用电动开合方式。

▲5.2屏蔽壳体：采用拼装结构的屏蔽壳体，镀锌钢板厚度不小于2mm，其镀锌层的厚度不小于20μm。屏蔽室地板为满铺不锈钢板，厚度不低于3mm，并提供相关的证明材料，任意相邻两块屏蔽模板间采用屏蔽衬垫，以保证优异的射频屏蔽和电接触。屏蔽体在建造时应经过防水设计，抗震裂度8级；屏蔽体与地隔离，屏蔽体对地电阻应大于2MΩ（为保证屏蔽体与建筑地面绝缘性能，绝缘层应至少选用一层聚四氟乙烯薄膜材质）。安装后外表面采用静电喷涂方式处理，颜色由采购方拟定。电源进线对屏蔽室金属壁的绝缘电阻及导线与导线之间的绝缘电阻大于2MΩ。屏蔽壳体采用单独接地，接地电阻小于1Ω。

5.3滤波器

- 三相，690V/200A，1套，样品供电；

- 单相，250V/16A，1套，照明设备等供电；

- 单相，250V/32A，1套，EUT供电；

- 单相，120Vac/32A，1套，EUT供电；

- 1000Vdc/200A，1套，EUT供电；

- 100Vdc/100A，1套，EUT供电。

屏蔽室内插头插座类型及细节在细化方案阶段进行完善。

5.4射频接口

各屏蔽室通过一个矩形接口板相通，上面的接口有：FSMA×6，SMA×4，N型50欧×4，BNC型50欧×4，BNC型75欧×2。

传导屏蔽室对外应设有一个接口板，预装2个N法兰连接器，2个SMA法兰连接器，2个FSMA光纤连接器。

5.5照明及换气要求

内部亮度应均匀，在离地板1m高度上的照度>300Lx。工作电源为AC 220V 50Hz，屏蔽室均应选用LED灯。应预留足够数量的波导窗满足换气要求。

5.6屏蔽室地板附近设置接地铜排作为测试接地使用，最终接地端子数量及位置在项目协调会确定。

5.7现场配电为1路160A三相五线供电线路，为了适应分支开关的要求，投标人应负责在屏蔽房外设置一个开关柜，投标人负责配电柜至屏蔽房的供电线缆的铺设。

6.附件

▲6.1视频监控系统：数字视频监控系统3套：2套采用顶部嵌入式（CCTV系统包括云台，电源，摄像头，光电转换器，数字图像处理器、高性能服务器和监视显示器，有图像记录功能，可以通过软件控制暗室内云台上下，左右移动，并可以控制摄像头调整摄像头变焦，广角,不低于30倍光学变焦的摄像系统）分别指向样品和天线；1套采用移动式，规定动态范围，附带三脚架。视频监控系统需要带辐射抗扰度提醒功能，带有辐射抗扰度EUT异常自动提醒报警功能，产品异常自动报警，方便客户及时进行整改，具备异常情况下记录异常状态视频功能，生成视频报告。彩色摄像机应能承受DC到18GHz频率范围内的200V/m辐射场强，干扰水平低于CISPR 32 Class B辐射干扰限值10dB。

▲6.2消防系统：采用基于空气采样的消防报警系统，抗干扰性能超过200V/m以上，具备声光报警输出。

6.3照明及换气系统

选用较为通用的光源，内部亮度均匀，在离地板1m高度上的照度>300Lx。工作电源为AC 220V 50Hz。配置自动升降系统，以方便维修。

投标人应预留足够数量的波导窗以满足暖通换气要求，顶部波导窗安装在照明灯的上方，以便暗室内照明灯的热量散发；波导窗需配有法兰盘并向外凸出，以便与空调管道连接；波导窗设计频率范围为10kHz至18GHz，屏蔽效能符合要求；中标后须提供波导窗数量计算及暗室通风次数、换气量计量依据。

▲6.4语音交互及整改系统：应配备半双工语音通讯系统。暗室用整改投影系统：配备地面无干扰投影系统，安装在高架地板下，投影板安装在白盖上，可以连接接收机以及外部电脑进行暗室内部整改以及展示实验室使用，具有声音播放功能，能承受DC到18GHz频率范围内的 200V/m辐射场强，干扰水平低于CISPR 32 Class B辐射干扰限值10dB。

6.5测试桌

暗室

- 泡沫桌一套：尺寸：≥1600mm(L)*1000mm(W)*800mm(H)，其介电常数≤1.4（中标后提供测试桌介电常数测试报告），承重不小于200kg，满足标准CISPR 16-1-4和ANSI 63.4的要求。

- 实木测试桌一张：≥1.6*1.0*0.8m

- 实木测试桌一张：≥1.5*1.5*0.1m

屏蔽房及EMS测试区

实木榫卯结构测试桌及木棍（投标文件中注明木材种类）

- 1.6m*1.0m*0.8m（铺3mm不锈钢板、带接地孔）：5张；

- 工频磁场测试用凹字形测试桌：1张（台面尺寸0.8m*0.8m*0.8m）；

- 1.6m*1.0m*0.8m：5张（桌面带刻度）；

- 0.8m*0.8m*0.4m：1张（桌面带刻度）；

- 0.8m*0.8m*0.1m：3张（桌面带刻度）；

- 0.6*0.1m*0.1m：20根（木棍）；

6.6使用市电供应三相380Vac的电以及单相220Vac的电，需要协助把电线以及插座接到对应工位上。实验室三相及单相220Vac EUT用电，一组电分到10m法暗室，一组分配到CE屏蔽室SR-953，一组分配到EMS测试区。

▲6.7暗室单相120VAC/50Hz供电电源1台

容量：45KVA；输入电压：3Φ4W+G 380V/220V±10%；输入频率：50Hz±5%；

输出交流电压范围及电流: (低压档)0-150V(L-N)/最大电流398A

(高压档)0-300V(L-N)/最大电流189A

输出频率:47-63Hz 连续可调、50Hz、60Hz；

固定档位带网线通讯，一组电分到10m法暗室，一组分配到CE屏蔽室SR-953，一组分配到EMS测试区。

▲6.8暗室低压大电流供电电源1台

输入端：额定输入功率：20KW；输入类型：三相五线制；额定电压：380Vac±15%；额定频率及范围：50/60Hz；

输出端：电压范围：0-60Vdc；电流范围：0-400A；最大功率：20KW；

一组电分到10m法暗室，一组分配到CE屏蔽室SR-953。

▲6.9暗室高压直流回馈式供电电源2台

两套并机最大可达60KW，电压1000Vdc/60A，电压300Vdc/200A。通过并联可以扩展到更大功率。EMI专用电源，电源EMI骚扰满足实验室需求。

输入端：额定输入功率：30kW；输入类型：三相五线制；额定电压：380Vac±15%；额定电流：45A；额定频率及范围：50/60Hz；功率因数调节范围：±1；谐波含量THDi：≤3%；

输出端：额定电压（BAT+/-）：300Vdc；电压范围（BAT+/-）：50Vdc-950Vdc；电压范围（DC+/-）：680Vdc-1000Vdc；额定电流（BAT+/-）：100A；电流范围：±100A电压误差±0.1%；

一组电分到10m法暗室，一组分配到CE屏蔽室SR-953，一组分配到EMS测试区（可以用于-4-39的dip测试）。

6.10暗室供气气路进口处应设计便于更换的除湿过滤装置。

▲6.11电磁兼容抗扰度（EMS）测试区域高架地板铺设：在L*W≥6m*10m的EMS测试区，搭建35cm高的高架地板，并铺设3mm厚不锈钢板，保证承重≥3t，同时与现有地板持平。

7.工艺水平

7.1钢板及构件电镀层应明亮整洁、无锈迹，涂敷层应美观牢固、平整不起泡、流淌及龟裂，钢结构颜色由采购方拟定。

7.2整个外表面应平整，钢板锁紧后接缝线条要平直、均匀。地板应牢固平整，转台转动平稳、间隙均匀。钢板铺设必须平整紧密，应满足ANSIC63.4最新标准要求。

7.3电源线、信号线线缆通道相互独立铺设,保证电波暗室能力升级和线缆通道铺设以及安装，提供足够的升级空间，线缆铺设在金属管内，弯曲半径不影响电缆的电性能；线缆通道采用金属/PVC材料，线缆安装在半电波电波暗室内的高架地板下方。线缆线管与线槽内预留引线，高架地板上设置必要的接口板和观察口，以便于线缆维修与更换。

# （三）辐射骚扰、传导骚扰、辐射抗扰度测试系统

1.电磁兼容测试系统总体要求

1.1主要内容

1.1.1基于10米法电波暗室对特定产品进行辐射发射和辐射抗扰度测试和分析的系统集成项目。

1.1.2基于屏蔽房对特定产品进行传导骚扰、功率骚扰测试和分析的系统集成项目。

1.1.3主要测试产品：智能工业机器人、服务机器人、医疗机器人、移动机器人及无人机、灯具照明类、电动工具及家电类、多媒体类等。

1.2电磁兼容测试系统设备配置总体要求

1.2.1供应商提供的仪器仪表选型必须是近年推出的成熟型号。本文件中的技术方案和设备规格指标为最低要求，可以在符合标准前提下提出合理技术方案，提供更优设备配置。

1.2.2测试系统必须由同一家系统集成商承担集成工作，全面负责系统安装、调试、校准和培训。

1.2.3测试系统数据交换方式优先顺序采用LAN、GPIB、USB等方式。

1.2.4各系统同类仪表具有一定互换性，工作站软件对硬件具有普遍兼容性。

1.2.5投标人按照合同提供的关键货物如果不是自己制造的，投标人应保证所提供的货物的正常使用，不受侵权等法律问题的限制。

1.2.6此项目中仪器设备所用的线缆及和暗室内部各接口板、穿墙板连接的相关连接器、转接头均由本项目中标方提供并负责安装，保证整体性能要求。

1.2.7本项目所涉及到的设备的运输、计量校准、培训服务费用均已包含在报价中，采购方不另加费用。

1.2.8投标单位需在招标文件中提供所选产品的详细技术描述，在不影响上述测试系统的整体功能和性能的情况下允许投标技术响应与招标文件的要求有微小偏离，但需要明确标注。

1.2.9提供的设备额定电压和频率均应符合中国的供电制式。

- 10米法电波暗室测试系统

2.1符合标准

GBZ19397-2003（工业机器人电磁兼容性试验方法和性能评估准则）

GBT 37283/GBT 37284（服务机器人）

IEC TR 60601-4-1/GBT 38326/GBT 38336（工科医机器人）

CISPR14/GBT4343（家电及电动工具类）

CISPR15/GBT17743（灯具照明类）

CISPR32/GBT9254（多媒体类）

CISPR11/GBT4824（工科医类）

IEC61000-4-3（所有电子产品）

IEC60601-1-2/YY9706(医疗器械标准)

IEC 62236/GBT24338轨道交通标准

IEC61000-6/GBT 17799(居住商业和轻工业环境中的电磁兼容)等。

2.2技术指标及设备参数

2.2.1辐射骚扰测试系统

测试距离：天线距离3m或10m，天线塔高度范围(1～4)m；

测试方法：单天线法（水平加垂直极化）、双天线法；

频率范围：9kHz～30MHz 、30MHz～1GHz、1GHz～6GHz；

检波器类型：峰值、准峰值和平均值检波器等。

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 测量 接收机 | 频率范围：9kHz～7GHz 最大射频电平（CW）： 30dBm（前置放大器关闭） 23dBm（前置放大器开启） 三阶截止点：18dBm（typ.） 最大扫描点数（接收机模式）：4,000,000 中频和分辨率带宽：10Hz～10MHz（-3dB）20Hz、9kHz、120kHz（-6dB）,1MHz（脉冲带宽） 端口内置DC、AC耦合； 具备接收机和频谱仪模式，可升级实时频谱仪模式； 频率分辨率：接收机模式：0.1Hz；频谱仪模式：0.01Hz； 最大DC输入电压：≥50 V，AC耦合； 最大连续波RF输入功率：≥1 W（射频衰减≥10 dB，；射频前置放大器关闭）； 最大脉冲能量（射频衰减≥10 dB，10 μs）：端口1 ≥1 mWs，端口2 ≥20 mWs； 接收机扫描模式下测量时间：50μs～100s；频谱仪模式下扫描时间（SPAN=0Hz）：1us～16000s； 检波方式：峰值（Peak）、均方根值（RMS）、平均值（AV）、准峰值（QP）、CISPR平均值（CISPR-AV）、CISPR均方根值（CISPR-RMS）； 1dB压缩点：≥ 8dBm @6GHz； 内置衰减器设置：0 dB～75 dB； 满足CISPR16-1-1对接收机要求，带预选器。 检波器：PEAK，RMS，average，quasi peak可选； 内置预放 | 1台 |  |
| ★2 | EMF 测试球 | 主机：场探头自动检测和识别； 宽带测量0Hz-60GHz(取决于场探头)； 频谱分析达到10MHz； 加权峰值法(WPM)1Hz–10MHz(加权峰值测量，实时与标准限值对比)； 显示值总场值(实时值，最大值，最小值和平均值)，轴数值(X，Y，Z)； 时域及频域曲线图； 时间及电量，探头信息包括型号、频率范围、序列号 电场单位V/m，kV/m，pW/cm2，mW/cm2，W/m2，%；磁场单位nT，pT，mT，T ，A/m，%，mG，G； 记录时间可自主设置(0.5秒到6分钟)； 平均模式固定或者滑动(根据国际标准)； 平均间隔10秒、15秒、30秒、1分钟、2分钟、5分钟、6分钟、10分钟、15分钟、30分钟； 定时测量可自主设置(可达24小时)； 存储容量超过1百万个样本，输出excel报告； 数据下载USB-C和光纤，远程设置和控制仪器操作； 探头1： 频率范围：（0–40）kHz；响应：平坦； 测量范围：磁场： 10 μT–10 T 0.6% (100 uT–1 T)；线性度：1% (100 uT–2.4 T) 探头2： 频率范围：1Hz-10MHz； 响应：平坦/加权(加权峰值法WPM)； 测量范围：电场：2V/m-100kV/m 2V/m-47kV/m (160kHz-10MHz) 磁场：100nT-47mT@50Hz 400nT–4.7mT (500Hz-10MHz) 线性度：+/-1% (典型值)、+/-2% (最大值)； 频率范围：DC-10MHz； 有专用测试软件，把主机波形图抓取到电脑； 可以升级测试GBT37130测试标准；含专用测试支架。 | 1套 |  |
| 3 | 前置 放大器 | 频率范围：30MHz～6GHz； 增益：30dB±3dB； 接口类型：N型； 增益应该与天线及接收机的性能相匹配。 | 1套 |  |
| 4 | 天线组 | 工作频率范围：9kHz～6GHz； VSWR(典型值):＜2.0； 配合预选放大器，可集成至测试系统中。 （1）复合天线 符合CISPR16-1-4的要求 测试频率范围：30MHz～1GHz VSWR(典型值) : ＜2.0 接口类型：N型接口 和前置放大器及接收机相匹配 附校准文件，安装适配器 （2）环形天线 符合CISPR16-1-4及CISPR 11的要求 工作频率范围：9kHz～30MHz 可测量9kHz～30MHz范围内的电场及磁场 环直径: 600mm 天线系数：20dB/m（电场），-31.5dB/Ωm（磁场） 附校准文件，安装适配器，供电电源, 直流电滤波器以及天线三脚架可以XYZ三轴转动等。 （3）喇叭天线 双脊喇叭天线：符合CISPR16-1-4的要求； 工作频率范围：1GHz～18GHz； 射频接口:N 阴型, 50欧姆； VSWR(典型值):<3.0(频率<1.5GHz)；<2.0(频率>1.5GHz)； 最大输入功率:不低于200W。 附校准文件，天线支架，安装适配器 | 1套 |  |
| ▲5 | 软件 | 测试软件包含CE,RE,CNDE,CLAMP,LOOP,ISN等功能 软件须具备RF信号通道、预放、衰减器、滤波器等以及系统信号路径的校准功能；可支持目前市场上主流接收机和频谱仪 (R&S、Keysight等)  可用于传导骚扰测试、功率辐射骚扰测试、磁场辐射骚扰测试和辐射骚扰测试；  支持多厂家的设备，可以根据设备型号升级驱动；  测试资料为资料库型态数据，可供其他软件共享；  除一般列印外可转成WMF档，测试资料点数据可转成Excel档，扫图可转成BMP档，方便报告制作；  可在软件任意添加或者删除标准限值和测试参数，可读入符合格式之Excel Factor档；  可对两条轨迹资料做加或减运算(处理Cable loss)，转换成Factor；  可对每一点单一点选频率标注记(20字)；  可执行多种设定Auto Test 功能\手动测试功能；  实时输出频谱之轨迹资料，达到在PC屏幕上动态显示资料功能；  具有良好的用户操作界面，操作方便，各功能方块能在移动滑鼠最短距离内完成设定；  执行zero span 下读spectrum analyzer轨迹资料；  提供宏指令，可依需求改变测试参数并自动测试；  单点资料可记录至少300点。 | 1套 |  |
| 6 | 射频电缆 及附件 | 射频电缆及接口等相关附件的选型应使系统符合测试标准的要求以及系统自校要求。 | 1套 |  |
| ▲7 | 梳状 信号源 | Comb Generator（5MHz-6GHz）梳状信号发生器，5MHz/100MHz/step | 1套 |  |
| 8 | 机柜 | 设备集成至测试机柜，32U标准机柜，带滚轮。 | 1个 |  |
| 9 | 配件 | 测试工作站及GBIP卡 | 1套 |  |

2.2.2辐射抗扰度测试系统

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号 发生器 | 频率范围9kHz～6GHz； 频率分辨率0.001Hz； 电平设置范围：不低于-110dBm～15dBm； SSB相位噪声：＜-99dBc (f=1GHz,10kHz offset, 1Hz measurement bandwidth)； 谐波：＜-30dBc （10MHz＜f≤6GHz；level≤13dBm）； 频率切换时间：< 1.5 ms； 支持AM/FM/PM调制；附校准文件。 | 1台 |  |
| 2 | 射频开关 | 频率范围：DC～6GHz；1-4路正反向射频通路，可升级更多通路；有升级的预留空间，平台可以远程自动控制；功率：DC-1GHz：≥3000W 1GHz-6GHz：≥300W。 | 1套 |  |
| ▲3 | 功率 放大器 | 工作频率范围：1GHz～6GHz（放大器放功放室满足30V/m@3m要求）； 线性输出功率： 1000M～6000MHz：≥200W 1dB压缩点。 输入/输出阻抗：50欧姆；输入VSWR :＜ 2: 1； 杂散： -50 dBc 典型值,(不包括谐波)，含定向耦合器、校准负载； 控制方式及接口：提供通信协议，带LAN、GPIB接口； | 1台 |  |
| ▲4 | 功率 放大器 | 工作频率范围：80M～1GHz（满足30V/m@3m要求）； 线性输出功率： 80M～400MHz: ≥1000W 1dB压缩点； 400M～1000MHz:≥500W 1dB压缩点； 输入/输出阻抗：50欧姆；输入VSWR:<2:1； 杂散: -50 dBc 典型值,(不包括谐波)； 含定向耦合器、校准负载。 | 1台 |  |
| 5 | 功率探头 | 频率范围：8 kHz to 6 GHz；功率范围：100 pW to 200 mW (–70 dBm to +23 dBm)；最大功率：1 W (+30 dBm) AVG, max. 10 V DC；SWR：＜1.25；需和信号源、功率放大器、辐射天线匹配，组成测试系统； 数量：2个； 通讯：网线通讯或者USB通讯 | 1套 |  |
| 6 | 天线组 | 工作频率范围：80MHz-6GHz 增益：＞ 8.0dBi (typ.) VSWR ＜ 2 (typ.) 能够配合测试系统进行辐射抗扰度测试，场强30V/m（80MHz～1GHz），30V/m（1GHz～6GHz）。 输入功率：不低于4kW@80MHz、1.5kW@400MHz、0.95kW@1000MHz、0.5kW@2500MHz、0.3kW@6000MHz；带天线支架。 | 1套 |  |
| 7 | 场强探头 | 工作频率范围:100kHz～6 GHz； 场强动态范围:（0.5～500）V/m； 包括激光供电与控制器； 包含探头支架，低反射,场均匀性校准支架。 | 1台 |  |
| ▲8 | 软件 | 可实施9KHz~18GHz 军规/IT类产品测试； 分段单独设置设备参数,可分段或全段测试； 用户可依法规创建新测试规格及参数； 测试频率可以用步进(Step)或百分比(%)方式进行测试；测试及校验场强弹性设置,定值或斜率； 频率表可插入特殊单点数据测试； 测试数据可打印输出或存成pdf文档格式； 支持测试暂停或某点频率开始重测； 支持固定单点频率测试； 支持CW/AM/FM/PM/Pulse/Radar波调制测试； 可实施单点,4点,16点FU校验.校验完成后自动计算结果； 设备控制方式支持GPIB/LAN/COM口通信； 各项测试参数可存取,方便下次测试时再使用；使用者设置后,可重复呼叫； 设置SG输出限制,可以固定值或频率对应限值方式,控制SG最大输出强度,确保功放输入强度； 软件支持多家厂牌设备型号及RF切换开关,可自动切换频段设置。 | 1套 |  |
| 9 | 射频电缆 及附件 | 射频电缆及接口等相关附件的选型应使系统符合测试标准的要求以及系统自校要求。 | 1套 |  |
| 10 | 机柜 | 设备集成至测试机柜，32U标准机柜，带滚轮。 | 1个 |  |
| 11 | 配件 | 测试工作站及GBIP卡，网线等 | 1套 |  |

3.屏蔽房传导骚扰测试系统

3.1标准

GBZ19397-2003 《工业机器人电磁兼容性试验方法和性能评估准则》

GB/T 37283/GBT 37284（服务机器人）

IEC TR 60601-4-1/GBT 38326/GBT 38336（工科医机器人）

CISPR14/GBT4343（家电及电动工具类）

CISPR15/GBT17743（灯具照明类）

CISPR32/GBT9254（多媒体类）

CISPR11/GBT4824（工科医类）

IEC61000-4-3（所有电子产品）

IEC60601-1-2/YY9706(医疗器械标准)

IEC 62236/GBT24338轨道交通标准

IEC61000-6/GBT 17799（居住商业和轻工业环境中的电磁兼容）

3.2技术指标

3.2.1传导骚扰测试

检波器类型：准峰值、峰值和平均值检波器；

频率范围：0.15 MHz～30MHz；

试验端口类型：交直流电源输端口、电信端口；

人工电源网络AMN：三相，200A；

电信端口测试套件：满足CAT 5及CAT 6的测试要求；

电压探头法：0.15 MHz～30MHz；

功率骚扰测试：30MHz-300MHz；

灯具电磁场骚扰测试：CDNE M2/M3，三环天线；

符合GB/T 6113.102（CISPR 16-1-2）要求。

3.2.2功率骚扰测试

检波器类型：准峰值、峰值和平均值检波器；

频率范围：30 MHz～300MHz；

GB/T 6113.103（CISPR 16-1-3）；

3.2.3传导骚扰、功率骚扰系统设备参数

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导轨及导轨控制器 | 测量长度（不包括吸收钳）: ＞6m 包括控制器 能够进行自动化测试；材料：玻璃钢 | 1套 |  |
| 2 | 吸收钳(含6dB衰减器) | 频率范围：30MHz～1000MHz；对应于CISPR16-1的插入损耗：17±4dB；接收机输入阻抗的校准：50Ω；接收机共模阻抗同电流变换器之间的去耦因子：＞30dB；最大的直流或交流峰值：不低于30A；最大输入功率：不低于20W 最大线径：不低于23mm | 1台 |  |
| 3 | 去耦钳 | 频率范围：10MHz～1000MHz S11（30MHz）: 0.6～0.75、S11（200MHz）: 0.4 ～ 0.55、S21<0.25 | 1台 |  |
| 4 | 电流钳 | 频率范围：10kHz～500MHz、脉冲电流：≥100A 最大电流DC～400HZ：200A、内径：40mm | 1台 |  |
| ▲5 | 测试软件 | EMC测试软件，包含测试功能，CE,RE,CNDE,CLAMP,LOOP，ISN；软件须具备RF信号通道、预放、衰减器、滤波器等以及系统信号路径的校准功能；可支持目前市场上主流接收机和频谱仪 (R&S、Keysight)。  可用于传导骚扰测试、功率辐射骚扰测试、磁场辐射骚扰测试和辐射骚扰测试；  支持多个厂家的设备，并可以根据设备型号升级驱动；  测试资料为资料库型态数据，可供其他软件共享；  除一般列印外可转成WMF档，测试资料点数据可转成Excel档，扫图可转成BMP档，方便报告制作；  配合外挂软件可制成PDF文件；  可在软件上任意添加或者删除标准限值和测试参数，也可读入符合格式之Excel Factor档；  可对两条轨迹资料做加或减运算(处理Cable loss)，转换成Factor；  可对每一点单一点选频率标注记(20字)；  可执行多种设定之Auto Test 功能\手动测试功能；  实时输出频谱之轨迹资料，达到在PC屏幕上动态显示资料功能；  操作方便，各功能方块能在移动滑鼠最短距离内完成设定。可执行 zero span 下读取spectrum analyzer轨迹资料；  提供宏指令，用户可依需求改变测试参数，并自动测试。单点资料可记录300点。 | 1套 |  |
| 6 | 人工电源网络 （三相） | 符合CISPR16-1-2的要求； 工作频率范围：150kHz～30MHz； 射频接口：N阴型,50Ω； 工作电流：三相四线200A； 阻抗：50μH//50Ω； 阻抗特性：±11.5相位容许误差； 阻抗精度：±20%。 | 1台 |  |
| ▲7 | 脉冲 限幅器 | 频率范围：DC～250MHz； 衰减：10dB；测量输出接口：N型 | 1台 |  |
| 8 | 高阻抗容性电压探头 | 满足标准CISPR22,EN55022C1.3.Frequencyrange:9kHz–100MHz | 1台 |  |
| 9 | 阻抗稳定网络ISN | 频率范围：150kHz～30MHz； 阻抗：150Ω±20Ω（0.15MHz to 30MHz ）； 相角：0°± 20°（0.15MHz to 30MHz ）； 去耦衰减：150kHz to 1.5MHz＞35dB to 55dB； 1.5MHz to 30MHz＞55dB； 符合Cat 5，6类和屏蔽网线电缆测试要求； 符合CISPR 32和EN 55032的无线电骚扰测量； 符合CISPR 16-1-2的适配器，满足标准LCL（纵向转换损耗）的要求 ； 分压系数：10 dB ±1 dB； 最大允许DC电压：100 V； 最大允许AC电压：63 V； 最大允许电流：800mA（每组）。 | 1套 |  |
| ▲10 | 梳状 信号源 | 频率范围：10 kHz至300 MHz； 频率步长：10 kHz或1MHz； 振幅稳定性：±0.1dB； 时间稳定性：12个月内<1 dB； 充电适配器输出：6 VDC（无调节），500 mA； 电池类型：6V NiMH，1 Ah； 电池工作时间：通常>18小时（电池充满电）。 | 1套 |  |
| 11 | 射频开关 | 四进一出、19寸标准机箱、射频接头N头、DC-3GHZ；本控和USB通信；用于CE、CLAMP、LOOP、ISN | 1套 |  |
| 12 | 模拟手 | 模拟手 | 2套 |  |
| 13 | 射频电缆 及附件 | 射频电缆及接口等相关附件的选型应使系统符合测试标准的要求以及系统自校要求。 | 1套 |  |
| 14 | 机柜 | 相关设备集成至测试机柜 | 1个 |  |
| 15 | 配件 | 测试工作站及，网线 | 1套 |  |

# （四）三相谐波闪烁测试系统

1.三相谐波闪烁分析仪

1.1系统组成和要求

输入通道：至少包含4个通道，3个通道用于测试3相大功率谐波闪烁，配套电流传感器，1个通道用于测试小功率灯具类产品。每个通道能同时测试电压及电流；

电压和电流测量输入之间的延迟需小于3ns，在低功率因数和高频输入情况下仪器的测量误差不能对测试结果造成影响；

校准周期：不小于1年；

基本精度：读数的0.03%+量程峰值的0.03%；

带宽：DC，0.05Hz-500kHz；

谐波分析：满足标准IEC/EN61000-3-2（2021年）和IEC/EN61000-3-12（2021年）的最新版标准测试要求；支持后续新标准升级；

谐波范围：（1～1000）次；

分组标准：符合IEC/EN61000-4-7对谐波的测试要求；

闪烁分析：满足标准IEC/EN61000-3-3（2024年）和IEC/EN61000-3-11（2019年）的最新版标准测试要求；

数据刷新率最短10ms，可自由设定，不影响测试精度；

仪器需有示波器、谐波柱状图趋势图显示功能；

扩展特性：标配星三角转换接口、RS232、USB存储外围设备接口、千兆以太网接口；

1.2 仪器的必备部件、附件和随机工具

仪器的必备部件由以下部分组成：

主机，带RS232、USB存储外围设备接口、千兆以太网接口；谐波闪烁模块；阻抗网络和电源；

测试线缆一套（每个通道配1对1.5米带护套4mm香蕉头电流测试线，1对装有保险丝的1.5米带护套4mm香蕉头电压测试线，鳄鱼夹，1根0.25m测试连接线。）；

1.3 技术参数

1.3.1电压

电压量程：10 个量程, 最小档位3V，有250V，400V，1000V量程档位，适于工频电压测量；

电压输入阻抗：4.5MΩ || 3pF；

电压精度50Hz：0.03%+0.03%；

电压带宽：DC, 0.05Hz-500kHz。

▲1.3.2 电流

电流量程：14个量程,最小量程档位500μA，最大可到16A；

电流精度50Hz：0.03%+0.03%；

电流带宽：DC, 0.05Hz-500kHz。

▲1.3.3 电流传感器

电流量程:200A AC/300A DC；

变比:500:1；

精度:相对于特定输入电流；

DC-10Hz:±0.0035%；

10Hz-5kHz:±0.01%；

5kHz-100kHz:±1%；

100kHZ-1MHz:+20%；

钳口直径:27.6mm；

供电电源:±15V DC；

操作温度:-40℃~+65℃℃(-40C-+85℃@输入电流rmss200 A)；

1.3.4功率

基本功率精度50Hz：0.05%+0.02%；

功率带宽：DC, 0.05Hz-500kHz；

1.3.5测量模式

接线方式：单相；

最大谐波次数：≥1000次；

基波频率范围：2Hz-7.5kHz；

主机最高次谐波频率：75kHz；

谐波柱状图显示：有；

公式编辑：+,-,*,/,sin,cos,asin,acos,log,ln,sqrt,bell,torque,speed等。

1.3.6其他

显示屏：≥7寸彩色触摸屏

绝缘性能：1000V / CATII

电流传感器输入接口：4mm香蕉插头

2.三相交流回馈式纯净电压源

双向回馈式电源；

额定功率[kVA]：75；

电压范围[V]：0-450；

额定电流[A]：114；

输出电压精度：±0. 1 %F；

输出电压分辨率：0.001V；

输出THD：＜0.5%@50Hz/60Hz空载＜10%%@50Hz/60Hz线性负载＜1.0%@4070Hz空载＜15%%@40 70Hz线性负载电压摆率AC＞2V/us；

动态响应（10%-90%UmaxUmax）：＜800us；

输出电压直流分量：50mV；

输出频率范围：40-70Hz；

分辨率：0.001Hz；

频率精度：±0.01% 或0.005Hz 取高者 ；

输出流精度：±0.1%+0. 2 %F；

分辨率 0.001A；

输出功率精度： ±0. 3 %F；

分辨率 0.001VA；

输出相位范围： 0- 359.99；

相位精度： ±0.20.2°；

谐波幅值误差 ：±5% 设置值或基波值的0.1%；

次数： 50 次@40 7 0Hz；

总含量： 50%；

闪变精度：±0.2；

三相不平衡度精度：±0.5% ；

具备LIST、STEP 及PULSE 等多种编程输出模式，STEP 和PULSE 模式提供单步或连续的电压变动，

用来模拟电源干扰如周期瞬降，瞬间高压，电压渐降等；LIST 模式可编辑更复杂的测试波形，支持多达100组工步编辑，工步可循环设置，满足输出多种复杂波形，模拟电压瞬降，中断和变异的波形。

电压闪变模拟可编辑模拟满足NB/T32004-2018 标准测试要求。

3.三相实体阻抗网络同时兼容单相实体阻抗(兼容单相16A及三相75A)

闪烁分析：满足标准IEC/EN61000-3-3（2021年）和IEC/EN61000-3-11（2019年）的最新版标准测试要求；

单相参考阻抗网络（RA+jXA）：(0.24+j0.15)Ω±2% @50Hz& 23℃±3℃；

单相参考阻抗网络（RN+jXN）：(0.16+j0.1)Ω±2% @50Hz& 23℃±3℃；

EN/IEC61000-3-11，能够提供相线阻抗及零线阻抗为：

三相参考阻抗网络（RA+jXA）：Z=0.15+j0.15（Ω）；

三相参考阻抗网络（RN+jXN）：Zo=0.10+j0.10（Ω）。

4.谐波闪烁专用测试软件（配置工作站）

根据IEC/EN 61000-3-2/-12谐波发射标准和IEC/EN61000-3-3/-11闪烁干扰标准进行EMC合规测试。支持根据IEC 62301和EN50564的待机功耗测量。根据IEC/EN 61000-4-7和IEC/EN 61000-4-15标准进行谐波分析和闪烁测量。

测试软件可以使用存储的数据记录离线进行。每个测量参数都可以在时域和/或频域中进行显示和评估。这有助于用户快速识别和解决不合规的原因。所有的测量数据点和测试结果都可以以csv格式导出。

所有结果都记录在清晰、全面的PDF/Word/Excel测试报告中。根据标准，测试报告可以基于制造商提供给测试设施的信息，也可以是记录制造商自己测试结果的文件。包括测试条件、测试观测周期的所有相关信息，以及指定的测量值。所有有关测量设备、测试结构和设置的数据-如类型名称、序列号以及校准和可溯源的信息-也集成到测试报告中。报告可以补充额外的客户特定信息和设计元素，以避免在系统之外进行不必要的后期编辑。

▲5.谐波闪烁标准信号源

Up to 40th harmonic: 50Hz to 2 kHz；

符合IEC/EN61000-3-2谐波/3-3闪烁；

谐波电流：高达40 次 谐波：50 Hz至2 kHz；

闪烁干扰：1 Hz和8.33 Hz。

# （五）抗扰度设备

1.测试产品：满足智能工业机器人、服务机器人、医疗机器人、移动机器人及无人机、灯具照明类、电动工具及家电类、多媒体类等抗扰度测试要求。

2.设备参数

| 序号 | 设备系统 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 静电放电抗扰度测试系统（1套） | 1.1相关附件： 配置静电放电实验校准靶（含20dB，30dB衰减器）； 满足最新标准的可穿戴静电阻容模块； 校准靶移动式安装尺寸：1200*1200mm，移动支架高度700mm； 垂直耦合板不小于：500*500*1.5mm； 接触放电核查用高压高阻表：DC-30kVupto+30kV； 1.2试验台(1600*1000*800mm)，带电阻的电缆线（470kΩ*2） 参考接地板（2700*1800*1.5mm），水平耦合板（1600*800*1.5mm） |
| ▲2 | 瞬变脉冲群抗扰度测试系统（三相五线电流200A） （1套） | 2.1≥10寸触摸屏、中英文显示，操作方便； 2.2输出电压：0.2～±6.0KV； 2.3脉冲前沿5ns，脉宽50ns； 2.4脉冲频率：1kHz～1200kHz±10% 2.5内置三相五线耦合去耦网络 2.6负载能力：AC380VImax16A/DC220VImax16A； 2.7环境温湿度显示；程控高压源，内置国际标准等级参数，用户直接调用； 2.8仪器工作电源：220V50/60Hz; 2.9满足标准：IEC/EN61000-4-4GB/T17626.4 2.10电容耦合夹要求符合IEC61000-4-4最新版标准要求 2.11含相关校准件 2.12内置电压监测功能，方便期间核查。 2.13配置三相耦合去耦网络：三相，额定线电压≥690V（DC≥1500V），工作电流≥200A，符合IEC及ANSI标准，L1、L2、L3、N、PE，共模方式及其各种组合网络自动投切。 |
| ▲3 | 雷击浪涌抗扰度测试系统（1套） | 3.1组合波抗扰度（三相五线电流200A），覆盖的标准如下：EN/IEC 61000-4-5、GB/T 17626.5； 3.1.1 脉冲电压（开路）：0.2~± 8.0kV±10% 波前时间：1.2μs±30% 半峰值时间：50μs±20% 3.1.2 脉冲电流(短路)：0.1~ ±4.0 kA 波前时间：8μs±20% 半峰值时间：20μs±20% 3.1.3阻抗： 2Ω/12Ω 3.1.4耦合方式： ANSI / IEC 3.1.5相关附件： 主机内置三相耦合去耦网络：额定电压≥240V，工作电流≥16A 配置三相耦合去耦网络：额定线电压≥690V（DC≥1500V），工作电流≥200A网络自动投切。 3.2满足32A/63A/125A/200A电流校准要求，四档位负载电流档位自动识别或手动切换； 3.3内置电压和电流探头，直接示波器可以测波形 |
| 4 | 电压暂降/短时中断抗扰度测试系统（1套） | ≥10寸触摸屏、中英文显示，操作方便； 电压变化范围:0% ～120% 电压变化的持续时间:（1-9999）半周 切换相位设定:0°～360°或异步分辨率：1° 电压变化的重复次数:（1-60000）次 电压变化的间隔周期:（1-9999）半周 工作方式:自动，内部触发 负载能力：AC380V，Imax 200A； DC 1000Vmax，Imax 200A. 满足标准：IEC/EN61000-4-34 GB/T17626.34 IEC/EN61000-4-11 GB/T17626.11 IEC/EN61000-4-29 GB/T17626.29 |
| 5 | 射频传导骚扰抗扰度测试系统（1套） | 5.1检验能力覆盖标准：IEC 61000-4-6、GB/T 17626.6、CISPR 35； 5.2 增加两线200A CDN M2 M2（二通道 DC电源网络）DC2000V/200A，含校准件 5.3 增加四线200A CDN M4 M4（二通道 DC电源网络）AC690V/200A，含校准件 |

注：以上技术要求中打“★”项为实质性响应参数，如有负偏离，投标文件将作为无效投标处理；其他参数如有负偏离将会引起扣分，具体要求详见“第四章  评标标准”。

# 五、其他要求

# （一）基本要求

1.中标人必须按照合同签订的时间要求将仪器设备运至采购单位，安装调试并经采购人验收合格后方可认为交货完成。中标人提供的设备必须是新的和未使用过的设备。仪器设备到达安装现场后，中标人应提供详细发货清单，由采购人打开包装验货、检查货物数量。验收中发现设备无法正常运行或设备硬件、软件问题由厂家免费更换。设备经三次验收未通过，采购人有权要求退货，解除合同，给采购人造成损失的，应赔偿相应损失（合同金额的10%）。无正当理由延期交付的，中标人将承担相应赔偿。

2.中标人必须能保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标人承担。

3.所有设备和附配件必须为合格产品，质量符合国际或国家通用标准，应符合其规定的性能、无瑕疵和缺陷，必须有质量检验合格证、装箱单、产品安装使用说明书等相关资料。如产品出现质量问题或系假冒伪劣产品，中标人负责包退、包换，发生的费用由中标人负责。

# （二）暗室及屏蔽房供货要求

★1.投标人应承诺所提供的仪器设备免费维修保修期不低于下表年限，投标文件中提供免费保修承诺并列出相应配置、配件报价清单。计量校准费用（包含在总价内，并列出分项价格）全部由中标方承担。（此项为实质性响应条款，不按要求提供承诺及相应清单，投标文件将作为无效投标处理）

| # 序号 | # 仪器名称 | # 年限 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 暗室主体：屏蔽体、铁氧体、吸波材料 | # 10年 |
| # 2 | # 暗室整体性能 | # 10年 |
| # 3 | # 屏蔽门 | # 3年 |
| # 4 | # 转台、天线塔 | # 3年 |
| # 5 | # 滤波器 | # 3年 |
| # 6 | # 其他部分 | # 3年 |

# （三）设备供货要求

- 技术规格、参数（投标时必须严格按照招标技术参数做出技术偏差的响应），投标方应明确提供设备配件的详细清单及使用说明书(名称、品牌、型号规格、技术参数及性能、数量、单价、制造商全称及制造地点等)。

- 投标人提供的仪器仪表的选型必须是近年推出的成熟型号。

- 投标人必须具有良好的财务状况(中标后提供上年度经审计的财务报表)。

- 投标人除应承诺按照本项目要求完成软件开发外，还应承诺采购方拥有无限期使用和有偿升级的权利，软件不存在信息泄露等涉及信息安全的问题。

- 投标人提供设备相关的各种文件应真实、有效、能指导设备的维修、操作及分析。

- 在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标报价之中，且并不因此而影响交付采购方使用的时间。

- 设备在用户现场的安装、调试和技术指导工作按预先商定的方案执行，由中标人派技术熟练的专业人员提供安装调试服务。

# （四）安全要求

1.中标人应保证设备及系统不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

2.在货物安装、运输过程中产生的一切安全责任事故由中标人承担，采购人不承担由此带来的一切经济、法律责任。

# 六、技术验收

设备安装调试完毕后，由采购方指定的省级及以上国家法定技术机构出具检测报告、检定/校准证书，符合技术要求则验收通过，否则视为验收不通过。

# （一）暗室及屏蔽房验收

1.采购人根据招标文件及技术合同要求逐条进行确认验收。

2.项目指标参数屏蔽效能、NSA（归一化场地衰减（NSA）按照双天线法要求校准两根轴线且NSA验收时暗室地面不允许铺设任何铁氧体及吸波材料）、SVSWR、FU、背景噪声、接地电阻、绝缘耐压的验收应由采购人认可的有资质的机构测试出具第三方测试机构的校准报告。相关产生的检测或整改费用由中标人负责。

3.电波暗室、屏蔽室所使用的材料、粘合剂要求符合环保要求，木板应采用E0级，建成后进行空气质量检测，电波暗室、屏蔽室内空气中甲醛、苯及TVOC的含量应符合GB/T18883标准要求，并应符合国家职业健康安全条例和相关人体防护条例。相关产生的检测或整改费用由中标人负责。

# （二）设备验收

1.设备的预验收

验收工作在采购方现场进行，按设备出厂技术指标、国际通用标准、双方签订的技术协议和双方认可的其他标准及具体验收规程的内容逐项验收。验收的项目至少包括设备名称、主机及附件的型号规格和数量、配套软件、原厂出具的合格证、符合相关规范标准要求的校准报告，说明书、质保书等技术文件，双方逐一开箱验收。

2.设备的最终验收

设备通过预验收后由中标人进行设备安装调试。完成后，委托采购方认可的第三方校准机构对相关设备进行校准并出具报告。在校准合格和对相关人员完成培训后，双方技术人员再次按照技术要求进行确认，未发现问题即填写最终验收报告，采购人和中标人共同签字确认。此报告作为支付货款和计算质保期限的依据。

3.投标人应保证所提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购产品规定的质量、规格和性能的要求，除有特殊要求外，其余均为标准配置要求，否则采购人有权拒绝验收。

# 七、质量保证及售后服务要求

（一）免费质保要求

★1.本项目配套仪器设备及涉及系统免费质保期不少于一年，自采购方签署最终验收合格报告之日起计算。质保期内，因非人为损坏导致的所有器件（含进口器件）免费更换，因非人为因素出现的任何仪器故障免费维修。若因设备故障导致实验室检测工作停止，中标人必须配合采购方追溯相关损失，严格按照《中华人民共和国产品质量法》相关要求处理质量问题。（本项为实质性响应条款，投标文件中提供承诺并加盖投标人公章，未按要求提供的，投标文件将作为无效投标处理）

2.退换货与质保延长：质保期内设备或部件因质量问题需退换货的，退换后重新组织验收，验收合格后该设备或部件的质保期相应延长，延长期限与原质保期一致。

3.质保期内，中标单位每3个月至少主动上门进行1次质量巡检，内容包含设备运行状态检测、清洁除尘、部件润滑、精度调试校准等，每次巡检后出具《巡检报告》，明确设备状态及优化建议，提前排查潜在故障。

（二）质保期内售后服务要求

1.基础服务

免费提供设备安装、调试服务，包含现场场地勘测、安装方案制定、设备就位、系统调试及验收测试等全流程工作。对采购人用户信息进行专属档案登记造册，记录设备信息、操作人员、维修记录、维保计划等内容，实现服务溯源与精准对接。

2.故障维修响应

常规故障：接到采购方故障通知后48小时内派遣技术支持工程师到达现场指导、配合故障处理，无特殊情况需在48小时内解决故障。

紧急情况：12小时内响应并到达现场，优先处理保障检测工作连续性。

替代保障：在仪器维修期间，中标单位无偿提供与故障设备规格、性能一致的替代仪表，替代仪表的运输、安装、调试均由中标单位负责。

3.软件升级服务

持续对仪器硬件及软件进行迭代升级，质保期内免费为采购方提供软件更新升级服务，确保设备技术性能保持先进水平。

# （三）质保期后售后服务要求

1.质保期后中标单位仍需提供全面的技术支持、故障维修、备件供应等服务，服务团队与质保期内保持同一标准，确保服务质量不降低。在仪器设备设计使用寿命期内，保证采购人能够采购到原厂正品维修件，维修件供货周期不得超过7个工作日。

2.质保期后材料只收取成本费，不收取人工费。

3.质保期后，中标单位提供的维保服务不低于8折优惠，折扣有效期为5年。

# （四）易损件供应要求

1.供应保障：针对平均使用寿命≤3年的密封件、易损耗部件，承诺长期稳定供应，供货周期不超过3个工作日（国内现货），特殊定制易损件不超过7个工作日。

2.易损件清单与优惠：投标文件中提供《易损件详细清单》（包含部件名称、型号、平均使用寿命、原厂售价、适用设备型号等信息）及后续采购易损件优惠承诺。

3.质量保证：投标人必须保证所供易损件均为原厂正品，随货提供质量合格证明文件及原厂授权。若供应非原厂正品，采购人有权终止采购合同并追究投标人违约责任。

# （五）使用成本优化服务

1.成本说明：详细说明仪器设备使用过程中产生的水、电、气等能源消耗，以及试剂、试块、耗材等物料成本，按要求提供每小时运行成本测算数据，测算依据真实可追溯。能源消耗方面，提供设备正常运行状态下的水、电、气单位时间消耗数据，并附设备铭牌参数或第三方检测报告佐证。

2.成本优化方案：试剂、试块、耗材方面，出具详细清单及市场参考价格，通过优化实验流程、提供高性价比替代品、推出批量采购优惠等方式降低使用成本；所提供的替代品与原规格参数兼容，且质量不低于原厂标准。针对试剂、试块、耗材的长期供应，制定专项优惠方案，出具包含批量采购折扣的详细价格表，批量采购折扣梯度清晰明确。

# （六）技术服务

1.技术咨询支持：投标人必须配备专业技术团队，提供7×24小时技术咨询服务，解答有关标准解读、分析原理、操作应用等问题，协助解决实际样品分析及设备使用过程中的技术难题，响应时间不得超过2小时。

2.技术难题解决：投标人必须具有相关人员和能力，保证采购方可随时咨询有关标准、分析原理等技术问题，帮助采购方解决仪器使用中的技术问题，为采购方解决实际样品分析中的难题。

3.设备升级服务：投标人必须持续对仪器硬件及软件进行迭代升级，质保期内免费为采购方提供软件更新升级服务；硬件升级提供多种方案供采购方选择，明确成本明细及优惠政策。

（七）培训要求

1.中标人必须为采购方提供现场技术培训，确保培训效果覆盖系统操作、应用、故障处理全流程，所有培训均免费提供。

2.培训内容：包括测试标准软件应用功能操作，系统及设备的运行操作、维修保养、校准或标定操作，系统及设备简易故障的判别、排除及调整，各测试系统的实际操作及操作中的注意事项，系统的实际运行使用等。

3.培训效果验收

培训效果验收标准为：参训人员独立完成试验操作。能独立完成设备日常清洁、参数校准等基础维护操作，视为培训达标。未达标的，须免费提供二次培训。

4.后续技术支持：采购方人员在使用设备过程中遇到任何技术问题，投标人提供免费技术支持，可通过电话、远程指导、现场服务等方式协助解决，确保设备正常运行。

# 八、报价要求

1.本项目为固定总价，投标人需全面负责设备的设计、制造、配电、运输、安装、试运行、操作及维护培训等，直至通过验收。采购人对技术文件、材料的确认不免除中标人对产品质量、性能指标符合本要求的最终责任。

2.报价应包括但不限于采购文件及技术要求范围内相应设备制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品（包括材料、附件、备品备件、专用工具等）、设计、制造、加工、检验、包装、技术资料、发货、运输、保险、检测验收、装卸、安装、设备自身调试、技术指导培训、售后服务、质保期及维保服务等。政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和采购文件所要求的相关服务等全部内容。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

# 第六章   拟签订的合同文本

招标人（甲方）：                          合同编号：

中标人（乙方）：                          签订地点：

依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，甲方、乙方经协商一致订立本合同。

根据招标编号为            、                 （以下简称：“本项目”）的招标结果，中标人为乙方。

招标文件是构成本合同不可分割的部分：

- 采购文件：

、           招标文件；

乙方提交的投标文件及相关资料。

二、合同标的型号、规格、数量、技术要求和金额

详见          、                                   招标文件。

| 设备名称 | 规格型号 | 产地 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 成交总金额含税价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 【合计金额】人民币大写： 元整（小写: 元） |  |  |  |  |  |  |  |

- 供货要求

- 技术验收

- 质量保证及售后服务要求

- 货款的支付

1.合同签订后，乙方应编制并提交系统集成定制化实施方案，明确项目实施流程、关键节点、验收标准及保障措施，经甲方审核通过后正式启动项目实施。

2.项目实施按既定关键节点推进，每一关键节点完成后，乙方须向甲方提交阶段验收申请，并附到货设备清单、安装调试记录等佐证材料。甲方依据合同约定组织阶段验收，验收合格后，向乙方支付对应分项合同价款的30%。

3.整套系统全部安装调试完毕，经甲方组织最终验收合格、整体性能达到检测标准后，一次性支付合同剩余尾款。

4.乙方须在每次申请付款前，向甲方提供符合国家财税制度的合法有效发票，采购方在收到发票后完成付款。

- 违约责任

1.产品质保期内，如非人为原因造成的商品损坏，由乙方包修、包换、包退，并承担因此支付的费用。

2.乙方拒绝承担违约责任或赔偿甲方损失的，甲方有权扣留乙方未付货款、质保金，直至双方争议处理完毕时止。

3.甲、乙双方任何一方违约，均应赔偿对方的直接经济损失。

4.若乙方未在合同约定的时间内完成交货，则每延迟一天，向甲方支付合同金额的0.5%的违约金，超过15天的，甲方有权解除本合同。

八、解决纠纷的方式：

1．甲、乙双方协商解决。

2．若协商解决不成，则通过下列途径（1）解决：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

九、合同生效：本合同自双方签名盖章之日起生效。

十、合同份数：本合同一式伍份。甲、乙双方各执贰份，采购代理机构执壹份。

| 甲方（盖公章）： | 乙方（盖公章）： |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 代理人： | 代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行账号： | 银行账号： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

采购代理机构（见证方盖公章）：

代理人：

注：以上是合同的简易模版，仅供甲乙双方签订合同时参考，具体条款详见采购文件中所对应的采购内容及要求，其余条款按照《中华人民共和国民法典》、其他有关法律、行政法规以及省、市、区规范性文件规定，由甲乙双方协商一致后自拟合同。

廉政责任书

招标单位（甲方）：                      中标单位（乙方）：

为规范双方的各项活动，防止发生谋取不正当利益的违法违纪行为，根据有关法律法规和廉政建设责任规定，特订立本廉政责任书：

本协议所称“关系人”是指近亲属、其他关系密切的亲属、朋友等自然人，有股权等经济联系的法人或其他组织。

1、甲乙双方在业务交往中，不论是单位或业务经办人员，均不得以任何形式（如现钞、有价证券、实物等）向对方人员或其他关系人、指定人行贿索贿或给付其他不正当利益。

2、甲乙双方均有责任教育本单位人员，禁止在业务活动中索贿、行贿、受贿，并拒绝对方人员的索贿、行贿行为。

3、在经济交往中，甲乙双方任何一方给予对方让利（返利）、回扣（佣金）、奖励等，均应在主合同中清楚列明，或以书面形式通知对方，并通过双方财务部门收付结算。

4、若因业务人员提出索贿要求，因此影响甲乙双方的正常业务时，任何一方人员均应向对方检举并提供相关证据，且有权向对方相关部门投诉举报。任何一方不得为自己或他人利益而唆使或利诱对方人员离职或背离职务。

5、任何一方或对另一方人员或亲友进行行贿的，另一方除如数上缴外，还有权向行贿单位通报情况，并按行贿价值金额的 10倍收取廉政建设违约金。违约金可以从主合同价款中直接扣除。

6、任何一方行贿造成对方损失的，受害方除对受贿当事人依法追究法律责任外，有权终止主合同的继续履行。所发生的经济损失由行贿方单位承担。情节严重的，受害方可直接向有关单位报案。追究行贿方单位的法律责任。

7、本责任书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。本责任书自双方签署后立即生效。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

年   月   日                            年   月   日

安全协议书

甲方：

乙方：

为了加强对项目安全的管理，明确甲乙双方的责任和义务，按照 “安全第一、预防为主” 的方针，结合项目现场大楼结构安全、安全文明生产、治安、消防、成品保护等管理要求，特签订本安全责任协议，以资共同遵守。

一、甲乙双方均严格遵守国家有关安全生产的法律法规规定，认真执行合同中的有关安全要求。乙方承诺项目实施期间无条件配合甲方开展安全监督管理工作，项目实施期间乙方发生的一切安全事故，均由乙方承担全部责任。

二、乙方安全负责人为：    ，联系方式：   ，如该人员或联系方式发生变动，乙方须第一时间书面通知甲方，未及时通知造成的一切后果由乙方承担。

三、本项目涉及各大楼施工，甲方仅向乙方提供现场大楼承重相关参数，乙方须安排专业人员提前到项目现场进行全面勘察，结合甲方提供的承重参数，充分评估设备、材料进场、运输、安装等全流程的承重安全风险，制定符合现场实际的安全施工方案和应急处置预案，确保施工行为符合大楼承重要求。因乙方未进行现场勘察、未结合承重参数评估风险、施工方案不合理等原因，引发的设备倾倒、结构损坏、人员伤亡等一切安全事故及财产损失，均由乙方承担全部责任。

四、若项目涉及动火、高空、临时用电、有限空间等特殊作业，乙方须按照国家及行业规定事先办理审批手续，采取相应的消防安全及作业防护措施，完成备案并取得相关许可后，方可开展作业。如因违法违规作业造成损失，由乙方自行承担。

五、乙方应确保合法用工，相关用工证件齐全有效；乙方须对所有工作人员进行安全生产教育培训，确保工作人员具备相应的安全知识和操作技能，特种作业人员必须持证上岗；并采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

六、乙方应为现场所有工作人员配备合格的劳动保护用品（如安全帽、安全带、绝缘手套、防护鞋等），并监督工作人员正确佩戴和使用。所有施工机具设备、高空作业设备及辅助设施均应定期检查、维护、保养，并有专职安全员的签字记录，保证其经常处于完好使用状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁进入施工现场和投入使用。

七、乙方应在施工现场关键位置设置明显、规范的安全警示标志，对危险区域（如高空作业区、设备吊装区、临时通道等）采取有效的安全防护措施，如设置围栏、防护网、警示灯带等，安排专人现场值守，防止无关人员进入危险区域。

八、乙方应按规范自行配备合格的临时用电配电箱、灭火器等；施工中使用电器设备、电气线路必须符合消防安全要求以及符合相关电气规范，严格做好防火、防触电等措施；大楼内凡配备的消防设施（水枪、水带、灭火器等）非火警不准擅自动用，水电接驳位置需经甲方同意才能使用，未经甲方同意的水电接驳位置不得擅自使用；大楼内禁止吸烟以及在非受监管状态下使用明火。

九、乙方应做好施工现场的成品保护工作，不得污染和损坏原有建筑装饰、设备、设施及公共区域，否则需及时进行清理、恢复原样或据实赔偿，直至达到甲方满意。若项目实施过程中因乙方原因造成甲方设施、设备损坏的，乙方应照价赔偿；因乙方违规操作、管理疏漏等导致安全事故，造成人员伤亡或第三方财产损失的，由乙方承担全部事故责任和经济赔偿责任。

十、乙方自行落实安防制度，提高自防能力，负责保管好自己的建材、设备等。在竣工验收合格并办理交接手续前如有遗失，由乙方自行承担。

十一、若乙方违反本协议约定的安全责任，或未按国家安全操作规程、甲方安全管理要求及乙方既定施工方案实施作业的，甲方有权要求乙方限期整改，乙方须按甲方要求按时完成整改并书面回复；逾期未整改或整改不合格的，甲方有权扣除相应的工程款项；若因此发生安全事故，乙方除承担全部事故责任外，还应赔偿甲方因此遭受的全部直接和间接损失。

十二、甲方对乙方在项目现场的一切安全施工行为具有监督、检查、指导的权利，对于甲方提出的安全整改意见，乙方必须在规定期限内完成整改；若乙方拒不整改、多次整改不合格或存在重大安全隐患的，甲方有权单方解除本协议及相关施工合同，并不承担任何违约责任，由此造成的一切工期延误、经济损失等后果均由乙方负责。

十三、本协议书作为甲乙双方签订的项目施工合同的附件，与施工合同具有同等法律效力，未尽事宜可由双方另行协商签订补充协议，补充协议与本协议书具有同等法律效力。

十四、本协议书自甲乙双方签字并加盖公章后立即生效，项目竣工验收合格、乙方清理完施工现场并撤离全部人员及设备后自动终止。协议书一式两份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

法定代表人					             法定代表人

或其授权的代理人（签名）：		      或其授权的代理人（签名）：

日期：    年   月   日                日期：    年   月   日

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日       期：

## 一、资格证明文件

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州润邦招标代理有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1 其他落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求：无

### 4 营业执照

二、商务技术文件格式

1 投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1.我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2.其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________  传真____________________________

电话_________________________ 电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2 法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人（单位负责人）资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人（单位负责人）。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

4 供应商管理关系或控股关系信息情况表（实质性格式）

供应商管理关系或控股关系信息情况表

供应商名称：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 股东信息 | 股东1（姓名或单位名称）： 股东1持股比例： 股东2（姓名或单位名称）： 股东2持股比例： （不够的可自行增加） |  |  |
| 公司是否有直接控股、管理关系的关联企业（在£ 中进行勾选） | £ 无直接控股、管理关系的关联企业 £ 有直接控股、管理关系的关联企业，关联信息如下： 企业1名称： （直接控股£ （持股比例： % ；管理关系£ ） 企业2名称： （直接控股£ （持股比例： % ；管理关系£ ） （不够的可自行增加或以附件形式提交） |  |  |
| 本单位承诺： - 上述信息内容与本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，对所提供信息的真实性、完整性、准确性负责。 - 自觉接受行政管理、监督部门、行业组织、社会公众的监督。 3.若违背承诺约定，经查实，愿意接受相关部门、采购人的处理，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。 供应商（盖章）： 法定代表人（签字或盖章）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |

5 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

报价单位：人民币元

| 投标报价 （人民币：元） | 大写：人民币 小写：¥ |
| --- | --- |
| 供货期 |  |
| 免费质保期 |  |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

6 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 品牌型号 | 制造商名称 | 产地 | 技术参数 | 数量（套） | 投标价格（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 1 | 电磁兼容暗室（核心产品） |  |  |  |  | 1 |  |  | 10米法电波暗室 |
| 2 | 屏蔽房 |  |  |  |  | 1 |  |  | 包含控制室1间、功放室1间、传导骚扰屏蔽房1间、EMS测试房1间 |
| 3 | 辐射骚扰测试系统 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 辐射抗扰度测试系统 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 屏蔽房传导骚扰测试系统 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 三相谐波闪烁测试系统 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 抗扰度设备 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 合计 |  | 大写： 人民币 小写：¥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.，本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表可以按照项目配置情况增加分项内容。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

5.本采购包中含有多种产品时，投标人未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

7 设备配置清单（实质性格式）

设备配置清单

| 序号 | 设备名称 | 设备组成 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辐射骚扰测试系统 | 测量接收机 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
|  |  | EMF测试球 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 前置放大器 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 天线组 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 软件 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 射频电缆及附件 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 梳状信号源 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 机柜 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |
|  |  | 配件 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 辐射抗扰度测试系统 | 信号发生器 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
|  |  | 射频开关 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 功率放大器 （1GHz～6GHz） |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
|  |  | 功率放大器 （80M～1GHz） |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
|  |  | 功率探头 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 天线组 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 场强探头 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
|  |  | 软件 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 射频电缆及附件 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 机柜 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |
|  |  | 配件 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 屏蔽房传导骚扰测试系统 | 导轨及导轨控制器 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 吸收钳(含6dB衰减器) |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
|  |  | 去耦钳 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
|  |  | 电流钳 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
|  |  | 测试软件 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 人工电源网络（三相） |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
|  |  | 脉冲限幅器 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
|  |  | 高阻抗容性电压探头 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
|  |  | 阻抗稳定网络ISN |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 梳状信号源 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 射频开关 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 模拟手 |  | 2 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 射频电缆及附件 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 机柜 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |
|  |  | 配件 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 三相谐波闪烁测试系统 | 三相谐波闪烁分析仪 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 三相交流回馈式纯净电压源 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 三相实体阻抗网络同时兼容单相实体阻抗 |  | 1 | 套 |  |  |  | 兼容单相16A及三相75A |
|  |  | 谐波闪烁专用测试软件 |  | 1 | 套 |  |  |  | 配置工作站 |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 抗扰度设备 | 静电放电抗扰度测试系统 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 瞬变脉冲群抗扰度测试系统（三相五线电流200A） |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 雷击浪涌抗扰度测试系统 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 电压暂降/短时中断抗扰度测试系统 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 射频传导骚扰抗扰度测试系统 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：上表为样表，投标人可以对相关内容进行补充完善但不得删减表中内容，行数可自行添加。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

8 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

9 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 必要的证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “★”条款 （实质性响应条款，如有负偏离，投标文件将作为无效投标处理） |  |  |  |  |  |
| 1 | 电波暗室技术要求 | ★1.3归一化场地衰减（NSA） 30M-1GHz暗室的归一化场地衰减（NSA）应不大于±3.0dB。按最新版的CISPR 32、ANSI C63.4的要求对以下两种情况进行测量（测试点为两个，测试点的选取在现场确定）： 测试距离3米：静区为2米直径，2米高度，与转台同心同轴。 测试距离10米：静区为6米直径，2米高度，与转台同心同轴。 频率范围：30MHz以下 场地要求：投标人应充分关注 CISPR文件关于该频段的场地验证要求，并应用于本项目方案中，暗室主体质保期内正式标准发布后，如场地校准达不到相关要求，投标人必须免费进行升级改造。 归一化场地衰减（NSA）按照双天线法要求校准两根轴线且NSA验收时暗室地面不允许铺设任何铁氧体及吸波材料。 归一化场地插入损耗(NSIL)偏差要求：≤±4.0 dB； 频率范围：9 kHz～30 MHz； 测试点：测试距离3 m，静区为直径2m、高2m的圆柱体； 依据标准：CISPR 16-1-4。 （本项是实质性响应条款。如不满足，投标文件作为无效投标。投标文件中须提供承诺函。） |  |  |  |
|  |  | ★质量保障：质保期内若铁氧体及吸波材料出现吸潮、变形、阻燃性能下降等质量问题，投标人必须无偿更换并承担相关损失；防火性能在质保期内若不符合上述标准要求，投标人需在15日内完成整改并承担全部费用。（本项是实质性响应条款，如不满足，投标文件将作为无效投标。投标文件中须提供承诺函。） |  |  |  |
|  |  | ★2.10投标文件中必须提供EMC实验室的整套参考设计图纸，明确10米法暗室、控制室、功放室、屏蔽房、EMS测试区的位置（按比例并标注实际尺寸），标注EMC测试系统在各个区域内摆放设计图，考虑实验室布局的美观、科学、紧凑，便于样品的运输、设备的维修、货物的存放等因素。（本项是实质性响应条款，如不满足，投标文件将作为无效投标。） |  |  |  |
| 2 | 辐射骚扰测试系统 | ★1 测量接收机 频率范围：9kHz～7GHz 最大射频电平（CW）： 30dBm（前置放大器关闭） 23dBm（前置放大器开启） 三阶截止点：18dBm（typ.） 最大扫描点数（接收机模式）：4,000,000 中频和分辨率带宽：10Hz～10MHz（-3dB）20Hz、9kHz、120kHz（-6dB）,1MHz（脉冲带宽） 端口内置DC、AC耦合； 具备接收机和频谱仪模式，可升级实时频谱仪模式； 频率分辨率：接收机模式：0.1Hz；频谱仪模式：0.01Hz； 最大DC输入电压：≥50 V，AC耦合； 最大连续波RF输入功率：≥1 W（射频衰减≥10 dB，；射频前置放大器关闭）； 最大脉冲能量（射频衰减≥10 dB，10 μs）：端口1 ≥1 mWs，端口2 ≥20 mWs； 接收机扫描模式下测量时间：50μs～100s；频谱仪模式下扫描时间（SPAN=0Hz）：1us～16000s； 检波方式：峰值（Peak）、均方根值（RMS）、平均值（AV）、准峰值（QP）、CISPR平均值（CISPR-AV）、CISPR均方根值（CISPR-RMS）； 1dB压缩点：≥ 8dBm @6GHz； 内置衰减器设置：0 dB～75 dB； 满足CISPR16-1-1对接收机要求，带预选器。 检波器：PEAK，RMS，average，quasi peak可选； 内置预放 |  |  |  |
|  |  | ★2 EMF测试球 主机：场探头自动检测和识别； 宽带测量0Hz-60GHz(取决于场探头)； 频谱分析达到10MHz； 加权峰值法(WPM)1Hz–10MHz(加权峰值测量，实时与标准限值对比)； 显示值总场值(实时值，最大值，最小值和平均值)，轴数值(X，Y，Z)； 时域及频域曲线图； 时间及电量，探头信息包括型号、频率范围、序列号 电场单位V/m，kV/m，pW/cm2，mW/cm2，W/m2，%；磁场单位nT，pT，mT，T ，A/m，%，mG，G； 记录时间可自主设置(0.5秒到6分钟)； 平均模式固定或者滑动(根据国际标准)； 平均间隔10秒、15秒、30秒、1分钟、2分钟、5分钟、6分钟、10分钟、15分钟、30分钟； 定时测量可自主设置(可达24小时)； 存储容量超过1百万个样本，输出excel报告； 数据下载USB-C和光纤，远程设置和控制仪器操作； 探头1： 频率范围：（0–40）kHz；响应：平坦； 测量范围：磁场： 10 μT–10 T 0.6% (100 uT–1 T)；线性度：1% (100 uT–2.4 T) 探头2： 频率范围：1Hz-10MHz； 响应：平坦/加权(加权峰值法WPM)； 测量范围：电场：2V/m-100kV/m 2V/m-47kV/m (160kHz-10MHz) 磁场：100nT-47mT@50Hz 400nT–4.7mT (500Hz-10MHz) 线性度：+/-1% (典型值)、+/-2% (最大值)； 频率范围：DC-10MHz； 有专用测试软件，把主机波形图抓取到电脑； 可以升级测试GBT37130测试标准；含专用测试支架。 |  |  |  |
| 3 | 暗室及屏蔽房供货要求 | ★1.投标人应承诺所提供的仪器设备免费维修保修期不低于下表年限，投标文件中提供免费保修承诺并列出相应配置、配件报价清单。计量校准费用（包含在总价内，并列出分项价格）全部由中标方承担。（此项为实质性响应条款，不按要求提供承诺及相应清单，投标文件将作为无效投标处理） # 序号; # 仪器名称; # 年限. # 1; # 暗室主体：屏蔽体、铁氧体、吸波材料; # 10年. # 2; # 暗室整体性能; # 10年. # 3; # 屏蔽门; # 3年. # 4; # 转台、天线塔; # 3年. # 5; # 滤波器; # 3年. # 6; # 其他部分; # 3年. |  |  |  |
| 4 | 质量保证及售后服务要求 | （一）免费质保要求 ★1.本项目配套仪器设备及涉及系统免费质保期不少于一年，自采购方签署最终验收合格报告之日起计算。质保期内，因非人为损坏导致的所有器件（含进口器件）免费更换，因非人为因素出现的任何仪器故障免费维修。若因设备故障导致实验室检测工作停止，中标人必须配合采购方追溯相关损失，严格按照《中华人民共和国产品质量法》相关要求处理质量问题。（本项为实质性响应条款，投标文件中提供承诺并加盖投标人公章，未按要求提供的，投标文件将作为无效投标处理） |  |  |  |
| “▲”技术参数条款 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电波暗室 | 电波暗室主要技术指标 ▲1.1暗室静区：10m距离：直径6m、高2m的圆柱体；3m距离：直径2m、高2m的圆柱体； ▲1.2屏蔽效能：暗室及其配套的控制室、功放室、屏蔽室的屏蔽效能应满足如下指标，按最新版的EN 50147-1、GB/T 12190的要求进行测量。 场类型; 频率; 屏蔽效能. 磁场; 10kHz; ≥80dB. 磁场; 100kHz; ≥90dB. 磁场; 1MHz～30MHz; ≥110dB. 电场; 10MHz～100MHz; ≥110dB. 平面波; 1GHz～18GHz; ≥100dB. 平面波; 18GHz～40GHz; ≥90dB. ▲1.4场地电压驻波比（SVSWR）：1-18GHz暗室的场地电压驻波比（SVSWR）应≤5.0dB。校准时，参照最新版的CISPR16-1-4的要求对以下情况进行电压驻波比的测量：静区直径2m、高2m，测试距离3m（1G以上辐射发射测试吸波材料的铺设需考虑转台旋转，投标文件中提供具体方案）。 ▲1.5场地均匀性（FU）：20M-18GHz暗室的场均匀性按最新版的IEC 61000-4-3的要求进行测量。测试距离3m，16个点中75%的点中场地均匀性在0～5.0dB范围内(需考虑地面吸波材料及铁氧体搬运的便利性，投标文件中提供对应的方案，配置多层储物车辆)。 ▲1.6背景噪声(ABN)：暗室内背景噪声（暗室在不含EUT情况下，所有设备处于运行状态）测试Peak值电平比在30MHz～18GHz 的频率范围内的CISPR 32 标准所规定Class B 级的限值的电平至少低12dB。 |  |  |  |
|  |  | 2.电波暗室施工要求 ▲2.1暗室的结构尺寸：暗室建在检测楼内，包括暖通风管、钢架、屏蔽体和下沉区域在内的建设空间不大于26m*16m*12m（基础下沉0.85m，投标人负责对暗室安装后周围基坑进行处理，基坑区域要做防潮处理），暗室尺寸不小于23m*15m*9.5m（该尺寸为扣掉柱子尺寸后的净空间）。吸波材料尖劈和尖劈保护盖与转台边缘水平距离需大于2m。安装好的暗室应在墙体和屏蔽壳体之间留下足够的人员通道，便于维护。暗室为独立支撑钢结构，抗震裂度不低于8级，除底部外同主建筑结构无其他接触。此外，在暗室样品区（1/3长度区域）的高架地板承重能力应大于5000kg/㎡，其他区域应大于2000kg/㎡。 ▲2.2暗室的门：该暗室的大门（即被测物出入的门为全自动轨道平移门）进出门洞净尺寸不小于4.2m×4.2m。该暗室的小门（即人员出入的门）门洞尺寸不小于1.5m×2.0m。屏蔽门采用电动锁紧，屏蔽门应有良好的射频接触，采用2刀4簧的模式以保证屏蔽效能达到采购文件要求，门上安装应急灯和安全互联开关。屏蔽门表面要用烤漆工艺，防止门生锈。 电波暗室屏蔽门安装互锁开关，在抗扰度测试过程中开启暗室屏蔽滑移大门和员工屏蔽门时，抗扰度测试应能自动终止。 ▲2.4暗室的铁氧体及吸波材料 尖劈吸波材料：工作频率上限≥40GHz；采用硬质环保吸波材料（明确基材成分及配比，不接受聚氨酯海绵材质）；具备阻燃、环保特性，不吸潮、不下垂变形，能安全耐受200V/m的连续场强或600V/m的断续场强；技术指标应不低于TDK、法兰克尼亚、日本理研或相当于以上品牌技术水平的产品；（投标文件中提供具备CNAS或ILAC-MRA认可资质的第三方机构出具的检测报告） 防火标准：需满足标准要求之一（投标文件中提供对应的第三方检测报告，检测机构需具备相关标准检测资质）：​ DIN 4102 B2（德国建筑材料燃烧性能标准，满足难燃级要求）；​ MIT Lincoln Laboratory specification MS-8-21（Tests I，II，and III）； NRL Report 8093（Tests 1，2，and 3）；​UL 94 HBF（美国阻燃等级标准，水平燃烧测试合格）；​ GB 8624《建筑材料及制品燃烧性能分级》中阻燃级要求（明确达到B级及以上等级） 铺设要求：五面（除地面外）等高满铺，表面需铺设白色防护盖板；盖板材质需与吸波材料同等防火等级（阻燃级，符合 GB 8624 B 级及以上标准），盖板拼接缝隙≤2mm，表面平整度误差≤3mm/m，不影响吸波性能及暗室整体屏蔽效能； 地面吸波材料：数量需满足1GHz以上辐射骚扰测试的SVSWR技术指标及辐射抗扰度测试的场均匀性指标，便于人工搬运，需提供专用多层储物运输车辆（载重≥500kg，可分层存放，配备固定装置防止运输过程中损坏）；​特殊设计：门边吸波材料采用防碰撞设计（投标文件中提供结构示意图，明确防护层材质、厚度及固定方式，防护层需不影响吸波性能）；​注：尖劈吸波材料若为进口产品，投标文件中提供报关单（含产品名称、数量、规格型号，报关日期距投标截止日≤2年）或者承诺函（承诺中标后所供产品均提供报关单）及原厂针对本项目的专项授权文件（明确授权期限、项目名称及产品型号）；同时提供材料材质检测报告、性能参数检测报告、防火检测报告等完整佐证资料； 铁氧体吸波材料：厚度≥6.7mm，环保材质（提供RoHS或同等环保认证报告）；具备阻燃、不吸潮特性，能安全耐受200V/m的连续场强或600V/m的断续场强；防火标准同“尖劈吸波材料”防火标准要求（投标文件中提供对应的第三方检测报告，检测机构需具备相关标准检测资质）；五面（除地面外）等高满铺，与尖劈吸波材料衔接紧密，拼接缝隙≤1mm；技术指标应不低于TDK、韩国三瓦、日本理研、韩国梨树或相当于以上品牌技术水平的产品。 注：铁氧体吸波材料若为进口产品，投标文件中提供报关单（含产品名称、数量、规格型号）或者承诺函（承诺中标后所供产品均提供报关单）及原厂针对本项目的专项授权文件（明确授权期限、项目名称及产品型号）； ▲2.5转台、天线塔及控制器 转台直径≥6m，承重能力≥5000kg，可-40°～400°旋转，转速可调，定位精度≤1°。转台需要预留安装机器人转接板的固定螺孔、承受机器人运动产生的惯量（转接板图纸在施工前细化）。转台应使用不锈钢钢板，与暗室反射面平齐。高架地板及反射地面必须保证平整，反射地面钢板间必须保证优异的电接触，并保证与屏蔽墙体及转台间的电接触。转台中间设置接口板，小功率被测设备供电线、校准用的射频线、测试用的信号线连接器安装在转台中心的接口板上，以减小测量误差，接头数量根据需求方要求进行定制。转台大功率电源线接头须采用履带式进出方式，含大电流电缆以及柔性电缆通道。 天线塔承重能力＞10kg，天线塔的升降范围优于（1～4）m，可进行水平极化和垂直极化的自动切换，定位精度＜1cm，带俯仰功能天线塔并具有自动调节俯仰角功能，倾斜角度从0°到45°，俯仰精度±0.5°。在3m/10m测试距离时，天线在升降过程中始终指向EUT高度位置；满足ANSI C63.4标准，天线塔支持各种类型天线。高架地板内配压缩空气管道系统带阀门和管接头以提供天线塔气动极化的压缩空气源，配置高强度支架，便于线缆走线。 在转台区域应设计针对被测物使用的水、气的处置措施。上下水、尾气通道设在转台外适当位置，能处置被测物的进出水以及产生的尾气。水和气的处理方式应在投标文件中给出具体方案。 暗室内部的转台和天线塔控制器应放置在易于检修的位置，在设计图上标明。 |  |  |  |
|  |  | 3.控制室要求 ▲3.1控制室的结构尺寸：控制室的尺寸不小于7.5m*3m *3m，内部采用铝塑复合板装修，多孔铝板吊顶，地面完成面与室外高度差不大于10cm，如有高度差供应商应提供货物车辆临时进出时的缓坡部件。屏蔽门的门洞最小尺寸为1.2m*2.0m，屏蔽门应有良好的射频接触，采用2刀4簧的模式以保证屏蔽效能达到采购要求，屏蔽效能不低于电波暗室要求，控制室的门采用电动开合方式。 ▲3.2屏蔽壳体：屏蔽壳体应采用拼装结构的屏蔽壳体，镀锌钢板厚度不小于2mm，其镀锌层的厚度不小于20μm。任意相邻两块屏蔽模板间采用屏蔽衬垫，以保证优异的射频屏蔽和电接触。控制室地板为满铺不锈钢板，厚度不低于3mm，并提供相关的证明材料。屏蔽体在建造时应经过防水设计，抗震裂度8级；屏蔽体与地隔离，屏蔽体对地电阻应大于2MΩ（为保证屏蔽体与建筑地面绝缘性能，绝缘层应至少选用一层聚四氟乙烯薄膜材质）。屏蔽体外面层采用静电喷塑涂层，颜色由采购方确认。 电源进线对屏蔽室金属壁的绝缘电阻及导线与导线之间的绝缘电阻大于2MΩ。屏蔽壳体采用单独接地，接地电阻小于1Ω。 屏蔽室地板附近设置接地铜排作为测试接地使用，最终接地端子数量及位置在项目协调会确定。 |  |  |  |
|  |  | 4.功放室要求 ▲4.1功放室的结构尺寸：功放室的尺寸应不小于2m*3m*3m，内部采用铝塑复合板装修，多孔铝板吊顶，地面完成面与室外高度差不大于10cm，如有高度差供应商应提供货物车辆临时进出时的缓坡部件。门的最小尺寸为1.0m*2.0m，屏蔽门应有良好的射频接触，采用2刀4簧的模式以保证屏蔽效能达到采购要求，屏蔽效能不低于电波暗室要求，门采用手动开合方式。 ▲4.2屏蔽壳体：屏蔽壳体应采用拼装结构的屏蔽壳体，镀锌钢板厚度不小于2mm，其镀锌层的厚度不小于20μm。任意相邻两块屏蔽模板间采用屏蔽衬垫，以保证优异的射频屏蔽和电接触。功放室地板为满铺不锈钢板，厚度不低于3mm，并提供相关的证明材料。屏蔽体在建造时应经过防水设计，抗震裂度8级；屏蔽体与地隔离，屏蔽体对地电阻应大于2MΩ（为保证屏蔽体与建筑地面绝缘性能，绝缘层应至少选用一层聚四氟乙烯薄膜材质）。屏蔽体外面层采用静电喷塑涂层，颜色由采购方确认。 电源进线对屏蔽室金属壁的绝缘电阻及导线与导线之间的绝缘电阻大于2MΩ。屏蔽壳体采用单独接地，接地电阻小于1Ω。 |  |  |  |
|  |  | 5.传导骚扰测试房的要求 ▲5.1结构尺寸：尺寸不小于9m*5m*3.5m，内部采用铝塑复合板装修，多孔铝板吊顶，地面完成面与室外高度差不大于10cm，如有高度差供应商应提供货物车辆临时进出时的缓坡部件。屏蔽门最小尺寸为1.5m*2.0m，屏蔽门应有良好的射频接触，采用2刀4簧的模式保证屏蔽效能达到标书要求，控制室的门采用电动开合方式。 ▲5.2屏蔽壳体：采用拼装结构的屏蔽壳体，镀锌钢板厚度不小于2mm，其镀锌层的厚度不小于20μm。屏蔽室地板为满铺不锈钢板，厚度不低于3mm，并提供相关的证明材料，任意相邻两块屏蔽模板间采用屏蔽衬垫，以保证优异的射频屏蔽和电接触。屏蔽体在建造时应经过防水设计，抗震裂度8级；屏蔽体与地隔离，屏蔽体对地电阻应大于2MΩ（为保证屏蔽体与建筑地面绝缘性能，绝缘层应至少选用一层聚四氟乙烯薄膜材质）。安装后外表面采用静电喷涂方式处理，颜色由采购方拟定。电源进线对屏蔽室金属壁的绝缘电阻及导线与导线之间的绝缘电阻大于2MΩ。屏蔽壳体采用单独接地，接地电阻小于1Ω。 |  |  |  |
|  |  | 6.附件 ▲6.1视频监控系统： 数字视频监控系统3套：2套采用顶部嵌入式（CCTV系统包括云台，电源，摄像头，光电转换器，数字图像处理器、高性能服务器和监视显示器，有图像记录功能，可以通过软件控制暗室内云台上下，左右移动，并可以控制摄像头调整摄像头变焦，广角,不低于30倍光学变焦的摄像系统）分别指向样品和天线；1套采用移动式，规定动态范围，附带三脚架。视频监控系统需要带辐射抗扰度提醒功能，带有辐射抗扰度EUT异常自动提醒报警功能，产品异常自动报警，方便客户及时进行整改，具备异常情况下记录异常状态视频功能，生成视频报告。彩色摄像机应能承受DC到18GHz频率范围内的200V/m辐射场强，干扰水平低于CISPR 32 Class B辐射干扰限值10dB。 ▲6.2消防系统： 采用基于空气采样的消防报警系统，抗干扰性能超过200V/m以上，具备声光报警输出。 ▲6.4语音交互及整改系统：应配备半双工语音通讯系统。暗室用整改投影系统：配备地面无干扰投影系统，安装在高架地板下，投影板安装在白盖上，可以连接接收机以及外部电脑进行暗室内部整改以及展示实验室使用，具有声音播放功能，能承受DC到18GHz频率范围内的 200V/m辐射场强，干扰水平低于CISPR 32 Class B辐射干扰限值10dB。 ▲6.7暗室单相120VAC/50Hz供电电源1台 容量：45KVA；输入电压：3Φ4W+G 380V/220V±10%；输入频率：50Hz±5%； 输出交流电压范围及电流: (低压档)0-150V(L-N)/最大电流398A (高压档)0-300V(L-N)/最大电流189A 输出频率:47-63Hz 连续可调、50Hz、60Hz； 固定档位带网线通讯，一组电分到10m法暗室，一组分配到CE屏蔽室SR-953，一组分配到EMS测试区。 ▲6.8暗室低压大电流供电电源1台 输入端：额定输入功率：20KW；输入类型：三相五线制；额定电压：380Vac±15%；额定频率及范围：50/60Hz； 输出端：电压范围：0-60Vdc；电流范围：0-400A；最大功率：20KW； 一组电分到10m法暗室，一组分配到CE屏蔽室SR-953。 ▲6.9暗室高压直流回馈式供电电源2台 两套并机最大可达60KW，电压1000Vdc/60A，电压300Vdc/200A。通过并联可以扩展到更大功率。EMI专用电源，电源EMI骚扰满足实验室需求。 输入端：额定输入功率：30kW；输入类型：三相五线制；额定电压：380Vac±15%；额定电流：45A；额定频率及范围：50/60Hz；功率因数调节范围：±1；谐波含量THDi：≤3%； 输出端：额定电压（BAT+/-）：300Vdc；电压范围（BAT+/-）：50Vdc-950Vdc；电压范围（DC+/-）：680Vdc-1000Vdc；额定电流（BAT+/-）：100A；电流范围：±100A电压误差±0.1%； 一组电分到10m法暗室，一组分配到CE屏蔽室SR-953，一组分配到EMS测试区（可以用于-4-39的dip测试）。 ▲6.11电磁兼容抗扰度（EMS）测试区域高架地板铺设：在L*W≥6m*10m的EMS测试区，搭建35cm高的高架地板，并铺设3mm厚不锈钢板，保证承重≥3t，同时与现有地板持平。 |  |  |  |
| 2 | 辐射骚扰测试系统 | ▲5 软件 测试软件包含CE,RE,CNDE,CLAMP,LOOP,ISN等功能 软件须具备RF信号通道、预放、衰减器、滤波器等以及系统信号路径的校准功能；可支持目前市场上主流接收机和频谱仪 (R&S、Keysight等)  可用于传导骚扰测试、功率辐射骚扰测试、磁场辐射骚扰测试和辐射骚扰测试；  支持多厂家的设备，可以根据设备型号升级驱动；  测试资料为资料库型态数据，可供其他软件共享；  除一般列印外可转成WMF档，测试资料点数据可转成Excel档，扫图可转成BMP档，方便报告制作；  可在软件任意添加或者删除标准限值和测试参数，可读入符合格式之Excel Factor档；  可对两条轨迹资料做加或减运算(处理Cable loss)，转换成Factor；  可对每一点单一点选频率标注记(20字)；  可执行多种设定Auto Test 功能\手动测试功能；  实时输出频谱之轨迹资料，达到在PC屏幕上动态显示资料功能；  具有良好的用户操作界面，操作方便，各功能方块能在移动滑鼠最短距离内完成设定；  执行zero span 下读spectrum analyzer轨迹资料；  提供宏指令，可依需求改变测试参数并自动测试；  单点资料可记录至少300点。 ▲7 梳状信号源 Comb Generator（5MHz-6GHz）梳状信号发生器，5MHz/100MHz/step |  |  |  |
| 3 | 辐射抗扰度测试系统 | ▲3 功率放大器 工作频率范围：1GHz～6GHz（放大器放功放室满足30V/m@3m要求）； 线性输出功率： 1000M～6000MHz：≥200W 1dB压缩点。 输入/输出阻抗：50欧姆；输入VSWR :＜ 2: 1； 杂散： -50 dBc 典型值,(不包括谐波)，含定向耦合器、校准负载； 控制方式及接口：提供通信协议，带LAN、GPIB接口； ▲4 功率放大器 工作频率范围：80M～1GHz（满足30V/m@3m要求）； 线性输出功率： 80M～400MHz: ≥1000W 1dB压缩点； 400M～1000MHz:≥500W 1dB压缩点； 输入/输出阻抗：50欧姆；输入VSWR:<2:1； 杂散: -50 dBc 典型值,(不包括谐波)； 含定向耦合器、校准负载。 ▲8 软件 可实施9KHz~18GHz 军规/IT类产品测试； 分段单独设置设备参数,可分段或全段测试； 用户可依法规创建新测试规格及参数； 测试频率可以用步进(Step)或百分比(%)方式进行测试；测试及校验场强弹性设置,定值或斜率； 频率表可插入特殊单点数据测试； 测试数据可打印输出或存成pdf文档格式； 支持测试暂停或某点频率开始重测； 支持固定单点频率测试； 支持CW/AM/FM/PM/Pulse/Radar波调制测试； 可实施单点,4点,16点FU校验.校验完成后自动计算结果； 设备控制方式支持GPIB/LAN/COM口通信； 各项测试参数可存取,方便下次测试时再使用；使用者设置后,可重复呼叫； 设置SG输出限制,可以固定值或频率对应限值方式,控制SG最大输出强度,确保功放输入强度； 软件支持多家厂牌设备型号及RF切换开关,可自动切换频段设置。 |  |  |  |
| 4 | 屏蔽房传导骚扰测试系统 | ▲5 测试软件 EMC测试软件，包含测试功能，CE,RE,CNDE,CLAMP,LOOP，ISN；软件须具备RF信号通道、预放、衰减器、滤波器等以及系统信号路径的校准功能；可支持目前市场上主流接收机和频谱仪 (R&S、Keysight)。  可用于传导骚扰测试、功率辐射骚扰测试、磁场辐射骚扰测试和辐射骚扰测试；  支持多个厂家的设备，并可以根据设备型号升级驱动；  测试资料为资料库型态数据，可供其他软件共享；  除一般列印外可转成WMF档，测试资料点数据可转成Excel档，扫图可转成BMP档，方便报告制作；  配合外挂软件可制成PDF文件；  可在软件上任意添加或者删除标准限值和测试参数，也可读入符合格式之Excel Factor档；  可对两条轨迹资料做加或减运算(处理Cable loss)，转换成Factor；  可对每一点单一点选频率标注记(20字)；  可执行多种设定之Auto Test 功能\手动测试功能；  实时输出频谱之轨迹资料，达到在PC屏幕上动态显示资料功能；  操作方便，各功能方块能在移动滑鼠最短距离内完成设定。可执行 zero span 下读取spectrum analyzer轨迹资料；  提供宏指令，用户可依需求改变测试参数，并自动测试。单点资料可记录300点。 ▲7 脉冲限幅器 频率范围：DC~250MHz； 衰减：10dB；测量输出接口：N型 ▲10梳状信号源 频率范围：10 kHz至300 MHz； 频率步长：10 kHz或1MHz； 振幅稳定性：±0.1dB； 时间稳定性：12个月内<1 dB； 充电适配器输出：6 VDC（无调节），500 mA； 电池类型：6V NiMH，1 Ah； 电池工作时间：通常>18小时（电池充满电）。 |  |  |  |
| 5 | 三相谐波闪烁测试系统 | ▲1.3.2 电流 电流量程：14个量程,最小量程档位500μA，最大可到16A； 电流精度50Hz：0.03%+0.03%； 电流带宽：DC, 0.05Hz-500kHz。 ▲1.3.3 电流传感器 电流量程:200A AC/300A DC； 变比:500:1； 精度:相对于特定输入电流； DC-10Hz:±0.0035%； 10Hz-5kHz:±0.01%； 5kHz-100kHz:±1%； 100kHZ-1MHz:+20%； 钳口直径:27.6mm； 供电电源:±15V DC； 操作温度:-40℃~+65℃℃(-40C-+85℃@输入电流rmss200 A)； ▲5.谐波闪烁标准信号源 Up to 40th harmonic: 50Hz to 2 kHz； 符合IEC/EN61000-3-2谐波/3-3闪烁； 谐波电流：高达40 次 谐波：50 Hz至2 kHz； 闪烁干扰：1 Hz和8.33 Hz。 |  |  |  |
| 6 | 抗扰度设备 | ▲2 瞬变脉冲群抗扰度测试系统（三相五线电流200A）（1套） 2.1≥10寸触摸屏、中英文显示，操作方便； 2.2输出电压：0.2～±6.0KV； 2.3脉冲前沿5ns，脉宽50ns； 2.4脉冲频率：1kHz～1200kHz±10% 2.5内置三相五线耦合去耦网络 2.6负载能力：AC380VImax16A/DC220VImax16A； 2.7环境温湿度显示；程控高压源，内置国际标准等级参数，用户直接调用； 2.8仪器工作电源：220V50/60Hz; 2.9满足标准：IEC/EN61000-4-4GB/T17626.4 2.10电容耦合夹要求符合IEC61000-4-4最新版标准要求 2.11含相关校准件 2.12内置电压监测功能，方便期间核查。 2.13配置三相耦合去耦网络：三相，额定线电压≥690V（DC≥1500V），工作电流≥200A，符合IEC及ANSI标准，L1、L2、L3、N、PE，共模方式及其各种组合网络自动投切。 ▲3 雷击浪涌抗扰度测试系统（1套） 3.1组合波抗扰度（三相五线电流200A），覆盖的标准如下：EN/IEC 61000-4-5、GB/T 17626.5； 3.1.1 脉冲电压（开路）：0.2~± 8.0kV±10% 波前时间：1.2μs±30% 半峰值时间：50μs±20% 3.1.2 脉冲电流(短路)：0.1~ ±4.0 kA 波前时间：8μs±20% 半峰值时间：20μs±20% 3.1.3阻抗： 2Ω/12Ω 3.1.4耦合方式： ANSI / IEC 3.1.5相关附件： 主机内置三相耦合去耦网络：额定电压≥240V，工作电流≥16A 配置三相耦合去耦网络：额定线电压≥690V（DC≥1500V），工作电流≥200A网络自动投切。 3.2满足32A/63A/125A/200A电流校准要求，四档位负载电流档位自动识别或手动切换； 3.3内置电压和电流探头，直接示波器可以测波形 |  |  |  |
| 未标注符号的技术参数（如有偏离，请将偏离情况逐一列出） |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：

1.对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

3.证明材料的有效性由评标小组综合判断是否认可。若投标人未根据自身产品实际情况进行响应，而是简单复制粘贴招标文件中所有技术参数，可视为‌缺乏实质性内容‌或‌虚假响应‌，投标文件将作为无效投标处理。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

10 中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

8）填写请参考“常州市政府采购中心关于规范填写《中小企业声明函》的温馨提示”（网址：http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/tzgg/980332060316367.html）

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

11 关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

12 参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

13 相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

14 暗室、屏蔽房配置、配件、材料等报价清单（格式自拟）

15 现场踏勘确认书

现场踏勘确认书

项目名称：

项目编号：

| 投标人名称（公章） |  |
| --- | --- |
| 现场踏勘人姓名 |  |
| 联系电话 |  |
| 踏勘时间 |  |

注：

1.为确保投标单位了解真实的现场情况和项目实际需求，保证项目按时按质按量完成，建议投标人自行踏勘现场，踏勘现场时须提供填写好的《现场踏勘确认书（见采购文件附件）》及“苏采云”政府采购交易系统中获取本项目招标文件时签章的“投标供应商确认函”并加盖投标人公章。

2.未踏勘现场或踏勘工作不详细的投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。
16 项目实施方案等，按照采购需求和评分标准编制

### 17 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料