招　标　文　件

项目名称：连云港“十五五”水质自动监测站搬迁及建设项目（一期）

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2026-0029

连云港市公共资源交易中心

2026年4月

目  录

第一章投标邀请	- 1 -

第二章投标人须知	- 5 -

第三章合同文本	- 22 -

第四章采购需求	- 38 -

第五章评标方法与评标标准	- 64 -

第六章投标文件格式	- 68 -

第一章  投标邀请

受连云港市大数据管理中心的委托，连云港市公共资源交易中心就连云港“十五五”水质自动监测站搬迁及建设项目（一期）项目（JSZC-320700-JZCG-G2026-0029）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 项目名称招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2026年5月9日10:30:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2026-0029

项目名称：连云港“十五五”水质自动监测站搬迁及建设项目（一期）

预算金额：193.2万元

采购方式：公开招标

采购需求：江苏省生态环境厅对“十五五”省控地表水断面进行优化调整，并规划所有断面均要建设水质自动监测站，要求属地设区市局做好站房建设保障。涉及我市的有4个断面，分别是怀仁南路桥、花果山桥、富安桥、昆仑山路桥，其中花果山桥和富安桥2个断面用已有站房，怀仁南路桥和昆仑山路桥需新建站房；同时为保障蔷薇河下游国省考断面水质改善，实时掌握蔷薇河水质状况，需在蔷薇河上布设3个断面的水质自动监测站，分别为小李庄、张湾大桥、房关公路桥，其中小李庄已有站房，需新增1套监测设备和集成系统，张湾大桥和房关公路桥需新建2个站房，监测设备和集成系统利用原市控花果山桥和富安桥自动站；另外，张湾大桥需增加水质五参数监测设备，并同时采购3年小李庄水质自动监测站运维服务以及怀仁南路桥、昆仑山路桥、张湾大桥、房关公路桥水质自动站洪评；详见采购需求。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：自合同签订之日起90日历天内完成项目建设（含搬迁、新建等）并通过验收、交付使用，自验收合格之日起提供水质自动监测站运维保障服务。

本项目（是/否）接受联合体投标：接受联合体参与投标。

本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标，中标后允许分包。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料（如为联合体投标，以下材料联合体各方均需提供）：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：

1.联合体成员数量不超过2家（含2家），以联合体形式参加政府采购活动的，组成联合体内企业之间不得存在直接控股、管理关系。联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2.以联合体形式参加政府采购活动的投标人须提交共同签署的《联合体协议》（招标文件格式十三），明确联合体的牵头单位，并载明联合体各方承担的工作和义务。

三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起至2026年4月24日（北京时间）

地点：江苏政府采购网

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年5月9日10:30:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：连云港市大数据管理中心

地    址：连云港市海州区凌州东路9号政务服务中心4楼

联 系 人：蔡慧

联系电话：13912165331

2.采购代理机构信息

名    称：连云港市公共资源交易中心

地    址：连云港市海州区凌洲东路9号2号楼419室

联 系 人：朱工

联系电话：0518-85868206

3.项目联系方式

项目联系人：朱工

电      话：0518-85868206

第二章  投标人须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

2.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和连云港市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购人和交易中心不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者交易中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件编制

9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

9.3根据关于印发《连云港市本级优化政府采购领域营商环境2026年重点举措》的通知（连采购〔2026〕11号）规定，自2026年4月1日起，针对市本级全部集中采购项目实施暗标盲评。

### 10.暗标编制要求

10.1.本项目评审因素中技术（方案）部分采用暗标评审。要求如下：方案内容、文字、各类型图表、框图均不得出现供应商名称、相关人员姓名和其他可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称、投标人独享的企业标准或编号等内容；不得出现能显示企业特征或批注、底纹、阴影、水印等提示性的标记或标识；不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该供应商单位名称或人员姓名的标记，相关人员姓名应以职务或职称代替。

- 10.2.方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家投标人方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。投标人需按照上述要求编制方案，未按要求编制的本项不得分。

11、投标文件的语言及度量衡单位

11.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

11.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

12、投标文件的构成

12.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

12.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

12.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

13、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

13.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

13.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

13.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

14、投标分项报价表

14.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

14.2 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

14.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

15、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

15.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

15.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

16、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

16.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

16.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

16.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

17、投标函和开标一览表

17.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

17.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

18、投标有效期

18.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

18.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，交易中心于原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件递交

19、电子投标文件的递交

19.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

20、投标截止时间

20.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

20.2 采购人和交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

21、投标文件的拒收

21.1 交易中心拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

22、投标文件的撤回和修改

22.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

22.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

22.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

23、开标

23.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

23.2 开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

23.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

23.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

23.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

24、评标委员会

24.1 开标后，交易中心将组织评委会进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

25、评标过程的保密与公正

25.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

26、投标文件的澄清

26.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

26.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

26.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的审查

27.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的实质性要求作出响应。

本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人必须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

27.1.3政府采购异常低价审查：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值65%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×65%；

2.投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价65%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×65%；

3.投标(响应)报价低于采购项目最高限价65%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×65%；

4.评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评委会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内（一般不少于30分钟）对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评委会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评委会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评委会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评委会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

投标人可在投标（响应）文件中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，对投标（响应）价格作出解释，便于评审。

27.1.4未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

27.2 所谓重大偏离是指实质上与招标文件要求不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

27.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

28、无效投标条款和废标条款

28.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，或评标委员会启动异常低价投标（响应）审查程序，投标人在规定时间内未提供书面说明、证明材料，或提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

28.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

28.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

28.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

六、定标

29、确定中标单位

29.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通的。

（4）向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

30、中标通知书

30.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31、履约保证金

31.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

31.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

31.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

31.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

31.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

32、签订合同

32.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33、合同标的的追加

33.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

34、政府采购履约资金扶持政策

34.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

35、询问

35.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者交易中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对交易中心委托授权范围的，交易中心应当告知其向采购人提出。

36、质疑提出

36.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

36.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、交易中心提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

36.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、交易中心。采购人、交易中心不具有法定调查、认定权限。

36.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

36.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

37、质疑函的受理和答复

37.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、交易中心不负责搜集必要的证明材料等工作。

37.2 对符合法定要求的质疑，采购人、交易中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

37.3 对不符合质疑要求的，采购人、交易中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

37.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

37.5 采购人、交易中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

37.6 因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。

九、政府采购政策功能

38、促进中小企业发展

38.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审。

38.2 投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供的货物既有小微型企业制造，也有大中型企业制造的，不享受该扶持政策。

如联合体投标，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体，联合协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体视同小型、微型企业。

38.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

38.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

38.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

39、采购本国产品的支持政策

39.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。上述支持政策不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。

39.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式十四 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

39.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

39.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

39.5政府采购中的本国产品标准及其他未尽事宜详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

40、支持绿色发展

40.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

40.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

40.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

41、政府采购需求标准

本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

第三章  合同文本

连云港市政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：（供应商）

乙方2（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

（1）采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：    品牌：    型号：

关键部件：    品牌：    型号：

关键部件：    品牌：    型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：    数量：    金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标  ¨邀请招标  ¨竞争性谈判  ¨竞争性磋商

¨询价  ¨单一来源  ¨框架协议  ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是  ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是  ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是  ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是  ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是  ¨否

（7）合同是否分包：¨是  ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位  ¨监狱企业  ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

国别：    品牌：    规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是  ¨否  ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价  ¨固定单价  ¨固定费率  ¨成本补偿  ¨绩效激励  ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年  月  日，完成日期：    年  月  日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是  ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

（1）验收组织方式：¨自行组织  ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：    ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：

¨一次性验收  ¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自        生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：     年  月  日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或延迟支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14.售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 无 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | 无 |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 验收后5个工作日 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性磋商文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。 2、 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 1、 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。 2、 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。 3、验收时乙方必须在现场，验收完毕后出具验收结果报告；验收费用由乙方承担支付。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 无 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 无 |
|  | 指定现场 | 无 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 无 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 无 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 一年 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 2个小时 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 无 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 付款方式 第一次付款：洪评手续办理完毕、完成怀仁南路桥、昆仑山路桥、张湾大桥、房关公路桥站房建设并验收合格，支付合同额的30%。 第二次付款：完成富安桥和花果山桥省控水站搬迁、安装、调试，完成小李庄、张湾大桥、房关公路桥水站的监测设备、集成系统采购，设备到货并验收合格，支付合同额的30%。 第三次付款：完成小李庄、张湾大桥、房关公路桥水站的监测设备、集成系统安装、调试。7个水质自动监测站试运行3个月后，数据采集、监测效果等达到设计要求，验收合格后支付合同额的30%。 第四次付款：完成小李庄运维工作后，支付合同额的10%。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 无 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 无 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 一年 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 无 |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 无 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 无 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 无 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 无 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | （一）甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金; （二）甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金; （三）乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任; （四）乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。 乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（1）种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为连云港 ； （2）向连云港中级人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 无 |

第四章  采购需求

说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见货物（标的）采购清单。

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定：工业行业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

软件和信息技术服务业行业划型标准：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

1.根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.特别提醒：政府采购中实施本国产品标准及相关政策

3.1本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第二章 九、政府采购政策功能”。

3.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

4.本项目核心产品为：常规五参数水质在线监测仪。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | 所投空调具有节能产品认证证书。（投标文件中提供节能产品认证证书） |
| 2 | 表格中所投常规五参数水质在线监测仪、氨氮水质在线分析仪、总磷水质在线分析仪、总氮水质在线分析仪、高锰酸盐指数水质在线分析仪需属中国环境监测总站常规五参数水质自动监测仪适用性检测合格名录内产品（投标文件中提供相关证明材料并加盖投标人公章） |
| 3 | 合同履行期限：自合同签订之日起90日历天内完成项目建设（含搬迁、新建等）并通过验收、交付使用，自验收合格之日起提供水质自动监测站运维保障服务。 |
| 4 | 付款方式 第一次付款：洪评手续办理完毕、完成怀仁南路桥、昆仑山路桥、张湾大桥、房关公路桥站房建设并验收合格，支付合同金额的30%； 第二次付款：完成富安桥和花果山桥省控水站搬迁、安装、调试，完成小李庄、张湾大桥、房关公路桥水站的监测设备、集成系统采购，设备到货并验收合格，支付合同金额的30%； 第三次付款：完成小李庄、张湾大桥、房关公路桥水站的监测设备、集成系统安装、调试。7个水质自动监测站试运行3个月后，数据采集、监测效果等达到设计要求，验收合格后支付合同金额的30%； 第四次付款：完成小李庄运维工作，验收合格后支付合同额的10%。 |
| 5 | 人员配备要求：供应商需为本项目配备项目经理1名、项目技术负责人2名、至少1名运维人员。 |

### 一、项目概况

江苏省生态环境厅对“十五五”省控地表水断面进行优化调整，并规划所有断面均要建设水质自动监测站，要求属地设区市局做好站房建设保障。涉及我市的有4个断面，分别是怀仁南路桥、花果山桥、富安桥、昆仑山路桥，其中花果山桥和富安桥已有市控自动监测站房，花果山桥和富安桥2个断面用已有站房，怀仁南路桥和昆仑山路桥需新建站房，并对花果山桥和富安桥两个站房外道路进行平整，重新建标识牌等。新建昆仑山路桥、怀仁南路桥水质监测站房，满足省控自动站建设规范。改造花果山桥和富安桥水质监测站房。将符合国家技术规范要求的高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮等监测参数的自动分析仪从外部迁入并完成调试，确保数据采集、传输与省水质数据平台无缝对接。为保障蔷薇河水质改善，实时掌握蔷薇河水质状况，亟需在蔷薇河上布设水质自动监测站，共布设3个断面，分别为小李庄、张湾大桥、房关公路桥，其中小李庄已有站房，需新增1套监测设备和集成系统，张湾大桥和房关公路桥需新建2个站房，监测设备和集成系统利用原市控花果山桥和富安桥自动站，另外，张湾大桥需增加水质五参数监测设备。为小李庄水质自动站房配备符合国家技术规范要求的水质五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮等水质自动分析仪，安装标准站集成系统。新建张湾大桥水质自动站，增配水质五参数分析仪，安装采水系统。新建房关公路桥水质自动站，安装采水系统。

### 二、货物（标的）采购清单

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物采购清单 |  |  |  |  |
| 1 | 常规五参数水质在线监测仪 | 2 | 套 | 工业 |
| 2 | 氨氮水质在线分析仪 | 1 | 套 | 工业 |
| 3 | 总磷水质在线分析仪 | 1 | 套 | 工业 |
| 4 | 总氮水质在线分析仪 | 1 | 套 | 工业 |
| 5 | 高锰酸盐指数水质在线分析仪 | 1 | 套 | 工业 |
| 6 | 采水系统 | 2 | 套 | 工业 |
| 7 | 标准站集成系统 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 8 | 浮筒 | 4 | 个 | 工业 |
| 9 | 潜水泵 | 4 | 个 | 工业 |
| 10 | 空调 | 8 | 台 | 工业 |
| 11 | 电度表 | 4 | 个 | 工业 |
| 12 | 空气漏电保护总开关 | 4 | 个 | 工业 |
| 13 | 插座 | 88 | 个 | 工业 |
| 14 | 铜芯线4mm2 | 550 | 米 | 工业 |
| 15 | 铜芯线0.75mm2 | 400 | 米 | 工业 |
| 16 | 排风扇 | 4 | 组 | 工业 |
| 17 | 陆上采水PE管 | 2400 | 米 | 工业 |
| 18 | PVC-U排水管 | 80 | 米 | 工业 |
| 19 | 镀锌管 | 40 | 米 | 工业 |
| 20 | 避雷针 | 5 | 根 | 工业 |
| 21 | 站房铭牌 | 4 | 套 | 工业 |
| 22 | 水站简介牌 | 4 | 套 | 工业 |
| 23 | 水站站点流域表征图 | 4 | 套 | 工业 |
| 24 | 水站站点系统流程图 | 4 | 套 | 工业 |
| 25 | 站房运维体系图制度牌 | 4 | 套 | 工业 |
| 26 | 水站正立面灯箱 | 4 | 套 | 工业 |
| 项目建设实施清单 |  |  |  |  |
| 1 | 怀仁南路桥省控一体化站房（25平方） | 1 | 项 |  |
| 2 | 昆仑山路桥省控一体化站房（40平方） | 1 | 项 |  |
| 3 | 张湾大桥一体化站房（15平方） | 1 | 项 |  |
| 4 | 房关公路桥一体化站房（15平方） | 1 | 项 |  |
| 5 | 小李庄水质自动站监测站3年运维服务 | 1 | 项 |  |
| 6 | 怀仁南路桥、昆仑山路桥、张湾大桥、房关公路桥水质自动站洪评 | 1 | 项 |  |
| 7 | 富安桥和花果山桥省控水质自动站设备搬迁服务 | 1 | 项 |  |

### 三、货物（标的）技术参数及功能指标

| 序号 | 货物（标的）名称 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常规五参数水质在线监测仪 | （1）溶解氧（DO）：测试原理：荧光电极法；测量范围：（0~20.00） mg/L；重复性误差：±0.3mg/L；零点漂移：±0.3mg/L；量程漂移：±0.3mg/L；电压稳定性:指示值的变动在±0.3mg/L以内；温度补偿精度：±0.3mg/L；响应时间：2min以内。 （2）浊度：测试原理：90°散射法；测量范围：（0~1000）NTU；重复性误差：±5%；零点漂移：±3%；量程漂移：±5%；线性误差：±5%；电压稳定性：±3%。 （3）电导率：测试原理：四极式电极法；测量范围：（0~200）ms/cm；重复性误差：±1%；零点漂移：±1%；量程漂移：±1%；响应时间：0.5min以内；电压稳定性：指示值的变动在1%以内；温度补偿精度：±1%。 （4）PH电极：测试原理：玻璃电极法；测量范围：（0-14）pH；重复性误差：±0.1pH以内；漂移（pH=4/7/9）：±0.1pH以内；响应时间：0.5min以内；温度补偿精度：±0.1pH以内；电压稳定性：指示值的变动在±0.1pH以内；。 （5）温度：测试原理：铂热电阻感测法；测量范围：0-50℃；测量误差：≤0.5℃；。 |
| 2 | 氨氮水质在线分析仪 | 1.测量原理：水杨酸分光光度法 2.测量范围：0.1mg/L~10mg/L；10mg/L~150mg/L（可扩展） ▲3.重复性：≤0.5%（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告复印件、扫描件或电子件并加盖投标人公章） ▲4.24h低浓度漂移:≤0.003mg/L。（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告复印件、扫描件或电子件并加盖投标人公章） ▲5.24h高浓度漂移：≤0.3%。（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告复印件、扫描件或电子件并加盖投标人公章） 6.示值误差：量程20%标准溶液，不超过±8% 量程50%标准溶液，不超过±5% 量程80%标准溶液，不超过±3% ▲7.定量下限：≤0.005mg/L（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告复印件、扫描件或电子件并加盖投标人公章） 8.记忆效应：±0.3mg/L ▲9.电压影响：±0.4%（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告复印件、扫描件或电子件并加盖投标人公章） ▲10.pH试验：±1.0%（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告复印件、扫描件或电子件并加盖投标人公章） ▲11.环境温度影响：±0.6% （投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告复印件、扫描件或电子件并加盖投标人公章） 12.测量周期：≤35分钟 13.测量模式：时间间隔（0~9999min任意设定）和24H整点时间测量模式、单次测量、反控测量 14.质量控制：可设置时间点进行定期自动校准 可设置任意时间进行标液自动核查 15.校准模式：手动校准；可设置任意时间定期进⾏自动校准 16.通讯接口：RS232/485、RJ45，2路数字量可并行输出； 17.模拟信号：4-20mA 18.控制信号：2路开关量输入，2路开关量输出 19.工作电源：AC（220±20）V,（50±0.5）Hz; 20.其他方面： 采用≥10寸高性能嵌入式一体化触摸屏； 具有仪器操作过程日志记录功能；可以存储至少一年的原始数据和运行日志；仪器异常报警（包括故障报警、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息）；断电数据自动保存； TFT真彩液晶触摸屏显示及指令输入；异常复位和断电后来电，自动恢复工作状态；仪器状态（如测量、空闲、故障、维护等)显示功能；仪器具有三级管理权限。 21.仪器功能要求： ▲（1）动态流路图：设备开启测量模式，具备模拟实际测量的运行动作于流程图中显示：蠕动泵正反转、阀体开关、操作流程步骤过程描述、流程进度条、检测计时等显示功能；投标文件中须提供第三方机构出具的技术分析评价报告扫描件加盖投标人公章。 （2）模块化自动切换设计与标定逻辑：采用模块化设计，通过更换测量模块，可切换测量参数，实现多个参数的转换测试；可以通过标定单一量程，实现所有量程自动准确测量，无需标定所有量程；亦可支持各个量程单独标定进行自动测量； ▲（3）抗色浊度设计：采用定量环系统实现定量，配置自适应电容式微量液位检测器，减少液体颜色、管壁残留以及管壁污染等影响，提高计量检测精度；液位计具备自适应和自动报警功能，可以通过一键复位按钮自动更新阈值，确保色浊度对液位检测无影响，同时具备试剂等缺液报警；投标文件中须提供第三方机构出具的技术分析评价报告扫描件加盖投标人公章。 （4）试剂余量监控与废液分流：具备纯水、试剂、核查样和标样等余量监控和提示报警功能：可设置试剂/标样余量、单次消耗量及报警限量；反应废液和清洗废液有单独通道，可通过主界面流路图区分观察； （5）光源恒温：具备光源恒温功能，温度可设；保证光源稳定，减少温度对光源的干扰。 |
| 3 | 总磷水质在线分析仪 | 1.测量原理：过硫酸盐氧化 钼酸铵分光光度法 2.测量范围：0~2mg/L; 0~10mg/L（可扩展） 3.示值误差：标准溶液≤0.5mg/L，不超过±0.05mg/L 标准溶液＞0.5mg/L,不超过±10% ▲4.重复性误差：±1.0%（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告复印件、扫描件或电子件并加盖投标人公章） ▲5.零点漂移: ±0.2%（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告复印件、扫描件或电子件并加盖投标人公章） 6.量程漂移: ±10% 7.直线性： ±5.0% ▲8.电压稳定性：指示值变动在±1%之内（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告复印件、扫描件或电子件并加盖投标人公章） 9.测量周期：≤50分钟 10.测量模式：时间间隔（0~9999min任意设定）和24H整点时间测量模式、单次测量、反控测量 11.质量控制：可设置时间点进行定期自动校准 可设置任意时间进行标液自动核查 12.校准模式：手动校准；可设置任意时间定期进⾏自动校准 13.通讯接口：RS232/485、RJ45，2路数字量可并行输出； 14.模拟信号：4-20mA 15.控制信号：2路开关量输入，2路开关量输出 16.工作电源：AC（220±20）V,（50±0.5）Hz; 17.其他方面： - 采用10寸高性能嵌入式一体化触摸屏； - 具有仪器操作过程日志记录功能；可以存储至少一年的原始数据和运行日志；仪器异常报警（包括故障报警、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息）；断电数据自动保存； TFT真彩液晶触摸屏显示及指令输入；异常复位和断电后来电，自动恢复工作状态；仪器状态（如测量、空闲、故障、维护等)显示功能；仪器具有三级管理权限。 18.仪器功能要求： ▲(1)动态流路图：设备开启测量模式，具备模拟实际测量的运行动作于流程图中显示：蠕动泵正反转、阀体开关、操作流程步骤过程描述、流程进度条、检测计时等显示功能；投标文件中须提供第三方机构出具的技术分析评价报告扫描件加盖投标人公章。 (2)模块化自动切换设计与标定逻辑：采用模块化设计，通过更换测量模块，可切换测量参数，实现多个参数的转换测试；可以通过标定单一量程，实现所有量程自动准确测量，无需标定所有量程；亦可支持各个量程单独标定进行自动测量； ▲(3)抗色浊度设计：采用定量环系统实现定量，配置自适应电容式微量液位检测器，减少液体颜色、管壁残留以及管壁污染等影响，提高计量检测精度；液位计具备自适应和自动报警功能，可以通过一键复位按钮自动更新阈值，确保色浊度对液位检测无影响，同时具备试剂等缺液报警；投标文件中须提供第三方机构出具的技术分析评价报告扫描件加盖投标人公章。 (4)试剂余量监控与废液分流：具备纯水、试剂、核查样和标样等余量监控和提示报警功能：可设置试剂/标样余量、单次消耗量及报警限量；反应废液和清洗废液有单独通道，可通过主界面流路图区分观察； (5)光源恒温：具备光源恒温功能，温度可设；保证光源稳定，减少温度对光源的干扰； (6)辅助系统：具备初始装液、系统清洗、泵阀测试、管路清洗、排阀维护、一键维护、手动停止/排空、导出数据、更新程序、固件更新等功能，保证设备可以方便维护，正常运行。 |
| 4 | 总氮水质在线分析仪 | 1.测量原理：过硫酸钾氧化 紫外分光光度法 2.测量范围：0~10mg/L; 0~50mg/L；0~100mg/L（可扩展） 3.示值误差：标准溶液≤2.0mg/L，不超过±0.2mg/L； 标准溶液＞2.0mg/L,不超过±10% ▲4.重复性误差：±0.5%（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告复印件、扫描件或电子件并加盖投标人公章） ▲5.零点漂移: ±0.6%（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告复印件、扫描件或电子件并加盖投标人公章） 6.量程漂移: ±10% ▲7.直线性： ±0.6%（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告复印件、扫描件或电子件并加盖投标人公章） ▲8.电压稳定性：指示值变动在±0.6%之内（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告复印件、扫描件或电子件并加盖投标人公章） 9.测量周期：≤50分钟 10.测量模式：时间间隔（0~9999min任意设定）和24H整点时间测量模式、单次测量、反控测量 11.质量控制：可设置时间点进行定期自动校准 可设置任意时间进行标液自动核查 12.校准模式：手动校准；可设置任意时间定期进⾏自动校准 13.通讯接口：RS232/485、RJ45，2路数字量可并行输出； 14.模拟信号：4-20mA 15.控制信号：2路开关量输入，2路开关量输出 16.工作电源：AC（220±20）V,（50±0.5）Hz; 17.其他方面： - 采用10寸高性能嵌入式一体化触摸屏； - 具有仪器操作过程日志记录功能；可以存储至少一年的原始数据和运行日志；仪器异常报警（包括故障报警、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息）；断电数据自动保存； TFT真彩液晶触摸屏显示及指令输入；异常复位和断电后来电，自动恢复工作状态；仪器状态（如测量、空闲、故障、维护等)显示功能；仪器具有三级管理权限。 18.仪器功能要求： ▲(1)动态流路图：设备开启测量模式，具备模拟实际测量的运行动作于流程图中显示：蠕动泵正反转、阀体开关、操作流程步骤过程描述、流程进度条、检测计时等显示功能；投标文件中须提供第三方机构出具的技术分析评价报告扫描件加盖投标人公章。 (2)模块化自动切换设计与标定逻辑：采用模块化设计，通过更换测量模块，可切换测量参数，实现多个参数的转换测试；可以通过标定单一量程，实现所有量程自动准确测量，无需标定所有量程；亦可支持各个量程单独标定进行自动测量； ▲(3)抗色浊度设计：采用定量环系统实现定量，配置自适应电容式微量液位检测器，减少液体颜色、管壁残留以及管壁污染等影响，提高计量检测精度；液位计具备自适应和自动报警功能，可以通过一键复位按钮自动更新阈值，确保色浊度对液位检测无影响，同时具备试剂等缺液报警；投标文件中须提供第三方机构出具的技术分析评价报告扫描件加盖投标人公章。 (4)试剂余量监控与废液分流：具备纯水、试剂、核查样和标样等余量监控和提示报警功能：可设置试剂/标样余量、单次消耗量及报警限量；反应废液和清洗废液有单独通道，可通过主界面流路图区分观察； (5)故障处理：具备日志运行和故障处理全过程记录；能够调取故障相关运行日志与故障处理结果等功能；支持报警后在“报警查询”界面有二维码可扫描，并具备处理故障文档、内置维护方法和视频； |
| 5 | 高锰酸盐指数水质在线分析仪 | 1.测量原理：高锰酸钾氧化光度滴定法 2.测量范围：0~10mg/L; 0~20mg/L； ▲3.重复性误差：±0.5%（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告复印件、扫描件或电子件并加盖投标人公章） ▲4.零点漂移: ±2.0%（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告复印件、扫描件或电子件并加盖投标人公章） 5.量程漂移: ±5.0% 6.葡萄糖试验：±5.0% ▲7.电压稳定性：±0.5%（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告复印件、扫描件或电子件并加盖投标人公章） 8.测量周期：≤55分钟 9.通讯接口：RS232/485、RJ45，2路数字量可并行输出； 10.模拟信号：4-20mA 11.控制信号：2路开关量输入，2路开关量输出 12.工作电源：AC（220±20）V,（50±0.5）Hz; 13.其他方面： (1)采用大于等于10寸高性能嵌入式一体化触摸屏； (2)具有仪器操作过程日志记录功能；可以存储至少一年的原始数据和运行日志；仪器异常报警（包括故障报警、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息）；断电数据自动保存； TFT真彩液晶触摸屏显示及指令输入；异常复位和断电后来电，自动恢复工作状态；仪器状态（如测量、空闲、故障、维护等)显示功能；仪器具有三级管理权限。 14.仪器功能要求： ▲(1)动态流路图：设备开启测量模式，具备模拟实际测量的运行动作于流程图中显示：蠕动泵正反转、阀体开关、操作流程步骤过程描述、流程进度条、检测计时等显示功能；投标文件中须提供第三方机构出具的技术分析评价报告扫描件加盖投标人公章。 (2)模块化设计：采用模块化设计，通过更换测量模块，可切换测量参数，实现多个参数的转换测试； ▲(3)抗色浊度设计：采用定量环系统实现定量，配置自适应电容式微量液位检测器，减少液体颜色、管壁残留以及管壁污染等影响，提高计量检测精度；液位计具备自适应和自动报警功能，可以通过一键复位按钮自动更新阈值，确保色浊度对液位检测无影响，同时具备试剂等缺液报警；投标文件中须提供第三方机构出具的技术分析评价报告扫描件加盖投标人公章。 (4)标定逻辑：可以通过标定单一量程，实现所有量程自动准确测量，无需标定所有量程；亦可支持各个量程单独标定进行自动测量； (5)试剂余量监控与废液分流：试剂余量监控：具备纯水、试剂、核查样和标样等余量监控和提示报警功能：可设置试剂/标样余量、单次消耗量及报警限量；反应废液和清洗废液有单独通道，可通过主界面流路图区分观察； (6)智能量程选择：具有在高低多个量程自动、手动切换量程功能，并具有智能量程选择功能：根据测量浓度大小自动选择合适量程并自动切换，超限报警功能； (7)测量适应性：具备可调节消解温度及反应时间，可针对复杂难消解水样进行适应性测量; |
| 6 | 采水系统 | 采水单元包括取水泵、水泵电缆、采水/排水管路、取水浮球、辅材等。 取水采用潜水泵或自吸泵，双泵双管路设计，一备一用，功率不小于250w；水泵电缆线，3芯国标电缆线；具备自动切换水泵供电、旁路系统和报警提示功能。在控制系统中设置自动诊断泵、管路故障及自动切换泵、管路功能，满足实时不间断监测要求。 取水装置（采水浮漂、锚链等）； 取水管路；DN25，UPVC或PPR材质。 排水管路；DN25，UPVC或PPR材质。 采水单元的设置应因地制宜，针对不同情况采用最适用的采水方式，确保采集到的断面水样具有代表性，避免取水口设置在死水区，确保取水深度在水面以下0.5m-1m左右，取水口能随水位变化； 能自动判断取水系统故障，并发出报警信号。 采水单元能够在停电时自我保护，再次通电时自动恢复。 采水系统可采用连续或间歇方式工作，并能够根据监测要求现场或远程设置监测频次（每小时至少1次）。 |
| 7 | 标准站集成系统 | 包含一体化工业触摸屏、信号防雷模块、电源防雷模块、电气成套设备、控制电缆、保护管等电气附件 CPU ：≥2.0GHz 内存：≥4GB 硬盘容量：≥128G 显示器：≥15英寸（触控屏） 通讯接口：RS232/485COM口至少8个；网口至少2个 各仪表通过RS232/485数字链路与工控系统进行通讯，实现数据、仪表状态的采集与仪表反控。同时可以监测系统状态，并根据系统状态对系统动作做相应的调整，确保水质自动站自身的稳定运行。 控制单元对采水单元、配水及预处理单元、分析单元等进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。 断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统。 自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台。 单点控制功能，能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试。 对分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能。 参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置。 动态流路图：主流程和分析模块界面有独立动态流路图；具有模拟实际测量的运行动作于流程图中显示，操作过程描述及流程进度条，检测计时等功能；具有可视化功能:可通过网络在远程软件上实现仪器操作界面的完全同步显示，并可控制仪器各项操作功能及显示仪器各项工作状态、上传异常信息。 各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能。 监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据及其对应的仪器、系统日志流程信息。 现场数据采集设备至少能保存1年的最小统计单位值（最小统计单位时间不大于小时），并至少可保存3年的小时数据。 采集分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存。 试剂/标液监控：具有试剂/标液有效期管理、余量监控及提示功能。 健康诊断系统：具备系统各模块通讯状态实时显示和通讯中断提示功能；具备常规耗材寿命管理和提示功能；具备断电保护功能和异常复位功能 断电后能自动保存历史数据和参数设置。 具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。 具备数据一点多传功能。 |
| 8 | 浮筒 | 浮筒材质：高分子聚乙烯，浮筒固定支架材质：304不锈钢 |
| 9 | 潜水泵 | 潜水泵：一备一用，功率不小于250w；水泵电缆线，3芯国标电缆线； |
| 10 | 空调 | - 1.大于等于1.5匹冷暖挂式空调，带来电自启功能 - 2.风量大于等于500(m³/h) - 3.制冷功率大于等于500W,制热功率大于等于800W 4.所投空调具有节能产品认证证书（投标文件中提供节能产品认证证书。） |
| 11 | 电度表 | 100A三相电度表4个 |
| 12 | 空气漏电保护总开关 | 60A空气漏电保护总开关4个； |
| 13 | 插座 | 室内空调插座8个（220V/16A），其余安全电源插座40个，其中16个稳压、24个非稳压（220V/10A五孔带地线插孔） |
| 14 | 铜芯线 | 室内插座线缆为4mm2的铜芯线，照明线缆为0.75 mm2的铜芯线，所有布线均用PVC线槽明敷 |
| 15 | 排风扇 | 带防尘百叶窗，规格为10寸换气扇开孔:290mm。供电:Ac220伏 |
| 16 | 陆上采水PE管 | 规格：直径32mm，壁厚2.5mm |
| 17 | PVC-U排水管 | 规格：DN150*3.2mm |
| 18 | 镀锌管 | 规格：DN100*4mm |
| 19 | 避雷针 | 304不锈钢管，厚度1.5mm，直径63，高度8米 15平米站房站房配一根、25平米站房站房配一根、40平米站房站房配两根。 |
| 20 | 站房铭牌 | 尺寸70cm*50cm*4cm，304#不锈钢、钢材厚度2mm、表面采用亚光拉丝工艺处理，加装镜面边条。（尺寸误差±5mm） |
| 21 | 水站简介牌 | 尺寸70cm*50cm*4cm，304#不锈钢、钢材厚度2mm、表面采用亚光拉丝工艺处理，加装镜面边条。（尺寸误差±5mm） |
| 22 | 水站站点流域表征图 | PP纸板尺寸为宽58cm×高88cm×厚3mm。（尺寸误差±5mm） 亚克力外框尺寸为宽60cm×高90cm×厚5mm。（尺寸误差±5mm） |
| 23 | 水站站点系统流程图 | PP纸板尺寸为宽58cm×高88cm×厚3mm。（尺寸误差±5mm） 亚克力外框尺寸为宽60cm×高90cm×厚5mm。（尺寸误差±5mm） |
| 24 | 站房运维体系图制度牌 | PP纸板尺寸为宽58cm×高88cm×厚3mm。（尺寸误差±5mm） 亚克力外框尺寸为宽60cm×高90cm×厚5mm。（尺寸误差±5mm） |
| 25 | 水站正立面灯箱 | 箱体式L0G0采用圆柱体和长方体不锈钢框架结构交叉连接而成，形成立体效果;尺寸为宽600cmx高60cmx厚40cm。（尺寸误差±5mm） |

注：表格中所投常规五参数水质在线监测仪、氨氮水质在线分析仪、总磷水质在线分析仪、总氮水质在线分析仪、高锰酸盐指数水质在线分析仪需属中国环境监测总站常规五参数水质自动监测仪适用性检测合格名录内产品（投标文件中提供相关证明文件并加盖投标人公章）

### 四、项目建设实施清单

#### 1.站房技术参数（怀仁南路桥省控一体化站房（25平方）、昆仑山路桥省控一体化站房（40平方）、张湾大桥一体化站房（15平方）、房关公路桥一体化站房（15平方）

| ### 序号 | ### 名称 | ### 各站房建设要求 |
| --- | --- | --- |
| ### 一、采水部分 |  |  |
| - 1 | 浮筒+潜水泵 | - 浮筒+潜水泵采水设备安装； - 磐石软管两头安装宝塔接头； |
| - 2 | 管路下沉（北方） | 1、采水管路每隔0.5米用石头配重块绑定沉入河中固定 |
| - 3 | 陆上采水PE管安装 | - 1、挖沟； - 2、PE管两头安装热熔安装接头； - 3、PE管安装保温管； - 4、和潜水泵电源线一起套PVC-U管； - 5、地沟覆土； |
| - 4 | PVC-U排水管 | 埋地铺设 |
| - 5 | 镀锌管 | 保温棉外镀锌钢管安装 |
| - 6 | 混凝土路面拆除和恢复 | - 混凝土路面的切割和拆除（暂定10cm碎石，15cm厚C25混凝土面层，根据现场实际情况而定）； - 建筑垃圾外运 ； - 垫层、基层复原；浇筑混凝土路面、抹平，接缝处理； |
| - 7 | 接电线缆安装 | - 含电源线、信号线（光纤&网线），分别套Φ16 PVC-U电工管； 2、埋地铺设（与两路采水管路同地沟铺设）； 3、长度根据现场实际情况而定。 |
| 二、标识标牌类 |  |  |
| - 1 | 站房铭牌 | 外形采用不锈钢长方体，在正面四边直角处倒角，形成立体效果。 标志牌其他要求需满足《国家地表水水质自动监测站文化建设方案》规范要求，安装在站房正门醒目位置。 |
| - 2 | 水站简介牌 | 外形采用不锈钢长方体，在正面四边直角处倒角，形成立体效果。 标志牌其他要求需满足《国家地表水水质自动监测站文化建设方案》规范要求，安装在站房正门左侧或右侧醒目位置。 |
| - 3 | 水站站点流域表征图 | 外形采用长方体，采用PP纸制作，加装亚克力框架。安装在站房内部醒目位置，安装方式牢固。 |
| - 4 | 水站站点系统流程图 | 外形采用长方体，采用PP纸制作，加装亚克力框架，安装在站房内部醒目位置，安装方式牢固。 |
| - 5 | 站房运维体系图制度牌 | 外形采用长方体，采用PP纸制作，加装亚克力框架，安装在站房内部醒目位置，安装方式牢固。 |
| 三、站房部分 |  |  |
| - 1 | 内部尺寸 | 1、15平米站房两套：3000(W）*5000（L）*2600(H) （尺寸误差±10mm） 单位：mm 2、25平米站房：4000(W）*6250（L）*2600(H)（尺寸误差±10mm） 单位：mm 3、40平米站房：3000(W）*10000（L）*2600(H) （尺寸误差±10mm）单位：mm |
| - 2 | 站房选型 | 选用外部金属雕花板（厚度不低于16mm）装修装饰，内部为集成墙板(厚度不低于15mm)组装而成。 |
| - 3 | 站房整体设计 | 采用骨架焊接结构，装饰板拼装组成。站房门选用标准防盗门进行安装，安全美观、密封、保温性能优良，不锈钢防锈安全锁，整体下压式门把手。采用结构防水，彻底防漏雨、避免了密封胶防漏的弊病 |
| - 4 | 防盗门规格 | 1、15平米站房：标准防盗门单门，厚度70mm,材质钢制门，内填蜂窝 规格：950(W)*2050 (H)；数量：1扇 ；（尺寸误差±5mm） 2、25平米站房：标准防盗门字母门，厚度70mm,材质钢制门，内填蜂窝 规格：1200(W)*2000 (H)；数量：1扇 ；（尺寸误差±5mm） 3、40平米站房：标准防盗门字母门，厚度70mm,材质钢制门，内填蜂窝 规格：1200(W)*2000 (H)；数量：1扇 ；（尺寸误差±5mm） |
| - 5 | 站房墙体 | 1、底部采用钢结构，整体基础材料采用热镀锌槽钢（12#）与热镀锌方钢（40*80*2.5mm），地板铺设5mm花纹铝板，焊接结构； 2、内墙的前、后、左、右、屋顶采用装饰板、中间填充超厚保温层为防火岩棉或者玻璃丝绵、坚固耐用、装拆方便、保温效果好； 3、站房外墙后采用金属雕花板，内墙采用集成墙板，屋顶为吊顶； 4、内外墙板支架设有骨架（热镀锌方钢40*80*2.5mm），焊接结构，顶部为人字顶，内部有骨架，外屋顶为防水瓦，室内为集成吊顶600×600mm，白色； 5、保温材料均为防火岩棉 （用量：15平米站房：6立方；25平米站房：9立方；40米站房：12立方） |
| - 6. | 窗户 | 1、15平米：铝合金窗户带防盗网（规格:1500*1000mm） 数量：1扇；（尺寸误差±5mm） 2、25平米：铝合金窗户带防盗网（规格:1500*1000mm） 数量：2扇；（尺寸误差±5mm） 3、40平米：铝合金窗户带防盗网（规格:1500*1000mm） 数量：2扇 ；（尺寸误差±5mm） |
| 四、站房配套部分 |  |  |
| - 1 | 排风部分 | 每间站房安装排风扇1组，保证室内空气流通良好。 |
| - 2 | 配电系统 | 每间站房分三组单相220V/20A，各相分别设32A空气开关一个。具体为稳压插座一相（仪器用）、非稳压插座一相（采样泵和临行用电）、空调和照明一相；整体需要稳压及在配电箱前部总闸接入稳压电源即可； |
| - 3 | 防雷施工 | 1、接闪装置：在站房屋顶安装避雷针或避雷带，覆盖所有设备及结构，有效引导雷电电流。 2、引下线：沿站房外墙对称布置多根引下线，确保雷电电流均匀分散导入接地装置。 3、接地系统：设置环形接地体，接地电阻小于10Ω，必要时采用降阻剂或增加接地极，确保可靠泄流。 4、等电位连接：将所有金属设备、线缆屏蔽层、门窗等与接地系统连接，消除电位差。 5、电涌保护：在电源、信号线入口安装适配的SPD（电涌保护器），分级防护，抑制过电压。 6、屏蔽措施：采用金属管槽敷设线缆，或利用建筑钢筋网形成屏蔽层，减少雷电电磁脉冲干扰。 |
| - 4 | 水站正立面灯箱 | 箱体式水站，LOGO标识主要安装在站房主体建筑顶层醒目位置，，材质及样式需满足《国家地表水水质自动监测站文化建设方案》规范要求 |

注：1.表格中所列设备为站房配套设备，具体参数详见三、货物（标的）技术参数及功能指标，所需费用包含在预算范围内，由投标人提供，项目结束后归采购人所有。

#### 2.小李庄水质自动站监测站运维

（1）投标人必须按照《江苏省环境水质（地表水） 自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及其实施细则要求对运营水站进行管理。须针对水站系统和仪表等制定保养检修计划并按期进行。根据项目要求作出相应应答，明确维护方法、周期、内容及技术保障等。保养检修须包括系统的全面清洗和检修、仪器管路清洗、主要备件的更换、仪器的性能测试检查等内容。对水站仪表进行定期校准、核查、比对、性能测试。

（2） 在运营维护及管理期间，中标人必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为业主方负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和业主方要求的考核指标要求；积极参加采购人主办的技术培训班，加强业务学习， 不断提高业务能力和水平；配合采购人进行水站质量保证和质量质控工作，随时接受采购人的工作考核及质控考核。

（3） 按照《江苏省地表水水质自动监测站建设技术要求——站房、采水及文化建设部分（试行）》进行维护和改造。保证站房清洁，整齐。

（4）应急与异常情况处理的要求：当水质自动站系统仪器出现故障（包括停运）时，保证在 2 小时内到达现场检修，如 24 小时内无法排除故障，导致水站主要监测指标无法连续监测时，须通过更换备机或委托有资质的检测机构进行检测以确保数据的完整性，实验室检测数据不少于每周两组（不得为同一天监测）。并及时用电话与书面形式报告业主，协商处理方案。运维单位每月定期向采购人提交《水站运行月计划》、《水站运行情况月报告》等报告，向采购单位陈述水站的运行状况和事件处理情况。

（5）日常运行维护工作内容及要求。认真、及时做好维护记录，汇总各水站每周维护记录，每月以书面形式报采购人，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：自动站每日运行数据报表统计和数据有效性统计； 自动站现场维护记录； 自动站仪器设备故障及排除情况登记表； 自动站每月运行情况月报； 自动站备品备件管理登记表。

水质自动站要严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，开展日常维护和质控工作。

每天对水质自动站整个系统进行维护检查，通过宏观检查各仪器运行的状况。每周在现场观察系统运行一个完整的周期，检查整个系统运行状况。通过每日监控、每周巡查，确保仪器设备和系统处于正常的运行状况。

（a）每日工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日监控 | 每日都保证自动站正常运行 | 驻站人员不少于 2 次/日上传平台监控数据（pH、电导率、浊度溶解氧、温度、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数）情况 |
|  |  |  | 每日审核上传平台数据（pH、电导率、浊度溶解氧、温度、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数） |
|  |  |  | 每日统计站点数据（pH、电导率、浊度溶解氧、温度、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数）有效和无效情况 |

（b）每周工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯检查 | 1 次/周，确保控制 和数据上传通道畅 通 | 确保工控机各个串口和 PLC、数采仪、分析仪器连接一一对应正确且牢固 |
|  |  |  | 通过现场监控软件测试工控与 PLC 及各个仪器之间是否连接正确 |
|  |  |  | VPN 网络设备检查，保证通讯畅通 |
|  |  |  | 视频监控设备检查，监控视角位置 |
| 2 | PLC 检查 |  | 检查 PLC 状态数据传输和报警灯，确保无数据传输和报警 |
|  |  |  | 确保取水过程中 PLC 上各个点输入输出状态正确 |
|  |  |  | 测量并确保 PLC 时钟电池电压正常。必要的情况更换电池 |
|  |  |  | 确保 PLC 串口模块连接牢固 |
| 3 | 面板开关检查 | 1 次/周，确保各开关功能正常 | 检查控制柜前面板开关和指示灯确保其工作正常 |
| 4 | 配电板清扫 |  | 清扫配电板上各个元件上的灰尘等 |
| 5 | 配电板状态检查 |  | 检查确保配电板上各个接线接头不松动，并清除锈蚀接头。确保各个接触器和继电器工作正常 |
| 6 | 接地检查 |  | 确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护器接地 |
| 7 | 温湿度仪检查 |  | 检查温、湿度仪是否显示合理，保证温度探头反应灵敏 |
| 8 | 稳压电源清扫 |  | 断电情况下清扫稳压电源内的灰尘 |
|  |  |  | 检查碳刷是否正常，磨损较多情况必须更换 |
|  |  |  | 上电测试，确保稳压源工作正常 |
| 9 | UPS 检查清扫 |  | 断电情况下清扫 UPS 各个散热孔上的灰尘 |
|  |  |  | 检查确保 UPS 充放电正常 |
| 10 | UPS 电池箱清扫 |  | 做好绝缘措施情况下清扫 UPS 电池箱内的灰尘 |
|  |  |  | 确保箱内各个电池联线接触良好牢固 |
|  |  |  | 确保各个电池无漏液，外观正常 |
| 11 | 机柜台面清扫及检查 |  | 检查机柜台面及玻璃是否清洁 |
|  |  |  | 检查机柜各门是否关于完好 |
| 12 | 实验区清扫 | 1 次/周，确保室内整齐清洁 | 1）保持实验区台面清洁 |
|  |  |  | 2）保持仪器设备摆放整齐 |
|  |  |  | 3）按要求存储试剂 |
|  |  |  | 4）按要求处置废液 |
| 13 | 高锰酸盐指数分析仪维护 | 1 次/周，确保监测 仪器所需试剂充 足，管路、阀门处 于正常状态，仪器 电极无沾污，运行 稳定，比对数据合 格 | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）确保冷却水供应正常 |
|  |  |  | 3）清除水浴锅内水垢，疏通管道 |
|  |  |  | 4）确保各个阀门正常 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的输送硫酸软管 |
|  |  |  | 6）添加参比电极电解液 |
|  |  |  | 7）清除 ORP 电极上污垢 |
|  |  |  | 8）检查并更换老化的 ORP 电极 |
| 14 | 氨氮分析仪维护 |  | 1）检查氨氮分析仪加热模块是否正常，是否维持在40℃ |
|  |  |  | 2）检查气敏膜，添加电解液 |
|  |  |  | 3）检查并更换老化的氨氮管路系统 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的氨氮蠕动泵管 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的加热迂回管路 |
|  |  |  | 6）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 7）修正液位压力传感器参数 |
| 15 | 总磷总氮分析仪维护 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）更换试剂 |
|  |  |  | 3）确保冷却水供应正常 |
|  |  |  | 4）清除水浴锅内水垢，疏通管道 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的 UV 灯 |
|  |  |  | 6）确保各个阀门正常 |
| 16 | 五参数分析仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）检查电极是否被泥沙和藻类沾污 |
|  |  |  | 3）清洗电极更换电极液 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 5）确保清洗水供应正常 |
| 17 | 采样器维护 | 1 次/周，保证采样瓶清洁， | 1）检查并更换老化的蠕动泵软管 |
|  |  |  | 2）检查并更换老化的分配臂软管 |
|  |  |  | 3）检查并更换老化的采样管 |
|  |  |  | 4）清洗采样切换阀 |
|  |  |  | 5）重新调整采样参数，确认自动留样器工作正常。 |
|  |  |  | 6）检查样品储藏室温度 |
|  |  |  | 7）清洗样品储藏室 |

（c）每月工作内容

| 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- |
| 室 外 取 水管 路 清 洗清淤 | 1 次/月，确保管路无泥沙附着 | 将室外取水管路淤泥吹出。至少三次空气吹洗，以便达到良好清淤效果。 |
|  |  | 采用 3%稀盐酸，对取水管路进行清洗。清洗完毕后 15 分钟手动运行一次采水流程，以便将管路中残余药剂清洗掉。 |
|  |  | 恢复取水管路原状。 |
| 室 内 管 路清洗 | 2 次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 清 洗 液 位计 | 1 次/月，确保液位计工作正常 | 将液位计拆下，用 3%盐酸擦洗浮球和导杆，清除表面钙化物和污物。 |
|  |  | 测量浮球导通电阻，导通电阻必须小于 20 欧姆，且反应灵敏。 |
|  |  | 原样装回液位计。 |
|  |  | 必要的情况更换新液位计。 |
| 清 洗 样 水杯喷头 | 1 次/月，确保喷头工作正常 | 将样水杯清洗喷头拆下，检查是否有锈蚀状况，轻微锈蚀可采用3%稀盐酸浸泡方法清除锈蚀，严重锈蚀状况直接换新。 |
|  |  | 将喷头原样装回后注意调节喷头配水强度。 |
| 蠕 动 泵 负载检查 | 1 次/月，确保蠕动泵无堵塞和渗漏，计量准确 | 按蠕动泵说明书要求，检查输出扭矩。 |
|  |  | 若不符合说明书规定要求，及时更换泵管 |
| 液 位 观 察管清洗 | 1 次/月，确保液位观察管清洗透明 | 拆下透明管清除脏污，用试管刷清洗干净。 |
|  |  | 拆卸部件原样装回。 |
| 取 水 系 统综合测试 | 1 次/1 月，确保系统取水正常 | 完成上述测试后复原所有阀门到正确位置。 |
|  |  | 检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好。 |
|  |  | 检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。 |
| 高 锰 酸 盐 指 数 分 析仪 | 2 次/月，检查、更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过 15 天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 氨 氮 分 析仪 | 2 次/月，检查、更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过 30 天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 |
| 总 磷 总 氮 分析仪 |  |  |
|  |  | 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 五参数 | 2 次/月，校正 pH 和溶解氧电极，确保数据正常 | 校正 pH 和溶解氧电极，确保校正数据符合仪器要求。 |

（c）每 2 月一次

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采水系统维护 | 根据不同水期 ， 适当调整， 保证采水系统正常运行 | 对季节性断流、河道改变明显的断面水质自动站采水系统进行加固、调整采水泵。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2 次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 电动球阀清洗检查 | 1 次/2 月，确保清洗后电动球阀吸合自如， 无堵塞和渗漏 | 将电动球阀手动拆下，用试管刷清洗后，将电动球阀装回管路。 |
|  |  |  | 开启组态单阀测试程序，单独控制阀门开关，检查阀门开关时间是否符合要求（10s 以内）。 |
|  |  |  | 必要的情况替换电动球阀。 |
| 4 | 单向阀清洗 | 1 次/2 月，确保清洗后电动球阀吸合自如， 无堵塞和渗漏 | 拆下单向阀，用试管刷清洗单向阀阀体及密封橡胶上附着的脏污物，检查密封性是否完好后，原样装回管路。 |
|  |  |  | 必要情况更换单向阀。 |
| 5 | 压力表测试 | 1 次/2 月，确保清洗后压力表读数正常 | 拆下压力表表头，清洗清除压力导管内泥沙。 |
|  |  |  | 压缩空气吹脱表头内残留脏污。 |
|  |  |  | 调节空压机输出压力为 0.6Mpa，输出气管连接到待测压力表，检查待测压力表显示是否和空压机一致，反应是否灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回压力表，注意气密性。 |
|  |  |  | 必要情况更换压力表。 |
| 6 | 工控机检查 | 1 次/2 月 | 检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。 |
|  |  |  | 强制切断电源后复电工控机是否可以自动启动，并运行windos 系统、加载现场监控软件，串口连接是否正常。 |
|  |  |  | 插入备份光盘，用 ghost 软件备份操作系统。将备份好的操作系统和分区 D 内的文件拷贝到备份移动硬盘上。 |
|  |  |  | 断电后拆下工控机，打开后盖，用细毛刷清 |
|  |  |  | 除电源和主板上的灰尘，尤其注意 cpu 板、内存和各个串口卡上的灰尘清除。检查各个功能卡接口是否连接牢固。 |
|  |  |  | 检查硬盘 SATA 连接线是否松动。 |
|  |  |  | 定期对杀毒软件升级，专机专用，禁止从事与工作无关的活动 |
|  |  |  | 装回工控机重复 1）、2）步骤 |

（6）其他运维服务及管理要求

(1)招标文件中未明确质控管理要求的，按照江苏省已制定的相关规范性文件执行，若出台新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

(2)水、电、通讯及财产保护： 运营期间所需水、电、通讯等费用及站房和空调的维修和保养包含在预算范围内，采购人不再另外支付，委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属业主方所有。未经业主方同意，中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，中标人有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。协助采购人做好水站固定资产的管理、备品配件的登记等工作。

（3）在水质自动监测系统运维及管理期间，在合同约束范围内中标人拥有管理自主权；不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

（4）不论何时，中标人都应承担监测数据的保密责任；中标人按照业主的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

（5）运维人员需严格遵守安全操作规程，正确佩戴个人防护用品，并对站内设备、试剂、用电及特殊作业环境（如有限空间、高处）进行规范管理，以保障人身与设备安全。

### 五、站点洪评要求

根据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》等法律法规条款，按照《洪水影响评价技术导则》相关要求，编制完成怀仁南路桥（青口河）、昆仑山路桥（墅港河）、张湾大桥（蔷薇河）、房关公路桥（蔷薇河）等4个水质自动监测站洪水影响评价报告，内容包含但不限于项目基本情况、区域防洪基本情况、水文及洪水影响分析计算、与现有相关水利规划的关系与影响分析；与防洪标准、有关技术和管理要求的适应性分析；项目建设对河势稳定的影响分析；项目建设对河道行洪的影响分析；项目建设对防洪项目的影响分析；项目建设对防汛抢险的影响分析；项目建设防御洪涝的设防标准是否适当；项目建设对第三人合法水事权益的影响分析、防洪影响防治补救措施等，并报水行政主管部门审批通过。

六、搬迁服务要求

中标人必须完成富安桥和花果山桥省控水质自动站房内所有原有仪器（包括但不限于常规五参数水质(pH、电导率、浊度、溶解氧、温度)在线监测仪两套、氨氮水质在线分析仪两套、总磷水质在线分析仪自动监测仪器两套、总氮水质在线分析仪两套、高锰酸盐指数水质在线分析仪两套、采水系统两套、标准站集成系统两套）的拆除及清点工作，并搬运至业主指定地点

### 六、供货要求

1.交货期：合同签订后90天内完成安装调试，达到预期效果。

2.交货方式：现场交付。

3.交货地点：甲方指定地点。

### 七、安装调试及运维要求

1.中标后必须提供现场仪器设备数据通讯协议、传输协议以及开放系统数据库，便于用户对数据库软件的二次开发和利用。

2.当业主对系统进行新增参数或更新改造时，中标人须负责将新仪器接入原系统。

3.仪器供应商提供的仪器须开放通讯协议，提供数据采集源代码，确保供应商能采集到实时数据、历史数据，并确保仪器的稳定运行。

4.供应商必须提供原厂家的质量合格证明和原厂保修证明文件。

5.水质自动站须实现仪器及系统关键参数的采集及上传工作，仪器和系统能够反控，并能实现超标及异常值的信息报警发送和自动留样功能。

6.中标人必须提供足够保证本项目按进度实施的技术人员一览表。

7.现场数据库须定期自动备份，监测数据可根据招标人要求进行备份及恢复。

8.中标人必须提供详细的项目组织实施方案，包括仪器采购、人员组织、进度安排等，确保项目能够如期完成。其中人员需要提供相应的社保证明材料。

9.中标单位做好与运维单位的交接工作。交接时应提供本项目的全部档案，内容包括：仪器说明书、维护手册、设备自带的软件备份、安装厂家的调试报告；辅助设备的备件、保修卡、验收材料、设备档案、交接记录等。

10.水质自动站数据质量要求：

水质自动站要求中标人参照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》和《江苏省水质自动监测质量管理暂行规定》等规定要求，定期开展标液核查、质控考核、水样比对、加标回收和系统核查等质控工作。

标液核查：用已知浓度的标准溶液验证仪器是否准确。

质控考核：通过盲样测试或能力验证，评估人员及设备的检测能力。

水样比对：不同人员或设备对同一水样进行检测，对比结果的一致性。

加标回收：向样品中加入已知量标准物质，检测回收率以评估仪器的可靠性。

系统核查：对检测系统的整体性能（如仪器、环境、流程）进行全面检查

11.如果中标方运维人员或队伍发生重大变更，无法保证运维工作质量，或者发生重大责任事故的，业主有权提前取消运维合同。

### 八、国家或行业相关规范标准

《水污染物排放总量监测技术规范》

《水和废水监测分析方法》（第四版）

《环境水质监测质量保证手册》

《地表水环境质量监测技术规范》（HJ 91.2-2022）

《水质 河流采样技术指导》（HJ/T 52-1999）

《pH 水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 96-2003）

《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 97-2003）

《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 98-2003）

《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 99-2003）

《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 100-2003）

《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ/T 101-2019）

《总磷水质自动分析仪技术要求》（GB/T 11893-1989）

《总氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 102-2003）

《地表水自动监测技术规范》（HJ/T 915-2017）

上述标准为一般性要求，项目实施期间如有最新要求，按最新标准执行。

### 九、人员配备要求

供应商需为本项目配备项目经理1名、项目技术负责人2名、至少1名运维人员。

项目经理职责：全面负责本项目的进度、成本、资源与对外协调，确保水质自动监测站的改造与安装按约完成。负责运维时期的数据质量，统筹安排接受采购人质控考核，标液核查、水样比对、加标回收和系统核查等质控工作。

项目技术负责人职责：在项目经理领导下，全面负责技术方案、施工质量与标准落实，确保系统稳定可靠。同时需负责站点的网络传输安全及数据安全。

运维人员职责：按照《江苏省环境水质（地表水） 自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及其实施细则要求对运营水站进行管理。须针对水站系统和仪表等制定保养检修计划并按期进行。根据项目要求作出相应应答，明确维护方法、周期、内容及技术保障等。保养检修须包括系统的全面清洗和检修、仪器管路清洗、主要备件的更换、仪器的性能测试检查等内容。对水站仪表进行定期校准、核查、比对、性能测试。

九、履约验收要求

1、履约验收主体：采购单位验收小组。

2、履约验收时间：计划于供应商提出验收申请之日起5日内组织验收。

3、验收组织方式：自行验收。

4、履约验收程序：整体验收。

（1）履约验收内容：按照本项目采购需求中“服务技术要求”及成交供应商响应文件进行验收。

（2）履约验收交付标准和方法：严格按照（财库（2021）22号《政府采购需求管理办法》）、本项目中标文件及本合同的要求进行验收。如出现未在采购文件中明确规定的，以国家或行业相关标准为准。如出现争议，在场验收人员无法确定的，委托第三方质检机构进行检测，最终验收标准以检测结果为准，如检测合格由采购人承担检测费用，如检测不合格由成交供应商承担。验收的主要依据如下:（1）国家相关的法律法规；（2）国家或行业相关标准规范；（3）本项目招标文件、中标文件；（4）项目合同及其附件；（5）其他相关文件资料。

中标人按照要求调试完毕，硬件及系统各项功能满足采购清单及技术参数质量要求，正常运行，材料齐全即验收合格。采购人对各节点验收材料汇总后，签署到货验收报告，进入运维期。

十、售后服务要求

10.1中标人所投所有货物须提供至少1年的质保服务（自验收合格之日起计算）。在质保期内，除人为损坏和不可抗力因素外，中标人负责对其提供的物品进行维修或更换。质保期内所需费用包含在预算范围内，采购人不再另外支付。

10.2售后服务响应时间：质保期内如货物出现质量问题，中标人须立即响应。对于普通故障，修复时间不超过24小时，如不能解决的，中标人需在48小时内提供备机供采购人使用。

10.3运维服务：中标人必须按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及其实施细则要求对小李庄自动站进行管理至少1年。须针对水站系统和仪表等制定保养检修计划并按期进行。根据项目要求作出相应应答，明确维护方法、周期、内容及技术保障等。 保养检修须包括系统的全面清洗和检修、仪器管路清洗、主要备件的更换、仪器的性能测试检查等内容。对水站仪表进行定期校准、核查、比对、性能测试。

十一、商品包装及快递包装要求

1.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

2.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（10）快递应使用电子面单；

（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

十二、投标报价要求

1. 报价币种为人民币。

2.投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价。

十三、付款方式与履约保证金

1、付款方式

第一次付款：洪评手续办理完毕、完成怀仁南路桥、昆仑山路桥、张湾大桥、房关公路桥站房建设并验收合格，支付合同金额的30%；

第二次付款：完成富安桥和花果山桥省控水站搬迁、安装、调试，完成小李庄、张湾大桥、房关公路桥水站的监测设备、集成系统采购，设备到货并验收合格，支付合同金额的30%；

第三次付款：完成小李庄、张湾大桥、房关公路桥水站的监测设备、集成系统安装、调试。7个水质自动监测站试运行3个月后，数据采集、监测效果等达到招标文件要求，验收合格后支付合同金额的30%；

第四次付款：完成小李庄运维工作后，验收合格后支付合同金额的10%。

- 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

十四、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取3名中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

综合评分法

（1）价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分

因落实政府采购政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审。

（2）技术分（20分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 运维方案 （5分） | 投标人根据采购需求提供水质自动监测站运行维护方案，方案包含但不限于运维计划、运维内容、运维质量管理、记录表格的填写等。 方案结构清晰、内容详实，明确各系统维护流程等，可操作性强得5分； 方案结构基本完整，但部分流程描述不够具体，可操作性一般。得3分； 方案结构混乱或内容缺失，运维流程模糊，可操作性较差得1分。 不提供不得分 |
| 交接方案（2分） | 投标人根据采购需求提供交接方案，内容包含但不限于设备交接（若投标单位中标后，在本项目开始履约时和合同期满时，投标单位均需保证水站内的所有仪器设备符合相关技术规范中系统正常运行要求，并将水站完整地接收、交接给下一家运维服务单位），档案交接等。 方案交接范围、内容、步骤、标准及责任划分明确，流程清晰，得2分； 方案包含了基本的交接要求和步骤，但范围、标准或责任划分模糊，可操作性一般得1分； 方案仅简单提及交接，但缺乏具体、可执行的流程和标准，无法有效指导交接工作或不提供的得0分。 |
| 质量保证和应急方案（3分） | 投标人根据采购需求提供质量保证措施和应急方案，内容包含但不限于质量控制方案、数据审核方案、仪器维修、突发事件的预警及处理等。 方案目标明确，针对性强，完全满足或优于采购需求的得3分； 方案有所欠缺，具有一定的可操作性，基本满足采购需求的得2分； 方案笼统，可操作性差的得1分； 不符合采购要求或不提供方案的不得分。 |
| 设备系统安装实施方案 （5分） | 投标人根据采购需求提供设备系统安装实施方案。方案包含但不限于设备安装、设备调试等。 方案科学合理，完全符合或优于相关标准和规范，完全满足或优于项目需求的得5分； 方案大体合理，基本符合相关标准和规范，基本满足项目需求的得3分； 方案大体合理，基本符合相关标准和规范，在满足项目需求方面有所欠缺的得1分； 方案不合理、部分不符合相关标准和规范，无法满足项目需求的或不提供方案的不得分。 |
| 售后服务方案（5分） | 投标人根据采购需求提供售后服务方案，包含但不限于质保内容、质保措施等。 方案科学合理，服务内容全面，完全满足或优于项目需求的得5分； 方案服务内容较为全面科学，基本满足项目需求的得3分； 方案列出了基本的服务内容和承诺，但响应机制、资源保障或服务标准不够明确，在满足项目需求方面有所欠缺的得1分； 方案服务内容无法满足项目需求的或不提供方案的不得分。 |

（3）商务分（50分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术参数响应 （25分） | # 本项技术参数基准分25分，标注“▲”号参数每有一项负偏离扣1分；扣完为止。(投标人须逐条响应，投标文件中未响应或招标文件中明确需提供证明材料的未提供或提供的证明材料不符合要求的视为负偏离） |
| 人员要求 （10分） | - 1、投标人拟派项目经理具备环保相关专业高级职称的得2分；在此基础上项目经理获得过省级及以上环保部门颁发的环境监测类人才评定或相关荣誉表彰的加2分；本项最高4分。 - （投标文件中同时提供：①相关证书复印件、扫描件或电子件或网站公示截图；②及投标人为其缴纳的自2025年6月（含）以来任意1个月社保证明；否则不得分。） 2、投标人拟派技术负责人中具有数字经济（电子信息）专业中级及以上职称、环境保护类相关专业中级及以上工程师职称的，每提供一类证书得2分，本项最高得4分。 （注：投标文件中需提供相关证书复印件、扫描件或电子件及投标人为其缴纳的自2025年6月（含）以来任意一个月社保缴纳证明，否则不得分。） 3、投标人拟派运维人员具有中国环境监测总站颁发的环境监测人员培训合格证书，得2分。 （注：投标文件中需提供相关证书复印件、扫描件或电子件及投标人为其缴纳的2025年6月（含）以来任意1个月社保证明，否则不得分。） |
| 检测能力（8分） | 投标人具有CMA资质且认证范围需同时包含pH、溶解氧、电导率、浊度、温度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮的得8分，有缺项不得分；供应商承诺中标后2个月内建立具有CMA资质的实验室且承诺实验室检测范围同时包含pH、溶解氧、电导率、浊度、温度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮的得3分；投标人承诺委托第三方具有CMA资质实验室且实验室检测范围同时包含pH、溶解氧、电导率、浊度、温度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮的得1分；投标人没有实验室且未承诺建立或委托第三方具有CMA资质实验室的不得分。本项最高得8分。 （注：①投标人具有CMA资质的，投标文件中提供资质证书及检测项目附表；②投标人不具有CMA资质的，投标文件中提供符合要求的承诺函，格式自拟；未提供不得分） |
| 业绩（3分） | 投标人自2023年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准），具有地表水自动监测站运维业绩，每提供1个业绩得1分；本项最高得3分。 （投标文件中提供业绩合同扫描件，合同中须反映相关信息，不能反映相关信息的需提供相关证明材料，未反映或未提供不得分。） |
| 项目实施保障（4分） | 投标人具有环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、安全生产许可证的，每提供一个证书得1分，本项最高得4分。 （投标文件中提供证书复印件、扫描件或电子件并加盖投标人公章，未提供的不得分） |

注意：1.联合体参与投标的，招标文件中要求投标人具有相关认证，业绩，人员等，联合体成员中任意一方具有并提供即为满足评审要求，要求加盖投标人公章的加盖牵头人公章即可。

2.本项目评标标准中的技术分（20分）采用暗标方式进行评审，编制要求如下：

2.1方案内容、文字、各类型图表、框图均不得出现供应商名称、相关人员姓名和其他可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称、投标人独享的企业标准或编号等内容；不得出现能显示企业特征或批注、底纹、阴影、水印等提示性的标记或标识；不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该供应商单位名称或人员姓名的标记，相关人员姓名应以职务或职称代替。

- 2.2方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。

- 2.3供应商需按照上述要求编制方案，未按要求编制的本项不得分。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

## 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

## 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

## 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

## 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：           联系方式

委托代理人（签字/签章）：             ，联系方式

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4、请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

法定代表人（单位负责人）联系方式

日期：    年     月     日

注：请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

## 十、投标函

投标函

致：连云港市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的工程、服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十一、中小企业声明函（货物）（分包号：**）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

3、本项目属性为货物，声明函中不对其中涉及的服务的承接商作出要求。

4、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 十三、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加连云港市公共资源交易中心组织的（项目名称）（项目编号：，分包号：）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。

## 十四、投标分项报价表（分包号：**）

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 货物（标的）名称 | 品牌 | 是否符合本国产品标准 | 规格型号 | 制造商 |  | 制造商企业类型 |  | 单价 | 数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。

5.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

## 十五、关于符合本国产品标准的声明函（分包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

7.请供应商如实填写，如填写有误，将承担一切不利后果。

8.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

9.中标人的《声明函》或有关证明文件随中标结果公开，接受社会监督。

## 十六、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十七、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十八、类似项目业绩一览表（分包号：**）

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十八、项目团队人员一览表（分包号：**）

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十九、开标一览表

项目编号：      分包号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） |  |  |

投标人公章：             （电子签章）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。