招标公告

项目概况

负压监护型救护车及急救设备招标项目的潜在投标人应在苏采云系统通过网上获取招标文件，并于2026年6月9日9点30分（北京时间）前在系统中上传电子投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320500-SZWK-G2026-0127

2、项目名称：负压监护型救护车及急救设备

3、采购预算及最高限价：

| 序号 | 采购内容 | 预算金额（万元） | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负压监护型救护车及急救设备 | 200 | 200 |

4、采购需求的简要说明：救护车内含心电图机、除颤监护仪、呼吸机等。

5、合同履行期限

（1）交货期限：改装及设备部分在合同签订后15日内交货。

（2）质保期要求：投标人提供底盘车辆提供不低于二年或五万公里的保修标准（以先到者为准）。

（3）验收标准：按照采购文件要求及国家最新行业标准进行验收。

6、本项目不接受联合体投标。

7、本项目不接受进口产品投标。

8、本项目专门面向中小企业，项目所属行业为工业。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

专门面向中小企业采购（投标产品生产厂家必须为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并在投标文件中提供相关声明函或监狱企业证明文件，否则为无效投标），所属行业为工业。

3.本项目的特定资格要求：

具有所投医疗设备产品经营许可资格。

注：

（1）供应商须未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定，本次采购内容不属于《节能产品政府采购品目清单》范围内强制或优先采购的产品。本次采购内容不属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围内优先采购的产品。

三、获取招标文件

1、获取时间：自招标公告发布之日起五个工作日

2、地点：苏采云系统

3、获取方式：自行下载

4、售价：无

四、上传投标文件截止时间、开标时间和地点

1、上传投标文件截止时间：2026年6月9日9点30分

2、开标时间：2026年6月9日9点30分

3、开标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

2、供应商在报名、下载、制作采购文件过程中如有软件操作方面疑问，请拨打（1）注册咨询：18261002950；（2）CA技术咨询电话：400-608-6099；（3）签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；（4）系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

3、采购文件获取（网上获取）

3.1申领CA证书：

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，电话：0512-65737699。

3.2登录：供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

4、制作、提交电子响应文件：

4.1本项目采用电子招投标方式，请供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

4.2补充通知（如有）：成功获取招标文件的供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

4.3本项目采用电子投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》、采购文件要求进行制作、上传电子响应文件，响应单位无需提供纸质响应文件。电子响应文件制作完成后请在截止时间前完成提交（上传），否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5、开标

5.1本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为30分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标人代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标人代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

6、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

7、投标保证金：本项目无需缴纳投标保证金。

8、苏州市财政局政府采购管理处监督电话：0512-68616651。

9、政府采购履约资金扶持政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购人：苏州市急救中心

联系人：周振华

联系电话：0512-68707169

2.采购代理机构信息

名称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层

联系方式：0512-69165625

3.项目联系方式：

项目联系人：陈璐佳、李晶晶

电话：0512-69165615

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

政府采购文件

采购编号：JSZC-320500-SZWK-G2026-0127

采购项目：负压监护型救护车及急救设备

采购单位：苏州市急救中心

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

二〇二六年五月

前 附 表

（下列附表说明是对采购文件的具体补充和修正，如有矛盾之处以本附表为准）

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购编号 | JSZC-320500-SZWK-G2026-0127 |
| 2 | 采购内容 | 负压监护型救护车及急救设备 |
| 3 | 采购人 | # 苏州市急救中心 联系人：周振华 联系电话：0512-68707169 |
| 4 | 采购代理机构 | 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层 邮编：215000 联系人：陈璐佳、李晶晶 联系电话：0512-69165615，传真：0512-65153553 |
| 5 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 6 | 投标保证金 | 无 |
| 7 | 网上获取截止时间 | 自招标公告发布之日起五个工作日 |
| 8 | 电子投标文件制作要求 | 电子投标文件制作要求 （1）系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。 （2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照使用说明完成投标文件的编制和加盖电子签章。 （3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。 |
| 9 | 上传投标文件截止时间 | 2026年6月9日9点30分 |
| 10 | 开标、评标时间、地点 | 开标时间：2026年6月9日9点30分 开标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标） 请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。 |
| 11 | 中标服务费 | 本项目申报预算时已经包含中标服务费，因此服务费由中标单位支付，在领取中标通知书时中标人向招标代理机构一次性付清。按照预算金额的如下比例进行计算：即100万元以内1.5%、100～500万元以1.1%，差额定率累进法计算并支付中标服务费。 服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 账号：1102020209000295112 开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州道前支行 注：本项目中标服务费为人民币贰万陆仟元整（￥：26000.00）；请各供应商在投标报价时综合考虑 |
| 12 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 13 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）投标文件未按采购文件要求制作电子投标文件及签章的； （二）不具备采购文件中规定的资格要求的； （三）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）不同投标人的电子投标文件制作机器码一致； （五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （六）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

目     录

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  采购书

第五章  合同一般条款

第六章  合同主要条款

第七章  评标方法、评分标准

第一章 投标邀请函

：

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司受苏州市急救中心委托，对其负压监护型救护车及急救设备进行国内公开招标采购，欢迎符合招标公告投标资格条件的各公司前来报名参加投标。

1、采购编号：JSZC-320500-SZWK-G2026-0127

2、采购项目名称：负压监护型救护车及急救设备

3、采购预算及最高限价：

| 序号 | 采购内容 | 预算金额（万元） | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负压监护型救护车及急救设备 | 200 | 200 |

4、采购内容：详见采购文件

5、网上获取截止时间：自招标公告发布之日起五个工作日

6、上传投标文件截止时间：2026年6月9日9点30分

7、开标时间：2026年6月9日9点30分

8、开标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）

本项目为不见面开标项目，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

9、采购项目联系人及联系方式：

（1）采购人：苏州市急救中心

联系人：周振华             联系电话：0512-68707169

（2）采购代理机构：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

联系人：陈璐佳、李晶晶      联系电话：0512-69165615

地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层    邮政编码： 215000

请贵单位购买本采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按采购文件的要求详细填写和编制电子投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

第二章 投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1本采购文件仅适用于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司及采购人。

2、词语释义

2.1采购人（甲方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.2采购代理机构：具体组织实施采购活动的法人。

2.3投标人（供应商）：经认定有资格响应采购，参加投标竞争的法人或其他组织或自然人。

2.4响应：投标人根据采购代理机构发布的采购文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5中标人（乙方）：合同中规定的向采购方提交货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.6合同：采供双方根据采购文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.7 货物：系指乙方按采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

2.8 服务：系指本次招标采购文件规定中标人应承担的与提交货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定中标人应承担的其他义务。

2.9 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10 天：日历日。

2.11 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、价款、质保期或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.17 书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.18中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

二、投标人（供应商）

3、供应商资格要求：

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6法律、行政法规规定的其他条件。

3.2供应商应当具备的特定资格要求：

3.2.1具有所投医疗设备产品经营许可资格。

3.2.2专门面向中小企业采购（投标产品生产厂家必须为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并在投标文件中提供相关声明函或监狱企业证明文件，否则为无效投标），所属行业为工业。

4、投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

# 5、投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

# 6、联合体投标

本采购项目不接受联合体投标。

# 三、采购文件的说明

# 7、采购文件

# 采购文件由采购文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读采购文件的全部内容，如有残缺等问题应在获取采购文件3日内向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按采购文件要求提交全部资料，或投标文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

# 8、采购文件的询问与澄清

8.1投标人在收到采购文件后，若有问题需要询问，应于收到采购文件后向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。

8.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

8.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以补充通知的形式在网上发布公告。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

8.4至采购文件获取截止时间，获取采购文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延采购文件提供期限。

9、采购文件的修改

9.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改。

9.2采购代理机构对采购文件的修改，将以补充通知的形式在网上发布公告。补充通知将作为采购文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3为使投标人有足够的时间按采购文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

10、质疑

10.1供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。

10.2根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料及网上获取确认单与质疑函一起递交。

10.3未依照采购公告要求实行网上获取的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

10.4供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.5接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。

10.6联系单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

10.7收件人：季女士（前台）

10.8联系电话：0512-69165625

# 10.9通讯地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层

# 四、电子投标文件说明

# 11、提示与要求

# 11.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

# 11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

# 12、电子投标文件计量单位和使用文字

# 12.1电子投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

# 12.2电子投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

# 13、电子投标文件的组成

13.1封面

13.2开标一览表

13.3资格审查响应文件

（1）投标函、关于资格条件的声明函（格式见第三章）；

（2）投标人情况表（格式见第三章）；

（3）合格供应商的资格条件

3.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（投标人营业执照副本复印件，投标人法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权），投标人代理人身份证复印件（如有授权））；（企业法人性质的投标人应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动）

3.2良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明的相关材料（包括但不限于最近一期经审计的财务报告复印件或银行出具的资信证明原件的扫描件）；

3.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料；

3.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（例如完成本项目所使用的设备的购置合同或发票、本项目服务人员情况介绍和用工合同等证明材料）；

3.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明加盖公章；

3.6提供所投医疗设备的经营许可资格以及所投医疗设备的医疗器械注册证复印件。

3.7中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明；

13.4符合性审查响应文件

13.4.1投标报价明细表

13.4.2商务条款偏离表；

13.4.3其他投标材料；

13.5综合评审响应文件

13.5.1投标货物（材料）技术对照表；

13.5.2与本次采购相关和评分标准中要求提供的其他证明材料；

13.6企业报价折扣证明

专门面向中小企业采购，投标人所投设备生产厂家必须属于中型或小型或微型企业，提供《中小企业声明函》或提供《残疾人福利性单位声明函》或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

13.7投标文件由13.1至13.6款规定的内容共同组成。

14、电子投标文件编制要求

14.1电子投标文件按上述13.1-13.6统一顺序、统一格式编写，并编制“投标文件目录”。

14.2电子投标文件制作

（1）在苏采云系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。

（2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照《操作手册》完成投标文件的编制和加盖电子签章。

（3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。

注：具体投标文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

14.4电子投标文件中的资料应按采购文件的要求加盖投标人的电子签章或公章。

14.5未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。

14.6投标报价（编制）要求的说明

14.6.1除非合同中另有规定，投标人对《投标报价表》中的全部货物及配套服务的报价应包括完成本项工作所需的一切应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.6.2投标人应按《投标报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签章。

14.6.3投标人应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果采购文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.6.4一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

14.6.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.6.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

15、电子投标文件的签署

15.1投标人应按采购文件的规定，编制电子投标文件并上传系统。

15.2投标文件均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，需要法定代表人或代理人加盖公章或签名的文件必须按要求加盖电子签章或签名，若未按上述要求签署的电子投标文件为无效投标。

15.3全套投标文件应无涂改和行间插字。因投标人造成的必须修改的错误，在修改处应由法定代表人或代理人签名证明。

16、投标保证金

无。

17、电子投标文件的有效期

17.1自电子投标文件递交截止时间之日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

五、电子投标文件的解密

18、投标人必须使用数字证书（CA）登录苏采云系统开标大厅，到投标截止时间完成电子投标文件解密。

至投标截止时间，完成解密的投标人不足3家的，不得开标。

六、开标和评标

19、投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.3至投标截止时间，投标人不足3家的，不得开标。

20、电子投标文件的修改和撤回、撤销

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构工作人员将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、投标文件的澄清

22.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.3接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

23、对投标文件的初审

23.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

23.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人代表对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人代表以书面形式向评标委员会进行反馈。

采购人代表在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

23.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

23.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

23.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

23.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

23.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

23.6异常低价审查

（一）出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

23.7采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

23.8投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

24、评标委员会

24.1评标委员会（以下简称评标委员会）成员依法组建；

24.2评标委员会将对符合资格的投标人的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

24.3评标委员会组织负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

24.3.1审查、评价电子投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

24.3.2要求投标人对电子投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.3.3对电子投标文件进行比较和评价；

24.3.4签署评标报告、推荐中标候选人并根据采购方委托从中确定中标人；

24.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.4评标委员会成员应当履行下列义务：

24.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.4.2按照采购文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.4.4参与评标报告的起草；

24.4.5配合招标采购人答复投标人提出的质疑；

24.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

25、评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在电子投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26、废标

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、电子投标文件的评价和比较

27.1评标委员会将仅对满足采购文件实质性要求的电子投标文件进行评价和比较。

27.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照采购文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提交货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

28、中标人的确认

28.1评标委员会按照评标办法和标准对合格投标人的电子投标文件进行评价和比较、打分，并确定中标人。

28.2采购代理机构在苏采云系统中向参与评审的未中标供应商发放《未中标通知书》。未中标供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

28.3经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

29、合同授予标准

29.1采购代理机构将把合同授予其电子投标文件在实质上响应采购文件要求和按本须知规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。

29.2依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

29.3在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按政府采购规定处理。

30、中标通知书

30.1确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内以书面形式通知中标人其投标被接受。在中标通知书中明确中标人的中标标价、交货时间、质量标准和有关合同签订的日期和地点。

30.2中标通知书将成为合同的组成部分。

30.3采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

31、合同的签订

31.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点与采购人签订政府采购合同。

31.2签订的合同及合同条款应以采购文件和中标人的电子投标文件及其澄清文件为依据。

31.3中标人无正当理由不得放弃中标。

32、履约保证金

无

八、其他事项

33、中标服务费

33.1中标人应按前附表规定缴纳中标服务费。

33.2服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

账号：1102020209000295112

开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州道前支行

33.3缴纳服务费时中标人需提供开票信息：单位公司名称、地址、电话、税号、开户银行、账号。

34、监督

34.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

35、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章 电子投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1：法人授权委托书

1、授权委托书

本授权书声明：                （供应商名称）授权        (被授权人的姓名)（被授权人身份证号码：         ）为我方就              （项目编号：     ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。

本授权书于   年  月   日起生效，特此声明。

法定代表人（签名）：

被授权人（签名）：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖公章）

单位地址：

日期：      年   月   日

2、法定代表人身份证明书

兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任            (供应商名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人（签名）：

联系电话：（手机）

单位名称：（加盖公章）

单位地址：

日期：      年   月   日

注：被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书、法人及被授权人的身份证复印件；

被授权人是法定代表人的，提供法定代表人身份证明书和身份证复印件。

格式2：投标函

投标函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

我方收到贵公司号采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的服务的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同。完成合同所规定的全部内容。

3、我方同意采购文件及更正文件中的规定。本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。

4、我方愿意提供招标方在采购文件中要求的所有资料，并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方愿意遵守招标公告及采购文件中所列的收费标准。

6、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我方承诺在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

8、如果我方中标，我方愿意按采购文件规定支付中标服务费，如未按规定缴纳中标服务费，采购代理机构有权保留诉讼的权利；

9、与本投标有关的通讯地址：

联 系 人：_____________________

联系手机：_____________________

地    址：_____________________

开户银行：

银行账号：

投标人：（公章）

单位法定代表人或代理人：（签字或签章）           年     月     日

格式3、开标一览表

开标一览表

（格式）

采购编号：：JSZC-320500-SZWK-G2026-0127

| 序号 | 项目名称 |  | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 投标总报价： |  | （小写）： （大写）： |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

格式4、投标报价明细表

投标报价明细表

采购编号：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 生产厂家 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： |  | 大写：元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期限： 验收期限： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

格式5、投标产品技术偏离对照表

投标货物（材料）技术对照表

采购编号：

| 序号 | 采购文件技术条款描述 | 投标文件响应条款描述 | 响应情况（响应或不响应） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：年月日

注：1、各投标人可参照上述格式自制《投标货物（货物）技术对照表》投标

2、投标人须对照采购技术参数要求逐条列出并对比，其中“投标设备技术指标描述”一栏须详细说明投标产品的具体量化参数，如照抄采购文件要求或只写“完全响应“等字样的技术参数部分不得分。

格式6、投标货物、材料清单表

货物、材料清单表

采购编号：

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：年月日

注：1、各投标人可参照上述格式自制《货物、材料清单表》投标。

2、各投标人必须附详细配置清单。

格式7、商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购编号：

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除技术规格部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：年月日

格式8、相关业绩一览表

相关业绩一览表

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 签订时间 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：投标人应提供双方签订合同的复印件并加盖投标人公章（公章），否则将不作为评标的依据。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：年月日

格式9、资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为号的采购活动进行投标。本公司所提交的电子投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人法定代表人签字：

投标人：（公章）

日期：年月日

（2）投标人情况表

投标人情况表

采购编号：

| 1 | 企业法人 |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 注册地 |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 7 | 单位职工人数 | 人 |  | 单位2025年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 8 | 企业或社会团体办公场所的面积： |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 主营范围 1、_____________________________________ 2、____________________________________ …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |

格式10、技术方案

技术方案

提示： 1、投标人应针对本次招标项目特点编写公司所采取的技术方案，从产品的设计先进性、结构（外形）合理性、操作便捷性和安全性、质量可靠性和稳定性、经济适用性等方面，阐述产品的技术先进性。 2、投标人可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

投标人名称（公章）：

格式11、培训方案

培训方案

提示： 1、投标人应针对本次招标项目特点编写公司中标后拟采取的培训方案。 2、投标人可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

投标人名称（公章）：

格式12、售后服务方案

售后服务方案

提示： 1、投标人应针对本次招标项目特点编写公司中标后拟采取的售后服务方案。 2、投标人可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

投标人名称（公章）：

格式13、中小企业声明函

中小企业声明函（货物类）

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的下列中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1、  ……        设备，属于  工业  ；制造商（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，制造商属于（中型企业、小型企业、微型企业，三选一填写）；

- 2、  ……         设备，属于  工业  ；制造商（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，制造商属于（中型企业、小型企业、微型企业，三选一填写）；

…………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。行业划分标准依据工信部联企业〔2011〕300号文的规定填写。

在货物类采购项目中，货物由中型、小型或微型企业制造的（即货物由中型、小型或微型企业生产且使用该小型或微型企业商号或者注册商标）视为中小微企业。

依据工信部联企业〔2011〕300号文，工业的行业划分标准如下：

工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

格式14、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：残疾人福利性单位或监狱企业视同小型、微型企业。

格式15、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

注：

1、产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2、生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3、该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4、该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5、该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6、用斜线划除的地方无需填写。

第四章 采购书

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司受苏州市急救中心委托，对其负压监护型救护车及急救设备进行国内公开招标采购，欢迎符合招标公告投标资格条件的各公司前来报名参加投标。

一、采购编号：JSZC-320500-SZWK-G2026-0127

二、采购项目名称：负压监护型救护车及急救设备

三、采购设备技术要求及数量：

| 序号 | 采购设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 负压监护型救护车 | 2辆 |

（一）车辆技术要求和配置

| 一．整车技术参数： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 车辆外形：长*宽*高（MM) |  | ≥5370×1928×2260 |
| 医疗舱净尺寸长*宽*高（MM) |  | ≥2680×1650×1680 |
| 整车整备质量（KG） |  | ≤2540 |
| 满载总质量（KG) |  | ≥3100 |
| 轴距（MM） |  | 3430～3500 |
| 油箱容积（L） |  | ≥70 |
| 综合工况油耗（升/百公里）(WLTC) |  | ≤9.5 （以工信部道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统数据为准） |
| 最高车速（KM/H) |  | 185 |
| 接近角/离去角（°） |  | 16 / 12 |
| 轴数 |  | 2 |
| 发动机 | 型号形式 | 四缸汽油发动机、涡轮增压、缸内直喷 |
|  | 排气量(ML) | ≤1999 |
|  | 功率（kw/rpm） | 150～170/5500 |
|  | 最大扭矩（Nm/rpm） | ≥370/2000～4000 |
|  | 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 变速器 |  | 9速自动变速箱 |
| 蓄电池（V/Ah） |  | 12/80 |
| 驱动形式 |  | 后轮驱动 |
| 悬架 |  | 前: 麦弗逊式独立悬挂 /后：半拖曳臂式独立悬挂 |
| 制动系统 |  | 液压双回路制动并带有ABS防抱死制动系统，ASR防侧滑系统，EBD 电子制动力分配系统，BAS 制动辅助系统。 |
| 安全系统 |  | 安全的转向柱，安全带张紧器，正副驾驶座双安全气囊，ESP车身电子稳定程序。倒车自动摄像显示屏。定速巡航控制。 |
| 轮胎规格 |  | 235/55R17轮胎 / 17吋5幅铝合金轮毂 |
| 前门电动车窗 |  | 标配 |
| 遥控中央门锁 |  | 标配 |
| 空调，暖风 |  | 前后独立控制大功率空调和暖风。医疗舱空调从左侧和前方向中央出风，设计专用风机检修孔。 |
| 额定载客（含驾驶员） |  | 7人（座位配置安全带） |
| 燃油种类 |  | 汽油 |
| 转向形式 |  | 液压助力转向，方向盘在驾驶室左前侧 |
| 内饰 |  | 仪表盘带5.5英寸彩色液晶显示屏，配置10.25吋触摸屏 |
| 二．医疗救护配置要求： |  |  |
| 铲式担架固定器 |  | 专用配置（设置于隔断墙处，安全方便存取） |
| 安全扶手 |  | 医疗舱内顶中间为U形环状扶手，在上下车安装相应的安全扶手。 |
| 前后舱对讲系统 |  | 前后对讲，双向控制 |
| 供氧系统 |  | 成型固定机构（窗口下沿与氧气瓶粗口水平基本一致）方便操作，可装2*10升医用氧气瓶，配备手动氧气切换器，可根据2个氧气瓶的使用情况快速转换。即插即用湿化瓶。隐藏式氧气管路，需安装检测便捷，预留呼吸机使用氧气接口。 |
| 杀菌系统 |  | 采用环形内嵌式紫外线消毒灯，可定时控制。 |
| 监护型医疗舱 |  | 医疗舱左侧安装一套医药柜、器械柜和吊柜组合。医疗舱两边的墙壁、车顶内饰采用阻燃、防紫外线、耐冲击ABS工程塑料、一次吸塑成型内饰，防潮、表面易清洗，边角均应采用圆角过度，封边及接口处不可有触手感。左侧设备柜（用于安装除颤监护仪、呼吸机、心电图机、吸引器等）。药品盒安装在医疗舱左前方分为3层，药品分类并具有独立存放区域，便于取放。吊柜为ABS一体成型，吊柜下方具有透明可观察吊柜内所存放物品，吊柜具有上翻门及储物盒。医疗舱任何部位不得使用玻璃钢类、纤维类材料。具有防霉、防菌、防静电、防潮、阻燃、易清洗、易消毒,高强度、高韧性、抗老化、无异味、无毒、安全性强等功能。环保无毒，无重金属（铅、镉、铬、汞）残留，苯质量分数≤100mg/Kg（▲提供权威检测机构出具的检验报告）。 |
| 车载负压设备 |  | 1.车载负压设备一套。最大排风量≥ 600m³/h 负压值范围-10～-30Pa。 ▲2.车载负压救护车排风净化装置必须提供国家空气净化产品及气体检测仪器质量监督检验中心出具的检测报告。 3.高效空气过滤器对粒径 0.3μm 微粒气溶胶的滤除率达到 99.99%。 4.气流进入负压装置经过紫外线，臭氧消毒后排出舱外。 5.主控板要根据用户所设定的负压值进行动态调整（即让负压值自动稳定在设定范围）。 6.压差传感器采用RS485通信方式的高精度传感器，采集数据经过RS485方式传送给触摸屏显示，采用数字传输的负压值没有任何偏差，精度高。 7.负压装置的主控板采用ARM32位高速微处理器，能实时采集负压值并进行控制。风机采用直流无刷，带调速功能。 |
| 带有可开启的驾驶室车厢隔离墙 |  | 中隔断墙将驾驶舱和医疗舱完全隔离，中隔断墙上配有可开启移动式透明推拉窗，推拉窗玻璃带有锁定装置。采用ABS吸塑一次成型件覆盖。 |
| 医疗舱地板 |  | 可冲洗，防静电，可消毒的救护车专用地板，四周边凸起包边，防止灰尘的积累及防滑，方便用水冲洗。 |
| 厢式工作座椅及医生椅 |  | 医生座椅安装于担架前部右侧，朝前安装，附安全带。▲应符合GB 15083汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求，材质为PU皮冷发泡一次成型，提供相应检测报告。医疗舱右侧布置带两点式安全带的2人长条座椅，采用ABS材料一次吸塑成型，背部材质为PU皮冷发泡一次成型，乘坐舒适。长条柜带上掀，内部为储物空间，附2个安全带，每个座位上方有安全扶手。护士椅位于担架前部朝向病员头部，座垫采用冷发泡海绵，附安全带。 |
| 照明系统 |  | LED 照明灯带、医疗舱内独立控制，照明灯与车顶内饰完美结合，同时便于拆卸维修：舱内光照充足均匀，光线柔和，高亮度LED后照明灯，适用于夜间照明，方便上车担架操作。 |
| 输液固定器 |  | 担架车上方安装顶置垂直式输液架，能同时满足3袋以上的输液需要。输液袋，输液瓶有固定装置。 |
| 氧气瓶（柜） |  | 10升氧气瓶2个，氧气瓶需符合国家标准，带固定装置。带有压力调节装置及压力表，安装于车辆左侧后部位置，氧气瓶柜为ABS模具一次性成型制造。 |
| 供电系统 |  | 在车辆启动状态下，可实现24小时不间断供电，可输出220V，1000W纯正弦波电源供医疗设备使用，并在相应的位置安置12V电源插座两只及220V电源插座四只。智能逆变，12V输入，输出为220V、1000W纯正弦波电源。长时间驻车时，可外接市电（220V）对车载蓄电池充电，也可直接为车载设备供电。防水、带防护盖的中国规格外接电源插座，配置15m长移动电缆（含连接220V/15A外接电源插头）。 双蓄电池管理系统，配置免维护汽车专用蓄电池，容量不小于80AH，在驻车时可供一些医疗器械使用。自动连接或断开。确保救护车原车电瓶处于最佳状态，不会因为原车电瓶亏电而影响出车。 |
| 电器控制器 |  | 10寸电容屏加4寸液晶屏，双并联控制，可同时实现电气设备开关功能。▲显示控制屏≥10寸，电容屏提供EMTEK相应检测报告。控制屏上显示12V、220V电压、工作灯状态、消毒灯、手术灯、后照明灯等相关用电设备的工作状态，能够使工作人员直观的掌握用电设备的工作状态并及时发现故障。功能集成控制，直接在电容屏上触摸操作。 |
| 灭火器 |  | 前后舱各配备1个。 |
| 警示系统 |  | 前部为LED异形警灯，中间部位为警报喇叭；后尾翼为扰流设计，配置长条警灯；外顶左右侧都各配置3盏警灯。警灯颜色为蓝色，灯罩注塑成型且厚薄均匀，警灯安装高度不超过原车顶，安装牢固，密封严密，保证不漏、不渗雨水。 |
| 警报器 |  | 双电喇叭，100W警报器，麦克风，慢速双音转换调，符合GB/T 13954和GB 8108规定，救护车专用。 |
| 医疗舱窗户 |  | ▲左侧采光窗不小于（长310mm *高210mm），右侧和后部明窗效果,贴1/2不透明磨砂膜。医疗舱右侧中移门上局部配置可移动式玻璃窗，移动幅度根据使用需要多档可调，每档带限位锁紧装置。 |
| 外观标识 |  | 白色，按照江苏省卫生健康委员会有关院前救护车外观标识规定执行。 |
| 三．随车设备技术参数要求： |  |  |
| 车载急救智慧医疗系统 |  | ★需实现与苏州市急救中心现用智慧急救平台数据集成互通，无其他接入费用。 整套系统质量保证期≥24个月 |
| - 软件部分 |  |  |
| 功能名称和技术参数要求 |  |  |
| 车联网信息集成 |  | 提供对救护车的智能化升级改造服务，组建救护车车联网并提供车载急救系统，实现对相关设备的数据采集，并基于4G/5G的网络进行远程传输，以下相关功能需要对救护车进行智能化升级改造，并且需要设备具备采集接口和开放相关接口协议前提下提供相关功能。 1、需要支持集成车载单模北斗定位数据采集，采集车辆经度、纬度，速度数据，记录救护车运行轨迹，能够上传到区域智慧急救平台。 2、需要支持集成车载体征监护仪波形数据，采集具有输出协议及接口的监护仪仪器，能够通过4G/5G网络实时上传到区域智慧急救平台。 3、需要支持对心电图机数据采集，并上传心电图到急救平台，可实现统一存储和调阅。心电图支持HL7 aECG方式集成。 4、需要支持身份证读卡器设备集成，采集患者基本信息。 5、需要支持医疗舱内视频输入设备的信号集成，采集视频监控数据，可通过车载网络自动上传到急救平台，实现集中存储。 6、系统支持音视频编解码能力，能够在救护车上呼叫院内专家、指挥会诊中心、分诊台等，实现多方的通讯互不干扰； 7、系统支持在网络断开的情况下医疗舱视频的本地录制和保存，在网络恢复后能够自动上传所录制的视频内容。 8、系统支持驾驶舱视频输入设备的信号集成，自动循环录制相关行车记录视频数据在本地车载集成终端存储中进行保存。 |
| 移动医生工作站 |  | 院前急救医护人员可以使用移动平板作为移动医生工作站，对患者基本信息、病史、体格检查等信息进行记录，提供一键预警、音视频远程会诊等功能。 ▲1、系统需支持Android移动平板上录入急救电子病历功能： 1）支持快速录入患者急救电子病历数据，主要包括患者信息、患者病史、体格检查、生命体征(交接时)、诊断与处理、救治结果和交接记录内容。 2）支持按照快速点选的方式录入数据，如皮肤黏膜、神志、治疗措施和病情判断，可以让电子病历的输入更便捷。 3）支持病历内容按照质控参数的检查功能，不符合基本急救病历质控参数要求时不能提交急救电子病历。 4）支持格拉斯哥昏迷指数评分功能。 5）支持主诉、现病史、既往史和初步诊断信息按照模板快速录入功能。 6）支持把从监护仪上传到急救平台的体征数据获取到急救电子病历体格检查内容功能。 7）支持填写院前和院内交接单功能，提交病历后，不能再修改急救电子病历。 8）支持打印院前和院内交接单功能。 9）支持查看历史的患者急救电子病历，并提供急救电子病历补录功能。 10）支持在无网络情况下书写急救电子病历，在网络畅通后自动上传在离线状态下书写的急救电子病历数据。 11）支持网络状态检测功能，实时提醒医护人员当前网络状态功能。 2、专科急救电子病历 针对卒中、新生儿和儿童转运专科患者，系统需支持全结构化的专科急救电子病历，体现专科救治特色。系统支持多模板动态切换方式实现各电子病历模板的切换。 3、专科评估 1）胸痛评估：在急救病历中支持胸痛评估功能，内容包括病情评估、初步诊断、Killip评分功能。 2）卒中评估：在急救病历中支持卒中评估功能，按照FAST评分规则进行提供。 3）创伤评估：在急救病历中支持创伤评分(TI)评估功能，按照受伤部位、损伤类型、循环状态、呼吸状态和意识状态进行评估，能自动计算评估总分。 4、电子化交接：需要支持患者知情同意书和交接单的手写电子签名功能，实现电子化交接。支持因患者或家属要求而重新签署患者知情同意书功能。 5、专科中心地图：需要支持五大专科中心急救资源地图，院前医护人员可快速查看专科中心位置、距离等急救资源信息，可提供快速导航功能。 6、一键预警：支持院前急救医务人员在需要院内专家帮助时，可启动一键预警功能，能够支持实时通知院内急诊科、导管室和五大专科中心等科室专家，医院各科室和医务人员可提前进行各项救治准备工作。 7、调阅健康档案：支持与区域健康档案平台对接，在救护车上实时调阅患者区域健康档案。 8、急救影像资料管理：院前急救医务人员可对现场救治场景进行拍摄视频和照片并上传，支持离线的视频和照片并在网络恢复后自动上传功能。 9、患者心电图采集和调阅：系统需要支持与提供基于HL7 aECG数据标准心电数据、具备无线模块、支持FTP协议的心电图机进行心电图数据采集，并实现远程传输；并可调阅患者心电图报告。 10、针对不改造救护车的情况，支持采集平板位置信息，并实时上传到急救平台功能。 11、新冠肺炎流调管理：针对发热等高危患者进行新冠肺炎流调并实时传输到急救中心和接诊医院。 13、移动视频会诊：系统需要支持院前急救医护人员通过平板发起与急救指挥中心、院内分诊台和专科中心等业务场景的视频通话，实现基于实时音视频通话的远程专家会诊。 |
| # 硬件部分 |  |  |
| 设备名称和技术要求 |  |  |
| 1.车载集成终端 |  | 1、CPU:Intel® Core™ i7； 2、内存:≥16GB； 3、硬盘：≥512G SSD； 4、视频编解码需支持H.261、H.263、H.264、H.265； 5、图像格式需支持4CIF、VGA、SVGA、XGA、HD 720P、1080P、3840*2160、4096*2160； 6、需支持ITU-T G.711、G.723.1、G.729A及AAC宽带音频编码协议； 7、双向音视频编解码能力，需支持2路4K以上视频编解码； 8、抗震设计：采用特殊的机械设计，保证车辆行驶过程当中设备能够持续稳定运行； 9、支持车辆定位功能； 10、以太网口：≥2个； 11、RS232串口：≥2个 12、USB接口: ≥4； 13、支持车载ACC。 |
| 2.5G路由器 |  | 支持5G多模网络接入。 |
| 3.无线单边耳麦 |  | 1、使用距离：≥50米； 2、通话时长：≥12小时； 3、话状态指示灯，免打扰设计耳机端可实现接听/挂断，静音和音量调节控制。 |
| 4.车载摄像头(驾驶舱) |  | 1、像素：≥500万 网络摄像机； 2、最小照度:彩色:0.005 Lux@(F1.2, AGC ON)， 0 Lux with IR； 3、镜头:2.7-12mm @ F1.2 水平视场角: 106°~35.6°； 4、视频压缩标准:H.265 / H.264； 5、最大图像尺寸: 3200 × 1800； 6、存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传； 7、电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af)； 8、功耗:DC12 V：10.8W Max；PoE：12.5W Max。 |
| 5.车载摄像头(医疗舱) |  | 1、像素：≥600万 网络摄像机； 2、最低照度 彩色:0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)， 0 Lux with IR； 3、镜头：焦距＆视场角 2.7~12 mm，水平视场角：106°~35.6°，垂直视场角：55.9°~20°，对角视场角：127.4°~40.8°; 4、视频压缩标准 H.265/H.264； 5、最大图像尺寸 3200 × 1800； 6、存储功能:支持Micro SD/Micro SDHC /Micro SDXC卡(128G)断网本地存储； 7、通讯接口 1 个RJ45 10M / 100M自适应以太网口； 8、功耗:DC12 V：10.8W Max；PoE：12.5W Max。 |
| 6.车载显示终端 |  | 1、显示器：≥13寸； 2、分辨率：≥1024*768； 3、视频输入：支持VGA或HDMI接口 4、支持屏幕触摸操作； 5、电源：DC：12V/24V通用。 |
| 7.身份证读卡器 |  | 设备类型二代证阅读器，产品接口RS232或USB接口。 |
| 8.移动终端 |  | 1、CPU: ≥八核; 2、屏幕：≥8英寸； 3、内存：≥3G； 4、存储：≥32G; 5、支持全网通； 6、支持WIFI； 7、支持蓝牙； |
| 9.车载文档输出终端 |  | 1、输出方式：行式热敏打印； 2、接口：蓝牙、usb； 3、打印介质：热敏纸； 4、微型便携式、可移动、无需色带、墨盒，支持安卓系统； 5、支持安卓中文系统。 |
| 10.驾驶舱摄像记录仪 |  | 1、内存：512g 2、像素：800万 3、可与现有车辆兼容 |
| 11.救护车调度系统车载终端 |  | - 1、一体式工业结构设计：适合台面安装。 - 2、操作系统：基于 Android 7.1操作系统。 - 3、7寸触摸显示屏：显示屏分辨率1024*600。 - 4、支持RFID、IC卡司机信息卡。 - 5、支持外接营运状态显示屏、顶灯、计价器、翻牌器等外设。 - 6、无线通信：支持4G全网通。 - 7、WIFI:内置 WIFI 热点，可共享上网。 - 8、最多支持4路视频,支持1路摄像头录音。 - 9、支持VOIP语音通话。 - 10、集成讯飞语音，支持中英文TTS语音合成。 - 11、支持安装第三方应用程序，扩展终端行业应用功能。 - 12、具备电瓶过放电保护功能；具备过压保护，超过极限电压，立即切断外部电路保护终端； - 13、功耗低，熄火检测到电瓶电压低时候可进入零功耗状态，此时工作电流小于2mA，可有效保护汽车电瓶防止过放。 - 14、电源多重保护，可适应车内复杂电源干扰环境。 - 15、提供二次开发SDK - ▲16、定位：只支持BDS单模板，不得支持其他定位方式。需提供工业和信息化部研究所依据《卫星定位导航授时设备单北斗测试技术规范》进行检测的合格检测报告 - 17、设备需安装调试，与现用调度系统兼容匹配，能符合日常急救工作要求。无其他接入费用。 - 18、终端质量保证期≥24个月 |
| 12.呼吸机 |  | - 一、适用范围 - 1.适用于呼吸衰竭患者的床边长期治疗，符合GB9706.28治疗呼吸机标准；同时适用于院内、院外急危重症患者转运过程中进行通气辅助及呼吸支持，符合YY0600.3转运呼吸机标准；在国家医疗器械产品注册证临床适用范围中明确注明。 - 二、技术参数 - ▲1.电动电控型呼吸机，内置静音微型涡轮压缩机； - 2.采用近端压差式流量传感器 - ▲3.呼吸模式：包括有创通气和无创通气，IPPV、V-A/C、V-SIMV、PCV、P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、PRVC、PRVC-SIMV、APRV、BiPPV等 - 4.适用于小儿和成人患者通气； - ▲5.具有CPR模式：具有15:2、30:2，连续按压三种及以上模式，且有直观图形化显示功能 - 6.具有HFNC高流量氧疗模式 - 7.工作压力：3.0～6.0 bar - 8.吸气时间：0.2～10s - 9.潮气量： 10～2000ml - 10.呼吸频率： 1～100 bpm - 11.呼气末正压：0～40cmH2O - 12.氧浓度：21%～100% - 13.吸气压力：1～90cmH2O - 14.触发方式：流量触发 、压力触发 - 15.流量触发 : 0.5～20L/min - 16.压力触发 -20cmH2O～-0.5cmH2O - 17.呼气触发灵敏度：5%～85% - 18.窒息时间：5～60 s - 19.压力上升时间：60ms～2000ms - 20.压力支持：关闭 1～90cmH2O - 21.压力上限：10～100cmH2O - 22.吸气暂停：0%～60% - 23.高流量吸氧流速：2～65 L/min - 24.最大峰流速：≥200L/min - 三、监测功能： - ▲1.显示屏：≥10.4英寸彩色液晶触摸屏 - 2.波形图：P-T , V-T , F-T波形，同屏可显示≥3道波形； - 3.环形图：（P-V）、（F-V）、（F-P）环图，可同屏显示≥2个以上呼吸环 - ▲4.监测界面：具有波形界面、呼吸环界面、趋势图界面，全参数监测界面，大字体界面等五种监测界面，且可根据用户需要任意切换； - 5.监测参数：峰压、平均压、平台压、PEEP、吸气潮气量、呼气潮气量、自主呼出潮气量、潮气量/体重、吸气分钟通气量、呼气分钟通气量、自主分钟通气量、分钟漏气量、总呼吸频率、机控呼吸频率、自主呼吸频率、I/E比、氧浓度、氧耗量等 - 6.呼吸力学监测：P0.1、NIF、静态顺应性、动态顺应性、吸气阻力、呼气阻力、RSBI、时间常数RC、内源性PEEP、呼吸功等 - 7.动态肺监测：以直观的肺叶图形表达方式显示，实时监测患者的呼吸阻力、顺应性、自主呼吸状态和吸呼时相等 - 四、其他功能和性能 - 1.具备低流速P-V工具，分析低位拐点和高位拐点，帮助确定最佳PEEP值 - 2.配备肺复张功能，提供控制性肺膨胀法进行肺复张 - 3.具有气管插管补偿和管路顺应性补偿 - 4.手动呼吸、吸气保持、呼气保持 - 5.具有智能化的吸痰功能 - 6.具有同步雾化功能 - 7.数据管理：具有标准以太网网络接口RJ45、USB、RS-232、VGA，且可以数据导出 - 8.可以储存≥5000条日志 - 9.自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性、测试流量传感器 - 10.防水防尘等级：能在恶劣环境下使用，IP44等级或以上 - 11.可连接高压氧，及低压氧使用，具有标准国际接口 - 12.主机后背具有标准的自带可折叠式转运套件，方便医务人员转运中的悬挂和使用 - 五、报警：具有声光三级报警，报警参数全面，保证呼吸通气安全； - 六、电源： - 1.交流电：AC 100-240V - 2.内置可充电锂电池，在标准工作状态下，新的满电电池工作时间≥6小时 - 七、主机 - ▲1.主机重量：≤6.2kg（含电池） - 2.具备EN1789车载测试认证 - ▲3．具备RTCA/DO-160G航空测试认证（需提供检测报告） |
| - 13.除颤监护仪 |  | - 1.标配手动除颤、12导心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）、无创血压监护、血氧饱和度监护、体温、有创血压、起搏等功能 - 2.彩色电容触摸屏≥9英寸, 分辨率1200×1020像素，可显示≥7通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节，支持中文操作界面，重量≤4.6kg（含电极板）。 - 3.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 - 4.手动除颤分为同步和异步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。 - 5.能量选择范围1,2,3,4,5,6,7,8,9,10，15,20,25,30，50,70,100，120,150,170，200,300,360J - 6.无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿） - 7.脉率范围：20-300bpm。 - 8.配置110mm记录纸记录仪，可同时打印不少于6通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。 - 9.除颤充电迅速，充电至200J≤4s，除颤后心电基线恢复时间≤2.5s，从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。 - 10.具备12导静息分析功能，支持危急值和心肌梗塞部位图形化指示，支持多份心电分析报告同屏对比查看，帮助医护人员快速发现异常。 - 11.配置2块外置智能锂电池，其中单电池可支持连续监护≥6小时，200J除颤≥300次。 - 12.符合直升机及各类转运标准要求 - 13.工作环境温度范围：-20°C-55°C，湿度范围：5%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。 - 14.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP55，具备优异的抗跌落性能，可承受1.5米跌落冲击，带包可承受3米跌落冲击。 - ▲15.配置集成床旁超声，提供创伤检查步骤指引、检查部位打图手法和标准图参考。 - 16.可选配CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2020 AHA指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度、频率实时参数显示。 - 17.提供CPR按压干扰滤过功能，通过除颤电极片或CPR传感器自动检测按压干扰并实时滤波，减少按压中断。 - ▲18.AED功能适用于29天以上人群（需提供NMPA注册证明材料）。 |
| - 14.体外除颤仪AED |  | - 一.物理功能 - 1.整机重量（含电池）≤2.5Kg，设备具备高便携性，且有主机一体便携把手。 - 2.主机设有机盖保护装置，并支持开盖即开机方式。 - 3.方便收纳和操作，主机防护盖内有电极片专用收纳仓。 - 4.主机使用期限≥10年。 - 5.▲产品防尘防水级别≥IP65。 - 6.▲主机通过≥1.6米高度跌落试验，6个面各跌落1次（需提供检测报告）。 - 7.工作温度：-10℃～ 50℃，0%～95%(无冷凝)，（从室温环境下进入－20℃环境后，至少能工作 60 分钟）。 - 8.存储温度：存储温度：-30℃～70℃，0%～95%(无冷凝) - 二.操作显示 - 1.▲主机具有液晶显示屏，屏幕尺寸≥7英寸，分辨率≥800*480像素。 - 2.具备成人儿童模式，可一键实现快速切换。 - 3.支持4种及以上语言一键切换。 - 4.为适应急救现场嘈杂环境下使用，设备能够根据环境噪音强度自动调节语音播放音量。 - 5.为适应多种急救现场，设备可根据环境亮度自动调节屏幕亮度。 - 6.提供语音及动画指导提示，指导操作人员按照 AHA/ERC 推荐的频率对病人实施胸部按压并进行通气。 - 7.按压速率可调，可调范围每分钟按压100、110或120次。 - 8.按压通气比可调，可调范围30:2、15:2。 - 三.设备性能 - 1.采用双相波技术，成人除颤最大能量可达360J，儿童除颤最大能量可达100J。 - 2.▲为了适用不同人群和患者类型，除颤能量前三次档位可进行调节，可设置≥13个不同能量等级。 - 3.开始AED分析到200J放电准备就绪时间＜5s。 - 4.除颤后ECG恢复时间＜2s。 - 5.除颤能量内部释放时间≥30s, 多档可调。 - 6.电池使用年限≥5年，电池容量≥4500mAh。 - 7.在适合条件下，工作时间≥12小时，可提供≥210次360J除颤或320次200J除颤。 - 8.▲首次出现电池电量低报警时，主机至少还可持续工作30分钟和10次200J电击。 - 9.单副电极片有效期≥36个月。 - 10.电极片具有通用性，电极片插头能够适配多个品牌的设备。 - 11.可与同品牌手动除颤器通用，确保在紧急情况下无需更换电极片即可进行除颤操作。 - 12.具备较好的干扰信号抑制能力，在ECG信号采集与分析工作状态下应满足共模抑制比＞90dB，系统噪声不大于30uV，输入阻抗不小于 2.5MΩ。 - 四.设备自检与巡检 - 1.设备每天、每周、每月都会进行自检，自检项目包括按键测试、高低压充放电、能量内部释放及解除、内存、电池电量、时间、通讯等内容。 - 2.设备主机具备状态指示灯，以颜色变化显示设备运行状态，便于日常维护。 - 3.主机具有电池查看窗，可以在不开机不开盖的状态下监测电池电量。 - 4.主机具有电极片查看窗，方便随时查看电极片的使用效期。 - 五.数据传输和存储 - 1.数据存储内存容量≥1G，可存储≥1500条事件记录或≥2000份自检报告，保存至少≥5小时ECG 波形。 - 2.具备录音功能，可保存≥70分钟抢救现场录音。 - 3.设备支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据。 - 4.设备配置了4G、Wi-Fi无线模块，可通过无线网络接入设备管理系统，实现设备管理和数据传输功能。 |
| - 15.麻醉可视喉镜 |  | - 1.显示屏 - ①尺寸≥3.0寸，高清直角平面显示屏，分辨率≥1600*1200； - ②上下转动角度 0-130°（允许±2°） - ③左右转动角度 0-270°（允许±2°） - 2.数据输出：TF卡数据导出或Type-C直接数据传输，方便档案的建立和储存； - 3.配套使用一次性镜片（一台机器只能使用一种），一次性镜片插入长度分成人大号≤155mm，成人中号≤125mm，儿童≤108mm，婴儿≤88mm，窥视片护套采用进口防雾高分子材料，具有较强的韧性和强度，上翘大角度设计，可解决各类疑难插管； - 4.主机金属支架（含摄像头），支架主体采用高强度合金材料，更耐用，更美观轻便；①摄像头分辨：200万像素，内置的全密封高功率单颗LED光源； - ②景深：5-100mm，自动对焦、自动白平衡； - ③电源≤12V； - ▲④视场角≥90°； - ⑤光照度不小于800LUX； - 5.电池 ： - ①类型：不可拆卸内置重复充电型锂电池； - ②电压≤7.4V； - ③容量＞3100mAh； - ④充电次数＞500次； - ⑤充电时间＜4小时； - ⑥连续工作时间大于300分钟； - 6.电源适配器 - ①充电接口输入极性：内正外负； - ②充电器输入：100~250V,50Hz； - ③充电器输出：4.2V~12V,1000mA； - 7.工作环境； - ①温度-10℃~﹢40℃； - ②湿度：30％~85％； - ③大气压力700hPa to 1060hPa； - ▲8.防雾功能：无需开机预热，即开机即可防雾。采用防雾技术； - 9.摄像头的位置：视频喉镜的摄像头角度与镜片前段的垂直距离≤45mm。45mm的可视距离设计，使摄像头焦距清晰度最大化。视野无盲区，气管插管更精确，清楚的辨认咽喉部的结构，区别食道入口和气道入口，避免了盲穿和误穿； - 10.拍照摄像功能：手柄上快捷一键快拍摄按钮，拍照速度反应迅速快，具有实时照相、摄录、存储功能，内存≥16G； - ▲11.合金支架和手柄之间的采用直接固定一体式的方式，避免了支架与手柄连接不稳定的情况； |
| - 16.注射泵 |  | - 双通道微量注射泵参数： - ▲1.按国际标准设计，注射器品牌尺寸标注系统、压力自动校准方法和系统、速度自动校准方法和系统、滑块控制结构及含有该滑块控制结构的注射泵推进装置（提供证书）。 - 2.具有注射器规格和安装状态指示灯，显示安装和注射状态； - 3.自动识别10ml、20ml、30ml、50ml注射器规格，注射速率：10ml：0.1ml/h—400ml/h， 20ml：0.1ml/h—600ml/h， 30ml：0.1ml/h—900ml/h，50ml：0.1ml/h—1500ml/h； - ▲4.注射精度：≤±2% （泵本身机械精度≤±1%） - 5.具有三档阻塞报警阀选择：高800±200mm汞柱、中500±100mm汞柱、 低300±100mm汞柱； - ▲6.具有“管路阻塞”、“残留提示”、“注射完毕”、“注射器压杆安装错误报警”、“注射器推杆安装错误”、“电源线脱落报警”、“速率超范围”、“系统出错报警”、“遗忘操作报警”、“输液量等于限制量”等报警； - 7.电气符合医院的工作要求，AC100-220V±10%，50-60Hz±1 Hz，内置电池充电12小时以上，可连续工作超过6小时； - 8.泵固定夹在不需要任何工具的情况下可任意90℃旋转进行横竖固定； - 9.注射中调速功能：在不暂停注射情况下，可以调整注射速度； - 10.残余报警具有三种模式可设置选择：“距离模式1-18mm”、“时间模式1-10min”、“容量模式1-5ml” - 11.可设置开机后保存上次的参数速度或者开机显示速度清零两种可选。 - 12.内存30种注射器品牌，自定义标定保存3种品牌； - 13.具有限制量设定、输出量查询、KVO速率、快速输液控制、快速推进键保险、流量设定键的锁定、市电及内置电池指示、历史数据查询等功能。 - 14.可选择和输液泵叠加组合成4-8通道输注集成系统，通过一条电源线输出。 - 15.机身上带有操作指南和各功能键的操作使用方法。 - 16.设备进液防护等级：IPX4，设备防电击安全等级：Ⅰ类、CF型 - 17.双通道一体机，可以分速输注；双色系设计，不同通道对应不同颜色； - 18.采用两个显示屏幕分别显示各通道的情况 - ▲19.报警音量可设置0－9档； - ▲20.快进速度可设置10ml:5－400ml/h, 20ml:5－600ml/h, 30ml:5－900ml/h, 50ml:5－1500ml/h； - 21.延长管脱落报警功能：在注射过程中，能够检测延长管或者针头脱落，提高安全性； - 22.紧急断电报警功能：在交流电源和电池同时被拔掉，内设纽扣电池还可以持续3分钟报警，更安全； - 23.KVO速度可设置：可根据不同的针筒规格设置KVO速度，KVO速度默认为0.5ml/h；10ml注射器KVO速度范围为0.1－1ml/h；20ml、30ml、50ml注射器KVO速度范围0.1~5ml/h； |
| - 17.车载心电图机 |  | - 1、数字式心电图机，支持标准12导心电图同步采集、记录功能； - 2、内置可充电锂电池，持续工作使用时间≥4个小时； - ▲3、主机具备2.4GHz/5GHz双频段无线Wifi功能（需提供有效证明材料）； - 4、提供机器输出数据技术方案，需开放给系统软件供应商集成应用。 - ▲5、主机重量≤250g，打印机重量≤600g。 - 6、ECG输入通道：标准 12导联心电信号同步采集 - 7、输入阻抗：≥100MΩ - 8、定标高压：1mV±1% - ▲9、耐极化电压：≥±920mv - 10、内部噪声：≤10 uVp-p - 11、时间常数：≥5s - 12、共模抑制比：> 125dB（默认交流滤波关闭） - 13、导联线：导联线连接主机后整机具有除颤放电效应防护性能 - 14、信息输入语言类型：中文，录入方式：支持拼音、五笔、手写、语音等多种数据21、输入方式内置 NFC 录入方式 - 15、显示器屏幕尺寸≥5.5英寸，屏幕类型：彩色液晶全高清 LCD 显示屏，分辨率：≥1280*720，打印方式：连续、同步。 - 16、病人信息录入功能：支持手工录入;快速录入:支持外接读卡器和扫描枪读取患者身份信息，直接将病人信息录入到心电图机上。 - 17、质量检测：①支持采集过程中起搏信号检测和提醒;②支持采集过程中导联脱落检测和提醒；③支持伪差心电图提醒;④支持导联脱落提醒;⑤支持左右手接反提醒; - 18、危急值提示：采集完成后支持 AI分析危急值，对危急报告进行提醒。 - 19、测量项目参数：包括心率、P波时限、QRS 时限、T波时限、P-R 间期、Q-T间期、QTc、P/QRS/T 电轴、SV1、RV5 等值 - 20、临床信息完善：支持识别特定类型病人并提醒采集人员补充完善临床信息，如患者是否佩戴了起搏器，从源头上规避影响诊断的重采问题。 - 21、支持在采集端将心电图原始数据生成二维码，并通过手机端微信分享形式将心电图原始波形从内网传输至外网，物理隔离保障网络安全，可应对因网络异常、系统异常导致心电图数据无法上传至心电诊断中心的特殊情况下的数据传输。 - 22、主机内存：≥16GB ，支持最高≥1万份心电数据存储 - 23、诊断语言:支持中文，标配蓝牙打印机，支持热敏打印功能 - 24、电池充电方式：通过无线座充充电 - 25、能支持现用车载急救智慧医疗系统，无其他接入费用 |
| - 18.上车担架 |  | - ▲1、高强度铝合金材料制造，进行硬化和表面喷涂处理,X形结构设计整体稳固，防侧翻。 - ▲2、担架床面变化范围：高度：高位≤2050*580*950mm ，低位≤2050*580*300mm，自重≤42kg , 承重≥320kg 。 - 3、长度最短≤1600mm 方便狭窄空间（如电梯）环境使用，靠背最大倾角≤75°，膝部最大倾角≥15°。 - 4、配置倒复式三段输液架，最高调节长度为800mm，整体高度可八档调节（方便转移患者），上车高度：780mm,左右侧护栏采用高分子材料制造，倒复式结构（方便患者上下担架）配置背心式三点安全带固定，确保转运安全，担架垫采用PVC材料凹形设计，厚度100mm，主脚轮直径≥150mm四轮采用万向轮设计（对角轮配置制动系统），担架上可选装氧气瓶支架 - 5、上下救护车需二名或以上救护人员操作完成，需提供第一类医疗器械备案凭证，上车担架安装在医疗舱左侧，前部安装防护装置，专用固定机构也设置在救护车左侧，牢固稳定。 |
| - 19.铲式担架 |  | - 1、国产铝合金制造，采用分离刚性结构，两端设有离合装置，可分离成左右二部分，可实现原地固定患者，减少对患者的二次伤害。 - ▲2、展开尺寸≤2000*420*70mm,收缩尺寸≤1680mm*420*70mm，自重≤8.5kg,承重≥159kg。 - 3、需提供第一类医疗器械备案凭证 |
| - 20.软担架 |  | - 1、采用高质量防水尼龙材料制造，展开尺寸≥1800*75mm左右侧配置把手≥8个，可进行X光透视 ，CT扫描， - 2、自重≤3kg,承重≥100kg - 3、需提供第一类医疗器械备案凭证 |
| - 21.折叠担架 |  | - 自重≤4kg，承重≥160kg，展开尺寸：1880*490*30mm，折叠尺寸：940*490*70mm，采用高强度的铝合金材料制成，重量轻，坚固耐用，携带方便，面料和颜色可定制，主要适用于医院、救护车及现场运送病员。 |
| - 22.脊椎板 |  | - 1、展开尺寸：≤1850*450*60mm - 2、自重：≤8kg - 3、承重：≥181kg - 4、采用无释放污染的HDPE材料中空吹塑一次成型，可进行X光透视、CT扫描，配有安全带。 |
| - 23.吸引系统 |  | - 1、分体式吸引器（高负压/低流量） - 2、储液瓶≥1000ml,输入功率110VA - 3、净重≤5.5kg - 4、噪声≤65dB(A) - 5、极限负压值≥0.08MPa (600mmHg) - 6、抽气速率：≥20 L/min |
| - 24.急救箱 |  | - 1、尺寸：450*350*180mm - 2、箱体由整块铝合金板材一体成型。 - 3、内部空间可组合，可放置不同大小急救物品。 |
| - 25.简易呼吸气囊 |  | - 1.适用人群：患者体重>23kg， - 2.呼气阻抗：≤ 5cmH2O， - 3.吸气阻抗：≤5cmH2O， - 4.最小输送容量：600 ml， - 5.压力显示值：0-60cmH2O， - 6.压力显示值公差：±5cmH2O， - 7.死腔：≤ 65 ml， - 8.气囊外形尺寸（长*直径）：约212*131mm， - 9.气囊容积：1500ml±200ml， - 10.PP盒外形尺寸（长*宽*高）：≤300*180*160mm - 11.PP盒重量：≤350g， - 12.硅胶型：① 高温消毒：121 ℃ 20分钟或 134 ℃ 5 分钟。② 消毒次数可达 20 次。 - 13.操作温度: -18℃～+50℃， - 14.操作湿度: 15%～95%， - 15.储存温度: -40℃～+60℃， - 16.储存相对湿度:40%～95%。 |
| - 26.生理参数检测仪 |  | - 一、监测参数 - 1、无创血压：收缩压：60~240mmHg、舒张压：30~180mmHg - 2、体温：32.0~43.0° - 3、心率：30bpm~240bpn - 4、血糖：1.7mmol/L~27.8mmol/L - 5、血氧饱和度：35%~100% - 6、脉率：30bpm~240bpm - 二、仪器技术要求 - 1、电源：可充电锂电池 - 2、数据传输：100个用户ID，每个ID可存储999条历史数据。 - 3、数据传输：双蓝牙传输，可通过蓝牙传输实现移动及pc端的存储、可放。 - 4、标准配置：主机、心电检测仪、血氧探头、耳温探头、血压袖带、血糖仪、电源适配器。 - 5、适用范围：对使用者的心电、体温、无创血压、脉搏血氧饱和度、脉率、血糖进行监测。 |

（二）其他要求：

1、投标人所投车辆须为国家发改委或工信部发布的《车辆生产企业及产品公告》中列明的“救护车”车型，须在投标响应技术标中提供国家发改委或工信部公布的详细数据资料网页打印件（加盖投标方单位公章）或证明资料复印件（加盖投标方单位公章）；否则为无效投标

2、本项目总价包括：车价、设备及改装费、安装调试、检测验收、培训（不包含差旅费）、质保期保障，车辆购置税，上牌工本费等费用。

3、投标人所提供的相关车辆必须符合国家环境保护部国六环保要求，须在投标文件技术标中提供相应证明资料复印件（加盖投标方单位公章）；

4、交货期要求：

（1）底盘车辆要求为现货，签订政府采购合同后3个工作日内需要交验符合招标要求的底盘车辆及车辆手续原件（要求底盘车辆合格证上生产日期2025年6月1日以后），逾期不能提交底盘车辆于采购人验收，或中标人提供的底盘车辆配置或信息与投标时提供的资料不符时，取消其中标资格。

（2）救护车（改装及设备部分）在合同签订后15日内交货。

5、投标单位须保证投标车辆在苏州地区，以车辆使用性质“救护”完成上牌手续；

6、投标单位须在投标文件中提供售后服务细则及配件优惠价格。

7、所有车辆颜色、喷涂图案及文字由采购方指定，费用包含在本次采购报价内。

8、若以上参数中出现车辆或者零配件品牌、型号，则仅供供应商在投标时参考，凡达到以上品牌型号档次、品质及以上技术要求的产品均可，但不能影响（或降低）其整体性能；投标单位必须在投标文件中注明所投产品的品牌、规格型号、主要参数、生产厂家。

9、投标人须明确所投设备生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等；提供设备的配置清单，并提供详细的技术参数和性能说明书。

10、投标人必须承诺采购文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

11、质保期及培训要求：

（1）底盘车辆提供不低于2年不计里程的保修标准（自开具采购方发票之日起算）。按照生产单位售后服务标准执行，为保障用户的改装救护车仍然得到车辆底盘厂家全国售后服务网络，良好的维修、保修服务，投标时向采购方提供底盘汽车生产厂家在苏州授权服务中心的售后服务证明。

（2）医疗舱改装部分提供不低于一年的保修服务。保修期内，由非人为因素引起的故障均在保修范围内，供应商完全免费提供保修服务。保修期外，供应商提供终生的维修服务，且要求相关配件及人工费用低于平均市场价格。

（3）供应商需提供至少3人/次的培训服务，确保用户方至少有2名操作人员可熟练使用（相关人员差旅费自理）。

四、付款方式：详见合同条款；

五、其他需求

1、货物到达采购单位后，在采购单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试及操作培训，并承担因此发生的一切费用。

2、投标文件中提供实施方案，内容应包括但不限于①安装调试、系统集成、试运行、测试、调优等内容，②人员组织架构，③工作时间进度表、工作程序和步骤，④管理和协调方法，⑤关键步骤的思路和要点。

3、投标人负责保管、看护进场的设备及附配件直至完成安装调试后交付采购单位。

六、售后服务要求

投标文件中提供针对本项目制定的售后服务管理体系方案，包括售后服务机制、响应时间、故障解决等内容、关于所投产品的售后服务承诺书、优惠措施等。

投标文件中提供针对本项目制定的应急预案。分析设备有可能出现的重大故障，制定出合理的应急预案。

七、提供维保收费方案，包括售后服务机制、响应时间、故障解决等内容。

1、提供主要零配件的优惠价。零配件供应最长时间不超过3个工作日。并允诺做不到的赔偿条件。维保期结束后免收人工费，维修仅收配件费。投标文件中提供出保后所需更换的易耗品及配件报价。

2、设备免费维保期内应按国家质量控制相关法规要求提供维保记录及质控记录。

3、设备交货验收时应提供以下文件的纸质版+电子版文件：

（1）中文说明书（纸质版+电子版）；

（2）简易操作说明（卡片/塑封文件+电子版）；

4、所投设备属于法定或强检设备的，乙方需承担首次计量检测费用。设备验收时需提供第三方计量检验证书(首检)；

八、故障应急预案

投标人根据往年设备故障案例，分析设备有可能出现的重大故障，制定出合理的应急预案。

①可能出现的重大故障分析，例如设备无法开机或持续处于宕机状态等情况的故障分析，分析故障原因。提供备机的申请流程和送达方案、提供维修机器的远程解决方案；

②本项目的重点、难点分析，例如分析在售后服务过程中可能出现的问题例如售后工程师无法按时到场、或维修配件不能及时到货等情况；

③针对分析的上述故障应急情况，提供对应的解决方案；

九、培训方案

提供临床科室使用培训及医学工程处维护人员培训；提供培训团队组成情况介绍。提供培训方案，包括培训内容、时间、地点、人次、安装调试、配置及技能支持、业务人员培训、应用操作及使用等。

十、产品质量要求：

1、产品质量及安装符合国家质量标准和验收规范，并响应招标文件所规定技术性能要求，以及中标人承诺的其他指标。

2、国家具有强制性标准的，所投产品须符合国家强制性标准。

3、所有设备在到达安装现场时须经采购单位技术人员记录验收后才可进行设备安装，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明及服务质保证明文件。

4、所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

5、缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，中标方必须提出分析报告和解决方案，更换该产品，直到最后纠正缺陷、投标人提供质保从纠正之日起重新计算质保期。

6、如果是超出投标人的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由投标人进行修理，其额外费用由双方协商承担。

十一、验收要求及标准：

1、验收：产品运抵甲方指定地点后，甲方对所供货物就数量、外观、材质、工艺等基本检测项目进行验收，若有产品损坏、丢失或出现其他不符合招标要求的情况，乙方应根据甲方的要求免费补充、更换；设备安装调试完毕后，甲方组织质量性能验收，若发现乙方提供的设备及其安装有质量、性能方面的问题甲方有权拒收或要求乙方更换、维修直至验收合格。

2、验收时，乙方必须参加，由双方签署验收单。

3、项目完成后，供方需提供所投产品生产厂家的授权书、质保书、保修证明等书面资料，并按国家制造和安装的标准要求检测验收。

4、本次采购全部内容为“交钥匙”项目，一切费用均包含在报价内，请各投标人认真考虑其各种风险。

5、验收标准：按本招标文件、供应商的投标文件、承诺及国家相关标准为准。如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

6、货物到达采购人后，投标人应有专人负责看护并派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试及操作培训，并承担因此发生的一切费用。

7、交货过程中如发现不符合本次采购文件所规定产品，供方应无条件退换。

十二、政策执行

1、本次招标不接受进口产品投标，进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

2、中、小、微企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策；中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业）

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，小型企业和微型企业的投标报价扣除20%后参与评审。《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

（3）残疾人福利性单位（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

（4）监狱企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

（5）绿色采购

1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

3、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

（1）本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第七章 评标方法、评分标准”。

（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

十三、综合说明及其它要求：

1、投标人须明确所投设备生产厂家、品牌、型号等；须按照投标技术对照表格式对技术参数进行逐条应答、写出具体的数值，投标人必须对所有技术应答负责。

2、货物到达采购人后，投标人应有专人负责看护并在7天内派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试及操作培训，并承担因此发生的一切费用。

3、设备如涉及易损件，需详细提供设备涉及的所有易损件名称、价格。成交后出现未列出的易损件的，视为免费使用，或者视为虚假应标。

4、投标人应提供软件版本免费升级服务（如有，在不涉及硬件情况下）。

投标人不得以“密码”制约用户。如用户工作和维修需要，应无条件免费开放密码。

投标人对采购人以后设备、系统永久无偿开放。

如发生投标人怠于提供上述义务而导致采购人损失等,采购人有权要求投标人予以赔偿。

5、采购人在院内设备维护、信息系统升级、他方软件接入等情况时，投标方无条件免费开放接口，并配合甲方工作。

6、报价要求：投标总报价一次报定，包括全部内容的产品、材料、安装、调试、人工、机械、保险、运费、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。

7、投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，请在投标文件中提供证明其报价合理性书面说明，并提交相关证明材料，包含但不限于厂家说明、报关单（进口产品）、进货凭证、销售业绩等；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员将其作为无效投标处理。

8、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以江苏政府采购网、苏州政府采购网上发布的通知为准。

第五章合同一般条款

一、合同文件

1. 合同文件适用法律

1.1适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2. 合同文件组成和解释顺序

2.1合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1 合同的特殊性条款

2.1.2 合同的一般性条款

2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4 中标通知书、投标书和采购文件

2.1.5 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

3. 合同文件使用文字

3.1 合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

二、标的物的一般条款

4.  完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5.  质量保证

5.1  乙方应保证所提供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

5.2  根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

5.3  除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期不低于___年。

6.  包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7. 售后服务

7.1设备质保    年；自设备验收合格之日起计算。质保期内，乙方对故障负责，货物更换、维修所涉及的有关费用及由此引起的相关损失由乙方承担，同时相应延长更换和修补零件的质量保证期。对于损坏的零部件，乙方应保证以不高于在设备生产地购买的一般价格提供给甲方。

7.2按合同定期到货，安装前乙方需把设备资料报甲方审核；

7.3终身维修并标明保修期后的具体维修维护事宜；

7.4在质保期满后，乙方需长期提供优惠价格的主要零配件；

7.5乙方保证接到故障电话后能保证2小时内到现场，如需更换设备或送修，必须在48小时内负责解决，且更换维修期间须提供备用设备以保证系统的正常运行。

7.6伴随服务：质保期满后，提供设备最优惠的维修保养及零配件供应价格（具体细则由投标人在电子投标文件中填报）。

三、标的物的交付、检验和验收

8.标的物的交付

8.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

8.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

8.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9. 验收标准和方式：

9.1验收条件：

（1）乙方应在电子投标文件中提供一份验收大纲，在甲方确认后作为甲方验收的依据；

（2）投标设备由甲方及有关部门进行验收；

（3）设备到达采购方指定地点，应提前通知甲方，由甲方会同专业人员根据有关清单进行验收；

（4）设备安装调试完成后，乙方需提供质保书、保修证明等书面资料，并按合同文件、国家制造和安装的标准等要求进行检测验收，质保期自出具验收合格报告之日起算。

9.2验收方式：

（1）设备安装后，甲方按国家标准及厂方标准进行质量验收。乙方应向甲方提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由供货方承担，只有在设备完全正常运转和甲方确认后，设备的安装工作才能认为已全部完成。

（2）验收合格后，甲乙双方共同签署验收报告

四、对标的物提出异议的时间和办法

10.  对标的物提出异议的时间和办法

10.1甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

10.2如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

10.3乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

五、合同价款和支付

11.  合同价款和支付

11.1本合同的结算货币为人民币，单位元。

11.2乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

11.2.1合格的销售发票；

11.2.2甲方签收后的送货回单和验收合格证明。

11.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

11.4根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

六、违约责任

12.1合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

12.2甲方违约责任

12.2.1在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

12.2.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

12.2.3甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

12.3乙方违约责任

12.3.1乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

12.3.2乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天千分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

七、不可抗力

13.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

13.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

八、索赔

14. 索赔

14.1甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

14.2 在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

14.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

14.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

14.4  甲方提出索赔的书面材料应报政府采购监督管理部门备案。同时乙方同意的索赔方案也应报政府采购监督管理部门备案。

九、合同的解除和转让

15. 合同的解除

15.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

15.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

15.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

15.2 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

16. 合同的转让

合同不得转让。

# 十、争议解决及未尽事宜

17.争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十一、附则

18. 合同份数。

本合同一式四份，甲方两份、乙方及采购代理机构各执一份。

19. 未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》及其它有关政府采购的法律法规的规定执行。

第六章 合同特殊条款

甲方：

乙方：

根据苏州市政府采购编号采购文件及乙方中标的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的事宜，签订本合同书。

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的，详见《标的物清单》。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

2.1采购文件；

2.2乙方中标的投标书；

2.3乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

2.4中标通知书。

二、价格与支付：

1、合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币         元，投标总价一次报定，总报价包括车身价、医疗设备、改装费、随车设备费、安装调试费、运输费、培训费、技术服务、购置税，以及上述未提及但有关于本次招标设备的供货、安装、调试，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

2、付款方式：

（1）在政府采购合同签订生效后，甲方支付乙方合同总价30%的预付款，待全部货物到达交货地点完成上牌，安装、调试、培训并验收合格后10个工作日支付合同货款金额的70%余款。

A、甲方签收的送货回单。

B、合格销售发票。

C、由甲乙双方及采购代理机构签章的《苏州市政府采购合同履行验收报告》。

（2）在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

账户信息：

乙方开户名称：

开户银行：

银行账号：

3、付款方式：银行汇票或转账。

三、质量与验收：

1、乙方应按照标书的有关规定提供合格设备；

2、质保期内设备质量出现问题，乙方负责包修，费用由乙方承担；

3、设备的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其它指标；

4、验收标准：根据标书要求及有关规定并按国家最新行业标准进行验收通过；

5、乙方交付验收时应先用书面方式通告甲方；

四、售后服务：

1、质保期为       年；

2、按照采购文件和乙方在投标书中承诺的服务执行。

五、交货和安装：

1、交货时间：      年      月      日，发货前应书面通知甲方；

2、交货地点：由供方负责办理运输将标的物送到甲方所在地。

3、如本项目标的物涉及商品包装及快递包装的情况，则乙方需要按照以下法规通知标准执行政府采购商品包装和快递包装要求。详见：关于《财政部办公厅 生态环境部办公厅 国家邮政局办公室关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》的通知（苏财办购〔2020〕8号）。

# 六、违约责任：

1、在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

（1）如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括供货单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

（4）乙方逾期交货的，应按照本合同总货款的每天千分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。若乙方逾期发货超过十五天，则甲方有权解除合同及不予支付任何款项，乙方向甲方支付合同总价款20%的违约金，违约金不足以赔偿损失的甲方仍有权要求乙方补足。

2、如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分

3、如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

# 七、合同生效及其它：

1、本合同在双方签名盖章后即生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

甲方(公章或合同章)：                     乙方（公章或合同章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：	法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

合同签订日期：      年  月  日           合同签订日期：      年   月   日

第七章 评标方法、评分标准

# 一、评标方法：

1、评标方法采用综合评分法，总分值为100分。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术与质量及其它占70%（权重）。（取小数点后二位）

2、综合评分的主要因素为：价格、技术水平、履约能力、售后服务等，对采购文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

3、提供相同品牌货物且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一货物采购项目，多家投标人提供的核心货物（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

4、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分，综合得分最高者为中标人。（保留小数点后2位）。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的抽签确定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，按照评审因素的量化指标评审得分推荐中标候选人顺序。

5、采购人已书面授权评标委员会直接确定中标供应商。

二、政府采购政策执行办法：

1、本项目专门面向中小企业采购。执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定。

投标人应如实、完整填报《中小企业声明函》，否则为无效投标。

残疾人福利性单位填报《残疾人福利性单位声明函》、监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

投标人如属于监狱企业、残疾人企业的视同中小企业。

如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

- 2、采购本国产品的支持政策

- （1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予  20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

三、评分标准：

本次采购的评标方法采用综合评分法，总分值为100分。

（一）价格（30分）

以通过评标初审，实质性响应采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算或最高限价（如有），其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）X价格权值X100（价格权值为30%）

（二）技术参数比较（35分）

1、打“★”的技术参数必须符合要求，若出现负偏离，为无效投标。

2、打“▲”的技术参数共35条，完全符合采购要求，得35分。若出现负偏离，每负偏离一项扣1分，扣完为止。

3、其余技术参数都需要符合要求，若出现负偏离，为无效投标。

注：上述注▲参数要求提供彩页等佐证材料并加盖厂家公章，否则视为负偏离。其余技术参数应当一一对应提供技术对照表加盖投标人公章，标明是否偏离。否则视为负偏离。

（三）针对本项目实施方案情况比较（10分）

方案内容应包括但不限于①安装调试、测试、调优等内容，②人员组织架构，③工作时间进度表、工作程序和步骤，④管理和协调方法，⑤关键步骤的思路和要点。

上述方案每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。

（四）投标人培训方案情况比较（10分）

包括培训内容、时间、地点、人次、安装调试、配置及技能支持、业务人员培训、应用操作及使用等。

培训方案详细具体，可行性高，满足本项目实际需求的得10分；

上述方案有一项内容缺陷或一项明显错误或一项内容不能满足本项目实际需求的得6分。

上述方案有两处及以上内容缺陷或非专门针对本项目，或部分内容不能满足本项目实际需求的得2分。

其余情况不得分。

（五）投标人售后服务方案情况比较（10分）

针对本项目制定的售后服务管理体系方案，包括售后服务机制、响应时间、故障解决等内容的合理性和可行性。

售后服务方案详细具体，可行性高，满足本项目实际需求的得10分；

上述方案有一项内容缺陷或一项明显错误或一项内容不能满足本项目实际需求的得6分。

上述方案有两处及以上内容缺陷或非专门针对本项目，或部分内容不能满足本项目实际需求的得2分。

其余情况不得分。

（六）投标人履约能力（5分）

1、投标人或投标产品生产厂家提供2023年1月1日以来承担过的类似项目的合同复印件，每提供一份得2分，共4分。

2、救护车生产厂家属于救护车底盘生产厂家认可注册改装厂合作的，得1分，提供相关证明材料。

（全文完）