江苏省人民医院

CT采购项目

招标文件

项目编号：JSZC-320000-SMDY-G2026-0031

（2640SUMEC/XMGG4025）

采购人：江苏省人民医院

采购代理机构：江苏苏美达仪器设备有限公司

2026年4月

目   录

第一章 投标邀请（招标公告）	1

第二章 投标人须知	4

一、总 则	7

1.适用法律	7

2.定义	7

3.政策功能	7

具体内容详见第三章 评标标准。	9

4.投标费用	9

5.招标文件的约束力	9

二、招标文件	9

6.招标文件构成	9

7.招标文件的澄清、补充或修改	10

三、投标文件的编制	10

8.投标文件的语言、计量单位、货币	10

9.联合体（本项目不接受联合体投标）	11

10.投标文件的组成	11

11.投标保证金（本项目不适用）	12

12.投标文件的有效期	13

13.投标文件的签署及其形式	13

四、投标文件的递交	13

14.投标文件的递交	13

15.投标截止时间	13

16.投标文件的拒收	14

17.投标文件的修改或撤回	14

五、开标与评标	14

18.开标	14

19.评标组织	14

20.对投标文件的资格性审查和符合性审查	15

21.投标文件的澄清	17

22.对投标文件的详细评审	17

23.评标过程的保密与公正	18

24.无效投标条款和废标条款	18

25.投标截止时间结束参加投标的供应商不足三家的处理	19

六、授标	19

26.确定中标供应商	19

27.中标的通知	20

28.签订合同	20

29.招标代理服务费	21

七、质疑	21

30.质疑	21

第三章 评标标准	23

第四章 招标技术规格及要求	28

一、采购项目概况	28

二、技术参数（项目需求响应评分项）	28

分包2-CT采购	28

三、商务要求（技术响应评分项）：	35

第五章 拟签订的合同文本	39

第六章 投标文件格式及附件	42

资格审查索引表	44

评审索引表	45

附件一 投标函格式	46

附件二 开标一览表	47

附件三 分项报价表	48

分项报价表	48

附件四 商务条款偏离表	49

附件五 技术条款偏离表	50

附件六 政府采购政策	51

（一） 《中小企业声明函》	51

（二）残疾人福利性单位声明函	53

（三）采购本国产品的支持政策	54

关于符合本国产品标准的声明函	54

附件七 供应商情况告知表	55

附件八 资格证明文件	58

1、法人或其他组织的营业执照等证明文件（扫描件加盖公章）	58

2、法人代表授权书	59

3、制造商授权书（如有）	60

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表；或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；成立不满一年无须提供）	61

5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	62

6、参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录	63

7、依法缴纳税收的记录	64

8、依法缴纳社会保障资金的记录	65

9、投标人所投设备按国家规定须进行3C强制认证的，须提供3C证书（扫描件并加盖公章） （如认为无需提供请附说明）     投标人名称（公章）：	66

10、（如涉及）根据国家相关政策规定，属于医疗器械监督管理范畴内的设备，需具备以下特定资格：	67

11、符合招标文件第一章“拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形”中第 1）条的声明或证明材料（加盖单位公章）	68

12、符合招标文件第一章“拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形”中第 2）条的声明（加盖单位公章）	69

13、本项目不接受联合体投标，中标后不允许分包、转包。	70

参考格式：	70

附件九 其它相关文件（如有）	71

# 第一章 投标邀请（招标公告）

项目概况

江苏省人民医院 CT采购项目招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载招标文件，并于2026年5月19日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SMDY-G2026-0031（2640SUMEC/XMGG4025）

2.项目名称：CT采购项目

3.预算金额：人民币800万元

4.最高限价：人民币800万元

5.采购需求：

| 分包号 | 分包名称 | 数量 （台/套） | 最高限价 （万元/台/套） | 设备用途（或简要描述） | 是否接受 进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | CT采购 | 1 | 800.00 | 用于人体各部位的CT成像，提供用于临床诊断的影像 | 否 |

6.合同履行期限（交货期）：接到医院通知后45天内运抵现场

7.本项目不接受联合体投标，中标后不允许转包、分包

二、申请人的资格要求

（一）《中华人民共和国政府采购法》规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表；或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；成立不满一年无须提供）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，需提供证明材料）；

5.参加政府采购活动前三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目属于货物类采购，不属于专门面向中小企业采购的项目。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、(苏财购[2022]45号)的要求，本项目小型、微型企业在评标时享受10%价格扣除优惠政策。所称小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第二条和第四条的规定，采购货物全部由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不限制投标人企业规模。（如需享受优惠政策，投标人必须提供中小企业声明函（见格式））

2.中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。本项目采购标的对应的行业主要为工业。

（三）本项目的特定资格要求：

1.提供法定代表人身份证扫描件（法人参与投标）或法定代表人授权书原件（授权人参与投标）。授权人参与投标的，还需提供法定代表人和被授权人身份证扫描件以及投标人近六个月内至少一个月为授权人缴纳社会保障资金记录。投标人依法享受缓缴、免缴或因成立时间未进行缴纳社会保障资金的提供证明材料，如被授权人为退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等。

2.如投标产品为医疗器械：

2.1.投标人须提供有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证，投标时需提供复印件加盖公章。

2.2若投标人为代理商，须具有有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证，投标时需提供复印件加盖公章。

3.投标人所投设备按国家规定须进行3C强制认证的，须提供3C证书，投标时需提供复印件加盖公章。

4.本次采购不接受进口产品投标。【注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品】

5.拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形：

5.1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

5.3.拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

方式：苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间、开标时间：2026年5月19日09点30分（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.采购项目需要落实的政府采购情况：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》等政府采购文件。

2.项目编号：JSZC-320000-SMDY-G2026-0031（2640SUMEC/XMGG4025）

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：江苏省人民医院

地址：南京市广州路300号

联系人：杨老师

电话：025-68306244

2.采购代理机构信息

名 称：江苏苏美达仪器设备有限公司

地　址：南京市长江路198号

联系方式：王嘉卉025-84532585 夏琳 025-84532570

3.项目联系方式

项目联系人：王嘉卉

电　话：025-84532585

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表（本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准）

| 序号 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：江苏省人民医院 联系人：杨老师 电话：025-68306244 地址：南京市广州路300号 |
| 2 | 采购代理机构：江苏苏美达仪器设备有限公司 联系人：王嘉卉 025-84532585、夏琳 025-84532570 联系地址：南京市长江路198号 |
| 3 | 项目名称：CT采购项目 项目编号：JSZC-320000-SMDY-G2026-0031（2640SUMEC/XMGG4025） |
| 4 | 采购方式：公开招标 |
| 5 | 投标有效期：开标之日起90天 |
| 6 | 投标保证金：本次采购不收取，本文件中与投标保证金有关条款不生效 |
| 7 | 投标文件份数：电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本三份（评审结束后由中标候选人邮寄至采购代理机构，未中标单位不需要提供）。 |
| 8 | 递交投标文件开始时间：详见招标公告 递交投标文件截止时间、开标时间：详见招标公告 地点：详见招标公告 |
| 9 | 投标报价： - 所有投标响应均以人民币报价。供应商的投标响应报价应遵守“中华人民共和国价格法”。该报价为到采购人指定地点现场的全部费用，含相关税费，运输费，保险费，安装费及相关服务费等一切可能发生的费用。 2、报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评审结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交供应商的报价让利行为，损失自负。 |
| 10 | 现场勘查要求：本项目不组织。 |
| 11 | 信用信息： 信用信息： 1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站、中国政府采购网等。 2）信用信息查询截止时点：采购公告发布之日24时前。在进行资格性审查的同时，代理机构将在“信用中国”网站、对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。 3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。 4）信用信息的使用规则：拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 12 | 核心产品：本分包均为单一产品 核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，取技术分最高者；均相同时，由评标委员会集体决定一个供应商获得中标供应商推荐资格，或采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 |
| 13 | 采购标的对应中小企业划分标准所属行业：工业（制造业） |
| 14 | 招标代理服务费： 中标服务费采用差额定率累进计费方式。合同签订后一周内，中标人参照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）”中规定的收费标准28%的比例向采购代理机构交付招标代理服务费，招标代理服务费一次付清。 收款信息： 户名：江苏苏美达仪器设备有限公司 开户银行：农行南京广州路支行 账户：10100301040003106 |
| 15 | 1、供应商对采购活动事项有疑问的，可以提出询问，联系方式详见第一章技术咨询联系人。 2、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起7个工作日内，提出质疑。 （1）接收质疑函的方式：供应商应在法定质疑期内将质疑函以书面形式（原件）送达代理机构，针对本项目同一采购程序环节的质疑应一次性提出。 （2）质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。否则，代理机构不予受理： ①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； ②质疑项目的名称、编号； ③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； ④事实依据； ⑤必要的法律依据； ⑥提出质疑的日期； 质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章。 （3）质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。 （4）质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按招标文件要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。 （5）质疑人是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。对采购文件提出质疑的，为供应商收到招标文件之日起或招标文件公告期限届满之日计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日计算。 （6）供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。 （7）本项目质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址如下： 联系部门：江苏苏美达仪器设备有限公司招标中心 黄经理 联系电话：025-84531274 通讯地址：江苏省南京市长江路198号苏美达大厦14F |
| 16 | 投标报价中的投标价不得超过招标公告、招标文件规定的预算价或最高限价，超过规定的预算价或最高限价的投标文件，按无效投标处理。 |
| 17 | 关于“苏采云”系统的提示说明 1.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法： “苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。 2.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。 3.“CA数字证书”的获取： 响应供应商需办理“CA数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。 通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。 4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 5.请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。 注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。 |

## 一、总 则

### 1.适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

### 2.定义

2.1本文件中采购代理机构为江苏苏美达仪器设备有限公司；采购人为江苏省人民医院；投标人（亦称供应商）系指参加投标竞争并满足招标文件资格要求规定的法人、其他组织或者自然人。

2.2“货物和服务”指本文件中所述产品及相关货物和服务。

2.3“用户或使用单位”指使用货物、服务的单位。

### 3.政策功能

3.1促进中小企业发展政策：

（1）促进小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（2）监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

（3）残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.2节能产品、环境标志产品政策

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。

（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.3乡村产业振兴支持政策：根据《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号），鼓励采用预留采购份额方式，通过脱贫地区农副产品网络销售平台（原贫困地区农副产品网络销售平台）采购脱贫地区农副产品。

3.4提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.5根据财库（2011）59号文规定，如为信息系统项目，受托为整体采购项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商不得再参加该分项目的采购活动。但属于《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定的单一来源方式采购情形的，不适用本条。

3.6为推进社会诚信体系建设，根据财政部等政策要求，在政府采购活动中查询、使用信用记录，推进政府采购领域联合惩戒工作。

在政府采购活动中，通过“信用中国”、“中国政府采购网”等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.7采购本国产品的支持政策：

本项目对采购本国产品给予政策支持，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）及相关规定执行。

适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

### 具体内容详见第三章 评标标准。

### 4.投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 5.招标文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标标准

第四章  招标技术规格及要求

第五章  拟签订的合同文本

第六章  投标文件格式及附件

6.2招标的最小单位是分包。招标技术规格及要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标技术规格及要求中已经分包的，以分包为单位投标。

6.3 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

6.4供应商被视为充分熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。

7.招标文件的澄清、补充或修改

7.1供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。供应商如须澄清招标文件的疑点，可用书面形式通知采购代理机构，具体通知时间须按法律相关规定执行，如供应商须澄清的疑点超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。采购代理机构将以书面形式作出答复。采购代理机构认为有必要时可将答复内容（包括原提出的问题，但不包括问题的来源）分发给所有取得同一招标文件的供应商。

7.2 采购代理机构可对已发出的招标文件用更正公告的方式进行必要的澄清或者修改，并以书面形式通知所有获取文件的供应商。

7.3 采购代理机构发出的以上澄清或修改的内容文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同已收到招标文件修改的通知，并受其约束。

7.4 当招标文件与以上澄清或修改公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的澄清或修改为准。

7.5为使供应商有足够的时间按招标文件的澄清或修改要求修正投标文件，采购代理机构有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并按7.2条规定的方式通知供应商。

## 三、投标文件的编制

8.投标文件的语言、计量单位、货币

8.1 供应商提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构之间就有关投标的所有来往函电均应以简体中文书写。

8.2供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文翻译文本为准。

8.3 除招标文件中有特殊要求外，招标文件中所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

8.5 所有投标响应报价具体详见投标人须知前附表。

### 9.联合体（本项目不接受联合体投标）

9.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

9.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

9.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

9.4 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

9.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

10.投标文件的组成

10.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。

10.2 投标文件由商务、技术、价格及其他部分组成，应包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

（1）※ 投标函（投标申请及声明）

（2）※开标一览表

（3）分项报价表

（4）《商务条款偏离表》

（5）※《技术条款偏离表》

（6）政府采购政策

（7）供应商基本情况表

（8）※资格证明文件

（9）供应商认为需要提供的其他资料

10.3投标文件的商务部分：是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求。

10.4投标文件的技术部分：是证明供应商提供的产品/服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对产品/服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的产品/服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。

10.5 投标文件的价格部分：

（1）价格文件是对投标价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项产品/服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标供应商的报价让利行为，损失自负。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（4）供应商的报价包括但不仅限于人员费用（工资、福利、培训、体检、社会保险、加班费）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金等费用。

10.6 投标文件的其他部分：

其他文件由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

11.投标保证金（本项目不适用）

11.1作为投标文件的一部分，供应商应按照招标文件要求的数额和办法交纳投标保证金；投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

投标保证金金额及形式：详见投标人须知前附表。

11.2未中标的供应商，其投标保证金将在中标通知书发出后五个工作日内无息退还。未中标供应商应主动联系前附表所注明的联系人办理投标保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于供应商的自身原因未及时办理投标保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。

11.3中标供应商的保证金将按要求缴纳招标代理服务费后在采购合同签订后五个工作日内退还。

11.4发生下列情况之一，保证金将被没收：

（1）中标供应商在中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）投标有效期内撤回其投标的；

（3）提供虚假材料谋取成交的；

（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的；

（6）中标供应商在中标后将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（7）中标供应商在中标后拒绝履行合同义务的。

12.投标文件的有效期

12.1自开标之日起90天内，投标文件应保持有效，有效期短于此规定的投标文件将视为无效。

12.2在特殊情况下，采购代理机构可根据实际情况，在原投标文件有效期截止时间前，与供应商协商延长有效期，此类要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期的要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13.投标文件的签署及其形式

13.1投标文件的应用打印机或不褪色墨水书写，且经法定代表人或授权代表签署。

13.2投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章或法定代表人或其授权代表签字。因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

13.3供应商应按照招标文件所规定的内容顺序，编制目录，逐页编码。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

## 四、投标文件的递交

### 14.投标文件的递交

14.1 电子投标文件的递交：投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

14.2 投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

### 15.投标截止时间

15.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的做无效投标处理。

15.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

### 16.投标文件的拒收

16.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

### 17.投标文件的修改或撤回

供应商在提交投标文件后可对其进行补充、修改或撤回，但必须使采购代理机构能在投标截止时间前（不考虑不可抗力原因）收到该补充、修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法定代表人或其授权代表签署。

17.1 投标文件的撤回

17.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

17.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

17.2 投标文件的修改

17.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

17.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

17.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

18.开标

18.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

18.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

18.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

19.评标组织

19.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

19.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作且评标委员会人员构成符合有关规定。

20.对投标文件的资格性审查和符合性审查

20.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。

资格性审查：采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明文件、投标保证金（如有）进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

★在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性（签署情况等）、完整性（正本和副本数量、内容等）和对招标文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

20.2所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

20.3未实质性响应招标文件要求的将视为无效投标，供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质性响应。如发现下列情况之一的，将视为无效投标：

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）投标有效期不足的；

（3）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（6）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同供应商的投标文件相互混装；

（8）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（9）报价超过招标文件中规定的项目预算或者最高限价的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

20.4评标委员会在初审中，对明显的文字和算术错误的修正原则如下：

（1）《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价金额为准，并修改单价金额；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；如果正本投标文件和副本投标文件之间有差异，则以正本投标文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，供应商不确认的，投标无效。

20.5招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；标注“▲”的为重要参数；标注“★”及“▲”的内容，供应商必须在投标文件内提供相关支撑证明资料（具体以第三章评标标准要求为准）。

20.6供应商递交的投标文件，所有内容均应真实有效；供应商所提供的产品或服务，必须满足国家相关强制性规定要求(如 CCC 认证、电器电子产品有害物质限制使用标识等)并提供相应证书，由于供应商违反国家相关强制性规定给采购人造成损失，一切责任和后果均由供应商承担。

20.7异常低价投标（响应）审查：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

20.8评标委员会在评标时只能依据招标文件规定的办法进行评审,不得寻求外部的证据。

21.投标文件的澄清

21.1 在评标期间，评标委员会有权要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。如果供应商出现同类问题，评标委员会应当给予供应商均等的澄清机会。

21.2 评标委员会应当给供应商以足够合理的时间作出澄清、说明或者补正，供应商必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或其授权代表的签字，或者加盖公章认可，将作为投标文件内容的一部分。

21.3需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

21.4供应商澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。

22.对投标文件的详细评审

22.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，取技术分最高者；均相同时，由评标委员会集体决定一个供应商获得中标供应商推荐资格，或采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前述规定处理。

22.2评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3除评标方法和评标标准另有规定外，评标采用综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评标方法。

22.4评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等

22.5评标标准详见文件第三章。

23.评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至向中标的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评标委员会不得向落标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 在评标期间，采购代理机构将指定联络员与供应商进行联络。

24.无效投标条款和废标条款

24.1无效投标条款

（1）未按要求交纳投标保证金的；

（2）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）未按照招标文件规定要求签署、加盖CA电子公章的；

（4）供应商在报价时采用选择性报价；

（5）供应商不具备招标文件中规定资格要求的；

（6）供应商的报价超过了采购预算的；

（7）未通过符合性检查的；

（8）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（9）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

24.2废标条款：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标委员会认定投标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（5）因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

25.投标截止时间结束参加投标的供应商不足三家的处理

25.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的情况，不得开标。此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采用其他方式采购，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

25.2在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采取其他方式采购的，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

25.3供应商若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标委员会说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。

## 六、授标

26.确定中标供应商

26.1评标委员会根据招标文件规定的评分办法与评分标准的各项因素综合评价每份投标文件，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

26.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选供应商确定中标供应商。

26.3评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

26.4评审结束后，采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选供应商中按顺序确定中标或者成交供应商。采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在指定的媒体上公告中标、成交结果，招标文件、竞争性谈判文件、询价通知书随中标、成交结果同时公告。

26.5若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，采购人有权提请评委会或财政部门重新确定其中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；

（5）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。

不符合法定中标条件的，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

26.6中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。

27.中标的通知

27.1定标后，采购代理机构将以公告形式将定标结果通知所有的供应商，请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

28.签订合同

28.1中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和投标文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和投标文件作实质性修改。

28.2招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清、说明或者补正文件均应作为合同附件。

28.3若中标供应商未能按规定签约，中标将被撤销及投标保证金被没收，在这种情况下采购人可以另选中标供应商或重新招标。

28.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.招标代理服务费

详见投标人须知前附表。

## 七、质疑

30.质疑

30.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

30.2供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑函以书面形式（原件）送达代理机构，质疑期外提出的质疑，采购代理机构将不予受理。

30.3供应商须在法定质疑期内一次性提出针对本项目同一采购程序环节的质疑。

30.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按招标文件要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

30.5质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

30.6质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。否则，代理机构不予受理：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据

（6）提出质疑的日期

质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章。

30.7质疑人是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。对采购文件提出质疑的，为供应商收到招标文件之日起或招标文件公告期限届满之日计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日计算。

30.8 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.9本项目质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址详见第二章投标人须知前附表。

30.10采购代理机构在收到书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。
八、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章 评标标准

（一）评审方法

本项目采用综合评分法。

（二）评审标准

（1）国家政策导向

①促进小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

②监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

③残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

④乡村产业振兴支持政策：根据《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号），鼓励采用预留采购份额方式，通过脱贫地区农副产品网络销售平台（原贫困地区农副产品网络销售平台）采购脱贫地区农副产品。

⑤采购本国产品的支持政策：

①本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第五章 投标文件格式”的“附件3 分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

③供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。（《关于符合本国产品标准的声明函》格式见投标文件格式部分）

④供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

⑤评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

（2）本项目总分为100分，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

具体打分方法如下：

| 评标标准 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，即满足招标文件要求且投标价格最低的得30分（小数点后保留两位小数）。 |
| 产品业绩 | 5分 | 所投产品(同品牌同型号)自2023年1月1日至投标截止时间(以合同签订时间为准)有销售业绩。未提供或未按要求提供不得分。 每提供一份业绩合同及中标通知书得0.5分(每份业绩需提供完整合同文件复印件及中标通知书等材料作为佐证材料;如买方名称、供货品牌/型号、合同金额、数量、签订时间等信息缺失，则视作无效业绩)，最高得5分;并由投标人提供经营业绩情况说明列表，内容主要包括买方名称、供货机型、合同金额、数量、签订时间、联系人及电话等，采购人将根据此表随机抽查，如有虚假按照政府采购规定处理。 |
| 技术响应 | 48分 | 评委根据投标文件中的《技术要求偏离表》结合投标文件提供的佐证材料等进行评审：满足招标文件第四章项目需求之“技术要求”项下全部内容的，得48分。 其中：★参数不允许负偏离，否则投标无效 ▲指标为重要参数，负偏离一项扣3分； 非▲号指标，负偏离一项扣0.3分； 缺漏项视为负偏离，正偏离不加分，最低分0分。 注：1.投标文件中需提供★及▲参数或技术要求中注明需佐证材料参数的技术证明材料，且明确标明证明材料所在精确页码，证明材料包括但不限于公开发行的产品彩页、产品说明书或第三方检测机构出具的检测报告等，未按要求提供的，视为负偏离。 2.凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。 3.如果投标人提供虚假材料，一经查实，视为放弃中标资格。 |
| 质保期 | 3分 | 投标人质保期满足招标文件规定的免费质保期基础上，每增加一年制造商提供的免费质保期加1.5分，最多加3分，本项最高得3分。（投标人在投标时需提供承诺书，承诺签订合同前提供制造商出具的质保函或保修合同，若合同签订前无法提供，视为虚假响应），未提供或承诺书不包含上述内容的不得分。 |
| 项目实施 | 7分 | 1、实施方案（4分）：针对投标人提供的关于交货、安装、调试等项目实施方案综合打分。 a.方案内容全面，详细合理，针对性强，技术保障措施完善，得4分； b.方案内容较全面合理，针对性一般，技术保障措施较为完善，得2分； c.方案内容简单，未突出重点，技术保障措施一般或未提供的不得分。 2、培训计划（3分）：根据提供培训计划的内容、方式、时间、人次数等综合评分。 a.培训计划实用，方式多样，安排合理得3分； b.培训计划较实用，方式较多样，安排较合理得1.5分； c.培训计划简单，形式单一或未提供的不得分。 |
| 售后服务 | 6分 | 1、应急响应方案（3分）：根据对维修设备的响应和应急故障修复方案等综合评分。 a.维修响应速度快，维修方案全面可行性强，应急故障修复方案完善得3分； b.维修响应较快，维修方案较全面，可行性较强，应急故障修复方案较完善得1.5分； c.维修响应一般，维修方案简单，应急故障修复方案一般或未提供的不得分。 2、配件/耗材情况（3分）：根据所投产品列出保修期外主要配件/耗材的清单和价格，评委根据配件/耗材的质量品质、价格等综合评分。 a.提供的清单完整、适应性强、配套性高、价格最优惠得3分； b.提供的清单完整度一般、适应性一般、配套一般、价格较优惠得2分； c.提供的清单笼统、配套不完善、价格优惠力度低得1分； d.未提供的不得分。 |
| 国家政策导向 | 1分 | - 投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，有得0.5分，没有不得分。提供认证证书复印件，否则不得分。 - 投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，有得0.5分，没有不得分。提供认证证书复印件，否则不得分。 特别说明：投标人需提供环境标志产品证书/节能产品证书并标识出产品型号，如未提供，将不予认可。 |

# 第四章 招标技术规格及要求

## 一、采购项目概况

1.项目编号：JSZC-320000-SMDY-G2026-0031（2640SUMEC/XMGG4025）

2.项目名称：CT采购项目

3.预算金额：人民币800万元

4.最高限价：人民币800万元

5.采购需求：

| 分包号 | 分包名称 | 数量 （台/套） | 最高限价 （万元/台/套） | 设备用途（或简要描述） | 是否接受 进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | CT采购 | 1 | 800.00 | 用于人体各部位的CT成像，提供用于临床诊断的影像 | 否 |

6.合同履行期限（交货期）：接到医院通知后45天内运抵现场

7.本项目不接受联合体投标，中标后不允许转包、分包

注：招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理。

## 二、技术参数（项目需求响应评分项）

## 分包2-CT采购

| 序号 |  | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 名称：CT（非技术响应评分项） | 提供品牌型号，并列出详细配置清单和分项报价 |
| 二 | 数量 | 壹套 |
| 三 | 主要技术参数（技术响应评分项） |  |
| 3 | 主要技术规格要求及配置 |  |
| 3.1 | 机架系统 |  |
| ▲3.1.1 | 机架物理转速（非等效）≤0.28s/圈 | 提供 |
| 3.1.2 | 机架完整(不拆外壳)状态，扫描架孔径≥78cm；机架密闭，恒温恒湿；机架内部冷却方式：风冷或水冷 | 提供 |
| 3.1.3 | 驱动方式：磁悬浮驱动或电磁直接驱动或气垫轴承驱动（非皮钢带驱动） | 提供 |
| 3.1.4 | 数据传输方式： 射频或光纤；滑环类型: 低压滑环 | 提供 |
| 3.1.5 | 具备机架激光定位系统、呼吸导航系统；机架内置曝光参数显示，包括转速、床位、曝光时间、患者姓名、ECG信号等，ECG实时监测，提供模拟心电图。 | 提供 |
| 3.1.6 | 一键式摆位按钮：机架控制面板具备快捷按钮，只需单个按钮即可到达特定检查部位的指定床位；机架控制面板、内置液晶数据显示及触控操作面板 | 提供 |
| 3.2 | 数据采集系统 |  |
| ★3.2.1 | Z轴方向物理排数：≥64排 | 提供 |
| ▲3.2.2 | Z轴方向物理排数：≥128排或双层2×64排或双源≥2×64排；单圈扫描最大层数：≥256层或双源≥2x128层 | 提供 |
| 3.2.3 | 探测器Z轴方向物理排数：等宽排列 | 提供 |
| ▲3.2.4 | 探测器Z轴总覆盖宽度（等中心处）：≥8cm，或双层2x4cm，或双源≥2x3.84cm | 提供 |
| ★3.2.5 | 每排探测器物理宽度：≤0.625mm | 提供 |
| 3.2.6 | 探测器类型：最新型探测器，提供专有商标注册资料证明 | 提供 |
| 3.2.7 | 具备3D射线滤过系统 | 提供 |
| ★3.2.8 | 为保证投标产品的稳定性，各厂家供原厂服务器架构或独立工作站（工作站和CT为同一品牌，提供NMPA官网注册证信息截图及链接，注册信息需体现服务器及客户端架构内容） | 提供 |
| 3.3 | X线系统 |  |
| ★3.3.1 | 扫描机架内置安装独立的X线源≥1套，高压发生器总功率（非等效）≥ 100KW | 提供 |
| ▲3.3.2 | 球管阳极热容量≥ 30MHU，球管冷却原理：阳极直冷 | 提供 |
| 3.3.3 | 球管使用液态金属轴承技术 | 提供 |
| 3.3.4 | 球管阳极最大散热率≥1600kHU/min；焦点个数≥2个：球管小焦点≤1.0mm x 0.8mm，球管大焦点≤1.5mm x 1.8mm；具备飞焦点技术 | 提供 |
| 3.3.5 | 最小球管电流≤10mA，管电流步进≤5mA | 提供 |
| ▲3.3.6 | 最大球管电流（非等效）≥1000mA | 提供 |
| 3.3.7 | 最高球管电压：≥140KV，最低球管电压：≤70KV，球管电压自动调节≥5档 | 提供 |
| ▲3.3.8 | 所投CT生产厂家具备自主研发生产CT球管的能力。(不限CT型号) | 提供 |
| 3.4 | 扫描床 |  |
| 3.4.1 | 最大水平可移动范围≥200cm | 提供 |
| 3.4.2 | 床面最大水平移动速度 ≥300mm/秒 | 提供 |
| 3.4.3 | 水平定位精度≤±0.25mm | 提供 |
| 3.4.4 | 床最大垂升降速度 ≥35mm/秒 | 提供 |
| 3.4.5 | 床面最高距离地面≥90cm | 提供 |
| 3.4.6 | 床面最低可降至离地面距离≤55cm | 提供 |
| 3.4.7 | 床面最大承重≥225KG | 提供 |
| 3.4.8 | 扫描床控制脚踏开关；床点滴架+托盘架+纸床单架；头臂托、头托、延长板、床垫、各类头垫、膝关节垫、绑带等扫描床附件；原厂质控模体；一体化集成生理信号门控单元，无需外接心电监测设备 | 提供 |
| 3.5 | 相关AI智能扫描导航系统 |  |
| 3.5.1 | 智能患者定位；智能等中心、患者对中；自动协议选择及优化；智能自动扫描范围定义、条件设定；智能自动可识别的患者体位，提供技术名称及种类；实时患者看护功能：扫描中可实时观察患者情况 | 提供 |
| 3.6 | 扫描与重建参数 |  |
| 3.6.1 | 多种实时定位像扫描方式：正位像、侧位像、双定位像 | 提供 |
| ▲3.6.2 | 螺旋扫描、轴扫最快扫描≤0.25秒/360° | 提供 |
| 3.6.3 | 螺旋连续扫描曝光时间≥60s；螺距连续可调：0.5-1.5，可任意选择 | 提供 |
| ★3.6.4 | 最大水平螺旋、断层可扫描范围≥180cm | 提供 |
| ★3.6.5 | 最薄扫描图像层厚≤0.625mm | 提供 |
| 3.6.6 | 最大扫描FOV≥50cm；双能量扫描最大FOV≥50cm | 提供 |
| 3.6.7 | 单扇区时间分辨率≤150ms | 提供 |
| 3.6.8 | 提供轴扫和螺旋、门控和非门控融合扫描功能 | 提供 |
| 3.6.9 | 图像显示矩阵≥512×512；图像重建矩阵≥512×512；图像重建视野FOV≥50 cm；图像重建速度≥45幅/秒（重建条件：512x512矩阵） | 提供 |
| 3.6.10 | 配备最新图像重建技术及配套硬件：提供技术名称及硬件配置；各厂家提供最新发布的高端迭代技术，提供技术名称及硬件配置 | 提供 |
| ▲3.6.11 | 能谱扫描技术：通过kV切换进行，或双源双能量采集模式，或双层探测器（低能/高能光子同步采集） | 提供 |
| 3.6.12 | 单心动周期前瞻式、回顾式的ECG门控扫描 | 提供 |
| 3.6.13 | 扫描时间实时显示：在同一扫描序列内不同层面图像根据实际扫描时间不同实时显示，精确到毫秒；具备自动定位功能：依据检查部位不同（如头，胸，腹部等），在扫描定位像后，主机自动确定扫描范围功能，提供技术名称等；其他先进扫描技术及方案，提供技术名称 | 提供 |
| 3.6.14 | 散射伪影校正算法；锥束重建算法；单能扫描去金属伪影算法； | 提供 |
| 3.7 | 图像质量 |  |
| 3.7.1 | 空间分辨率（X,Y轴）≥15LP/cm(0%MTF)；Z轴图像空间分辨率≥20LP/cm(0%MTF)；密度分辨率：≤5mm直径圆，密度差0.3%，剂量≤9mGy；图像噪声：≤0.5%；CT值范围（非扩展）≥-1024HU～+3071HU | 提供 |
| 3.8 | 低剂量技术 |  |
| 3.8.1 | 扫描剂量预估；结构化剂量报告；剂量监控和预警；自动毫安调节技术；自动管电压推荐技术；低管电压成像；低剂量扫描模式；低剂量儿科检查：定制化儿童扫描协议；低剂量肺筛查、冠脉体检解决方案。 | 提供 |
| 3.8.2 | 提供目前先进的低剂量迭代技术，在降低 X 线剂量的情况下保证图像质量，使患者受到的辐射剂量降低，提供技术名称及剂量降低效果 | 提供 |
| 3.9 | 主控计算机性能参数（提供最新最全软硬件版本） |  |
| 3.9.1 | 提供原厂随机的最新、配置最高、最全的主控计算机（含医用显示器），提供详细配置清单及技术资料证明 | 提供 |
| 3.9.2 | 图像存档系统(USB移动硬盘、CD-RW或DVD等)；支持MPPS及PACS /HIS/RIS等连接管理系统；DICOM0接口；传输、查询、打印、存档；DICOM Modality Worklist 患者列表软件；提供DICOM 0激光相机接口；同步并行处理功能：注册、扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行；2D/3D图像浏览和编辑、2D/3D图像工具包 | 提供 |
| 3.9.3 | 主控制台提供并可以独立完成MPR，MIP，MinIP，CPR，VR，SSD，VRT，CTA，区域生长容积分析重建等三维后处理功能 | 提供 |
| 3.9.4 | 自动病人呼吸屏气辅助控制系统，自动语音系统、双向语音传输 | 提供 |
| 3.9.5 | 图像采集和重建系统：实时重建，在线重建，离线重建，高清重建矩阵（512×512或768×768或1024×1024）等重建模式 | 提供 |
| 3.9.6 | 并行重建功能：并行处理多种模式的图像的重建与重组，一次扫描中方案内可预置多个重建任务，任务数≥6个 | 提供 |
| 3.9.7 | 提供原厂最新、配置最高、最全的重建计算机，提供详细配置清单及技术资料证明（含最新的重建技术、相关AI功能等） | 提供 |
| 3.10 | 影像处理工作站 |  |
| ★3.10.1 | 原厂高级影像处理工作站，提供1套（含显示器、软件）原厂最新、配置最高的高级图像后处理工作站，包含所有最新最全的后处理功能：临床基础应用和高级后处理技术及软件。 | 提供 |
| 3.11 | 临床基础应用技术及软件性能参数 |  |
| 3.11.1 | 2D /3D图像浏览、编辑器、2D /3D智能操作工具包、2D /3D图像分析系统、多模态图像融合、多平面重建（MPR）、曲面重建（CPR）、最大密度投影（MIP）、最小密度投影（MinIP）、三维表面重建（SSD）、容积三维重建（VR）、容积漫游（VRT）、CT血管造影（CTA） | 提供 |
| 3.11.2 | 组织裁剪功能、自动去骨功能、透明显示软件、CT电影功能软件、三维容积测量评估功能软件虚拟内窥镜软件包、线束硬化伪影校正软件（线束硬化伪影、条状伪影消除等） | 提供 |
| 3.11.3 | 金属伪影校正算法、肌骨成像去金属伪影算法 | 提供 |
| 3.11.4 | 造影剂自动跟踪技术：对管腔内造影剂浓度进行实时监测，达到阈值时，系统自动触发扫描 | 提供 |
| 3.11.5 | CT尿路造影成像技术、小剂量团注跟踪测试技术、多期增强扫描技术 | 提供 |
| 3.11.6 | 螺旋扫描降噪技术、肺纹理增强技术 | 提供 |
| 3.11.7 | 钙化积分应用技术 | 提供 |
| 3.11.8 | 多种容积三维重建模板、可随扫描曝光进行实时MPR图像预览、可随扫描曝光进行实时VR图像预览 | 提供 |
| 3.11.9 | 一站式胸痛三联扫描方案；胸痛三联征一站式极速扫描：一次造影剂注射，完成冠脉、肺动脉、肺静脉和主动脉的全面评估，单心动周期冠脉轴扫与大范围血管螺旋扫描之间极速切换 | 提供 |
| 3.11.10 | 卒中诊断软件 | 提供 |
| 3.11.11 | 4D动态成像及分析技术：体部、动态血管等 | 提供 |
| 3.11.12 | 儿童多器官快速扫描 | 提供 |
| 3.11.13 | 儿童低剂量扫描模式 | 提供 |
| 3.11.14 | 专用儿童扫描协议 | 提供 |
| 3.11.15 | 头颅急诊扫描：单心动周期冠脉轴扫与头颈血管螺旋扫描之间极速切换 | 提供 |
| 3.11.16 | 脑出血、脑容积测量技术 | 提供 |
| 3.11.17 | 急诊缺血性脑卒中影像评估 | 提供 |
| 3.11.18 | 脑血管疾病结构和功能评估（脑血管畸形、脑动脉瘤等） | 提供 |
| 3.11.19 | 肺功能、肺实质、肺结节诊断分析软件 | 提供 |
| 3.11.20 | 腹部诊断分析软 | 提供 |
| 3.11.21 | 神经诊断分析软件 | 提供 |
| 3.11.22 | 肝诊断分析软件 | 提供 |
| 3.11.23 | 肿瘤系统诊断分析软件 | 提供 |
| 3.11.24 | 齿科诊断分析软件 | 提供 |
| 3.11.25 | 其他部位诊断的分析软件等，提供说明 | 提供 |
| 3.12 | 高级后处理技术及软件性能参数 |  |
| 3.12.1 | 心脏高级后处理技术及软件 | 提供 |
| 3.12.2 | 头颈血管高级后处理技术及软件 | 提供 |
| 3.12.3 | 体部血管高级后处理技术及软件 | 提供 |
| 3.12.4 | 灌注高级后处理技术及软件 | 提供 |
| 3.12.4.1 | 容积灌注成像（不移床或非摇篮床模式下）：一次造影剂注射，可获得心脏、全脑、全肝、肾脏等全脏器多期相灌注成像。 | 提供 |
| 3.12.4.2 | 脑灌注软件 | 提供 |
| 3.12.4.3 | 神经灌注软件 | 提供 |
| 3.12.4.4 | 体部灌注软件 | 提供 |
| 3.12.4.5 | 心脏灌注软件 | 提供 |
| 3.12.4.6 | 低千伏完成肺、肝、胰腺、肾脏等全身各个部位灌注成像的能力 | 提供 |
| 3.12.5 | 能谱分析软件包 | 提供 |
| 3.12.5.1 | 能谱特征的定性及定量分析；对碘造影剂、钙化、结石、痛风等进行成分鉴别和量化评估；单能量图像（具备多keV，多个能级的单能量图像计算和显示功能）、融合和增强图像、对比度优化等多图像成像；CNR对比噪声比图像（支持针对用户划取的区域计算最佳对比噪声比图像） | 提供 |
| 3.12.5.2 | 能谱去金属伪影功能、能谱分析工具（提供能谱曲线、直方图、散点图等工具） | 提供 |
| 3.12.5.3 | 基物质图像（提供以水-碘、水-钙、钙-碘等为基物质对的基物质图像）；有效原子序数图像（可计算不同物质有效原子序数，不同物质具有不同有效原子序数以对物质进行区分）；电子密度图像（可计算不同物质电子密度值，不同物质具有不同电子密度值以对物质进行区分） | 提供 |
| 3.13 | 其他高级后处理技术及软件（含配套的独立的最新硬件、软件），提供详细配置清单及技术资料证明。除上面提到的，如有其他选配的软硬件，投标人详细提供名称、规格型号、价格、功能说明等，并说明是否放在标配里。如不提供，默认标配。 | 提供 |
| 4 | 其他附属配置要求 |  |
| ★4.1 | 移动式双筒高压注射器（根据医院要求品牌型号）≥1套 | 提供 |
| ★4.2 | 恒温箱≥1套 | 提供 |
| ★4.3 | 常规维修工具（根据医院要求品牌型号）≥1套 | 提供 |
| ★4.4 | 数据、系统备份移动磁盘（≥1TB）各2块 | 提供 |

## 三、商务要求（技术响应评分项）：

★1、付款方式：设备验收合格后，由中标单位开具发票,凭采购人开具的验收报告支付货款的90%，一年后无售后服务异议支付10%余款。

2、税：本项目执行中相关的一切税费均由中标单位负担。

3、★交货期（含安装调试）：接到医院通知后45天内运抵现场。投标人逾期交付货物的，每逾期一天，投标人向采购人偿付货款总额5‰的滞纳金，如逾期交货达10天，采购人有权解除合同。

4、质保期要求：整机及附属第三方设备质保期≥3年，鼓励延长。

4.1.在质保期内设备免费保修，并确保设备保修期内开机率不低于95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过1天，保修期延长14天。

4.2.质保期外投标人或生产厂家承诺对本设备终身负责维修。

4.3.所有第三方产品免费质保期需单独列出，如无特殊说明均视为和投标主机享有相同质保期。

5、实施方案

5.1.安装要求：

（1）中标人应提供详细的设备使用环境要求，全面负责机房布局、水、电、空调等的设计并提供图纸资料，并充分协助采购人做好机房的准备工作（如必要的话）。

（2）所提供设备应符合中国电网制式要求；应说明最小安装面积和特殊要求（如地板抬高、专用机房等）；需免费提供配电箱到设备所需的电源线和地线；需免费提供安装设备所需的顶、地结构件和相关附件。

（3）设备到货时间，请投标人至少提前三天通知采购人临床医学工程处，以便采购人安排好相关收货工作。设备到达采购人时，投标人代表必须随机到达，由投标人负责卸货并搬运至采购人指定的地点，待设备搬运完毕后，双方办理交接手续。如未按上述规定执行，造成的一切后果全部由投标人承担。

（4）设备安装时，投标人负责设备的免费安装和调试，但投标人必须事先与采购人临床医学工程处联系，并与临床医学工程处共同参与，否则引起的一切责任由投标人承担。

（5）标书中没有列出的标准配置的硬件和软件也必须提供（无论是标准配置或选配件）。标书中所有配置、软件和技术资料都必须随主机到达；不能随主机到达的请注明产地及到达时间。

（6）本项目所采购产品如需与其他系统对接时，必须免费提供技术支持。

（7）负责维修设备的人员要求严格遵守采购人的规章制度、工作程序及标准。

5.2.验收要求：

（1）设备安装后，投标人应配合采购人按厂方技术参数、国家标准等进行质量验收。若有歧义，采购人有权委托国内有资质的单位对该设备进行质量检测，费用由投标人承担。

（2）设备安装、调试结束后，采购人对设备使用后进行验收（时间由双方商定），投标人免费派工程师到达现场协助验收工作。免费质保期从设备安装完成并验收合格之日起开始。

（3）投标人所供设备如验收不合格，根据采购人的要求，投标人必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由投标人承担。

5.3.售后服务

（1）设备发生故障，投标人在接到采购人报修电话后4小时内到达采购人现场，48小时内修复或免费提供备用机，否则采购人可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由投标人承担。如有特殊情况，投标人将立即电话通知采购人不能响应的原因，在获得采购人同意后，才可推迟响应时间。

（2）注明维修配件的仓库地址。承诺产品的备件送达期限为国内2天、国外4天。如所提供设备停产后，备件供应期限为10年。

（3）免费提供安装、校正、调试等必要的维修工具、调试设备和专用模型；免费提供维修系统（含基本维修软件、检测软件、报错系统）、系统恢复盘或GHOST恢复软件。各种软件均应有备份盘。

（4）提供设备免费保养，保修期内一年至少2次设备现场维护保养。

（5）如投标人提供的设备设有维修软件密码，免费提供维修密码,并保证无条件地为采购人永久免费打开。

（6）系统软件终身免费升级。

（7）质保期最后一年更换的配件，从更换之日起享有一年的免费质保期。

（8）维修配件供应停产后需保证10年。

（9）无论在保修期内还是保修期外，投标人或生产厂家必须上门维修。投标人工程师至采购人维修本设备，须事先与采购人临床工程处取得联系，做好相应登记；在维修过程中与采购人工程师共同完成维修工作。否则引起的一切责任由投标人负责。

（10）维修完成后，只收取配件成本费，免收人工费和其它工时杂费。

6、培训计划

（1）在安装过程中或安装结束后，投标人工程师或有关人员有义务对采购人工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（塑胶封好，挂在设备上），解答采购人的人员提出的问题。

（2）免费提供全套技术资料（维修说明书包括详细电路图、操作说明书及光盘），提供中文操作手册和快速操作指南，并提供电子版（中英文均可），提供电路版位置图、检测、调试方法、故障代码等（电子版或光盘）。如技术资料不全，采购人有权不支付货款。

（3）提供详细的项目培训计划，如提供操作培训计划和维修培训计划,必要时提供正规培训班培训，确保操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法，工程师掌握基本的维护保养操作技术为止。

7、应急响应方案：

（1）投标人或生产厂家需提供本地化服务方案，至少包括：设有维修站和维修工程师，提供7*24小时维修服务客服电话。

（2）请提供详细的应急响应方案。

8、配件耗材情况：

（1）列出配置清单及分项报价，并提供订货号。进口产品需提供主机及部件的详细报关和商检单据。

（2）列出保修期内不能免费提供的耗材等清单和价格，未列出的视为免费保修范围内产品。

（3）列出保修期外主要配件和耗材的清单和价格及质保期。

9、项目报价要求

所有投标价格均为人民币报价。包括产品费用、实施费用、安装调试费用等所有费用。报价表格式见“第六章 投标文件参考格式”

10、项目其他要求

（1）投标的产品必须全新并严格保持原包装，否则造成的一切损失由投标人承担。由于设备质量问题引起的医疗事故和纠纷，投标人承担全部法律和经济责任。所投标系统所有的部分必须是全新产品，不能有循环使用的部件。

（2）招标文件中要求的软件和各项功能如需硬件或其他技术支持的，必须列明且免费提供。

（3）投标人在偏离的条款中也应列明该条款里投标人所能提供的最优配置。

（4）列明投标产品的品牌、产地、规格型号、产品总价、分项报价、配置清单（提供订货号）（包括标准件及所有选购件，若为选购件请单独报价，并注明是否包含在总价中）、技术参数及原厂技术参数、设备彩页。

（6）所有附属设备、第三方产品或加配设备如需要注册证，必须提供。

★（7）提供出保后原厂整机保修（全保）费用、主要配件价格（包括但不限于球管、高压发生器、高压油箱、准直器、探测器、重建计算机、主控计算机等）及球管保用条件等。

（8）投标人必须保证采购人在使用、接受本项目货物和服务或其任何一部分时不涉及任何第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的纠纷。一旦出现，由投标人负全部责任。

（9）其他未提及事项必须符合法律法规及相关政策文件等规定。

注：上述“商务要求”需在商务要求偏离表中逐条响应。

# 第五章 拟签订的合同文本

（参考格式，本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人法务审查通过的版本为准）

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得更改实质性要求。

政 府 采 购 合  同

甲方：江苏省人民医院

乙方：

经公开招标（项目编号：                             ）及甲、乙双方协商，就乙方销售给甲方设备，特订立本合同。

一、设备名称、型号、数量和价格

| 设备名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 成交总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（大写）： |  |  |  | （小写）： |  |

二、设备详细配置清单见乙方的投标文件及承诺书（项目编号：        ）。

三、付款方式：设备验收合格后，由中标单位开具发票,凭采购人开具的验收报告支付货款的90%，一年后无售后服务异议支付10%余款。

四、交货期及交货地点：合同生效之日起       天之内货物运抵甲方指定的医院机房。

五、上述设备免费保修    个月。并确保设备保修期内开机率为95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，保修期延长14天。保修期外乙方对本设备终身负责维修。

六、乙方保证所供设备型号是最新的，且是用上等材料和工艺制成，全新，并严格保持原包装，否则造成的一切损失由乙方负全部责任。由于设备质量问题引起的医疗事故和纠纷，乙方承担全部的法律和经济责任。

七、乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不涉及任何第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的纠纷。一旦出现，由乙方负全部责任。

八、乙方保证向甲方提供的设备满足中国国家标准或相关行业标准。根据国家规定，如需要提供3C认证证书和标记的设备及有关配置，必须提供上述证书和标记。

九、乙方所供设备如验收不合格，根据甲方的要求，乙方必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由乙方承担。

十、设备安装后，乙方应配合甲方按厂方技术参数、国家标准等进行质量验收。若有歧义，甲方有权委托国内有资格的单位对该设备进行质量检测，费用由乙方承担。

十一、特别提醒条款：a、所提供医疗器械产品注册证必须真实有效；b、所提供设备上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的完全一致；c、发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致；d、其他未提及事项必须符合国家药品监督管理局的相关规定。e、设备到货时间，请乙方至少提前三天通知甲方采购员，以便甲方安排好相关收货工作。设备到达甲方医院时，乙方代表必须随机到达，由乙方负责卸货并搬运至甲方指定的地点，待设备搬运完毕后，甲乙双方办理交接手续。如未按上述条款执行，造成的一切后果全部由乙方承担。

十二、服务条款：

1.乙方免费提前为甲方提供设备安装图纸，并充分协助甲方做好机房的准备工作（如必要的话）。

2.设备安装时，乙方负责设备的免费安装和调试，但乙方必须事先与甲方的临床医学工程处联系，并与临床医学工程处共同参与，否则引起的一切责任由乙方承担。

3.乙方逾期交付货物的，每逾期一天，乙方向甲方偿付货款总额5‰的滞纳金，如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同。如有特殊情况，乙方应书面通知无法交货原因，在获得甲方同意后，方可推迟交货时间。

4.设备安装、调试结束后，甲方对设备试用后进行验收（时间由甲、乙双方商定），乙方免费派工程师到现场协助验收工作。保修期自甲方验收合格之日算起，保修期外故障待修复后只收配件费，免收人工费。

5.如设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后4小时内到达甲方现场，48小时内修复或免费提供备用机，则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方将立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

6.无论在保修期内还是保修期外，乙方必须上门维修，乙方工程师至甲方维修本设备，必须事先与甲方临床医学工程处取得联系，并做相应登记；在维修过程中与甲方工程师共同完成维修工作。否则引起的一切责任由乙方负责。

7.如设备软件升级，乙方负责免费软件升级。

8.乙方免费提供全套技术资料（维修说明书包括详细电路图、操作说明书及光盘），如技术资料不全，甲方有权不支付货款。

9.技术培训：在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（塑胶封好，挂在设备上），解答甲方人员提出的问题。必要时提供正规培训班培训，确保操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法为止，工程师掌握基本的维护保养操作技术为止。详见乙方的投标文件。

10.如乙方提供的设备设有维修软件密码，乙方保证无条件地为甲方永久免费打开。

11.项目编号：               的招投标文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.乙方所提供的设备及其售后服务应遵守中国网络安全及数据安全相关法律法规（包括但不限于《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》），符合《医疗卫生机构网络安全管理办法》的要求。乙方如违反上述规定，应承担相应法律责任。

13.本合同履约过程中，如发生任何争议，双方协商解决；如不能协商解决，由合同签署地法院管辖。

本合同一式四份，自双方签字盖章之日起生效，甲方执三份，乙方执一份。

合同签署地点:南京市鼓楼区。

———————————————————以下无正文——————— —————————————

甲方（盖章）：江苏省人民医院              乙方（盖章）：

地址：江苏省南京市鼓楼区广州路300号      地址：

法定代表人（或授权人）：                  法定代表人（或授权人）：

部门负责人：                              开户行名称：

开户行账号：

经办人:                                   经办人:

签订日期：     年   月   日                 签订日期：    年    月    日

# 第六章 投标文件格式及附件

注：

1.本部分内容仅提供格式参考。

2.投标人应按照以下文件的要求格式、内容制作投标文件，并编制目录及页码，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

3.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

4.投标人提交的材料不予退还。

5.全部文件应按投标人须知以及前附表中规定的语言和份数提交。

6.投标文件应按照投标文件格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字。

投标文件封面格式

£正本/£副本

江苏省人民医院

CT采购项目（分包2）

投标文件

项目编号：JSZC-320000-SMDY-G2026-0031（2640SUMEC/XMGG4025）

投标单位名称：

年     月   日

资格审查索引表

（仅供参考，具体详见招标文件第一章申请人的资格要求）

| 资审项目 | 资格要求 | 所在页码 |
| --- | --- | --- |

评审索引表

（具体详见招标文件第三章评标标准）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |

## 附件一 投标函格式

投标函

致：江苏苏美达仪器设备有限公司

根据贵方         （项目名称）         （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表               （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1．我们的资格条件完全符合《中华人民共和国政府采购法》和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与本次招标活动有关的所有证据和资料。

2．我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

3．我们同意在本项目招标文件中规定的开标之日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

4．我们愿意向采购代理机构提供任何与本次招标有关的其他资料，并保证已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5．我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

6．如果我们中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为采购合同的附件。我们将根据招标文件的规定严格履行合同，履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7．其它说明：

投标人名称：                   （公章）

地址：             邮编：

电话：             传真：

授权代表签字：

日期：

## 附件二 开标一览表

开标一览表

项目编号：               分包号（如有）：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 报价（总价） | 人民币： （大写）： |
| 所投品牌 （分包内多产品填写核心产品品牌） |  |
| 合同履行期限 |  |
| 是否属于小微型企业 | £是 £否 |
| “是否属于小微型企业”栏内请勾选“是”或“否”。如勾选“是”，投标人需同时提供附件六所要求的对应文件。 |  |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、此表中，投标总价合计应和分项报价表中的总价一致。

2、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

## 附件三 分项报价表

# 分项报价表

项目名称：                  招标编号：                      包号：

| 序号 | 名 称 | 品牌、型号 | 数量 | 是否进口 | 是否定制 | 单项金额 | 总价金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价合计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、供应商应根据其所投标的情况，提供详细分项报价。供应商应对上述每项内容列明组成的详细分项价格。

2、如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、本采购项目中含有多种产品时，供应商未填写本采购项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购项目提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4、表中表格行数可自行添加。

## 附件四 商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、投标人应对招标文件第四章招标技术规格及要求商务条款（包括但不限于服务期/交货期、质保期、服务要求、付款方式、合同条款等）的内容给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。根据投标产品和服务的内容如实填写，而不应通过简单复制招标文件技术要求作为响应内容。

2、“投标人的承诺或说明”栏如有针对商务条款的偏离请注明“正偏离/负偏离”，并单独列出偏离内容，正偏离指投标人的响应高于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。

3、商务要求中“提供设备出保后的年保修合同价格”，需在上述偏离表中明确列明价格，否则视为负偏离。

## 附件五 技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 | 说明 | ““★”和“▲”技术规格响应证明文件的具体位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 采购要求规格 | 响应具体情况 |  |  |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、投标人应对招标文件第四章招标技术规格及要求的内容给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。根据投标产品和服务的内容如实填写，而不应通过简单复制招标文件技术要求作为响应内容，如完全复制招标文件技术部分内容，评委有权按不响应处理，情况恶劣时将做无效投标处理。

2、投标文件“响应具体情况",指所投产品的技术应答情况。“说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，并且针对标注“★”和“▲”技术参数响应的证明文件在投标文件中的页码及具体位置。

3、投标人投标规格和招标规格不一致，而投标人却在此表应答为响应或正偏离时，必须提供充分理由说明（不提供或理由不充分将视为负偏离）；因此种情况在设备验收时产生争议，采购人有权按照招标文件的原始标准进行验收。

4、如果行数不够，请自行增加。

## 附件六 政府采购政策

- 《中小企业声明函》

【不属于小微企业的无需填写、递交】

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明 ，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020 ﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下 ：

1、（    ），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责 。如有虚假 ，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的参加本次政府采购项目需提供此声明函（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

3、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如未按上述要求提供声明函的，价格将不做相应扣除。

4、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

5、中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标、成交结果公开，中小企业应对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

### （二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

### （三）采购本国产品的支持政策

### 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1、（    ），生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用直线划除的地方无需填写。

7.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

8.中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件将随中标、成交结果同时公告。

## 附件七 供应商情况告知表

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入156万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入156万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

## 附件八 资格证明文件

### 1、法人或其他组织的营业执照等证明文件（扫描件加盖公章）

注：投标人为法人单位的需提交有效的营业执照并加盖公章，投标人为其他组织的需提供有效的证明文件并加盖有效印章。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

### 2、法人代表授权书

致江苏苏美达仪器设备有限公司：

本授权委托书声明：注册于                （供应商住址）的              （供应商名称）法定代表人           （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的         （项目名称）            （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：

附：法定代表人、供应商授权代表的身份证扫描件

- 注：1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证扫描件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证扫描件；

- 2、需提供被授权人近6个月内（截止到开标时间）至少1个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明（如被授权人为退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等）。

- 3、制造商授权书（如有）

致：（采购代理机构）

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

代表我方在中华人民共和国办理贵方第   号公开招标要求提供的由我方制造的产品的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方保证以公开投标合作者来约束自己，并对该公开投标共同和分别承担投标文件中所规定的义务。

我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于年月日签署本文件，（贸易公司名称）于年月日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）：

签字人姓名（签名）：

### 4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表；或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；成立不满一年无须提供）

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

### 5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写

承诺函参考格式：

承  诺  函

我单位承诺：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

### 6、参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录

参考格式：

无重大违法记录声明

江苏苏美达仪器设备有限公司：

我单位                （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、信用信息查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网-

政府采购严重违法失信行为信息记录（http://www.ccgp.gov.cn）；

2、信用信息查询截止时点：递交投标文件截止之日24时前。

### 7、依法缴纳税收的记录

提供距开标时间六个月内任意一个月份的纳税（企业代缴的个人所得税除外）凭据扫描件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

### 8、依法缴纳社会保障资金的记录

（1）提供距开标时间六个月内任意一个月份的依法缴纳社会保障资金的凭据扫描件加盖公章（凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，自行编写无效）；

（2）依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应的文件证明。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

### 9、投标人所投设备按国家规定须进行3C强制认证的，须提供3C证书（扫描件并加盖公章）
（如认为无需提供请附说明）




投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

### 10、（如涉及）根据国家相关政策规定，属于医疗器械监督管理范畴内的设备，需具备以下特定资格：

1.投标人须提供有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证，投标时需提供复印件加盖公章。

2若投标人为代理商，须具有有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证，投标时需提供复印件加盖公章。

### 11、符合招标文件第一章“拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形”中第 1）条的声明或证明材料（加盖单位公章）

注：1、投标人应当根据自身存在的情形，如实披露与本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商情况。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目同一包的投标，相关投标均无效。

（如不存在上述情况，请提供如下声明）

江苏苏美达仪器设备有限公司：

我单位负责人（负责人姓名、身份证号），与我单位存在直接控股、管理关系的单位为

（单位名称），不存在与我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理的不同供应商同时参加本项目同一包投标的情形。

特此声明。

法定代表人或授权代表签字：

投标人名称（公章）：

日期：

### 12、符合招标文件第一章“拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形”中第 2）条的声明（加盖单位公章）

参考格式：

江苏苏美达仪器设备有限公司：

我公司不是为本项目某包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

法定代表人或授权代表签字：

投标人名称（公章）：

日期：

### 13、本项目不接受联合体投标，中标后不允许分包、转包。

### 参考格式：

承诺书

我单位承诺：

我单位未组成联合体投标，中标后不进行分包、转包。如发现有转包、分包的情况，采购人有权提前通知我单位解除本协议并且免于向我单位承担责任。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

## 附件九 其它相关文件（如有）

注：须授权代表签字或加盖投标单位公章

1、投标产品配置清单及技术说明

2、设备质保期内的随机备品备件明细表（根据实际情况填列）

| 序号 | 备品备件名称 | 型号及规格 | 数量(台) | 单价 (万元) | 备注 (如外购请注明产地、制造商) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3、提供出保后原厂整机保修（全保）费用、主要配件价格（包括但不限于球管、高压发生器、高压油箱、准直器、探测器、重建计算机、主控计算机等）及球管保用条件等。（根据实际情况填列）

4、随机提供的文件、资料、图纸等（文件资料名称、份数）

5、培训计划及方案（人数、时间、内容、地点）

6、供货及安装日期和质量保证期及售后服务承诺

7、业绩清单（参考格式）

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 完成情况 | 合同金额 | 业主单位及联系电话 | 是否有用户反 馈情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8、供应商认为应提供的其他材料

（针对具体的评标标准提供相应其他材料）