公 开 招 标 文 件

（货物类）

项目名称：江苏省产品质量监督检验研究院超高分辨率快速蒸发光电离质谱仪采购项目

项目编号：JSZC-320000-NJXY-G2026-0018

南京小旸树招标代理有限公司

2026年05月

目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	10

第三章  合同条款及格式	28

第四章  项目需求（货物类）	33

第五章  评标方法与评标标准	46

第六章  投标文件格式	51

第一章  投标邀请

项目概况

江苏省产品质量监督检验研究院超高分辨率快速蒸发光电离质谱仪采购项目的潜在投标人应在本公司要求的相关渠道获取招标文件，并于 2026年06月08日14:00（北京时间）前递交投标文件。

南京小旸树招标代理有限公司受江苏省产品质量监督检验研究院（以下简称采购人）的委托，决定就其所需的超高分辨率快速蒸发光电离质谱仪采用政府采购公开招标采购方式实施采购程序，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-NJXY-G2026-0018

2.项目名称：江苏省产品质量监督检验研究院超高分辨率快速蒸发光电离质谱仪采购项目

3.预算金额及最高限价：人民币480万元整。报价超过最高限价的为无效报价，按照无效投标处理。

4.采购需求：采购人因工作需要，需要采购超高分辨率快速蒸发光电离质谱仪一套。具体详见采购文件第四章项目需求。

具体配置与采购清单及明细内容如下：

| 序号 | 配置清单 | 数量/单位 | 预算金额（人民币：万元） | 是否接受进口 | 产品交付 期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高分辨率快速蒸发光电离质谱仪主机(含ESI、APCI离子源) | 一台 | 480 | 否 | 签订合同后60日历天内 | 核心 产品 |
| 2 | 常压流动余辉离子源 | 一套 |  |  |  |  |
| 3 | 二元输液泵系统 | 两套 |  |  |  |  |
| 4 | 温控自动进样器 | 两台 |  |  |  |  |
| 5 | 独立柱温箱 | 两台 |  |  |  |  |
| 6 | 二极管阵列检测器 | 一台 |  |  |  |  |
| 7 | 荧光检测器 | 一台 |  |  |  |  |
| 8 | 柱后衍生系统 | 一套 |  |  |  |  |
| 9 | 氮气发生器 | 一台 |  |  |  |  |
| 10 | 10KVA UPS（一小时） | 一台 |  |  |  |  |
| 11 | 工作站软件及数据库 | 全套 |  |  |  |  |
| 12 | 设备控制电脑两套，数据处理电脑一套 | 三套 |  |  |  |  |
| 13 | 打印机 | 两套 |  |  |  |  |

5.项目所属行业：工业

6.交付期限：自合同签订生效后60日历天内

二、申请人的资格要求

（一）符合政府采购法律法规及监管部门要求的有关条件：

1.符合《政府采购法》第二十二条、《政府采购法实施条例》第十七条及其他资格性规定并提供以下证明材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照（事业单位法人登记证书，社会团体法人登记证书）等证明文件（复印件并加盖CA电子公章）；自然人投标需提供自然人的身份证明（复印件并加盖CA电子公章）；非独立法人独立参加投标需提供法人授权其独立参加投标并承诺承担全部责任与风险的授权书原件、非独立法人营业执照复印件等证明文件（加盖CA电子公章）。

1.2 2024年度或2025年度的年度财务状况报告（复印件并加盖公章，成立不满一年仅需提供提交投标文件截止之日前的一个月的会计报表）。

1.3依法缴纳税收的相关材料（距提交投标文件截止之日前的一年内任意一月相关证明材料复印件并加盖公章）。

1.4依法缴纳社会保障资金的相关材料（距提交投标文件截止之日前的一年内任意一月相关证明材料复印件并加盖公章）。

1.5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件并加盖公章）。

1.6参加政府采购活动前3年内（距提交投标文件截止之日前）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件并加盖公章）。

（二）本项目的特定资格要求：无

（三）本项目的其他资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（承接单位可以不提供证明材料，以代理机构现场查询并截图留存为准）。

2.本项目不接受联合体投标。

3.本项目不接受进口产品投标。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

③公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得参加本项目的采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：自招标公告发布之日起不少于5个工作日

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

注：查看公告附件链接的采购文件不代表参与投标，供应商须登陆“江苏政府采购网”→首页点击“苏采云”→点击“用户注册”→“新CA办理指南” →获取CA后绑定、登录系统→“项目参与”→“可参与项目”→“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目，办理投标登记手续、正式获取并下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。详细步骤请查看并以《苏采云系统供应商操作手册》为准。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件接收截止时间：2026年06月08日14:00（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自招标公告在江苏政府采购网发布之日起5个工作日。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网发布的信息更正公告。任何因未及时关注江苏政府采购网发布的该项目信息导致的任何后果均由供应商自行承担，采购人及代理机构均不承担任何责任。

江苏政府采购网：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/

六、其他补充事宜

1.本采购文件中标★部分为实质性投标条件，为必须遵守的条件，如不满足将作无效投标文件处理。

2.投标供应商应保证采购人在使用其成交后的投标产品（包含相应服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其知识产权（如专利权、版权、商标权、著作权或其他权利）的主张或起诉。一旦出现被主张或认定侵权而引起的法律和经济纠纷，投标供应商应承担所有法律责任带来的全部最终不利后果。

3. 本采购项目为非预留份额专门面向中小企业的采购项目。

本采购项目落实的政府采购政策：

①政府采购促进中小企业发展政策；

②政府采购促进残疾人就业政策；

③政府采购支持监狱企业发展政策；

④优先采购节能环保产品政策；

⑤在政府采购中实施本国产品标准及相关政策；

⑥落实政府采购政策需满足的资格要求：需满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）等文件要求。

4.本项目通过苏采云系统进行招标，有意参与投标的供应商应在规定的采购文件获取期限内及时进入苏采云系统予以登记确认。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子公章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：江苏省产品质量监督检验研究院

地址：南京市光华东街5号

联系人：李老师

联系方式： 025-84470231

2.采购代理机构信息

名称：南京小旸树招标代理有限公司

地址：南京市雨花台区雨花大道2号邦宁科技园505

联系方式： 025-52813631

3.项目联系方式

项目联系人：朱工

电话：025-52813631

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南京小旸树招标代理有限公司及采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理服务费（按整个项目计算）

4.2.1支付主体和原因：为优化采购资金使用效率，依据《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库〔2018〕2号）第十五条、《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》（苏财规〔2026〕1号）规定，经采购人研究确定，本项目代理服务费由中标供应商支付。

4.2.2报价要求：供应商在报价时应将代理服务费全额包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

4.2.3收费标准：代理服务费按差额定率分档累进费率和成交金额分段计算，有分包的以一个项目整体计算后由各分包中标供应商按比例分担，本项目按基准费率计算后的80%收取代理服务费。基准费率标准如下：

| 金额（单位：万元） | 货物类分段费率 | 服务类分段费率 |
| --- | --- | --- |
| 金额≤100 | 1.50% | 1.50% |
| 100＜金额≤500 | 1.10% | 0.80% |
| 500＜金额≤1000 | 0.80% | 0.45% |
| 1000＜金额≤5000 | 0.50% | 0.25% |

4.2.4确定标准的依据：《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库〔2018〕2号）、采购代理合同。

4.2.5收取方式：中标供应商在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构足额支付；支付方式为公对公银行转账汇款。上述费用由中标（成交）供应商领取中标(成交)通知书时提供汇款凭据。账户信息：收款单位：南京小旸树招标代理有限公司

开户行：交通银行南京水西门支行

账号：320006642018010101049

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与南京小旸树招标代理有限公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知南京小旸树招标代理有限公司。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，南京小旸树招标代理有限公司可以对招标文件进行修改。

8.2 南京小旸树招标代理有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与南京小旸树招标代理有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文，同一条款内容既有中文也有外文的，以中文意义为准。投标文件中如提供外文证明材料或资料、授权的，所有外文材料均须提供准确有效且完整的一一对应的中文译本，并由翻译机构盖章或者翻译人员签名以对其真实性和准确性负责，否则评审小组成员有权因语言文字不同导致不能准确理解判定而作出否决或负偏离认定，供应商需自行承担由此引起的一切后果。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件与符合性证明文件、分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、供货一览表和投标配置与分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

详见项目需求。

12.3有关报价内容与范围

该项目预算为全口径预算，包含了本项目所需的产品制造或服务提供过程中可能发生的所有费用，包括但不限于所投产品全部费用、国内国际运输（至采购人指定地点）及保险费用、全部税金、培训、售后服务等各项相关费用。本次采购投标供应商的报价应包括为完成本项目发生的上述所有费用及采购代理服务费用（无需单独报价也无需单列），中标后采购人除按中标价格支付采购资金以外，不再另行支付任何费用。本采购文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求作出响应或偏离，并说明原因。对招标文件明确的具体参数、数值指标要求，如投标文件简单复制招标文件并标注响应或无偏离但无相关完整技术支持资料证实，以及对招标文件明确的需主观判定的功能性要求未做任何情况说明或响应承诺的，评标委员会有权予以否决或做负偏离处理。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的投标总报价应与投标文件中分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为南京小旸树招标代理有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，南京小旸树招标代理有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝南京小旸树招标代理有限公司的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、投标文件的密封和标记

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 南京小旸树招标代理有限公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 南京小旸树招标代理有限公司在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由南京小旸树招标代理有限公司组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，南京小旸树招标代理有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、南京小旸树招标代理有限公司均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3在评标期间，南京小旸树招标代理有限公司将设专门人员与投标人联系。

24.4 南京小旸树招标代理有限公司和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

25．投标的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，南京小旸树招标代理有限公司将通过苏采云系统告知其具体原因，评审结束后，南京小旸树招标代理有限公司将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26.8评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会将启动异常低价投标(响应)审查程序:

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价60%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×60%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.9评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，要求相关供应商在评审现场30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能按时提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会将其作为无效投标（响应）处理。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3投标人同一项目（无分包）或同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中标★项内容为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10 启动异常低价投标(响应)审查后，投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2每个采购包废标条款：

27.2.1每个采购包符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后任一采购包参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1任一采购包如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间符合要求的或对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1评委会根据本招标文件规定的评分办法与评分标准向采购人推荐出不超过3家的中标候选人。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人顺序确定每个采购包排名第一的中标候选人为拟中标人并予以公告。

28.3 南京小旸树招标代理有限公司将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、南京小旸树招标代理有限公司行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.4.6不符合法律、法规的规定的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向南京小旸树招标代理有限公司或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.1.3对中标或者中标结果提出质疑的，为中标或者中标结果公告期限届满之日。

29.1.4供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，南京小旸树招标代理有限公司、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.2质疑必须按《政府采购法》《政府采购法实施条例》及《政府采购质疑和投诉办法》《政府采购质疑处理流程》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）南京小旸树招标代理有限公司有权不予受理。

29.3供应商（含潜在供应商）对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

29.4质疑函应当包括下列内容：

29.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

29.4.2具体、明确的质疑事项及明确的请求；

29.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关事实依据、必要的法律依据以及证据材料；

29.4.4提起质疑的日期；

29.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位CA电子公章。质疑人委托代理质疑的，应当向南京小旸树招标代理有限公司提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

29.5南京小旸树招标代理有限公司收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，南京小旸树招标代理有限公司将告知质疑人进行补正。

29.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，南京小旸树招标代理有限公司将不予受理。

29.7对于内容、格式符合规定的质疑函，南京小旸树招标代理有限公司应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，南京小旸树招标代理有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

30、中标通知书

30.1 中标结果确定后，将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31、签订合同

31.1中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照投标文件、招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

★31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物和服务的追加和添购

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

第三章  合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

采购合同（货物）

项目名称：                                            项目编号：

买方：江苏省产品质量监督检验研究院

卖方：

招标采购代理机构：南京小旸树招标代理有限公司

一、说明：

受买方委托，招标采购代理机构于2026年  月 日组织了采购项目，经评委认真严格地评审，确定由卖方成交。

二、合同条款：

1.现依照采购结果（采购文件编号：\项目编号：     ），买卖双方达成如下协议：

本次设备（或服务）合同总金额含税价（或免税价）人民币（大写)     元整（¥   元），具体如下列清单所示：

| 设备名称 | 品牌 | 型号、配置 | 产地/制造商名称 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额 （含税或免税） | 人民币（大写）： 元整 （￥： 元整） |  |  |  |  |  |  |

2.1 卖方应严格按照本合同约定提供设备（或服务）及相应技术服务，上述列表清单未尽事宜，详见本合同附件所约定的设备（或服务）技术参数及要求等具体条款。

2.2 未经买方同意，卖方不得变更本合同约定的品牌、型号、配置、产地等任何物资设备的要素。非因买方原因致使卖方不能严格按照合同约定要素供货的，卖方所提供的替代产品应满足买方采购需求且不低于本合同约定的相应技术参数，并需经买方同意。卖方不按本合同约定提交设备所产生的任何费用由卖方负责，买方对由此所引起的任何价格变动不予确认。

3. 交付使用时间：卖方需于本合同生效之日起    日内完成交货，交货之日起    日内完成相应的安装、调试工作，确保所供物资设备符合本合同约定的质量、数量、技术参数及要求，否则将按照合同约定承担违约责任。

4. 收货人：江苏省产品质量监督检验研究院

5. 交货地点：本次采购采用下列方式供货：卖方送货，完成卸货并搬运至买方指定地点：（     ）免费安装、调试及验收合格完毕方视为交付买方，在交付买方之前所供货物毁损、灭失的责任均由卖方承担。

6. 包装要求：全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。

7. 付款方式及期限：根据具体情况选择其中一种

（1）合同签订生效后，设备、材料全部运抵指定实验室指定地点，并安装结束，调试完毕，全部设备验收合格后，卖方向买方开具合同总价10%的银行保函，买方向卖方支付合同总价100%的货款，合同履行完毕后无息退回。如卖方未能履行合同规定的义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

（2）如遇特殊情况如疫情、突发应急、财务支付周期需要等，经双方协商，可采取款项预付方式，但预付金额不得超过合同金额的50%。

因卖方原因没有按期提供银行保函和发票的，致使买方未能及时付款所产生的责任由卖方负责，买方不承担违约责任。

8. 验收

验收标准及方式：符合相关标准，经使用部门确认填写项目验收报告。

8.1卖方所提供的设备必须是原厂生产的、全新的、未使用过的(包括零部件)，并完全符合原厂质量检测标准和相关质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求。如不符合本合同中约定的要求，买方有权拒绝接收。

8.2卖方应保证买方在使用由卖方提供的设备或设备的任何部分（含软件）不受第三方关于侵犯其所有权、专利权、商标权、工业设计权等的指控。如因第三方侵权致使买方对外承担侵权责任或无法继续使用的，买方有权向卖方追偿或解除本合同并要求卖方返还全部货款。

8.3 卖方所提供的设备安装调试完成后，买方应按本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、规格、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况及其他情况进行验收，卖方必须在验收现场提供必要的技术支持。买方应在卖方所提供的物资设备安装调试完成后      个工作日内验收完毕并填写项目验收报告。如特殊货物验收需经专家论证、第三方检测的，则验收合格证明文件以专家论证、第三方检测结果为准。

8.5 经验收发现物资设备与合同规定不符，买方有权拒绝接受并向卖方提出按合同价双倍索赔。如设备在质保期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方有权凭有关证明文件向卖方提出索赔。

9. 质保期及售后服务

9.1 卖方所供设备、材料及安装的质量保证期：详见招标文件第四章 采购需求

9.2 在质保期内，因卖方所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，卖方在接买方通知后，   小时内响应，并在  小时内赶到买方现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件。还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。

9.3 在质保期内，因买方使用不当原因出现设备故障时，卖方在接买方通知后，应在10.2条款中所述的时限内赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

9.4质保期满后，如设备出现故障，卖方在接买方通知后，仍应在上述时间内响应、派人赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

10. 技术资料

按第四章技术规格、参数及其他要求中的要求提供相关资料。

11. 卖方的违约责任

11.1卖方未按合同规定的质量要求交货，买方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由卖方赔偿。

11.2卖方逾期交付（包括整修、返工、补交或由买方提出更改、卖方承诺，但未在承诺的工期内完成等）应向买方偿付违约金，每逾期1天，按合同总价的万分之五偿付违约金。卖方逾期三个月不能交付或不能完成合同，买方有权向卖方提出按合同价双倍索赔。

11.3 本合同所有货物的制造及安装，都必须由卖方自己或响应文件中明确的单位承担，不得分包给其他单位。否则，买方有权按卖方不能交付或不能完成合同处理。

12. 买方的违约责任：

12.1买方应当在收到发票及保函的两个月内支付货款，无正当理由延期付款的，每逾期一日向乙方承担应付未付价款万分之五的违约金。

13. 卖方供给买方的设备、材料及卖方自己的施工用具，进入买方工地现场后的保管，由卖方负责；卖方在买方工地现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通由卖方负责。

14  卖方需配合办理免税进口设备的免税手续。

15. 合同的生效：本合同一式两份，自买卖双方签字、盖章之日起生效。合同签订后，任何一方无正当理由均不得单方解除合同，否则应按照本合同总价款的30%承担违约责任。

16. 未尽事宜、双方协商解决，并按《中华人民共和国民法典》调整。

买方：江苏省产品质量监督检验研究院       卖方：

（盖章）                               （盖章）

法定代表人：                             法定代表人或其委托代理人：

签定时间：                               签定时间：

电   话：                                电   话：

传   真：                                传   真：

地   址：南京市光华东街5号              地   址：

第四章 项目需求（货物类）

一、项目概述

1.项目简介

1.1采购人因工作需要，需采购超高分辨率快速蒸发光电离质谱仪一套。

具体配备与采购清单及明细内容如下：

| 序号 | 配置清单 | 数量/单位 | 预算金额（人民币：万元） | 是否接受进口 | 产品交付期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高分辨率快速蒸发光电离质谱仪主机(含ESI、APCI离子源) | 一台 | 480 | 否 | 签订合同后60日历天内 | 核心 产品 |
| 2 | 常压流动余辉离子源 | 一套 |  |  |  |  |
| 3 | 二元输液泵系统 | 两套 |  |  |  |  |
| 4 | 温控自动进样器 | 两台 |  |  |  |  |
| 5 | 独立柱温箱 | 两台 |  |  |  |  |
| 6 | 二极管阵列检测器 | 一台 |  |  |  |  |
| 7 | 荧光检测器 | 一台 |  |  |  |  |
| 8 | 柱后衍生系统 | 一套 |  |  |  |  |
| 9 | 氮气发生器 | 一台 |  |  |  |  |
| 10 | 10KVA UPS（一小时） | 一台 |  |  |  |  |
| 11 | 工作站软件及数据库 | 全套 |  |  |  |  |
| 12 | 设备控制电脑两套，数据处理电脑一套。 | 三套 |  |  |  |  |
| 13 | 打印机 | 两套 |  |  |  |  |

1.2本项目建设需符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。采购的项目及范围包含：采购清单内所有设备和相关配件以及安装、调试、保险、运输、装卸、验收、保养、保修、人员培训、必需的零配件等正常交付使用所需的一切内容。

1.3 采购文件中若有要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号，供应商可以采用其他品牌的产品进行投标，但是，所有技术指标应不低于推荐的品牌或型号，所有功能必须能满足采购项目整体性能的实现。

1.4 如采购清单所列产品属于政府强制采购节能产品或强制性产品认证目录内的产品，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品或符合强制性产品认证要求的已认证产品投标，并提供有效的节能产品认证证书或强制性产品认证证书（复印件加盖CA电子公章）。

★2. 产品应满足以下标准要求

1）所提供的产品必须是全新的、未使用过的设备。供应商应提供出厂证明和出厂校准证书。

2）本项目作为交钥匙工程，供应商应确保所有硬件设备、选件、附件在安装完成后，相互间在阻抗匹配、系统灵敏度、调制功能、控制接口和自动化测试等各方面满足系统功能，整套产品系统操作使用维护方便。

投标供应商需针对以上要求提供产品全新及可正常使用承诺函书面承诺函原件并加盖CA电子公章，格式自拟，内容需满足招标文件要求。

二、技术（服务）要求（所有“技术要求”须在《技术条款响应及偏离表》中逐一明确是否响应或偏离）

本项目需求中标“★”号技术要求的指标为核心指标项，必须满足，有一条负偏离视为无效投标。标注“▲”为重要技术参数与性能要求，未标注的为一般参数，如负偏离均将扣除相应分值，扣完为止。

标“★”项和标“▲”项必须在投标文件中提供相关证明材料并加盖投标人公章（产品官方彩页或产品官方技术说明书或产品官网截图或具备CMA认证的计量/检测报告，且投标人应在《技术条款响应及偏离表》中，明确标明是否满足或是否存在正负偏离，如标注“★”和标“▲”的技术参数有具体要求的，提供材料以具体要求为准），未提供完整技术支持资料的，评审时评审委员会成员有权不予认可。

1. 工作环境

1.1 电源电压：200-240VAC, 50/60Hz, 16A。环境温度：15-30℃，温度随时间的变化保持在2℃范围内，温度的变化率为每小时不超过2℃。相对湿度：20-80%，无凝结。真空系统：至少由1个机械泵和1个分子涡轮泵组成。

2. 质谱部分

▲2.1 离子源：具备ESI和APCI离子源，离子源加热温度 ≥ 700℃，ESI源流速范围5µL/min - 3mL/min（投标文件中提供参数证明材料并加盖投标人公章，包括产品彩页或技术说明书或功能截图或检测报告，如技术说明书为英文版，需同时提供中文版说明，核心参数作为现场验收指标）。

▲2.2 离子源传输接口为锥孔设计，非离子传输管设计，不易堵塞，维护时无需卸真空（投标文件中提供参数证明材料并加盖投标人公章，包括产品彩页或技术说明书或功能截图或检测报告，如技术说明书为英文版，需同时提供中文版说明，核心参数作为现场验收指标）。

2.3 校正液使用单独流路和单独喷针，不与色谱流路共用，且不与色谱分析同时校正，最大限度避免交叉污染。具备内标校正功能。

▲2.4 碰撞池：具备CID和EAD两个独立的碰撞室，包括CID和EAD碎裂模式，EAD裂解模式能量可调节，具有多种裂解模式同时进行能力。碰撞气：采用高纯氮气（99.9996%）作为碰撞气（投标文件中提供参数证明材料并加盖投标人公章，包括产品彩页或技术说明书或功能截图或检测报告，如技术说明书为英文版，需同时提供中文版说明，核心参数作为现场验收指标）。

▲2.5 质量分析器：飞行时间质量分析器（投标文件中提供参数证明材料并加盖投标人公章，包括产品彩页或技术说明书或功能截图或检测报告，如技术说明书为英文版，需同时提供中文版说明，核心参数作为现场验收指标）。

▲2.6检测器：ADC/TDC双模检测器，由5 GHz ADC和40 GHz TDC构成（投标文件中提供参数证明材料并加盖投标人公章，包括产品彩页或技术说明书或功能截图或检测报告，如技术说明书为英文版，需同时提供中文版说明，核心参数作为现场验收指标）。

▲2.7质量范围：质量分析器为飞行时间（TOF）需满足前级离子选择范围 m/z 5-2250,（TOF）≥40,000 Da（投标文件中提供参数证明材料并加盖投标人公章，包括产品彩页或技术说明书或功能截图或检测报告，如技术说明书为英文版，需同时提供中文版说明，核心参数作为现场验收指标）。

▲2.8 线性范围：≥5个数量级的线性动态范围，无信号衰减。动态范围 ≥ 4个数量级（投标文件中提供参数证明材料并加盖投标人公章，包括产品彩页或技术说明书或功能截图或检测报告，如技术说明书为英文版，需同时提供中文版说明，核心参数作为现场验收指标）。

★2.9分辨率：≥ 40,000 FWHM（投标文件中提供参数证明材料并加盖投标人公章，包括产品彩页或技术说明书或功能截图或检测报告，如技术说明书为英文版，需同时提供中文版说明，核心参数作为现场验收指标）。

▲2.10 质量准确度：（外标法）12小时<2ppm；（内标法）12小时<0.5ppm（投标文件中提供参数证明材料并加盖投标人公章，包括产品彩页或技术说明书或功能截图或检测报告，如技术说明书为英文版，需同时提供中文版说明，核心参数作为现场验收指标）。

2.11温度稳定性：工作温度范围 15°C 至 30°C，保持恒温。当环境温度变化与校准时相比 < 2°C 时，质荷比 (m/z) 漂移的均方根 (RMS) 误差 < 0.5 ppm。（质量分析器为飞行时间质量分析器时需满足）

▲2.12扫描方式：MS一级全扫描,  MS/MS二级全扫描, 高分辨二级定量扫描, 可分质量窗口数据非依赖扫描, 智能动态背景扣除型数据依赖扫描（投标文件中提供参数证明材料并加盖投标人公章，包括产品彩页或技术说明书或功能截图或检测报告，如技术说明书为英文版，需同时提供中文版说明，核心参数作为现场验收指标）。

▲2.13扫描速度：≥130Hz（投标文件中提供参数证明材料并加盖投标人公章，包括产品彩页或技术说明书或功能截图或检测报告，如技术说明书为英文版，需同时提供中文版说明，核心参数作为现场验收指标）。

▲2.14高分辨MS模式灵敏度ESI+：柱上进样 1 pg 利血平，信噪比 (S/N) > 2500（投标文件中提供参数证明材料并加盖投标人公章，包括产品彩页或技术说明书或功能截图或检测报告，如技术说明书为英文版，需同时提供中文版说明，核心参数作为现场验收指标）。

3．常压流动余辉离子源技术参数

3.1可3秒完成直接分析，无需样品制备或仅需简单制备。可实现10个样品以上高通量进样。可兼容固体、液体、气体或异型样品直接进样。

3.2离子化无需溶剂流动相，无外来污染。信号简单，仅单电荷离子，无Na+或K+离子加合物，定量定性解析简单。不含易碎的加热单元，加热功能来自等离子体本身。离子源输入功率14 W，输出功率10 W，放电效率＞70%，绿色环保。工作气体为氦气，低流速0.4-1.0 L/min即可运行，节省氦气。

3.3兼容至少4家厂商品牌的质谱，提供联机图片证明。

4. 超高效液相色谱部分

4.1输液泵

4.1.1泵类型：二元高压输液系统。

▲4.1.2耐压：≥100 Mpa或1000bar（投标文件中提供参数证明材料并加盖投标人公章，包括产品彩页或技术说明书或功能截图或检测报告，如技术说明书为英文版，需同时提供中文版说明，核心参数作为现场验收指标）。

▲4.1.3流速范围：0.0001 -10.000 mL/min（投标文件中提供参数证明材料并加盖投标人公章，包括产品彩页或技术说明书或功能截图或检测报告，如技术说明书为英文版，需同时提供中文版说明，核心参数作为现场验收指标）。

4.1.4流速准确度：± 1%。

▲4.1.5流速精确度：≤ 0.06％RSD或≤ 0.02minSD（投标文件中提供参数证明材料并加盖投标人公章，包括产品彩页或技术说明书或功能截图或检测报告，如技术说明书为英文版，需同时提供中文版说明，核心参数作为现场验收指标）。

4.1.6浓度梯度范围：0-100%（0.1%步进）。梯度混合准确度：± 0.5%（指定条件）。

▲4.1.7脱气机流路数目：≥5（投标文件中提供参数证明材料并加盖投标人公章，包括产品彩页或技术说明书或功能截图或检测报告，如技术说明书为英文版，需同时提供中文版说明，核心参数作为现场验收指标）。

4.2温控自动进样器

4.2.1耐压：≥100 Mpa或1000bar。

4.2.2进样体积：0.1-50 μL。进样精度：≤ ±1%。进样周期：≤ 8秒。

▲4.2.3 样品位：≥160位（1.5mL样品瓶）。

▲4.2.4 交叉污染：≤ 0.0003%（投标文件中提供参数证明材料并加盖投标人公章，包括产品彩页或技术说明书或功能截图或检测报告，如技术说明书为英文版，需同时提供中文版说明，核心参数作为现场验收指标）。

4.2.5具备针内外壁清洗功能：标配。

▲4.2.6自动进样器带制冷功能，控温范围4~45℃（投标文件中提供参数证明材料并加盖投标人公章，包括产品彩页或技术说明书或功能截图或检测报告，如技术说明书为英文版，需同时提供中文版说明，核心参数作为现场验收指标）。

4.3柱温箱

4.3.1温度控制类型：至少具备强制空气循环。

4.3.2制冷方式：电驱动或半导体。

▲4.3.3温度控制范围：室温以下10℃~100℃（投标文件中提供参数证明材料并加盖投标人公章，包括产品彩页或技术说明书或功能截图或检测报告，如技术说明书为英文版，需同时提供中文版说明，核心参数作为现场验收指标）。

4.3.4温度准确度：±0.5℃。

▲4.3.5泄露感应器：包含液体泄露感应器和气体泄漏感应气（投标文件中提供参数证明材料并加盖投标人公章，包括产品彩页或技术说明书或功能截图或检测报告，如技术说明书为英文版，需同时提供中文版说明，核心参数作为现场验收指标）。

▲4.3.6色谱柱容量：单个柱温箱内可放置至少300mm×3根（投标文件中提供参数证明材料并加盖投标人公章，包括产品彩页或技术说明书或功能截图或检测报告，如技术说明书为英文版，需同时提供中文版说明，核心参数作为现场验收指标）。

4.4高灵敏度二极管阵列检测器

4.4.1波长范围：190～800nm。漂移：＜1×10-3AU/h。噪音：＜6×10-6AU。二极管数量：1024个。

4.5 高灵敏度荧光检测器

4.5.1波长范围：200~600nm。波长准确性：2nm。波长精度：0.2nm。

4.5.2光源：氙灯。光谱带宽：20nm。

▲4.5.3灵敏度：水拉曼峰S/N≥ 8500（暗背景）（投标文件中提供参数证明材料并加盖投标人公章，包括产品彩页或技术说明书或功能截图或检测报告，如技术说明书为英文版，需同时提供中文版说明，核心参数作为现场验收指标）。

4.6柱后衍生系统

▲4.6.1衍生方式：试剂衍生和光化学衍生同时具备（投标文件中提供参数证明材料并加盖投标人公章，包括产品彩页或技术说明书或功能截图或检测报告，如技术说明书为英文版，需同时提供中文版说明，核心参数作为现场验收指标）。

4.6.2 高压恒流泵：选用双柱塞串联式往复泵。双温控反应池：含两套独立温度控制系统，两套温控反应池，可满足双加热衍生项目需求。衍生光源：254nm MDU形灯管，半导体冷光源。单元模块化设计，泵模块、衍生池模块、光衍生模块脱气机模块等易拆卸，可自主更换配件。自动活塞清洗和可编程的系统冲洗，保护系统和延长系统寿命。反应池独立化设计，可实现快拆快修。

5. 数据处理系统

5.1 电脑工作站：品牌主流电脑工作站（质谱分析软件、Windows与Office软件）（i7处理器，32GB内存，2TB硬盘），Windows 10操作系统（64 bit），27英寸电脑显示器。

▲5.2 软件：具备数据采集、数据处理、定性定量分析、建立数据库、谱库检索等功能；具备中文语言操作界面选项，可以实现高效的仪器调谐和方法优化。 具有永久免费使用权。提供官方农药、兽药、非法添加药物、污染物一级和二级检索数据库，库容量>3000种（投标文件中提供参数证明材料并加盖投标人公章，包括产品彩页或技术说明书或功能截图或检测报告，如技术说明书为英文版，需同时提供中文版说明，核心参数作为现场验收指标）。

三、商务要求（所有“商务要求”须在《商务条款响应及偏离表》中逐一明确是否响应或偏离）

1. 质保及售后要求

★1.1所有产品须提供原厂免费质保服务，质保期为验收合格后36个月，终身维修。

质保期内，设备发生任何非人为原因造成的故障和损坏，均由投标人负责免费修复，失效零部件予以免费更换。由此产生的一切相关费用（运输、保险、进出海关环节费用、零部件费用、人力费用）均由投标人完全承担。维修期间，原厂供应商应尽全力配合提供样机支持。

质保期内设备的关键功能部件如出现由于设计或制造引起的重大故障或功能失效，自用户发出故障通知后两个月仍无法恢复正常使用，用户有权要求退换同类设备，损失由投标人承担。

质保期满后，因系统涉及技术、设备等问题而影响正常运行或出现用户无法自行处理的问题，投标人必须及时提供技术支持。

供应商需在投标文件中提供免费原厂质保服务书面承诺函并加盖CA电子公章，承诺函格式自拟，内容须完全包含以上所有采购人要求的质保服务内容。

1.2供应商免费安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室免费培训操作技术人员，仪器制造商提供培训中心，免费培训用户的操作技术人员2人次/台。

1.3供应商在检验机构中有广泛的用户，市场占有率高，维护响应时间为24小时，保证常用的备件可以在48小时内送达用户，售后服务良好。

1.4质保期内，供应商负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，除合理的易损耗材外不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

1.5供应商应在投标文件中声明终身售后服务承诺、售后服务的方式和能力。能够提供快速的安装调度，操作指导和维修等方面的技术服务，要求接到报修通知后2小时内给予答复，必要时24小时内派技术人员上门维修（保修期后按此执行），因停机耽误的时间，保修期向后顺延。

1.6质保期满后，供应商需提供仪器设备终身维修。服务及时快捷，包括软件免费升级，保证采购人能够及时买到设备所需的备品备件和易损件。

1.7投标方必须提出质保期内的维修、维护内容和范围。维修期间，原厂供应商应尽全力配合提供样机支持。

1.8供应商必须提出质保期满后的收费、维修、维护内容，费用和服务方式、范围（产品、技术、模块、部件），供采购人参考，其费用不计入总价。

1.9供应商必须根据相关应用软件系统的升级要求对有关软件提供一定周期内的免费升级和维护，系统的软件升级应当与设备检测的后续开发和升级统一考虑。

1.10供应商应长期提供技术支持，并免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。

2. 验收标准（验收方式）

2.1货物到货后，双方组织有关人员按照国家和行业相关标准、合同、投标招标文件及投标过程中的有关材料、投标产品技术手册进行现场验收。验收人员按照合同书和装箱清单逐一查验货物的数量和型号是否相符，配件、说明书及其它技术资料是否配套，质量、性能是否合格。货物以及配件的验收，应在货物到达现场30日内完成。技术指标应满足标准规定的要求，相关参数精度的符合性根据省级以上有CNAS校准资质的计量部门出具的校准报告进行验收，如校准结果经确认不符合采购要求则不予以验收，二次校准费用需由供方支付。

2.2验收时发现不符合质量要求，供应商须无条件予以退换，采购人不接受维修方式。退换发生的费用均由供应商自行承担，因此造成的不能按时履约属于供应商违约。

3. 交付及安装要求

★3.1交付时间（供货期）：自合同签订生效后60日历天内

投标人需提供书面承诺函原件并加盖CA电子公章，格式自拟。

3.2交付地点（供货地点）：南京市光华东街5号

3.3交货方式：全部设备、材料经检定合格后，投标人应按照采购人指定时间、地点现场交货，并在接到买方通知后，卖方需安排有经验的工程技术人员在采购人要求时间内到达买方现场安装、调试设备，直至可正常使用达到验收要求，其所有费用包含在供应商报价总价中。签订技术协议时，供应商应向采购人提供设备地基图及设备对水、电、气，环境等方面的具体要求，以便采购人及时按要求完成设备的安装准备工作。设备到达采购人现场后，供应商配合采购人对设备进行接收、就位、安装，采购人通知供应商，派人员进行免费安装调试。安装调试完毕后，对采购方人员提供测试设备的工作原理和测试技术的培训，直到用户人员能独立上岗。

3.4供应商所提供产品的附属设备、资料均完整，如网线、串口线、用户手册、操作说明书、安装手册以及配套的安装工具和其他专用工具，保证提供给采购人的是一套完整的设备。

3.5供应商应保证投标产品都是原厂产品且是交付前最新生产的、并未被使用过的全新产品。

★4. 知识产权要求

4.1投标人应保证采购人在使用其中标后的投标产品（包含相应服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其知识产权（如专利权、版权、商标权、著作权或其他权利）的主张或起诉。一旦出现被主张或认定侵权而引起的法律和经济纠纷，投标供应商应承担所有法律责任带来的全部最终不利后果。

投标人需提供书面承诺函并加盖CA电子公章，格式自拟。

5.付款方式

合同签订生效后，设备、材料全部运抵指定实验室指定地点，并安装结束，调试完毕，全部设备验收合格后，供应商向采购人开具合同总价10%的银行保函，采购人向供应商支付合同总价100%的货款，合同履行完毕后无息退回。如供应商未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

如遇特殊情况如疫情、突发应急、财务支付周期需要等，经双方协商，可采取款项预付方式，但预付金额不得超过合同金额的50%。

因供应商原因没有按期提供银行保函和发票的，致使采购人未能及时付款所产生的责任由供应商负责，采购人不承担违约责任。

6. 项目实施能力

供应商完成本项目需具备相应的项目保障能力及售后响应能力。供应商的响应文件中应提出明确的实施方案及进度安排、售后服务方案、培训方案、产品选型工艺方案等保证采购人正常使用操作供应商所投产品需明确的相应内容。

6.1实施方案及进度安排：包含项目实施方案、计划进度与保障措施、项目管理等。方案应全面完整，科学合理，可操作性强，环节流程明确，措施保障有力，能保证项目顺利实施。

6.2售后服务方案：包含服务体系、服务范围以及故障解决方案、响应时间、应急处理方案、专业技术人员保障、售后服务电话等。方案应全面完整，科学合理，可操作性强，服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障等清晰明确，服务环节流程明确，服务措施优质高效。

6.3安装调试计划方案：供应商提供针对本项目的安装调试计划方案，包含供货计划、设备安装计划与调试安排等。方案应全面完整，科学合理，可操作性强，环节流程明确，措施保障有力，能保证项目顺利实施。

6.4培训方案：供应商就本次参与投标产品对采购人免费提供详尽的、明确的使用、维护技术培训，内容应包括相关仪表的工作原理、操作方法、实际动手操作，提供实验室参观，确保被培训人员熟练掌握仪表操作，了解仪表工作原理。要求培训方案科学、全面且切实可行、提供相应培训材料，满足本项目要求。

6.5供应商对产品选型、规格、设计的科学性、合理性、材质选用、制造工艺水平等提供最优投标方案。

7. 关于报价

该项目预算为全口径预算，包含了本项目所需的产品制造或服务提供过程中可能发生的所有费用，包括但不限于所投产品全部费用、安装调试费、安装中的相关费用、国际国内运输（至采购人指定地点）及保险费用、运行维护费用、全部税金、培训、售后服务等各项相关费用。本次采购投标供应商的报价应包括为完成本项目发生的上述所有费用及采购代理服务费用(无需单列也无需单独报价)，中标后采购人除按中标价格支付采购资金以外，不再另行支付任何费用。

★8. 真实投标要求

投标人承诺所有投标内容为真实有效投标，如投标人中标后经查发现虚假投标内容，取消投标人中标资格，并承担因投标人虚假投标造成的采购方损失。

投标人需提供书面承诺函并加盖CA电子公章，格式自拟。

9. 培训要求

供应商应在在设备安装现场对测试系统进行技术培训。技术培训内容包括软件应用功能操作，系统及设备的运行操作、维修保养、校准或标定操作等。系统及设备简易故障的判别、排除及调整；系统的实际运行使用。

培训开始前（一周）投标人应向采购人提供书面的培训计划、培训教材和文件，并经双方协商修改与确定后执行；

提供不低于3天的培训，培训内容包括主要设备的技术原理，测试、操作、基本维护等；培训讲师由有丰富经验的技术工程师承担。

四、综合能力要求

1．类似业绩

自2023年5月1日起至首次递交投标文件截止时间期间，投标人（或所投产品制造商）签订的至少包含核心产品（产品名称或内容包含高分辨质谱仪即可）的同品牌同型号销售合同业绩。以合同签订时间为准，需同时提供体现合同主要内容的清晰复印件、与合同对应的收款发票复印件，并加盖投标供应商公章（合同至少包含合同标的、合同金额、主要条款及双方盖章页），原件备查。

2.为发挥政府采购的政策导向作用，投标人所投的产品应具有有效期内的国家确定的认证机构出具的环境标志产品认证证书及优先采购节能产品认证证书，须提供产品及型号所在清单页的认证证书复印件，用标识标明并加盖投标供应商公章。

第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，总分为100分，将所有评委的评分进行算术平均计算，按四舍五入规则小数点后保留两位。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按主要技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标候选人。本项目选择1名中标供应商。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 满足招标文件要求且投标评审报价最低的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分数统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 按四舍五入规则小数点后保留两位。 | 30 | 客观分 |
| 2.1 | 技术响应 | 评委根据投标文件中技术参数响应情况进行打分。完全满足或优于本招标文件“第四章 二、技术（服务）要求”的“技术参数或性能要求”，得34分。其中： 标“★”为核心技术参数（共1项），必须满足，有一项负偏离视为无效投标； 标“▲”为重要技术参数（共24项），每有一项负偏离扣1分， 其他未作标记项为普通参数（共20项），每有一项负偏离扣0.5分。 本评分项扣完为止。 备注：投标人须在投标文件内对于招标文件“第四章 二、技术（服务）要求”中标“★”项和标“▲”项必须在投标文件中的参数提供相应技术支持资料(产品官方彩页或产品官方技术说明书或产品官网截图或具备CMA认证的计量/检测报告，如有具体要求的，提供材料以具体要求为准)。未提供技术支持资料的作负偏离处理。 | 34 | 客观分 |
| 2.2 |  | 对产品选型、规格、设计的科学性、合理性、材质选用、制造工艺水平等进行评审： 产品选型好、规格、设计的科学合理，制造工艺水平好，得8分； 产品选型较好、规格、设计的较为科学合理，制造工艺水平较好，得5分； 产品选型一般、规格、设计的一般合理，制造工艺水平一般，得2分； 未提供不得分。 | 8 | 主观分 |
| 3.1 | 售后服务 | 所投产品在满足招标文件免费质保期的基础上，每增加1年免费质保期加1分，本项最多得2分。需提供售后服务承诺书（原件加盖公章）（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据）。 | 2 | 客观分 |
| 3.2 |  | 根据供应商提供的售后服务方案（包括但不限于服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话等）等进行评审： 优于项目需求，得5分； 满足项目需求，得3分； 有欠缺需进一步修改完善，得1分， 未提供或其他情况不得分。 | 5 | 主观分 |
| 4 | 实施方案及进度保障 | 根据供应商提供的针对本项目的项目实施方案（内容包括但不限于：设备安装方案、计划进度与保障措施、项目管理、调试大纲以及验收方案等）进行评审： 优于项目需求，得8分； 满足项目需求，得5分； 有欠缺需进一步修改完善，得2分； 未提供或其他情况不得分。 | 8 | 主观分 |
| 5 | 培训方案 | 供应商就本次参与投标产品对采购人免费提供详尽明确的使用、维护技术培训，内容应包括相关设备的工作原理、操作方法、实际动手操作，提供实验室参观，确保被培训人员熟练掌握设备操作，了解设备工作原理。根据培训方案进行评审： 优于项目需求，得3分； 满足项目需求，得2分； 有欠缺需进一步修改完善，得1分； 未提供或其他情况不得分。 | 3 | 主观分 |
| 6 | 业绩 | 自 2023年5月1日起至首次递交投标文件截止时间期间，投标人（或所投产品制造商）提供的至少包含核心产品（产品名称或内容包含高分辨质谱仪即可）的同品牌同型号的销售合同业绩。每提供一个有效成功案例得2分，本项最高得8分。 注：以合同签订时间为准，需提供体现合同主要内容的清晰复印件，并加盖投标供应商公章（合同至少包含合同标的、合同金额、主要条款及双方盖章页），合同原件、与合同对应的收款发票原件备查。同一合同甲方的多份合同按一份合同计算。 | 8 | 客观分 |
| 7 | 国家政策导向 | 4.1投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，得1分。提供认证证书复印件，否则不得分。 4.2投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的优先采购节能产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，得1分。提供认证证书复印件，否则不得分。 特别说明：供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，将不予认可。 | 2 | 客观分 |
| 合 计 |  |  | 100 |  |

说明：

1、小微型企业价格扣除

（1）对小型和微型企业提供的产品在价格上给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、采购节能产品、环境标志产品相关政策

5.1为发挥政府采购的政策导向作用，根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品 政府采购执行机制的通知》 （财库〔2019〕9 号）的规定，若投标产品属于“关于印发节能产品政府采购品目清单的通知财库（〔2019〕19 号）”中强制采购的节能产品，实行强制采购；若投标产品属于“节能产品政府采购品目清单”中优先采购的节能产品，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，实行优先采购。投标人须提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件及“节能产品政府采购品目清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人CA电子公章。节能产品政府采购品目清单在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov .cn/）上发布。

5.2为发挥政府采购的环境保护政策功能，根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，若投标产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”中的产品，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品。投标人须提供有效期内的中国环境标志产品认证证书复印件及“环境标志产品政府采购品目清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人CA电子公章。环境标志产品政府采购品目清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）上发布。

5.3节能产品、环境标志产品价格扣除

a、投标人所投产品被列入优先采购的节能产品政府采购品目清单中产品，其投标报价将给予 1%的价格扣除(强制采购节能产品除外)。

评标委员会根据投标人提供的投标产品在中国政府采购网公布的“节能产品政府采购品目清单”所在清单页截图及《节能产品认证证书》认定其是否属于节能产品价格扣除的优惠政策。

b、投标人所投产品被列入优先采购的环境标志产品政府采购品目清单中产品，其投标报价将给予 1%的价格扣除。

评标委员会根据投标人提供的投标产品在中国政府采购网公布的“环境标志产品政府采购品目清单”所在清单页截图及《环境标志产品认证证书》认定其是否属于环境标志产品价格扣除的优惠政策。

6、本国产品价格扣除

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、所有认证、证明或业绩均以有效的证明文件的复印件并加盖CA电子公章为依据，原件备查。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

采购包号：

投标人名称（CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

日      期 ：

投标文件主要目录

一、评分索引表………………………………………………………页码（下同）

二、资格性和符合性检查响应对照表

（一）资格性检查证明材料（自行添加子目录）

1、

2、

…

（二）符合性检查证明材料(自行添加子目录)

1、

2、

…

三、非实质性资信证明文件目录

四、投标配置与分项报价表

五、供货一览表

六、技术条款响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、业绩一览表

九、项目需求响应方案

十、供应商认为需提供或采购文件要求的其他证明材料或实施方案

1、

2、

…

一、评分索引表

| 序号 | 评分项目 | 证明材料或方案内容在投标文件中的页码位置（如无页码可不填写） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

注：请供应商仔细阅读采购文件，根据采购文件评分要求填写至上表并标注评审所需要的证明材料或方案内容的具体页码（如无页码可不填写）。

二、资格性和符合性检查响应对照表

| 序号 | 资格和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填“是”或者“否”） | 投标文件中支撑材料的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）资格性检查主要内容（根据政府采购法律法规及采购文件要求需满足的资格条件） |  |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照（事业单位法人登记证书，社会团体法人登记证书）等证明文件（复印件并加盖公章）；自然人投标需提供自然人的身份证明（复印件并加盖公章）；非独立法人独立参加投标需提供法人授权其独立参加投标并承诺承担全部责任与风险的授权书原件、非独立法人营业执照复印件等证明文件（加盖公章） |  |  |
| 2 | 2024年度或2025年度的年度财务状况报告（复印件并加盖公章，成立不满一年仅需提供提交投标文件截止之日前的一个月的会计报表） |  |  |
| 3 | 依法缴纳税收的相关材料（距提交投标文件截止之日前的一年内任意一个月的相关证明材料复印件并加盖公章） |  |  |
| 4 | 依法缴纳社会保障资金的相关材料（距提交投标文件截止之日前的一年内任意一个月的相关证明材料复印件并加盖公章） |  |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件并加盖公章） |  |  |
| 6 | 参加政府采购活动前3年内（距提交投标文件截止之日前）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件并加盖公章） |  |  |
| 7 | 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料（供应商可以不提供证明材料，以代理机构现场查询并截图留存为准） |  |  |
| 8 | 其他资格要求承诺函（原件并加盖CA电子公章） |  |  |
| （二）符合性检查主要内容（根据政府采购法律法规及采购文件要求需满足的各项符合性、实质性要求，包括形式要求和内容要求。包括但不限于投标文件的有效性、完整性，采购文件要求的各类承诺函、声明函，采购文件标★的实质性要求所需的证明文件、证明材料或响应方案等。本采购文件的项目需求中技术服务条款和商务条款标★的实质性要求在“技术及服务条款响应偏离表”和“商务条款响应偏离表”中填写后，可无须在此重复填写，但无论在何处填写均不得缺失） |  |  |  |
| 1 | 法人授权书（原件并加盖CA电子公章） |  |  |
| 2 | 投标函（原件并加盖CA电子公章） |  |  |
| 3 | 开标一览表 |  |  |
| 4 | 产品全新及可正常使用承诺函（原件并加盖CA电子公章，格式自拟，内容需满足采购文件要求） |  |  |
| 5 | 免费原厂质保服务承诺函（原件并加盖CA电子公章，格式自拟，内容需满足采购文件要求） |  |  |
| 6 | 交付期限（供货期）承诺函（原件并加盖CA电子公章，格式自拟，内容需满足采购文件要求） |  |  |
| 7 | 知识产权要求承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，加盖CA电子公章） |  |  |
| 8 | 真实投标承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，加盖CA电子公章） |  |  |
| 9 | 不予转包或分包承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，加盖CA电子公章） |  |  |
| 10 | 本招标文件第四章项目需求 “二、技术（服务）要求”的标“★”号技术要求（逐一列举并按要求提供相关证明材料） |  |  |
| 11 | …（请根据采购文件是否提出其他应具备的符合性要求或实质性要求自行添加删减序号与内容） |  |  |

注：上述表格是资格性和符合性检查的主要检查内容和基本格式，供投标供应商参照，不代表全部检查内容也不是最终表格，请供应商务必仔细阅读采购文件全文，按采购文件要求和上述表格格式完整列举填写所有资格性和符合性检查的内容，并在投标文件以下附件中提供相应支撑材料（以下系格式列举，实际制作投标文件时可按要求自行添加、填写具体内容材料或按提供的规定格式填写详细内容，每项证明材料可单独成一页并在投标文件目录中制作子目录、标注页码）。

附件：(一)资格性检查证明材料

1、法人或者其他组织的营业执照（事业单位法人登记证书，社会团体法人登记证书）等证明文件（复印件并加盖CA电子公章）；自然人投标需提供自然人的身份证明（复印件并加盖CA电子公章）；非独立法人独立参加投标需提供法人授权其独立参加投标并承诺承担全部责任与风险的授权书原件、非独立法人营业执照复印件等证明文件（加盖CA电子公章）

…（自行添加内容）

2、2024年度或2025年度的年度财务状况报告（复印件并加盖公章，成立不满一年仅需提供提交投标文件截止之日前的一个月的会计报表）

…（自行添加内容）

3、依法缴纳税收的相关材料（距提交响应文件截止之日前的一年内任意一个月的相关证明材料复印件并加盖CA电子公章）

…（自行添加内容）

4、依法缴纳社会保障资金的相关材料（距提交响应文件截止之日前的一年内任意一个月的相关证明材料复印件并加盖CA电子公章）

…（自行添加内容）

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式如下，按要求填写，原件并加盖CA电子公章）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声  明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称：（盖章）

日期：

6、参加政府采购活动前3年内（距提交响应文件截止之日前）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式如下，按要求填写，原件并加盖CA电子公章）

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称：（盖章）

日期：

7、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料（可以不提供，由代理机构现场查询截图留存为准）

…（自行添加内容）

8、其他资格要求承诺函（格式如下，不得随意更改，加盖公章）

其他资格要求承诺函

我单位承诺：

1、 我单位独立参加本项目采购活动，未与其他潜在供应商组成联合体响应。未提供进口产品投标。

2、我单位参加本次采购活动，遵守并符合以下要求：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；不存在与我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加本项目同一包响应的情形。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。

（3）公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得参加本项目的采购活动；我单位性质不属于此类情况。

特此承诺。

供应商名称：        （加盖CA电子公章）：

日期：

附件（二）符合性检查证明材料

1.法人授权书（格式如下，不得随意更改，请按要求填写，原件并加盖CA电子公章）

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

★代理人（被授权人）身份证号码：

代理人（被授权人）联系电话：（手机）

代理人（被授权人）联系邮箱：

★授权单位（CA电子公章）：_________________________________

代理人（被授权人）联系邮箱：____________________________

单位地址：

日期：

★1.1被授权人身份证复印件（扫描上传、CA电子公章）：

★1.2近三个月内任意一个月由授权单位为被授权人缴纳社保的证明材料（扫描上传、CA电子公章）：

2.投标函（格式如下，不得随意更改，请按要求填写，原件并加盖CA电子公章）。

投标函格式

致：南京小旸树招标代理有限公司

根据贵方的            号招标文件，正式授权下述签字人________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________（被授权人）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人名称（CA电子公章）：

日           期：________年____月____日

3.开标一览表（格式如下，不得随意更改，请按要求填写，原件并加盖CA电子公章）

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子公章）：

项目名称：

招标编号：

| 投标报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

请仔细阅读本文件“第二章  投标人须知”第26.8条、第26.9条、第27.1.10条内容，如投标供应商报价触发异常低价审核程序，启动异常低价投标审查后，投标供应商不按时提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将作无效投标处理。

4.产品全新及可正常使用承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，加盖CA电子公章）

…（自行添加内容）

5.免费原厂质保服务承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，加盖CA电子公章）

…（自行添加内容）

6.交付期限（供货期）承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，加盖CA电子公章）

…（自行添加内容）

7.知识产权要求承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，加盖CA电子公章）

…（自行添加内容）

8.真实投标承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，加盖CA电子公章）

…（自行添加内容）

9、不予转包或分包承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，加盖CA电子公章）

…（自行添加内容）

10. 本招标文件第四章项目需求 “二、技术（服务）要求”的标“★”号技术要求（逐一列举并按要求提供相关证明材料）

…（自行添加内容）

11.…（请根据采购文件是否提出其他应具备的符合性要求或实质性要求自行添加序号与内容）

…（自行添加内容）

三、非实质性资信证明文件目录

1.《中小企业声明函》（格式如下，请按要求填写，加盖CA电子公章）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.   （标的名称） ，属于 工业 行业；制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为       万元 ，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称） ，属于 工业 行业；制造商为     （企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为           万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、所投全部产品生产制造商必须是小型、微型企业方可享受价格折扣，否则不予享受。3、此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

2.《残疾人福利性单位声明函》（格式如下，请按要求填写，加盖CA电子公章）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

3. 本国产品相关资信证明文件

3.1《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件

3.1.1《关于符合本国产品标准的声明函》

（特别说明：格式如下，请按要求填写，加盖CA电子公章。供应商填写以下具体情况时，序号、产品名称请与招标文件附件《采购清单》各采购包中的序号、产品名称在顺序、内容上均保持一致，供评委现场评审时逐一核对确认，请勿遗漏）

关于符合本国产品标准的声明函

本单位郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定，本单位提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下:

1.(产品名称1)1，生产厂为(厂名)2，厂址为(生产厂址)。(产品名称1)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)3。(产品名称1)的(关键组件)4在中国境内生产。(产品名称1)的(关键工序)5在中国境内完成。

2.(产品名称2)，生产厂为(厂名)，厂址为(生产厂址)。(产品名称2)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称2)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称2)的(关键工序)在中国境内完成。

.....

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前,“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前,“关键工序”栏可不填，下同。

注：1）投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2）此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

3.1.2财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有）

…(自行添加内容)

3.2《关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函》（格式如下，请按要求填写，加盖CA电子公章）

关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函

本单位郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定，本单位为本次采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到    % 。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

注：1）供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2）此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

4.其他非实质性资信证明文件（如有）

…(自行添加内容)

四、投标配置与分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格、型号 | 产地 | 数量/单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （核心产品） |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：

价格构成或报价要求：

1、此表可以根据需要自行增减行数。

2、项目如有分包，请各投标供应商按投报的采购包分别列表。

3、对小型和微型企业生产的产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

4、对符合本国产品标准的产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

5、对所投产品属于优先采购的节能产品（强制采购节能产品除外）、优先采购的环境标志产品分别给予投标报价1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

五、供货一览表

项目名称：

项目编号：

| 货物名称 | 品牌 | 规格及型号 | 产地 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ****（核心产品） |  |  |  |  |

注：1、此表可以根据需要自行增减行数。

2、项目如有分包，请各投标供应商按投报的采购包分别列表。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：

六、技术条款响应及偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 招标要求 | 投标响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：请将采购文件项目需求中列举的技术（服务）条款要求逐项作出应答并提供必要的证明材料或实施方案。

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：

七、商务条款响应及偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 招标要求 | 投标响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：请将采购文件项目需求中列举的商务条款要求逐项作出应答并提供必要的证明材料或实施方案。

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：(加盖CA电子公章)

日期：

八、业绩一览表

项目名称：

项目编号：

| 年份 | 业主名称 （合同甲方） | 项目名称 | 合同签订时间 | 完成时间 | 合同款项发票开具时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附招标文件要求的业绩证明材料

供应商名称：(加盖CA电子公章)

日期：

九、项目需求响应方案

……（格式自拟）

十、供应商认为需提供或采购文件要求的其他证明材料或实施方案