南京医科大学附属口腔医院

口腔手术导航定位设备项目

招标文件

项目编号：JSZC-320000-SNZX-G2026-0079

采购人：南京医科大学附属口腔医院

招标代理机构：南京苏宁工程咨询有限公司

日期：二〇二六年六月

第一章 投标邀请

项目概况

南京医科大学附属口腔医院口腔手术导航定位设备项目招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年6月26日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-SNZX-G2026-0079

项目名称：南京医科大学附属口腔医院口腔手术导航定位设备项目

预算金额：260万元

最高限价：260万元，投标报价超过最高限价的为无效投标。

采购需求：南京医科大学附属口腔医院口腔手术导航定位设备项目，具体详见招标文件。

合同履行期限（交货期）：合同签订后≤60天完成全部设备到货安装。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的提供其身份证，提供相关证明材料复印件并加盖公章）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或投标截止时间前六个月内任意一个月的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表），或上一年度（或2024年度）的审计报告）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标人根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，提供相关证明材料复印件并加盖公章或承诺书原件）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止时间前六个月内任意一个月的纳税证明文件（依法免缴的应提供相应文件说明），并提供投标截止时间前六个月内任意一个月的依法为员工缴纳社会保障资金的证明材料（依法免缴的应提供相应文件说明））；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书原件）；

6.法律、行政法规规定的其他条件，提供相关证明材料：无。

7.注:①前款第（5）项中所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

②投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：如为中小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位，提供的产品为国家认定的节能产品和环保产品的须按要求提供相关材料。

（三）本项目的特定资格要求：

（1）投标人须提供有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证，投标时需提供复印件加盖供应商公章；

（2）投标人须提供所投产品的医疗器械生产企业有效的《医疗器械生产许可证》或生产备案凭证，投标时需提供复印件加盖供应商公章；

（四）本项目不接受转包、分包。

（五）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3.拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。采购人或代理机构通过 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录并保存。

（六）本项目不接受进口产品投标。（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：网上下载

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间及开标时间：2026年6月26日14点30分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统(以下简称“苏采云系统”)网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目成交后不允许转包、分包。

2.本项目是否专门面向中小企业：否

3.本项目采购标的所属行业为：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业(2011)300 号)及《国家统计局关于印发(统计上大中小微型企业划分办法(2017)〉的通知》(国统字(2017〕213 号)等文件规定，本项目所属行业为“工业”。

4.集中勘察或答疑：

采购人不组织，供应商可自行联系采购人。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

5.公告媒体

（1）本采购公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）公示发布，敬请各投标人关注；

（2）若有关本次采购存在变动或修改，敬请各投标人及时关注江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布的关于本项目的信息更正公告。

6.采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

7.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购（2023）101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接:

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

领取CA和办理电子签章（请至南京市建邺区汉中门大街145号省公共资源交易中心三楼开标区受理台1号窗口办理，联系电话：025- 83668701或南京市建邺区江东中路265号南京市公共资源交易中心北门外1255室（一楼）办理，联系电话：025-68505941)

8.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（6）请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：南京医科大学附属口腔医院

单位地址：上海路1号

联系人：傅老师

联系电话：025-69593201

2.采购代理机构信息

单位名称：南京苏宁工程咨询有限公司

单位地址：南京市鼓楼区中山路99号12楼1212室

联系方式：李佳蓉025-84200809

3.项目联系方式

项目联系人：李佳蓉

联系电话：025-84200809

请贵单位领取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，按文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加投标。

第二章 供应商须知

一、总则

# 1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

# 2、定义

2.1 “供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1中小供应商政策

（1）政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2017〕213号）。

（2）政府采购支持监狱和戒毒供应商发展政策，监狱和戒毒供应商提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒供应商，应当 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱供应商的证明文件，监狱和戒毒供应商享受政府采购支持政 策的要求详见财库〔2014〕68号。

（3）政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供 《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

（4）强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目 政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强 制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志 产品。

（5）提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证 颁发的有效认证证书复印件。

（6）提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

（7）提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.2 政府采购中实施本国产品标准及相关政策

（1）本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.3 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.4 进口产品政策

（1）除在采购文件另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

二、招标文件

4、招标文件组成

4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

# 5、招标文件的澄清、修改

5.1 招标代理对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 招标代理在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

# 三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与招标代理就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

6.5 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.6 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

7、联合投标

# 本次招标不接受联合体投标。

# 8、投标费用

8.1 供应商应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

8.2. 因采购人南京医科大学附属口腔医院经过公开遴选并和代理机构签订了年度代理协议，本项目招标代理服务费用（含专家评审费）按单个项目的中标金额为基础，参照“计价格[2002]1980号文件和发改委[2003]857号文件”收费标准的成交折扣四折收取。如计算出的代理服务费低于4500元的，则按4500元收取；如计算出的代理服务费高于20000元的，则按20000元收取。代理服务收费按差额定率累进法计算。跨年度项目按年度成交金额计算。

其中本项目专家评审费2500元由采购人南京医科大学附属口腔医院支付。

因此本项目代理服务费实际缴纳金额为按以上方式计算后扣减专家评审费金额，由中标、成交供应商支付。请投标人综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支，必须在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。

9、投标文件组成

9.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。

9.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

9.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10、投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中本招标文件中斜体加粗且有下划线部分为实质性要求和条件，不得有缺失或无效。

（1）投标函（投标申请及声明）；

（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）第一章投标邀请中二、申请人的资格要求：（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件证明文件；

（4）第一章投标邀请中二、申请人的资格要求：（二）落实政府采购政策需满足的资格要求证明文件（如本项目专门面向中/小/微）；

（5）第一章投标邀请中二、申请人的资格要求：（三）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件（若有）；

（6）开标一览表；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）合同条款

（9）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

11、投标文件的技术部分

11.1 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

11.3 提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

11.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中本招标文件中斜体加粗且有下划线部分为实质性要求和条件，不得有缺失或无效：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

12、投标文件的价格部分

12.1价格部分是对服务价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

12.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4供应商应在《开标一览表》、《分项报价表》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业），并由本企业提供服务，须在《开标一览表》、《分项报价表》中注明,供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业优惠政策。

12.5《开标一览表》须加盖电子公章。

12.6评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

12.7评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

12.8启动异常低价投标（响应）审查程序后，评标委员会将通过“苏采云”系统要求供应商作出必要的说明，并规定回复时间。供应商说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。

13、投标文件的其他部分

13.1其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14、投标保证金：无

15、投标有效期

15.1 自开标之日起60天内投标有效。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

16、投标文件的签署

16.1 投标文件应加盖响应供应商公章，招标文件中注明须签字的地方应由供应商的法定代表人或委托代理人签字。

16.2 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

17、投标文件的密封和递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2投标人应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

17.3 所有投标人使用 CA 证书在递交响应文件截止后，解密各自响应文件，投标人不足3家的，不得评标。

17.4 因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。部分投标文件未解密的，其他投标文件的评标可以继续进行。

17.5 代理机构有权通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18、有下列情形之一的投标文件将拒收：

18.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后上传的。

19、投标文件的修改和撤回

19.1 投标文件的修改

19.1.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.2 投标文件的撤回

19.2.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

# 四、开标、评标与确定中标供应商

20、开标

20.1 代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

20.4 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，招标代理报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判、竞争性磋商或者单一来源方式采购。如果变更为竞争性谈判或竞争性磋商采购的，招标代理根据招标文件中的采购需求编制竞争性谈判文件或竞争性磋商文件，只与该两家供应商进行竞争性谈判采购或竞争性磋商。

21、评标

21.1 评标组织

21.1.1评标工作由招标代理负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）推荐中标候选人或根据采购人委托协议直接确定中标人；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2 评标程序

21.2.1 投标文件的资格审查。

21.2.1.1 采购人代表将依法对投标人的资格进行审查。

21.2.1.2 资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以 确定投标供应商是否具备投标资格。

21.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

21.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定资格条件的；

（2） 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

21.2.2 投标文件的符合性审查。

21.2.2.1 评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件 的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中斜体加粗且有下划线部分的商务和技术要求。

21.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

21.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（2）供应商未按照采购文件要求上传电子投标文件的。

（3）供应商不具备采购文件中规定资格要求的；

（4）供应商在报价时采用选择性报价；

（5）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（8）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（9）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（10）不同供应商的投标文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（11）不同供应商的投标文件相互混装；

（12）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（13）未通过符合性检查的；

（14）磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在规定的回复时间内通过“苏采云”系统作出必要的说明证明其报价合理性的；

（15）未按文件要求签署、盖章的；

（16）不符合采购文件中规定的其它实质性要求的；

（17）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体 ，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录；

（18）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

21.2.2.5 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照 20.4 款执行。

21.2.2.6 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

（6）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。

（7）因苏采云系统故障造成开标不成功。

21.2.3 投标文件的进一步评审。

21.2.3.1 评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上 的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准。

（2）投标文件、《开标一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

（5）同时出现21.2.3.1中两种以上不一致的,按照（1）-（4）的顺序修正。（6）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.2.3.2 评标委员会将按上述修正错误的方法修正投标文件中的投标价，修正后的报价由法定代表人或其授权的代表通过“苏采云”系统确认后产生约束力，投标人不确认的，投标无效。

21.2.3.3 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

21.2.3.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容， 评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.3.5 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

21.2.3.6接到评标委员会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。供应商拒不按照要求对响应件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。

21.2.3.7 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投 标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.2.3.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

20.2.3.9 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

21.3 评标方法和标准

21.3.1 采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。

21.3.2 综合评分的主要因素是：价格、技术、商务等。

21.3.3 评分标准详见文件第三章。

22、确定中标供应商

22.1 在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排序。评标委员会按综合得分排名推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标（总体方案）优劣顺序排列。

22.2 按以下第（2）种方式确定中标供应商

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；

（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

按第二种方式确定中标供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

22.3 中标供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

22.4 《中标通知书》对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.5 《中标通知书》发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，应当依法承担法律责任。

22.6 代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

23、编写评标报告

23.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、评标过程的保密性

24.1 招标代理将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

# 五、签订合同

25、签订合同

25.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3中标人拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告中的得分高低顺序，确定下一顺序投标人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

# 六、询问、质疑、投诉和诚实信用

26、询问

26.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理或采购人提出询问，招标代理或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27、质疑

27.1 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑文件原件以书面形式送达招标代理。

27.2 质疑供应商的质疑行为应符合财政部94号令相关规定，质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

27.3 质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，否则，招标代理有权不予受理。

27.4上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

27.5 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理或采购人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

27.6 招标代理在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

27.7 招标代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28、投诉

28.1 质疑供应商对招标代理的答复不满意，或招标代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

29、诚实信用

29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2 供应商不得以向招标代理工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

29.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，招标代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，招标代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标（总体方案）优劣顺序排列。

| 序号 | 评审因素 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| （一）价格分（30分） |  |  |
| 1 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标人投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的响应报价）×30分。分值保留小数点后2位。 | 30分 |
| （二）技术参数及性能服务等（38分） |  |  |
| 2.1 | 参与供应商对采购文件具体项目需求的响应程度：全部响应即满足采购文件第四章项目需求中“（二）具体参数要求 ”和“商务要求”要求的得23分，斜体加粗且有下划线部分为实质性要求和条件，如不满足则为无效响应。打"★"项有负偏离的，每项扣3分；其他有负偏离的每项扣0.5分；扣完为止。（供应商需按照本采购文件第四章“具体参数要求”和“商务要求”，在“技术条款偏离表”和“商务条款偏离表”中如实逐项填列所响应产品的参数及服务承诺，如采购文件要求提供相应证明材料的，应在偏离表中注明证明材料所在响应文件的页码位置，否则评审小组有权做负偏离处理）。 | 23分 |
| 2.2 | 自主式手术性能： 能够实现种植体精准植入和根尖切除、开窗手术，无需术者手动操控，可完全通过机械臂自动完成的，得3分；部分手术无法通过机械臂自动完成的得1分；未按要求提供或以上手术均无法实现机械臂自动完成的不得分。 （提供相关证明材料，包括但不限于可明确说明该技术内容的证明材料，如产品说明书或产品彩页或产品技术手册或第三方机构出具的检测报告或专利证书，并加盖公章） | 3分 |
| 2.3 | 数据安全性能和维持手术连续性能： 突发断电情况下，设备在手术操作状态下能够持续供电≥20分钟。满足以上要求的，得2分，未按要求提供或无法实现此功能的不得分。 （提供相关证明材料，包括但不限于可明确说明该技术内容的证明材料，如产品说明书或产品彩页或产品技术手册或第三方机构出具的检测报告或专利证书，并加盖公章） | 2分 |
| 2.4 | 产品优势： 供应商需提供相关证明材料（包括但不限于可明确说明该技术内容的证明材料，如产品说明书或产品彩页或产品技术手册或第三方机构出具的检测报告或专利证书，并加盖公章）展现产品的优势，评审小组根据所投产品的先进性、创新性、优越性，功能拓展性证明材料进行评分： 资料全面，产品介绍清晰、详细且能够充分反应出产品相关优势的，得5分；资料较为全面，基本满足项目要求的，得3分；资料不完整，未能体现出产品性能优势的，得1 分；未提供的，不得分。 | 5分 |
| 2.5 | 产品工艺： 根据所投产品制造工艺、材质、外观及安全性、可靠性、稳定性及适用性证明材料进行评分： 优于采购文件要求的得5分，完全符合采购文件要求的得3分，基本满足采购文件要求的得1分，未提供的不得分。 （提供相关证明材料，包括但不限于可明确说明该技术内容的证明材料，如产品说明书或产品彩页或产品技术手册或第三方机构出具的检测报告或专利证书，并加盖公章） | 5分 |
| （三）复杂临床病例展示（4分） |  |  |
| 3.1 | 提供由所投产品型号一致的设备操作的复杂临床病例展示，包含多牙种植手术，无牙颌种植手术，根尖切除手术，钙化根管定位疏通手术，每例得1分，满分4分，同类病例不重复计分，每个病例需包含术前、术中、术后资料（隐去患者信息），具体包括： 术前资料：患者口腔影像（如CBCT或口内扫描数据）； 术中资料：提供手术关键步骤截图。各手术方式及关键步骤细节； 术后资料：术后影像、效果照片。 | 4分 |
| （四）总体方案（20分） |  |  |
| 4.1 | 项目实施方案： 投标人应根据采购文件要求提供具体详实的项目实施方案，方案优于采购文件要求的得5分，完全符合采购文件要求的得3分，基本满足采购文件要求的得1分，不符合或未提供的不得分。 | 5分 |
| 4.2 | 项目培训方案： 投标人应根据采购文件要求提供具体详实的项目培训方案，方案优于采购文件要求的得5分，完全符合采购文件要求的得3分，基本满足采购文件要求的得1分，不符合或未提供的不得分。 | 5分 |
| 4.3 | 售后服务方案： 投标人应根据采购文件要求提供具体详实的项目售后服务承诺方案，方案优于采购文件要求的得5分，完全符合采购文件要求的得3分，基本满足采购文件要求的得1分，不符合或未提供的不得分。 | 5分 |
| 4.4 | 设备巡检维护方案： 投标人应根据采购文件要求提供具体详实的设备巡检维护方案，方案优于采购文件要求的得5分，完全符合采购文件要求的，得3分，基本符合采购文件要求的，得1分，未提供不得分。 | 5分 |
| （五）投标人履约能力（8分） |  |  |
| 5.1 | 质保期： 在满足采购文件质保要求的基础上（整机质保期 3年），承诺质保期每延长一年加1分，最多得2分。（提供所投产品制造厂商或投标人针对本项目的售后服务质保承诺函并加盖公章） | 2分 |
| 5.2 | 质保期后维修服务承诺： 响应供应商承诺在质保期过后，终生维修，对于产品维修只收取基本材料备件费，不收取工时费的，得1分（需提供满足要求的承诺函盖章原件）；未按要求承诺的不得分。 | 1分 |
| 5.3 | 业绩： 所投核心产品2023年1月1日至今有过类似项目供货安装成功案例（成功案例中的产品型号须与投标人所投产品型号一致），提供一个得1分，最高得4分。（提供结果公告的网页截图（包含网址信息）以及有效合同复印件（投标供应商业绩或所投产品业绩均认可），并加盖公章，有效案例时间以合同签订时间为准，复印件应清晰可见主要内容）。 | 4分 |
| 5.4 | 主要材料及备品备件价格： 列出质保期后主要易损件和备品备件清单、报价及折扣。所列清单齐全，且承诺按市场价的折扣≤85%的，得1分；未按要求提供或承诺的，不得分。（提供清单和承诺函并加盖公章，清单格式详见第六章附件，承诺书格式自拟） 注：结算金额=市场价×折扣 | 1分 |

说明：

一、小微企业的价格扣除

1.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。

2.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

二、监狱和戒毒企业的价格扣除

1.本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策。

2.监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

三、残疾人福利性单位的价格扣除

1.本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策。

2.残疾人福利性单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

四、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

五、采购本国产品的支持政策

1、 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式及附件”中的“目录五、分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

3、供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

4、供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

5、评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

六、除评分标准中另有说明外，所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。

# 第四章 项目需求

### （第一部分：技术部分要求）

### 一、技术及配置要求条款

### （一）总体要求

1、本项技术要求提出的是最低限度的技术条件。

2、斜体下划线加粗项为实质性要求,不满足为无效响应。

3、对采购文件中加★要求的性能和技术条款，需按要求提供相关有效技术证明材料并加盖公章（如产品说明书、产品彩页、产品技术手册、第三方机构出具的检测报告或专利证书等）,未提供有效技术支持资料的，评审时不予认可，作负偏离处理。

4.产品清单

| 序号 | 设备或功能模块名称 |
| --- | --- |
| 1 | 种植手术导航定位设备（核心产品） |
| 2 | 牙体牙髓手术导航 |
| 3 | 配套智能AR眼镜 |
| 4 | 配套3D打印机及软件 |

（二）具体参数要求：

### ★1、整体功能要求: 本套设备在门诊手术室平台共用，需满足以下功能：成人口腔种植手术以及牙体牙髓手术过程中手术器械的导航和定位。

### 2、配置方式：一台同时满足或多台配套满足均可，以实现要求功能为准，如多台配套，其中种植手术导航定位设备为核心产品。

3、医疗器械注册证要求：提供与配置方式对应的医疗器械注册证，适用范围涵盖种植手术导航定位及牙体牙髓手术导航定位（需提供医疗器械注册证并加盖公章）。

### 4、技术参数：

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 种植手术导航定位设备（核心产品） |  |
| 1 | 机械臂装置 |
| 1.1 | 机械臂移动范围(x，y，z)：≥350mm*350mm*350mm |
| 1.2 | 机械臂有效负载：≥5kg |
| 1.3 | 机械臂位置准确度：≤0.8mm |
| 1.4 | 臂展：≥850mm |
| 1.5 | 关节控制：电机驱动，可锁定 |
| 1.6 | 具备随动功能，可根据患者位移实时自动调整位姿；支持手动运动和自动运动 |
| 1.7 | 设备台车应配备电动地脚和万向移动脚轮，可一键固定台车 |
| 2 | 力传感器： |
| 2.1 | 应配备六维力传感器和力矩传感器，可感知空间力和力矩 |
| 2.2 | 力量程范围应不小于0-130N，力矩量程范围应不小于0-10Nm；力分辨率≥0.2N，力矩分辨率≥0.1Nm |
| 2.3 | 采样频率≥2000Hz |
| 3 | 光学定位系统 |
| ★3.1 | 定位原理：采用红外光学追踪定位技术 （提供相关证明材料，包括但不限于可明确说明该技术内容的产品说明书或产品彩页或产品技术手册或第三方机构出具的检测报告或专利证书，并加盖公章）。 |
| ★3.2 | 精度：≤0.1mm ；采样频率：≥100Hz （提供相关证明材料，包括但不限于可明确说明该技术内容的产品说明书或产品彩页或产品技术手册或第三方机构出具的检测报告或专利证书，并加盖公章）。 |
| 3.3 | 相机静态抖动误差≤0.007mm;相机动态抖动误差≤0.07mm。 |
| 4 | 软件规划模块 |
| 4.1 | 可实现支持单牙、多牙、无牙颌种植手术步骤规划。 |
| 4.2 | 由单一位图自动重构完整的轴位、冠状位和矢状位视图，可实现牙列结构的自动三维重建，支持二维影像和三维模型的旋转、平移、缩放；支持二维影像的灰阶显示和调整；距离、角度测量；勾画牙弓全景线；神经管勾画分割和三维重建显示。 |
| 4.3 | 支持数据stl导入导出，支持点对点、点云数据与AI软硬组织数据配准。 |
| 4.4 | 支持个性化软件功能定制，软件局域网互联，实现科室间信息互联共享（供应商中标后需提供不少于5套客户端软件） |
| 4.5 | 支持自定义手术路径设置，可视化显示，自动生成手术路径安全区，保障手术安全。 |
| 4.6 | 支持基于口腔锥形束CBCT、口内扫描仪数据，智能自动分割牙列、牙槽骨、牙根、牙髓、上颌窦、神经管数据重建； |
| 4.7 | 支持STL数据的编辑和表面光顺，可辅助牙冠裁剪操作、快速编辑STL数据。 |
| 4.8 | 可根据数据库选择对应牙位的牙冠进行调节。可以删除牙冠、同时添加多颗牙冠、添加镜像牙冠。支持对牙冠数据的加蜡、减蜡、光顺。 |
| 4.9 | 可以在颌骨模型上勾勒轮廓线、调节投影方向，完成后自动生成钻头路径。也可通过导入stl模型、添加钻头完成路径的生成操作。 |
| 4.10 | 支持导板设计规划。 |
| ★4.11 | 支持个性化手术配件设计并导出设计模型（提供相关证明材料，包括但不限于可明确说明该技术内容的产品说明书或产品彩页或产品技术手册或第三方机构出具的检测报告或专利证书，并加盖公章） |
| 4.12 | 支持对模型进行抽壳、添加支撑板、粘合支撑板。 |
| 4.13 | 可提供至少以下三种手术方案： ①基于CBCT和口内扫描数据的个性化导板设计引导手术操作的方案； ②基于带CBCT高亮显影标识球的通用导板手术操作方案； ③单独CBCT模式状态下牙尖配准方式。 三种方案应都可满足术中患者位置的自动注册及动态跟踪，并分别提供适用于不同场景和客户需求的手术操作方式。 |
| 5 | 软件导航模块/系统 |
| 5.1 | 实时显示导航信息，引导机械臂实时定位，实现精准手术实施。 |
| 5.2 | 实时显示下钻过程中竖直方向和侧向阻力。 |
| 5.3 | 支持手动备洞，机械臂锁定路径，医生力觉引导手机完成备洞过程，过程中具备随动功能。 |
| ★5.4 | 支持自动备洞，机械臂可自动进出口完成备洞操作，过程中具备随动功能；（提供相关证明材料，包括但不限于可明确说明该技术内容的证明材料，如产品说明书或产品彩页或产品技术手册或第三方机构出具的检测报告或专利证书，并加盖公章） |
| ★5.5 | 支持导航备洞，无机械臂情况下支持手持导航备洞模式（提供相关证明材料，包括但不限于可明确说明该技术内容的证明材料，如产品说明书或产品彩页或产品技术手册或第三方机构出具的检测报告或专利证书，并加盖公章） |
| 5.6 | 术中可随时调整手术规划，无需更换标记物。 |
| 5.7 | 具备限深设置，机械臂达到备洞深度后，可主动限制继续下钻动作，防止多钻，并保护神经管等组织。 |
| 6 | 软件验证模块 |
| 6.1 | 支持自动计算实际手术位置与手术规划位置在XYZ方向上的位置偏差和角度偏差。 |
| 6.2 | 支持通过口扫、CBCT进行术前术后精度对比评估。 |
| 6.3 | 数字化云平台：支持多文件DCM格式数据查看以及调整MPR二维断层篇图像对比度调整；支持CBCT数据和口扫STL数据拟合匹配；支持医生和技工端沟通交流；支持牙冠、植体数据二维、三维坐标调整；支持三维重建数据HU数值调整；支持同院区，各医生之间的医疗方案沟通。 |
| 7 | 工作站： |
| 7.1 | CPU：性能应等同于i9-13900H或更优；内存：≥32G；独立显卡：显存≥8G，性能应等同于RTX4070或更优；固态硬盘：容量≥1TB。 |
| 7.2 | 配套设备原厂数字化软件1套，软件升级互联共享，终身免费升级 |
| 8 | 支持通过脚踏开关同时控制机械臂运动和内置种植机的下钻及植入植体；支持通过脚踏开关同时控制机械臂运动和高低速手机的下钻、定位等功能 |
| 牙体牙髓手术导航 |  |
| 9 | 具备牙体牙髓手术模块，支持单牙、多牙开髓和根尖手术路径规划及手术步骤规划 |
| 10 | 其他配置要求 |
| 10.1 | 配套智能AR眼镜； |
| 10.1.1 | 成像技术：birdbath |
| 10.1.2 | 显示模式：现实还原+虚拟查看。 |
| 10.1.3 | 无线连接模式：通过数据传输控制中心可无线连接多个图像输出设备；有线连接模式：同时拥有有线连接功能，在有线模式时，同样可以配合数据，传输控制中心使用无线控制眼镜查看各种视频。 无线控制装置：通过数据传输控制中心可无线连接多个图像输出设备。 |
| 10.2 | 配套3D打印机及软件1套 ： |
| 10.2.1 | 成型精度≤35微米；光源为385nm生物友好光源；文件输入格式：至少支持STL,OBJ,3DS,3MF,X3D,DXF,DAE,FBX,STP,STEP等开放数据格式； |
| 10.2.2 | 配套树脂至少2KG；树脂应具有医疗器械注册证。（需提供医疗器械注册证复印件并加盖公章） |
| 10.3 | 配套满足采购人使用要求的各类工具盒或配件，包含但不限于：消毒工具盒2套；配置功能性工具盒4套；定位器50套；一次性无菌器械300个。（需提供承诺函并加盖公章） |

### （第二部分：商务部分要求）

### 二、商务要求

（一）质保及售后技术服务要求

1.1质保期：承诺整机质保期3年（自甲方验收合格，签署《南京医科大学附属口腔医院验收报告》之日起计算为准）。

产品须为2026年1月1日以后出厂，全新、未使用过的原装合格正品。不得以已停产设备响应本项目。以到货设备铭牌标识或说明书为准，作为验收条件之一。安装质量符合各项现行技术规范和强制性标准。

1.2设备使用年限：承诺整机使用年限≥ 10 年。自出厂之日起。（需提供承诺书并加盖公章）

1.3合同签订前需提供本项目的有效授权书和制造商售后服务承诺函。（需提供承诺书并加盖公章）

1.4售后技术服务要求：

1.4.1投标人需具备本地化服务能力，配备相应的售后服务人员。（需提供人员清单及近半年（2025年11月-2026年4月）任意一个月投标供应商为其缴纳社保证明材料复印件并加盖公章）

1.4.2确保电话30分钟响应，8小时内到现场，24小时内解决问题。更换部件时须保证与原有产品的规格、型号、颜色和结构的一致性，并不得影响已使用场所正常工作的开展。质保期满后，需提供充足的备品、备件（不少于10年）。（需提供可满足本项服务要求的承诺函并加盖公章。）

1.5手术跟台要求:投标人应安排专业人员提供手术跟台服务，常规手术跟台病例≥200例，复杂手术跟台病例≥30例。技术支持人员需在手术开始前30分钟内到达现场。（需提供可满足本项服务要求的承诺函并加盖公章。）

（二）交货期、交货方式及交货地点

2.1交货期：合同签订后≤60 天完成全部设备到货安装。

2.2交货方式：成交人在采购人指定地点交货，并完成安装、调试。

2.3交货地点：采购人指定地点。由成交方负责办理运输和装卸等，费用由成交方负责。采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，成交方除无条件退货、返工外，还应承担采购人由此造成的一切损失。初步验收不合格的不予签收货物。

（三）货款支付

3.1合同签订后，成交供应商以转账形式提供履约保证金（合同金额的10%），                      计人民币        元，于项目验收前支付至采购人账户：                         。

3.2采购资金的支付方式、时间及条件

合同签订后，接采购人发货通知后，凭发票支付合同总价的30%；货到安装正常使用满一个月后，经采购人验收合格，签署《南京医科大学附属口腔医院验收报告》后，且履约保证金已交至甲方账户，凭发票支付合同余款。

3.3 退还履约保证金：自采购人验收合格、付款满12个月，设备运行正常，售后服务良好，无质量、安全和服务问题，无息全额返还履约保证金。

### （第三部分：其他要求）

三、其他要求

（一）所投产品应具备先进性、创新性、优越性、功能拓展性，需提供有效技术证明材料（包括但不限于可明确说明该技术内容的材料，如产品说明书或产品彩页或产品技术手册或第三方机构出具的检测报告或专利证书等，并加盖公章）。要求材料完整清晰、资料全面，产品介绍清晰、详细且能够反应出产品优势，创新能力强，技术及功能拓展性优势明显。

（二）所投产品应具备优良的制造工艺、材质，且外观设计合理，具备安全性、可靠性、稳定性及适用性，需提供有效技术证明材料（包括但不限于可明确说明该技术内容的材料，如产品说明书或产品彩页或产品技术手册或第三方机构出具的检测报告或专利证书等，并加盖公章）。要求制造工艺精巧细致，材质坚固耐用，表面平整美观，安全性能稳定可靠，资料全面，产品介绍清晰、详细且能够反应出产品相关优势。

（三）自主式手术性能

供应商需提供整套设备实现自主式手术的证明材料，能够实现种植体精准植入和根尖切除、开窗手术，无需术者手动操控，可完全通过机械臂自动完成。（包括但不限于可明确说明该技术内容的材料，如产品说明书或产品彩页或产品技术手册或第三方机构出具的检测报告或专利证书等，并加盖公章）

- 数据安全性能和维持手术连续性能

供应商需提供整套设备保障数据安全性能和维持手术连续性能的证明材料。实现突发断电情况下，设备在手术操作状态下能够持续供电≥20分钟，并确保数据及时保存。（包括但不限于可明确说明该技术内容的材料，如产品说明书或产品彩页或产品技术手册或第三方机构出具的检测报告或专利证书等，并加盖公章）

（五）复杂临床病例展示

投标人应根据采购文件要求及本项目整体功能要求，提供由所投产品型号一致的设备操作的复杂临床病例展示，包含多牙种植手术，无牙颌种植手术，根尖切除手术，钙化根管定位疏通手术，每个病例需包含术前、术中、术后资料（隐去患者信息），具体包括：

术前资料：患者口腔影像（如CBCT或口内扫描数据）；

术中资料：提供手术关键步骤截图。各手术方式及关键步骤细节；

术后资料：术后影像、效果照片。

所有资料需确保真实、完整，符合医疗伦理规范，且能够反应出产品功能配置优势。

（六）制订项目实施方案

投标人应根据采购文件要求及本项目特点，制订项目实施方案，包括全部产品的运输、安装部署、联合调试方案、供货及安装各节点时间进度与质量控制、人员配置安排等。实施方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性，配备具有相应资质的技术服务人员，服从采购人管理要求，确保在规定的交付时限内完成。

（七）制订项目培训方案

投标人应根据招标文件要求及本项目特点，安排具备相应资质和经验的技术人员，制订相应的培训教案并提供培训课程，对采购单位使用部门的医护人员开展理论和操作培训，医护人员承诺培训时间不少于2个工作日，不少于10人/次；对临床技师培训，要求能独立操作设备进行手术方案的设计和规划；对维修维护人员进行维护培训，且承诺培训时间不少于2个工作日，不少于3人/次，保证使用单位相关人员能够进行日常的维护保养。方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性。

（八）制订项目售后服务方案

供应商需响应采购文件质保和维保的服务要求，针对本项目自身及所投产品品牌原厂的响应标准、服务体系、备件体系、故障解决方案、专业技术人员保障等售后服务承诺方案；服务方案应内容详实、科学合理、具备针对性、切实可行。

（九）制订设备巡检维护方案

供应商应根据采购文件要求及本项目特点，制订设备巡检维护方案，要求对设备巡检维护周期有明确承诺，且巡检计划内容切实可行，提供对应切实可行的保证措施，要求具备合理性、可操作性。

（十）响应人履约能力

1、质保期延长承诺函。

2、质保期后维修服务承诺。

3、投标产品自2023年1月1日至今有过类似项目供货安装成功案例。

4、投标人列出质保期后主要易损件和备品备件清单、报价及折扣。

（十一）报价要求

报价：请响应人认真测算，项目实施过程中所需的采购文件中未列出的相关辅助材料和配送、安装、服务等其他一切费用应由供应商在报价时一并考虑。项目实施过程中不再单独结算。

第五章  合同主要条款及格式

# 江苏省口腔医院

# 南京医科大学附属口腔医院

# 采购合同（货物）

项目名称：

项目编号：                   采购单号：                使用科室：

甲方：（买方）南京医科大学附属口腔医院

纳税人识别号：12320000466007140G

乙方：（卖方）

纳税人识别号：

一、采购标的

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 | 质保期 | 使用年限 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.1详细配置：见附件

二、合同价款

2.1本合同价款为（大写）：             圆整（￥            元）人民币。

2.2本合同价款包含但不限于乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的所有费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件及响应文件中规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与签订、履行本合同无关的任何其他人。即使向签订、履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉、投诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任（包括但不限于承担赔偿责任、甲方因此需要承担的律师费、诉讼费、差旅费等必要费用）。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查扣等产权瑕疵或权利负担。

六、转包或分包

6.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或交由他人供应；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3乙方违反6.1和6.2约定的，甲方有权给予终止合同。

七、交货期、交货方式及交货地点

7.1 交货期：合同签订后   天完成全部设备到货安装。

7.2 交货方式：乙方应在甲方指定地点交货，并完成安装、调试。

7.3 交货地点：甲方指定地点。

八、价款支付

。

九、税费

9.1本合同相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

10.1 乙方应按采购文件及响应文件中规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供     年   月   日 以后出厂，全新、未使用过的原装合格正品，安装质量符合各项现行技术规范和强制性标准。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。根据甲方有权决定可按以下办法处理：

（1）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同价款，同时应承担该货物的运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等费用，甲方不承担任何费用。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后      小时内到达甲方现场处理；乙方在   日内无法解决故障的，应当提供备用货物。乙方响应不及时的，每次承担2000元的违约金，有3次及以上响应不及时行为或者未提供备用货物的，保证金全额不予退还。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自甲方验收合格，签署《南京医科大学附属口腔医院验收报告》之日起计算为准）。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、调试和验收

11.1 甲方对乙方提交的货物依据采购文件及响应文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，符合招标文件要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

11.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

11.3乙方负责对货物进行安装和调试，直到符合技术要求，并培训甲方的使用操作及技术人员     名合格，甲方才做最终验收，但不少于乙方提交货物并试用后30日。

11.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

11.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方承担。

十二、货物包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付、验收合格前发生的风险均由乙方承担。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合采购文件规定及响应文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

13.5乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应退换已支付价款并向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.6因产品质量缺陷一次性给甲方造成经济损失达到合同总价的2.5%以上，或累计经济损失超过合同总价的5%时，甲方不予支付尾款，如尾款不能弥补给甲方造成的经济损失，乙方还应继续赔偿甲方经济损失。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

15.1 因签订、履行本合同引发的诉讼由甲方所在地法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

16.3 本合同正本壹式肆份，具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执壹份。

甲方：南京医科大学附属口腔医院      乙方(公司印章及法人印章)：

地址：南京市汉中路136号            地址：

法定代表人或授权代表：              法定代表人或授权代表：

联系电话：

开户银行：

联系电话：69593206                    银行账号：

E-mail：                                     E-mail：

签订日期：      年    月   日         签订日期：      年     月    日

南京医科大学附属口腔医院

江   苏   省    口腔医院

# 药品、耗材、设备销售廉洁诚信承诺书

为响应国家卫生健康委关于规范药品、耗材购销行为的要求，配合医院行风廉政建设工作，做到廉洁销售，药品、耗材、设备销售代表应了解和遵守以下条款：

一、在销售、介绍药品、耗材、设备过程中，不以任何名义给予医务工作人员回扣，提成，不采取任何不正当手段获取商业机会或商业利益。

二、不向医院各科室及相关工作人员赠与或提供现金、消费卡、购物卡、股权、有价证券、其他金融产品、宴请、免费旅游等、不报销院方个人费用。

三、如院方有关人员或科室主动索要提成、现金、购物卡时，及时向院方纪检监察部门反映。

四、不借故到院方主管领导，部门负责人及相关工作人员家中探访或向介绍人提供任何好处费。

五、不利用医院工作人员获取药品、耗材、设备使用信息，不以任何不正当手段影响医生药品、耗材、设备选择。

六、销售代表遵守《江苏省口腔医院医药/器材代表登记管理制度》，做到在医院指定时间和地点与相关人员商谈业务，不以任何名义或假借身份随意进入各诊疗区域诊室内进行推销。

七、供应商严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规及医院《商业贿赂不良记录管理办法》的相关规定，坚决杜绝任何形式的商业贿赂行为，并确认已充分知悉如发生商业贿赂行为而承担的相应责任。

声明：本公司及授权代表完全理解以上条款，承诺所填写、提供的材料真实有效，将严格遵守上述承诺，坚决维护健康的医疗秩序，构建廉洁的购销环境，做到廉洁守信，依法营销，并愿意接受各级各界人士监督。如违反以上承诺，同意按医院相关规定处理，院方有权随时终止合同，如果涉及违纪违法问题，移交纪检、司法部门处理，自愿承担一切法律责任。

公司名称（盖章）：

法定代表人：              指定责任人：              指定责任人身份证号：

年       月        日

# 附件：医疗设备需提供医疗器械注册证和授权书、中标通知书

第六章 投标文件格式及附件

投  标  文  件

项 目 编号：

项 目 名称：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

# 投标文件主要目录及相关证明材料格式、附件

一、投标申请及声明

二、法定代表人授权书

三、开标一览表

四、分项报价表

五、技术条款偏离表

六、商务条款偏离表

七、服务与承诺

八、投标人类似业绩情况表

九、投标需要的其他证明文件及材料（若有)

附件一、中小企业声明函格式

附件二、关于符合本国产品标准的声明函

附件三、无重大违法记录声明格式

附件四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

附件五、残疾人福利性单位声明函格式

附件六、属于监狱企业的证明文件

附件七、主要材料备件清单

目录一、投标申请及声明格式

# 投标申请及声明

# 致：南京医科大学附属口腔医院

# 根据贵方（项目名称）（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表投标人（投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为  （小写）元   （大写）元人民币。其中，小微型企业的产品为   （大写）元人民币,交货期：     。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（加盖CA电子公章）：

日期：年月日

目录二、法定代表人授权书格式

# 法定代表人授权委托书

南京医科大学附属口腔医院：

本授权书声明：注册于（投标人住址）的（投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称），（项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字）：

供应商名称（加盖CA电子公章）：

日期：年月日

法定代表人身份证复印件：

授权委托人身份证复印件：

目录三、开标一览表格式

开标一览表

投标人全称（CA公章）：供应商名称

项目名称： 项目名称

项目编号：项目编号

分包号 ：分包号

|  | 总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： 元 |

年 月 日

目录四、分项报价表格式

# 分项报价表

| 项目名称： |  |  |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 投标单价 | 投标报价 | 是否属于小、微型企业的产品 |
| 总价小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为______%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖CA电子公章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、在“是否属于小、微型企业的产品”栏内，填写“是”或“否”，如果小微型企业的产品报价无法划分计算的，评标时将不予认可。小型和微型企业产品是指供应商为小企业，且符合中小企业划分标准，提供本企业制造的货物，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，或者供应商为小型或微型企业，但提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

3、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

目录五、技术条款偏离表格式

# 技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的技术条款 | 投标响应 |  | 偏离 |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商需在上表中对采购文件第四章“（第一部分：技术部分要求）”相关要求进行响应。

目录六、商务条款偏离表格式

# 商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商需在上表中对采购文件第四章“（第二部分：商务部分要求）”相关要求进行响应。

目录七、服务与承诺

服务与承诺

目录八、投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 项目名称： |  |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 业主方 | 项目规模 | 签约及服务时间 |  | 联系人及电话 | 备注 |

投标人名称： （加盖CA电子公章）

日 期： 年 月 日

说明： 1、如果行、列数不够，请自行增加。

2、请投标人根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件

目录九、投标需要的其他证明文件及材料

投标需要的其他证明文件及材料（若有)

附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于 工业  （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员	人，营业收入为 	万元，资产总额为	万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、       （标的名称），属于 工业  （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员	人，营业收入为 	万元，资产总额为	万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号 ）：

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

附件二、关于符合本国产品标准的声明函格式

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.         （产品名称1），生产厂为       （厂名），厂址为       （生产厂址）。 / （产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥ / （规定比例）。 / （产品名称1）的 / （关键组件）在中国境内生产。 / （产品名称1）的 / （关键工序）在中国境内完成。

2.         （产品名称2），生产厂为       （厂名），厂址为       （生产厂址）。 / （产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥ / （规定比例）。 / （产品名称2）的 / （关键组件）在中国境内生产。 / （产品名称2）的 / （关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：　   年　  月　  日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

附件三、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京医科大学附属口腔医院：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中______（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（加盖CA电子公章）：

日　　　　期：       年     月    日

附件四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

南京医科大学附属口腔医院：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。

主要专业技术能力有：                  。

声明人：（加盖CA电子公章）

日期：______年    月    日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）

附件五、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加	  单位的	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖CA电子公章）：

日期：

附件六、属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

附件七、主要材料备件清单

| 序号 | 主要材料备件名称 | 规格 | 品牌 | 价格（元） | 按市场价的折扣（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人名称： （加盖CA电子公章）

日 期： 年 月 日

说明： 1、如果行、列数不够，请自行增加。

2、结算金额=市场价×折扣。