宜 兴 市 政 府 采 购

招

标

文

件

（电子标）

项目编号:JSZC-320282-YXJX-G2026-0003

采购人：宜兴市丁蜀镇人民政府

项目名称：丁蜀镇石龙空气标准站和VOCs标准站设备采购项目

采购代理机构：宜兴市嘉行工程管理有限公司

二〇二六年四月

目     录

第一章 投标邀请函	- 3 -

第二章 投标人须知	- 7 -

第三章 项目技术要求和有关说明	- 20 -

第四章 评标方法和标准	- 20 -

第五章 政府采购合同（格式）	- 22 -

第六章 投标文件（格式）	- 40 -

# 第一章 投标邀请函

宜兴市丁蜀镇人民政府对丁蜀镇石龙空气标准站和VOCs标准站设备采购项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项。

| 序号 | 事项 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项 目 信 息 | 项目名称：丁蜀镇石龙空气标准站和VOCs标准站设备采购项目 项目编号:JSZC-320282-YXJX-G2026-0003 品 目：货物 本项目是否专门面向中小企业：否 本项目标的所属行业：工业 核心产品：标准空气站、VOCs标准站设备 采购方式：公开招标 评标方法：参照综合评分法 预算金额：187.5万元 最高限价：187.5万元，其中设备部分最高限价125万元，运维部分最高限价62.5万元 集中考察或答疑：无 |  |
| 2 | 资 格 审 查 | 2.1投标人参加本次政府采购活动应具备下列资格条件： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，详见“第二章 投标人须知”投标文件的组成中的“资格条件”； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购； 3. 本项目的特定资格要求：无； 4.其他要求：不接受联合体，不接受中标后分包； |  |
|  |  | 2.2投标保证金：本项目免收投标保证金。 |  |
|  |  | 2.3 拒绝下述供应商参加本次采购活动： ①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则相关投标将被认定为无效投标； ②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动，否则其投标将被认定为无效投标。 |  |
| 3 | 招标文件 | 1.招标文件的获取：招标文件提交截止时间前，通过“江苏政府采购网”首页“苏采云”标签进入系统，应在“项目参与”中下载电子招标文件(后缀名为“kedt”）；可在“江苏政府采购网”采购公告附件中下载word版招标文件。 2.“CA锁”的使用：供应商须办理有效的CA锁（即有效的CA数字证书及电子电子签章）才可参与全流程电子政府采购活动，省内各地区办理的“苏采云”系统下的CA锁全省通用。 3.CA锁办理方式、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具详见江苏政府采购网“办事指南”中的资料下载专栏中的《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云)供应商操作指南》。 |  |
| 4 | 投标文件 | 1.投标文件制作及提交：将电子投标文件导入政府采购客户端工具制作投标文件，导出加密的投标文件(后缀名为zip)，通过“苏采云”系统上传投标文件。 2.提交投标文件截止时间后的投标文件，恕不接受。 本项目采用远程不见面交易模式，通过“苏采云”不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标等交互环节。 1. 不见面开标注意事项： 1.1不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准； 1.2开标当日，供应商不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统“开标大厅”参与开标过程； 1.3未按时加入开标会议区并完成登录签到操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提出质疑的权利，供应商将无法看到解密指令、异议回复等实时情况，并承担由此导致的一切后果； 1.4投标文件提交截止时间后，采购人或采购代理机构将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在解密时间开始起30分钟内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其投标文件；因电子交易平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家供应商解密成功，即视为电子交易平台运行无故障；开标、评标及交互过程中因供应商自身软硬件配备不齐全、发生故障、CA锁无法正常使用等问题而导致出现不稳定、中断、失效、超时等情况，其后果由供应商承担； 1.5在评审结束前，各供应商应当随时关注不见面开标大厅，并按照评审小组澄清、报价等要求在规定时间内进行响应，且承担未及时作出响应的一切后果。参与远程交互的应当为授权委托人或法人代表，中途不得随意更换，作出响应的人员将均被视为是供应商的被授权委托人或法人代表。 2. 采购活动时间： 2.1提交投标文件截止时间及投标文件开启时间：详见本项目招标公告，招标公告中的截止时间为提交投标文件截止时间。 2.2确定中标供应商时间：评审结束后，详见中标（成交）结果公告。 |  |
| 5 | 联系方式 | 采购人 | 项目负责人： 陈女士 质疑受理人： 陈女士 联系电话：0510-81702055 联系地址：宜兴市丁蜀镇 邮政编码：214200 |
|  |  | 采购代理机构 | 联系人：于先生 联系电话：18861795035 联系地址：宜兴市丁蜀镇东峰路1号 东峰大厦3楼 邮政编码：214200 |
|  |  | “苏采云” 客服 | 供应商在“苏采云”系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服，联系电话：16651529117、025-83633744、025-83633743；或在“苏采云”系统中发起在线人工客服请求。 |
|  |  | 财政监管部门 | 采购监督管理及投诉处理主体：宜兴市丁蜀镇财政和资产管理办公室 联系地址：宜兴市丁蜀镇 |

# 第二章 投标人须知

一、总   则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规、规章和规定等。

2、定义

2.1 “投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”，若自然人投标即指自然人本人。

2.3 “投标人（电子电子签章）”是指投标人的电子公章，自然人报价即指自然人私章或签名。

2.4 “服务”指本招标文件中所述服务及相关产品。

2.5 “响应”指提交报价文件并对招标文件提出的条件和要求进行实质性回应，招标公告及招标文件中的“投标”是指投标报价，本招标文件中的“报价”除单独列明外均指项目总报价。

2.6 “证明材料”指招标文件中要求提供的相关材料且必须为有效的，即证明材料的完整性、真实性、出具方、有效期限、技术标准、认证范围等相关要求符合国家相关法律法规及采购文件规定。

2.7“电子交易平台”指本项目政府采购活动所依托的江苏政府采购网(www.ccgp-jiangsu.gov.cn)“苏采云”平台（系统）。

2.8 “中小企业声明”指符合政府采购政策的供应商提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件。

2.9 “报价无效”指供应商提交的投标文件不符合招标文件或不符合采购人要求的情况，按无效响应处理。

2.10 “评审因素”是指评审方法和标准中包括的价格因素、技术因素、商务因素等方面。

2.11 “正偏离”指供应商提供的服务（货物）响应情况优于招标文件要求；“负偏离”指供应商提供的服务（货物）响应情况劣于招标文件要求。

2.12 本招标文件中的招标与采购、招标文件与采购文件、报价无效与响应无效、产品与货物、优惠政策与扶持政策，分别为同一概念或意思。

2.13 本招标文件中所称的“以上”、“以来”、“以下”、“不少于”、“不超过”，包括本数；所称的“不足”、“低于”、“高于”、“少于”、“超过”，不包括本数。

3、政策功能

3.1 政府采购原则上采购本国生产的产品，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品。

3.2政府采购支持中小企业发展

3.2.1“中小企业”是指在中华人民共和国境内依法设立，依据《关于印发中小企业划

型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。“小微企业”是指小型、微型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。根据采购项目类型，若为货物类项目，只对货物的制造商是否为中小企业进行认定，不再对投标人提供的配套服务作出要求。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.2.3 对于专门面向中小企业采购的项目，只面向中小企业采购，且评审时不予报价扣除；对于非专门面向中小企采购的项目，对符合规定的小微企业报价给予扣除,用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%及以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.2.4 可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件要求提供中小企业声明，投标人提供的中小企业声明与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。投标人应按照中小企业声明格式准确完整填写相关内容，其中《中小企业声明函》须按“第三章 项目技术要求和有关说明”中采购标的明细及所属行业等内容逐一进行填报，并明确相关企业类型（中型、小型或微型），否则中小企业声明函无效。新成立企业时间认定以相关部门颁发证书的发证、登记日期为准，应提供相关证书，否则不予认可。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，应依法承担法律责任。

3.2.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.2.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.2.7对于专门面向中小企业的项目，投标人未提供有效的中小企业声明，资格审查不

予通过；对于非专门面向中小企业的项目，投标人未提供有效的中小企业声明，不享受政府采购小微企业优惠政策，即不给予小微企业报价扣除；若投标人提供的货物同时为小微企业产品、残疾人福利性单位产品（或监狱企业产品），只享受一次针对小微企业产品的价格优惠。

3.2.8中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获得政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.3强制采购节能产品、信息安全产品。强制采购节能产品是指列入财政部、发展改革委联合公布的最新《节能产品政府采购品目清单》（具体品目以“★”标注），且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的节能产品；强制采购信息安全产品是指列入国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会最新公布的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》，并获得由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的产品。涉及到强制采购产品的，投标人须按照上述要求提供相关产品的证明材料，否则投标无效。

3.4优先采购节能产品、环境标志产品。优先采购节能产品是指列入财政部、发展改革委联合公布的最新《节能产品政府采购品目清单》（具体品目未以“★”标注），且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的节能产品；优先采购环境标志产品是指列入财政部、生态环境部联合公布的最新《环境标志产品政府采购品目清单》，且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的环境标志产品。

3.5推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）。

3.6鼓励投标人在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。

3.7落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。

3.8采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）实施相关采购活动，投标人应当根据需求标准提供相关设备和运维服务。

注：支持中小企业发展、强制采购、优先采购及其他政府采购政策按相关文件规定执行。4、投标费用

4.1 采购文件中的货币单位均为人民币元。

4.2供应商应自行承担所有与准备和参加报价有关的一切费用。

4.3代理服务收费标准及金额:

本项目采购代理费由中标人支付，请各投标人将此费用考虑在投标报价内，采购代理费收费标准:参照《招标代理服务收费标准》(不满3000元按3000元计取），按差额定率累进法计算。

招标代理服务收费标准

| 服费务类率型 中标金额(万元) | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |

5、保密要求

5.1 采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、招标文件

6、招标文件的组成

6.1 供应商应登录“苏采云” 系统下载采购文件(后缀名为“.kedt”)。供应商须按采购文件要求提交资料并对采购文件相关内容作出实质性响应，否则报价无效。

6.3 招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准；电子投标文件制作客户端工具中电子投标文件格式、说明与投标文件格式、说明不一致的，以招标文件格式、说明为准。

6.4相关网站公告、公示信息如有不一致的，以“江苏政府采购网”发布的信息为准。

7、招标文件的解释

7.1 本文件“第三章 项目技术要求和有关说明”和“第四章 评标方法和标准”由采购人负责解释，其他部分由采购人和采购代理机构负责解释。

8、招标文件的澄清、修改

8.1 采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在投标截止时间15日前，在原招标公告媒体发布更正公告。不足15日的，采购人或者采购代理机构有权决定是否顺延投标截止时间和开标时间，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。如投标人未及时关注，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

三、投标文件

9、投标文件的组成：对应第六章投标文件（格式）。

- 开标一览表

- 资格条件

- 资格声明函；关于资格的声明函；

- 被授权代表身份证明1：投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参加的除外）；

- 被授权代表身份证明2：投标人为本项目被授权代表在近十二个月内连续六个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加的除外）；

- 具有独立承担民事责任的能力：投标人为法人或其他组织的提供营业执照或法人（登记）证书复印件，投标人为自然人的提供自然人身份证复印件；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：银行出具的资信证明（若投标人为法人的须提供其基本开户银行出具的资信证明）或投标人近十二个月中任意一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

- 有依法缴纳税收的良好记录：投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 有依法缴纳社会保障资金的良好记录：投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 无不良信用记录：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，或未在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（若投标人企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若投标人企业信息未录入以上网站的，须在投标文件中提供无不良信用记录承诺书）

- 中小企业声明：如专门面向中小企业采购的，供应商应提供有效的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件，否则此处无需提供；

- 本项目的特定资格要求：无。

注：以上近六个月、近十二个月是从提交投标文件截止日向前推算（不含投标文件提交截止当月）；资格声明函中的较大数额罚款的认定按相关文件规定执行，前三年是从提交投标文件截止日（含）向前推算，一年按365天计。

（3）符合条件

①投标函

②明细报价表

③项目技术要求偏离表

④技术商务部分评分导读表

⑤项目人员配置清单

（4）价格折扣文件

（5）其他相关材料

上述（2）和（3）内容供应商应按要求提供有效证明材料，否则报价无效，相关材料格式见“第六章 投标文件（格式）”。若未提供被授权代表授权委托书及社保证明的，视为供应商法定代表人亲自参加。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度仅针对供应商为非自然人。如上述“（2）资格条件”第③、⑥、⑦项，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须在投标文件中提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。供应商法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。如采购的项目中有多个采购包，供应商应当按照所参与的采购包提交相应的投标文件资料，不同采购包的投标文件资料不得混用且不作为评审依据。供应商在投标文件中提交的以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社保的证明，属于无效证明文件。

10、投标报价

10.1 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

10.2 投标报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

10.3 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

10.4 每种服务及货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

11、投标文件的制作及密封

11.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

11.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

11.3 如投标人对招标文件的相关内容有不同意见的偏离，应在投标文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同投标人承诺实质性响应招标文件的要求。

11.4 不因投标文件的装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式而否决响应。本招标文件中要求提供相关证明材料的，原则上供应商在投标文件中提交相关证明材料原件扫描件,若供应商无法提供原件扫描件的，可以以电子照片、截图等其他方式提供。无论以何种方式提供的证明材料，彩色、黑白均认可，但必须保证证明材料的清晰完整、真实有效，否则由供应商自行承担证明材料被判定为无效的风险。供应商提供的相关材料中的相关名称、表述等与采购需求、评审标准不一致，评审小组认为其实质相同的视作等同。若供应商提交的投标文件格式与招标文件中的不一致，但必要的评审所需信息不影响评审判断的，视为符合要求，否则报价无效。

11.5供应商提交的投标文件中加盖的公章，均视为经供应商法定代表人同意或授权。

12、电子投标文件

12.1 供应商应通过投标文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子电子签章及加密打包，并在招标文件规定的截止时间前，通过招标文件编制软件或登录“苏采云”系统在规定时间内完成提交，时间以电子交易平台时间为准。具体流程如下：将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip) --通过“苏采云”系统上传投标文件。（详见《江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册》）

12.2 截止时间以后传输的投标文件，“苏采云”平台将拒绝接收。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

12.3 提交完成后至解密前，供应商不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由供应商自行承担（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。

12.4 因不可抗力事件造成的（线上、线下）投标文件的损坏、丢失的，采购代理不承担责任。

13、投标文件的拒收：在招标文件要求的提交截止时间之后提交的投标文件和招标文件规定拒收情形的将被拒收。

14、投标文件的真实性

14.1 投标人（含中标供应商）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。

14.2 如采购人、采购代理机构、评标委员会视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含中标供应商）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含中标供应商）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含中标供应商）未能按照以上要求予以提供的，将视同该投标人（含中标供应商）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含中标供应商）的投标文件在该材料上未实质性响应（满足）招标文件的要求。

15、投标文件的有效期

15.1 投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含截止当日）。在特殊情况下，采购人、采购招标代理机构可与供应商协商延长投标文件的有效期。

16、投标文件的退还

16.1 提交投标文件截止时间后，采购人和采购招标代理机构对所有供应商的投标文件一律不予退还。

17、投标文件的补充、修改或者撤回

17.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章后，并作为投标文件的组成部分。

17.2 在投标截止时间之后，采购人、采购代理机构、评标委员会不接受投标人主动对其投标文件做任何补充、修改。

18、无效投标的确认

18.1 投标人有下列情况之一者，其投标无效：

- 投标文件未按招标文件给定格式如实填写（编写）的或未按要求签署、盖章的；

- 不具备招标文件投标邀请函中“2.1投标人参加本次政府采购活动应具备的资格条件”或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件报价出现前后不一致，且投标人拒绝修正的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；

- 属于投标邀请函2.3拒绝参加本次采购活动供应商的；

- 与其他投标人串通投标的，包括但不限于以下几种情况：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混。

- 提供虚假材料（含虚假承诺）的；

- 投标文件内容不全、自相矛盾或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、联合体投标、中标后分包

19 本项目不接受联合体，不接受中标后分包。

五、开标、资审、评标、定标、废标

20、开标

20.1 采购人按招标文件规定的时间在“苏采云开标大厅”召开开标大会。供应商应当在报价前做好充分准备，携带 CA 数字证书准时参加。

提交投标文件或成功解密投标文件的供应商不足3家的，不得开标。

20.2 投标文件提交截止时间后，在“苏采云开标大厅”开启投标文件，相关注意事项详见报价邀请函。

20.3 开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

20.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。对投标文件报价前后不一致的修正，待进入评标环节以后，由评标委员会做出认定。

21、资格性审查

21.1 开标结束后，采购人现场依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

21.2 资格审查包括两部分内容：

21.2.1 按照本须知“9、投标文件的组成”中“（3）资格证明文件”的要求依法对投标人的资格进行审查。

21.2.2 信用查询。

① 查询时间：采购人将在资审环节查询投标人的信用记录，投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

② 不良信用记录指：被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（在限制期内）。存在以上任意一项不良信用记录，其报价无效。

③ 查询及记录方式：评审当日，评审小组在以上网站查询并打印查询结果、签字、存档备查。供应商不良信用记录以评审小组在评审现场实时查询结果为准，评审结束后，不因供应商不良信用记录改变而改变信用查询结果；供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为资格审查依据；若在以上两个网站查询不到供应商企业信息的，以供应商提供的资格声明函中作出的无不良信用记录承诺为准。

22、评标

22.1 具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。

22.2 评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性要求是指本招标文件中“第三章 项目技术要求和有关说明”部分及其他“必须”或“应（应当）”等文字说明的相关要求。

22.3 澄清有关问题。评审小组对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。若对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。供应商获得证书的时间是指发文时间或证书落款时间，若供应商同时提供了发文和证书，以发文时间为准。同一合同项下的续签合同、补充合同不单独作为有效证明材料。除以上评审小组要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正时，需要供应商提供相关证明材料外，供应商提供的投标文件以外的证明材料一概不作为评审依据。

评审小组要求供应商澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出，采用不见面交易模式的，可以采用数据电文形式进行，并做好记录。供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时接听电话，由法定代表人或其授权代表负责答复相关信息。如未按上述要求及时应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

22.4 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.5 评标方法和标准。

22.5.1 本次招标采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为第一中标候选人。评标委员会在投标文件满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照招标文件规定的评审因素的量化指标分别评定各投标人的得分。各投标人的最终得分为各评委评审后得分的平均值（四舍五入保留两位小数），按最终得分由高到低顺序排列，并作为中标候选人排序，编写评审报告。

若得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分和投标报价均相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。若以上均相同，则由采购人代表抽签确定排序。

注：除了算术修正（22.5.2）和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.5.2 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖投标人公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

- 22.5.3评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价〈采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；

③评标委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关投标人在系统给定的合理时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的澄清说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不提供澄清说明、证明材料，或者提供的澄清说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

22.6 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

22.7 采购人或采购代理机构宣读评标委员会初步评审意见。

23、定标

23.1 评审结束后，采购人依照法律规定在收到评审报告后5个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

23.2 采购人或采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

23.3 供应商中标后，采购招标代理机构将向中标供应商发出电子中标通知书，请中标供应商登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告发布之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务。因未及时下载而造成的一切后果由中标供应商自行承担。

24、投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，采购人依法报财政部门批准后可以采用其他采购方式采购。

25、废标的确认

23.1 有下列情形之一的予以废标，同时由采购人或采购代理机构将废标理由通知所有投标人：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足3家，且未采用其他采购方式的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付；

- 因重大变故，采购任务取消。

六、投标保证金

26、投标保证金：本项目免收投标保证金。

七、签订合同

27、签订合同

27.1 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担。

27.2 中标供应商应于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同；采购人应于政府采购合同签订之日起2个工作日内对合同进行公告，并于7个工作日内将合同副本报同级财政监管部门备案。

中标供应商如逾期不办理相关手续、签订合同，财政部门将依据有关规定进行处理。

如遇特殊情况，采购人及财政部门可延期签订合同。

27.3 签订合同书及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件为依据。

27.4 本项目免收履约保证金。

27.5 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，须要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。无正当理由拒绝签订合同的中标供应商，财政监管部门将视情对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

中标候选人放弃中标资格的，参照前款进行处理。

27.6 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、投标行为及投标产品

28、投标行为及投标产品：

- 投标人的投标行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

- 投标服务及产品、产品安装（施工）等应符合国家、行业等相关标准及要求。

- 投标人提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品。投标人中标后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，中标供应商应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。

- 招标文件中要求投标人出具的证书等相关材料，均应在有效期限内，即有效期限应覆盖投标文件评审当日。

九、验收

29、采购人将按照政府采购合同、招标文件、投标文件规定和响应的技术、服务、安全标准对供应商的履约情况进行验收，出具政府采购项目验收单。由采购人对中标供应商进行履约管理，并及时向中标供应商支付采购资金。

十、质疑处理

30、询问

30.1 投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密；投标人也可以向采购人委托的代理机构提出询问，代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

31、质疑

31.1 质疑必须符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》中“质疑”相关内容要求。“宜兴市政府采购质疑书”格式内容，可在“宜兴市公共资源交易中心”网站“下载中心”栏自行下载。

31.2 质疑答复责任主体：

- 根据《中华人民共和国政府采购法》五十一条、五十二条、五十三条规定，投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

- 投标人认为采购程序及流程操作使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑，也可以在法律规定时间内向采购代理机构提出质疑，采购代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。
    31.3 质疑时效期间的起算：对招标文件提出质疑的，应自招标文件公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。未在法律规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

31.4 对符合法定质疑条件的质疑，被质疑人在受理后的七个工作日内进行书面答复。

31.5 恶意质疑或提交虚假质疑一经查实，被质疑人有权依据政府采购法的有关规定，报请政府采购监管部门对该质疑人进行相应的行政处罚。

32、投诉

32.1质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本招标文件第一章投标邀请函中的财政监管部门提出投诉。

32.2若按相关规定提出的质疑、投诉成立或因其他情况，取消第一候选人的中标资格,则本项目须重新组织采购活动。

第三章 项目技术要求和有关说明

一、项目概况

本项目为落实《江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量监测监控系统建设指南（试行）》要求，实施1套标准空气站、1套PAMS空气站的设备采购、安装、调试、验收及3年运维服务，实现数据实时接入园区平台及江苏省生态环境大数据平台，满足限值限量管理、总量核算、非现场监管、数据盯控、分析预警等需求。

本项目预算构成：设备购置费+三年运维服务费，合计187.5万元。所有设备提供三年质保，质保期内全部免费维修、免费更换、免费校准。

- 采购需求单

本项目设备+运维总费用为187.5万元。所有设备提供三年原厂质保，质保期内所有设备维修、更换、校准、零部件更新均由中标人免费承担。

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准空气站（含气象五参） | 满足HJ 653、HJ 654，监测PM₂.₅、PM₁₀、SO₂、NO₂、CO、O₃、温度、湿度、气压、风速、风向 | 1 | 套 | 125 |
| 2 | PAMS空气站（57种VOCs） | 满足HJ 1010，GC-双FID，60分钟分析周期，57种PAMS组分 | 1 | 套 |  |
| 3 | 三年运维服务 | 含校准、耗材、备件、通讯、电费、驻场、备机、数据审核、联网保障、防雷 | 3 | 年 | 62.5 |

- 工作要求及技术要求

- 1、工作要求

（1）严格按照国家标准规范开展建设工作，做好台账资料，满足考核要求。

（2）采购人可对中标单位进行现场监督和检查。对于在督查中提出的问题要及时进行整改，并提交整改报告。中标单位整改不到位的，采购人有权取消其资格并保留追究其经济赔偿责任和法律责任的权利。

（3）对站点设备参数、数据等信息不得向除委托方及委托方认可的单位与个人透露。

（4）严格按照国家及江苏省规范实施，数据真实、准确、完整、可追溯，严禁篡改、伪造、瞒报数据。数据传输严格执行HJ 212-2017协议，支持断点续传、加密传输、一点多发、异常报警。

（5）中标单位不得拒绝采购人委托的与本项目相关的法定职责涉及的任务，否则视为违约。

（6）质保期内，中标单位应具备完善的供应渠道。

（7）服务期内在宜兴市内具备固定服务保障能力，2小时内响应，4小时内到场处置，24小时内解决故障；48小时无法修复的，必须提供备机保障数据连续。

（8）所有设备为全新原厂正品，提供原厂质保与售后服务承诺。

- 2、技术要求

1、仪器检测方法和技术、设备要求

（1）设备检测方法

所选择的自动监测的仪器应测量原理须符合中国国家标准分析方法、中国环保行业分析方法或等同、相近的其他国家的标准分析方法，具体见表1。

表1 空气站监测指标和方法原理

| 序号 | 站点类型 | 项目 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准空气站 | PM10 | β射线法 |
| 2 |  | PM2.5 | β射线法 |
| 3 |  | SO2 | 紫外荧光法 |
| 4 |  | NO2 | 化学发光法 |
| 5 |  | CO | 气体滤波相关红外吸收法 |
| 6 |  | O3 | 紫外光度法 |
| 7 | PAMS空气站 | PAMS 57 | GC-双FID |
| 8 |  | 温度 | 二极管结电压法 |
| 9 |  | 湿度 | 电容式 |
| 10 |  | 气压 | 压阻式 |
| 11 |  | 风速 | 超声波时差 |
| 12 |  | 风向 | 超声波时差 |

- 仪器技术参数

- 所有技术指标均不低于现行国家标准《HJ 654-2013/XG1-2018 环境空气气态污染物（SO₂、NO₂、O₃、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》的要求

- 1、标准空气站监测仪器分析仪性能指标要求如下：

    - 系统概述：

- 利用先进的传感器技术、互联网技术、无线通信技术、计算机网络技术、电子地理信息技术、视频实时监控技术等，对颗粒物、气态污染物等排放实现 7*24 小时在线监测的综合实时监控系统。并且支持现场视频监控等，并预留多个接口，加装不同测量模块，对重要污染因子进行实时监控。

监测因子包括：二氧化氮（NO2）、二氧化硫（SO2）、一氧化碳（CO）、颗粒物 PM10、PM2.5； 配温度、湿度、风速、风向、大气压等。

    - 技术要求：

标准空气站监测仪器技术要求、性能指标应符合HJ653及HJ654的相关要求。

- 2、PM10分析仪性能指标具体如下：

（1）工作原理：β射线吸收法，用于连续监测环境空气中的PM2.5颗粒物浓度。

（2）控制方式：具有远程操作软件，可进行远程查看、操作、诊断和设置。

（3）电源要求：220±10%VAC，50Hz。

（4）信号输出：RS232/485

（5）通讯协议：HJ212、Modbus，TCP/IP。

（6）数据存储功能：数据存储时间不低于4个月。

（7）认证要求：通过环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检定，属环境空气连续监测系统适用性检测合格名录内产品。

（8）动态加热系统：加装动态加热系统，具备温度限值控制和湿度限值控制功能，能够使样气的温湿度保持在合适水平，最大限度减少水分对颗粒物监测的影响，加热启动湿度点为35%RH。

表2  PM10分析仪性能指标

| 序号 | 项目 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备描述 | β 射线吸收法 PM10 连续自动监测分析仪 |
| 2 | 设备用途 | 用于环境空气中 PM10 颗粒物浓度的连续自动监测 |
| 3 | 分析方法 | 基于 β 射线吸收法，实现环境空气中 PM10 颗粒物浓度的连续自动监测 |
| 4 | 测量量程 | 0 μg/m³~1000 μg/m³ |
| 5 | 采样流量 | 16.7 L/min（±5%） |
| 6 | 最低检出限 | ≤2 μg/m³（1 小时平均值） |
| 7 | 显示分辨率 | ≤0.1 μg/m³ |
| 8 | 线性示值误差 | ≤±1%F.S. |
| 9 | 测量精密度（平行性） | ≤5% |
| 10 | 温度示值误差 | ±1℃ |
| 11 | 湿度示值误差 | ≤±5%RH |
| 12 | 平均流量偏差 | ≤±2% |
| 13 | 平均流量示值误差 | ≤±1% |
| 14 | 流量相对标准偏差 | ≤2% |
| 15 | 年数据有效率 | ≥95% |
| 16 | 参比方法比对斜率（k） | 1±0.05 |
| 17 | 参比方法比对相关系数（r） | ≥0.95 |

·  本项目所有 PM10 分析仪的技术性能、测试方法、验收标准，均严格执行《HJ 653-2021 环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》现行有效版本的全部规定。

·  设备安装调试完成后，采购人将按国标要求组织现场验收，验收不合格的，投标人须无条件更换设备并承担全部相关费用。

3、PM2.5分析仪性能指标要求如下：

（1）工作原理：β射线吸收法，用于连续监测环境空气中的PM2.5颗粒物浓度。

（2）控制方式：具有远程操作软件，可进行远程查看、操作、诊断和设置。

（3）电源要求：220±10%VAC，50Hz。

（4）信号输出：RS232/485

（5）通讯协议：HJ212，Modbus，TCP/IP。

（6）数据存储功能：数据存储时间不低于4个月。

（7）动态加热系统：加装动态加热系统，具备温度限值控制和湿度限值控制功能，能够使样气的温湿度保持在合适水平，最大限度减少水分对颗粒物监测的影响，加热启动湿度点为35%RH。

表3  PM2.5分析仪性能指标

| 序号 | 项目 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备描述 | β 射线吸收法 PM2.5 连续自动监测分析仪 |
| 2 | 设备用途 | 用于环境空气中 PM2.5 颗粒物浓度的连续自动监测 |
| 3 | 分析方法 | 基于 β 射线吸收法，实现环境空气中 PM2.5 颗粒物浓度的连续自动监测，具备动态加热与挥发性有机物补偿功能 |
| 4 | 测量量程 | 0 μg/m³~1000 μg/m³ |
| 5 | 采样流量 | 16.7 L/min（±5%），24h 流量稳定性≤±2% |
| 6 | PM2.5 切割器性能 | 粒径截留 D50=2.5μm±0.2μm，几何标准差 σg≤1.2，对大于 D50 粒径的颗粒截留效率≥99% |
| 7 | 最低检出限 | ≤2 μg/m³（1 小时平均值） |
| 8 | 显示分辨率 | ≤0.1 μg/m³ |
| 9 | 线性示值误差 | ≤±1%F.S. |
| 10 | 测量精密度（平行性） | ≤4% |
| 11 | 温度示值误差 | ±1℃ |
| 12 | 湿度示值误差 | ≤±5%RH |
| 13 | 平均流量偏差 | ≤±2% |
| 14 | 平均流量示值误差 | ≤±1% |
| 15 | 流量相对标准偏差 | ≤2% |
| 16 | 年数据有效率 | ≥95% |
| 17 | 参比方法比对斜率（k） | 1±0.05 |
| 18 | 参比方法比对相关系数（r） | ≥0.95 |

·  本项目所有 PM2.5 分析仪的技术性能、测试方法、验收标准，均严格执行《HJ 653-2021 环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》现行有效版本的全部规定。

·  设备安装调试完成后，采购人将按国标要求组织现场验收，验收不合格的，投标人须无条件更换设备并承担全部相关费用。

4、SO2、NO2、CO、O3分析仪性能指标要求如下：

SO2分析仪

（1) 分析方法：紫外荧光法。

（2）光源：选用衰减较慢、寿命较长的脉冲紫外光源。

（3）碳氢物质去除：为避免碳氢物质干扰SO2分析仪，分析仪内置碳氢去除器，有效去除样气中的碳氢物质，消除干扰。

（4）滤光处理：为保证紫外灯发出的波长处于最佳激发范围，

（5）控制方式：具有远程操作软件，可进行远程查看、操作、诊断和设置。

（6）电源要求：220VAC，50Hz。

（7）信号输出：RS232/485，

（8）通讯协议：Modbus，TCP/IP。

（9）认证要求：通过环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检定，属环境空气连续监测系统适用性检测合格名录内产品。

（10）技术指标：

| 序号 | 项目 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备描述 | 紫外荧光法 SO₂连续自动监测分析仪 |
| 2 | 设备用途 | 用于环境空气中 SO₂浓度的连续自动监测 |
| 3 | 分析方法 | 基于紫外荧光法，实现环境空气中 SO₂浓度的连续自动监测，符合国标标准方法要求 |
| 4 | 测量量程 | 0 nmol/mol~500 nmol/mol（可扩展至 0~1000 nmol/mol） |
| 5 | 零点噪声 | ≤0.5 nmol/mol |
| 6 | 最低检出限 | ≤0.5 nmol/mol（1 小时平均值） |
| 7 | 示值误差 | ≤±1% F.S. |
| 8 | 零点漂移（24h） | ≤±1 nmol/mol |
| 9 | 跨度漂移（24h） | ≤±1% F.S. |
| 10 | 响应时间（T95） | ≤3 min |
| 11 | 干扰成分影响 | 2% H₂O、0.1μmol/mol 甲苯干扰下，示值误差≤±1% F.S. |
| 12 | 采样口与校准口浓度偏差 | ≤±0.5% |
| 13 | 年数据有效率 | ≥95% |
| 14 | 参比方法比对斜率（k） | 1±0.05 |
| 15 | 参比方法比对相关系数（r） | ≥0.95 |

NO2分析仪

（1）分析方法：化学发光法。

（2）控制方式：具有远程操作软件，可进行远程查看、操作、诊断和设置。

（3）电源要求：220VAC，50Hz。

（4）信号输出：RS232/485

（5）通讯协议：HJ212，Modbus，TCP/IP。

（6）数据存储功能：数据存储时间不低于4个月。

（7）认证要求：通过环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检定，属环境空气连续监测系统适用性检测合格名录内产品。

（8）技术指标：

| 序号 | 项目 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备描述 | 化学发光法 NO₂连续自动监测分析仪 |
| 2 | 设备用途 | 用于环境空气中 NO₂浓度的连续自动监测 |
| 3 | 分析方法 | 基于化学发光法，实现环境空气中 NO₂浓度的连续自动监测，具备 NO/NO₂/NOₓ自动切换监测功能，符合国标标准方法要求 |
| 4 | 测量量程 | 0 nmol/mol~500 nmol/mol（可扩展至 0~1000 nmol/mol） |
| 5 | 零点噪声 | ≤0.5 nmol/mol |
| 6 | 最低检出限 | ≤0.5 nmol/mol（1 小时平均值） |
| 7 | 示值误差 | ≤±1% F.S. |
| 8 | 零点漂移（24h） | ≤±1 nmol/mol |
| 9 | 跨度漂移（24h） | ≤±1% F.S. |
| 10 | 响应时间（T95） | ≤3 min |
| 11 | 干扰成分影响 | 2.5% H₂O、1μmol/mol NH₃、0.2μmol/mol O₃、0.5μmol/mol SO₂干扰下，示值误差≤±1% F.S. |
| 12 | 采样口与校准口浓度偏差 | ≤±0.5% |
| 13 | 年数据有效率 | ≥95% |
| 14 | 参比方法比对斜率（k） | 1±0.05 |
| 15 | 参比方法比对相关系数（r） | ≥0.95 |

O3分析仪

（1）分析方法：紫外吸收法。

（2）控制方式：具有远程操作软件，可进行远程查看、操作、诊断和设置。

（3）电源要求：220VAC，50Hz。

（4）信号输出：RS232/485，

（5）通讯协议：HJ212，Modbus，TCP/IP。

（6）认证要求：通过环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检定，属环境空气连续监测系统适用性检测合格名录内产品。

（8）技术指标：

| 序号 | 项目 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备描述 | 紫外光度法 O₃连续自动监测分析仪 |
| 2 | 设备用途 | 用于环境空气中 O₃浓度的连续自动监测 |
| 3 | 分析方法 | 基于紫外光度法，实现环境空气中 O₃浓度的连续自动监测，符合国标标准方法要求 |
| 4 | 测量量程 | 0 nmol/mol~500 nmol/mol（可扩展至 0~1000 nmol/mol） |
| 5 | 零点噪声 | ≤0.5 nmol/mol |
| 6 | 最低检出限 | ≤0.5 nmol/mol（1 小时平均值） |
| 7 | 示值误差 | ≤±1% F.S. |
| 8 | 零点漂移（24h） | ≤±1 nmol/mol |
| 9 | 跨度漂移（24h） | ≤±1% F.S. |
| 10 | 响应时间（T95） | ≤3 min |
| 11 | 干扰成分影响 | 2% H₂O、1μmol/mol 甲苯、0.2μmol/mol SO₂、0.5μmol/mol NO/NO₂干扰下，示值误差≤±1% F.S. |
| 12 | 年数据有效率 | ≥95% |
| 13 | 参比方法比对斜率（k） | 1±0.05 |
| 14 | 参比方法比对相关系数（r） | ≥0.95 |

CO分析仪

- （1）分析方法：气体滤波相关红外吸收法。

（2）控制方式：具有远程操作软件，可进行远程查看、操作、诊断和设置。

（3）电源要求：220VAC，50Hz。

（4）信号输出：RS232/485

（5）通讯协议：HJ212，Modbus，TCP/IP。

（6）数据存储功能：数据存储时间不低于4个月。

（7）认证要求：通过环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检定，属环境空气连续监测系统适用性检测合格名录内产品。

- （8）技术指标：

| 序号 | 项目 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备描述 | 非分散红外法 CO 连续自动监测分析仪 |
| 2 | 设备用途 | 用于环境空气中 CO 浓度的连续自动监测 |
| 3 | 分析方法 | 基于非分散红外吸收法，实现环境空气中 CO 浓度的连续自动监测，符合国标标准方法要求 |
| 4 | 测量量程 | 0 μmol/mol~50 μmol/mol（可扩展至 0~100 μmol/mol） |
| 5 | 零点噪声 | ≤0.15 μmol/mol |
| 6 | 最低检出限 | ≤0.3 μmol/mol（1 小时平均值） |
| 7 | 示值误差 | ≤±1% F.S. |
| 8 | 零点漂移（24h） | ≤±0.2 μmol/mol |
| 9 | 跨度漂移（24h） | ≤±1% F.S. |
| 10 | 响应时间（T95） | ≤3 min |
| 11 | 20% 量程精密度 | ≤0.2 μmol/mol |
| 12 | 环境温度变化影响 | ≤0.15 μmol/mol/℃ |
| 13 | 干扰成分影响 | 2.5% H₂O、1000μmol/mol CO₂干扰下，示值误差≤±1% F.S. |
| 14 | 年数据有效率 | ≥95% |
| 15 | 参比方法比对斜率（k） | 1±0.05 |
| 16 | 参比方法比对相关系数（r） | ≥0.95 |

·  本项目所有 SO₂、NO₂、O₃、CO 分析仪的技术性能、测试方法、验收标准，均严格执行《HJ 654-2013/XG1-2018 环境空气气态污染物（SO₂、NO₂、O₃、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》现行有效版本的全部规定。

·  设备安装调试完成后，采购人将按国标要求组织实验室检测与现场参比方法比对验收，验收不合格的，投标人须无条件更换设备并承担全部相关费用。

·  所投设备须具备国标要求的零点 / 跨度自动校准功能，数据采集与传输须符合《HJ 212 环境污染源自动监控信息采集传输仪技术要求》现行有效版本的规定。

5、动态校准仪

1）功能：可以提供浓度精确的用户需要的标准气体，各种浓度的气体可以用于气体分析仪器的零点检查/校准、跨度检查/校准、精度检查、性能审核和多点检查/校准等。

2）基本配置：流量计为质量流量计（MFC）；配置臭氧发生器，可进行气相滴定；配置光度计，可进行臭氧溯源校准。

3） 标气输入口：至少3个。

4） 稀释气（零气）流量范围：0-10 SLPM。

5） 钢瓶气（标气）流量范围：0-100SCCM。

6）稀释比率：1/100~1/1000。

7） 流量线性误差：≤±0.5% F.S.。

8） 臭氧输出：10nmol/mol~1μmol/mol。

9）臭氧发生浓度误差：≤±0.5%。

10）光度计量程：0.05 ~5μmol/mol。

11）光度计线性度：≤±1%F.S.。

12)	电源要求：220VAC，50Hz。

6、零气发生器

1）基本配置：具有CO/HC转换器、Purafil氧化罐和活性炭罐。

2）输出气压：10-30PSI。

3）输出流量：0～10L/min。

4） 零气纯度： NO < 0.5 nmol/mol，NO2 < 0.5 nmol/mol，O3 < 0.5 nmol/mol，SO2 < 0.5 nmol/mol，H2S < 0.5 nmol/mol，NH3 < 0.5 nmol/mol，CO < 20 nmol/mol，HC < 0.1 μmol/mol，

5）露点：≤0℃。

7、 UPS电源技术要求、性能指标应符合如下要求：

至少保证整个站房包括仪器设备（不含空调）的4 小时的用电。

自动开机：市电中断，UPS 在电池模式下放电至关机；当市电恢复时，UPS 可自动开机，方便无人值守情况下的电源管理。

开机自检功能：开机时，能自动模拟断电状况，对逆变器、电池进行自检，并做出准确、可靠的判断，全面提升负载的安全性。

面板简洁，操作方便。具备直流开机功能，超静音设计。

8、PAMS技术要求、性能指标应符合具体如下：

1)分析周期:60min

2)测量量程：0~50nmol/mol

3)标准曲线——相关系数：≥0.99

4)零点噪声：≤0.01nmol/mol

5)方法检出限：100%组分≤0.1nmol/mol%

6)准确度：≤±10% ，乙烷、乙烯＜4%，苯＜1.5%

7)精密度≤10%，乙烯＜2%，苯＜2%

8)有效数据率：≥95%

9)仪器正常工作过程条件下时钟误差：≤20s

10)仪器工控机断电条件下时钟误差：≤20s

11)系统残留：100%组分≤0.1nmol/mol

12)程序升温重复性：≤0.3%

13)柱箱温度稳定性：≤0.2%

14)噪声：≤0.01pA

15)漂移:≤0.01pA/30min

16)系统具有带过压、欠压保护功能

17)系统具有换气功能，防止内部高温

18)系统具有样品分析、标气校准、零气检查、空白检查四种模式

19)系统具有定时通标气核查功能，时间、频次可设定

20)机柜内部自带标气瓶固定功能，柜内照明

21)系统具有时间校准功能。

- 数据传输要求

①总体功能要求

用于监测站内所有在线分析仪器和校准设备的工作控制、数据采集、零气和标准气的供给时序、数据通讯等任务的执行。控制功能应满足空气质量自动监测系统的数据采集、控制、通讯等全部要求。

②主要技术参数要求

  - 应能通过RS232、RS485通讯、有线网络、无线网络(含4G等)多种通讯方式，实现与分析仪器联接并采集仪器的测量结果和工作状态；

  - 软件每个采集定时器的周期与每个分析仪器测量周期应保持一致且一一对应，并且软件采集周期可设；

  - 应内置多种国内外通讯协议（“HJ212-2017污染物在线监控（监测）系统数据传输标准”、Modbus等协议），兼容各类环境监测分析仪器；

  - 应不少于8个串口；

  - 停电后应长期保存系统设置参数，电源恢复后可自动启动，进入工作状态；

  - 全面支持网络通讯：可以支持有线网络、无线网络(含4G等)多种通讯方式，所有具有数字通讯功能的设备均实现了远程网络通讯；

  - 系统稳定性：整套软件运行于window系统之上，确保系统的稳定和安全；

  - 系统安全性：数据采用加密传输和严格的权限控制，身份认证，确保系统不受内部和外来的安全威胁。

③软件功能要求

  - 数据上传：数据上传握手机制与断点续传机制，支持监测站点多通道监测数据上传（一点多发模式）；

  - 系统报警：系统应灵活设置各种报警方式；应远程显示现场工作状态、仪器设备故障自动报警、异常值自动报警，并能将报警信号自动发送至监控中心；

  - 设备控制：操作人员可在现场对设备进行校零、校标等操作或结合中心端软硬件平台远程对设备进行校零、校标等操作；

  - 数据存储：系统应实时存储保存一年以上实时数据及小时均值；

  - 用户管理：系统具备严格的用户管理和权限控制功能；

  - 数据备份：数据应实现异地备份与恢复；

  - 数据输出：数据采集与传输应支持数字量和模拟量输出，其中模拟量采集值与测量值误差≤1%（满量程）；

  - 应具备测量数据及实时状态的查询功能，按需要进行各种方式的数据查询；数采软件应可正确显示分析仪测定的资料；

  - 数据一致性：数采软件显示的监测数据对应的监测时间应与监测仪显示的时间一致；

  - 应具备数据查询功能，不仅能查询一定时间段的历史数据，而且能查询5分钟均值、小时均值，并且配有形象的图形显示，便于用户了解各个参数随时间的变化趋势；

  - 仪器数据补遗：支持将测量仪器数据补遗到数采软件，防止数据缺失。

  - 仪器参数：支持将测量仪器参数（温度、压力、流量等参数）采集到数采软件，并上传给数据中心平台。

  - 平台补遗：在数据中心平台缺失数据情况下，应下发补遗命令给数采软件，补遗缺失数据。

- 服务范围及核心要求

根据《江苏宜兴陶瓷产业园区污染物排放限值限量管理实施方案》要求，为陶瓷产业园区提供1套标准空气站、1套PAMS设备及数据服务，服务期3年。

标准空气站及运行维护服务：投标单位需负责1套空气站设备的采购、运输、安装、调试、校准及其日常运行保障、数据采集、传输、审核、质控及整理，确保监测数据符合国家及地方相关环境监测标准（参照苏环办〔2022〕142号相关规范要求），数据真实、准确、完整、有效，可实时接入产业园指定数据平台及省平台，满足园区日常环境监测及监管需求。监测指标需覆盖常规空气质量参数，具体以园区现有标准空气站配置及相关规范要求为准。

PAMS空气站及运行维护服务：投标单位需负责设备的采购、运输、安装、调试、校准，确保设备正常投入运行。同时，承担1套PAMS空气站整个服务期内的日常运行维护、耗材更换、故障维修、数据采集、传输、审核、质控及整理等全部工作，保障PAMS监测数据连续有效，与标准空气站数据同步接入园区指定数据平台及省平台，形成完整的园区空气质量监测数据体系。

1、数据信息网络安全要求

1.1 数据安全保障：投标单位需建立完善的监测数据安全管理制度，对标准空气站、PAMS空气站采集的所有监测数据（含实时数据、历史数据、质控数据）进行严格保密，严禁擅自泄露、篡改、出售、转借监测数据及园区相关敏感信息。监测数据需进行加密存储，定期开展数据备份（含本地备份和异地备份），确保数据不丢失、不被非法篡改，备份数据保存期限不低于服务期届满后1年。

1.2 传输安全保障：监测数据在采集、传输至园区指定数据平台及省平台的全过程中，需采用符合国家网络安全标准的加密传输协议，搭建安全传输通道，防范数据被窃取、拦截、篡改或伪造，确保数据传输的安全性、完整性和真实性，符合网络安全等级保护相关要求。

1.3设备及平台安全保障：投标单位负责其采购的PAMS空气站设备、数据采集终端及相关配套软件的网络安全防护，系统应具备符合国家网络安全标准的数据加密传输机制，并配合采购人现有网络平台的安全策略，提供必要的安全接口或软件防护措施。

1.4安全应急与责任：投标单位需建立网络信息安全应急响应机制，制定安全事件应急预案，若发生数据泄露、篡改、设备被入侵等网络安全事件，需第一时间启动应急预案，及时处置，并在1小时内书面告知采购人，配合采购人开展事件调查、整改工作。因投标单位自身安全防护不到位导致网络安全事件、数据安全问题，或造成采购人损失的，由投标单位承担全部责任及相应损失。

1.5 人员与管理：投标单位需配备专业的网络信息安全管理人员，负责数据安全、设备安全及传输安全的日常管理工作；定期对相关操作人员开展网络安全培训，规范操作流程，防范人为操作导致的安全风险。服务期内，需配合采购人开展网络信息安全检查、核查工作，提供相关安全检测报告、巡检记录等资料。

2、数据服务要求

2.1、运维工作要求：

供应商须承诺合同签订后1个月（30日历日）内配齐本技术要求中所涉及的仪器设备、耗材和备件。耗材按照不少于半年的消耗量配置，备件按照至少1年使用量配置。必须使用检定合格的备品备件和耗材，严禁使用未检定合格或劣质备品备件和耗材。设备故障需更换备机，保证数据连续性，设备老旧无法正常提供运维服务则需更换设备。所有备机备品备件均由供应商提供。因本项目产生的日常维护（包括站房）、故障维修、设备备件配件更换、通讯费、防雷等一切费用由运维单位承担，并包含在本项目响应报价中。

在项目运维及管理期间，供应商应严格按照采购人制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标运维商必须接受采购人和第三方质控质保核查单位的定期、不定期检查和考核。如上级质控检查时发现问题，一律由供应商限期整改。

2.2、运维工作内容：

供应商须按照国家或省有关规定、技术和质量控制要求，派驻专职驻场运维工程师，全面负责标准空气站、PAMS在线监测站日常运行维护。当采购人依据国家有关规定和技术要求出台新的运维要求时，以新要求为准。

系统监测项目：

标准空气站

| 序号 | 物质名称 | 序号 | 物质名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化氮 | 7 | 温度（环境空气温度） |
| 2 | 二氧化硫 | 8 | 相对湿度（环境空气相对湿度） |
| 3 | 一氧化碳 | 9 | 大气压（大气压力） |
| 4 | PM10可吸入颗粒物 | 10 | 风速（环境实时风速） |
| 5 | PM2.5细颗粒物 | 11 | 风向（环境实时风向） |
| 6 | 臭氧 |  |  |

57种PAMS碳氢化合物：

| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙烷 | 15 | 反-2-戊烯 | 29 | 苯 | 44 | 苯乙烯 |
| 2 | 乙烯 | 16 | 顺-2-戊烯 | 30 | 2,2,4-三甲基戊烷 | 45 | 异丙基苯 |
| 3 | 丙烷 | 17 | 2,2-二甲基丁烷 | 31 | 庚烷 | 46 | 丙基苯 |
| 4 | 丙烯 | 18 | 2,3-二甲基丁烷 | 32 | 甲基环己烷 | 47 | 3- 乙基甲苯 |
| 5 | 异丁烷 | 19 | 2-甲基戊烷 | 33 | 2,3,4-三甲基戊烷 | 48 | 4- 乙基甲苯 |
| 6 | 正丁烷 | 20 | 3- 甲基戊烷 | 34 | 2- 甲基庚烷 | 49 | 癸烷 |
| 7 | 乙炔 | 21 | 1- 己烯 | 35 | 3- 甲基庚烷 | 50 | 1,3,5-三甲苯 |
| 8 | 反-2-丁烯 | 22 | 正己烷 | 36 | 甲苯 | 51 | 2- 乙基甲苯 |
| 9 | 1-丁烯 | 23 | 2,4-二甲基戊烷 | 37 | 正辛烷 | 52 | 1,2,4-三甲基苯 |
| 10 | 环戊烷 | 24 | 甲基环戊烷 | 38 | 乙基苯 | 53 | 1,2,3-三甲基苯 |
| 11 | 顺-2-丁烯 | 25 | 2- 甲基己烷(异庚烷) | 39 | 正壬烷 | 54 | 1,3-二乙基苯 |
| 12 | 异戊烷 | 26 | 2,3-二甲基戊烷 | 40 | 异戊二烯 | 55 | 1,4-二乙基苯 |
| 13 | 正戊烷 | 27 | 环己烷 | 41-42 | 间/对-二甲苯 | 56 | 十一烷 |
| 14 | 1-戊烯 | 28 | 3- 甲基己烷 | 43 | 邻二甲苯 | 57 | 十二烷 |

3、日常巡查

每日工作内容

每天上午和下午两次远程查看监测站点数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

（1）判断系统数据采集与传输情况；

（2）根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

（3）发现监测数据异常，应立即上报，在每日 8 时～20 时出现的异常，应在 4 小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）；

（4）在接收到重污染天气预报等特殊情况信息后，应在重污染过程开始前完成7日内的相应的运维工作；

（5）根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现 场状况；

（6）每日检查数据是否及时上传至平台并在平台正常展示，发现数据断网及时恢复。

（7）运维单位对监测站点监测数据进行审核，并将审核数据按时提交至平台。每日14 时前完成监测站点前一日各站点原始小时值的审核，报送平台复核。对复核不通过的数据，需于次日 12 时前再次审核后上报。再次审核报送的数据仍未通过复核的，以上级部门最终复核结果为准。当天因网络故障等原因未能完成数据审核报送的，可 顺延1日审核报送，最多顺延2日。对于未能在规定时间内按时完成审核的数据，须于数据产生1周内，将未按时完成审核的原因及书面审核结果以正式文件形式报送相关单位。

每周巡检

每周至少巡视监测站点1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

（1）查看设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

（2）检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，采样流量是否正常。

（3）检查仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

（4）检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

（5）检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

（6）检查监测站点的通讯系统，保证监测站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常，确保无远程控制软件。

（7）对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准。

（8）在冬、夏季节应注意站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止管路出现冷凝水或其他异常现象。

（9） 应经常检查避雷设施是否可靠、站房屋是否有漏雨现象、气象杆和天线是否被刮坏、站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹等，如遇到以上问题应及时处理，保证系统安全运行。

（10） 检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。

（11） 每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

每季度工作内容

（1）对仪器进行一次预防性维护和各测试参数检查，同时做好记录；

（2）更换外标气进行手动校准，并记录；

（3）更换载气，测漏后调节至工作压力；

（4）分析仪采样管路清洁；

（5）检查仪器的温度情况；

（6）清洁排水管；

（7）更换采样滤膜；查看冷却液液位和变色柱颜色。若有需要，及时添加冷却液和更换变色柱。

每年工作内容

（1）清理采样、标定系统、载气系统管理；

（2）清理风扇及滤网；

（3）更换标气、测漏后调节至工作压力；

（4）电路及电子元器件检查；

（5）设备部件清洗更换，伴热管查看或检修。

4、运维方案要求

站点运行维护应包括周监控、月巡检、季度检查和年度更换，具体要求如下：

周监控：每周检查设备在线率、报警情况、运行维护计划等至少1次；

月巡检：每月远程巡检设备运行状况至少1次，具体内容包括设备运行状态、异常率、运行负荷、质控合格情况等，并留有书面记录；

季度检查：检查内容包括质量浓度准确性、平行性、设备状况、周边环境、设备运行状况等。安装气象传感器的站点，使用标准温湿度气压计、手持式风向风速仪进行比对校准。如果季度抽查不合格比例超过一定限值，及时更换不合格产品并将季度检查频次缩短为月度检查。现场检查留有书面记录；

年度检查：每年对设备的气路、光路和电路板等进行检查和清洁处理，按厂家提供的使用和维护手册规定的使用寿命，更换仪器中传感器、电池等关键零部件，并送质量保证实验室进行准确性、平行性检查等工作，对检查不通过的设备，根据实际情况，进行校准、维修、报废等操作。现场检查应留有书面记录。

- 5、档案管理要求

供应商应建立站点维护档案，运维工作进行详细记录，并进行归档管理。日常运维中使用运行维护相关记录至少应包括所有设备的运行维护记录及站房维护记录表。同时供应商提供详细的每月、每季度、每年的运维工作内容。

- 6、质量控制要求

供应商位需认真落实质量管理制度，建立完善的运行维护工作质量管理体系，安排专职质量控制管理人员。

（1）量值溯源要求

站点配备标准物质（标准样品），所使用的标准气体须为国家环保部标样所或国家标物中心生产的一级有证标准物质。在用标准气体的钢瓶压力低于 500PSIG 时，需要进行重新验证；当钢瓶压力低于150PSIG(1.0MPa)时，停止使用。标准气体及物质必须在有效期内使用。

（2）日常质量控制要求

监测仪在以下情况下需进行校准：安装时、移动位置时、进行可能影响校准结果的维修或维护后、监测仪暂停工作一段时间后、质控不合格时、超过国家规范或本采购文件要求的校准周期或校准要求的，均需进行设备校准。

- 质量检查

- 运维单位必须接受上级部门及其委托单位和人员的质量检查。

- 质量控制资料整理

- 各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订。以电子表格的形式，将巡检记录、维修维护记录、日常检查与监督抽查等质量保证与质量控制记录按要求及时进行在线填写报送，同时站点填写纸质记录并妥善保存待查。

- （5）准确度审核（外部对比监测）

- 运维单位按相关规定开展准确度审核（外部对比监测），并提供相关报告。数据质量必须达到《江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量环境空气自动监测监控系统运行管理技术规范》关于准确度审核的要求。

- 7、维修要求

供应商收到维修要求后，应在24小时内解决问题，恢复数据；若48小时内无法解决仪器故障, 需提供备机；经过现场调试后，5日内恢复数据正常。

（1）维修更换工作要求：运维单位负责所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施）。本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的更换或维修。

（2）设备维修质量控制要求：监测仪器一般维修后，当其监测性能受到影响时，采用关键参数检查、标气测定、流量测定、标准样品测试、稳定性测试或手工比对等方法进行测试。

设备大修后，应重新开展仪器的调试检测以保障设备的性能达到相关要求.

- 8、考核管理办法

付款考核：

供应商须指定一名项目负责人，全权负责与采购人进行对接。采购人依据站点的实际有效运行率按月对供应商开展考核，具体如下：

（1）站点整体有效运行率≥90%时，拨付该站点全部运维款。

（2）排除因停电等其他不可抗拒因素引起的故障，1个月内站点整体有效运行率<90%，扣除50%-100%运维款，连续2个月内站点整体有效运行率<90%，扣除100%运维款。

★ 重要合同条款：

- 若连续2个月站点数据有效率低于90%，供应商须出具限期整改方案及后续运维服务保障承诺。若供应商接到甲方通知后3个工作日内无法出具限期整改方案及后续运维服务保障承诺，甲方有权单方面解除合同，乙方应退还已收取的全部款项，并向甲方支付合同总额 20%-30% 的违约金。若违约金不足以弥补甲方损失的（包括重新采购的成本、监测数据缺失造成的行政问责损失等），乙方应予赔偿。合同解除后，乙方应在15日内撤走设备，或经甲方同意后以折旧价转让给甲方。

- 二、按照锡环办〔2026〕32 号文件要求，限值限量环境大气环境自动监测站点必须开展准确度审核（外部比对监测），中标人必须保证比对监测通过，否则甲方有权单方面解除合同，所有设备归甲方所有，由此产生的一切责任和损失由中标人自行承担，甲方不承担任何违约责任。

三、其他规定

1、运维机构有下列情形之一的，将扣除20000元运维经费：

（1）故意迟报、漏报或不报审核数据的；

（2）拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；

（3）发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰的；

（4）未及时发现数据异常或响应不及时的；

（5）其他不履行规定职责的情形。

2、运维机构有下列情形之一的，将提前终止服务合同：

（1）运维单位运维人员或队伍发生重大变更，无法按质开展运维工作，或者发生重大责任事故的；

（2）运维单位未能有效开展运维工作，在检查中发现与投标文件或合同不符的重大不符合项；

（3）发现重大虚假数据，将按已支付费用的双倍进行经济处罚并提前终止合同。

3、数据归属及保密：

本项目所形成的数据及报告归采购方及指定单位所有。未经采购方授权，供应商不得将数据和报告发送给任何第三方。若有违反，将依法依规处理。其它未尽事宜，均依照国家有关规定及相关规范执行。数据质量必须达到《江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量环境空气自动监测监控系统运行管理技术规范》关于准确度审核的要求。

4、运行维护期间，值守人员的相关费用以及采水、供水、供电、通讯、采暖、试剂耗材、仪器设备维修更换、设施设备的年检保养和安全保障所发生的费用等均由中标供应商支付。（投标文件中提供承诺函，并加盖公章）

5、运行维护期间，如遇采购人新增仪器，中标供应商须配合做好新仪器的安装、调试和运行维护等工作合同期满后交给下一个运维公司前，原中标供应商需对站点进行一次修缮、保洁，确保设备运行正常；需按采购人要求将本项目站点仪器等完整交给下一个运维方，并须在完成交接后的45天内，协助、配合新的运维公司做好站点的运维工作。

6、运行维护期间，站点的全部资产（建筑物、设备、软件、配套设施、自动监测系统和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料等）属采购人所有。未经采购人同意，中标供应商不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；

7、运行维护期间，中标供应商有责任保证站点全部资产的完整、安全并处于良好状态。必须定期巡查，避免出现因被盗、人为破坏等原因造成的资产流失。如出现因中标供应商安保措施不当造成的站点资产丢失、破坏的情况，中标供应商须复原并尽快恢复运行，所发生的费用由中标供应商承担。中标供应商须协助采购人做好固定资产登记管理等工作。

四、商务要求

1、供货期限：自合同签订之日起30日内完成供货并安装调试完成，相关数据联网正常运行、验收合格次日起3整年。

2、供货地点：采购人指定地点。

3、验收标准：采购人根据国家有关规定、招投标文件以及合同约定的内容组织验收，数据质量必须达到《江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量环境空气自动监测监控系统运行管理技术规范》关于准确度审核的要求。

4、付款步骤：（1）设备款：设备到货安装调试、联网稳定运行、验收合格后支付设备款的50%，运维服务期满付清设备款余款。（2）运维款：运维服务款按比例逐年支付。

五、实质性要求

本章有关服务与商务条款的要求为基准要求，如供应商不能完全符合此基准要求，可高于此基准要求进行报价，采购人将不接受低于该基准要求（负偏离）的报价，供应商需对此基准要求作实质性响应。

第四章 评标方法和标准

一、评分项目（总分100分）

| 技术部分 | 45分 |
| --- | --- |
| 商务部分 | 20分 |
| 价格部分 | 35分 |

二、评审内容：

1、技术商务部分

| 评审内容 | 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术评审因素 （45分） | 1 | 重点难点 问题分析 及解决方 案 | 5分 | 对本项目重点难点问题分析准确，分析内容完整、分析透彻、 理解认知度高，能提出运维过程中的重点、难点问题并给出相应解决方案得5分； 提供常规、通用的项目需求分析及解决方案得3分； 提供项目需求分析，但分析内容有欠缺得1分； 未提供相关内容不得分。 |
|  | 2 | 数据采集 传输方案 | 5分 | 供应商需提供具体的数据采集传输方案。 提供内容齐全、结构完整、条理清晰的方案，阐述分析准确，完全满足项目需要，科学、合理，可操作性、针对性强得5分； 提供内容基本完整的方案，进行了阐述分析，但细节有待完善，基本满足项目需求，合理、可行得4分； 提供常规、通用的方案，未考虑本项目特点，部分符合需求得3分； 提供简单的方案，内容不全面得2分； 提供的方案有明显缺陷，难以保障项目实施得1分； 未提供相关内容不得分。 |
|  | 3 | 运维工作 计划 | 3分 | 提供具体的工作计划，体现出自动监测设备及相关配套设施的运维工作内容，包括：具体的规章制度、驻场运维方案、设备安装调试方案、日常维护方案、定期巡检方案、故障维修方案、网络信息安全方案。 （1）具体的规章制度 制度详细完整，科学合理可行，有很强的针对性，完全符合项目特点及要求得3分； 提供常规、通用的制度，基本满足项目要求得2分； 制度有缺陷、不合理，难以满足项目需要得 1 分； 未提供相关内容不得分。 |
|  | 4 |  | 3分 | - （2）驻场运维方案 方案详细完整，科学合理可行，有很强的针对性，完全符合项目特点及要求得3分； 提供常规、通用的方案，基本满足项目要求得2分； 方案有缺陷、不合理，难以满足项目需要得1分； 未提供相关内容不得分 |
|  | 5 |  | 3分 | - 设备安装调试方案 方案详细完整，科学合理可行，有很强的针对性，完全符合项目特点及要求得3分； 提供常规、通用的方案，基本满足项目要求得2分； 方案有缺陷、不合理，难以满足项目需要得1分； 未提供相关内容不得分 |
|  | 6 |  | 3分 | （4）日常维护方案 方案详细完整，科学合理可行，有很强的针对性，完全符合项目特点及要求得3分； 提供常规、通用的方案，基本满足项目要求得2分； 方案有缺陷、不合理，难以满足项目需要得1分； 未提供相关内容不得分。 |
|  | 7 |  | 3分 | （5）定期巡检方案 方案详细完整，科学合理可行，有很强的针对性，完全符合项目特点及要求得3分； 提供常规、通用的方案，基本满足项目要求得2分； 方案有缺陷、不合理，难以满足项目需要得 1 分； 未提供相关内容不得分。 |
|  | 8 |  | 2分 | （6）故障维修方案 方案详细完整，科学合理可行，有很强的针对性，完全符合项目特点及要求得2分； 方案有缺陷、不合理，难以满足项目需要得1分； 未提供相关内容不得分。 |
|  | 9 |  | 2分 | （7）网络信息安全方案 方案详细完整，科学合理可行，有很强的针对性，完全符合项目特点及要求得2分； 方案有缺陷、不合理，难以满足项目需要得1分； 未提供相关内容不得分。 |
|  | 10 | 运维工作 记录 | 4分 | 根据每类设备中的质控要求和运维工作相关要求，编制运维工作相关记录表。 表格设计合理、系统、内容完整，有很强的针对性，完全满足项目要求得4分； 表格设计基本合理，内容基本完整，常规通用，基本满足项目要得3分； 表格设计内容基本完整，但逻辑、排列不够清晰，部分满足项目要求得2分； 表格内容不全，格式混乱，难以满足项目需要得1分； 未提供相关内容不得分。 |
|  | 11 | 质控方案 | 4分 | 根据在线仪器的特点和质量控制要求、参照相关技术规范制定监测质控方案。 针对本项目，提供了结构完整、条理清晰的质控方案，质控方案设计全面、合理，能覆盖全部仪器及配套设施和全部时段，可有效保障监测数据质量，完全满足项目需要得4分； 针对本项目，质控方案设计基本全面、合理，能覆盖主要监测时段+异常工况应急质控，能基本保障监测数据质量，但细节有待完善得3分； 提供了常规、通用的方案，未考虑本项目特点，部分符合需求得2分； 提供的方案有明显缺陷，难以保障项目实施得1分； 未提供相关内容不得分。 |
|  | 12 | 数据审核 方案 | 4分 | 根据在线仪器特点和运行质控要求，编制数据审核方案。 针对本项目，数据审核方案设计全面、合理，能采用多方法、多技术、自动化等手段开展数据审核，方法设计合理，技术 准确，完全满足本项目要求得4分； 针对本项目，数据审核方案设计基本全面、合理，采用一定 数量的方法、技术开展数据审核，实现了部分自动化，方法设计基本合理，技术准确得3分； 提供常规、通用的方案，未考虑本项目特点，部分符合需求得2分； 提供的方案有明显缺陷，难以保障项目实施得1分； 未提供相关内容不得分。 |
|  | 13 | 应急方案 | 4分 | 根据在线仪器特点和运维要求制定应急监测方案。 针对本项目，提供了结构完整、条理清晰的应急方案，方案设计全面、合理，阐述分析准确，可有效保障监测数据有效率，完全满足项目需要得4分； 提供了内容基本完整的方案，进行了阐述分析，但细节有待完善，基本满足项目需求，合理、可行得3分； 提供了常规、通用的方案，未考虑本项目特点，部分符合需求得2分； 提供的方案有明显缺陷，难以保障项目实施得1分； 未提供相关内容不得分。 |
| 商务评审因素 （20分） | 1 | 供应商实力 | 8分 | 1、供应商具有ISO14001环境管理体系认证证书、数据存储安全管理体系认证证书，有一项得2分，最高4分； 2、供应商具有标准化等级认证证书或具备同等效力的售后服务体系认证、信息技术服务管理体系认证（ITSS）三级及以上证书，达到5A得4分，5A以下的得2分，没有不得分。 【提供相关证书复印件加盖供应商公章放入投标文件中，未提供不得分。若证书有有效期的，均须在有效期内。】 |
|  | 2 | 人员配备 | 8分 | 1、项目负责人（1人） 项目负责人具有信息系统项目管理师证书得2分；具有环保工程师中级及以上职称证书得2分；本项最高得4分。 2、技术负责人（1人） 因项目涉及数据平台对接，需具备信息化项目管理能力，技术负责人具有注册信息安全管理人员(CISP)证书得1分；具有环境工程师中级及以上职称证书的得1分；本项最高得2分。 - 项目组成员（项目负责人、技术负责人除外） - 项目组成员具备环保工程师中级及以上职称证书的得1分/人；具备ITSS IT服务项目经理证书的得1 分/人；本项最高得2分。 - 注：项目组成员，一人只计取一次得分。 【一人一岗，不得兼任。提供证书复印件及供应商为其缴纳的近十二个月内（不含投标当月）任意连续六个月的社保证明并加盖供应商公章放入投标文件中，未提供不得分。如职称证书未注明专业的，须另行提供相关专业学历证书或经评审委员会评审通过的《专业技术资格评审申报表》，其有效性由评审委员会认定。】 |
|  | 3 | 类似业绩 | 4分 | 供应商自2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）承担的同类供货及运维项目的业绩，每提供1个得2分，最高得4分。 【 业绩认定：若合同为纯设备采购，但附有业主出具的运维服务履约评价（证明其已完成1年以上运维），可等同于有效业绩。】 【须提供合同关键页（含首页、标的页、金额页、签字盖章页）及验收证明（或运维服务确认单）复印件+联系方式，不提供或不全者不得分。】 |

2、价格部分

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 35 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他报价人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×35分。（以四舍五入法，保留两位小数） |

备注：

1、评分过程中如出现小数点后三位，采用四舍五入法，最终保留两位小数；

2、投标文件中必须提供以上相关证明材料复印件，若要求提供原件的，原件于报价时一并提交，否则不予加分。

3、所有提供的证明材料必须保证清晰，内容模糊无法确认的后果由供应商自负。

4、所有提供的证明材料必须为真实、有效，一旦发现虚假情况等，采购人有权取消合同。

# 第五章 政府采购合同（格式）

第一部分 合同书

项目名称：

项目编号：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日， 宜兴市丁蜀镇人民政府 以 公开招标的采购方式 对 丁蜀镇石龙空气标准站和VOCs标准站设备采购项目进行了采购。经评审小组评审，宜兴市丁蜀镇人民政府确定 （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 宜兴市丁蜀镇人民政府 (以下简称：甲方)和 （中标供应商名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 标的名称：                                                ；

1.2.2 标的数量：                                                ；

1.2.3 标的质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：银行转账                                             ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：                                                ；

1.5.2 履行地点：                                                ；

1.5.3 履行方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任

1.6.1除不可抗力或非因乙方原因外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的    %计算，最高限额为本合同总价的  5  %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的   %计算，最高限额为本合同总价的 5  %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 由于乙方提供的服务存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。合同中止履行超过6个月的，双方应结算中止日前已完成的服务对应的费用。

1.6.8 合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给其他方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括诉讼费（仲裁费）、律师费等 相关费用。但是违约金及损失赔偿金额总额以甲方已向乙方支付的服务费为限，在任何情况下累计赔偿金额不超过本合同约定的服务费总额。

1.7 相关费用

本项目提交成果后需通过专家评审，产生的专家评审费用由乙方自行承担。

1.8 合同争议的解决

1.8.1 本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第   种方式解决：

（1）将争议提交         仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

（2）向         人民法院起诉。

1.9 合同生效

1.9.1 本合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效至【 】年【 】月【 】日或本合同履行完毕为止（以较早结束者为准）。

1.9.2 本合同一式伍份，供需双方各持贰份，代理公司存档壹份。

甲方：                                     乙方：

统一社会信用代码：                         统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                     住所：

法定代表人或                               法定代表人

授权代表（签字）：                          或授权代表（签字）:

联系人：                                   联系人：

约定送达地址：                             约定送达地址：

邮政编码：                                 邮政编码：

电话:                                      电话:

传真:                                      传真:

电子邮箱：                                 电子邮箱：

开户银行：                                 开户银行：

开户名称：                                 开户名称：

开户账号：                                 开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 技术成果在甲方支付了相应费用后归属甲方。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 技术资料和保密义务

2.5.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.5.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.5.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.6 质量保证

2.6.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.6.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.7 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.8 合同变更

2.8.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.8.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.9 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，如采购文件“第一章 报价邀请函”中甲方接受成交后分包，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.10 不可抗力

2.10.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.10.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.10.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在约定时间内以书面形式变更合同；

2.10.4 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并将有关部门出具的证明文件送达对方当事人，积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，甲乙双方按照法律规定处理；

2.10.5 “不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：自然灾害,例如地震、台风、洪水等;某些政府行为，例如政府颁布新政策、法律和采取行政措施;社会异常事件,例如罢工、战争等及其他法律、法规规定的事件。

2.11 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.12 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.13 合同中止、终止

2.13.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.13.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.14 检验和验收

2.14.1 乙方按照约定，定期提交服务报告，甲方定期进行验收；对于乙方提交的各阶段工作成果以及乙方按照甲方书面意见进行修改后的工作成果（以下简称“修改后的成果”），甲方应在乙方提交各阶段工作成果或修改后的成果之日起十（10）日内提出明确具体的书面修改要求和修改意见（以下简称“书面意见”），且该等书面意见应当合理并具有可操作性。甲方逾期未提出书面意见，或甲方直接通知乙方开始下阶段服务工作的，视为甲方认可并接受乙方提交的阶段工作成果或修改后的成果。

2.14.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具政府采购项目验收单；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15 通知和送达

2.15.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.15.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.16 合同使用的文字和适用的法律

2.16.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.16.2 合同适用中华人民共和国法律。

# 第六章 投标文件（格式）

投

标

文

件

项目编号：JSZC-320282-YXJX-G2026-0003

项目名称：丁蜀镇石龙空气标准站和VOCs标准站设备采购项目

供应商（签章）：

年   月   日

（一）开标一览表：

1、开标一览表（格式）：

开标一览表

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 项目名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 丁蜀镇石龙空气标准站和VOCs标准站设备采购项目 | 元 |

年    月    日

（二）资格条件

1、关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

宜兴市丁蜀镇人民政府：

我公司参加贵单位丁蜀镇石龙空气标准站和VOCs标准站设备采购项目（JSZC-320282-YXJX-G2026-0003）政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；同时，投标时不存在有效期限内的政府采购严重违法失信行为的处罚记录，未被列入失信名单或重大税收违法案件当事人名单；且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目（JSZC-320282-YXJX-G2026-0003）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               同意监管部门做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。

投标人（电子签章）：

法定代表人身份证复印件

反面

法定代表人身份证复印件

正面

注：上述所称“重大违法记录”是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、

吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、被授权代表身份证明1（格式）：

法定代表人授权委托书

宜兴市丁蜀镇人民政府、宜兴市嘉行工程管理有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：                特授权         代表我公司（单位）全权办理针对丁蜀镇石龙空气标准站和VOCs标准站设备采购项目（JSZC-320282-YXJX-G2026-0003）的投标、参与开标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：           性别：        年龄：         职务：

身份证号码：                   手机号码：

投标人（电子签章）：

日期：    年    月    日

被授权代表身份证复印件

反面

被授权代表身份证复印件

正面

3、被授权代表身份证明2（社保）：详见第二章供应商须知相关要求

4、具有独立承担民事责任的能力：按第二章供应商须知要求提供相关证明材料

5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：按第二章供应商须知要求提供相关证明材料

6、有依法缴纳税收的良好记录：按第二章供应商须知要求提供相关证明材料

7、有依法缴纳社会保障资金的良好记录：按第二章供应商须知要求提供相关证明材料

- 无不良信用记录：详见第二章供应商须知相关要求

9、中小企业声明

注：如专门面向中小企业采购的，供应商应提供有效的《中小企业声明函》（格式见本章“价格折扣文件”附件1），或《残疾人福利性单位声明函》（格式见本章“价格折扣文件”附件2），或监狱企业的证明文件；否则无需提供。

10、特定资格要求

注：如本项目有特定资格要求的，按招标文件要求提供证明材料，否则无需提供。

（三）符合条件

1、投标函（格式）：

投标函

致宜兴市丁蜀镇人民政府、宜兴市嘉行工程管理有限公司：

我方收到你们JSZC-320282-YXJX-G2026-0003 招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供服务，投标总价详见《开标一览表》。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为投标截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成服务任务。

- 我方愿意根据贵方和评标委员会的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料。

- 我方认为采购人有权确定中标供应商。除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，我方绝不放弃中标资格。

- 我方愿意按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通，决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与采购人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

- 我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

- 关联单位情况说明：

| 与我方单位负责人为同一人的其他单位 |  |
| --- | --- |
| 与我方存在直接控股、管理关系的其他单位 |  |

注：没有请填无。

- 与本投标有关的一切正式往来函电，请联系：

| 地址 |  | 邮编 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 传真 |  | 办公电话 |  |
| 法定代表人 |  | 手机号码 |  |
| 联系人 |  | 手机号码 |  |
| 开户名称 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 开户账号 |  |

- 若我方中标，请将中标通知书邮寄到以下地址：

| 中标通知书邮寄地址 |  |
| --- | --- |
| 邮政编码 |  |
| 收件人姓名 |  |
| 联系电话 |  |
| 备注 | 我方认可中标通知书以EMS到付的方式发出，并及时签收；若未填写邮寄地址，请将中标通知书邮寄到我方法定地址。因我方收件信息填写错误或未及时签收，造成的邮件丢失、延误或退回的，责任由我方全权承担。 |

投标人（电子签章）：

2、明细报价表（格式）：

明细报价表

项目名称：丁蜀镇石龙空气标准站和VOCs标准站设备采购项目

项目编号：JSZC-320282-YXJX-G2026-0003

单位：元

| 序号 | 名称 | 设备名称 | 品牌型号 | 生产厂家 | 质保期 | 数量 | 单价 | 分项 总报价 | 产品 类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 | - 1.质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（电子签章）：

注：

（1）投标人应当根据“第三章 项目技术要求和有关说明”的内容详细填写明细报价表，须包括本次采购的所有细项；“明细报价表”合计金额应与“开标一览表”报价一致；

（2）若属于政府采购政策扶持产品，投标人须在“产品类别”一栏中填入：小微型企业产品、残疾人福利性单位产品或监狱企业产品。

a.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对符合下列情形的小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审（具体价格扣除比例详见“第一章 投标邀请函”）：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

b.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小微企业，对其产品的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

c.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小微企业，对其产品的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

同一投标人，上述a、b、c三项价格扣除优惠不得重复享受。

（3）投标人应认真填写“2.2投标人企业性质及产品类别说明”并按要求提供相关证明材料。

（4）表格不够可自行延长。

3、项目技术要求偏离表（格式）：

项目技术要求偏离表

项目名称：丁蜀镇石龙空气标准站和VOCs标准站设备采购项目

项目编号：JSZC-320282-YXJX-G2026-0003

| 序号 | 项目名称 | 采购内容 | 报价内容 | 正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（电子签章）：

注：

（1）供应商应对照招标文件第三章“项目技术要求和有关说明”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与招标文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应。

（2）招标文件第三章“项目技术要求和有关说明”中若有要求提供相关证明材料的必须提供，请自行添加。

4、技术商务部分评分导读表（格式）：

技术商务部分评分导读表

项目名称：丁蜀镇石龙空气标准站和VOCs标准站设备采购项目

项目编号：JSZC-320282-YXJX-G2026-0003

| 序号 | 评审项目 | 响应情况 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

投标人（电子签章）：

注：1.投标人应对照招标文件“第四章 评标方法和标准”的相关要求，根据自身响应情况填写上表；并在“响应情况”栏填入所提供的证明材料清单，没有证明材料的此栏填“无”。

2.招标文件第三章“项目技术要求和有关说明”中若有要求提供相关证明材料的必须提供，请自行添加。

5、项目人员配置清单（格式）:

项目人员配置清单

项目编号：JSZC-320282-YXJX-G2026-0003

日期：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 职称 | 资格证书编号 | 是否驻扎现场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 表格不够可自行延长。

2. 应按招标文件要求配备项目人员及提供相关证明材料，以满足项目的基准要求，否则报价无效。

3.上述人员如在项目执行过程中需要更换，须经采购人同意。擅自更换或不到位属违约行为。

投标人（电子签章）：

6、服务内容的详细说明及服务方案（格式自拟）：

供应商根据“第三章 项目技术要求和有关说明”提出的技术、服务、人员等实质性要求，提供项目实施详细说明及相关证明材料。招标文件中要求进行承诺的，应当进行承诺。

（四）价格折扣文件

1、投标人企业性质及产品类别说明

项目名称：丁蜀镇石龙空气标准站和VOCs标准站设备采购项目

项目编号：JSZC-320282-YXJX-G2026-0003

| 序号 | 企业（产品）性质 | 报价产品类别 | 投标文件中需要提供的 相关证明材料 | 供应商（产品）类型声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小微型 企业 | 货物由小微企业制造 | 供应商《中小企业声明函》（附件1） | 是/不是 |
| 2 | 残疾人福利性单位 | 提供本单位制造的货物 | 供应商《残疾人福利性单位声明函》（附件2） | 是/不是 |
|  |  | 提供其他残疾人福利性单位制造的货物 | 供应商《残疾人福利性单位声明函》（附件2）及制造商《企业类型声明函》（附件3） | 是/不是 |
| 3 | 监狱 企业 |  | 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件 | 是/不是 |
| 4 | 节能 | 强制采购节能产品 | 由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件 | 有/没有 |
|  |  | 优先采购节能产品 | 由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件 | 有/没有 |
| 5 | 环保 | 优先采购环境标志产品 | 由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件 | 有/没有 |
| 6 | 信息安全 | 强制采购信息安全产品 | 由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件 | 有/没有 |

投标人（电子签章）：

注：

①如本项目给予报价扣除优惠，须提供相关证明材料，否则不享受报价扣除优惠。相关证明材料请附在本表之后，若不享受政府采购政策优惠，附件1-附件3可自行删除；

②中标供应商《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、制造商《企业类型声明函》，采购人将随中标公告一并公示。

③投标人根据招标文件要求提供相关证明材料（如有），以提供的有效证明材料为准 。
   附件1：中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	  人，营业收入为 	     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

注：

① 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

② 投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件2：残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                  单位的                 项目采购活动（项目编号:JSZC-320282-YXJX-G2026-0003）提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

附件3：制造商企业类型声明函（格式）：

制造商企业类型声明函

本企业（单位）作为            单位的             项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）以及《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的有关规定，作出如下声明：

本企业为         （请填写：中型、小型、微型）企业。

本单位为         （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业           （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本企业提供本企业制造的货物。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本声明函经制造商和投标人共同盖章生效。

制造商（签章）：

投标人（电子签章）：

日　期：

（五）其他相关材料

供应商根据评审方法和标准等要求，提交认为需要提供的相关证明材料，如未提供证明材料的，相关评分项不得分。