## 标底示例
无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所生物安全实验室设备采购项目
序号 | 名称 | 技术参数和配置要求 | 单位 | 数量
1 | 无菌检查隔离器（1） | ★1、单面双手套操作硬腔体层流无菌检查隔离器，包含集成VHP灭菌系统、环境监控系统（压差/温湿度/风速）、控制系统（含批记录/审计追踪/权限管理）、在线采样系统（浮游菌/尘埃粒子）、压缩空气处理系统、手套完整性测试系统、H2O2探头、VHP分解装置及隔离器内集成三通道集菌仪。 2、内腔体：≥3mm 316L不锈钢，内表面粗糙度Ra≤0.6 μm，圆角过渡易清洁；外部装饰板：≥2mm 304不锈钢。焊缝满焊并打磨抛光，关键焊缝可视化； 3、垂直单向层流：在出风面下方150–300mm测量，平均风速0.45 m/s±10%；风速均匀性：各测点偏差≤±20%；风速稳定性：连续30 min波动≤±10%。 4、内部操作尺寸不小于1300*650*700mm（长宽高）；整体外形尺寸应不大于：1550*1000*2600mm（长宽高）； 5、单面单工位，2个操作手套； 6、手套系统：分体式（袖套CSM/手掌丁腈或同等性能），耐VHP腐蚀；提供≥3种尺寸可选（如7/8/9号），便于不同操作者适配；手套更换便捷并具防误装结构； ★7、过滤器：过滤等级≥H14。 ★8、风机：采用变频/EC高效风机，具自动风量补偿与闭环控制能力。系统应能在设定静压波动范围内保持风速/压差稳定； 9、在线监测：压差、温湿度、风速在线监测并记录；传感器应提供量程与精度（如压差分辨率≤1Pa，温度精度≤±0.5℃，湿度≤±3%RH）， 10、腔体泄漏率：≤0.5% vol/h（测试方法：压力衰减法，保压100Pa，测试时长≥15min）； ▲11、运行指标：内部操作区洁净度达到ISO 5（0.5μm≤3520个/m³，5.0μm≤29个/m³，静态/动态要求按用户工况确认）；压差：+10~+60Pa（相对背景区）；照度：≥300 Lux；噪声：≤75 dB(A)（距设备1m、人耳高度）； ▲12、VHP灭菌：内置干法闪蒸VHP系统，达到6-log芽孢杀灭；；灭菌完成后解析至H2O2≤1ppm，需明确‘达到≤1ppm的解析时间’；一次完整周期（含解析）操作舱≤2.5h； 13、手套完整性测试：包含与隔离器匹配的单个手套检漏仪（集成PLC），支持每只手套单独测试并生成可追溯记录；测试参数（压力、保持时间、判定阈值）可配置并受权限控制；结果自动写入批记录；； 14、控制系统：PLC采用西门子S7-1200或同等；HMI≥12寸工业触摸屏/工控机。具备数据与曲线记录、批号管理、审计追踪、电子签名、分级权限（≥4级）等数据完整性功能，满足电子记录/电子签名管理要求（参考21 CFR Part 11原则）。支持数据备份与导出（USB/以太网），原始数据不可篡改； 15、验证资料交付：交付时提供4Q文件（DQ/IQ/OQ/PQ）及原始记录模板，并支持FAT/SAT；现场交付至少包括：腔体泄漏、手套完整性、HEPA完整性（PAO/DOP）、气流流型、洁净度（ISO 5）、噪声/照度、粗糙度、I/O点、VHP灭菌效力与均匀性、包材完整性等。交付时需要提供CSV验证资料（URS/FS/DS/测试记录/偏差/追溯矩阵） ★16、包含H2O2探头：高/低浓度二合一或组合探头，量程0–2000ppm。响应时间T90≤200S,过氧化氢浓度500 ppm 时的校准精度不大于±10 ppm 17、在线浮游菌采样系统：隔离器专用在线采样，流量50 L/min，具在线灭菌/消毒循环能力； 18、包含尘埃粒子采样系统：流量28.3 L/min，0.5/5.0μm双通道；设备应可耐受VHP循环， 19、包含隔离器集成款集菌仪：隔离器内集成智能夹管三通道集菌仪，关键驱动与散热部件外置；排液管路具防倒灌设计且可在线VHP灭菌； 20、包含压缩空气处理：配置冷干机，露点温度≤-20℃，处理量≥100 L/min；进口压力6~8bar，出口压力6~8bar；具自动排水与维护提示， 21、包含VHP分解装置：排风处理量≥500 m³/h；处理前H2O2浓度600–800 ppm，处理后≤1 ppm；分解方式应节能环保，分解装置要节能环保，并说明催化/分解核心部件的使用寿命、更换周期及维护要求。 | 套 | 1
2 | 无菌检查隔离器（2） | ★1、单面双手套操作硬腔体层流无菌检查隔离器，包含集成VHP灭菌系统、环境监控系统（压差/温湿度/风速）、控制系统（含批记录/审计追踪/权限管理）、在线采样系统（浮游菌/尘埃粒子）、手套完整性测试系统、H2O2探头及隔离器内集成三通道集菌仪。； 2、内腔体：≥3mm 316L不锈钢，内表面粗糙度Ra≤0.6 μm，圆角过渡易清洁；外部装饰板：≥2mm 304不锈钢。焊缝满焊并打磨抛光，关键焊缝可视化； 3、垂直单向层流：在出风面下方150–300mm测量，平均风速0.45 m/s（或0.50 m/s）±10%；风速均匀性：各测点偏差≤±20%（或最大/最小≤1.5）；风速稳定性：连续30 min波动≤±10%。； 4、内部操作尺寸不小于1800*650*700mm（长宽高）；整体外形尺寸应不大于：2500*1000*2600mm（长宽高）； 5、单面双工位，4个操作手套； 6、手套系统：分体式（袖套CSM/手掌丁腈或同等性能），耐VHP腐蚀；提供≥3种尺寸可选（如7/8/9号），便于不同操作者适配；手套更换便捷并具防误装结构； ★7、过滤器：过滤等级≥H14 ★8、风机：采用变频/EC高效风机，具自动风量补偿与闭环控制能力。系统应能在设定静压波动范围内保持风速/压差稳定； 9、在线监测：压差、温湿度、风速在线监测并记录；传感器应提供量程与精度（如压差分辨率≤1Pa，温度精度≤±0.5℃，湿度≤±3%RH）， 10、腔体泄漏率：≤0.5% vol/h（测试方法：压力衰减法，保压100Pa，测试时长≥15min，温度变化补偿/控制要求明确）； ▲11、运行指标：内部操作区洁净度达到ISO 5（0.5μm≤3520个/m³，5.0μm≤29个/m³，静态/动态要求按用户工况确认）；压差：+10~+60Pa（相对背景区）；照度：≥300 Lux；噪声：≤75 dB(A)（距设备1m、人耳高度）； ▲12、VHP灭菌：内置干法闪蒸VHP系统，达到6-log芽孢杀灭；灭菌完成后解析至H2O2≤1ppm，需明确‘达到≤1ppm的解析时间’；一次完整周期（含解析）操作舱≤2.5h； 13、手套完整性测试：包含与隔离器匹配的单个手套检漏仪（集成PLC），支持每只手套单独测试并生成可追溯记录；测试参数（压力、保持时间、判定阈值）可配置并受权限控制；结果自动写入批记录； 14、控制系统：PLC采用西门子S7-1200或同等；HMI≥12寸工业触摸屏/工控机。具备数据与曲线记录、批号管理、审计追踪、电子签名、分级权限（≥4级）等数据完整性功能，满足电子记录/电子签名管理要求（参考21 CFR Part 11原则）。支持数据备份与导出（USB/以太网），原始数据不可篡改； 15、验证资料交付：交付时提供4Q文件（DQ/IQ/OQ/PQ）及原始记录模板，并支持FAT/SAT；现场交付至少包括：腔体泄漏、手套完整性、HEPA完整性（PAO/DOP）、气流流型、洁净度（ISO 5）、噪声/照度、粗糙度、I/O点、VHP灭菌效力与均匀性、包材完整性等。交付时需要提供CSV验证资料（URS/FS/DS/测试记录/偏差/追溯矩阵）； ★16、包含H2O2探头：高/低浓度二合一或组合探头，量程0–2000ppm，响应时间T90≤200S,过氧化氢浓度500 ppm 时的校准精度不大于±10 ppm 17、包含在线浮游菌采样系统：隔离器专用在线采样，流量50 L/min，具在线灭菌/消毒循环能力； 18、包含尘埃粒子采样系统：流量28.3 L/min，0.5/5.0μm双通道；设备应可耐受VHP循环， 19、包含隔离器集成款集菌仪：隔离器内集成智能夹管三通道集菌仪，关键驱动与散热部件外置；排液管路具防倒灌设计且可在线VHP灭菌； | 套 | 2
3 | 生物安全柜 A2 1500 | 1、风机系统：风机系统属于核心部件，要求直流变频高效风机，可自动进行风量补偿； ★2、过滤器：下沉气流和外排气流过滤均配置ULPA超高效过滤器，对于MPPS具有≥99.999%的截留效率；滤器结构：微褶皱无间隔型，增加过滤面积； 3、控制系统：微电脑控制器，位于柜体倾斜面，便于观察和操作，具有管理员密码保护功能； ▲4、风速显示：进风风速不低于0.50m/s ；沉降风速不低于0.30m/s 。标配风速传感器探头实时监控风速，液晶控制屏上实时独立显示安全柜的吸入口气流数值和下送风气流，以便实时监测风速变化，风速达不到要求时提供声光报警，发现数值衰减时可立即中止实验，确保生物安全； 5、过滤器显示：ULPA超高效过滤器寿命显示等数字化实时显示； 6、温度显示：液晶控制屏上可以显示实时温度； 7、安全报警连锁：低风速报警功能（当风速数值波动超过20%时提供声光报警）；前窗位置异位报警功能；前窗与荧光灯和紫外系统连锁；过滤器使用寿命状态实时显示； 8、权限管理：具有密码权限管理，每防止重要参数随意篡改和误操作； 9、预洁净程序：自净功能:系统自带开机强制3-15分钟预洁净程序，防止操作者没有预洁净直接开始操作、造成污染，倒计时结束后自动启动荧光灯； ▲10、工作区洁净度：工作区洁净等级≥ISO14644.1标准Class 4 ★11、外形尺寸：长≤1645mm、整机外部厚度≤800mm，高度≤2200mm（含支架）； ★12、工作区尺寸：长≥1500mm、宽≥570mm、高≥650mm； ★13、噪音：噪音小于67dB(A) 14、照度：内嵌式，位于非污染区，不影响风路，照度：>1000 Lux； 15、前窗玻璃：采用 ≥5 mm 厚钢化安全玻璃，透光性良好，耐冲击、耐腐蚀；在发生破裂时呈颗粒状碎裂，不产生尖锐碎片，符合生物安全柜使用的安全要求；前窗玻璃倾斜角4到10°，当前窗需要完全关闭时，有隔手架限位保护，防止随意下拉导致上部洁净区暴露或紫外灭菌带来伤害； 16、配重：无边框滑动式前窗，安全柜平衡背板与前窗采用高强度钢丝绳连接（非尼龙绳），避免长期磨损导变形和断裂； 17、前窗扰流：前窗两侧增强的侧壁引流孔设计，有效防止逆流、湍流形成； 18、操作台面：台面不低于1.5mm厚304不锈钢，台面与进气格栅一体成型，没有接缝和任何螺丝，减少卫生死角，易于清洁。浅盘式设计，具有集液功能，防止有害液体喷洒泄漏，整个台面可以单独取出，方便对台面以下区域进一步清洁消毒； 19、操作室：操作室侧壁为三面一体一次冲压成型，无焊接，大圆弧拐角便于清洁（非胶粘或拼接）；侧壁与台面不锈钢厚度≥1.5mm。四面负压环绕保护； 20、负压保护：四面负压防泄漏设计，全部污染区处于封闭环绕负压腔，防止滤器泄漏、密封失效造成危害； ▲21、柜体涂层：柜体涂层应耐常用消毒剂和过氧化氢、臭氧腐蚀，不应因长期消毒出现起皮、开裂、变色或粉化； 22、数据输出：标配RS232或RS485数据输出端口，可实现多台生物安全柜和其他设备数据联网连接PC端； ▲23、远程监控：可根据需要安装无线远程监控设备，远程监测气流、风机、前窗状态和温度；可通过信息推送、电话通知等方式反馈设备异常； 24、电源插座及水气接口：电源插座及水气接口：电源插座预留孔分别位于操作室两侧，至少两个水气接口预留位于操作室侧面； 25、配置：主机：双人单面生物IIA2型安全柜主机；支架：带万向滚轮支架具有锁定功能；UV紫外灭菌灯：254nm,30W UV紫外灭菌灯；内部电源插座：防溅漏内部电源插座，中国制式标准； | 台 | 4
4 | 生物安全柜 A2 1800 | 1、风机系统：风机系统属于核心部件，要求使用直流变频高效风机，可自动进行风量补偿； ★2、过滤器：下沉气流和外排气流过滤均配置ULPA超高效过滤器，对于MPPS具有≥99.999%的截留效率；滤器结构：微褶皱无间隔型，增加过滤面积； 3、控制系统：微电脑控制器，位于柜体倾斜面，便于观察和操作，具有管理员密码保护功能； 4、风速显示：进风风速不低于0.50m/s ；沉降风速不低于0.30m/s 。标配风速传感器探头实时监控风速，液晶控制屏上实时独立显示安全柜的吸入口气流数值和下送风气流，以便实时监测风速变化，风速达不到要求时提供声光报警，发现数值衰减时可立即中止实验，确保生物安全； 5、过滤器显示：ULPA超高效过滤器寿命显示等数字化实时显示； 6、温度显示：液晶控制屏上可以显示实时温度； 7、安全报警连锁：低风速报警功能（当风速数值波动超过20%时提供声光报警）；前窗位置异位报警功能；前窗与荧光灯和紫外系统连锁；过滤器使用寿命状态实时显示； 8、权限管理：具有密码权限管理，防止重要参数随意篡改和误操作； 9、预洁净程序：自净功能:系统自带开机强制3-15分钟预洁净程序，防止操作者没有预洁净直接开始操作、造成污染，倒计时结束后自动启动荧光灯； ▲10、工作区洁净度：工作区洁净等级≥ISO14644.1标准Class 4。 ★11、外形尺寸：长≤1950mm、整机外部厚度≤800mm，高度≤2200mm（含支架）； ★12、工作区尺寸：长≥1800mm、宽≥570mm、高≥650mm； ★13、噪音：噪音小于67dB(A) 14、照度：内嵌式，位于非污染区，不影响风路，照度：>1000 Lux； 15、前窗玻璃：采用 ≥5 mm 厚钢化安全玻璃，透光性良好，耐冲击、耐腐蚀；在发生破裂时呈颗粒状碎裂，不产生尖锐碎片，符合生物安全柜使用的安全要求；前窗玻璃倾斜角4到10°，当前窗需要完全关闭时，有隔手架限位保护，防止随意下拉导致上部洁净区暴露或紫外灭菌带来伤害； 16、配重：无边框滑动式前窗，安全柜平衡背板与前窗采用高强度钢丝绳连接（非尼龙绳），避免长期磨损导变形和断裂； 17、前窗扰流：前窗两侧增强的侧壁引流孔设计，有效防止逆流、湍流形成； 18、操作台面：台面不低于1.5mm厚304不锈钢，台面与进气格栅一体成型，没有接缝和任何螺丝，减少卫生死角，易于清洁。浅盘式设计，具有集液功能，防止有害液体喷洒泄漏，整个台面可以单独取出，方便对台面以下区域进一步清洁消毒； 19、操作室：操作室侧壁为三面一体一次冲压成型，无焊接，大圆弧拐角便于清洁（非胶粘或拼接）；侧壁与台面不锈钢厚度≥1.5mm。四面负压环绕保护； 20、负压保护：四面负压防泄漏设计，全部污染区处于封闭环绕负压腔，防止滤器泄漏、密封失效造成危害； 21、柜体涂层：柜体涂层应耐常用消毒剂和过氧化氢、臭氧腐蚀，不应因长期消毒出现起皮、开裂、变色或粉化； 22、数据输出：标配RS232或RS485数据输出端口，可实现多台生物安全柜和其他设备数据联网连接PC端； ▲23、远程监控：可根据需要选装同品牌无线远程监控设备，远程监测气流、风机、前窗状态和温度；可通过信息推送、电话通知等方式反馈设备异常； 24、电源插座及水气接口：电源插座及水气接口：电源插座预留孔分别位于操作室两侧，至少两个水气接口预留位于操作室侧面； 25、配置：主机：双人单面生物IIA2型安全柜主机；支架：带万向滚轮支架具有锁定功能；UV紫外灭菌灯：254nm,30W UV紫外灭菌灯；内部电源插座：防溅漏内部电源插座，中国制式标准； | 台 | 1
5 | 生物安全柜 B2 1500 | 1、类 型：II级，B2型，双人单面操作； 2、气流模式：100%全外排并应与专用外排系统联动；当外排条件不满足安全运行要求时，设备应具备联锁保护和报警功能； ★3、工作区尺寸：长≥1500mm、宽≥570mm、高≥650mm； ★4、外形尺寸：长≤1645mm、整机外部厚度≤800mm，高度≤2200mm（含支架）； 5、平均气流风速：进风风速不低于0.53m/s ；沉降风速不低于0.33m/s ；标配风速传感器探头实时监控风速，液晶控制屏上实时独立显示安全柜的吸入口气流数值和下送风气流，以便实时监测风速变化，风速达不到要求时提供声光报警，发现数值衰减时可立即中止实验，确保生物安全； 6、气体交换体积：进气气流＞518 m3/h、沉降气流＞1007 m3/h、总排气量＞1525 m3/h，应在投标文件中明确下送风量、进风量及总排风量参数，并与外排系统匹配； ★7、高效空气过滤器：下沉气流和外排气流过滤均配置ULPA超高效过滤器，对于MPPS具有≥99.999%的截留效率；滤器结构：微褶皱无间隔型，增加过滤面积 8、风机系统：风机系统属于核心部件，要求使用直流变频高效风机，可自动进行风量补偿，当出现进风通道受阻或过滤器年限增加导致堵塞阻力增加300%的情况，安全柜仍然能提供安全风速； 9、操作台面：1.5mm厚304不锈钢，浅盘式设计，防止液体溅出。前进气孔与工作台面为整块抛光不锈钢钢板一次冲压成形，没有接缝和任何螺丝，防止潜在污染； 10、控制系统：①安全柜的吸入口气流数值和下送风气流可在液晶控制屏上实时显示；②风速达不到要求有声光报警；③生物安全柜运行状态、紫外灯工作时间、ULPA超高效过滤器寿命显示等数字化实时显示； 11、联动触点：具有外排联动触点，可以让安全柜外排风机与安全柜内风机联动，当外排风量达到安全风量时安全柜内风机自动开启； ▲12、风速传感器：使用温度补偿型风速传感器实时数字式显示下降气流和流入气流速度，前窗不在安全位置提供声、光报警； 13、报警系统：当外排气流流量低于最低设定报警值时，内风机自动关闭，外风机保持开启，并提供声光报警；前窗异常、外排异常、风速异常均应触发声光报警； ▲14、操作室洁净等级：工作区洁净度：工作区洁净等级≥ISO14644.1标准Class 4。 15、操作室结构：台面与进气格栅一体成型，没有接缝和任何螺丝，减少卫生死角，易于清洁。浅盘式设计，具有集液功能，防止有害液体喷洒泄漏，整个台面可以单独取出，方便对台面以下区域进一步清洁消毒； 16、柜体倾斜角设计：前窗玻璃倾斜角4到10°，当前窗需要完全关闭时，有隔手架限位保护，防止随意下拉导致上部洁净区暴露或紫外灭菌带来伤害； ▲17、柜体抗菌涂层：柜体涂层应耐常用消毒剂和过氧化氢、臭氧腐蚀，不应因长期消毒出现起皮、开裂、变色或粉化； 18、操作前窗：采用 ≥5 mm 厚钢化安全玻璃，耐冲击、耐腐蚀；在发生破裂时呈颗粒状碎裂，不产生尖锐碎片，符合生物安全柜使用的安全要求；光学透视清晰、无边框，易于清洁和消毒的防紫外线强化玻璃，采用手拉式上下滑动开启，以保证断电时能及时关门防护； 19、侧壁引流孔设计：前窗两侧增强的侧壁引流孔设计，有效防止逆流、湍流形成； 20、滤器寿命显示：可以百分比或条形码方式实时显示过滤器的寿命，提醒使用者更换滤器的时间； ▲21、数据输出：标配RS232或RS485数据输出端口，可实现多台生物安全柜和其他设备数据联网连接PC端； 22、照度：>1000 Lux； ★23、噪音：噪音<67 dB(A) 24、权限管理：具有密码权限管理功能，防止重要参数随意篡改和误操作； 25、预洁净程序：自净功能:系统自带开机强制3-15分钟预洁净程序。防止操作者没有预洁净直接开始操作、造成污染，倒计时结束后自动启动荧光灯； 26、电源插座及水气接口：电源插座及水气接口：电源插座预留孔分别位于操作室两侧，至少两个水气接口预留于操作室侧面； | 台 | 6
6 | 生物安全柜 B2 1800 | 1、类 型：II级，B2型，双人单面操作； 2、气流模式：100%全外排； ★3、工作区尺寸：长≥1800mm、宽≥570mm、高≥650mm； ★4、外形尺寸：长≤1950mm、整机外部厚度≤800mm，高度≤2250mm（含支架）； 5、平均气流风速：进风风速不低于0.53m/s ；沉降风速不低于0.33m/s ；标配风速传感器探头实时监控风速，液晶控制屏上实时独立显示安全柜的吸入口气流数值和下送风气流，以便实时监测风速变化，风速达不到要求时提供声光报警，发现数值衰减时可立即中止实验，确保生物安全； 6、气体交换体积：进气气流＞617 m3/h、沉降气流＞1200 m3/h、总排气量＞1817 m3/h；应在投标文件中明确下送风量、进风量及总排风量参数，并与外排系统匹配； ★7、高效空气过滤器：下沉气流和外排气流过滤均配置ULPA超高效过滤器，对于MPPS具有≥99.999%的截留效率；滤器结构：微褶皱无间隔型，增加过滤面积 8、风机系统：风机系统属于核心部件，要求使用直流变频高效风机，可自动进行风量补偿。 9、操作台面：1.5mm厚304不锈钢，浅盘式设计，防止液体溅出。前进气孔与工作台面为整块抛光不锈钢钢板一次冲压成形，没有接缝和任何螺丝，防止潜在污染； 10、控制系统：①安全柜的吸入口气流数值和下送风气流可在液晶控制屏上实时显示；②风速达不到要求有声光报警；③生物安全柜运行状态、紫外灯工作时间、ULPA超高效过滤器寿命显示等数字化实时显示； 11、联动触点：具有外排联动触点，可以让安全柜外排风机与安全柜内风机联动，当外排风量达到安全风量时安全柜内风机自动开启； 12、风速传感器：使用温度补偿型风速传感器实时数字式显示下降气流和流入气流速度，前窗不在安全位置提供声、光报警； 13、报警系统：当外排气流流量低于最低设定报警值时，内风机自动关闭，外风机保持开启，并提供声光报警前窗异常、外排异常、风速异常均应触发声光报警； 14、操作室洁净等级：工作区洁净度：工作区洁净等级≥ISO14644.1标准Class 4。 15、操作室结构：台面与进气格栅一体成型，没有接缝和任何螺丝，减少卫生死角，易于清洁。浅盘式设计，具有集液功能，防止有害液体喷洒泄漏，整个台面可以单独取出，方便对台面以下区域进一步清洁消毒； 16、柜体倾斜角设计：前窗玻璃倾斜角4到10°，当前窗需要完全关闭时，有隔手架限位保护，防止随意下拉导致上部洁净区暴露或紫外灭菌带来伤害； ▲17、柜体抗菌涂层：柜体涂层应耐常用消毒剂和过氧化氢、臭氧腐蚀，不应因长期消毒出现起皮、开裂、变色或粉化； 18、操作前窗：采用 ≥5 mm 厚钢化安全玻璃，耐冲击、耐腐蚀；在发生破裂时呈颗粒状碎裂，不产生尖锐碎片，符合生物安全柜使用的安全要求；光学透视清晰、无边框，易于清洁和消毒的防紫外线强化玻璃，采用手拉式上下滑动开启，以保证断电时能及时关门防护； 19、侧壁引流孔设计：前窗两侧增强的侧壁引流孔设计，有效防止逆流、湍流形成； 20、滤器寿命显示：可以百分比或条形码方式实时显示过滤器的寿命，提醒使用者更换滤器的时间； 21、数据输出：标配RS232或RS485数据输出端口，可实现多台生物安全柜和其他设备数据联网连接PC端； 22、照度：>1000 Lux； ★23、噪音：噪音<67dB(A) 24、权限管理：具有密码权限管理功能，防止重要参数随意篡改和误操作； 25、预洁净程序：自净功能:系统自带开机强制3-15分钟预洁净程序。防止操作者没有预洁净直接开始操作、造成污染，倒计时结束后自动启动荧光灯； 26、电源插座及水气接口：电源插座及水气接口：电源插座预留孔分别位于操作室两侧，至少两个水气接口预留于操作室侧面； | 台 | 1

## Sheet1
产品 | 部件 | 推荐品牌1 | 推荐品牌2 | 推荐品牌3
无菌检查隔离器 | 开关门传感器 | 基恩士 | 施迈赛 | 西克
| 袖套 | Piercan | NORTH | JUGITEC
| H14高效过滤器 | Camfil | AAF | Mayair
| 风速传感器计 | KIMO | Dwyer | E+E
| 压差变送器 | Dwyer | Setra | Alpha
| 温湿度传感器 | OMEGA | VAIALA | E+E
| 风机 | EBM | 昭和 | AFL
| 过氧化氢浓度传感器 | VAIALA | Draeger | ATI
| 尘埃粒子计数器 | PMS | Met one | TSI
| 浮游菌采样器 | PMS | pharmgraph | Lighthouse
| 集菌仪 | 泰林 | 标迈 | 默克·密理博
| PLC | SIEMENS | 三菱 | Omron
| 触摸屏 | SIEMENS | 研华 | 施耐德
生物安全柜 | ULPA过滤器 | Camfil | AAF | Mayair
| 日光/紫外灯 | 菲利浦 | 欧司朗 | GE
| ECM风机系统 | 雷勃 | 施乐百 | 洛森