公 开 招 标 文 件

项目名称: 2025年经开区基层公共医疗卫生服务能力提升工程医疗设备等采购项目（三次）

项目编号:JSZC-320891-JZCG-G2026-0005

淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心

二0二六年五月

总  目  录

# 第一章  投标邀请

# 第二章  投标人须知

# 第三章  评标标准

# 第四章  合同格式及条款

# 第五章  项目采购需求

# 第六章  投标文件格式

第一章  投标邀请

受淮安经济技术开发区社会事业局的委托，淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心就淮安经济技术开发区社会事业局2025年经开区基层公共医疗卫生服务能力提升工程医疗设备等采购项目（三次）进行公开招标采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况:2025年经开区基层公共医疗卫生服务能力提升工程医疗设备等采购项目（三次）的潜在投标人应在淮安市政府采购网（http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）自行免费下载招标文件，并于2026年6月4日14点30分（北京时间）前提交投标文件。

# 一、项目基本情况

（一）项目编号:JSZC-320891-JZCG-G2026-0005

（三）预算金额：365万元

（四）最高限价：365万元

（五）采购需求:2025年经开区基层公共医疗卫生服务能力提升工程 医疗设备等采购项目。具体内容见招标文件第四章“项目采购需求”。

（六）合同履行期限: 合同签订之日起20天内完成供货并安装调试到位。

（七）本项目（□是☑否）接受联合体投标。

（八）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

# 二、申请人的资格要求:

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第3种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第33.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

- （三）本项目的特定资格要求:

1.投标人所投医疗器械产品必须要有有效期内的《医疗器械产品注册证》；

2.投标人若为医疗器械设备制造商须提供有效期内的《医疗器械生产许可证》；

3.投标人如所投医疗器械产品非自己制造，须提供食品药品监督管理部门核发的有效期内的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》；

- 4.投标人提供参加投标的授权委托人必须为本单位注册在职员工，并提供自2026年1月以来任意1个月在本单位缴纳社保的证明，授权委托人为法定代表人无需提供社保证明。

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

# 三、获取招标文件

（一）时间:自本招标公告发布之日起五个工作日。

（二）方式：在“淮安市政府采购网”自行免费下载招标文件。

# 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）投标文件提交截止时间及开标时间:2026年6月4日14: 30（北京时间）

（二）投标文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

# 五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

# 六、其他补充事宜

本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

# 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人联系方式

名称:淮安经济技术开发区社会事业局

地址:淮安经济技术开发区迎宾大道26号

联系方式: 孙小羽、马如相     联系电话:0517-83181321

2、采购代理机构信息

名称:淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心

地址:淮安迎宾大道26号政务服务中心负一楼

联系方式: 方科长            电话:15896199911、0517-80782999

# 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心在“淮安市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购项目不收取标书工本费和中标管理费。

二、招标文件

5.招标文件由以下部分组成:

5.1 投标邀请

5.2 投标人须知

5.3 合同文本

5.4 项目采购需求

5.5 评标方法与评标标准

5.6 投标文件

6.招标文件的澄清

6.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前通过以书面形式并加盖公章通知采购人，采购人对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。

7.招标文件的更正或补充

7.1 在投标截止时间十五日前，采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

7.2 对招标文件的更正将在淮安市政府采购网、淮安市公共资源交易中心等网站进行公告，更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

7.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传响应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传响应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.投标分项报价表

11.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

# 16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

# 17.方案部分

17.1本项目评标标准中的方案部分采用明标方式进行评审。

四、投标文件上传

# 18.投标文件的上传

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2 投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

18.3 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

18.4 采购人可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.投标文件被拒绝接收的情形

19.1 在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。

20.投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。

20.2 投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。

20.3 投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

五、开标及评标

21.开标

21.1 淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2 开标仪式由淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23．评标过程的保密与公正

23.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24．投标文件的澄清

24.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品：（核心产品：彩色多普勒超声诊断仪（台式）多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心及评标委员会保持联系（如需）。

26.无效投标条款和废标条款

# 26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6 未通过符合性审查的。

26.1.7 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.8 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.9 评标委员会认为投标人的报价属于《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）异常低价情形的，将通过苏采云系统，按照财库〔2026〕2号文件要求启动异常低价投标审查程序，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.10 按照第 33.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；

26.1.11不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的【本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求】

26.1.12 投标人未根据招标文件第五章中的要求提供相关书面承诺函的；

26.1.13 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.14 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2 废标条款

26.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

# 27.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

# 27.3采购人必须在5个工作日内确定中标或成交供应商。

27.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2 向采购人、淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28．质疑处理

28.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑。

28.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

28.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

28.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。

28.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

28.6采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

28.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人在五个工作日以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与采购人联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

28.8投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。

否则，一经查实，淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

# 29.中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3中标后无正当理由放弃中标项目的或拒绝签订履约合同的处以所投项目采购预算的千分之五到千分之十罚款。

七、授予合同

# 30.签订合同

30.1中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可按评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可自主选择重新开展政府采购活动。

30.2中标人应当在中标通知书发出之日起十二日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，并于0.5个工作日内将政府采购合同在市政府采购网公告。

30.3 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.4 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

# 31.货物（包含与货物相关的服务）的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

# 32.履约保证金

31.履约保证金

31.1乙方交纳合同金额的10%，人民币（中标价的10%四舍五入取整数）元作为本合同的履约保证金。

31.2乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

31.3乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

31.4乙方优先选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

31.5如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

31.6履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

31.7履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

八、政府采购政策功能落实

# 33.促进中小企业发展政策

33.1 小微型企业价格扣除（本项目不涉及）

33.1.1 对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.1.2 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

33.2 联合体及分包

33.2.1 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

33.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

33.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

33.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

33.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

# 34.节能、环保政策

34.1 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

34.2 节能产品

本项目  /  被列入“节能产品品目清单”的，实行 /   。

34.3 环保产品

本项目中    /  被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

34.4 本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

34.5 节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

35.政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

35.1 本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

35.2 本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

35.3 本项目中涉及胶黏剂、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

# 36.履约资金扶持政策

36.1 政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

36.2 有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

37.采购本国产品的支持政策

37.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

37.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章投标文件格式”的“投标报价明细表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

37.3投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

37.4投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

37.5评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

九、异常低价审查

(一)评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

第三章  评标方法与评标标准

- 一、评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。

二、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

三、评委会将依据下列评标标准进行评标，评标标准的总分均为100分。按评审后得分由高到低顺序排列（保留两位小数），得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列, 由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。

四、评标标准

| 序号 | 分项 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格评分（30分） | 满足招标文件设备性能要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分值，小数点保留2位 | 30 |
| 2 | 技术参数（40分） | 投标人所投产品的技术参数与招标文件第五章“二、产品清单及技术参数”中标注“▲”要求相比较，以40分为基数，有1项负偏离扣1分，超10项负偏离此项得0分；与未标注“▲”要求相比较，有1项负偏离扣0.2分，负偏离超过20项得0分。 | 40 |
| 3 | 项目实施方案 （6分） | 根据投标人提供的项目实施方案内容的完整性及进度计划安排的合理性进行打分，包括但不限于投标人如何在成交后有效地组织技术和人员力量，按时保质地完成供货、安装、验收等。 实施方案内容完整、进度计划安排合理、优于采购人需求的得6分； 实施方案内容较好、进度计划安排较好、满足采购人需求的得4分； 实施方案内容一般、进度计划安排一般，有所欠缺、基本满足采购人一般需求的得2分； 不提供或重大偏差的不得分。 | 6 |
| 4 | 培训方案（6分） | 投标人培训方案情况比较：包括培训步骤、培训计划、培训记录表等。 培训方案详细具体，可行性高，优于项目需求的得6分； 培训方案较为详细具体，可行性较高，满足项目需求的得4分； 培训方案一般，可行性一般，有所欠缺、基本满足项目一般需求的得2分； 不提供或重大偏差的不得分。 | 6 |
| 5 | 售后服务管理体系方案 （6分） | 针对本项目制定的售后服务管理体系方案，包括售后服务人员、服务机制、响应时间、故障解决等内容的合理性和可行性。 售后服务方案完整合理，可行性高，优于项目需求的得6分； 售后服务方案较为完整合理，可行性较高，满足项目需求的得4分； 售后服务方案一般，可行性一般，有所欠缺、基本满足项目一般需求的得2分； 不提供或重大偏差的不得分。 | 6 |
| 6 | 质保期满后维保方案 （6分） | 质保期满后维保方案： 提供零配件和维修备品备件的供应保障和维保期满后维保收费及维保方案内容完整清晰，优于项目需求的得6分； 零配件和维修备品备件的供应保障和维保期满后维保收费及维保方案内容较完整，满足项目需求的得4分； 零配件和维修备品备件的供应保障和维保期满后维保收费及维保方案内容介绍一般的得2分； 不提供或重大偏差的不得分。 | 6 |
| 7 | 业绩 （2分） | 自2022年1月1日（以合同签订时间为准）具有核心产品为医疗机构供货的业绩，每个业绩得1分，最高得2分。（提供合同扫描件、中标（成交）通知书加盖投标人电子签章，合同须能反映采购人单位、项目名称、设备品牌型号、配置清单、签订时间、签章等所有要素清晰可见，提供不全或者不清晰不得分） | 2 |

第四章  合同格式及条款

注:以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标投标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标投标人结合本项目具体情况协商后签订。

# 一、合同格式

甲方:

乙方:

甲、乙双方根据项目编号          的            采购项目公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同:

一、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为___________元人民币，分项价格详见乙方提交的投标报价明细表。

三、供货时间和地点

本合同供货时间和地点在招标文件中有明确规定。

四、付款

本合同的付款条件在招标文件中有明确规定。

五、验收

六、履约保证金

1、乙方交纳人民币合同金额的10%作为本合同的履约保证金。

2、乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

3、乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

4、乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

5、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

6、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

7、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下   处理:

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

八、合同生效及其它

本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致后，方可更改。

九、组成本合同的文件包括

1、合同格式及条款；

2、招标文件和乙方的投标文件；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。 上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方:                          乙    方:

单位盖章:（电子签章）              单位盖章:（电子签章）

代表签字:                          代表签字:

签定日期:                          签定日期:

合同格式及条款

淮安市政府采购合同（货物）（合同编号：    ）

甲方：_________

乙方：_________

甲、乙双方根据2025年经开区基层公共医疗卫生服务能力提升工程 医疗设备等采购项目          项目公开招标的结果，签署本合同。

项目名称：

项目编号：

甲方：淮安经济技术开发区社会事业局

乙方：

甲、乙双方秉持公平、公正、自愿原则就2025年经开区基层公共医疗卫生服务能力提升工程医疗设备等采购项目的招标采购结果，根据《中华人民共和国民法典》的规定，签订本合同。

一、设备名称、型号、数量和价格。

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 投标单价(元） | 小计 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：大写人民币 小写 (¥) |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、交货日期及地点：合同签订后，乙方接到甲方发货通知之日起20天之内安装调试培训完毕，乙方负责将货物运抵甲方指定地点。如乙方逾期交货，则每日按合同总额0.5%承担除违约金，违约金、应退差价等金钱债务甲方均可以在每次应付款中直接扣除，期间产生的所有相关费用由乙方承担。

三、设备保修期：自设备验收合格之日起（以甲方验收单双方签字日期为准），乙方承诺提供免费保修（具体保修年限根据各投标人投标时承诺各设备保修年限为准），保修期外乙方负责对本设备维护免人工服务费，只收取配件费，软件终生免费升级。

四、付款方法：合同签订后15日内预付合同款项的40%，货到安装、验收合格，设备正常使用，采购人自验收合格之日起15日内一次性付清剩余货款。

五、乙方必须提供和达到的资质、质量要求及技术标准

1.特别提醒条款：

⑴发票所列品名和型号必须与合同所列品名和型号完全一致；

⑵其他未提及事项必须符合市场监督管理局的相关规定，未满足以上条款引起的一切责任由乙方承担。

2.乙方保证向甲方提供的设备满足中国国家标准或相关行业标准（以较严格标准为准）。根据国家规定，如需要提供3C认证证书和标记的设备及有关配置，乙方必须提供上述证书和标记。

3.乙方保证所提供设备型号是最新款，且使用优质材料和工艺制成、全新、并严格保持原包装，否则造成的一切损失由乙方承担。

4.乙方提供的设备如验收不合格，乙方必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由乙方承担。

六、设备到货安装和验收要求：

1.设备发货、运输、接收均由乙方负责，甲方不负责接收和保管。设备到货后，乙方负责设备的免费安装和调试。设备安装时，乙方必须和甲方的设备科联系，在设备科的共同参与下对设备进行安装和调试，否则引起的一切责任由乙方承担。

2.安装验收时，双方需一起现场开箱验货，按招标技术参数要求和响应文件及其承诺内容，验收合格后，填写医疗设备验收报告单，双方签字确认，使用科室办理入库手续，如发现货物短缺、质次、损坏和规格不符等问题，应作详细记录，由乙方立即无条件调换或补齐，同时由乙方承担因此而造成的一切损失。

3.乙方所提供的设备如设有维修软件密码，乙方保证无条件为甲方永久免费开放及升级。

4.设备安装、调试结束后，甲方对设备试用后进行验收（时间由双方共同商定），乙方须派工程师到现场协助验收、培训工作，确保设备安全有效运行。

5.乙方提供的包内所有产品均须验收合格，如包内任一产品验收不合格视同于整包验收不合格。

注：采购人在收到投标人申请后3个工作日内组织履约验收。采购人在验收后2个工作日内出具验收书。

七、售后服务要求：

1.保修期内乙方应保证设备开机率达到95%。如设备故障或停机率超过5%（一年365天，累计故障时间天数达18天），每超过一天，保修期延长14个工作日。

2.如设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后24小时内未予以实质性响应，甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方，说明不能响应的原因，在获甲方同意后，才可延迟响应时间，但最长不得超过48小时。

3.无论保修期内还是保修期外，乙方必须上门维修，乙方工程师来院维修设备，必须先与甲方医疗设备科联系，与甲方工程师共同完成维修工作，否则引起的一切责任由乙方承担。

4.乙方免费提供全套技术资料，如资料不全，甲方有权延迟付款。

5.乙方未按本合同约定履行义务，每次违约行为应当按合同价的千分之五承担违约金；延迟履行相应义务的，每延迟一日按合同总价的千分之五承担违约金。如果造成甲方其他损失的，甲方有权向乙方要求赔偿，包括但不限于甲方因乙方违约而支出的维修费、诉讼费、律师费、甲方因设备问题而导致无法正常使用设备所损失的相关收入等全部费用，甲方可扣除履约保证金以及有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。

八、特约条款：

1.乙方保证所交货物的规格、品质及正式开机后所表示的性能参数，要与投标时的技术规格相符，如有不符乙方应无条件更换。更换后的货物仍不符合标准的，甲方有权单方面解除合同并要求乙方赔偿相应的损失。

2.乙方有义务培训医院工作人员熟悉设备的操作及设备保养技术，如遇因培训不到位而产生的设备问题，一切后果由乙方承担。

3.付款前乙方应当提供合法、足额的发票，否则甲方有权暂时不予支付货款。

九、合同解除及违约责任：合同生效后，如因预供货物物品、设备、辅材出现品质缺陷或因第三人的不当处分等原因导致乙方不能履行合同义务或者乙方非因不可抗力要求解除合同的，乙方构成违约，应当向甲方支付合同总价款10%的违约金；乙方支付的违约金不足以弥补全部损失的，甲方有权要求乙方除承担违约责任外对造成损失部分予以赔偿。

十、投标文件作为本合同不可分割的部分。组成本合同文件包括但不限于以下：

1.合同主要条款；

2.招标文件和乙方的投标文件；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

5.公立医院货物、服务购销廉洁协议

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十一、本合同一式陆份，每份内容一致，具有同等法律效力。甲方执伍份，乙方执一份，作为履行合同之依据。需经双方代表签字并盖章后方能生效，如本合同有未尽事宜经双方协商一致后可达成补充合同，补充合同为本合同的组成部分具有同等法律效力。如因本合同发生争议且不能达成一致意见的，双方均可诉至甲方所在地人民法院。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

地址：                                    地址：

法定代表人或授权代表：                    法定代表人或授权代表：

联系电话：                                联系电话：

签订日期：   年   月   日                签订日期：  年  月

附件1：

公立医院货物、服务购销廉洁协议

甲方：

乙方：

为进一步加强党风廉政建设，预防业务活动中不规范和违纪违法行为的发生，根据有关法律法规和单位行风建设规章制度，甲方（公立医院）、乙方（投标人）特订立如下协议：

一、甲乙双方的权利和义务

1.双方严格遵守国家有关法律法规及党风廉政的规定。

2.双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体和服务对象的利益，违反行业管理的各项规章制度。

3.发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

4.双方承诺严格遵守本协议，自觉接受纪检监察、财政、审计等部门的监督。

二、甲方的承诺

1.甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的钱物。

2.甲方工作人员不得私自接受乙方承担费用的旅游、参观、学习培训活动。

3.甲方工作人员要秉公办事，不得营私舞弊，不得以权谋私，获得非法利益。

4.甲方工作人员有义务宣传、告知本单位已建立的行风建设制度和规定。

三、乙方的承诺

1.不以现金、有价证券、实物或变相组织旅游和娱乐活动等形式贿赂甲方管理人员和医务人员。

2.不以任何名义为甲方工作人员报销应由个人支付的任何费用。

3.不以任何理由安排甲方工作人员参加高消费宴请及娱乐活动。

4.不为甲方工作人员及其家属购置或提供通信工具、交通工具、高档办公用品和其他服务。

5.不得要求甲方任何部门、任何个人对设备的使用情况进行统计。

四、违约责任

1.甲方及其工作人员违反本协议，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

2.乙方及其工作人员违反本协议，按管理权限，依据有关规定，给予相应处分。实施商业贿赂行为的，将列入商业贿赂不良记录；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。同时，甲方有权终止其业务往来。

甲 方：                         乙 方：

代表签字：                      代表签字：

日 期：                         日 期：

# 第五章  项目采购需求

一、项目概况

本项目为2025年经开区基层公共医疗卫生服务能力提升工程医疗设备等采购项目（三次）。

二、分类及核心产品要求：

核心产品：彩色多普勒超声诊断仪（台式）

| 大项 | 项目名称 | 设备明细 | 单位 | 数量 | 预算价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南马厂卫生院精神专科门诊、睡眠中心配套设备 | 南马厂卫生院精神专科门诊、睡眠中心配套设备 | 多导睡眠记录仪（PSG） | 台 | 1 | 40 |
|  |  | 多媒体大脑生物反馈治疗仪 | 台 | 1 | 15 |
|  |  | 认知障碍评估训练系统 | 套 | 1 | 18 |
|  |  | 多功能护理床（含床头柜） | 套 | 30 | 10 |
|  |  | 肌电图诱发电位仪 | 台 | 1 | 20 |
| 南马厂卫生院慢病筛防中心配套设备 | 南马厂卫生院慢病筛防中心配套设备 | 尿微量白蛋白/肌酐比值分析仪（ACR） | 套 | 1 | 3 |
|  |  | 肺功能测试系统 | 套 | 1 | 25 |
|  |  | 营养代谢车 （呼吸热量代谢测试仪） | 台 | 1 | 25 |
|  |  | 六分钟步行试验系统 （含设备、系统） | 套 | 1 | 15 |
|  |  | 呼吸机 | 台 | 1 | 13 |
|  |  | 自动体外除颤器 | 台 | 3 | 4 |
| 南马厂卫生院医疗设备购置与更新 | 南马厂卫生院医疗设备购置与更新 | 彩色多普勒超声诊断仪 （台式） | 台 | 1 | 120 |
|  |  | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 台 | 1 | 27 |
|  |  | 麻醉机 | 台 | 1 | 6 |
|  |  | 心电图仪 （18导联同步拓展6导功能） | 台 | 2 | 24 |

- 三、设备技术参数要求：

| 设备名称 | 数量 | 预算 金额 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多 导 睡 眠 记 录 仪 （P S G） | 1 台 | 40 万元 | - 1、多导睡眠仪设备适用于儿童及成人使用。 - 2、设备制造商具备中国标准化协会及以上团体标准官方认证资质。 - ▲3、设备导联数≥45，包括脑电（10导）、眼动电（2导）、下颌肌电（3导）、可扩展EXG（4导，可配置心电、下肢肌电、呼吸气流（口鼻气流压力和口鼻气流热敏）、胸腹呼吸（独立RIP胸导联、独立RIP腹导联）、脉搏血氧饱和度、脉率、脉搏波、五体位、12D双模块体动、压力鼾声、麦克风鼾声、环境光、主动事件标记、双色工作指示灯、实时阻抗、电池电量、血氧阈值报警、双模组蓝牙通道、无线外接扩展平板查房、呼吸机压力滴定、血压连续监测，远程实时传输通道参数等。 - 4、EEG\EOG\EMG共模抑制比≥110dB，输入阻抗≥10MΩ, 内部噪音≤1.5μVp-p，信号精度误差≤2%，设备具有24位高采样精度，采样频率即存储频率≥500Hz。 - 5、主机内置双蓝牙模块，可通过电脑端蓝牙无线连接，软件进行无线初始化，录入患者基本信息及相关监测数据及指标的设置，也可以采Type-C四合一接口进行数据初始化。主机可以通过无线通讯通道，可升级外接呼末、呼吸机等多种外扩无线设备。 - 6、具有环境光监测功能、鼾声监测功能，支持麦克风鼾声、拾音器鼾声、压力鼾声采集方式。 - 7、设备内存卡≥32Gb。 - 8、可对不同信号自定义设置高通滤波、低通滤波、工作频率，帮助临床滤除噪声干扰，获取更加准确的信号。 - 9、具有实时阻抗检测功能，针对电生理信号（ EXG 信号）进行阻抗测试，避免 因穿戴或其它不当问题影响信号采集质量。 - 10、实时在线记录时，可设定最低血氧饱和度的阈值，当患者在监测室实时监测过程中的血氧数值低于设定阈值时，中控室电脑端会发出声音报警，提醒医务人员 有异常情况发生。 - 11、患者报告可导出WORD、EXCEL、PDF格式，同时可自定义报告模板。 - 12、软件具有一键导出不同病例患者的各项监测生理指标至 Excel中 ，便于临床医务人员进行科研及其他数据收集操作。 - 13、析软件具有全中文操作界面，可生成全中文分析报告，方便临床进行报告 分析及制定治疗方案。 - 14、软件可自动翻页和滚动，速度 30s/屏，时间可调；可以手动或自动分析睡眠分期、呼吸事件、缺氧、肢体运动等事件，并最终生成统计结果和报告；睡眠报告具有睡眠节律趋势图、血氧趋势图、心率趋势图、呼吸事件趋势图、体动趋势图、体位趋势图。 - 15、软件分析参数定义符合其相关事件判读手册。 - 16、可对不同信号自定义设置高通滤波、低通滤波。 - 17、支持四种触发监测方式：实时模式、定时模式、探头触发、物理按键。 - 18、具备语音对讲功能，可设置小睡时间及语音播报。 - 19、胸部主机重量≤45g，腕部主机重量≤85g（带电池）。 - ▲20、远程功能，实现院外或异地远程实时监测和调压治疗。 - 21、具有CPAP压力滴定功能，包括远程压力滴定。 - 22、.软件具有设备管理功能，一套软件支持管理多套、不同型号的设备，类别分明，信息直观，简约高效；也可同时打开多个实时监测窗口，多个判图窗口。 - 23、具备血压连续监测功能。 - 24、具备旁流呼末二氧化碳监测功能。 - 25、楼层布局，配置移动视频监测，不局限某张病床。 - 26、配备工作站：彩色激光打印机、笔记本电脑（CPU频率≥2.5Ghz，核心数量≥6核心，三级缓存≥18mb，内存≥8G，固态硬盘≥512G） - 27、质保期≧5年 |
| 多 媒 体 大 脑 生 物 反 馈 治 疗 仪 | 1 台 | 15 万元 | - 1、EMG采集位数: ≥16位。 - 2、EMG每个通道单独采集肌电信号，采样频率高,不低于2500Hz。 - 3、评估和治疗通道。 - 4、EMG采集灵敏度：2μV～2000μV。 - 5、电刺激输出电流强度可调范围：0～90mA，步长1mA。 - 6、电刺激输出电流频率可调范围：1Hz～250Hz，步长1Hz。 - 7、电刺激输出电流脉宽可调范围：50μs～600μs，步长50μs。 - 8、电刺激持续治疗时间可调范围：2s～60s，步长1s。 - 9、休息时间可调范围：2s～120s，步长1s。 - 10、电刺激波形上升和下降时间可调范围：0～9.9s，步长0.1s。 - 11、通过电极采集治疗部位的肌电信号，根据EMG值和图形变化指导病人进行正确的肌肉收缩和放松。病人自身不能完成肌肉收缩和放松时，系统通过低频脉冲电流刺激肌肉和神经,以此来促使肌肉和神经的成长和发育，缓解和治疗多种神经肌肉功能性疾病。 - 12、可视化人机操作界面，可直观、实时显示患者治疗过程中的生物反馈图形和数据。 - 13、具备精确测得的病人表面肌电信号为依据，通过图形和声音等形式反馈给病人，对病人的评估和治疗进行提示。 - 14、具备电刺激治疗单向波、双向波和交互波。 - 15、具备进行痉挛肌张力的训练，也可以进行肌无力的训练。 - 16、系统内置≥5种治疗模式：手动模式、自动模式、循环刺激模式、EMG模式、EMG-Stim模式等。 - 17、内置≥100种常用治疗方案，涵盖上肢、下肢、头颈、胸腹部、腰背部等部位。 - 18、具备自定义训练课程、自定义训练图形、自定义治疗参数等。 - 19、具备反馈阈值可以随着病人的肌电值高低进行自动调节，让肌肉达到有效的锻炼。 - ▲20、具备肌力评估、增强训练、放松训练、协同训练、耐力训练、痉挛肌训练、双部位训练。 - 21、内置应急电源，意外断电后系统自动暂停治疗，保存病人正在进行的治疗信息，并报警声音提示。保持原来治疗状态的数据。断电后≤60分钟内恢复外部供电，可继续完成剩下的治疗过程。 - 22、在进行电刺激治疗的过程中，当电极从人体表面脱时，刺激电流自动停止，避免电流对人体皮肤造成意外伤害。采集时，电极从人体表面脱落时，会停止采集，并提示导联脱落。 - 23、具备病人档案进行新建、清空、删除操作，也可以对历史数据进行备份、删除、记录维护、治疗回顾等操作。改病档时必须确认操作密码，避免病人信息被误操作。 - 24、治疗界面显示表面肌电波形及数据、定量分析值、电刺激阈值、平均值、电流刺激波形等。 - 25、一体化可移动台车，高清≥22寸显示屏可上下左右前后调整，并可360度旋转。 - 26、配备工作站：彩色激光打印机、笔记本电脑（CPU频率≥2.5Ghz，核心数量≥6核心，三级缓存≥18mb，内存≥8G，固态硬盘≥512G） - ★27、质保期≧5年 |
| 认知障碍评估训练系统 | 1 套 | 18 万元 | - 1、适用于轻度认知障碍的辅助治疗。 - 2、由服务端软件、管理端软件、医生端软件和用户端软件组成。 - 3、管理端软件具备账户管理、工作统计、临床数据、人员管理等功能模块功能。方便管理者新建、管理、查询、编辑相关信息。 - 4、医生端软件 - 4.1具备账户管理、人员管理、系统设置、档案管理、状态监控、方案管理、产品体验等功能模块。 - 4.2产品体验功能：支持用户体验测评和训练项目。 - 4.2.1可通过产品体验功能，查看训练项目及评估项目内容。 - 4.3除常规账号密码登陆方式外，患者可录入面容 ID。患者在用户端可通过人脸识别，实现治疗时快速登录。 - 4.4通过他评或自评方式，对受训者的认知、症状、心理进行全方位评估。 - 4.5系统须拥有大量专业的权威量表及经典范式满足临床各科室需求，侧重于整体评估与各 认知维度的精细化评估，包含但不限于从儿童到老年人评估项目，量表和范式数量≥80个。 - 4.5.1量表包括但不限于：蒙特利尔认知评估量表、简明心理状况测验、匹兹堡睡眠质量指 数、痴呆简易筛查量表、躁狂量表、汉密尔顿抑郁/焦虑量表、日常生活能力量表、儿童期 孤独症评定量表、青少年生活事件量表、学习障碍筛查量表、儿童抑郁量表等。 - 4.5.2范式包括但不限于：Stroop- 色词测验、画钟测验、连线测验、Boston 命名、数字广度测验、伦敦塔测验、心理旋转测验、瑞文推理测验、绘人测验、积木测验等。 - 4.6依据DSM-V开发针对性的6大训练模块，科学训练，摆脱训练效应的影响。 - 4.7训练项目应包含注意力、记忆力、感知觉、执行能力、语言、社会认知，达到多维度治疗效果。 - 4.8训练项目≥40个，包括但不限于：数字阶梯、旋转齿轮、听音辩字等。训练包含不同难度等级，最高难度等级≥100级。 - 4.9进阶自适应的治疗模式：采用循序渐进的训练方法，自适应难度梯度，进行从易到难的系统治疗，从而达到良好的治疗效果。 - 4.10状态监控功能：支持对设备的异常情况、任务进程、登录状态的进行监控。 - 4.11系统设置功能：可设置报告内容，调整报告格式；可设置医生手写签名或机打签名。 - 5、标准训练方案≥16项，支持自定义评估与训练方案。 - 6、配备彩色激光打印机、笔记本电脑（CPU频率≥2.5Ghz，核心数量≥6核心，三级缓存≥18mb，内存≥8G，固态硬盘≥512G） - ★7、质保期≧5年 |
| 多 功 能 护 理 床 （含 床 头 柜） | 30套 | 10 万元 | ▲1、规格:≥2100×950×500mm；载重≥300kg；环保床垫；配套床头柜及(含护栏)。 2、功能:两摇杆系统实现各种体位，背部升降:0～85°±2°，腿部升降:0～45°±2°。 3、结构:床架采用矩型钢管结构，床体静态载重300kg，床体动态最大载。 4、部件: 4.1采用“双向到位无极限保护”螺管，有双向到位保护功能。 4.2摇杆采用不锈钢材质，带限位保护螺杆，丝杠具备防卡死、双向限位功能，万向节采用不锈钢或合金材质，无噪音。摇把采用ABS原生塑料材质，可折叠收回，防止意外碰撞。 4.3床头、床尾：采用ABS优质工程塑料一次成型，外形美观，颜色柔和，并采用锁扣式安装，可以轻松拆卸。 4.4护栏：铝合金护栏，轻便耐用，防夹手设计。 4.5脚轮：四只φ125刹车轮，高耐磨，无噪音，带四角刹车装置。 4.6床板采用1.2mm以上优质冷轧钢板，带模压凹槽和透气孔，一次模压成型。 4.7床框架采用优质钢管，壁厚不小于1.5mm。床架和床板采用静电喷涂防锈、耐腐蚀处理，不褪色。 - 5、配置：静音轮四个、铝合金护栏一副、不锈钢输液架一个、半棕半棉床垫（8cm厚）一张，杂物架一个、ABS床头柜1个。 - ★6、质保期≧5年 |
| 肌 电 图 诱 发 电 位 仪 | 1 台 | 20 万元 | 1、通道数：≥4通道。 2、共模输入阻抗：≥3500MΩ。 3、噪声电压（短路噪声）：≤0.3uV。 4、共模抑制比：≥135dB。 5、幅频特性（频率范围）：0.5Hz～10KHz，电压测量误差+5 %～ -15 %。 6、分辨率：≥24比特。 7、电压灵敏度：0.01uV/div到30mV/div分档控制。 8、扫描速度测量误差（扫描时程）：0.5ms/div～10000ms/div内，不超过±5%。 9、采样率：≥200千赫/每通道。 10、电刺刺激类型：恒流。 11、听觉刺激极性：疏音、密音、交替音。 12、视觉刺激模式：棋盘格翻转、LED。 ▲ 13、软件具备以下功能： ⑴神经电图：运动传导、感觉传导、F-波、H-反射、重复电刺激、瞬目反射； ⑵肌电图：静息单位电位、运动单位电位、干扰相； ⑶诱发电位：听觉诱发电位（脑干诱发电位、40Hz等）、视觉诱发电位（黑白棋盘格、闪光器）、 体感诱发电位（上肢体感、下肢体感、脊髓诱发、三叉神经体感）、事件相关电位（P300、P50）； ⑷运动诱发电位及配齐相关软硬件；可直接开展相关临床工作。 - 配备工作站：彩色激光打印机、笔记本电脑（CPU频率≥2.5Ghz，核心数量≥6核心，三级缓存≥18mb，内存≥8G，固态硬盘≥512G） - ★5、质保期≧5年 |
| 尿 微 量 白 蛋 白 / 肌 酐 比 值 分 析 仪 （A C R） | 1 套 | 3 万元 | 1、检测标本：全血或者尿液 。 2、样本量：5μl～150 μl 。 3、条码识读 ：二维条码自动读取 。 4、试剂规格 ：单人份液相试剂卡，且试剂卡含样本腔、反应腔 。 5、检测时间：3分钟/样本～6 分钟/样本 。 6、检测系统： ⑴荧光系统：在荧光强度 500～2300 范围时，线性相关系数 R≥0.99； ⑵反射系统：反射率在 5.5%～80%范围内时，线性相关系数 R≥0.99 。 7、分析方法 ：硼酸亲和液相层析/色谱法、荧光法、Benedict-Behre 法 。 8、数据存储量：检测结果 ≥80000 组，质控结果 ≥10000 组 。 9、单机测量通道：≥2个独立通道 。 10、可级联，≥1 拖 3 级联 。 11、质控图：仪器自动生成质控图谱 。 12、加样方式 ：一次性 TIP 头加样 。 13、检测指标：糖化血红蛋白（HbA1C）、尿微量白蛋白/尿肌酐（ACR）。 14、试剂形态：液相试剂 。 15、级联功能 ：针对医院通量的增加，采用级联方式拓展检测通道，最大可实现一拖三，8 通道同时测试 。 16、显示方式：≥9 寸触摸屏，≥1024×768 像素 。 17、噪声：≤65dBA 。 18、打印机：内置热敏打印机 。 19、无需上、下水等特殊安装，无试剂盒外其他一次性耗材 。 20、配套系统，数据通过无线/有线方式上传到系统 。 ▲21、数据能够自动上传至医院正使用的慢病筛防管理系统中，端口需要完成开发符合要求，须承诺免费对接到省基层慢病两筛三防智能管理系统。 - 配套使用台车、扫码枪。 - ★23、质保期≧3年 |
| 肺 功 能 测 试 系 统 | 1 套 | 25 万元 | 1、具备肺通气功能、肺弥散功能。 2、常规肺通气模块 2.1用力肺活量：FVC、FEV0.5、FEV1、FEV3、FEV6、V backextrapol.ex、FVC IN（FIVC）、FIV1、V backextrapol.in、PEF、FEF25（MEF75）、FEF50（MEF50）、FEF75（MEF25）、FEF25/75（MMEF25/75）、MEF、PIF、FIF50、MIF、FET、FEF200-1200、T backextrapol.ex、T backextrapol.in。 2.2慢肺活量：VC MAX、VC IN、VC EX、IC、IRV、VT、ERV、MV 、TIN、TEX、TTOT、BF。 2.3最大分钟通气量：VT MVV、MVV、TIME MVV、BF MVV。 3、传感器类型:双向金属筛网压差式传感器。 4、流量测量范围:0～16L/s；流量精确范围:-1%s～3%s；分辨率：0.01L/s。 5、容量测量范围:0～20L；容量精确范围：-0.3%～1.2%；分辨率：0.01L。 6、线性度:±4%。 7、舒张试验:可进行支气管舒张试验。 8、质量控制:实时数据图像监测呼气时间，呼气末流速等。 9、具备标定功能。 10、流速传感器≥2个。 ▲11、流速传感器头部可拆卸，可浸泡消毒。 12、肺通气模块手柄具有语音提示功能。 13、具备FVC测量模式。 14、具备肺弥散模块 15、支持弥散模块气体定标并生成报告。 16、弥散模块阀头无需每人更换。 17、呼吸压力功能模块，气道阻力功能模块，激发试验功能模块，脉冲振荡功能模块可免费升级。 18、配备工作站：彩色激光打印机、笔记本电脑（CPU频率≥2.5Ghz，核心数量≥6核心，三级缓存≥18mb，内存≥8G，固态硬盘≥512G） ★19、质保期≧3年 |
| 营 养 代 谢 车 （ 呼 吸 热 量 代 谢 测 试 仪 ） | 1 台 | 25 万元 | 1、具备摄氧量（VO2，mL/min）、产生二氧化碳量（VCO2，mL/min）、呼吸商（RQ）、非蛋白呼吸商（NPRQ）、静息能量消耗量（REE）、三大主要营养物质（糖类、脂类和蛋白质）的消耗量和消耗比例、呼吸频率RR功能。 2、具备静息代谢速率评价、每日能量消耗、三大营养物质消耗比例、营养膳食建议功能。 3、具备显示测试稳定状态的功能。 4、流速测量范围应为20LPM ～100LPM，相对误差应≤3%；氧气浓度测量范围19.00%～21.00%，测量误差应≤±0.03%，响应时间应≤350ms；二氧化碳浓度测量范围0～5.50%，测量误差应≤±0.03%，响应时间应≤350ms。 5、使用非电化学传感器。 6、具备数据储存、测量、导出功能。 7、显示屏：≥12英寸显示屏。 8、触摸屏、键盘按键。 9、外部接口： USB、LAN、蓝牙、无线等。 10、适配器：输入电源 AC 220V，50Hz；功率≥200VA。 11、测试时间：≤18分钟即可完成测试。 12、配备工作站：彩色激光打印机、笔记本电脑（CPU频率≥2.5Ghz，核心数量≥6核心，三级缓存≥18mb，内存≥8G，固态硬盘≥512G） ★13、质保期≧3年 |
| 六 分 钟 步 行 试 验 系 统 （ 含 设 备 、 系 统 ） | 1 套 | 15 万元 | 1、设备具有医疗器械注册证。 2、支持6 分钟步行、6分钟踏步等动态心肺功能测试试验。 3、仪器为多种参数集成一体机监测：同时检测≥6导心电，血压，血氧，心率，呼吸率，具备多参数实时监测、实时记录功能。 4、传输方式：非网络/WIFI无线远距离传输，无遮拦通讯距离≥35米。 5、心率监测范围：15 次/分～300 次/分，允许误差±1bpm。 6、血压测量范围：成人：收缩压：30mmHg～255mmHg，平均压：20mmHg～235mmHg，舒张压：15mmHg～220mmHg，测量精度：≤5mmHg，分辨率：1mmHg。 7、支持血压预警后的手动测量及数值手动填写记录；支持生理参数预警，生理参数预警范围支持自定义。 8、血氧测量范围：测量原理：光学测量法.测量范围：70%～100%，分辨率：1%，精度：2%～3%。 9、具有自动统计6分钟全过程运动数据心率、血压、血氧、呼吸率、步数及数据趋势分析功能。 10、六分钟步行试验过程中工作站软件界面显示心率、呼吸率的实时统计曲线，形成趋势图，趋势图上每个点的数据支持鼠标点击查看。 12、支持六分钟步行试验过程中异常心电的手动记录，可升级为自动识别。 13、工作站软件实时显示≥6导联心电图，系统可实现单个心电导联图增益0.5、1.0、2.0倍，可打印运动前、运动中、运动后的心电图，并可回放查看全程心电图，并自由截取打印任意心电图作为检测心电图。 14、具有统计步数、计圈及测算距离的功能，支持自动与手动计圈的自由选择，精准测距误差小于3米。 15、具有疲劳/呼吸等级自评定功能。 16、具有医疗监测工作站，电脑为触控一体机，配备专设的六分钟步行试验工作站软件，非康复管理系统或心电管理系统软件，系统全程智能语音指导提示患者做六分钟步行试验及智能计时。 17、具有紧急停止功能，六分钟步行试验过程中针对紧急情况，终止试验功能并出具试验报告，报告内包含试验终止前患者的各项生理参数、实际步行圈数及距离，生理参数趋势图等信息，分析试验终止原因。 18、具有自动生成6分钟步行试验报告功能：患者完成6分钟步行试验后自动生成报告，报告可以打印，报告内容有：患者基本信息，心率、呼吸率、血氧、步数的静息期、试验中每分钟、恢复期的数据统计，心率、运动速率、血氧、呼吸频次的数据趋势分析，步行圈数、步行距离，实际距离与预测距离占比，心肺功能评级，Mets值，步态情况，运动处方，Borg评级，运动前中后心电图等。 19.、根据患者试验检测结果，自动制定运动康复处方和医生自编辑自定义个性化运动康复处方，包括靶心率、安全心率范围、运动模式、时间、节律、频率、注意事项等，支持多种靶心率计算方式。 20、可扩展肺功能评测功能，从而实现六分钟步行试验前后的患者FVC、FEV1、FEV1/FVC、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、FEF2575等参数的检测、数据对比及数据分析，并生成肺功能评估报告。 21、支持工作站对监测背包1拖多（大于3）管理模式。 22、配备踏步垫、压力传感，响应时间：≤30ms，最大负重：≥500kg，机械寿命：≥100万次。 23、具备医学数据库，试验监测数据具有独立性、保密性。 ▲24、具备升级对接医院的康复路径管理系统，实现患者信息互通，六分钟试验报告上传康复路径管理系统。六分钟步行评估数据免费自动上传至医院正使用的慢病筛防管理系统中。 ★25.须承诺免费对接到省基层慢病两筛三防智能管理系统。 - 配备工作站：彩色激光打印机、笔记本电脑（CPU频率≥2.5Ghz，核心数量≥6核心，三级缓存≥18mb，内存≥8G，固态硬盘≥512G） - ★27、质保期≧3年 |
| 呼 吸 机 | 1 台 | 13 万元 | 1、适用于对成人、小儿患者进行通气辅助及呼吸支持，中文操作界面。 2、采用≥12英寸电容触摸屏，分辨率≥1280×800。 3、电动电控呼吸机，方便进行转运。 4、标配电池≥200分钟，氧电池≥2块。 ▲5、标配通气模式：V-A/C、P-A/C、V-SIMV、P-SIMV）、CPAP/PSV。可选PRVC、PRVC-SIMV、CPRV、ASV/AMV、VS模式。配套压缩机。 6、标配无创通气模式：P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、PSV-S/T，可选DuoVent 、APRV、PPS通气模式。 7、具有高流量氧疗功能，可以调节氧疗流速和氧浓度。 8、具有动态肺视图界面，以图形形式实时显示肺动力学参数。 9、吸气压力设置范围：1cmH2O～90cmH2O 10、压力支持设置范围：0～90cmH2O 11、氧疗流量设置范围：2L/min～80L/min 12、配置SpO2监测，提供SpO2和PR监测值，提供脉搏波。可实时监测ROX指数及趋势回顾，动态关注氧疗效果。 ▲13、PPS支持百分比：25%～100%。 14、可选牵张指数Stress Index。 15、肺过度膨胀系数C20/C等高级肺保护通气监测功能。 16、主机可存储≥8000事件日志，包括报警日志和操作日志。 17、具有≥168小时趋势图和趋势表数据存储。 18、本机具备HDMI扩展显示，无需外接转接口。 ★19、质保期≧3年 |
| 自 动 体 外 除 颤 器 | 3 台 | 4 万元 | 1、整机轻便 2、具有防跌功能，1.5m防跌，跌落后仍能正常工作。 3、要求IP55防水防尘等级。 4、设备支持一键切换中英文、一键切换成人/小儿类型。 5、具有语音、图形指导用户执行急救操作。 6、采用双相指数截断（BTE）技术，具有自适应阻抗补偿技术。 7、最大输出能量：≥360J。 8、开盖到充电至最大能量时间：≤8秒。 9、可支持≥360次200J除颤治疗。 10、患者阻抗测量范围：20Ω～300Ω。 11、具有CPR节拍器，且节拍器频率符合AHA相关规定； 12、在待机状态，电极片可与主机预先连接。可自动识别成人、儿童电极片。可识别电极片有效期，检测到电极片快过期时给出报警提示。 13、数据传输和存储：支持内置wifi/4G/5G无线数据传输功能；可存储记录数据，自检记录、ECG波形记录、事件数据、现场录音记录等；支持USB、Micro USB接口，可通过外部闪存设备导出抢救记录数据。 14、具备自检功能：具有开机自检、每天自检、每月自检功能。 15、支持远程管理系统，实现统一管理，可在计算机和手机端通过浏览器实时查询所有设备在线状态、详情信息、历史记录，并具备汇总、统计功能（含地图、数据及趋势图）等。 ★16、质保期≧3年 |
| 彩 色 多 普 勒 超 声 诊 断 仪 （台 式） | 1 台 | 120 万元 | 1、系统技术规格及概述： 1.1全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机。 1.2≥21英寸高分辨率彩色液晶显示器。 1.3≥13英寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作 ，触摸屏角度可调。 1.4控制面板可独立旋转、升降及平移。 1.5全域动态聚焦技术，即全程发射及全程接收聚焦技术 ，使得图像近、 中、远场保持均匀一致。 1.6.组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值 与实际声速值偏差导致图像失真。 1.7声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一 键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值 （ SSC值）在屏幕上显示。 1.8多级信号处理系统。 1.9 高倍波束并行处理系统。 1.10探头接口≥4个，免费开放；非转接头。 1.11二维灰阶模式。 1.12谐波成像模式。 1.13 M型模式。 1.14彩色M型模式。 1.15解剖M型模式。 1.16彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）。 1.17频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）。 1.18组织多普勒成像。 1.19自由臂三维成像。 1.20宽景成像。 1.21空间复合成像，最高可达9线偏转。 1.22斑点抑制成。 1.23频率复合成像。 1.24独立角度偏转。 1.25扩展成像（要求凸阵、线阵、容积、心脏探头可用）。 1.26实时双幅对比成像。 1.27高分辨率血流成像。 1.28精细血流自动识别成像。 ▲1.29一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图 像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像。 1.30全屏放大。 1.31局部放大（支持前端、后端放大）。 1.32造影及造影定量分析功能，要求支持腹部探头 、浅表探头 ： ⑴支持低机械指数造影； ⑵双计时器 ； ⑶支持向后存储，≥5分钟电影 ； ⑷支持向前存储 ； ⑸双实时: 实时显示组织图像和造影图像 ； ⑹支持造影击碎 ； ⑺支持斑点噪声抑制 ； ⑻具备混合模式 ； ⑼支持造影图像和组织图像位置互换 ； ⑽支持微血管造影增强功能 ； ⑾支持造影定量分析（取样点可跟踪感兴趣区运动） 。 1.33 高帧率造影成像，要求支持腹部探头、浅表探头 。 1.34支持应变式弹性成像 ⑴具备组织硬度定量分析软件、压力曲线提示图标 ，直方图等分析工具； ⑵具备肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性定量分析功能。 ▲1.35支持高帧率STE剪切波定量式弹性成像功能可以动态显示二维剪切波弹性成像图， 具备三种定量参数，包括剪切波速度，杨氏模量和剪切模量。 1.36支持Glazing Flow 立体血流。 1.37支持自动肝肾比测量，自动计算肝脏与肾皮层增益比值，提供HRI 。 1.38自动工作流协议，自动标注体位图、注释及自动切换检查模式 。 ▲1.39 穿刺针增强技术，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调。 1.40支持语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等） 。 1.41支持手动触摸屏上注释 。 1.42支持手动触摸屏上包络测量 。 1.43支持语音注释及播放 。 1.44体位图 。 2、测量/分析和报告： 2.1常规测量 。 ⑴多普勒测量 ； ⑵自动频谱测量 。 2.2全科测量包，自动生成报告 ，腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科 、血管、神经、急诊科 。 2.3血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数 据结果，并具备ＩＭＴ评估曲线分析 。 2.4 支持血管内中膜自动实时测量,自动获取6组 ，IMT内膜厚度值,并实时更新。 2.5支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置。 2.6胎儿心脏评估软件：用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估，支持心脏15个测量项目，并同时获得心脏发育评分。 3、电影回放和原始数据处理 3.1所有模式下可用： ⑴支持手动、自动回放 ； ⑵支持4D 电影回放 ； ⑶支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影； ⑷支持图像对比（动态、静态）。 3.2原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行3６项参数调节。 4、检查存储和管理（内置超声工作站） 4.1 检查存储 ⑴≥1T硬盘 ； ⑵内置超声工作站 ； ⑶多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格 式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上 直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时， 可进行实时检 查，不影响检查操作。 5、连通性要求 5.1支持网络连接 。 5.2支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像 ，通过无线网络直接发送到智能移动终端平台。 5.3通过无线传输支持移动终端设备进行远程控制超声机器图像参数调节、远程病人信息管理: 浏览，查询，获取，删除病人信息等 。 5.4 DICOM 3.0 DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告 。 5.5视频/音频输入、输出 。 5.6支持ECG/PCG信号 。 5.7≥５个USB接口 。 5.8 DVD R/W 刻录光驱 。 6. 系统技术参数及要求 6.1二维灰阶模式 ⑴数字化声束形成器 ； ⑵全程动态聚焦 ； ⑶多倍信号并行处理 ； ⑷扫描频率： ①电子凸阵：超声频率 1.2 MHz～6.0 MHz； ②电子相控阵：超声频率1.5 MHz～4.5 MHz； ③电子线阵：超声频率3.8 MHz-～13 MHz； ④电子凸阵经阴道：3.0 MHz～11.0 MHz； ⑸预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像 ； ⑹检查条件； ⑺最大显示深度:≥38cm； ⑻最大帧率: ≥650 帧/秒 ； ⑼TGC: ≥8段 ； ⑽LGC: ≥8段 ； ⑾二维灰阶：≥256 ； ⑿动态范围: ≥160 ； ⒀增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100 ； ⒁伪彩图谱: ≥8种 ； ⒂腹部容积：容积探头 ①频率范围：1 MHz～8 MHz ②阵元数量：192 ③视野宽度：85° ④容积角度：90° ⑤深度范围：6cm～30cm ⑥特殊功能：MV、容积成像、弹性成像 6.2彩色多普勒成像 ⑴包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 ； ⑵显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW ； ⑶取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头) ； ⑷最大帧率: ≥200 帧/秒 ； ⑸支持B/C 同宽。 6.3 频谱多普勒模式 ⑴包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 ； ⑵显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等 ； ⑶显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D 扩展等 ； ⑷最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥ 30m/s）； ⑸最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）； ▲⑹取样容积: 0.5mm～30mm ,支持所有探头； ▲⑺偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)； ⑻零位移动：≥8 级 ； ⑼快速角度校正 ； ⑽支持频谱自动测量。 6.4组织多普勒成像（包括组织速度图、能量图、M 型、频谱成像4种模）。 6.5心功能自动测量工具Auto EF 。 6.6支持腔内STE剪切波弹性成像功能。 6.7支持小儿髋关节自动测量功能，可自动计算α角，β角，自动进行临床分型。 7、探头规格 7.1频率：超宽频带或变频探头 。 7.2二维、彩色、多普勒均可独立变频 。 ▲7.3参数：标配探头中具备腹部凸阵探头，高频线阵浅表探头，相控阵心脏探头，腔内微凸探头，容积探头。 7.4穿刺引导 ：凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能 。 7.5单晶凸阵探头，带宽: 1.2 MHz～6.0 MHz，角度≥72°。 7.6单晶相控阵探头：带宽1.5 MHz～4.5 MHz，角度≥90 。 7.7线阵，带宽: 3.8 MHz-13 MHz 。 8、声功率输出调节 B/M、彩色、频谱多普勒输出功率可选择分级调节 。 9、外设和附件 9.1耦合剂加热器。 9.2专业腔内探头放置架 。 9.3储物托架套件 。 9.4可选配磁导航控制器固定支架 。 9.5专业探头放置槽≥4个 。 9.6支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色 、文本及无线打印机 。 9.7 配置脚踏开关、高清图像采集卡。 10、探头类型 所有探头相对应软件全部免费开放、免费升级并为最新版本。 11、配备配套 诊断软件、配套台车、配备医生工作站、电脑（显示器≥19寸，主机CPU频率≥2.5Ghz，核心数量≥6核心，三级缓存≥18mb，内存≥8G，固态硬盘≥512G））、彩色激光打印机。 - ★14、质保期≧5年（质保期内提供原厂维保） |
| 便 携 式 彩 色 多 普 勒 超 声 诊 断 仪 | 1 台 | 27 万元 | 一、主要用于腹部、妇产、心脏、泌尿、外周血管、小器官、肌肉骨骼、神经、术中，介入等方面的临床诊 1、数字化二维灰阶成像单元。 2、数字化彩色多普勒单元。 3、数字化频谱多普勒显示和分析单元。 4、数字化能量血流成像单元。 5、全数字式波束形成器。 6、B 模式/ CFM / PWD模式分别独立角度偏转功能。 7、两种组织谐波成像模式, 可用于全部2D探头和4D探头，谐波频率明确显示，可视可调。 8、高清晰斑点噪音抑制技术。 9、空间复合成像技术。 10、系统动态范围≥280Db，2dB逐级调节，数值明确显示。 11、支持跟踪对比技术，可将不同日期，不同时间、不同病人图像进行同屏对比显示，支持不同探头图像、动静态图像同屏对比显示，便于疾病的归类统计示教，且所对比的左右两幅图像大小一致，并可进行图像处理和测量注释。 12、梯形成像、凸型扩展功能。（支持凸阵探头、线阵探头、相控阵探头、腔内探头） 13、全屏放大显示功能。 14、Zoom 局部放大功能。 15、双幅实时成像，成像大小不变。 16、≥8个焦点可调。 17、实时双同步、三同步。 18、自动优化。 19、具备穿刺引导，并具备三种引导方式。 20、支持穿刺增强技术，根据不同的进针角度，适时调节声束的角度，增强组织与穿刺针的显示能力，提高穿刺的准确性和成功率。 21、原始数据处理功能，数据储存后，可对回放的常规图像进行≥20种参数调节。 22、自动工作流，可根据医生习惯自定义检查规范，减少重复操作，并具备智能程序化操作流程编辑功能，如：自动注释、体标（体标上探头的位置和方向）等，提高扫查效率。 23、测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式) 23.1一般测量。 23.2急诊、肾内、麻醉、重症、肌骨测量包。 23.3妇、产科测量包，支持产科自动测量。 23.4血管测量包。 23.5泌尿科测量与分析，支持膀胱自动测量。 23.6肾脏测量包。 23.7容积测量包。 23.8多普勒血流测量与分析。 23.9自动多普勒血流测量与分析。 23.10客户自定义测量。 24、图像存储与(电影)回放重现单元。 25、输入/输出信号： 25.1输入：音频。 25.2输出：DVI、音频。 26、连通性：AVI, VRD，可支持DICOM3.0，医学数字图像格式（DICOM可以作为中央服务器远程读取、调入、存储图像）。 27、图像管理与记录装置： 27.1 超声图像存档与病案管理系统。 27.2 硬盘≥120GB。 27.3 一体化原始数据的简帖版可以存储和回放动态及静态图像以往图像与当前图像同屏对比显示。 27.4 DVD –RW。 27.5 ≥2个USB接口，可一键快速将图象存储至USB、硬盘，无需其他格式转换操作，无需进入病人档案或系统设置。 27.6客户报告系统。 二、技术参数及要求 1、系统通用功能： 1.1 ≥15英寸高分辨率液晶监视器。 1.2 ≥8英寸电容操作触摸屏，可进行滑动翻页，并可在触摸屏上进行注释和体表图操作，具备物理TGC和轨迹球操作。 1.3 支持触摸屏参数、功能布局界面任意移动，实现专属定制。 1.4 触摸屏可手写画图、手动圈注、手写标记示教，方便远程诊断、学生带教等场景进行互动交流。 1.5 整机重量≤4Kg。 1.6 含探头拓展接口的专用台车。 2、探头规格： 2.1 探头可与同品牌部分型号台式机通用。 ▲2.2 探头数量：3个(线阵、凸阵、相控阵探头（腹部、小器官、心脏探头）)。 2.3 频率：宽频带或变频探头，所有探头及所有模式有明确的工作频率显示，实现二维、彩色、多普勒频率独立可调，基波中心频率可选择≥4种，谐波频率可选≥4种，多普勒可选不同频率≥3种。 2.4 探头频率最高可达16 MHz，可在屏幕上显示。 2.5 凸阵探头频率范围2 MHz～5M MHz，线阵探头频率范围6 MHz～16 MHz。 2.6 振子：凸阵探头有效振子数≥128振子。 2.7 相控阵探头角度≥120°。 2.8 探头可配穿刺导向装置。 3、维灰阶显像主要参数： 3.1 扫描速率：凸阵探头，全视野，≥18cm深度时，帧速率≥30帧/秒。 3.2 扫描线：每帧线密度≥512超声线。 3.3 发射声束聚焦：连续聚焦。 3.4 接收方式：多倍信号并行处理。 3.5 数字式声束形成器：数字式全程动态连续聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit。 3.6 回放重现：回放时间≥1000秒。 3.7 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，并可以图形化标志显示选择界面，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。 3.8 增益调节：B/M可独立调节，TGC分段调节。 3.9 最大显示深度≥38cm。 4、频谱多普勒： 4.1 方式：脉冲波多普勒：PWD。 4.2 PWD：最高测量速度≥9m/s。最低测量速度≤1mm/s(非噪声信号)。 4.3 显示方式：B/PWD、B/CF+PWD。 4.4 取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至30mm。 4.5 显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位。 4.6 频谱自动跟踪与测量。 5、彩色多普勒： 5.1 显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示。 5.2 具有双同步/三同步显示(B/PW/CF、B/PW/PDI)。 5.3 彩色模式下支持彩色立体血流显示功能。 5.4 彩色显示帧频：凸阵探头、最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥15帧/秒。 5.5 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°。 5.6 显示控制：零位移动分12级、黑/白与彩色比较、彩色对比。 5.7 彩色多普勒能量图，彩色方向性能量图。 5.8 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤1cm/s（非噪声信号）。 6、心脏包 - 7、所有涉及到软件的都要是最新版本并终身免费更新 ▲三、配备医生工作站（笔记本电脑：主机CPU频率≥2.5Ghz、核心数量≥6核心，三级缓存≥18mb，内存≥8G，固态硬盘≥512G；彩色激光打印机）。 ★8、质保期≧5年 |
| 麻 醉 机 | 1 台 | 6 万元 | 1、工作条件及基本配件 1.1后备电池使用时间：≥90分钟 。 1.2机架：带大工作台侧栏杆推车，两个抽屉。 1.3适合内窥镜手术模式：可具备顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明。 1.4具有3个辅助电源接口，方便其他设备如监护仪和输注泵连接电源线。 1.5非待机状态转动关机旋钮，主机具备10秒延迟关机功能，以避免误操作保证病人安全。 2、气源 2.1标配氧气单气源。 2.2快速充氧范围25l/min～75 l/min。 3、流量计 3.1双管机械流量计。 3.2具备机械的氧笑联动装置，不受停电影响，保证氧气浓度不低于25%。 4、挥发罐 4.1标配单麻醉罐位。 ▲4.2标配一个高品质挥发罐，通过CE和FDA认证，同品牌非其他品牌代工贴牌（非OEM）产品，具备压力、流速和温度补偿。 5、呼吸回路 5.1回路整体可徒手拆卸，一体化回路。 ▲5.2回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染。 5.3低回路系统容积，为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障。 5.4标配回路加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激。 6、呼吸机 6.1气动电控呼吸机，全中文操作和显示。 6.2提供辅助/控制通气，标配通气模式：容量控制，可选配压力控制模式。 6.3潮气量设置范围：40ml～1500ml。 6.4吸气压力设置范围： 5cmH2O～60 cmH2O。 6.5呼吸频率：4次/分钟～100 次/分钟。 6.6吸呼比：4:1～1:8。 6.7压力限制范围：10cmH2O～100 cmH2O。 6.8电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，4cmH2O～30cmH2O。 6.9上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全。 6.10具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器。 7、数字和波形监测 7.1具备三级声光报警功能，有红黄报警灯显示。 7.2 7英寸彩色显示屏，可同屏显示2通道波形。 8、质保期≧3年 |
| 心 电 图 仪 （18 导 联 同 步 拓 展 6 导 功 能） | 2 台 | 24 万元 | 1.输入电路 ▲1.1心电输入支持前置18导联同步采集，16电极 。 1.2输入方式浮地输入 。 1.3采样率 ≥8000 Hz/通道 。 1.4采样率（记录）≥500 Hz/导联 。 1.5模数转换精度 ≥12 bit或≤2.5 μV 。 1.6输入阻抗≥50 MΩ 。 1.7共模抑制比 ≥100 dB 。 1.8频响范围 0.05 Hz～150 Hz 。 1.9耐极化电压 ≥±300 mV 。 1.10时间常数 ≥3.2s 。 1.11噪声 ≤15 μVp-p 。 1.12输入保护内附除颤保护电路。 1.13漏电流 ≤10μA 。 1.14导联脱落和质量检测脱落提示及三种以上颜色显示信号质量级别 。 1.15起搏信号检测前置检测，增强算法，支持心房、心室及双室起搏检测。 1.16交流滤波 50Hz/60Hz 。 1.17基线漂移滤波 0.05、 0.15、 0.5 。 1.18低通滤波 40 Hz、100 Hz、150 Hz 。 1.19肌电/伪差滤波 肌电/伪差 。 2.显示和记录 2.1显示方式 ≥10"彩色触控屏 。 2.2显示分辨率 ≥800 × 600 。 2.3显示导联数同屏12导联或以上，各导联显示＞8s 。 2.4心电显示格式 6×2, 3×4, 12×1，或9×2等 。 2.5显示内容患者信息、日期、心率、网络状态、电池状态、心电波形、导联名称等。系统菜单可快。 2.6速调出导联图、快速设置、在线帮助等子项 。 2.7打印数据患者信息（ID号码、年龄、性别）、测量参数、分析报告、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、心电波形、滤波状态、程序型号、版本、ST Map(雷达图)等。 2.8报告格式 3×4+1R\3R, 6×2, 3×4+1R 8ST\10ST, 全景。 2.9 12导联，12×1，或3×5+1R/3R，3×5+1R/ST，4×4+1R，4×4+1R/ST，6×3+1R，3×4+3×2，增益调整 2.5mm/mV， 5mm/mV，10mm/mV，20 mm/mV。 2.10走纸速度 5mm/s，10mm/s，25mm/s，50mm/s。 2.11导联顺序格式 标准格式及Cabrera格式 。 2.12内部贮存 ≥50份 。 2.13导出PDF贮存容量 ≥3000份 。 2.14外部贮存U盘及网盘 。 2.15内置打印机高分辨率数字阵列打印机 。 2.16显示或打印后重设置支持快速设置 。 2.17心电图回顾和事件10分钟全息，至少10个事件记录 。 2.18全息功能任选10秒标准12导联报告或1分钟节律等 。 3、其它 3.1网络支持内置以太网接口或内藏式无线网 。 3.2与第三方系统连接 支持HL7以及XML及PDF格式等 。 3.3操作模式自动、紧急、定时等 。 3.4具备自定义功能 。 3.5内部演示数据支持内置心电动态波形供演示和教学 。 3.6患者ID号输入屏幕触摸键或扫描枪支持。 3.7患者姓名输入支持中文姓名输入。 3.8导联纠错提示至少支持左右手接反及相隔胸导联接错提示 。 3.9测量分析功能同步12\16\18导联测量分析，符合IEC-60601-2-51性能要求。 3.10自动测量参数包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴等值 。 3.11性别特异性分析功能支持男女性别差异分析婴幼儿、儿童特异性分析 0天～15岁细分12档 。 3.12自动分析结果 500多项以上分析结论支持，分析结果可包含原因说明 ST改变图形化映射图 支持ST-Map(雷达图) STEMI-罪犯血管定位图 支持STEMI-CA QTc算法 支持2种或2种以上算法 。 3.13医嘱或工作列表 支持自动下载医嘱或工作列表，并可编辑100份以上工作列表 。 3.14安全性 电击防护类型: I类CF型 。 3.15交流 100～240 V, 50/60 Hz 。 3.16直流长效可充锂电池，支持≥2块电池工作。 3.17支持≥200份以上心电报告打印。 - 4.每套配备专用台车、激光打印机、笔记本电脑（CPU频率≥2.5Ghz，核心数量≥6核心，三级缓存≥18mb，内存≥8G，固态硬盘≥512G）。 - ★5、质保期≧3年 |
| 注： 1.货物出厂日期要求:需满足设备到货验收不超出生产日期半年。 2.投标人需承诺设备免费接入中心信息网络，由中标人负责按卫生院要求将设备接入中心网络，所需的硬件软件以及接口费由中标人承担，所有设备产品寿命期内必须提供并开放全部软件免费实时升级为最新版本且免费提供HIS系统对接服务。彩超多勒超声诊断仪（台式）需配备AI智能辅助诊断系统（包括甲状腺模块、乳腺模块、颈动脉模块），心电图仪需配备AI智能辅助诊断系统，AI智能辅助诊断系统需具备医疗器械注册证。（提供承诺书，格式自拟，不提供做无效标处理。） 3.在填报报价时，投标人应根据企业自身的成本核算情况，充分考虑市场价格的波动风险。一经参与，即认为已充分考虑有关风险，愿意承担因这些风险所造成的一切经济损失，并放弃因此造成的损失求偿权。 4.设备及程序出现故障时，供货企业1小时内网络响应，24小时内到达现场处置。 5.大型设备在返厂维修过程中，提供备用机，费用由供应商承担。 6.★为不可偏离项，需提供产品白皮书或产品说明书或有第三方资质的检测机构出具的检测报告内容，否则不予认可。“▲”标注的技术参数为重要参数，“▲”技术参数以产品白皮书或产品说明书或有第三方资质的检测机构出具的检测报告内容为准，“▲”需承诺的提供承诺书（格式自拟）加盖投标人电子签章，未按要求提供证明材料的各小项不得分。 |  |  |  |

二、交货日期及地点：合同签订后，乙方接到甲方发货通知之日起20天之内安装调试培训完毕，乙方负责将货物运抵甲方指定地点。如乙方逾期交货，则每日按合同总额0.5%承担除违约金，违约金、应退差价等金钱债务甲方均可以在每次应付款中直接扣除，期间产生的所有相关费用由乙方承担。

三、设备保修期：自设备验收合格之日起（以甲方验收单双方签字日期为准），乙方承诺提供免费保修（具体保修年限根据各投标人投标时承诺各设备保修年限为准），保修期外乙方负责对本设备维护免人工服务费，只收取配件费，软件终生免费升级。

四、付款方法：合同签订后15日内预付合同款项的40%，货到安装、验收合格，设备正常使用，采购人自验收合格之日起15日内一次性付清剩余货款。

注：本项目由江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司协助采购人负责设备参数公开征集、组织专家论证、招标文件编制等咨询代理工作,本项目咨询费为8380元，中标人必须在成交通知书发出前向江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司交纳招标代理费等。该费用折算在报价中，不在投标文件中单独列出。（以上费用应当采用现金支付、网上银行支付、数字人民币等形式交纳）。

第六章  投标文件

项 目 名 称:

招 标 编 号:

投标人名称:（加盖CA电子公章）

日       期：

一、投标函

淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心:

关于          采购项目（项目编号:           ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

4、我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

5、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

投标人名称（电子签章）:

地址:             邮编:

电话:             传真:

日期:       年     月     日

# 二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |
| 品牌 |  |

# 三、投标报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购项目提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：        （加盖公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

日 期：      年    月    日

（1）以上价格包含货物（含软件类产品）和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物（含软件类产品）或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。本次报价还包括投标人办理与本货物相关的进口、运输、免税等手续所产生的费用。

（2）结算款=本表中单价×实际采购数量。

（3）以上报价明细表不可缺项漏项，如因缺项漏项导致的一切后果由投标人自行承担。（4）“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致

四、技术要求响应偏离表

| # 序号 | # 项目采购需求中主要技术 # 条款描述 | # 所报产品规格、型号及相应技术参数描述 | # 是否 # 偏离 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：            （加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）

日期：      年     月    日

注:

（1）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（2）投标人必须仔细阅读本招标文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。

# 五、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1、提供下列材料之一:

（1）投标人提供法定代表人资格证明（格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（加盖CA电子签章）；

（2）投标人提供授权委托书（格式详见示范格式二）和受托人身份证（加盖CA电子签章）。

2、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三）；

3、根据本项目的特定资格要求:

（1）投标人所投医疗器械产品必须要有有效期内的《医疗器械产品注册证》（扫描件加盖CA电子签章）；

（2）投标人若为医疗器械设备制造商须提供有效期内的《医疗器械生产许可证》（扫描件加盖CA电子签章）；

（3）投标人如所投医疗器械产品非自己制造，须具备有效期内的须提供食品药品监督管理部门核发的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。（扫描件加盖CA电子签章）。

（4）投标人提供参加投标的授权委托人必须为本单位注册在职员工，并提供自2026年1月以来任意1个月在本单位缴纳社保的证明，授权委托人为法定代表人无需提供社保证明。（扫描件加盖CA电子签章）

4、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:

（1）企业声明函（详见示范格式四）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

六、综合评分时投标人需提供的证明文件

（投标人根据第三章评标标准的要求提供相关材料）

# 七、示范格式

示范格式一

# 法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:     性别:      年龄:      职务:

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

# 特此证明。

# 投标人:    （电子签章）

日期:       年      月    日

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心:

本授权书宣告:

委托方:            地址:

法定代表人:

受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日

所在单位:                职务:

身 份 证:                联系方式:

兹委托受托人       代表我公司参加淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心组织的（项目编号:           ）    采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

# 投标人:     （电子签章）

日期:       年      月      日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心:

我公司参加贵中心组织实施的（项目编号:       ）    采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

# 1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

# 3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

# 承诺人:     （电子签章）

日期:       年      月      日

示范格式四

企业声明函（货物类）

致淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心:

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

若采购包中涉及多个采购标的，须按照各采购标的分别进行填写。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 投标人:        （电子签章）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函

# 示范格式六

# 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（电子签章）：

日期：    年    月    日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用横线划除的地方无需填写。