项目概况

常熟市“心电一张网”建设项目招标项目的潜在投标人应在苏采云系统上通过网上报名获取招标文件，并于2026年7月3日13点00分（北京时间）前提交电子投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320581-SZWK-G2026-0146

2、项目名称：常熟市“心电一张网”建设

3、采购方式：√公开招标 □竞争性谈判 □竞争性磋商□询价

4、预算金额：人民币3000000.00元整。

最高限价：人民币3000000.00元整。

5、采购需求：

本次采购的常熟市“心电一张网”建设项目主要以构建“全域覆盖、数据互通、资源共享、服务协同”的区域远程心电网络为核心，打造软硬件一体化的全流程心电服务体系。

注：常熟市“心电一张网”心电平台1套、心电图机68台、动态心电记录仪26台，不接受进口产品。

6、合同履行期限：

6.1合同签订生效后，在收到采购方通知90天内交货送至指定地点并安装调试完成。

6.2质保期：本项目免费质保期≥3年（质保期自项目验收合格之日起计算）。

6.3交货期：合同签订生效之后，产品在90天内交货并安装调试结束。

交货地点：本指定地点医疗机构，常熟市第一人民医院医共体68家、常熟市第二人民医院医共体97家、常熟市中医院医共体43家、常熟市第三人民医院1家。

6.4验收标准：按采购要求进行验收。

7、本项目不接受联合体投标，不接受转包，分包。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目的特定资格要求：

2.1 具有所投产品生产（经营）许可资格；

3、落实政府釆购政策需满足的资格要求：

本项目为专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业。供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

4.其他要求：

4.1供应商须未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

4.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

4.3执行《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定。

三、获取招标文件

1、时间：自招标公告发布之日起5个工作日

2、方式：网上报名

（1）申领CA

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“新CA办理指南”。详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》

（2）登录报名

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写确认函后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。

（3）在网上报名过程中如有疑问，请及时联系：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027 15371015030 13675197356 13675197221

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

（4）依法获取采购文件的方式：供应商确认参与后自行免费下载采购文件。

（5）提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。未依照采购公告要求实行网上报名的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（6）供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

3、售价：无。

4、本项目采用网上投标电子评标方式。

四、提交投标文件截止时间、开标时间

1、提交投标文件截止时间：2026年7月3日13：00（北京时间）

2、开标时间：2026年7月3日13：00（北京时间）

3、供应商解密开始时间：2026年7月3日13：00（北京时间）

4、开标地点：苏采云系统网上开标大厅

5、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

6、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内（投标/响应文件提交截止时间后30分钟）未能完成解密的视为放弃投标。

7、请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、有关本项目电子投标具体操作方法详见苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

2、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

3、本次招标不收取投标保证金。

4、公告媒体：江苏政府采购网、苏州市政府采购网。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

采购人：常熟市第二人民医院

联系人：龚立强

联系电话：0512-52277255

联系地址：常熟市海虞南路68号

2、采购代理机构信息

名称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地 址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层

联系方式：0512-65158848

3、项目联系方式

项目联系人：王仕倩、吴帆、叶钧

电 话：0512-65158848

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

招 标 文 件

项目名称：常熟市“心电一张网”建设

项目编号：JSZC-320581-SZWK-G2026-0146

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

目   录

第一章投标邀请	7

第二章投标人须知专用条款	11

第三章  投标人须知通用条款	13

一、总则	13

二、招标文件的说明	13

三、投标文件的编制	14

四、投标文件的提交	15

五、开标与评标	17

六、授予合同	20

第四章项目需求	22

第五章评审因素和评分标准	33

第六章合同格式	38

第七章投标文件组成与格式	46

一、投标函	48

二、开标一览表	49

三、报价明细表	50

四、技术参数响应及偏离表	51

五、投标设备详细配置表	52

六、投标设备综合性能及规格说明	53

七、质量保证及售后服务承诺	54

八、商务条件响应及偏离表	55

九、项目业绩一览表	56

十、设备的安装、调试	57

十一、资格证明文件	58

附件一  法定代表人授权书	59

附件二  投标人资格声明	60

附件三  投标保证承诺书	62

附件四  中小企业声明函	63

附件五  残疾人福利性单位声明函	64

第一章  投标邀请

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320581-SZWK-G2026-0146

2、项目名称：常熟市“心电一张网”建设

3、采购方式：√公开招标 □竞争性谈判 □竞争性磋商□询价

4、预算金额：人民币3000000.00元整。

最高限价：人民币3000000.00元整。

5、采购需求：

本次采购的常熟市“心电一张网”建设项目主要以构建“全域覆盖、数据互通、资源共享、服务协同”的区域远程心电网络为核心，打造软硬件一体化的全流程心电服务体系。

注：常熟市“心电一张网”心电平台1套、心电图机68台、动态心电记录仪26台，不接受进口产品。

6、合同履行期限：

6.1合同签订生效后，在收到采购方通知90天内交货送至指定地点并安装调试完成。

6.2质保期：本项目免费质保期≥3年（质保期自项目验收合格之日起计算）。

6.3交货期：合同签订生效之后，产品在90天内交货并安装调试结束。

交货地点：本指定地点医疗机构，常熟市第一人民医院医共体68家、常熟市第二人民医院医共体97家、常熟市中医院医共体43家、常熟市第三人民医院1家。

6.4验收标准：按采购要求进行验收。

7、本项目不接受联合体投标，不接受转包，分包。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目的特定资格要求：

2.1 具有所投产品生产（经营）许可资格；

3、落实政府釆购政策需满足的资格要求：

本项目为专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业。供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

4.其他要求：

4.1供应商须未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

4.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

4.3执行《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定。

三、获取招标文件

1、时间：自招标公告发布之日起5个工作日

2、方式：网上报名

（1）申领CA

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“新CA办理指南”。详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》

（2）登录报名

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写确认函后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。

（3）在网上报名过程中如有疑问，请及时联系：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027 15371015030 13675197356 13675197221

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

（4）依法获取采购文件的方式：供应商确认参与后自行免费下载采购文件。

（5）提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。未依照采购公告要求实行网上报名的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（6）供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

3、售价：无。

4、本项目采用网上投标电子评标方式。

四、提交投标文件截止时间、开标时间

1、提交投标文件截止时间：2026年7月3日13：00（北京时间）

2、开标时间：2026年7月3日13：00（北京时间）

3、供应商解密开始时间：2026年7月3日13：00（北京时间）

4、开标地点：苏采云系统网上开标大厅

5、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

6、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内（投标/响应文件提交截止时间后30分钟）未能完成解密的视为放弃投标。

7、请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、有关本项目电子投标具体操作方法详见苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

2、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

3、本次招标不收取投标保证金。

4、公告媒体：江苏政府采购网、苏州市政府采购网。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

采购人：常熟市第二人民医院

联系人：龚立强

联系电话：0512-52277255

联系地址：常熟市海虞南路68号

2、采购代理机构信息

名称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地 址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层

联系方式：0512-65158848

3、项目联系方式

项目联系人：王仕倩、吴帆、叶钧

电 话：0512-65158848

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

第二章  投标人须知专用条款

| 序号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及编号 | 项目名称：常熟市“心电一张网”建设 项目编号：JSZC-320581-SZWK-G2026-0146 |
| 2 | 电子投标文件制作要求 | 电子投标文件制作要求 （1）供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写确认函后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。 （2）供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交。按照使用说明完成投标文件的编制和加盖电子签章。 （3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。 |
| 3 | 电子投标文件解密开始时间 | 2026年7月3日13：00（北京时间） |
| 4 | 开标时间 地点 | 时间：2026年7月3日13：00（北京时间） 开标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标） 请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。 评标地点：常熟市香山北路9号三楼公共资源交易中心开标室（投标人无需到场） |
| 5 | 投标 保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 6 | 履约 保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 7 | 投标有效期 | 自投标截止之日起六十（60）天 |
| 8 | 中标 服务费 | 本项目代理服务费为人民币壹万伍仟元整，自代理服务履约完毕之日起30个工作日内由采购人向代理机构直接支付，一次性付清。 服务费账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司常熟分公司 账号：10524001040012341 开户银行：中国农业银行股份有限公司常熟虹桥支行 |
| 9 | 信用查询 | 采购代理机构将对投标人的诚信记录进行查询，如存在应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息的，作无效投标处理。 |
| 10 | 注意事项 | （1）本项目不接受联合体投标。 （2）法定代表人为同一人的不同单位，不得参加同一项目投标或未划分分包的同一投标项目投标，违反此规定的投标作无效投标处理。 |
| 11 | 投标人 资格要求 | （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）具有所投产品生产（经营）许可资格。 （7）本项目为专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业。供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。 |
| 12 | 投标文件的构成 | 封面 目录 *（1）投标函 *（2）开标一览表 *（3）投标分项报价表 *（4）技术参数响应偏离表 *（5）投标货物的医疗器械注册证 （6）投标货物详细配置表 （7）投标货物综合性能及规格说明 （8）质量保证及售后服务承诺 *（9）商务条件响应偏离表 （10）项目业绩一览表 （11）设备的安装、调试、对接方案 *（12）资格证明文件（内容详见第七章《投标文件组成与格式》） 备注：（1）其中加“*”项目若有缺失或无效，将导致其投标无效且不允许在开标后补正。 （2）上述所有投标内容均应包含在电子投标文件中，按规定一并上传到苏采云系统。 |
| 13 | 线上参加开标（开启）会方式 | 线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内（投标/响应文件提交截止时间后30分钟）未能完成解密的视为放弃投标。 请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态 |

# 第三章  投标人须知通用条款

一、总则

1、适用范围及解释权

1.1 本招标文件仅适用于本次投标邀请中所指定项目的招标采购活动。

1.2 本招标文件的解释权属于本项目采购代理机构（以下简称“代理机构”）。

2、定义

2.1 “采购代理机构”系指组织本次招标的苏州市卫康招投标咨询服务有限公司。

2.2 “投标人”系指向代理机构提交投标文件的供应商。

2.3“采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

3、合格投标人的条件

3.1 合格的投标人应当符合以下条件：详见《投标人须知专用条款》中投标人资格要求。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。不论投标的结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标项目中标服务费要求详见《投标人须知专用条款》，请投标人在投标时充分考虑这一因素。

5、招标文件约束力

5.1 投标人一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

6、招标活动的终止

6.1 在招标活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者代理机构将按规定终止本项目招标活动，并将在指定媒体上发布终止公告。所有潜在投标人可在本招标公告网站上查看到相关终止信息。

二、招标文件的说明

1、招标文件的构成

1.1 招标文件由下列内容组成：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知专用条款

第三章  投标人须知通用条款

第四章  项目需求

第五章  评审因素和评分标准

第六章  合同格式

第七章  投标文件组成与格式

1.2 请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与代理机构联系解决。

2、招标文件的澄清、修改

2.1 代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布更正公告。各投标人应在投标截止时间前关注本招标公告网站上更正公告栏，按规定获取相关信息内容，否则其投标风险由投标人承担。

2.2 代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，有关澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件收受人均具有约束力。

3、质疑

3.1供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。

3.2根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料及网上报名确认单与质疑函一起递交。

3.3未依照采购公告要求实行网上报名的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.4供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.5接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。

3.6联系单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

收件人：季欣怡

联系电话：0512-65158848

通讯地址：苏州市干将西路1296号1幢17层（深业姑苏中心）

三、投标文件的编制

1、投标文件构成

1.1 投标文件的构成：详见《投标人须知专用条款》。

2、投标文件编写说明

2.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人没有按照招标文件规定编制投标文件及提供全部资料（包括但不限于加“*”项目规定的内容），或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，将可能导致其投标被拒绝。

2.2 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文。原版为外文的证书类文件、外国人签字、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但必要时代理机构可以要求投标人提供翻译文件。

2.3 除技术规格中另有规定外，投标文件所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。

2.4 如无特别说明，所有报价均以人民币元为计价单位。

2.5 投标人应对本项目作整体报价，不得拆分，否则其投标无效；

2.6 代理机构不接受可选择的投标方案和报价；任何可选择的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

2.7 投标人必须保证所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会或代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

2.8 制作电子投标文件的流程详见附件。

3、电子投标文件制作

3.1 电子投标文件：详见《投标人须知专用条款》。

4、投标文件的签署、盖章

4.1 投标人在投标文件的投标函中请加盖电子签章，包括单位和法定代表人（或授权代表）章。如投标文件中未加盖电子签章的作无效投标处理。

4.2 由投标人授权代表签署投标文件的，应附有法定代表人授权书。授权书上应加盖电子签章，包括单位和法定代表人章。但法定代表人签署投标文件的不需提供授权书。

四、投标文件的提交

1、投标文件的提交

1.1电子投标文件制作

（1）在苏采云系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。

（2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照《操作手册》完成投标文件的编制和加盖电子签章。

（3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。

注：具体投标文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

（4）电子投标文件中的资料应按采购文件的要求加盖投标人的电子签章或公章。

（5）未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。

（6）投标报价（编制）要求的说明

（7）除非合同中另有规定，投标人对《投标报价表》中的全部货物及配套服务的报价应包括完成本项工作所需的一切应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

（8）投标人应按《投标报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签章。

（9）投标人应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果采购文件要求分包投标的，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个分包，也可以投全部分包，但各分包应分别计算填写单价和总价。

（10）一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

（11）投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

（12）最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

2、投标截止时间

2.1 投标人必须在招标文件规定的投标截止时间之前将电子投标文件上传到苏采云系统。

2.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。在此情况下，招标文件收受人和投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

3、投标文件的补充、修改和撤回

3.1 投标人在投标截止时间之前，可以对其已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

3.2 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期届满这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

4、投标保证金

本项目不收取投标保证金

5、投标有效期

5.1 投标有效期为招标文件规定的投标截止之日起六十（60）天。承诺的投标有效期少于该规定期限的投标将被拒绝。

5.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期届满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式进行。投标人可以拒绝接受代理机构的这种要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，招标文件在延长的投标有效期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

五、开标与评标

1.1远程开标

1.1.1代理机构工作人员将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

1.1.2进入解密环节后，投标人应在30分钟内使用CA锁完成解密，如超出该时间，作无效标处理。

1.1.3开评标过程中，如投标人因所在区域出现断电、断网或其他不可预见原因导致无法参与开评标流程的，该投标人视为无效响应。

1.2现场开标

1.2.1 开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

1.2.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

1.3开标时间、解密时间均以开标大厅的时间为准。

1.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

2、评标委员会

2.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由五人以上单数的有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。

2.3 评委会独立开展工作，负责审议所有投标文件，并推荐中标人。

2.4 评委会将对投标人的商业、技术秘密等予以保密。

3、对投标文件的审查

3.1首先对投标文件进行初审，投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人代表对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人代表以书面形式向评标委员会进行反馈。

采购人代表在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

如为接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

3.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

3.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

3.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

3.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在系统要求的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.7采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算；评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

3.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

4、投标文件的澄清（若有）

4.1 评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2澄清方式

4.2.1远程澄清

需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.2.2文字澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但不得改变投标文件的实质性内容。

4.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

5、投标文件的比较和评价

5.1 评委会将严格按照招标文件规定的评标方法和标准，对通过资格性和符合性检查的投标进行综合比较和评价。

5.2 评标采用综合评分法，具体评审因素和评分标准见招标文件“第五章 评审因素和评分标准”。

6、评标过程的保密性

6.1 开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、比较和评价投标有关的资料以及授标建议等，均不得向投标人及与评标无关的其他人员透露。

6.2 在评标过程中，如果投标人试图向代理机构和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

6.3 评标结束后，不退还投标文件。

7、无效标及废标

7.1投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理，应予无效标：

7.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

7.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

7.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

7.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

7.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

7.1.6投标人未通过资格性、符合性审查的。

7.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

7.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

7.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

7.1.10不同投标人的电子投标文件制作机器码一致；

7.1.11评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

7.1.11.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

7.1.11.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

7.1.11.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

7.1.11.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

7.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

7.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

7.2废标条款

7.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

7.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

7.2.3因重大变故，采购任务取消的。

7.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

7.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

7.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

7.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、授予合同

1、合同授予标准

1.1 评委会将对通过资格性和符合性检查的投标人进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

1.2 评委会根据排列情况将推荐中标人，并根据采购人委托直接确定中标人。中标人并列的，采取随机抽取的方式确定。

2、中标通知书

2.1 评标结束后，代理机构将在规定的时间内向中标人发出中标通知书。

2.2 中标通知书将成为合同的组成部分。

2.3采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

3、签订合同

3.1 采购合同由中标人与采购人签订，中标人应按中标通知书规定与采购人签订合同。招标文件、中标人的投标文件和澄清内容、中标通知书等均为签订合同的依据。

3.2 如果中标人没有按照规定签订合同，其中标资格将被取消。在此情况下重新组织采购。

3.3 合同一式四份，中标人、采购人、交易中心、代理机构各执一份，具有同等法律效力。

第四章  项目需求

一、项目名称：常熟市“心电一张网”建设

二、项目编号：JSZC-320581-SZWK-G2026-0146

三、采购项目数量要求：

| 分包号 | 采购人 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常熟市第二人民医院 | 心电平台（核心产品） | 1套 | 不接受进口产品 |
|  |  | 心电图机 | 68台 |  |
|  |  | 动态心电记录仪 | 26台 |  |

四、招标要求

1）项目需求

本次项目以构建“全域覆盖、数据互通、资源共享、服务协同”的区域远程心电网络为核心，打造软硬件一体化的全流程心电服务体系，具体目标如下：

1.建成“心电一张网”平台，实现全域设备接入与合规适配：

区域远程心电诊断平台以常熟市第一人民医院、常熟市第二人民医院、常熟中医院院为诊断中心、覆盖常熟市第三人民医院及区域内15家乡镇卫生院及下属社区卫生服务站，通过资源共享、机制协同，使静息心电、动态心电数据在区域内各医疗机构间实现共享，提高资源利用和服务效率。

2、补齐基层能力短板，打通医疗服务“最后一公里”：

通过“心电一张网”建立基层医疗机构与上级医院之间的远程心电诊断机制，与电子病历、区域体检、医共体心电中心、居民电子健康档案等系统进行数据对接，实现各级机构之间心电报告的互联互通、互认共享，实现“基层检查、上级诊断”的有效模式。通过远程心电网络实现优质医疗技术多途径下沉，为基层机构提供心电诊断支持，解决基层缺乏心电检查设备与诊断能力的问题，满足群众常见病、多发病及心血管疾病早期诊断、快速鉴别诊断的就医需求。

3、推动心电服务均质化，实现区域协同与结果互认：

依托常熟市第一人民医院、常熟市第二人民医院、常熟中医院专家资源，实现基层医疗机构与上级医院间心电检查的会诊功能和对疑难检查病例的会诊支持，从而实现区域内心电图检查设备和人才资源的全面共享，全面提高区域范围心电诊断质量和服务水平。规范区域心电数据标准，实现各级医疗机构心电数据互联、互通、互认，心电图检查报告全面共享、诊断统一，有效促进区域内医疗卫生机构心电诊疗服务同质化，全面提升区域心电服务标准化水平。

4、支撑慢病全周期管理，完善心血管疾病防治体系：

通过心电数据与居民健康档案、电子病历等系统的集成，建立心血管患者慢病筛查与管理数据库，完善心血管疾病的预防筛查、诊疗干预、长期随访的全生命周期管理体系，助力医共体慢病管理能力提升。

2）技术要求

| 序号 | 名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★整体需求 | 1)依托区域心电平台和现有诊断人员组建区域心电会诊中心，受理基层医疗机构上传的心电数据，和各医共体内部的疑难会诊申请。通过建立排班制度，保障业务顺利进行。 2)同时，依托平台建立以常熟市第一人民医院、常熟市第二人民医院、常熟中医院为诊断中心，覆盖区域内基层医疗机构的区域远程心电诊断平台，通过资源共享、机制协同，使静息心电、动态心电数据在区域内各医疗机构间实现共享，提高资源利用和服务效率。 3)基于平台架构打造区域心电一体化系统，可以实现常熟市第一人民医院、常熟市第二人民医院、常熟中医院三家核心医院的心电业务流程与平台打通，同时建立与各自医共体内部的基层医疗机构之间的的远程心电诊断机制，实现各级机构之间心电报告的互联互通、互认共享，实现“基层检查、上级诊断”的有效模式。 4)支持与电子病历、区域体检、居民电子健康档案等系统进行数据对接，通过心电数据与居民健康档案、电子病历等系统的集成，建立心血管患者慢病筛查与管理数据库，完善心血管疾病的预防筛查、诊疗干预、长期随访的全生命周期管理体系。 5）历史心电数据须全部归档至区域心电平台，相关归档费用包含在总报价中，甲方不再额外承担接口费用。 6）须承诺配合常熟市第一人民医院、常熟市第二人民医院、常熟中医院3家核心医院完成智慧医疗评级的相关接口改造和配套支持工作（原电子病历评级）。 7）软件需满足信创环境，至少满足金仓数据库KingbaseESV9和银河麒麟高级服务器操作系统V10；具备信创条件时，需根据采购人的时间要求，免费完成无缝对接。 以上要求须提供承诺函。 |
| 2 | 系统架构 | 1)软件系统架构采用分布式微服务架构，需兼容C/S与B/S混合运行模式，并配备专用客户端软件，允许用户在离线环境下登录操作。（须提供界面截图作为证明） 2)支持SQLserver、Mysql、Oracle等大型数据库，有安全、可靠的数据存储、备份方案，有近线、离线数据调阅方案，实现数据的网络存储及应急状态的数据本地存储。 3)为保证系统功能的整体性和扩展性，心电信息网络系统需能连接静态心电、动态心电、动态血压一系列心电产品。能采集原始数据并向心电中心传送全息全程的原始心电数据，实现独立波形数据分析诊断，不以截屏、拷贝、拍照等方式获取片断数据。 4)为保证数据的安全性，系统通过信息安全三级等级保护测评，保障信息安全和系统安全正常运行，符合医院关键信息基础措施保护要求。 5)支持区域远程心电会诊，基层医院与诊断中心医院的心电会诊，全面提高区域范围的心电诊断质量和服务水平。 6)支持区域心电质控及监管，通过心电网络系统规范化心电检查流程，通过统计分析为心电质控提供相应数据支持。 |
| 3 | 业务服务 | 1)建立心电数据中心，汇总心电检查数据，实现各医疗机构心电检查数据的统一管理，实现区域内所有心电数据的以标准的格式数字化存储以及共享，并为所有的心电数据提供统一的管理平台。 2)在心电数据中心的基础上建立远程诊断中心（业务），实现区域心电资源整合，支持区域间的心电远程诊断、远程会诊业务流程，诊断中心可以接受所管理的区域内的疑难心电会诊请求。 3)共享数据时支持数据保护，符合数据隐私设置要求，隐藏病人关键信息，名字使用*代替。 4)具有统一接口服务，提供统一接口对接，支持对接第三方信息平台和心电网络系统或心电图机，支持对接第三方信息平台，支持采用视图、存储过程、Webservice、DICOM、HL7等方式实现接口功能。 5)支持心电数据的采集、传输、诊断和数据归档的全流程跟踪管理，记录每一份心电报告的生成过程，为功能调试、问题排查、问题定位等提供技术支撑和可靠保障。 |
| 4 | 综合预约 | 1)预约管理配置功能涵盖科室排班、时间段设定及患者预约管理。系统支持对诊室名称、排序编号、默认诊室等信息的配置，允许新增或删除诊室，并可设定相应的规则模板。 2)支持经由HIS接口获取申请单完成登记与预约，支持手动建立检查申请单，自动生成排队条形码，患者凭此在检查室候检。预约列表支持整合静息心电、动态心电、动态血压业务，具备新建、编辑、删除、加急、激活及打印小票等操作功能。 3)依托预约排队叫号系统，实现静息心电、动态心电、动态血压及电生理等多种业务类型的统一预约管理。 4)具备与自助机的对接能力，允许患者通过自助终端设备完成自助签到、自助报告打印。 |
| 5 | 检查管理（心电采集） | 1)支持手动创建、扫码、读卡、输入卡号、下载预约记录等多种方式获取检查信息，支持设置加急和隐私患者处理。 2)充分利用现有设备，系统需支持连接医院现有不同品牌与型号的心电图设备完成受检者的心电检查。 3)支持常规12导联同步心电加做功能。 4)支持离线状态下为受检者检查。支持为严重病人申请加急诊断，加急的报告列表有加急的状态标记。 5)支持配置检查模式，可选常规十二导、常规十五导、常规十八导、心向量、心率变异、QT离散度、频谱心电、阿托品等。 6)支持采集质量检测，在心电检查过程中实时提醒采集质量是否合格，伪差、导联脱落、左右手接反等实时提醒。 |
| 6 | 诊断管理（心电诊断） | 1)医生工作站支持静息心电、动态心电、动态血压的统一诊断。 2)提供通用的分析工具，如同屏对比、波形放大、电子分规测量等功能。 3)支持在心电图波形区域的异常位置做标记，提供图像注释说明记录。 4) 系统支持进入快速诊断模式，诊断完成一份报告直接打开下一份报告，不需要返回列表选择报告。 5)支持图谱对比功能。支持查看该受检者所有历史报告。支持将该受检者历史报告加入对比。支持根据卡号、性别、检查机构检索其他报告加入对比。支持将5份及以上历史报告加入对比，可引用对比报告的诊断结论。 6) ▲支持危急值上报。检查医生收到危急值上报提醒，检查医生确认后，诊断医生可以收到回执信息，并且在系统中可以查看危急值上报整个流程的时间线。【提供医疗器械注册证及配套医疗器械产品技术要求证明】。 7)具备二维码导出图谱功能。 8)提供标准的心电图诊断词条，辅助医生快速进行报告编辑，在编辑过程中支持词条模糊查询及词条与测值的联动。 9)动态心电分析软件可同时支持60台以上设备与服务器之间交互，支持同时在线查看、调用及诊断。 10)动态心电软件须支持第三方心电数据导入，其功能经过注册检验认证。 11)动态心电分析软件具有自动分析功能；支持用户事件、房早事件、室早事件、心率事件的自动分析； 12)系统无需人为操作，即可自动识别起搏器特殊功能运作、起搏器厂家，识别起搏器厂家不少于3家。 13)支持P波反混淆，可单独叠加放大所选心搏的P波，可快速区分P波形态差异心搏。 14)支持快速筛查房颤和自动分析房颤功能，根据不同房颤识别强度识别阵发性房颤的功能，快速批量编辑阵发性房颤。 15)支持HRV分析、T波电交替、心率减速力、心率震荡、QTc间期散点图、睡眠呼吸暂停等高级分析功能。 16)诊断结论：提供诊断结论界面供用户查看已经挑选的典型图，并对全部心搏信息进行自动统计展示，提供诊断结论框供医生填写结论；提供自定义词库供医生快捷选择。 |
| 7 | 移动诊断 | 1)移动会诊支持手机端H5的方式实现原始心电图数据的查看，满足出差、居家等不同场景下的远程会诊需求。 2)支持手机端报告任务列表刷新功能，可实时查看待处理报告的数量。支持报告编辑功能，提供标准的心电图诊断词条选择或者手动输入诊断词条，辅助医生快速的进行报告编辑。 3)系统支持将心电数据通过网络分享到微信群或者专家的微信，寻求技术指导或典型数据分享。会诊专家可在微信端查看原始心电数据，支持走速、增益的调整，支持导联布局的切换，支持心电波形的滤波。 4)支持iPad智能终端移动诊断功能。方便医生值班时使用。 |
| 8 | 远程心电监测预警 | 1)平台具备实时心电监测功能：具有数据无线传输功能的动态心电记录仪可将心电数据实时传输至服务器并经服务器传输至客户端进行展示和监测。 2)平台支持多设备数据实时大屏展示，可展示当前所有在线设备的心电波形、心率、预警信息、电量等； 3)支持在软件中对科室、患者、紧急联系人进行电话沟通，并进行录音、回放；支持历史事件处理记录、历史电话沟通记录、微信短信记录等； 4)支持展示单个患者的历史波形回顾；支持展示已处理事件、待处理事件、电话预警记录。 5)实时监测预警平台支持AI急性心肌梗死预警。 |
| 9 | AI辅助诊断 | 1)通过AI智能分析技术与心电业务的深度融合，优化心电业务流程、提高心电诊断效率、提升心电业务服务质量和管理水平，将人工智能分析技术应用在心电图采集、诊断、监测、预警、质控等业务场景。 2)▲具备深度学习心电分析模块，支持成人心律失常、心肌梗塞、ST-T异常、房室肥大等四大类异常心电图的自动识别。【提供医疗器械注册证及配套医疗器械产品技术要求证明】 3)支持包括窦性心律、房性心律、室上性心动过速、心房颤动、心房扑动、停搏、起搏心律、短PR间期、预激综合征、传导阻滞等心律失常异常心电图的自动识别功能。 4)▲支持ST压低、ST抬高、T波异常、ST_T改变、QTc间期等ST-T异常心电图的自动识别。准确定位ST-T改变，协助医生快速定位心肌缺血、急性梗死等心电事件。【提供医疗器械注册证及配套医疗器械产品技术要求证明】 5)AI可自动识别心电图的采集质量，如是否有左右手接反、伪差、导联脱落、起搏信号等情况； 6)支持识别特定类型病人并提醒采集人员补充完善临床信息，如患者是否佩戴了起搏器，从源头上规避影响诊断的重采问题； 7)辅助诊断：采用深度学习心电分析模块自动诊断心电图，并将诊断结论引用至诊断报告中。在提交诊断时，后台对医生的诊断词条进行审核，自动匹配AI诊断结论和医生诊断结论，若出现漏诊情况，系统将有弹窗提示，提醒诊断医师漏诊项。 8)特征标记：AI诊断后，点击AI特征标记可跳转到对应波形位置，标记诊断依据。支持类型窦性心律不齐、房性早搏、室性心动过速、心动过缓、长RR间期、急性心梗等疾病类型心电波形特征的标记。 |
| 10 | 危急值闭环管理 | 1)心电图采集完成后自动分析危急值并预警，并可通过弹窗和语音播报的方式提醒采集人员优先处理。 2)对于心电诊断客户端已确诊危急病人，支持将相应病人检查信息、检查结论自动发送至病房医生工作站或护士工作站，有相应弹窗、声音提示，从而提醒医护人员进行相关危急处理。 3)支持以消息弹窗和语音提醒的方式提醒诊断医生危急值数据，支持急性心肌梗塞、严重过速型心律失常、严重过缓型心律失常等类型。并支持危急数据通过微信推送给指定专家，精准判读，缩短患者救治时间。 4)危急值管理：系统支持完整的危急值管理闭环流程，诊断医生发现危急值进行上报，同时传到医院危急值管理平台，检查医生收到危急值确认，对患者及时作出相应处理，诊断医生再次收到检查医生确认回执，系统可视化呈现整个危急值上报确认处理流程时间节点，做到可统计可追溯。 |
| 11 | 心电质控 | 1)基于平台建设，成立心电质控中心，组建质控团队，支持从采集质量、病人信息完整度、诊断报告质量、报告规范、诊断时效、疑难病例、危急值数据等不同维度建立心电质控指标，对心电检查诊断业务进行全面的质控分析。 2)具备报告全生命周期管理，支持心电数据的采集、传输、诊断和数据归档的全流程跟踪管理，记录每一份心电报告的生成过程，为时效要求、质控分析、功能调试、问题排查等提供技术支撑和可靠保障。 3)具备完整的报告质控流程，定期对报告质量进行回顾，支持根据病种、诊断医生、是否疑难等多个维度对报告进行质控，支持抽取一定数量的报告按照时间定期开展质控工作。 4)支持通过心电人工智能进行质控分析，评估诊断医生和诊断组的诊断质量，进一步明确后续的培训方向和提高培训效果。 |
| 12 | 电生理管理 | 1)将分散在各个科室、分院的动态心电图、动态血压、动态脑电图、肌电图、TCD、肺功能、骨密度等多种电生理设备联网，无缝连接医院HIS、EMR等系统，电生理检查可完全实现在网上申请、收费、预约和登记，优化电生理检查流程，实现电生理检查报告共享，检查数据备份、还原及会诊等功能,提高院内电生理检查的工作效率和管理水平。 2)支持对电生理软件工作站输出的PDF报告文件进行接收、传输、归档和处理。支持对pdf文件进行签名、裁切、删除或替换pdf的其中一页。支持电生理报告的自动归档和自动签名。 3)根据临床医生实际需要，支持通过OCR图片识别或PDF文字提取等方式对电生理报告参数进行提取，提取的信息可以根据用户的需要重新组合并按照医院要求重新定义报告格式，定制报告首页，统一报告风格。 4)▲针对部分无法联网的电生理设备，目前还在使用word、excel 等自制模版写报告的电生理设备，系统支持独立报告功能，可以使用受检者的检查记录创建报告，在软件端工作台书写和打印报告。【提供医疗器械注册证及配套医疗器械产品技术要求证明】 5)电生理报告的数字化归档存储；对获取的数据进行归档后，在科室内实现数字化管理，在院内实现共享。在需要的时候支持电生理的远程会诊。 6)合同期内针对各级医疗机构现有电生理设备按院方需求应接尽接。 |
| 13 | 业务监管（统计分析） | 1)利用大数据系统，通过对区域心电检查、诊断、资源分布等数据的分析挖掘，为区域心电的业务开展和资源分配提供数据支撑。 2)支持GIS技术，展示区域内的诊断资源和检查量分布。利用大数据可视化系统，通过对医院心电检查、诊断、资源分布等数据的分析挖掘，为院内的业务开展和资源分配提供数据支撑。 3)支持按机构、部门、医生统计检查量，支持导出为excel。支持根据时间范围，查询数据，并可以导出为excel。支持根据时间范围查询数据，并可以导出为excel。 4)可以根据来源门诊、住院、急诊、体检、未分类，统计报告诊断量。提供可自由定制的数据统计模块，根据需要可进行工作量、科研、教学统计。统计结果可显示统计列表、统计数量、统计报表、统计图表，并可直接打印输出。 |
| 14 | 患者服务及平台管理 | 1)支持对疑似高危的患者按照识别的疾病进行分类展示； 2)支持提供医患服务管理平台，患者端支持扫码入组：通过使用微信扫描医生二维码，快速加入医生工作室。授权微信手机号可快速注册。 3)患者端支持问医生：在线问诊模块，支持发语音、文字、图片、表情，能够接收医生发送的随访表单、患教文章等业务卡片通知；【提供软件界面截图证明材料】 4)医生端支持随访：支持对患者康复数据管理，支持定制随访表单并定期自动推送随访表单至患者。 5)支持患者教育：通过视频、图文等方式，针对科室就诊以及病种常见问题进行线上宣教。 |
| 15 | 系统集成 | 1)与各级医疗机构的HIS系统对接：医疗机构实现自动获取心电检查申请单、检查状态回写、报告状态回写、结论回写等交互； 2)与各级医疗机构的集成平台对接，实现心电图相关的信息(检查申请单、检查状态回写、报告状态回写、结论回写)交互； 3)与各级医疗机构的电子病历系统对接，支持第三方系统调阅心电图报告，可浏览并打印心电图报告； 4)与各级医疗机构的CA接口：支持与CA电子认证系统对接，实现心电用户与CA绑定，提供统一身份认证； 5)与区域CDSS临床知识库系统对接，实现在心电系统中调用区域CDSS临床知识库系统，提供心电医生辅助诊断决策； 6)与各级医疗机构的危急值管理平台对接，实现心电危急值上报； 7)与互联网医院对接，实现心电报告查询； 8)与各级医疗机构的体检系统对接，获取患者基本信息或医嘱信息；将心电图报告回写至体检系统，完善体检系统缺项，支持体检总报告查阅心电报告； 9)与常熟智慧健康微信公众号对接，实现心电报告调阅； 10)与公卫一体化平台对接，心电报告数据自动上传到平台； 11)与全民健康信息平台对接，心电报告数据自动上传到平台； 12)与苏州数据高铁平台对接，心电报告数据自动上传到平台； 13)与苏州市心电平台对接，实现数据归档； 14)根据院前急救需求，支持与院前急救心电网络系统对接，数据归档； 15)系统实施过程中，需要与现有区域心电网络系统进行数据对接，兼容现有区域心电业务数据和已接入的心电设备，保障数据延续性和完整性； 16)区域心电平台支持提供通用接口； 17)支持其他第三平台从区域心电平台调阅数据； |
| 16 | 心电图机 | 1)支持标准12导心电图采集，适用于对人体心电信号的采集、显示、处理功能，供临床诊断；设备本身具备＞5英寸的显示屏，不接受心电采集盒模式。 2)主机全触摸屏操作，无物理硬按键。 3)手持式便携移动心电采集终端，设备主机重量小于300g。 4)心电图主机支持内置4G/5G功能，内置4G/5G卡槽，内置eSIM卡，不接受外置模块，支持全网通联网通讯。 5)心电图主机支持2.4GHz/5GHz双频段无线Wi-Fi 6)▲内部噪声：≤10μVP-P【提供医疗器械注册证及配套医疗器械产品技术要求证明】 7)定标电压各档位灵敏度最大允许误差为士1%。 8)交流滤波关闭情况下，共模抑制比：＞125dB 9)频响范围：0.01-350Hz全频滤波；耐极化电压：≥±980mV 10)▲时间常数：＞5s【提供医疗器械注册证及配套医疗器械产品技术要求证明】 11)临床信息完善：支持识别特定类型病人并提醒采集人员补充完善临床信息，如患者是否佩戴了起搏器，从源头上规避影响诊断的重采问题。 12)支持NFC识别功能 13)支持GPS定位功能 14)可靠性：支持时间基准选择（走纸速度）和增益控制功能，确保准确度误差≤±3%。 15)QTc参数测量：内置5种以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置 16)心电图机支持批量下载预约记录功能，并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息。 17)对于危急值检查数据，支持优先诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断。 18)心电图机支持导联脱落、伪差、左右手接反、无法识别、心律失常波形的自动检测和提示功能。支持消息实时提醒功能，如危急报告提醒、诊断退回提醒、导联纠错提醒、诊断完成提醒。 19)存储量：设备内置≥16GB存储器，存储病历不小于10000份心电数据存储； 20)标配蓝牙打印机,支持热敏打印功能 21)支持通过无线座充充电。内置可充电锂离子电池，充足电后可持续工作时间≥6小时，充分保证出诊和查房使用； |
| 17 | 动态心电记录仪 | 1)支持12导及3通道心电数据采集； 2)▲支持最高72小时不间断采集和存储【提供医疗器械注册证及配套医疗器械产品技术要求证明】 3)采集设备具有显示屏，支持心电波形实时预览； 4)支持信息提示功能：支持低电量提示；支持导联未接入提醒；支持SD卡插入提醒； 5)耐极化电压：≥±600mV; 6)▲系统噪声：≤15μV【提供医疗器械注册证及配套医疗器械产品技术要求证明】 7)频率响应：0.05Hz-100Hz； 8)▲输入阻抗：≥50MΩ【提供医疗器械注册证及配套医疗器械产品技术要求证明】 9)共模抑制比：＞100dB； 10)采样精度：≥24位；时间常数：≥3.2S； 11增益准确度：增益可选选择20mm/mV、10mm/mV和5mm/mV，在每种增益设置下，输入信号等效到输入的最大振幅误差在±1％以内 12)增益稳定性：开机1min后，增益变化在72h内的应不超过1% 13)支持USB和SD卡导出数据，SD卡≥16GB； 14)支持蓝牙传输功能，将波形数据通过蓝牙方式实时传输到外部终端 15)支持NFC标签功能，可通过NFC读卡设备读取机器序列号等信息，提高挂盒效率 16)能记录3DSensor（加速度传感器）数据，可以识别患者运动状态 |
| 18 | 设备接入 | 1)支持连接医院现有不同品牌与型号的心电图设备、动态心电设备、动态血压设备，支持采集原始数据，不能以截屏、拷贝、拍照等方式获取数据，并以标准的数据格式存储，实现数据分析、数据归档和管理。 2)为充分利用现有设备，系统须兼容不同品牌与型号的心电图机、采集盒以及其他监测设备，支持解析hl7、scp、dat、fda-xml、anb、ecg、eco、dicom等第三方心电图机数据格式并以统一的格式进行存储。 3)支持针对门诊（固定检查）、病房（移动检查）等不同的检查场景，按照所接设备类型，可以提供不同的设备接入和改造方案。满足不同场景下的设备接入和采集需求。 4)具备网络传输功能的心电图机，数据采集完成后可通过无线或有线方式直接发送至心电中心服务器，由诊断中心进行集中诊断。 5)静息心电接入不低于200台。动态心电设备接入不低于100台。动态血压设备接入不低于20台。可以免费替换，性能不能低于现有设备性能。数量不能低于现有设备数量。【提供承诺函】 6)所有设备接入需求均要在合同期内实现接入对接，医院需配合完成接入工作。在维保期内，承诺免费接入新增设备（心电图设备、动态心电设备、动态血压设备）。 |

五、售后服务要求：

1、本项目设备免费质保期要求：

常熟市“心电一张网”建设项目免费质保期≥3年（质保期自项目验收合格之日起计算）。

投标人应针对所投设备提供不低于上述要求的免费质保期。自验收合格之日起，开始进入质保期。质保期内，根据采购人需要提供免费保养服务，质保期内每年提供一次免费保养，质保期自设备经验收合格之日起计算。

2、投标人在投标文件中须提供主要零配件价格，包括日常维保期间相关维保内容、维保时间进程、维保档案等。

3、免费质保期结束后，在设备使用寿命周期内中标人仍然要提供及时、优质、快速的设备维修服务，要保证采购人能更换到原厂正宗的零部件，确保设备正常使用。免费保修期外维修只收取零配件成本价，不收取人工费。

4、如设备涉及软件的，投标人应提供终生免费升级的服务。免费开放信息采集接口，配合做好信息系统接入。

5、投标人负责设备的运输、装卸、安装、调试（如有要求采购人准备的事项应预先通知并负责提供所需要的技术文件），免费为采购人的操作人员制定完整专业的培训计划，包括设备的日常保养和维护，操作的技术要领，常见故障处理的技术培训等，直至其掌握操作技能为止。

6、设备安装后，采购人按国家标准及厂方标准进行质量验收。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由责任人承担。

7、投标人应针对所投的项目提供专门的服务团队负责设备的售后、维修等服务，服务团队应具有丰富的经验，可及时应对采购人在该设备使用过程中出现的相关问题或突发状况。在设备质保期内，一旦发生质量问题，中标人在接到报修后2小时响应，12小时内到达现场，24小时内排除故障；提供详细周密的紧急维保预案。同时提供设备维修期间免费提供备品备件及详细维保方案。

8、提供系统完整专业的培训计划，可免费提供采购人的临床医生或医技人员到有关学习单位（三级医疗单位或以上）进行学习（要求提供培训计划）。

六、报价要求：

1、本次采购共一个分包，投标人须对该分包内的采购内容全部响应，只投报其中部分内容或出现选择性投报的作无效投标处理。投标总价包括全部产品、设备、辅助材料、安装、调试、人工、平台对接、机械、运输、保险、运费、各种税费、劳保、售后服务、专利技术及免费质保期间的一切费用。

2、采购预算：人民币3000000.00元整。最高限价：人民币3000000.00元整。

投标总价不得超过采购预算或最高限价，否则其将作无效投标处理。

七、综合说明：

1、技术指标符号说明：

招标文件“技术性能及参数要求”中“★”技术指标为实质性条款，如有不符或未提供佐证材料的评标委员会视为无效投标；“▲”技术指标为重要技术参数，如有不符或未提供佐证材料的评标委员会可视为未对此技术参数进行响应。

投标人应根据要求提供指定的证明材料作为佐证；如参数中未要求提供指定材料的，需在投标文件中提供以下任意一项证明材料作为佐证：（1）具有CMA认证的第三方检测机构出具的合格检验报告书复印件并加盖厂家公章；（2）产品功能的厂家官网截图和链接相关证明材料复印件并加盖厂家公章；（3）产品医疗器械注册证及配套医疗器械产品技术要求证明文件加盖厂家公章）。

2、采购需求中所列的技术指标和性能要求均为基本参考要求，凡是等于或优于所列要求的货物均可参加投标。

3、投标人须明确所投设备生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等；提供货物的配置清单，并提供详细的技术参数和性能说明书。说明书、彩页样本需能真实体现设备的技术指标及性能，投标文件中描述的产品技术参数如与说明书、彩页样本有矛盾之处，以说明书、彩页样本为准。

4、投标人必须承诺采购文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

5、投标人所投设备应在市场上有一定占有率，提供合同复印件等证明文件。

6、投标人须提供质量保证，在质量保证期内该设备或产品出现质量问题（人为除外），须无条件更换。同时对设备有可能出现的重大故障规划出合理应对措施及预案。

7、交货时间：合同签订生效后，在收到采购人通知90天内交货送至指定地点并安装调试完成。

8、交货地点：本项目指定地点医疗机构，常熟市第一人民医院医共体68家、常熟市第二人民医院医共体97家、常熟市中医院医共体43家、常熟市第三人民医院1家（具体名单见附件）。

9、付款方式：

9.1 预付款：合同签订后的30日内，采购人向中标人支付合同总价的30%作为预付款。

9.2 余款支付：所有货物运至指定地点并经验收通过且收到发票后30日内采购人向中标人付清60%货款；待验收合格满一年后向中标人付清10%货款。

9.3 本项目所有款项允许通过数字人民币支付。

9.4 如中标人无需预付款或主动要求降低预付款比例的，与采购人自行协商。

10、验收标准：设备安装后，需方按国家标准及厂方标准进行质量验收。中标人应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。中标人在验收时需提供所投设备生产厂家盖章的在投标文件响应的全部技术参数的证明文件，并按国家制造和安装的标准要求检测验收，如无法提供，采购人有权拒绝验收，并向中标人索取因投标方造成废标、延误装机等相关经济损失。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由中标人承担，只有在设备完全正常运转和买方确认后，设备的安装工作才能认为已全部完成。

11、招标文件评分要求中需提供软件功能界面的演示视频的，供应商在制作投标文件时注意演示视频单个附件压缩包大小不得超过50M，整体附件压缩包不得超过300M。

12、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以江苏政府采购网、苏州市政府采购网上发布的通知为准。

八、政策执行

1、本次招标不接受整体全进口设备的投标，进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

2、中、小、微企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策；中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业）

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，小型企业和微型企业的投标报价扣除20%后参与评审。《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

（3）残疾人福利性单位（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

（4）监狱企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

（5）绿色采购

1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

3、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

（1）本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评审因素和评分标准”。

（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

第五章  评审因素和评分标准

一、评标方法

1、本项目的评标采用综合评分法。即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为40%（权重），技术与质量及其它占60%（权重）。（保留小数点后2位）

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

3、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

3.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

3.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

4、采购单位已书面授权评标委员会直接确定中标供应商。

二、评审因素、分值及评分标准

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

1、投标报价40分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为40分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×40分。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2、评分标准60分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备配置与质量 | 42分 | 所投设备的技术参数、性能等应满足招标文件的要求； 1）打“★”项技术参数属于实质性响应参数，负偏离视为无效投标。2）打“▲”技术指标的为重要技术参数，出现一个负偏离扣3分；【投标人应根据要求提供指定的证明材料作为佐证；如参数中未要求提供指定材料的，需在投标文件中提供以下任意一项证明材料作为佐证：（1）具有CMA认证的第三方检测机构出具的合格检验报告书复印件并加盖厂家公章；（2）产品功能的厂家官网截图和链接相关证明材料复印件并加盖厂家公章；（3）产品医疗器械注册证及配套医疗器械产品技术要求证明文件加盖厂家公章，否则视为负偏离。】3）其他技术指标出现负偏离，每一个扣0.1分；投标文件中须提供详细的技术参数响应偏离表。 |
| 2 | 维保收费及维保方案 | 3分 | 维保收费及维保方案应包括：①维保收费（包括零配件、备品、备件价格）清单及价格；②维保工作具体维保内容；③维保流程及维保规范标准等情况介绍进行评定。 能体现上述评审要点为且维保价格优惠力度大、针对性强的，每有一项得1分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的得0.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 3 | 培训计划 | 3分 | 根据培训方案内容包括①培训内容及方法计划；②负责培训人员情况；③培训设备场地情况介绍进行评定。 能体现上述评审要点为且实施方案详细完整、针对性强的，每有一项得1分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的得0.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 4 | 故障应急预案 | 2分 | 投标人根据设备有可能出现的①重大故障规划出合理应对的措施；②有关经验措施实施预案进行评定。 能体现上述评审要点为且实施方案详细完整、理解透彻、针对性强的，每有一项得1分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的得0.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 5 | 功能演示 | 5分 | 需提供以下功能操作演示，每项功能演示效果流畅、界面设计合理、能实现全部功能的1分；演示效果不流畅、未实现功能的不得分。本项最高得5分。 （1）快速诊断：系统支持在报告积压情况下进入快速诊断模式，诊断完成一份报告后直接打开下一份报告，不需要返回列表选择报告；同时支持显示待诊断报告数量；支持暂停快速诊断模式。 （2）图谱概览和图谱特征标记：心电图机采集时长超过常规10秒一屏无法完全展示全部波形的情况下，支持提供概览图查看心电图异常，并在图谱上标记异常波形位置和异常类型，点击后可以自动定位到异常波形并将波形高亮显示。 （3）二维码导出图谱功能：支持将心电图原始数据生成二维码，并通过手机端微信小程序扫一扫功能将心电图原始波形从设备端或心电工作站上传输至微信小程序上。 （4）危急值上报：点击危急值上报，可以输入/选择危急值上报内容；支持危急值上报详情查看，包括患者基础信息、上报信息、医生处理信息和最终处理结果；支持以时间轴的形式展示整个上报过程的时间节点。 （5）图谱关联功能：当报告中患者和图谱不对应需要调整时，支持将报告中的错误图谱移到新的报告中。 【注：1.投标人根据采购文件要求进行演示，需在“苏采云”系统演示文件入口按系统要求上传演示文件。2.单个附件压缩包大小不得超过50M，整体附件压缩包不得超过300M。3.演示内容确保真实且作为项目履约验收的重要参考依据。因供应商上传文件本身损坏等自身原因导致演示资料无法正常读取的视为无效演示，本项不得分，由供应商自行承担责任。供应商中标后，如采购人发现供应商提供的功能参数与其响应文件不一致或不满足采购文件技术参数指标，对虚假应标者取消中标资格并追究相应法律责任。】 |
| 6 | 业绩 | 5分 | 投标人或所投产品生产厂家2022年6月1日至今“心电平台建设类”（包括心电平台或心电图机或动态心电记录仪设备）类似业绩（以合同签订日期为准），由评标委员会根据提供的合同业绩进行评定，每提供1个完整合同业绩的得1分，本项最高得5分。 |

三、政府采购政策的评审加分（下述政策不重复享受政策）：

（一）针对小微型企业的评审

1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，结合《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）相关要求对属于小型、微型企业的投标人给予评审优惠：

2、中小企业划型标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。

3、中小微企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

在本次货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的，可享受小微企业扶持政策。

投标人提供的货物既有小微企业制造货物，也有大中型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。投标人应当出具《中小企业声明函》（见格式），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

4、中小企业在投标文件中提供《中小企业声明函》的，可以认定为中小企业。未在投标文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小企业发展的相关政府采购政策。请各投标人如实填写。如投标人提供的《中小企业声明函》不符合中小微企业认定标准，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

5、根据投标人提供的《中小企业声明函》，如投标人提供的货物、承担的工程或者服务，为小型企业生产的货物的，对其报价给予20%的扣除；如投标人提供的货物、承担的工程或者服务，为微型企业生产的货物的，对其报价给予20%的扣除；扣除后的价格参与评审。

（二）关于政府采购促进残疾人就业政策的评审

1、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（三）关于政府采购支持监狱企业发展政策的评审

1、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

2、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（四）采购本国产品的支持政策

1、本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

3、供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

4、供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

5、评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

6、本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

四、其它须落实的政府采购政策：

1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

2、根据苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）文件的规定：

2.1环保与节能：

2.1.1若本次拟采购产品属于政府采购节能产品品目清单（强制采购）范围内的，各投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，否则视为无效投标。

2.1.2若本次拟采购产品属于政府采购节能产品（优先采购）、环境标志产品品目清单范围内的，各投标人可提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询。

五、信用记录：

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，我们将依法对投标人进行信用查询，凡经评标委员会确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

（1）查询截止时点：投标截止时间以后。

（2）查询渠道：

通过“信用中国”网站上查询的信用信息。

（3）查询证据留存方式：

对存在失信信息的投标人，采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：

评标委员会在对投标人进行符合性审查时，应根据查询结果对投标人的不良信用记录逐项甄别确认。投标人存在上述文件规定的失信行为的，其投标无效。

第六章  合同格式

合同编号：

签订地点：常熟市

甲方：

乙方：

信用融资回款账户：

开户银行：

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照项目（项目编号：      ）政府采购结果签订本合同。

第一条 定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1.1合同：甲方、乙方签署的与本项目相关的合同书、协议、附件、附录、其他文件和政府采购过程中的全部文件。

1.2甲方：购买本合同项下货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

1.3乙方：提供本合同项下货物和服务的法人、其他组织或自然人。

1.4货物：根据合同规定乙方为完成本项目应向甲方提供的一切货物及备件、工具、手册、技术资料及其他材料。

1.5服务：根据合同规定乙方承担的与货物有关的辅助服务，包括但不限于货物的运输、保险、伴随服务（如安装、调试、测试、提供技术指导和支持、培训等）、售后服务及其他所有应由乙方承担的类似义务。

1.6合同总价：根据合同规定乙方在正确、及时、全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款，包含了甲方购买货物及其相关服务的一切费用，包括但不限于货物本身的价值金额／乙方的利润／增值税及其他乙方应缴的税金／安装费／调试费／人工费／平台对接/技术支持与培训／运输费用／保险费用／样品费用等一切费用，乙方不得以任何理由要求甲方支付合同总价以外的任何费用。

第二条 组成本合同的文件

2.1下列政府采购过程文件为本合同不可分割部分：

①中标或成交通知书；

②招标文件、竞争性谈判文件、询价文件、单一来源谈判记录、竞争性磋商文件等（以下统称“采购文件”）；

③乙方的投标文件或响应文件；

④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

2.2上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。

2.3乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合招标文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。

第三条 合同货物

合同货物清单详见采购文件；乙方负责按照合同要求向甲方提供前述清单中的货物。

第四条 合同总价

4.1合同总价按此次采购结果执行，总金额为人民币元（大写	   	）。本合同为固定总价合同。

第五条 款项支付

5.1 预付款：合同签订后的30日内，采购人向中标人支付合同总价的30%作为预付款。

5.2 余款支付：所有货物运至指定地点并经验收通过且收到发票后30日内采购人向中标人付清60%货款；待验收合格满一年后向中标人付清10%货款。

5.3 本项目所有款项允许通过数字人民币支付。

5.4 如中标人无需预付款或主动要求降低预付款比例的，与采购人自行协商。

第六条 权利保证

6.1乙方保证对货物拥有完整的所有权，乙方须保证甲方在使用其提供的货物、服务的全部或其任何部分时不受到第三方提出的关于侵犯其所有权、版权、专利权、商标权或其他权利的指控或诉讼，一旦出现此类情况，乙方应负责与第三方交涉并承担可能发生的一切责任。

6.2乙方保证货物均具备其所适用法律法规要求的、出售货物所应具备的所有许可、证明及其它文件和资料；如甲方要求提供任何货物的销售许可、证明、证书或其它文件，乙方保证在甲方书面通知后的七日之内将其提供给甲方，否则甲方有权解除本合同并追究乙方的法律责任。

第七条 质量保证

7.1乙方保证货物完全符合国家相关法律法规和质量标准的规定，不会有任何三无、假冒、伪劣或违禁、走私的物品。

7.2本合同项下货物的提供，应为完整产品及功能的提供。乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、技术规格和性能的要求；对于合同未有规定，应当符合通常的同类货物质量标准的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

7.3乙方所提供货物的质量技术规格应与采购文件规定及投标或响应文件承诺的内容相一致；若技术规格中无相应说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

7.4货物经甲方验收后，乙方仍应对由于质量、卫生、设计、工艺或材料、运输安全等方面产生的各类缺陷承担全部责任。

第八条 包装要求

8.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准的保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

8.2乙方提供货物的包装应当符合绿色包装原则，相应包装应当符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《商品包装政府采购需求标准（试行）》，甲方需要时，乙方应当就货物包装符合上述规定出具检测报告。

第九条 交货

9.1乙方应按照本合同规定的时间和方式向甲方交付货物。

9.2交付时间：合同签订后，按甲方通知确定的期限或者在采购文件约定的期限内，乙方应当完成供货、安装及调试工作并通过甲方或甲方委托的第三方的验收。

9.3本项目交货方式为现场交货。交付地点为： 常熟市第二人民医院（常熟市海虞南路68号），乙方负责办理货物的运输、装卸和保险，一切费用均由乙方承担。

第十条 到货验收

10.1货物全部到达甲方指定地点后，甲乙双方应派员共同对货物当场开箱进行外观验收，如乙方不能按甲方通知按时到达现场又未告知正当理由的，甲方有权单方开箱检验，相应检验结果对乙方有效。

10.2乙方交付的货物应当完全符合本合同所约定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合本合同约定的，甲方有权拒收货物，并由乙方承担相应的违约责任。

10.3乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具、质量合格凭证、有效进口证明文件等交付给甲方；乙方不能完整交付上述规定的资料和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相应的违约责任。

10.4开箱验收的内容为核对到货情况：包装符合性；型号、数量及外观；货物所附技术资料、商务资料；货物组件及配置的型号、外观、数量；零配件、随机配套工具及辅助件的型号、外观、数量。

10.5有关货物外观、规格、数量或重量的检验不应视为最终检验。

第十一条 伴随服务

11.1乙方应提供下列伴随服务：

11.1.1货物的现场安装、施工、调试和／或启动监督；

11.1.2就货物的安装、调试、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

11.2安装施工调试期间甲方责任：

11.2.1负责提供场地和有关货物的安装位置；

11.2.2提供符合安装施工调试要求的电源和水源等；

11.2.3负责乙方安装施工调试期间与其他施工安装单位交叉作业时的协调工作；

11.2.4配合乙方做好与安装施工调试有关的辅助性事务；

11.2.5对乙方的安装施工调试工作进行监督管理。

11.3安装施工调试期间乙方责任：

11.3.1负责货物运抵指定地点后的搬运及看护保管；

11.3.2在安装施工前负责派员前往安装现场进行勘测，确认施工现场条件，与甲方约定具体开工日期；

11.3.3按照国家规定的相关安装规范和质量标准完成安装施工调试工作；

11.3.4遵守施工现场的有关规章制度，文明施工、安全施工，接受甲方的监督管理；

11.3.5配合甲方工作，参加现场施工协调会议；

11.3.6负责现场施工人员的保险和一切安全责任；

11.3.7负责安装质量的自检验收，配合甲方完成验收工作及项目的移交；

11.3.8按照有关部门要求完成质量评定和安装施工记录；

11.3.9负责安装施工调试期间由于乙方过错所造成的一切损失。

第十二条 最终验收

12.1货物安装调试结束后，乙方应以书面方式及时通知甲方对项目进行最终验收，验收合格的，由甲乙双方签署验收单并加盖单位公章。

12.2货物最终验收包括：货物经过装卸、安装、调试后的外观、数量、型号；货物的材质；货物的性能；货物与投标文件或响应文件的符合度；检测报告齐全性；抽样送检报告；成品检测等以及乙方承诺、甲方要求的其它指标。

12.3甲方有权抽样送交第三方进行检测，相应的检测费用由采购文件约定的一方承担，未约定的协商确定。

12.4如验收不合格或在质量保证期内发现货物是不合格的，包括货物有明显的或潜在的缺陷、使用不符合要求的材料、运行效果达不到要求等，甲方有权提出书面异议，甲方向乙方提出书面异议后，乙方应在甲方书面异议限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施。由此产生的一切费用包括但不限于拆卸／搬运／运输／保管费用及责任等均由乙方承担。

12.5验收标准应遵循国家相关标准、行业通行标准、厂方出厂标准、采购文件要求和乙方承诺、甲方要求等。

12.6甲方有权要求乙方提供采购原材料或货物的采购合同、票据或付款凭证，以核实乙方供货来源的真实性。

第十三条 售后服务

13.1乙方应按照国家有关法律法规、行业规定以及采购文件规定、投标文件或响应文件承诺的内容提供售后服务。具体为：

13.1.1从乙方将货物送至甲方指定地址后应负责免费安装调试（如需）。

13.1.2货物免费保修年，自甲方最终验收合格之日（如无需安装调试的，则自到货验收合格之日起）起计算。

13.1.3乙方应在接到甲方通知后小时内维修完毕使货物恢复正常使用或根据要求免费更换新货物，迟延维修超过小时的，甲方有权扣减金额的合同总价，乙方拒绝维修或迟延维修超过小时的，甲方有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有支出（包括但不限于因乙方未能及时维修给甲方造成的损失，甲方自行或委托第三方维修产生的费用等）由乙方承担。

报修电话：

联系人：

13.1.4免费保修期内，乙方免收甲方所有费用，包括但不限于零部件费用、人工费、交通费、住宿费等。

13.1.5若在免费保修期内，乙方拒绝维修或迟延维修的，甲方有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有费用由乙方承担。

13.1.6免费保修期满后，若甲方要求乙方提供维修的，甲方承担维修所需更换零部件／配件费用，乙方同意按不高于市场价收费。

第十四条 违约责任

14.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货物价款  5%  的违约金；甲方逾期付款的，每逾期一日，乙方有权要求甲方按照逾期付款金额的0.01%向乙方支付违约金，但违约金累计不得超过逾期付款金额的 1 %。

14.2乙方逾期交付货物的，每逾期一日，甲方有权要求乙方向甲方支付逾期交付货物价款0.5%的违约金，但违约金累计不得超过逾期交付货物价款的10%；一旦违约金总额累计达到逾期交付货物价款的8%，甲方有权解除合同。但违约金不足补偿甲方实际损失或损害的，甲方有权要求乙方赔偿甲方的实际损失或损害。

14.3若乙方未经甲方书面同意不能按照本合同约定交货逾期超过30日，将视为严重违约，甲方有权单方面解除本合同而不承担任何责任，本合同自甲方书面通知乙方解除合同之日起自动终止，同时甲方有权要求乙方在甲方书面通知之日起15日内向甲方支付本合同价款总额的10%，作为违约金。

14.4出现下列情形之一，甲方有权要求乙方采取其他有效的整改措施，或者采取退货等其他合理举措；乙方未按要求改正的，或前述措施无法弥补甲方损失或损害的，甲方有权单方解除本合同；甲方亦有权停止支付本合同总价的余额以及应付予乙方的其他任何款项；甲方亦有权要求乙方在接到甲方口头或书面通知后的30日之内立即退还已收取的合同总价的全部或者部分，且有权直接以乙方已交付的本合同所列货物抵扣相应金额的乙方应当承担的本合同项下违约金、或有关的损害赔偿金以及其他各类费用。甲方所采取的上述举措，可以立即书面或者口头告知乙方，而无需提前作任何通知或者催告；上述举措不影响甲方在法律认可的期间之内要求乙方承担各类违约责任以及损害赔偿责任的权利：

14.4.1乙方未能在甲方书面异议中限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施；

14.4.2交付的货物因交付或验收（如适用）以前的原因而产生毁损／灭失／变质／泄漏／数量或重量短缺／质量不良／不安全等物质上的缺陷；

14.4.3交付的货物存在为他人设定担保／交易限制／权属争议／不符合法律的强制性规定等法律上的缺陷；

14.4.4交付的货物本身存在缺陷，已经或者可能给任何国家的消费者／使用者／其他第三人造成生命／身体／财产等方面的损害或者被任何国家的法律、法规所限制或禁止的，已经或者可能被中国政府部门等进行查处或者制裁；

14.4.5交付的货物已经或者可能侵犯甲方以及其他第三人的专利权／商标权／专有技术／互联网络域名权／商业秘密等知识产权以及其他权利；

14.4.6乙方未按照甲方的要求及时提供诸如增值税发票之类的财务文件以及其他必要的文件；

14.4.7出现乙方或者乙方的财产被诉讼保全／被拍卖／被强制执行／被有权机关等查处或者整改／主动或者被动地进行清算或者整顿的情形，以及甲方有充分理由认为乙方履行本合同存在重大困难的情形。

14.5乙方出现下列情形之一的，视为乙方出现了丧失履行本合同的能力，甲方有权单方解除合同并由乙方赔偿甲方由此产生的全部损失：

14.5.1乙方因为涉诉被冻结账户，导致无法履行合同的，或者乙方因为未能履行生效法律文书，被列入失信被执行人名录的；

14.5.2乙方出现转包情形的；

14.5.3乙方不能履行合同义务的其他情况。

第十五条 不可抗力

15.1不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、洪水、地震、风暴等。

15.2任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

15.3发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

15.4合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十六条 合同的变更、中止

本合同一经签订，合同双方不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十七条 合同的终止

17.1本合同因下列原因而终止：

17.1.1本合同正常履行完毕；

17.1.2因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

17.1.3任何一方行使解除权解除本合同；

17.1.4合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更或中止的。

17.2除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十八条 合同的转让

乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十九条 履约保证金

本项目不收取履约保证金

第二十条 争议解决方式

20.1在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方友好协商解决。如协商不能解决，则上述争端均由甲方所在地人民法院管辖。

20.2如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。

第二十一条 通知与送达

21.1甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：

21.1.1甲方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

21.1.2乙方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

21.2双方同意前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。

21.3任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。

第二十二条 合同生效及其他

22.1合同在双方加盖公章或法定代表人或授权代表签字后生效。

22.2本合同一式四份，以简体中文书写，甲方、乙方、交易中心、代理机构各执一份。

22.3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（公章）：                         乙方（公章）：

法定（授权）代表人（签字）：             法定（授权）代表人（签字）：

年     月     日                       年     月     日

第七章  投标文件组成与格式

封面：

投   标   文   件

项目名称：常熟市“心电一张网”建设

项目编号：JSZC-320581-SZWK-G2026-0146

投 标 人：

日期：二〇二六年月     日

目   录

一、投标函

二、开标一览表

三、报价明细表

四、技术参数响应及偏离表

五、投标设备详细配置表

六、投标设备综合性能及规格说明

七、质量保证及售后服务承诺

八、商务条件响应及偏离表

九、项目业绩一览表

十、设备的安装、调试、验收方案

十一、资格证明文件

附件一法定代表人授权书

附件二投标人资格声明

附件三投标保证承诺书

附件四中小企业声明函

附件五残疾人福利性单位声明函

附件六关于符合本国产品标准的声明函（如符合）

一、投标函

致：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

根据贵方的   常熟市“心电一张网”建设     项目招标文件（项目编号：JSZC-320581-SZWK-G2026-0146号），投标人  （投标人全称）   提交下述文件：

一、投标函；二、开标一览表；三、报价明细表；四、技术参数响应及偏离表；五、投标设备详细配置表；六、投标设备综合性能及规格说明；七、质量保证及售后服务承诺；八、商务条件响应及偏离表；九、项目业绩一览表；十、设备的安装、调试；十一、资格证明文件。

据此函，我方宣布同意如下：

（1）我方已详细审核全部招标文件，包括其有效补充文件等，我们同意放弃对此有不明或误解的权利。

（2）我方完全理解并同意贵方所保留的一切权利。

（3）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

（4）我方同意按招标文件规定提供与本投标有关的一切资料及贵方可能另外要求的与本投标有关的任何资料，并保证已提供和将提供的资料是真实的。

（5）我方同意投标有效期为自规定的投标截止之日起六十（60）天。

（6）一旦我方中标，我们将根据法律法规和招标文件的规定，严格履行自己的责任和义务。

（7）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                   邮编：

联系人：                 电话：                  传真：

投标人公章（CA签章）：

法定代表人或授权代表（CA签章）：

日期：

二、开标一览表

| 项目名称 | 常熟市“心电一张网”建设 |
| --- | --- |
| 项目编号 | JSZC-320581-SZWK-G2026-0146号 |
| 投标总价 | 小写：￥ 大写：人民币 |

注：

1、“投标总价”请保留小数点后两位。

2、投标文件制作工具中手动填写的投标价格应与投标文件开标一览表中的投标总价相一致。

三、报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 生产厂家及品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、该表中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

2、本项目含有多种产品时，投标人未填写所提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

3、投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

4、合计总价请保留小数点后两位。

四、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标设备配置及 技术性能参数要求 | 投标设备 配置及技术性能参数 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据本项目“第四章 项目需求”中的“四、技术性能及参数要求”对照所投报设备的配置及技术性能参数进行逐项评议。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。 如照抄采购要求或只写“完全响应”等字样的均为无效投标。

3、表格不够可另接。

五、投标设备详细配置表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 |  | 产地 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据拟提供设备的配置情况据实、详细填写上述表格。

2、因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

4、表格不够可另接。

六、投标设备综合性能及规格说明

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、投标设备医疗器械注册证（未提供的作无效投标处理）。

2、投标设备主要技术性能参数说明。

3、投标设备功能、性能特点说明。

4、能体现投标设备技术参数的彩色样本、图片资料等（如果有的话）。

5、其他说明。

七、质量保证及售后服务承诺

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、质量保证说明。

1.1 投标设备免费质保期说明。

1.2 免费质保期内具体质保维保内容说明。

2、售后服务机构说明。

2.1 售后服务机构名称及办事地点。

注：服务机构如为企业，请提供企业营业执照副本及相关资质文件。

3、质保期满后三年内备品备件、易损件报价表

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 投标单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4、售后服务承诺说明。

4.1 投标设备具体售后服务说明，包括响应时间方式、质量回访、维修服务等。

八、商务条件响应及偏离表

| 合同条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第一条 定义 |  |  |
| 第二条 组成本合同的文件 |  |  |
| 第三条 合同货物 |  |  |
| 第四条 合同总价 |  |  |
| 第五条 款项支付 |  |  |
| 第六条 权利保证 |  |  |
| 第七条 质量保证 |  |  |
| 第八条 包装要求 |  |  |
| 第九条 交货 |  |  |
| 第十条 到货验收 |  |  |
| 第十一条 伴随服务 |  |  |
| 第十二条 最终验收 |  |  |
| 第十三条 售后服务 |  |  |
| 第十四条 违约责任 |  |  |
| 第十五条 不可抗力 |  |  |
| 第十六条 合同的变更、中止 |  |  |
| 第十七条 合同的终止 |  |  |
| 第十八条 合同的转让 |  |  |
| 第十九条 履约保证金 |  |  |
| 第二十条 争议解决方式 |  |  |
| 第二十一条通知与送达 |  |  |
| 第二十二条 合同生效及其他 |  |  |

注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、商务条件若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若出现负偏离作无效投标处理。

3、未提供或未做说明的作无效投标处理。

九、项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 签订日期 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：需提供完整合同扫描件，未提供或提供不全的不得分。

十、设备的安装、调试

提示： 1、投标人应针对本次采购项目的特点及要求详细对设备的安装、调试方案予以说明； 2、投标人可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

十一、资格证明文件

*法定代表人授权书（参考格式见附件一，法定代表人签署投标文件的不需提供）

注：附授权代表居民身份证、法定代表人居民身份证

*投标人的营业执照

*具有完整财务状况报告（银行资信证明或2025年度审计报告）、依法缴纳社保、依法纳税的证明材料；

*具有履行合同所必需的人员和专业技术能力的证明材料；

*参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺书；

*所投产品生产（经营）许可资格证明文件；

*中小企业声明函（参考格式见附件四）或残疾人福利性单位声明函（参考格式见附件五）

关于符合本国产品标准的声明函（如符合）（参考格式见附件六）

投标人资格声明（参考格式见附件二）

投标保证承诺书（参考格式见附件三）

投标人认为需要提供的其它证明文件

其中加“*”项目若有缺失或无效，将导致其投标无效且不允许在开标后补正。

附件一  法定代表人授权书

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司：

本授权委托书声明：      （投标人全称）         的  （法定代表人姓名）  ，代表本公司授权   （授权代表姓名）   为本公司的合法代理人，就贵方组织的  常熟市“心电一张网”建设   项目（项目编号：JSZC-320581-SZWK-G2026-0146号），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 2026年  月  日生效，被授权人无转委权。

特此声明。

投标人名称：（CA签章）

地    址：

法定代表人姓名：（CA签章）

公民身份号码：

职    务：

授权代表姓名：

公民身份号码：

职    务：

附件二  投标人资格声明

1、投标人基本情况：

①名称：                    地   址：

②成立和注册日期：

③公司（企业）性质：

④法定代表人或主要负责人：

2、投标人最近的主要财务情况：（2025年1月到12底止）

①注册资本：

②固定资产：

原值：

净值：

③流动资产：

④长期负债：

⑤短期负债：

⑥营业收入/主营业务收入：

⑦利润：

3、投标人已有设备情况：

4、投标人技术人员情况：

5、与投标货物的生产、销售和服务有关的情况：

6、投标人从事本行业经验（包括年限、技术力量、额定能力、已完成项目等）：

7、投标人开户银行及帐号：

开户银行名称：

开户银行地址：

帐号：

8、其他情况：

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

附件三  投标保证承诺书

致：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加（项目名称和采购编号）的投标,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金。

1.自投标截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销投标；

2.中标后不依法与采购人签订合同；

3.中标后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人：（盖公章）

地址：

电话：          传真：

电子邮件：            邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

附件四  中小企业声明函

（本声明必填）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- 心电平台，属于  工业 行业；制造商为（企业名称 ），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 心电图机，属于  工业 行业；制造商为（企业名称 ），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 动态心电记录仪，属于  工业 行业；制造商为（企业名称 ），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（投标人盖章）：

日 期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据；无上一年度数据的新成立企业可不填报。行业划分标准依据工信部联企业[2011]300号文的规定填写。可通过该网站查询http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

【本项目专门面向中小微企业采购，因此响应单位必须填报此声明函，否则视为无效报价】

附件五  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

（注：残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策）

附件六   关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.心电平台，生产厂为         ，厂址为         。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.心电图机，生产厂为         ，厂址为         。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

3.动态心电记录仪，生产厂为         厂址为         。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　年　月　日

注：

1、产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2、生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3、该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4、该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5、该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件：

| 序号 | 所属医共体（3家） 专科医院（1家） | 所属中心名称（15家） | 机构名称（200+） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常熟市第一人民医院医共体 | 常熟市辛庄人民医院 | 常南社区卫生服务站 |
| 2 |  |  | 洞港泾社区卫生服务站 |
| 3 |  |  | 合泰社区卫生服务站 |
| 4 |  |  | 华欣社区卫生服务站 |
| 5 |  |  | 金荡社区卫生服务站 |
| 6 |  |  | 吕舍社区卫生服务站 |
| 7 |  |  | 沈浜社区卫生服务站 |
| 8 |  |  | 辛庄社区卫生服务站 |
| 9 |  |  | 杨中社区卫生服务站 |
| 10 |  |  | 朱家桥社区卫生服务站 |
| 11 |  |  | 东旺社区卫生服务站 |
| 12 |  |  | 嘉菱社区卫生服务站 |
| 13 |  |  | 平墅社区卫生服务站 |
| 14 |  |  | 旺倪桥社区卫生服务站 |
| 15 |  |  | 卫家塘社区卫生服务站 |
| 16 |  |  | 张家桥社区卫生服务站 |
| 17 |  | 常熟市尚湖中心卫生院 | 常兴社区卫生服务站 |
| 18 |  |  | 大河社区卫生服务站 |
| 19 |  |  | 湖庄社区卫生服务站 |
| 20 |  |  | 吉桥社区卫生服务站 |
| 21 |  |  | 蒋巷社区卫生服务站 |
| 22 |  |  | 练南社区卫生服务站 |
| 23 |  |  | 罗墩社区卫生服务站 |
| 24 |  |  | 翁家庄社区卫生服务站 |
| 25 |  |  | 新鑫社区卫生服务站 |
| 26 |  |  | 新裕社区卫生服务站 |
| 27 |  |  | 颜巷社区卫生服务站 |
| 28 |  |  | 鸳鸯桥社区卫生服务站 |
| 29 |  |  | 车路坝社区卫生服务站 |
| 30 |  |  | 邓家湾社区卫生服务站 |
| 31 |  |  | 东桥社区卫生服务站 |
| 32 |  |  | 河金社区卫生服务站 |
| 33 |  |  | 家鑫社区卫生服务站 |
| 34 |  |  | 山界社区卫生服务站 |
| 35 |  | 常熟市莫城街道社区卫生服务中心 | 新建社区卫生服务站 |
| 36 |  |  | 安定社区卫生服务站 |
| 37 |  |  | 长瑞社区卫生服务站 |
| 38 |  |  | 东青社区卫生服务站 |
| 39 |  |  | 东始社区卫生服务站 |
| 40 |  |  | 湖鹤社区卫生服务站 |
| 41 |  |  | 三和社区卫生服务站 |
| 42 |  |  | 三瑭社区卫生服务站 |
| 43 |  |  | 三星社区卫生服务站 |
| 44 |  |  | 言里社区卫生服务站 |
| 45 |  |  | 燕兴苑社区卫生服务站 |
| 46 |  | 常熟市碧溪街道碧溪社区卫生服务中心 | 浒东社区卫生服务站 |
| 47 |  |  | 浒西社区卫生服务站 |
| 48 |  |  | 李袁社区卫生服务站 |
| 49 |  |  | 留下社区卫生服务站 |
| 50 |  |  | 问村社区卫生服务站 |
| 51 |  |  | 聚和佳苑社区卫生服务站 |
| 52 |  |  | 溪东社区卫生服务站 |
| 53 |  |  | 溪南社区卫生服务站 |
| 54 |  |  | 徐虎社区卫生服务站 |
| 55 |  |  | 周泾社区卫生服务站 |
| 56 |  |  | 滨江社区卫生服务站 |
| 57 |  |  | 港南社区卫生服务站 |
| 58 |  |  | 聚福苑社区卫生服务站 |
| 59 |  |  | 李村社区卫生服务站 |
| 60 |  |  | 阅江佳苑社区卫生服务站 |
| 61 |  | 常熟市碧溪街道东张社区卫生服务中心 | 白莲社区卫生服务站 |
| 62 |  |  | 东吴社区卫生服务站 |
| 63 |  |  | 横塘社区卫生服务站 |
| 64 |  |  | 江枫苑社区卫生服务站 |
| 65 |  |  | 龙桥社区卫生服务站 |
| 66 |  |  | 三湾社区卫生服务站 |
| 67 |  |  | 太平桥社区卫生服务站 |
| 68 |  |  | 周家桥社区卫生服务站 |
| 69 | 常熟市第二人民医院医共体 | 常熟市梅李人民医院 | 瞿巷社区卫生服务站 |
| 70 |  |  | 珍门社区卫生服务站 |
| 71 |  |  | 聚沙社区卫生服务站 |
| 72 |  |  | 梅李社区卫生服务站 |
| 73 |  |  | 梅南社区卫生服务站 |
| 74 |  |  | 沈市社区卫生服务站 |
| 75 |  |  | 胜法社区卫生服务站 |
| 76 |  |  | 师桥社区卫生服务站 |
| 77 |  |  | 塘桥社区卫生服务站 |
| 78 |  |  | 天字社区卫生服务站 |
| 79 |  |  | 新楼社区卫生服务站 |
| 80 |  |  | 寨角社区卫生服务站 |
| 81 |  |  | 赵市社区卫生服务站 |
| 82 |  |  | 珍大社区卫生服务站 |
| 83 |  |  | 庄泾社区卫生服务站 |
| 84 |  | 常熟市古里人民医院 | 芙蓉社区卫生服务站 |
| 85 |  |  | 康博社区卫生服务站 |
| 86 |  |  | 李市社区卫生服务站 |
| 87 |  |  | 联泾社区卫生服务站 |
| 88 |  |  | 坞坵社区卫生服务站 |
| 89 |  |  | 紫芙社区卫生服务站 |
| 90 |  |  | 紫霞社区卫生服务站 |
| 91 |  |  | 高长社区卫生服务站 |
| 92 |  |  | 琴东社区卫生服务站 |
| 93 |  |  | 双港社区卫生服务站 |
| 94 |  |  | 苏家尖社区卫生服务站 |
| 95 |  |  | 新桥社区卫生服务站 |
| 96 |  |  | 陈塘社区卫生服务站 |
| 97 |  |  | 虹桥社区卫生服务站 |
| 98 |  |  | 吴庄社区卫生服务站 |
| 99 |  |  | 下甲社区卫生服务站 |
| 100 |  | 常熟市董浜中心卫生院 | 曹家桥社区卫生服务站 |
| 101 |  |  | 杜桥社区卫生服务站 |
| 102 |  |  | 观智社区卫生服务站 |
| 103 |  |  | 归市社区卫生服务站 |
| 104 |  |  | 红沙社区卫生服务站 |
| 105 |  |  | 黄石社区卫生服务站 |
| 106 |  |  | 陆市社区卫生服务站 |
| 107 |  |  | 天星社区卫生服务站 |
| 108 |  |  | 新民社区卫生服务站 |
| 109 |  |  | 杨塘社区卫生服务站 |
| 110 |  |  | 永安社区卫生服务站 |
| 111 |  |  | 智林社区卫生服务站 |
| 112 |  | 常熟市琴川街道社区卫生服务中心 | 新梦龙社区卫生服务站 |
| 113 |  |  | 枫泾社区卫生服务站 |
| 114 |  |  | 洪泾里社区卫生服务站 |
| 115 |  |  | 湖圩社区卫生服务站 |
| 116 |  |  | 湖苑社区卫生服务站 |
| 117 |  |  | 花溪社区卫生服务站 |
| 118 |  |  | 金山社区卫生服务站 |
| 119 |  |  | 渠中社区卫生服务站 |
| 120 |  |  | 迎春社区卫生服务站 |
| 121 |  |  | 漕泾社区卫生服务站 |
| 122 |  |  | 静海社区卫生服务站 |
| 123 |  |  | 达海路社区卫生服务站 |
| 124 |  |  | 大虹桥社区卫生服务站 |
| 125 |  |  | 东环社区卫生服务站 |
| 126 |  |  | 浦浜社区卫生服务站 |
| 127 |  |  | 泰山社区卫生服务站 |
| 128 |  |  | 新龙潭社区卫生服务站 |
| 129 |  |  | 虞园社区卫生服务站 |
| 130 |  | 常熟市虞山街道社区卫生服务中心 | 长江路社区卫生服务站 |
| 131 |  |  | 君子弄社区卫生服务站 |
| 132 |  |  | 清和坊社区卫生服务站 |
| 133 |  |  | 四丈湾社区卫生服务站 |
| 134 |  |  | 星海社区卫生服务站 |
| 135 |  |  | 张坝社区卫生服务站 |
| 136 |  |  | 嵩山社区卫生服务站 |
| 137 |  |  | 宝岩社区卫生服务站 |
| 138 |  |  | 大湖甸社区卫生服务站 |
| 139 |  |  | 甸桥社区卫生服务站 |
| 140 |  |  | 建华社区卫生服务站 |
| 141 |  |  | 洩水社区卫生服务站 |
| 142 |  |  | 元和社区卫生服务站 |
| 143 |  | 常福街道社区卫生服务中心 | 东联社区卫生服务站 |
| 144 |  |  | 蜂蚁社区卫生服务站 |
| 145 |  |  | 光明社区卫生服务站 |
| 146 |  |  | 联丰社区卫生服务站 |
| 147 |  |  | 小山社区卫生服务站 |
| 148 |  |  | 小义社区卫生服务站 |
| 149 |  |  | 压路机社区卫生服务站 |
| 150 |  |  | 中泾社区卫生服务站 |
| 151 |  |  | 碧海社区卫生服务站 |
| 152 |  |  | 毛桥社区卫生服务站 |
| 153 |  |  | 常福社区卫生服务站 |
| 160 |  |  | 丁坝社区卫生服务站 |
| 161 |  |  | 方浜社区卫生服务站 |
| 162 |  |  | 勤丰社区卫生服务站 |
| 163 |  |  | 新红社区卫生服务站 |
| 164 |  |  | 怡馨佳苑社区卫生服务站 |
| 165 |  |  | 永红社区卫生服务站 |
| 166 | 常熟市中医院医共体 | 常熟市支塘人民医院 | 八字桥社区卫生服务站 |
| 167 |  |  | 长桥社区卫生服务站 |
| 168 |  |  | 蒋巷社区卫生服务站 |
| 169 |  |  | 丰联社区卫生服务站 |
| 170 |  |  | 枫塘社区卫生服务站 |
| 171 |  |  | 凤泾社区卫生服务站 |
| 172 |  |  | 何北社区卫生服务站 |
| 173 |  |  | 何东社区卫生服务站 |
| 174 |  |  | 盛泾社区卫生服务站 |
| 175 |  |  | 项桥社区卫生服务站 |
| 176 |  |  | 新濂社区卫生服务站 |
| 177 |  |  | 徐政社区卫生服务站 |
| 178 |  |  | 窑镇社区卫生服务站 |
| 179 |  |  | 支东社区卫生服务站 |
| 180 |  | 常熟市海虞中心卫生院 | 陈塘社区卫生服务站 |
| 181 |  |  | 邓市社区卫生服务站 |
| 182 |  |  | 海福新城社区卫生服务站 |
| 183 |  |  | 红光社区卫生服务站 |
| 184 |  |  | 七峰社区卫生服务站 |
| 185 |  |  | 三新社区卫生服务站 |
| 186 |  |  | 塘口社区卫生服务站 |
| 187 |  |  | 汪桥社区卫生服务站 |
| 188 |  |  | 望虞社区卫生服务站 |
| 189 |  |  | 香桥社区卫生服务站 |
| 190 |  |  | 肖家桥社区卫生服务站 |
| 191 |  |  | 新州社区卫生服务站 |
| 192 |  |  | 幸福社区卫生服务站 |
| 193 |  |  | 镇北社区卫生服务站 |
| 194 |  |  | 镇南社区卫生服务站 |
| 195 |  |  | 郑家桥社区卫生服务站 |
| 196 |  | 常熟市沙家浜中心卫生院 | 昆承湖社区卫生服务站 |
| 197 |  |  | 昆南社区卫生服务站 |
| 198 |  |  | 芦荡社区卫生服务站 |
| 199 |  |  | 阳澄社区卫生服务站 |
| 200 |  |  | 唐东社区卫生服务站 |
| 201 |  |  | 华阳社区卫生服务站 |
| 202 |  |  | 唐北社区卫生服务站 |
| 203 |  |  | 三塘社区卫生服务站 |
| 204 |  |  | 唐市社区卫生服务站 |
| 205 |  |  | 新湖社区卫生服务站 |
| 206 |  | 常熟市东南街道社区卫生服务中心 | 湖东社区卫生服务站 |
| 207 |  |  | 金仓社区卫生服务站 |
| 208 |  |  | 小康社区卫生服务站 |
| 209 | 常熟市第三人民医院 |  |  |