江苏脑机接口研究院检验检测平台
（脑机接口CRO服务）项目

招标文件

项目编号：JSZC-320113-JCEC-G2026-0176

采购人：江苏脑机接口研究院

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

2026年6月

目 录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 评标标准	18

第四章 采购需求	24

第五章 合同主要条款及格式	87

第六章 投标文件格式及附件	91

招标公告

项目概况

江苏脑机接口研究院检验检测平台（脑机接口CRO服务）项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2026年6月25日14时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320113-JCEC-G2026-0176

1.2项目名称：江苏脑机接口研究院检验检测平台（脑机接口CRO服务）项目

1.3预算金额：3297万元

1.4最高限价：3280万元

1.5采购需求：

| 包号 | 采购包名称 | 数量 | 简要技术需求 | 预算金额 （万元人民币） | 最高限价 （万元人民币） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兼容性能测试设备 | 1套 | 详见招标文件《第四章采购需求》 | 1372 | 1355 | 接受 |
| 2 | 生命周期管理设备 | 1套 |  | 1925 | 1925 | 不接受 |

1.6合同履行期限：合同签订之日起，国产设备45个日历日内全部设备、材料运抵现场，并安装、调试结束，验收合格，交付采购人使用；进口设备（如有）90个日历日内全部设备、材料运抵现场，并安装、调试结束，验收合格，交付采购人使用。

1.7行业划分：其他未列明行业。

1.8本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

1.9本项目（是/否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度的财务报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：①缴纳税收的凭证；②缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：

2.3.1供应商所投设备按国家规定须进行3C强制认证的（如有），须提供3C证书，投标时须提供复印件加盖公章。

2.3.2 代理商投标进口设备的，需提供所投产品制造商或其驻中国办事机构或制造商授权的中国境内最高级别代理机构的有效授权书（提供授权复印件加盖公章）。

2.4提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》网站在线打印，法定代表人签字并盖单位公章。

2.5 拒绝下述供应商参加本次招标活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

3.2地点：江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）

3.3方式：网上下载

3.4售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1提交投标文件截止时间、开标时间：2026年6月25日14时30分（北京时间）

4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.3开标地点：“苏采云”网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1本项目在南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）、江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）网站发布公告。

6.2勘查现场：无。

6.3供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

6.4政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随投标文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名称：江苏脑机接口研究院

地址：南京市栖霞区纬地路9号江苏生命科技创新园A3栋

联系人：吴部长

联系方式：02569567700

7.2采购代理机构信息

名称：江苏省设备成套股份有限公司

地址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1007室

联系人：刘渊

联系方式：025-83300827、83325579

邮箱：liuyuan@jcec.cn

7.3项目联系方式

项目联系人：刘渊

电话：025-83300827、83325579

投标人须知

一、总则

1、适用法律

1.1本次招标，适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称“政府采购法”）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称“政府采购法实施条例”）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策【“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统〔2017〕213号】。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7本国产品支持政策

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。政府采购活动涉及本国产品的，投标人应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章），否则不得享受价格评审优惠。本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标标准；

（4）采购需求；

（5）合同主要条款及格式；

（6）投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2 招标的最小单位是标段（包）。招标货物数量及技术要求中未分标段（包）的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段（包）的，可以以标段（包）为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

- 联合体投标（本项目不接受）

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“*”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件【（1）-（5）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求】：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法人授权书（格式见第六章）；

（3）投标人资格资信证明文件：

  - 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

  - 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；

（5）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（8）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（9）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《采购需求偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

11.7本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

12.2 如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网”发布的招标文件不一致，以上述网站发布的招标文件为准。

13、投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次招标，招标代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会“计价格〔2002〕1980号”）货物招标收费基准费率的 68% 计算，中标人在领取中标通知书前向采购代理机构支付。本项费用无需在投标报价表中单列，由中标人支付。

16.3开标公证费：无。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

18、投标文件的解密

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.3 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，作无效投标处理。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（9）现行法律法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

2.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

22.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求

22.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×65%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×65%；

（3）投标报价低于本项目最高限价65%的，即投标报价<本项目最高限价×65%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

22.4.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于22.4.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于22.4.1条第（3）项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

22.4.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

22.4.4异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，财政部门将依法予以处罚。

27.6采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

29、其他

29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按总体方案优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

- 采购包1：兼容性能测试设备（接受进口产品）

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）。投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30。 |  | 30 |
| 2 | 技术指标 响应 （27分） | 供应商所投产品的技术指标全部满足采购文件要求的，得27分； （1）带“★”的条款为实质性指标，不满足按无效投标处理； （2）带“▲”的条款为重要技术指标，如带“▲”条款存在负偏离的，每负偏离1项扣1.5分； （3）其他技术指标，每负偏离1项扣0.5分，（2）—（3）条分数扣完为止。 所有带“★”和“▲”的技术参数响应需提供支撑资料（明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页、产品说明书或第三方检测机构的检测报告等（自拟无效），如未附有效支撑材料或者所附的支撑材料由评标委员会认为不能佐证技术指标的有效性的，则视为负偏离。） |  | 27 |
| 3 | 业绩 （6分） | 供应商提供自2023年1月1日（含）（时间以合同签订时间为准）以来同类产品（至少包含核心产品：瞬态抗扰度测试系统）的销售业绩，每提供一个得2分，最高得6分。须提供合同复印件，合同中应能够体现签订日期等评审要素，若不能体现则须提供业主证明材料。 |  | 6 |
| 4 | 总体方案（34分） | 实施 方案 （12分） | 评标委员会根据供应商针对本项目提供的项目实施方案进行打分，包括但不限于产品的安装部署、调试方案、供货及安装各节点时间进度、人员配置安排等进行评分： 实施方案全面详尽、针对性极强，安装部署流程科学、调试方案严谨可落地，时间进度节点明确且可追溯，人员配置专业匹配度100%，完全覆盖并超出本项目核心需求，得12分；​ 实施方案全面、针对性强，安装部署、调试方案满足项目要求，时间进度规划合理，人员配置齐全，能完全满足本项目需求，得9分；​ 实施方案较全面、针对性较强，关键环节无遗漏，时间进度和人员配置基本合理，可满足本项目核心需求，得6分；​ 实施方案内容一般，针对性、可行性一般，存在少量关键细节缺失，勉强能满足本项目基础需求，得 3分；​ 实施方案缺失核心模块、无针对性或未提供，不得分。 | 12 |
|  |  | 售后服务方案 （11分） | 评标委员会根据供应商提供的售后服务方案进行打分，包括但不限于服务体系、售后服务内容、故障解决方案、售后应答及处理时间、专业技术人员保障及服务电话、质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况、备品备件的承诺等进行评分： 售后服务体系高度完善，服务内容全面覆盖项目全生命周期，故障解决方案分级明确且响应迅速，技术人员持证上岗且专属配置，质保期内全免费服务、质保期满后服务方案灵活且收费透明合理，备品备件足量储备且供应及时，完全超出本项目需求预期，得 11分；​ 售后服务体系完善，服务内容齐全，故障解决方案可行，技术人员配置完备，质保期内及质保期满后服务范围完全满足本项目需求，收费标准合理，备品备件供应有明确保障，得8分；售后服务体系较完善，服务内容覆盖核心需求，故障解决方案明确，有专职技术人员保障，质保期内及质保期满后服务范围能满足本项目基本需求，收费标准清晰，得5分；​ 售后服务体系一般，有基础服务流程和专职售后服务人员，对故障有基本响应，质保期内及质保期满后服务范围勉强覆盖本项目基础需求，备品备件有初步承诺，得2分；​ 售后服务方案缺失关键信息（如无响应时效、无人员配置、无收费标准）、针对性不足或未提供，不得分。 | 11 |
|  |  | 培训方案（11分） | 评标委员会根据供应商提供的培训方案进行综合评分，包括但不限于对用户部门操作、维护人员的培训方案及计划，需有合理的培训计划，明确给出培训目标、内容、时长、地点： 培训方案内容完整详尽、逻辑清晰，培训目标与用户实际需求高度契合，培训内容覆盖操作、维护、故障排查等全场景，时长安排科学，支持现场 + 线上双模式培训，地点灵活适配用户需求，配套教材及考核机制完善，可行性极强，得11分；​ 培训方案内容完整、合理可行，培训目标明确，培训内容覆盖核心操作及基础维护，时长安排合理，培训地点及形式明确，能完全满足用户使用需求，得8分；​ 培训方案内容较完整，培训目标、内容、时长、地点等核心要素齐全，合理性、可行性较强，可满足用户基础操作及维护需求，得5分；​ 培训方案内容一般，核心要素有缺失（如无明确时长或地点），合理性、可行性一般，仅能满足用户最基础的操作培训需求，得2分；​ 培训方案核心要素不全、无实际可操作性或未提供，不得分。 | 11 |
| 5 | 免费质保期承诺 （3分） | 供应商承诺项目整体及所有设备满足采购文件免费质保期要求（3年）的得1分，在此基础上，每增加1年加1分，最高得3分。 （提供免费质保期承诺书加盖投标单位公章，若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据） |  | 3 |
| 6 | 合计 |  |  | 100 |

- 采购包2：生命周期管理设备（不接受进口产品）

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）。投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30。 |  | 30 |
| 2 | 技术指标 响应 （30分） | 供应商所投产品的技术指标全部满足采购文件要求的，得30分； （1）带“★”的条款为实质性指标，不满足按无效投标处理； （2）带“▲”的条款为重要技术指标，如带“▲”条款存在负偏离的，每负偏离1项扣1分； （3）其他技术指标，每负偏离1项扣0.5分，（2）—（3）条分数扣完为止。 所有带“★”和“▲”的技术参数响应需提供支撑资料（明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页、产品说明书或第三方检测机构的检测报告等（自拟无效），如未附有效支撑材料或者所附的支撑材料由评标委员会认为不能佐证技术指标的有效性的，则视为负偏离。） |  | 30 |
| 3 | 业绩 （6分） | 供应商提供自2023年1月1日（含）（时间以合同签订时间为准）以来同类产品（至少包含核心产品：瞬态抗扰度测试系统）的销售业绩，每提供一个得2分，最高得6分。须提供合同复印件，合同中应能够体现签订日期等评审要素，若不能体现则须提供业主证明材料。 |  | 6 |
| 4 | 总体方案（31分） | 实施 方案 （11分） | 评标委员会根据供应商针对本项目提供的项目实施方案进行打分，包括但不限于产品的安装部署、调试方案、供货及安装各节点时间进度、人员配置安排等进行评分： 实施方案全面详尽、针对性极强，安装部署流程科学、调试方案严谨可落地，时间进度节点明确且可追溯，人员配置专业匹配度100%，完全覆盖并超出本项目核心需求，得11分；​ 实施方案全面、针对性强，安装部署、调试方案满足项目要求，时间进度规划合理，人员配置齐全，能完全满足本项目需求，得8分；​ 实施方案较全面、针对性较强，关键环节无遗漏，时间进度和人员配置基本合理，可满足本项目核心需求，得5分；​ 实施方案内容一般，针对性、可行性一般，存在少量关键细节缺失，勉强能满足本项目基础需求，得2分；​ 实施方案缺失核心模块、无针对性或未提供，不得分。 | 11 |
|  |  | 售后服务方案 （10分） | 评标委员会根据供应商提供的售后服务方案进行打分，包括但不限于服务体系、售后服务内容、故障解决方案、售后应答及处理时间、专业技术人员保障及服务电话、质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况、备品备件的承诺等进行评分： 售后服务体系高度完善，服务内容全面覆盖项目全生命周期，故障解决方案分级明确且响应迅速，技术人员持证上岗且专属配置，质保期内全免费服务、质保期满后服务方案灵活且收费透明合理，备品备件足量储备且供应及时，完全超出本项目需求预期，得 10分；​ 售后服务体系完善，服务内容齐全，故障解决方案可行，技术人员配置完备，质保期内及质保期满后服务范围完全满足本项目需求，收费标准合理，备品备件供应有明确保障，得7分；售后服务体系较完善，服务内容覆盖核心需求，故障解决方案明确，有专职技术人员保障，质保期内及质保期满后服务范围能满足本项目基本需求，收费标准清晰，得4分；​ 售后服务体系一般，有基础服务流程和专职售后服务人员，对故障有基本响应，质保期内及质保期满后服务范围勉强覆盖本项目基础需求，备品备件有初步承诺，得1分；​ 售后服务方案缺失关键信息（如无响应时效、无人员配置、无收费标准）、针对性不足或未提供，不得分。 | 10 |
|  |  | 培训方案（10分） | 评标委员会根据供应商提供的培训方案进行综合评分，包括但不限于对用户部门操作、维护人员的培训方案及计划，需有合理的培训计划，明确给出培训目标、内容、时长、地点： 培训方案内容完整详尽、逻辑清晰，培训目标与用户实际需求高度契合，培训内容覆盖操作、维护、故障排查等全场景，时长安排科学，支持现场 + 线上双模式培训，地点灵活适配用户需求，配套教材及考核机制完善，可行性极强，得10分；​ 培训方案内容完整、合理可行，培训目标明确，培训内容覆盖核心操作及基础维护，时长安排合理，培训地点及形式明确，能完全满足用户使用需求，得7分；​ 培训方案内容较完整，培训目标、内容、时长、地点等核心要素齐全，合理性、可行性较强，可满足用户基础操作及维护需求，得4分；​ 培训方案内容一般，核心要素有缺失（如无明确时长或地点），合理性、可行性一般，仅能满足用户最基础的操作培训需求，得1分；​ 培训方案核心要素不全、无实际可操作性或未提供，不得分。 | 10 |
| 5 | 免费质保期承诺 （3分） | 供应商承诺项目整体及所有设备满足采购文件免费质保期要求（3年）的得1分，在此基础上，每增加1年加1分，最高得3分。 （提供免费质保期承诺书加盖投标单位公章，若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据） |  | 3 |
| 6 | 合计 |  |  | 100 |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.本国产品的价格扣除

6.1本国产品标准、本国产品标准的适用范围、对本国产品的支持政策等详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

6.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

6.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

6.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

6.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

采购需求

- 采购标的清单

- 采购包1：兼容性能测试设备（接受进口产品）

| 一级分类序号 | 一级分类名称 | 二级设备序号 | 二级设备名称 | 配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辐射骚扰测试系统 | 1.1 | EMI接收机 | EMI接收机 | 台 | 1 |
|  |  | 1.2 | 辐射系统组成设备 | 有源环形天线 | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 对数周期复合天线 | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 喇叭天线 | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 前置放大器 | 个 | 1 |
|  |  |  |  | 前置放大器（高频） | 个 | 1 |
|  |  |  |  | 功率吸收钳 | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 去耦钳 | 套 | 1 |
|  |  | 1.3 | 梳妆信号源 | 梳妆信号源一 | 台 | 1 |
|  |  |  |  | 梳妆信号源二 | 台 | 1 |
|  |  |  |  | 梳妆信号源三 | 台 | 1 |
|  |  | 1.4 | 示波器 | 示波器 | 台 | 1 |
| 2 | 传导骚扰测试系统 | 2.1 | EMI接收机 | EMI接收机 | 台 | 1 |
|  |  | 2.2 | 传导系统组成 | 人工电源网络（单相） | 台 | 1 |
|  |  |  |  | 人工电源网络（三相） | 台 | 1 |
|  |  |  |  | 脉冲限幅器 | 个 | 1 |
|  |  |  |  | T型ISN网络 | 台 | 1 |
|  |  |  |  | T型ISN网络 | 台 | 1 |
|  |  |  |  | T型ISN网络 | 台 | 1 |
|  |  |  |  | 电源线电压探头 | 个 | 1 |
|  |  |  |  | 高阻抗容性探头 | 个 | 1 |
|  |  |  |  | 电流探头 | 个 | 1 |
| 3 | 辐射抗扰度测试系统 | 3.1 | 辐射抗扰度系统组成设备 | 射频信号发生器 | 台 | 1 |
|  |  |  |  | 功率计 | 台 | 1 |
|  |  |  |  | 功率探头 | 个 | 2 |
|  |  | 3.2 | 辐射抗扰度天线系统 | 发射天线 | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 天线适配器 | 个 | 1 |
|  |  |  |  | 喇叭天线 | 套 | 1 |
|  |  | 3.3 | 辐射抗扰度场强探头 | 场强探头 | 套 | 1 |
| 4 | 传导抗扰度测试系统 | 4.1 | 传导抗扰度系统 | 传导抗扰度一体机 | 台 | 1 |
|  |  |  |  | 功率放大器 | 台 | 1 |
|  |  |  |  | 衰减器 | 个 | 1 |
|  |  |  |  | 单相耦合去耦合网络 | 台 | 1 |
|  |  |  |  | 三相耦合去耦合网络 | 台 | 1 |
|  |  |  |  | 三相耦合去耦合网络 | 台 | 1 |
|  |  |  |  | 电磁注入钳 | 台 | 1 |
|  |  |  |  | 去耦钳 | 台 | 1 |
|  |  |  |  | 校准套件 | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 电流注入探头 （含夹具） | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 监测探头 | 个 | 1 |
|  |  |  |  | 磁场测试套件1 | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 磁场测试套件2 | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 匹配电容 | 套 | 1 |
| 5 | 谐波电流和电压闪烁及三相电压跌落测试系统 | 5.1 | 谐波测试用纯净电源 | 谐波测试用纯净电源 | 台 | 1 |
|  |  | 5.2 | 谐波闪烁分析仪 | 谐波闪烁分析仪 | 台 | 1 |
|  |  | 5.3 | 闪烁阻抗 | 闪烁阻抗 | 台 | 1 |
|  |  | 5.4 | 电源故障模拟器 | 电源故障模拟器 | 台 | 1 |
|  |  | 5.5 | 测试软件 | 测试软件 | 套 | 1 |
| 6 | 瞬态抗扰度测试系统（核心产品） | 6.1 | 瞬态抗扰度测试系统 | 静电放电发生器 | 台 | 1 |
|  |  |  |  | 瞬态抗扰测试系统 | 台 | 1 |
|  |  |  |  | 三相耦合去耦合网络 | 台 | 1 |
|  |  |  |  | 容性耦合夹 | 个 | 1 |
|  |  |  |  | 电流源 | 台 | 1 |
|  |  |  |  | 磁场线圈 | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 全自动程控软件 | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 50欧姆衰减器 | 个 | 1 |
|  |  |  |  | 1000欧姆衰减器 | 个 | 1 |
|  |  |  |  | 容性耦合夹耦合板 | 个 | 1 |
|  |  | 6.2 | 耦合去耦合网络 | 高速数据线耦合去耦合网络 | 台 | 1 |
|  |  |  |  | 非对称数据线耦合去耦合网络 | 台 | 1 |
|  |  | 6.3 | 7KV高压差分探头 | 7KV高压差分探头 | 个 | 1 |
|  |  | 6.4 | 大电流测试探头 | 大电流测探头 | 个 | 1 |
| 7 | 环境振动辐射测试平台 | 7.1 | 泄漏辐射测试仪 | 泄漏辐射测试仪 | 台 | 1 |
| 8 | 心脑电测试 | 一、心电性能测试部分 |  |  |  |  |
|  |  | 8.1 | 心电性能测试 | 多生理信号模拟器 | 台 | 1 |
|  |  |  |  | 共模抑制比测试仪 | 台 | 1 |
|  |  |  |  | 高频电刀干扰专用测试治具 | 套 | 1 |
|  |  | 二、心电数据库测试部分 |  |  |  |  |
|  |  | 8.2 | 心电数据库测试部分 | 多通道心电数据库播放器 | 台 | 1 |
|  |  |  |  | AHA数据库 | 套 | 1 |
|  |  |  |  | CES数据库 | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 医疗数据库比对分析软件 | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 心电数据库比对分析软件 | 套 | 1 |
|  |  | 三、脑电性能测试部分 |  |  |  |  |
|  |  | 8.3 | 脑电性能测试部分 | 单通道脑电性能测试仪 （含标准辅助） | 台 | 1 |
|  |  |  |  | 单通道脑电性能测试仪2（含标准辅助） | 台 | 1 |
|  |  |  |  | 脑电图机专用共模抑制比测试仪 | 台 | 1 |
|  |  | 四、血氧测试部分 |  |  |  |  |
|  |  | 8.4 | 血氧测试部分 | 透射式模拟血氧探头 | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 反射式模拟血氧探头 | 套 | 1 |

- 采购包2：生命周期管理设备（不接受进口产品）

| 一级分类序号 | 一级分类名称 | 二级设备序号 | 二级设备名称 | 配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辐射骚扰测试系统 | 1.1 | 射频切换开关 | 射频切换开关 | 台 | 1 |
|  |  | 1.2 | 系统控制器及测试软件 | 系统控制器及测试软件 | 套 | 1 |
|  |  | 1.3 | 备品备件 | 线缆 | 套 | 1 |
| 2 | 传导骚扰测试系统 | 2.1 | 系统控制器及测试软件 | 系统控制器及测试软件 | 套 | 1 |
|  |  | 2.2 | 系统机柜及线缆附件 | 系统机柜及线缆附件 | 套 | 1 |
| 3 | 辐射抗扰度测试系统 | 3.1 | 功率放大器1 | 功率放大器1 | 台 | 1 |
|  |  | 3.2 | 功率放大器2 | 功率放大器2 | 台 | 1 |
|  |  | 3.3 | 射频切换开关 | 射频切换开关 | 台 | 1 |
|  |  | 3.4 | EMS控制器和测试软件 | EMS控制器和测试软件 | 套 | 1 |
|  |  | 3.5 | 系统机柜 | 系统机柜 | 个 | 1 |
|  |  | 3.6 | 线缆附件 | 线缆附件 | 套 | 1 |
| 4 | 传导抗扰度测试系统 | 4.1 | EMS控制器和测试软件 | EMS控制器和测试软件 | 套 | 1 |
|  |  | 4.2 | 系统机柜及线缆附件 | 系统机柜及线缆附件 | 套 | 1 |
| 5 | 瞬态抗扰度测试系统（核心产品） | 5.1 | 静电放电测试环境 | 静电放电测试环境 | 套 | 1 |
|  |  | 5.2 | 高压分压计 | 高压分压计 | 个 | 1 |
|  |  | 5.3 | 静电校准靶 | 静电校准靶 | 个 | 1 |
| 6 | 生命周期判定设备 | 6.1 | 高低温湿热试验箱 | 高低温湿热试验箱 | 台 | 1 |
|  |  | 6.2 | 快速温度变化湿热试验箱 | 快速温度变化湿热试验箱 | 台 | 1 |
|  |  | 6.3 | 冷热冲击试验箱 | 冷热冲击试验箱 | 台 | 1 |
|  |  | 6.4 | 步入式高低温湿热试验室 | 步入式高低温湿热试验室 | 套 | 1 |
|  |  | 6.5 | 低气压试验箱 | 低气压试验箱 | 台 | 1 |
|  |  | 6.6 | 5吨振动台 | 5吨振动台 | 套 | 1 |
|  |  | 6.7 | 气动冲击碰撞台 | 气动冲击碰撞台 | 套 | 1 |
|  |  | 6.8 | 冷却塔 | 冷却塔 | 套 | 1 |
|  |  | 6.9 | 科研实验室用分体式纯水系统 | 纯水系统 | 套 | 1 |
| 7 | 电能环境质量分析平台 | 1、GB9706.1-2020医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 4通用要求，5ME设备试验的通用要求，7ME 设备标识、标记和文件 |  |  |  |  |
|  |  | 7.1 | 数字功率计 | 数字功率计 | 个 | 1 |
|  |  | 7.2 | 三相变频电源 | 三相变频电源 | 台 | 1 |
|  |  | 7.3 | 直流稳压电源 | 直流稳压电源 | 台 | 1 |
|  |  | 7.4 | 交流稳压电源 | 交流稳压电源 | 台 | 1 |
|  |  | 7.5 | 隔离变压器 | 隔离变压器 | 台 | 1 |
|  |  | 7.6 | 交流电流源 | 交流电流源 | 台 |  |
|  |  | 7.7 | 调压器 | 调压器 | 台 | 1 |
|  |  | 7.8 | 气压表 | 气压表 | 台 | 6 |
|  |  | 7.9 | 温湿度计 | 温湿度计 | 台 | 1 |
|  |  | 7.10 | 推拉力计 | 推拉力计 | 台 | 1 |
|  |  | 7.11 | 试验指，钩，棒 | 试验指，钩，棒 | 套 | 1 |
|  |  | 7.12 | 照度计 | 照度计 | 台 | 1 |
|  |  | 2、GB9706.1-2020医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 第7章7ME设备对电击危险的防护 |  |  |  |  |
|  |  | 7.13 | 示波器 | 示波器 | 台 | 2 |
|  |  | 7.14 | 剩余电压测试仪(含工装） | 剩余电压测试仪(含工装） | 台 | 1 |
|  |  | 7.15 | 100MΩ阻抗示波器探头 | 100MΩ阻抗示波器探头 | 套 | 2 |
|  |  | 7.16 | 电流探头 | 电流探头 | 套 | 2 |
|  |  | 7.17 | LCR测试仪 | LCR测试仪 | 台 | 1 |
|  |  | 7.18 | 除颤效应能量测试仪 | 除颤效应能量测试仪 | 台 | 1 |
|  |  | 7.19 | 接地电阻测试仪 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 |
|  |  | 7.20 | 泄漏电流测试仪 | 泄漏电流测试仪 | 台 | 1 |
|  |  | 7.21 | 绝缘耐压测试仪 | 绝缘耐压测试仪 | 台 | 1 |
|  |  | 7.22 | 球压试验装置 | 球压试验装置 | 套 | 1 |
|  |  | 7.23 | 烘箱 | 烘箱 | 台 | 1 |
|  |  | 7.24 | 氧弹试验机 | 氧弹试验机 | 台 | 1 |
|  |  | 7.25 | 数显卡尺：0-200mm | 数显卡尺：0-200mm | 个 | 1 |
|  |  | 7.26 | 爬电距离量规 | 爬电距离量规 | 套 | 1 |
|  |  | 7.27 | 漏电起痕试验装置 | 漏电起痕试验装置 | 套 | 1 |
|  |  | 7.28 | 电源线拉扭试验机 | 电源线拉扭试验机 | 台 | 1 |
|  |  | 7.29 | 电源线弯曲试验机 | 电源线弯曲试验机 | 台 | 1 |
|  |  | 3、GB9706.1-2020医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 第9章9ME设备和ME系统对机械危险的防护 |  |  |  |  |
|  |  | 7.30 | 稳定性试验机 | 稳定性试验机 | 台 | 1 |
|  |  | 7.31 | 人体重量动载荷试验机（含人体重量模型） | 人体重量动载荷试验机（含人体重量模型） | 台 | 1 |
|  |  | 7.32 | 手传振动分析仪 | 手传振动分析仪 | 台 | 1 |
|  |  | 7.33 | 水压试验机 | 水压试验机 | 台 | 1 |
|  |  | 7.34 | 提拎把手加载装置 | 提拎把手加载装置 | 套 | 1 |
|  |  | 7.35 | 脉冲试验装置 | 脉冲试验装置 | 套 | 1 |
|  |  | 4、呼吸相关安全测试系统 |  |  |  |  |
|  |  | 7.36 | 睡眠呼吸暂停设备的测试 | 睡眠呼吸暂停设备的测试 | 套 | 1 |
|  |  | 7.37 | 主动模拟肺 | 主动模拟肺 | 套 | 1 |
|  |  | 7.38 | 呼吸吸入制剂微细粒子空气动力学特性测定 | 呼吸吸入制剂微细粒子空气动力学特性测定 | 套 | 1 |
|  |  | 7.39 | 呼吸气体监护系统 | 呼吸气体监护系统 | 套 | 1 |
|  |  | 7.40 | 湿化输出测试 | 湿化输出测试 | 套 | 1 |
|  |  | 7.41 | 圆锥接头的塞规和环规 | 圆锥接头的塞规和环规 | 套 | 1 |
|  |  | 5、可穿戴相关安全测试系统 |  |  |  |  |
|  |  | 7.42 | 健康穿戴式装置性能测试 | 健康穿戴式装置性能测试 | 套 | 1 |
|  |  | 7.43 | 有创血压模拟器 | 有创血压模拟器 | 套 | 1 |
| 8 | 环境振动辐射测试平台 | 8.1 | 微波辐射分析仪 | 微波辐射分析仪 | 台 | 1 |
|  |  | 8.2 | 温度记录仪 | 温度记录仪 | 台 | 1 |
|  |  | 8.3 | 测试角 | 测试角 | 套 | 1 |
|  |  | 8.4 | 单点温度计 | 单点温度计 | 台 | 1 |
|  |  | 8.5 | 恒温槽 | 恒温槽 | 台 | 1 |
|  |  | 8.6 | 黑体炉 | 黑体炉 | 台 | 1 |
|  |  | 8.7 | 氧浓度分析仪 | 氧浓度分析仪 | 台 | 1 |
|  |  | 8.8 | IPX1-IPX8防水试验机 | IPX1-IPX8防水试验机 | 台 | 1 |
|  |  | 8.9 | 电子天平 | 电子天平 | 台 | 1 |
|  |  | 8.10 | 医用冷藏箱 | 医用冷藏箱 | 台 | 1 |
|  |  | 8.11 | 防尘试验箱 | 防尘试验箱 | 台 | 1 |
|  |  | 振动测试平台 |  |  |  |  |
|  |  | 8.12 | 真有效值钳形表 | GB9706.1-2020医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 13ME设备危险情况和故障状态 | 套 | 1 |
|  |  | 8.13 | 堵转试验工装 |  | 套 | 1 |
|  |  | 8.14 | 钢球冲击试验装置 | GB9706.1-2020医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 15ME设备的结构 | 套 | 1 |
|  |  | 8.15 | 推拉力计 | 推拉力计 500N | 台 | 1 |
|  |  | 8.16 | 30mm平面工装 | 30mm平面工装 | 套 | 1 |
|  |  | 8.17 | 跌落板 | 跌落板 | 套 | 1 |
|  |  | 8.18 | 粗鲁搬运测试工装 | 粗鲁搬运测试工装 | 套 | 1 |
|  |  | 8.19 | 扭力计 | 扭力计 | 台 | 1 |
|  |  | 8.20 | 脚踏开关加压装置（1350N，30mm平面） | 脚踏开关加压装置（1350N，30mm平面） | 套 | 1 |
|  |  | 8.21 | 变压器绕组温升测试仪（RC3002） | 变压器绕组温升测试仪（RC3002） | 台 | 1 |
|  |  | 8.22 | 直流负载（0-3000W） | 直流负载（0-3000W） | 套 | 1 |
|  |  | 8.23 | 交流负载 | 交流负载 | 套 | 1 |
|  |  | 8.24 | 倍频倍压测试仪 | 倍频倍压测试仪 | 台 | 1 |
|  |  | 8.25 | 易燃混合器的试验装置 | 易燃混合器的试验装置 | 套 | 1 |
|  |  | 8.26 | 可变电阻箱（0-1MΩ ） | 可变电阻箱（0-1MΩ ） | 套 | 1 |
|  |  | 8.27 | 万用表（FLUKE 289C） | 万用表（FLUKE 289C） | 个 | 1 |
| 9 | 激光功率和能量测试仪（含光束分析） | 9.1 | 激光功率和能量测试仪（含光束分析） | 激光功率计表头 | 个 | 1 |
|  |  |  |  | 激光功率探测器 | 套 | 5 |
|  |  |  |  | 激光能量探测器 | 套 | 3 |
|  |  |  |  | 激光波长测试仪 | 台 | 1 |
|  |  |  |  | 光电脉冲测试装置 | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 激光位置矢量分析仪 | 台 | 1 |
|  |  |  |  | 探测器位移切换平台 | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 样品调整台 | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 光学平台 | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 激光防护装置 | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 测试软件 | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 激光防护组件 | 套 | 1 |

## 二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第三章 评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

- 技术要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。其中加★号条款为实质性要求，加▲号条款为重要技术指标。

- 采购包1：兼容性能测试设备（接受进口产品）

此次招标方购置的设备需求包括：

1、EMC测试系统：主要用于医疗设备等的电磁骚扰（EMI）与电磁抗干扰（EMS）的测试。用于对上述被测物的电磁兼容性能测试与研发。

整套系统需要EMI测试接收机，射频信号发生器，功率计及宽功率探头和测试软件的制造商或者系统集成商完成系统的安装及售后培训。

▲供应商自身有同类检测实验室，能够在招标方仪器故障时直接提供备用机或者临时免费检测服务，以保证招标方工作正常进行（提供承诺书，格式自拟）。（参见序号1-6）

2、泄露辐射测试仪：用于X射线环境下的散射和漏射线检测，检测是否超出标准范围。（参见序号7）

3、心脑电测试系统：主要用于心电、脑电、肌电、血氧、PPG、PWTT等测试，满足GB 9706.225-2021、GB 9706.227-2021、YY 9706.247-2021等国家、行业标准测试要求。（参见序号8）

所需的测量设备与技术指标如下：

- 序号1、辐射骚扰测试系统技术要求

辐射电场骚扰，在9kHz～6GHz要求测试系统的本地噪声电平低于CISPR11标准的限值线至少6dB以上。

所需的测量设备与技术指标见下表：

| 序号 | 项目 | 数量 | 测量范围与主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | EMI接收机 | 1台 | 1.兼容EMI测试接收机模式和信号/频谱分析仪模式； 2.符合CISPR16-1-1要求； 3.频率范围：9kHz~26.5GHz； 4.最大输入射频电平：≥+30dBm 5.接收机中频带宽符合CISPR标准：200Hz，9kHz，120kHz，1MHz； 6.扫描点数：1到4,000,000； ▲7.SSB相位噪声（500MHz，100kHz频偏）：<-115dBc/Hz； 8.电平测量不确定度：<0.39dB(64MHz绝对电平不确定度，RBW=10kHz，连续波信号，电平=–10dBm，参考电平=–10dBm，射频衰减=10dB，预选器关)； 9.接收机模式下检波器：最大峰值，最小峰值，有效值，平均值，准峰值，CISPR平均，有效平均值等； 10.1dB压缩点：+10dBm典型值（衰减0dB，预选器和预放关闭）； 11.含内置预放； 12.可通过GPIB或者LAN进行远程控制； 13.触摸屏显示及操作； 14.平均噪声电平： 1MHz≤f<1GHz:<–165dBm； 3.6GHz≤f<6GHz:<–160dBm； - FFT扫描速度：16比特AD转换器，采样时间达到25ns，采样速率：128Msample/s。 |
| 1.2 | 辐射系统组成设备 | 1套 | 含有源环形天线1件: 1.频率范围：8kHz-30MHz； 2.直径：60cm； 3.电场天线系数：20dB/m；磁场天线系数：-31.5dB/Ωm； 4.频响：<+/-1dB； 5.含充电器和天线支架。 |
|  |  |  | 含对数周期复合天线1件: 1.频率范围：30MHz-1GHz； 2.天线系数：8-36dB/m； 3.增益：5.3-7.7dBi； 4.最大功率：10W连续； 5.含天线适配器。 |
|  |  |  | 含喇叭天线1件: 1.频率范围：1GHz-18GHz； 2.天线系数：25~44dB/m； 3.增益：5-17dBi； 4.驻波比：<1.5； 5.最大功率：1000W； 6.含天线适配器。 |
|  |  |  | 含前置放大器1件: 1.频率范围：9kHz-2GHz； 2.增益：+30dB(典型值)； 3.VSWR：≤2:1； 4.增益平坦度：≤±3dB。 |
|  |  |  | 含前置放大器(高频)1件: 1.频率范围：1GHz-18GHz； 2.增益(典型值)：30dB+/-3dB； 3.噪声系数：2dB； 4.最大输入功率：-10dBm(97dBµV)； 6.VSWR：≤2:1。 |
|  |  |  | 含功率吸收钳1件: 1.频率范围：30MHz~1GHz； 2.插入损耗：17dB典型值； 3.最大电流30A。 |
|  |  |  | 含去耦钳1件: 1.频率范围：10MHz~1000MHz； 2.S21：<0.25； 3.内径：26mm； 4.尺寸：66mm*70mm*414mm。 |
| 1.3 | 梳妆信号源 | 1套 | 梳妆信号源一: 1.频率范围：50kHz~400MHz； 2.步进：50kHz，250kHz； 3.用于传导骚扰校验。 |
|  |  |  | 梳妆信号源二: 1.频率范围：1MHz~1GHz； 2.步进：1MHz； 3.用于辐射骚扰的校验。 |
|  |  |  | 梳妆信号源三: 1.频率范围：1~18GHz； 2.步进：100MHz； 3.用于辐射骚扰的校验。 |
| 1.4 | 示波器 | 1台 | 1.带宽：至少1GHz 2.通道：4个 ▲3.最大实时采样率：3.2GS/s 4.ADC位数：14位。 |

- 序号2、传导骚扰测试系统技术要求

传导骚扰电压测试系统必须在各相关标准规定的频率范围内对应的分辨率带宽峰值扫描时，测试系统的本底噪声电平要求低于限值至少6dB以上。

所需的测量设备与技术指标见下表：

EMI测试系统技术指标

| 序号 | 项目 | 数量 | 测量范围与主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | EMI接收机 | 1台 | 1.兼容EMI测试接收机模式和信号/频谱分析仪模式； 2.符合CISPR16-1-1要求； 3.频率范围：9kHz~3.6GHz； 4.最大输入射频电平：≥+30dBm； 5.接收机中频带宽符合CISPR标准：200Hz,9kHz,120kHz,1MHz； 6.扫描点数：1到4,000,000； 7.SSB相位噪声(500MHz，100kHz频偏)：<-115dBc/Hz； 8.电平测量不确定度：<0.39dB(64MHz绝对电平不确定度，RBW=10kHz,连续波信号，电平=–10dBm，参考电平=–10dBm,射频衰减=10dB，预选器关)； 9.接收机模式下检波器：最大峰值，最小峰值，有效值，平均值，准峰值，CISPR平均值，有效平均值等； 10.1dB压缩点：+10dBm典型值(衰减0dB，预选器和预放关闭)； 11.含内置预放； 12.可通过GPIB或者LAN进行远程控制； 13.触摸屏显示及操作； 14.平均噪声电平： 1MHz≤f<1GHz:<–165dBm； 3.6GHz≤f<6GHz:<–160dBm； 15.FFT扫描速度：16比特AD转换器，采样时间达到25ns，采样速率：128Msample/s。 |
| 2.2 | 传导系统组成 | 1套 | 含人工电源网络(单相)1台: 1.频率范围：9kHz~30MHz； 2.阻抗：(50µH+5Ω)¦¦50Ω； 3.最大连续电流；单相16A和三相4x32A； 4.可通过接收机程控； 5.最大电压：250VAC/400VDC。 |
|  |  |  | 含人工电源网络(三相)1台: 1.频率范围：9kHz~30MHz； 2.阻抗：(50µH+5Ω)¦¦50Ω； 3.最大连续电流；4x200A； 4.可通过接收机程控； 5.最大电压：400VAC/800VDC。 |
|  |  |  | 含脉冲限幅器1件: 1.频率范围：DC~200MHz； 2.阻抗：50Ω； 3.插入损耗：10dB±0.5dB； 4.端口：N； 5.重量：135克。 |
|  |  |  | T型ISN网络(CAT3)1件: 1.频率范围：150kHz~30MHz； 2.插损：<1dB； 3.LCL：55dB@150kHz； 4.共模相位角：0°±20°； 5.类型：CAT3。 |
|  |  |  | T型ISN网络(CAT5)1件: 1.频率范围：150kHz~30MHz； 2.插损：<1dB； 3.LCL：65dB@150kHz； 4.共模相位角：0°±20°； 5.类型：CAT5。 |
|  |  |  | 含T型ISN网络(NTFM)1件: 1.频率范围：150kHz~30MHz； 2.插损：<1dB； 3.LCL：75dB@150kHz； 4.共模相位角：0°±20°； 5.类型：CAT6。 |
|  |  |  | 含电源线电压探头1件: 1.频率范围：9kHz~30MHz； 2.输入阻抗：1.5kΩ¦¦4pF； 3.电压AC<2.5kV，DC<4.4kV。 |
|  |  |  | 含高阻抗容性探头1件: 1.频率范围：9kHz~100MHz； 2.插入损耗：34dB； 3.VSWR：<1.2； 4.内径：32mm； 5.最大峰值电压：≤30V； 6.含校准适配器。 |
|  |  |  | 含电流探头1件: 1.频率范围：9kHz-80MHz； 2.内径：23mm； 3.插损：34dB。 |

- 序号3、辐射抗扰度测试系统技术要求

| 序号 | 项目 | 数量 | 测量范围与主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 辐射抗扰度系统组成设备 | 1套 | 含射频信号发生器1件: 1.频率范围覆盖：9kHz~6GHz； 2.频率分辨率：0.001Hz； 3.幅值分辨率：0.01dB； 4.SSB相位噪声(1GHz，20kHzoffset)：<-122dBc/Hz； 5.调制类型：AM，FM，脉冲调制功能； 6.输出幅值范围： 9kHz≤f<10MHz,–144dBm~+13dBm； 10MHz≤f<3GHz,–144dBm~+18dBm； 3GHz≤f<6GHz,–144dBm~+16dBm； 7.波形的幅值及占空比可调整； 8.切换速度：≤900μs； 9.控制接口：TCP/IP。 |
|  |  |  | 含功率计1件: 1.频率：DC-120GHz； ▲2.功率范围：-70至+44dBm； 3.通道：2(可扩展至4)； 4.速度：400读数/秒； 5.精度：±0.02dB。 |
|  |  |  | 含功率探头2件: 1.频率：10MHz-6GHz； 2.功率范围：-60至+20dBm； 3.内置EEPROM存储校准数据，低驻波比｡ |
| 3.2 | 辐射抗扰度天线系统 | 1套 | 含发射天线1件: 1.频率范围：70MHz~10GHz； 2.天线增益：6-11dBi； 3.接头：7/16； 4.阻抗：50欧姆； 5.最大功率：4kW。 |
|  |  |  | 含天线适配器1件: 适配STLP9129天线，用于固定安装。 |
|  |  |  | 含喇叭天线1件: 1.频率范围:380MHz~6GHz； 2.天线增益:2-10dBi； 3.最大功率:300W； 4.场均匀区:X-30cm,Y-20cm； 5.包含天线适配器及支架。 |
| 3.3 | 辐射抗扰度场强探头 | 1台 | 1.频率范围:10kHz-9.25GHz； ▲2.测量范围:0.5V/m-500V/m,分辨率:0.01V/m； 3.过载:1000V/m； 4.测量数据:X,Y,Z三个方向同时测量； 5.平坦度:0.4dB(典型)； 6.含10m光纤； 7.含探头支架。 |

- 序号4、传导抗扰度测试系统技术要求

IEC61000-4-6测试系统技术指标

| 序号 | 项目 | 数量 | 测量范围与主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 传导抗扰度系统 | 1 套 | 含传导抗扰度一体机1台: 信号源(独立和集成内置都可): ▲1.频率范围:4kHz-1200MHz； 2.电平范围:-63dBm~+10dBm； 3.分辨率:±0.1dB； 4.频率精度:±5ppm； 5.谐波失真:<-30dBc； 6.内部调制:1Hz-100kHz调频,0-100%调幅,分辨率0.5%；5-95%脉冲调制,分辨率1%； 7.驻波比:小于1.5:1； 8.输出阻抗50Ω,VSWR<1.5。 含功率计(独立和集成内置都可): ▲1.频率范围:4kHz-1200MHz 2.测量范围:-40dBm~+30dBm；； 3.测量精度:±0.5dB； 4.分辨率:0.1dB； 5.通道数量:3路,其中两路内置定向耦合器,耦合系数:40dB｡ |
|  |  |  | 含功率放大器1台: 1.频率范围:9kHz-400MHz； ▲2.输出额定最大功率:290W； 3.增益:53dB； 4.增益平坦度:+/-2.5dB； 5.失真:<20dBc； 6.阻抗:50Ω； 7.电压驻波比:<1.5:1。 |
|  |  |  | 含衰减器1件: 1.频率:DC-1GHz； 2.功率:300W； 3.衰减:6dB。 |
|  |  |  | 含单相耦合去耦合网络1套: 1.频率范围:150kHz~230MHz； 2.电流:32A； 3.支持单相2线和3线； 4.线电压:280VAC/500VDC； 5.插损(RF输入至EUT): 10dB+2/-1dB(150kHz–80MHz) 10dB+5dB(80MHz–230MHz)； 6.带校准适配头｡ |
|  |  |  | 含三相耦合去耦合网络1套(32A): 1.频率范围:150kHz~230MHz； 2.电流:32A； 3.支持三相5线； 4.线电压:485VAC/500VDC； 5.插损(RF输入至EUT): 10dB+2/-1dB(150kHz–80MHz) 10dB+5dB(80MHz–230MHz)。 |
|  |  |  | 含三相大电流耦合去耦合网络1套(100A): 1.频率范围:150kHz~230MHz； 2.电流:100A； 3.支持三相5线； 4.线电压:1000VAC/1000VDC； 5.插损(RF输入至EUT): 10dB+2/-1dB(150kHz–80MHz)； 6.带校准适配头｡ |
|  |  |  | 含电磁注入钳1件: 1.频率范围:100kHz~1GHz； 2.测试线缆最大直径20mm； 3.RF接口:N型母头； 4.150kHz-100MHz,100W,15分钟； 5.包含原厂校准夹具｡ |
|  |  |  | 含去耦钳1件: 1.频率范围:100kHz~1GHz； 2.测试线缆最大直径20mm； 3.尺寸:632mmx120mmx80mm。 |
|  |  |  | 含校准套件2件: 1.150/50Ω阻抗适配器； 2.50Ω负载； 3.L型校准适配板｡ |
|  |  |  | 含电流注入探头1件: 1.频率范围:10kHz~400MHz； 2.内直径40mm； 3.外直径120mm； 4.RF接口:N型母头； 5.额定输入功率:100W时持续45分钟； 6.最大输入功率:500W(瞬时)； 7.插损:10kHz/28dB,100MHz/6dB； 8.包含原厂校准夹具｡ |
|  |  |  | 含监测探头1件: 1.频率范围:10kHz~400MHz； 2.孔径:内径46mm；外径115mm； 3.插入阻抗:<2.5欧姆(典型值)。 |
|  |  |  | 含磁场测试套件1套: 发射天线: 1.频率范围覆盖:9kHz-500kHz； 2.匝数:20； 3.直流阻抗:40mΩ(典型)； 4.线圈直径:120mm； 5.线圈因数要求:75.0m-1； 6.输入阻抗:50欧姆｡ 接收天线: 1.频率范围覆盖:9kHz-1MHz； 2.匝数:51； 3.线圈直径:40mm。 |
|  |  |  | 含磁场测试套件1套: 发射天线: 1.频率范围覆盖:100kHz-30MHz； 2.匝数:3； 3.线圈直径:100mm； 4.直流阻抗:35mΩ(典型)； 5.线圈因数要求:10.1m-1； 6.输入阻抗:50欧姆。 接收天线: 1.频率范围覆盖:100kHz-30MHz； 2.匝数:1； 3.线圈直径:40mm。 |
|  |  |  | 含匹配电容1件: 满足频率:134.2kHz,场强达到65A/m｡ |

- 序号5、谐波闪烁和电压跌落测试系统技术要求

本次采购的谐波闪烁及电源故障模拟器，需要满足下列标准的认证级测试：

- IEC61000-3-2：谐波电流发射限值(设备每相输入电流小于等于16A)；

- IEC61000-3-3：对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制；

- IEC61000-3-11：对额定电流≤75A且有条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限值；

- IEC61000-3-12：每相输入电流大于16A小于等于75A连接到公用低压系统的设备产生的谐波电流限值；

- IEC61000-4-13：交流电源端口谐波、谐间波及电网信号的低频抗扰度试验；

- IEC61000-4-14：电压波动抗扰度试验；

- IEC61000-4-17：直流电源输入端口纹波抗扰度试验；

- IEC61000-4-28：工频频率变化抗扰度试验；

- IEC61000-4-11：对每相输入电流小于或等于16A设备的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验；

- IEC61000-4-34：主电源每相电流大于16A的设备的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验；

- IEC61000-4-29：直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验。

| 序号 | 项目 | 数量 | 测量范围与主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 谐波测试用纯净电源 | 1台 | ▲1.输出功率:30kVA交直流输出； 2.输出模式:交流,交流+直流,直流+交流,直流； 3.输出电压要求:0~330VACL-N；DC0~±425V； 4.三相AC/DC最大输出电流:60.0Arms/180Adc； 5.输出电压精度:±0.25%满量程； 6.谐波失真:±(0.05%+0.05%F.S.)@0.001-200.00Hz； ±(0.1%+0.1%F.S.)@200-1200.00Hz； 7.带过载､过温､过流､过功率､过热等保护功能； 8.输出频率:DC,0.01-1200Hz,分辨率0.01Hz； 9.频率精度:±0.01%@200Hz； 10.内置IEC61000-4-11/13/14/17/27/28/29标准库 11.上升速率:AC模式:>1V/us； 12.负载调整率:±0.05%F.S.； 13.控制接口:LAN。 |
| 5.2 | 谐波闪烁分析仪 | 1台 | ▲1.输入通道:6个(3个电流通道,3个电压通道)； 2.电压直接输入范围0~1000VAC/DC； 3.测量参数:电压､电流的真有效值､交流分量､直流分量､峰峰值､峰值因数､整定平均值､波形因数､最大冲击电流,有功功率､无功功率､视在功率､功率因数､频率､相位角,有功电度､无功电度､视在电度､平均功率等； 4.谐波测试显示标准规定的测量结果及限值,如Vrms､Vpeak､Irms､Ipeak等； 5.谐波:电压､电流､相位､功率､功率因数S(2-50次谐波)； 6.闪烁测试数据:Pst､Plt､dmax,dc,dt； ▲7.基本精度:±(读数的0.03%+档位峰值的0.03%),基本功率精度:±(读数的0.05%+档位峰值的0.02%)； 8.闪烁测试数据:Pst､Plt､dmax,dc,dt等； 9.要求符合GB/T17626.7标准规定的I类仪器要求；DFT算法； 10.测试电流输入范围:达到32A； 11.电流和功率分辨率:0.01。 |
| 5.3 | 闪烁阻抗 | 1台 | 1.相数:三相(兼容单相测试)； 2.参考阻抗,50Hz:线性:0.24Ω+j0.15Ω；中性:0.16Ω+j0.10Ω； 3.测试阻抗,50Hz:线性:0.15Ω+j0.15Ω；中性:0.10Ω+j0.10Ω； 4.阻抗精度:优于3%； 5.线电流:不小于32A(每相)； 6.输出接口:小于16A接口和大于16A小于32A接口； - 7.线频率:50/60Hz。 |
| 5.4 | 电源故障模拟器 | 1套 | 1.要求满足IEC61000-4-34､IEC61000-4-11电压中断､电压暂降的测试要求； 2.EUT电压:AC380V； 3.额定电流:不小于32A(连续)； 4.冲击电流:大于1000A； 5.跌落时间:<5μs@50Ω负载； 6.跌落幅度(Lx-N):0%,40%,50%,70%,80%； 7.支持三相逐相和三相同时跌落； 8.要求具有过流,过载和过温报警； 9.输入电源:三相四线制AC380V±10%,50/60Hz； - ▲10.集成于谐波闪烁测试系统中。 |
| 5.5 | 测试软件 | 1套 | 1.满足测试标准:IEC61000-3-2､IEC61000-3-3､IEC61000-3-11､IEC61000-3-12,IEC61000-4-11､IEC61000-4-13,IEC61000-4-14,IEC61000-4-17,IEC61000-4-28,IEC61000-4-29,IEC61000-4-34； 2.操作系统:支持Windows7/10-64位操作系统； - 3.测试报告:可自动生成MSword格式的谐波,闪烁和抗干扰度测试报告｡谐波测试报告包括以柱状图和表格两种方式表示的电流谐波和电压谐波； - 4.含测试桌一件尺寸1.6m*1.2m*0.8m实木桌。 |

- 序号6、瞬态抗扰度测试系统

所需的测量设备与技术指标见下表：

静电放电测试系统技术要求：

| 序号 | 项目 | 数量 | 测量范围与主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 瞬态抗扰度测试系统 | 1套 | 含静电放电发生器主机1台: 1.接触放电:0.2~30kV(±5%)； 2.空气放电:0.2~30kV(±5%)； ▲3.电压步进:1V； 4.保持时间:大于5s； 5.极性:正､负､正负交替； 6.空气放电频率至少可达30Hz； 7.阻容网络:150pF/330ohm； 8.上升时间:0.7-1ns±25%； ▲9.便携式手持式,支持Type-C接口充电器充电； 10.彩色电容触摸屏,操作界面中英文可选。 |
|  |  |  | 含瞬态抗扰测试系统1台: 一.电快速瞬变脉冲群: ▲1.输出电压范围:0.2kV~6.3kV(±10%)； 2.50欧姆阻抗电压范围:0.1kV~3.15kV(±10%)； 3.50Ω校准波形:5±1.5ns,50ns±15ns； 4.1000Ω校准波形:5±1.5ns,50ns(-15/+100ns)； 5.脉冲频率:1kHz~1000kHz； 6.脉冲群周期:0.01ms~30ms； 7.脉冲群重复时间:1ms~1000ms； 8.极性:正､负或正负交替； 9.耦合电容:33nF。 二.浪涌: ▲1.开路输出电压:0.25kV~6.6kV(±10%)； 2.短路输出电流:0.1kA~3.3kA±10%； 3.电压波形:1.2μs±30%,50μs±20%； 4.电流波形:8μs±20%,20μs±20%； 5.输出阻抗:2Ω､12Ω； 6.试验最小间隔时间:1~10s(最短取决于试验电压)； 7.实验次数:任意设定； 8,极性:正､负或正负交替。 三.通讯波浪涌: 1.开路输出电压:0.25kV~6.6kV(±10%)； 2.短路输出电流(40欧姆内阻):5A–165A±10%； 3.电压波形:10µs±30%/700µs±20%； 4.电流波形:5µs±20%/320µs±20%； 5.输出阻抗:15Ω､40Ω； 6.试验最小间隔时间:1~20s(最短取决于试验电压)； 7.实验次数:任意设定； 8.极性:正､负或正负交替。 四.人机接口:彩色柔性触摸屏，中英文操作界面可选； ▲五.组合式抗扰度测试仪单台可支持上述功能外，还可原机扩展共差模抗扰度､振铃波等。 |
|  |  |  | 含三相耦合去耦合网络1套: 1.EUT带载能力:AC690V125A50/60Hz三相五线,DC1000V125A； 2.EUT电源路径切换方式:全自动切换； 3.支持0-125A全电流范围满足标准要求。 |
|  |  |  | 含容性耦合夹1件: 1.耦合电容:100pF~1000pF,脉冲群达到8kV； 2.绝缘能力:>5kV(1.2/50μs)； 3.外形尺寸:114x15x10cm。 |
|  |  |  | 含电流源1件: 1.输出电压范围要求:0-275V； 2.最大电流要求:16A； 3.可通过多功能抗扰度主机程控,执行电压跌落和工频磁场测试。 |
|  |  |  | 含磁场线圈1件: 1.1*1米磁场线圈，支持GB/T17626.8和GB/T17626.9； 2.线圈因数要求:0.87； 3.磁场强度:1-400A/m持续； 4.电流波形:50Hz/60Hz正弦波； 5.触发方式:自动､手动､外部信号触发。 |
|  |  |  | 含全自动程控软件1件: 1.一体化测试软件,软硬件一同构成整个测试系统； 2.本软件目前已满足GB/T17626系列测试,国军标GJB151､GJB181及DO160等标准测试； 3.支持以太网通信模式,极大地方便用户使用； 4.可设置自动化测试序列,实现远程一键测试操作,操作更简便； 5.自动生成报告,数据全球认证机构采信。 |
|  |  |  | 含50欧姆衰减器1件: 1.阻抗要求:50Ω； 2.最大脉冲电压要求:7.1kV； 3.3dB带宽要求:100-400MHz. 4.衰减量:54dB(示波器输入1兆欧时)。 |
|  |  |  | 含1000欧姆衰减器1件: 1.阻抗要求:1000Ω； 2.最大脉冲电压要求:8kV； 3.3dB带宽要求:100-400MHz； 4.衰减量:60dB(示波器输入1兆欧时)。 |
|  |  |  | 含容性耦合夹耦合板1件: 耐压:8kV。 |
| 6.2 | 耦合去耦合网络 | 1套 | 含高速数据线耦合去耦网络一件: 1.耦合电压波形:1.2/50μs､10/700μs； 2.耦合电流波形:8/20μs､5/320μs； 3.脉冲电压:6kV； ▲4.输出阻抗:浪涌1:2x80Ω,4x160Ω,8x320Ω；浪涌2:1x40Ω；浪涌3:2x25Ωor4x25Ωor8x25Ω； 5.耦合器件:2/4/8xGDT90V和1x0.5µF； 6.通信接口规格:8线对称数据线和4线非对称数据线；支持RS232,RS485,CAN及网线等； 7.数据速率:1Gbps； 8.残余电压:<15%(耦合浪涌电压； 9.去耦电感:20mH,带补偿； 10.EUT电压电路:DC300V/1A(每路)和2A(总路径)。 |
|  |  |  | 含非屏蔽不对称通信线耦合去耦网络1件 1.耦合波形:1.2/50μs､8/20μs； 2.脉冲电压:6kV； 3.耦合模式:1/2/3/4/8线非屏蔽线对线/线对地； 4.输出阻抗:40Ω阻抗； 5.去耦电感:20mH； 6.EUT电压电路:DC200V(DC240V峰值电压)/4A连续(5A持续5分钟)； 7.耦合器件:0.5µF/二极管/GDT。 |
| 6.3 | 7KV高压差分探头 | 1件 | 1.带宽:DC–70MHz(-3dB)； 2,最大输入电压:7kV直流+最大峰值2.5kV有效值； 3,衰减比:1:100和1:1000； 4.测量精度:±2%±； 5.输入阻抗:10MΩ¦¦10pF； 4.适用波形:1.2/50us,10/700us。 |
| 6.4 | 大电流测试量 | 1件 | 1.灵敏度:0.01V/A； 2.最大峰值电流:5kA； 3.最大连续电流:200A有效值； 4.内径:50mm； 5.带宽:0.25Hz-4MHz(-3dB)。 |

静电放电测试系统技术要求:

泄露辐射测试仪用于X射线环境下的散射和漏射线检测，检测是否超出标准范围。

- 所需的测量设备与技术指标见下表：

- 序号7、环境振动辐射测试平台

| 序号 | 项目 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | 泄漏辐射测试仪 | 1套 | 1.用于X射线环境下的散射和漏射线检测，采用扁平的固态探测器技术，具有10cm2和100cm2的检测器区域，符合X射线散射和泄漏测量的现行法规和标准； 2.对于近距离、远距离、固定位置或者扫描方式，都可以进行测量，只需选择测量区域即可； 3.支持标准照相机三脚架螺纹接口，可将其安装到任何三脚架或者夹具上； 4.触发模式:自动和手动； 5.平均能量:10-150keV,不确定度:±10%或5keV； 6.半价层:0.1-17mmAl,不确定度:±10%或0.05mmAl； 7.时间:0-9999s,不确定度:±1%或10ms； 8.100cm2探测区: 8.1触发水平:5μGy/h(0.6mR/h)或10μSv/h； 8.2空气比释动能率:0-100mGy/h(0-10R/h),不确定度:±10%或±0.3μGy/h(0.03mR/h)； 8.3周围剂量当量,H*(10):0-200mSv/h,不确定度:±10%或±0.6μSv/h； 9.10cm2探测区: 9.1触发水平:15μGy/h(1.9mR/h)或30μSv/h； 9.2空气比释动能率:0-900mGy/h(0-10R/h),不确定度:±10%或±0.9μGy/h(0.09mR/h)； 9.3周围剂量当量,H*(10):0-1800mSv/h,不确定度:±10%或±2μSv/h。 |

- 序号8、心脑电测试系统

心脑电测试系统，主要用于心电、脑电、肌电、血氧、PPG、PWTT等测试，满足GB 9706.225-2021、GB 9706.227-2021、YY 9706.247-2021等国家、行业标准测试要求。

- 所需的测量设备与技术指标见下表：

| 一､心电性能测试部分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 数量 | 技术参数 |
| 8.1 | 心电性能测试 | 1套 | 含多生理信号模拟器1台: 1.测试用ECG､PPG､PWTT生理信号模拟器,可用于心电､脑电､肌电､血氧､PPG､PWTT等测试,满足GB9706.225-2021､GB9706.227-2021､YY9706.247-2021等国家、行业标准测试要求； 2.具有正弦波、三角波、方波、矩形脉冲、三角脉冲、指数、心电波形输出信号模式，自动序列测试功能，可播放原始数据文件； 3.ECG测试模式技术参数包括但不限于： 3.1主输出电压精度：≤±1%(在0.5mVpp或更高的振幅)； 3.2主输出电压分辨率(DAC分辨率)：≤0.63μV； 3.3频率/脉冲重复率精度：≤±0.5%｡； 3.4脉冲持续时间/时间精度(不包括起搏)：≤±0.5ms； 3.5起搏脉冲宽度精度：≤±5μs； 3.6起搏脉冲幅度精度：±2mV脉冲：精度≤±0.3%； >2mV脉冲：精度≤±10%； 3.7起搏脉冲幅度范围：±2mV~±700mV； 3.8起搏脉冲特性：上升/下降时间5μs；过冲<1%；稳定时间<1%； 3.9电阻精确度：≤±1%； 3.10电容精确度：≤±5%； 3.11取样率：10kHz±0.05%； 3.12DC直流偏移：300mV±1%(固定模式)； ±1000mV±1%或3mV(变量模式)； 4.SpO2测试模式技术参数包括但不限于(需搭配血氧探头): 4.1心率：范围10-300BPM；最小可调刻度：1BPM；精确度≤±1BPM； 4.2LED直流信号输出：范围：100-3000mV；最小可调刻度：1mV； 4.3LED交流信号输出：范围：0.75-30mV；最小可调刻度：0.01mV； 4.4PI灌注指数：范围：0.025%~30%； 4.5LED扫描速率：10kHz，精确度：≤±5us； 4.6PD取样率：速率250kHz(单通道)；精确度：≤±5us； 4.7SpO2范围：1%~100%，最小可调刻度：1%； 4.8SpO2精确度：91%~100%：±1%+待测物指定精确度； 75%~90%：±2%+待测物指定精确度； 35%~74%：±3%+待测物指定精确度； 5.PWTT测试模式技术参数包括但不限于： 5.1时间差范围：0~5999ms； 5.2时间差最小可调刻度：≤1ms； 5.3时间差精确度：≤±1ms； 6.含标准测试方案(标准辅助)GB9706.225、GB9706.227、YY9706.247。 |
|  |  |  | 含共模抑制比测试仪1台: 1.涵盖国际及国内最新版标准：GB9706.225、GB9706.227、YY9706.247、GB9706.226、IEC60601-2-25、IEC60601-2-27、IEC60601-2-47、IEC60601-2-26、YY1079、YY1139、YY0782、YY0885、ANSI/AAMIEC11、ANSI/AAMIEC13； 2.双层屏蔽结构，避免内部与外部的噪声干扰，内建校准过的正弦波产生器，解决外接信号产生器电压供应不足问题； 3.单机即可使用触控面板调整参数后测试，连接专用软件后可由计算机设定参数； 4.CMRR标准辅助软件简化测试步骤，点击鼠标即可完成标准需求的测试项目； 5.软件开发工具包(SoftwareDevelopmentKit)可供用户开发全自动化测试软件； 6.输出电压：0.5/2.828/20/2/(70.71)(Vrms)，精度：±1%； 7.共模点电压：1.414/10/1/(35.355)(Vrms)，精度：±1%(0.25Vrms±2%)； 8.频率：50/60/100/120(Hz),精度:±1%； 9.加阻抗的电极：通过触摸屏更换电极，None/RA/LA/LL/V1/V2/V3/V4/V5/V6/ALL； 10.不加阻抗的电极:通过触摸屏更换电极，RA/LA/LL/V1/V2/V3/V4/V5/V6； 11.不平衡阻抗R：51kΩ，精度：±1%； 12.不平衡阻抗C：47nF，精度：±5%； 13.直流偏置：内部电池供电，DC可以加RA/LA/LL/V1/V2/V3/V4/V5/V6，300mV±1%，连续可用至40小时； 14.分压器：11:1using110MΩ:10MΩ，精度±2%； 15.可经由USB接口由PC下指令工作； 16.含GB9706.225、GB9706.227、YY9706.247、GB9706.226、YY1079、YY1139、YY0782、YY0885共模测试标准辅助软件,支持标准所需的测试步骤,并自动执行。 |
|  |  |  | 含高频电刀干扰专用测试治具1台: 1､涵盖国际及国内最新版标准: IEC60601-2-25、IEC60601-2-27、YY1079、AAMIEC13； 2､验证手术电刀是否干扰心电设备或监护仪的测试治具 双模块化设计同时满足中国YY､IEC和美国EC的测试要求； 3､专业测试治具提升测试方便性及安全性,双模块设计,符合多国标准,内建皮肤阻抗51k/47nF,针对ESIS可模拟1mV心电图信号｡可承受电刀功率>300W,电感电阻(<5μH)； 4､IEC60601-2-25:电外科干扰超载(ESIO)测试； IEC60601-2-27:电外科干扰超载(ESIO)测试； YY1079:电外科干扰超载(ESIO)测试； YY1079:电外科干扰抑制(ESIS)测试； EC13:电外科干扰超载(ESIO)测试； EC13:电外科干扰抑制(ESIS)。 |
|  | 二､心电数据库测试部分 |  |  |
| 序号 | 项目 | 型号 | 技术参数 |
| 8.2 | 心电数据库测试 | 1套 | 含多通道心电数据库播放器1件: 1.自带控制软件,涵盖国际及国内最新版标准:IEC60601-2-25､IEC60601-2-47､AAMIEC57､YY0782､YY0885； 2.可拨放医疗数据库:CTS､CSE､AHA､MIT-BIH､CU､NST､ESC； 3.输出波道:8个输出波道,通过一个网络提供信号给10个导联电极,对于待测设备,将显示为12导联； 4.电压精度:电压值大于等于500µV时精准度为±1%,电压值小于500µV时精准度为±5µV； 5.输出噪声电平0-150Hz:<5µV； 6.时间精度:±1%； 7.采样率:1kHz(8波道)； 8.输出电压范围:±5mV。 |
|  |  |  | 含AHA数据库1套: 1.测试目的:室性心律失常监测设备的评估； 2.来源:ECRI； 3.记录:80(35mineach)； 4.标准:IEC60601-2-47､YY0885； 5.标准测试要求:QRS,HR,VEB,VF。 |
|  |  |  | 含CES数据库1套: 1.测试目的:生物心电图； 2.来源:INSERM； 3.记录:100； 4.标准:IEC60601-2-25､YY0782； 5.标准测试要求:Globalinterval。 |
|  |  |  | 含医疗数据库比对分析软件1套: 1.测试内容: (1)IEC60601-2-25:2011201.12.1.101； 201.12.1.101.2Requirementsforamplitudemeasurements； 201.12.1.101.3.1RequirementsforabsoluteintervalandwavedurationMeasurements； 201.12.1.101.3.2RequirementsforintervalmeasurementsonbiologicalECGS； (2)YY0782-2010(IEC60601-2-51:2003)50.101 50.101.2振幅测量的要求； 50.101.3.1绝对间期和波形时限测量的要求； 50.101.3.2实际人体心电图时限测量的要求； 50.101.4抗噪声测量稳定性的公布要求； 2.特色: (1)支持数字及模拟讯号数据库比对流程测试； (2)测试数据可自动由软件汇入或选择手动输入数据； (3)数据库比对结果可显示在软件画面上,亦可选择汇出成报告档案； (4)友善的软件操作接口,用户仅需点击即可完成数据库比对。 |
|  |  |  | 含心电数据库比对分析软件1套: 1.测试内容: (1)IEC60601-2-47:2012 201.12.1AccuracyControlsandInstruments； (2)ANSI/AAMIEC57:2012 Testing and reporting performance results of cardiac rhythms and ST segment measurements； (3)YY0885-2013 50.101自动分析； 2.特色: (1)支持数字及模拟讯号数据库比对流程测试； (2)点击鼠标即可完成数据库比对,比对结果可汇出档案； (3)可显示与数据库波形差异波形及差异发生时间点； (4)比对结果与使用PhysioNetWFDB函式库软件一致； (5)AISync功能智能同步TAF测试注释档及RAF标准注释档。 |
|  | 三､脑电性能测试部分 |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 技术参数 |
| 8.3 | 脑电性能测试部分 | 1套 | 含单通道脑电性能测试仪(含标准辅助)1台: 1.符合标准:IEC60601-2-26:2012(GB9706.226)； 2.主输出电压精确度±1%(在50uVpp或更高的振幅)； 3.主输出电压分辨率0.5µV； (DAC分辨率) 4.频率/脉冲精确度±0.1%； 5.脉冲间期/时间精确度±0.2ms； 6.电阻精确度±0.5%； 7.电容精确度±5%； 8.精密1000:1分压器±0.05%； 9.取样率5kHz±0.05%(50ppm)； 10.直流偏移300mV±0.1%。 |
|  |  |  | 含单通道脑电性能测试仪2(含标准辅助)1台: 符合标准:IEC80601-2-26:2019 1.含IEC80601-2-26:2019标准辅助软件简化法规标准测试步骤； 2.主输出电压精度:±1%(在50uVpp或更高的振幅)； 3.主输出电压分辨率(DAC分辨率):0.5µV； 4.频率/脉冲重复率精度:±1%； 5.脉冲持续时间/时间精度:±1ms； 6.电阻容忍度:±1%； 7.电容容忍度:±5%； 8.精密分压器1000:1±0.2%； 9.取样率:5kHz±0.1%； 10.直流偏移(固定,无杂讯,内部超级电容来源):150mV±1%； 11.偏移(变量,最多可包含50μVpp噪声):设定±1%或±3mV。 |
|  |  |  | 含脑电图机专用共模抑制比测试仪1台: 符合标准:IEC80601-2-26:2019 1.含IEC80601-2-26:2019标准辅助软件简化法规标准测试步骤； 2.供应电压:0.5/2.828/20/2/(70.71)(Vrms)±1%； 3.共模点电压:1.414/10/1/(35.355)(Vrms)±1%； (0.25Vrms±2%) 4.频率:50/60/100/120(Hz)±1%； 5.加阻抗的电极在触控显示屏来选择电极None/RA/LA/LL/V1~V6/ALL； 6.不加阻抗的电极在触控显示屏来选择电极RA/LA/LL/V1~V6； 7.不平衡阻抗,R10kΩ10kΩ±1%； 8.不平衡阻抗,C47nF47nF±5%； 9.直流偏置内部电池供电,DC可以加在RA/LA/LL/V1/V2/V3/V4/V5/V6等电极上； 10.150mV±1%连续使用可至40小时； 11.100pF电容利用11:1(110MΩ:10MΩ)分压器间接测量100pF±5%。 |
|  | 四､血氧测试部分 |  |  |
| 8.4 | 血氧测试 | 1套 | 含透射式模拟血氧探头1件: 1.心率:10~300BPM； 2.血氧:1%~100%； 3.灌注指数:0.01%~20%(交流/直流,随交流值或直流值而变)； 4.搭配鲸扬SECG5.0或AECG100主机使用,实现测试功能。 |
|  |  |  | 含反射式模拟血氧探头1件: 1.心率:10~300BPM； 2.血氧:1%~100%； 3.灌注指数:0.025%~30%(交流/直流随交流值或直流值而变)； 4.搭配鲸扬SECG5.0或AECG100主机使用,实现测试功能。 |

- 采购包2：生命周期管理设备（不接受进口产品）

此次招标方购置的设备需求包括：

1、EMC测试系统：主要用于医疗设备等的电磁骚扰（EMI）与电磁抗干扰（EMS）的测试。用于对上述被测物的电磁兼容性能测试与研发。

整套系统需要EMI测试接收机，射频信号发生器，功率计及宽功率探头和测试软件的制造商或者系统集成商完成系统的安装及售后培训。

▲供应商自身有同类检测实验室，能够在招标方仪器故障时直接提供备用机或者临时免费检测服务，以保证招标方工作正常进行（提供承诺书，格式自拟）。（参见序号1-5）

2、生命周期判定设备：主要用于医疗设备等的温湿度、振动、湿热循环、耐久类环境可靠性项目的测试。用于对被测物的环境耐受性能测试与研发。（参见序号6）

3、电能环境质量分析平台：主要用于医疗设备等的电安全的测试。用于对被测物的电气安全测试与研发。（参见序号7）

4、环境振动辐射测试平台：主要用于医疗设备等的机械和试验中环境情况模拟的测试。用于对上述被测物的实际使用中的场景测试与研发。（参见序号8）

5、激光功率和能量测试仪（含光束分析）：主要用于医疗设备的激光辐射安全等级、激光功率、能量、脉冲时间、光束传输比、光束偏移量、对边角、辐射值等项目的检测。用于对上述被测物的激光光学性能和光安全性能的测试与研发。（参见序号9）

所需的测量设备与技术指标如下：

- 序号1、辐射骚扰测试系统技术要求

| 序号 | 项目 | 数量 | 测量范围与主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 射频切换开关 | 1台 | 1.频率范围:DC~18GHz； 2.阻抗:50Ω； 3.切换时间:<15ms； 4.VSWR:≤1.5； 5.通道数量:2组1入3出通道； 6.插入损耗:≤0.7dB； ▲7.全频段隔离度:≥60dB； 8.可手动切换和远程控制自动切换｡ |
| 1.2 | 系统控制器及测试软件 | 1套 | 测试电脑1台,I7+32G+1TB+DVD刻录+24寸显示器； 软件: 1.支持传导和辐射EMI测量项目的自动测量｡ 2.软件可以直接输出测试结果至工程师设定的报告模板之中,工程师可自定义设置该模板； 3.软件必须具备RF信号通道､预放､衰减器的校准功能； 4.报告输出格式支持:DOCX､PDF；用户可自定义报告输出模板(带用户logo)； 5.支持以太网和GPIB两种接口的远程控制； 6.软件能提供单位换算工具； 7.软件可在Windows10环境下操作,且后续可升级到更新版本的操作系统｡ |
| 1.3 | 备品备件(线缆) | 1套 | 配置完成EMI系统测量所必备的附属件如接口卡､所有射频线缆､控制线缆及射频转接头､连接器､适配器等须满足测试需求,如有缺项自动补齐｡电缆必须为低损耗电缆｡ |

- 序号2、传导骚扰测试系统技术要求

EMI测试系统国产部分技术指标

| 序号 | 项目 | 数量 | 测量范围与主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 系统控制器及测试软件 | 1套 | 测试电脑1台,I7+32G+1TB+DVD刻录+24寸显示器； 软件: 1.支持传导和辐射EMI测量项目的自动测量,完全满足CISPR11,CISPR14-1,CISPR15,CISPR32等标准测量,支持绝大部分主流仪器仪表品牌(R&S,Keysight等)自动控制集成； 2.软件可以直接输出测试结果至工程师设定的报告模板之中,工程师可自定义设置该模板； 3.软件必须具备RF信号通道､预放､衰减器的校准功能； 4.报告输出格式支持:DOCX､PDF；用户可自定义报告输出模板(带用户logo)； 5.支持以太网和GPIB两种接口的远程控制； 6.软件能提供单位换算工具； 7.软件可在Windows环境下操作,且后续可升级到更新版本的操作系统｡ |
| 2.2 | 系统机柜及线缆附件 | 1套 | 1.配置一台带脚轮系统机柜,完成EMI系统的设备集成,含电源分配单元和含散热风扇,机柜内部需要设计走线槽,充分考虑射频线缆的弯曲角度； 2.配置完成EMI系统测量所必备的附属件如接口卡､所有射频线缆､控制线缆及射频转接头､连接器､适配器等须满足测试需求,如有缺项自动补齐｡电缆必须为低损耗电缆｡ |

- 序号3、辐射抗扰度测试系统技术要求

| 序号 | 项目 | 数量 | 测量范围与主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 功率放大器1 | 1台 | 1.频率范围覆盖:80MHz~1GHz； 2.A类固态功放； 3.标称功率:≥1000W； ▲4.最小1dB输出功率:≥800W； 5.增益:≥60dB； 6.增益平坦度:≤±4dB； 7.输入输出阻抗:50Ω； 8.射频输入:≤0dBm(最大)； 9.输入VSWR<2:1；(50欧姆)； 10.调制能力:AM,FM,PM； 11.谐波:<-20dBc； 12.远程控制:GPIB或TCP/IP； 13.输出失配保护VSWR100%不损坏； 14.包括内置的定向耦合器； 15.冷却方式:风冷自循环冷却方式｡ |
| 3.2 | 功率放大器2 | 1台 | 1.频率范围覆盖:1GHz~6GH； 2.GPIB或TCP/IP； 3.输出失配保护VSWR100%不损坏； 4.包括内置的定向耦合器； 6.冷却方式:风冷自循环冷却方式； 7.A类固态功放； 8.标称功率:≥500W； ▲9.最小1dB输出功率:≥400W； 10.增益:≥57dB(典型值)； 11.增益调整范围:>15dB； 12.增益平坦度:≤±4dB； 13.输入输出阻抗:50Ω； 14.输入VSWR<2:1(50Ω)； 15.调制能力:AM,FM,PM； 16.谐波:<-15dBc 。 |
| 3.3 | 射频切换开关 | 1台 | 1.频率覆盖:DC~18GHz； 2.阻抗:50Ω； 3.切换时间:<10ms； 4.VSWR:≤1.5； 5.通道数量:至少包括3组1入2出切换； 6.插入损耗:≤0.7dB； ▲7.隔离度:≥60dB； 8.承受功率:≥100W； 9.带有互锁切换控制功能； 10.自动切换信号发生器到多个功率放大器的输入､以及多个功率放大器的前向反向功率到功率探头｡ |
| 3.4 | EMS控制器和测试软件 | 1套 | 测试电脑1台,I7+32G+1TB+DVD刻录+24寸显示器 软件: 1.符合民品测试标准中对辐射抗干扰测试的要求,可以控制系统中所有设备(支持主流品牌R&S和Keysight)进行自动化测试； 2.支持全自动和交互式的测量方式； 3.软件支持辐射抗扰度测试；测试过程中,用户也可通过软件界面更改测试参数,并可进行单点测试｡ 4.具备符合IEC61000-4-3:2002以及2006版的场均匀性评价功能,并能够生成报表； 5.软件必须具备RF信号通道､预放､衰减器､滤波器等的校准功能｡ 6.系统软件应具备互锁功能(inter-lock),在误操作或暗室门开启的情况下,系统应能自动切断功率放大器的射频输出,保证实验室内人员安全； 7.软件可在Windows10环境下操作,且后续可升级到更新版本的操作系统｡ |
| 3.5 | 系统机柜 | 1台 | 配置一台带脚轮系统机柜,完成EMS系统的设备集成,含电源分配单元和含散热风扇,机柜内部需要设计走线槽,充分考虑射频线缆的弯曲角度。 |
| 3.6 | 线缆附件 | 1套 | 配置完成EMS系统测量所必备的附属件如接口卡､所有射频线缆､控制线缆及射频转接头､连接器､适配器､负载等须满足测试需求,如有缺项自动补齐。电缆必须为低损耗电缆。 |

- 序号4、传导抗扰度测试系统技术要求

IEC61000-4-6测试系统技术指标

| 序号 | 项目 | 数量 | 测量范围与主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | EMS控制器和测试软件 | 1套 | 1.符合IEC61000-4-6抗扰测试的要求； 2.可以控制系统中所有设备进行自动化测试； 3.为了软件操作的简单､便捷,要求软件为专用传导抗扰度测试软件,不接受兼容射频辐射抗扰度测试的软件； 4.支持不同类型的接口,如LAN和USB； 5.为了确保系统兼容性,软件、信号源、功率计需要来自同一品牌； 6.软件可在Windows10环境下操作，且后续可升级到更新版本的操作系统。 |
| 4.2 | 系统机柜及线缆附件 | 1套 | 1.配置一台带脚轮系统机柜，完成系统的设备集成，含电源分配单元和含散热风扇,机柜内部需要设计走线槽，充分考虑射频线缆的弯曲角度； 2.配置完成传导抗扰系统测量所必备的附属件如接口卡、所有射频线缆、控制线缆及射频转接头、连接器、适配器、衰减器和负载等须满足测试需求，如有缺项自动补齐。电缆必须为低损耗电缆。 |

- 序号5、瞬态抗扰度测试系统

静电放电测试系统技术要求

| 序号 | 项目 | 数量 | 测量范围与主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 静电放电测试环境 | 1套 | 1.试验台:1600×800×800mm； 2.参考接地板:2700×1800×2mm； 3.垂直耦合板:500×500×3mm； 4.水平耦合板:1600×800×2mm； 5.绝缘衬垫:1600×800×0.5mm； 6.接地电阻: 470kΩ×2。 |
| 5.2 | 高压分压计 | 1台 | 1.测试电压:0–32kV； 2.放电模式:空气放电； 3.阻抗:20GΩ//3pF； 4.输出电压:0–1.6V在10MΩ或1MΩ； ▲5.静电枪枪头与高压分压计的连接方式为插拔式,为保证人员安全和测试数据的准确性,不接受接触式结构。 |
| 5.3 | 静电校准靶 | 1套 | 1.插入损耗:±0.5dB 1GHz；±1.2dB 4GHz；这个必须按照“靶心-衰减器-电缆”,靶心本身无需测试； 2.配套附件:40dB衰减器,阻抗50Ω； 3.材质:镀金； 4.静电校准靶安装配套不锈钢板,带接地和支架,尺寸1.2*1.2米。 |

生命周期判定设备：

招标方购置的生命周期判定设备，主要用于医疗设备等的温湿度、振动、湿热循环、耐久类环境可靠性项目的测试。用于对上述被测物的环境耐受性能测试与研发。

- 所需的测量设备与技术指标见下表：

- 序号6、生命周期判定设备技术参数

| 序号 | 项目 | 数量 | 测量范围与主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 高低温湿热试验箱 | 1套 | 1.内容积:980L； 2.温度范围:-40℃~+180℃； 3.温度波动:±0.3℃； 4.温度偏差:±1.5℃； 5.湿度波动:±2.5%rh； 6.湿度范围:10%rh~98%rh； 7.噪音:≤60dB； 尺寸/动力条件: 8.宽:1200mm*长:1825mm*高:1840[1965]mm； 9.电压:380V最大电流:22A； 10.总功率:11.5kW。 |
| 6.2 | 快速温度变化湿热试验箱 | 1套 | 1.内容积:980L； 2.温度范围:-70℃~+180℃； 3.温度波动:±0.3℃； 4.温度偏差:±1.5℃； 5.湿度波动:±2.5%rh； 6.湿度范围:20%rh~98%rh； 7.升温速率:21℃/Min； 8.降温速率:17℃/min； 尺寸/动力条件: 9.宽:1200mm*长:3130mm*高:1910mm； 10.电压:380V最大电流:80A； 11.总功率:44.5kW； 冷却水要求: 13.供水量:7260(L/h)； 14.供水水温:10℃~25℃。 |
| 6.3 | 冷热冲击试验箱 | 1套 | 1.内容积:110L； 2.高温暴露温度范围:+60℃~+200℃； 3.低温暴露温度范围:-70℃~0℃； 4.温度上升时间:常温→+200℃15分钟以内； 5.温度下降时间:常温→-75℃50分钟以内； 6.温度恢复时间:≤5min； 7.噪音:≤65dB； 尺寸/动力条件 8.宽:1550mm*长:1503mm*高:2000mm； 9.电压:380V▲最大电流:50A； 冷却水要求: 10.供水量:3100(L/h)； 11.供水压力:0.2~0.5MPa； 12.供水水温:10℃~25℃。 |
| 6.4 | 步入式高低温湿热试验室 | 1套 | 1.内容积:12m³； 2.温度范围:-45℃~+120℃； 3.湿度范围:10%~98%R.H； 4.温度波动度:±0.5℃； 5.温度均匀度:≤2.0℃； 6.温度偏差:±2.0℃； 7.湿度偏差:+2､-3%R.H； 8.温度下降平均速率:全程2.5℃/min+20→-40℃； 9.温度上升平均速率:全程2.5℃/min+20→+100℃。 尺寸/动力条件: 10.宽:2700mm*长:4800mm*高:2480mm； 11.电压:380V▲最大电流:119A； 12.总功率:78kW； 冷却水要求: 13.供水量:12600(L/h)； 14.供水压力:0.2~0.4MPa； 15.供水水温:15℃~30℃。 |
| 6.5 | 低气压试验箱 | 1套 | 1.内容积:1000L； 2.温度控制范围:-70℃~+150℃； 3.气压控制范围:常压~1kPa； 4.温度波动度:≤±0.5℃(常压空载)； 5.温度均匀度:≤2℃(常压空载)； 6.温度偏差:≤±2.0℃(常压空载)； 7.压力偏差:±2kPa(常压~40kPa时)； ±5%(40kPa~4kPa时)； ±0.1kPa(4kPa~1kPa时)； 8.温度下降时间:≤60min(+25→-40℃),空载； 9.温度上升时间:≤60min(+25→+100℃),空载； 10.降压时间:≤60min(常压→1.0kPa)； 11.升压时间:≤60minmin(1.0kPa→常压)； 尺寸/动力条件: 12.宽:1340mm*长:2750mm*高:2600mm； 13.电压:380V最大电流:40A； 14.总功率:20kW。 |
| 6.6 | 5吨振动台 | 1套 | 1.▲额定正弦激振力(peak):50kN； 2.额定随机激振力(rms):50kN； 3.冲击激振力(peak)100kN； 4.频率范围:1Hz~2600Hz； 5.最大位移(p-p):76mm； 6.最大速度:2m/s； 7.最大加速度:100g(1000m/s²)； 8.最大负载:500kg； 9.隔振频率:2.5Hz； 10.工作台面直径:Ф445mm； 11.运动部件等效质量:55kg； 12.台面螺钉:16×M12； 13.漏磁<1mT； 14.功率模块:采用进口IGBT模块,超强的大电流承受能力； 15.输入阻抗:≥10kΩ； 16.信噪比:>65dB； 17.谐波失真(电阻负载):<0.5%； 18.输出电压测量误差:≤1%； 19.输出电流测量误差:≤1%； 20.输出电流波峰系数:≥3； 21.频响5-3500Hz:±3dB； 22.中频增益:≥80； 23.DC-AC转换效率>95%； 24.负载性质:阻性,容性,感性任意； 25.并机均流不平衡度:≤1%； 26.平均无故障工作时间(MTBF):>3000小时； 27.HMI人机界面:日本DIGITALPROFACE-GP； 28.PLC可编程控制器:德国西门子S7-200； 29.系统保护:台体:过热保护､过载保护､过位移保护等； 30.电网:过压保护､欠压保护､缺相保护等； 31.模块:逻辑保护､短路保护等； 32.电源:驱动保护､温度保护等； 33.励磁:开路保护､短路保护､温度保护等； 34.安全:声光报警､应急停机等； 35.系统检测:所有的操作,监测,控制,记录等均在HMI人机界面上集中实施,实时显示监测动圈､励磁电流､电压､温度等指标｡功放可实现历史记录回放功能,报警故障再现功能､系统累积工作时间功能,高低励磁切换节能功能,自动定时关机功能等； 36.系统认证:CE认证； B-5000冷却风机: 37.风机功率:15kW； 38.风机流量:1.05m3/s； 39.风机风压:5.6kPa； 40.风管长度:4m； 41.重量:390kg； DynoLing振动控制仪: 42.基本功能:4通道输入,2通道输出；； 传感器: 43.量程:1000g； 44.频率范围:0.5-8000Hz； 45.重量:25g； 46.专用连接线长度:10米； 设备的外形尺寸: 47.振动台体:长宽高2800*1626*1855mm； 48.功放:长宽高620*1010*2040mm； 49.控制仪:一张电脑桌即可； 重量: 50.振动台体:约7000kg； 51.功放:约600kg； 52.安装后占地面积:含操作空间约26m²； 53.装机总功率:82KVA； 54.最大电流:200A； 55.冷却水要求:无； 56.压缩空气要求:气压0.6-0.8Mpa,无特殊流量要求。 |
| 6.7 | 气动冲击碰撞台 | 1套 | 1.▲额定负载(kg):100(含夹具､试验件)； 2.冲击形式:自由跌落配合气体加压； 3.冲击波形:半正弦波､后峰锯齿波； 4.冲击峰值加速度(m/s²):半正弦波50~10000、后峰锯齿波150~1500； 5.冲击脉冲持续时间(ms):半正弦波60~1.0、后峰锯齿波20~4； 6.冲击速度变化量:满载9.2m/s； 7.碰撞频次:1-120次/分； 8.碰撞峰值加速度:半正弦波:50~1200m/s²； 9.碰撞脉冲持续时间:半正弦波:40~1.5ms； 10.碰撞速度变化量:满载3.6m/s； 11.台面尺寸(长×宽):600×600mm； 12.外形尺寸(长×宽×高):1050mm×1000mm×1220mm； 13.设备重量(kg):2100； 14.电源:220VAC±10%50Hz2kW 380VAC±10%,15kVA(气源用,客户现场须具备)； 15.气源:客户自配1.2m³/min0.8MPa工业气源； 16.可靠性:平均无故障积累工作时间≥1000h； 17.半正弦波形发生器连续冲击次数不小于5000次； 18.半正弦波形发生器在干净、常温环境下的存储时间不小于5年； 19.控制系统:HT80-02冲击控制系统； 20.安装后占地面积:含操作空间9m²； 21.适用标准GB2423.5、GJB150.18、GJB360.23、IEC68-2-27、MIL-STD810B对冲击试验机的要求； 22.检定标准加速度幅值、脉宽、均匀度和横向运动比满足JJG541-88的要求｡ |
| 6.8 | 冷却塔 | 1套 | 1.冷却能力:200000Kcal/h； 2.冷却量:233kW； 3.设计湿球:28℃； 4.供水压力:0.2MPa； 5.进出水管径:进/出水口DN100/DN100； 6.补水口:DN25； 7.排污口:DN50； 8.风机:功率1.1kW； 9.喷淋泵:功率1.1kW､流量m³/h:40､扬程m:5； 10.主水泵:功率11kW､流量m³/h:40､扬程m43； 11.外形:长×宽×高4000×1180×2750； 12.运输重量:主机1340Kg； 13.运行重量:主机4400Kg； 14.同时需要负责配套的管道施工。 |
| 6.9 | 科研实验室用分体式纯水系统 | 1套 | 科研实验室用分体式纯水系统 1.纯水产水流速:42L/h； 2.便携式水箱可轻松拆卸； 3.TOC:≤2ppb,微生物:≤1cfu/L,内毒素(热源):<0.001EU/mL； ▲4､双酚A<0.005ug/L；邻苯二甲酸二丁酯<0.2ug/L；邻苯二甲酸二(2-乙己基)酯<0.2ug/L；壬基苯酚<0.1ug/L提供第三方检测机构的检测报告并加盖投标单位公章 5.内置185/254nm双波长紫外灯,用于氧化有机污染物及杀菌｡使用期间无需更换,使用寿命7年； 6.电阻率具有自动检测及报警功能,彩色LED指示灯实时提示电阻率状态； 7.针对不同污染物的类型,有超过5种同品牌不同类型的终端过滤器可供选择,来满足不同实验对水中污染物的要求｡(提供同品牌5种终端精制器的证明文件) |

电能环境质量分析平台：

招标方购置的电参数设备，主要用于医疗设备等的电安全的测试。用于对上述被测物的电气安全测试与研发。

所需的测量设备与技术指标见下表：

- 序号7、电能环境质量分析平台技术参数

| 序号 | 项目 | 数量 | 测量范围与主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.GB9706.1-2020医用电气设备第1部分:基本安全和基本性能的通用要求； 4.通用要求,5ME设备试验的通用要求,7ME设备标识､标记和文件； |  |  |  |
| 7.1 | 数字功率计 | 1件 | 三通道功率计； 1.通道数量:3； 2.最大测试电压:1000V； 3.基本精度:0.1%读数+0.05%量程。 |
| 7.2 | 三相变频电源 | 1件 | 1.电源输入:三相四线,AC:380V±57V,50/60Hz±3Hz； 2.输出容量:30kVA； 3.输出电压:三相四线,1.0~300.0V； 4.输出频率:45.0~65.0Hz,100Hz,120Hz,200Hz,240.0Hz； 5.频率稳定度:≤0.02%； 6.精度:0.45%×读数值+0.45%×满量程值； 7.输出电压失真度:线性负载:THD<1%； 8.瞬态总恢复时间:20ms； 9.三相相位差:120°±2°； 10.三相电压不平衡度:≤1%； 11.相电压波峰系数:1.41±0.1； 12.电压调制幅度:≤3V； 13.过载能力:105%<输出≤110%15秒关断输出；110%<输出≤200%。 |
| 7.3 | 直流稳压电源 | 1件 | 输入 相数:单相； 1.电压:220V±22V； 2.频率:47-63HZ； 输出 3.电压:0~300V； 4.电流:0~10A； 5.功率:0~3000W； 6.显示方式:数码管四位显示； 7.电压分辨率:0.1V； 8.电流分辨率:0.001A； 9.设置误差(编程精度)1； 10.电压:≤0.4%Umax； 11.电流:≤0.5%Imax； 12.测量误差(回读精度)； 13.电压:≤0.4%Umax； 14.电流:≤0.5%Imax。 |
| 7.4 | 交流稳压电源 | 1套 | 含交流稳压电源1件:单相； 项目:单相 1.规格:30KVA； 2.输入电压范围:140~250V； 3.输出电压:220V； 4.输出过电压保护值:246V±4V； 5.输出欠电压保护值:184V±4V； 交流稳压电源1件:三相； 项目:三相 6.规格:30KVA； 7.输入电压范围:(三相四线)相电压140V~250V线电压280V~430V； 8.输出电压:(三相四线制)相电压220V线电压380V； 9.输出过电压保护值:相电压246V士4V(以相电压为准)； 10.输出欠电压保护值:相电压184V士4V(以相电压为准)。 |
| 7.5 | 隔离变压器 | 1套 | 单相隔离变压器含1件: 1.材料:变压器线材采用H级180度漆包圆线,硅钢片采用报岗470#； 2.输入电压:额定电压220V/380V； 3.输出电压:额定电压220V/380V； 4.输出电流:13.6A/4.55A； 5.频率:50Hz/60Hz； 6.绝缘等级:H级(耐温180度)。 三相隔离变压器含1件: 1.材料:变压器线材采用H级180度漆包圆线,硅钢片采； 用报岗470#； 2.输入电压:额定电压220V/380V； 3.输出电压:额定电压220V/380V； 4.输出电流:13.6A/4.55A； 5.频率:50Hz/60Hz； 6.绝缘等级:H级(耐温180度)。 |
| 7.6 | 交流电流源 | 1件 | 1.空载输出电压AC:9-10V； 2.带载应用电压范围AC:0-5V； 3.输出电流可调范围AC:0-5.000A； 4.设定电流分辨率AC:0.001A(1mA)。 |
| 7.7 | 调压器 | 1套 | 含手动调压器,(单相)含1件: 1.输入电压:AC:220V； 2.输出电压:AC0-300V； 3.输出电流:16A； 4.输出频率:50-60HZ； 含三相接触式手动调压器含1件: 5.输入电压:AC:380V(三相)； 6.输出电压:AC0-430V； 7.输出电流:8A； 8.输出频率:50-60HZ。 |
| 7.8 | 气压表 | 6件 | 1.测量范围:300~1200hPa； 2.测量精度:±3hPa±1Digit； 3.分辨率:0.1hPa； 4.测量速率:0.5s。 |
| 7.9 | 温湿度计 | 1件 | 1.具有Excel导出功能,用于记录仪编程和数据分析的专业软件； 2.连续不间断监测并记录温度､相对湿度以及露点； 3.计算值: 测量范围:-20~+55°C； 测量精度:±0.4°C(-20~+55°C)±1Digit； 4.分辨率:0.1°C； 5.湿度测量范围:0~100%RH； 6.测量精度:<士1%RH年度偏移at+25C； 士2%RH(298%RH)在+25C； 士0.03%rF/K士1Digit； 7.解析度:0.1%RH。 |
| 7.10 | 推拉力计 | 1件 | 1.通过USB通讯或RS-232C串口可连接电脑及打印机； 2.10组测试值记忆及平均值计算功能； 3.上下限偏差值自由设定及声光报警设置； 4.峰值自动解除及解除时间自由设定； 5.峰值保持功能； 6.高精度高分辨率； 7.量程:1000N； 8.分度值:0.5N； 9.测量范围:10%~100%FS； 10.示值误差:0.5%以内； 11.单位:N,kgf,lbf； 12.传感器结构:S型外置传感器； 13.电源；外接电源适配器:DC5V/1000mA内置电池组:Ni-MH3.7V1200mAH； 14.使用时间:电池连续使用约40小时。 |
| 7.11 | 试验指,钩,棒 | 1套 | - 满足图6,关节试验指； - 满足图6,试验直指,带30N推力； - 满足图7,试验钩； - 满足图8,φ3,15mm,试验针； - 直径4mm长度100mm,试验棒。 |
| 7.12 | 照度计 | 1套 | 1.测量参数:lux,fc； 2.测量范围:0至100,000lux； 3.测量精度:C级,符合DIN5032至7/EN13032至1,附录Bf1=6%=V(W)adjustmentf2=5%=cos-trueevaluation合计≤15%+3%示值+1数位； 4.分辨率:0.1lux(<10,000lux)；1lux(>10,000lux)； 5.电池使用时间:70h。 |
| 2､GB9706.1-2020医用电气设备第1部分:基本安全和基本性能的通用要求第8章； 8ME设备对电击危险的防护 |  |  |  |
| 7.13 | 示波器 | 2件 | 1.模拟带宽:1GHz； 2.通道数:8+EXT； 3.垂直分辨率:12-bit； 4.最高实时采样率:5GSa/s； 5.最大存储深度:2.5Gpts/ch； 6.最高波形捕获率:650,000wfm/s 。 |
| 7.14 | 剩余电压测试仪(含工装) | 1件 | 1.电压精度:±1%FS(直流0-150V)±1FS%(交流0-150V)； 2.测量电压范围:0V-150V(直流)0V-150V(交流)(可定制)； 3.定时范围:1S-99S±1%； 4.样品工作电压:0-300V交流(50/60Hz)； 5.额定电流:10A(其他电流可定制)； 6.输入阻抗:100MΩ其他断开点为电压峰值； 7.可以实现28次的自动测量功能； 8.可以实现LN,LG,NG的测量并能自动切换,并可以接入外接信息中｡ |
| 7.15 | 100MΩ阻抗示波器探头 | 2件 | 1.有效值:495V/4950V； 2.峰值:700V/7000V； 3.带宽:DC-100MHz； 4.精度:2%。 |
| 7.16 | 电流探头 | 2件 | 1.有效值:50A； 2.峰值:75A； 3.带宽:DC~50MHz； 4.精度:1% 。 |
| 7.17 | LCR测试仪 | 1件 | 1.基本测量准确度:0.1%； 2.测试频率:20Hz-5MHz,10mHz步进； 3.AC信号电平:10mVrms-5Vrms； 4.信号源输出阻抗:10Ω,30Ω,50Ω,100Ω； 5.DC偏置:内置:0V-士5V；0mA-士100mA,外接最大40A； 6.测试参数:L.C.R.Z,D,Q,Y.G,X,B,θd,θr､RDC。 |
| 7.18 | 除颤效应能量测试仪 | 1台 | 一 标准:除颤测试仪满足测试标准IEC60601-1:2005(Issue3)Figure10(IEC60601-1Figure50旧版本)；满足标准60601-1:2005Figure11；IEC60601-2-34Issue2(可选)；IEC60601-2-34Issue3(包含)；IEC60601-2-49；EC-13；EC-53和新标准要求IEC60601-2-25:2011和IEC60601-2-27:2011(含修正1)；IEC80601-2-26:2020； 二 用途:除颤效应防护测试(共模,差模)和节能测试； 三 特点: 1.所有这些测试都使用相同的5000V信号源,但输出波形不同,D8-PF包含各种测试所需的不同电路； 2.集成能量测量，通过按钮读出最新的脉冲焦耳数据； 3.输出电压数位选定､精确度上升､更快脉冲时间＂20秒＂，信号发生器电压上升，内置成功和失败的参考； 4.集成Y1-Y2测试电路，电容寿命可达250万次脉冲,前面板显示内部高压和极性，前面板手动控制极性，前面板开关及执行各种测试设置； 四､技术规格： 1.充电电压0-5100V±1%； 2.主电容32uF±5%； 3.电感500uH和25mH±5%； 4.主电阻100Ω,50Ωand400Ω±1%无感； 5.电压控制手动控制,通过旋转前面板的把手； 6.极性控制正极和负极； 7.电压显示4位LED显示； 8.电压表分辨率5V； 9.电压表精确度±1%； 10.占空比脉冲间隔20s,±1%100电阻档,可达70脉冲； 脉冲间隔12s,+1%/-5%100电阻档,连续运行； 11.线性电压120VAC,50/60Hz*可选不同的线性电压； 12.能量测试； -仅工作时； 25mH电感(符合节能测试要求)； -显示分辨率值； 1焦耳； -重复性； ±1焦耳,(脉冲之间)。 |
| 7.19 | 接地电阻测试仪 | 1台 | 1.直流接地:40ADC/8V； 2.接地电阻:MAX600mΩ。 |
| 7.20 | 泄漏电流测试仪 | 1台 | 1.单相300V/20A,医疗专用； 2.测试网络:标配C/C无加权/E医用设备专用网络； 3.电流范围:0--20mArms､0--20mAac/Adc；30mApeak；患者､外壳､对地漏电流；内置s开关状态设置；一键自动完成GB9706.1/EC60601-1标准设置； 4.阻抗与频响:DC,10Hz--1MHz。 |
| 7.21 | 绝缘耐压测试仪 | 1台 | 1.交流耐压(ACW):5kVac/100mA(输出容量500VA､短路电流200mA)； 2.直流耐压(DCW):6kVdc/20mA； 3.绝缘电阻(R):3kVdc/50GΩ； 4.接地电阻(GB):40Aac/600mΩ； 5.泄漏电流(LC):泄漏电流20mA､MD-C/无加权C/E网络(最多8个网络)； 6.交流/直流有效值､峰值测量。 |
| 7.22 | 球压试验装置 | 1件 | 1.加压总重20N±0.2N； 2.球端直径5mm。 |
| 7.23 | 烘箱 | 1件 | 1.性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH； 2.电源电压AC220V50HZ； 3.控温范围RT+10~300℃； 4.恒温波动度±1.0℃； 5.温度分辨率0.1℃； 6.温度均匀度±3%(测试点为100℃)； 7.工作环境温度RT+5~40℃； 8.输入功率850W； 9.容积30L； 10.内胆尺寸(mm)W*D*H340*320*320； 11.外形尺寸(mm)W*D*H620*440*490； 12.载物托架(标配)2块； 13.定时范围0~9999min。 |
| 7.24 | 氧弹试验机 | 1台 | 1.仪器组成 氧弹(空气弹)不锈钢防爆罐体箱:主要由外箱体､保温层､加热器､恒温铝套､不锈钢压力罐,试样盘,超压自动保护装置,不锈钢台面等组成； 2.电气控制系统 采用进口智能P.I.D温控器(具有自动演算之功能)和采用高精度PT100热电耦传感器及定时器组成； 3､压力控制系统: 通过压力控制器能控制压缩空气或氧气的压力； (压缩气源与氧气气源自备)； 4.密封方式本试验机密封与传统的不一样: 1､防曝膜采用直压式； 2､罐口密封采用十字带边胶圈,容易定位,密封效果好； 3､罐口用六个螺丝密封,省力,方便； 5.主要参数 1､电源电压220V(AC)； 2､罐体容积4000cm3､双层挂盘； 3､最高工作压力4MPa/cm2； 4､加热器功率2.4kW； 5､安全爆破压力:2.7-3.3MPa/cm2； 6､温度偏差:±1℃； 7､温度自控范围室温:0-200℃； 8､氧弹箱外形:800×420×900mm； 6.试验条件 1､成分实质上不同的材料不应同时试验｡； 2､试样之间,试样与罐壁之间互不接触｡； 3､样占罐体有效容积应不大于1/10； 4､氧气应为纯度不低于97%工业氧气,空气应无油无潮湿的空气(自备空气压缩机)； 7.参数设定 1､氧气弹试验温度:70℃,压力为:2.1MPa±0.07； 2､空气弹试验温度:127℃,压力为:0.55MPa±0.02； 3､空气弹试验温度:150℃,压力为:0.55MPa±0.02。 |
| 7.25 | 数显卡尺:0-200mm | 1 | 量程0-200mm,分辨率0.01。 |
| 7.26 | 爬电距离量规 | 1件 | 功能概述:爬电距离测试卡是根据GB-2099.1､4706.1､4943､8898､7000等要求设计而成｡主要用于检查家用和类似用途电器等电器的电气部件的爬电距离和电气间隙｡ 技术参数: 1.30尺寸规格：1.0,1.05,1.1,1.2,1.25,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,2.0,2.1,2.2,2.4,2.5,2.8,3.2,3.6,4.0,4.2,4.5,5.0,5.6,6.3,7.1,8.0,9.0,10.0 |
| 7.27 | 漏电起痕试验装置 | 1套 | 2.▲电极尺寸:(2mm±0.1mm)×(5mm±0.1mm)×(14mm±5mm),铂电极≥12mm30°±2°斜面； 3.电极距离:4.0mm±0.01mm,夹角60°±5°； 4.电极压力:1.00N±0.001N； 5.液滴体积:20滴0.380g~0.480g,50滴0.997g~1.147g(可微调节)； 6.液滴高度:35mm±5mm(可调节)； 7.液滴时间:30s±0.1s(可预置调节),50滴时间24.5min±2min； 8.液滴滴数:1~9999(可预置)； 9.试验电压:100V~1000V(25V分度,可调节)； 10.电源压降:1.0A±0.1A时8%； 11.起痕判断:0.50A±10%,2.00s±10%； 12.安全门控制系统:当试验箱门打开时,试验系统停止可防止人身触电； 13.箱体结构:304不锈钢加高档烤漆。 |
| 7.28 | 电源线拉扭试验机 | 1台 | 1.符合标准:功能概述:电源线拉扭试验机根据GB9706.1-2020(IEC60601-1-2012)中8.11.3.5中条款电线要经受对其护套动作25次拉动,拉力应施于最不利的方向,但不要猛拉,每次拉1s时间； 2.紧接着,电线还要承受表18中扭矩达1min｡同时也满足GB7000.1-20155.2.10.3模拟医用电气设备产品使用过程中,电源线受到的拉力或扭力,考核电源线在拉力､扭力的作用下,绝缘是否受到损害,电源线的连接端是否产生松脱现象； 3.技术参数: 1､控制方式:按键控制； 2､测试工位:1工位,扭力和拉力分开测试； 3､测试驱动:电动； 4､拉力时间:1秒/次(可调),且拉时不能猛拉； 5､拉力次数:0~999999次可调； 6､拉力范围:0~120N可调(60,80,120N),扭矩范围:0.1Nm~0.35Nm可调(0.15Nm,0.25Nm,0.35Nm)； 7､扭力时间:0~999秒可调； 8､配有合适的夹具,固定测试样品,使测试样品与夹具放置在同一水平面； 9､工作电源:AC220V50H5Az； 10.尺寸:600*900*1300(长宽高)mm。 |
| 7.29 | 电源线弯曲试验机 | 1台 | 1.试验速率:10-60次/分可调； 2.弯曲角度:10°-180°可调； 3.工位:每次同时进行6个插头引线试验； 4.弯曲次数:0-999999可预置； 5.砝码重量:50\100\200\300\500g各6个。 |
| 3､GB9706.1-2020医用电气设备第1部分:基本安全和基本性能的通用要求； 第9章9ME设备和ME系统对机械危险的防护； |  |  |  |
| 7.30 | 稳定性试验机 | 1台 | 1.台面直径:1000mm； 2.台面材料:优质喷涂钢板； 3.角度范围:0-30°； 4.承载能力:120kg； 5.旋转方式:手动。 |
| 7.31 | 人体重量动载荷试验机(含人体重量模型) | 1套 | ▲1､冲击高度:0-200mm可调节；冲击高度面离地高度:400~1000mm,可调； 2､模型重量:135Kg； ▲3､模型材质:(应符合标准GB9706.1-2020中图33要求)(人体重量模型采用钢制配重槽,底座部分采用硬泡沫材料)； 4､支架结构:龙门式(电葫芦式),自动升降； 5､吸合/释放方式:直流电磁铁； 6､提升机构方式:电动升降； 7､模型与气缸连接方式:钢丝绳与电磁铁气缸连接提升； 8､控制方式:PLC控制,触摸屏操作； 9､计数器:0-9999次； 10､跌落高度调节:通过滑动感应器位置调节； 11､龙门架有效宽度:1500mm； 12､尺寸:1100*1200*1850(长宽高)。 |
| 7.32 | 手传振动分析仪 | 1台 | 1.采样频率:多通道同步48kHz； 2.统计采样间隔:0.1s； 3.指数时间平均常数:F档(0.125s)､慢档(1s)､稳定档(8s)； 4.1/3OCT滤波器:并行(实时)1/3OCT； 5.显示器:3.5英寸､彩屏､340*480分辨率､触屏； 6.存储能力:内置64MbitFlashRAM,最多1280组数据； 7.输出接:RS232串､可扩展蓝牙､wifi､4G､Lora等｡ |
| 7.33 | 水压试验机 | 1台 | - 仪器功能:用于性能项目的检测； - 工作电压:220V50HZ； - 最大水压:3MPA,分辨率0.1KP,精度:±1%； - 水压供给:气液增压泵与PLC控制自动提供水压大小； - 夹具采用黄铜制作,密封无渗漏； - 试验次数:0~999999； - 试验次数和时间可查询； - 压力传感器采用扩散式硅片压力传感器； - 工位:1个； - 电动泄压,泄压定时时间:0000-9999S/M可选择； - 保压时间:0000-9999S/M可选择； - 软管进水口,可适合任何进水要求； - 进口管接头为6分接头,可根据不同产品更换不同接头； - 水压上升速率调节:气液增压泵控制水泵压力,速率0-200KPA(0.13MPa)可调节； - 控制方式:PLC控制,触摸屏操作显示； - 气动增压。 |
| 7.34 | 提拎把手加载装置 | 1套 | 1.依据GB9706.1-2020第9.4.3条款； 2.工作电源:AC220V50HZ； ▲3.提速时间:5~10.0s； ▲4.保持时间:1~99.9s可设定； ▲5.拉力值:0~1960N/0~200Kgf可设定； 6.拉力值显示分辨率:0.1N； 7.显示方式:液晶数显,传感器总量程的千分之一； 8.控制方式:PLC控制,触摸屏操作显示； ▲9.测试范围:单把位式与多把位式； ▲10.行程上下限自动停机保护； 11.工业铝材平台,样品方便安装； ▲12.施力方式:电机+钢丝+力传感器加载方式； 13.外形尺寸(长宽高):约1550*1200*1980mm； 14.样品尺寸:≤1000*1000*1000mm。 |
| 7.35 | 脉冲试验装置 | 1套 | 浪涌试验仪是按照国家标准《音频､视频及类似电子设备安全要求》GB8898(IEC60065:1998)中关于电涌试验的要求设计的,可用于各类音频､视频产品如广播电视接收机､收录音机､音频功率放大器､音响系统等家用电器及无线电元件等进行电涌(仿雷击)试验的专用仪器｡ ▲1.浪涌发生器:10KV､12次/分､50次； 2.试验方式:自动； 3.直流高压:5~12kV； 4.峰值电压:12kV； 5.高压电容:1000Pf； 6.间隔时间:5~99s(任意设定)； 7.冲击次数:1~999次(任意设定)； 8.极性:正､负､交替； ▲9.内阻:1000Ω±5%； 10.半峰时间:T2=50s20%。 |
| 4､呼吸相关安全测试系统 |  |  |  |
| 7.36 | 睡眠呼吸暂停设备的测试 | 1套 | 一､流量测量 1.高流量:±300L/min,精度±1.65%读数或±0.04L/min(取大者)； 2.超低流量:±1L/min,精度±1.65%读数或±0.01L/min(取大者)； 3.流量单位:L/min､L/s､mL/min､mL/s､cfm； 二､压力测量 1.差压:±250mbar,精度±0.5%读数或±0.1mbar； 2.低压差:±10mbar,精度±1%读数或±0.01mbar； 3.绝压/真空:−1~+10bar,精度±1%读数或±7mbar； 4.压力单位:mbar､cmH₂O､mmHg､kPa､hPa､PSI､bar､Torr､inHg； 三､氧浓度 1.量程0–100%O₂；精度±1%(FS)； 2.四､温度&湿度(内置,自动补偿) 3.温度:0–50°C,精度±0.5°C或±1.75%读数； 4.湿度:0–100%RH(无结露),10–80%RH内±3%RH,其余±5%RH； 5.露点:−10–50°C,±1°C或±2%； 五､呼吸参数(典型) 1.呼吸频率:1–2000bpm,±1bpm或±1%； 2.潮气量Vti/Vte:±60L,±1.75%或±0.1mL； 3.分钟通气量Vi/Ve:0–300L/min,±1.75%或±5mL； 4.峰流速:±300L/min,±1.65%或±0.04L/min； 5.气道压力(Ppeak/Pmean/PEEP/Plateau):0–160mbar,±0.75%或±0.1mbar； 6.吸气/呼气时间:0–60s/0–90s,分辨率0.01s； 六､气体标准&类型 1.支持13种标准:ATP､ATPD､ATPS､AP21､STPD0､STPD20､STPD21､BTPS､BTPD､NTPD､NTPS､AP25等； 2.内置8种气体:Air､Air/O₂､N₂O/O₂､Heliox(21%O₂)､He/O₂､N₂､CO₂､用户自定义； 七､触发与模式 1.成人､小儿､高频通气模式； 2.触发方式:流量､压力､外部､自动触发,阈值可调； 八､主机规格 1.显示:7英寸高分辨率多点触控彩屏,可自定义曲线/数值界面； 2.数据存储:>10万组带时间戳记录；USB､RS232､以太网､Wi-Fi导出。 |
| 7.37 | 主动模拟肺 | 1套 | 1.标准3L气缸:总容积3.1L；潮气量2–2500mL； 2.体积精度: –≤1000mL:±2.5%或±2.5mL(取大者)； –>1000mL:±2%或±20mL(取大者)； 3.呼吸频率 0–150次/分(成人/儿童)；0–30次/分(新生儿模式)； 气道阻力(独立可调吸/呼)； 3–500cmH2O·L⁻¹·s⁻¹(成人)；肺顺应性0.5–250mL/cmH₂O(成人/儿童)； 4.压力性能 气道压力测量范围:-100→+200cmH₂O； 精度:±0.2cmH₂O(全量程)； 可保持PEEP0→>20cmH₂O,步阶0.1cmH₂O； 5.流量与峰流速 峰流速:270L/min(4mm导程丝杆)；180L/min(2.5mm导程丝杆)； 低流量:<1L/min仍可稳定控制； 流量上升时间:<50ms(10–90%)； 6.伺服与响应: 伺服更新率:2048Hz； 系统延迟:10ms(指令→肺内压力变化)； 7.工作模式: Passive/Spontaneous/Interactive(可实时响应呼吸机送气)； SmartPump™流速波形发生器——可回放临床采集的CSV/TXT流量文件； 8.接口与软件 以太网10/100MBit(序列号≥0800)或USB/RS-23257600baud； RespiSim®平台:实时50+参数､波形､趋势；可输出Word/Excel/HTML报告； 支持LabVIEWSDK､TCP/IP远程控制,便于产线自动化。 |
| 7.38 | 呼吸吸入制剂微细粒子空气动力学特性测定 | 1套 | 1.流量从0L/min至100L/min可调； 2.含7层撞击器和一个微孔收集器(MOC)； 3.带有8个可移动收集杯； 4.撞击器含预分离器,可用于检测吸入气雾剂､吸入喷雾剂､吸入粉雾剂和吸入液体制剂； 5.预分离器可有效去除干粉吸入器产生的10-15μm的大颗粒物； 6.收集杯即撞击表面,置于托盘上,喷嘴的正下方； 7.可以完成吸入粉雾剂､吸入气雾剂和吸入喷雾剂的剂量均一性测试； 8.人工喉采用不锈钢材质,尺寸符合药典要｡； 9.预分离器采用不锈钢材质,孔径12.80±0.05mm,符合药典要求； 10.一级喷嘴,孔径14.30±0.05mm,符合药典要求； 11.二级喷嘴,孔径4.88±0.04mm,符合药典要求； 12.三级喷嘴,孔径2.185±0.02mm,符合药典要求； 13.四级喷嘴,孔径1.207±0.01mm,符合药典要求； 14.五级喷嘴,孔径0.608±0.01mm,符合药典要求； 15.六级喷嘴,孔径0.323±0.01mm,符合药典要求； 16.七级喷嘴,孔径0.206±0.01mm,符合药典要求； 17.MOC喷嘴,孔径约0.07mm,符合药典要求； 18.小收集杯采用不锈钢材质,深度值14.625±0.1mm,表面粗糙度(Ra)0.5~2μm符合药典要求； 19.大收集杯采用不锈钢材质,深度值14.625±0.1mm,表面粗糙度(Ra)0.5~2μm符合药典要求； 20.智能抽气泵,流量从0至90L/min可调,抽气时间从0.1S至9999S可调,噪音≤75dB｡ |
| 7.39 | 呼吸气体监护系统 | 1套 | 呼吸气体监护仪测试系统可产生患者呼吸的拟态环境,测试可兼容主流和旁流采样方式的气体监护仪测试； GB9706.255-2022呼吸气体监护仪的基本安全和基本性能； YY0601-2009医用电气设备呼吸气体监护仪的基本安全和主要性能专用要求； ISO80601-2-552018医用电气设备呼吸气体监护仪的基本安全和主要性能专用要求； 1.单一气体准确性的测量,可调节呼吸压力冲击0-100kPa,精度±0.1kPa,默认值10kpa,压力循环次数可调1-100次,默认值10次； 2.手动调制模式:标气/空气可自定义输入时间,也可持续输出手动控制,用于单一标气/混合气体浓度准确性检测(依据标气样本浓度%,需另外配置测试标气)； 3.气体浓度测量准确性的漂移,可以自定义测试周期,采样间期,采样时间； 4.系统响应时间(t10/90):计时器10-19999ms,呼吸接口气体预调流量为60±1L/min,流量大小可依据使用需要调节； 5.患者呼吸模拟,呼吸频率:1-50BrPM,误差:±1BrPM,精度:±0.5%(测量范围与待测设备的分辨力有关,更高呼吸率可以依据客户要求定制),吸呼比:1:100,100:1连续可调； 6.上升时间:计时器0.1-9999ms,呼吸接口气体预调流量为60±1L/min,流量大小可依据使用需要调节； 7.标气出口为标准呼吸机管接头,Φ外22/内15mm,标气进气口为Φ8mm软管快插接头； 8.具有呼吸节律校准的示波器测试端口。 |
| 7.40 | 湿化输出测试 | 1套 | 含标准温度传感器1件: 1.1类型为热敏电阻型温度传感器,系数2.252k@25℃,测温范围0...+70°C,25-50℃传感器温度准确性小于0.1°C,其它范围±0.2℃,温度阶跃响应时间常数小于1s,电导线32#镀锡铜线套PVC热塑管做电气绝缘和热隔离,数量3只,可适配安装患者呼吸口,湿化器输出口,湿化器空气入口处的管道连接器； 1.2温度传感器快接端口:配备可拆卸呼吸管路转接适配器,锥形角度可适用于7.6mm湿化器标准测温端口,L型把手可直接插拔且不易脱落； 含数据采集器1件: 2.1采样周期1秒,整机已标定温度范围0-70°C,整体温度准确性小于±0.2℃(含传感器误差),可绘制焓值,温度,露点长期趋势曲线,可选取感兴趣分析区,直接读取区内分析数值结果｡； 2.2焓值评估分析可以放大或缩小数据分析范围,在趋势图设定范围内可直接阅读平均和最大焓值,拖动观察窗即可直接查看区间内平均和最大焓值； 2.3温度评估分析,可以在趋势图全部范围内自由设定1-30分钟观测时间窗,直接拖动观察窗即可直接查看区间内平均温度｡； 2.4湿化输出功能在带入水分蒸发克重,持续工作时间,和湿化罐端口输入气体流量的工作条件后自动计算湿化输出量｡ |
| 7.41 | 圆锥接头的塞规和环规 | 1件 | 圆锥量规6:100鲁尔量规､锥度塞环规； 用途: 鲁尔圆锥检测； 材质说明: 量规由刚性材料制成； 执行标准: 符合GB/T1962.1､GB/T1962.2等标准中相关测试要求｡ |
| 7.42 | 健康穿戴式装置性能测试 | 1件 | 1.系统描述 多功能电生理测试仪同步输出ECG心电及PPG光学心率模拟信号,ECG及PPG信号间的PWTT脉搏波传导时间可调整｡符合标准IEC60601-2-47,YY0885､YY9706.247-2023《医用电气设备第2-47部分:动态心电图系统的基本安全和基本性能专用要求》｡ 2.技术参数 2.1符合标准IEC60601-2-47,YY0885､YY9706.247-2023测试要求；具有智能穿戴产品检测装置,包含但不限于PWTT､ECG､AutoSequence､SpO2､PPG等测试模式； 2.2PWTT脉搏波传导时间测试模式； 2.2.1时差(PTTp,PTTf)范围不窄于0〜5999ms；分辨率:≤1ms；； 2.2.2精度:≤±1ms； 2.3ECG心电图测试模式； 2.3.1输出电压精度:0.5mVpp或更高的振幅,精细度需在±1； %内；分辨率:≤2.5μV； 2.3.2频率和脉冲重复率精度:≤±1%； 2.3.3起搏脉冲幅度设定范围不窄于-1000mV~+1000mV； 2.3.4起搏脉冲宽度设定范围不窄于0.1ms~2ms；最小可调刻度:≤0.1ms；精度:±10%； 2.3.5直流偏移范围不窄于-500mV~+500mV；精度:≤±1%；采样率:≥40k； 2.4反射式血氧饱和度SpO2测试模式(搭配反射式PPG模块)； 2.4.1同步输出SpO2血氧饱和度仿真信号； 2.4.2血氧范围不窄于1%~100%；分辨率:≤1%； 2.4.3精度:±1%+待测物指定精确度； 2.5反射式光学心率测试模式； 2.5.1同步输出光学心率仿真信号；具有PI值设置功能； 2.5.2心率范围不窄于10BPM~300BPM；分辨率:≤1BPM； 2.5.3精度:≤±1BPM｡ |
| 7.43 | 有创血压模拟器 | 1件 | 预期用途:用于有创血压YY9706.234-2021关于准确性､频率响应和报警； 项目的测试； 系统功能和参数指标: 1､液压式,真实模拟人体血液； 2､系统频率响应:10Hz的正弦压力相对于1Hz衰减不超过0.3dB； 3､动态压输出: 3.1､正弦波信号:频率1Hz~20Hz,参数可调,调节步进为0.1Hz； 幅度0~250mmHg,参数可调,调节步进为0.1mmHg； 3.2､三角波信号:频率1Hz~20Hz,参数可调,调节步进为0.1Hz； 幅度0~250mmHg,参数可调,调节步进为0.1mmHg； 3.3､步进0.1mmHg；准确度±0.4mmHg； 4､静态压输出范围:-70mmHg~400mmHg；步进0.1mmHg；准确度±0.4； mmHg； 5､集成7种报警信号输出,包含导管断开连接检测(最新标准要求)； ▲过压工装； 液压式,满足《YY9706.234》标准条款中图201.107对带有可重复使用或； 一次性传压隔膜的传感器关于“过压试验”装置要求: 1､施加4000mmHg正压力,压力施加上升时间>0.5s,维持时间1s； 2､施加400mmHg负压力,压力施加上升时间>0.5s,维持时间1s｡ |

环境振动辐射测试平台：

招标方购置的机械及环境模拟设备，主要用于医疗设备等的机械和试验中环境情况模拟的测试。用于对上述被测物的实际使用中的场景测试与研发。

所需的测量设备与技术指标见下表：

- 序号8、环境振动辐射测试平台技术要求：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | 微波辐射分析仪 | 1套 | 1､仪器遵循标准 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)； 《辐射环境保护管理导则电磁辐射监测仪器和方法》(HJ/T10.2-1996)； 《辐射环境保护管理导则电磁辐射环境影响评价方法与标准》(HJ/T10.3-1996)； 《交流输变电工程电磁环境监测方法》(试行)(HJ681-2013)； 《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ972-2018)； 《输变电工程电磁环境监测技术规范》(DLT334-2021)； 《高压交流架空送电线路､变电站工频电场和磁场测量方法》(DLT988-2023)｡ 2､主机技术参数 为适应多种环境的测量要求,仪器主机频率范围满足1Hz~300GHz,支持连接工频电磁场探头和射频电场探头； 采用彩色无反光液晶显示屏幕,室外可清晰显示测量数据及测量曲线； 测量单位：µW/cm2､W/m2､mW/cm2､dB(μV/m)､V/m､kV/m､mT､nT､µT､T､mG､A/m､mA/m､标准计权%,并根据监测数值大小自动切换V/m和kV/m､μT和mT； 2.1结果类型:平均值､最大值､最小值､实时值､X/Y/Z三轴值,测量结果支持实时值及时域曲线显示； 2.2数据模式:算术平均值､滑动平均值､方均根值､统计场强(E5､E50､E80､E95)； 2.3支持100个场所的空间采样并计算平均测量值,支持彩色柱状图展示空间平均测量点值,通过按键切换测量点位； 2.4▲仪器内置实时测量､定时测量､HJ972-2018､HJ681-2013､GBZ/T189.1/2/5-2018标准测量(超高频高频微波)等测量模式,并实现自动多次测量,自动计算给出标准要求的测量值；(提供设备截图证明) 2.5具备测量界面截图功能,自动保存,操作应简便快捷,支持单次触发完成截图；(提供设备实物图片证明) 2.6测量结果的时域曲线支持放大及缩小,可查看详细数据；(提供设备实物图片证明) 2.7▲为满足数据溯源的要求,主机配置存储卡槽可升级存储空间,可存储百万级测量值和截屏记录；(提供设备实物图片证明) 2.8▲为便于采集环境信息,仪器支持测量温度､湿度､经纬度､气压､高度,同时具有指南针和水平仪功能；(提供设备截图证明) 2.9▲为确保数据溯源管理,设备配备存储卡槽可扩展存储空间,存储容量可扩展至不少于28GB；(提供设备实物图片证明) 2.10接口:至少支持光纤接口､Micro-USB接口､TF卡扩展接口,接口具有防尘､防水设计；(提供设备实物图片证明) 3､探头参数 3.1 100KHz-6GHz射频探头参数: 3.1.1探头类型:射频电场综合场强； 3.1.2频率范围:100kHz~6GHz； 3.1.3量程范围:0.2V/m~800V/m； 3.1.4方向性:三维全向,各向同性； 3.1.5具有过载保护功能｡ 3.2 1Hz~150kHz电磁场选频探头技术参数 3.2.1▲为便于现场快速测量及数据对比,可同屏展示电场､磁场､电磁场场强参数及相应实时曲线(提供设备截图证明)； 3.2.2▲仪器需具有选频测量功能,为满足国标对测量频率的限值要求,可选频率带宽1Hz~8Hz､8Hz~25Hz､25Hz~1.2kHz､1.2kHz~2.9kHz､2.9kHz~57kHz､57kHz~100kHz､1Hz~100kHz､1Hz~150kHz(提供设备截图证明)； 3.2.3为便于数据存储及数据溯源,配置存储不低于60G,测量值自动保存为表格文件并可通过常用办公软件直接打开； 3.2.4仪器接口不少于光纤接口､Type-C接口､TF卡接口(提供设备实物图片证明)； 3.2.5为便于观察设备工作状态,配置不少于2个状态灯,显示电源状态及网络状态(提供设备实物图片证明)； 3.2.6为确保测量数据的准确性,探头部分不采用一体化屏幕设计； 3.2.7▲采用双电源供电设计,支持外接type-c接口电源；配置专用电池仓,便于实时更换电池模块,节省时间和人力(提供设备实物图片证明)； 3.2.8探头类型:三维全向､各向同性； 3.2.9量程范围:电场:4mV/m~100kV/m,磁场:0.3nT~25mT。 |
| 8.2 | 温度记录仪 | 1套 | - 通道数:32路； - 输入信号:热电偶:K,E,R,B,N,T,E,J,S,WRE5-26,WRE3-25； - 热电阻:Pt100； - 电流(DC):4~20mA； - 电压(DC):0~5V,0~10V,±20mV,±100mV； - 采样频率:1~19999S自主设定； - 记录容量(70M为基准):4200小时(1分钟记录间隔)； - 记录模式:循环记录； - 报警类型:高低限报警,每通道4个(上上限,上限,下限,下下限)； - 继电器:8路常开继电器220VAC/2A； - 配电输出:1路24VDC配电(可选配多路24V配电输出或多路5VDC配电输出)； - 通讯:标准以太网,RS485,RS232(可选配USB通讯以及GPRS无线通讯等)； - 标准ModBusTCP通讯协议。 |
| 8.3 | 测试角 | 1套 | 1.温升试验角2m*2m*2m,厚度20mm,三面板；铜片Φ15mm*1mm,40片； 2.温升试验角1m*1m*1m,厚度20mm,三面板；铜片Φ15mm*1mm,20片。 |
| 8.4 | 单点温度计 | 1套 | - 温度范围:-18℃至275℃(0℉至525℉)； - 精度:环温为23℃±2℃(73℉±4℉):100℃至275℃(212℉至525℉):读数的2%； - 0℃至100℃(32℉至212℉):±2℃(3.5℉)；0℃(32℉)以下:±3℃(±5.5℉)； - 响应时间(95%):<500mSec； - 发射率:预设为0.95； - 光学分辨率(D:S):8:1(90%能量)； - 重复性:士读数的1%或士1℃(士2℉),取较大值。 |
| 8.5 | 恒温槽 | 1件 | - 应符合GB/T21416-2008中第5章的要求； - 温度范围:(-5~100)℃； - 温度分辨率:0.001℃； - 水温在工作区域内任意两点的温差≤0.01℃； - 恒温时温度波动≤0.015℃/15min； - 标准温度探头:最大允许误差±0.03℃； - 高精度温度表:最大允许误差±0.03℃ - 工作槽开口尺寸不小于180mm*150mm､槽深度不小于150mm､容积不小于6L。 |
| 8.6 | 黑体炉 | 1件 | - 温度范围:-10℃~80℃； - 分辨率:0.01℃； - 操作方式:触摸屏； - 温度控制:PID自动控制； - 辐射面直径:200mm*200mm； - 发射率:≥0.95； - 温度稳定度:±(0.1~0.2)℃(10min内)； - 温度均匀性:±(0.1~0.3)℃(2/3中心区域)； - 电源:220VAC50/60Hz10A； - 电线线径:≥1.5平方。 |
| 8.7 | 氧浓度分析仪 | 1台 | 1､电源输入:220AC 2､工作功率:40W 3､传感器类型:电化学； 4､监测种类:氧气； 5､采样方式:泵吸式； 监测量程: 氧气:0-100%vol； 6､精确度:≤±5%FS； 7､分辨率:0.1%vol； 8､重复性:≤±3%FS； 9､零点漂移:≤±5%FS/6h； 10､跨度漂移:≤±5%FS/6h； 11､响应时间:T90≤30S； 12､通信方式:RS485数字信号(直接上传环保局平台) 13､输出信号:GPRS(HJ212-2005,HJ212-2017)。 |
| 8.8 | IPX1-IPX8防水试验机 | 1套 | 一、本系统共分为八大部分:(1)IPX1-6控制箱一套､(2)IPX1-2滴雨试验装置一套､(3)IPX3-4摆管淋雨装置一套､(4)IPX3-4花洒淋雨装置一套､(5)IPX5-6喷水试验装置(供水系统)一套､(6)IPX7浸水试验机一套､(7)样品转台一个､(8)IPX8压力浸水试验机一套； 二、IPX1-6控制系统可以放置在淋雨房外面,全可视化操作,测试人员安装好样品后到控制操作台前启动试验，人员不用在淋雨房内,可更好地保证测试人员的人身安全； 三、IPX1-6的操作全部由操作台完成,具有手动操作和自动操作模式选择，人性化触摸屏操作界面，操作简单可靠； 四、水路管道用软管从供水系统分布到各装置供水处,电线用优质波纹管布置到各试验装置处，规范整齐美观； 技术指标: 1.IPX1-6智能控制系统: 1.1控制功能:IPX1-2滴雨动作控制､IPX3-4摆管淋雨动作控制､IPX3-4花洒淋雨试验供水,IPX5-6喷水试验供水； 1.2 PLC控制器:日本进口松下； 1.3保护功能:漏电保护､过载保护､短路保护。 2.IPX1-2垂直滴雨试验装置 2.1淋雨面积:1000*1000mm； 2.2滴水箱高度:800mm-1800mm(可调)； 2.3滴水孔径:￠0.4mm； 2.4孔距:20mm； 2.5降雨量:IPX1=1+0.5mm/min；IPX2=3+0.5mm/min； 2.6试验时间:10Min､可自行设定时间； 2.7挂墙式结构,滴水盘运行平稳； 2.8设备机架,试样转台全部由优质铝合金型号及SUS304#不锈钢板,确保长时间使用不生锈； 2.9降雨装置可以自动升降,喷嘴位于被测试物最高点200mm处时自动停止(通过光电开关检测)； 2.10水箱升降驱动:丝杆､螺母装置驱动升降,有防坠落等安全功能,而市场同类产品采用吊挂方式存在严重的安全隐患｡当水箱下方有物体顶柱水箱时,螺母会自动脱离水箱,有防止损坏水箱及各顶物体的安全功能； 2.11滴水箱采用真空设计配高防锈不锈钢材质构造； 2.12喷嘴接触位黄铜锥形设计,不用工具即可方便更换针咀,针头下面安装有防护罩,不影响滴雨效果并能有效防止针头伤人； 2.13高精度的(两级粗效过滤器),能有效过滤自来水中的杂质,防止针咀堵塞； 2.14具备压缩空气风干功能,试验完成后可将滴水箱内多余水分排除干净,避免长时间积水结垢堵塞针咀； 2.15转台电机采用步进电机,能精确保证标准要求的1r/min的转速度要求,可直接在触摸屏上设定转台速度,并能自动完成IPX1测试要求的4个位置滴雨2.5分钟的试验要求； 2.16安装墙面需为实心墙体,可固定设备｡ 3.IPX3-4摆管淋雨试验装置 3.1摆管规格:R1400､R1200､R1000､R800､R600； 3.2喷水孔径:￠0.4mm； 3.3喷嘴夹角:120º(IPX3)､180º(IPX4)； 3.4摆动夹角:120º(IPX3)､350º(IPX4)； 3.5喷水量:0.07L/min*摆管开孔数； 3.6IPX3与IPX4夹角转换:IPX3试验时堵住两端针嘴； 3.7摆管材料:SUS304不锈钢(外径19mm､壁厚2mm)； 3.8管摆摆动速度:IPX3试验时每摆动一次(2X120º)时间为4S；IPX4试验时每摆动一次(2X350º)时间为12S；或自定义试验速度； 3.9试验时间:0-9999S； 3.10IPX3试验,按标准条款中的IPX3条件进行试验； 3.11IPX4试验,按标准条款中的IPX4条件进行试验； 3.12自定义试验,按用户需求进行试验,按用户需求进行试验,可以设定降雨量､试验时间､淋雨角度､摆管速度； 3.14.机型结构:双立柱式结构；机体材料:SUS304不锈钢｡ 4.IPX3-4花洒淋雨试验装置 4.1喷水方式:手持式,可直接连接自来水使用； 4.2操作简单:挡板挡住1/3部分淋雨即为IPX3测试要求,无挡板遮挡,即为IPX4测试要求； 4.3喷水孔数:121个； 4.4喷水孔径尺寸(mm):0.5mm； 4.5莲蓬口尺寸(mm):102； 4.6不锈钢压力表,表面直径40mmm,精度2.5级,显示直观； 4.7数控中心加在121个孔,孔径､角度完全符合标准要求,可以通过计量单位检测； 4.8外面4圈24个孔/圈,间距15°； 水流量:10L/min±5%； 压力:50―150Kpa； 开孔位置:里面2圈12个孔/圈,间距30°； 5.IPX5-6喷水试验装置(IPX1-6智能供水箱) 5.1孔径:ф6.3mm(IPX5)､ф12.5mm(IPX6)； 5.2水流量:12.5±0.626L/min(IPX5)､100±5L/min(IPX6)； 5.3试验时间:0-9999S(可设定)； 5.4喷嘴距外壳距离:2.5-3m(手动控制)； 5.5IPX5､IPX6配两把喷枪,不用更换喷嘴； 5.6喷枪材质:SUS304不锈钢材质； 5.7贮水箱:直接用IPX7作为贮水箱； 5.8流量控制:传感器自动调节流量； 5.9供水口:供水口:5路(滴雨试验､摆管淋雨､花洒淋雨､IPX5淋雨､IPX6喷水各一路)； 5.10供水机内管道材料:SUS304不锈钢水管. 6.IPX1-6综合转台 6.1下转台直径:800mm,上转台直径:800､600mm､400mm可更换； 6.2下转台承重:100KG,上转台承重:50kg； 6.3下转台高度:500,上转台高度:1300-1700mm； 6.4速度可调范围:0-5r/min,步进电机控制,可触控屏上设定速度； 6.5样品供电防水旋转插座； 6.6做IPX2防水等级测试时能转台手动倾斜15度,满足标准测试要求； 6.7试验时转动角度:连续转动,正反转控制由触控屏控制； 6.8上层转台为载物台网管型式适合IPX4溅水测试. 7.IPX7浸水试验箱(IPX1-6供水箱) 7.1内尺寸(mm):1000*1000*1200； 7.2外尺寸(mm):约1080*1080*2200； 7.3样品蓝尺寸(mm):800*800*350mm； 7.4测试最高水深(m):1.2； 7.5水位调整方法:手动调整； 7.6水位显示:不锈钢标尺目视(精度1mm)； 7.7浸水箱双层结构,内层采用SUS304#不锈钢板高精度整体亚弧焊接成型,保证长时间使用不生锈不漏水,中间用40方钢做加强筋,使浸水箱长时间使用不会因为压力而变形,外层采用发纹不锈钢板拼焊,再采用镜面不锈钢板包边,浸水箱外观无焊点整体美观大方； 7.8不锈钢底架配载重脚轮和脚杯,方便移动和固定； 7.9机箱上方安装电动升降装置,可方便取放样品； 8.IPX8压力浸水试验机 1､罐体采用304不锈钢材质,高精度整体亚弧焊接成形,承压性好；外层镜面抛光,内层粗抛； 2､操作机箱采用不锈钢材料焊接成型,按键操作； 3､设备上方罐盖采用8个带环螺丝固定(配送辅助钢棒)； 4､罐体两边装配气缸升降装置,平稳升降,减轻用户的操作压力； 5､设备安装有安全阀,超过额定压力后自动泄压,防止操作人员操作不当,设定压力过高； 6､测试时间可设定为:0-999分钟,到达测试时间能自动停止供压,并自动排掉罐内空气,测试人员打开罐盖取出测试样品即可； 7､压力显示:通过压力传感器显示压力,且可以自动稳定内部压力；压力传感器误差值为±0.002Mpa,显示精度为0.001Mpa； 8､加配不锈钢样品放置蓝一只； 9､内置温度传感器,可显示当前测试水温 。 技术参数 - 罐体材料:不锈钢； - 法兰材料:不锈钢； - 设备重量:约160KG； - 罐盖打开方式:气缸升降； - 压力控制方式:自动调节； - 压力传感器显示精度:0.001Mpa； - 压力传感器误差范围:±0.002Mpa； - 试验水深范围:0—50米； - 压力调整范围:0.00—0.5Mpa； - 安全阀排气压力:0.55Mpa； - 最大极限压力:0.6Mpa； - 测试时间设定范围:0-999min； - 保护装置:压力安全阀保护,漏电开关保护； - 压力调整方式:传感器设定数值。 |
| 8.9 | 电子天平 | 1套 | - 方盘； - 量程:10kg； - 精度:0.1g。 |
| 8.10 | 医用冷藏箱 | 1台 | - 有效容积≥410L,产品采用微电脑控制,控制与显示精度0.1℃,LED数码管显示,观察方便； - 产品箱内温度2~8℃,风冷设计,采用循环风冷背吹,使箱内温度更加均匀； - 温度控制:电脑板控制,数字温度显示,可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃-8℃,调节增量为0.1℃,分辨率0.1℃｡显示温度可选择检测温度或者仿生温度； - 报警功能齐全,多种故障报警(高低温报警､传感器报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警、制冷系统故障报警)；四种报警方式：声音报警、灯光报警、远程报警、云平台报警； - 冷凝水汇集后自动蒸发,免除人工处理冷凝水的烦恼； - 具有远程报警功能,可连接报警器到其他房间实现报警功能； - 配备脚轮,灵活,可移动､可通过底脚固定； - 冷凝风机:名牌冷凝风机,高效节能,低噪音,使用寿命长； - 材料:箱体采用喷涂钢板,内胆PS吸附内胆,有效防菌防腐蚀； - 门体:电极式加热玻璃门,实现32℃环温､85%湿度条件下无凝露；自关门功能,防止使用过程中门关不严的情况； - 多层搁架设计,可实现物品分类存取； - 产品照明灯:采用LED冷光源,功耗低,亮度高,更好的方便观察； - 门体带门锁,同时在侧面增加锁扣,可配置挂锁,双重安全保障； - 具有后备电池设计,断电后仍可持续显示箱内温度及声光报警24小时,且电脑板具有断电记忆功能,报警声音可取消； - 选配打印机功能,温度数据可实现实时打印､定义时间段打印､追溯打印功能,可选配485接口； - 选配USB存储功能,可存储十年内温度数据,实现产品全生命周期的温度记录； - 标配WIFI功能,配合手机APP使用,实时监控冰箱运行情况； - 整机噪音41分贝以下,提供安静的工作环境； - 产品具备CE认证；产品具备能源之星认证；产品具备国家级节能环保认证。 |
| 8.11 | 防尘试验箱 | 1台 | 1.内箱尺寸:约长1000*进深1000*高1000mm； 2.外尺寸:约长1450*进深1250*高2030mm； 3.温度范围:RT+10~50℃(订货时说明)； 4.金属筛网标准线径:50um； 5.线间标准间距:75um； 6.滑石粉用量:2~4kg/m³； 7.试验用尘:干燥滑石粉； 8.喷粉降尘方式:自由降尘； 9.试验总时间:0-999999M(可调)； 10.振动时间:0-999999S(可调)； 11.定时精度:±1秒钟； 12.真空表范围:0—4Kpa(可调)； 13.抽气速度:0-60L/H(可调)； 14.设备电源:220V； 15.设备功率:1.5kW； 16.流量计和负压表数显。 |
| 8.12 | 真有效值钳形表 | 1件 | 真有效值钳形表； 1.量程； 电流：(40.00,400.0)A； 分辨率:.(0.01,0.1)A； 2.准确度； 2.0%±5位(45—65Hz)； 2.5%±5位(65—400Hz)； 3.钳口直流电流； 量程:(40.00,400.0)A； 分辨率:(0.01,0.1)A； 准确度:2.0%±5位； 4.交流电压； 量程:600.0V； 分辨力:0.1V； 准确度（45Hz–400Hz):1.5%±5位； 5.直流电压； 量程:600.0V； 分辨力:0.1V； 准确度:1%±5位； 6.电阻； 量程:(400.0,4000,40000)Ω； 分辨率:(0.1,1,10)Ω； 准确度:1%±5位323/324/325； 通断测试蜂鸣器:≤30Ω； 7.电容； 量程:(100.0,1000)μF； 分辨率:(0.1,1)μF； 准确度:.1%±4位； 8.钳口频率； 量程:.5.0到500.0Hz； 分辨率:0.1Hz； 准确度:0.5%±4位； 9.触发电平:5至10Hz,≥10A； 10至100Hz,≥5A； 100至500Hz,≥10A； 10.触点温度(324,325)； 量程:.-10.0°C至400.0°C； 分辨率:0.1°C； 准确度:1%±8位； 注:温度误差(准确度)不包含热电偶探头的误差｡ |
| 8.13 | 堵转试验工装 | 1套 | 概述:堵转试验工装依据标准GB9706.1-2020,电动机驱动的ME设备的附加试验,由电动机驱动的ME设备在额定电压或额定电压范围的上限电压下,从冷态开始运行下述的时间周期:30s:主要用于检测手持式的ME设备,由电源,绕组温升,磁粉制动器,专用工装等组成。 1.测量范围:0.1Ω~10000Ω； 2.测量精度:冷态:±(0.2%READ+0.1%FS),热态:±(0.15%READ+0.15%FS)； 3.最高测试电压:AC400V。 |
| 8.14 | 钢球冲击试验装置 | 1套 | 落球冲击试验机是一种用来测试塑料､陶瓷､亚克力､玻璃纤维等材料及涂料之坚固度｡本设备符合JIS-K6745,A5430试验标准｡本机以规定一定重量之钢球调整在一定的高度,使钢球自由落下打击试料,视其受损程度,以此来判断试验产品的质量,本设备深受广大生产商的好评,是一款比较理想的试验设备｡ 技术规格 1.落球跌落高度:0-2000mm可调； 2.落球控制方式:直流电磁控制； 3.钢球重量:5564110225535G； 4.使用电源:220V､50HZ､2A； 5.机台尺寸:约50*50*220cm； 6.机台重量:约15kg。 |
| 8.15 | 推拉力计500N | 1套 | - 最大负荷:500N； - 分度值:0.1N； - 单位:N,kgf,lbf； - 传感器结构:传感器内置； - 测量范围:10%~100%FS； - 示值误差:0.5%以内； - 电源:外接电源适配器:DC5V/1000mA； - 内置电池组:Ni-MH3.6V1200mAH； - 使用时间:电池连续使用约40小时。 |
| 8.16 | 30mm平面工装 | 1套 | 1.接触面直径:30mm； 2.配合推拉力计使用。 |
| 8.17 | 跌落板 | 1套 | 胶合板,厚度:13mm硬木+2层分别为19~20mm,长度宽度:1000mm。 |
| 8.18 | 粗鲁搬运测试工装 | 1套 | 粗鲁搬运测试工装*1 一.概述: 本多功能机械测试仪能够符合GB9706.--2020第15.3.5的要求｡适用于该标准的移动式ME设备粗鲁搬运测试.本设备以PLC+触摸屏为控制中心,采用伺服马达+机械结构进行测试｡可设定推拉速度.数据保存等功能｡设备支架采用方通钢板焊接而成,表面烤漆。 二.适用标准 GB9706.1-2020中第9.4.2.4.2章的推动力测试要求.第9.4.2.4.3越过门槛测试.第15.3.5的粗鲁搬运测试。 三.测试项目: 1.移动式ME设备推动力测试(GB9706.1-2020中的9.4.2.4.2章的要求) 1.1.设备采用电动伺服缸作为动力,推力传感器为测量器； 1.2.推车移动速度0.2~0.8m/s可设定,标准0.4m/s,分辨率0.01m/s精度±0.1m/s； 1.3.推车移动行程0.1~1m可设定,分辨率0.001m精度±2%； 1.4.实时显示推力值,保存测试最大推力值； 1.5.推力范围0~1000N,标准0~200N,分辨率0.1N精度±2%； 1.6.推力杆与推车把手之间采用2个夹具连接,夹具单个宽度80cm,可夹持把手直径10~60mm； 2.医疗手推车越过门槛测试(GB9706.1-2022中的9.4.2.4.3章的要求) 2.1.设备采用电动伺服缸作为动力； 2.2.推车移动速度0.2~0.8m/s可设定,标准0.8m/s,分辨率0.01m/s精度±0.1m/s； 2.3.推车移动行程0.1~1m可设定,分辨率0.001m精度±2%； 2.4.拉力杆与推车把手之间采用2个夹具连接,夹具单个宽度80cm,可夹持把手直径10~60mm； 2.5.障碍物:硬质木头,高10mm,宽80mm,倒角半径2mm,长度1200； 3.粗鲁搬运测试(包含上台阶冲击和下台阶冲击)(GB9706.1-2022中的15.3.5章的要求 A:上台阶冲击 B:下台阶冲击 C:门柜冲击 3.1.设备采用电动伺服缸作为动力； 3.2.推车移动速度0.2~0.8m/s可设定,标准0.8m/s,分辨率0.01m/s精度±0.1m/s； 3.3.推车移动行程0.1~1m可设定,分辨率0.001m精度±2%； 3.4.推力杆与推车把手之间采用1个夹具+缓存弹簧连接,夹具单个宽度80cm,可夹持把手直径10~60mm； 3.5.推杆上下高度可调节,调节范围800~1200mm高； 3.6.障碍物:木制,高度40mm. 四.主要技术参数: 1.推动力值:0~1000N,自动记录最大值； 2.力传感器1套:精度0.1N； 3.动力:2kW台达伺服电机； 4.推力速度:0~0.8m/S； 5.安全限位:欧姆龙光电开关； 6.超限保护力:300KG； 7.行程:2000mm； 8.适用试样高度:载荷面离地高500~1000试件； 9.控制方式:PLC； 10.显示方式:7寸触摸屏； 11电源220v,60HZ。 |
| 8.19 | 扭力计 | 1套 | 1.扭力范围gf.cm:2-15； 2.刻度gf.cm:0.2。 |
| 8.20 | 脚踏开关加压装置(1350N,30mm平面) | 1套 | 一.产品概述:适用于医用脚踏开关.电子游戏机油门脚踏板.电子吉他混音脚踏板.工业控制开关脚踏板.车床加速控制脚踏板等同类型脚踏板寿命耐久性测试｡ 二.符合标准:满足YY1057-2016医用脚踏开关通用技术条件第5.1.3.5.1.4.1和GB9706.1-202215.3.2测试要求 三.技术参数: 1.控制方式:PLC控制,触摸屏显示操作 2.测试工位:2工位； 3.驱动方式:电动； 4.接通时间:0.2-99.9s可设置； 5.试验时间:1-999s可设置； 6.试验速率:1-30次/分钟可调； 7.试验次数:0-999999； 8.压力值:一工位0~1350N可调；一工位0-300N可调； 9.压力接触面积:625mm2,直径30mm区域可选； 10.配合测试:本机可实现通断测试； 11.框架结构:采用铝合金框架结构； 12.设备电源:AC220V50Hz。 |
| 8.21 | 变压器绕组温升测试仪 | 1套 | 主要特点 - 采用彩色液晶屏显示,可分别显示两组绕组冷态电阻､热态电阻､温升､ - 及温升试验的时间,可任选一组绕组或两组绕组同时带电检测温升； - 量程自动切换､线性范围宽､读数重复性好､性能稳定； - 配有串行RS232/485接口,与计算机连接,读取并保存测量数据,以便于追溯原始数据及质量统计分析； - 可设定U盘存储时间､定时存储数据在U盘中,支持随机插入模式。 适用范围 - 适用各种家用电器(如空调､电冰箱､冷柜､电风扇､油烟机等)用电机､水泵､压缩机､小功率电机等绕阻的带电温升测量； - 适用于50/60Hz条件下的电源变压器､交直流转换器(ADAPT)､AC/AC､AC/DC､充电器等电子变压器的研发､品管及温升寿命试验； - 冷热态电阻测量范围:0.500~10000Ω； - 冷热态电阻测量精度:0.500~99.99Ω/0.2%±5个字；99.99~2000Ω/0.2%±2个字； - 2000~10000Ω/0.2%±1个字； - 供电电源:AC220V±10%,50HZ±2%。 |
| 8.22 | 直流负载(0-3000W) | 1套 | - 四种操作模式:CC,CV,CR,CW电池测试功能､自动测试功能､过功率测试功能､过电流测试功能； - 高达10kHz动态模式； - 测量分辨率电压0.1mV电流0.1mA； - 具有电池测试功能､自动测试功能； - OPP/OCP测试功能和远端量测功能； - 短路功能； - CR-LED测试功能； - 电流监控功能； - 断电保持记忆功能； - 记忆容量100组； - 电压:0~120V； - 电流:0~24A/0~240A； - 功率:3000W； - 分辨率:0.1mV/1mA； - 精度:±(0.025%+0.025%FS)/±(0.1%+0.1%FS)。 |
| 8.23 | 交流负载(0-5kW,IT8205-350-30) | 1套 | 交流负载(0-5kW,IT8205-350-30）。 |
| 8.24 | 倍频倍压测试仪 | 1套 | - 具有OSC(开\短路检测)功能,可检测测试夹具与被测试体是否可靠连接及提早预判被测试体是否短路； - 可通过电弧侦测判定层间是否存在短路； - 可同时显示测试电压､感应电流及测试功率； - 采用DDS技术产生测试所需正弦波,波形纯净､失真度小； - 输出频率范围为40.0Hz-600.0Hz,分辨率为0.1Hz； - 具有一键截屏功能； - 交流耐压的最大输出功率可达1000VA； - 具有GIF检测功能,可有效保护操作人员的安全； - 能够更有效地用于某些微型电子变压器的匝间短路判定； - 输出电压:0.100kV~3.000kV； - 精度:±(1%+1V)； - 测试电流:0.1mA~150.0mA； - 精度:±(1%+量程0.5%)； - 输出功率:450VA； - 电弧侦测:0-9级； - 功率测试 输出功率:1W~450W； 精度:±(1%+量程0.5%)； 测试时间:0,0.3~999.9s； 精度:±(0.5%+50ms)； 输出频率:40.0Hz~600.0Hz。 |
| 8.25 | 易燃混合器的试验装置 | 1套 | 1.符合GB9706.1-2020的附录G的要求；G.2.2与空气混合的易燃麻醉气由于与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气从外壳泄漏或排放,产生了与空气混合的易燃麻醉气,其容积被认为是扩散到距该泄漏点或释放点周边5cm~25cm范围内｡G.2.3与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气,可能存在于全部或部分封闭的ME设备部件中以及患者的呼吸道内｡这种混合气被认为是扩散到距封闭部件的泄漏点或释放点5cm的范围内；G.2.4指定与空气混合的易燃麻醉气使用的ME设备指定与空气混合的易燃麻醉气(如G.2.2所定义)使用的ME设备,并应符合G.4和G.5要求； 2.触点装置由带两个槽的镉盘和另一个带四根0.2mm直径钨丝的盘组成；第二盘在第一盘上滑动｡钨丝的自由长度是11mm； 3.接有钨丝盘的轴以80r/min的转速旋转,连接镉盘的轴与连接钨丝盘的轴呈反向转动； 4.与钨丝相连的轴和另一根轴的转速比是50:12｡这两根轴互相绝缘,并与设备机架绝缘； 5.计时范围:0-9999秒；精度:0.1秒；触摸屏按燃烧模式可设定； 6.点火方式:触点装置通过断开和闭合来产生火花； 7.镉盘:直径￠30mm； 8.钨丝盘:38mm*38mm方形； 9.钨丝盘转速:80r/min； 10.钨丝盘绕组钨丝:直径￠0.2mm； 11.钨丝盘的轴与带槽圆盘的轴转速比:50:12；平行距离为31mm； 12.安全保护:具有报警装置,漏电保护,过载保护； 13.设备的绝缘电阻≥5MΩ； 14.系统误差≤±2%； 15.控制方式:PLC控制,触摸屏人机界面智能操作。 |
| 8.26 | 可变电阻箱(0-1MΩ) | 1套 | 0~1.1111110MΩ,参数功率:0.05W,标称功率:0.1W,极限功率:0.2W。 |
| 8.27 | 万用表 | 1套 | 功能:直流电压交流电压 - 量程和分辨率:50.000mV､500.00mV､5.0000V､50.000V､500.00V､1000.0V； - 精度:0.025%；0.4%(真有效值)； - 功能:直流电流交流电流； - 量程和分辨率:500.00µA､5000.0µA､50.000mA､400.00mA､5.0000A､10.000A； - 精度:0.15%；0.7%(真有效值)； - 功能:温度(不含探头)； - 量程和分辨率:-200.0°C至1350.0°C(-328.0°F至2462.0°F)； - 精度:1.0%. 功能:电阻 1.量程和分辨率:50.000Ω､500.00Ω､5.0000kΩ､50.000kΩ､500.00kΩ､5.0000MΩ､50.00MΩ､500.0MΩ； 2.精度:0.05%. 功能:电容 1.量程和分辨率:1.000nF､10.00nF､100.0nF､1.000µF､10.00 µF､100.0µF､1000µF､10.00mF､100 mF； 2.精度:1.0%. 功能:频率 1.量程和分辨率:99.999Hz､999.99Hz､9.9999kHz､99.999kHz､999.99kHz； 2.精度:0.005% 。 |

- 激光功率和能量测试仪（含光束分析）：

招标方购置的激光功率和能量测试仪（含光束分析），主要用于医疗设备的激光辐射安全等级、激光功率、能量、脉冲时间、光束传输比、光束偏移量、对边角、辐射值等项目的检测。用于对上述被测物的激光光学性能和光安全性能的测试与研发。

所需的测量设备与技术指标见下表：

- 序号9、激光功率和能量测试仪（含光束分析）

根据GB/T7247．1-2024《激光产品的安全第1部分：设备分类和要求》、GB44703-2024《光辐射安全通用要求》、IEC60825-1：2014《激光产品的安全性第1部分：设备分类和要求》、YY系列激光治疗设备等标准，开展医用激光源、半导体激光器的激光辐射安全等级、激光功率、能量、脉冲时间、光束传输比、光束偏移量、对边角、辐射值等项目的检测｡

| 序号 | 项目 | 数量 | 测量范围与主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | 激光功率和能量测试仪(含光束分析) | 1套 | 配置：含激光功率计表头1件，激光功率探测器5件，激光能量探测器3件，激光波长测试仪1件，光电脉冲测试装置1件，激光位置矢量分析仪1件，探测器位移切换平台1件，样品调整台1件，光学平台1件，激光防护装置1件，测试软件1件，激光防护组件1套｡ 技术参数： - 激光功率计：波长范围覆盖200nm~8000nm，功率范围覆盖20pW~250W； - 激光能量计：波长范围覆盖190nm~20000nm，能量范围覆盖0.1mJ~1000J - 激光能量准确度≤3%(投标时提供带有省级以上计量机构出具的计量证书)； - 激光功率准确度≤4%(投标时提供带有省级以上计量机构出具的计量证书)； - 满足视场范围覆盖0~100mrad，孔径光阑直径覆盖1~25mm/50mm(可调),满足激光安全测量标准要求； - 对向角测量范围覆盖0~100mrad，测量距离覆盖：0~2000mm； - 激光波长测试仪：波长范围：>300nm~1100nm；光谱分辨率≤0.5nm； - 激光位置矢量分析仪：波长范围覆盖：380nm~1100nm(投标时提供带有省级以上计量机构出具的计量证书)； - 可测光斑范围覆盖0.2~10mm；位置分辨率≥6um；像素不小于1000万，线性≤1%；光斑尺寸误差≤2%； - 光电脉冲测试装置：波长范围覆盖:250nm~1700nm；激光脉冲测试响应时间为：<10ns(投标时提供带有省级以上计量机构出具的计量证书)； - 配置探测器切换平移台，能实现不同探测器及测试装置的方便切换； - 配置样品调整台：可XYZ三维度进行升降及移动调节功能； - 激光防护装置：激光防护帘：采用双面遮光布帘及防护型材框架；专用护目镜：为平均光密度OD4级别； - 软件测试及功能：至少包含的软件及功能：①综合计算分析软件具备多脉冲、重复脉冲、单脉冲激光危害等级测试评价功能；具备指定周期内平均光功率、光束传输比、光束偏移量、相对功率密度分布、发散角、表观光源对边角、时间基准选择功能；具备过程参量显示，自动出具测试符合标准要求的测试报告功能；②测试软件包含激光光辐射安全测试分析软件和医用激光源测试分析软件，可实现能量、光谱等相关测试（脉冲激光测量、连续激光测量等）；具有脉宽时间设定/占空比设定、采集频率设定、采集数量设定、脉冲个数设定等功能｡满足对激光产品关键性能及单一故障条件下可预见、不可预见的损伤评价； - 系统应配备专用护目镜、激光防护帘及型材、激光功率衰减器（投标时提供证明文件）｡ |

- 商务要求

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。其中加★号条款为实质性要求。

（一）服务要求

1、质保期要求：质保期3年，自验收合格次日起算。质保期内发生任何设备损坏，所需要的维修费用（包括零部件费用、维修费用）均由供应商承担（人为操作不当造成的损坏除外）。

2、培训要求：供应商应为采购人提供人员培训，每年不少于 4 次的设备操作培训，培训人员数量不低于 2 人。

3、售后技术服务要求：接到故障通知后2小时内作出答复，一般问题24小时之内解决；若采购人有需求，48小时内到达现场解决；若遇重大问题在3天内解决。

（二）安装要求

1、按照国家现行行业规范标准进行安装，符合国家或行业质量检验评定标准，没有行业标准的产品，供应商应提供相关制造商标准。

2、设备安装调试：设备到货后，供应商在接到通知的7个工作日内派人前往负责该设备的安装、调试和操作培训，直至达到各项验收指标合格。

（三）交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：合同签订之日起，国产设备45个日历日内全部设备、材料运抵现场，并安装、调试结束，验收合格，交付采购人使用；进口设备（如有）90个日历日内全部设备、材料运抵现场，并安装、调试结束，验收合格，交付采购人使用。

2、交货方式：供应商在采购人指定地点交货，并完成安装、调试。

3、交货地点：采购人指定地点。

（四）其他技术服务要求

1、供应商须保证本次投标产品系优质材料和先进工艺制成新出厂的产品，且完全与投标响应文件所述相符。

2、交付使用前发生的产品硬件损坏和不合格，一律退换新品。在质保期开始的前三个月内，若发生产品损坏和性能不合格（非使用不当原因造成），除采购人同意修理之外，亦应退换新品。

（五）结算方式

合同签订后，采购人支付合同总金额的30%，全部设备安装、调试且验收合格，交付使用后，支付合同总金额的60%，一年后无售后服务异议支付剩余10%款项。

## 五、其他要求

1. 项目属性：货物类项目。

2．核心产品

| 采购包号 | 核心产品 |
| --- | --- |
| 1 | 瞬态抗扰度测试系统 |
| 2 | 瞬态抗扰度测试系统 |

3.报价要求

（1）所有投标报价均以人民币报价。供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。该报价为到采购人指定地点现场的全部费用，含相关税费，运输费、保险费、安装、调试、培训和检测及相关服务费等一切可能发生的费用。如投标产品为进口产品，投标报价必须包含税（进口关税和增值税），含进口环节费、运输费、保险费、安装、调试、培训和检测等在采购人指定地点交货的全部费用。

如进口免税货物在国务院税委会公告的加征关税商品清单中，加征的关税应包含在投标总价中，即采购人在按照政府采购合同规定的付款方式和金额支付完货款后，不承担任何其他的或后续的费用。

（2）报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，成交后不得以漏、缺、少项等任何原因提出价格调整。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

4.实施要求

（1）总体要求

供应商提供设备安装日程计划。

（2）质量要求

所供产品必须是全新的原装正品，符合国家规定的质量标准，不得私自添加或更改，保证所有产品原材料及部件均是全新的原厂配件，不得以废、旧材料制作，产品必须符合环保要求。交货时所有产品应完好，物品配件齐全，否则视为不合格产品。

（3）安全实施要求

供应商应采取安全措施，确保实施安全。因本项目实施产生的实施人员和其他人员人身安全问题由供应商承担全部责任。

（4）验收要求

因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

（5）质保（维保）及售后要求

①质保期 3 年（自验收合格之日起，进入质保期），质保期内每年维护保养4次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。

②质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内作出答复，一般问题24小时之内解决；若采购人有需求，48小时内到达现场解决；若遇重大问题在3天内解决。维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用包含在投标总价中。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内一切质量问题、更换部件及本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。

③质保期外，供应商提供终身服务，在货物的设计使用寿命周期内，供应商能保证采购人更换到原厂的备件材料，确保产品的正常使用。

④质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。后提供质保期外配件价格明细表。

⑤供应商提供售后服务承诺书，包括质保期、质量问题处理方法。

- 合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

合同编号：

项目名称：

使用单位：

供货单位：

签订日期：

南京市工商行政管理局

南京市财政局监制

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏省设备成套股份有限公司的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方要求提供下列货物：

货物清单详见乙方投标文件等。

第二条 合同总价款

本合同项下货物总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

甲方就本合同不再向乙方支付任何其他款项。

第三条 组成本合同的有关文件

采购文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方提供的货物必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

第六条 交付使用和验收

1、乙方应当在合同签订之日起，国产设备45个日历日内全部设备、材料运抵现场，并安装、调试结束，验收合格，交付采购人使用；进口设备（如有）90个日历日内全部设备、材料运抵现场，并安装、调试结束，验收合格，交付采购人使用。

2、甲方自行组织或视情邀请相关专家参加验收，乙方提供的货物不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收，并承担验收费用等。

第七条 合同款支付

详见第四章采购需求。

第八条 违约责任

1.如乙方未能在本协议规定的期限内完工并向甲方交付成果，则每逾期一天应支付其总服务费之0.5%作为违约金；如延迟超过十五天仍未交付成果，则乙方应按本协议总价的10%向甲方支付违约金。如果上述违约金不足以弥补甲方全部损失的，乙方还应就该等不足部分赔偿甲方。

2.如果乙方提供的货物不符合本协议的约定，且未能在收到甲方书面通知后的七天内纠正的，则就每一次违约事件，乙方应向甲方承担相当于货物总价款10%的违约金。

3.如果乙方未能在收到甲方就上述违约的书面通知后七天内纠正上述违约，则除前款规定的违约金外，甲方有权按其自主决定暂停支付本协议项下的货款，直至乙方纠正其违约行为并达到令甲方满意的程度。

4.本协议中约定的违约金和赔偿金可由甲方在其向乙方支付的货款中扣除。

5.若甲方未能在约定期限内付清款项，则应按同期银行存款利率向乙方支付违约金。

6.除非本协议另外约定，任何一方有违约行为的，应向另一方赔偿其遭受的实际损失，包括但不限于利润损失、间接费用、信誉损失、可得利益损失等。

第九条 合同的变更和终止

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加江苏省设备成套股份有限公司组织的政府采购活动。

第十条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的任何争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2、在仲裁期间，本合同未涉及仲裁的其他条款应继续履行。

第十二条诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（委托方）：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定或委托代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期：年月日 | 日期：年月日 |

（合同草案条款与补充合同条款有不一致的，以补充合同的条款为准）

- 投标文件格式及附件

投标文件

项目名称：

招标编号：

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：

目录

【注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码）】

## 附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方                  （项目名称）             （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人              （姓名和职务）代表投标人                    （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价详见开标一览表。

3、本项目服务时间为：  满足招标文件要求  。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定及我方投标承诺严格履行合同。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地  址：

电  话：

传  真：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：                 （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

## 附件二、法人授权委托书格式

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：           （手机）

投标人名称：              （加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

## 附件三、开标一览表

开标一览表

项目名称：                                   项目编号 ：

| 投标报价 | 详见苏采云系统 | 备注： |
| --- | --- | --- |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足招标文件要求。 |  |
| 投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供 | （填写“是”或“否”） |  |

投标单位（加盖电子公章）：

说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

## 附件四、分项报价表格式

4.1分项报价汇总表

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

5.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

投标单位（加盖电子公章）：

4.2分项报价表

参照以下格式分别填报：

序号1、辐射骚扰测试系统

| 序号 | 设备名称 | 配置 | 单位 | 数量 | 型号 | 品牌 | 单价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | EMI接收机 | EMI接收机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | 辐射系统组成设备 | 有源环形天线 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 对数周期复合天线 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 喇叭天线 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 前置放大器 | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 前置放大器（高频） | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 功率吸收钳 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 去耦钳 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.3 | 梳状信号源 | 梳妆信号源一 | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 梳妆信号源二 | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 梳妆信号源三 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1.4 | 示波器 | 示波器 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

序号2、传导骚扰测试系统

序号3、辐射抗扰度测试系统

（......其余系统参照以上格式，由投标人自拟并最终汇入“4.1分项报价汇总表”）

## 附件五、采购需求偏离表格式

采购需求偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 | 证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

## 附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 | 证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

## 附件七、总体方案

技术方案及服务承诺应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写，包括但不限于：

- 实施方案

- 售后服务方案

- 培训方案

## 附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                              项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

## 附件九、 投标人类似业绩情况表

投标人提供自2023年1月1日（含）（时间以合同签订时间为准）以来同类产品（至少包含核心产品：瞬态抗扰度测试系统）的销售业绩。须提供合同复印件，合同中应能够体现签订日期等评审要素，若不能体现则须提供业主证明材料。

投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

## 附件十、企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为   万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为   万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

## 附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

声明人：（加盖电子公章）

日期：年  月  日

## 附件十二、资格资信证明文件

## 附件十三、联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体、格式自拟）

## 附件十四、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（网站在线打印签字并盖章）

## 附件十五、 关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

## 附件十六、投标人需要提供的其他材料

包括但不限于：

- 免费质保期承诺书（格式自拟）

- 具有同类检测实验室，可提供备用机或者临时免费检测服务的承诺书（格式自拟）

- 省级以上计量机构出具的计量证书

- 制造商对该项目的授权书（如需）

- 其他