公开招标文件

项目编号：JSZC-320000-SMDG-G2026-0055 项目名称：苏北食品药品产教融合共享型实训基地智能化实验台柜采购

苏美达国际技术贸易有限公司

二〇二六年六月

# 第一章 招标公告

项目概况

江苏食品药品职业技术学院苏北食品药品产教融合共享型实训基地智能化实验台柜采购项目的潜在供应商应在苏采云线上获取招标文件，并于2026年7月16日14:00（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-SMDG-G2026-0055

项目名称：苏北食品药品产教融合共享型实训基地智能化实验台柜采购

采购预算：260万元

最高限价：260万元，超过采购预算金额及最高限价作无效投标处理。

采购需求简介：苏北食品药品产教融合共享型实训基地智能化实验台柜采购，具体要求详见第四章。

采购标的对应中小企业划分标准所属行业：工业。

合同履行期限：自合同签订之日起，45个日历日内供货到位/完成项目。

本项目不接受联合体投标。

本项目不接受进口产品投标。

本项目中标后不允许转包、分包。

- 申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章；

（2）法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件及2026年1月-2026年6月内任意一月投标单位为其缴纳的社保证明（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书）；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2026年1月-2026年6月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表或利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（2026年1月-2026年6月内），或2024或2025年度经审计的财务报告复印件加盖公章；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写）；

（5）参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

（6）有依法缴纳税收的良好记录，提供2026年1月-2026年6月内任意一月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；

（7）有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供2026年1月-2026年6月内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章；

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无

2.3本项目的特定资格要求：无

2.4供应商存在下列情形的不得参加本次招标活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得再参加本项目的采购活动。

（3）通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在响应截止时间前的信用记录，通过以上查询渠道，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录。

三、获取招标文件

1.获取时间：自招标公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统注册登记成功后免费下载

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

四、投标截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间：2026年7月16日14:00（北京时间）

2.开标时间：2026年7月16日14:00（北京时间）

3.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

4.投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅。响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令。投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.本项目公告媒体：江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京市建邺区汉中门大街145号省公共资源交易中心三楼开标区受理台1号窗口办理，联系电话：025- 83668701或南京市建邺区江东中路265号南京市公共资源交易中心北门外1255室（一楼）办理，联系电话：025-68505941)

3.本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《节能产品政府采购实施意见》《关于环境标志产品政府采购实施的意见》等政府采购文件。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：江苏食品药品职业技术学院

地址：江苏淮安市高教园区枚乘路4号

联系人：谢老师

联系方式：0517-87088771

2.采购代理机构信息

名    称：苏美达国际技术贸易有限公司

地　　址：江苏省南京市长江路198号苏美达大厦

联系方式：025-84531040

3.项目联系方式

项目联系人：王丹、杨扬

电　　 话：025-84531040、025-84532455

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采 购 人：江苏食品药品职业技术学院 地 址：江苏淮安市高教园区枚乘路4号 项目联系人：谢老师 电 话：0517-87088771 |
| 2 | 采购代理机构：苏美达国际技术贸易有限公司 联 系 人：王丹、杨扬 联系电话：025-84531040、025-84532455 联系地址：江苏省南京市长江路198号苏美达大厦 |
| 3 | 项目名称：苏北食品药品产教融合共享型实训基地智能化实验台柜采购 项目编号：JSZC-320000-SMDG-G2026-0055 |
| 4 | 采购方式：公开招标 |
| 5 | 投标有效期：开标之日起90天 |
| 6 | 投标保证金：本项目无需缴纳投标保证金 |
| 7 | 投标截止时间：2026年7月16日14:00（北京时间） 开标时间：2026年7月16日14:00（北京时间） 地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅 |
| 8 | 投标报价： 1.本项目以人民币报价，本次采购采用总承包方式，投标报价为项目履约完成涉及的全部费用。 2.除非采购文件有特别说明，采购人不接受备选的投标方案或有选择的报价。 |
| 9 | 投标报价中的投标价不得超过招标公告、招标文件规定的采购预算及最高限价，超过规定的采购预算及最高限价的投标文件，按无效投标处理。 |

## 一、总 则

1.适用法律

1.1 《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2.定义

2.1 本文件中采购代理机构为苏美达国际技术贸易有限公司；采购人为江苏食品药品职业技术学院；投标人（亦称供应商）系指参加投标竞争并满足招标文件资格要求规定的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物和服务”指本文件中所述产品及相关货物和服务。

2.3 “用户或使用单位”指使用货物、服务的单位。

3.政策功能

3.1 促进中小企业发展政策

（1）促进小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（2）监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

（3）残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.2 节能产品、环境标志产品政策

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。

（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.3 采购本国产品的支持政策

本项目对采购本国产品给予政策支持，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）及相关规定执行。

适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

具体内容如下：

3.3.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

3.3.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

3.3.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

3.3.5 评标过程中，如发现供应商《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

3.4 乡村产业振兴支持政策：根据《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号），鼓励采用预留采购份额方式，通过脱贫地区农副产品网络销售平台（原贫困地区农副产品网络销售平台）采购脱贫地区农副产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 根据财库〔2011〕59号文规定，如为信息系统项目，受托为整体采购项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商不得再参加该分项目的采购活动。但属于《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定的单一来源方式采购情形的，不适用本条。

3.7 为推进社会诚信体系建设，根据财政部等政策要求，在政府采购活动中查询、使用信用记录，推进政府采购领域联合惩戒工作。

在政府采购活动中，通过“信用中国”“中国政府采购网”等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

4.投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.招标文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标标准

第四章  招标技术规格及要求

第五章  合同草案条款

第六章  投标文件格式

6.2 招标的最小单位是包。采购需求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；采购需求中已经分包的，以包为单位投标。

6.3 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

6.4 供应商被视为充分熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。

7.招标文件的澄清、补充或修改

7.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。供应商如须澄清招标文件的疑点，可用信函或传真等书面形式通知采购代理机构，具体通知时间须按法律相关规定执行，如供应商须澄清的疑点超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。采购代理机构将用信函或传真等书面形式作出答复。

7.2 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将在投标截止时间15日前，在原招标公告媒体上公布。不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.3 采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原招标公告媒体上发布变更公告。

7.4 为使供应商在准备投标时有合理的时间考虑招标文件的补充或修改，采购代理机构可视情况推迟投标截止时间和开标时间，并在原招标公告媒体发布更正公告。

7.5 采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

8.投标文件的语言、计量单位、货币

8.1 供应商提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构之间就有关投标的所有来往函电均应以简体中文书写。

8.2 供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文翻译文本为准。

8.3 除招标文件中有特殊要求外，招标文件中所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

8.5 所有投标响应报价具体详见投标人须知前附表。

9.联合体（本项目不接受联合体投标）

10.投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端，并签电子公章）：

10.1 投标函（格式见附件）；

10.2 资格证明文件（详见第一章招标公告“申请人的资格要求”）；

10.3 开标一览表（格式见附件）；

10.4 分项报价表（格式见附件）；

10.5 商务/技术条款偏离表（格式见附件）；

10.6 售后服务实施方案等；

10.7 评分标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

10.8 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

10.9 其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）；

（1）投标供应商简介和经营情况说明；

（2）如是小微企业的，提供《中小企业声明函》；

（3）残疾人福利性单位声明函（供应商为残疾人福利性单位的提供）；

（4）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件（如适用）；

（5）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录中的认证机构出具的有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书扫描件（如适用）；

上述10.1-10.5项必须全部提供，否则投标文件无效。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照、港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。投标人所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其响应文件的审核和评分结果。

其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

11.投标文件的有效期

11.1 自开标之日起90天内，投标文件应保持有效，有效期短于此规定的投标文件将视为无效。

11.2 在特殊情况下，采购代理机构可根据实际情况，在原投标文件有效期截止时间前，与供应商协商延长有效期，此类要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期的要求而放弃投标。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其投标文件。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12.投标文件的编制要求和签署要求

12.1 投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

12.2 投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

12.3 投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

12.4 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

## 四、投标文件的递交

13.电子投标文件的递交

13.1 投标人应当按照规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

14.投标截止日期

14.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的作无效投标处理。

14.2 采购人及采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

15.投标文件的拒收

15.1 采购人及采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

16.投标文件的撤回和修改

16.1 投标文件的撤回

16.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件。

16.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

16.2 投标文件的修改

16.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。

16.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

16.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

17.开标

17.1 开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

17.2 由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

17.3 所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标。投标人不足3家的，不得开标。

17.4 投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

18.资格性审查

18.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依据法律法规和采购文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

18.2 信用信息查询

采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

18.3 通过资格性审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

19.评标

19.1 评标组织

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

19.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作且评标委员会人员构成符合有关规定。

19.3 对投标文件的符合性审查

19.3.1 符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性（签署情况等）、完整性（正本和副本数量、内容等）和对招标文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。实质性要求是指本招标文件中带星号（“★”）的商务和技术要求（如有）。

19.3.2 所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所投标的范围、质量、数量、关键技术和商务要求等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

19.3.3 评审时，投标文件出现不一致情形的，按下列规定执行：

19.3.3.1 投标文件正本与副本不符的，以正本为准。

19.3.3.2 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.3.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；

④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，相关供应商应在评审现场合理的时间内（不少于30分钟，具体根据评审现场书面通知为准）对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

19.3.5 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采取其他方式采购的，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。供应商若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标委员会说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。

19.4 投标文件的澄清

19.4.1 在评标期间，评标委员会有权要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容做必要的澄清、说明或者补正。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。如果供应商出现同类问题，评标委员会应当给予供应商均等的澄清机会。

19.4.2 评标委员会应当通过“苏采云”系统要求投标人作出澄清、说明或者补正，并规定回复时间。投标人回复应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式，将作为投标文件内容的一部分。

19.4.3 供应商澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。

19.5 比较与评价

19.5.1 投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“无效投标文件确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

19.5.2 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5.3 除评标方法和评标标准另有规定外，评标采用综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评标方法。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

19.5.4 评审因素包括投标报价、技术或服务水平、履约能力、售后服务等。

19.5.5 评标方法和评标标准详见文件第三章。

注：采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，取技术分最高者；均相同时，由评标委员会集体决定一个供应商获得中标供应商推荐资格，或采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前述规定处理。

19.6 投标供应商存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

（3）供应商不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）供应商在报价时采用选择性报价；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（8）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（9）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（10）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（11）不同供应商的投标文件相互混装；

（12）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（13）不同供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（14）提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

（15）未通过符合性检查的；

（16）评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在规定的回复时间内通过“苏采云”系统作出必要的说明证明其报价合理性的；

（17）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（18）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.7 出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

在评标期间，通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家情形的，比照19.3.5款执行。

## 六、授标

20.确定中标供应商

20.1 评标委员会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为第一中标候选人的评审方法，本项目推荐3名中标候选人。在满足招标文件要求的条件下，评标委员会根据评分细则进行评审，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的按技术优劣顺序排列。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

20.2 中标人确定后，在江苏政府采购网上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标供应商发出中标通知书。

20.3 中标供应商在收到中标通知书后，应郑重保证履行中标供应商应履行的，含招标代理服务费在内的一切义务和责任。

20.4 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

20.5 中标通知书发出后，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

20.6 若评标委员会发现供应商的投标文件中有弄虚作假行为，则该供应商将失去中标资格。

21.评标过程的保密性

21.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

21.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

21.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

22.签订合同

22.1 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

22.2 招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清、说明或者补正文件均应作为合同附件。

22.3 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

22.4 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。

22.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

22.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

22.7 履约保证金

合同签订前，中标人须一次性向采购人缴纳中标价的3%作为履约保证金，以支票、汇票、本票、汇款或银行保函等非现金形式提交，验收合格后十个工作日内采购人无息返还。

23.招标代理服务费

23.1 本项费用已综合包含在供应商投标报价内，不单独列项、不另行结算。各供应商在编制报价文件时，须足额测算、统筹将该项代理费纳入成本综合考量，因未合理预估该项费用所产生的损失与风险，均由供应商自行承担。

23.2本次代理机构按发改价格〔2011〕534号所列招标代理服务费收费标准下浮50%收取，由中标供应商承担。根据江苏省财政厅《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》（苏财规〔2026〕1号）相关要求，为提高采购效率、简化资金支付流程，本项目代理费由中标供应商在领取中标通知书时，一次性支付至采购代理机构。

23.3 服务费受理账户信息：

收款单位：苏美达国际技术贸易有限公司

开户行：中信南京分行营业部

账号：7321010182300013675

## 七、质疑和投诉

24.质疑

24.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

24.2 供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

24.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

质疑人质疑时，应当提交质疑书和相关证明材料。质疑书应当由主要负责人签字盖章并加盖公章。质疑人委托代理人办理质疑事务时，应当提交质疑人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。质疑书应当现场/邮寄提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示/提供有效身份证明。未按上述要求提交质疑书的，质疑不予受理。

采购代理机构将在一定范围内公开质疑人的名称、质疑事项、质疑处理结果，供有关采购人、财政部门、行业协会查询。

24.4 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

24.5 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

24.6 采购代理机构在收到投标商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标商和其他有关投标商，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

25.投诉

供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。

# 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的按技术优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为第一中标候选人。本项目选取3名中标候选人。

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价得分 | 30 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30分（小数点保留2位）。 |
| 2 | 类似项目业绩 | 4 | 自2023年1月1日至今已完成的类似项目，须提供合同关键页复印件并加盖投标人公章（以合同签订时间为准），每提供一份得1分，最多得4分，不提供不得分。 |
| 3 | 项目经理和团队资质 | 3 | 本项目服务团队成员具有有效期内的机电工程二级及以上注册建造师执业资格证书、机电设备安装中级及以上工程师资格证书、材料员证书的，每提供一份证书得1分，最多得3分，一人多证不重复计分。须提供有效的证书复印件及对应人员的在职证明（如劳动合同或投标人为其缴纳的2026年1月-2026年6月内任意一月份社保证明）并加盖投标人公章。 |
| 4 | 投标人资质 | 3 | 投标人具有有效期内的建筑机电安装工程专业承包二级及以上、安全生产许可证、ISO环境管理体系认证证书；须提供以上证书复印件并加盖投标人公章，每提供一份得1分，最多3分，不提供不得分。 |
| 5 | 技术指标 | 37 | - 完全满足招标文件第四章招标技术规格及要求中“一、技术要求”的得满分37分；在此基础上，招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；招标文件中标注“▲”的为重要参数，对这些重要参数负偏离的，则每项扣1分，其他非重要参数负偏离的，则每项扣0.25分，扣完为止。 - 注：（1）凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号；（2）标注“★”和“▲”的均必须在投标文件内提供技术支持资料（第四章对应技术条款有明确要求的根据要求提供；未要求的，提供明确说明该技术内容的白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。 |
| 6 | 技术方案 | 18 | （一）产品设计和技术工艺（6分） 投标人提供实验桌产品的三视图、部件结构图、用料说明、技术工艺等。 三视图完整，部件结构图详实，用料说明清晰，技术工艺完善，设计结构合理，功能齐全的得6分； 三视图基本完整、部件结构图基本详实、用料说明基本清晰、技术工艺基本完善，结构基本合理，功能基本满足的得4分； 三视图一般、部件结构图一般、用料说明简单、技术工艺一般，结构一般，功能一般的得2分； 不提供不得分。 （二）房间的整体设计效果图（6分） 投标人提供1个房间的整体设计效果图，房间的高清效果图至少有3个不同的角度，充分展示空间效果，所配产品完全符合采购清单要求，色彩搭配协调、美观，空间布局科学、合理。 房间所配产品完全符合采购清单要求，色彩搭配协调、美观，空间布局科学、合理，实用性强的得6分； 符合采购清单要求，色彩搭配基本美观，空间布局基本合理，设计效果一般，实用性一般的得4分； 符合采购清单要求，色彩搭配基本美观，空间布局基本合理，设计效果较差的得2分； 不符合采购清单要求、设计不合理或未提供的不得分。 （三）项目实施方案（6分） 投标人需编制详细的项目实施方案。（包括但不限于科学合理的生产组织方案、完善的现场安装调试方案、合理有效的工期进度保障方案、有效的现场安全保障措施）。 项目实施方案完整，思路清晰，目标明确，完全符合采购实际需求，得6分； 项目实施方案基本完整，基本符合采购需求，得4分； 项目实施方案内容涵盖但不具体，基本符合采购需求，得2分； 不提供或提供的方案不符合上述要求的，不得分。 |
| 7 | 安全培训及售后服务与承诺 | 5 | 根据投标人提供完善的售后服务承诺情况综合评分。售后服务承诺应包含质保期及质保内容、质保期响应时间，质保期后响应时间、响应程度等。 （1）质保期（1分）：满足招标文件要求不得分，每增加1年得0.5分，最高得1分； （2）售后服务保障（1分）：质保内容全面、完善且服务响应时间不超过24小时的，得1分；质保内容一般但服务响应时间不超过24小时，得0.5分；质保内容较差且服务响应时间超过24小时，不得分。 （3）售后服务方案（2分）：针对售后服务响应时间、完善的服务计划与内容、合理的维保服务价格，承诺的各项质量指标能较好的满足采购文件要求，能针对用户的实际需要提供延伸服务、便利服务等特色服务，保障措施切实有利得2分；方案不完整或有不符合采购文件要求，承诺的各项服务质量指标不能完全符合采购文件要求，未能针对用户的实际需要提供延伸服务、便利服务及其他优惠承诺的不得分。 （4）安全培训保障（1分）：对实验室使用者给予详细的安全培训内容及计划表得1分，内容及计划不详细或不提供不得分。 |

注意事项：

1.评分办法中所涉及的相关各种资格、资质、证书、证明、业绩合同等材料在投标文件中提供复印件（加盖投标人公章），复印件不清晰时提供原件备查，以供评标委员会评标核实。

2.为便于评分，请投标供应商按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自定。

# 第四章 招标技术规格及要求

## 一、技术要求

| 序号 | 名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 边台、中央台、转角台、电脑桌、仪器台 （核心产品） | 1、柜体为全钢落地式结构，采用厚度≥1.0mm 厚的镀锌钢板或冷轧钢板，整个工艺过程均采用精密设备完成，所有外露焊缝均需经过精心抛光处理，光滑不伤手；内设前后立柱，配加强筋，以增加柜体承载力及抗冲击能力，表面经酸洗磷化处理、环氧树酯静电粉末喷涂，涂层厚≥75μm；成品表面涂层具有良好的耐腐蚀、耐热和耐冲击性； 2、漆膜涂层应满足：根据SEFA 8M试验方法，涂层钢板经过49种化学试剂测试结果符合检测要求；油漆附着力等级≥5B(100%网格面积应表现为漆膜完整)；油漆硬度等级≥4H。 ★3、实验台柜相关性能测试必须包含：底座柜的柜加载试验、门的门铰链试验、抽屉的静载试验、抽屉和门拉手试验、油漆附着力试验、油漆硬度以及不低于48种化学试剂痕迹试验性能测试内容且符合要求。（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 4、配件：不锈钢合页；采用阻尼自闭导轨，导轨耐久性达到50000次， 金属表面耐腐蚀（盐雾测试，48小时），检测结果不低于9级 5、采用≥20mm厚一体实芯黑胚体实验室工业陶瓷板台面（釉面细腻，不允许荔枝麻面等粗糙釉面效果、不接受两片薄瓷砖粘贴复合型陶瓷板），台面高温一体烧制成型，耐高温，耐强酸、强碱、强有机溶剂、染色剂等各种化学试剂，耐刮磨，抗污染，抗菌。台面四周带安全倒角，工艺细节美观大方。 1）吸水率依据GB/T3810.3/5-2016检测，单个值≤0.0026%-0.0151%，平均值≤0.012%；抗冲击性（恢复系数）检测结果≥0.88； ▲2）依据GB/T4100-2015检测标准，静摩擦系数（干态）检测结果≥0.71,静摩擦系数（湿态）检测,检测结果≥0.66； 3）参照GB/T 17657-2022检测标准，耐光色牢度检测结果≥5级； ▲4）参照GB/T3810.7-2016测定表面耐磨性，检测结果≥5级12000转 5）依据GB/T 3810.4-2016检测标准，台面破坏强度检测结果为≥23510N ▲6）为了实验人员健康、环保性能须同时满足以下两种检测方法：甲醛释放量：检测标准依据GB18580-2017,检测时间为72h，检测结果为未检出；甲醛释放量（干燥器法）：检测标准依据GB/T17657-2022，检测结果为未检出。（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） ▲台面承载性能要求：要求参照提供T/CIQA 10-2020 附录A标准：载荷重量≥1300kg；保载时间≥1200h，检测结果样品未破坏。（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） |
| - 2 | 不锈钢感应龙头 | 不锈钢材质 |
| - 3 | 不锈钢水槽台 | 材料采用304不锈钢优质原料。 ▲1. 耐腐蚀性：通过盐酸、硫酸、硝酸、氢氟酸、氢氧化钠、氢氧化钾、氨水、碳酸钠、硫酸硫酸铜混合液、氯化铁、乙醇、乙酸乙酯、丙酮、次氯酸消毒液等不少于30种酸、碱及其他化学试剂的检测，检验结果均符合要求。（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 2. 耐摩擦性：在摩擦转速100转/min的情况下持续30min，测试后样品表面无明显磨损痕迹、涂层无脱落、基材无裸露，表面光泽度无显著衰减。 3. 盐雾测试：根据GB/T 10125-2021标准检测，金属表面耐腐蚀（盐雾测试，48小时），试验后样品未出现锈穿现象。 ▲4. 化学成分：根据GB/T 11170-2008标准检测，碳/C含量应≤0.07，铬/Cr含量应在18.0~18.2（含）之间，镍/Ni含量应在8.0~8.3之间（含）。（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 5. 拉伸试验：根据GB/T 228.1-2021标准检测，抗拉强度≥800MPa，屈服强度≥300MPa，断后伸长率≥54.0%。 |
| - 4 | 不锈钢原子吸收罩 | 不锈钢材质 |
| - 5 | 大水槽+三口龙头、中水槽+三口龙头 | PP水槽： 1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发（无异味），不会对实验环境的空气造成污染，不会危及实验人员的身体健康。 2、抗老化性能：PP新料抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。 3、水槽底部的倾斜角度设计合理，既能保证排水顺畅，又可保证器皿立于水槽底部不易倾倒，防止器皿倾倒摔碎。 ▲4、耐腐蚀性能：检测依据GB/T 11547-2008 及委托单位要求，将切好的小样，放到不少于30种实验室常规具腐蚀性试剂中：盐酸、氢氧化钠、硫酸、乙酸、过氧化氢等，完全浸泡48小时，样品表面没有腐蚀和变色。（提供第三方检测机构出具的测试报告并加盖公章） ▲5、拉伸性能：常温下，样品的拉力为＞2000N。（提供第三方检测机构出具的测试报告并加盖公章） 三口龙头 ▲中性盐雾试验：依据 GB/T10125-2021人造气氛腐蚀试验盐雾试验标准进行中性盐雾试验，样品依据标准进行中性盐雾试验，试验800小时后，样品外观无缺陷，按GB/T6461-20026.1的评级标准评级 Rp达到10级。（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） |
| - 6 | 单口洗眼器 | 1、主体：铜质。洗眼喷头：铜质，外加软性橡胶，出水经缓压处理避免二次伤害。冲洗流量：应以至少1.5L/min 的流量提供冲洗，保持洗眼至少15min。控水阀：S304不锈钢材质为限流型止逆阀门，防止管道里可能存在的污水回流到洗眼器管件里，造成污水污染眼睛的二次伤害。防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。 ▲2、水压测试：在温度23～26℃，相对湿度：(53～58）%RH检测环境下，产品耐压≥21MPa。（提供第三方检测报告并加盖公章） 3、防霉性能：依据ISO 16869:2008、GB/T 24128-2018 方法检测防霉性能，试验菌种：黑曲霉 CGMCC 3.3928、球毛壳霉CGMCC 3.3601、绳裝青霉CGMCC 3.3875、宛氏拟青霉CGMCC 3.4253、长枝木霉CGMCC 3.4291，霉菌生长情况为0级，检测结果合格。 |
| - 7 | 滴水架 | 1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发，不会对实验环境的空气造成污染，不会危及实验人员的身体健康。PP新料耐腐蚀性能极佳，抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。 ▲2、抗弯强度：根据ASTM D790-03未增强和增强塑料及电绝缘材料弯曲性的标准试验方法，数值应200kgf/cm2以上，本体抗弯强度≥558kgf/cm2。（提供第三方检测检验报告并加盖公章） 3、垂直燃烧试验：依据《塑料 烧性能的测定》GB/T 2408-2021标准，实测值V-0。 |
| - 8 | 钢制岛式线槽 | 全钢冷轧钢板，板厚：1.0mm,,所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊，表面经酸洗磷化处理、环氧树酯静电粉末喷涂（涂厚0.06-0.08mm） |
| - 9 | 钢制吊柜 | 1.采用厚度≥1.0mm 的镀锌钢板或冷轧钢板，经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿或错位，经环氧树脂静电喷涂耐腐蚀处理，涂层厚≥75 μm，切割边缘完全平滑无脱落； 2.成品表面涂层应无剥落、粘漆、皱纹、凹凸和明显的流挂等缺陷，具有良好的耐腐蚀、耐热和耐冲击性。 |
| - 10 | 高温台 | 1、框架：钢架采用优质方管焊接制作，内外表面经环氧树脂粉体涂装处理。 2、台面:采用15-20mm大理石台面板 |
| - 11 | 更衣柜 | 全钢结构，柜体采用1.0冷轧板折弯焊接成型，对开门，内置一层钢制活动层板，不锈钢挂衣杆。 |
| - 12 | 功能柱 | 全钢冷轧钢板，板厚：0.8-1.5mm,所有工件经模具冲压折弯焊接而成，带可检修活动盖板，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊，表面经酸洗磷化处理、环氧树酯静电粉末喷涂（涂厚0.06-0.08mm） |
| - 13 | 紧急冲淋器 | 1、紧急冲淋洗眼装置的全部管件均采用插拔式的连接方式，插拔件上两个密封圈的设计，彻底解决管件连接处的漏水问题，检修及部件更换更加便捷。主体管道直径≥45mm。 2、材质：主体、底座、冲淋阀、洗眼阀、冲淋头、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用达标304不锈钢材料，主体不锈钢管采用冷轧工艺生产，内壁光洁镜面，性能远超普通工业304不锈钢管；强度及耐腐蚀性能出众。 3、性能参数 ▲极限耐压：管道极限耐压≥18.3Mpa。极限耐压：连接件极限耐压≥11Mpa。 根据RoHS 2011/65/EU检测要求，主体材质不含汞、六价铬等有害物质。（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的符合RoHS 指令2011/65/EU及其修订指令(EU) 2015/863的RoHs报告并加盖公章。） |
| - 14 | 排风试剂柜 | 1、采用≥1mm冷轧钢板，所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊，构造表面经酸洗、磷化、粉未静电喷涂，（烤房）180度高温固化，具有耐酸碱、防潮、防锈，使用寿命长等优点。 2、上柜门玻璃材质，玻璃安装牢固，光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩等缺陷； 3、配活动层板，采用厚度≥1.0mm的优质冷轧钢板冲压而成，层板两侧及前后端的边缘不割手，层板上下调节间距可根据实际需要调整层板之间的高度，层板表面需经酸洗、磷化后，粉未静电喷涂处理； 4、拉手采用优质304不锈钢/PP内嵌材质； 5、下柜门板开透气百叶孔，顶板开通风孔。 |
| - 15 | 器皿柜、试剂柜 | 1.采用厚度≥1.0mm 的镀锌钢板或冷轧钢板，经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平 滑过渡，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿或错位，经环氧树脂静电喷涂耐腐蚀处理，涂层厚≥75μm，切割边缘完全平滑无脱落；成品表面涂层应无剥落、粘漆、皱纹、凹凸和明显的流挂等缺陷，具有良好的耐腐蚀、耐热和耐冲击性。 ▲2.根据GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》检测标准，涂层冲击强度（3.92J）的情况下应无剥落、裂纹；对拉门强度（加载10次，质量30KG）、拉门静载荷（加载10次，力80N）、拉门猛开（质量3KG，跌10次）的力学性能符合要求。（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） |
| - 16 | 实验凳 | 1.多重焊点； 2.凳面一次性成型，采用PU发泡材料； 3.升降气杆经过检测认证，安全防爆； 4.凳面可360°左右自由旋转；带升降功能，可随意调节高度； 5.配备5个万向静音轮。 |
| - 17 | 试剂架 | 1.钢玻结构； 2.管材无裂缝、叠缝，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，冲压件无脱层、无裂缝；涂层光滑均匀，色泽一致； 3.立柱、挂板采用厚度≥1.0mm 镀锌钢 板或冷轧钢板材料，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，表面经环氧树脂静电 喷涂耐腐蚀处理，涂层厚≥75μm； 4.层板不少于2层，采用厚度≥8mm 钢化玻璃，下设钢制横梁加强筋，承重性能好，高度上下可调节； 5.配置护栏及86型插座。 |
| - 18 | 水槽台 | 1、柜体为全钢落地式结构，采用厚度≥1.0mm 厚的镀锌钢板或冷轧钢板，整个工艺过程均采用精密设备完成，所有外露焊缝均需经过精心抛光处理，光滑不伤手；内设前后立柱，配加强筋，以增加柜体承载力及抗冲击能力，表面经酸洗磷化处理、环氧树酯静电粉末喷涂，涂层厚≥75μm；成品表面涂层具有良好的耐腐蚀、耐热和耐冲击性； 2、漆膜涂层应满足：根据SEFA 8M试验方法，涂层钢板经过49种化学试剂测试结果符合检测要求；油漆附着力等级≥5B(100%网格面积应表现为漆膜完整)；油漆硬度等级≥4H。 ★3、实验台柜相关性能测试必须包含：底座柜的柜加载试验、门的门铰链试验、抽屉的静载试验、抽屉和门拉手试验、油漆附着力试验、油漆硬度以及不低于48种化学试剂痕迹试验性能测试内容且符合要求。（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 4、采用≥20mm厚一体实芯黑胚体实验室工业陶瓷板台面（釉面细腻，不允许荔枝麻面等粗糙釉面效果、不接受两片薄瓷砖粘贴复合型陶瓷板），台面高温一体烧制成型，耐高温，耐强酸、强碱、强有机溶剂、染色剂等各种化学试剂，耐刮磨，抗污染，抗菌。台面四周带安全倒角。 1）吸水率依据GB/T3810.3/5-2016检测，单个值≤0.0026%-0.0151%，平均值≤0.012%；抗冲击性（恢复系数）检测结果≥0.88； ▲2）依据GB/T4100-2015检测标准，静摩擦系数（干态）检测结果≥0.71,静摩擦系数（湿态）检测,检测结果≥0.66； 3）参照GB/T 17657-2022检测标准，耐光色牢度检测结果≥5级； 4）参照GB/T3810.7-2016测定表面耐磨性，检测结果≥5级12000转 5）依据GB/T 3810.4-2016检测标准，台面破坏强度检测结果为≥20000N 6）为了实验人员健康、环保性能须同时满足以下两种检测方法：甲醛释放量：检测标准依据GB18580-2017,检测时间为72h，检测结果为未检出；甲醛释放量（干燥器法）：检测标准依据GB/T17657-2022,检测结果为未检出。 ▲台面承载性能要求：要求参照提供T/CIQA 10-2020 附录A标准：载荷重量≥1300kg；保载时间≥1200h。 |
| - 19 | 天平台 | 整体外观全封闭设计，无死角，无外露切割边，外层白涂层。 1、采用双层复合加强机架结构，外表采用 1.0 钢板经十多道工序加工而成，立柱复合厚达 2.5mm 钢材 ，可以经受地源性传导的各方向的不同幅度震动，保证天平桌的平稳，同时也降低用户使用工作台对天平的影响。 2、采用防锈重型调整脚，底盘直径达60mm, 连接杆粗达12mm, 配以TPU（聚氨酯）防震底盘 。即保证防震台的稳定，也降低地源性震动。 3、采用理化板台面与台芯分离设计，其连接是通过二代三重聚氯脂液压阻尼减震器，与机架及大理石共同组成特有的五重减震效果，有效防止工作台的震动对台芯上的天平的影响。 4、产品力学性能检测结果符合3级水平，通过GB/T3325-2017检验。 |
| - 20 | 通风柜 | 1、整体钢铝结构，框架采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，表面运用酸洗磷化、环氧树脂静电喷涂工艺； 2、通风柜内衬板/导流板为≥5mm 厚抗倍特板，耐腐蚀、阻燃、耐高温的板材； 3、通风柜采用推拉门结构，可停留在有效行程内的任意位置，天窗及移门采用≥6mm安全夹胶防爆玻璃，提供人身安全及最大视野以观察实验装置；移门开启高度≥690mm； 4、台面前端安装的气翼导风板(补风板) 表面为Teflon涂层，可抵抗强酸强碱 5、内部顶板装有节能灯，灯光光线柔和，通风柜内部灯光照度为500ux 以上； 6、水电气服务功能必须是功能模块型，配有一个水嘴 ,一个杯槽；一个漏电断路器，四个IP55防水电源插座，安装在台面前下方的功能模块上； ▲7、依据相关检测标准，移门开启500mm时的平均面风速不高于0.29m/s，最小值达到0.26m/s；泄漏浓度未检出。（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） - 台面采用≥25mm厚碟型一体实芯黑色坯体陶瓷台面，为防止陶瓷台面液体外溢，依据T/CIQA10-2020技术要求，检测样品为一体实芯黑色坯体碟型陶瓷板，检测结果为四周一体阻水边，碟型下凹区域容量≥6.3L/㎡。 - （1）、抗冲击性（恢复系数）：提供检测依据T/CIQA10-2020和GB/T3810.5-2016标准，检测结果≥0.89；检测样品为“一体实芯黑色坯体陶瓷板”。 ▲（2）、抗菌性能：检测标准依据JC/T897-2014检测，要求≥19种细菌的检测，检测样品数量≥65片；其中不低于18种菌种抗菌率不低于99.96%；（菌种包括金黄色葡萄球菌、粪肠球菌、表皮葡萄球菌、洋葱伯克霍尔德氏菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、无害李斯特氏菌(英诺克李斯特氏菌、嗜肺军团菌嗜肺亚种等）。检测样品为“一体实芯黑色坯体陶瓷板”；（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。 （3）光泽度:参照GB/T13891-2008标准，检测结果≤11。检测样品为“一体实芯黑色坯体陶瓷板”。 |
| - 21 | 万向抽气罩 | 关节为高强度PP材质，可360°旋转调节方向；关节密封圈为高密度橡胶；关节松紧旋钮为高强度PP，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合；气流调节阀为手动调节外部阀门旋钮，控制进入气流量；伸缩导管为φ75/100mm高密度PP；或铝合金材质。拱型/杯型集气罩为高密度PP/PC材质； ▲风速：产品依据GB/T 16758-2008排风罩的分类及技术条件要求，将热球式电风速计的探头置于控制点处,测出此点的风速即为控制点吸入风速大于等于0.5m/s。（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） |
| - 22 | 操作显示面板 | 1、5寸触摸屏或1.8寸液晶显示（全屏可切换界面）明装，用户及系统参数设置（密码保护）,显示实时面风速、视窗高度、阀门开度、排补风量、温度、运行状态颜色切换显示，独立设置紧急排风、自动视窗、静音、电源、照明、设置等按键； ▲2、提供变风量软件屏幕相关界面内容测试报告，保证上述要求符合GB/T 25000.51-2016的软件测试报告。 |
| - 23 | 集成变风量控制器 | 1、集成变风量控制器，广泛应用于实验室通风柜面风速蝶阀及文丘里阀控制系统，配置RS485 Modbus RTU通信接口，支持WIFI扩展接口，系统具备可扩展自动视窗套件，灭火套件，上位机控制，可定制扩展功能接口。 ▲2、具有针对面风速控制精度测试，VAV快速响应时间，拉门移动影响符合ASHREAE 110-2016标准，不含有汞、镉、多溴联苯和多溴二苯醚等有害物质，铅含量不得超过 180mg/kg，符合GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》，符合GB 55037-2022《建筑防火通用规范》壳体实验，防火等级达到难燃级别。（提供相关第三方检测报告并加盖公章） |

## 二、具体清单

| 实验室家具工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间 | 序号 | 名称 | 规格型号（mm） | 单位 | 数量 |
| 三层 |  |  |  |  |  |
| 实训室(北） | 1 | 中央台 | 31500*1600*850 | 组 | 1 |
|  |  | 功能柱 | 400*150*700 | 套 | 7 |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*320 | 套 | 14 |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 42 |
|  | 2 | 边台 | 30500*750*850 | 组 | 1 |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*320 | 套 | 2 |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 25 |
|  | 3 | 通风柜 | 1800*965*2430 | 台 | 2 |
| 实训室(东） | 1 | 中央台 | 18300*1600*850 | 组 | 1 |
|  |  | 功能柱 | 400*150*4000 | 套 | 4 |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*320 | 套 | 8 |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 22 |
|  | 2 | 边台 | 16750*750*850 | 组 | 1 |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*320 | 套 | 3 |
|  |  | 转角台 | 1000*1000*850 | 台 | 1 |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 12 |
|  |  | 通风柜 | 1500*965*2430 | 台 | 2 |
| 器材室 | 1 | 边台 | 16750*750*850 | 组 | 1 |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 12 |
|  | 2 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 张 | 1 |
| 实训室(西南） | 1 | 边台 | 43190*750*850 | 组 | 1 |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*320 | 套 | 2 |
|  |  | 转角台 | 1000*1000*850 | 台 | 1 |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 11 |
|  | 2 | 中央台 | 22500*1600*850 | 组 | 1 |
|  |  | 功能柱 | 400*150*5000 | 套 | 5 |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*320 | 套 | 10 |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 30 |
| 实训室(南） | 1 | 边台 | 19790*750*850 | 组 | 1 |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*320 | 套 | 3 |
|  |  | 转角台 | 1000*1000*850 | 台 | 1 |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 17 |
|  | 2 | 中央台 | 22500*1600*850 | 组 | 1 |
|  |  | 功能柱 | 400*150*5000 | 套 | 5 |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*320 | 套 | 10 |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 30 |
| 实训室(东南） | 1 | 边台 | 11400*750*850 | 组 | 1 |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*320 | 套 | 2 |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 9 |
|  | 2 | 中央台 | 9000*1600*850 | 组 | 1 |
|  |  | 功能柱 | 400*150*2000 | 套 | 2 |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*320 | 套 | 4 |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 12 |
| 走廊 | 1 | 紧急冲淋器 |  | 套 | 2 |
| 其他 | 1 | 实验凳 |  | 把 | 120 |
| 十三层 |  |  |  |  |  |
| 准备间1 | 1 | 水槽台 | 1000*750*850 | 组 | 1 |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*310 | 套 | 1 |
|  | 2 | 电脑桌 | 1200*600*850 | 台 | 1 |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 1 |
| 准备间2 | 1 | 水槽台 | 1000*750*850 | 组 | 1 |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*310 | 套 | 1 |
|  | 2 | 排风试剂柜 | 900*450*1800 | 张 | 16 |
| 库房×2 | 1 | 排风试剂柜 | 900*450*1800 | 张 | 4 |
| 有机前处理 | 1 | 通风柜 | 1800*965*2430 | 台 | 4 |
|  | 2 | 中央台 | 5500*1500*850 | 组 | 1 |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*310 | 套 | 2 |
|  |  | 单口洗眼器 | 台式 | 个 | 2 |
|  |  | 滴水架 |  | 个 | 2 |
|  |  | 功能柱 | 400*150*1000 | 套 | 1 |
|  |  | 试剂架 | 3850*400*850 | 组 | 1 |
|  |  | 不锈钢原子吸收罩 | 400*400*2000 | 套 | 2 |
| 无机前处理理化分析室 | 1 | 通风柜 | 1800*965*2430 | 台 | 6 |
|  | 2 | 中央台 | 11000*1600*850 | 组 | 1 |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*310 | 套 | 4 |
|  |  | 单口洗眼器 | 台式 | 个 | 4 |
|  |  | 滴水架 |  | 个 | 4 |
|  |  | 功能柱 | 400*150*2000 | 套 | 2 |
|  |  | 试剂架 | 7700*400*850 | 组 | 1 |
|  |  | 不锈钢原子吸收罩 | 400*400*4000 | 套 | 4 |
| 样品室 | 1 | 水槽台 | 1000*750*850 | 组 | 1 |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*310 | 套 | 1 |
| 精密天平室 | 1 | 天平台 | 900*600*850mm | 台 | 5 |
| 冷配室 | 1 | 边台 | 6500*750*850 | 组 | 1 |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*310 | 套 | 1 |
|  |  | 单口洗眼器 | 台式 | 个 | 1 |
|  |  | 滴水架 |  | 个 | 4 |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 4 |
|  |  | 万向抽气罩 |  | 套 | 1 |
| 制样室 | 1 | 边台 | 4400*750*850 | 组 | 1 |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*310 | 套 | 1 |
|  |  | 单口洗眼器 | 台式 | 个 | 1 |
|  |  | 滴水架 |  | 个 | 4 |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 3 |
| 普通天平室 | 1 | 边台 | 4400*750*850 | 组 | 1 |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*310 | 套 | 1 |
|  |  | 单口洗眼器 | 台式 | 个 | 1 |
|  |  | 滴水架 |  | 个 | 4 |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 3 |
| 制水室 | 1 | 边台 | 4400*750*850 | 组 | 1 |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*310 | 套 | 1 |
|  |  | 单口洗眼器 | 台式 | 个 | 1 |
|  |  | 滴水架 |  | 个 | 1 |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 3 |
| 高温室 | 1 | 高温台 | 8600*800*850 | 组 | 1 |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 7 |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*310 | 套 | 1 |
|  |  | 单口洗眼器 | 台式 | 个 | 1 |
|  |  | 滴水架 |  | 个 | 1 |
| 培训教室 | 1 | 边台 | 13400*750*850 | 组 | 1 |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*310 | 套 | 2 |
|  |  | 单口洗眼器 | 台式 | 个 | 2 |
|  |  | 滴水架 |  | 个 | 2 |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 11 |
|  | 2 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 张 | 1 |
|  | 3 | 器皿柜 | 900*450*1800 | 张 | 1 |
|  | 4 | 中央台 | 11000*1500*850 | 组 | 1 |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*310 | 套 | 4 |
|  |  | 单口洗眼器 | 台式 | 个 | 4 |
|  |  | 滴水架 |  | 个 | 4 |
|  |  | 功能柱 | 400*150*2000 | 套 | 2 |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 16 |
| 办公区×5 | 1 | 边台 | 25900*600*850 | 组 | 1 |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*310 | 套 | 5 |
|  |  | 单口洗眼器 | 台式 | 个 | 5 |
|  |  | 滴水架 |  | 个 | 5 |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 20 |
| 准备间3 | 1 | 水槽台 | 1000*750*850 | 组 | 1 |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*310 | 套 | 1 |
|  | 2 | 电脑桌 | 1200*600*850 | 台 | 1 |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 1 |
| 仪器试验区 | 1 | 中央台 | 3500*1500*850 | 组 | 1 |
|  |  | 功能柱 | 400*150*1000 | 套 | 1 |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 6 |
|  | 2 | 仪器台 | 14000*900*850 | 组 | 1 |
|  | 3 | 万向抽气罩 |  | 套 | 5 |
| 仪器试验区 | 1 | 仪器台 | 21000*900*850 | 组 | 1 |
|  | 2 | 万向抽气罩 |  | 套 | 6 |
| 仪器试验区 | 1 | 中央台 | 7000*1500*850 | 组 | 1 |
|  |  | 功能柱 | 400*150*8000 | 套 | 2 |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 12 |
| 走廊 | 1 | 紧急冲淋器 |  | 套 | 2 |
| 其他 | 1 | 实验凳 |  | 把 | 120 |
| 十四层 |  |  |  |  |  |
| 洗消间 | 1 | 边台 | 3700*750*850 | 组 | 1 |
|  |  | 大水槽+三口龙头 | 800*450*310 | 套 | 1 |
|  |  | 单口洗眼器 | 台式 | 个 | 1 |
|  |  | 滴水架 |  | 个 | 1 |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 2 |
| 显微分析室 | 1 | 中央台 | 4100*1600*850 | 组 | 1 |
|  |  | 功能柱 | 400*150*1000 | 套 | 1 |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 8 |
| 独立实验室×3 | 1 | 边台 | 6000*750*850 | 组 | 1 |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 6 |
| 更衣 | 1 | 更衣柜 | 900*450*1800 | 张 | 6 |
| 培训室 | 1 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 张 | 1 |
|  | 2 | 器皿柜 | 900*450*1800 | 张 | 1 |
|  | 3 | 中央台 | 11000*1500*850 | 组 | 1 |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*310 | 套 | 4 |
|  |  | 单口洗眼器 | 台式 | 个 | 4 |
|  |  | 滴水架 |  | 个 | 4 |
|  |  | 功能柱 | 400*150*2000 | 套 | 2 |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 16 |
| 准备间4 | 1 | 水槽台 | 1000*750*850 | 组 | 1 |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*310 | 套 | 1 |
|  | 2 | 边台 | 2000*600*850 | 组 | 1 |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 2 |
| 制水室 | 1 | 边台 | 4300*750*850 | 组 | 1 |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*310 | 套 | 1 |
|  |  | 单口洗眼器 | 台式 | 个 | 1 |
|  |  | 滴水架 |  | 个 | 1 |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 3 |
| 冷室 | 1 | 边台 | 4000*750*850 | 组 | 1 |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*310 | 套 | 1 |
|  |  | 单口洗眼器 | 台式 | 个 | 1 |
|  |  | 滴水架 |  | 个 | 1 |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 3 |
| 准备间5 | 1 | 水槽台 | 1000*750*850 | 组 | 1 |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*310 | 套 | 1 |
|  | 2 | 边台 | 1600*600*850 | 组 | 1 |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 1 |
| 饲养间1 | 1 | 不锈钢水槽台 | 900*600*850 | 组 | 1 |
|  |  | 不锈钢感应龙头 |  | 套 | 1 |
| 饲养间2 | 1 | 不锈钢水槽台 | 900*600*850 | 组 | 1 |
|  |  | 不锈钢感应龙头 |  | 套 | 1 |
| 斑马鱼药理实验室 | 1 | 边台 | 3500*750*850 | 组 | 1 |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*310 | 套 | 1 |
|  |  | 单口洗眼器 | 台式 | 个 | 1 |
|  |  | 滴水架 |  | 个 | 1 |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 2 |
| 独立实验室（西1） | 1 | 通风柜 | 1800*965*2430 | 台 | 3 |
|  | 2 | 边台 | 3650*800*850 | 组 | 1 |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*310 | 套 | 1 |
|  |  | 单口洗眼器 | 台式 | 个 | 1 |
|  |  | 滴水架 |  | 个 | 1 |
|  |  | 钢制吊柜 | 3650*300*600 | 组 | 1 |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 2 |
|  | 3 | 边台 | 2650*700*850 | 组 | 1 |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 2 |
| 独立实验室（西2） | 1 | 通风柜 | 1800*965*2430 | 台 | 3 |
|  | 2 | 边台 | 7000*800*850 | 组 | 1 |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*310 | 套 | 1 |
|  |  | 单口洗眼器 | 台式 | 个 | 1 |
|  |  | 滴水架 |  | 个 | 1 |
|  |  | 钢制吊柜 | 7000*300*600 | 组 | 1 |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 6 |
| 独立实验室（西3） | 1 | 通风柜 | 1800*965*2430 | 台 | 3 |
|  | 2 | 边台 | 7000*800*850 | 组 | 1 |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*310 | 套 | 1 |
|  |  | 单口洗眼器 | 台式 | 个 | 1 |
|  |  | 滴水架 |  | 个 | 1 |
|  |  | 钢制吊柜 | 7000*300*600 | 组 | 1 |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 6 |
|  | 3 | 中央台 | 5500*1500*850 | 组 | 1 |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*310 | 套 | 2 |
|  |  | 单口洗眼器 | 台式 | 个 | 2 |
|  |  | 滴水架 |  | 个 | 2 |
|  |  | 功能柱 | 400*150*1000 | 套 | 1 |
|  |  | 试剂架 | 3850*400*850 | 组 | 1 |
| 独立实验室×6 | 1 | 通风柜 | 1800*965*2430 | 台 | 18 |
|  | 2 | 边台 | 42000*800*850 | 组 | 1 |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*310 | 套 | 6 |
|  |  | 单口洗眼器 | 台式 | 个 | 6 |
|  |  | 滴水架 |  | 个 | 6 |
|  |  | 钢制吊柜 | 42000*300*600 | 组 | 1 |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 36 |
| 走廊 | 1 | 紧急冲淋器 |  | 套 | 2 |
| 其他 | 1 | 实验凳 |  | 把 | 120 |

| 气体管路清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 材质规格（mm） | 单位 | 数量 | 备注 |
|  | 气瓶间 |  |  |  |  |
| 1 | 半自动切换带吹扫（1+1） | 全压实现自动切换功能，两颗减压阀体，两个进气压力表，一个出气压力表，无出口二级减压，带排空吹扫，排空吹扫阀为不锈钢隔膜阀，进气最大压力：3000PSI,出气切换压力：250PSI | pcs | 3 |  |
| 2 | 半自动切换带吹扫高压（2+2） | 全压实现自动切换功能，两颗减压阀体，两个进气压力表，一个出气压力表，无出口二级减压，带排空吹扫，排空吹扫阀为不锈钢隔膜阀，进气最大压力：3000PSI,出气切换压力：250PSI | pcs | 2 |  |
| 3 | 高压软管 | 工作压力300bar，气螺纹1/4FNPT，材质:316La 长度;1M | pcs | 14 |  |
| 4 | 钢瓶接头 | G5/8-RH接头，要求耐压：300bar，材质-316L | pcs | 14 |  |
| 5 | 双外丝 | SS-HN-MNT4 | pcs | 14 |  |
| 6 | 减压器接头 | 1/4NPT-3/8卡套 耐压1000PSI | pcs | 1 |  |
| 7 | 减压器接头 | 1/4NPT-1/2卡套 耐压1000PSI | pcs | 8 |  |
| 8 | 卡套球阀 | SS-BVL-TF6 进出气3/8卡套，耐压1001PSI | pcs | 1 |  |
| 9 | 卡套球阀 | SS-BVL-TF8 进出气1/2卡套，耐压1001PSI | pcs | 4 |  |
| 10 | 阻火器 | FA10PF 回火防止，气体防逆 | pcs | 2 |  |
| 11 | 气体浓度探测器 | 测 氧浓度 VOL | pcs | 1 |  |
| 12 | 气体浓度探测器 | 测 可燃 催化式探测器 LEL | pcs | 1 |  |
| 13 | 压力传感器 | 普通 | pcs | 6 |  |
| 14 | 压力传感器 | 防爆 | pcs | 4 |  |
|  | 排空 |  |  |  |  |
| 1 | MC接头 | SS-MC-NT4-TF4 耐压1000PSI | pcs | 14 |  |
| 2 | 卡套三通 | SS-UT-TF4 耐压1000PSI | pcs | 9 |  |
| 3 | 单向阀 | SS-CV11-TF4 开启压力：1PSI | pcs | 5 |  |
| 4 | 阻火器 | FA10PF 回火防止，气体防逆 | pcs | 2 |  |
|  | 终端 |  |  |  |  |
| 1 | 二级减压器 | 单表采用特气单级式减压， 母体与膜片采用硬密封形式，母体螺纹：1/4”NPT(F)，内部结构易吹扫， 内设双层过滤网，出气压力可调：0-1MP/0-1.6MP | pcs | 30 |  |
| 2 | 终端球阀 | 进出气1/4卡套，材质：不锈钢 耐压：1000PSI | pcs | 32 |  |
| 3 | 减压器接头 | 1/4NPT-1/4卡套 耐压1000PSI | pcs | 60 |  |
| 4 | 终端转接头 | 1/4光管-8MM宝塔头 耐压1000PSI | pcs | 32 |  |
| 5 | 气体浓度探测器 | 测 氧浓度 VOL | pcs | 2 |  |
| 6 | 气体浓度探测器 | 测 二氧化碳 | pcs | 4 |  |
|  | 管道辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢管 | 316L-BA-1/4 壁厚：0.89MM | pcs | 124 |  |
| 2 | 不锈钢管 | 316L-BA-3/8 壁厚：0.89MM | pcs | 14 |  |
| 3 | 不锈钢管 | 316L-BA-1/2 壁厚：1.00MM | pcs | 56 |  |
| 4 | 焊接三通 | 1/2 耐压3000PSI 焊接 | pcs | 5 |  |
| 5 | 焊接三通 | 1/4 耐压3000PSI 焊接 | pcs | 2 |  |
| 6 | 焊接变径三通 | 1/2-1/4-1/2 耐压3000PSI 焊接 | pcs | 17 |  |
| 7 | 焊接变径三通 | 3/8-1/4-3/8 耐压3000PSI 焊接 | pcs | 2 |  |
| 8 | 大小头 | 1/2-3/8 耐压3000PSI 焊接 | pcs | 2 |  |
| 9 | 大小头 | 1/2-1/4 耐压3000PSI 焊接 | pcs | 9 |  |
| 10 | 大小头 | 3/8-1/4 耐压3000PSI 焊接 | pcs | 2 |  |
| 11 | 安装面板 | 170*70 | pcs | 30 |  |
| 12 | 管夹 | 1/4 铝合金 | pcs | 120 |  |
| 13 | 管夹 | 3/8 铝合金 | pcs | 10 |  |
| 14 | 管夹 | 1/2 铝合金 | pcs | 56 |  |
| 15 | 浓度报警控制箱 | 实现声光报警，总线4路 | pcs | 1 |  |
| 16 | 低压报警控制箱 | 液晶数显 | pcs | 1 |  |
| 17 | 三芯屏蔽电缆线 |  | pcs | 150 |  |
| 18 | 铝型材 | 30*30 | pcs | 20 |  |
| 19 | 安装辅材 | 螺丝，标签，线槽 | pcs | 1 |  |

| 房间 | 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三层 |  |  |  |  |  |
| 实训室(北） | 1 | 操作显示面板 | 个 | 2 |  |
|  | 2 | 集成变风量控制器 | 套 | 2 |  |
|  |  | 视窗位移传感器 | 个 | 2 |  |
| 实训室(东） | 1 | 操作显示面板 | 个 | 2 |  |
|  | 2 | 集成变风量控制器 | 套 | 2 |  |
|  | 3 | 视窗位移传感器 | 个 | 2 |  |
| 十三层 |  |  |  |  |  |
| 有机前处理 | 1 | 操作显示面板 | 个 | 4 |  |
|  | 2 | 集成变风量控制器 | 套 | 4 |  |
|  | 3 | 视窗位移传感器 | 个 | 4 |  |
| 无机前处理理化分析室 | 1 | 操作显示面板 | 个 | 6 |  |
|  | 2 | 集成变风量控制器 | 套 | 6 |  |
|  | 3 | 视窗位移传感器 | 个 | 6 |  |
| 十四层 |  |  |  |  |  |
| 独立实验室（西1） | 1 | 操作显示面板 | 个 | 3 |  |
|  | 2 | 集成变风量控制器 | 套 | 3 |  |
|  | 3 | 视窗位移传感器 | 个 | 3 |  |
| 独立实验室（西2） | 1 | 操作显示面板 | 个 | 3 |  |
|  | 2 | 集成变风量控制器 | 套 | 3 |  |
|  | 3 | 视窗位移传感器 | 个 | 3 |  |
| 独立实验室（西3） | 1 | 操作显示面板 | 个 | 3 |  |
|  | 2 | 集成变风量控制器 | 套 | 3 |  |
|  | 3 | 视窗位移传感器 | 个 | 3 |  |
| 独立实验室×6 | 1 | 操作显示面板 | 个 | 18 |  |
|  | 2 | 集成变风量控制器 | 套 | 18 |  |
|  | 3 | 视窗位移传感器 | 个 | 18 |  |
|  | 4 | 控制线缆 | 米 | 1120 |  |

## 三、商务要求

1.免费质保期：不低于一年，供应商承诺质保期内免费维护；

2.交货地点：江苏食品药品职业技术学院苏北食品药品产教融合共享型实训基地；

3.合同履行期限：自合同签订之日起，45个日历日内供货到位/完成项目。

## 四、验收标准

- 1.设备外观情况是否完好无损；

- 2.设备技术资料是否齐全；

- 3.设备性能及技术指标与合同规定要求符合程度；

- 4.验证方式方法、验证标准、性能指标以及附贴测试资料（包括图纸、照片等）并加以说明。

## 五、付款方式

合同签订后支付合同总价的10%作为预付款；柜体、台面等主体组装固定完毕，支付合同总价的35%；全部完工后由双方组织正式验收（含实验台柜、通风橱专项测试），经甲方验收合格后，支付合同总价的55%。

# 第五章 合同草案条款

（参考格式，本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人审查通过的版本为准）

甲方:江苏食品药品职业技术学院

乙方:

甲、乙双方根据项目编号         的         采购项目公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同:

一、项目采购需求

详见采购文件。

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为          元人民币（         元人民币），分项价格见投标人的投标报价明细表，如下：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

本合同为固定单价合同，结算时以按中标人投标文件单价确定结算价，且最终结算价以审计部门审计结果为准。

三、供货时间和地点

1.供货时间:                                                         。

2.供货地点:江苏食品药品职业技术学院苏北食品药品产教融合共享型实训基地。

3.本货物质保期为     年。

四、付款

1.预付合同金额的30%，货到安装完毕验收合格后，20个工作日内一次性付清全款。

2.付款前乙方须出具发票；开票资料如下：

户名：江苏食品药品职业技术学院

税号：12320000466001718W

开户行：中国农业银行股份有限公司淮安大学城支行

银行账号：10350601040004880

3.项目实施过程中，货物经验收或检测不合格，且未在甲方规定的期限内整改到位的，甲方有权拒绝付款。如存在未在甲方规定的期限内整改到位且对甲方产生影响的，甲方保留进一步追责的权利。

六、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下2  处理:

1.申请仲裁。选定仲裁机构为淮安仲裁委员会。

2.提起诉讼。约定由甲方所在地法院管辖。

七、合同生效及其它

本合同经甲方、乙方授权代表签字盖章，并在甲方收到乙方提交的履约保证金之日起生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致，方可更改。本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。

八、组成本合同的文件包括

1.合同专用条款及合同通用条款；

2.采购文件和乙方的投标文件；

3.成交通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方:江苏食品药品职业技术学院         乙    方:

单位盖章:                                 单位盖章:

代表签字:                                 代表签字:

签定日期:                                 签定日期:

第六章 投标文件格式

注：请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

一、投标函、投标报价及项目相关文件

1.投标函

苏美达国际技术贸易有限公司：

贵单位招标文件（包括更正通知，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

1.我们郑重承诺：我们是符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，并严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的规定。

2.我们接受招标文件的所有条款和规定。

3.我们同意按照招标文件第二章“投标人须知”第11条的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

4.我们同意提供采购人要求的有关本次招标的所有资料。

5.我们理解，贵公司无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。同时也理解贵公司不承担我们本次投标的费用。

6.如果我们中标，我们将按照招标文件的规定向贵公司支付招标代理服务费及其他相关费用；为执行合同，我们将按投标人须知有关要求提供必要的履约保证。

供应商名称：              （公章）

地址：邮编：

电话：传真：

授权代表签字：

职务：

日期：

2.开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 报价（总价） | 人民币： （大写）： |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |
| 所投品牌（核心产品） |  |
| 合同履行期限 |  |
| 是否属于小微型企业 | □是 □否 |
| “是否属于小微型企业”栏内请勾选“是”或“否”。如勾选“是”，投标人需同时提供附件六所要求的对应文件。 |  |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1.此表中，投标总价合计应和分项报价表中的总价一致。

2.本采购包中含有多种产品时，投标人未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

供应商名称：

供应商公章：

授权代表（签字）：

日期：

3.分项报价表

### 3.分项报价表

报价单位：人民币（小数点后保留2位）

| 实验室家具工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间 | 序号 | 名称 | 规格型号（mm） | 单位 | 数量 | 单项总价（元） |
| 三层 |  |  |  |  |  |  |
| 实训室(北） | 1 | 中央台 | 31500*1600*850 | 组 | 1 |  |
|  |  | 功能柱 | 400*150*700 | 套 | 7 |  |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*320 | 套 | 14 |  |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 42 |  |
|  | 2 | 边台 | 30500*750*850 | 组 | 1 |  |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*320 | 套 | 2 |  |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 25 |  |
|  | 3 | 通风柜 | 1800*965*2430 | 台 | 2 |  |
| 实训室(东） | 1 | 中央台 | 18300*1600*850 | 组 | 1 |  |
|  |  | 功能柱 | 400*150*4000 | 套 | 4 |  |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*320 | 套 | 8 |  |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 22 |  |
|  | 2 | 边台 | 16750*750*850 | 组 | 1 |  |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*320 | 套 | 3 |  |
|  |  | 转角台 | 1000*1000*850 | 台 | 1 |  |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 12 |  |
|  |  | 通风柜 | 1500*965*2430 | 台 | 2 |  |
| 器材室 | 1 | 边台 | 16750*750*850 | 组 | 1 |  |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 12 |  |
|  | 2 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 台 | 1 |  |
| 实训室(西南） | 1 | 边台 | 43190*750*850 | 组 | 1 |  |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*320 | 套 | 2 |  |
|  |  | 转角台 | 1000*1000*850 | 台 | 1 |  |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 11 |  |
|  | 2 | 中央台 | 22500*1600*850 | 组 | 1 |  |
|  |  | 功能柱 | 400*150*5000 | 套 | 5 |  |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*320 | 套 | 10 |  |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 30 |  |
| 实训室(南） | 1 | 边台 | 19790*750*850 | 组 | 1 |  |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*320 | 套 | 3 |  |
|  |  | 转角台 | 1000*1000*850 | 台 | 1 |  |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 17 |  |
|  | 2 | 中央台 | 22500*1600*850 | 组 | 1 |  |
|  |  | 功能柱 | 400*150*5000 | 套 | 5 |  |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*320 | 套 | 10 |  |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 30 |  |
| 实训室(东南） | 1 | 边台 | 11400*750*850 | 组 | 1 |  |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*320 | 套 | 2 |  |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 9 |  |
|  | 2 | 中央台 | 9000*1600*850 | 组 | 1 |  |
|  |  | 功能柱 | 400*150*2000 | 套 | 2 |  |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*320 | 套 | 4 |  |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 12 |  |
| 走廊 | 1 | 紧急冲淋器 |  | 套 | 2 |  |
| 其他 | 1 | 实验凳 |  | 把 | 120 |  |
| 十三层 |  |  |  |  |  |  |
| 准备间1 | 1 | 水槽台 | 1000*750*850 | 组 | 1 |  |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*310 | 套 | 1 |  |
|  | 2 | 电脑桌 | 1200*600*850 | 台 | 1 |  |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 1 |  |
| 准备间2 | 1 | 水槽台 | 1000*750*850 | 组 | 1 |  |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*310 | 套 | 1 |  |
|  | 2 | 排风试剂柜 | 900*450*1800 | 张 | 16 |  |
| 库房×2 | 1 | 排风试剂柜 | 900*450*1800 | 张 | 4 |  |
| 有机前处理 | 1 | 通风柜 | 1800*965*2430 | 台 | 4 |  |
|  | 2 | 中央台 | 5500*1500*850 | 组 | 1 |  |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*310 | 套 | 2 |  |
|  |  | 单口洗眼器 | 台式 | 个 | 2 |  |
|  |  | 滴水架 |  | 个 | 2 |  |
|  |  | 功能柱 | 400*150*1000 | 套 | 1 |  |
|  |  | 试剂架 | 3850*400*850 | 组 | 1 |  |
|  |  | 不锈钢原子吸收罩 | 400*400*2000 | 套 | 2 |  |
| 无机前处理理化分析室 | 1 | 通风柜 | 1800*965*2430 | 台 | 6 |  |
|  | 2 | 中央台 | 11000*1600*850 | 组 | 1 |  |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*310 | 套 | 4 |  |
|  |  | 单口洗眼器 | 台式 | 个 | 4 |  |
|  |  | 滴水架 |  | 个 | 4 |  |
|  |  | 功能柱 | 400*150*2000 | 套 | 2 |  |
|  |  | 试剂架 | 7700*400*850 | 组 | 1 |  |
|  |  | 不锈钢原子吸收罩 | 400*400*4000 | 套 | 4 |  |
| 样品室 | 1 | 水槽台 | 1000*750*850 | 组 | 1 |  |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*310 | 套 | 1 |  |
| 精密天平室 | 1 | 天平台 | 900*600*850mm | 台 | 5 |  |
| 冷配室 | 1 | 边台 | 6500*750*850 | 组 | 1 |  |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*310 | 套 | 1 |  |
|  |  | 单口洗眼器 | 台式 | 个 | 1 |  |
|  |  | 滴水架 |  | 个 | 4 |  |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 4 |  |
|  |  | 万向抽气罩 |  | 套 | 1 |  |
| 制样室 | 1 | 边台 | 4400*750*850 | 组 | 1 |  |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*310 | 套 | 1 |  |
|  |  | 单口洗眼器 | 台式 | 个 | 1 |  |
|  |  | 滴水架 |  | 个 | 4 |  |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 3 |  |
| 普通天平室 | 1 | 边台 | 4400*750*850 | 组 | 1 |  |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*310 | 套 | 1 |  |
|  |  | 单口洗眼器 | 台式 | 个 | 1 |  |
|  |  | 滴水架 |  | 个 | 4 |  |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 3 |  |
| 制水室 | 1 | 边台 | 4400*750*850 | 组 | 1 |  |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*310 | 套 | 1 |  |
|  |  | 单口洗眼器 | 台式 | 个 | 1 |  |
|  |  | 滴水架 |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 3 |  |
| 高温室 | 1 | 高温台 | 8600*800*850 | 组 | 1 |  |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 7 |  |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*310 | 套 | 1 |  |
|  |  | 单口洗眼器 | 台式 | 个 | 1 |  |
|  |  | 滴水架 |  | 个 | 1 |  |
| 培训教室 | 1 | 边台 | 13400*750*850 | 组 | 1 |  |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*310 | 套 | 2 |  |
|  |  | 单口洗眼器 | 台式 | 个 | 2 |  |
|  |  | 滴水架 |  | 个 | 2 |  |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 11 |  |
|  | 2 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 张 | 1 |  |
|  | 3 | 器皿柜 | 900*450*1800 | 张 | 1 |  |
|  | 4 | 中央台 | 11000*1500*850 | 组 | 1 |  |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*310 | 套 | 4 |  |
|  |  | 单口洗眼器 | 台式 | 个 | 4 |  |
|  |  | 滴水架 |  | 个 | 4 |  |
|  |  | 功能柱 | 400*150*2000 | 套 | 2 |  |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 16 |  |
| 办公区×5 | 1 | 边台 | 25900*600*850 | 组 | 1 |  |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*310 | 套 | 5 |  |
|  |  | 单口洗眼器 | 台式 | 个 | 5 |  |
|  |  | 滴水架 |  | 个 | 5 |  |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 20 |  |
| 准备间3 | 1 | 水槽台 | 1000*750*850 | 组 | 1 |  |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*310 | 套 | 1 |  |
|  | 2 | 电脑桌 | 1200*600*850 | 台 | 1 |  |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 1 |  |
| 仪器试验区 | 1 | 中央台 | 3500*1500*850 | 组 | 1 |  |
|  |  | 功能柱 | 400*150*1000 | 套 | 1 |  |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 6 |  |
|  | 2 | 仪器台 | 14000*900*850 | 组 | 1 |  |
|  | 3 | 万向抽气罩 |  | 套 | 5 |  |
| 仪器试验区 | 1 | 仪器台 | 21000*900*850 | 组 | 1 |  |
|  | 2 | 万向抽气罩 |  | 套 | 6 |  |
| 仪器试验区 | 1 | 中央台 | 7000*1500*850 | 组 | 1 |  |
|  |  | 功能柱 | 400*150*8000 | 套 | 2 |  |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 12 |  |
| 走廊 | 1 | 紧急冲淋器 |  | 套 | 2 |  |
| 其他 | 1 | 实验凳 |  | 把 | 120 |  |
| 十四层 |  |  |  |  |  |  |
| 洗消间 | 1 | 边台 | 3700*750*850 | 组 | 1 |  |
|  |  | 大水槽+三口龙头 | 800*450*310 | 套 | 1 |  |
|  |  | 单口洗眼器 | 台式 | 个 | 1 |  |
|  |  | 滴水架 |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 2 |  |
| 显微分析室 | 1 | 中央台 | 4100*1600*850 | 组 | 1 |  |
|  |  | 功能柱 | 400*150*1000 | 套 | 1 |  |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 8 |  |
| 独立实验室×3 | 1 | 边台 | 6000*750*850 | 组 | 1 |  |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 6 |  |
| 更衣 | 1 | 更衣柜 | 900*450*1800 | 张 | 6 |  |
| 培训室 | 1 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 张 | 1 |  |
|  | 2 | 器皿柜 | 900*450*1800 | 张 | 1 |  |
|  | 3 | 中央台 | 11000*1500*850 | 组 | 1 |  |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*310 | 套 | 4 |  |
|  |  | 单口洗眼器 | 台式 | 个 | 4 |  |
|  |  | 滴水架 |  | 个 | 4 |  |
|  |  | 功能柱 | 400*150*2000 | 套 | 2 |  |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 16 |  |
| 准备间4 | 1 | 水槽台 | 1000*750*850 | 组 | 1 |  |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*310 | 套 | 1 |  |
|  | 2 | 边台 | 2000*600*850 | 组 | 1 |  |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 2 |  |
| 制水室 | 1 | 边台 | 4300*750*850 | 组 | 1 |  |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*310 | 套 | 1 |  |
|  |  | 单口洗眼器 | 台式 | 个 | 1 |  |
|  |  | 滴水架 |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 3 |  |
| 冷室 | 1 | 边台 | 4000*750*850 | 组 | 1 |  |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*310 | 套 | 1 |  |
|  |  | 单口洗眼器 | 台式 | 个 | 1 |  |
|  |  | 滴水架 |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 3 |  |
| 准备间5 | 1 | 水槽台 | 1000*750*850 | 组 | 1 |  |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*310 | 套 | 1 |  |
|  | 2 | 边台 | 1600*600*850 | 组 | 1 |  |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 1 |  |
| 饲养间1 | 1 | 不锈钢水槽台 | 900*600*850 | 组 | 1 |  |
|  |  | 不锈钢感应龙头 |  | 套 | 1 |  |
| 饲养间2 | 1 | 不锈钢水槽台 | 900*600*850 | 组 | 1 |  |
|  |  | 不锈钢感应龙头 |  | 套 | 1 |  |
| 斑马鱼药理实验室 | 1 | 边台 | 3500*750*850 | 组 | 1 |  |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*310 | 套 | 1 |  |
|  |  | 单口洗眼器 | 台式 | 个 | 1 |  |
|  |  | 滴水架 |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 2 |  |
| 独立实验室（西1） | 1 | 通风柜 | 1800*965*2430 | 台 | 3 |  |
|  | 2 | 边台 | 3650*800*850 | 组 | 1 |  |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*310 | 套 | 1 |  |
|  |  | 单口洗眼器 | 台式 | 个 | 1 |  |
|  |  | 滴水架 |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 钢制吊柜 | 3650*300*600 | 组 | 1 |  |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 2 |  |
|  | 3 | 边台 | 2650*700*850 | 组 | 1 |  |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 2 |  |
| 独立实验室（西2） | 1 | 通风柜 | 1800*965*2430 | 台 | 3 |  |
|  | 2 | 边台 | 7000*800*850 | 组 | 1 |  |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*310 | 套 | 1 |  |
|  |  | 单口洗眼器 | 台式 | 个 | 1 |  |
|  |  | 滴水架 |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 钢制吊柜 | 7000*300*600 | 组 | 1 |  |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 6 |  |
| 独立实验室（西3） | 1 | 通风柜 | 1800*965*2430 | 台 | 3 |  |
|  | 2 | 边台 | 7000*800*850 | 组 | 1 |  |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*310 | 套 | 1 |  |
|  |  | 单口洗眼器 | 台式 | 个 | 1 |  |
|  |  | 滴水架 |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 钢制吊柜 | 7000*300*600 | 组 | 1 |  |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 6 |  |
|  | 3 | 中央台 | 5500*1500*850 | 组 | 1 |  |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*310 | 套 | 2 |  |
|  |  | 单口洗眼器 | 台式 | 个 | 2 |  |
|  |  | 滴水架 |  | 个 | 2 |  |
|  |  | 功能柱 | 400*150*1000 | 套 | 1 |  |
|  |  | 试剂架 | 3850*400*850 | 组 | 1 |  |
| 独立实验室×6 | 1 | 通风柜 | 1800*965*2430 | 台 | 18 |  |
|  | 2 | 边台 | 42000*800*850 | 组 | 1 |  |
|  |  | 中水槽+三口龙头 | 550*450*310 | 套 | 6 |  |
|  |  | 单口洗眼器 | 台式 | 个 | 6 |  |
|  |  | 滴水架 |  | 个 | 6 |  |
|  |  | 钢制吊柜 | 42000*300*600 | 组 | 1 |  |
|  |  | 钢制岛式线槽 | 200*100*100 | 套 | 36 |  |
| 走廊 | 1 | 紧急冲淋器 |  | 套 | 2 |  |
| 其他 | 1 | 实验凳 |  | 把 | 120 |  |
| 实验室家具总价合计（元）： |  |  |  |  |  |  |

| 气体管路清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 材质规格（mm） | 单位 | 数量 | 单项总价（元） |
|  | 气瓶间 |  |  |  |  |
| 1 | 半自动切换带吹扫（1+1） | 全压实现自动切换功能，两颗减压阀体，两个进气压力表，一个出气压力表，无出口二级减压，带排空吹扫，排空吹扫阀为不锈钢隔膜阀，进气最大压力：3000PSI,出气切换压力：250PSI | pcs | 3 |  |
| 2 | 半自动切换带吹扫高压（2+2） | 全压实现自动切换功能，两颗减压阀体，两个进气压力表，一个出气压力表，无出口二级减压，带排空吹扫，排空吹扫阀为不锈钢隔膜阀，进气最大压力：3000PSI,出气切换压力：250PSI | pcs | 2 |  |
| 3 | 高压软管 | 工作压力300bar，气螺纹1/4FNPT，材质:316La 长度;1M | pcs | 14 |  |
| 4 | 钢瓶接头 | G5/8-RH接头，要求耐压：300bar，材质-316L | pcs | 14 |  |
| 5 | 双外丝 | SS-HN-MNT4 | pcs | 14 |  |
| 6 | 减压器接头 | 1/4NPT-3/8卡套 耐压1000PSI | pcs | 1 |  |
| 7 | 减压器接头 | 1/4NPT-1/2卡套 耐压1000PSI | pcs | 8 |  |
| 8 | 卡套球阀 | SS-BVL-TF6 进出气3/8卡套，耐压1001PSI | pcs | 1 |  |
| 9 | 卡套球阀 | SS-BVL-TF8 进出气1/2卡套，耐压1001PSI | pcs | 4 |  |
| 10 | 阻火器 | FA10PF 回火防止，气体防逆 | pcs | 2 |  |
| 11 | 气体浓度探测器 | 测 氧浓度 VOL | pcs | 1 |  |
| 12 | 气体浓度探测器 | 测 可燃 催化式探测器 LEL | pcs | 1 |  |
| 13 | 压力传感器 | 普通 | pcs | 6 |  |
| 14 | 压力传感器 | 防爆 | pcs | 4 |  |
|  | 排空 |  |  |  |  |
| 1 | MC接头 | SS-MC-NT4-TF4 耐压1000PSI | pcs | 14 |  |
| 2 | 卡套三通 | SS-UT-TF4 耐压1000PSI | pcs | 9 |  |
| 3 | 单向阀 | SS-CV11-TF4 开启压力：1PSI | pcs | 5 |  |
| 4 | 阻火器 | FA10PF 回火防止，气体防逆 | pcs | 2 |  |
|  | 终端 |  |  |  |  |
| 1 | 二级减压器 | 单表采用特气单级式减压， 母体与膜片采用硬密封形式，母体螺纹：1/4”NPT(F)，内部结构易吹扫， 内设双层过滤网，出气压力可调：0-1MP/0-1.6MP | pcs | 30 |  |
| 2 | 终端球阀 | 进出气1/4卡套，材质：不锈钢 耐压：1000PSI | pcs | 32 |  |
| 3 | 减压器接头 | 1/4NPT-1/4卡套 耐压1000PSI | pcs | 60 |  |
| 4 | 终端转接头 | 1/4光管-8MM宝塔头 耐压1000PSI | pcs | 32 |  |
| 5 | 气体浓度探测器 | 测 氧浓度 VOL | pcs | 2 |  |
| 6 | 气体浓度探测器 | 测 二氧化碳 | pcs | 4 |  |
|  | 管道辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢管 | 316L-BA-1/4 壁厚：0.89MM | pcs | 124 |  |
| 2 | 不锈钢管 | 316L-BA-3/8 壁厚：0.89MM | pcs | 14 |  |
| 3 | 不锈钢管 | 316L-BA-1/2 壁厚：1.00MM | pcs | 56 |  |
| 4 | 焊接三通 | 1/2 耐压3000PSI 焊接 | pcs | 5 |  |
| 5 | 焊接三通 | 1/4 耐压3000PSI 焊接 | pcs | 2 |  |
| 6 | 焊接变径三通 | 1/2-1/4-1/2 耐压3000PSI 焊接 | pcs | 17 |  |
| 7 | 焊接变径三通 | 3/8-1/4-3/8 耐压3000PSI 焊接 | pcs | 2 |  |
| 8 | 大小头 | 1/2-3/8 耐压3000PSI 焊接 | pcs | 2 |  |
| 9 | 大小头 | 1/2-1/4 耐压3000PSI 焊接 | pcs | 9 |  |
| 10 | 大小头 | 3/8-1/4 耐压3000PSI 焊接 | pcs | 2 |  |
| 11 | 安装面板 | 170*70 | pcs | 30 |  |
| 12 | 管夹 | 1/4 铝合金 | pcs | 120 |  |
| 13 | 管夹 | 3/8 铝合金 | pcs | 10 |  |
| 14 | 管夹 | 1/2 铝合金 | pcs | 56 |  |
| 15 | 浓度报警控制箱 | 实现声光报警，总线4路 | pcs | 1 |  |
| 16 | 低压报警控制箱 | 液晶数显 | pcs | 1 |  |
| 17 | 三芯屏蔽电缆线 |  | pcs | 150 |  |
| 18 | 铝型材 | 30*30 | pcs | 20 |  |
| 19 | 安装辅材 | 螺丝，标签，线槽 | pcs | 1 |  |
| 气体管路总价合计（元）： |  |  |  |  |  |

| 房间 | 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单项总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三层 |  |  |  |  |  |
| 实训室(北） | 1 | 操作显示面板 | 个 | 2 |  |
|  | 2 | 集成变风量控制器 | 套 | 2 |  |
|  |  | 视窗位移传感器 | 个 | 2 |  |
| 实训室(东） | 1 | 操作显示面板 | 个 | 2 |  |
|  | 2 | 集成变风量控制器 | 套 | 2 |  |
|  | 3 | 视窗位移传感器 | 个 | 2 |  |
| 十三层 |  |  |  |  |  |
| 有机前处理 | 1 | 操作显示面板 | 个 | 4 |  |
|  | 2 | 集成变风量控制器 | 套 | 4 |  |
|  | 3 | 视窗位移传感器 | 个 | 4 |  |
| 无机前处理理化分析室 | 1 | 操作显示面板 | 个 | 6 |  |
|  | 2 | 集成变风量控制器 | 套 | 6 |  |
|  | 3 | 视窗位移传感器 | 个 | 6 |  |
| 十四层 |  |  |  |  |  |
| 独立实验室（西1） | 1 | 操作显示面板 | 个 | 3 |  |
|  | 2 | 集成变风量控制器 | 套 | 3 |  |
|  | 3 | 视窗位移传感器 | 个 | 3 |  |
| 独立实验室（西2） | 1 | 操作显示面板 | 个 | 3 |  |
|  | 2 | 集成变风量控制器 | 套 | 3 |  |
|  | 3 | 视窗位移传感器 | 个 | 3 |  |
| 独立实验室（西3） | 1 | 操作显示面板 | 个 | 3 |  |
|  | 2 | 集成变风量控制器 | 套 | 3 |  |
|  | 3 | 视窗位移传感器 | 个 | 3 |  |
| 独立实验室×6 | 1 | 操作显示面板 | 个 | 18 |  |
|  | 2 | 集成变风量控制器 | 套 | 18 |  |
|  | 3 | 视窗位移传感器 | 个 | 18 |  |
|  | 4 | 控制线缆 | 米 | 1120 |  |
| 总价合计（元）： |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

日期：

### 4.商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合同履行期限 |  |  |
|  |  | 付款方式 |  |  |
|  |  | …… |  |  |

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

注：1. 如供应商无任何偏离，也需在响应表中注明并在投标文件中递交此表。

2. 偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

5.技术条款偏离表

| 招标文件项目需求书技术规范对应序号 | 招标文件 技术规范要求 | 投标文件 对应技术应答 | 偏差 | 标注“★”“▲”技术内容的技术支持资料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

注：1.按照招标文件中列明的技术性能、功能及配置或服务要求进行如实逐条应答。

2.对于那些可以用量化形式表示的条款，供应商必须明确回答，对于那些非量化的条款供应商应以功能描述回答，指出所报提供的货物和服务是否做出实质性响应。

## 二、资格证明文件

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章；

（2）法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件及2026年1月-2026年6月内任意一月投标单位为其缴纳的社保证明（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书）；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2026年1月-2026年6月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表或利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（2026年1月-2026年6月内），或2024或2025年度经审计的财务报告复印件加盖公章；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写）；

（5）参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

（6）有依法缴纳税收的良好记录，提供2026年1月-2026年6月内任意一月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；

（7）有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供2026年1月-2026年6月内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章；

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无

2.3本项目的特定资格要求：无

2.4供应商存在下列情形的不得参加本次招标活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得再参加本项目的采购活动。

（3）通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在响应截止时间前的信用记录，通过以上查询渠道，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录。

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中 没有重大违法记录的书面声明（参考格式） 我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 供应商名称（公章）： 授权代表签字： 日期： 年 月 日

三、其他相关文件

1.授权委托书

授权委托书

致苏美达国际技术贸易有限公司：

本授权书宣告：

委托人：

地    址：

法定代表人：

受托人：

性别：

出生日期：

所在单位：

职务：

身份证号：

联系方式：

兹委托受托人合法地代表我单位参加苏美达国际技术贸易有限公司组织的（采购编号为：   ）项目的招标活动，受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或盖章）

年    月    日

附：法定代表人、授权代表身份证复印件及2026年1月-2026年6月内任意一月投标单位为其缴纳的社保证明（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书）。

### 2.相关资质、业绩证明文件

2.1

2.2

2.3

2.4

### 3.供应商拟承担本项目主要专业技术人员一览表格式

供应商拟承担本项目主要专业技术人员一览表

| 人员姓名 联系电话 | 专业/类别 | 工作时间 | 工作业绩 | 在本项目中 职责分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附技术人员相关资格证书复印件。

供应商单位公章：

供应商代表签字：

年   月    日

4.服务承诺

（结合评标办法）

5.其他可以提供的关于投标的证明材料（样本、说明书或者检测报告等）

四、服务方案及建议书

供应商应根据招标文件中《服务要求》，详细叙述拟提供技术及服务方案/服务情况。供应商提出的本项目技术及服务方案应包括：

（结合评标办法）

五、政府采购政策

1.中小企业声明函

【不属于小微企业的无需填写、递交】

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明 ，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020 ﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下 ：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

本企业对上述声明内容的真实性负责 。如有虚假 ，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：1.投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的参加本次政府采购项目需提供此声明函（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号），其他情况无需提供此声明函。

2.投标人未按上述要求提供声明函的，价格将不做相应扣除。

3.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

4.中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标、成交结果公开，中小企业应对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

3.关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

六、其他针对评标办法的其他相关文件