江苏省产品质量监督检验研究院10米法电波暗室采购项目

招标文件

项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2026-0201（ZZ06602686ZC01384）

采购人：江苏省产品质量监督检验研究院

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

2026年6月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	4

第三章 评标标准	16

第四章 采购需求	20

第五章 合同主要条款及格式	43

第六章 投标文件格式及附件	49

招标公告

项目概况

江苏省产品质量监督检验研究院10米法电波暗室采购项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年7月13日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2026-0201（ZZ06602686ZC01384）

1.2项目名称：江苏省产品质量监督检验研究院10米法电波暗室采购项目

1.3预算金额：1000万元

1.4最高限价：1000万元

1.5采购需求：江苏省产品质量监督检验研究院拟采购10米法电波暗室，详见招标文件第四章采购需求。

1.6 合同履行期限：签订合同后4个月内

1.7行业划分：工业。

1.8本项目非专门面向中小企业采购。

1.9本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024或2025年度的财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：①提供缴纳税收的凭证；②提供缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求： 无

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无

2.4拒绝下述供应商参加本次招标活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

3.1时间：自本公告发布之日起五个工作日（北京时间，法定节假日除外）

3.2地点：江苏政府采购网

3.3获取方式：网上下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1投标截止时间及开标时间：2026年7月13日14点00分（北京时间）

4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

4.3开标地点：“苏采云”开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1本项目在江苏政府采购网网站发布公告。

6.2投标人通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

6.3 勘察现场：无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名称：江苏省产品质量监督检验研究院

联系人：吴老师

电话：025-84470300

地址：江苏省南京市秦淮区光华东街 5 号

7.2采购代理机构信息

名 称：江苏省设备成套股份有限公司

联系人：路紫明

联系电话：025-86633685,13701405790

联系传真：025-83301003

邮箱：luzm@jcec.cn

地址：南京市清江南路18号鼓楼创新广场D栋1002室

7.3项目联系方式

项目联系人：路紫明

电　　 话：025-86633685,13701405790

- 第二章 投标人须知

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7本国产品支持政策

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。政府采购活动涉及本国产品的，投标人应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章），否则不得享受价格评审优惠。本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标标准；

（4）采购需求；

（5）合同主要条款及格式；

（6）投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4 投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、联合体投标

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（5）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法人授权书（格式见第六章）；

（3）投标人资格资信证明文件：

  - 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

  - 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；

（5）《商务条款偏离表》；

（6）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（7）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（8）其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《采购需求偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

11.7本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

13、投标保证金

不收取

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标。

15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次招标，中标人参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）代理货物招标收费基准费率80%计算，在领取中标通知书前向采购代理机构支付招标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

18、投标文件的解密

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.3 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21、开标

21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（9）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.2有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

22.2.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

22.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求

22.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×65%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×65%；

（3）投标报价低于本项目最高限价60%的，即投标报价<本项目最高限价×60%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

22.4.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于22.4.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于22.4.1条第（3）项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

22.4.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

22.4.4异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2  除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，财政部门将依法予以处罚。

27.6采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- 其它

29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

- 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

| 序号 | 评分因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （30分） | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分数统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 | 30 |
| 2.1 | 技术参数响应 （34分） | 技术参数响应 评委根据投标文件中技术参数响应情况进行打分。完全满足招标文件要求的得25分。其中标注“★”的参数为实质性要求，负偏离作无效投标处理；标注“▲”的内容为重要参数，有一项负偏离的，每项扣2.5分。其他普通参数负偏离的，则每项扣1分，扣完为止。 备注：投标人须在投标文件内对于招标文件第四章招标技术规格及要求中标注“★”、“▲”的参数提供相应技术支持资料(如彩页或者白皮书或者检测报告或者截图证明等，如第四章有要求，则按文件要求提供，配置清单除外) ,并在《技术参数响应表》中详细标明技术支持资料在投标文件中的页码和位置。未提供技术支持资料的作负偏离处理，如因未在《技术参数响应表》中注明支持资料具体页码和位置导致本项不得分的，由此产生的后果由供应商自行承担。 | 25 |
|  |  | 核心材料安全 提供距投标日期1年内具备CNAS认可资质的第三方机构出具的氧指数检测报告，要求吸波尖劈与本投标方案同品牌材质一样，尖劈吸波材料氧指数28%~29%（按 GB/T 2406.2 标准）得1分，氧指数29%~30%（按 GB/T 2406.2 标准）得2分，氧指数>30%（按 GB/T 2406.2 标准）得4分。未提供不得分。 | 4 |
|  |  | 设备技术性能先进性 对项目核心技术指标NSA≤3.0Db案例进行评比，提供2022年1月1日起投标人自己的同类10米法半电波暗室业绩（要求吸波尖劈为本项目同类材质，每个案例得1分，最高得5分。（须提供合同原件扫描件或客户认可的权威第3方验收报告加盖单位公章，以及项目采购人联系方式备查，否则不得分） | 5 |
| 2.2 | 对产品选型、规格、设计的科学性、合理性、材质选用、制造工艺水平等进行评审 （8分） | 投标人对项目的熟悉程度，设计方案的合理性 1.提供钢结构对应的预埋件设计图纸，得 1分； 2 .提供外部配电的设计图纸，得 1分； 3.提供性能仿真报告，得 1分。 4.3D仿真效果图，得 1分。未提供不得分。 | 4 |
|  |  | 项目优势和方案熟悉程度 要求对功能进行演示，演示时间不超过15分钟，根据演示情况进行打分（仅以PPT、WORD、图片演示不得分），具体演示内容如下： 投标人根据招标文件要求，结合已有同类案例提供对本项目的认知与理解，对项目预期实现效果、整体功能、可应用场景、运作流程进行展示阐述，由评委进行综合评分： 内容完整详实，项目预期实现效果好、应用场景丰富、运作流程科学合理得4分； 内容较为完整，项目预期实现效果较好、应用场景较丰富、运作流程较为科学合理得2分； 内容基本齐全，项目预期实现效果一般、应用场景一般、运作流程阐述模糊得1分；未演示不得分。 | 4 |
| 3.1 | 售后服务 （7分） | 满足招标文件免费质保期的基础上，核心产品整体每增加2年免费质保加1分，本项最多得2分。需提供售后服务承诺书（原件）（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据）。 | 2 |
| 3.2 |  | 根据供应商提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话等）及培训方案等打分： 方案科学合理得5分； 基本合理略有瑕疵得3分； 方案不全面或有重大瑕疵得1分； 未描述不得分。 | 5 |
| 4 | 实施方案 （8分） | 供应商针对本项目提供项目实施方案，投标文件中必须列出投标产品具体的安装、调试、验收方案，对其方案和措施是否合理、可行，供货安装是否满足采购进度要求，现场安全措施是否可行等： 方案内容完整、详细，进度控制合理，项目管理、调试大纲以及验收方案科学合理，可行性强且完全满足项目实际需求，得8分； 方案内容基本完整，有进度控制但略有瑕疵，项目管理、调试大纲以及验收方案基本合理，可基本满足项目实际需求，得5分； 方案内容有缺失，进度控制不明确，项目管理、调试大纲以及验收方案不够完善，得2分； 未提供实施方案或完全不能满足项目实际需求不得分。 | 8 |
| 5 | 培训方案 （3分） | 对采购人操作、维护人员的培训方案及计划等方面综合评分，内容包括但不限于：提供相应产品的培训，培训方案、时间、内容、地点、人员数等。方案详细，可操作性强得3分； 方案较详细，可操作性较强得2分； 方案粗略，可操作性一般得1分； 未提供不得分。 | 3 |
| 6 | 业绩 （8分） | 提供投标人自己从2022年1月1日起的同类10米法半电波暗室业绩合同（要求吸波尖劈与本项目同品牌材质一样，以合同签订日期为准），同时提供该合同供货发票，一份符合要求的业绩案例得1分，最高得8分。（须提供合同原件扫描件（加盖单位公章）和发票，以及项目采购人联系方式备查，否则不得分）。 | 8 |
| 7 | 国家政策导向 （2分） | 1、投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每有一类产品加1分，最高得1分。提供认证证书复印件，否则不得分。 2、投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每有一类产品加1分，最高得1分。提供认证证书复印件，否则不得分。 | 2 |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6. 本国产品的价格扣除
6.1 本国产品标准、本国产品标准的适用范围、对本国产品的支持政策等详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
6.2  政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 第四章 采购需求

本次招标项目主要分为以下标包：

| # 包号 | # 货物名称 | # 供货周期 | # 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 10米法电波暗室 | # 签订合同后4个月内 | # 1 |

1.本技术要求中，带“▲”的条款为重要技术参数，评标委员会根据提供资料的完整性、有效性和合理性进行评分。

2.本技术要求中，带“★”的条款不得负偏离，否则作否决投标处理。

- 一.总体要求

- 1.建设要求

整体EMC实验室布局和设计方案须由投标人进行实地考察后并和业主充分沟通后确认，不得浪费有限空间，尽量紧凑、美观、实用，具体要求如下：

- 充分考虑10m法电波暗室大型全自动滑动屏蔽门移动方向、位置与母体建筑的匹配性，以方便大型被测试件（EUT）的进出，同时结合母体建筑不同承重区域的特点进行暗室屏蔽室的布局设计；

- 根据测试项目和功能的需求，考虑暗室屏蔽室与其他非屏蔽EMC实验室测试区域之间的布局的合理性和整体搭配，要求整体EMC实验室测试区域根据各个不同测试项目和流程顺序，布局合理、方便测试与实际使用；

- 充分考虑非屏蔽的其他功能区域，如门厅、样品区、配电区、参观通道和货物存放区域等，其设计与安排的便利性，以及与EMC实验室测试区域的整体搭配合理性，所有设计的各个功能区域，包括EMC实验室测试区域和其他功能区域，要注意对总体空间设计的合理布局和节省；

- 充分考虑已建成的母体建筑与暗室屏蔽室配套的土建设施（地坑系统表面处理、承重处理、线缆、通风通道和防潮防水等用于暗室屏蔽室结构需求的设施）的匹配性、合理性、使用便利性和安全性；

- 充分考虑与EMC实验室配套的空调主管道、配电系统、水气通道的设计和位置等方面的合理性与便利性，以达到整体实验室总体效果的一致性；

- 充分考虑暗室屏蔽室与EMC测试系统的结合、空间分配和测试利用率的合理设计与布局，要充分考虑线缆布局对功率放大器衰减的影响，尽量减小线衰和各种布局对功率放大器和高频辐射发射信号源和接收机衰减的影响，尤其是10m法电波暗室与屏蔽控制室和屏蔽功放室的位置问题，另外，还需充分考虑如何设计使抗扰度测试中测试切换时更加便利同时不影响测试性能；

- 要求整体EMC实验室布局美观、大方，同时考虑客户参观和实验室人员行走空间、通道和路线的合理性，并且要考虑到针对不同客户测试隔离保密性的问题。

- 2.工作条件

- 满足自然气候条件（温度5℃～45℃、相对湿度20%～90%）；

- 电源AC220V±10%、50Hz±2%；AC380V±10%、50Hz±2%、三相五线制；

- 压缩空气压力:压力0.7MPa～0.9MPa，一般干燥压缩空气；

- 供水水压：压力0.3MPa～0.4MPa；（水压需要增加到1.5MPa，并可调节，配排水）（预留可布线管道，方便特殊线缆的接入）

- 3.标准要求

为了保障电波暗室的长期使用性能，本项目中的部分关键材料，包括铁氧体、吸波材料、射频接头采购进口品牌。屏蔽钢板可采用投标人的国内工厂产品。电波暗室、屏蔽室为开展EMC/EMI测试提供可重复的理想测试环境，充分考虑未来的标准升级的适用性，需满足电磁兼容标准的测试需求，暗室及系统设计兼顾了多项电磁兼容测试项目，需满足如下标准：

CNAS-CL01 《检测和校准实验室能力认可准则》

CNAS-CL16 《实验室能力认可准则在电磁兼容检测领域的应用说明》

CNAS-CL01-A008 《检测和校准实验室能力认可准则在电磁兼容检测领域应用说明》

EN50147-1（GB/T 12190）《电磁屏蔽室屏蔽效能的测量方法》

EN50147-2《电波暗室场地衰减测试方法》

CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》

CNAS-CL16《检测和校准实验室能力认可准则在电磁兼容检测领域的应用说明》

CNAS-CL01-A008《检测和校准实验室能力认可准则在电磁兼容检测领域应用说明》

ANSI C63.4《无线电骚扰和抗扰度测量设备规范》

CISPR 16-1-1（GB/T 6113.101）《无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范  第 1-1 部分：无线电骚扰和抗扰度测量设备 测量设备》

CISPR 16-1-2（GB/T 6113.102）《无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范  第 1-2 部分：无线电骚扰和抗扰度测量设备 辅助设备 传导骚扰》

CISPR16-1-4（GB/T 6113.104）《无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第 1-4 部分：无线电骚扰和抗扰度测量设备 辅助设备 辐射骚扰》

CISPR16-2-4（GB/T 6113.204）《无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第 2-4 部分：无线电骚扰和抗扰度测量方法 抗扰度测量》

CISPR 25（GB/T 18655）《车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法》

CISPR 32（GB/T 9254.1）《车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法》

CISPR 11 （GB 4824）《工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法》

IEC 60601-1-2 （YY 9706.102）《医用电气设备_第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求_并列标准：电磁兼容 要求和试验》

FCC part 15B 《Radio-Noise Emissions from Low-Voltage Electrical and Electronic Equipment in the Range of 9 kHz to 40 GH》

CISPR 17 （GB/T 7343）《无源EMC滤波器件抑制特性的测量方法》

GB/T 2406  《塑料 用氧指数法测定燃烧行为》

GB 8624  《建筑材料及制品燃烧性能分级》

- 4.布局要求

▲投标人须根据现有建筑设计基础，统一规划设计电波暗室、配套控制室、功放室、负载屏蔽室等的整体布局方案，并提供相应平面布置图。具体图纸要求如下：

- 按比例并标注实际尺寸，包括平面、剖面、屋面；

- 承重/荷载/立柱布置图；

- 暗室吸波材料铺设图；

- 配套单点接地系统设计布局图；

- 配套空调管道和主机布局图；

- 配套配电原理图；配套配电原理图；

- 3D仿真效果图。

- 投标人的初步设计方案应充分满足实验室工作环境便利、场地空间利用率高、结构布局合理的要求，适应实验室实际工作需要。

- 具体需求项目如下表所示：

| 名称 | 数量 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 十米法半电波暗室主体 | 1套 | EMC测试 |
| 十米法半电波暗室控制室 | 1套 |  |
| 十米法半电波暗室功放室 | 1套 |  |
| 屏蔽负载室 | 1套 |  |
| 配套地坑整改 | 1套 |  |
| 配套连接工程 | 1套 |  |
| 空调设施 | 1套 |  |
| 独立接地 | 1套 |  |
| 配套电源 | 1套 |  |
| 配套设备 | 1套 |  |

- 二．技术指标

项目完成后中标方须聘请检测机构进行测试，本项目场地性能验证由招标人认可的独立第三方权威计量检测机构完成。

1. ▲屏蔽效能SE

测试频率范围为9kHz~40GHz，按照EN50147或 GB12190最新标准的规定进行。屏蔽性能满足以下要求：

| 频率 | 衰减量 | 场源 |
| --- | --- | --- |
| 9kHz | ≥80 dB | 磁场 |
| 100kHz | ≥100 dB | 磁场 |
| 150kHz | ≥100 dB | 磁场 |
| 1MHz | ≥100 dB | 磁场 |
| 30MHz | ≥110 dB | 电场 |
| 100MHz | ≥110 dB | 电场 |
| 450MHz | ≥110 dB | 平面波 |
| 1GHz | ≥110 dB | 平面波 |
| 3GHz | ≥110 dB | 平面波 |
| 6GHz | ≥110 dB | 微波 |
| 18GHz | ≥100 dB | 微波 |
| 40GHz | ≥90 dB | 微波 |

2. ▲背景噪声

频率范围：覆盖9kHz～40GHz。

在无EUT的情况下，测试电平应比推荐使用CISPR 32（GB/T 9254.1）的B级设备和FCC Part15所规定的30MHz～40GHz限值的电平至少低15dB（峰值）。进行该项测试时，电波暗室内没有EUT，但是转台连续转动、天线塔上下升降、音视频监控系统、照明、整改系统（需要时）等全部打开。

依据CISPR25标准最新版本的要求，在100kHz～6GHz的频率范围内，开启照明、音视频监控系统等辅助设备进行辐射骚扰测试，测得的暗室内部背景噪声电平比CISPR 25 Class 5所规定限值至少低10dB（PK&QP&AV）。

3. ▲长线法

依据CISPR25最新版本标准，在150kHz~1GHz频率范围内，采用长线法测量暗室场地特性，90%以上频率点测量得到的测量值和理论值之间的偏差在±6dB之内（提供截止投标日近3年不少于2套案例证明文件，包括合同、验收报告和发票）。

4. ▲归一化场地插损NSIL

频率范围：30MHz以下。

依据新版CISPR 16-1-4标准要求，30MHz 以下场地性能规定测试布局，在3m 测试距离，环天线分别同时处于X、Y、Z三个轴向，1.5m（直径）×1.5m（高度）的静区内，归一化场地插损与理论值偏差至少优于±3.5dB。

5. ▲归一化场地衰减NSA

频率范围：30MHz～1GHz。

- 测试按照最新版CISPR 16-1-4和ANSI C63.4标准规定。在10m测试距离，直径5m，高度2.5m的静区（与转台同心）内，归一化场地衰减与理论值偏差：≤±3.0dB，双轴线测试和单轴线测试均必须满足。

- 测试按照最新版CISPR16-1-4和ANSI C63.4标准规定。在3m测试距离，直径2m，高度2m的静区（与转台同心）内，归一化场地衰减与理论值偏差：≤±2.5dB，双轴线测试和单轴线测试均必须满足。

- 转台须满足双轴线测试的要求，双轴测试的轴线偏移角度由投标人推荐并获得招标人认可。

- 转台中心必须在电波暗室的中轴线上，不接受静区中心偏离电波暗室中轴线设计。

- 投标人需提供基于本项目的符合上述性能要求的性能仿真报告作为证明材料并且提供相同或者优于本性能的10米法工程同行业案例。

6. 场地电压驻波比Svswr

频率范围： 1GHz以上。

- 按照新版CISPR 16-1-4标准，测试距离10米，静区直径5米，高度2.5米（与转台同心），场地电压驻波比小于5.0dB。

- 按照新版CISPR 16-1-4标准，测试距离3米，静区直径2米，高度2.5米（与转台同心），场地电压驻波比小于5.0dB。

- 要求验收测试发射天线为全向天线，测试接收天线为LPDA天线。

- 转台中心必须在电波暗室的中轴线上，不接受静区中心偏离电波暗室中轴线；

- 暗室供应商需提供基于本项目的符合上述性能要求的性能仿真报告作为证明材料。

7. 场均匀性FU

频率范围：26MHz～18GHz。

- 按照IEC 61000-4-3和EN 61000-4-3标准最新版本要求，在转台之上1.5m×1.5m（窗口法测试）的垂直平面，每16个测试点中75%的点场地均匀性在0～+5.5dB之间。

- 投标人需提供基于本项目的符合上述性能要求的性能仿真报告作为证明材料。

8. 接地电阻、绝缘电阻

- 整个暗室屏蔽单点接地，使用接地电阻测试仪测试金属壁的接地电阻应小于1Ω。

- 电源进线对屏蔽室金属壁的绝缘电阻及导线与导线之间的绝缘电阻应大于 2 MΩ。

9. 空气质量

按照 GB/T18204.2、GB/T18883 和GB50325标准最新版本要求，电波暗室、控制室、功放室、负载室内空气中氡、甲醛、苯、氨、总挥发性有机物等的含量，达到GB50325标准中I类民用建筑工程的要求，同时符合国家职业健康安全条例和相关人体防护条例。

- 三.主体结构

- 1.电波暗室、屏蔽室

主要内容如下：

| 名称 | 规格 | 功用 |
| --- | --- | --- |
| 十米法半电波暗室主体 | 屏蔽壳体反射面尺寸不大于21.5m（L）×13.6m（W）×9.25m(H)暗室架空地板高度不小于0.8m；电波暗室净空间尺寸要求长度方向（吸波材料尖到尖）不小于20.0m，宽度方向（吸波材料尖到尖）不小于11.9m，高度方向（吸波材料尖到金属反射面）不小于7.8m。 | 暗室主体 |
| 屏蔽控制室 | 放置十米法半电波暗室测试及控制系统，屏蔽壳体不小于6.8m×3.5m×3.5m（L×W×H）。 | 控制室 |
| 屏蔽功放室 | 放置半电波暗室配套的功放设备，屏蔽壳体不小于3.6m×3.5m×3.5m（L×W×H）。 | 功放室 |
| 屏蔽负载室 | 屏蔽壳体反射面尺寸不小于3.5m（L）×3.5m（W）×3.5m(H) | 负载室 |
| 配套地坑整改 | 基于建筑预留条件，完成地坑修改、平整度、暗室及屏蔽室四周封边、参观通道、屏蔽室周边地面抬高等工程 | 参观通道 |
| 配套连接工程 | 包括供电设备，投标人负责自建筑预留总电箱至电源设备、实验室区域（暗室滤波器以及外部开放试验区）之间的线缆敷设、连接、开关等全部工作。包括给水排水、空气压缩机及管道连接 | 暗室、屏蔽室供电 |
| 空调设施 | 提供电波暗室、屏蔽室的空调设计及安装 | 暗室、屏蔽室空调系统 |
| 独立接地 | 投标人负责在指定区域完成实验室独立接地施工，并引至实验室各处接地点，投标人可根据投标的施工方案合理调整 | 暗室、屏蔽室性能需求 |
| 配套电源 | 直流可调电源、三相隔离稳压电源和变频电源等 | EUT测试 |
| 配套设备 | 认证级全兼容测试接收机 | EUT测试 |

注：投标方自行勘查场地，依据实际场地进行尺寸图纸设计，包括各承重墙、柱子位置，提供详细设计图纸。

- 2.屏蔽体要求

  - 电波暗室必须采用独立钢支撑结构，能承受所有的屏蔽和安装设施重量（包括吸波材料等），抗震设防烈度按8度设防；

  - 钢结构采用机械式连接，不采用焊接或胶水等无法搬迁、升级或改造的安装方式。立柱和横梁采用尺寸不小于200mm×200mm的H型钢。所有的H型钢之间采用强度不小于8级的高强度螺丝螺帽连接。立柱之间，采用横梁连接；

  - 电波暗室所有钢结构进行防锈处理，在钢结构表面喷涂寿命超过20年的防锈漆层，颜色根据双方协商确认；

  - 屏蔽体采用拼装结构，由不小于2mm厚度的镀锌钢板构成，且镀锌层不小于20µm(≥275g/m2)。镀锌钢板经两次折弯完成，钢板折弯处焊接工艺确保屏蔽体不会生锈；

  - 屏蔽体的主要安装材料在工厂预先设计加工好，然后运到用户现场进行安装。

  - 屏蔽体采用的镀锌钢板所有内外表面（不含地面）应在运往现场安装前完成全部烤漆或喷塑防潮处理。屏蔽钢板防锈、耐腐蚀性好，注明原产国名、厂家及产品型号。提供钢板来源证明及钢板相关参数规格。

  - 屏蔽体的外表面进行喷塑处理，颜色浅色；

  - 屏蔽体建造时底部铺设防潮及绝缘材料；

  - 钢板拼接处采用优质导电屏蔽衬垫Gasket，衬垫需长期稳定不生锈，以保证优异的射频屏蔽和电接触，保证屏蔽效能在20年内不下降；

  - 屏蔽体内表面内折弯结构深度不小于40mm，方便安装铁氧体的安装龙骨；

  - 屏蔽体底部在建造时铺设防潮层和绝缘层；

  - 安装吸波材料后，屏蔽体的顶部和四周不应发生变形；

  - 在屏蔽体弯角处采用特殊焊接工艺，不会破坏镀锌层，确保潮湿环境使用不会生锈；

  - 为使结构强度加大，提高屏蔽特性的稳定，屏蔽板安装时，地面和顶面都采用错位安装工艺，错位幅度大于20厘米；

  - 投标人应在招标人指定的侧墙区域修建维爬梯，直达电波暗室顶部方便后期的保养维护，具体设计由中标人和招标人在冻结设计时确认。

- 3.屏蔽门的要求

  - 屏蔽门尺寸要求：

| 名称 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 电波暗室屏蔽滑移大门 | 通道净尺寸不小于4.2m×4.2m(宽×高) | 全自动滑动门 |
| 暗室员工通道屏蔽门 | 通道净尺寸不小于1.2m×2.1m(宽×高) | 半自动旋转门(气动或电动) |
| 控制室屏蔽门 | 通道净尺寸不小于：1.2米×2.1米 | 半自动旋转门(气动或电动) |
| 功放室屏蔽门 | 通道净尺寸不小于：1.0米×2.1米 | 半自动旋转门(气动或电动) |
| 负载室屏蔽门 | 通道净尺寸不小于：1.2米×2.1米 | 半自动旋转门(气动或电动) |

  - 电波暗室屏蔽滑移大门、暗室员工通道屏蔽门、功放室屏蔽门和控制室屏蔽门等应在原厂完成烤漆处理，禁止在现场进行二次加；

  - 电波暗室屏蔽门安装互锁开关，在抗扰度测试过程中开启暗室屏蔽滑移大门和员工屏蔽门时，抗扰度测试应能自动终止；

  - 屏蔽门采用多刀多簧设计，簧片应采用铜材质，簧片应通过螺钉固定在门框上，禁止采用胶粘方式，并应提供专用维护工具；

  - 员工屏蔽门应配置应急装置，在断电和断气情况下，上述屏蔽门应能从室内外手动打开；

  - 所有屏蔽门外安装测试状态指示灯。电波暗室屏蔽滑移大门应在开关过程中自动激发声光警告信号，以便警示。

  - 电波暗室屏蔽门应安装铁氧体和尖劈吸波材料，屏蔽特性和暗室其它部位一致。

  - 屏蔽门机械结构坚固，门锁门铰链工作可靠，性能长期稳定；

  - 所有光亮部分采用热镀锌以防锈；屏蔽门表面烤漆处理，防止门生锈，确保美观；

  - 屏蔽性能满足有关屏蔽效能指标要求。

  - 屏蔽滑移大门：通道净尺寸不小于4.2m×4.2m(宽×高)，配置自动升降门槛，门槛承重不小于5吨。升降门槛应根据建筑结构和暗室结构进行设计，并得到招标人认可。门槛应配备过载警示装置，确保安全。

- 4.暗室铁氧体和吸波材料的要求

  - ★暗室使用复合型吸波材料，即铁氧体吸波材料加尖劈吸波材料，要求进口品牌，电波暗室除地面外，四面墙面和暗室顶部均应满铺等高的硬质聚丙烯尖劈和铁氧体组成的复合型吸波材料，采用机械构件进行安装。所有吸波材料现场安装方式应在投标文件中体现，为防止吸波尖劈脱落，投标人应在方案里具体描述防止吸波尖劈脱落的工艺与方法。

  - 铁氧体应为全新材料；铁氧体应采用螺钉紧固方式安装，螺钉应配备无电磁波反射的塑料盖帽，安装间隙不应大于0.1mm；所有安装铁氧体的部位不能出现金属反射面或反射点。

  - 投标人应承诺吸波材料在正常使用期内不出现下垂、变形、脱碳等现象，其性能保证期至少为30年，应标时应提供承诺书。

  - ★尖劈选用硬质聚丙烯材质防潮尖劈吸波材料，吸波尖劈须为防潮防水材质，投标时提供测试报告。吸波材料需在26MHz～40GHz的宽带频率范围内提供良好的吸波作用，提供吸波材料电性能参数公开资料，投标人提供的产品须和提供的公开资料保持一致。

  - ★尖劈吸波材料氧指数不小于 28%（按 GB/T 2406.2 标准），燃烧性不低于GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准要求中的B1等级，投标时提供 第三方测试报告；

  - 地面配置可移动型吸波材料，满足场地均匀性（FU）和场地电压驻波比（SVSWR）的测试要求；地面吸波材料应满足高强度、耐磨损、无碳粉脱落、易搬运等要求，配备数量至少能满足放下地面配置的铁氧体及吸波材料以便于运输的小车。

  - 吸波材料需在9kHz～40GHz 的宽带频率范围内提供良好的吸波作用，在相对湿度为95%的使用环境里，吸波材料电性能参数不变化。

  - 吸波材料可承受200V/m连续场强和600V/m 瞬态场强，应提供关于耐功率性能的第三方测试报告复印件，原件备查。

  - 尖劈吸波材料必须是环保型、无异味产品，其安装后不应对暗室内空气质量造成污染，提供尖劈吸波材料ISO-14644-4和REACH法规的符合性测试报告。

  - 尖劈吸波材料表面应覆盖白色反光板，。尖劈吸波材料和白色反光板的燃烧性不低于GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准要求中的B1等级或不燃材料，并提供白色反光板的阻燃性能测试报告。

  - ★投标人需要提供吸波材料（铁氧体吸波材料和尖劈吸波材料）制造商针对本项目的授权，并提供证明文件，原件备查。

  - 投标方需配置足够数量的可移动式货架，满足可移动型吸波材料堆放需求。

- 5.电波暗室监控和音频系统要求

  - 本项目共需安装3套视频监控系统和1套音频监控系统。电波暗室内安装的视频监控系统3套，两套为固定安装，一套为可移动式，带三脚架，用于暗室内视频监控； 暗室音视频监视系统应配置音频系统，配合暗室音视频监视系统一起使用。

  - 暗室音视频监视系统应配备60英寸以上，分辨率不低于4K的超清显示屏（1台）。

  - 暗室音视频监视系统配置的服务器须提供以太网接口，应能连接至局域网。

  - 视频及控制信号应采用光纤传输。

  - 暗室音视频监视系统包括云台、电源、摄像头、光电转换器、数字图像处理器和高性能服务器。

  - 暗室音视频监视系统应能控制暗室内云台上、下、左、右转动；

  - 暗室音视频监视系统配应能控制摄像头调整摄像头变焦，并可切换不同摄像头内容；

  - 暗室音视频监视系统配应能将测试时的摄像内容在硬盘上储存并调用。

  - 暗室音视频监视系统配应提供手动操作按钮用于控制摄像头转动和变焦。

  - 暗室视频监视系统（包括墙面固定式和地面移动式）均应采用1080P高清全景彩色摄像机，其光学变焦不小于30倍，数字变焦不小于15倍；必须保证广角，暗室内无监控死角。可以在极暗背景（关闭暗室内部照明）情况下清晰观测到发光仪表盘上的数字信息。

  - 地面监控系统应配备带轮子的非金属材质的可移动三脚架并配备加固底座，避免移动过程中三脚架倾斜。地面监控系统可以看清电脑等屏幕显示的内容。

  - 音频监控系统为移动式，利用该系统，在暗室屏蔽门、控制室屏蔽门关闭的情况，暗室操作人员能与暗室外操作人员通话，可以实现对电波暗室内的音频监控。该系统包含必要组件和光纤。

  - 暗室音视频监视系统能承受10kHz～40GHz频率范围内的200V/m连续场强和600V/m 瞬态场强，在以上场强作用期间及作用后均能正常工作。

- 6.电波暗室和屏蔽室的滤波器要求

滤波器分为电源滤波器和信号滤波器（包含光电转换器）。

  - 电源滤波器带负载能力应能满足在14kHz～40GHz频率范围内的最小插入损耗为100dB（中频电源除外）的要求，插入损耗的测试符合CISPR publication 17和MIL-STD 220A规定，提供滤波器插入损耗指标曲线和测试报告。

  - 针对直流高压（DC 1000V/1500V）线路，滤波器到暗室的通道使用屏蔽线缆和专用屏蔽接头，保证其不影响暗室内的电磁噪音。

  - 电波暗室及屏蔽室内，被测物、测试设备、辅助设备须分开独立配电，并配置独立滤波器。最终的滤波器数量和型号在冻结图纸设计确认。具体的电源滤波器要求如下表所示：

| 名称 | 规格 | 功能 | 数量/套 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电波暗室 | 直流电源滤波器: DC0-300V,100A | EUT供电 | 1 |
|  | 直流电源滤波器: DC0-1000V,100A | EUT供电 | 2 |
|  | 直流电源滤波器: DC0-1500V,200A | EUT供电 | 1 |
|  | 三相电源滤波器: AC1000V,300A,50/60Hz | EUT供电 | 1 |
|  | 单相电源滤波器: AC220V,32A,50/60Hz | EUT供电 | 1 |
|  | 三相电源滤波器: AC380V,500A,50/60Hz | EUT供电 | 1 |
|  | 三相电源滤波器: AC380V,100A,50/60Hz | EUT供电 设备供电 | 2 |
|  | 单相电源滤波器: AC220V,32A,50/60Hz | EUT供电 设备供电 | 2 |
| 屏蔽控制室 | 单相电源滤波器: AC220V,32A, 50/60Hz | 仪器设备供电 | 1 |
|  | 单相电源滤波器: AC220V,16A, 50/60Hz | 控制室照明、设备供电 | 1 |
| 屏蔽功放室 | 三相电源滤波器: AC380V,100A, 50/60Hz | 功率放大器供电 | 1 |
|  | 单相电源滤波器: AC220V,32A, 50/60Hz | 照明插座供电 | 1 |
| 屏蔽负载室 | 三相电源滤波器: AC380V,100A, 50/60Hz | EUT供电 | 1 |
|  | 直流电源滤波器: DC300V,100A | EUT供电 | 1 |
|  | 单相电源滤波器: AC220V,32A, 50/60Hz | 照明插座供电 | 1 |

  - 信号滤波器带负载能力应能满足在14kHz～40GHz频率范围内的最小插入损耗为100dB的要求。

  - 光电转换器必须使用光纤作为信号传输介质。

  - 信号滤波器（含光电转换器）在工作时不影响暗室性能，且能承受200V/m连续场强和600V/m 瞬态场强。

  - 具体的信号滤波器要求如下表所示：

| 名称 | 规格 | 功能 | 数量/套 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电波暗室 | 20线信号滤波器 | EUT通信 | 1 |
|  | Interlock互锁开关 | EMI测试互锁信号开关 | 1 |
|  | 1000M网络光电转换器 | EUT通信 | 1 |
|  | 高速CAN总线光电转换器 | EUT通信 | 2 |
|  | 模拟量光电转换器 | EUT通信 | 1 |
|  | RS-232/422/485光电转换器 | EUT通信 | 1 |
| 屏蔽控制室 | 2线信号滤波器 | 电话、互锁 | 2 |
|  | 1000M网络光电转换器（对） | EUT通信 | 1 |
| 屏蔽负载室 | 2线信号滤波器 | 信号 | 1 |
|  | 1000M网络光电转换器（对） | EUT通信 | 1 |

- 7.接口板及接头

  - 电波暗室及屏蔽室接口板及转接头的配置在设计冻结时确认，下方表格为接口板最少需求，具体以招标人确认的设计方案为准，投标人需承诺在后续设计和施工过程中根据用户需求免费增加，若为特殊接头，由测试设备供应商提供的，投标人应负责免费安装，提供承诺函文件。所有射频接头均应采用进口知名品牌。

  - 暗室气液通道系统须安装有截止频率为40GHz的波导。因考虑到漏水有可能对电波暗室带来毁灭性灾害，故要求气液通道系统中配置漏水探测报警系统。管道尺寸及具体位置详细设计时确定。

  - 对于特殊电缆与暗室内的连接，投标人须提供用于特殊电缆进出暗室的铜砂陷波器，并保证在该通道使用的同时进行屏蔽效能测试，仍能满足暗室整体屏蔽效能的要求，投标人须提供详细说明。

  - 接口板的具体尺寸由投标人自行确定，但必须保证所要求的接头能全部安装，且空间合理、使用方便。地面接口板上面采用金属盖板，保证金属盖板与接地平台的导电连续性，安装完毕后与高架地板保持统一平整度，盖板需配备液压支撑杆；盖板上预留线缆穿出孔。且应满足最新版ANSI C63.4 对地面开口板线缆穿孔孔径的要求。接口板上接头的配置及安装应与测试设备供应商协商，并做预留。若下表转接头不能满足测试要求，测试设备供应商所提供的转接头，投标人应负责免费安装。

| 十米法暗室墙面转接板配置基础要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 用途 | 位置 | 接口型号 | 数量 （个/套） |
| 1 | 暗室与控制室通信 | 暗室与控制室之间 | NP型 | 4 |
|  |  |  | N型 | 8 |
|  |  |  | FSMA型 | 4 |
|  |  |  | 光纤波导管 | 1 |
|  |  |  | 1英寸直径波导管 | 1 |
|  |  |  | 铜砂限波器 | 1 |
| 2 | 暗室与功放室通信 | 暗室与功放室之间 | NP型 | 4 |
|  |  |  | 7/16型 | 2 |
| 3 | 控制室与功放室通信 | 控制室与功放室之间 | N型 | 4 |
|  |  |  | 光纤波导管 | 1 |
| 4 | 暗室与外界负载通信 | 暗室对外 | N型 | 4 |
|  |  |  | FSMA型 | 4 |
|  |  |  | 光纤波导管 | 1 |
|  |  |  | 1英寸直径波导管 | 1 |
|  |  |  | 铜砂陷波器 | 1 |
| 十米法暗室地面转接板配置基础要求 |  |  |  |  |
| 编号 | 用途 | 位置 | 接口型号 | 数量 （个/套） |
| 1 | 测试天线的供电和通信 | 在测试轴线1（中轴线）、2、3上距离转台10m位置处 | NP型 | 1 |
|  |  |  | N型 | 2 |
|  |  |  | FSMA型 | 2 |
|  |  |  | 压缩空气接头 | 1 |
|  |  |  | 电源接口 | 1 |
| 2 | 测试天线的供电和通信 | 距离转台3m位置处 | NP型 | 4 |
|  |  |  | N型 | 2 |
|  |  |  | FSMA型 | 2 |
|  |  |  | 压缩空气接头 | 1 |
|  |  |  | 电源接口 | 1 |
|  |  |  | 7/16型 | 2 |
| 3 | EUT的供电和通信 | 转台中心位置处 | N型 | 2 |
|  |  |  | FSMA型 | 2 |
|  |  |  | RJ45接头 | 1 |
|  |  |  | 电源接口 | 1 |
| 4 | 辅助设备的供电和通信 | 转台附近 | N型 | 2 |
|  |  |  | FSMA型 | 4 |
|  |  |  | 电源接口 | 1 |
|  |  |  | BNC-50Ohm型 | 1 |
|  |  |  | BNC-75Ohm型/HDMI接口/TYEP-C接口 | 1 |
|  |  |  | SMA型 | 2 |
|  |  |  | FSMA型 | 2 |
|  |  |  | RJ45接头 | 2 |
|  |  |  | 电源接口 | 1 |
| 5 | 整改系统 | 转台附近 | 整改系统安装 | 1 |
| 6 | 水气接口 | 转台附近 | 进出水管各1套（DN50，DN25） 进出气管各1套（DN25） | 1 |

  - 屏蔽室接口板及转接头的配置在设计冻结时确认，具体以客户确认的设计方案为准，投标人需承诺在后续设计和施工过程中根据用户需求免费增加，若为特殊接头，由测试设备供应商提供的，投标人应负责免费安装。所有射频接头均应采用进口知名品牌。

- 8.定位系统

  - 转台：1套，直径不小于6m，承重能力不小于5t；

  - 天线塔：2套，自动升降和极化，带天线俯仰角度控制，升降高度1～4m，承重不小于12kg；

  - 控制器：1套，可同时控制以上设备，具有通过软件控制和手动控制功能，可安装在标准19寸机柜里。

  - 转台提供中心开孔，根据需要提供偏心开孔，开孔要求及配置在设计冻结时确定。保证客户产品测试供电的需求。

  - 转台电动驱动，控制信号的传送应采用光纤方式。

  - 转台台面及四周区域采用不锈钢加工完成。转台安装后，转台台面应与地板平齐，最大高度差不大于0.5mm。转台与半电波暗室的反射面应采用接触环连接保证电连续性。

  - 转台旋转角度不小于400°，满足-20°~ +380°定位要求，定位精确度不大于±0.5°。转速可调： 0.2rpm～1.0rpm。转台必须具有电气限位开关和机械限位以及定位系统，确保转台的精确转动，且不会过转失控。

  - 天线塔满足1～4m升降高度和极化控制功能，升降速度2cm/s～12 cm/s可调，位置精确度不大于±1cm，极化角度0°～90°，带天线俯仰角度控制，满足在测试过程中天线相位中心始终指向被测物。天线塔设计合理，在天线升到顶部时，不会有倾倒的危险。

  - 天线塔和转台的控制器应为同一个集成控制器，集成控制器安装在控制室内，集成控制器应采用光纤连接到转台、天线塔，集成控制器应有显示屏，应至少能显示天线高度和转台角度数据；

  - 转台和天线塔应能被国际主流的EMC测试软件进行控制，完成自动测试。

  - 转台和天线塔在连续工作时不应对场地性能产生影响，并且可承受200V/m连续场强和600V/m 瞬态场强。

- 9.测试桌的要求

  - 电波暗室配置测试木桌1套（高度为0.8m±0.05m)和厚度为(0.12±0.04)m的绝缘支撑（例如木板），满足CISPR16-1-4和CISPR 32标准要求，尺寸不小于2.5m×1.0m×0.8m ，承重能力不低于500kg；桌面带标尺刻度，桌腿安装带锁万向轮，方便移动。

  - 电波暗室配置高频测试桌1套，满足CISPR16-1-4和CISPR32标准要求，尺寸不小于1.5m×1.0m×0.8m，承重能力不低于100kg；桌面带标尺刻度。

  - 暗室内应预留汽车电子测试桌安装位置，安装接地装置，且保证方便插拔，接地搭接电阻小于2.5毫欧姆，搭接间隔≤0.3m，测试桌接地插槽设计不影响暗室的性能指标。

- 10.通风波导

  - 暗室和屏蔽室采用合理的通风换气方式，保证不产生不产生冷凝水，暗室顶部通风波。尺寸和数量由投标方需根据自身产品的通风有效面积给出配置。

  - 通风波导窗设计频率范围为9kHz~40GHz，在设计频率范围内屏蔽效能与屏蔽体一致。

  - 波导窗数量须满足风速不大于4m/s的情况下，不小于5次/小时的换气次数要求，投标人须提供波导窗配置计算书。

  - 电波暗室采取下进风上出风的原则设计，空调送风使用架空地板地面栅格送风。

  - 照明灯上方须安装散热波导窗。

  - 波导窗应配备法兰盘并向外凸出，必须与空调管道连接。

  - 波导窗需采用真空钎焊波导窗，并进行防锈处理。

  - 屏蔽室采取上进风、上出风的原则。屏蔽控制室须提供新风波导窗，满足新风换风要求。

  - 屏蔽功放室须提供强排风系统，满足散热要求。

- 11.配电及照明

  - 投标方负责提供暗室内部全部的配电服务，包括照明单元、音视频监控系统、转台、天线塔、暗室内系统仪器设备以及暗室内分布的各类电源插座等。还将负责外配电箱与暗室滤波器之间的线路连接。所有供电系统器件满足负载压降小于3%， 频率保持在额定频率的+/-2%， 电压总谐波畸变不大于2%；

  - 电波暗室配置自动升降LED照明灯，暗室内部亮度均匀，在离地面1.0m高度上照明亮度要求不低于300Lux，且照明灯具不应影响暗室底噪，即点即亮。

  - 在暗室的门上方安装紧急照明灯，用以在断电或者照明手段丧失的情况下指明出口。紧急照明灯应用蓄电池供电且可自动完成充/放电转换。

  - 电气安装线缆、配电箱安装在暗室内部高架地板下方。配电箱内应包括各种必须的安全措施，如故障电流保护装置，断路保护开关，过流保护器等。断路保护开关和过流保护器等装置应符合CCC认证要求，其安装必须符合国家规范要求。线缆安装应预留合理长度，禁止使用拼接等方式延长（包括且不限于滤波器两端接线）。

  - 每个屏蔽室室内都应配置配电箱，断路保护开关和过流保护器等装置应符合CCC认证要求，安装符合国家规范要求。线缆安装应预留合理长度，禁止使用拼接等方式延长。

  - 屏蔽室内PVC线缆槽，截面尺寸150mm×100mm, 沿四面墙体安装，高度1.2m。安装于屏蔽墙体上，安装方式应保证屏蔽室整体性能指标。

  - 屏蔽室内工作区照明亮度不小于300lux，并配有紧急出口照明灯，断电后照明时间大于2小时。

  - 屏蔽室内线缆布设和电源插座布放将根据使用方要求进行。

  - 电源进线对屏蔽室金属壁的绝缘电阻及导线与导线之间的绝缘电阻大于2MΩ，暗室/屏蔽室供电系统（在输入电源断开时）对金属壁具有4000V的绝缘耐压能力。

- 12.暗室和屏蔽室高架地板

  - 对于暗室高架地板，投标人须合理设计承重区承载结构，高架地板高度不小于800mm，承重能力不低于5t/m2，且满足被测物运输的要求，能够保证搬运设备（含受试设备）行驶或放置时，不造成承载面的变形和损害；地板不产生任何变形、凹陷等现象。

  - 暗室反射地面完成面采用厚度不小于3mm不锈钢板钢，钢板铺设必须平整紧密，钢板间隙必须小于0.2mm。反射面材质须采用耐磨耐腐蚀材质。反射面一下铺设有不小于1mm钢板，提供详细结构说明。

  - 为保证防锈能力，暗室地面支撑结构和钢框架结构均经深度除锈，并喷涂防锈漆。

  - 暗室高架地板高度应根据转台高度确定，转台应与暗室反射面齐平；高架地板及反射地面必须保证平整，各部分高度差不超过1mm；反射地面各钢板之间应有良好电接触，且应与屏蔽墙体及转台间有良好电接触，安装后各钢板以及钢板与屏蔽墙体和转台接触处的接地电阻不大于1Ω。

  - 屏蔽控制室、屏蔽功放室、屏蔽负载室采用防静电地板，屏蔽室采用厚度不小于2mm不锈钢架空地板,要求达到一定的美观度且稳固牢靠.地板承重不小于1000kg/m2。

  - 所有高架地板必须保证足够的支撑和稳定性，不应在人员走动或样品运输时引起震动。

  - 暗室地面与屏蔽室地面高度差不超过15cm。

- 13.防火报警系统

13.1 电波暗室内应安装空气采样烟雾报警系统，并应支持报警系统接入建筑消防系统。烟雾粒子电子分析模块必须在暗室外部，不接受烟感分析电路在暗室内部并加装滤波器的方案。

13.2 屏蔽室内应安装空气采用报警系统，并应支持报警系统接入建筑消防系统。

13.3 报警系统不能产生电子噪声，并应可承受200V/m连续场强和600V/m 瞬态场强，在以上场强作用期间及作用后均能正常工作。

13.4 防火报警系统的控制面板应提供报警信号的输出信号端口。

- 14.线缆和线缆通道

  - 供电系统和测试系统线缆通道安装在半电波暗室内高架地板下方，强电线缆通道采用金属线槽，测试系统线缆采用PVC材料线槽线管，强弱电需隔离，各路高低压非屏蔽线需单独走线。

  - 线缆通道铺设及安装应提供足够的升级空间，金属线槽宽度不小于200mm, PVC线管不小于直径100mm，预留引线绳，另需配置穿线器。

- 四．配套工程

- 1.外部配电

  - 投标人应根据本期项目场地实际情况，负责从项目总配电柜到电源设备、电波暗室以及开放试验区的配电满足招标人要求，投标人须提供详细的施工方案。

  - 电源设备和电波暗室（以及开放试验区）之间的电气线路应满足双向切换功能，以满足不同类型样品的测试需求，具体以招标人确认的设计方案为准。

  - 投标人负责从配电柜（电源设备）到暗室内部全部的配电服务，除必备的电源插座外，还预留了足够的电源插座用于今后扩展使用。

  - 投标人应根据实际情况配备独立配电箱，满足招标人使用与测试要求，配电箱内电气设备满足CCC认证要求，安装符合国家规范要求，安装有配套的电源插座和线缆。提供设计现场设计图纸。

- 2.地坑整改及平整度处理

  - 投标人应根据建筑结构设计现状，参考自身暗室及屏蔽室设计要求，对现有预留地坑进行整改，并自行负责地坑内平整度处理。

  - 投标人需根据建筑结构和暗室结构完成暗室大门自动升降门槛处的地面过渡斜坡。

  - 投标人需根据建筑结构和暗室及屏蔽室结构，完成参观通道，并采取合理措施填补与其他墙面之间缝隙，进行美化和防水处理。

  - 投标人须据建筑结构和暗室及屏蔽室结构，完成屏蔽室、参观通道以及电源设备间附近区域的地面抬升工程，使屏蔽室内外地面高度差不超过15cm，并设计合理的坡道，满足设备运输要求。

- 3.配套连接工程

  - 投标人负责电源设备安装，并完成自建筑预留电箱、电源设备、滤波器之间的线缆敷设及连接工作。

  - 投标人须负责自建筑预留弱电（网络、电话等）位置连接至电波暗室或屏蔽室滤波器。

  - 投标人须完成开放测试区域的强弱电连接工程。

  - 本项目建筑预留给水、排水管路（管路要通畅，不会出现排水反流或积水现象），投标人负责完成实验室用水点与建筑预留位置之间的连接工作。

  - 投标人须提供高静音无油空气压缩机，并完成与实验室用气点之间的连接工程。

- 4.配套空调系统

  - 投标人应根据建筑及EMC测试设备/系统布置情况，统一设计安装电波暗室、屏蔽控制室、屏蔽功放室、屏蔽室的冷暖空调系统。

  - 空调系统室外机应采用多联机机组，室内机采用变频空调系统，空调系统采用风冷制冷体系。各房间及区域的空调系统应具备独立控制功能，空调系统控制部件应安装在各屏蔽室人行门的附近。

  - 实验室空调风管推荐采用彩钢酚醛树脂风管，并通过软连接与所有半电波暗室和屏蔽室的通风波导窗之间进行连接。

  - 投标人应根据现场要求，完成空调系统室外机、室内机和风管的全部安装调试工程，包含机组电源供应及安放空调的混凝土基础。

  - 配套功放室内空调须具备冬季制冷功能，室外机组不应与半电波暗室共用，功放室应有强排风措施。

  - 配套控制室提供比例新风，新风来源自建筑室内空气。

  - 实验室内的温湿度控制范围要求如下：

| 级 别 项 目 | A 级 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 夏 季 | 冬 季 |
| 温 度 | 25℃±2℃ | 20℃±2℃ |
| 相对湿度 | 45%～65% |  |
| 温度变化率 | <5℃/h，不得结露。 |  |

  - 投标人应根据现场要求，完成空调系统室外机、室内机和风管的全部安装调试工程，包含机组电源供应及安放空调的混凝土基础。

- 5.配套独立接地

  - 投标人须负责完成至少1处独立接地。接地电阻满足相关标准要求。

  - 独立接地位置由招标人指定，投标人完成接地桩施工，并完成本项目实验室接地点之间的连接工程。

- 6.配套电源

  - 投标人须提不小于以下要求配套电源并提供详细的设计方案。

| 电源类型 | 功能 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 单相变频电源 | EUT供电 | 1 |
| 三相变频电源 | EUT供电 | 1 |
| 直流电源 | EUT供电 | 1 |
| 单相隔离稳压电源 | 仪器设备供电 | 1 |
| 三相隔离稳压电源 | 仪器设备供电 | 1 |

  - 单相变频电源需满足以下要求：

  - 容量: 5KVA(单相)

  - 输入电压:1Φ2W +G    220V±10%

  - 输入频率:50Hz±5%

  - 输出电压范围及电流: (低压档) 0-200V / 31A；(高压档) 0-400V / 15.5A

  - 输出频率:47-63Hz 连续可调,50z、60z 固定档位。

  - 负载稳压率:<±1%

  - 频率解析度: 0.1Hz

  - 总谐波失真:＜2%

  - 数位显示:数位电压表、电流表、频率表、功率表

  - 保护装置:具过载、短路、过温度保护及警告

  - 工作环境:周温 0-45℃,相对湿度:10-90%

  - 三相变频电源需满足以下要求：

  - 容量: 60KVA(三相输入三相输出)

  - 输入电压:3Φ4W +G(三相四线+地线，五线制)  380V/220V±10%

  - 输入频率:50Hz±5%

  - 输出电压:3Φ4W +G(三相四线+地线，五线制)

  - 输出交流电压范围及电流：

相电压  (低压档) 0-150V 可调 / 168A ；(高压档) 0-300V 可调 / 84A；

线电压  (低压档) 0-260V 可调 / 168A ；(高压档) 0-520V 可调 / 84A；

  - 输出频率:47-63Hz 连续可调、50Hz、60Hz 固定档位

  - 负载稳压率:＜1%

  - 频率解析度: 0.1Hz

  - 频率稳定度：＜0.01%

  - 总谐波失真:＜2%

  - 反应时间：＜2ms

  - LED 数位显示:数位电压表、电流表、频率表.功率表

  - 保护装置:具过载、短路、过温度保护及警告

  - 输入输出隔离

  - 整机效率：>85%

  - 直流电源需满足以下要求：：

- 输入电压：AC380V±10%  输入频率：50Hz±10%  输入线数：3L+PE

- 输出直流电压：0V-200V  输出直流电流：0A-70A  功率：14KW

- 稳压精度	源效应：≤0.1%FS（输入电压变化由-10%~+10%时引起的输出电压变化率）

时  漂：≤0.1%FS（电源连续工作 8 小时以上引起的输出电压变化率）

温  漂：≤0.05%/℃±20mV（使用环境温度变化引起输出电压变化率）

载效应：≤0.2%FS±20mV（电流从零至额定值变化引起的输出电压变化率）

- 稳流精度	源效应：≤ 0.3%FS（输入电压变化由-10%~+10%时引起的输出电流变化率）

时  漂：≤ 0.2%FS（电源连续工作 8 小时以上引起的输出电流变化率）

温  漂：≤ 0.05%/℃±20mA（使用环境温度变化引起输出电流变化率）载

效应：≤0.3%FS±20mA（电压从零至额定值变化引起的输出电流变化率）

- 纹波有效值	≤0.3%+100mV （50%-100%额定输出时测量）

- 纹波峰峰值	≤2%+100mV （50%-100%额定输出时测量）

- 转换效率	≥ 88%（额定输出时测量）

- 瞬态响应时间	≤20mS

- 工作方式	长期满载连续工作

- 参数设置方式	功能按键加旋转编码器

- 电压设置	0 ～200V 连续可设置

- 电流设置	0 ～70A 连续可设置

- 显示方式	LED 段码液晶显示

- 显示分辩率	9.9999V/A；99.999V/A；999.99V/A；9999.9V/A；99999V/A

- 电压显示精度	电压表≤ ±0.3%±100mV（计量范围 10％~100％额定值）

- 电流显示精度	电流表≤ ±0.5%±100mA（计量范围 10％~100％额定值）

- 通讯控制	标配 RS485 接口与上位机连接，可通过上位机控制输出电压电流参数，并可 在上位机上实时回读电源的工作参数及状态，以准确掌握负载特性。

- 输出保护	过压、过流停机锁定，过热 75 度停机，短路限流保护。有相应的声光报警；

  - 单相隔离稳压电源需满足以下要求：

  - 容量: 30KVA(单相)

  - 隔离型

  - 输入交流电压:1Φ2W+G   220V±10%

  - 输入频率:50Hz±5%

  - 输出交流电压：:1Φ2W+G  220V/110V

  - 稳压率: ≤+-1%

  - 失真度：＜1%附加失真

  - 功率因数：0.8-1

  - 反应时间：<80ms

  - 具备旁路切换开关，机器故障可以手动切换到市电供电

  - 效率：98%

  - 保护装置:具过载、短路、过温度保护及警告

  - 工作环境:周温 0-45℃,相对湿度:10-90%

  - 三相隔离稳压电源需满足以下要求：

  - 容量: 45KVA(三相输入三相输出)

  - 输入电压:3Φ4W+G      220V/380V±10%

  - 输入输出隔离

  - 输入频率：50Hz±5%

  - 输出电压：3Φ4W+G    220V/380V

  - 稳压率：≤±2%

  - 失真度：＜1%附加失真

  - 功率因数：0.8-1

  - 反应时间：<80ms

  - 具备旁路切换开关，机器故障可以手动切换到市电供电

  - 效率：98%

  - 保护装置:带载能力强，具过载、短路、过温度保护及警告

  - 工作环境:周温 0-45℃,相对湿度:10-90%

- 7.配套设备

★投标人需提供符合要求的测试接收机，需提供原厂商针对本项目的授权。接收机需满足以下要求：

- ★认证级全兼容测试接收机，符合CISPR 16-1-1认证级EMI规范要求，同时包含EMI测试接收机和信号/频谱分析仪功能，设备必须是单台仪表，不允许组合使用；

- 频率范围 ：不低于9kHz~3.6GHz；

- 频率分辨率：接收机模式0.1Hz；

- EMI带宽(-6 dB)：包含200Hz，9kHz，120kHz，1MHz;

- 检波器(接收机模式)：最大峰值，最小峰值，均方根检波RMS，平均值，准峰值Quasi-Peak, CISPR 平均值和RMS平均值；

- 电平总测量不确定度（预选器关，预放关，95%置信区间）：9 kHz≤ f ＜ 10 MHz：0.4 dB；10MHz≤ f ＜ 3.6 GHz：0.3 dB；

- ▲可通过接收机内置软件进行符合CISPR 14-1的断续骚扰测试，可测量0.15MHz、0.5MHz、1.4MHz、30MHz四个频率通道，也可单独配置喀呖声分析仪进行满足功能要求；

- ▲接收机模式下每频率测量时间：50 μs to 100 s；

- 内置前置放大器：20dB增益，可打开或关闭；

- ▲1 dB压缩点 (9 kHz~3.6 GHz）：≥+10 dBm(nom.) ；

- 接收机内置预选器；

- ▲衰减器设置：0 dB 到75 dB, 步进≤5 dB；

- ★最大扫描点数：不小于400万个；

- 可通过GPIB或者LAN进行远程控制；

- 具备触摸屏操作功能；

- 8.外部配电

  - 投标人负责从配电柜到暗室内部全部的配电服务，除必备的电源插座外，还预留了足够的电源插座用于今后扩展使用。

  - 配备独立配电箱，满足甲方使用与测试要求，安装符合国家规范要求，安装有配套的电源插座和线缆。提供设计现场设计图纸。

- 9.其他配套

  - 投标人需完成屏蔽控制室墙面和顶部装修。

  - 投标人需提供屏蔽控制室内桌椅，满足招标人测试和使用需求。

  - 暗室以及屏蔽室用木板需采用优质材料，不存在发霉、变形、空鼓等质量问题，必须符合E0级环保要求，提供检测报告。

- 五．技术培训

投标方现场对招标方人员进行培训。培训的内容包括但不限于：

- 设备的基本构造及工作原理；

- 设备的调试、测试、校准及接口技术；

- 设备的正常操作和使用方法；

- 设备的日常维护和保养方法。

- 六．售后服务

- 在质量保证期间，承建方负责免费维修任何失效部分（人为因素或不可抗力造成的失效除外），如无法维修，则免费更换，质量保证期限从新的部件更换日起计；

- 无论更换或维修，保证性能不降低；

- 质保期以电波暗室终验收完成后项目移交之日起计算，各核心产品的质量保证期如下：

| 部件名称 | 时间 |
| --- | --- |
| 屏蔽体 | 20年 |
| 铁氧体、吸波尖劈 | 20年 |
| 屏蔽门 | 5年 |
| 其他 | 5年 |

- 投标方必须提供“售后服务承诺书”。投标方与招标方应该在协议中明确规定售后服务的内容和承诺。

- 投标方对提供的产品保证五年的技术支持售后服务，保证五年的产品免费上门维修服务（厂家免费维修，并提供保修证明文件），第一年故障设备、仪表可免费换货。保修期自供需双方代表在设备验收单上签字之日起计算。

- 设备故障报修的响应时间：每天8：00~18：00期间为2小时。其余期间为15小时。

- 如果设备故障在检修8小时后仍无法排除，投标方应在48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供招标单位使用，直至故障设备修复。

- 所有设备保修服务方式均为上门保修，即由投标方到用户设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由投标方承担。

- 投标方须提出保修期内的维修、维护内容和范围（产品、技术、模块、部件）。

- 合同主要条款及格式

编 号：

买方：江苏省产品质量监督检验研究院

卖方：

招标采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

一、说明：

受买方委托，招标采购代理机构于2026年  月  日组织了江苏省产品质量监督检验研究院10米法电波暗室采购项目，经评委认真严格地评审，确定由卖方成交。

二、合同条款：

1. 现依照采购结果（采购文件编号：\项目编号：     ），买卖双方达成如下协议：

本次设备（或服务）合同总金额含税价（或免税价）人民币（大写)     元整（¥   元），具体如下列清单所示：

| 设备名称 | 品牌 | 型号、配置 | 产地/制造商名称 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额 （含税或免税） | 人民币（大写）： 元整 （￥： 元整） |  |  |  |  |  |  |

2.1 卖方应严格按照本合同约定提供设备（或服务）及相应技术服务，上述列表清单未尽事宜，详见本合同附件所约定的设备（或服务）技术参数及要求等具体条款。

2.2 未经买方同意，卖方不得变更本合同约定的品牌、型号、配置、产地等任何物资设备的要素。非因买方原因致使卖方不能严格按照合同约定要素供货的，卖方所提供的替代产品应满足买方采购需求且不低于本合同约定的相应技术参数，并需经买方同意。卖方不按本合同约定提交设备所产生的任何费用由卖方负责，买方对由此所引起的任何价格变动不予确认。

3. 交付使用时间：卖方需于本合同生效之日起    日内完成交货，交货之日起    日内完成相应的安装、调试工作，确保所供物资设备符合本合同约定的质量、数量、技术参数及要求，否则将按照合同约定承担违约责任。

4. 收货人：江苏省产品质量监督检验研究院

5. 交货地点：本次采购采用下列方式供货：卖方送货，完成卸货并搬运至买方指定地点：（     ）免费安装、调试及验收合格完毕方视为交付买方，在交付买方之前所供货物毁损、灭失的责任均由卖方承担。

6. 包装要求：全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。

★7. 付款方式及期限：根据具体情况选择其中一种

1、合同签订生效后，卖方在合同履行期限内完成安装、调试，经甲方验收合格后，卖方向买方开具合同总价10%的银行保函，买方向卖方支付合同总价100%的货款，12个月后无息退回。

2、如遇特殊情况如疫情、突发应急、财务支付周期需要等，经双方协商，可采取款项预付方式，但预付金额不得超过合同金额的50%。

因卖方原因没有按期提供银行保函和发票的，致使买方未能及时付款所产生的责任由卖方负责，买方不承担违约责任。

8. 验收

验收标准及方式：符合相关标准，经使用部门确认填写项目验收报告。

8.1卖方所提供的设备必须是原厂生产的、全新的、未使用过的(包括零部件)，并完全符合原厂质量检测标准和相关质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求。如不符合本合同中约定的要求，买方有权拒绝接收。

8.2卖方应保证买方在使用由卖方提供的设备或设备的任何部分（含软件）不受第三方关于侵犯其所有权、专利权、商标权、工业设计权等的指控。如因第三方侵权致使买方对外承担侵权责任或无法继续使用的，买方有权向卖方追偿或解除本合同并要求卖方返还全部货款。

8.3 卖方所提供的设备安装调试完成后，买方应按本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、规格、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况及其他情况进行验收，卖方必须在验收现场提供必要的技术支持。买方应在卖方所提供的物资设备安装调试完成后      个工作日内验收完毕并填写项目验收报告。如特殊货物验收需经专家论证、第三方检测的，则验收合格证明文件以专家论证、第三方检测结果为准。

8.5 经验收发现物资设备与合同规定不符，买方有权拒绝接受并向卖方提出按合同价双倍索赔。如设备在质保期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方有权凭有关证明文件向卖方提出索赔。

9. 质保期及售后服务

9.1 卖方所供设备、材料及安装的质量保证期：详见招标文件第四章 采购需求

9.2 在质保期内，因卖方所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，卖方在接买方通知后，   小时内响应，并在  小时内赶到买方现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件。还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。

9.3 在质保期内，因买方使用不当原因出现设备故障时，卖方在接买方通知后，应在10.2条款中所述的时限内赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

9.4质保期满后，如设备出现故障，卖方在接买方通知后，仍应在上述时间内响应、派人赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

10. 技术资料

按第四章技术规格、参数及其他要求中的要求提供相关资料。

11. 卖方的违约责任

11.1卖方未按合同规定的质量要求交货，买方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由卖方赔偿。

11.2卖方逾期交付（包括整修、返工、补交或由买方提出更改、卖方承诺，但未在承诺的工期内完成等）应向买方偿付违约金，每逾期1天，按合同总价的万分之五偿付违约金。卖方逾期三个月不能交付或不能完成合同，买方有权向卖方提出按合同价双倍索赔。

11.3 本合同所有货物的制造及安装，都必须由卖方自己或响应文件中明确的单位承担，不得分包给其他单位。否则，买方有权按卖方不能交付或不能完成合同处理。

12. 买方的违约责任：

12.1买方应当在收到发票及保函的两个月内支付货款，无正当理由延期付款的，每逾期一日向乙方承担应付未付价款万分之五的违约金。

13. 卖方供给买方的设备、材料及卖方自己的施工用具，进入买方工地现场后的保管，由卖方负责；卖方在买方工地现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通由卖方负责。

14  卖方需配合办理免税进口设备的免税手续。

15. 合同的生效：本合同一式两份，自买卖双方签字、盖章之日起生效。合同签订后，任何一方无正当理由均不得单方解除合同，否则应按照本合同总价款的30%承担违约责任。

16. 未尽事宜、双方协商解决，并按《中华人民共和国民法典》调整。

买方：江苏省产品质量监督检验研究院       卖方：

（盖章）                               （盖章）

法定代表人：                             法定代表人或其委托代理人：

签定时间：                               签定时间：

电   话：                                电   话：

传   真：                                传   真：

地   址：南京市光华东街5号              地   址：

（本页系编号            《货物采购合同》签署页，无正文）

| 甲 方：江苏省产品质量监督检验研究院 （盖章） 法人代表: 地址: 邮编: 电话: 授权代表（签字）: 签订日期： 年 月 日 | 乙 方： （盖章） 法人代表: 地址: 邮编: 电话: 授权代表（签字）： 签订日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

供货一览表

| 序号 | 项目/设备 | 型号规格 | 制造单位 | 数量 （套/台） | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 小写：￥ 元(小数点保留两位) 大写： 元整 |  |  |  |  |

产品配置清单

| 序号 | 设备品目 | 配置名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |

供货一览表、产品配置清单需求部门确认签字：

- 第六章 投标文件格式及附件

（项目名称）

投标文件

投标人名称（加盖电子公章）：

年 月  日

目录

（注：供应商根据本章附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价详见开标一览表。

3、本项目交付时间为：  满足招标文件要求  。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定及我方投标承诺严格履行合同。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人名称（加盖电子公章）：

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

附件三、开标一览表

开标一览表

项目名称：                                         项目编号：

| 投标总价 | 合计 | 小写：人民币 元 大写：人民币 |
| --- | --- | --- |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足招标文件要求。 |  |
| 投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供 | （填写“是”或“否） |  |
| 备注 |  |  |

投标人名称（加盖电子公章）：

说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

附表——分项报价表格式

分项报价表

| 序号 | 分项内容 | 制造商名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 是否小、微企业产品（货物或服务） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  | 元(小数点保留两位) |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、未注明小微企业的，不享受价格扣除。

（须明确产品的品牌及型号）

投标人名称（加盖电子公章）：

附件四、

采购需求偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 条款内容 | 投标响应 | 偏离 | 证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标人名称（加盖电子公章）：

附件五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 条款内容 | 投标响应 | 偏离 | 证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标人名称（加盖电子公章）：

附件六、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写，内容应包括但不限于以下内容：

附件七、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖电子公章）：

附件八、 投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖电子公章）：

附件九：企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为—万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖电子公章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖电子公章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　　　　年　　月　日

_____________________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件十、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人名称（加盖电子公章）：

日期：    年   月

附件十一、 资格资信证明文件

附件十二、其他