招　标　文　件

项目名称：扬州大学附属医院

数字化医用X射线摄影设备采购项目

项目编号：JSZC-320000-SOHO-G2026-0022

代理机构编号：1214-264105263WDX

江苏苏豪创新科技集团有限公司

2026年6月

总目录

目录

总目录

第一章投标邀请

第二章投标人须知

第三章合同文本

第四章采购需求

第五章评标方法与评标标准

第六章投标文件格式

第一章投标邀请

受[扬州大学附属医院]的委托，江苏苏豪创新科技集团有限公司就[数字化医用X射线摄影设备]([项目编号：JSZC-320000-SOHO-G2026-0022]）采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

（扬州大学附属医院数字化医用X射线摄影设备采购） 招标项目的潜在投标人可在“江苏省政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年6月25日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SOHO-G2026-0022

2.项目名称：扬州大学附属医院数字化医用X射线摄影设备采购项目

3.预算金额：240万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为195万元。

5.采购需求（简介）：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 采购预算 （万元人民币） | 最高限价 （万元人民币） | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双板悬吊式数字X射线摄影系统 | 1套 | 240 | 195 | 不接受 |
| 2 | 单板双立柱数字X射线摄影系统 | 1套 |  |  |  |

6.合同履行期限：合同签订后90天内

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6供应商信用承诺书。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求

（1）投标产品如果属于医疗设备注册范畴的；投标人须根据投标产品的类别，提供《医疗器械经营企业许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》（扫描件）；

（2）投标产品如果属于医疗设备注册范畴的；投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（扫描件）；

（3）本项目接受产品代理商或经销商投标。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

3.1 供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.2 凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

3.3 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后，仍可以下载招标文件，但不作为供应商权利损害的证明材料和依据。

2.方式：在“江苏省政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间： 2026年6月25日10点00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

2.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

3.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

4. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”发布的更正公告。

5. 本次招标不收取投标保证金。

6. 本招标项目执行《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国财政部令第87号》《财库〔2014〕68号》《财库〔2017〕141号》《财库〔2019〕9号》《财库〔2020〕46号》《苏财购〔2022〕45号》《苏财购〔2025〕62号》《国办发〔2025〕34号》《财库〔2026〕2号》

七、本次招标联系方式

1.采 购 人：扬州大学附属医院

联系地址：扬州市邗江区邗江中路368号

联 系 人：胡老师

联系电话：0514-82099555

2.采购代理机构：江苏苏豪创新科技集团有限公司

联系地址：南京市雨花台区软件大道21号苏豪国际广场（北园）C座617室

联 系 人：吴冬晓、朱笑青

联系电话：025-52874082、025-52875975

3.项目联系方式：

项目联系人：吴冬晓、朱笑青

电话：025-52874082、025-52875975

八、落实好政府采购履约资金扶持政策及其他相关政策

1、潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标代理机构不收取标书工本费。

4.3 中标服务费收费标准：招标代理机构以中标金额为基数，按照国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号文件货物招标收费标准的40%向中标供应商收取。

| 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 说明：招标代理服务收费按差额定律累进法计算。 |  |  |  |

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15.投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16.投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18.电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19.投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21.投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22.开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23.评标委员会

23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24.评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25.投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26.对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

27.无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6 未通过符合性审查的。

27.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13 其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 废标条款

27.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的

27.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28.确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29.质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，请供应商通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购代理机构质疑接收人：吴冬晓，联系地址：南京市雨花台区软件大道21号苏豪国际广场（北园）C座617室，联系电话：025-52875975。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30.中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31.签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32.货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

34.1 本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

34.2 适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

34.3 本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

第三章合同文本

（注：本合同仅为框架性条款，中标后需按招标文件及投标文件情况进行细化，不得转包分包，招标文件及投标文件均作为合同的重要组成部分）

合同

审计编号：

项目编号：

甲方：扬州大学附属医院                乙方：

经甲、乙双方协商，就乙方销售给甲方设备，特订立本合同。

一、设备名称、型号、数量和价格

| 设备名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 成交总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（大写）：人民币 |  |  |  | （小写）：¥.00 |  |

二、乙方谈判响应文件、谈判承诺书等是本合同的组成部分，设备详细配置清单（含赠送附件）见附件1，设备相关试剂/耗材、器械及易损配件报价表（如有）见附件2，甲方使用科室和医学工程处签字确认，以备验收时对照验收。

三、付款方式：设备安装、调试、验收合格（甲方使用科室人员、医学工程处工程师和乙方代表共同签字确认，缺一不可），设备使用培训良好（培训内容，人员，效果）,且自设备验收合格之日起正常运行贰个月后，甲方凭乙方手续齐全的增值税票据付合同总价的90％货款，余10%作为履约保证金，一年后无质量问题付清余款（以上均不计息）。验收合格日以甲方出具的书面验收报告载明的日期为准。

- 交货期：合同签订之日起   日历天内乙方须将货物运抵甲方指定位置，逾期将按违约条款执行。如乙方逾期交付超过30日，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿因此造成的全部损失。

五、交货地点：扬州大学附属医院（甲方指定位置）。乙方确保设备无损地运抵甲方指定现场，并承担设备的运费、保险费、装卸费、机房设计与施工、安装等所有直至交付使用的费用。

六、现场要求：乙方负责回收包装物，并及时清理现场残物、垃圾以符合环保部门相关规定。如乙方未能及时清理，甲方有权委派他人现场清除、处理，由此发生的费用从乙方余款中扣除。

七、设备质保期限：上述设备（主机+配件）免费保修     年，自甲方验收合格之日起计算。乙方应在设备验收前出具原厂质保承诺函并加盖公章，如未能按时提供，甲方有权拒绝验收及付款；保修期内同一故障经两次维修仍无法修复的，乙方负责更换设备。保修期满后乙方对本设备负责终身维修。

八、资质、质量要求及技术标准：

1．特别提醒条款：a、乙方所提供的医疗器械产品注册证必须真实、有效；b、乙方所提供设备上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的完全一致；c、乙方提供的国产医疗设备上的铭牌必须标注医疗器械注册证号；d、乙方提供的进口医疗设备必须符合国家相关规定，进口手续齐备、途径合法；e、乙方发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致；f、其他未提及事项必须符合国家食品药品监督管理局以及甲方制定的设备采购管理的相关规定。以上条款乙方必须全部满足，否则甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此引起的一切责任和给甲方造成的损失。

2．乙方保证向甲方提供的设备满足中国国家标准或相关行业标准。根据国家规定，如需要提供3C认证证书和标记的设备及有关配置，乙方在设备交付时一并必须提供上述证书和标记。

3．乙方保证所供设备型号为最新款，且采用规定材料和工艺制成、确保全新，并严格保证设备原包装完好无损。设备不满足上述要求的，甲方有权拒收并要求乙方承担全部损失及设备价款30%的惩罚性违约金。

4．乙方所供设备如经甲方验收不合格，乙方必须根据甲方的要求无条件换货或退货，由此引起的一切损失完全由乙方承担。

九、设备到货、安装和验收要求：

1．设备到货时间乙方须提前一周告知甲方，以便甲方安排好接收工作。设备到货后，甲方及时通知乙方，乙方在接到通知一周内到达现场，经与甲方的工程师和使用科室人员共同在场开箱，对照招标配置清单和实物清单逐一清点并签字确认。若发现配置短缺或与清单不符，乙方须在3个工作日内补足，每逾期一日扣除设备采购款的0.2%作为违约金。乙方负责设备的免费安装和调试，设备安装时，乙方必须事先与甲方医学工程处、采购中心、使用科室人员联系，并与甲方医学工程处、使用科室人员共同参与，安装、调试过程须有甲方指定人员全程监督并签字确认，否则引起的一切责任由乙方承担。

2．设备安装、调试结束后，乙方免费对甲方使用人员进行培训直到所有人员完全熟练操作为止，并填写使用培训记录表，待设备试用性能良好，临床操作熟练后组织进行验收（时间由甲、乙双方商定），乙方免费派工程师到达现场协助验收工作，乙方安装、调试的时间超过了甲乙双方商定的时间由此造成的损失每日按设备采购款的0.2%由乙方支付给甲方或从甲方待支付给乙方的款项中扣除。

十、质量保证及售后服务要求：

1.乙方应保证所供设备是原厂包装产品，是全新的、未使用过，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准，国产设备到货时须在生产日期6个月以内，进口设备为12个月以内，如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应无条件退换。乙方应在接到甲方通知后7天内满足甲方要求。否则由此引起的一切损失参照上述第九条第2点由乙方承担。

2．确保设备保修期内开机率为95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，保修期延长两周且扣除质保金10%。

3．如设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后1小时内予以响应，3小时内到达现场（若江苏省内无维修站点，24小时内到达现场），48小时内修复或免费提供备用机，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的一切风险和费用由乙方承担。影响抢救使用的紧急故障，乙方须在2小时内到场处置，且乙方应承担甲方因此产生的全部直接和间接损失。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

4. 无论在保修期内或保修期外，乙方均应对设备提供优质优惠的服务，且维修服务响应时间与服务标准与保修期内一致。乙方应储备足够的零配件备库，保修期满后，以省内最低价优惠供应维修零配件，且甲方有权要求乙方提供零配件的市场价格依据。设备维修必须由乙方上门维修，乙方工程师来甲方维修本设备，必须事先与甲方医学工程处、使用科室人员取得联系；在维修过程中与甲方医学工程处、使用科室人员共同完成维修工作。否则由此引起的一切责任及损失由乙方负责。

5．乙方免费提供设备的全套技术资料文件，包括相应操作、维护手册、质量保证文件、服务指南、维修说明书等，这些文件应随同设备一起发至甲方医学工程处。如技术资料不全，甲方有权拒绝验收并不支付货款。若采购产品为软件，则乙方应根据甲方需求完全免费开放接口完成与甲方相关软件的对接服务。乙方不得以任何理由拒绝接口开放或收取费用，接口开放应在设备验收前完成。

6. 出保后，如甲方有需要，乙方设备每年维保费为设备款的     。

7. 乙方每年提供2次免费培训、保养、维护、检验、校准和检定服务。

8.如乙方提供的设备设有维修软件密码，乙方保证无条件地为甲方永久免费打开。如设备软件升级，乙方负责免费软件升级，保证软件为最新、最高版本。

9.如有设备具有远程维修诊断功能，乙方负责免费为甲方安装并提供相关技术支持，确保远程诊断功能正常使用。

10. 乙方保证设备不侵犯第三方知识产权，若因此产生纠纷，乙方应全额承担诉讼费用、赔偿金及设备更换费用。

11. 设备产生的所有医疗数据所有权归属甲方，乙方在维护设备过程中不得擅自下载、存储、使用相关数据，违者每次处以合同总价1%的违约金。

十一、技术培训：

在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或专业技术人员有义务对甲方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训，并解答甲方人员提出的问题。在使用一段时间后可根据甲方的要求另行安排培训计划，直至工作人员完全熟练操作为止。乙方须制定培训效果评估量表，培训结束后由受训人员匿名评分，平均分低于85分需重新组织培训。

十二、违约责任及不可抗力：

1. 乙方逾期交货，自逾期之日起，向甲方每日偿付逾期交货部分货款的千分之二的违约金，并承担甲方因此所受的一切损失和费用。

2. 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十三、争议解决方式：

若经查证证明本合同项下的产品的质量问题导致事故，造成甲方或第三方人身财产损失，则按现行《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》和相关法律处理。

在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，任何一方均可通过合同履行地（扬州）有管辖权的人民法院诉讼解决。

十四、合同生效：

本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份。经双方签字盖章后生效。本合同相关的招标文件、附件、补充协议、承诺函等均属于合同一部分，须与本合同一并归档，确保合同文本完整、可追溯。

十五、其他约定：

1. 本项目委托代理公司采购，招标编号     的招标文件及投标文件是本合同的必要补充，具有相同法律效力。

2. 本合同未尽事宜，如需修改或补充合同内容，经协商一致，双方应签订补充协议（包括承诺函等），补充协议与本合同具有同等效力。

3. 乙方应加强工作人员的管理,禁止乙方以各种手段腐蚀、贿赂甲方单位工作人员，并将诚信档案记录的工作人员违规不良行为纳入违约行为,如有违反，甲方将停止履行合同，并追究乙方违约责任。因乙方涉嫌商业贿赂被立案调查期间，甲方有权暂停履行付款义务。 要求乙方赔偿因此造成的全部损失，并向相关行政部门报告。

协议签署地点:扬州。

甲方：扬州大学附属医院                乙方：

甲方法定代表人：乙方法定代表人：

（或授权签约人）（或授权签约人）

2025年    月     日                   2025年    月    日

附件1：

设备配置清单

甲方使用科室（签字）：                   乙方（签字）：

甲方医学工程处（签字）：                 乙方（签章）：

甲方采购中心（签字）：

（注：本附件签字、盖章须与主合同一致，缺一不可，否则甲方有权拒绝验收及付款。）

扬州大学附属医院医用设备廉洁购销合同

甲方：扬州大学附属医院

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及医用设备购销合同约定购销医用设备项目。

二、甲方应当严格执行医用设备购销合同采购验收、入库制度，对采购医用设备及发票进行查验、不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得在乙方报销任何应由其个人承担的费用，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，应于3日内向医院纪委办公室反映情况。

四、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医用设备的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方不得接受甲方工作人员介绍的家属或者亲友从事与合同相关的业务。

七、乙方指定  朱元圣  作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员的非办公场所访谈并提供任何好处费。

八、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方举报（甲方接待部门：纪委办公室；举报电话：87907263）。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下优先考虑与乙方继续合作。

九、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权无条件随时终止购销合同，由此导致甲方最终的采购时间延长带来每天的损失按照设备采购款的0.2%由乙方支付给甲方，必要时并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发[2013]50号）相关规定处理。

十、甲方任何工作人员围绕上述采购若有违反行风廉洁自律要求的违法、违纪和违规活动自动默认为其个人私下行为，由此导致的一切后果完全由其本人独立承担，与甲方其他人员无关。

十一、本合同作为医用设备购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份。

甲方（盖章）：扬州大学附属医院         乙方（盖章）：

法定代表人：法定代表人：

（或授权签约人）（或授权签约人）

2025年    月    日                     2025年    月    日

（注：本附件签字、盖章须与主合同一致，缺一不可，否则甲方有权拒绝验收及付款。）

第四章采购需求

一、采购需求：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 采购预算 （万元人民币） | 最高限价 （万元人民币） | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双板悬吊式数字X射线摄影系统 | 1套 | 240 | 195 | 不接受 |
| 2 | 单板双立柱数字X射线摄影系统 | 1套 |  |  |  |

| 序号1设备技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数要求 |
| 1 | 功能需求 |  |
| ★ | 双板悬吊式DR，用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位的数字X线摄影系统，具备全脊柱全下肢拼接功能。 |  |
| 2 | 主要技术规格和要求 |  |
| 2.1 | 高压发生器 |  |
| 2.1.1 | 高频逆变式高压发生器频率 | ≥100KHZ |
| 2.1.2 | 高压发生器标称电功率 | ≥ 65KW |
| 2.1.3 | 管电压可调范围 | ≥40-150KV |
| 2.1.4 | 最大输出毫安秒 | ≥800mAs |
| 2.1.5 | 最短曝光时间 | ≤1ms |
| 2.1.6 | 具备AEC自动曝光控制 | 具备 |
| 2.1.7 | 发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在主机工作站上控制曝光 | 具备 |
| 2.2 | X线球管 |  |
| ▲2.2.1 | 阳极热容量 | ≥ 350KHU |
| ▲2.2.2 | 阳极散热率 | ≥ 95KHU/min. |
| 2.2.3 | 管套热容量 | ≥ 1.35MHU |
| ▲2.2.4 | 球管焦点 | ≤ 0.6/1.2mm |
| 2.2.5 | 最大承受功率 | ≥ 34/80KW |
| 2.2.6 | 可通过皮尺测量床旁拍照的距离 | 具备 |
| 2.2.7 | 缩光器旋转角度 | ≥±45度 |
| 2.2.8 | 球管架垂直运动距离 | ≥180厘米 |
| 2.2.9 | 缩光器照射野可自动调整 | 具备 |
| 2.2.10 | 球管架沿人体纵轴运动距离 | ≥300厘米 |
| 2.2.11 | 球管架沿人体横轴运动距离 | ≥190厘米 |
| 2.2.12 | X线球管套可沿水平轴旋转 | ≥±120度 |
| 2.2.13 | 近台彩色触摸屏 | 具备 |
| 2.3 | 近台操作控制系统 |  |
| 2.3.1 | 操控方式 | 电容式触摸屏 |
| ▲2.3.2 | 屏幕尺寸 | ≥ 10.1英寸 |
| 2.3.3 | 屏幕重力感应自动调整方向 | 具备 |
| 2.3.4 | 可显示患者信息，如姓名、患者编号等 | 具备 |
| 2.3.5 | 大小焦点快速切换 | 具备 |
| 2.3.6 | 电离室可调整 | 具备 |
| 2.3.7 | 曝光参数可实时调整（如kV、ms、mAs等） | 具备 |
| 2.3.8 | 可显示图形化摆位指南，技师可按照该指南对患者进行准确的摆位 | 具备 |
| 2.3.9 | 可显示系统状态消息 | 具备 |
| 2.4 | 固定平板探测器 |  |
| 2.4.1 | 探测器材料 | 碘化铯非晶体硅 |
| 2.4.2 | 探测器有效尺寸 | ≥42.6×42.6cm |
| 2.4.3 | 像素尺寸 | ≤ 139um |
| 2.4.4 | 采集灰阶度 | ≥16bits |
| 2.4.5 | 空间分辨率 | ≥3.6lp/mm |
| 2.4.6 | 采集距阵 | ≥3070 X 3070 |
| 2.4.7 | 平板无须额外特殊冷却 | 具备 |
| ▲2.4.8 | DQE（在0.05lp/mm条件下) | ≥75% |
| 2.5 | 无线平板探测器 |  |
| 2.5.1 | 探测器结构 | 碘化铯/非晶体硅 |
| 2.5.2 | 探测器有效尺寸 | ≥42.6×42.6cm |
| 2.5.3 | 像素尺寸 | ≤139um |
| 2.5.4 | 采集灰阶度 | ≥16bits |
| 2.5.5 | 空间分辨率 | ≥3.6lp/mm |
| ▲2.5.6 | 量子捕获效率 (在0.05lp/mm ，DQE) | ≥75% |
| 2.5.7 | 采集距阵 | ≥ 3070X3070 |
| 2.5.8 | 无电缆无线传输所采集图像 | 具备 |
| 2.5.9 | 图像预览时间 | ≤ 3秒 |
| 2.5.10 | 探测器最大承重 | ≥150kg |
| 2.5.11 | 探测器重量 | ≤ 4.2kg |
| 2.5.12 | 无线平板探测器可自动充电 | 具备 |
| 2.5.13 | 无线平板充满电后可拍摄的最大图像数 | 950张 |
| ▲2.5.14 | 无线平板配备把手，可单手移动，且防止意外摔落 | 具备 |
| 2.6 | 摄影床 |  |
| ▲2.6.1 | 床面高度电动调节范围 | ≥38cm |
| 2.6.2 | 床面尺寸 | ≥ 220cm x 80cm |
| ▲2.6.3 | 床面纵向移动范围 | ≥ ± 44cm |
| 2.6.4 | 床面横向移动范围 | ≥ ± 13cm |
| 2.6.5 | 垂直式脚触开关控制床体的高度升降及床面的锁定及释放 | 具备 |
| 2.6.6 | 滤线栅栅比 | ≥10:1 |
| 2.6.7 | 滤线栅栅密度 | ≥ 40lp/cm |
| ▲2.6.8 | 最大承重量 | ≥ 300kg |
| 2.6.9 | 球管与床面自动垂直、水平和倾斜跟踪 | 具备 |
| 2.7 | 胸片架 |  |
| 2.7.1 | 胸片架可电机驱动高度变化范围 | ≥31.5cm-175cm |
| 2.7.2 | 源像距SID | ≥115-180CM |
| 2.7.3 | 平板接收器可在-20度/+90度变化,并每15度显示刻度，中间任意位置可以停. | 具备 |
| ▲2.7.4 | 滤线栅栅比 | ≥10:1 |
| 2.7.5 | 滤线栅栅密度 | ≥ 40lp/cm |
| 2.7.6 | X线球管与数字平板在胸片架上投照时可以做自动同步追踪运动 | 具备 |
| 2.7.7 | 无线遥控器控制胸片架垂直升降和调整束光野大小 | 具备 |
| 2.8 | 系统操作台 |  |
| 2.8.1 | 支持与RIS和HIS系统的集成 | 具备 |
| 2.8.2 | 主机控制台与高压发生器高度集成, 可直接在主机工作站上进行曝光参数的设置 | 具备 |
| 2.8.3 | 图形化器官程序选择 | 具备 |
| 2.8.4 | 水平和垂直图像镜像 | 具备 |
| 2.8.5 | AP和PA 定位标记 | 具备 |
| 2.8.6 | 全屏图像文本标注 | 具备 |
| 2.8.7 | 胶片拍照的图像预览功能 | 具备 |
| 2.8.8 | 图像基本后处理功能，如图像预览、缩放、窗宽/窗位调整、标注、反色、翻转、旋转、输入文本、长度测量及校正、裁剪功能、感兴趣区域及角度测量、边缘增强、噪点抑制等功能 | 具备 |
| 2.8.9 | DICOM3.0：有DICOM存储、打印，worklist等功能 | 具备 |
| 2.8.10 | 主机操作系统 | Windows 10 |
| 2.8.11 | 主机工作站操作台内存 | ≥8GB |
| 2.8.12 | 硬盘容量 | ≥ 1T |
| 2.8.13 | 可存储图像数量 | ≥ 10,000幅 |
| 2.8.14 | 显示器 | ≥23.8英寸 |
| ★2.9 | 设备主要部件，球管、高压发生器，为设备整机制造商原厂制造（需提供检测报告证明文件） | 具备 |
| 2.10 | 长骨拼接 |  |
| ★2.10.1 | 可实现原厂站位及卧位长骨拼接 | 具备 |
| 2.10.2 | 配备长骨拼接架 | 具备 |
| 2.10.3 | 配备长骨拼接标尺 | 具备 |
| 2.10.4 | 长骨拼接架最大承重 | ≥ 200kg |
| 2.10.5 | 长骨拼接为球管打角度的采集方式 | 具备 |

序号2设备技术要求

| 单板双立柱数字X射线摄影系统设备技术规格要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数要求 |
| 1 | 功能需求 |  |
| ★ | 无线单板双立柱多功能DR，用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位的数字X线摄影系统，具有无线移动式平板探测器，可从拍摄床及胸片架中自由切换，并可作自由拍摄。 |  |
| 2 | 主要技术规格和要求 |  |
| 2.1 | X线高压发生器 |  |
| 2.1.1 | 高频逆变式高压发生器频率 | ≥100KHZ |
| 2.1.2 | 高压发生器功率 | ≥ 65KW |
| 2.1.3 | 管电压可调范围 | 40-150KV |
| 2.1.4 | 最大输出毫安秒 | ≥ 800mAs |
| 2.1.5 | 最短曝光时间 | ≤1ms |
| 2.1.6 | 具备AEC自动曝光控制功能 | 具备 |
| 2.1.7 | 发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在主机工作站上控制曝光 | 具备 |
| 2.2 | X线球管 |  |
| ▲2.2.1 | 阳极热容量 | ≥350kHU |
| ▲2.2.2 | 阳极散热率 | ≥95kHU/min. |
| 2.2.3 | 管套热容量 | ≥1.35MHU |
| ▲2.2.4 | 球管焦点尺寸 | ≤ 0.6/1.2mm |
| 2.2.5 | 功率 | ≥ 34kW/55kW |
| 2.2.6 | 缩光器内具有皮尺测量床旁拍照的距离 | 具备 |
| 2.2.7 | 缩光器可旋转角度 | ≥ ±45度 |
| 2.2.8 | 缩光器内置三级铜滤线器：0.1/0.2/0.3mm | 具备 |
| 2.2.9 | 缩光器照野可自动调整 | 具备 |
| 2.2.10 | 缩光器具有射野灯光定时控制开关 | 具备 |
| 2.2.11 | 球管支架水平方向运动距离 | 152厘米 |
| 2.2.12 | 球管支架垂直方向运动距离 | ≥145厘米 |
| 2.2.13 | X线球管可沿垂直轴旋转 | ±180度 |
| 2.2.14 | X线球管可沿水平轴旋转 | ±140度 |
| 2.3 | 近台操作控制系统 |  |
| 2.3.1 | 操控方式 | 电容式触摸屏 |
| ▲2.3.2 | 屏幕尺寸 | ≥ 10.1英寸 |
| 2.3.3 | 屏幕重力感应自动调整方向 | 具备 |
| 2.3.4 | 可显示患者信息，如姓名、患者编号等（须提供证明材料） | 具备 |
| 2.3.5 | 大小焦点快速切换 | 具备 |
| 2.3.6 | 电离室可调整 | 具备 |
| 2.3.7 | 曝光参数可实时调整（如kV、mA、mAs等） | 具备 |
| 2.3.8 | 可显示图形化摆位指南，技师可按照该指南对患者进行准确的摆位 | 具备 |
| 2.3.9 | 可显示系统状态消息 | 具备 |
| 2.4 | 无线移动平板探测器 |  |
| 2.4.1 | 探测器结构 | 碘化铯/非晶体硅 |
| 2.4.2 | 探测器有效尺寸 | ≥42.6×42.6cm |
| 2.4.3 | 像素尺寸 | ≤139um |
| 2.4.4 | 采集灰阶度 | ≥16bits |
| 2.4.5 | 空间分辨率 | ≥3.6Lp/mm |
| ▲2.4.6 | 量子捕获效率 (在0.05lp/mm ，DQE) | ≥75% |
| 2.4.7 | 采集距阵 | ≥ 3070X3070 |
| 2.4.8 | 平板无须额外特殊冷却 | 具备 |
| 2.4.9 | 无电缆无线传输所采集图像 | 具备 |
| 2.4.10 | 图像预览时间 | ≤ 3秒 |
| 2.4.11 | 探测器最大承重 | ≥150公斤 |
| 2.4.12 | 探测器重量 | ≤4.2kg |
| 2.4.13 | 无线平板充满电后可拍摄的最大图像数 | ≥950张 |
| ▲2.4.14 | 无线平板配备把手，可单手移动，且防止意外摔落 | 具备 |
| 2.5 | 摄影床 |  |
| 2.5.1 | 床面尺寸 | ≥ 220cm × 80cm |
| ▲2.5.2 | 床面纵向移动范围 | ≥ ± 44cm |
| 2.5.3 | 床面横向移动范围 | ≥ ±12cm |
| 2.5.4 | 升降高度范围 | ≥38cm |
| 2.5.6 | 垂直式脚触开关控制床面移动的锁定及释放 | 具备 |
| 2.5.7 | 滤线栅栅比 | ≥ 10:1 |
| 2.5.8 | 滤线栅栅密度 | ≥ 40lp/cm |
| 2.5.9 | 滤线栅可方便移出，无需借助工具 | 具备 |
| 2.5.10 | 具有AEC控制电离室 | 具备 |
| ▲2.5.11 | 最大承重量 | ≥ 300kg |
| 2.5.12 | X线球管与数字平板探测器在床上投照时可以做自动水平、垂直和倾斜追踪 | 具备 |
| 2.5.13 | 探测器于床下的移动范围 | ≥55cm |
| 2.5.14 | 探测器可放置于床面或床外做无滤线栅拍摄 | 具备 |
| 2.6 | 胸片架 |  |
| 2.6.1 | 胸片架可电机驱动高度变化范围 | ≥31.5cm-175cm |
| 2.6.2 | 源像距SID | ≥115-180CM |
| 2.6.3 | 电离室 | ≥3个 |
| 2.6.4 | 无线遥控胸片架上下运动 | 具备 |
| 2.6.5 | 球管投照胸片架平板时，可随胸片架上下自动跟踪运动 | 具备 |
| ▲2.6.6 | 滤线栅栅比 | ≥ 10:1 |
| 2.6.7 | 滤线栅栅密度 | ≥ 40lp/cm |
| 2.7 | 系统操作台 |  |
| 2.7.1 | 支持与RIS和HIS系统的集成 | 具备 |
| 2.7.2 | 主机控制台与高压发生器高度集成, 可直接在主机工作站上进行曝光参数的设置 | 具备 |
| 2.7.3 | 图形化器官程序选择 | 具备 |
| 2.7.4 | 水平和垂直图像镜像 | 具备 |
| 2.7.5 | AP和PA 定位标记 | 具备 |
| 2.7.6 | 全屏图像文本标注 | 具备 |
| 2.7.7 | 胶片拍照的图像预览功能 | 具备 |
| 2.7.8 | 图像基本后处理功能，如图像预览、缩放、窗宽/窗位调整、标注、反色、翻转、旋转、输入文本、长度测量及校正、裁剪功能、感兴趣区域及角度测量、边缘增强、噪点抑制等功能 | 具备 |
| 2.7.9 | DICOM3.0：有DICOM存储、打印，worklist等功能 | 具备 |
| 2.7.10 | 主机操作系统 | Windows 10 |
| 2.7.11 | 主机工作站操作台内存 | ≥8GB |
| 2.7.12 | 硬盘容量 | ≥ 1T |
| 2.7.13 | 可存储图像数量 | ≥ 10,000幅 |
| 2.7.14 | 显示器 | ≥23.8英寸 |
| ★2.8 | 设备主要部件，球管、高压发生器，为设备整机制造商原厂制造（需提供检测报告证明文件） | 具备 |

三、★商务要求：

（甲方：扬州大学附属医院乙方：设备供应商）

3.1交货期：接医院通知后2个月内。

3.2付款方式：设备安装、调试、验收合格，设备使用培训良好,设备正常运行2个月后，凭手续齐全的增值税票据付合同总价的90％货款，余10%作为尾款，1年后无质量问题付清余款；

3.3项目实施要求

3.3.1、本项目不集中组织踏勘，供应商可联系采购人自行前往，中标后，中标供应商不得以现场情况未了解清楚为由向采购人出提升投标报价或其他任何要求。乙方所提供相关产品必须是全新、合格产品，符合甲方需求，完全符合国家规定的质量标准、厂方的标准以及招标文件对所投产品的标准要求。

3.3.2、设备到达安装现场后，乙方应提供详细发货清单，由乙方和甲方共同打开包装验货、检查货物数量。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，乙方必须更换，甲方有权提出索赔。验货合格后，双方共同签署设备合格证明。

3.3.3、乙方所投产品需进行现场安装调试；验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，乙方必须更换，并且赔偿由此给甲方造成的损失。安装调试工作完成后，乙方应在设备使用地进行不少于一周（5个工作日）的设备及软件使用培训，及时将其发现并掌握的有关设备的操作、故障检测、故障排除方法及一些新的技术发展通知甲方，使甲方能够达到独立操作。

3.3.4、乙方应列出详细项目实施方案，包含送货方式、安装计划、现场施工计划、调试方案、验收方案，必须指派具有丰富经验的安装人员安装设备。乙方在中标后，应允许甲方的工作人员自实施工作开始即参与本项目的需求分析、详细设计、测试、安装调试等工作并在实施方案中提出协同工作计划。

3.3.5、乙方在服务期内，解决涉及本项目的全部技术问题。对甲方在项目建设中碰到的其他技术问题，有责任和义务提供咨询和帮助。

3.4售后服务要求

3.4.1、质保期：3年。质保期自项目验收合格之日起计算。质保期内：所有设备免费维修，任何异常故障和损坏（人为损坏除外）引起的费用应由乙方负责，所有的上门服务产生的费用均不再收取。

3.4.2、乙方对提供的货物在质保期内服务基本要求。

3.4.3、包含智慧病房系统相关设备安装调试、网络布线、交换机施工安装、调试等，以及智慧病房系统相关旧设备的拆卸和归置等，不再额外收取其他费用；

3.4.4、乙方对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务。

3.4.5、乙方须在“三包”范围内免费提供该货物的技术培训和技术支持，乙方对所投产品在质保期内实行包修、包换、包退等服务。在质保期内如有设备或部件不能使用需更换，则该部分设备或部件质保期相应延长。

3.4.6、质保期内乙方接到使用方产品出现问题需要上门服务的通知后，至少满足8小时内到达产品使用现场，进行处理，费用全部由乙方承担。质保期内投标货物质量经权威机构鉴定不符合质量要求的，需进行包换并对甲方造成的损失进行赔偿。

3.5专利权和保密要求

乙方应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控，不得向第三方泄露招标人提供的技术文件等资料。

第五章评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人。

（一）资格审查对照表

按照招标文件《第一章 投标邀请》申请人的资格要求进行资格审查。

- 符合性审查对照表

- 报价要求：投标报价表中的货物名称、数量、单位必须与招标文件采购需求一致，报价不超过最高限价。

- 商务要求：

2.1 采购需求中必须满足的实质性要求，否则投标无效

商务实质性要求响应表 序号; ★商务实质性采购要求内容; 投标人响应. 1; 《第四章 采购需求》中“三、★商务要求”; £全部满足; £不满足. 备注：1.商务要求不接受任何一项的负偏离或者不满足，允许正偏离。 2.具体响应内容以投标文件中的“商务要求响应及偏离表”为准。

2.2 投标文件没有重大负偏离，所谓重大负偏离是指投标人所投标的范围、质量、数量、付款方式、质保期和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意；

2.3 《第六章 投标文件构成》中“投标文件构成”没有缺漏；

2.3.1 投标函：应按招标文件要求填写，没有缺漏；

2.3.2 法人授权书：应按招标文件要求填写，没有缺漏；

2.3.3 投标分项报价表：表中的设备名称、数量、单位必须与招标文件采购需求一致，报价不超过最高限价。

2.3.4 其他格式要求：应按招标文件要求填写，没有缺漏；

2.4 投标有效期符合招标文件要求；

2.5 本项目不接受联合体投标

2.6 本项目不接受备选投标方案

2.7 投标文件没有采购人不能接受的附加条件

2.8 投标文件没有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形

- 技术要求：

3.1 投标文件中的《技术要求响应及偏离表》按照表格要求编制，点对点应答。

政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

采购本国产品的支持政策

1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

强化政府采购异常低价审查

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（三）评标方法与评标标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 报价 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（小数点保留两位）。 |
| 技术要求响应 （42分） | 评委根据投标文件中《技术规格响应/偏离表》，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审： 完全响应招标文件《第三部分：采购需求》的技术规格条款要求，得42分；“★”号指标不允许负偏离，否则投标无效；加注“▲”符号的重要指标有一项负偏离或不满足扣2分；一般指标有一项负偏离或不满足扣0.5分，扣完为止。 注：标注“★号或▲号”的技术参数，须提供相关证明材料（包括制造商技术白皮书或Data Sheet或医疗器械检测所检测报告或国家承认的第三方机构出具的检测报告或厂家公开发行的宣传彩页等），并在响应文件需求响应偏离表备注栏中标注相应证明文件页码及相关证明条款，未提供相关证明材料或未标注页码或标注错误视为负偏离 |
| 安装调试方案 （5分） | 设备到货、安装、调试方案，评委根据投标设备的到货运输、安装、设计方案进行横向对比评审： （1）内容科学合理、完整、切实可行的得5分； （2）内容较为详细的，有一定的科学性和可行性的得3分 （3）内容不完整、科学性欠合理、可行性欠妥的得1分； （4）未提供服务方案的不得分。 |
| 培训方案 （5分） | 培训服务实施方案，评委根据投标文件中的培训方案进行打分，具体方案包括但不限于：拟派技术人员清单，培训计划及培训方案等内容（根据是否具有详细的安装、使用、维护、保养等相关现场培训、事后的集中免费培训等计划等酌情给分） （1）内容科学合理、完整、切实可行的得5分； （2）内容较为详细的，有一定的科学性和可行性的得3分 （3）内容不完整、科学性欠合理、可行性欠妥的得1分； （4）未提供服务方案的不得分。 |
| 售后服务方案 （5分） | 售后服务实施方案，评委根据投标文件中的质保期内售后服务（故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格、服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等服务内容进行横向对比评审： （1）内容科学合理、完整、切实可行的得5分； （2）内容较为详细的，有一定的科学性和可行性的得3分 （3）内容不完整、科学性欠合理、可行性欠妥的得1分； （4）未提供服务方案的不得分。 |
| 投标设备整体配置情况比较 （6分） | 投标设备整体配置选型情况综合比较，针对本项目的投标产品配置选型合理、先进，且与项目需求的吻合度高，得6分；针对本项目的投标产品配置选型一般、且与项目需求的吻合度一般，得3.5分；针对本项目的投标产品配置选型差、且与项目需求的吻合度差，得1分；其余不得分。 |
| 额外维保 （4分） | 在满足招标文件的基础上每增加1年得2分，最多得4分；免费质量保修期间产生的所有保修相关费用（包括但不限于人工费、备品备件、耗材、服务费、税金以及保修期间涉及到的其他一切费用）全部由投标人承担（以投标人投标时提供的承诺函（格式自拟）为准，未提供的不得分） |
| 业绩 （3分） | 自2022年1月1日（合同签订时间）至今，所投产品销售业绩证明文件（同一采购单位不重复计分，提供合同、对应合同产品有效的货物验收报告或装机完成报告，材料需加盖供应商电子公章，两项材料缺一不可），每份有效业绩得1分，最高得3分。 注：证明资料不全或不符合要求不得分。 |

第六章投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

包号及设备名称：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日期 ：

投标文件目录

- 投标函

- 开标一览表

- 投标分项报价表

- 技术要求响应及偏离表

- 商务要求响应及偏离表

- 资格要求的证明文件

- 供应商信用承诺函

- 法人授权书

- 业绩情况表（如有）

- 服务方案（如有）

- 价格扣除证明文件（如有）

- 招标文件要求提供或者投标人认为需要提供的其他资料（如有）

- 联合体协议（本项目不适用）

- 投标函

致：江苏苏豪创新科技集团有限公司

根据贵方的JSZC-***     号招标文件，正式授权下述签字人________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.本投标有效期为自开标日起    个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账号：

日期：________年____月____日

- 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：    年   月   日

- 投标分项报价表（分包号：***）

| 序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 单价（元） | 总价 | 品牌 | 产地 | 制造商 | 质保期 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

- “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

- 投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

- 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：

- 行数不够，可自行添加；

- 本表需要对招标文件《第四章 采购需求》技术要求的全部内容逐项/点对点响应，按照投标情况填写超出、符合或偏离；

- 如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

- 对于技术要求中列明的▲或★参数，投标人须在此表后按顺序进行逐条佐证，提供相关证明材料（包括制造商技术白皮书或Data Sheet或医疗器械检测所检测报告或国家承认的第三方机构出具的检测报告或厂家公开发行的宣传彩页等），并在该表证明材料栏中标注相应证明文件页码及相关证明条款，未提供相关证明材料视为负偏离，页面或相关材料不清晰或页码标注问题影响评审，评标委员会有权视为负偏离或作无效标处理。

- 投标人需确保提供佐证材料的真实性，如被认定提供实质性虚假材料，将会导致无效响应处理。

- 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：

1.商务要求不接受任何一项的负偏离或者不满足，允许正偏离，否则投标无效；

2.本表需要对招标文件商务要求逐项响应，按照投标情况填写超出、符合或偏离。

3.投标人对招标文件商务要求条款没有提出修改要求的，可以提供经签署、盖章的空白表格，采购人将视为供应商完全接受招标文件商务要求条款内容。

- 资格要求的证明文件

6.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

6.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表），或其银行出具的资信证书（扫描件）（开标前六个月内），或其2024年度或2025年度经审计的财务报告扫描件加盖公章；（投标人为参加本次政府采购活动前一年内注册的公司，无须提供）；

6.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。；

6.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

声明

致：扬州大学附属医院

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：   。

主要专业技术能力有：   。

特此声明！

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：2026年XX月XX日

6.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：2026年XX月XX日

6.6供应商信用承诺书

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下：

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

6.7 投标产品如果属于医疗设备注册范畴的；投标人须根据投标产品的类别，提供《医疗器械经营企业许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》（扫描件）；

6.8 投标产品如果属于医疗设备注册范畴的；投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（扫描件）；

6.9 本项目接受产品代理商或经销商投标。

- 法人授权

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：

（1）本授权委托书之后需附上法定代表人、授权委托人身份证扫描件（正反面）；

（2）如果是法定代表人直接参与响应的可以不提供授权委托书；但必须在营业执照之后附上法定代表人身份证扫描件；

（3）未按上述规定随附身份证扫描件的，投标无效。

- 业绩情况表（如有）

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 采购人 | 联系人/电话 | 签订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人须提供上述业绩合同扫描件及评分标准中其他资料；

2.所有合同扫描件应清晰，应能体现合同签订时间、双方签名盖章等内容；

3.投标人应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的合同扫描件内容。

- 服务方案（如有）

投标人根据本项目的采购需求及评分标准的要求编制项目服务方案，格式自拟

- 价格扣除证明文件（如有）

（1）小微企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

4.此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

（2）残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

（3）关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

- 投标人认为应该提供的其他材料

请在此文档中增加所需其他相关内容

（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的佐证资料及其他投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

例如（1）配置清单（如有）

（格式自拟）

例如（2）备品、配套零部件、易损易耗件价格表（如有）

（免费质保期满后价格）

| 序号 | 名称 | 备件名称 | 数量 | 单位 | 价格（元） |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |  |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。