
江苏省南通环境监测中心

2026年大气多参数自动站运维服务项目
政府采购

公开招标文件
项目编号：JSZC-320000-TFGY-G2026-0006   

采 购 单 位：江苏省南通环境监测中心

采购代理机构：江苏方桂圆工程项目管理有限公司

日期：2026年6月
目 录

第一部分  投标邀请
第二部分  投标须知
第三部分  项目需求
第四部分  评标方法与评标标准

第五部分  合同格式
第六部分  投标文件组成
第一部分  投标邀请
项目概况

江苏省南通环境监测中心2026年大气多参数自动站运维服务项目的潜在投标供应商应在苏采云系统内获取招标文件，并于2026年6月29日14时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-TFGY-G2026-0006 

2.项目名称：江苏省南通环境监测中心2026年大气多参数自动站运维服务项目

3.预算金额：176万元

4.最高限价：如下表，投标报价总价及分项报价均不得超过相应最高限价，否则作无效投标处理。

	标段
	分项
	分项最高限价（万元）
	总价最高限价（万元）

	标段一
	分项一：大气多参数站常规参数托管运维
	12
	90

	
	分项二：VOC在线分析仪及甲醛仪托管运维
	30
	

	
	分项三：无机元素连续监测分析仪托管运维
	21
	

	
	分项四：激光雷达托管运维
	9
	

	
	分项五：数据传输、审核、分析及综合分析和大气污染成因溯源及走航服务支撑
	18
	

	标段二
	分项一：离子色谱仪托管运维
	38
	86

	
	分项二： EC/OC分析仪、浊度仪、粒径谱仪、黑炭分析仪、能见度仪、城市摄影系统、太阳辐射仪托管运维
	38
	

	
	分项三：数据审核、传输、分析
	10
	


5.采购需求：详见采购文件第三部分，请仔细研究。

6.合同履行期限：

标段一：大气多参数站常规参数、VOC在线分析仪、无机元素连续监测分析仪：自2026年11月1日至2027年10月31日；甲醛仪：自2027年1月1日至2027年10月31日；激光雷达：自2026年10月20日至2027年10月31日；数据传输、审核、分析及综合分析：对应仪器运维周期；大气污染成因溯源及走航服务支撑：自2026年11月1日至2027年10月31日。

标段二：自2026年7月1日至2027年10月31日，或合同签定日期起连续16个月。

7.项目类型：服务类

8.所属行业：其他未列明行业

9.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；满足法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺书）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（投标文件中无需提供证明材料）。
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项采购活动。如成为本项目中标供应商，须配合我中心核实与其他未中标供应商关联关系，提供无关联关系盖章承诺，并承担违约责任。
4.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标公告发布之日起5个工作日；

2.地点：网上注册登记成功后在苏采云系统内免费下载；

3.招标文件获取方式：本项目采用网上注册登记方式，详见第六条其他补充事宜第3点。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件提交截止及开标时间：2026年6月29日14时00分（北京时间）。逾时，“苏采云”系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标供应商在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。

3.招标文件获取方式：本项目采用网上注册登记方式
3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

投标供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

4.项目演示、样品、答辩等：无。

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。

6.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

7.“苏采云”系统使用相关提醒

7.1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

7.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交易中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。
7.3开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：江苏省南通环境监测中心；

地址：南通市崇川区青年中路18号；

联系人：张女士；

联系方式： 0513-85158697。

2.招标代理机构信息

名称：江苏方桂圆工程项目管理有限公司；

地址：南通市世纪大道恒隆国际大厦A座七楼；

联系人：毛琴；     

联系电话：13515206113。

3.软件技术支持：0519-86722801。

八、公告附件

1.招标文件

2.采购人信用承诺书

3.公平竞争审查

4.“苏采云”系统供应商操作手册

5.政采贷和履约保证保险告知函

第二部分  投标须知

一、总则

1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标供应商
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用
4.1 投标供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论招标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本项目各标段采购代理服务费按《关于印发《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知》 苏政采协[2024]20号收费标准的22.5%计取(以各标段中标总价为计费基数)，不足1125元/标段的按1125元/标段收取，供应商须综合考虑在响应报价内（不得单列），由中标供应商在领取中标通知书时向代理机构一次性付清。项目评标专家评审费由采购人按实支付。

5.招标文件的约束力
5.1投标供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由采购代理机构解释。

二、招标文件

1.招标文件构成
1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）评标方法与评标标准

（5）合同格式

（6）投标文件组成

（7）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

1.2投标供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标供应商自行承担。

2.招标文件的澄清
2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标供应商，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会

3.招标文件的修改
3.1 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。

3.2 采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标供应商具有约束力。

4.在投标响应截止日期前，采购人对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的投标供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。
5.投标供应商对采购人提供的采购文件所作出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标供应商自负。

三、投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位
1.1 投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成
2.1 投标供应商编写的投标文件应包括基本目录及相关材料、资格条件证明材料，符合条件证明材料、综合评审评分项证明材料等。供应商按“第六部分 投标文件组成”要求编写投标文件

2.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

3.证明投标供应商及投标标的符合招标文件规定的文件

3.1 投标供应商应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

3.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

投标分项报价表

投标供应商按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

4.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

5.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

5.1 投标供应商需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

5.2投标供应商需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

6.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（根据项目需求的实际要求进行填写）

6.1 投标供应商需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

6.2 投标供应商需根据招标文件要求提供培训计划。

6.3 投标供应商需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
7.投标函和开标一览表

7.1 投标供应商应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

7.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

8.投标有效期
8.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

9.投标有效期的延长
9.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标供应商可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

10.电子响应文件其他要求

10.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。

10.2投标供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

10.3投标供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

10.4投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。 

11.投标供应商应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

四、投标文件的递交

1.投标文件的递交
1.1线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

2.投标截止日期
2.1 投标供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标供应商自行承担全部责任。

2.2采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标供应商的所有权利和义务以及投标供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的密封（加密）要求：

3.1投标供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目投标供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

3.2投标供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标供应商应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

3.3投标供应商未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

4.投标文件的拒收
4.1 采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

5.投标文件的撤回和修改
5.1 投标文件的撤回

5.1.1 电子投标文件的撤回

投标供应商可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》，可至江苏省政府采购网—办事指南-资料下载中心下载。

5.1.2 投标供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

5.2 投标文件的修改

投标供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
5.3 在投标截止时间之后，投标供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

5.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标供应商不得撤回其投标。

五、开标与评标

1.开标
1.1 采购人或采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

开标当天投标供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2开标仪式由采购代理机构组织，苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标供应商名称和投标价格。

1.3投标供应商在开标过程中涉及投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

1.4投标供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

2.评标委员会

 2.1开标后，采购人或采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
 2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

     2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

3.评标过程的保密与公正
3.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，采购代理机构将设专门人员与投标供应商联系。

3.4 采购人或采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

4.投标的澄清
4.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标供应商都做澄清要求。

4.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标供应商自行承担。

5.对投标文件的初审
5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标供应商的信用记录，以确定投标供应商是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标供应商，采购人或采购代理机构告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并告知投标供应商，调整后的价格应对投标供应商具有约束力。如果投标供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标供应商相应的名次排列。

5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标供应商，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8 投标供应商在开、评标全过程中应保持通信畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构联系。

6.无效投标条款和废标条款
6.1无效投标条款

6.1.1 投标供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2 投标供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3投标供应商同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标供应商不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6投标文件未按招标文件要求签署的。

6.1.7未通过符合性检查的。

6.1.8不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。
6.1.9 投标供应商被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.10 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.11评审小组启动异常低价响应审查后，投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

6.1.12采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

6.1.13投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子签章。

6.1.14不同的投标供应商投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

6.1.15投标供应商的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者没有实质性响应的。

6.1.16其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

7.投标文件线上格式要求

7.1投标供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

7.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

7.3 本项目采用线上投标，即投标供应商的投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

六、定标

1.确定中标供应商
1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。 

1.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。

1.3 采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人或采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标供应商的投标文件相互混装。

2.质疑处理
2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人或采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。

质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3.中标通知书
3.1中标结果确定后，采购人或采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

3.3中标供应商须提供叁份纸质版投标文件至采购代理机构。

七、授予合同

1.签订合同
1.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。
2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3. 政府采购合同信用融资扶持政策

3.1 政府采购合同信用融资扶持政策

3.1.1根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），中标供应商可通过中征应收账款融资服务平台（简称“中征平台”）办理“政采贷”融资贷款，具体业务操作流程如下： 

3.1.1.1确定融资意向。中标供应商取得中标通知书后，联系意向金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。

3.1.1.2签订采购合同。中标供应商与采购人签订政府采购合同时，应将自身融资需求告知采购人或其委托的采购代理机构，提醒（或协助）其当天在“苏采云”上传合同的同时将“供应商是否融资”选为“是”

3.1.1.3提交融资申请。中标供应商登录“中征平台”进行用户注册，查看“政采贷”融资产品，向确定合作的金融机构提交融资申请。

3.1.1.4确认回款账户。金融机构填写需要锁定的回款账户信息后中标供应商应登录“中征平台”确认账户信息，以实现回款账户的锁定。

第三部分  项目需求

投标供应商在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标供应商不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。
标 段 一

一、项目概况

为了解南通市区环境空气质量的长期变化趋势，使环境监测更好地为环境管理服务，保证大气多参数站的长期正常安全运行，现就大气多参数站仪器的运行维护及数据分析进行采购。服务内容包括大气多参数站仪器设备的全托管运维，数据传输、审核、分析及综合分析，大气污染成因溯源及走航支撑。工作所需的人工、材料、耗品耗材、主辅设备维护维修（包括空调）、标准物质、备品备件、管理、培训、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用均由中标供应商承担。
二、运维仪器清单

设备（见表1）安装于南通市环境教育馆，运行状态良好，投标方可联系采购人进行现场勘查，投标方未现场勘查视为接受设备现状，后续争议由投标方自行承担。

表1 托管运维仪器清单
	仪器名称
	仪器型号
	品牌
	数量

	常规参数
	PM1自动分析仪
	5030i
	赛默飞
	1

	
	PM2.5自动分析仪
	5030i
	赛默飞
	1

	
	PM10自动分析仪
	5030i
	赛默飞
	1

	
	SO2自动分析仪
	43i
	赛默飞
	1

	
	NOx自动分析仪
	42i
	赛默飞
	1

	
	CO自动分析仪
	48i
	赛默飞
	1

	
	O3自动分析仪
	49i
	赛默飞
	1

	
	NOy在线分析仪
	42i-y
	赛默飞
	1

	
	TSP分析仪
	BAM 1020
	METONE
	1

	
	动态校准仪
	146i
	赛默飞
	1

	
	零气发生器
	111
	赛默飞
	1

	
	五参数气象仪
	MULTI-5P型
	智翔宇
	1

	在线VOC监测系统
	BCT-7800A PLUS
	博赛德
	1

	无机元素连续监测分析仪
	Xact625i
	河北先河
	1

	激光雷达
	LGJ-01型
	安徽蓝盾
	1

	甲醛仪
	FMS-100
	聚光科技
	1


服务期限：大气多参数站常规参数、VOC在线分析仪、无机元素连续监测分析仪：自2026年11月1日至2027年10月31日；甲醛仪：自2027年1月1日至2027年10月31日；激光雷达：自2026年10月20日至2027年10月31日；数据传输、审核、分析及综合分析：对应仪器运维周期；大气污染成因溯源及走航服务支撑：自2026年11月1日至2027年10月31日。 

服务地点：南通市环境教育馆，如有搬迁或调整，中标供应商需按要求无条件进行搬迁，调试仪器，并按合同继续运维仪器。
三、仪器运维总体要求

1、日常检查要求

（1）每天8:00—22:00期间，间隔不超过4小时，登陆数据平台查看数据上传情况，所有仪器远程查看数据与仪器运行状态，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，对缺失数据进行补传。如发现问题，能远程修复及时修复；如不能，须及时安排技术人员到站点现场进行处理。

（2）保持站房内部环境清洁，布置整齐，站房每周至少清扫一次，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；站房内及站房周边禁止出现外卖盒、烟头等杂物。

（3）检查供电、供水、通讯、防雷，防渗漏和防火防盗等情况，负责相关设备的数据传输和联网工作，保证系统的正常运行。

（4）检查站房内温度是否保持在25℃左右，相对湿度保持在80%以下；在冬、夏季节应关注站房内外温差，应及时调整站房温度或对采样管采取适当的温控措施，防止因温差过大造成采样装置出现冷凝水的现象。

（5）检查仪器、工控机时间与北京时间是否一致，数据采集时间与平台展示时间是否同步。

（6）检查采样总管进气、排气是否正常；检查采样支管是否存在冷凝水，如果存在冷凝水应及时进行清洁干燥处理。

（7）检查各种运维工具、系统耗材、备件是否完好齐全，耗材、备件及时更换。

（8）做好安全工作，设备固定牢固，门窗关闭，人走关门，非工作人员未经许可不得入内，运维方在运维过程中导致站房等基础设施损坏的，需承担相应责任。

（9）检查空调、电源等辅助设备的运行状况是否正常，检查站房空调机的过滤网是否清洁，每月至少清洗一次。

（10）检查各种消防、安全设施是否完全齐好，是否在有效期内，相关人员严格遵守森林防火等法律法规。

（11）对站房周围的杂草和积水应及时清除，对采样有影响的树枝应及时进行剪除。

（12）运维人员应对子站站房及辅助设备定期巡检，每周至少现场巡检l次，每次巡检、维护后做好系统运行维护记录。

（13）进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

（14）按要求更换标气与辅助气体，其中标气须为有证标准物质，对仪器所有配器及气体发生器（氢气发生器等）进行维护。

（15）仪器运维实际地点以采购单位要求为准，若调整或变更，中标供应商需按要求无条件进行搬迁，调试仪器，并按合同继续运维仪器，因运维地点变更造成的仪器停运，不计入运行考核总时数。
2、耗材备件
中标供应商须在服务点配备充足的与本项目同型号的主要仪器备件常用的耗材备件、易损件等。备品备件及主要耗材为原厂正品，未达要求采购人有权拒收并限期更换，逾期未整改的按违约条款处理。耗材、备件的使用和管理应有相应的记录备查。由于缺少相应的耗材、备件，导致仪器不能正常使用、数据缺失的，采购人可扣除一定的费用，直至解除合同。运维所涉及的易制毒易制爆等管制试剂可由采购方提供。
3、活动保障及技术支持

（1）重大活动、赛事保障及沙尘天等其他应急任务，设备不得无故停机，须无条件服从采购方的调度安排。

（2）运维方按采购人需求提供7×24小时实时远程技术支持、重大活动前专项巡检与保障预案。

（3）中标方须接受且高质量完成国家、省、市及采购方的质控检查和样品考核。

4、数据审核、传输和报告提交
（1）中标方须根据采购人需求，建立稳定、高效的仪器数据联网传输体系，确保所有监测仪器数据能够实时、准确上传至指定平台（总站、省中心及中心平台）。
（2）运维人员根据所审核数据同时段内的空气质量和仪器运行状态，包括报警，关键参数等信息对数据进行审核，异常及无效数据须附上详细的审核理由；根据中国环境监测总站《自动数据审核技术指南（试行）》等（以相应仪器总站和省里最新要求为准）管理文件要求对数据有效性进行审核，在每天12点之前审核昨日所有小时数据。
（3）每周按采购方审核节点要求，将上周的监测和质控数据整理好，并按照规定格式上传至采购方指定平台，并同步提供一份给采购方；有关数据方面的意见及整改要求，需一周内完成反馈或整改。

（4）每月10日前备份上月所有仪器设备的原始数据及处理数据，并提交上月运维记录、运维月度总结和下月计划等；合同终止/期满后15日内提交完整运维总结报告。

（5）按时提供上月的分析报告，主要内容是各设备所测因子的变化趋势和特征等；每运维周期最后一份月报中应包含该整个周期的分析结果；配合采购单位需求开展临时性报告编制工作。
（6）参与履行运维维护服务本项目的所有人员，对工作中所涉的数据、资料及文件等负有保密义务，未经用户方同意，不得向第三方泄露。

5、日常维护及巡检记录表

中标供应商应建立大气多参数站维护档案，将运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理，主要有：

（1）站房巡检记录表

（2）仪器设备维护、质控、故障维修记录表

（3）系统备品备件、耗材出入库及使用记录表

（4）标准物质使用记录表

应标单位必须在响应文件中提供各表格格式，用于体现各项工作的具体内容。也可以将上述信息记录部分合并在一张或几张记录表内，但必须包含以上内容，中标后须最终经采购单位的确认后使用。

6、质量控制要求

中标供应商需根据国家及省市有关质量管理和质量控制规范，认真落实质量管理制度，做好质控工作并填有相应记录。应标单位须在响应文件中对质量管理控制措施做出详细的说明。

（1）中标供应商使用的标准物质必须是有证标准物质，并保持与采购单位使用的标准物质来源一致，且在有效使用期限内。

（2）中标供应商所使用的流量计、温湿度计、气压计等计量器具必需具有计量器具的认证，并定期到计量部门进行检定/校准。

（3）中标供应商需每个房间提供一台经计量部门认定的温湿度计，用于站房环境的监控与调节。

（4）中标供应商应对检测数据异常值进行分析，查明原因，如属于系统或仪器故障，应在24小时内处理并上报采购单位；如为突发事件，应立即通知采购单位，并配合采购单位进行应急监测工作的开展。应标单位须在响应文件中说明异常数据处理的方法。

7、系统设备维修要求

（1）运行维修工作界定

中标供应商需负责自动监测系统各组成部分非自然灾害（火灾、雷击等）、非战争等外部因素引起的采样、检测、数据采集、数据传输、系统控制、供电和空调等设备的维护保养和维修工作（含基础设施）。并负责系统各设备常规耗品耗件的更换工作。

由中标供应商全权负责系统所有仪器和设备的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施），并将维修费用计算在响应报价中，同时还包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的维修或更换。由于自然灾害、战争造成的设备损坏，中标供应商不再负责维修费用。属于中标供应商的工作人员操作不当、违反规程等造成的故障维修费用由中标供应商负责。

（2）设备维修响应标准

常规故障处置：4小时内出具初步诊断报告；24小时内技术人员抵达现场；48小时内完成故障排除并提交维修简报。重大故障处置：48小时内无法修复的，应于故障确认后12小时内提交书面处置方案，经采购方书面批准后，按核定时限完成系统恢复。若仪器较长时间不能正常工作，根据采购方需求提供备机。

分析仪器及辅助设备发生故障维修时，需要更换仪器配件，配件、备品、耗材需为原仪器设备厂家生产。

（3）设备维修质量控制要求

检测仪器被修复后，当其检测性能受到影响时，需要进行相关技术指标验证。

仪器大修后（更换设备测试关键部件），应严格按规定进行漂移实验（零点漂移、量程漂移）、重复性及准确度实验、多点线性实验等。

8、人员及设备要求

（1）响应单位须配备熟练从事常规参数、在线VOC监测系统、无机元素连续监测分析仪、激光雷达、甲醛仪及其辅助设备日常运行和维护的专职技术人员，且需取得相应的培训考核合格证书。

（2）中标供应商针对本项目配置的人员保持相对固定，更换人员或人员临时离开需经采购单位同意。

（3）采购人保留人员考核权及不合格人员更换要求权。

（4）响应单位应针对本项目配备维护维修所需基本工具和检测仪器。

（5）响应单位应具有针对本项目设备维护、维修和耗材、配件供应能力。
9、仪器有效率要求
（1）中标供应商应确保各项设备仪器有效率满足国家及省市相关考核需求；

（2）当VOCs在线分析仪、无机无素在线监测仪等光化学组分和颗粒物组分的关键自动监测设备故障或配置参数不全且不能及时提供备机导致数据有效率不足80%或有加密监测需求时，需组织开展手工监测，保障数据有效率，采样项目、频次及质控按照《江苏省生态环境监测方案》中的相关要求。
四、各台仪器具体要求

1、常规参数

1.1服务要求

保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；检查供电、通讯的情况，保证系统的正常运行；保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，站房内温度日波动范围小于5℃，相对湿度保持在80%RH以下。
1.2 服务内容

（1）每日不定期远程登录仪器，检查运行参数、数据、仪器状态等。如发现问题，能远程修复及时修复；如不能，须及时安排技术人员到站点现场进行处理。

（2）每周至少巡视大气多参数站1次，并做好巡查记录，完成以下工作：

查看设备是否齐备，无丢失和损坏；检查大气多参数站的接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。检查各仪器的运行状况，保证系统运行顺畅；

检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

检查通讯系统，保证空气自动站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；

对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、NOx、NOY分析仪进行零点及标点检查，根据情况进行校准，并对仪器的状态进行记录；

检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜；

检查颗粒物分析仪滤纸带并及时更换，进行系统自检；

每周对气象仪器的运行情况进行检查。

（3）每月需完成以下工作：

清洗切割器，对β法颗粒物分析仪检查仪器喷嘴、压环等部件；

检查PM10、PM2.5、PM1、TSP流量，并对仪器进行检漏；

检查气态分析仪流量；

对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查；

每月度对数据进行备份。

（4）每季度需完成以下工作：

对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物、NOY分析仪进行零点及标点检查，每季度对仪器的精密度进行检查，并对仪器的状态进行记录；

对颗粒物分析仪进行气温、气压测量结果检查、时钟校准；

对动态校准仪流量进行2点检查。

（5）每半年需完成以下工作：

对颗粒物分析仪每半年进行一次膜片校准；

对动态校准仪流量进行20点检查，必要时校准，采用臭氧标准源对子站校准设备进行传递，更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；

供应商应确保分析仪所用SO2、NO和CO标准钢瓶气为国家环境保护部标样所配制，标识清晰，并在有效使用期内。至少每半年更换1次零气发生器中的氧化剂和活性碳；

对氮氧化物分析仪钼炉转化率进行检查；

进行1次或1次以上的多点线性校准（仪器进行维修或更换关键零部件后，对仪器进行1次多点校准。）；

采样支管至少清洁1次，必要时更换。

（6）每年需完成以下工作（合同期内）：

对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。供应商在投标响应文件中应注明预防性维护需更换的备件种类、价格以及来源，作为评标时的重要依据；

对气态分析仪至少进行1次准确度审核；

采样总管及采样风机每年至少清洗一次，采样管清洁后必须进行气密性检查，并进行采样流量校准；

更换所有泵组件（易损件）。

2、在线VOCs监测仪

2.1 服务要求

保证在线设备连续稳定运行，获取环境空气VOCs中116种目标化合物监测数据，及时进行设备监测数据的重积分等数据处理、整理、传输、统计和分析等，反馈总站、省中心有关数据和质控方面的意见并整改，常用备件耗材的更换，软件升级，仪器的清洁、调试、润滑、检验和测试等检修保养服务，以保证仪器的正常运行；提供定期巡查，以及操作指导服务。
质控和运维需执行《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定（试行）》（总站气函[2019]785号）和《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ1010）要求，合同未明确的质控管理及运维要求，执行国家及省级现行规范性文件，新颁布管理办法与合同条款冲突时，以国家或省级最新要求为准。

2.2 服务内容

（1）每日远程查看系统状态、基线、峰型、保留时间漂移、内标响应、外标和采样进气量，如发现问题，能远程修复及时修复。如不能，须及时安排技术人员到站点现场进行处理。

（2）每天10点之前完成仪器前一天0时—23时的数据初审；查看质控数据，判断仪器是否需要重新标定，并及时更改积分参数文件，保证所有化合物积分正确，个别小时个别化合物可手动积分，及时填写日质控记录。

（3）每周至少一次站房及辅助设备巡检，及时更换标气及辅助气体，更换除水、除烃等耗材，维护零气发生器等辅助设备；每周至少一次自动监测系统巡检，包括富集/解析模块参数设置和运行状况检查、气相色谱/检测器参数设置和运行状况检查等。

（4）定期更换吸附管或捕集柱、阀膜、色谱柱、质谱灯丝等重要耗材。及时清洁气动阀阀芯、散热风扇、火焰离子化检测器、质谱离子源等重要部件，定期对质谱进行调谐，关键部件清洗、维修后，须重新建立标准曲线。

（5）每月至少清洁一次采样头，每季度至少清洁一次采样管路。

（6）每月对整套系统（包括样品采集、预处理及分析单元）进行预防性质量查核，对样品预处理单元及分析单元系统进行验漏，检查各辅助设备（载气压力、配气系统运行状况等）是否正常运行，解析当月质控数据。

（7）零气空白、单点质控、流量检查、标准曲线、验漏检查、温度/压力传感器检查、年度预防性维护和目标化合物测试等系统质量控制频次和要求参考《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定（试行）》（总站气函[2019]785号）章节6“系统质量控制要求”执行，省中心或总站有更新要求及时参照执行。
3、无机元素连续监测分析仪

3.1总体运维要求

质控和运维需执行《环境空气颗粒物（PM2.5）中无机元素连续自动监测技术规范》（HJ 1329-2023）和关于印发《大气颗粒物组分自动监测数据审核技术指南（试行）》的通知（总站气字[2021]356号），合同未明确的质控管理及运维要求，执行国家及省级现行规范性文件，新颁布管理办法与合同条款冲突时，以国家或省级最新要求为准。

3.2运维工作内容

3.2.1日常数据管理

每日进行在线数据检查，10时前完成前一日数据的审核；同步检查仪器运行状态及数据传输状态，发现异常立即处置并上报甲方；按甲方要求配合进行各级平台的数据核对与上报。

3.2.2仪器具体维护要求

（1）监测仪器每日维护以远程监控为主，要求如下:

每日检查环境大气压、环境温度、仪器采样流量、X射线管温度等工作参数，如有报警应及时处理；

每日需检查仪器自动质控数据，如有异常应及时排查原因；

以 PM2.5或 PM10为首要污染物的重污染天气预警发布后，根据仪器数据质量情况24h内全面检查仪器1次；必要时校准或调整并避开重污染时段，重污染过程或沙尘影响结束后应及时清理采样头和切割器，并核查流量。

（2）监测仪器每周维护要求如下:

每周至少现场检查1次仪器运行状态；

每周至少检查1次纸带位置是否正常，采样斑点是否圆滑、均匀、完整；检查纸带剩余长度，如长度不足7天用量应及时更换；

每周至少检查1次X射线管温度是否在正常范围内，如出现射线管温度逐渐升高的现象应及时清洁主机机箱的风扇防尘网；

每周至少检查1次采样管的加热温度是否正常；

执行仪器说明书规定的其他周维护内容;

做好每周维护记录，并定期存档。

（3）监测仪器每月维护要求如下：

每月至少清洁1次采样喷嘴压头及纸带下的垫块，在污染较重的季节或连续污染天气后应增加清洁频次，使用棉签棒蘸取无水乙醇清洁；

每月至少清洁1次采样头；在颗粒物污染较重或植物飞絮、飞虫影响较大的季节，应增加采样头的检查和清洁频次；清洁时，应完全拆开采样头和切割器，用蒸馏水或无水乙醇清洁(无水乙醇清洁后需再用蒸馏水清洁一遍)，待完全晾干或用风机吹干后重新组装，组装时应检查密封圈的密封情况；

每月至少备份1次原始数据；

执行仪器说明书规定的其他月维护内容；

做好每月维护记录，并定期存档。

（4）监测仪器每年维护要求如下：

每年至少清洁1次采样管路，根据当地污染程度可增加清洁频次；采样管路清洁后应检查气密性，并核查采样流量；

每年对仪器预防性维护1次(或根据污染情况调整维护频次)，检查与清洁样品采集单元和分析单元，更换必要的耗材与配件；维护后，应全面核查仪器状态，确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性；

执行仪器说明书规定的其他年度维护内容；

做好每年维护记录，并定期存档。

3.3质量保证与质量控制

（1）仪器空白核查、采样流量核查、温度测量示值核查、大气压测量示值核查、正确度核查、元素特征X射线能量核查、湿度传感器核查、校准曲线的建立、数据一致性核查等质量控制频次和要求参考《环境空气颗粒物（PM2.5）中无机元素连续自动监测技术规范》（HJ 1329-2023）章节8“质量保证与质量控制”执行，省中心或总站有更新要求及时参照执行。

（2）质控工作应填写记录表，记录表见《环境空气颗粒物(PM2.5)中无机元素连续自动监测技术规范》（HJ 1329-2023）中附录E。

4、激光雷达
4.1服务范围

包含：日常维护、故障维修、校准、质控、耗材提供、更换（含配件、辅材、人工、运输及安装等）、技术支持、重大活动保障期间驻场运维等。

4.2仪器具体维护要求

（1）每日维护：

检查软件运行状态、数据传输状态；核验消光系数及退偏振比图谱的连续性。
每日进行在线数据检查，12时前完成前一日数据的审查；同步检查仪器运行状态及数据传输状态，发现异常立即处置并上报采购人；按采购人要求配合国家及省级平台进行数据核对与上报。

（2）月度维护：

检查电路、通讯线路、温湿度状态。

清洁激光器保护镜片、望远镜接收系统、空调滤网及站房内部。

检测激光能量，记录数据并存档备查。
维护周期需纳入年度服务计划表。
两次维护间隔从上次维护完成日起算，不得超过1个月，不得少于25天，特殊情况下需变更运维时间的应提前15个工作日向中心运维负责人员提交申请，经同意后方可变更维护时间。

（3）季度维护：

接收横截面四象限均匀性检测、瑞利散射信号拟合偏差检测、激光能量检测。

更换去离子水及滤芯，检查耗材余量并记录。

检查磁盘空间，备份原始数据。
维护周期需纳入年度服务计划表。
两次维护间隔从上次维护完成日起算，不得超过3个月，不得少于80天，特殊情况下需变更运维时间的应提前15个工作日向中心运维负责人员提交申请，经同意后方可变更维护时间。

（4）半年度维护：

更换灯泵，光路系统校准。
维护周期需纳入年度服务计划表。
两次维护间隔从上次维护完成日起算，不得超过6个月，不得少于170天，正式运维前应提前5个工作日向中心运维负责人员提出申请，经同意后进行，特殊情况下需变更运维时间的应提前15个工作日向中心运维负责人员申请，经同意后方可变更维护时间。

（5）年度维护：

预防性维护：全面检查、清洁关键光学与电子部件、更换必要耗材。

校准激光器能量稳定性，执行年度光路校准。

检查雷达采集模块高压通道状态，进行通道增益校正差异检测、有效探测距离验证。
维护周期需纳入年度服务计划表。
两次维护间隔从上次维护完成日起算，不得超过1年，不得少于350天，正式运维前提前5个工作日向中心运维负责人员提出申请，经同意后进行，特殊情况下需变更运维时间的应提前15个工作日向中心运维负责人员申请，经同意后方可变更维护时间。
4.3质量保证与质量控制

（1）执行标准

《大气气溶胶激光雷达技术要求及检测方法作业指导书》HJC-ZY82-2019（2020年12月修订版），如有冲突，以最新发布国家标准或江苏省生态环境主管部门最新要求为准。

（2）质控指标

信噪比：500m≥60dB，1000m≥30dB，2000m≥5dB

单脉冲能量≥6mJ

最大探测距离≥4km

接收横截面四象限均匀性(Δm_rel)≤20%

大气瑞利散射信号拟合偏差季度斜率相对偏差≤20%

5、甲醛仪
5.1服务范围

包含：日常维护、故障维修、校准、质控、耗材提供、更换（含配件、辅材、人工、运输及安装等）、技术支持、重大活动保障期间驻场运维等。

5.2仪器具体维护要求

（1）监测仪器每日维护以远程监控为主，要求如下:

仪器状态检查，检查仪器是否有报警等异常提示，以及流量、温度、压力、时间等重要参数是否正常。检查监测数据是否缺失或异常，对存疑数据应进行标识或剔除。
（2）周巡检及质控
检查采样管路是否出现冷凝水。

检查采样过滤器工作情况，视情况每1~2周更换滤膜。
吸收液剩余量：应不低于500mL，并且根据下次运维时间提前配制好溶液；汉奇试剂剩余量：应不低于500mL，并且根据下次运维时间提前配制好溶液：废液情况：废液桶中废液应不超过桶容积的80%，需及时更换废液桶，并依法委托有资质的单位进行处理；试剂保存情况：汉奇试剂应置于4℃冰箱中保存，至少每2周重新配制一次（更换前需提前24小时配制好，并放置冰箱中保存）；吸收液应常温密封保存，不可长期保存使用；配置试剂如乙酸铵、乙酰丙酮、冰乙酸应常温密封保存。
空白检查：完成点检并做好记录，包括：零空气供应情况以及主要性能指标检查，并做好定量校准记录。

单点质控检查：完成点检并做好记录，包括：标准气体供应情况以及主要性能指标检查，并做好定量校准记录。
（3）每月质控
应至少进行一次气密性检查。
应至少进行一次气体流量检查，应覆盖采样过滤器、采样支管等环节。
（4）每季质控
应至少更新一次标准曲线，要求：斜率：1±0.05；截距：（0±2）nmol/mol；相关系数≥0.995。应至少进行一次精密度检查，要求：相对标准偏差≤5%。
（5）每半年质控
应至少进行一次流量稳定性检查，具体做法及要求：测试并记录初始流量，然后每隔1h测试一次流量，连续测试3次，将测试初始流量分别与后3次测定流量进行比较，最大偏差应小于±2%。
（6）每年质控

应至少进行一次监测仪器的预防性维护，对采样管路、仪器内部进样管路和检测器进行清洗或更换等；更换必要的耗材与配件；保养及维修后，应进行方法检出限、精密度和多点线性等测定。
（7）其他维护内容
按照仪器说明书或作业指导书要求做好周期性维护，并做好记录。如运行维护涉及对气路上的关键硬件部分进行拆卸、打开，维护操作完成后，应按照仪器说明书、作业指导书等要求对仪器进行检漏。
5.3质量保证与质量控制

参照《环境空气甲醛连续自动监测系统运行与质控技术规定（试行）》执行，如有冲突，以最新发布国家标准或江苏省生态环境主管部门最新要求为准。

五、大气污染成因及走航服务要求

1.1工作内容
(1)颗粒物污染特征及原因分析
①基于南通市已有监测数据（常规因子、颗粒物组分等），分析南通市颗粒物及主要组分的浓度分布及时间变化特征。
②分析不同污染类型（如优良天、雾霾期间、沙尘期间、秸秆焚烧、春节期间）下颗粒物及其组分的变化特征；分析不同天气形势场、气象条件等对污染过程形成的影响；结合特征比值、气流轨迹等对颗粒物污染成因进行初步分析。
③颗粒物来源解析。利用正定矩阵因子模型（PMF），分析南通市季颗粒物的主要来源及贡献；结合潜在源区分析模型（PSCF），识别颗粒物的潜在空间来源；基于NAQPMS、CMAQ、CAMx、WRF-chem等空气质量模式，量化南通市本底源排放和周边区域外来源传输对本市PM2.5的浓度贡献占比，评估本地减排措施成效，为管控提供一定的科学指导。
④秋冬季污染控制成效综合分析。分析2026-2027年南通市秋冬期间及历史同期的环境空气质量现状，对南通市秋冬季各项污染物的污染水平、首要污染物、污染时间变化及空间分布、成因来源、气象因素的影响、管控效果评估等进行综合分析，并提出下一步的管控措施及建议等。

（2）臭氧污染特征及原因分析

①基于O3及VOCs在线或手工监测数据，分析O3、VOCs及其组分（烷烃、芳香烃、卤代烃、烯炔烃）、典型VOCs物种的浓度水平分布情况和时间变化特征。

②基于VOCs、NOx监测数据，分析南通市O3污染的形成机制及主控方向；结合臭氧和二次有机颗粒物的生成潜势分析（OFP、SOA），获得该区域对臭氧生成贡献大，反应活性高、源指示性强的关键VOCs物种，开展VOCs优先控制物种的识别，开展EKMA曲线绘制，得出臭氧生成敏感性结论。

③利用气象参数数据，分析不同气象条件对VOCs及O3浓度水平的影响；归纳分析容易导致南通市出现臭氧高污染过程的气象条件；结合大气扩散模型，探究特定气象条件下臭氧污染传输的影响。基于NAQPMS、CMAQ、CAMx、WRF-chem等空气质量模式，量化南通市本底源排放和周边区域外来源传输对本市O3的浓度贡献占比，评估本地减排措施成效并为区域管控提供一定的科学指导。

④利用PMF模型，分析南通市VOCs的主要行业来源及贡献，查找典型季节、典型污染过程期间O3、VOCs主要污染空间来源，统计分析各重点区域/企业对受体点位的污染贡献及空间分布情况，开展VOCs优先控制行业的识别。
⑤臭氧污染控制成效综合分析。分析2026—2027年南通市春、夏季期间及历史同期的环境空气质量现状，对南通市臭氧污染水平、污染时间变化及空间分布、成因来源、气象因素的影响、管控效果评估等进行综合分析，并提出下一步的管控措施及建议等。

（3）走航服务
根据实际监测需求，灵活调配并开展以下走航的监测工作不少于8次：

VOCs（挥发性有机物）走航系统：对区域内的VOCs物种进行快速走航与定点监测，实时分析VOCs的浓度分布、关键物种及排放规律，精准锁定臭氧前体物来源。

颗粒物激光雷达走航系统：利用激光雷达技术，开展颗粒物（PM2.5、PM10）的立体走航与垂直扫描，获取区域污染物的时空分布特征、边界层高度及污染传输路径，快速排查扬尘、工业排放等颗粒物高值热点。

臭氧雷达走航系统：针对臭氧污染特征，开展臭氧及其前体物的立体遥感监测，解析区域臭氧生成的敏感区及外来输送影响，为臭氧污染的协同管控提供溯源分析。

污染地图绘制与溯源分析：结合车载GPS定位与高精度监测设备，边走边测，实时生成高空间分辨率的污染物浓度分布图。通过对走航数据的深度挖掘，绘制区域污染图，直观展示污染物的空间分布与变化趋势。

异常点位排查与快速响应：针对地面站点数据异常、重污染天气过程等，迅速开展应急走航。快速锁定污染高值点位及异常排放源，结合气象参数研判污染成因（如局地累积或外来输送）。
（4）专项溯源
针对南通市的国省控站点、行业、高值版块或特定领域，或针对某个区域污染物浓度异常升高、污染过程和传输通道、重大活动与特殊时期保障、环境质量评估与背景调查等方面开展3—4次专项溯源排查，其中走航次数不少于8天。具体场景可涵盖：一是固定站点发现某个区域污染物浓度异常升高，但无法确定具体排放源时，以站点为圆心，开展走航，锁定排放高值点位；二是或开展夜间“突击”检查，挖掘夜间偷排等隐藏的污染源；三是针对污染过程和传输通道，在发生区域性雾霾或臭氧污染时，通过设计特定路线，分析污染物的空间梯度变化和传输路径，判断污染团的来源、输送方向和影响程度；四是其它专项溯源情况。
（5）气象量化与污染影响评估分析

基于AI算法或通过建立模型，计算或模拟不同气象条件和突发状况下(烟花燃放、沙尘、不利气象条件等)，对具体站点空气质量影响的评估，再联动站点周边污染源库的建立，结合实时及预测风速风向的变化等，给出特定时段、特定区域的哪些重点企业实施差异化限产停产的建议，提供成本效益最优的减排方案。
①气象影响量化评估服务。基于南通市历史气象数据与环境监测数据，针对颗粒物或光化学污染过程，建立相关气象量化影响评估模型，开展污染过程期间气象条件与污染排放对南通市颗粒物或臭氧浓度逐日量化影响评估，量化各种气象因子对污染物的相对贡献以及对浓度的绝对影响值、分离源排放和城市传输影响，进一步分析出南通市颗粒物与臭氧污染高值成因与贡献来源。

②重点污染源影响量化评估服务。在动态监测数据与走航溯源基础上，开展重点排放源对站点影响评估，利用评估模型针对餐饮油烟、烟花爆竹等污染排放在不同气象条件下对站点PM2.5影响程度，摸清主要污染源排放影响特征，为精细化大气污染防治提供支撑。
1.2技术成果形式、数量和时效
(1)12份颗粒物、VOCs特征及污染来源的月度总结报告，每月3日前提交上一月报告；

(2)秋冬季污染控制成效综合分析报告、臭氧污染控制成效综合分析报告各1份；

(3)走航次数不少于8天，并形成走航报告。

(4)利用超站监测、常规空气质量监测等多源数据，结合环保部门提供的污染源监测以及其他相关数据和现场排查情况，结合走航溯源、无人机飞测、模型模拟、管控量化影响评估等方面开展南通市大气污染溯源综合分析，开展3—4次专项溯源排查，为区域大气环境质量管控提供数据支撑，形成专项分析报告不少于4份。
(5)专项报告中涉及到颗粒物、VOCs特征原因分析、源解析部分等的技术支持，同时遇颗粒物和臭氧污染过程时48小时内完成污染过程报告编制，节假日上班后第2天完成节日期间大气污染分析专报，支撑服务和污染过程报告次数不限。
注：在时效要求内，先提交电子版，合同期结束前提交纸质装订版。
六、考核及结算要求

6.1 月度数据有效率考核
数据有效率考核（按自然月计算）：数据有效率不达标按下表扣款；仪器故障期间采用手工采样或备机补测，且数据合规，认可有效率（需提前报备并经采购人确认）。数据有效率的统计按照环境监测总站《自动数据审核技术指南（试行）》等管理文件或相应仪器所参照的质控文件要求执行，或直接参考江苏省大气颗粒物组分及VOCs多元分析系统平台初检数据有效率。
	仪器名称
	月有效数据率
	考核结果
	备注

	SO2、NOX、CO、O3、PM10、PM2.5、TSP、PM1、NOY分析仪
	>=95%
	合格，该项不扣款
	多因子扣除费用根据考核累加，月扣款最高额度为分项一月度运维合同价总额。

	
	<95%且>=85%
	每因子扣除分项一合同价0.15%。
	

	
	<85%且>=75%
	每因子扣除分项一合同价0.30%。
	

	
	<75%且>=65%
	每因子扣除分项一合同价0.60%。
	

	
	<65%
	每因子扣除分项一合同价的0.9%。
	

	在线VOCs监测仪
	>=85%
	合格，该项不扣款
	

	
	<85%且>=80%
	扣除分项二合同价0.4%。
	

	
	<80%且>=75%
	扣除分项二合同价0.8%。
	

	
	<75%且>=65%
	扣除分项二合同价1.6%。
	

	
	<65%
	扣除分项二合同价2.5%，同时按日扣除停运期间运维费，直至扣完当月运维合同价总额。
	

	甲醛仪
	>=85%
	合格，该项不扣款
	

	
	<85%
	扣除分项二合同价0.25%。
	

	无机元素连续监测分析仪
	>=85%
	合格，该项不扣款
	

	
	<85%且>=80%
	扣除分项三合同价0.4%。
	

	
	<80%且>=75%
	扣除分项三合同价0.8%。
	

	
	<75%且>=65%
	扣除分项三合同价1.6%。
	

	
	<65%
	扣除分项三合同价2.5%，同时按日扣除停运期间运维费，直至扣完当月运维合同价总额。
	

	激光雷达
	常规数据>=90%
	合格，该项不扣款；每低1个百分点，扣分项四合同价的0.09%。
	沙尘天气过程与常规数据考核叠加扣款 

	
	沙尘天气过程数据有效率≥95%
	合格，该项不扣款；未达标时，按单次沙尘事件扣减分项四合同价的1%。
	


6.2日常质控及管理考核

质控记录缺失或未如实记录质控结果的，每次扣除总合同款的0.2%；备品未按规范要求更换或擅自使用非原厂备品，每次扣除总合同款的0.5%；在采购方定期或不定期检查中，如果运维服务不能按照合同履约到位的，每次扣除合同价的0.5%。
6.3外部考核
投标单位应协助采购方完成外部检查和整改等工作，外部检查中发现设备存在质控问题的，每台设备每次扣除2000元。
6.4数据审核及溯源综合分析考核
数据传输审核延迟的或国家级、省级大气颗粒物、光化学网通报传输审核超期的每次扣除分项五合同款的0.2%；国家级或省级大气颗粒物、光化学网通报数据传输及审核问题的每次扣除分项五合同款的1%；未按时提交月报或分析报告的每次扣除分项五合同款的0.2%；拒绝提交月报或分析月报的每次扣除分项五合同款的5%；综合分析报告和专项分析报告每少一份扣除分项五合同款的5%；走航每少一次扣除分项五合同款的5%。
6.5履约性考核

应标文件或合同中承诺的事项拒不执行的，每次扣除对应仪器总合同款的2%；合同约定维护事项未完成，导致仪器故障或数据长时间缺失的，额外扣除总合同款的5%；重大活动保障、长时间故障及应急事件响应不服从调度的，每次扣除总合同款的5%；拒不接受质控检查或样品考核的，每次扣除总合同款的5%。
扣款处罚累加计算。

七、其他方面
7.1 其他要求

（1）响应单位的投标须满足或满足且优于本采购文件中的所有要求，若有不满足或负偏离，则视为无效投标。

（2）中标方中标后不得转包。

（3）中标方应严格按照本项目的要求和投标的承诺开展运维工作，如果合同期内国家、省、市有其他相关的要求，应遵守执行。

7.2付款方式

（1）合同签订后支付50%；合同期满后，采购方根据中标方履约情况和考核结果按规定支付剩余合同余款。如果中标方拒绝履行合同，采购方将按照相关要求追究其责任。

（2）每次采购方付款前，中标方根据结算金额按国家有关财税规定开出合法发票交采购方办理付款手续。
7.3合同终止清算
在以下情况下采购人有权提前终止或部分终止合同：

1、因设备出现重大设备无法维修、设备更新等原因无需中标供应商继续提供服务的；

2、中标供应商出现重大违约；

3、不可抗力/政策调整。

若采购人提前终止合同，应履行告知义务，除中标供应商重大违约立即终止合同的，需在终止前一个月正式告知中标供应商，双方互不承担违约责任，并按以下进行尾款费用结算：

已支付首付款处理：按实际服务月数折算应付费用（公式：实际月数×月度运维费）。

若实际服务月数≤3个月：采购人已付首付款覆盖服务期，不退还差额。

若实际服务月数>3个月：尾款=实际运维费用-首付款-实际服务期内月度考核扣款。

耗材处理：未开封的耗材，中标供应商收回；已开封耗材不予退回，且不参与费用抵扣。

标 段 二
一、主要内容

确保离子色谱仪、EC/OC分析仪、浊度仪、粒径谱仪、黑炭分析仪、能见度仪、城市摄影系统、太阳辐射仪等仪器稳定运行，获取连续有效监测数据，按照国家审核和传输规范以及采购方要求，确保数据传输的准确性、稳定性和完整性；同时提供数据审核、综合分析服务，按采购方要求提供分析报告，为政府对环境保护决策工作提供科学依据。

二、技术要求

（一）仪器运行现状

所有设备（见表1）均安装于南通市环境教育馆，运行状态良好，投标方可联系采购方进行现场勘查，投标方未现场勘查视为接受设备现状，后续争议由投标方自行承担。

表1 托管运维仪器清单

	序号
	仪器名称
	仪器型号
	品牌
	数量

	1
	三波长浊度仪
	Aurora3000
	澳大利亚cotech
	1

	2
	能见度仪
	Model 6000
	美国 Belfort
	1

	3
	城市摄影系统
	VDCS-1801
	北京赛克玛
	1

	4
	颗粒物粒径谱仪
	EDM180-MC
	德国Grimm
	1

	5
	黑碳仪
	AE-31
	美国Magee
	1

	6
	EC/OC分析仪
	Model-4
	Sunset
	1

	7
	太阳辐射仪
	TBS-4
	锦州阳光
	1

	8
	在线离子色谱分析仪
	MARGA 1S
	瑞士万通
	1


（二）总体运维要求

1.运维范围：含站房环境和安全保障、设备日常维护、故障维修、年度检修、校准、质控及耗材更换（含配件、运输、人工等费用）、数据的传输和审核、数据综合分析等。

2.规范性文件：有机碳/元素碳、水溶性离子等在线自动监测仪质控和运维应执行《环境空气颗粒物（PM2.5）中有机碳和元素碳连续自动监测技术规范》（HJ 1327—2023）、《环境空气颗粒物（PM2.5）中水溶性离子连续自动监测技术规范》（HJ 1328—2023）及中国环境监测总站《大气颗粒物组分自动监测质量保证与质量控制技术规定（第一版）》（总站气函〔2019〕424号）等相关技术要求。合同中未明确的质控管理及运维要求，执行国家及省级现行有效规范性文件以及采购方质量管理要求；新颁布管理办法与合同条款冲突时，以国家或省级最新要求为准。

3.人员要求：运维方须配备专职工程师团队，采购方保留人员考核权及不合格人员更换要求权。

4.响应时效：一般故障4小时内响应、24小时到场、48小时修复；重大故障12小时内提交书面解决方案，经采购方确认后实施，不可抗力（如自然灾害、封控等）导致的延误不计算时效。

5.站房环境和安全：中标方应保持站房内部环境清洁和安全。站房内应布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；定期检查供电、通讯、防雷、防水等情况，保证站房安全和系统的正常运行；本标段中标方负责运维周期内站房总体（含超级站内全部运行设备）的防雷检测，中标单位不具备相关资质的，可依法委托具备资质的专业防雷检测公司进行。

6.报告制度：每月10日前提交上月运维月报，合同终止后15日内提交运维总结报告，并按要求对全部运维记录及报告进行装订和存档；每月5日前提交上月综合分析月报，并按要求对全部报告进行装订和存档。

7.运维方按采购方需求提供下述服务： 7×24小时实时远程技术支持、重大活动前专项巡检与保障预案。
8、仪器有效率要求
（1）中标供应商应确保各项设备仪器有效率满足国家及省市相关考核需求；

（2）当EC/OC、在线离子色谱仪等颗粒物组分关键自动监测设备故障或配置参数不全且不能及时提供备机导致数据有效率不足80%或有加密监测需求时，需组织开展手工监测，保障数据有效率，采样项目、频次及质控按照《江苏省生态环境监测方案》中的相关要求。
(三)站房及数据具体维护要求

日常数据管理：每日实施在线数据巡检，12时前完成前日0-23时监测数据审核，同步检查仪器运行及数据传输状态，发现异常立即处置并上报，配合采购方完成各级平台数据核报工作。

站房周检：每周至少开展1次全面巡检，包含：①保障站房环境条件（温度25℃±5℃、湿度＜80%），调控温湿度避免采样系统结露；②检查采样总管/支管/采样头完整性，清理冷凝水；③核验仪器参数、工控机时钟同步及网络通讯状态；④清点备件耗材及运维工具完整性；⑤维护空调（清洁过滤网）、电源等辅助设备；⑥检查消防/避雷设施有效性及站房防水防潮情况；⑦清除站区杂草积水，保持站内外卫生。所有巡检结果须形成书面记录，发现问题48小时内闭环整改。

(四)各仪器具体维护要求

1. 在线离子色谱仪

每日维护内容：a.每日检查仪器采样流量、色谱柱压、柱温、电导率、目标离子色谱峰出峰时间和峰宽等工作参数；如在现场，还应查看管路是否有气泡或漏液，溶蚀器滤膜是否有气泡，淋洗液是否充足。b.以 PM2.5或 PM10为首要污染物的重污染天气预警发布后，可根据仪器数据质量情况24h内全面检查仪器1次；必要时校准或调整并避开重污染时段，重污染过程或沙尘影响结束后应及时清理采样头和切割器，并核查流量。c.每日检查仪器监测结果，发现异常数据及时排查原因。d.做好每日维护记录，并定期存档。如发现问题，能远程修复及时修复；如不能，须及时安排技术人员到站点现场进行处理。

每周维护内容：a.每周至少现场检查1次仪器运行状态。b.每周至少检查1次监测仪器散热风扇污染情况，及时清洁。c.每周至少检查1次户外缓冲瓶，及时清理积水。d.每周至少检査1次蒸汽发生器水位是否正常、样品收集装置是否充满吸收液、管路是否有气泡与漏液。e.每周至少检查1次溶蚀器是否正常，当发现漏液、有气泡或污染时，应及时分析原因，更换过滤器等耗材或备件。f.对于颗粒物流路，每周至少更换1次过滤器；对于气体流路，如配有过滤器的，每两周至少更换1次过滤器；可根据仪器说明书要求及当地污染程度增加过滤器更换频次，新过滤器使用前应活化。g.每周至少检查1次色谱柱柱效，当发现色谱柱柱效下降较多，如NO3-和SO42-色谱峰之间的分离度小于1.2，Na+和水负峰/系统峰分离度小于1.5时，应及时更换相应的色谱柱与保护柱。h.每周至少检查1次采样泵是否运转正常。i.每周至少检査1次采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，流路管路是否洁净和畅通，及时发现并清除管路中的异物和气泡，必要时更换配件或耗材。j.每周至少检查1次淋洗液液位，液位低于容器容积的1/5时应及时更换淋洗液，若使用淋洗液自动发生器，应及时添加去离子水；每次更换淋洗液后应检査目标离子的保留时间和背景电导率，查看保留时间漂移情况，如漂移超出0.5min，应及时排查原因。k.每周至少检查1次废液桶，及时清空废液。l.每两周使用去离子水(电阻率应≥18MΩ·cm，25 ℃)检査仪器基线与空白响应情况，如目标离子浓度高于仪器检出限，应及时排查后重新测试。m.执行仪器说明书规定的其他周维护内容。n.做好每周维护记录，并定期存档。

每月维护内容：a.每月至少清洁1次采样头；在颗粒物污染较重或植物飞絮、飞虫影响较大的季节，应增加采样头的检查和清洁频次；清洁时，应完全拆开采样头和切割器，用蒸馏水或无水乙醇清洁(无水乙醇清洁后需再用蒸馏水清洁一遍)，待完全晾干或吹风机吹干后重新组装，组装时应检查密封圈的密封情况。b.执行仪器说明书规定的其他月维护内容。c.做好每月维护记录，并定期存档。d.数据库数据核查和备份。每月至少备份1次原始数据，按照采购方要求提供数据报表，内容至少要包括仪器有效数据获取率情况、仪器故障及数据缺失情况。

每季度维护内容：a.采用溶蚀器滤膜的仪器，每季度至少更换1次滤膜。 b.每季度至少清洁或更换1次溶蚀器、蒸汽发生器、采样及流路管路，根据当地污染程度可增加清洁频次；采样管路清洁后应检查气密性，并核查采样流量。c.执行仪器说明书规定的其他季度维护内容。d.做好每季度维护记录，并定期存档。

每半年维护内容：a.每半年至少更换1次蠕动泵管和采样泵过滤器，根据实际情况可适当增加更换频次。b.执行仪器说明书规定的其他半年维护内容。c.做好每半年维护记录，并定期存档。

每年维护内容：a.每年对仪器预防性维护1次(或根据污染情况调整维护频次)，检查与清洁样品采集单元和分析单元，更换必要的耗材与配件；维护后，应全面核查仪器状态，确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性。b.执行仪器说明书规定的其他年度维护内容。c.做好每年维护记录，并定期存档。

2.EC/OC分析仪

每日维护内容：每日不定期远程登录仪器，检查仪器运行状况、工作参数、流量、炉内压力、激光强度、升温程序、每日甲烷峰面积变化幅度＜5%、自动空白结果（TC≤0.3μgC）等；如发现问题，能远程修复及时修复，如不能，须及时安排技术人员到站点现场进行处理。

每周维护内容：至少更换一次滤膜，重污染天气期间加大更换频率；更换滤膜后，至少执行一次烤炉程序和滤膜空白测试。

每2周维护内容：采用单点校准法核查,测试3次校准中间浓度点响应值，每次相对误差应小于10%；检查载气和标气压力和有效期，有效期截至前或压力低于2MPa时更换；更换气瓶后须检漏，更换氦气、氦氧气后须进行校准曲线中间浓度点的核查，更换氦甲烷后须重新建立校准曲线；检查采样泵、采样管路、石英炉、溶蚀器等关键部位，必要时更换配件和耗材。

每月维护内容：至少清洁一次采样头，污染天加大清洁频率。核查采样流量（8L/min±5%）；环境温度、压力检查或校准。环境温度偏差不超过±2℃，环境压力偏差不超过10hPa；数据库数据核查和备份；按照采购方要求提供数据报表，内容至少要包括仪器有效数据获取率情况、仪器故障及数据缺失情况。

每季度维护内容：至少进行一次溶蚀器和采样管路清洗，至少更换一次溶蚀器滤膜等配件，或根据污染程度加大频率。绘制一次校准曲线，校准曲线不少于5个浓度点（包含滤膜空白点），相关系数R≥0.995；更换核心部件后，重新进行标准曲线校准。全流程空白；在采样进口端安装颗粒物高效过滤器，采集1小时全流程空白，应小于2.0μg/m3。

每半年维护内容：清洁氦气、氦氧、氦甲烷和样气电磁阀；对氦甲烷通道流量进行单点核查，偏差超过±5%，须进行校准。

每年维护内容：对氦气、氦甲烷、氦氧通道流量进行多点校准，相关系数R≥0.990。每年进行一次预防性维护，对采样系统、分析系统进行检查和清洁;保养后，对仪器进行全面校准和检查，包括多点核查、重复性、稳定性等。

3.黑碳仪

每周维护内容：检查黑碳监测仪自动监测仪的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常，检查黑炭监测仪显示以及外部数据记录器的系统时间和日期，仪器时间与北京时间一致。

两周维护内容：检查滤带，已使用近90%时及时予以更换，每更换两次新滤带更换1次旁路过滤器，重污染天气期间加快滤膜移动的频次；检查使用过的滤带上的点，查看采样点边缘是否清晰；检查磁盘，存满及时更换,同时完整备份原存储器中所有原始数据。

每月维护内容：做1次外部流量检查，流量标准值为5.0LPM,若流量误差大于±10%，校准流量；用高效过滤器检查背景值（要求±≤500ng/m3），清洗PM2.5旋风式粒径切割器。

每半年维护内容：清洁光学分析室。

4.能见度仪

每周维护内容：记录1次仪器各显示状态参数。

每月维护内容：清洁探测器。

每季度维护内容：检查电缆、清理光学部件。

每半年维护内容：a.至少进行1次校准（有异常按需）零点＜0.05、标点≤±10%。b.更换光源板（按需）。

5.浊度仪

每周维护内容：检查仪器时钟与参数，必要时进行相应调整。

每月维护内容：零点和跨度检查，根据公差结果判定是否需要进行全校准。

每季度维护内容：清洗屋顶进口罩及防虫网。依次作一次全校准、零检查和标气检查；零点±1.5 Mm-1、标气检查稳定度和零点稳定度≥90%（520nm后向散射＞80%）、跨度检查值与标准值误差±5%（以标气理论值计算）。

半年维护内容:清洗测量腔室并进行气密性测试，更换零气泵进气过滤器和零气/标气精细过滤器。

每年维护内容:更换标气,按需更换易耗件（灯源O型圈、光电倍增管V型环、采样泵、参考快门、快门螺线管）;清洗气路更换电池。

6.颗粒物粒径谱仪

每日维护内容：检查平台数据是否正常。

每周维护内容：检查集水瓶是否需要清洁，记录仪器相关信息。

季度维护内容：流量检查或校准；清理光室；清理室外采样头；更换过滤器。

每年维护内容：返厂校准、清洁采样管、更换除湿泵、更换温湿度传感器（根据仪器实际运行状态执行）、更换激光器加放大板（根据仪器实际运行状态执行）。

7.城市摄影系统

每日维护内容：远程查看拍照数据是否正常。

每周维护内容：清洁镜头。

每年维护内容：更换解码器（根据仪器实际运行状态执行）

8. 太阳辐射仪

每周维护内容：擦拭玻璃罩子，防止灰尘或者污渍影响测量精度。检查仪器水平，气泡至少一半在水平圆环内。检查周边有无物体将阳光反射到它上面，或发出短波辐射。

每季度维护内容：检查辐射表内部的干燥剂是否需要更换。检查辐射表的信号线是否有老化破损的迹象。检查辐射表到采集器接线端是否有松动运行
(五)质量保证与质量控制要求

1.中标方应具有健全的监测数据质量管理制度

（1）明确技术管理、质量管理和运行维护等关键岗位人员的质量责任，建立责任追溯机制，制定防范和惩治弄虚作假行为措施。

（2）规范人员职责授权、设备功能性能核验，建立包含设备档案、运行记录、维护检修记录、校准调整记录、标准物质使用记录等的管理档案，并动态更新；

（3）建立运行维护记录制度，明确日常巡检、维护维修、校准核查、质量控制、数据审核等关键环节的记录要求；

（4）建立内部自查问题和生态环境主管部门推送问题的记录、整改、反馈机制，以及定期检查、运行评估、持续改进质量管理制度的机制。

2.档案与记录管理:中标方须建立完整的运维档案，涵盖巡检、维护、耗材使用、质控等全流程记录，并按日/周/月分类归档；档案文件包括但不限于：巡检记录表、维护维修台账、标准物质使用台账、质控记录表。

运维服务期间，档案应当在服务所在地的站点、站房分类妥善保存，服务期结束后应及时进行装订并移交至中心指定地点进行存档。

3.质量保证体系:

（1）标准物质须采用国家有证标准物质且在有效期内。

（2）运维仪表须具备法定计量认证标识，定期送检并保存检定证书。

（3）配备经计量部门检定/校准的专用流量计、温湿度计、压力计等设备，用于仪器和站房环境的监控。

4.质量控制要求:

（1）严格执行国家及地方质控标准，落实校准、数据审核等环节，确保监测数据溯源性。

（2）技术文件须实时更新并备案，运维记录须由操作人签字确认，年度归档备查。

（3）投标文件中需专项说明质控管理架构、实施流程及异常处置预案。

(六)配件耗材及维修要求

1. 配件耗材管理要求：供应商须确保配件耗材足量供应且技术合规，按维护周期更换并登记台账；各类故障配件24小时内完成调换；所有物料需提供有效期证明，有效期≤90天的耗材不得使用。

2.设备维修响应标准:常规故障处置：4小时内出具初步诊断报告;24小时内技术人员抵达现场;48小时内完成故障排除并提交维修简报。重大故障处置：48小时内无法修复的，应于故障确认后12小时内提交书面处置方案，经采购方书面批准后，按核定时限完成系统恢复。若仪器较长时间（5天内未能解决）不能正常工作，需及时提供备机。

3. 通信和电力线路等外部故障：接报后4小时内通报权属单位,全程跟踪协调直至故障排除;每6小时向采购方报送处置进展。
(七)数据传输、审核及综合分析要求

1、中标方须根据采购人需求，建立稳定、高效的仪器数据联网传输体系，确保所有监测仪器数据能够实时、准确上传至指定平台（总站、省中心及中心平台）。

2、中标方应按照采购方需求保障自动站及设备监测数据的传输及审核，传输及审核规范按照中国环境监测总站《国家大气颗粒物组分自动监测数据联网技术规定》和《大气颗粒物组分自动监测质量保证与质量控制技术规定（第一版）》（总站气函〔2019〕424号）等相关技术要求执行。合同中未明确的审核要求，执行国家及省级现行有效规范性文件以及采购方质量管理要求；新颁布的技术规范与合同条款冲突时，以国家或省级最新要求为准。

3、异常及无效数据须附上详细的审核理由，每天12点之前审核昨日所有小时数据；每周按总站或省中心时间节点要求进行国家组分网数据审核；省中心和总站有关数据方面的意见及整改要求，需一周内完成反馈或整改。

4、每月10日前备份上月所有仪器设备的原始数据及处理数据，并提交上月运维记录、运维月度总结和下月计划等；合同终止/期满后15日内提交完整运维总结报告。

5、投标单位应于每月月初基于监测数据，同时结合气象资料（气象要素、天气形势、气流轨迹等），综合运用数理分析、模型分析等手段，对每月污染物的浓度特征、污染成因及变化规律、污染来源等进行综合分析，提出下一步的管控措施及建议，配合采购单位需求开展临时性报告编制工作。

6、参与履行运维维护服务本项目的所有人员，对工作中所涉的数据、资料及文件等负有保密义务，未经用户方同意，不得向第三方泄露。

三、考核与付款

1.履约监管机制: 采购方依据合同条款实施履约考评，对未达标行为按合同扣罚，重大事故移交相关部门处理。

2.数据有效率考核（按自然月计算）：各运维设备数据有效率须达到（表3）标准，单台设备数据有效率不达标按下表扣款，多台设备数据有效率不达标时，扣款累加；仪器故障期间采用手工采样或备机补测，且数据合规，认可有效率（需提前报备并经采购方确认）。
表3 数据有效率考核表
	
仪器名称
	标准
	月度数据有效率
	月质控数据合格率
	备注

	在线离子色谱
	>=85%
	合格，该项不扣款。
	合格，该项不扣款。
	月扣款最高额度为分项一合同款的6.2%。

	
	<85%且>=80%
	每台扣除分项一合同款的0.6%。
	每台扣除分项一合同款的0.6%。
	

	
	<80%且>=75%
	每台扣除分项一合同款的1.2%。
	每台扣除分项一合同款1.2%。
	

	
	<75%且>=65%
	每台扣除分项一合同款的2.0%。
	每台扣除分项一合同款的2.0%。
	

	
	<65%
	每台扣除分项一合同款的3.2%，且按日扣除停运期间运维费。
	扣除分项一合同款的3.2%。
	

	

	有机碳/元素碳分析仪
	>=85%
	合格，该项不扣款。
	合格，该项不扣款。
	1、本条目仅针对EC/OC进行考核。

2、月扣款最高额度为分项二合同款的3%。

	
	<85%且>=80%
	扣除分项二合同款的0.3%。
	每台扣除分项二合同款的0.3%。
	

	
	<80%且>=75%
	扣除分项二合同款的0.6%。
	每台扣除分项二合同款的0.6%。
	

	
	<75%且>=65%
	扣除分项二合同款的1.0%。
	每台扣除分项二合同款的1.0%。
	

	
	<65%
	扣除分项二合同款的1.5%，且按日扣除停运期间运维费。
	扣除分项二合同款的的1.5%。
	

	浊度仪、粒径谱仪、黑炭分析仪、能见度仪、城市摄影系统、太阳辐射计
	>=80%
	合格，该项不扣款。
	合格，该项不扣款。
	1、单台扣除费用根据考核项可累加。

2、单台月扣款最高总额度为分项二合同款的0.6%，多台仪器可累加。

	
	<80%且>=65%
	每台扣除分项二合同款的0.18%。
	每台扣除分项二合同款的0.12%。
	

	
	<65%
	每台扣除分项二合同款的0.24%，且按日扣除停运期间运维费。
	扣除分项二合同款的的0.6%。
	


3.质控及管理考核

质控记录缺失或未如实记录质控结果的，每次扣除总合同款的0.2%；备品未按规范要求更换或擅自使用非原厂备品，每次扣除总合同款的0.5%；标样考核未通过的，每项因子扣除总合同款的0.2%；

4.外部考核：投标单位应协助采购方完成外部检查和整改等工作，外部检查中发现设备存在质控问题的，每台设备每次扣除2000元。

5.数据审核及综合分析考核：数据传输审核延迟的或国家级、省级大气颗粒物组分网通报传输审核超期的每次扣除分项三合同款的0.2%；国家级或省级大气颗粒物组分网通报数据传输及审核问题的每次扣除分项三合同款的1%；未按时提交运维月报或数据分析报告的每次扣除分项三合同款的0.2%；拒绝提交运维月报或数据分析月报的每次扣除分项三合同款的5%，经提醒后仍拒绝提交的视为重大违约。

6.履约性考核：合同约定维护事项未完成，导致仪器故障或数据长时间缺失的，额外扣除总合同款的5%；重大活动保障及应急事件响应不服从调度的，每次扣除总合同款的5%；拒不接受质控检查或样品考核的，每次扣除总合同款的5%。

四、合同及付款方式

（一）付款方式：

（1）合同签订后支付50%；合同期满后，采购方根据中标方履约情况和考核结果按规定支付剩余合同余款。如果中标方拒绝履行合同，采购方将按照相关要求追究其责任。

（2）每次采购方付款前，中标方根据结算金额按国家有关财税规定开出合法发票交采购方办理付款手续。

（二）合同终止清算

在以下情况下采购人有权提前终止或部分终止：

1、因设备出现重大设备无法维修、设备更新等原因无需中标供应商继续提供服务的；

2、中标供应商出现重大违约等情况；

3、不可抗力/政策调整。

若采购人提前终止合同，应履行告知义务，除中标供应商重大违约立即终止合同的，需在终止前一个月正式告知中标供应商，双方互不承担违约责任，并按以下进行尾款费用结算：

已支付首付款处理：按实际服务月数折算应付费用（公式：实际月数×月度运维费）。

若实际服务月数≤3个月：采购人已付首付款覆盖服务期，不退还差额。

若实际服务月数>3个月：尾款=实际运维费用-首付款-实际服务期内月度考核扣款。

耗材处理：未开封的耗材，中标供应商收回；已开封耗材不予退回，且不参与费用抵扣。
第四部分  评标方法与评标标准

本项目按标段一 →标段二的顺序开标、评标。

每个投标人投标时可申报所有标段，但不得兼中，最多只能中一个标段。

投标人在标段一中标后，自动丧失标段二投标资格。

如某标段因质疑投诉成立或出现本招标文件第二部分“投标须知” 第六条 1.4所述情况的，取消中标资格，不影响其他标段评审结果。采购人对相应标段重新招标，被取消中标资格的投标人及其他标段中标人不得参与本项目后续招投标活动。

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。本项目各标段推荐三名中标候选人，得分且投标报价相同的由采购人代表抽签确定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为该标段排名第一的中标候选人。

评委会由采购人代表和评审专家共计5人组成，其中评审专家4人，采购人代表1人。评审专家在专家库中随机抽取。评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。
一、采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

二、评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。 

三、商务技术分：80分

标段一：

	评标

项目
	评分标准
	分值

	资质

认证
	（1）投标人具备有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供一个得1分，最多得2分，提供相关证书原件扫描件加盖公章。

（2）投标人具有CMA资质且包含环境空气挥发性有机物、颗粒物中无机元素检测能力，每有一类得2分，最多得4分。

注：提供相关有效证明材料原件扫描件加盖公章，实验室应可为自有实验室或投标人下设机构或为投标人全资子公司或控股子公司的下属企业、下设机构。
	6分

	人员及资源配备
	（1）为本项目配置的运维技术人员须为具有对应设备运维经验，且具备在线挥发性有机物、无机元素、常规参数、激光雷达运维培训合格证的技术工程师，每有1个类别得1分，最多得3分。

注：提供人员相关证明材料原件扫描件加盖公章及投标人为其缴纳的近六个月连续的社保证明。

（2）为本项目配置的溯源分析组成员达到3名及以上，其中至少1人主持省级以上大气环境相关的科研项目，至少有2名及以上人员具有环境类或相关的学士及以上（含）学历，且参与过大气环境类的项目，满足以上条件的得3分；

项目组成员不满足上述条件，但项目组成员达到3名以上且参与过大气环境类的项目，本项得2分。

注：提供人员相关证明材料原件扫描件加盖公章。

（3）一般故障能在2小时内响应得3分，一般故障能在3小时内响应得2分，提供驻点与超站所在地路程截图。

（4）配备运维专用车辆得1分，提供车辆相关资料。

（5）投标人应根据运维要求确保日常运行维护仪器设备齐全、可计量溯源，包括但不限于通过计量检定/校准的流量计、压力表、温湿度计等设备，每有一项计1分，最多得3分，相关证明材料为有资质的计量机构为投标单位出具的有效期内检定/校准证书。

（6）投标人可提供常规参数、无机元素或VOCs备机的，每类设备得1分，最多得3分，相关证明材料为投标单位出具的书面证明材料或承诺函加盖公章。
	16分

	业绩

证明
	（1）近三年以来（以合同签订时间为准），投标人必须具有在线VOCs成功维护案例，否则该项不得分。

具有在线VOCs成功维护案例，每提供1个得2分，最多得6分；

具有无机元素连续监测分析仪成功维护案例，每提供1个得1.5分，最多得3分；

具有常规参数等成功维护案例，每提供1个得0.5分，最多得1分。

注：提供案例合同原件扫描件加盖公章，同一单位不同时间的成功运维案例视为1个。

（2）近三年以来（以合同签订时间为准）：

投标人组织开展或承担过大气环境走航监测相关项目的每有1项得1分，最多得2分；

承担过大气污染溯源或专项调查分析报告业绩的每有1项得1分，最多得2分。

注：提供项目或业绩的合同原件扫描件加盖公章。
	14分

	运维

方案
	（1）运维方案内容需包括日常运维方案、故障维修、安全检查等详细内容。

方案内容清晰完整，可行性强的得6分；

方案内容较为清晰完整，可行性较强的得4分；

方案内容一般，可行性一般的得2分；其他情况不得分。

（2）质控方案中需包含自动站运维规章制度、质控检查、定期巡检、量值溯源等内容。

方案的专业性强、内容丰富且完整性高的得5分；

方案的专业性较强、内容较为丰富且完整性较高的得3分；

方案的专业性一般、内容简短且完整性低的得1分；其他情况不得分。

（3）有配套的记录表格，包括巡检记录、故障维修记录等。

记录表格内容清晰明了，专业性强的得3分；

记录表格内容较为合理，专业性较强的得2分；

记录表格内容简单，专业性一般得1分；无相应材料不得分。

（4）管理制度及操作规程科学完善，针对性可实施性强得3分；

制度规程较全面，针对性可实施性良好得2分；

制度规程简单，针对性可实施性欠缺得1分；未提供不得分。
	17分

	数据传输、审核、分析方案
	提供包括数据传输、审核、异常数据识别等内容的数据传输审核与数据综合分析方案：

方案内容完整、合理、可执行性强，且具有较强的数据审核相关经验的得3分；

方案基本完整、合理、具有一定的可执行性，且具有一定的数据审核相关经验的得2分；

方案不完善、缺乏合理性的得1分；未提供不得分。
	3分

	溯源及走航服务支撑方案
	（1）针对本项目中大气污染成因溯源及走航服务支撑部分的整体认识、需求理解、总体目标、技术路线、关键技术、采用的模型、数据分析等方面开展整体方案设计，根据招标文件中的采购需求阐述。方案必须符合本地当前空气质量实际情况：

项目设计科学合理、针对性强、可执行性强，能科学合理的开展数据分析工作，满足项目需求的，得6分；

项目设计科学合理、针对性较强、可执行性较强，数据分析方案合理，符合相关标准和规范，基本满足项目需求的，得4分；

项目设计科学合理、针对性一般、可执行性一般，数据分析方案基本合理、基本符合相关标准和规范，但在满足项目需求方面欠缺，思路欠清晰的，得2分；

项目设计较为科学合理、针对性差、可执行性较差，对招标需求所要解决的数据分析重点问题方案不完善或存在重大漏项的，手段运用和方案不合理的，得1分；

未提供方案的不得分。

（2）投标人自有大气环境挥发性有机物和颗粒物走航监测车的得2分，提供设备相关资料加盖公章。
	8分

	应急保障能力
	（1）针对突发环境问题、特殊时期、自然灾害、临时停电或节假日、重大活动或被偷盗破坏等情况，制定专门的应急预案。

应急预案安排科学合理、可操作性强的得5分； 

应急预案安排较为科学合理、可操作性较强的得3分；

应急预案安排科学合理性一般、可操作性一般的得1分；其他情况不得分。

（2）投标人提供近三年以来为重大活动、赛事或突发环境事故监测保障期间提供技术保障相关证明材料，证明材料为用户单位出具的书面证明材料，有一例得1分，最多得3分。
	8分

	创新性与增值服务
	（1）承诺针对相关因子异常高值问题进行溯源排查分析服务，并提供污染来源手工采样及分析支撑，提供承诺的得2分。
（2）提出其他超出采购要求的资源共享、现场辅助等相关的创新性或增值服务：

方案内容完整、可实施性强、能有效支撑业务工作，且提供承诺的得6分；

方案内容基本完整、可实施性较强、能较有效支撑业务工作，且提供承诺的得4分；

方案内容不完善，可实施性一般、支撑业务一般，且提供承诺的得2分；

未提供方案或方案未提供实质性内容的不得分。
	8分


标段二：
	评标

项目
	评分标准
	分值

	资质

认证
	（1）投标人具备有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，最多得3分，提供相关证书原件扫描件加盖公章。

（2）投标人具有有CMA资质的实验室且有阴阳离子和元素碳/有机碳能力的，每有一项能力得2分，最多得4分。

注：提供相关有效证明材料原件扫描件加盖公章，实验室应可为自有实验室或投标人下设机构或为投标人全资子公司或控股子公司的下属企业、下设机构。
	7分

	人员及资源配备
	投标人应根据采购人要求配置合适的技术人员和资源，保证人员数量、专业技术背景、工作经历、技术能力、资源配置匹配项目运维内容。

（1）人员配制和专业技术背景

为本项目配置的技术人员须为具有运维经验及相关上岗资质证明的技术工程师，每有1人得1分，最多得3分；

在上述为本项目配置的持有上岗证人员中具备环保类专业技术中级及以上职称的，有1人得1分，最多得3分。

注：提供人员相关证明材料原件扫描件加盖公章及投标人为其缴纳的近六个月连续的社保证明。
（2）响应时效性

能在2小时内响应得3分，能在4小时内响应得2分，提供驻点与超站所在地路程截图。

（3）投标人应根据运维要求确保日常运行维护仪器设备齐全、可计量溯源，包括但不限于通过计量检定/校准的流量计、压力表、温湿度计等设备，每有一项计1分，最多得3分，相关证明材料为有资质的计量机构为投标单位出具的有效期内检定/校准证书。

（4）投标人可提供EC/OC或离子色谱仪备机的，每种设备得1分，最多得2分，相关证明材料为投标单位出具的书面证明材料或承诺函加盖公章。
	14分

	业绩

证明
	EC/OC分析仪（有机碳/无机碳分析仪）、离子色谱仪为本标段核心运维设备。 

（1）投标人同时具备离子色谱仪、EC/OC分析仪仪器成功运维案例的得2分；

（2）提供近三年在线离子色谱仪成功运维案例，每提供1个得2分，最多得6分；

（3）提供近三年EC/OC分析仪成功运维案例，每提供1个得2分，最多得6分；

注：提供案例合同原件扫描件加盖公章，同一单位不同时间的成功运维案例视为1个。
	14分

	运维

方案
	投标人应了解本项目运维内容，为本项目建立运行管理制度和操作规程，提供完整的运维、质控、档案和记录、管理方案。

（1）管理制度：应建立健全的数据质量管理制度

技术管理、质量管理、运维等关键岗位职责明确、有健全的责任追溯制度，制定防范和惩治弄虚作假行为措施，针对性可实施性强的得4分；

制度规程简单，针对性可实施性一般的得2分；

无管理制度的不得分。

（2）运维方案：需包括日常运维方案、故障维修、安全检查等详细内容。

方案内容清晰完整，可行性强的得6分；

方案内容较为清晰完整，可行性较强的得4分；

方案内容一般，可行性一般的得2分；

其他情况不得分。

（3）质控方案：需包含自动站运维规章制度、质控检查、定期巡检、量值溯源等内容。

方案专业性强、内容丰富且完整性高的得6分；

方案专业性较强、内容较为丰富且完整性较高的得4分；

方案专业性一般、内容简短且完整性低的得2分；

其他情况不得分。

（4）记录和档案管理方案：应建立运行维护记录制度和档案管理制度，明确日常巡检、维护维修、校准核查、质量控制、数据审核等关键环节的记录要求以及各类记录档案的管理要求；

记录表格内容齐全、清晰明了，专业性强的得6分；

记录表格内容较为合理，专业性较强的得4分；

记录表格内容简单，专业性一般的得2分；

其他情况不得分。
	22分

	数据传输、审核、分析方案
	投标单位应了解本项目数据传输审核及分析等，为本项目提供数据审核、异常数据识别及数据分析服务方案。

方案内容完整、合理、可执行性强，且具有较强的数据审核相关经验的得5分；

方案基本完整、合理、具有一定的可执行性，且具有一定的数据审核相关经验的得3分；

方案不完善、缺乏合理性的得1分；

未提供不得分。
	5分

	应急保障能力
	（1）针对突发环境问题、特殊时期、自然灾害、临时停电或节假日、重大活动或被偷盗破坏等情况，制定专门的应急预案。

应急预案安排科学合理、可操作性强的得6分；

应急预案安排较为科学合理、可操作性较强的得4分；

应急预案安排科学合理性一般、可操作性一般的得2分；

其他情况不得分。

（2）供应商提供近三年以来为重大活动、赛事或突发环境事故监测保障期间提供技术保障的相关证明材料，证明须涉及离子色谱仪及EC/OC分析仪等仪器，相关证明材料为用户单位出具的书面证明材料，每有一项得2分，最多得4分。
	10分

	创新性与增值服务
	（1）承诺针对相关因子异常高值问题进行溯源排查分析服务，并提供污染来源手工采样及分析支撑，提供承诺的得2分。
（2）提出其他超出采购要求的资源共享、现场辅助等相关的创新性或增值服务：

方案内容完整、创新性强、可实施性强、能有效支撑业务工作，且提供承诺的得6分；

方案内容基本完整、创新性较强、可实施性较强、能较有效支撑业务工作，且提供承诺的得4分；

方案内容不完善，创新性较一般、可实施性一般、支撑业务一般，且提供承诺的得2分；

未提供方案或方案未提供实质性内容的不得分。
	8分


各标段投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

备注：上述投标文件中所提供的相关证书等证明材料如有有效期的，均须在有效期内。

四、价格分：20分

各标段限价如下表，投标报价总价及分项报价均不得超过相应最高限价，否则作无效投标处理。

	标段
	分项
	分项最高限价（万元）
	总价最高限价（万元）

	标段一
	分项一：大气多参数站常规参数托管运维
	12
	90

	
	分项二：VOC在线分析仪及甲醛仪托管运维
	30
	

	
	分项三：无机元素连续监测分析仪托管运维
	21
	

	
	分项四：激光雷达托管运维
	9
	

	
	分项五：数据传输、审核、分析及综合分析和大气污染成因溯源及走航服务支撑
	18
	

	标段二
	分项一：离子色谱仪托管运维
	38
	86

	
	分项二： EC/OC分析仪、浊度仪、粒径谱仪、黑炭分析仪、能见度仪、城市摄影系统、太阳辐射仪托管运维
	38
	

	
	分项三：数据审核、传输、分析
	10
	


各标段价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且每标段投标价格（投标总价，下同）最低的投标报价为相应标段的评标基准价，其价格分为满分。相应标段的其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100 

五、出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在30分钟内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

六、政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

七、中标人的确定
评委会汇总各标段所有评委评分后，各标段评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。本项目各标段推荐三名中标候选人，得分且投标报价相同的由采购人代表抽签确定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为该标段排名第一的中标候选人。采购人委托评标委员会直接确定中标人。

当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定各标段其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
八、评标争议
评标时评委对评标的细则若有争议，由评标委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。
九、落标原因
评标委员会不对落标的投标人做落标原因的解释。
第五部分  合同格式
拟签订的合同文本

（参考格式，本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人法务审查通过的版本为准）
甲方：江苏省南通环境监测中心

乙方：

甲乙双方根据2026年 月 日的江苏省南通环境监测中心2026年大气多参数自动站运维服务项目（项目编号： JSZC-320000-TFGY-G2026-0006 ）招投标结果及采购文件的要求，经协商一致，达成如下采购服务合同：

一、合同标的

乙方根据甲方需求，承担2026年大气多参数自动站运维服务。具体为     标段。

二、合同金额

本合同的总金额（大写）为人民币          元（小写     元），各分项价格如下：
	标段
	分项
	价格

	标段一
	分项一：大气多参数站常规参数托管运维
	

	
	分项二：VOC在线分析仪及甲醛仪托管运维
	

	
	分项三：无机元素连续监测分析仪托管运维
	

	
	分项四：激光雷达托管运维
	

	
	分项五：数据传输、审核、分析及综合分析和大气污染成因溯源及走航服务支撑
	

	标段二
	分项一：离子色谱仪托管运维
	

	
	分项二： EC/OC分析仪、浊度仪、粒径谱仪、黑炭分析仪、能见度仪、城市摄影系统、太阳辐射仪托管运维
	

	
	分项三：数据审核、传输、分析
	


本合同总金额为乙方提供的服务及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，包括但不限于工作所需的人工、材料、耗品耗材、主辅设备维护维修（包括空调）、标准物质、备品备件、管理、培训、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。招投标文件中另有规定的除外。

在招投标文件未列明，而实际履行本合同必需的费用均包含在合同总金额中，乙方不得因本合同向甲方主张其他款项。

三、合同履行期限
标段一：大气多参数站常规参数、VOC在线分析仪、无机元素连续监测分析仪：自2026年11月1日至2027年10月31日；甲醛仪：自2027年1月1日至2027年10月31日；激光雷达：自2026年10月20日至2027年10月31日；数据传输、审核、分析及综合分析：对应仪器运维周期；大气污染成因溯源及走航服务支撑：自2026年11月1日至2027年10月31日。

标段二：自2026年7月1日至2027年10月31日，或合同签定日期起连续16个月。

四、付款方式

按各标段采购文件项目需求具体要求执行。
五、验收：

甲方按招投标文件相关要求进行。如需委托第三方验收，验收费用由甲方承担。因乙方交付的工作成果不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

甲方在合同履行期间，有权依照采购文件相关要求对乙方提供的相关服务或交付的工作成果进行阶段性验收及/或总体验收。经验收不合格的，乙方应当按照甲方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合采购文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，甲方有权依照法律程序解除合同，并追究乙方违约责任。

六、合同责任：

1.甲方应当为乙方履行合同提供必要的支持。

2.乙方保证其对为履行本合同交付的工作成果、使用的技术手段或提供的服务内容涉及的各方面均享有完全的法律权利或获得充分的授权。乙方因自身的权利瑕疵或侵权行为使得本合同履行侵犯任何第三方合法权益的，均由乙方处理并承担相关责任。

3.乙方在履行合同中产生的一切非因甲方过错导致的损失，均由乙方自行承担责任。

4.乙方因逾期交付服务项目或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

5.甲乙双方均应指定专人作为本合同履行期间双方之间的联络人，所有一方向相对方正式知会事项的通知到达相对方指定联络人即视为到达对方。

甲方指定联络人：

姓    名： 

联系方式： 

乙方指定联络人：

姓    名：

联系方式：

七、履约保证金：无。

八、保密条款：乙方不得将在履行本合同中知悉的甲方任何信息随意泄露、擅自使用。如违反本条款规定，乙方应赔偿甲方遭受的直接或间接损失，甲方有权取消乙方相关服务直至终止合同。本项保密义务在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

九、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，约定由甲方所在地法院管辖，由此产生的费用包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、保函费、差旅费等由违约方承担。
十、合同生效：本合同由甲乙双方签字并盖章后生效。

十一、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）招投标文件和乙方的响应文件；

（三）《中标通知书》；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十二、合同备案

本合同一式四份，中文书写。

甲方：  江苏省南通环境监测中心 （盖章）

地址：              

法定（授权）代表人：

二〇二六年    月    日 

乙方：                         （盖章）

地址：                    

法定（授权）代表人：

二〇二六年   月     日

户名：                          

开户银行：                    

账号：
第六部分  投标文件组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件）；

2.报价明细表（格式见附件）；
3.法人授权书（格式见附件）；

4.其他材料。

二、资格条件
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；满足法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺书，格式见附件）。

三、符合条件
1.报价承诺函（格式见附件）；

2.投标函（格式见附件）；

3.实质性响应承诺函（格式见附件）；

4.商务部分正负偏离表（格式见附件）；

5.技术部分正负偏离表（格式见附件）。

四、综合评审评分项
商务技术分评审标准中所涉及的事项需提供的所有资料。

五、价格折扣证明

《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料（如涉及，请提供）。

注：如投标人参与本项目多个标段的投标，投标文件须按各标段分别制作提交。

附件
一、开标一览表
开标一览表（总价）
供应商全称（加盖CA电子公章）：

项目名称：

项目编号：    

标段号：

	投标总报价：
	金额大写：

小写：       元


                                   日期：      年
 月   日
二、报价明细表

报价明细表
供应商全称（加盖CA电子公章）：

项目名称：

项目编号：    

标段号：

	分项
	分项报价（元）

	
	

	
	

	……
	

	总价：
	


                                    日期：      年
 月   日
三、提供法人授权书
法人授权书

本授权书声明：                   （供应商名称）授权                 （被授权人的姓名）为我方         （项目编号）______________项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

    被授权人身份证号码：                              

    被授权人联系电话：（手机）                          

授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                                         

日期：                                         

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）
四、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺书
满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺书

江苏省南通环境监测中心：

我单位郑重承诺：

我单位具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；满足法律、行政法规规定的其他条件。

供应商：（加盖CA电子公章）

   年
 月   日
五、报价承诺函

报价承诺函
江苏省南通环境监测中心：

我单位郑重承诺：

我单位报价未超过最高限价。我单位报价包括但不限于工作所需的人工、材料、耗品耗材、主辅设备维护维修（包括空调）、标准物质、备品备件、管理、培训、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

供应商：（加盖CA电子公章）

   年
 月   日
六、投标函

投标函

江苏省南通环境监测中心：

根据贵方________（项目名称、项目编号）招标文件，正式授权_____（被授权人姓名）代表我方_______（投标供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________（被授权人签字）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标供应商。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标供应商开户行：

账          号： 

投标供应商：（加盖CA电子公章）

 年      月     日

注：被授权人未签字将做无效标处理
七、实质性响应承诺函

实质性响应承诺函
江苏省南通环境监测中心：

我单位________（供应商名称）郑重承诺：

我单位完全响应招标文件项目需求的所有内容，无负偏离。

                                                   声明人：（加盖CA电子公章）
                                                  年     月    日

八、商务部分正负偏离表

商务部分正负偏离表
项目名称：

项目编号：    

	序号
	招标文件要求

的商务条款
	投标响应情况
	偏离说明
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


附件  证明材料1，证明材料2，……

注：
1.供应商提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。若完全响应且无偏离，本表可空白盖章提供。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离、负偏离、无偏离的确认，由评委会认定。

3.供应商如果虚假响应，将取消其投标或中标资格。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

5.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

 供应商：（加盖CA电子公章）

   年
 月 
日
九、技术部分正负偏离表

技术部分正负偏离表

项目名称：

项目编号：    

	序号
	招标文件要求

的技术条款
	投标响应情况
	偏离说明
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


附件  证明材料1，证明材料2，……

注：
1.供应商提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。若完全响应且无偏离，本表可空白盖章提供。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离、负偏离、无偏离的确认，由评委会认定。

3.供应商如果虚假响应，将取消其投标或中标资格。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

5.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

 供应商：（加盖CA电子公章）

   年
 月 
日
十、价格折扣证明（如涉及，请提供）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加   （单位名称）的   （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业的具体情况如下：

        （标的名称），属于 其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为   （企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.        （标的名称），属于 其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为   （企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖公章）

日 期：

注：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报2025年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中“其他未列明行业”中小企业划型标准规定：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。


残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
                        企业名称（盖章）

              日  期：

监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

注：中标供应商为监狱企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：
地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：
联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：
采购文件获取日期：


三、质疑事项具体内容

质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：
签字（签章）：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


