招　标　文　件

项目名称：阜宁县人民医院4K3D荧光三合一腹腔镜系统

采购项目

项目编号：JSZC-320923-HWZX-G2026-0288

采购人：阜宁县人民医院

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

日期：2026年6月

目  录

一、招标公告……………………………………3

二、投标人须知…………………………………8

三、合同文本……………………………………25

四、项目需求……………………………………30

五、评标方法与评标标准………………………36

六、投标文件格式………………………………42

第一章  招标公告

项目概况

阜宁县人民医院4K3D荧光三合一腹腔镜系统采购项目JSZC-320923-HWZX-G2026-0288招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年7月16日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320923-HWZX-G2026-0288

2.项目名称：阜宁县人民医院4K3D荧光三合一腹腔镜系统采购项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：280.000000万元

5.最高限价：280.000000万元

6.采购需求：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4K3D荧光三合一腹腔镜系统 | 1套 | 是 |

7.合同履行期限：详见采购文件

8.本项目（是/否）接受联合体投标：否

## 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度（2025年）的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表，投标人成立不满一年无需提供）。

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目属于货物类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、(苏财购[2022]45号)的要求，本项目小型、微型企业在评标时享受20%价格扣除优惠政策。所称小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第二条和第四条的规定，采购货物全部由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不限制投标人企业规模。（供应商必须提供中小企业声明函（见格式））

2.中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。本项目采购标的对应的行业主要为工业。

3.本项目实施本国产品标准及相关政策

3.1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

3.2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（三）本项目的特定资格要求：

1.如投标产品为医疗器械：

1.1.投标人须根据所投产品类别，提供所投产品有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证，投标时需提供复印件加盖公章。

1.2.若投标人为代理商，须具有有效的《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》，投标时需提供复印件加盖公章。

2.如投标产品为非医疗器械，需提供相关说明文件。

3.本项目接受进口产品投标。

4.如果投标产品为进口产品，且投标人为代理商的，需提供如下授权文件之一：

4.1.制造商出具的授权书并加盖公章，格式自拟。

4.2.制造商的国内控股子公司或代理人出具的授权书并加盖公章，格式自拟。

4.3.制造商对授权的区域代理商出具的授权书及该区域代理商给投标人出具的授权书。

4.4.投标人取得的产品代理证书。

## 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年7月16日09:00（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：苏采云系统-右侧消息通知栏。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1.“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2.潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4.采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5.请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”、“阜宁县公共资源电子化服务平台”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取履约保证金、不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：阜宁县人民医院

地址：阜宁县阜城街道苏州路500号

联系人：周女士

联系方式：0515-87278211

2.采购代理机构信息

名 称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地　址：南京市建邺区云龙山路58号大唐科技大厦A座第14、15层

联系人：熊改杰

联系方式：025-84795466

3.项目联系方式

项目联系人：熊改杰、李杰

电话：025-84795466

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 苏采云系统将拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24.评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人或采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标报价是否超过最高限价 | 投标报价是否超过最高限价 |
| 投标报价是否唯一且不具备可选择 | 符合招标文件要求 |
| 商务要求中的实质性要求 | 符合招标文件要求 |
| 技术要求中的实质性要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他实质性要求 | 符合招标文件要求 |

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

注：评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第一项至第四项情形的，评审委员会将要求相关供应商在评标现场合理的时间内（自澄清发布后30分钟，投标人应关注苏采云系统，及时在规定时间内作出回复。回复超出时间视为未提供有效书面说明、证明材料），在政府采购管理交易系统（苏采云）中提供项目具体成本测算、项目相关货物、服务业绩案例等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员将会参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，其投标（响应）文件将被评审委员会作无效投标（响应）处理。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果将在评审报告中进行记录。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”、“阜宁县公共资源电子化服务平台”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。采购代理机构质疑接收部门为“业务一部”，联系地址：南京市建邺区云龙山路58号大唐科技大厦A座高区15楼业务一部，联系电话：025-84795466/15105170154。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

34、预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

35、代理服务费

35.1.根据委托协议中约定的情形，代理服务费由中标人支付；

35.2.领取中标通知书前，中标人按照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格【2002】1980号）规定的38%向采购代理机构一次性缴纳代理服务费。

银行信息：

户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

开户银行：交行江苏省分行营业部

账号：320006607010141124109

八、验收及付款

36、验收：由采购人组织验收，中标人配合。

37、付款：采购人按照招标文件和要求办理采购款支付手续。

九、政府采购履约资金扶持政策

38、中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得更改实质性要求。

阜宁县人民医院…………合同

甲方：阜宁县人民医院

乙方：

根据甲方组织的                    项目（项目编号：                ）招标采购结果，确认乙方为供应商。

为了保护甲、乙双方合法利益，根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规、规章，甲、乙双方同意按照下面的条款和条件签署本合同。

一、设备信息

| 设备名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 单价（万元） | 数量 | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（小写）： 总计（大写）： |  |  |  |  |  |

说明：本合同金额包括但不限于设备费用、包装费、装卸费、运输费、人工费、税费等一切费用。

二、付款安排

1.付款方式：转账。

1.1乙方（是£否£）需预付款。

1.2根据招标文件要求及投标文件响应情况确定。

1.3质保期（以验收合格之日算起）       年。在质保期内，设备（整机和配件）应当正常运行和使用，发生故障的，乙方应免费维修；经维修后仍无法正常使用的，乙方应当免费换新。

三、交货地点：阜宁县人民医院。

四、交货时间：合同签订后______日内。

五、履约保证金

1.是否需要缴纳履约保证金：       。

2.如需缴纳履约保证金的，按下列条款执行：

2.1乙方向甲方缴纳¥    （人民币（大写）        ）作为本合同的履约保证金。（履约保证金不得超过合同总价的10%）。

2.2履约保证金的退还：

2.2.1方式：待乙方供货、安装、调试完毕并经甲方验收合格后，甲方无息退还至乙方账户。

2.2.2不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

2.2.2.1乙方不履行合同内容的；

2.2.2.2乙方所供设备经甲方验收不合格的；

2.2.2.3乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它供应商串通投标的；

2.2.2.4乙方将合同内容转包、违法分包的；

2.2.2.5乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

六、质量保证

1.乙方保证所售设备应符合国家规定的质量、包装等要求，设备及附件均为原厂生产、全新、非临期产品。

2.乙方须提供设备厂家的出厂检验报告及合格证书、使用说明书、维修手册等。

3.乙方保证所提供设备的无任何抵押、查封等权利瑕疵，不会侵犯任何第三方的知识产权。如有权利瑕疵的，视为乙方违约，乙方应负担由此而产生的一切损失。

4.除另有约定外，合同范围内的设备，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

5.售后服务响应时间：24小时。

6.其他承诺：    /     。

七、违约责任

1.甲方责任：由于甲方提供的收货地址、收货人等信息不准确造成的损失及运输费用等由甲方承担。

2.乙方责任：

2.1乙方所提供设备的品牌、型号、规格、质量等经甲方验收不合格的，或未按甲方要求完成安装、调试的，甲方有权解除合同。

2.2乙方原因所造成的延期交货，每迟延交货一天，乙方应向甲方支付设备金额 3‰ 的违约金；超过10天仍未能交货的，甲方有权解除合同，同时乙方应按设备金额的 10% 向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的经济损失。

八、不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力的原因，包括战争、水灾、火灾、台风及地震等，不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在合理的期限内提供证明。在取得对方的同意及谅解后，允许本合同延期履行、部分履行或终止合同，并根据情况可部分或全部免除责任。

九、合同变更及解除

甲乙双方均不得随意变更或解除合同。经双方协商一致时，可以变更或解除合同。双方另签书面补充合同时，补充合同与本合同具有同等法律效力。

十、解决合同争议的方式

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，甲乙双方应及时协商解决。协商不成时，向阜宁县人民法院处理。

十一、其他约定事项

1.甲乙双方对本合同的内容具有保密义务，任何一方不得将本合同的内容告知第三方。

2.合同未尽事宜，由项目招标采购文件、乙方投标响应文件与本合同作为补充和解释，是本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

十二、附则

1.本合同经双方签字盖章后起生效。

2.本合同一式伍份，甲方肆份、乙方壹份，具有同等效力。

| 甲方：阜宁县人民医院（盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定或授权代表人 （签名）： | 法定或授权代表人 （签名）： |
| 地址：阜宁县阜城街道苏州路500号 | 地址： |
| 纳税人识别号：12320923468528783Q | 开户银行： |
| 开户银行：中国建设银行阜宁县支行营业部 | 账号： |
| 银行账户：32001737336051146039 |  |
| 签订日期： | 签订日期： |

第四章 项目需求

项目属性:服务类项目。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 数量 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4K3D荧光三合一腹腔镜系统 | 1套 | 工业 |

商务要求：

1.交货时间：合同签订后30天内到货、安装调试完毕并通过验收。

2.交货地点：根据采购人要求送达指定地点（本项目不集中组织踏勘，供应商可联系采购人自行前往，中标后，中标供应商不得以现场情况未了解清楚为由向采购人提出提升投标报价或其他任何要求）。

3.付款方式：

3.1.合同签订后，支付合同总价的30%预付款；（签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）

3.2.设备安装、调试结束并经采购人验收合格后，付至合同总价的80%；

3.3.余款在质保期满且无质量服务问题后，一次性付清。

注：以上付款均不计任何利息和相关费用，付款一律通过银行结转。每次付款前，乙方均需提交符合甲方要求的增值税发票，否则甲方得以迟延付款且不被视为违约。

4.质保期：5年整机免费保修。

5.需提供项目实施方案，包括但不限于关于供货周期及进度计划、进度保证措施、安装调试方案等：

①.供货周期及进度计划：在满足招标文件交货时间的基础之上，制定详细的订货、生产和交货周期计划；

②.进度保证措施：对于制定的进度计划，需提供详细的实施措施，以确保能够保质保量完成交货；

③.安装调试方案：设备送到现场并且接采购人通知后，5个工作日内，需协调工程师进场安装调试。

6.需提供售后服务方案，包括但不限于服务体系、回访巡检方案、突发故障解决措施等：

①.服务体系：服务体系需健全完善，确保在服务期内，能够快速有效的响应采购人的报修需求，提供远程诊断或现场服务；

②.回访巡检方案：质保期内，供应商每年提供不少于1次的常规巡检和保养；

③.突发故障解决措施：供应商需结合项目特点，对于可能出现的突发设备故障进行举例，并且给出对应的解决措施。

7.需提供人员培训方案，包括但不限于日常保养和定期保养培训、业务技术功能培训、常见故障处理培训等：

①.日常保养和定期保养培训：需对于设备表面清洁、环境检查、开机自检等进行培训，并且进行日常记录与报告；

②.业务技术功能培训：需对于开关机流程、参数设置、界面导航等基础操作进行培训，并且对于设备的临床应用（如操作技巧等）以及设备的数据管理也需进行培训指导，每年免费技术升级培训不低于1次；

③.常见故障处理培训：结合项目特点，对于可能出现的常见设备故障进行举例，并且进行处理培训。

8.业绩：具有与所投产品类似业绩的优先。

9.投标产品为节能产品的优先。

10.投标产品为环境标志产品的优先。

注：上述商务要求中的实质性要求（1-4项，斜体且有下划线部分）需在商务要求响应及偏离表中逐条响应具体内容，且不允许负偏离，否则视为无效投标。

技术要求：

配置要求（配置要求实质性要求，不允许负偏离，否则视为无效投标）：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 摄像主机 | 1台 |
| 2 | 10mm30°3D一体化电子镜 | 2根 |
| 3 | 导光束 | 2根 |
| 4 | 消毒盒 | 2个 |
| 5 | 医用冷光源 | 1台 |
| 6 | 气腹机 | 1台 |
| 7 | 4K3D医用监视器 | 1台 |
| 8 | 台车（专用设备台车和支架） | 1个 |

1、摄像主机

1.1.可处理3D和2D图像信号，3D和2D模式可切换，具备4K图像处理能力，输出分辨率≥3840*2160，支持≥60Hz的动态图像，逐行扫描

1.2.与医用内窥镜、荧光造影剂吲哚菁绿（ICG）配合使用，用于在微创内镜手术中提供实时的可见光影像及近红外荧光影像

1.3.▲摄像主机内置刻录功能，主机自带可刻录≥3840*2160视频及图片的内置USB接口≥4个，录制视频时4K和高清分辨率可选，显示屏上可显示存储介质剩余可录制时长（提供主机实物图片、产品彩页或说明书，加盖投标人公章）

1.4.无需增加硬件模块，主机可兼容同品牌2D4K荧光摄像头、2D4K白光摄像头（可快速切换）

1.5.▲兼容≥6种可连接光学硬镜的同品牌不同规格型号的2D摄像头

1.6.主机可接入外部图像信号源，实现支持单平台双镜联合，两幅不同内镜图像可以同屏对比

1.7.▲主机背板4k信号输出端口≥3，包含12G-SDI≥1、DP≥2；高清信号输出接口≥2，包括DVI-D、3G-SDI

1.8.电气安全：医用设备电气安全CF级别Ⅰ类防护，可应用于心脏手术

1.9.使用期限≥8年

1.10.术野画面≥5级亮度可调，手术画面≥2倍电子放大功能，至少5级可调、可实现上下、左右及180°翻转功能

1.11.▲可升级同品牌≥3种功能的模块，通过后期增加模块可升级到3D鼻窦镜、3D外视镜等腔镜最新技术，可搭载硬镜模块、软镜模块，包含同品牌可复用电子软镜：电子输尿管镜、电子膀胱镜等（提供注册证，并加盖投标人公章）

1.12.可通过画中画功能实现至少4种同屏显示模式

1.13.具备≥2种纤维镜图像优化功能，减少纤维网络对画面的影响

1.14.通过摄像头可操控手术设备，如气腹机、电子调光冷光源，并可实现与一体化手术室无缝连接

1.15.具备≥5种图像增强功能，可根据手术需要，动态调节画面亮度，暗处增亮并降低反光；可实现图像色彩增益；具备具备图像增强、荧光优化、增亮添彩、蓝染、红染、亮度均匀等功能；至少2种腔镜光谱分析处理模式，可提高对血管及组织的辨识度

1.16.荧光和白光模式的切换方式≥3种，包含不限于菜单键、键盘、脚踏等

1.17.为了保证产品的稳定性，注册证取证时间≥2年（国家药监局官网截图为准）

2、10mm30°3D一体化电子镜

2.1.与摄像主机同一品牌，可采集3D和2D图像信号，可同时传输可见光和近红外光，双路4K成像芯片采集，分辨率≥3840*2160

2.2.3D、4K、荧光三合一内窥镜采用一体化电子镜，支持4K分辨率的3D荧光、3D白光、2D荧光、2D白光成像

2.3.具有≥3个自定义摄像头按键，可自定义功能至少包括2D/3D切换、白光/荧光切换、录像、拍照、白平衡

2.4.视场角≥80°，工作长度≥320mm，最大有效景深≥200mm

2.5.一体化电子镜重量≤420g，导光束和镜体为可拆分设计

2.6.▲整体可高温高压蒸汽灭菌，高温高压蒸汽灭菌次数≥500次

2.7.整体可低温等离子灭菌，低温等离子灭菌次数≥300次

2.8.▲荧光光源和气腹机通过专用数据通讯线与摄像主机连接，可通过摄像头按键联动控制调节冷光源的亮度及气腹机的流量、流速等参数；

2.9.电气安全：医用设备电气安全CF级别Ⅰ类防护，可应用于心脏手术

2.10.电子镜具备3D/2D旋转模式，镜体可360°旋转，并画面保持正向。具备180°自动翻转功能与自动水平校准

2.11.电子镜有≥5种荧光显影模式且具备≥5级电子放大功能；

2.12.电子镜免调焦设计，在立体视觉中全部景深范围内均清晰呈现；

3、医用冷光源

3.1.与摄像主机同一品牌，可输出白光和近红外光，主机和光源分体化设计

3.2.▲白光和荧光光源类型均为LED光源，不使用激光技术，最大程度上保证医务人员的使用安全；

3.3.具有根据术野情况自动调节光源亮度功能

3.4.LED光源工作寿命≥30000小时，输出总光通量≥1600流明，显色指数≥90.支持脚踏、摄像头切换荧光于白光模式。

3.5.光源亮度可调节≥6档，色温≥5700K；电气安全：医用设备电气安全CF级别Ⅰ类防护，可应用于心脏手术

3.6.▲使用期限≥8年

3.7.导光束：与摄像主机同品牌，可高温高压蒸汽灭菌，4mm≤直径≤5mm，长度≥300cm

4、气腹机

4.1.与摄像主机同一品牌

4.2.最大流量≥40L/min；

4.3.最大压力调节范围1-30mmHg

4.4.▲高流量模式：适用于成人,压力范围:1-30mmHg；低流量模式：适用于儿童，压力范围：≤15mmHg

4.5.具有压力过高保护功能，压力过高自动排气功能，且具有压力、流量、温度监测报警功能

4.6.使用期限≥8年，电气安全：医用设备电气安全CF级别Ⅰ类防护，可应用于心脏手术

5、4K3D医用监视器

5.1.显示屏尺寸≥31英寸，支持4K 60Hz超高清视频输入，宽高比16：9

5.2.与摄像主机同一品牌

5.3.采用LED背光，最大背光亮度≥850cd/m2；

5.4.对比度≥1500：1，可视角度≥178°

5.5.输入信号：包含DP、HDMI、12G-SDI、DVI，其中4K视频输入接口≥3，12G-SDI≥2，DP≥1，HDMI≥1；输出信号：DP.12G-SDI.DVI，其中4K视频输出接口≥2，12G-SDI≥1，DP≥1

5.6.高清视频输入接口≥2，其中DVI≥1,3G-SDI≥1；高清视频输出接口≥1，其中DVI≥1

5.7.支持多种图像输入格式，包括上下、左右

6、台车（专用设备台车和支架）

6.1.台车具有总控电源开关，可一键开启和关闭腔镜系统及配套设备

6.2支持安装大屏幕显示器

注：上述技术要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）需在技术要求响应及偏离表中逐条响应具体内容，如要求提供证明材料的，需按照要求提供，未提供或提供的证明材料不符合要求的，视为无效投标。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取3名中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目为非专门面向中小企业采购，采购标的所属行业为工业，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

8、采购本国产品的支持政策

（1）本项目对采购本国产品给予政策支持。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（2）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（3）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（5）投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

（6）投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（7）评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

三、评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30分 | 1.采用低价优先法，经商务性评审（修正、小微企业扣除等）后的最低有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 2.其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30（四舍五入后保留小数点后两位）。 |
| 2 | 非实质性技术要求响应 | 38分 | 招标文件第四章“项目需求”中的非实质性技术要求： 1.标▲号的服务需求（共9项）为重要条款，响应招标文件要求的，每项加2分，最高得18分； 2.非▲号的服务需求（共40项）为一般条款，响应招标文件要求的，每项加0.5分，最高得20分。 注： 1.以上“技术要求”响应情况均须在投标文件《技术要求响应及偏离表》中表述清楚，如表述不清，则按负偏离处理。 2.“技术要求”中标▲指标，需提供技术证明材料，证明材料包括但不限于公开发行的产品彩页或产品说明书或有资质的第三方检测机构出具的检测报告或设备照片或加盖制造商公章的产品说明等，如技术要求中有具体要求，以具体要求为准，投标人需在《技术要求响应及偏离表》中清楚标注每一证明材料对应项的具体页码，未提供或提供的不符合要求的，自行承担被视为负偏离的风险。 3.投标人如虚假相应或提供虚假证明材料，一经发现将取消中标资格，并上报财政主管部门。 |
| 3 | 项目实施方案 | 9分 | # 投标人根据本项目第四章商务要求中“项目实施方案”要求，提供有针对性的、科学有效的项目实施方案，至少包含：①供货周期及进度计划；②进度保证措施；③安装调试方案。 方案内容满足以上全部要求且符合本项目实际需求的，得9分，每有一项内容缺失的扣3分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。（缺陷或不满足指：与实际需求不符、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项等任意一种情形） |
| 4 | 售后服务方案 | 9分 | 投标人根据本项目第四章商务要求中“售后服务方案”要求，提供有针对性的、科学高效的售后服务方案，至少包含：①服务体系；②回访巡检方案；③突发故障解决措施。 方案内容满足以上全部要求且符合本项目实际需求的，得9分，每有一项内容缺失的扣3分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。（缺陷或不满足指：与实际需求不符、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项等任意一种情形） |
| 5 | 人员培训方案 | 9分 | 投标人根据本项目第四章商务要求中“人员培训方案”要求，提供有针对性的、科学高效的人员培训方案，至少包含：①日常保养和定期保养培训；②业务技术功能培训；③常见故障处理培训等。 方案内容满足以上全部要求且符合本项目实际需求的，得9分，每有一项内容缺失的扣3分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。（缺陷或不满足指：与实际需求不符、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项等任意一种情形） |
| 6 | 所投产品业绩 | 3分 | 投标人或所投产品制造商或所投产品制造商的其他代理商，具有自2023年1月1日（含，以合同签订时间为准）以来与所投产品同品牌的同类产品业绩，需提供业绩合同扫描件。 合同扫描件需体现合同签订时间、产品名称，并提供采购人联系人及联系方式。满足前述要求的业绩证明材料，有一份得1分，否则不得分，本项最多得3分。 |
| 7 | 节能产品 | 1分 | 投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、在开标当日处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件并标识出产品型号的，符合要求得1分。 特别说明：本项目采购产品未被财政部、国家发改委等列入“节能产品品目清单”强制采购范围。 |
| 8 | 环境标志产品 | 1分 | 投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、在开标当日处于有效期内的该环保产品认证证书复印件并标识出产品型号的，符合要求得1分。 特别说明：本项目采购产品未被财政部、生态环境部等列入 “环境标志产品品目清单”强制采购范围。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度（2025年度）的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、资质证书要求

1.如投标产品为医疗器械：

1.1.投标人须提供有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证，投标时需提供复印件加盖公章。

1.2若投标人为代理商，须具有有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证，投标时需提供复印件加盖公章。

2.如投标产品为非医疗器械，需提供上级管理部门的证明文件。

七、授权文件（制造商授权文件）

八、法定代表人授权书

九、投标函

十、中小微企业声明函

十一、残疾人福利性单位声明函

十二、关于符合本国产品标准的声明

十三、投标分项报价表

十四、技术要求响应及偏离表

十五、商务要求响应及偏离表

十六、开标一览表

十七、招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度（2025年度）的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。     主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、资质证书要求：

1.如投标产品为医疗器械：

1.1.投标人须提供有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证，投标时需提供复印件加盖公章。

1.2若投标人为代理商，须具有有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证，投标时需提供复印件加盖公章。

2.如投标产品为非医疗器械，需提供上级管理部门的证明文件

七、授权文件

如果投标产品为进口产品，且投标人为代理商的，需提供如下授权文件之一：

1.制造商出具的授权书并加盖公章，格式自拟。

2.制造商的国内控股子公司或代理人出具的授权书并加盖公章，格式自拟。

3.制造商对授权的区域代理商出具的授权书及该区域代理商给投标人出具的授权书。

4.投标人取得的产品代理证书

八、法定代表人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320923-HWZX-G2026-0288项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

九、投标函

致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司/阜宁县人民医院

根据贵方的JSZC-320923-HWZX-G2026-0288号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力（投标有效期：开标之日后九十（90）天）。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日          期：____年____月____日

十、中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：___年____月____日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员

会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

十一、残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），       项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：___年____月____日

十二、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：      年   月   日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

十三、投标分项报价表

按照采购清单内容，自行填报，金额单位：人民币元。

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为________%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的货物（包含与货物相关的服务）价格、质量保证、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十四、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人响应内容 | 偏离及说明 | 证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人须对照招标文件第四章“技术要求”，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。

2.需提供技术证明材料的相关技术指需按照要求提供证明材料，且明确标明证明材料所在精确页码。

十五、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人响应内容 | 偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：商务要求中的实质性要求（1-4项，斜体且有下划线部分）需在商务要求响应及偏离表中逐条响应具体内容，且不允许负偏离，否则视为无效投标。

十六、开标一览表

项目编号：JSZC-320923-HWZX-G2026-0288

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| （根据所投标段自行填写） | 详见投标文件 | _______________元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：（电子签章）

日期：       年      月      日

十七、招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年  月  日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。