江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心）

招标文件

项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2026-0320

代理机构内部编号：0675-266JOC004415

项目名称：江苏省计量检测基地(二期)实验室家具采购

采 购 人：江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心）

代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

二〇二六年六月

目 录

第一章 招标公告	- 3 -

一、项目基本情况	- 3 -

二、申请人的资质要求	- 3 -

三、招标文件发售信息	- 5 -

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	- 5 -

五、公告期限	- 5 -

六、其他补充事宜	- 5 -

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	- 6 -

第二章 投标人须知	- 8 -

投标人须知前附表	- 8 -

一、总则	- 10 -

二、招标文件	- 12 -

三、投标文件的编制	- 13 -

四、投标文件的递交	- 16 -

五、开标与评标	- 17 -

六、授标	- 21 -

七、质疑	- 24 -

第三章 评分标准	- 26 -

一、资格性审查	- 26 -

二、符合性审查	- 26 -

三、异常低价投标（响应）审查	- 26 -

四、 评分表（综合评分法）	- 28 -

五、评分因素及分值说明	- 31 -

第四章 采购需求	- 34 -

一、 项目概况：	- 34 -

二、 技术要求：	- 34 -

三、 商务要求：	- 36 -

第五章 拟签订的合同文本	- 40 -

第六章 投标文件格式及附件	- 47 -

第一章 招标公告

项目概况： 江苏省计量检测基地(二期)实验室家具采购（项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2026-0320）招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行免费下载获取招标文件，并于2026年7月15日 9:30（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2026-0320

2.项目名称：江苏省计量检测基地(二期)实验室家具采购

3.项目预算：人民币640万元

4.最高限价：人民币640万元，其中采购包1：320万元,采购包2：320万元。具体报价格式参照招标文件附件中“报价一览表格式”。

5.采购方式：公开招标。

6.采购需求：本项目2个分包（标段），采购包1与采购包2兼投不兼中，评审时投标人在前一包号中被推荐为第一中标候选人后，仍可参加后续分包的评审，但在后续的包号评审中不再被推荐为第一中标候选人，技术要求详见招标文件“第四章采购需求”。

| 分包 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 用途 | 是否接受进口设备投标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包1 | 普通实验边台及货架 | 批 | 1 | 保障实验室检测业务正常开展 | 否 |  |
| 分包2 | 专用实验台、通风柜及配套设施 | 批 | 1 | 保障实验室检测业务正常开展 | 否 |  |

7.合同履行期限（交货期）：合同签订后2个月内供齐所有货物，并完成安装、调试、服务及初步验收。

8.本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

## 二、申请人的资质要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书复印件（开标前六个月内），或2025年度经审计的财务报告复印件加盖公章装订在投标文件中，否则视为未提供）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供距开标时间六个月内任一月份的缴纳税收凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；并提供距开标时间六个月内任一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件（凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，自行编写无效，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明））；

5.参加政府采购活动前三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函，格式自行编写。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

6.法律、行政法规规定的其他条件：无。

（二）落实政府采购政策满足的资格要求：

1.中小企业扶持相关要求

（1）是否专门面向中小微企业：本项目非专门面向中小微企业；

（2）中小微企业划型标准严格对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）执行（格式详见附件），本项目采购标的对应行业为工业。

2.本国产品扶持相关要求

（1）本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第三章 评分标准”。

（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（4）供应商须对所提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见附件），并作为投标文件必备组成部分按要求提交。

（三）本项目的特定资格要求：

1.本项目不接受进口产品投标（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。供应商必须是所投产品的制造商或代理商，代理商投标时须提供制造商的专项授权（如所投产品为进口产品）。

2.联合体投标说明：本项目不接受联合体投标。

3.其他要求：

（1）供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。采购代理机构将在开标结束后，通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询投标人信用记录并保存。

## 三、招标文件发售信息

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地址：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

3.方式：本项目采用网上注册登记方式，供应商在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

4.售价：0元，售出不退。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2026年7月15日 9:30（北京时间）

2.开标时间：2026年7月15日 9:30（北京时间）

3.地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

## 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），在“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致的后果，供应商自行承担其后果。

本次招标请按“包”下载招标文件，编制、密封、提交投标文件，并按“包”开标、评标。

2.公告媒体：本招标公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）公示发布，敬请各投标人关注。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏海外集团国际工程咨询有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.采购项目需要落实的政府采购政策情况：本项目执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》等政府采购相关文件。

4.投标保证金数额及缴纳办法：本次招标不收取投标保证金。

5.本项目代理机构内部编号：0675-266JOC004415

6.获取招标文件咨询联系方式：

联系人：吴昊/韩心雨

电话：025-84795433/5991

邮箱：wh@jocite.com

地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心）

地址：南京市栖霞区文澜路95号

联系人：安老师

联系电话：025-86435571

2.采购代理机构信息

名称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14-15楼

联系人：吴昊、孙夏卉、方东、郭秀华

联系电话：025-84795433/5991

第二章 投标人须知

江苏海外集团国际工程咨询有限公司（以下简称“采购代理机构”）受江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心）（采购单位名称，以下简称“采购人”）委托，就江苏省计量检测基地(二期)实验室家具采购采用公开招标方式采购，兹邀请符合资格条件的投标人提交投标文件和相关材料。

投标人须知前附表：

| 序号 | 项目 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 江苏省计量检测基地(二期)实验室家具采购 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 项目编号 | 项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2026-0320 代理机构内部编号：0675-266JOC004415 |
| 4 | 分包 | 1 |
| 5 | 采购代理 机构 | 江苏海外集团国际工程咨询有限公司 项目负责人：方东 电话：025-84795433/15195998576 |
| 6 | 采购人 | 江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心） 联系人：曹老师 电话：025-86435533 |
| 7 | 预算金额 | 人民币640万元 |
| 8 | 最高限价 | 人民币640万元，其中分包1：320万元,分包2：320万元。超出最高限价的投标文件作无效响应处理。具体报价格式参照招标文件附件中“报价一览表格式”。 |
| 9 | 报价方式 | 所有投标报价均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。该报价为到采购人现场的全部费用（含相关税费、运输费、保险费、安装费及相关服务费等一切可能发生的费用）。具体报价格式参照招标文件附件“报价一览表格式”。 |
| 10 | 投标保证金 | 无 |
| 11 | 招标文件获取 | “苏采云”政府采购交易系统。 |
| 12 | 答疑 （勘查现场） | 采购人不集中组织，投标人可自行联系采购项目负责人答疑。未考察现场或考察工作不详细的投标人，中标后不得以不完全了解现场情况为理由向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任，且将不作任何答复。 |
| 13 | 投标文件接收截止时间及地点 | 截止时间（同开标时间）：详见招标公告 接收地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅 |
| 14 | 投标文件 形式 | “苏采云”政府采购交易系统。本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。 |
| 15 | 评标时间 | 2026年7月15日 9:30后（北京时间） |
| 16 | 投标文件 完整性 | 招标文件中有明确规定需要签字和盖章的必须有签字和盖章，且加盖的公章仅能使用与投标人名称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”“合同章”“财务章”“业务章”等字样）的印章，否则，按无效投标文件处理。 |
| 17 | 投标文件有效期 | 投标人提交投标文件截止之日起90天 |
| 18 | 关于联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |
| 19 | 中标候选人及中标人数量 | 中标候选人：3名/包；中标人：1名/包 |
| 20 | 投标费用 | 本项目采购代理服务费由中标人承担，交纳给招标代理机构。交纳时间：获取中标通知书当日。投标人自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用，不论投标结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。 |
| 21 | 其他要求 | 中标供应商须在中标公示期结束后将与“苏采云”政府采购交易系统中一致的纸质版投标文件（文件份数：1份）邮寄至下列地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼，方东，15195998576。 请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照上述要求应标。 |

- 总则

- 适用法律

1.1 本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称“政府采购法”）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称“政府采购法实施条例”）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

- 定义

- “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

- “投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

- “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

- “货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

- “用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

- 政策功能

- 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

- 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

- 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

- 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

- 强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

- 进口产品政策

- 除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

- 允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

- 允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

- 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 招标文件构成

- 招标文件组成

招标文件包括以下主要内容：

- 招标公告；

- 投标人须知；

- 评标标准（评分标准）；

- 采购需求；

- 合同主要条款及格式；

- 投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

- 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

- 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

- 招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

- 招标文件的澄清或者修改

- 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

- 投标文件的编制

- 投标文件的语言、计量单位、货币和编制

- 投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

- 投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

- 投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

- 投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

- 投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

- 联合体投标（本项目不适用）

- 投标文件的组成

- 供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

- 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款须在投标文件中提供招标文件技术参数中所要求的技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，或未对招标文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效，若评分细则另有规定的以评分细则规定为准。对带▲号参数指标（如有）为主要技术参数要求，投标文件中须提供技术参数中所要求提供的货物、软件操作界面的图片或其他材料以佐证，否则将视为未响应▲号参数，作负偏离处理，若评分细则另有规定的以评分细则规定为准。

- 投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（“※”所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

- ※投标函（投标申请及声明） ；

- ※法人授权书(法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件)

- ※投标人资格资信证明文件：

- ※开标一览表（格式见附件） ；

- 《商务条款偏离表》；

（6）分项报价表（格式见附件）；

（7）第三章评标标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）；

（8）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（9）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

- 投标文件的技术内容

技术部分是证明供应商提供的产品/服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对产品/服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的产品/服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

（1）货物、服务内容的详细说明；

（2）※《技术条款偏离表》；

（3）投标产品配置清单及技术说明；

（4）货物安装、验收标准、货物技术资料；

（5）项目集成（实施）方案；

（6）服务承诺；

（7）供应商认为需要提供的其他技术资料。

- 投标文件的价格内容

- 价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

- 报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及材料，以及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

- 报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标供应商的报价让利行为，损失自负。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

- 投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

- 投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）

- 投标有效期

- 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

- 在特殊情况下，于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

- 投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

- 投标费用

- 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 本次采购活动采购代理服务费和公证费（如有）由中标供应商一次性支付，中标供应商领取《中标通知书》时向采购代理机构缴纳。

本次招标，中标人参照下表（“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号））收费标准的80%，向代理机构支付采购代理服务费：

| 分类 费率 | 货物项目 | 服务项目 | 工程项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中标金额（万元） |  |  |  |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：1、代理服务收费按差额定率累进法计算中标人在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。2、本项费用无需在投标报价表中单列。

本次采购公证费（如有）按照“省物价局 省司法厅关于明确我省公证服务收费试行标准的通知（苏价费〔2018〕114号）”中规定的江苏省公证服务收费项目和试行收费标准收取。

附：江苏省公证服务收费项目和试行标准表

单位：元

| 类别 | 收费项目 | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、证明法律行为 |  |  |  |
| 现场监督公证 | 证明招标投标、拍卖、挂牌等竞争性交易行为公证 | 根据标的额大小，按以下标准收费：不超过200万元的，每件按2000元收取；超过200万元至964.5万元的部分，按0.1%收取；超过964.5万元至3000万元的部分，按0.08%收取；超过3000万元至5000万元的部分，按0.05%收取；超过5000万元的部分，按0.01%收取。 |  |

- 投标文件的递交

- 投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

- 投标文件的解密

- 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密，投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按作无效投标处理

- 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

- 投标文件的修改和撤回

- 投标文件的撤回

- 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

- 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

- 投标文件的修改

- 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

- 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

- 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 诚实信用

- 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

- 在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

- 开标、评标与定标

- 开标

- 采购人在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

- 投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

- 投标人不足3家的，不得开标。

- 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 评标

- 评标委员会

- 评标由评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

- 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

- 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

##### 22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

- 评标程序

- 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

- 投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

- 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

- 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

- 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

- 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

- 现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

- 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）等或者其他明确要求的废标的商务和技术要求。

- 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

- 有下列情形之一的予以废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因苏采云系统故障造成开标不成功的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

- 澄清有关问题。

- 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

- 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

- 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

- 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- 评标方法和标准

22.3.1 采用综合评分法的，评标结果按评审后最终得分由高到低进行排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的，按技术部分方案优劣顺序排列。

22.3.2评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

22.3.3启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。

- 确定中标人

- 采用综合评分法的，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

- 按以下第（2）种方式确定中标人：

- 评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

- 采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，招标代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

- 中标人确定后，将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

- 中标通知书

- 中标结果确定后，将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

- 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 评标过程的保密性

- 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评委、均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

- 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

- 采购人和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

- 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

- 签订合同

### 26、签订合同

- 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

- 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

- 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

- 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以重新招标，也可以视情与排位在中标供应商之后第一位的中标候选人签订采购合同。

- 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

- 质疑和投诉

27.询问

27.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构或采购人提出询问，代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

28.质疑

28.1供应商的质疑行为应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）相关规定，质疑供应商是指直接参加本次采购活动的供应商，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

28.2供应商认为招标文件、采购过程和中标/成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，自招标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标/成交结果提出质疑的，自中标/成交结果公告期限届满之日起计算。

28.4 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、采购公告发布时间、开标时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑函应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

28.5质疑材料接收信息：

（1）接收单位：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

（2）联 系 人：方东

（3）联系电话：025-84795433/5991

（4）联系邮箱：fangdong@jocite.com

（5）接收地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

28.6 以下情形的质疑不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（5）供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.7供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人（采购代理机构）将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

28.8采购人（采购代理机构）在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

29.投诉

29.1质疑供应商对采购人（采购代理机构）的答复不满意或者采购人（采购代理机构）未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

29.2质疑供应商的投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，其投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

第三章 评分标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人（3名）。评标委员会将按以下评标办法和标准进行评分。总分值为100分，小数点后保留两位。评审后总得分由高到低顺序排列，总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，总得分且投标报价相同的，按技术部分指标优劣顺序排列。

如供应商的报价明显低于其他通过资格及符合性审查供应商的报价，未能提供相关价格构成有可能影响服务质量或者不能诚信履约的按无效响应处理。具体评审办法如下：

评标细则

## 一、资格性审查

| 序号 | 评定标准 | 通过√ | 未通过× |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质要求 |  |  |

## 二、符合性审查

| 序号 | 评定标准 | 通过√ | 未通过× |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价是否超过采购预算或限价 |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性（是否签字盖章） |  |  |
| 3 | 投标文件的完整性 |  |  |
| 4 | 符合招标文件第六章格式中（1-6） |  |  |
| 5 | 不存在重大负偏离 |  |  |

## 三、异常低价投标（响应）审查

1.依据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第（1）项至第（3）项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

## 四、评分表（综合评分法）

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 标准分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30 分） | 满足招标文件要求进入详细评审且投标报价最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30，小数点后保留两位。 价格扣除说明：投标人需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》、《关于符合本国产品标准的声明函》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。 | 30 |
| 2 | 技术参 数响应性 （35分） | 设备技术参数及商务要求全部满足招标要求的得满分35分； 在此基础上，招标文件中标注“★”的条款为实质性要求，有一项负偏离，作无效投标处理。“▲”的条款号主要技术参数要求，每有一项负偏离扣2分。其他非重要技术条款每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。对招标文件明确的需主观判定的功能性描述要求未做任何情况说明或响应承诺的，评标委员会有权予以否决或做负偏离处理。 注：所有对招标文件标注“★”、“▲”的具体要求、参数、数值指标的响应，要求投标人必须在投标文件中提供技术支持资料（技术支持资料种类以文件第四章要求为准，如无特殊要求，则为明确说明该技术内容的公开发行的手册、彩页、官网截图、功能页面截图、检测报告、白皮书等）。 | 35 |
| 3 | 技术方案 （5分） | 根据投标人提供的供货周期、安装调试方案及进度、质量管理及安全措施等整体技术方案，从方案是否详细、合理，是否适合采购人要求，是否吻合采购人现场情况等方面进行综合评审： 方案合理性、协调性、可行性优，得5分； 方案合理性、协调性、可行性较好，得3分； 方案合理性、协调性、可行性一般，得1分； 方案合理性、协调性、可行性差或者未提供相应内容的不得分。 | 5 |
| 4 | 样品综合评审 （15分） | 产品整体观感（5分） 根据外观设计风格、美观大方情况，款式、尺寸、内部结构是否符合招标文件要求，有无明显色差；产品是否清洁无污迹；有无缺口和毛刺等综合评价。 设计美观、款式尺寸符合招标要求、内部结构合理、无色差、清洁、无缺口及毛刺得5分； 设计一般、款式尺寸基本符合招标要求、内部结构基本合理、基本无色差、清洁、基本无缺口及毛刺得3分； 设计一般、款式尺寸基本符合招标要求、内部结构较差、存在色差、污迹或有缺口及毛刺得1分。 未提供样品不得分。 | 5 |
|  |  | 制作工艺（5分） 样品制作工艺优良、喷涂均匀、钢板厚度、导轨性能等完全符合招标文件要求得5分； 样品制作工艺一般、喷涂均匀略有瑕疵，钢板厚度、导轨性能等基本符合招标文件要求得3分； 样品制作工艺较差、喷涂有瑕疵得1分。 未提供样品不得分。 | 5 |
|  |  | 产品稳定性、导轨性能、产品细节、气味情况（5分） 样品稳固、承重力强，导轨性能良好、安装连接紧密、无气味，推拉门灵活得5分； 样品较稳固、承重力一般、导轨性能一般、无气味，推拉门较灵活得3分； 样品不稳定，导轨性能较差、略有异味，推拉门不灵活得1分。 未提供样品不得分。 | 5 |
| 5 | 设计方案比较 （5分） | 提供所投中央台、边台、产品的立面图、单件解析图等设计图纸。 设计及配色方案与整体环境协调，产品的立面图、单件解析图提供详细的，得5分； 设计及配色较美观，基本符合本项目实际需要，产品的立面图、效果图、单件解析图较为完整详细的，得3分； 提供的产品立面图、效果图、单件解析图不完整的，得1分； 未提供不得分。 | 5 |
| 6 | 售后服务 （4分） | 根据售后服务方案、服务人员、售后范围（含质保期内及期满后）故障及应急处理方案、售后人员配置及响应时间综合打分，具体标准如下： 售后服务方案完善详实，服务覆盖面齐全，故障响应迅速，应急处置方案科学可行，得4分； 售后服务方案内容较为详实，服务范围达标，响应时效良好，应急方案合理，且配备合格售后人员，得2分； 仅有基础售后服务方案，内容简略笼统，仅可基本满足项目需求，未配备专属售后人员，得1分； 未提供售后服务方案，或所提供方案不符合项目实际需求，本项不得分。 注：售后人员及响应时间以投标承诺为准；售后服务方案需完整提供，否则按对应档位下限计分。 | 4 |
| 7 | 类似业绩 （3分） | 投标人 2023年5月1日以来（以合同签订时间为准）已完成的类似业绩（业绩中包含实验室家具），每有1个得1分，最高得3分。需提供合同有效复印件。 合同内容明细或签订时间不清晰的不算分，原件备查。 | 3 |
| 8 | 认证证书 （3分） | 投标人具备有效的 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证，每提供一项有效证书得 1 分，满分 3 分，未提供或提供不符要求证书不得分。所有证书认证范围须包含家具相关内容，且证书处于有效存续期内。投标文件内附证书复印件，原件以备核查，证书超出有效期、认证范围不符的均不予计分。 | 3 |
| 合计 |  |  | 100分 |

## 五、评分因素及分值说明

1.评审委员会成员按招标文件和本办法上述有关规定给各投标文件评分。

2.各供应商的得分为各评委所评定分数的算术平均值。

3.各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后两位。

4.评审委员会根据各供应商投标文件的最终评分，按高低次序确定供应商最终排列名次，并按照招标文件规定推荐3名合格的中标候选人。如果供应商的最终评分相同，则投标报价低的供应商排名优先，得分相同且投标报价相同的，按技术部分指标优劣顺序排列，如报价及技术部分指标评分都相同则抽签决定。

5.政府采购政策功能落实

5.1小微型企业价格扣除

（1）对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

5.2残疾人福利单位价格扣除

（1）对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5.3监狱和戒毒企业价格扣除

（1）对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

5.4残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.5属于专门面向中小微企业的项目不适用以上“政府采购政策功能落实”价格扣除条款。

6.对本国产品的支持政策

6.1政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见附件）。

6.3产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，具体规则如下：产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

（1）产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

（2）二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

（3）产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

（4）需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

6.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

6.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发（2025）34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

7.同品牌投标人的认定：

提供核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取最低价方式确定一个投标供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人（本项目中的同品牌特指核心产品，非核心产品不作要求）。

8.本项目核心产品为：详见技术要求。

第四章 采购需求

- 项目概况：

本项目为江苏省计量检测基地(二期)实验室家具采购，相关要求详见技术要求及商务要求。实验室家具分布明细详情详见附件“实验室家具分布明细详情表”。

- 技术要求：

（一）江苏省计量检测基地(二期)实验室家具采购包含以下内容：

分包1：普通实验边台及货架

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 产品款式示意图 （仅供参考，需进一步深化设计） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全钢边台（核心产品） | 1500*750*850 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 | 组 | 539 |  |
| 2 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 全钢结构，12.7mm防静电理化板台面，详见技术要求 | 组 | 41 |  |
| 3 | 全钢边台 | 2000*750*850 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 | 组 | 2 |  |
| 4 | 全钢边台 | 1000*750*850 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 | 组 | 1 |  |
| 5 | 全钢边台 | 6000*750*850 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 | 组 | 1 |  |
| 6 | 全钢边台 | 6000*750*850 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 | 组 | 1 |  |
| 7 | 全钢货架 | 1200*500*2000 | 框架：采用≥1.5mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂。层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；折弯成型，详见技术要求 | 组 | 211 | / |

分包2：专用实验台、通风柜及配套设施

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 产品款式示意图 （仅供参考，需进一步深化设计） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | （含全钢边台、1套中号水槽+水龙头、1套洗眼器、1套滴水架）全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 | 组 | 5 |  |
| 2 | 全钢边台 | 1000*750*850 | （含全钢边台、1套中号水槽+水龙头、1套洗眼器、1套滴水架）全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 | 组 | 8 |  |
| 3 | 中央台 | 3000*1500*850 | （含中央台、1套功能柱、3m中央试剂架）全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 | 组 | 1 |  |
| 4 | 中央台 | 3000*1500*850 | 全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 | 组 | 2 |  |
| 5 | 中央台 | 3750*1500*850 | 全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 | 组 | 1 |  |
| 6 | 中央台 | 3800*1500*850 | （含中央台、1套中号水槽+水龙头、1套洗眼器、1套滴水架、1套功能柱、2.9m中央试剂架）全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 | 组 | 2 |  |
| 7 | 中央台 | 3910*1500*850 | 全钢结构，12.7mm防静电理化板台面，详见技术要求 | 组 | 4 |  |
| 8 | 中央台 | 4000*1500*850 | （含中央台、2套中号水槽+水龙头、1套洗眼器、2套滴水架）全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 | 组 | 9 |  |
| 9 | 中央台 | 4500*1500*850 | 全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 | 组 | 8 |  |
| 10 | 中央台 | 5000*1500*850 | （含中央台、2套中号水槽+水龙头、1套洗眼器、2套滴水架）全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 | 组 | 4 |  |
| 11 | 中央台 | 5250*1500*850 | （含中央台、1套中号水槽+水龙头、1套洗眼器、1套滴水架、1套功能柱、4.45m中央试剂架）全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 | 组 | 3 |  |
| 12 | 中央台 | 5250*1500*850 | （含中央台、3套中号水槽+水龙头、1套洗眼器、1套滴水架、1套功能柱、4.45m中央试剂架）全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 | 组 | 1 |  |
| 13 | 中央台 | 5250*1500*850 | 全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 | 组 | 3 |  |
| 14 | 中央台 | 5500*1500*850 | （含中央台、1套中号水槽+水龙头、1套洗眼器、1套滴水架）全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 | 组 | 2 |  |
| 15 | 中央台 | 6000*1500*850 | （含中央台、1套中号水槽+水龙头、1套洗眼器、1套滴水架、1套功能柱、4.5m中央试剂架）全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 | 组 | 2 |  |
| 16 | 中央台 | 6000*1500*850 | （含中央台、1套中号水槽+水龙头、1套洗眼器、1套滴水架、1套功能柱）全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 | 组 | 1 |  |
| 17 | 中央台 | 6000*1500*850 | 全钢结构，12.7mm防静电理化板台面，详见技术要求 | 组 | 6 |  |
| 18 | 中央台 | 6000*1500*850 | 全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 | 组 | 6 |  |
| 19 | 中央台 | 6750*1500*850 | （含中央台、1套中号水槽+水龙头、1套洗眼器、1套滴水架、1套功能柱、5.85m中央试剂架）全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 | 组 | 1 |  |
| 20 | 高性能全钢通风柜 | 2000*850*2350 | 全钢结构，12.7mm理化板台面，5mm厚抗倍特板，详见技术要求 | 套 | 4 |  |
| 21 | 高性能全钢通风柜 | 1500*850*2350 | 全钢结构，12.7mm理化板台面，5mm厚抗倍特板，详见技术要求 | 套 | 21 |  |
| 22 | 通风柜控制系统 | 通风柜控制系统 | 变风量控制，详见技术要求，详见技术要求 | 套 | 25 | / |
| 23 | 万向抽气罩 | GB | 主体：总长度（四段式）1650mm±5% 以固定架为中心最大活动半径可达1600mm;导管、旋转关节、松紧按钮材质：聚丙烯（PP），详见技术要求 | 套 | 90 |  |
| 24 | 40L钢瓶架 | 钢制 | 40L钢瓶架 | 组 | 50 | / |
| 25 | 置物架 | 2000*800*2000 | 置物架 2000*800*2000 | 组 | 1 | / |
| 26 | 仪器台 | 9000*900*850 | 全钢结构，12.7mm理化板台面 | 组 | 16 |  |
| 27 | 吊顶拆除及修复 | m2 | 部分实验室有吊顶,需走风管，后期吊顶拆除及修复工程量 | m2 | 257 | 部分实验室有吊顶,需走风管，后期吊顶拆除及修复工程量 |

（二）技术要求（技术指标及功能要求）：

分包1：普通实验边台及货架

### 1、全钢边台

### 1.1 台面

#### 1.1.1抗静电物理板台面

为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料需符合以下技术参数及要求：

1）台面选用≥12.7mm厚抗静电物理板。

- ▲2）提供第三方检测机构出具的有效检测报告，点对点电阻、系统电阻符合实验室防静电相关标准要求。

- ▲3）提供第三方检测机构出具的有效检测报告，拉伸断裂强度、弯曲强度、压缩强度、吸水率、弯曲弹性模量、洛氏硬度、耐高温性能、表面耐磨性、耐污染性、抗落球冲击性等性能符合项目使用要求及相关标准要求。

1.1.2 陶瓷台面

▲1)采用≥20mm厚一体实芯黑坯体实验室工业陶瓷板台面（釉面细腻，不允许荔枝麻面等粗糙釉面效果、不接受两片薄瓷砖粘贴复合型陶瓷板），台面高温一体烧制成型，耐高温，耐强酸、强碱、强有机溶剂、染色剂等各种化学试剂，耐刮磨，抗污染，抗菌。台面四周带安全倒角，工艺细节美观大方。

▲2）提供第三方检测机构出具的有效检测报告，抗化学污染性能：参照GB/T24820-2024标准，表面耐污染性能达到标准要求，检测结果合格。

- ▲3）提供第三方检测机构出具的有效检测报告，光泽度:参照GB/T13891-2008标准，表面光泽均匀一致，外观色泽平整，满足实验室使用及外观验收要求。

▲4）提供第三方检测机构出具的有效检测报告，有害物质限量：有害物质放射性限量须符合GB 6566-2010相关规定，天然放射性核素指标达到A 类装饰装修材料使用标准，满足室内场所安全使用要求。

- ▲5）为保障实验人员身体健康，产品环保性能须达标。提供第三方检测机构出具的有效检测报告，甲醛释放量分别按照GB 18580-2017、GB/T 17657-2022相关规范检测，指标符合国家室内装修材料环保限值标准，满足实验室室内安全使用要求。

- ▲6）提供第三方检测机构出具的有效检测报告，耐高温性能参照GB/T24820-2024、QB/T5589-2021相关标准执行，产品经耐高温测试后表面无裂纹，满足日常实验使用环境要求。

▲7）提供第三方检测机构出具的有效检测报告，破坏强度：按照GB/T 3810.4-2016标准检测，满足实验室家具使用及相关技术要求。

▲8）为保障产品质量，投标人自行出具针对本项目台面（抗静电物理板台面、陶瓷台面 ）的质保承诺函，承诺质保年限、售后维修更换责任。中标后同步提供台面板材原厂通用质量质保资料及检测报告，若存在弄虚作假行为，将取消其中标资格，并依法追究相关责任。

#### 1.2、实验柜

▲ 1.2.1提供第三方检测机构出具的有效检测报告，检验依据为 QB/T 1951.2-2024《金属家具质量检验及质量评定》，检测项目包含邻边垂直度、翘曲度、着地平稳性、平整度、抽屉下垂度、抽屉摆动度、位差度等，检测结果均符合标准要求。

▲1.2.1.1提供第三方检测机构出具的有效中性盐雾试验报告，试验依据GB/T 10125-2021执行，检测结果符合标准要求。

▲1.2.1.2提供第三方检测机构出具的有效检测报告，依据 GB/T 10357.1-2024《家具力学性能试验 桌类强度和耐久性》 对实验台强度、台面挠度进行检测，检测结果符合标准要求。

1.2.2工艺要求

1.2.2.1各种配件安装应严密、平整、端正、牢固、结合处应无崩茬或松动。金属配件应做除锈和防腐处理。

1.2.2.2 柜体接缝处要求≤5mm；门板与门板间缝≤3mm；整体尺寸误差≤10mm，要求水平、稳固。

1.2.2.3 所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装。

1.2.3柜体要求

1.2.3.1钢制柜体：

▲ 1.2.3.1.1提供第三方检测机构出具的有效检测报告，钢制柜体的测试内容包括：柜加载试验；柜集中加载试验；柜扭曲试验；门铰链试验；门冲击试验；门循环试验；抽屉静载试验；抽屉冲击试验；抽屉内部滚动冲击试验；抽屉循环试验；搁板静载试验等项目。

1.2.3.1.2为保证实验人员的生命健康，依据 GB6675.4-2014 标准或HJ 2547-2016标准，对可迁移铅、锑、砷、钡、镉、铬、汞、硒等重金属进行检测，检测结果符合标准要求。

1.2.3.1.3钢制柜体主结构、抽屉、门板、活动层板、试剂架、水电管道功能立柱、装饰封板等钢材基本厚度≥1.0mm冷轧碳素钢板；表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理。

1.2.3.1.4踢脚板除正面凹入部分外，两侧需与柜体钢板一体成型，不得以小料拼接烧焊制作，以确保整体承重能力。

1.2.3.1.5柜体门板为双层结构，内外面均经环氧树脂粉末静电喷涂，配置门扣组及缓冲垫。

1.2.3.1.6抽屉面板为双层结构，内外面均经环氧树脂粉末静电喷涂；抽屉底部和四面抽墙为钢板一体成形设计，配置缓冲垫，以避免与柜体钢板碰撞，拆卸方便。

1.2.3.1.7活动背板：采用≥1.0mm厚冷连轧碳素钢板，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理；配暗扣拉手，不用辅助工具可手工拆卸。

1.2.3.1.8柜体五金及配件：

▲1)提供第三方检测机构出具的有效检测报告，合页:采用符合本项目门板荷重要求的厚1.5mm(及以上)的编号304不锈钢材质，每个合页用不低于6个不锈钢螺丝（非自攻螺丝）与门板及底柜相固定。依据GB/T 10125-2021标准，试验结果符合相关要求。

▲2) 提供第三方检测机构出具的有效检测报告，把手：采用304及以上不锈钢材质把手或一体成型拉手。拉手提供依据GB/T 10125-2021标准，试验结果符合相关要求。

3)层板支撑扣：采用厚1.2mm及以上的304及以上不锈钢材质。

4)抽屉导轨：为三节式静音阻尼滑轨，钢制滚珠，抽屉内表面均设有防撞垫片。把手需以不锈钢螺丝由后方固定(安装螺丝应隐藏于门板内)，抽屉面板宽度超过600mm以上时应配置两个把手。

5)层板：每个底柜内置一片活动层板，采用1.0mm厚冷轧钢，底部带加强筋增加承重性，表面环氧树脂粉末防腐喷涂，每15mm可自由上下调节高度，层板由四个1.2mm厚304不锈钢扣支撑；层板两侧及前后端应向下折边后再反折，边缘不割手，颜色与柜体同色。

2、全钢货架

框架：采用≥1.5mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂。层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；折弯成型，同时全部焊接钢制承重筋；四层，活动隔板（可减少层数），每层高度50cm，每20mm可自由上下调节高度，每平米隔板的承载不小于200Kg。除顶部和下部采用焊接结构外其它全部为活动层板。

分包2：专用实验台、通风柜及配套设施

### 1、全钢边台

### 1.1 理化板台面

台面要求耐化学腐蚀性能优越，抗刮痕；采用≥12.7mm厚度的优质耐腐蚀实芯耐蚀理化板，边缘背边加工带止水槽，打磨，呈弧型。台面应保持水平，拼接台面应保持在一个平面内。台面与柜体之间应连接稳固，台面不能脱落或翘起，且全面满足以下技术指标：

- 1）化学全面性按照GB/T 17657-2022标准测试，耐化学试剂性能达到标准规定等级，适用于实验室各类常规试剂接触环境。

- ▲2）提供第三方机构出具的有效检测报告，环保性能：甲醛释放量按GB/T 39600-2021标准检测，符合国家ENF 级环保要求；TVOC、苯、二甲苯等有害物质释放量符合国家相关标准要求。

- 3）燃烧性能须符合GB 8624-2012相关分级要求，燃烧性能及烟气毒性指标满足室内场所使用规范。

- ▲4）提供第三方机构出具的有效检测报告，物理性能按照GB/T17657-2022相关技术要求检测，静曲强度、耐光色牢度、表面耐龟裂、表面耐污染、表面耐磨、耐黄变、握螺钉力等各项指标均符合标准规定；承重性能遵照GB/T 24820-2024执行，水平静载荷、台面挠度、跌落等试验结果均达标。

▲5）为保障产品质量，投标人自行出具针对本项目台面（理化板台面）的质保承诺函，承诺质保年限、售后维修更换责任。中标后同步提供台面板材原厂通用质量质保资料及检测报告，若存在弄虚作假行为，将取消其中标资格，并依法追究相关责任。

#### 1.2实验柜

- ▲1.2.1提供第三方机构出具的有效检测报告，检验报告中的检验依据为GB24820-2024《实验室家具通用技术条件》，检测内容需包含外形尺寸偏差及形状位置公差、结构安全、软硬覆面表面理化性能、金属喷涂层理化性能、实验台力学性能。

- ▲1.2.1.1提供第三方机构出具的有效检测报告，检测依据 GB/T21866-2025 标准执行，对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌等菌种开展抗菌性能检测，各项抗菌指标均符合标准相关技术要求。

- 1.2.1.2参照GB/T1741-2020检测标准：黄曲霉，宛氏拟青霉，出芽短梗霉，腊叶芽枝霉，黑曲霉菌等不少于9种，耐霉菌性能均达到0级。

1.2.2工艺要求：

1.2.2.1各种配件安装应严密、平整、端正、牢固、结合处应无崩茬或松动。金属配件应做除锈和防腐处理。

1.2.2.2 柜体接缝处要求≤5mm；门板与门板间缝≤3mm；整体尺寸误差≤10mm，要求水平、稳固。

1.2.2.3 所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装。

1.2.3柜体要求

1.2.3.1钢制柜体：

▲1.2.3.1.1提供第三方机构出具的有效检测报告，钢制柜体测试报告内容包括：柜加载试验；柜集中加载试验；柜扭曲试验；门铰链试验；门冲击试验；门循环试验；抽屉静载试验；抽屉冲击试验；抽屉内部滚动冲击试验；抽屉循环试验；搁板静载试验等项目。

1.2.3.1.2柜体性能依据GB/T 13448-2019标准进行检测，经耐水浸泡、耐酸碱溶液浸泡试验后，外观色泽及光泽变化情况符合标准技术要求。

1.2.3.1.3钢制柜体主结构、抽屉、门板、活动层板、试剂架、水电管道功能立柱、装饰封板等钢材基本厚度≥1.0mm冷轧碳素钢板；表面使用品牌环氧树脂粉末喷涂防腐处理。

1.2.3.1.4实验台需符合GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》标准，桌面水平耐久性符合标准规定，产品有害物质甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC)等有害物质指标均满足标准规定。

▲1.2.3.1.5提供第三方机构出具的有效检测报告，钢制件喷涂符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》标准，提供包括钡、铬、镉、铅、汞、硒、锑、砷等重金属物均未检出的检测报告。

1.2.3.1.6实验台相关性能按照GB/T3325-2024标准开展盐雾试验，防腐防锈性能符合该标准相关技术规定。

1.2.3.1.7柜体门板为双层结构，内外面均经环氧树脂粉末静电喷涂，配置门扣组及缓冲垫；

1.2.3.1.8抽屉面板为双层结构，内外面均经环氧树脂粉末静电喷涂；抽屉底部和四面抽墙为钢板一体成形设计，配置缓冲垫，以避免与柜体钢板碰撞，拆卸方便。

1.2.3.1.9活动背板：采用≥1.0mm厚冷连轧碳素钢板，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理；配暗扣拉手，不用辅助工具可手工拆卸。

1.2.3.1.10柜体五金及配件：

1）合页：合页选用 304 及以上不锈钢材质，厚度不低于 1.5mm，适配本项目门板承重需求，材质耐酸碱腐蚀性能符合相关通用技术规范与使用环境要求。

2）把手：采用304及以上不锈钢材质把手或一体成型拉手。

3）层板支撑扣：采用厚1.2mm及以上的304及以上不锈钢材质。

- 通风柜

2.1通用技术要求：

实验室专用排风设备的材料及其配套件性能、技术及其安装位置应满足招标人提供的有关文件和设计要求：

2.1.1排风柜整体结构采用优质冷轧钢板及工业铝合金型材制作。（不接受铝合金型材+木制板材组合结构）

2.1.2主体支撑采用全钢材料，厚度≥1.2mm首钢优质冷轧钢板，表面为耐腐蚀材料；工业铝合金型材主体厚度≥1.5mm；工作台面下方内部空间可布置公用设施管道、配件等。

2.1.3为方便后期产品维修维护便捷，产品上面板具备上翻打开结构，方便检修维护等。

2.1.4所有金属表面需喷涂处理，涂层厚度≥50μm，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。

2.1.5喷涂后的金属表面呈高亮光效果，密度高，具有更优秀的防腐蚀能力。（不接受哑光漆面和皱纹漆面）

2.1.6预处理：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程或纳米陶化前处理技术。

2.1.7喷涂后的金属表面涂层需完成如下方面的试验：化学试剂痕迹试验、热水试验、冲击试验、油漆附着力、油漆硬度、防潮性能、盐雾试验、耐磨试验。

2.1.8所有钣金配件的焊接处均应打磨平整以保持为平滑表面，不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面涂层。

2.2性能技术要求：

2.2.1排风柜整体包含上柜与底柜两部分。上柜用于实验开展，底柜用于物品的储存。上柜包含可视调节门，服务水气阀，插座，工作台面等。底柜含门板,可调隔板等，坚固耐用,具有耐腐蚀功能,方便维护。

2.2.2规格：整体尺寸W宽度1500mmD深度≥900mm， H高度≥2400mm。

▲2.2.3排风柜前立柱宽度需≤50mm，以提供内部更大的使用操作空间。

▲2.2.4排风柜内部空间高度≥1200mm（工作台面距离顶板），提供内部更高的使用操作空间。

2.2.5工作台面：采用厚度≥12.7mm的实芯理化板

2.2.6内衬/导流板：采用内衬材料厚度为≥5mm厚抗倍特板

2.2.7导流板通过防腐塑料材质固定座固定，用户可以不需使用工具轻易地将导流板拆卸清洗，固定件同时具备安装蒸馏架功能。

2.2.8柜内顶板上面装有LED节能灯，灯光光线柔和，无频闪、快速启动类型，照明光源由塑料面板与柜内空间隔开。

2.2.9柜内工作空间顶部应有泄压口设计，当工作空间实验装置发生意外爆炸时，泄压口可以分担柜内压力并释放，以减少对调节门玻璃的冲击力，最大化保护操作人员。

2.2.10排风柜操作台面的平均照度不应小于800lx，并应采用节能及无频闪的照明灯具。

2.2.11排风柜的前部为垂直升降安全调节门。

2.2.12调节门玻璃采用不低于2+2mm厚的安全夹层玻璃，可保证万一破碎时不会伤及人员，移门最大开启高度不得低于720mm，调节门最高和最低位置有限位装置；调节门拉手和调节门同宽，为减小进风阻力，使气流顺畅进入排风柜内，拉手结构应为弧形设计，门框及拉手整体使用工业铝合金型材，经环氧树脂喷涂制作。

2.2.13调节门滑块应使用防腐蚀的塑料材质，增加耐腐性,调节门开关时更加顺畅和安静。

2.2.14平衡系统使用同步带传动结构，可以保证调节门不倾斜，并且可用一只手轻松操控升、降调节门，采用高强度钢丝芯聚氨酯同步带，具有低噪声高性能和足够的承重能力并保证防腐蚀。

▲2.2.15提供第三方机构出具的有效检测报告，同步带材质力学性能、耐温耐水耐油耐久性能均满足行业优质用材技术要求，检测报告至少包含以下测试项目：拉伸强度、齿体剪切强度、齿体剪切强度(100℃x70h耐油性后)，拉伸强度(100℃(沸水)x3h,(25士5)℃(水)x30min耐水后)。

2.2.16排风柜的调节门启动、关闭应轻便灵活，在开关行程范围内无卡阻，并可在任意位置停留。

2.2.17调节门向上推至设计高度时，需有限位装置，如需更大开度时，可单手解除限位，再将调节门打开至最大，关闭调节门时限位装置无需手动操作。

2.2.18调节门上方为固定式天窗，玻璃采用不低于2+2mm厚的安全夹层玻璃，提供最大视野以观察排风柜内试验装置。

2.2.19调节门配置防坠落功能，即一侧同步带突然断开，调节门也会停留在最初位置附近，下落距离不大于25mm。防止调节门急速坠落发生意外事故。

2.2.20气翼（下导流翼）整体采用工业铝合金型材制作，结构贴合空气动力学设计，表面施加特氟龙防护涂层，各项理化性能、耐化学腐蚀性能均满足实验室严苛使用环境要求。可抵抗强酸强碱，表面涂层性能试验、耐化学性能试验，试验内容至少包括：化学试剂痕迹试验、热水试验、冲击试验、油漆附着力、油漆硬度、防潮性能、盐雾试验、耐磨试验。

2.2.21集气罩要求防腐蚀塑料材质，锥形缩口设计，应具良好的锥形集气角度及圆滑度，保证低噪音，气流均匀，以获得良好集气平均性及低压损。

2.2.22电气设施安装在排风柜的功能面板上，功能面板具备灵活的拆卸结构，方便后期功能调整，灵活性强。同时安装有1个25A断路器+漏电保护装置，不少于4 个三孔或五孔防尘插座，220V，10A/16A，，插座保护盒外部尺寸不大于宽 90×高 90×厚30mm（含盖）以匹配整体外观，方便设备使用。

2.2.23电器设施配置接线底盒，可以同时起到连接电线，保障各种电气线路的过渡和保护线路安全的作用。

▲2.2.24排风柜立柱/气翼（下导流翼）向柜内方向设计有辅助气流系统，可为两侧立柱/气翼边缘提供向柜内的稳定气流，气流分布均匀，提高排风柜安全性能和抗干扰性能。辅助气流应预留启停控制点位，方便排风柜的变风量控制系统接入联动启停。

2.2.25前框两侧立柱整体使用工业铝合金型材，经环氧树脂喷涂制作。

2.2.26调节门两侧边框与滑槽间有旁通设计，提高柜内气流稳定性。

2.2.27底柜柜体与实验台柜体制作要求同。每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计，除有特别说明者外，每台排风柜配置两只双开门款式底柜单元。底柜后方应具备容易拆装的活动背板，顶部封有顶板将柜体密封，根据需要可对接排风。

2.2.28根据需要也可配置框架支撑结构，底柜可选配安全柜或废液收集柜(废液收集柜需配置有PP托盘，托盘并可轻易拉出)。

▲2.2.29提供第三方机构出具的有效检测报告，排风柜阻力小于50Pa。

- 通风柜控制系统技术要求

- 变风量控制系统应采用成套产品，以保持控制完整性以及维护可靠性。

3.1通风柜面风速控制系统

3.1.1通风柜面风速控制系统采用位移与管道实测风量和需求风量对比双路控制方式，调节窗动作时，由位移传感器检测视窗开度，通风柜控制器调节变风量流量控制阀至标定风量，稳定后转为流量反馈微调，从而保证内通风柜面风速恒定。

3.1.2每台通风柜配置一套高品质VAV面风速控制系统。该控制系统保证通风柜调节门在任意位置下通风柜面风速能迅速稳定到设定值。VAV面风速控制系统一般包括如下产品：一个不小于5.0吋全触摸液晶显示面板、一个通风柜控制器、一个流量传感器、一个调节窗位移传感器，一个防腐型变风量流量蝶阀。

3.1.3通风柜视窗100%、50%、25%等不同操作开度工况检测内容，设备多档位开度下面风速均匀性偏差、风速调节响应速度等核心性能指标均符合规范使用要求。

3.1.4设备控制系统分别在 50℃高温环境连续运行 12 小时、0℃低温环境连续运行 12 小时工况下，均可稳定正常运行，各项功能无异常。VAV面风速控制系统具有以下功能特性：自动调节以恒定不同状态下的安全面风速设定要求；不安全的条件下，声音及显示报警；支持实测面风速并数字显示面风速值；支持显示当前变风量阀门状态以提醒用户通风柜使用状态；支持一键最大风量紧急排放功能；面风速目标值参数可设定；报警阈值参数可设定。

3.2产品技术要求：

3.2.1通风柜液晶显示面板

不小于5.0吋彩色高清液晶触摸显示面板，电容屏，可实时显示当前通风柜面风速值，并能进行相关参数设置。所有参数均可就地设置，液晶显示屏应有调整相应指示，且进入界面应设置密码保护避免误操作。可依据室内气流环境，调整面风速或流量传感器敏感度，减少系统波动。具备紧急排风按键，紧急情况下，通过此按键实现最大排风操作。通过液晶屏显示当前安全/危险运行状态，具有声光报警功能，可设定面风速报警上下限及调节窗位移报警阈值。通风柜液晶显示面板燃烧性能需符合GB8624-2012标准相关规定，燃烧性能达到A（A1）级。按照GB/T17626.4-2018标准进行电快速瞬变脉冲群抗扰度试验，试验期间，屏幕能正常显示，有数据更新；试验后，屏幕能正常显示，有数据更新，可以触控。

3.2.2通风柜控制器

连接液晶显示面板、风量传感器、位移传感器、快速执行器元器件。采用位移与管道实测风量和需求风量对比双路控制方式，调节窗动作时，由位移传感器检测视窗开度，通风柜控制器调节变风量流量控制阀至标定风量，稳定后转为流量反馈微调，从而保证内通风柜面风速恒定。支持视窗自动升降扩展功能，并触摸控制视窗高度。支持RS-485或以太网通信功能。支持物联网通信功能，支持NB或LORA物联网无线通信模式。

3.2.3风量传感器

风量传感器集成于通风柜控制器，测量经过阀门测量段两端的压力差，确保测量风量的精度。量程：100～2000m3/h，精度±1%FS。反应时间为0.5ms。

3.2.4位移传感器

高精度电位器带一条钢丝，钢丝直连到调节门或者其配重上。调节门开关，电位器电阻改变，通风柜控制器上产生一个0～10VDC的调节门开度信号。行程范围为0-1000mm，适用于通用通风柜调节窗。轮彀材料：绝缘颗粒涂层阳极氧化铝。测量精度：0.25mm。可重复性：0.12mm。位移传感器的铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、DBP、BBP、DEHP、DIBP  10项均符合RoHS2011/65/EU及修订指令（EU）2015/863附录II要求。

3.2.5变风量蝶阀

3.2.5.1变风量蝶阀是高速反应的风量控制设备。按照要求风量的变化，在小于3秒的时间内，完成精确的风量控制，防止有害气体的扩散。阀体采用抗腐蚀PP材质制成，带文丘里流量测量段，带法兰，带气密环，阀片带橡胶密封胶条。风量控制精度：≤±6%。高速反应，执行器驱动方式：电动，0～90°全行程≤2。变风量蝶阀根据GB8624-2012燃烧性能不低于B1等级，防火阻燃等级为UL 94 V-0级。变风量蝶阀阀片密封胶条的阻燃等级为UL 94 V-1级。变风量蝶阀在设定风量为600m3/h、800m3/h、1000m3/h和1200m3/h，阀前静压为-150Pa、-300Pa、-450Pa、-600Pa、-750Pa及-900Pa的情况下，风量偏差≤±6% 。

3.2.5.2变风量蝶阀阀片漏风量在阀片两侧设定压差为500Pa、1000Pa、1500Pa、2000Pa、2500Pa的情况下，单位面积阀片小于8.6m3/h 。

3.2.5.3变风量蝶阀铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、DBP、BBP、DEHP、DIBP  10项均符合RoHS2011/65/EU及修订指令（EU）2015/863附录II要求。

3.2.5.4变风量蝶阀采用甲醇、15%HCL、10%NaOH、15%H2SO4在常温下进行检测，检测时间不低于24h，外观无明显变化。

3.2.5.5变风量蝶阀按照GB/T17626.4-2018标准进行电快速瞬变脉冲群抗扰度试验，试验过程中及试验后，控制器显示面板无闪烁、死机等异常现象，控制器能控制变风量蝶阀的开关。

▲3.2.5.6变风量阀厂家需要具有由国家空调设备质量监督检验中心或第三方机构出具的关于风量标定台/空气动力性能试验台符合标准GB/T1236-2017《工业通风机 用标准化风道性能试验》规定的性能检测报告，风量标定台/空气动力性能试验台所配备仪器、设备均有有效期内的标定/校准证书；风量标定台/空气动力性能试验台风量检测相对偏差≤2%；风量标定台/空气动力性能试验台在1000Pa压力下，漏风率≤0.5%。

- 水配件

4.1 PP水槽

4.1.1水槽采用全新PP料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。水槽壁厚＞5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。耐污染性能、紫外老化测试、低温老化性、拉伸强度符合相关标准要求。

▲4.1.2提供绿色产品认证证书，以证明所投产品符合国家对绿色制造与环境产品的相关要求。

4.2 实验室化验水龙头

4.2.1龙头选用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现砂眼；涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀；陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达60万次，静态最大耐压2.5MPa，鹅颈出水管可360度旋转；旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙；供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。

4.2.2耐液体化学试剂性能、抗菌性、连接软管抗弯曲性、连接软管耐压性符合相关标准要求。

4.3洗眼器

4.3.1主体：加厚铜质H59-1；

4.3.2洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛；

4.3.3莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害；

4.3.4防尘盖：PP材质，平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开；

4.3.5水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用；

4.3.6前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害；

4.3.7供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。

4.3.8洗眼量：＞6L/min。

▲4.3.9提供第三方机构出具的有效检测报告，包含以下项目：（1）测试压力0.20MPa，测试时间3min/次，样品提供冲洗液流量：≥10.3L/min，能保持洗眼时间：15min；（2）阀门在0.64s的时间内能完全打开。阀门一经打开，除使用者有意关闭的情况之外，能始终保持开启状态；（3）喷头位于距离使用者站立的水平面的高度距离可调（838mm～1143mm），距离墙壁或最近的障碍物距离可调（≥153mm）。

- 4.3.10耐污染性能、氙弧灯老化测试、金属污染物析出、中性盐雾试验符合相关标准要求。

▲4.3.11提供绿色产品认证证书，以证明所投产品符合国家对绿色制造与环境产品的相关要求。

4.4滴水架

4.4.1材料：采用高密度PP，一体成型，无异味；表面光洁，无缩印，无划痕，无飞边；内部无气泡、无气纹；

4.4.2款式：滴水棒卡扣设计为嵌入式，可拆卸，安装简便，插好后不易脱落，左右摇晃<1mm；

4.4.3接水底部：中间设有排水孔；

4.4.4可拆卸式滴水棒，滴水棒27/61根；

4.4.5安装方式：壁挂式/台式。

4.4.6耐污染性能、紫外老化测试、弯曲强度、抗压强度符合相关标准要求。

▲4.4.7提供绿色产品认证证书，以证明所投产品符合国家对绿色制造与环境产品的相关要求。

4.5万向抽气罩

4.5.1.主体：PP材质；

4.5.2.直管及罩子旋转装置要求铝合金材料确保装置稳定，并且360°旋转；

4.5.3.关节PP全新料生产，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗；

4.5.4.关节连接杆：304不锈钢；

4.5.5.关节松紧旋钮：全铜材质确保螺纹不滑丝，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合；

4.5.6.气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量；

4.5.7.伸缩导管Φ75PP管；

4.5.8.拱形/杯形集气罩：高密度PP/PC材质；

4.5.9.固定底座：采用PP材质。

4.5.10.耐污染性能、抗菌性、简支梁缺口冲击强度、氧指数符合相关标准要求。

▲4.5.11.提供绿色产品认证证书，以证明所投产品符合国家对绿色制造与环境产品的相关要求。

4.6紧急冲淋洗眼器

4.6.1、规格：立式

4.6.2、材质：304不锈钢，冲淋阀门及洗眼器阀门需快开陶瓷阀（非球阀）方便维保。

4.6.3、技术参数：

4.6.3.3.1、紧急喷淋铬（Cr）含量大于18%、镍（Ni）含量大于8%；

4.6.3.3.2、喷淋性能

（1）喷淋流量：达到至少76L/min，确保快速有效地覆盖受影响区域

（2）喷淋持续时间：连续供水时间至少为15分钟，以满足紧急情况下的清洗需求。

（3）喷淋角度与范围：确保360度全方位喷淋，覆盖范围广

4.6.3.3.3、系统设计与安装

（1）安装位置：靠近危险区域，确保人员在紧急情况下能够迅速到达。

（2）材料选择：采用不锈钢材质，确保系统的稳定性和耐用性。

（3）操作方式：需具有手拉式、脚踏式，便于快速启动。

4.6.3.3.4、出水要求

（1）出水温度：使用常温水，避免对皮肤造成刺激。

（2）水质要求：使用清洁的自来水或去离子水，确保清洗效果。

4.6.3.3.5、安全标识：设备周围设置明显的安全标识和操作流程，确保人员的正确使用。

4.6.3.3.6、应急喷淋器一般要求、应急喷淋器控制阀门、洗眼器、洗眼/洗脸器符合相关标准要求。

4.6.3.3.7、耐污染性能、耐人工气候老化性、中性盐雾试验、不锈钢元素含量符合相关标准要求。

（三）说明：

1.本项目不接受进口产品投标（注：本文件所称进口品牌是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的品牌）。

2.供应商需根据招标文件要求，并结合本项目特点，制订完善的项目实施方案、培训计划，方案至少需包括全部产品的安装部署、调试方案、人员安排、供货期、验收方案等；方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性，配备具有相应资质和经验的项目经理及技术服务人员，服从采购人管理要求，确保在规定的交付时限内完成。

3.中标后，招标人将对投标人提交的检测报告及技术条款响应真实性进行查验，若存在弄虚作假行为，将取消其中标资格，并依法追究相关责任。

- 商务要求：

（一）服务要求：

1.交货期及交货地点：

（1）交货时间：合同签订后2个月内供齐所有货物，并完成安装、调试、服务及初步验收。

（2）交货地点：江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心）（南京市栖霞区文澜路95号）或指定地点。

（3）设备包装要求：供应商必须按照采购人要求在指定的时间内完成采购人订购货物的制作（或订货），并在采购人规定时间内将货物运送到指定地点。供应商负责设备的包装，包装箱必须坚固，并做到防潮、密封，防水、防火、防锈和防震，并防止因运输而发生损坏，适于海、陆、空运输。包装材料必须符合中国进口动植物检验检疫的有关规定。

2.付款方式：

合同签订生效后一个月内，采购人向供应商预付合同总价30%的货款；设备、材料全部运抵交货地点，安装结束、调试完毕、验收合格后，采购人向供应商支付合同总价60%的货款。设备验收合格后稳定运行一年后，相关稳定性指标满足要求, 采购人向供应商支付合同总价10%的货款。

供应商应在收到采购人通知后开具合法有效发票，采购人收到发票后支付相应款项。若因发票瑕疵导致付款延误，责任由供应商承担。若产品存在质量问题，则不受该付款条件约束，应按照本合同条款其他要求以及民法典有关规定执行。

3.安装调试：

设备到货后，供应商应安排人员进行开箱、安装、调试等服务。在安装调试过程中，供应商应向采购人提供完整的技术说明书、用户手册及维修手册等相关技术文档资料。如采购人发现所提供设备不符合要求或有明显损坏，以及在调试过程中有任何软、硬件故障发生，供应商必须更换不合格的部件，并重新进行安装调试，由此引起的全部费用由供应商承担。

4..技术支持以及售后服务：

（1）江苏省计量检测基地(二期)实验室家具采购的整体质保期为验收合格之日起5年。

（2）质保期内：实行“三包”，采购人所购设备各部件发生非人为故障，供应商免费更换同种品牌不低于原价位、规格、型号的部件。

（3）质保期后：供应商提供终身优惠服务和技术支持，设备出现故障需要修理时，设备制造商须在接到故障信息后24小时内回应，通过电话等方式指导采购人排除故障；若故障仍不能排除，在48小时内上门调试维修排故，所换零件按成本价收取。

（4）如规程规范发生变更，终生免费升级系统软件。

（二）报价要求及违约责任：

1.本项目报价，应包括本次采购范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵甲方项目现场）保险费、安装费、调试费、甲方操作维护人员培训费、及供应商认为需要的其他费用等，本合同执行期间合同总价款不变。

2.在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

3.供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

4.供应商报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

5.中标供应商必须按照招标文件要求、投标文件中的承诺以及采购合同内容严格履行本项目。双方无正当理由不得无故终止和解除合同，否则违约方应向对方支付合同总额10%的违约金。

- 样品要求：

（一）请供应商提供所投货物（设备）的样品如下，包括：

1.分包1：

1组全钢边台：1000*750*850mm，全钢结构，陶瓷台面。

2.分包2：

①1组全钢边台  尺寸：1000*750*850mm，全钢结构，理化板台面②“中央台”中的“中央水槽柜”1组，尺寸：1500*750*850mm，全钢结构，理化板台面。

（二）样品递交要求：

1.样品递交时间（截止时间）：同投标文件递交截止时间，在此期间样品由投标人自行保管。采购人不接收在样品递交截止时间后递交的样品。

2.样品递交地点：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼评标二室。

3.联系人：吴昊13913827688，方东15195998576。

4.样品上需标明项目名称、分包号、投标单位名称等相关信息。

5.其他要求：投标人递交样品时应服从现场工作人员要求，爱护现场公共财物，对交样区财物造成损害的，应当赔偿。各投标供应商应将样品送至指定地点按要求递交样品，完成后即离开现场，不得逗留，不得翻看他人样品及进行拍照，投标人如出现违法违规行为的，视为未提交样品并按照相应法律追究责任。各供应商可对自身递交的样品进行整体遮盖。

样品的规格、材质、制作等须符合招标文件的要求，详见样品清单及要求。样品所有费用由供应商自行承担，中标供应商的样品，作为采购方的验收依据。

样品的退还：评审结束后中标人的样品由中标人负责运送到采购人指定地点并封存，中标人的样品由采购人负责保管、封存，并作为履约验收的参考，采购人应做好全过程的监督工作并确保样品存放安全。未中标样品由供应商自行搬离现场，中标结果公告后超过5日未搬离的将作统一处置。

- 备注：

1.▲号参数指标（如有）为主要技术参数要求，提供的招标文件技术参数中所要求（如有）的技术支持资料（技术支持资料种类以文件第四章要求为准，如无特殊要求则为明确说明该技术内容的公开发行的手册、彩页、官网截图、功能页面截图、检测报告、白皮书等），否则将视为未响应▲号参数，作负偏离处理。

2.带星号（“★”）的技术条款，要求投标供应商必须在投标文件中提供技术支持资料（技术支持资料种类以文件第四章要求为准，如无特殊要求则为明确说明该技术内容的公开发行的手册、彩页、官网截图、功能页面截图、检测报告、白皮书等），未提供技术支持资料的，或未对招标文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效。

附件：实验室家具分布明细详情表

分包1：普通实验边台及货架

| 普通实验边台及货架（分包1） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 11101 先进称重技术实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 4 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 11102 充电桩检测实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 6 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 2 | 全钢货架 | 1200*500*2000 | 台 | 1 | 框架：采用≥1.5mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂。层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；折弯成型，详见技术要求 |
| 11103 国家流量计型式评价实验室（江苏）音速喷嘴法气体流量标准装置实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 4 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 11104 控制室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 5 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 11105 电磁兼容实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 2000*750*850 | 台 | 2 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 2 | 全钢边台 | 1000*750*850 | 台 | 1 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 11201 国家流量计型式评价实验室（江苏）微小气体流量实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 9 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 11203 水表检测实验室省市场监管流量计量技术创新中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 6 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 11204 在线负荷传感器实验室省市场监管负荷传感器计量重点实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 13 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 11205 质量溯源技术实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 14 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 11206 热量表检测实验室省市场监管流量计量技术创新中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 6 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 11209 电磁兼容可靠性实验室国家健康与智能设备质量检验检测中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 11 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 11210 放射性标准平面源制备间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 7 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 11211 实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 3 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 11212 αβ平面源标准装置实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 6 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 2 | 全钢货架 | 1200*500*2000 | 台 | 6 | 框架：采用≥1.5mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂。层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；折弯成型，详见技术要求 |
| 11215 αβ平面源标准装置实验室流转间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢货架 | 1200*500*2000 | 台 | 14 | 框架：采用≥1.5mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂。层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；折弯成型，详见技术要求 |
| 11216 光释光剂量计标准装置实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 10 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 11217 热释光剂量计标准装置实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 10 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 11218 氡测量仪标准装置实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 8 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 11219 活度计标准装置实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 4 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 2 | 全钢货架 | 1200*500*2000 | 台 | 5 | 框架：采用≥1.5mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂。层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；折弯成型，详见技术要求 |
| 11220 γ谱仪标准装置实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 8 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 11221 αβ低本底标准装置实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 8 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 11222 气溶胶实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 4 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 11301 雷达测速仪实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 5 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 11302 区间测速系统实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 8 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 11303机动车综检设备检测实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 9 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 11304机动车环保设备检测实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 8 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 11305新能源汽车检测专用设备检测实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 8 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 11306-2实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 12 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 11310车载毫米波雷达射频实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 9 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 11313 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 12 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 11314省绿色低碳产业计量中心化石燃料碳计量检测实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 33 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 11316省气体分析仪型式评价实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 11 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 2 | 全钢货架 | 1200*500*2000 | 台 | 6 | 框架：采用≥1.5mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂。层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；折弯成型，详见技术要求 |
| 11318环流所空气流速标准实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 2 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 11320 标准物质制备核查实验室 |  |  |  |  |  |
| 2 | 全钢货架 | 1200*500*2000 | 台 | 6 | 框架：采用≥1.5mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂。层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；折弯成型，详见技术要求 |
| 11321 标准物质制备核查实验室 |  |  |  |  |  |
| 2 | 全钢货架 | 1200*500*2000 | 台 | 7 | 框架：采用≥1.5mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂。层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；折弯成型，详见技术要求 |
| 11323 光学实验室（暗室） |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 20 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 11324 标准物质制备核查实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 8 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 2 | 全钢货架 | 1200*500*2000 | 台 | 3 | 框架：采用≥1.5mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂。层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；折弯成型，详见技术要求 |
| 11325 国家流量计型式评价实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 3 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 11327 光学实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 6 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 11334 视觉电生理实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 6 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 11335 溯源实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 6 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 2 | 全钢货架 | 1200*500*2000 | 台 | 7 | 框架：采用≥1.5mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂。层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；折弯成型，详见技术要求 |
| 11336 溯源实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 6 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 2 | 全钢货架 | 1200*500*2000 | 台 | 7 | 框架：采用≥1.5mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂。层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；折弯成型，详见技术要求 |
| 11337 民生计量实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 6 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 2 | 全钢货架 | 1200*500*2000 | 台 | 7 | 框架：采用≥1.5mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂。层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；折弯成型，详见技术要求 |
| 11338 型式评价实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 6 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 2 | 全钢货架 | 1200*500*2000 | 台 | 7 | 框架：采用≥1.5mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂。层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；折弯成型，详见技术要求 |
| 11344 角膜接触镜检测实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 2 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 11345 麻醉机量传实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 2 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 11401 省市场监管负荷传感器计量重点实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 5 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 11402 省市场监管负荷传感器计量重点实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 8 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 11403 粉尘大气烟尘型式评价实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 4 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 2 | 全钢货架 | 1200*500*2000 | 台 | 6 | 框架：采用≥1.5mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂。层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；折弯成型，详见技术要求 |
| 11404 粉尘大气烟尘检测实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 5 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 2 | 全钢边台 | 6000*750*850 | 台 | 1 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 3 | 全钢边台 | 6000*750*850 | 台 | 1 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 4 | 全钢货架 | 1200*500*2000 | 台 | 3 | 框架：采用≥1.5mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂。层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；折弯成型，详见技术要求 |
| 11405 呼出气体酒精探测仪实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 3 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 2 | 全钢货架 | 1200*500*2000 | 台 | 4 | 框架：采用≥1.5mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂。层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；折弯成型，详见技术要求 |
| 11406-1 氧气/溶解氧实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 3 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 2 | 全钢货架 | 1200*500*2000 | 台 | 3 | 框架：采用≥1.5mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂。层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；折弯成型，详见技术要求 |
| 11406-2可燃气体报警器实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 3 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 2 | 全钢货架 | 1200*500*2000 | 台 | 4 | 框架：采用≥1.5mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂。层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；折弯成型，详见技术要求 |
| 11407有毒有害气体实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 2 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 15 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 11409省市场监管负荷传感器计量重点实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 14 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 11410省市场监管负荷传感器计量重点实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 14 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 11411流转间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢货架 | 1200*500*2000 | 台 | 3 | 框架：采用≥1.5mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂。层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；折弯成型，详见技术要求 |
| 11412前处理实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 7 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 2 | 全钢货架 | 1200*500*2000 | 台 | 3 | 框架：采用≥1.5mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂。层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；折弯成型，详见技术要求 |
| 11414标准物质储存实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢货架 | 1200*500*2000 | 台 | 8 | 框架：采用≥1.5mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂。层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；折弯成型，详见技术要求 |
| 11415 流转间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢货架 | 1200*500*2000 | 台 | 28 | 框架：采用≥1.5mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂。层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；折弯成型，详见技术要求 |
| 2 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 1 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 11416 电化学实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 8 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 2 | 全钢货架 | 1200*500*2000 | 台 | 2 | 框架：采用≥1.5mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂。层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；折弯成型，详见技术要求 |
| 11417 臭氧分析仪实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢货架 | 1200*500*2000 | 台 | 2 | 框架：采用≥1.5mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂。层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；折弯成型，详见技术要求 |
| 11418 动态压实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 11 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 2 | 全钢货架 | 1200*500*2000 | 台 | 3 | 框架：采用≥1.5mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂。层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；折弯成型，详见技术要求 |
| 11419-1 动态压实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 4 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 2 | 全钢货架 | 1200*500*2000 | 台 | 3 | 框架：采用≥1.5mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂。层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；折弯成型，详见技术要求 |
| 11419-2 动态压实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 4 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 2 | 全钢货架 | 1200*500*2000 | 台 | 4 | 框架：采用≥1.5mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂。层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；折弯成型，详见技术要求 |
| 11420 风洞实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 3 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 2 | 全钢货架 | 1200*500*2000 | 台 | 9 | 框架：采用≥1.5mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂。层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；折弯成型，详见技术要求 |
| 11421国家流量计型式评价实验室（江苏）标准表法气体实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 6 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 11422压力传感器实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 6 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 11423粉尘油烟微粒浓度检测实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 22 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 2 | 全钢货架 | 1200*500*2000 | 台 | 4 | 框架：采用≥1.5mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂。层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；折弯成型，详见技术要求 |
| 11424 压力传感器实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 7 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 2 | 全钢货架 | 1200*500*2000 | 台 | 3 | 框架：采用≥1.5mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂。层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；折弯成型，详见技术要求 |
| 11432 流转间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢货架 | 1200*500*2000 | 台 | 13 | 框架：采用≥1.5mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂。层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；折弯成型，详见技术要求 |
| 11433消费服务机器人实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 8 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 11434呼吸麻醉实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 10 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 11435微生物采样器校准实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢货架 | 1200*500*2000 | 台 | 3 | 框架：采用≥1.5mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂。层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；折弯成型，详见技术要求 |
| 11436 国家质检中心实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢货架 | 1200*500*2000 | 台 | 5 | 框架：采用≥1.5mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂。层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；折弯成型，详见技术要求 |
| 11437 智能可穿戴实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢货架 | 1200*500*2000 | 台 | 7 | 框架：采用≥1.5mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂。层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；折弯成型，详见技术要求 |
| 11506 省电磁环境计量重点实验室电磁辐射场强/天线/电磁兼容计量实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 26 | 全钢结构，12.7mm防静电物理板台面，详见技术要求 |
| 11507 远程时间校准及卫星导航检测实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 15 | 全钢结构，12.7mm防静电物理板台面，详见技术要求 |
| 11509 液位计实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 7 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 2 | 全钢货架 | 1200*500*2000 | 台 | 4 | 框架：采用≥1.5mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂。层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；折弯成型，详见技术要求 |
| 11512 医疗机器人实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 1 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 2 | 全钢货架 | 1200*500*2000 | 台 | 5 | 框架：采用≥1.5mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂。层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；折弯成型，详见技术要求 |
| 11521 医用超声设备实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 6 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 11522 医用光学设备实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 6 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 11523 国家质检中心实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 12 | 全钢结构，陶瓷台面，详见技术要求 |
| 2 | 全钢货架 | 1200*500*2000 | 台 | 6 | 框架：采用≥1.5mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂。层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；折弯成型，详见技术要求 |

分包2：专用实验台、通风柜及配套设施

| 专用实验台、通风柜、控制系统及配套设施（分包2） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 11210 放射性标准平面源制备间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 1 | （含全钢边台、1套中号水槽+水龙头、1套洗眼器、1套滴水架）全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 |
| 2 | 中央台 | 6000*1500*850 | 台 | 1 | 全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 |
| 11211 实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 1 | （含全钢边台、1套中号水槽+水龙头、1套洗眼器、1套滴水架）全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 |
| 2 | 中央台 | 6000*1500*850 | 台 | 2 | 全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 |
| 11218 氡测量仪标准装置实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 6000*1500*850 | 台 | 1 | 全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 |
| 2 | 中央台 | 5250*1500*850 | 台 | 1 | 全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 |
| 11219 活度计标准装置实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 4500*1500*850 | 台 | 1 | 全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 |
| 11222 气溶胶实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 4000*1500*850 | 台 | 1 | （含中央台、2套中号水槽+水龙头、1套洗眼器、2套滴水架）全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 |
| 11301 雷达测速仪实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 4500*1500*850 | 台 | 1 | 全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 |
| 11302 区间测速系统实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 4500*1500*850 | 台 | 1 | 全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 |
| 11303机动车综检设备检测实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 3750*1500*850 | 台 | 1 | 全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 |
| 11304机动车环保设备检测实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高性能全钢通风柜 | 2000*850*2350 | 台 | 1 | 全钢结构，12.7mm理化板台面，5mm厚抗倍特板，详见技术要求 |
| 2 | 通风柜控制系统 | 通风柜控制系统 | 套 | 1 | 变风量控制，详见技术要求，详见技术要求 |
| 3 | 中央台 | 4500*1500*850 | 台 | 1 | 全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 |
| 11305新能源汽车检测专用设备检测实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 4500*1500*850 | 台 | 1 | 全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 |
| 11310车载毫米波雷达射频实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 6000*1500*850 | 台 | 1 | 全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 |
| 11316省气体分析仪型式评价实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 5250*1500*850 | 台 | 3 | （含中央台、1套中号水槽+水龙头、1套洗眼器、1套滴水架、1套功能柱、4.45m中央试剂架）全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 |
| 2 | 高性能全钢通风柜 | 1500*850*2350 | 台 | 6 | 全钢结构，12.7mm理化板台面，5mm厚抗倍特板，详见技术要求 |
| 3 | 通风柜控制系统 | 通风柜控制系统 | 套 | 6 | 变风量控制，详见技术要求 |
| 4 | 万向抽气罩 | GB | 套 | 17 | 主体：总长度（四段式）1650mm±5% 以固定架为中心最大活动半径可达1600mm;导管、旋转关节、松紧按钮材质：聚丙烯（PP），详见技术要求 |
| 5 | 40L钢瓶架 | 钢制 | 套 | 10 | 钢制钢瓶架40L |
| 11320 标准物质制备核查实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 万向抽气罩 | GB | 套 | 24 | 主体：总长度（四段式）1650mm±5% 以固定架为中心最大活动半径可达1600mm;导管、旋转关节、松紧按钮材质：聚丙烯（PP），详见技术要求 |
| 2 | 全钢边台 | 1000*750*850 | 台 | 2 | （含全钢边台、1套中号水槽+水龙头、1套洗眼器、1套滴水架）全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 |
| 3 | 高性能全钢通风柜 | 1500*850*2350 | 台 | 2 | 全钢结构，12.7mm理化板台面，5mm厚抗倍特板，详见技术要求 |
| 4 | 通风柜控制系统 | 通风柜控制系统 | 套 | 2 | 变风量控制，详见技术要求 |
| 5 | 仪器台 | 9000*900*850 | 台 | 8 | 全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 |
| 11321 标准物质制备核查实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 万向抽气罩 | GB | 套 | 24 | 主体：总长度（四段式）1650mm±5% 以固定架为中心最大活动半径可达1600mm;导管、旋转关节、松紧按钮材质：聚丙烯（PP），详见技术要求 |
| 2 | 全钢边台 | 1000*750*850 | 台 | 2 | （含全钢边台、1套中号水槽+水龙头、1套洗眼器、1套滴水架）全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 |
| 3 | 高性能全钢通风柜 | 1500*850*2350 | 台 | 2 | 全钢结构，12.7mm理化板台面，5mm厚抗倍特板，详见技术要求 |
| 4 | 通风柜控制系统 | 通风柜控制系统 | 套 | 2 | 变风量控制，详见技术要求 |
| 5 | 仪器台 | 9000*900*850 | 台 | 8 | 全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 |
| 11324 标准物质制备核查实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1000*750*850 | 台 | 2 | （含全钢边台、1套中号水槽+水龙头、1套洗眼器、1套滴水架）全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 |
| 11326 光学实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 置物架 | 2000*800*2000 | 台 | 1 | 框架：采用≥1.5mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂。层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；折弯成型 |
| 11335 溯源实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 5000*1500*850 | 台 | 1 | （含中央台、2套中号水槽+水龙头、1套洗眼器、2套滴水架）全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 |
| 11336 溯源实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 5000*1500*850 | 台 | 1 | （含中央台、2套中号水槽+水龙头、1套洗眼器、2套滴水架）全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 |
| 11337 民生计量实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 5250*1500*850 | 台 | 1 | 全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 |
| 11338 型式评价实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 5250*1500*850 | 台 | 1 | 全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 |
| 11344 角膜接触镜检测实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1000*750*850 | 台 | 1 | （含全钢边台、1套中号水槽+水龙头、1套洗眼器、1套滴水架）全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 |
| 11345 麻醉机量传实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1000*750*850 | 台 | 1 | （含全钢边台、1套中号水槽+水龙头、1套洗眼器、1套滴水架）全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 |
| 11403 粉尘大气烟尘型式评价实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 万向抽气罩 | GB | 套 | 2 | 主体：总长度（四段式）1650mm±5% 以固定架为中心最大活动半径可达1600mm;导管、旋转关节、松紧按钮材质：聚丙烯（PP），详见技术要求 |
| 2 | 中央台 | 3000*1500*850 | 台 | 1 | 全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 |
| 3 | 中央台 | 3000*1500*850 | 台 | 1 | （含中央台、1套功能柱、3m中央试剂架）全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 |
| 11404 粉尘大气烟尘检测实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 万向抽气罩 | GB | 套 | 2 | 主体：总长度（四段式）1650mm±5% 以固定架为中心最大活动半径可达1600mm;导管、旋转关节、松紧按钮材质：聚丙烯（PP），详见技术要求 |
| 11405 呼出气体酒精探测仪实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 6000*1500*850 | 台 | 1 | （含中央台、1套中号水槽+水龙头、1套洗眼器、1套滴水架、1套功能柱、4.5m中央试剂架）全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 |
| 2 | 高性能全钢通风柜 | 1500*850*2350 | 台 | 2 | 全钢结构，12.7mm理化板台面，5mm厚抗倍特板，详见技术要求 |
| 3 | 通风柜控制系统 | 通风柜控制系统 | 套 | 2 | 变风量控制，详见技术要求 |
| 4 | 万向抽气罩 | GB | 套 | 3 | 主体：总长度（四段式）1650mm±5% 以固定架为中心最大活动半径可达1600mm;导管、旋转关节、松紧按钮材质：聚丙烯（PP），详见技术要求 |
| 5 | 40L钢瓶架 | 钢制 | 套 | 10 | 钢制钢瓶架40L |
| 5 | 此实验室有吊顶,涉及到后期吊顶拆除及修复工程量 | 铝扣板 | m2 | 80 | / |
| 11406-1 氧气/溶解氧实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 3800*1500*850 | 台 | 1 | （含中央台、1套中号水槽+水龙头、1套洗眼器、1套滴水架、1套功能柱、2.9m中央试剂架）全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 |
| 2 | 万向抽气罩 | GB | 套 | 2 | 主体：总长度（四段式）1650mm±5% 以固定架为中心最大活动半径可达1600mm;导管、旋转关节、松紧按钮材质：聚丙烯（PP），详见技术要求 |
| 3 | 高性能全钢通风柜 | 1500*850*2350 | 台 | 2 | 全钢结构，12.7mm理化板台面，5mm厚抗倍特板，详见技术要求 |
| 4 | 通风柜控制系统 | 通风柜控制系统 | 套 | 2 | 变风量控制，详见技术要求 |
| 5 | 40L钢瓶架 | 钢制 | 套 | 10 | 钢制钢瓶架40L |
| 6 | 此实验室有吊顶,涉及到后期吊顶拆除及修复工程量 | 铝扣板 | m2 | 47 | / |
| 11406-2可燃气体报警器实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 3800*1500*850 | 台 | 1 | （含中央台、1套中号水槽+水龙头、1套洗眼器、1套滴水架、1套功能柱、2.9m中央试剂架）全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 |
| 2 | 万向抽气罩 | GB | 套 | 2 | 主体：总长度（四段式）1650mm±5% 以固定架为中心最大活动半径可达1600mm;导管、旋转关节、松紧按钮材质：聚丙烯（PP），详见技术要求 |
| 3 | 高性能全钢通风柜 | 1500*850*2350 | 台 | 2 | 全钢结构，12.7mm理化板台面，5mm厚抗倍特板，详见技术要求 |
| 4 | 通风柜控制系统 | 通风柜控制系统 | 套 | 2 | 变风量控制，详见技术要求 |
| 5 | 40L钢瓶架 | 钢制 | 套 | 10 | 钢制钢瓶架40L |
| 6 | 此实验室有吊顶,涉及到后期吊顶拆除及修复工程量 | 铝扣板 | m2 | 47 | / |
| 11407有毒有害气体实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高性能全钢通风柜 | 1500*850*2350 | 台 | 2 | 全钢结构，12.7mm理化板台面，5mm厚抗倍特板，详见技术要求 |
| 2 | 通风柜控制系统 | 通风柜控制系统 | 套 | 2 | 变风量控制，详见技术要求 |
| 3 | 万向抽气罩 | GB | 套 | 4 | 主体：总长度（四段式）1650mm±5% 以固定架为中心最大活动半径可达1600mm;导管、旋转关节、松紧按钮材质：聚丙烯（PP），详见技术要求 |
| 4 | 40L钢瓶架 | 钢制 | 套 | 10 | 钢制钢瓶架40L |
| 5 | 此实验室有吊顶,涉及到后期吊顶拆除及修复工程量 | 铝扣板 | m2 | 49 | / |
| 11412前处理实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 5250*1500*850 | 台 | 1 | （含中央台、3套中号水槽+水龙头、1套洗眼器、1套滴水架、1套功能柱、4.45m中央试剂架）全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 |
| 2 | 万向抽气罩 | GB | 套 | 2 | 主体：总长度（四段式）1650mm±5% 以固定架为中心最大活动半径可达1600mm;导管、旋转关节、松紧按钮材质：聚丙烯（PP），详见技术要求 |
| 3 | 高性能全钢通风柜 | 1500*850*2350 | 台 | 2 | 全钢结构，12.7mm理化板台面，5mm厚抗倍特板，详见技术要求 |
| 4 | 通风柜控制系统 | 通风柜控制系统 | 套 | 2 | 变风量控制，详见技术要求 |
| 11414标准物质储存实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 6000*1500*850 | 台 | 1 | （含中央台、1套中号水槽+水龙头、1套洗眼器、1套滴水架、1套功能柱）全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 |
| 11416 电化学实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 1 | （含全钢边台、1套中号水槽+水龙头、1套洗眼器、1套滴水架）全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 |
| 2 | 中央台 | 6750*1500*850 | 台 | 1 | （含中央台、1套中号水槽+水龙头、1套洗眼器、1套滴水架、1套功能柱、5.85m中央试剂架）全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 |
| 3 | 万向抽气罩 | GB | 套 | 4 | 主体：总长度（四段式）1650mm±5% 以固定架为中心最大活动半径可达1600mm;导管、旋转关节、松紧按钮材质：聚丙烯（PP），详见技术要求 |
| 4 | 高性能全钢通风柜 | 1500*850*2350 | 台 | 1 | 全钢结构，12.7mm理化板台面，5mm厚抗倍特板，详见技术要求 |
| 5 | 通风柜控制系统 | 通风柜控制系统 | 套 | 1 | 变风量控制，详见技术要求 |
| 6 | 此实验室有吊顶,涉及到后期吊顶拆除及修复工程量 | 铝扣板 | m2 | 34 | / |
| 11417 臭氧分析仪实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高性能全钢通风柜 | 2000*850*2350 | 台 | 3 | 全钢结构，12.7mm理化板台面，5mm厚抗倍特板，详见技术要求 |
| 2 | 通风柜控制系统 | 通风柜控制系统 | 套 | 2 | 变风量控制，详见技术要求 |
| 3 | 中央台 | 6000*1500*850 | 台 | 1 | （含中央台、1套中号水槽+水龙头、1套洗眼器、1套滴水架、1套功能柱、4.5m中央试剂架）全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 |
| 4 | 万向抽气罩 | GB | 套 | 4 | 主体：总长度（四段式）1650mm±5% 以固定架为中心最大活动半径可达1600mm;导管、旋转关节、松紧按钮材质：聚丙烯（PP），详见技术要求 |
| 5 | 中央台 | 3000*1500*850 | 台 | 1 | 全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 |
| 11423粉尘油烟微粒浓度检测实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 1500*750*850 | 台 | 2 | （含全钢边台、1套中号水槽+水龙头、1套洗眼器、1套滴水架）全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 |
| 11434呼吸麻醉实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 5500*1500*850 | 台 | 2 | （含中央台、1套中号水槽+水龙头、1套洗眼器、1套滴水架）全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 |
| 11435微生物采样器校准实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 5000*1500*850 | 台 | 2 | （含中央台、2套中号水槽+水龙头、1套洗眼器、2套滴水架）全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 |
| 11436 国家质检中心实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 4000*1500*850 | 台 | 4 | （含中央台、2套中号水槽+水龙头、1套洗眼器、2套滴水架）全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 |
| 11437 智能可穿戴实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 4000*1500*850 | 台 | 4 | （含中央台、2套中号水槽+水龙头、1套洗眼器、2套滴水架）全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 |
| 11506 省电磁环境计量重点实验室电磁辐射场强/天线/电磁兼容计量实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 6000*1500*850 | 台 | 6 | 全钢结构，12.7mm防静电物理板台面 |
| 2 | 中央台 | 3910*1500*850 | 台 | 4 | 全钢结构，12.7mm防静电物理板台面 |
| 11512 医疗机器人实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 4500*1500*850 | 台 | 1 | 全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 |
| 11521 医用超声设备实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 6000*1500*850 | 台 | 1 | 全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 |
| 11523 国家质检中心实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 4500*1500*850 | 台 | 2 | 全钢结构，12.7mm理化板台面，详见技术要求 |

第五章 拟签订的合同文本

（货物类采购合同参考格式，本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人法务审查通过的版本为准）

买方（甲方）：江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心）

卖方（乙方）：

采购代理机构： 江苏海外集团国际工程咨询有限公司

一、说明：

受买方委托，采购代理机构于2026年 月 日组织了江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心）所需检测设备采购项目（项目编号：         ）的评审活动，经评委认真严格地评审，确定由卖方成交。

二、合同条款：

合同由买卖双方签订，并依据本项目采购文件规定，按下列合同条款买方同意购入，卖方同意卖出下列设备及服务。

1.设备名称、型号规格、数量及服务内容。

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  | ￥ |  |  |

2.合同总价（大写）：人民币           。（含税）

（小写）：￥            元。

2.1投标报价，应包括本次招标范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵买方项目现场）保险费、安装费、调试费、买方操作维护人员培训费、验收检定费（取得法定计量检定机构有效溯源证书并证明合格）及投标人认为需要的其他费用等。发现漏项、缺项，供应方应无条件无偿补齐，必须保证各系统正常运行，所发生的一切费用，视为已包含在投标人投标报价中，且并不因此而影响交付使用时间。

2.2 在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在卖方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付买方使用的时间。

3. 交付使用时间：详见投标文件。

4. 收货人：江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心）。

5. 交货地点：买方指定地点。

6. 设备的制造应符合下列标准或规范并据此验收：招标文件、投标文件、双方签订的技术协议和国家的相关标准。

7. 包装要求：全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。

8. 买方付款方式及期限：

合同签订生效后一个月内，买方向卖方预付合同总价30%的货款；设备、材料全部运抵交货地点，并安装结束，调试完毕，验收合格后，买方向卖方支付合同总价60%的货款。设备验收合格后稳定运行一年后，相关稳定性指标满足要求,买方向卖方支付合同总价10%的货款。

卖方应在收到买方通知后开具合法有效发票，买方收到发票后支付相应款项。若因发票瑕疵导致付款延误，责任由卖方承担。若产品存在质量问题，则不受该付款条件约束，应按照本合同条款其他要求以及民法典有关规定执行。

9. 验收

验收标准及方式：符合招标文件、投标文件、双方签订的技术协议、国家的相关标准和规范；经采购人项目负责人确认是否达到验收标准，若符合验收标准则验收合格。

10. 质保期及售后服务

10.1 卖方所供设备、材料及安装的质量保证期：详见投标文件要求。

10.2 在质保期内，因卖方所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，卖方在接买方通知后，24小时内响应，并设备厂家工程师三个工作日内赶到买方现场，免费予以排除故障、修复，无法修复应更换所供设备。卖方还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。

10.3 在质保期内，因买方使用不当原因出现设备故障时，卖方在接买方通知后，设备厂家工程师应在10.2条款中所述的时限内赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，仅收取成本费。

10.4 质保期满后，如设备出现故障，设备厂家在接买方通知后，设备厂家工程师仍应在上述时间内响应、派人赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

11. 技术资料

按投标文件技术规格、参数及其他要求中的要求提供相关资料（见附件）。

12.货物风险承担

12.1卖方应当按照买方指定的地点交货，需要运输的货物，卖方应当妥善保障货物在运输过程中的安全。

12.2卖方将货物运输至买方指定的地点后，应当及时通知买方进行接收，由买方进行检验。

12.3在货物验收合格之前毁损、灭失的风险由卖方承担，因买方原因造成货物毁损、灭失的除外。

13. 卖方的违约责任

13.1卖方未按合同规定的质量要求交货，买方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由卖方赔偿。

13.2卖方逾期交付（包括整修、返工、补交或由买方提出更改、卖方承诺，但未在承诺的工期内完成等）应向买方偿付违约金，每逾期1天，按合同总价的万分之五支付违约金。

13.3货物有合格证及说明书等资料的，在交付货物时，卖方应当一并交付合格证及说明书等资料，未交付的买方有权拒绝接收。因此造成的损失由卖方承担。

13.4卖方不能交付或不能完成合同，买方有权解除本合同并要求卖方双倍返还买方已支付的货款。

13.5本合同所有货物的制造及安装，都必须由卖方自己或响应文件中明确的单位承担，不得分包给其他单位。否则，买方有权按卖方不能交付或不能完成合同处理。

13.6 货物经买方验收不符合要求的，卖方应当在买方指定的时间内调换，调换后仍不符合要求的，买方有权解除合同并要求卖方赔偿因此造成的损失。

13.7卖方履行义务不符合合同约定时，买方将扣减10%合同款。

13.8在合同约定的质保期内，卖方未能履行合同约定的义务，卖方应按合同总价的10%支付违约金，导致买方遭受损失的，卖方应承担因此造成的全部损失。

14. 买方的违约责任：

14.1买方未按合同规定的时间和要求向卖方提供技术资料等，卖方交付时间顺延。

15. 卖方供给买方的设备、材料及卖方自己的施工用具，进入买方工地现场后的保管，由卖方负责；卖方在买方工地现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通由卖方负责。

16. 卖方在设备安装、调试、验收过程中，买方提供下列条件和配合，超出下列范围的由卖方自理：无

17. 卖方应保证提供的货物、设备不存在所有权、抵押权、使用权、知识产权等权利瑕疵。买方使用卖方提供的设备，当受到第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉时，一切后果由卖方负责。

18. 合同的生效：本合同一式陆份，各份具有同等法律效力，自买卖双方签字、盖章并加盖骑缝章之日起生效。

19. 合同的变更和终止：除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，买卖双方不得擅自变更、中止或终止合同。除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，买卖双方不得放弃或拒绝履行合同。

20. 合同权利义务的转让：合同履行过程中，卖方未经买方书面同意，不得将合同权利义务转让给第三方，否则买方有权解除合同，同时卖方应当向买方支付合同总价款10%的违约金，造成买方损失的还应当进行赔偿。

21. 未尽事宜、双方协商解决，并按《中华人民共和国民法典》的规定调整。约定履行本合同发生争议，协商不成的，交由南京仲裁委员会仲裁裁决。仲裁产生的仲裁费、鉴定费、保全费、担保费、律师费等合理支出由违约方承担。

22.招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及投标承诺书是签订本合同的依据，本合同未尽事项首先依据招标文件、中标（成交）通知书、卖方的投标文件及投标承诺书进行履行，双方也可以在不违背本合同实质性内容的基础上达成补充协议，补充协议与本合同具有相同的法律效力。

三、廉洁条款

合同签订前、履行期间及履行完毕后，卖方应当遵守廉洁原则，不得向买方工作人员行贿、变相行贿，不得以任何理由向买方工作人员及第三方赠送礼品、礼金、各种有价证券及其他支付凭证，不以任何理由为买方工作人员报销应由个人支付的费用。一旦发生上述事由，买方有权无条件解除本合同。

四、保密条款

双方应当对合同的内容、因履行合同期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向合同以外的任何第三方披露。双方均不得将合同中的内容及在合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。本保密义务应在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

五、送达条款

合同尾部联系方式和联系信息适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达，送达文书的效力及于本合同纠纷所引发的仲裁、诉讼程序和执行程序。卖方确认的最后送达地址如发生变更等情形，应在三日内重新确认填写最后送达地址并以书面方式予以通知买方，否则原确认的最后送达地址继续有效，卖方自行承担由此可能产生的法律后果。

| 买方（盖章）： 单位名称：江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人（签字）： 联系方式： 签订日期： 年 月 日 | 卖方（盖章）： 单位名称： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人（签字）： 电话： 传真： 开户银行： 帐号： 税号： 签订日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

第六章 投标文件格式及附件

江苏省计量检测基地(二期)实验室家具采购

投标文件

项目编号：

分包号（标段号）：

投标人名称：（加盖单位公章）

联系人：

联系方式：

单位地址：

年  月  日

评分索引表

| 序号 | 评审标准 | 是否响应（填写“是”或“否”） | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

注：此表为表样，供应商需根据第三章“评分表”自行调整，行数可自行添加，但表式不变。

资格审查索引表

| 序号 | 评审标准 | 是否响应（填写“是”或“否”） | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

注：此表为表样，供应商需根据第一章“招标公告”中“投标人资质要求”自行调整，行数可自行添加，但表式不变。

1.投标申请及声明

致：江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心）江苏海外集团国际工程咨询有限公司

根据贵方       （项目名称）      （项目编号）招标邀请，正式授权下述签字人    （姓名和职务）代表         （投标人名称），提交投标文件并参加投标。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.我们的资格条件完全符合本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2.项目名称：                ，我们的报价：          。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，在提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同，保证在规定的时间内完成本项目规定的服务内容。

5.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评审小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

6.我方正式通讯方式为：

地址：

电话：

传真：

7.我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账号：

投标人名称：              （公章）

授权代表（签字）：

日期：  年  月  日

- 授权委托书

法人授权委托书

致：江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心）

江苏海外集团国际工程咨询有限公司

本授权书声明：注册于       （供应商住址）的      （投标人名称）法定代表人    （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的      （项目名称）（项目编号）公开招标活动，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证复印件：

授权代表身份证复印件：

投标人名称：              （公章）

法定代表人签章：

授权代表（签字）：

日期：    年   月   日

授权委托书附件：

授权代表社保证明：

注：提供投标截止时间前近六个月内任一个月社保证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章），若授权代表属企业退休人员、现役军人等客观原因无法提供养老保险金缴费证明，需在投标文件内提供具体情况说明及证明。

3.报价表格格式

（1）报价一览表（格式）

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |
| 分包号（标段号） |  |  |  |
| 投标报价（含税） | 元 |  | 元 |
| 税率 | % |  |  |
| 交货期 |  |  |  |
| 企业类型 | 是否属于小微型企业 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 是否属于残疾人福利性单位 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 是否属于监狱企业 | 是（ ）否（ ） |  |
| 售后服务承诺 |  |  |  |
| 优惠条件承诺 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

说明：

1.报价币种：人民币。

2.在供应商“是否属于小和微型企业”、“是否属于残疾人福利性单位”、“是否属于监狱企业”栏后“是”或“否”上打“√”,并按要求提供分项报价表及中小企业声明函。评审过程中，如果小、微型企业报价无法划分计算的，将不予认可。

3.本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

4.供应商应报出最具有竞争力的价格，项目总报价中包含的所有要求提供货物和服务本身已支付或将支付的各种税费及其他相关费用。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

（2）分项价格表（格式）

项目编号：   （项目编号）                         货币单位：人民币（元）

分包号（标段号）：   （标段号）

项目名称：   （项目名称）

分项报价清单：

| 序号 | 名称（标的名称） | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（注明：大型、中型、小型、微型、监狱企业、残疾人福利性单位） | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 小计（元） | 符合本国产品标准的产品成本（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（含税） |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |
| 符合“小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位”总价合计（含税） |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |
| 该采购包提供的全部产品成本之和 |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |
| 其中“符合本国产品标准的产品”成本之和 |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的“符合本国产品标准的产品成本之和”占“该采购包提供的全部产品成本之和”的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：货物中有无进口产品 |  |  |  | 有（ ）（填写货物名称： ）；无（ ） |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：          （公章）

授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

说明：

1.本表格中需列明所投分包“第四章 采购需求”技术要求中全部设备。

2.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。

3.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

4．供应商为“小型”或“微型”或“监狱企业”、“残疾人福利性单位”的，须算出“小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位”总价合计”。供应商未按上述要求提供的，价格将不做相应扣除。

5．供应商“符合本国产品标准的产品”的，须算出“符合本国产品标准的产品成本之和”以及“本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例”。供应商未按上述要求提供的，价格将不做相应扣除。

6.在“货物中有无进口产品”栏后的“有”或“无”上打“√”，如果有进口设备，须填写货物名称。

7．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

8.供应商对以上数据的真实性负责。

9.采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

（3）产品（含备品备件）配置清单（格式）

| 序号 | 产品（含备品备件）名称 | 型号及规格 | 数量 （台） | 单价 （元） | 小计（元） | 符合本国产品标准的产品成本（元） | 备注（如外购请注明产地、制造商） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中“符合本国产品标准的产品”成本之和 |  |  |  | 元 |  |  |  |
| 供应商提供的全部产品成本之和 |  |  |  | 元 |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |

（4）中小企业声明函（货物类）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

日期：  年  月  日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、上述“相关企业”含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业；

3、供应商不得修改中小企业声明函格式，须列明全部货物制造商信息，未按上述要求提供声明函的，价格将不做相应扣除。

4、供应商对以上数据的真实性负责，中标供应商如享受本项目小微企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督。

附：中小企业划型标准规定

工信部联企业〔2011〕300号

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

（5）残疾人福利性单位声明函（如需）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（或由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

日期：  年  月  日

（6）属于监狱企业的证明文件（如需）

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

（7）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（填写“产品名称1”），生产厂为（填写“厂名”），厂址为（填写“生产厂址”）。（填写“产品名称1”）的中国境内生产的组件成本占比≥（填写“规定比例”    %）。（填写“产品名称1”）的（填写“关键组件”）在中国境内生产。（填写“产品名称1”）的（填写“关键工序”）在中国境内完成。

2.（填写“产品名称2”），生产厂为（填写“厂名”），厂址为（填写“生产厂址”）。（填写“产品名称2”）的中国境内生产的组件成本占比≥（填写“规定比例”    %）。（填写“产品名称2”）的（填写“关键组件”）在中国境内生产。（填写“产品名称1”）的（填写“关键工序”）在中国境内完成。

3.……

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章/加盖CA电子公章）：

日期： 年 月  日

说明：

“（产品名称）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）5在中国境内完成。”

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

《关于符合本国产品标准的声明函》附件

成本比例声明函

(适用于采购项目或者采购包中含有多种产品时，不提供或者提供声明的比例达不到要求时，不享受价格扣除)

本公司(单位)郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发[2025)34号)的规定，本公司(单位)提供的全部产品中，符合本国产品标准的产品成本之和占本公司(单位)提供的全部产品成本之和的比例达到       %(填写具体百分比)。

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章/加盖CA电子公章):

日期:  年  月  日

注:根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发[2025]34号)的规定，当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.资格审查

供应商根据第一章招标公告中第二项投标人资质要求，逐一提供相应资质文件，并加盖公章；根据文件内容提供相关承诺，格式自拟，并加盖公章。

（1）资格审查承诺函（格式）

致：江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心）江苏海外集团国际工程咨询有限公司

为确保（项目名称）（项目编号）招标工作顺利进行，我公司在此承诺：

1.我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管，冻结和破产状态。

2.我公司的资格审查资料中的重要内容没有失实或弄虚作假。

3.我公司符合法律、法规规定的其他条件。

4.我公司无下列行为：

（1）有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

（2）因招标活动中有违法违规和不良行为，被有关行政监督部门公示且公示期限未满的。

5.在参加本次政府采购活动中不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情形。

6.我公司中标后，不对本项目转包、分包。

7.我公司未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

8.我公司投标文件中的重要内容没有失实或弄虚作假。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺！

投标人名称：                （盖章/加盖CA电子公章）

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：  年  月  日

（2）无重大违法记录声明函（格式）

致：江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心）江苏海外集团国际工程咨询有限公司

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称：           （盖章/加盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式）

致：江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心）江苏海外集团国际工程咨询有限公司

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：         。

主要专业技术能力有：          。

特此声明！

投标人名称：           （盖章/加盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

（4）声明函（格式）

致：江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心）江苏海外集团国际工程咨询有限公司

我公司郑重声明：在提交投标文件时，未被国家财政部指定的信用记录查询渠道（中国政府采购网www.ccgp.gov.cn、信用中国网站www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单。

特此声明！

投标人名称：           （盖章/加盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

中国政府采购网自查截图：

信用中国网站自查截图：

（5）“不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的承诺函（格式）

致：江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心）江苏海外集团国际工程咨询有限公司

根据贵方（项目名称）（项目编号）采购公告，我公司郑重承诺：在参加本次政府采购活动中不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情形。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺！

投标人名称：           （盖章/加盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

单位负责人、公司控股关系及公司管理关系释义：

①单位负责人：是指 A单位法定代表人或者 B法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

A：所谓法定代表人：是指由法律或者法人组织章程规定，代表法人对外行使民事权利、履行民事义务的负责人。如《中华人民共和国公司法》规定，公司法定代表人依照公司章程的规定由董事长、执行董事或者经理担任；《中华人民共和国全民所有制工业企业法》（以下简称《中华人民共和国全民所有制工业企业法》）规定，厂长是企业的法定代表人；国家机关的最高行政官员是机关法人的法定代表人等。

B：所谓法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人：是指除法定代表人以外，法律、行政法规规定的代表单位行使职权的主要负责人。如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等。

②控股关系：政府采购法实施条例所谓控股关系是指单位或个人股东的控股关系。控股的含义：根据《中华人民共和国公司法》第二百一十六条规定：“本法相关用语的含义：（二）控股股东，是指 A其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；B出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东会的决议产生重大影响的股东”。实践中，一般对A所述情形称为绝对控股，B所述情形称为相对控股，政府采购法实施条例所称“控股”包括绝对控股和相对控股。

③管理关系：政府采购法实施条例所谓管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

（6）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）

营业执照复印件：

（7）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供距开标时间六个月内任意一个月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书复印件（开标前六个月内），或2025年度经审计的财务报告复印件加盖公章装订在投标文件中，否则视为未提供)

相关资料：

（8）有依法缴纳税收的良好记录(提供距开标时间六个月内任一月份的缴纳税收凭据复印件加盖公章(依法免税的应提供相应文件说明）)

缴纳税收的相关资料：

（9）有依法缴纳社会保障资金的良好记录(提供距开标时间六个月内任一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件（凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，自行编写无效，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）)

依法缴纳社会保障资金的相关资料：

（10）招标公告中“投标人资质要求”所要求其他的证明材料

（投标文件按照第一章招标公告中“投标人资质要求”要求，逐条提供除以上资格审查格式以外的其他证明材料）

5.技术条款偏离表（技术要求响应表）

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的规格、参数 | 投标响应 规格、参数 | 偏离情况（+/-/=） | 证明材料页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章/加盖CA电子公章）：

日期：    年  月  日

说明：①此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

②是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

③供应商必须仔细阅读本招标文件“第四章”中所有相关采购要求，并对所有技术要求偏离的条目列入上表。供应商必须根据所提供服务的实际情况如实填写，评审小组如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

附件：“★”及“▲”参数技术支持材料

供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，对带星号（“★”）的技术条款须在投标文件中提供招标文件技术参数中所要求的技术支持资料（技术支持资料种类以文件第四章要求为准，如无特殊要求则为明确说明该技术内容的公开发行的手册、彩页、官网截图、功能页面截图、检测报告、白皮书等），未提供技术支持资料的，或未对招标文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效。

对带▲号参数指标（如有）为主要技术参数要求，投标文件中须提供技术支持资料（技术支持资料种类以文件第四章要求为准，如无特殊要求则为明确说明该技术内容的公开发行的手册、彩页、官网截图、功能页面截图、检测报告、白皮书等），否则将视为未响应▲号参数，作负偏离处理。

★项参数要求及证明材料：

1.

2.

3.

……

▲项参数要求及证明材料：

1.

2.

3.

……

6.商务条款偏离表（商务要求响应表）

| 序号 | 招标文件商务部分要求 | 供应商的响应及承诺 | 偏离情况（+/-/=） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

说明：1. 供应商须根据第五章《合同条款及格式》及第四章《采购需求》的要求填写此表，作为投标文件的组成部分，如果行数不够，请自行增加。

2. 所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为供应商已完全接受招标文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

4. 如供应商将此表空白，视为供应商无任何偏离。

投标人名称（盖章/加盖CA电子公章）：

日期：    年  月  日

- 经营业绩（提供合同复印件）

| 序号 | 业绩名称 （项目名称） | 采购单位及联系人、联系方式 | 签订 时间 | 合同金额 （万元） | 证明材料 （第几页—第几页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。根据评分标准要求，附上业绩证明材料

投标人名称（盖章/加盖CA电子公章）：

日期：    年  月  日

附：供应商业绩合同复印件

8.项目实施方案

本项应包含且不限于下列内容：

- 人员配备方案；

- 服务方案；

投标人名称（盖章/加盖CA电子公章）：

日期：  年  月  日

9.人员配备、资质及人员管理

人员配备一览表

| 序号 | 姓名 | 在本项目中担任的职务 | 岗位职称 | 年龄 | 身份证号码 | 主要资历、经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目负责人（项目经理） |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | …… |  |  |  |  |

注：此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

投标人名称（盖章/加盖CA电子公章）：

日期：  年  月  日

10.相关承诺

（投标人认为需要提供的与本次招标采购需求中有关的承诺）

11.其他材料

（投标人认为需要提供的与本次招标有关的其他材料）