太仓市政府采购

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320585-TCLY-G2026-0009

项目名称：2026年度环境质量自动监测监控运维及大气走航监测服务采购项目

采购单位：苏州市太仓生态环境局

江苏正信立远项目管理有限公司

2026年6月

目 录

第一部分：招标公告

第二部分：投标人须知

第三部分：项目需求

第四部分：投标文件格式

第五部分：评标方法与评标标准

第六部分：合同主要条款

第一部分招标公告

项目概况 2026年度环境质量自动监测监控运维及大气走航监测服务采购项目JSZC-320585-TCLY-G2026-0009招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行下载获取招标文件，并于2026年6月26日09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320585-TCLY-G2026-0009

项目名称：2026年度环境质量自动监测监控运维及大气走航监测服务采购项目

预算金额：285.8万元

最高限价：285.8万元

采购方式：公开招标

采购需求：

| 标段号 | 标段名称 | 各标段预算 （万元） | 各标段最高限价（万元） | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | “水源地”等10个水质自动监测站运维服务项目 | 106 | 106 | 2026年7月1日至2027年6月30日 |
| 标段二 | “吴塘昆太公路桥”等5个小微水质自动监测站运维服务项目 | 27 | 27 | 2026年7月1日至2027年6月30日，其中：吴塘瓯江路、石头塘郑和路、锡太公路桥服务期为2026年8月1日至2027年6月30日 |
| 标段三 | “沙溪一中”等4个空气自动监测站运维服务项目 | 38.8 | 38.8 | 2026年7月1日至2027年6月30日 |
| 标段四 | 水、气自动监测站4台VOCs仪器运维服务项目 | 53 | 53 | 2026年7月1日至2027年6月30日 |
| 标段五 | 太仓市长江水环境安全预警智能监控服务项目 | 6 | 6 | 2026年12月10日至2027年6月30日 |
| 标段六 | 8个功能区噪声自动站运维服务项目 | 14 | 14 | 铭城花园、气象局、软件园服务期为2026年11月25日至2027年10月31日，常丰社区、执法局、市科技创业园、太平南路、发达路服务期为2026年12月10日至2027年10月31日 |
| 标段七 | 环境质量监测点位视频监控运维服务项目 | 5 | 5 | 2026年7月1日至2027年6月30日 |
| 标段八 | 大气走航监测车驻地全托管监测服务外包 | 36 | 36 | 2026年7月16日至2027年6月30日 |
| 总预算（万元） |  | 285.80 | 285.80 |  |

详见采购文件第三部分项目需求。

合同履行期限：按各标段合同履约期限。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料；

5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

6.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

7.采购文件要求的其他资格证明文件

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号”文），响应供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利企业。供应商须在响应文件中提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则视为无效响应；小微企业、残疾人福利企业、监狱企业不再享受价格评审优惠政策。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、法人的分支机构不得参加相应活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

4、根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2026年6月5日-2026年6月12日，自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行下载

方式：自行下载

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年6月26日09:30（北京时间）

地点：苏采云系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

2、投标人登陆“苏采云”系统后选择要参与的具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。投标人须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为15分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

4、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

5、有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

6、有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。

7、有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802

8、政府采购监督电话：0512-53512539

9、本次招标投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。

10、政府采购信用融资政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
11、政府采购履约资金扶持政策：依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

12、代理服务费：本项目代理费由采购人支付，具体为：按预算总金额的如下比例差额定率累进法计算服务费总收取额，100万元以内1.5%，100~ 500万元1.1%；500万元～ 1000万元部分收取0.8%；1000万元～ 5000万元部分收取0.5%；不足3500元的按3500元支付。本次代理费收费为人民币35438元。

账户：江苏正信立远项目管理有限公司

开户银行：中国银行太仓双凤支行

账号：488458197868

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：苏州市太仓生态环境局
单位地址： 太仓市县府东街99号
联系人： 张哿

联系电话： 0512-53568704

2.采购代理机构信息

单位名称：江苏正信立远项目管理有限公司

单位地址：太仓市郑和中路319号兰德东亭大厦810室

联系人：顾益丹

联系电话：18114776821

3.项目联系方式

项目联系人：顾益丹

电话：18114776821

第二部分  投标人须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于江苏正信立远项目管理有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于江苏正信立远项目管理有限公司。

2. 词语释义

2.1采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。本项目采购代理机构是江苏正信立远项目管理有限公司。

2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人）

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）

2.7货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、验收、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历日。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

2.17进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。本项目不接受进口产品投标。

2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、 投标人

3. 合格投标人的基本条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定；

3.2满足本文件实质性条款的规定。

4.合格投标人的特定条件

4.1 按招标公告规定。

5. 投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6. 联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包

6.3本项目不接受分包。

7. 投标费用

7.1投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论投标结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

7.2 本次招标项目不收取标书费，请投标人在投标时充分考虑这一因素。

三、招标文件说明

8. 招标文件

8.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决，否则由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.2招标文件及其更正文件不是直接从采购代理机构或指定媒体获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9. 招标文件的澄清

9.1投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于投标截止时间之前，向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。

9.2如有必要，问题答复将以“变更公告”形式由采购代理机构按照本须知第10条的规定发出。

10.招标文件的修改

10.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充文件的方式进行必要澄清或者修改。

10.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

10.3招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

10.4招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（苏州市政府采购网、江苏省政府采购网）发布，请投标人及时查询，更正（含澄清、修改等）内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

10.5招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。

11.质疑

11.1 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复。

11.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

11.3上述应知其权益受到损害之日是指：

11.3.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；

11.3.2对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

11.3.3对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

11.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

11.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

11.4.2 质疑项目的名称、编号；

11.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

11.4.4 事实依据；

11.4.5 必要的法律依据；

11.4.6 提出质疑的日期。

11.5质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》 要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。

11.6 提交质疑函同时应当附如下证明材料：

11.6.1对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的《投标供应商确认函》；

11.6.2质疑供应商的营业执照复印件加盖单位公章；

11.6.3质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章；

11.6.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；

11.7 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

11.8供应商对招标项目技术、商务及其他要求，以及评审细则、标准提出询问或质疑的，应向采购人提出；供应商对采购过程及中标结果提出询问或质疑的，应向采购代理机构提出；

11.9 供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

11.10根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。提出质疑的供应商必须是依法获取招标文件，须将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

11.11 接受质疑函联系方式见采购公告联系事项。

四、 投标文件说明

12、提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13. 投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

14. 知识产权

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

15. 投标文件的组成

15.1 报价部分（详见文件格式）

15.1.1 封面

15.1.2 开标一览表（详见文件格式）

15.2 响应正文部分（包含资质证明和服务部分）

15.2.1 资质证明文件部分

15.2.1.1关于资格文件的声明函（详见响应文件格式）；

15.2.1.2 响应承诺函（详见文件格式）；

15.2.1.3 响应供应商营业执照副本或三证合一营业执照扫描件；

15.2.1.4响应供应商参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明

15.2.1.5 响应供应商根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

15.2.1.6 响应供应商参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料（响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

15.2.1.7 响应供应商参加政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面申明（详见响应文件格式）；

15.2.1.8 响应供应商证明其符合征集文件规定的响应人特定资格条件的证书、证明和文件材料（如有）

15.2.1.9 响应供应商基本情况表（详见响应文件格式）；

15.2.1.10 响应供应商法定代表人（负责人）身份证复印件；

15.2.1.11 响应供应商法定代表人（负责人）授权委托书原件（如有授权）（详见响应文件格式）；

15.2.1.12 响应供应商授权代理人身份证复印件（如有授权）；

15.2.1.13中小企业声明函（必须提供，否则视为无效投标）

15.2.1.14 残疾人福利性单位声明函（如有）；

15.2.1.15 监狱企业证明文件（如有）

15.2.1.16 其他可以证明响应人资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料；（如有）

15.2.2 技术、服务部分

15.2.2.1 服务要求偏离表（详见响应文件格式）；

15.2.2.2 商务要求偏离表（详见响应文件格式）；

15.2.2.3服务方案及其他要求；（根据各标段采购内容要求提供）

15.2.2.4人员要求：本项目为专门面向中小企业采购的服务类项目，服务于本项目的全职人员应当是具备《劳动合同》和缴纳的社保证明或者供应商承诺中标后聘请签订《劳动合同》和缴纳社保的服务人员参与本项目，否则视为无效投标。

15.2.2.5文件中要求提供的其他相关材料；

15.2.2.6其他需响应供应商对本次采购的详细说明（视各自的情况自行编制）；

注：响应供应商按上述要求提交相关资料，所提交的资格文件的完整与否，将直接影响供应商的评分。供应商必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对征集文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应征集文件，为无效响应，并报政府监管部门按政府采购法相关规定给予处罚。

16. 投标文件编制要求

16.1电子投标文件编制要求：投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

17. 投标报价（编制）要求的说明

17.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括但不仅限于完成本项目所列的服务内容的所有费用（包括但不限于场地费、税费、人员工资、保险、交通、检验校核费用、设备的维护费用、站点运行水电费、网费、维护维修费等，但不包括不可抗拒原因产生的设备、设施损坏）。采购人不再支付其他款项。投标人报价已充分考虑项目完成的政策性调整、各种市场价格的浮动等因素造成的价格变动，项目完成期内的合同价格不作调整。

17.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

17.3 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

17.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

17.5最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

17.6本项目按政府采购异常低价审查的有关要求执行，执行依据为《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）。如有异常低价评委会启动异常低价投标（响应）审查的各类情形和工作要求。

采购人应当在采购文件中明确，在政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；

评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

18. 投标保证金

本项目无须缴纳投标保证金。

19. 投标文件的有效期

19.1在本招标文件规定的开标之日起九十（90）天内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

19.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

五、 投标文件的提交、撤回和修改

20. 投标文件的上传、提交

20.1投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到交易系统平台中。

21. 投标截止时间

21.1电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间之前提交，否则投标无效。

21.2采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止，采购代理机构于本项目（或标段）收到的电子投标文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本项目（或标段）招标失败。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。

23.2开标后投标人不得撤回投标。

六、开标和评标

23. 开标

23.1采购代理机构按采购公告规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由采购代理机构、采购人等主持。

23.2参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。

23.3本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间为15分钟，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。

23.4采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格，并将作唱标记录。

23.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

24. 评标委员会

24.1评标委员会由采购人或委托采购代理机构依法组建，负责本项目的评标事务。

24.2评标委员会独立履行下列职责：

24.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

24.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

24.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

24.2.4向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为；

24.3评标委员会成员应当履行下列义务：

24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.3.4参与评标报告的起草；

24.3.5配合采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

24.3.6配合相关部门的投诉处理工作；

25. 评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26.对投标文件初审

26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

26.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

26.1.2 关于信用记录查询：

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）、财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）文件的规定，我们将依法对响应单位进行信用查询，凡经评标委员会确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

（1）查询时间：投标文件递交截止时间后。

（2）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，招标代理机构应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据确认的失信信息，登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

26.1.3符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

26.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

26.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

26.3在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

26.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。

26.5评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

26.6评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

26.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

26.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知26.6条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在不见面开标大厅内合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.8对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26.9评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.10评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

27.投标的澄清

27.1在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或电子件）形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或电子件）形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.无效投标和废标

28.1无效投标的具体情形有：

28.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的；

28.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

28.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.4不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的；

28.1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.6法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的。

28.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

29. 投标文件的评价和比较

29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

29.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标单位所提供货物和服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

29.2.1服务的质量保证（保障）内容；

29.2.2服务配备的人员；

29.2.3投标者的资信情况和履约能力；

29.2.4投标者提供的其他优惠条件；

29.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

29.2.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

30. 中标供应商的确认

30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按采购人的委托向采购人推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

30.2经评标委员会评审并确定中标供应商后，采购人或授权采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。

30.3各投标单位如对公告结果有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购人或采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和加盖公章（原件），采购人或采购代理机构有权对该质疑不予答复。

30.4质疑函递交地点及联系方式详见公告内容

31. 合同授予标准

31.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

31.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32. 中标通知书

32.1确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，采购代理机构应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2中标通知书在中标公告发布后将发布在苏采云系统中，中标通知书发布之日视为中标供应商领取之日，中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内自行在苏采云系统中下载打印。

32.3因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

32.4中标通知书将成为合同的组成部分。

32.5采购代理机构对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

33.履约保证金

33.1中标供应商按合同约定要求提交履约保证金。

33.2履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

33.3履约保证金（无息）将在中标供应商合同履行完毕且质保期满后，采购人在五个工作日内退返中标供应商。

34. 合同的签订

34.1按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件精神，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项与中标供应商签订政府采购合同。

34.2中标供应商应按中标通知书中规定，由法定代表人或授权代理人与采购人代表签订合同，否则按放弃中标权处理。

34.3签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

34.4中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

34.5签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

八、政府采购相关政策

35.节能产品和环境标志产品

35.1政府采购所依据节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

35.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

35.3根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

36.中小企业相关政策：

36.1本项目为专门面向中小企业采购，执行以下相关政策：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定，投标人应当提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则视为投标无效。

36.1.1、中小企业划分：

（1）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”

36.1.2残疾人福利性单位政策：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，投标人若为残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函的，视同小微型企业。残疾人福利性单位属于小微型企业的，不重复认定。

36.1.3监狱企业发展政策：

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，投标人若为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微型企业。

36.1.4、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，其声明函及相关证明材料应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

36.1.5、专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

37代理服务费

代理服务费由采购人支付。具体收费以采购预算金额为基数，预算金额100万元以下费率为预算金额1.5%；预算金额100万—500万费率为预算金额的1.1%；预算金额500万—1000万费率为预算金额的0.8%预算金额1000万—5000万费率为预算金额的0.5%。按差额定率累进法分段确认收费比例，如按上述方法计算的金额低于人民币3500元的，则代理服务费按人民币3500元计取。

九、其他事项

38. 监督和公证

38.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

38.2采购代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证。

39.未尽事宜

39.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三部分  项目需求

一、项目编号：JSZC-320585-TCLY-G2026-0009

二、项目名称：2026年度环境质量自动监测监控运维及大气走航监测服务采购项目

三、预算总金额：285.8万元

四、本项目标段划分如下表

| 标段号 | 标段名称 | 各标段预算 （万元） | 各标段最高限价（万元） | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | “水源地”等10个水质自动监测站运维服务项目 | 106 | 106 | 2026年7月1日至2027年6月30日 |
| 标段二 | “吴塘昆太公路桥”等5个小微水质自动监测站运维服务项目 | 27 | 27 | 2026年7月1日至2027年6月30日，其中：吴塘瓯江路、石头塘郑和路、锡太公路桥服务期为2026年8月1日至2027年6月30日 |
| 标段三 | “沙溪一中”等4个空气自动监测站运维服务项目 | 38.8 | 38.8 | 2026年7月1日至2027年6月30日 |
| 标段四 | 水、气自动监测站4台VOCs仪器运维服务项目 | 53 | 53 | 2026年7月1日至2027年6月30日 |
| 标段五 | 太仓市长江水环境安全预警智能监控服务项目 | 6 | 6 | 2026年12月10日至2027年6月30日 |
| 标段六 | 8个功能区噪声自动站运维服务项目 | 14 | 14 | 铭城花园、气象局、软件园服务期为2026年11月25日至2027年10月31日，常丰社区、执法局、市科技创业园、太平南路、发达路服务期为2026年12月10日至2027年10月31日 |
| 标段七 | 环境质量监测点位视频监控运维服务项目 | 5 | 5 | 2026年7月1日至2027年6月30日 |
| 标段八 | 大气走航监测车驻地全托管监测服务外包 | 36 | 36 | 2026年7月16日至2027年6月30日 |
| 总预算（万元） |  | 285.80 | 285.80 |  |

注：投标人可以投其中一个标段，也可以同时投所有标段。一个投标人可以多标段中标。（采用综合评分法确定各标段中标供应商。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，由综合评分得分最高的投标人为中标候选人。）

标段一：“水源地”等10个水质自动监测站运维服务项目

采购需求

- 项目概况

本标段包括太仓三水厂、协鑫码头预警站、浪港闸、金仓湖（含站点搬迁）、新塘河闸、鹿鸣泾桥、钱泾闸、新泾闸、石头塘闸、墅沟闸共10个水质自动监测站和振东渡口、新丰桥镇、吴塘昆太公路桥、吴塘瓯江路共4个自动站的河道流量计的运营维护服务。（附：水质自动监测站及流量计配置信息）

水质自动监测站基本技术信息表

| 序号 | 站名 | 五参数（pH、温度、溶解氧、电导率、浊度） | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 氯离子 | 氟化物 | 挥发酚 | 石油类 | 水文参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太仓三水厂 | 科泽 | 科泽 | 科泽 | 科泽 | 科泽 | 科泽 | - | 科泽 | 科泽 | - |
| 2 | 协鑫码头预警站 | 科泽 | 科泽 | WTW | 岛津 | 岛津 | 科泽 | - | 科泽 | - | 科泽 |
| 3 | 浪港闸 | WTW | 科泽 | WTW | 岛津 | 岛津 | - | - | - | - | - |
| 4 | 金仓湖 | WTW | 科泽 | WTW | 岛津 | 岛津 | - | - | - | - | - |
| 5 | 新塘河闸 | WTW | 科泽 | WTW | 岛津 | 岛津 | - | 科泽 | - | - | - |
| 6 | 鹿鸣泾桥 | WTW | 科泽 | WTW | 岛津 | 岛津 | - | - | - | - | - |
| 7 | 钱泾闸 | WTW | 科泽 | WTW | 岛津 | 岛津 | - | - | - | - | - |
| 8 | 新泾闸 | WTW | 科泽 | WTW | 岛津 | 岛津 | - | - | - | - | - |
| 9 | 石头塘闸 | WTW | 科泽 | WTW | 岛津 | 岛津 | - | - | - | - | - |
| 10 | 墅沟闸 | WTW | 科泽 | WTW | 岛津 | 岛津 | - | - | - | - | - |

自动站流量计基本技术信息表

| 设备名称 | 设备型号 | 所在水站名称 |
| --- | --- | --- |
| 流量计 | LS-HD600 | 振东渡口、新丰桥镇、吴塘昆太公路桥、吴塘瓯江路 |

- 水质自动监测站服务内容及要求：

  - 系统维护总体目标要求

    - ★按照《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ915-2017）、《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》、《江苏省地表水水质自动监测站运行管理技术要求》和《河流流量测验规范》等相关文件要求，开展水质自动监测站的日常运行维护，确保水站连续、稳定运行。对于无法维修或经维修后不能连续、稳定运行的仪器设备，投标人应提供相应的备机，以确保站点连续、稳定运行，投标人需提供相关承诺书。

    - ★投标人应安排至少1名驻场人员、2名固定的维护人员和1辆维护车辆，专职从事本项目相关工作，保障日常巡检和维护工作顺利开展。专职人员要有熟练的仪器维护技能和丰富的运营维护经验，熟悉系统和仪器的日常操作，有能力处理系统出现的问题，能熟练驾驶机动车。服务人员应当具备《劳动合同》或者中标后聘请签订《劳动合同》的服务人员参与本项目。

    - ★投标人应建立制度化的日常运行体系，按要求做好自动监测系统的日常运行和维护管理工作，及时填写巡检、维护和维修等记录，每月7日前提交上月运维月报，月报内容包括但不限于数据有效率、异常情况处置、日常巡检维护情况、各级检查情况及问题整改情况，以及运行维护的相关记录给采购方，运维月报需经三级审核签字或加盖投标单位公章，运维月报将作为考核的重要依据。投标人应配备必要的基础办公设备，方便监测数据查询及报告文件的编写。

    - ★投标人应保证所维护的系统仪器通过每年的质量检定以及上级单位对系统质量控制的要求，保证通过年度监测设备计量检定以及各级部门对系统运行的审查工作。如上级质控检查时发现问题，一律由运维单位限期整改。

    - ★投标人应具有水质自动系统常规参数（如氨氮，五参数等）的知名品牌的实验室分析仪器和便携式仪器，并在需要时用于水质自动站的比对考核；投标人自有通过计量认证的实验室，或委托通过计量认证的实验室，满足试剂配制、标样考核（投标人自控）及比对分析技术要求。

    - ★未经采购方同意，中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移。同时，在委托运营及管理期间，中标人有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。当仪器发生突发性故障时，中标方技术人员应保证在2小时内响应，并及时解决故障问题。

    - ★中标服务方需配合采购方开展交叉互查等其他相关工作。如涉及站点迁移的，服务方应做好迁移前后监测仪器设备检查工作并做好相关记录。负责“金仓湖”站点搬迁工作，包括仪器、辅助设备等相关仪器设施的拆卸、搬运、安装、调试等工作，以及站点搬迁所需的各类耗材。站点搬迁产生的费用由投标人承担，采购方不再支付相关费用。

    - ★应急任务响应时间：为保障长江污染事故应急响应时效和饮用水水源地水质安全，运维人员应在接到应急任务后2小时内从驻地到达太仓三水厂进行自动站运维保障。

    - ★负责4个限值限量水质自动站点准确度核查工作。相关工作所产生的人员、车辆、耗材、标准样品等费用均由中标服务方承担。相关核查工作应于2026年10月31日前完成，并向采购方提交准确度核查报告。

  - 系统日常维护技术内容

    - ★投标人至少每天上午9时前和下午19时前各两次远程检查仪器运行状态，检查数据传输系统是否正常，并将仪器状态、数据有效性检查结果报送采购方相关管理人员。如发现数据异常情况，应在2小时内前往现场进行调查，及时通报异常原因，一般应在6小时内排除异常。若异常无法排除，应在48小时内更换备机。

    - ★每周至少一次对监测系统（流量计除外）进行现场维护。

- 现场维护内容包括：

- 检查各自动分析仪及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。

- 检查自来水供应、泵取水、纯水系统情况，检查内部管路是否通畅，每周必须更换采样连接管或清洗采样杯，检查仪器自动清洗装置是否运行正常，检查各自动分析仪的进样水管和排水管是否清洁，必要时进行清洗。定期清洗水泵和过滤网。

- 检查站房内电路系统、通讯系统是否正常。

- 对于用电极法测量的仪器，检查标准溶液和电极填充液，进行电极探头的清洗。

- 检查各仪器标准溶液和试剂是否在有效使用期内，按相关要求定期更换标准溶液和分析试剂。

- 观察数据采集传输仪运行情况，并检查连接处有无损坏，对数据进行抽样检查，对比自动分析仪、数据采集传输仪及上位机接收到的数据是否一致。

- 每月对自动分析仪进行一次保养，对水泵和取水管路、配水和进水系统、仪器分析系统进行维护。检查监测仪器接地情况，检查监测用房防雷、消防措施等。

- 每周开展一次高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮标液核查，每半月开展一次挥发酚、氯离子、氟化物、石油类标液核查。每月开展一次五参数现场比对和集成干预。每3个月至少开展一次多点线性核查。上述质控内容应完整记录，并体现在月报中。

- 开展站点及站点所属断面的防人为干扰巡查，并拍照进行记录，每月月底前将巡查情况报送采购方相关管理人员。

- 其他预防性维护内容：

- 保持机房、实验室、监测用房的清洁，保持设备的清洁，避免仪器振动，保证监测用房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求。

- 保持各管路通畅，出水正常，无漏液。

- 对电源控制器、空调、除湿机等辅助设备要进行经常性检查。

- 此处未提及的维护内容，按相关仪器说明书的要求进行仪器维护保养、易耗品的定期更换工作。

- 维护人员在对系统进行日常维护时，应做好记录。记录应包含该系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准工作、环境条件监控等必检项目和记录，以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和校准、维护保养、维修记录，并做好清洁卫生及安全工作。

- 试剂配制保证：

- 所有使用的试剂为分析纯或优级纯级别，且未失效；

- 标准溶液贮存期除有明确的规定外，一般不超过三个月；

- 试剂配制必须委托相关计量认证实验室，并有相关委托证明文件。

2.2.3.★每两周开展流量计现场巡检维护，检查流量计支架安装是否牢固，电源供电是否正常；检查流量计安装位置、水尺状态、线缆走线及接头连接是否正常，对仪器表面进行清洁，读取标准水尺读数，对仪器水位进行校准。若流量计数据传输采用单独无线传输的，对无线传输设备（RTU）进行检查和维护，保证传输及供电正常。具体内容包括：

- 基础设施设备检查与维护

安装平台：检查多普勒流速仪安装平台、支架与引桥，进行除渣、除锈、上漆等保养保护；检查平台稳定性，更换生锈螺丝、垫片等零件，消除设备掉落安全隐患；检查整体连接装置、压接固定、钢丝断丝、磨损、锈蚀等情况，排除所有可能存在的各种安全隐患。

电源、通讯：检查与测试电源、通讯设施设备，及时更换性能出现衰减的零部件。检测 RTU 主板工作电压、电流，并预测主板使用期及主板的故障率评估。

电缆线及其套管：检查岸上电缆线套管及防雷接口，如有松动、脱落，立即加固或重新焊接；检查水下电缆线套管，采取措施使之紧贴河底，以免洪水期挂渣拉断；通过软件检测电源、信号线的通联情况。

多普勒流速仪防雷系统：全面检查、维护多普勒流速仪防雷地网及各级电源、信号防雷设备，测定接地地阻，并建档记录。

- 多普勒流速仪主机检查与维护

现场检测多普勒流速仪主机工作状态，包括安装高程、横摇、纵摇、工作电压、监测信号质量、数据成果质量等，完成系统性能自检，并建档记录；综合现场检测情况与日常监控情况，排查与处理各种可能影响测验质量的问题。

巡检维护的主要工作内容包括：查看系统设备是否齐备，有无丢失和损坏；检查多普勒测流仪器供电系统，保证系统供电正常，电压稳定在系统运行的要求范围内；查看设备的状态和主要技术参数，判断运行是否正常；检查系统的通讯设备，保证现场能与远程监控中心连接正常，数据传输正常；检查水位传感器及换能器的运行情况，进行必要的保养清洗和校准等。

- 检查与维护工作记录

每次检查维护完成后（含定期巡检和应急检修），承担维护任务的技术人员应及时填写检查维护工作记录（含现场照片），确保各项维护内容、技术参数落到实处。

2.2.4.★每半年（运维期不满半年的以半年计）按照《河流流量测验规范》（GB 50179-2015）要求开展大断面测量和流量率定，提供大断面测量和流量率定报告。运维期内对流量计安装支架、周边环境进行一次全面检查和维护，同时至少进行一次多普勒流速仪探头表面清洁等。

  - 故障仪器设备的维修内容

    - ★运行维修工作界定

投标人需负责自动监测系统各组成部分非自然灾害（火灾、雷击等）、非战争等外部因素引起的采样、检测、数据传输与系统控制等设备设施的维护、维修工作，并负责系统各设备常规耗品耗件的更换工作。

由投标人全权负责系统所有设备和仪器的维护、维修和基础部件更换（包括空调、门禁、电灯、消防器材、制度牌、烟雾报警器、地板、防雷、栈桥、取水系统、电力网络报修等附属设备设施及站房/站点周边卫生、植被清理），并将维修费用计算在托管报价中。设备重大部件、或设备损毁更换及由于自然灾害、战争造成的设备损坏，投标人不负责相关费用，但属于投标人的工作人员操作不当、违反规程等造成的故障维修费用由投标人负责。

本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的维修或更换。

    - ★维护人员若发现仪器故障，检修时需要仪器设备停用、拆除或更换的，应事先报经采购方同意。

    - ★维护人员发现异常或接到采购方故障通知，应在2小时内响应。对于一些容易诊断的故障，维修时间不应超过12小时；对不易诊断和维修的仪器故障，若12小时内无法排除，应报采购方备案，并在48小时内完成维修，否则应使用备机开展监测。

    - ★仪器经过维修后，在正常使用和运行之前应确保维修内容全部完成，性能通过检测程序，按国家有关技术规定对仪器进行校准检查。若对监测仪器进行了更换，在正常使用和运行之前应对仪器进行一次校验和比对实验。

    - ★若数据存储/控制仪发生故障，应在12小时内修复或更换备机，并保证已采集的数据不丢失。

    - ★维护人员应备有足够的备品备件及备用仪器，对其使用情况进行定期清点，并根据实际需要进行增购，以不断调整和补充各种备品备件及备用仪器的存储数量。

    - ★检修人员进行维修时，应及时做好维修记录。维修记录应包含该故障发生的时间、故障现象、维修措施和内容、维修结果、校准检查等记录。

  - 日常运行维护记录及报告

    - ★投标人应建立水质自动站维护档案，将水质自动站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运营中使用运行管理相关记录表格记录各项运维工作。建立定期会商报告制度，定期向采购方汇报系统运行情况。投标人必须在投标文件中提供各表格格式，用于体现各项工作的具体内容。

    - ★每月7日前提交上月维护状况汇整统计报告。本项目维护期限结束后10个工作日内提交整体维护报告（含监测子站性能改善建议）。对于招标人或上级单位等外部检查中发现的问题，应于5日内完成整改，并向采购方提交整改报告。

- 服务方案要求

  - 运维实施方案：（1）运维实施管理组织方案包含但不限于总体要求、岗位职责、日常管理制度、人员和技术保障等；（2）维护工作流程方案包含但不限于维护前准备工作、维护内容及周期、运维配套设施、设备异常及数据异常处理方案等；（3）备机保障措施包含但不限于备机配备方案、日常维护管理制度、更换制度等；（4）备品备件保障措施包含但不限于使用备品备件的管理制度、储备方案、更换制度等；（5）运维质量考核方案包含但不限于运维人员考核制度、项目考核制度等；（6）售后服务内容：包含但不限于售后服务方案、应急响应机制等。

  - 管理制度和质控措施：（1）人员管理制度：包含但不限于现场工作管理制度、岗位人员管理制度、人员激励和约束措施等；（2）车辆管理制度：包含但不限于车辆使用制度、日常维护和定期保养方案、故障和事故应急处置措施等；（3）安全管理制度：包含但不限于人员、设备和车辆安全管理措施、数据安全管理措施等；（4）质控措施：包括但不限于项目质控实施计划、质量控制方案和控制措施等。

- 工作考核方式

  - 服务方应根据采购方对运维服务工作的考核要求，于每月7日前向采购方提交上月水质自动站运行情况月报，向采购人陈述水质自动站的运行状况和事件处理情况等。

  - 采购方通过多种形式对水质自动站运行情况进行考核，根据运维质量、数据有效率/捕获率、异常处置响应、月报质量、外部检查等，每月进行综合考核评分。考核结果将作为采购单位支付服务费用的重要依据。评分采取百分制考核的方式，具体考核内容见下表。

| 考核内容 | 考核要求及评分标准 | 分值 | 得分 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运维质量 | 依据招标文件、相关标准规范、仪器设备使用说明书定期开展现场巡查和维护工作。主要包括仪器设备及辅助设施的检查，各类维护、校准、质控、维修记录等。每不符合1项扣0.5分。 | 40 |  |  |
| 数据有效率/捕获率 | 常规水质、空气自动站：数据有效率≥95%，不扣分；85%≤数据有效率＜95%，每下降0.1%扣0.2分；数据有效率低于85%，扣除当月运维费用。 VOCs水质自动站：数据有效率≥85%，不扣分；75%≤数据有效率＜85%，每下降0.1%扣0.2分；有效率低于75%，扣除当月运维费用。 VOCs空气自动站：数据有效率≥80%，不扣分；70%≤数据有效率＜80%，每下降0.1%扣0.2分；有效率低于70%，扣除当月运维费用。 噪声自动站：数据捕获率≥95%，不扣分；85%≤数据捕获率＜95%，每下降0.1%扣0.2分；数据捕获率低于85%，扣除当月运维费用。 各标段均按单站点计算数据有效率/捕获率，累计扣分。 | 20 |  |  |
| 异常处置响应 | 每日9时前报送前一日18时-当日8时数据核查情况，每日19时前报送当日8时-18时数据核查情况。每缺少1次扣0.5分。 每日8时-19时数据异常应在2小时内处置，每日19时-次日8时数据异常应在次日10时前处置。处置不及时每次扣0.5分，未处置每次扣1分。 处置指已解决问题或已至现场开展调查。 | 15 |  |  |
| 月报质量 | 每月7日前提交上个月月报，提交不及时每延迟1天扣0.5分；月报内容，每缺少1项扣1分；运维月报质量视情况扣分1-3分。 | 10 |  |  |
| 外部检查 | 排名后位扣分：在上级检查排名位列后三位的运维单位，每次扣2分； 站点扣分均值扣分：以外部检查覆盖站点的扣分平均值进行扣分。 | 15 |  |  |

4.其他要求

4.1、中标单位应在合同签订前提供具有本项目主要运维仪器设备（五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷、挥发酚、氯离子、石油类、氟化物和流量计）的易损件和耗材原厂家或代理商提供的备件来源证明、供货渠道，并提供加盖耗品耗件供应商公章复印件。若无法提供证明材料，取消合同，中标单位列入不诚信。

4.2、应急设备：为确保自动站稳定连续运行，需提供主要运维仪器设备的备机，以备不时之需。

4.3、投标单位须具有测定五参数（pH、溶解氧、水温、电导率和浊度）的便携式仪器。需提供能服务于本项目的通过计量检定的仪器设备相关证明材料。

六、商务要求：

- 合同履行期限：2026年7月1日至2027年6月30日。

- 服务地点：采购单位指定地点。

- 报价要求

  - 本标段采购预算为人民币：（大写）壹佰零陆万元整（￥1,060,000.00），最高限价：人民币（大写）壹佰零陆万元整（￥1,060,000.00）；超过最高限价的报价为无效报价，无效投标报价的响应文件不进行评审，也不得标。

  - 本标段投标响应报价应是为完成本采购项目所需的全部费用，包括但不仅限于完成本项目所列的服务内容的所有费用（包括但不限于场地费、税费、人员工资、保险、交通、检验校核费用、设备的维护费用、站点运行水电费、网费、维护维修费等，但不包括不可抗拒原因产生的设备、设施损坏）。采购人不再支付其他款项。投标人报价已充分考虑项目完成的政策性调整、各种市场价格的浮动等因素造成的价格变动，项目完成期内的合同价格不作调整。

  - 响应时必须对全部采购项目报价，只响应其中部分内容或出现选择性报价者，其报价将被拒绝。

- 付款要求

  - 付款步骤：合同签订后，采购方在45个工作日内支付32万元作为预付款。剩余费用根据考核结果于项目完成后支付：月得分90分及以上，考核合格，按合同金额支付当月全部运维费用；月得分在80（含）至90分之间的，当月运维费用按80%至90%比例支付；月得分低于80分，考核不合格，扣除当月运维费用。

  - 付款方式：转账支付。

- 质量保证及售后服务要求：

  - 本项目的实施必须符合国家、江苏省、苏州市有关规范、规程和相关技术文件，以及招投标要求承诺。

- 履约验收：

  - 验收组织方式：本项目由采购人及相关部门进行验收。

  - 履约验收时间：本项目完成后进行验收，采购人向供应商发出《政府采购履约验收通知单》（附件1），验收完成后形成《政府采购履约验收书》（附件2）。

  - 履约验收标准：根据招标文件、中标单位的投标文件、双方签订的合同文件及其附件、国家的相关规定。

标段二：“吴塘昆太公路桥”等5个小微水质自动监测站运维服务项目

五、采购需求：

1.项目概况

本标段为对5个小微水质自动站的运维服务，具体配置信息如下。

自动监测站基本技术信息表

| 序号 | 站名 | 五参数（pH、温度、溶解氧、电导率、浊度） | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 氟化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吴塘瓯江路 | 青岛佳明 | - | 青岛佳明 | 青岛佳明 | - | - |
| 2 | 吴塘昆太公路桥 | 创造电子 | 创造电子 | 创造电子 | 创造电子 | 创造电子 | 创造电子 |
| 3 | 浏双线 | 创造电子 | 创造电子 | 创造电子 | 创造电子 | 创造电子 | - |
| 4 | 石头塘郑和路 | 青岛佳明 | - | 青岛佳明 | 青岛佳明 | - | - |
| 5 | 锡太公路桥 | 青岛佳明 | - | 青岛佳明 | 青岛佳明 | - | - |

2.服务内容及要求：

  - 2.1.系统维护总体目标要求

2.1.1. ★按照《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ915-2017）、《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》和《江苏省地表水水质自动监测站运行管理技术要求》等文件要求，开展水质自动监测站的日常运行维护，确保水站连续、稳定运行。对于无法维修或经维修后不能连续、稳定运行的仪器设备，投标人应提供相应的备机，以确保站点连续、稳定运行，投标人需提供相关承诺书。

2.1.2. ★投标人应为本项目安排至少1名固定的维护人员和1辆维护车辆，专职从事本项目相关工作，保障日常巡检和维护工作顺利开展。维护人员应具备本科以上学历，具有熟练的水站仪器维护技能和丰富的运营维护经验，熟悉系统和仪器的日常操作，有能力处理出现的各种问题。服务人员应当具备《劳动合同》或者中标后聘请签订《劳动合同》的服务人员参与本项目。

2.1.3.★投标人应建立制度化的日常运行体系，按要求做好自动监测系统的日常运行和维护管理工作，及时填写巡检、维护和维修等记录，每月7日前提交上月运维月报，月报内容包括但不限于数据有效率、异常情况处置、日常巡检维护情况、各级检查情况及问题整改情况，以及运行维护的相关记录给采购方，运维月报需经三级审核签字或加盖投标单位公章，运维月报将作为考核的重要依据。投标人应配备必要的基础办公设备，方便监测数据查询及报告文件的编写。

2.1.4.★投标人应保证所维护的系统仪器通过每年的质量检定以及上级单位对系统质量控制的要求；保证通过年度监测设备计量检定以及各级部门对系统运行的审查工作。如上级质控检查时发现问题，一律由运维单位限期整改。

2.1.5.★投标人应具有水质自动系统常规参数（如氨氮，五参数等）的知名品牌的实验室分析仪器和便携式仪器，并在需要时用于水质自动站的比对考核；投标人自有通过计量认证的实验室，或委托通过计量认证的实验室，满足试剂配制、标样考核（投标人自控）及比对分析技术要求。

2.1.6.★未经采购方同意，中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移。同时，在委托运营及管理期间，中标人有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。当仪器发生突发性故障时，中标方技术人员应保证在2小时内响应，并及时解决故障问题。

2.1.7.★中标服务方需配合采购方开展交叉互查等其他相关工作。如涉及站点迁移的，服务方应做好迁移前后监测仪器设备检查工作并做好相关记录。

    - 2.2.系统日常维护技术内容

    - 2.2.1.★投标人至少每天上午9时前和下午19时前各两次远程检查仪器运行状态，检查数据传输系统是否正常，并将仪器状态、数据有效性检查结果报送采购方相关管理人员。如发现数据异常情况，应在2小时内前往现场进行调查，及时通报异常原因，一般应在6小时内排除异常。若异常无法排除，应在48小时内更换备机。

    - 2.2.2.★每周至少一次对监测系统进行现场维护，维护内容包括：

- 检查各自动分析仪及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。

- 检查自来水供应、泵取水、纯水系统情况，检查内部管路是否通畅，每周必须更换采样连接管或清洗采样杯，检查仪器自动清洗装置是否运行正常，检查各自动分析仪的进样水管和排水管是否清洁，必要时进行清洗。定期清洗水泵和过滤网。

- 检查水站电路系统、通讯系统是否正常。

- 对于用电极法测量的仪器，检查标准溶液和电极填充液，进行电极探头的清洗。

- 检查各仪器标准溶液和试剂是否在有效使用期内，按相关要求定期更换标准溶液和分析试剂。

- 观察数据采集传输仪运行情况，并检查连接处有无损坏，对数据进行抽样检查，对比自动分析仪、数据采集传输仪及上位机接收到的数据是否一致。

- 每月对自动分析仪进行一次保养，对水泵和取水管路、配水和进水系统、仪器分析系统进行维护。检查监测仪器接地情况，检查监测用房防雷、消防措施等。

- 每周开展一次高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮标液核查，每半月开展一次氟化物标液核查。每月开展一次五参数现场比对和集成干预。每3个月至少开展一次多点线性核查。上述质控内容应完整记录，并体现在月报中。

- 开展站点及站点所属断面的防人为干扰巡查，并拍照进行记录，每月月底前将巡查情况报送采购方相关管理人员。

其他预防性维护内容：

- 保持水站环境的清洁卫生，保持设备的清洁，避免仪器振动，保证水站温度、湿度满足仪器正常运行的需求。

- 保持各管路通畅，出水正常，无漏液。

- 对电源控制器、空调等辅助设备要进行经常性检查。

- 此处未提及的维护内容，按相关仪器说明书的要求进行仪器维护保养和易耗品的定期更换。

- 维护人员在对系统进行日常维护时，应做好记录。记录应包含该系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准工作、环境条件监控等必检项目和记录，以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和校准、维护保养、维修记录等。

试剂配制保证：

- 所有使用的试剂为分析纯或优级纯级别，且未失效；

- 标准溶液贮存期除有明确的规定外，一般不超过三个月；

- 试剂配制必须委托相关计量认证实验室，并有相关委托证明文件。

  - 2.3.故障仪器设备的维修

2.3.1.★运行维修工作界定

投标人需负责自动监测系统各组成部分非自然灾害（火灾、雷击等）、非战争等外部因素引起的采样、检测、数据传输与系统控制等设备设施的维护、维修工作，并负责系统各设备常规耗品耗件的更换工作。

由投标人全权负责系统所有设备和仪器的维护、维修和基础部件更换（包括空调、门禁、电灯、消防器材、制度牌、烟雾报警器、地板、防雷、取水系统、电力网络报修等附属设备设施及站房/站点周边卫生、植被清理），并将维修费用计算在托管报价中。设备重大部件、或设备损毁更换及由于自然灾害、战争造成的设备损坏，投标人不负责相关费用，但属于投标人的工作人员操作不当、违反规程等造成的故障维修费用由投标人负责。

本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的维修或更换。

    - 2.3.2.★维护人员若发现仪器故障，检修时需要仪器设备停用、拆除或更换的，应事先报经采购方同意。

    - 2.3.3.★维护人员发现异常或接到采购方故障通知，应在2小时内响应，对于一些容易诊断处理的故障，维修时间不应超过12小时；对不易诊断和维修的仪器故障，若12小时内无法排除，应报采购方备案，并应在48小时内完成维修，否则应使用备机开展监测。

    - 2.3.4.★仪器经过维修后，在正常使用和运行之前应确保维修内容全部完成，性能通过检测程序，按国家有关技术规定对仪器进行校准检查。若对监测仪器进行了更换，在正常使用和运行之前应对仪器进行一次校验和比对实验。

    - 2.3.5.★若数据存储/控制仪发生故障，应在12小时内修复或更换备机，并保证已采集的数据不丢失。

    - 2.3.6.★维护人员应备有足够的备品备件及备用仪器，对其使用情况进行定期清点，并根据实际需要进行增购，以不断调整和补充各种备品备件及备用仪器的存储数量。

    - 2.3.7.★检修人员进行维修时，应及时做好维修记录。维修记录应包含该故障发生的时间、故障现象、维修措施和内容、维修结果、校准检查等记录。

  - 2.4.日常运行维护记录及报告

    - 2.4.1.★投标人应建立水质自动站维护档案，将水质自动站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运营中使用运行管理相关记录表格记录各项运维工作。建立定期会商报告制度，定期向采购方汇报系统运行情况。投标人必须在投标文件中提供各表格格式，用于体现各项工作的具体内容。

    - 2.4.2.★每月7日前提交上月维护状况汇整统计报告。本项目维护期限结束后10个工作日内提交整体维护报告（含监测子站性能改善建议）。

2.4.3.★对于招标人或上级单位等外部检查中发现的问题，应于5日内完成整改，并向采购方提交整改报告。

3.服务方案要求

3.1运维实施方案：（1）运维实施管理组织方案包含但不限于总体要求、岗位职责、日常管理制度、人员和技术保障等；（2）维护工作流程方案包含但不限于维护前准备工作、维护内容及周期、运维配套设施、设备异常及数据异常处理方案等；（3）备机保障措施包含但不限于备机配备方案、日常维护管理制度、更换制度等；（4）备品备件保障措施包含但不限于使用备品备件的管理制度、储备方案、更换制度等；（5）运维质量考核方案包含但不限于运维人员考核制度、项目考核制度等；（6）售后服务内容：包含但不限于售后服务方案、应急响应机制等。

3.2管理制度和质控措施：（1）人员管理制度：包含但不限于现场工作管理制度、岗位人员管理制度、人员激励和约束措施等；（2）车辆管理制度：包含但不限于车辆使用制度、日常维护和定期保养方案、故障和事故应急处置措施等；（3）安全管理制度：包含但不限于人员、设备和车辆安全管理措施、数据安全管理措施等；（4）质控措施：包括但不限于项目质控实施计划、质量控制方案和控制措施等。

4.工作考核方式

  - 4.1. 服务方应根据采购方对运维服务工作的考核要求，于每月7日前向采购方提交上月水质自动站运行情况月报，向采购人陈述水质自动站的运行状况和事件处理情况等。

4.2.采购方通过多种形式对水质自动站运行情况进行考核，根据运维质量、数据有效率/捕获率、异常处置响应、月报质量、外部检查等，每月进行综合考核评分。考核结果将作为采购单位支付服务费用的重要依据。评分采取百分制考核的方式，具体考核内容见下表。

| 考核内容 | 考核要求及评分标准 | 分值 | 得分 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运维质量 | 依据招标文件、相关标准规范、仪器设备使用说明书定期开展现场巡查和维护工作。主要包括仪器设备及辅助设施的检查，各类维护、校准、质控、维修记录等。每不符合1项扣0.5分。 | 40 |  |  |
| 数据有效率/捕获率 | 常规水质、空气自动站：数据有效率≥95%，不扣分；85%≤数据有效率＜95%，每下降0.1%扣0.2分；数据有效率低于85%，扣除当月运维费用。 VOCs水质自动站：数据有效率≥85%，不扣分；75%≤数据有效率＜85%，每下降0.1%扣0.2分；有效率低于75%，扣除当月运维费用。 VOCs空气自动站：数据有效率≥80%，不扣分；70%≤数据有效率＜80%，每下降0.1%扣0.2分；有效率低于70%，扣除当月运维费用。 噪声自动站：数据捕获率≥95%，不扣分；85%≤数据捕获率＜95%，每下降0.1%扣0.2分；数据捕获率低于85%，扣除当月运维费用。 各标段均按单站点计算数据有效率/捕获率，累计扣分。 | 20 |  |  |
| 异常处置响应 | 每日9时前报送前一日18时-当日8时数据核查情况，每日19时前报送当日8时-18时数据核查情况。每缺少1次扣0.5分。 每日8时-19时数据异常应在2小时内处置，每日19时-次日8时数据异常应在次日10时前处置。处置不及时每次扣0.5分，未处置每次扣1分。 处置指已解决问题或已至现场开展调查。 | 15 |  |  |
| 月报质量 | 每月7日前提交上个月月报，提交不及时每延迟1天扣0.5分；月报内容，每缺少1项扣1分；运维月报质量视情况扣分1-3分。 | 10 |  |  |
| 外部检查 | 排名后位扣分：在上级检查排名位列后三位的运维单位，每次扣2分； 站点扣分均值扣分：以外部检查覆盖站点的扣分平均值进行扣分。 | 15 |  |  |

4.其他要求

4.1、中标单位应在合同签订前提供具有本项目主要运维仪器设备（五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷、氟化物）的易损件和耗材原厂家或代理商提供的备件来源证明、供货渠道，提供加盖耗品耗件供应商公章复印件。若无法提供证明材料，取消合同，中标单位列入不诚信。

4.2、应急设备：为确保自动站稳定连续运行，需提供主要运维仪器设备的备机，以备不时之需。

4.3、投标单位须具有测定五参数（pH、溶解氧、水温、电导率和浊度）的便携式仪器。需提供能服务于本项目的通过计量检定的仪器设备相关证明材料。

六、商务要求：

- 合同履行期限：2026年7月1日至2027年6月30日（其中：吴塘瓯江路、石头塘郑和路、锡太公路桥服务期为2026年8月1日至2027年6月30日）。

- 服务地点：采购单位指定地点。

- 报价要求

  - 本标段采购预算为人民币：（大写）贰拾柒万元整（￥270,000.00），最高限价：人民币（大写）贰拾柒万元整（￥270,000.00），超过最高限价的报价为无效报价，无效投标报价的响应文件不进行评审，也不得标。

  - 本标段投标响应报价应是为完成本项目所需的全部费用，包括但不仅限于完成本项目所列的服务内容的所有费用（包括但不限于场地费、税费、人员工资、保险、交通、检验校核费用、设备的维护费用、站点运行水电费、网费、维护维修费等，但不包括不可抗拒原因产生的设备、设施损坏）。招标人不再支付其他款项。投标人报价已充分考虑项目完成的政策性调整、各种市场价格的浮动等因素造成的价格变动，项目完成期内的合同价格不作调整。

4.3     响应时必须对全部采购项目报价，只响应其中部分内容或出现选择性报价者，其报价将被拒绝。

- 付款要求：

  - 付款步骤：合同签订后，采购方在45个工作日内支付8万元作为预付款。剩余费用根据考核结果于项目完成后支付，得分90分及以上，考核合格，按合同金额支付当月全部运维费用；月得分在80（含）至90分之间的，当月运维费用按80%至90%比例支付；月得分低于80分，考核不合格，扣除当月运维费用。

  - 付款方式：转账支付。

- 质量保证及售后服务要求：

  - 本项目的实施必须符合国家、江苏省、苏州市有关规范、规程和相关技术文件，以及招投标要求承诺。

- 履约验收：

  - 验收组织方式：本项目由采购人及相关部门进行验收。

  - 履约验收时间：本项目完成后进行验收，采购人向供应商发出《政府采购履约验收通知单》（附件1），验收完成后形成《政府采购履约验收书》（附件2）。

  - 履约验收标准：根据招标文件、中标单位的投标文件、双方签订的合同文件及其附件、国家的相关规定。

标段三 “沙溪一中”等4个空气自动监测站运维服务项目

五、采购需求：

- 项目清单

本标段采购的项目为沙溪一中、陆渡小学、港区荡茜河、太仓港口4个大气自动监测站点的运行管理和维护。各站点设备配置如下表所示。

表1  环境空气质量自动监测站点名称及系统仪器配置

| 站点名称 | 仪器配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | NO/NO2/NOx | PM10 | PM2.5 | CO | O3 | 黑炭 | 非甲烷总烃 | 气象仪 | 零气源 | 校准仪 |
| 陆渡小学 | 赛默飞 | 赛默飞 | 先河 | 赛默飞 | 赛默飞 | 先河 | - | - | 戴维斯 | 先河、赛默飞 | 先河、赛默飞 |
| 沙溪一中 | 赛默飞 | 赛默飞 | 先河 | 赛默飞 | 赛默飞 | 先河 | - | - | 戴维斯 | 先河、赛默飞 | 先河、赛默飞 |
| 港区荡茜河 | 赛默飞 | 赛默飞 | 先河 | 赛默飞 | 赛默飞 | 先河 | 迈特高科 | 赛默飞 | 戴维斯 | 先河、赛默飞 | 先河、赛默飞 |
| 太仓港口 | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 | - | - | 富奥通 | 赛默飞 | 赛默飞 |

- 系统委托运行管理技术要求

  - 总体要求

    - ★服务方按照《环境空气颗粒物（PM10 和 PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ817-2018）、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ818-2018）、《环境空气非甲烷总烃连续自动监测技术规定》（试行）和《江苏省环境空气质量自动监测站管理办法（试行）》等文件要求，开展日常维护、数据处理和数据审核等服务工作，确保环境空气质量自动监测站点的正常有效运转。对于无法维修或经维修后不能连续、稳定运行的仪器设备，投标人应提供相应的备机，以确保站点连续、稳定运行，投标人需提供相关承诺书。

    - ★服务方应安排至少1名固定的维护人员和1辆专用维护车辆，专职从事本项目相关工作，保障日常巡检和维护工作顺利开展。专职人员要有熟练的环境空气自动监测仪器维护技能和丰富的运营维护经验，有能力处理系统出现的问题，并能熟练驾驶机动车。服务人员应当具备《劳动合同》或者中标后聘请签订《劳动合同》的服务人员参与本项目。

    - ★服务方应做好日常运行及维护工作，及时填写巡检记录、仪器设备维护、自检等运行维护记录并于每月7日前提交上月运维月报，月报内容包括但不限于数据有效率、异常情况处置、日常巡检维护情况、各级检查情况及问题整改情况，以及运行维护的相关记录给采购方，运维月报需经三级审核签字或加盖投标单位公章，运维月报将作为考核的重要依据。其中，港区荡茜河气站运行维护工作需符合“国家大气颗粒物组分及光化学监测数据集成和综合分析平台”相关要求，并按要求审核、填报数据。服务方必须对系统状况和数据保密，未经采购方同意，不得以任何方式使用或对外泄漏监测数据及相关内容。

    - ★服务方必须安排专人负责空气自动站的日常数据审查处理、报告编写、数据上传、平台填报审核等工作，一般周末及节假日需正常工作。服务方应配备必要的基础办公设备，方便自动监测数据查询及文件的编写和发送。

    - ★服务方免费提供自动站服务期内正常运行所必须的耗品耗件。

    - ★在运营期内，如果大气自动监测系统发生突发性故障，服务方必须在2小时内响应处理，无特殊情况应在12小时内使子站系统恢复正常运行。

    - ★中标服务方需配合采购方开展各类检查、站点搬迁等其他相关工作。

    - ★负责4个限值限量空气自动站点常规设备（PM10 、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO）准确度核查工作。相关工作所产生的人员、车辆、耗材、标准样品等费用均由中标服务方承担。相关核查工作应于2026年10月31日前完成，并向采购方提交准确度核查报告。

  - 日常运行维护要求

    - ★一般要求

⑴ 保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚。

⑵ 检查供电、网络通讯的情况，保证系统的正常运行。

⑶ 保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，湿度保持在80%RH以下。

⑷ 指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，非工作人员未经许可不得入内。

⑸ 定期检查防雷、消防和安全设施。

⑹ 每次维护后做好系统运行维护记录。

⑺ 进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生等。

    - ★每日系统检查

服务方至少每天上午9时前和下午19时前各两次远程查看空气自动监测站数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，并将仪器状态、数据有效性检查结果报送采购方相关管理人员。检查内容包括：

⑴ 判断系统数据采集与传输情况。

⑵ 根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况。

⑶ 发现运行数据有持续异常值时，应立即通知采购方管理人员，并在规定时间内解决。

⑷ 根据仪器显示数据判断仪器运行情况。

⑸ 根据故障报警信号判断现场状况。

⑹ 根据采购方需求进行报告的编制和发送等。

    - ★每周定期检查

服务方每周至少现场检查空气自动监测站1次，并做好巡查记录，检查时需要完成的工作包括但不限于以下内容：

⑴ 查看空气自动站设备是否齐备，无丢失和损坏，检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况。

⑵ 检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。

⑶ 检查各仪器的运行状况和工作参数，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

⑷ 对气态分析仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过规定要求，需要进行校准。

⑸ 检查并记录仪器设备零气、标气输出压力，应与前次检查时基本保持一致。

⑹ 检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源。

⑺ 检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定。

⑻ 检查空气自动站的通讯系统，保证空气自动站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常。

⑼ 检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜，检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

⑽ 在冬、夏季节应注意子站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

⑾ 对子站房周围的杂物和积水应及时清除，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，对采样或监测光束有影响的树枝应及时进行剪除。

⑿ 应经常检查避雷设施是否可靠，子站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行。

⒀ 检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

⒁ 对气象仪器运行情况进行检查，对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过50%，及时进行更换。

⒂ 重污染天气过程结束后及时清洗采样系统管路。

    - ★季度内定期检查

⑴ 每月清洗PM10和PM2.5切割器，检查颗粒物分析仪喷嘴、压环等部件。采样总管及采样风机每季度至少清洗1次。

⑵ 每月检查PM10和PM2.5监测仪、气态分析仪、动态校准仪流量，超过规定要求的，及时进行校准。

⑶ 每月校准PM10和PM2.5监测仪的温度、气压和时钟等，用经过检定的标准气压计、温度计、湿度计、手持式风速风向仪，校准相关的自动仪器。

⑷ 每季度对PM10和PM2.5监测仪进行标准膜校准或K0值检查，超过规定要求的，及时进行校准。

⑸ 每月开展站点防人为干扰巡查，并拍照进行记录，每月月底前将巡查情况报送采购方相关管理人员。

    - ★年度内定期检查

⑴ 每半年对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距。对动态校准仪流量进行单点检查，超出规定范围的进行20点检查，必要时校准。

⑵ 采用臭氧传递标准对空气自动站臭氧工作标准进行标准传递。

⑶ 更换零气净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查。

⑷ 对氮氧化物分析仪钼炉转化率进行检查，钼炉转化率要求在96%-102%之间。

⑸ 对所有仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件，更换所有泵组件等。

    - ★日常运行维护记录及报告

服务方应建立空气自动站维护档案，将空气自动站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运营中使用运行管理相关记录表格记录各项运维工作。建立定期会商报告制度，定期向采购方汇报系统运行情况。

A 现场记录表格：

投标人必须在投标文件中提供各表格格式，用于体现各项工作的具体内容。一般应包括：

⑴ 空气自动监测站运行维护记录表；

⑵ 空气自动监测系统仪器设备维修记录表；

⑶ 空气自动监测系统备品备件管理记录表；

⑷ 空气自动监测站主要消耗材料使用登记表；

⑸ 多点线性校准表格；

⑹空气自动监测站室内外环境记录；

⑺标准物质使用记录；

⑻颗粒监测仪校准记录；

⑼空气自动监测系统仪器资料保管清单。

B 日常运维报告：

- 每月7个日前提交上月维护状况汇整统计报告。

⑵ 本项目维护期限结束后10日内提交整体维护报告（含监测子站性能改善建议）。

⑶ 报告撰写可参照如下内容：

- 综述。

- 监测子站参数达标结果。

- 监测子站运维任务总结表（数据获取率，校准执行等）。

- 监测子站站点突发事件及应答情况说明。

- 监测子站校准结果，工作记录和控制图。

- 监测子站精度校准结果表。

- 监测子站附录维修工作表及测试报告。

- 结论与建议。

  - 质量控制要求

服务方需认真落实质量管理制度，做好相应记录。投标人须在投标文件中对质量管理控制措施做出详细的说明。

    - ★量值溯源要求

服务方使用的标准物质须为符合规定要求的有证标准物质，且在有效期内。

服务方所使用的仪表需进行计量部门的检定。

服务方需自备一套经计量部门检定的流量计用于日常维护标定工作。

    - ★性能检查要求

服务期内进行至少1次性能指标的全面检查，包括线性、零点漂移、量程漂移、精密度、准确度、平均无故障连续运行时间等。

    - ★异常数据的检验

服务方应对检测数据异常值进行分析，查明原因，如属于系统或仪器故障，应立即上报采购人，并在12小时内处理；如为突发污染事件，应立即通知采购人，并配合采购人开展应急工作。

投标人须在投标文件中说明异常数据处理的方法。

    - ★质量控制资料整理

各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订，巡检、维修、日常检查与监督抽查等记录均须按要求进行填写，并及时进行整理归档。

  - 系统设备维修要求

    - ★运行维修工作界定

投标人需负责自动监测系统各组成部分非自然灾害（火灾、雷击等）、非战争等外部因素引起的采样、检测、数据传输与系统控制等设备设施的维护、维修工作，并负责系统各设备常规耗品耗件的更换工作。

由投标人全权负责系统所有设备和仪器的维护、维修和基础部件更换（包括空调、门禁、电灯、消防器材、制度牌、烟雾报警器、地板、防雷、电力网络报修等附属设备设施及站房/站点周边卫生、植被清理），并将维修费用计算在托管报价中。设备重大部件、或设备损毁更换及由于自然灾害、战争造成的设备损坏，投标人不负责相关费用，但属于投标人的工作人员操作不当、违反规程等造成的故障维修费用由投标人负责。

本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的维修或更换。

    - ★维护人员若发现仪器故障，检修时需要仪器设备停用、拆除或更换的，应事先报经采购方同意。

    - ★维护人员发现异常或接到采购方故障通知，应在2小时内响应。对于一些容易诊断的故障，维修时间不应超过12小时；对不易诊断和维修的仪器故障，若12小时内无法排除，应报采购方备案，并在48小时内完成维修，否则应使用备机开展监测。

    - ★若数据存储/控制仪发生故障，应在12小时内修复或更换备机，并保证已采集的数据不丢失。

    - ★检修人员进行维修时，应及时做好维修记录。维修记录应包含该故障发生的时间、故障现象、维修措施和内容、维修结果、校准检查等记录。

    - ★检测仪器被修复后，当其检测性能受到影响时，需要进行检验，采用标气测定的方法进行。仪器大修后（更换设备测试关键部件），应按顺序进行漂移实验（零点漂移、量程漂移）、重复性及准确度实验、多点线性实验等。

    - ★投标人应根据采购人的要求和行业技术的发展，免费提供系统监控软件和通讯软件的维护和升级等相关配合工作。

    - ★维护人员应备有足够的备品备件及备用仪器，对其使用情况进行定期清点，并根据实际需要进行增购，以不断调整和补充各种备品备件及备用仪器的存储数量。

    - ★对于招标人或上级单位等外部检查中发现的问题，应于5日内完成整改，并向招标人提交整改报告。

- 服务方案要求

  - 运维实施方案：（1）运维实施管理组织方案包含但不限于总体要求、岗位职责、日常管理制度、人员和技术保障等；（2）维护工作流程方案包含但不限于维护前准备工作、维护内容及周期、运维配套设施、设备异常及数据异常处理方案等；（3）备机保障措施包含但不限于备机配备方案、日常维护管理制度、更换制度等；（4）备品备件保障措施包含但不限于使用备品备件的管理制度、储备方案、更换制度等；（5）运维质量考核方案包含但不限于运维人员考核制度、项目考核制度等；（6）售后服务内容：包含但不限于售后服务方案、应急响应机制等。

  - 管理制度和质控措施：（1）人员管理制度：包含但不限于现场工作管理制度、岗位人员管理制度、人员激励和约束措施等；（2）车辆管理制度：包含但不限于车辆使用制度、日常维护和定期保养方案、故障和事故应急处置措施等；（3）安全管理制度：包含但不限于人员、设备和车辆安全管理措施、数据安全管理措施等；（4）质控措施：包括但不限于项目质控实施计划、质量控制方案和控制措施等。

- 工作考核方式

  - 服务方应根据采购方对运维服务工作的考核要求，于每月7日前向采购人提交上月空气自动站运行情况月报，向采购方陈述各自动站的运行状况和事件处理情况等。

4.2     采购方通过多种形式对空气自动站运行情况进行考核，根据运维质量、数据有效率/捕获率、异常处置响应、月报质量、外部检查等，每月进行综合考核评分。考核结果将作为采购单位支付服务费用的重要依据。评分采取百分制考核的方式，具体考核内容见下表。

| 考核内容 | 考核要求及评分标准 | 分值 | 得分 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运维质量 | 依据招标文件、相关标准规范、仪器设备使用说明书定期开展现场巡查和维护工作。主要包括仪器设备及辅助设施的检查，各类维护、校准、质控、维修记录等。每不符合1项扣0.5分。 | 40 |  |  |
| 数据有效率/捕获率 | 常规水质、空气自动站：数据有效率≥95%，不扣分；85%≤数据有效率＜95%，每下降0.1%扣0.2分；数据有效率低于85%，扣除当月运维费用。 VOCs水质自动站：数据有效率≥85%，不扣分；75%≤数据有效率＜85%，每下降0.1%扣0.2分；有效率低于75%，扣除当月运维费用。 VOCs空气自动站：数据有效率≥80%，不扣分；70%≤数据有效率＜80%，每下降0.1%扣0.2分；有效率低于70%，扣除当月运维费用。 噪声自动站：数据捕获率≥95%，不扣分；85%≤数据捕获率＜95%，每下降0.1%扣0.2分；数据捕获率低于85%，扣除当月运维费用。 各标段均按单站点计算数据有效率/捕获率，累计扣分。 | 20 |  |  |
| 异常处置响应 | 每日9时前报送前一日18时-当日8时数据核查情况，每日19时前报送当日8时-18时数据核查情况。每缺少1次扣0.5分。 每日8时-19时数据异常应在2小时内处置，每日19时-次日8时数据异常应在次日10时前处置。处置不及时每次扣0.5分，未处置每次扣1分。 处置指已解决问题或已至现场开展调查。 | 15 |  |  |
| 月报质量 | 每月7日前提交上个月月报，提交不及时每延迟1天扣0.5分；月报内容，每缺少1项扣1分；运维月报质量视情况扣分1-3分。 | 10 |  |  |
| 外部检查 | 排名后位扣分：在上级检查排名位列后三位的运维单位，每次扣2分； 站点扣分均值扣分：以外部检查覆盖站点的扣分平均值进行扣分。 | 15 |  |  |

4.其他要求

中标单位应在合同签订前提供具有本项目主要运维仪器设备（SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3）的易损件和耗材原厂家或代理商提供的备件来源证明、供货渠道，提供加盖耗品耗件供应商公章复印件。若无法提供证明材料，取消合同，中标单位列入不诚信。

六、商务要求：

- 合同履行期限：2026年7月1日至2027年6月30日。

- 服务地点：采购单位指定地点。

- 报价要求

  - 本标段采购预算为人民币：（大写）叁拾捌万捌仟元整（￥388,000.00），最高限价：人民币（大写）叁拾捌万捌仟元整（￥388,000.00）。超过最高限价的报价为无效报价，无效投标报价的响应文件不进行评审，也不得标。

  - 本标段投标响应报价应是为完成本采购项目所需的全部费用，包括但不仅限于完成本项目所列的服务内容的所有费用（包括但不限于场地费、税费、人员工资、保险、交通、检验校核费用、设备的维护费用、站点运行电费、网费、维护维修费等，但不包括不可抗拒原因产生的设备、设施损坏）。采购人不再支付其他款项。投标人报价已充分考虑项目完成的政策性调整、各种市场价格的浮动等因素造成的价格变动，项目完成期内的合同价格不作调整。

  - 响应时必须对全部采购项目报价，只响应其中部分内容或出现选择性报价者，其报价将被拒绝。

- 付款要求

  - 付款步骤：合同签订后，采购方在45个工作日内支付9.8万元作为预付款。剩余费用根据考核结果于项目完成后支付：月得分90分及以上，考核合格，按合同金额支付当月全部运维费用；月得分在80（含）至90分之间的，当月运维费用按80%至90%比例支付；月得分低于80分，考核不合格，扣除当月运维费用。

  - 付款方式：转账支付。

- 质量保证及售后服务要求：

  - 本项目的实施必须符合国家、江苏省、苏州市有关规范、规程和相关技术文件，以及招投标要求承诺。

- 履约验收：

  - 验收组织方式：本项目由采购人及相关部门进行验收。

  - 履约验收时间：本项目完成后进行验收，采购人向供应商发出《政府采购履约验收通知单》（附件1），验收完成后形成《政府采购履约验收书》（附件2）。

  - 履约验收标准：根据招标文件、中标单位的投标文件、双方签订的合同文件及其附件、国家的相关规定。

标段四 水、气自动监测站4台VOCs仪器运维服务项目

五、采购需求：

- 项目清单

本标段采购项目为太仓港口和港区荡茜河两个空气自动站点VOCs设备运行维护及对太仓市两个水源地相关水质自动监测站挥发性有机物（VOCs）设备的运营维护服务。各站点设备配置如下表所示。

表1  VOCs气站站点名称及系统仪器配置

| 序号 | 点位名称 | VOCs品牌 | VOCs型号 | VOCs监测指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太仓港口 | 北京博赛德 | BCT7800A | HJ 1010-2018附录A 57种挥发性有机物 |
| 2 | 港区荡茜河 | 北京博赛德 | BCT7800A | HJ 1010-2018附录A 57种挥发性有机物 |

表2 VOCs水站站点名称及系统仪器配置

| 序号 | 站名 | 监测项目 | 仪器类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太仓三水厂 | VOCs （苯、甲苯、乙苯、氯苯、异丙苯、对/间二甲苯、邻二甲苯、1，2二氯苯、1，4二氯苯、苯乙烯、顺式1，2二氯乙烯、反式1，2二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、二氯甲烷、三氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1，2二氯丙烷） | 英福康 |
| 2 | 协鑫码头预警站 |  |  |

- 系统委托运行管理技术要求

  - 总体要求

2.1.1★按照《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》HJ1010-2018、《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ915-2017）和《水质 挥发性有机物的在线测定 连续吹扫捕集/气相色谱法》（DB32/T 3945-2020）等要求等相关标准规范、质量体系文件、质量控制计划建立运行保障制度，制定运维应急预案、确保整个系统正常稳定运行，并提交相应的记录文件。

2.1.2★服务方应配备至少1名驻场人员、1名固定维护人员和1辆专用维护车辆，专职从事本项目相关工作，保障日常巡检和维护工作顺利开展。专职维护人员应有熟练的仪器维护技能和丰富的运营维护经验，有能力处理系统出现的各种问题，并能熟练驾驶机动车。服务人员应当具备《劳动合同》或者中标后聘请签订《劳动合同》的服务人员参与本项目。

2.1.3★实施全委托运行维护。在提供运维服务期间，中标人应严格按照操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，仪器设备日常和定期的检查调校、易损件更换、耗材更换、试剂补充、管路清洗等工作，协助开展仪器的计量，严格禁止计量有效期外仪器的使用，达到采购方提出的系统及仪器设备考核指标要求并及时填写巡检、维护和维修等记录并于每月7日前提交上月运维月报，月报内容包括但不限于数据有效率、异常情况处置、日常巡检维护情况、各级检查情况及问题整改情况，以及运行维护的相关记录给采购方，运维月报需经三级审核签字或加盖投标单位公章，运维月报将作为考核的重要依据。其中，港区荡茜河气站运行维护工作需符合“国家大气颗粒物组分及光化学监测数据集成和综合分析平台”相关要求，并按要求审核、填报数据。

2.1.4★承担运行维护中所发生的费用，包括载气、标准气体（须为国家有证的标准气体，在有效期内使用）、常规耗材等。

2.1.5★负责日常监视监测仪器、数据采集、传输及分析平台等，及时做好每日监测数据处理、审核、平台填报等工作，保证监测数据准确有效，并按时将数据日报表提交采购方管理人员。

2.1.6★建立数据异常快速响应机制，当仪器发生突发性故障时，及时发现并确认中断、异常情况和原因，及时上报并采取措施预防再次发生，运营公司技术人员应保证在2小时内响应，并及时解决故障问题。

2.1.7★应急任务响应时间：为保障长江污染事故应急响应时效和饮用水水源地水质安全，运维人员应在接到应急任务后2小时内从驻地到达太仓三水厂进行自动站运维保障。

2.1.8★须协助完成其他相关工作，如监测数据接入、数据标识、数据分析、报告编制、设备迁移安装调试等。

2.1.9★未经采购方同意，中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移。同时，在委托运营及管理期间，中标人有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。当仪器发生突发性故障时，中标方技术人员应保证在2小时内响应，并及时解决故障问题。

2.1.10★中标服务方需配合采购方开展各类检查、站点搬迁等其他相关工作。

  - 日常运行维护要求（气站VOCs）

2.2.1★数据日常查看审核

(1)每日上午9时前和下午19时前各两次远程检查仪器状态，峰窗积分情况，每日一次检查内标与外标情况，并将仪器状态、数据有效性检查结果报送采购方相关管理人员。登录数据平台查看数据采集、传输及仪器运行状态，必要时进行远程诊断和运行管理，发现问题及时上报并处理，并在2小时内前往现场进行调查，及时通报异常原因，一般应在12小时内排除异常。

(2) 每周三11时前审核完成上一周数据。港区荡茜河气站数据审核依据“国家大气颗粒物组分及光化学监测数据集成和综合分析平台”相关要求开展。

2.2.2★站房及辅助设备日常巡检

站房及辅助设备日常巡检应满足HJ818-2018、HJ1010-2018等相关要求。对站房及辅助设备定期巡检，每周至少巡检1次，巡检工作主要包括：

⑴检查站房内温度是否保持在25℃±5℃，相对湿度保持在80%以下，应注意站房内外温差，及时调整站房温度，对采样管或采样总管采取适当的温控措施，防止因温差过大造成采样装置出现冷凝水的现象。

⑵检查采样总管、排风排气装置运行是否正常。

⑶检查采样头、采样管、采样总管的完好性，采样支管是否存在冷凝水，并及时进行清理。

⑷检查监测仪器工作参数和运行状态是否正常。

⑸检查数据采集、传输与网络通讯是否正常。

⑹检查各种运维工具、仪器耗材、备件是否完好齐全。

⑺检查空调、电源等辅助设备的运行状况是否正常，检查空调过滤网是否清洁，必要时进行清洗。

⑻检查避雷设施是否正常，房屋是否有漏雨现象。

⑼检查监测仪器设备、采集传输工控机及平台时间是否同步。

⑽及时清理站房内外卫生。

⑾严格记录巡检情况。

2.2.3★每日维护内容

(1)每日检查仪器设备运行状态及数据。

(2)检查仪器控制软件参数（包括富集温度、采样流量等），发现异常报警时，应及时处理。

(3)检查仪器谱图及浓度趋势，异常判断（基线、峰响应或峰飘情况）。

(4)检查仪器参数、数据文件的完整性。

(5)检查数据上传至数据采集系统及数据平台是否正常。

2.2.4★每周维护内容（其中“港区荡茜河”站点质控措施还应符合“国家大气颗粒物组分及光化学监测数据集成和综合分析平台”上的相关要求）

（1）零气空白检查（全系统空白）

检查频率不低于每周一次，在环境空气分析结束后进行一次全系统空白检查，记录各化合物浓度作为其日常残留。各化合物日常残留应低于方法检出限且低于0.1nmol/mol，零气空白检查不合格的化合物应对其进行标识。若超过20%的化合物或臭氧生成潜势较高的重点VOCs组分不合格，应对系统进行检查，检查零气质量或清洗、更换系统管路。

⑵ 单点质控检查

检查频率不低于每周一次，在零气空白检查结束后通入一次单点标准气体，标准气体浓度选择日常平均浓度或标准曲线中间点浓度。分析结束后，记录各化合物浓度并计算其与标准气体的相对误差，超过20%为不合格（质谱检测器放宽至30%）。如超过20%的化合物或臭氧生成潜势较高的重点VOCs（如苯系物等）不合格，则应检查系统，并重新绘制标准曲线。所有单点检查不合格目标化合物应对其进行明确标识，提醒相关单位慎重使用。

⑶ 每周检查钢瓶气压力并记录。判断压力是否下降异常，如异常，需查明原因；及时更换气瓶（一般压力低于2MPa更换，更换后需保压验漏）。

⑷ 每周检查并酌情更换仪器采样滤膜（一周至两周更换），更换滤膜后，需进行检漏检查。

⑸ 检查仪器运行是否正常，查看参数是否处于正常范围，查看是否有报警信息，判断仪器是否需要更换耗材或维修，并做好记录。

2.2.5★每月质量控制内容

不低于每月一次的检查频率，或在绘制标准曲线前应使用在计量认证有效期内的标准流量计对采样流量进行检查。标准流量计接入位置建议在系统的样品气进气口处。如系统不采用流量控制器或厂家说明书、作业指导书有明确的流量或采样体积检查操作的，流量或采样体积检查按既有要求进行。采样流量示值与标准流量计示值的相对偏差应≤±5%（如采样流量为标况流量，标准流量计标况状态应与采样流量计一致；如采样流量为工况流量，标准流量计也应为工况流量）。相对偏差超出±5%时应进行检查或校准，同时对期间监测数据进行复核，不合格的数据应进行数据异常标识。

2.2.6★每季度质量控制内容

⑴ 标准曲线绘制

绘制标准曲线前，应进行零气空白检查（全系统空白），空白合格时进行标准曲线绘制。标准曲线至少每三个月重新绘制一次，并且至少包含5个浓度点。关键部位维修维护或更换，如进行检测器的清洗、质谱调谐后，需重新绘制标准曲线。

⑵ 验漏检查

每季度应按系统说明书的要求进行验漏检查。如系统条件允许，验漏应尽可能覆盖采样、富集/注射模块、气相色谱和检测器等全部环节。

⑶ 每季度对动态校准仪进行流量检查。对动态校准仪的质量流量控制器，进行1次单点检查，相对标准偏差需≤±3%，否则进行校准（应使用经过计量院检定的标准流量计）。

5、每半年质量控制内容

⑴每半年开展系统残留检查。通入10ppb标准气体后，采集1个循环的零气后，每个目标化合物的响应需小于0.5ppb。

⑵每半年开展精密度检查。每个目标化合物的相对标准偏差需小10%(2ppb）。

⑶每半年对零气发生器外置泵进行检查。检查膜片是否有裂痕、污迹，并酌情更换。

⑷每半年对动态校准仪进行校准。对动态校准仪的质量流量控制器，每半年进行1次流量多点校准，准曲线应符合以下要求：

①相关系数r>0.99；

②截距a<满量程±2%；

③多点标准偏差σ≤1（即流量多点校准时各流量偏差的标准偏差）；

若其中任何一项不满足，则需对流量重新进行校准。

2.2.7★每年质量控制内容

每年对系统、辅助设备、校准或配气设备等开展预防性维护，对关键零部件进行拆卸清洁和保养，必要时进行更换。预防性维护后系统应进行全面质控检查。

2.2.8★其他

(1)每次巡检、维护后，及时填写相应的记录表格。

(2)每次维护后，及时检查数据采集软件运行及集成平台情况，并开启采集软件。

(3)每次在更换色谱柱、改变分析条件、切换或更换灯丝、清洗离子源等均要重新进行质谱调谐，并对仪器进行多点线性校准。

(4)重大赛事活动等保障以及应急任务，设备不得无故停机，须无条件服从业主的调度安排。

(5)运维单位须配合完成各级的质控检查和样品考核，对需整改的项目按时整改。

（6）负责4个限值限量空气自动站点VOCs设备的准确度核查工作。相关工作所产生的人员、车辆、耗材、标准样品等费用均由中标服务方承担。相关核查工作应于2026年10月31日前完成，并向采购方提交准确度核查报告。

2.2.9★备品配件要求

耗材的备品配件数量需充足，运维中使用的相关工具设备、质控设备、耗材等需符合相关技术指标的要求，并根据运维实际需求，及时更换，做好相关记录，确保仪器设备正常运行、在线数据准确有效。投标人需提供备品备件供应承诺书，承诺满足现有设备参数及使用要求，无承诺做废标处理。

2.2.10★响应处理要求

若24小时内未解决故障，应提供备机（如无法提供备机，应提交解决方案，经业主单位同意，并限期解决）。通信和电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系解决。

2.2.11★质量控制资料整理

各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订，巡检、维修、日常检查与监督抽查等记录均须按要求进行填写，及时进行整理归档。

  - 日常运行维护要求（水站VOCs）

2.3.1★投标人至少每天上午9时前和下午19时前各两次远程检查仪器运行状态，检查数据传输系统是否正常，并将仪器状态、数据有效性检查结果报送采购方相关管理人员。如发现数据异常情况，应在2小时内前往现场进行调查，及时通报异常原因，一般应在12小时内排除异常。

2.3.2★每周检查采样杯是否沾染，清洗采样杯和管路，检查样品杯是否漏水。

2.3.3★每周检查氩气量是否充足，保证各种氩气的充分供应，检查氩气接头是否漏气，气瓶是否安全。

2.3.4★每月至少一次检查仪器校正数据是否正常，内标是否需要更换。

2.3.5★每月下载仪器数据，分析是否存在不在18种VOCs中的峰值，并进行解读。

2.3.6★每半年开展一次常规标准曲线校准。

2.3.7★投标人应建立维护档案，对运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运营中使用运行管理相关记录表格记录各项运维工作。建立定期会商报告制度，定期向采购方汇报系统运行情况。在维护服务结束后10日内提交维护总结报告（含仪器性能改善建议）。

2.3.8★投标人必须在投标文件中提供各表格格式，用于体现各项工作的具体内容。

2.4.系统设备维修要求

2.4.1. ★运行维修工作界定

中标方需负责VOCs监测系统各组成部分非自然灾害（火灾、雷击等）、非战争等外部因素引起的采样、检测、数据传输与系统控制等设备设施的维护、维修工作，并负责系统各设备常规耗品耗件的更换等，相关费用计算在服务报价中。气站VOCs备件中：M1（捕集阱）、M2（聚焦阱）、M3（传输捕集阱）、C2S（碳二捕集阱）、W-T（碳二除水阱）、C2 trap、stream阀、loop阀、trap阀、色谱柱（GCMS）、氮气减压阀、氦气减压阀、苏码罐、氦气除烃阱、氢空一体机的更换费用由采购单位承担，其他备品备件更换费用均由中标单位承担。

设备重大部件、或设备损毁更换及由于自然灾害、战争造成的设备损坏，中标方不负责相关费用，但属于中标方的工作人员操作不当、违反规程等原因造成的故障维修费用由中标方负责。

本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的维修或更换。

2.4.2.★维护人员若发现仪器故障，检修时需要仪器设备停用、拆除或更换的，应事先报经采购方同意。

2.4.3.★维护人员发现异常或接到采购方故障通知，应在2小时内响应。对于一些容易诊断的故障，维修时间不应超过12小时；对不易诊断和维修的仪器故障，若12小时内无法排除，应提供备机（如无法提供备机，应提交解决方案，经业主单位同意，并限期解决）。

应报采购方备案，并及时完成维修。

2.4.4.★若数据存储/控制仪发生故障，应在12小时内修复或更换备机，并保证已采集的数据不丢失。

2.4.5.★检修人员进行维修时，应及时做好维修记录。维修记录应包含该故障发生的时间、故障现象、维修措施和内容、维修结果、校准检查等记录。

2.4.6.★检测仪器被修复后，当其检测性能受到影响时，需要进行检验。

2.4.7.★投标人应根据采购人的要求和行业技术的发展，免费提供系统监控软件和通讯软件的维护和升级等相关配合工作。

2.4.7.★对于招标人或上级单位等外部检查中发现的问题，应于5日内完成整改，并向招标人提交整改报告。

- 服务方案要求

  - 运维实施方案：（1）运维实施管理组织方案包含但不限于总体要求、岗位职责、日常管理制度人员和技术保障等；（2）维护工作流程方案包含但不限于维护前准备工作、维护内容及周期、运维配套设施、设备异常及数据异常处理方案等；（3）备机保障措施包含但不限于备机配备方案、日常维护管理制度、更换制度等；（4）备品备件保障措施包含但不限于使用备品备件的管理制度、储备方案、更换制度等；（5）运维质量考核方案包含但不限于运维人员考核制度、项目考核制度等；（6）售后服务内容：包含但不限于售后服务方案、应急响应机制等。

  - 管理制度和质控措施：（1）人员管理制度：包含但不限于现场工作管理制度、岗位人员管理制度、人员激励和约束措施等；（2）车辆管理制度：包含但不限于车辆使用制度、日常维护和定期保养方案、故障和事故应急处置措施等；（3）安全管理制度：包含但不限于人员、设备和车辆安全管理措施、数据安全管理措施等；（4）质控措施：包括但不限于项目质控实施计划、质量控制方案和控制措施等。

- 工作考核方式

  - 服务方应根据采购方对运维服务工作的考核要求，于每月7日前向采购方提交上月自动站运行情况月报，向采购人陈述自动站的运行状况和事件处理情况等。

  - 采购方通过多种形式对自动站运行情况进行考核，根据运维质量、数据有效率/捕获率、异常处置响应、月报质量、外部检查等，每月进行综合考核评分。考核结果将作为采购单位支付服务费用的重要依据。评分采取百分制考核的方式，具体考核内容见下表。

| 考核内容 | 考核要求及评分标准 | 分值 | 得分 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运维质量 | 依据招标文件、相关标准规范、仪器设备使用说明书定期开展现场巡查和维护工作。主要包括仪器设备及辅助设施的检查，各类维护、校准、质控、维修记录等。每不符合1项扣0.5分。 | 40 |  |  |
| 数据有效率/捕获率 | 常规水质、空气自动站：数据有效率≥95%，不扣分；85%≤数据有效率＜95%，每下降0.1%扣0.2分；数据有效率低于85%，扣除当月运维费用。 VOCs水质自动站：数据有效率≥85%，不扣分；75%≤数据有效率＜85%，每下降0.1%扣0.2分；有效率低于75%，扣除当月运维费用。 VOCs空气自动站：数据有效率≥80%，不扣分；70%≤数据有效率＜80%，每下降0.1%扣0.2分；有效率低于70%，扣除当月运维费用。 噪声自动站：数据捕获率≥95%，不扣分；85%≤数据捕获率＜95%，每下降0.1%扣0.2分；数据捕获率低于85%，扣除当月运维费用。 各标段均按单站点计算数据有效率/捕获率，累计扣分。 | 20 |  |  |
| 异常处置响应 | 每日9时前报送前一日18时-当日8时数据核查情况，每日19时前报送当日8时-18时数据核查情况。每缺少1次扣0.5分。 每日8时-19时数据异常应在2小时内处置，每日19时-次日8时数据异常应在次日10时前处置。处置不及时每次扣0.5分，未处置每次扣1分。 处置指已解决问题或已至现场开展调查。 | 15 |  |  |
| 月报质量 | 每月7日前提交上个月月报，提交不及时每延迟1天扣0.5分；月报内容，每缺少1项扣1分；运维月报质量视情况扣分1-3分。 | 10 |  |  |
| 外部检查 | 排名后位扣分：在上级检查排名位列后三位的运维单位，每次扣2分； 站点扣分均值扣分：以外部检查覆盖站点的扣分平均值进行扣分。 | 15 |  |  |

4.其他要求

中标单位应在合同签订前提供具有本项目主要运维仪器设备的易损件和耗材原厂家或代理商提供的备件来源证明、供货渠道，并提供加盖耗品耗件供应商公章复印件。若无法提供证明材料，取消合同，中标单位列入不诚信。

六、商务要求：

- 合同履行期限：2026年7月1日至2026年6月30日。

- 服务地点：采购单位指定地点。

- 报价要求

  - 本标段采购预算为人民币：（大写）伍拾叁万元整（￥530,000.00），最高限价：人民币（大写）伍拾叁万元整（￥530,000.00），超过最高限价的报价为无效报价，无效投标报价的响应文件不进行评审，也不得标。

  - 本标段投标响应报价应是为完成本采购项目所需的全部费用，包括但不仅限于完成本项目所列的服务内容的所有费用（包括但不限于场地费、税费、人员工资、保险、交通、检验校核费用、设备的维护费用、站点运行电费、网费等，但不包括不可抗拒原因产生的设备、设施损坏）。采购人不再支付其他款项。投标人报价已充分考虑项目完成的政策性调整、各种市场价格的浮动等因素造成的价格变动，项目完成期内的合同价格不作调整。

  - 响应时必须对全部采购项目报价，只响应其中部分内容或出现选择性报价者，其报价将被拒绝。

- 付款要求

  - 付款步骤：合同签订后，采购方在45个工作日内支付15.447万元作为预付款。剩余费用根据考核结果于项目完成后支付：月得分90分及以上，考核合格，按合同金额支付当月全部运维费用；月得分在80（含）至90分之间的，当月运维费用按80%至90%比例支付；月得分低于80分，考核不合格，扣除当月运维费用。

  - 付款方式：转账支付。

- 质量保证及售后服务要求：

  - 本项目的实施必须符合国家、江苏省、苏州市有关规范、规程和相关技术文件，以及招投标要求承诺。

- 履约验收：

  - 验收组织方式：本项目由采购人及相关部门进行验收。

  - 履约验收时间：本项目完成后进行验收，采购人向供应商发出《政府采购履约验收通知单》（附件1），验收完成后形成《政府采购履约验收书》（附件2）。

  - 履约验收标准：根据招标文件、中标单位的投标文件、双方签订的合同文件及其附件、国家的相关规定。

标段五 太仓市长江水环境安全预警智能监控服务项目

五、采购需求：

项目概况

本标段主要为无人机自动高清巡航和铁塔高空监控服务外包，主要内容为在浏河饮用水源地部署一座无人机库和一个可视半径为5KM铁塔高空鹰眼，开展监测监控工作。投标单位应提供符合技术要求的无人机+机库和铁塔高空监控设备，并提供或架设相关操作、浏览平台，投标人需承诺对包含仪器设备的操作使用、日常维护维修等进行整体服务。具体监控内容由采购单位根据实际情况安排。

- 服务内容及要求：

  - 铁塔高位监控技术参数及建设标准

    - ★技术参数

三目重型云台（可视半径5KM）

• 探测器像素：400×300；

• 光谱范围：8μm～14μm；

• 热成像镜头焦距：100mm；

• 热成像光学变倍：1倍；

• 传感器类型：1/1.8英寸CMOS；

• 最大分辨率：2688×1520；

• 透雾功能：光学透雾；

• 可见光防抖功能：电子防抖；

• 可见光镜头焦距：10mm～600mm；

• 可见光视场角：水平：41.2°~1.2°垂直：22.6°~0.7°；

• 可见光光学变倍：60倍；

• 补光类型：激光；

• 激光补光距离：3000m；

    - ★建设要求

• 高度要求：通常安装在较高的位置，以获得更广阔的监控视野。铁塔有效高度30米（不含避雷针的高度）以上。

• 位置和环境：应根据实际监控需求，确保能够有效覆盖目标区域（浏河饮用水源地取水口）。同时，需考虑周边环境对监控效果的影响，如避免遮挡物等。

• 数据传输：具备稳定的数据传输能力，确保监控图像和信息能够及时、准确地传输到监控中心或相关接收设备。

• 智能分析功能：一些高位监控系统可能需要具备智能分析能力，如对特定目标或行为的自动识别、报警等功能。

• 电力供应：确保有稳定的电力供应，配备市电和备用电源系统，以防止停电导致监控中断。

• 网络连接：与相关网络设施连接，以实现数据传输和远程监控。

• 安全防护：包括设备的物理安全防护，防止被破坏或盗窃，以及网络安全防护，防止数据泄露或被恶意攻击。

• 安装与维护：由具备相关资质的专业人员进行安装，确保安装质量和安全性；同时，建立定期维护制度，对设备进行检查、保养和维修。

• 数据存储：具备一定容量的数据存储，以保存监控录像，方便后续查阅和分析。存储时间长度7天。

• 兼容性和扩展性：系统应具有一定的兼容性，能够与其他相关系统进行集成；同时，要便于后续的功能扩展和升级。

  - 无人机巡查技术参数及建设标准

    - ★技术参数

• 整机重量：不超过50KG。

• 防护等级：IP55级。

• 巡查方式：自动巡航。

• 飞行时长：飞行有效时间50分钟。

• 飞行距离：有效作业半径10公里。

• 运行海拔高度：不低于3000米；RTK基站卫星接收频率可同时接收GPS（L1 C/A、L2）、BeiDou2（B1l、B2l、B3l）、BeiDou3（B1l、B3l）、GLONASS（L1、L2）、Galileo（E1、E5B）；RTK基站定位精准度水平为1厘米 + 1 ppm（RMS），垂直为2厘米 + 1 ppm（RMS）。

• 图传方案：O3图传行业版，工作频率2.4000GHz至2.4835GHz、5.725GHz至5.850GHz；内置四天线，二发四收，支持智能切换。发射功率（EIRP）：2.4GHz<33dBm（FCC）、<20dBm（CE/SRRC/MIC）；5.8GHz<33dBm（FCC）、<14dBm（CE）、<23dBm（SRRC）。

• 备用电池：电池容量12安时，输出电压12伏，铅酸蓄电池；在25℃环境中且蓄电池满电状态下，续航时间大于5小时。

• 网络接入：以太网接入为10/100/1000Mbps自适应以太网口；4G接入需配合DJI增强图传模块，仅适用于中国大陆地区。

• 传感器：包含风速传感器、雨量传感器、环境温度传感器、水浸传感器、舱内温度传感器、舱内湿度传感器。

• 舱盖监控相机：分辨率1920×1080，视角范围（FOV）151°，补光灯为白光补光。

• 舱内监控相机：分辨率1920×1080，视角范围（FOV）151°，补光灯为白光补光。

• 防雷：交流电接口20千安防护（额定值），满足EN 61643-11的Type 2和IEC 61643-1的ClassⅡ保护等级；以太网接口10千安防护（总通流值），满足EN/IEC 61643-21的Category C保护等级。

• 软件支持：云平台默认支持大疆司空云平台，也可接入第三方云平台。

    - ★建设标准

无人机库安装位置为太仓市第三水厂1号水库内，具体位置选择应充分考虑以下因素：

• 选择风沙小的位置安装机场，飞机起降时阵风不大于6级（12米/秒）且气流平稳；

• 机场安装位置天面及四周无明显反射物，避免反射产生多径影响无人机图传系统和GPS系统正常工作（反射物包括但不限于大楼玻璃幕墙、铁皮屋顶、楼顶大面积太阳能板、楼顶金属广告牌等）；

• 远离大型钢结构建筑，避免对无人机指南针造成干扰（可通过无人机进行现场环境测量）；

• 推荐安装在空旷地面、铁塔或楼顶等无明显信号遮挡的场地，为保障机场RTK基站的信号质量和设备运行稳定性，需保证地面高度角25°范围内无明显信号遮挡物，可通过公式d≥h/0.47计算机场距离遮挡物的最小距离；

• 不得安装在易堆积杂物、杨柳絮等易燃物场地；

- 推荐距离最近海岸线直线距离大于500米；

• 安装场地无明显鼠害、白蚁等生物破坏因素；

• 远离强烈振动源、强噪音区域（强振动和强噪音会对机场的气象监测传感器造成干扰，同时容易导致整机运行寿命下降）；

• 不建议在频闪灯、不受控人造光源照射位置（如地面有大量反光物品）布置机场，频闪灯和不受控光源会对飞行器视觉传感器造成干扰，影响其降落和飞行稳定性。

• 避免安装在易发生积水、地面沉降、等灾害的场地，周围排水设施良好；

• 安装承重≥150千克/平方米，不得为危险建筑物；

• 如无硬质地面或地面有水淹风险，需要制作水泥底座或放置金属不锈钢底座抬高机场安装高度，并将机场可靠固定，底座尺寸推荐100厘米×100厘米×20厘米（底座具体高度可根据现场水淹风险情况调整，一般最低不少于20厘米）。

• 部署现场配置的app需接入无线网络进行设备激活，如现场无手机信号覆盖，则需要设备转运前完成激活；

• 机场开盖方向两侧至少预留1米作为开盖及空调散热空间；

• 机场前后两侧每边至少预留0.5米宽度作为维护空间。

  - 整体架构要求

    - ★前端采集。

前端采集工作主要由摄像机及无人机组成，负责采集现场视频信号，并可接受来自中心端的控制指令。所配置的摄像机及无人机需满足以下要求：

（1）可靠性

主要设备摄像机采用嵌入式实时操作系统，所需设备简单，图像的传输通过综合布线实现，系统具备高可靠性。

（2）安全性

系统设置不同等级的使用者权限，仅有最高级权限的用户才可对整个系统进行设置或更改，没有权限的用户是接收不到图像的。

（3）使用及维护性

系统安装简单，软件系统的安装及使用易懂。在维护性方面，系统的接线简洁，而主要设备具备高可靠性，维护性能好，而且可实现远程维护。维护人员若发现仪器故障，检修时需要仪器设备停用、拆除或更换的，应事先报经采购方同意。

    - ★高速传输

由网线、光纤、交换机等系统组成，负责将前端采集到的图像传输到后台。根据中心存储原则，本区域所有监控监测点位需要将视频数据推送至总中心进行存储，因此必须能够满足海量数据的传输，所配置传输设备及材料需满足以下要求：

（1）可用性

网络系统能够满足用户需求的程度。通过网络监控系统，业主方可以实时监测网络是否处于正常运行状态，以及网络是否存在故障或断网等情况。一旦发现网络出现问题，可以及时采取措施，以保证网络的可用性。

（2）安全性

网络安全是指网络系统免遭攻击和滥用的程度。一旦发现网络存在安全问题，可以尽快采取相应的措施，以保护网络的安全。

（3）前瞻性

在可预见的未来的设备改造中，要保证现有系统能最大程度地被继续使用，使目前的投资未来也能发挥较大的作用。

以较低的成本、较少的人员投入来维持系统运行，提供高效能和高效益。尽可能保留并延长已有系统的投资，减少以往在资本与技术投入方面的浪费。

    - ★数据存储

将摄像机采集到的图像存储在云端设备，供未来调阅、检索使用。系统采用集中存储，在监控中心完成上传视频图像、备份存储相结合，最低存储时间为30天，应提前预留重要视频及报警信息的备份存储空间。实现全自动刷新，循环存储。能够进行多任务操作，监控、查询等互不影响，保证事后取证、精准检索。

    - ★软件平台

前端设备由监控设备、无人机设备组成，后端设备由事件检测服务器和软件平台组成。根据项目情况可通过智能前端设备对视频流进行分析或后端智能检测服务器对前端视频进行取流分析，得出事件检测结果，由部署在PC机上的软件统一展示。

    - ★功能应用设计

（1）首页概览

首页中间部分可将监控点位、无人机点位按照现场实际布局在地图上进行展示；

首页右侧可实时展示视频接入数量以及在线数量，当视频故障导致图像无法上传时可迅速通知相关人员进行处理，确保监控全覆盖，避免因设备故障导致事件发生时监控无法及时发现进而产生的后果。

设备上报前五点位信息，可重点关注这些点位，当事件发生时可迅速通知相关人员前去处理；

今日各个事件类型环比图，通过此图可判断该路段哪种事件类型最多，首页左侧实时显示今日报警列表详情供监控人员查看。

（2）事件实时上报

当事件检测服务器检出事件后会上报软件平台，软件平台根据事件类型弹窗报警并伴随声音提醒，供监控人员查看，监控人员可根据检测类型选择误报或正报。

（3）事件查询

监控人员可按照点位、事件、时间、已处理、未处理进行查询统计分析，边界与高速路段可根据事件类型发生情况分析事件发生的原因，采取相应措施减少或避免事件发生。

（4）平台特点

平台界面布局合理，操作简单易懂；平台基于基线平台开发，除具有基本的视频监控功能外增加了对事件检测功能的支持，事件检测服务器检测到事件时软件平台会弹窗报警，可供监控人员及时发现边界与道路上出现的特殊事件，及时协调相关人员进行处理，避免发生交通事故或二次事故，造成人员伤亡和财产损失，极大地保障了边界与道路的通畅和安全通行。平台可对各项数据进行自动记录，避免监控员记录导致的事件不清晰、遗漏、错误，既减少监控员的工作量又提高了工作效率。

（5）全天候监视

不论在白天、晚上还是其他室内环境，均能在中心清晰地观察到前端现场的实时图像。实时点播时，能按照指定设备、指定通道进行图像的实时监视调用，调用时不能影响别的通道进行图像传输，支持监视图像的无级缩放、图像抓帧，支持跨设备的图像组屏。夜间光线照度差的监控通过红外等手段，使能取得良好的夜间图像。

（6）历史图像的检索和回放

系统能在中心的用户终端上根据权限和级别，按照指定设备、通道、时间等要素检索历史图像文件并回放，需要时可以对录像进行30天保存。回放支持正常播放、快速播放、慢速播放、逐帧进退、画面暂停、图像抓帧等。

（7）图像记录和备份

所有图像能在云平台进行集中储存记录，保留时间30天以上。

- 工作考核方式

  - 采购方通过多种形式对太仓市长江水环境安全预警智能监控服务项目进行考核，根据高空铁塔监控在线天数、无人机响应率、异常情况处置率等，进行综合考核评分。 评分采取百分制的方式，具体考核内容见下表。

考核评分表

| 序号 | 考核项目 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高空鹰眼在线率（30分） | 在线率≥85%，得30分；70%≤在线率＜85%，按每下降1%扣2分（不足1%按1%计）；低于70%，0分 |
| 2 | 无人机巡航次数（30分） | 巡航次数≥250次，得30分；220次≤巡航次数＜250次，按每少1次扣1分计；低于220次，0分。计算巡航次数时扣除因天气等外在因素导致无法飞行的次数 |
| 3 | 异常处置响应（40分） | 每日8:00-19:00在接到通知后3小时内处置；19:00-次日8:00在次日10点前处置，未处置每次扣2.5分。处置指已解决问题或已至现场开展调查。 |

七、商务要求：

- 合同履行期限：2026年12月10日至2027年6月30日。

- 服务地点：采购单位指定地点。

- 报价要求

  - 本标段采购预算：人民币（大写）陆万元整（￥60,000.00）。供应商投标总价不高于本标段最高限价人民币（大写）陆万元整（￥60,000.00）的为有效投标报价，否则为无效投标报价，无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

  - 本标段为固定总价报价，投标人应以人民币对本标段全部采购内容进行报价，只对其中部分内容或出现选择性报价者，其报价将被拒绝。投标总价包括但不限于完成本标段内所列的服务内容的所有费用（包括但不限于场地费、税费、人员工资、保险、交通、检验校核费用、设备的维护费用、站点运行水电费、网费等，但不包括不可抗拒原因产生的设备、设施损坏）。招标人不再支付其他款项。投标人报价已充分考虑项目完成的政策性调整、各种市场价格的浮动等因素造成的价格变动，项目完成期内的合同价格不作调整。

  - 响应时必须对全部采购项目报价，只响应其中部分内容或出现选择性报价者，其报价将被拒绝。

- 付款要求

  - 付款步骤：合同签订后45工作日内向中标方支付合同总额的2万元作为预付款，其余费用根据考核结果进行支付。中标单位综合考核得分均值在90分及以上的，考核合格，采购单位全额支付全部剩余服务费用；得分均值在80至90分之间的，每下降1分扣除剩余服务费用的1%；综合考核得分均值不满80分的，考核不合格，扣除剩余服务费用的10%。

  - 付款方式：转账支付。

- 质量保证及售后服务要求：

  - 本项目的实施必须符合国家、江苏省、苏州市有关规范、规程和相关技术文件，以及招投标要求承诺。

- 验收：

  - 根据招标文件、中标单位的投标文件、双方签订的合同文件及其附件、国家的相关规定；由招标单位及相关部门进行验收通过。

招标单位有权核查中标单位提供的招标文件中相关材料的真实性，如若发现有虚假材料一切后果由中标单位承担。

标段六 8个功能区噪声自动站运维服务项目

采购需求：

1.项目概况

标段主要为8个功能区噪声自动站运维服务项目：

| 站点名称 | 噪声仪器型号 | 声源识别仪器 | 气象监测仪器 | 车流量监测仪器 | 供电方式 | 数据传输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铭成花苑 | ENM307型 | 尚迅4018 | 爱华4013 | / | 太阳能 | 无线网卡 |
| 气象局 | ENM307型 | 尚迅4018 | 爱华4013 | / | 市电 | 无线网卡 |
| 市软件园 | ENM307型 | 尚迅4018 | 爱华4013 | / | 市电 | 无线网卡 |
| 常丰居委会 | AHAI6218J | AHAI4018 | AHAI4013 | / | 市电 | 无线网卡 |
| 执法局 | AHAI6218J | AHAI4018 | AHAI4013 | / | 市电 | 无线网卡 |
| 市科技创业园 | AHAI6218J | AHAI4018 | AHAI4013 | / | 市电 | 无线网卡 |
| 太平南路 | AHAI6218J | AHAI4018 | AHAI4013 | AHAI-MPR | 市电 | 无线网卡 |
| 发达路 | AHAI6218J | AHAI4018 | AHAI4013 | AHAI-MPR | 市电 | 无线网卡 |

- 系统委托运行管理技术要求

2.1 总体要求

    - ★服务方按照《城市功能区声环境质量评价技术规定（试行）》环办监测[2024]33号；《功能区声环境质量自动监测技术规范》（HJ 906-2017）；《环境噪声自动监测系统技术要求》（HJ 907-2017）等文件要求，开展日常维护、数据处理和数据审核等服务工作，确保环境空气质量自动监测站点的正常有效运转。

2.1.2   ★服务方应至少安排2名固定的维护人员和1辆专用维护车辆，专职从事本项目相关工作，保障日常巡检和维护工作顺利开展。维护人员须获得相关运维能力认证，具有熟练的噪声自动监测仪器维护技能和丰富的运营维护、数据审核经验，有能力处理系统出现的问题，并能熟练驾驶机动车。服务人员应当具备《劳动合同》或者中标后聘请签订《劳动合同》的服务人员参与本项目。

2.1.3   ★服务方应做好日常运行及维护工作，及时填写巡检记录、仪器设备维护、自检等运行维护记录并于每月7日前提交上月运维月报，月报内容包括但不限于数据有效获取率、达标率分析、异常情况处置、日常巡检维护情况、检查及问题整改情况等，运维月报需经三级审核签字或加盖投标单位公章，运维月报将作为考核的重要的依据。服务方必须对系统状况和数据保密，未经采购方同意，不得以任何方式使用或对外泄漏监测数据及相关内容。

2.1.4   ★服务方必须安排专人负责噪声的日常数据审查处理、报告编写、数据上传、平台填报审核等工作，一般周末及节假日需正常工作。至少每天上午9时前和下午19时前各两次远程检查仪器运行状态，检查数据传输系统是否正常，并将仪器状态、数据有效性检查结果报送采购方相关管理人员。服务方应配备必要的基础办公设备，方便自动监测数据查询及文件的编写和发送。

    - 2.1.5.  ★服务方免费提供自动站服务期内正常运行所必须的耗品耗件。

2.1.6.  ★在运营期内，如果噪声自动监测系统发生突发性故障，服务方必须在2小时内响应处理，无特殊情况应在12小时内使子站系统恢复正常运行。

2.1.7.  ★中标服务方需配合采购方开展各类检查、站点搬迁等其他相关工作。

    - 2.2.系统日常维护技术要求

中标单位指定人员每日登录噪声系统进行规范操作。

    - 2.2.1.★系统巡检：查看系统软件、站点联网、数据上传状况等，如系统有异常或故障需填写《检查记录表》注明故障原因及解决方式，对已经或可能造成监测数据无效的情况，应及时通知业主，故障处理完成后及时上报。

2.2.2.★数据巡检：查看监测数据异常情况，包括测量系统故障造成的数值基本保持不变或小时曲线异常、小时数据与前日相比均升高5分贝（A）以上的数据等，应根据小时数据曲线进行分析和判断，并分析异常值出现的原因，并依据相应规范于每日13时前完成前一日数据一审工作。每日汇报当日系统运行情况、站点故障的解决计划及其他运维工作的进展情况（如站点电力中断再连接的进展情况，站点的再安装情况等）、数据异常情况及站点对比测试安排情况等。

2.2.3.★中标单位指定的运维人员因故不能按时到达时，应向业主说明情况并由中标单位派遣其他人员代替其工作，非特殊原因因临时变更维护人员导致数据无效将不予剔除。

2.2.4.巡检值班人员需要在跟业主相关人员汇报巡检情况确保无误后才能视为当日巡检结束。

2.3系统日常维护技术内容

2.3.1.日常运维包括软件维护与系统完善、硬件保修、站点故障判断及排除、站点拆回、站点迁移、站点安装、站点再安装、站点电路改造等基础建设的联系、协调、勘查现场、安装等工作。

2.3.2.硬件维护：每年1次第三方计量检定，每月对站点进行一次现场巡检，巡检过程中，中标单位应积极主动地对系统潜在问题给予解决，并对站点周边环境进行勘查记录，每年进行一次三防处理（对漏水、腐蚀等进行处理），向业主提交月、年《设备巡检总结》，对系统的工作状况、周边环境变化进行总结和论述。运维项目结束时，对整个项目运行的情况进行详细的总结和论述，并对仪器的性能进行意见和建议。

2.4.联系、协调及基础建设工作

2.4.1.基础建设工作包括：日常运维、故障排除、现场校准、站点迁移、站点安装、站点电路改造等过程中的联系、协调工作；站点迁移、站点安装、站点电路改造等的建设工作。

2.4.2.中标单位运维人员在站点现场进行维护、故障排除、现场校准时遇到不允许进入的情况或遇到电源切断、站点需要迁移等情况时，应认真调查、详细询问，尽可能解决，如需由业主出面协调解决的，需将情况详细描述清楚；遇到站点所在单位因各种原因要求迁移站点的，中标单位须首先向业主汇报情况，由业主协调后，中标单位应按照业主要求进行下一步操作。

2.5.站点清洁工作范围

2.5.1.中标单位负责站点的卫生清洁工作，每月至少做1次（通常可与现场巡检、校准一并完成）。要求做到外箱整洁、内箱及设备干净无尘土、蜘蛛网等，同时对风罩进行吹扫。

2.5.2.如果有更换风罩或清洗风罩的要求，中标单位需在现场校准时一并完成。

2.6.日常运行维护记录以及文档管理

2.6.1.中标单位应按照业主的要求建立噪声系统维护档案，将运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。中标单位每月需按照业主的要求按月汇总统计各类表格及台账，并做分析总结。

2.6.2.中标单位在日常运行过程中，也应积极协助业主为系统管理而建立的其他相关管理文档的归档管理。

2.7.硬件保修及更换

中标单位负责对硬件产品提供本运维期内的保修及更换服务。硬件设备保修包含设备老化以及自然灾害与不可抗力（如雷击、电压不稳等）引起的设备损坏。但若属于可追溯的第三方人为因素导致，中标单位可在向业主出示证据后收取设备成本费。

2.8.站点故障判断及排除

2.8.1中标单位安排的人员巡检时，发现站点故障，能远程排除的须当时解决并做记录；若站点故障当时不能判断，需通知相关运维人员前往现场解决。

2.8.2.对于服务范围内的重大故障，中标单位应做到4小时内响应并到现场，6小时内解决。

2.8.3.对于服务范围内的一般故障，中标单位应做到4小时内响应并到现场，24小时内解决。

2.8.4.但若遇有特殊情况或需与第三方协调而造成不能及时解决问题的，中标单位应在到达现场4小时内向业主通报故障原因、目前采取的措施、预计解决时间等情况，力争做到影响最小、过程可控。特殊情况的故障解决时间约为3天。

2.9.质量控制要求

质量控制部分分为现场校准、质控监测等。

2.9.1.现场校准

（1）中标单位应实施“壹年12次全面校准”的质量管理制度。并随时配合业主进行临时抽检测试，并做好相应记录。中标单位所使用的校准设备必须按国家规定的计量标准与周期在有资质的计量部门进行检定，相关文件需整理归档。全面校准指定期校准所有站点。

（2）任务要求

①至少每1个月做一次全面校准。受节假日、气候、考核目标要求等其他影响时，可适当作出调整）。中标单位应提前一周向业主提交校准计划，详细记录校准信息，校准结束后直接提交校准电子统计表。在台风、冰雹、暴雪、沙尘等恶劣天气前应做好保护工作，等恶劣天气过了，应及时进行声校准，并及时提交记录表。

②校准前后偏差≥0.5dB的，要求在2个工作日完成整改维护，应提供备机，并及时完成仪器的维修。

③中标单位全面校准结束5个工作日后，必要时业主将指定部分站点进行校准数据的抽验，抽验具体时间及站点名称由业主确定，中标单位应积极配合，听从安排。

④现场校准用校准器，需每年进行计量检定，并将计量检定证书扫描件提交委托方。

2.9.2.质控比对检测

临时质控比对监测：当业主或第三方对自动监测数据有质疑时，中标单位根据实际情况启动质控比对监测流程。如故障明确的，则应先对设备进行维修，必要时在维修后进行比对测试工作；对连续两天以上出现数据异常且故障无法明确，站点周边环境无明显变化的情况，需要去站点做对比测试，判定监测数据是否存在偏差，测试后填写《对比测试结果记录单》并做好归档。根据使用方要求的其他比对监测应积极配合。

2.9.3.数据筛查

日常数据处置：中标单位应在日常值班过程中对数值曲线进行检查，对忽然增高或减小的数据，应通过录音等手段分析异常值出现的原因，无法确定时，应进行现场查验，是周围环境改变（如施工、遮挡等）还是属于系统或仪器故障，后者应在24小时内处理并上报业主，除在系统中标记该数据不参与计算外，按规定要求解决故障。

争议数据处置：是业主或第三方对监测结果提出异议时，中标单位应综合历史监测数据、周围环境变迁、系统设备状态等因素作出判断，鉴别采集数据的可靠程度，给出合理明确的处置结果。根据工作需要开展质控监测。

对于噪声自动监测系统的运维服务，严格按照原有维护规范要求，按照周、月、季度、年度给予细致推进。主要服务项目及服务间隔周期按不低于以下表格内容执行：

| 序号 | 服务项目 | 服务内容描述 | 周期规划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 例行维护工作 |  |  |
| 1 | 热线服务 | 提供24小时热线支持 | 日常持续 |
| 2 | 例行声校准 | 现场声校准工作 | 每月1次 |
| 3 | 仪表校验 | 第三方校准 | 每年1次 |
| 4 | 网络状态 | 保证通信网络畅通 | 每天1次 |
| 5 | 技术培训 | 因采购人人员调整进行系统培训 | 按实际需要 |
| 6 | 报告提交 | 定期提交维护报告 | 月、季、年 |
| 二 | 预防性维护工作 |  |  |
| 7 | 系统状态查询 | 查询系统工作状态 | 每天1次 |
| 8 | 设备巡检 | 对系统全面测试检查 | 每月1次 |
| 9 | 三防处理 | 对漏水、腐蚀进行处理 | 每季度1次 |
| 三 | 应急维护工作 |  |  |
| 10 | 现场服务 | 远程无法解决故障需现场支持 | 根据需要 |
| 11 | 备件更换 | 故障情况需要更换备件时 | 根据需要 |
| 12 | 硬件维修 | 对故障部件进行修复 | 根据需要 |

3.工作考核方式

3.1.中标方应根据采购方对运维服务工作的考核要求，于每月7日前向采购人提交上月噪声自动监测站运行情况月报，向采购方陈述各自动站的运行状况和事件处理情况等。

3.2.采购方通过多种形式对噪声自动监测站运行情况进行考核，根据运维质量、数据有效率/捕获率、异常处置响应、月报质量、外部检查等，每月进行综合考核评分。考核结果将作为采购单位支付服务费用的重要依据。评分采取百分制考核的方式，具体考核内容见下表。

| 考核内容 | 考核要求及评分标准 | 分值 | 得分 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运维质量 | 依据招标文件、相关标准规范、仪器设备使用说明书定期开展现场巡查和维护工作。主要包括仪器设备及辅助设施的检查，各类维护、校准、质控、维修记录等。每不符合1项扣0.5分。 | 40 |  |  |
| 数据有效率/捕获率 | 常规水质、空气自动站：数据有效率≥95%，不扣分；85%≤数据有效率＜95%，每下降0.1%扣0.2分；数据有效率低于85%，扣除当月运维费用。 VOCs水质自动站：数据有效率≥85%，不扣分；75%≤数据有效率＜85%，每下降0.1%扣0.2分；有效率低于75%，扣除当月运维费用。 VOCs空气自动站：数据有效率≥80%，不扣分；70%≤数据有效率＜80%，每下降0.1%扣0.2分；有效率低于70%，扣除当月运维费用。 噪声自动站：数据捕获率≥95%，不扣分；85%≤数据捕获率＜95%，每下降0.1%扣0.2分；数据捕获率低于85%，扣除当月运维费用。 各标段均按单站点计算数据有效率/捕获率，累计扣分。 | 20 |  |  |
| 异常处置响应 | 每日9时前报送前一日18时-当日8时数据核查情况，每日19时前报送当日8时-18时数据核查情况。每缺少1次扣0.5分。 每日8时-19时数据异常应在2小时内处置，每日19时-次日8时数据异常应在次日10时前处置。处置不及时每次扣0.5分，未处置每次扣1分。 处置指已解决问题或已至现场开展调查。 | 15 |  |  |
| 月报质量 | 每月7日前提交上个月月报，提交不及时每延迟1天扣0.5分；月报内容，每缺少1项扣1分；运维月报质量视情况扣分1-3分。 | 10 |  |  |
| 外部检查 | 排名后位扣分：在上级检查排名位列后三位的运维单位，每次扣2分； 站点扣分均值扣分：以外部检查覆盖站点的扣分平均值进行扣分。 | 15 |  |  |

4.其他要求

4.1、中标单位应在合同签订前提供具有本项目主要运维仪器设备的易损件和耗材原厂家或代理商提供的备件来源证明、供货渠道，提供加盖耗品耗件供应商公章复印件。若无法提供证明材料，取消合同，中标单位列入不诚信。

4.2、应急设备：为确保自动站稳定连续运行，需提供主要运维仪器设备的备机，以备不时之需。

4.3、投标单位须具有测定噪声便携式仪器。需提供能服务于本项目的通过计量检定的仪器设备相关证明材料。

六、商务要求：

- 合同履行期限：铭城花园、气象局、市软件园服务期为2026年11月25日至2027年10月31日，常丰居委会、执法局、市科技创业园、太平南路、发达路服务期为2026年12月10日至2027年10月31日。

- 服务地点：采购单位指定地点。

- 报价要求

  - 本标段采购预算为人民币：（大写）拾肆万元整（￥140,000.00），最高限价：人民币（大写）拾肆万元整（￥140,000.00），超过最高限价的报价为无效报价，无效投标报价的响应文件不进行评审，也不得标。

  - 本标段投标响应报价应是为完成本项目所需的全部费用，包括但不仅限于完成本项目所列的服务内容的所有费用（包括但不限于场地费、税费、人员工资、保险、交通、检验校核费用、设备的维护费用、站点运行水电费、网费等，但不包括不可抗拒原因产生的设备、设施损坏）。招标人不再支付其他款项。投标人报价已充分考虑项目完成的政策性调整、各种市场价格的浮动等因素造成的价格变动，项目完成期内的合同价格不作调整。

4.3     响应时必须对全部采购项目报价，只响应其中部分内容或出现选择性报价者，其报价将被拒绝。

- 付款要求：

  - 付款步骤：合同签订后，采购方在45个工作日内支付4万元作为预付款。剩余费用根据考核结果于项目完成后支付：月得分90分及以上，考核合格，按合同金额支付当月全部运维费用；月得分在80（含）至90分之间的，当月运维费用按80%至90%比例支付；月得分低于80分，考核不合格，扣除当月运维费用。

  - 付款方式：转账支付。

- 质量保证及售后服务要求：

  - 本项目的实施必须符合国家、江苏省、苏州市有关规范、规程和相关技术文件，以及招投标要求承诺。

- 履约验收：

  - 验收组织方式：本项目由采购人及相关部门进行验收。

  - 履约验收时间：本项目完成后进行验收，采购人向供应商发出《政府采购履约验收通知单》（附件1），验收完成后形成《政府采购履约验收书》（附件2）。

  - 履约验收标准：根据招标文件、中标单位的投标文件、双方签订的合同文件及其附件、国家的相关规定。

标段七 环境质量监测点位视频监控运维服务项目

采购需求：

1.项目概况

为全面提升区域环境监测智能化科技水平，强化监测站点周边防人为干扰管控能力，满足水、气环境质量自动监测站点实时巡查与动态监管需求，通过布设前端视频监控设备、搭建一体化监控管理平台，完成全域环境监测点位视频监控体系搭建。本项目运维范围涵盖前端监控设备、配套基础设施、监控平台，核心服务包括设备巡检维修、通讯保障、平台维护，确保视频传输稳定、监控功能正常，满足存储及查看需求。

本标段主要为环境质量监测点位视频监控运维服务项目，项目基本信息如下：

视频监控点位信息表

| 序号 | 点位 | 摄像头类型 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三水厂气站 | 球机 | 1 |  |
|  |  | 枪机 | 1 |  |
| 2 | 陆渡小学 | 球机 | 1 |  |
|  |  | 枪机 | 1 |  |
| 3 | 荡茜河气站 | 球机 | 1 |  |
|  |  | 枪机 | 1 |  |
| 4 | 沙溪一中 | 球机 | 1 |  |
|  |  | 枪机 | 1 |  |
| 5 | 气象观测站 | 球机 | 1 |  |
|  |  | 枪机 | / |  |
| 6 | 新泾闸水站 | 球机 | 1 |  |
|  |  | 枪机 | 1 |  |
| 7 | 钱泾闸水站 | 球机 | 1 |  |
|  |  | 枪机 | 1 |  |
| 8 | 鹿鸣泾桥水站 | 球机 | 1 |  |
|  |  | 枪机 | 1 |  |
| 9 | 新塘河闸水站 | 球机 | 1 |  |
|  |  | 枪机 | 1 |  |
| 10 | 墅沟闸水站 | 球机 | 1 |  |
|  |  | 枪机 | 1 |  |
| 11 | 浏河闸太仓站 | 球机 | 1 | 枪机需调整位置 |
|  |  | 枪机 | 1 |  |
| 12 | 三水厂水站 | 球机 | 1 |  |
|  |  | 枪机 | 1 |  |
| 13 | 浪港闸水站 | 球机 | 1 |  |
|  |  | 枪机 | 1 |  |
| 14 | 浏河水站 | 球机 | 1 |  |
|  |  | 枪机 | 1 |  |
| 15 | 仪桥水站 | 球机 | 1 |  |
|  |  | 枪机 | / |  |
| 16 | 双凤气站 | 球机 | 1 |  |
|  |  | 枪机 | 1 |  |
| 17 | 振东渡口水站 | 球机 | 1 |  |
|  |  | 枪机 | 1 |  |
| 18 | 新丰桥镇水站 | 球机 | 2 |  |
|  |  | 枪机 | / |  |
| 19 | 科教新城实小 | 球机 | 1 |  |
|  |  | 枪机 | / |  |
| 20 | 荣文学校 | 球机 | 2 |  |
|  |  | 枪机 | / |  |
| 21 | 太仓港口 | 球机 | 1 |  |
|  |  | 枪机 | 1 |  |
| 22 | 七浦水闸水站 | 球机 | 2 |  |
|  |  | 枪机 | / |  |
| 23 | 杨林塘水站 | 球机 | 1 |  |
|  |  | 枪机 | 1 |  |
| 24 | 荡茜河桥断面 | 球机 | 1 |  |
|  |  | 枪机 | / |  |
| 25 | 仪桥断面 | 球机 | / |  |
|  |  | 枪机 | 2 |  |
| 26 | 协鑫码头预警站 | 球机 | 1 |  |
|  |  | 枪机 | 1 |  |
| 27 | 浏河闸水站 | 球机 | 1 |  |
|  |  | 枪机 | / |  |
| 28 | 城管指挥中心 | 球机 | 1 |  |
|  |  | 枪机 | / |  |
| 29 | 滨江大道桥断面 | 球机 | 1 |  |
|  |  | 枪机 | / |  |
| 30 | 新泾闸断面 | 球机 | 1 |  |
|  |  | 枪机 | / |  |
| 31 | 朝阳河飞马路断面 | 球机 | 1 |  |
|  |  | 枪机 | / |  |
| 32 | 石头塘闸水站 | 球机 | 1 |  |
|  |  | 枪机 | / |  |
| 33 | 南园路桥断面 | 球机 | 1 |  |
|  |  | 枪机 | / |  |
| 34 | 吴塘昆太公路桥断面 | 球机 | 1 |  |
|  |  | 枪机 | / |  |
| 35 | 204杨林塘大桥断面 | 球机 | 2 |  |
|  |  | 枪机 | / |  |
| 36 | 荡茜河桥水站 | 球机 | 2 |  |
|  |  | 枪机 | / |  |
| 37 | 204杨林塘水站 | 球机 | 1 | 球机需调整位置 |
|  |  | 枪机 | 1 |  |
| 38 | 南园路桥水站 | 球机 | 1 | 球机需调整位置 |
|  |  | 枪机 | 1 |  |
| 39 | 浏双线水站 | 球机 | 1 | 球机需调整位置 |
|  |  | 枪机 | 1 |  |
| 40 | 噪声站 | 球机 | 8 |  |
|  |  | 枪机 | / |  |
| 41 | 地下水监测井 | 球机 | 4 |  |
|  |  | 枪机 | / |  |

2.服务内容及要求：

  - 2.1.日常维护要求

  - 2.1.1. ★投标人应承担监控数据的保密责任，不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换、文章发表等。否则，采购方有权终止合同，并有权追究其相应法律责任。

  - 2.1.2.★投标人应具有有效详细的运维管理办法，保障监控基本功能正常运行（即时浏览、云台控制、录像回放调取），并负责故障的全程处理。

  - 2.1.3.★投标人针对本项目的明确专职管理人员及其他专职运维人员，并配备相应的运维设备，配备各类相应的维修机动车辆。

  - 2.1.4.★投标人应建立日常巡查机制，定期巡查监控设备及其辅助设施，确保设备设施正常运行。

  - 2.2. 故障仪器设备的维修

2.2.1.★维护人员若发现仪器故障，检修时需要仪器设备停用或更换的，应事先报经采购方同意。

    - 2.2.2.★维护人员发现异常或接到采购方故障通知，应在2小时内响应，对于一些容易诊断处理的故障，维修时间不应超过12小时；对于无法维修的设备应及时告知采购方，应提供备机、备件以保障监控系统的正常运行。投标人提供的备机应符合以下参数。

| 设备名称 | 功能参数 |
| --- | --- |
| 球机 | 最大视频分辨率与帧率：2560x1440、25fps 设备靶面尺寸为1/2.8英寸 光学变倍大于23倍，最大焦距110.4mm 补光光源关闭的情况下：彩色≤0.005 lx，黑白≤0.001 lx； 设备水平手控最大速度大于≥120°/s，垂直手控最大速度≥80°/s，云台定位准确度小于等于0.1° 夜晚天气晴朗无遮挡环境下，开启红外补光灯后可识别距离设备150m处的人体轮廓 ★设备应具有300个预置位，具有自动扫描功能，可按照设置的预置位设置8条巡航路径，每条巡航路径可设置16个预置位。具有一键巡航功能。（提供具有CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GB/T 30147-2013、GA/T 645-2014） ★设备支持区域入侵侦测、越界侦测等智能侦测功能，支持将智能分析结果传递至客户端（提供具有CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GB/T 30147-2013、GA/T 645-2014） ★设备具有镜头前盖加热功能，可对镜头前盖玻璃加热，去除镜头玻璃上的冰状和水状附着物（提供具有CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GB/T 30147-2013、GA/T 645-2014） ★可将视频图像存储至SD卡，支持SD卡热插拔，最大支持512GB SD卡。（提供具有CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GB/T 30147-2013、GA/T 645-2014） ★设备内置2个麦克风，可采集距离设备15m处大于等于75dB（A）的声音（提供具有CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GB/T 30147-2013、GA/T 645-2014） ★设备具有1个RJ45网络接口、2个内置麦克风、1个TF卡插槽。设备采用AC220V转DC12V电源适配器供电。（提供具有CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GB/T 30147-2013、GA/T 645-2014） 设备工作温度满足-30℃~65℃ 设备符合GB/T 4208-2017中IP66等级的要求。 |
| 枪机 | ★分辨率不低于2560x1440。 ★最低照度彩色0.0005lx。 ★靶面尺寸1/1.8英寸，内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 白光灯开启时，可识别距离设备30m处人体轮廓，白天、夜晚均可输出彩色视频图像。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约50%。 支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。 当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 10 种，报警音量和重复次数可设置。 可对出现在监控画面中的两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。 可同时对经过设定检测区域内的不低于10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。 支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，采用DC12V供电。 外壳防护能力不低于IP66。 |
| 存储设备 | ★具有2个HDMI接口、1个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口（可接入RS485键盘）；具有1路音频输入接口、1路音频输出接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口，可内置4块SATA接口硬盘；（提供具有CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GB/T 15211-2013） ★可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB容量的SATA接口硬盘；（提供具有CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GB/T 15211-2013） ★支持最大接入带宽256Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽160Mbps（提供具有CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GB/T 15211-2013） ★可同时解码输出24路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像（提供具有CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GB/T 15211-2013） ★具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储；（提供具有CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GB/T 15211-2013） ★支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置；支持以IPV6方式登录、取流、配置、检索等功能；（提供具有CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GB/T 15211-2013） ★支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频；（提供具有CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GB/T 15211-2013） ★支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作；并支持通过安全问题恢复密码，密码重置功能可开启或关闭。（提供具有CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GB/T 15211-2013） ★支持设备密码口令复杂度显示且密码需满足复杂度要求才可以设置成功，密码口令中不能包含用户名、123、admin（不区分大小写）、连续四位及以上递增或递减数字（如1234、12345、4321 等）、连续四位及以上相同字符简单口令（如1111、8888、aaaa等）。（提供具有CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GB/T 15211-2013） ★支持用户二次认证机制，设备恢复默认配置、格式化硬盘、密码重置、用户修改、录像回放、录像下载等关键操作需进行用户二次认证。（提供具有CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GB/T 15211-2013） ★接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防。（提供具有CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GB/T 15211-2013） |
| 交换机 | 配置：可用千兆电口数量≥24，千兆光口数量≥2 交换容量≥56 Gbps，转发性能≥41.67 Mpps ★提供CQC证书，工信部进网许可证，进网检测报告证明 ★支持通过管理平台和手机APP展示并管理交换机的拓扑，交换机支持不同拓扑连接方式，包括网线连接、光纤连接、无线连接，支持在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息（提供具有CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：YD/T 1099-2013、YD/T 1141-2007） ★支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制、状态查看、远程升级和远程重启（提供具有CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：YD/T 1099-2013、YD/T 1141-2007） ★支持通过管理平台和手机APP在交换机网络断开、电源故障、端口故障等异常情况时，能实时显示交换机告警内容（提供具有CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：YD/T 1099-2013、YD/T 1141-2007） ★支持通过管理平台和手机APP对交换机的端口进行速率、流控、使能配置及实时收发速率、峰值收发速率统计（提供具有CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：YD/T 1099-2013、YD/T 1141-2007） ★支持通过管理平台和手机APP对交换机的VLAN功能进行配置（提供具有CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：YD/T 1099-2013、YD/T 1141-2007） ★支持通过管理平台和手机APP对交换机进行准入配置，识别接入终端并进行终端准入管控，阻止异常终端接入（提供具有CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：YD/T 1099-2013、YD/T 1141-2007） ★支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持SNMP管理、LLDP功能（提供具有CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：YD/T 1099-2013、YD/T 1141-2007） ★浪涌（冲击）抗扰度符合GB/T17626.5（提供具有CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：YD/T 1099-2013、YD/T 1141-2007） ★支持工作温度范围为0℃-45℃（提供具有CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：YD/T 1099-2013、YD/T 1141-2007） ★支持64Bytes-1518Bytes下均能线速转发（提供具有CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：YD/T 1099-2013、YD/T 1141-2007） |

    - 2.2.3.维护人员应备有足够的备品备件，对其使用情况进行定期清点，并根据实际需要进行增购，以不断调整和补充各种备品备件及备用仪器的存储数量。

    - 2.2.4.如遇监控点位调整，投标人应配合采购方进行仪器拆卸、安装、调试。

3.服务方案要求

3.1运维实施方案：（1）运维实施管理组织方案包含但不限于总体要求、岗位职责、日常管理制度、人员和技术保障等；（2）维护工作流程方案包含但不限于维护前准备工作、维护内容及周期、设备异常处理方案等；（3）售后服务内容：包含但不限于售后服务方案、应急响应机制等。

3.2管理制度和质控措施：（1）人员管理制度：包含但不限于现场工作管理制度、岗位人员管理制度、人员激励和约束措施等；（2）车辆管理制度：包含但不限于车辆使用制度、日常维护和定期保养方案、故障和事故应急处置措施等；（3）安全管理制度：包含但不限于人员、设备和车辆安全管理措施、数据安全管理措施等。

3.3 本项目包含设备安装、网络接入、系统运维等服务内容，为保障项目服务质量，对项目服务人员配置及岗位能力作出如下要求：

| 序号 | 岗位 | 人数下限 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 统筹项目推进与问题协调，掌握项目管理、信安、通信技术，具备机电广电项目、网络部署及现场安全管理经验 |
| 2 | 项目技术负责人 | 1 | 精通弱电安装技术，专业功底扎实，可处置各类技术难题，实操经验丰富，保障施工品质 |
| 3 | 项目团队人员 | 2 | 精通安防、通信方面的专业知识，通过各种研究方法和技术，能够根据业务需求和技术要求设计复杂的网络规划和实施安全策略。同时具有广泛的实践经验及解决各类问题的能力。项目团队人员应具有登高证、弱电系统工程师，符合项目的安全施工的要求。 |

4.工作考核方式

采购方通过多种形式对本项目进行考核，根据监控在线天数、异常情况处置率，进行综合考核评分。 评分采取百分制的方式，具体考核内容见下表。

考核评分表

| 序号 | 考核项目 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在线率 （40分） | 监控在线率≥95%，不扣分，85%≤监控在线率＜95%，每下降1%扣4分（不足1%按1%计） |
| 2 | 异常处置响应（40分） | 维护人员发现异常或接到采购方故障通知，应在2小时内处置，对于一些容易诊断处理的故障，维修时间不应超过12小时；未及时处置每次扣1分，未处置每次扣5分。 |
| 3 | 维修记录 （20分） | 现场维修后应于5日内提交维修记录，未及时提交每次扣1分，未提交每次扣2分。 |

5.其他要求

中标单位应在合同签订前提供具有本项目主要运维仪器设备的易损件和耗材原厂家或代理商提供的备件来源证明、供货渠道，并提供加盖耗品耗件供应商公章复印件。若无法提供证明材料，取消合同，中标单位列入不诚信。

六.商务要求：

1.合同履行期限：2026年7月1日至2027年6月30日。

2.服务地点：采购单位指定地点。

3.报价要求

3.1.本标段采购预算为人民币：（大写）伍万元整（￥50,000.00），最高限价：人民币（大写）伍万元整（￥50,000.00），超过最高限价的报价为无效报价，无效投标报价的响应文件不进行评审，也不得标。

3.2.本标段投标响应报价应是为完成本项目所需的全部费用，包括但不仅限于完成本项目所列的服务内容的所有费用（包括但不限于场地费、税费、人员工资、保险、交通、检验校核费用、设备的维护费用、站点运行水电费、网费等，但不包括不可抗拒原因产生的设备、设施损坏）。招标人不再支付其他款项。投标人报价已充分考虑项目完成的政策性调整、各种市场价格的浮动等因素造成的价格变动，项目完成期内的合同价格不作调整。

3.3  响应时必须对全部采购项目报价，只响应其中部分内容或出现选择性报价者，其报价将被拒绝。

4.付款要求：

4.1.付款步骤：合同签订后，采购单位在45个工作日内支付1万元作为预付款。剩余费用根据考核结果于项目完成后支付：总分90分及以上，考核合格，按合同金额支付剩余费用；总分在80（含）至90分之间的，剩余费用按80%至90%比例支付；得分低于80分，考核不合格，不支付剩余费用。

4.2.付款方式：转账支付。

5.质量保证及售后服务要求：

5.1.本项目的实施必须符合国家、江苏省、苏州市有关规范、规程和相关技术文件，以及招投标要求承诺。

6.履约验收：

6.1.验收组织方式：本项目由采购人及相关部门进行验收。

6.2.履约验收时间：本项目完成后进行验收，采购人向供应商发出《政府采购履约验收通知单》（附件1），验收完成后形成《政府采购履约验收书》（附件2）。

6.3.履约验收标准：根据招标文件、中标单位的投标文件、双方签订的合同文件及其附件、国家的相关规定。

标段八 大气走航监测车驻地全托管监测服务外包

五、采购需求：

本标段主要为大气挥发性有机物和颗粒物走航全托管监测，包含技术人员、车辆、仪器设备的操作使用、日常维护维修、报告编制等进行整体运维服务。主要特征因子仪器及型号见表1，投标人需承诺对包含现有仪器设备的操作使用、日常维护维修、报告编制等进行整体运维服务。

表1  大气挥发性有机物走航监测车配置表

| 序号 | 项目 | 设备名称 | 品牌型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气挥发性有机物走航监测车 | 挥发性有机物在线质谱仪 | 禾信 SPIMS 2000 | 1 |
| 2 |  | PM2.5、PM10气体监测仪 | 禾信、DUSTTRAKII8530 | 1 |
| 3 |  | 车载式五参数气象站 | 禾信AWSS3033 | 1 |

###### （二）工作要求

###### 1、总体要求

###### （1）针对大气挥发性有机物走航监测车进行常规运维、耗材更换、仪器校准、质控等工作。

###### （2）对车辆以及附属设施进行日常维护，保持车辆外观、内饰干净整洁，及时上报反馈状况以及损坏情况。

###### （3）对整车进行车载仪器操作、车辆运行、车辆出勤操作。根据采购方提出的需求，制定详细的、科学、高效的实施方案开展工作。

###### （4）运维单位提供大气挥发性有机物走航监测车综合大数据分析服务，根据要求提交高质量的数据分析报告。

###### （5）运维单位需提供一辆具备搭载走航系统条件的专用车辆，用于服务期内常驻太仓市开展走航监测。

###### （6）投入至少1名技术人员和1名司机，常驻太仓市从事相应技术保障工作。驻场技术人员应具备相应的工作经验，驻场司机驾驶技能熟练、经验丰富，能满足应急快速出车和夜班连续驾驶的工作要求。人员确定后保持相对稳定状态，如确需调整，需征得招标方同意，并预留一个月交接期。

###### （7）运维单位在合同签订后备齐运维时间段内所需原厂耗材。

###### （8）运维单位配备充足的原厂维修配件。

###### （9）运维单位应具备详尽的运维方案、工作流程、设备台账、日常运行记录、报告等文件资料，建立完善的质量控制、质量保证体系。

###### （10）运维单位必须建立完善的内部管理制度，对车辆运维人员、驾驶员、驻点人员进行规范管理，严格按照制度使用车辆、操作仪器、处理数据、编制报告，并根据工作需要完成临时应急性任务。

###### （11）应急监测响应时间：为保障污染事故应急监测响应时效，驻场技术人员及司机应在接到应急监测任务后1小时内到达苏州市太仓环境监测站。

###### （12）故障响应时间：运维单位接到采购方故障报告后，2小时内响应，24小时内给出解决方案；必要时，维修工程师在2个工作日内到达现场。

###### （13）走航天数：服务期内走航天数不少于160天，日均走航车出动时间不低于5小时，节假日、夜间走航天数不少于总天数的25%。

（14）异常点位发现：每年走航发现异常点位不少于25个。

（15）服务期内，投标方需根据采购人要求对指定区域的颗粒物开展溯源监测分析，并提供分析报告。

###### （16）软件升级：在服务期内，同型号仪器若有新的软件或升级程序，运维单位应及时向采购人提供；并经采购人确认是否需要升级，无论是否升级均不再另外收取费用。前述升级并不包含硬件等非软件升级，若涉及硬件等非软件升级，将另行与采购人确认。

###### （17）运维单位应承担监测数据的保密责任，不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换、文章发表等。否则，采购方有权终止合同，并有权追究其相应法律责任。

###### 2、运维费用

###### 运维公司承担大气挥发性有机物走航监测车在运维期间的所有费用。

- 人员、车辆及附属设施维修、定期保养等所产生的费用，车辆强制险、商业保险及年检费用。

- 仪器设备使用、维护、修理所产生的人工、耗材、备件、通信、网络等费用，其中分子泵、隔膜泵作为核心部件中标人只承担维修费用。

- 数据分析服务产生的人工、质量保证及信息处理与发布等费用。

###### 3、运维技术工作要求

###### （1）大气挥发性有机物走航监测车质保运维服务技术要求

###### 1）保持车内部环境清洁，布置整齐，仪器设备干净清洁，设备标识清楚。

###### 2）检查供电、通讯的情况，保证系统的正常运行。

###### 3）有仪器安全意识，设备固定牢固，车辆门窗关闭良好，人走关门、锁门，非工作人员未经许可不得入内。

###### 4）定期检查消防和安全设施。进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

###### 5）对设备的故障进行维修。

###### 6）根据招标方要求开展走航工作，并制定月度走航计划。

###### 7）常规设备维护。主要维护内容包括：

| 序号 | 日常维护项目内容 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监测车内外环境检查（包括监测车内外环境、监测车是否安全牢固、监测车是否漏水等） | 走航当日 |
| 2 | 监测车供电电源检查（包括总电源开关、电表、供电电压、防感应雷部件等） | 走航当日 |
| 3 | 仪器电路及其通讯口连接检查（包括检查通讯口连接是否牢固、连接是否通畅等） | 走航当日 |
| 4 | 查看仪器采集软件、分析软件运行是否正常。检查仪器是否有异常报警，数据传输是否正常。 | 走航当日 |
| 5 | 采样管路检查（包括气密性、管路是否污染、有否结露、采样泵工作是否正常等） | 每月1次 |
| 6 | 工控机运行情况检查； | 每周1次 |
| 7 | 标准气瓶、减压阀及其气路连接漏气检查（包括检查标准气瓶是否过期、减压阀是否正常等） | 每周1次 |
| 8 | 清洁采样管路，反吹维护； | 每月1次 |
| 9 | 仪器校准（标准曲线制作，质控样标定等） | 每月1次 |
| 10 | 仪器性能检查（包括仪器采样流量、仪器数据准确度、灵敏度，稳定性，仪器内部温度、电源电压） | 每季度1次 |
| 11 | 采样膜组件检查，性能达到更换阈值后更换；更换一次冷却水滤芯 | 每半年1次 |
| 12 | 预防性维护，对系统进行检查与清洁，更换必要的耗材与配件；离子源灯丝耗材更换 | 每年1次 |

###### （2）运维报告和环境分析综合报告编制

###### 运维单位对系统运行情况提供运维报告和环境分析综合报告，包括原始数据报表和综合分析报告，所有报告需按发标方要求编辑为综合报告。综合报告包括但不限于：

###### 1）每次执行任务进行运行情况实行日报告，同时在任务结束后提供此次任务报告。

###### 2）提供月度报告。

###### 3）提供半年报告。

###### 4）提供年度报告。

###### 5）提供污染快速分析报告。

###### 6） 现场记录存档随时供采购人审核。

###### 7） 对异常情况及时上报。对每起事故及时排除，及时上报。

###### 8）完成采购人要求提供的其他临时材料任务。

###### VOCs及颗粒物走航每次任务后24小时内提供综合报告，此外根据要求提供，重点区块VOCs及颗粒物走航分析报告（专报）、重点企业污染源分析报告（专报）、走航监测分析报告（总结性报告）。

###### 运维单位应明确上述各类报告的设计思路，提供设计模板，模板内容至少包含抬头、走航监测目的、走航监测实施过程、走航监测结论等。

###### （三）服务方案要求

###### 1、整体技术服务方案：（1）包括运维实施服务方案：包含但不限于总体计划、任务响应、人员配备、车辆配备、异常问题处理等；（2）维护工作流程方案：包含但不限于日常巡检、校准、维护等；（3）运维质量考核办法：包含但不限于考核指标、考核方式等；（4）应急方案：包括但不限于设备故障、突发环境事故应急监测等。

###### 2、管理和质量保障措施：（1）人员管理制度：包含但不限于现场工作管理制度、岗位人员管理制度、人员激励和约束措施等；（2）车辆管理制度：包含但不限于车辆使用制度、日常维护和定期保养方案、故障和事故应急处置措施等；（3）安全管理措施：包含但不限于设备和车辆安全管理措施、数据安全管理措施等；（4）质控保障措施：包括但不限于项目质控实施计划、质量控制方案和控制措施、异常数据处理措施等；（5）售后服务内容：包含但不限于建立售后服务体系、制定服务政策、建立售后团队、应急响应机制等；编制售后服务方案、售后服务响应方案，售后服务流程、备品备件供应方案等。

###### （四）商务要求：

###### 1、合同履行期限：2026年7月16日至2027年6月30日。

###### 2、服务地点：采购人指定地点。

###### 3、报价要求：

###### （1）本项目为固定总价报价，报价应以人民币报价。超过招标预算的投标报价为无效投标报价，无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

###### （2）各标段投标人应以人民币对各标段全部采购内容进行报价，只对各标段其中部分内容或出现选择性报价者，其报价将被拒绝。投标报价包括但不限于完成本标段所需的所有服务内容、相关劳务支出及其配套的工具耗材、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金。采购人不再支付其他款项。投标人报价已充分考虑项目完成的政策性调整、各种市场价格的浮动等因素造成的价格变动，项目完成期内的合同价格不作调整。

###### 4、付款要求：

###### （1）付款步骤：合同签订后，采购方在45个工作日内支付20万元作为预付款。剩余费用根据考核结果于项目完成后支付：总分90分及以上，考核合格，按合同金额支付剩余费用，总分在80（含）至90分之间的，剩余费用按80%至90%比例支付；总分低于80分，考核不合格，不支付剩余费用。

大气走航监测考核表

| 考核项目及目标 |  | 考核结果 | 得分情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 走航时长 （35分） | 服务期内不少于160天（每少1天扣2分） |  |  |
|  | 节假日及夜间年走航总天数不少于总天数的25%（每少1天扣2分） |  |  |
|  | 日均走航时长不低于5小时（每少0.5小时扣1分） |  |  |
| 应急监测响应 （15分） | 应在1小时内到达苏州市太仓环境监测站（1次未响应或响应不及时扣3分） |  |  |
| 异常点位发现 （20分） | 每年发现异常点位不少于25个（每少1个扣1分） |  |  |
| 走航报告 （20分） | 每次走航任务结束后应在24小时内提供报告（未满足时效要求，有1次扣1分） |  |  |
|  | 按要求提供月度报告、半年度报告、全年报告（缺1份扣4分） |  |  |
| 溯源分析报告（10分） | 按要求提供溯源分析报告 |  |  |
| 合计 |  |  |  |

###### （2）付款方式：银行电汇或转账。

###### （五）履约验收：

###### 1、验收组织方式：本项目由采购人及相关部门进行验收。

###### 2、履约验收时间：本项目完成后进行验收，采购人向供应商发出《政府采购履约验收通知单》（附件1），验收完成后形成《政府采购履约验收书》（附件2）。

# 3、履约验收标准：根据招标文件、中标单位的投标文件、双方签订的合同文件及其附件、国家的相关规定。

具体履约验收标准按照附件：服务类项目履约验收方案验收。

附件：服务类项目履约验收方案

一、项目概况

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

合同金额：

验收主体：

二、验收目的

政府采购项目履约验收是指采购人或其委托的采购代理机构，组织验收小组对供应商履行政府采购合同情况及结果进行检查、核实和评估等，以确认其提供的货物或者服务是否符合政府采购合同约定要求的活动，验收结果是政府采购项目资金支付的重要依据。

三、验收依据

采购人通过政府采购方式和程序确定供应商的货物和服务类政府采购项目应当按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）进行履约验收，政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同是履约验收工作的基本依据。

如采购人在第二阶段中有考核等相关验收办法的，据实按照项目实际进行验收。

四、验收责任主体

采购人是政府采购项目履约验收工作的责任主体。采购人应当加强内控管理，明确验收机制，按照合同约定及时验收，确定验收结论，履行资金支付义务，遵循履约验收工作程序及相关要求。采购人应当及时处理履约验收中发现的问题，依法追究供应商违约责任，并将验收和追责的相关情况及时向本级财政部门反映。

五、验收方式（形式）

5.1日常考核、分段验收

对于一次性整体验收不能反映履约情况的服务类项目，需要在服务期内对供应商服务实施情况进行日常考核、分段验收，应科学确定检查周期或分段节点，指派具体考核人员，分别实施验收。

5.2最终验收

六、验收内容：

服务类项目的验收内容可以包括但不限于：服务团队的组成、服务对象覆盖面、服务事项满意度、服务承诺实现程度和稳定性等。其中，日常考核针对供应商日常工作，包括但不限于工作质量、服务态度、执行制度、礼节礼貌、仪表仪容、设备设施、卫生保洁等方面；分段验收针对分期履行的项目，应划分合同履行阶段，明确分期考核或验收要求。日常考核或分段验收结果与付款金额、付款进度安排等挂钩。

七、验收程序：

7.1验收准备

7.1.1合同履行达到采购文件明确的验收条件时，供应商应向采购人发出项目验收申请。日常考核或分段验收环节在结束以前，供应商应当通知采购人或其委托的采购代理机构，后者应当及时查验。供应商未及时履约或发出验收申请的，采购人应及时书面催告，提出履约验收要求。供应商在收到催告后五个工作日内拒不配合的，采购人应依照合同约定追究其责任。

7.1.2供应商应当配合采购人、采购代理机构做好项目验收工作，及时提供与项目验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全、合格证明及验收所必须具备的其他材料。

7.1.3采购人应及时全面准备验收，自收到验收申请之日起五个工作日内做好通水、通电、准备验收工具等必要的验收准备工作、启动项目验收、通知供应商。

7.2验收小组

7.2.1采购人应当成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作，验收小组一般由采购人指定的本单位3名（含）以上单数工作人员组成，并确定一名负责人。参与本项目评审的采购人代表不能作为负责人，分期（分段）验收的负责人原则上应当保持一致，负责人不得无故更换。

7.2.2根据采购项目特点和实际需要，可以邀请相关领域专业技术人员等作为验收小组成员参与验收。前期参与本采购项目相关采购活动的采购代理机构工作人员、评审专家以及与供应商有利害关系的人员，不得作为验收小组成员参与履约验收。

7.3参与验收人员

7.3.1技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。

7.3.2对于采购人和使用人分离的采购项目，采购人或其委托的采购代理机构应当邀请实际使用人参与验收

7.3.3政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象进行公共服务项目满意度评价，评价结果作为履约验收的参考依据。

7.4验收原则

政府采购履约验收应当遵循全面完整、客观真实、诚实信用的原则，坚持公开透明、应验必验、验收必严、违约必究。

7.4.1项目验收内容应当具体，形成详细的验收过程性资料，客观反映服务承接完结情况。应包括每一项技术和商务要求的履约情况，可以包括但不限于：服务团队的组成、服务对象覆盖面、服务事项满意度、服务承诺实现程度和稳定性等。

7.4.2项目验收范围应当完整，与采购合同一致，不得省略、遗漏和缺失，也不得擅自扩大范围。

7.4.3项目验收方式应当符合项目特点，不能明确客观标准、涉及主观判断的，可以通过在采购人、使用人中开展问卷调查等方式予以客观、量化。

7.4.4项目验收标准应包括所有客观、量化指标，符合采购合同约定，未进行相应约定的，应当符合法律法规、政策要求、国家标准、行业标准，地方标准或企业标准等有关标准。

7.4.5项目验收意见应当客观真实。验收小组成员意见不一致时，按照少数服从多数的原则作出验收意见。

7.4.6验收方法主要包括全部查验核对和抽查核对。

7.5验收记录

7.5.1验收小组应当要求参与验收的供应商、专业机构、专家和服务对象等出具书面意见，作为验收书的重要组成部分。

7.5.2验收小组应当认真履行项目验收职责，做好验收记录，确保验收意见客观真实反映供应商对合同的履行情况。验收小组应当要求供应商提供能证明其按照合同约定数量或工作量清单履约的相关记录或者凭证，根据履约验收方案，对供应商提供的货物或者服务按照采购文件、投标（响应）文件、政府采购合同等逐一进行检验、核实、评估等工作，使用音视频、对现场情况描述且签字等方式留存证明材料，由供应商确认，作为履约验收的重要凭据。

7.5.3验收结束后，验收小组应在验收书中作出最终验收意见，验收小组成员对验收意见有异议的，应当在验收意见栏签署不同意见并说明理由，否则视为同意验收意见。验收意见由供应商盖章确认后报采购人。

八、验收结果

8.1、采购人应当对验收小组的验收意见进行确认并盖章。确认验收合格的，采购人在验收书上加盖单位公章；验收结果与采购合同不一致的，采购人应当根据验收意见中载明的具体偏差内容和处置建议，研究确定验收结论并加盖公章；验收小组成员意见存在分歧的，采购人应当对异议事项进行复核，妥善处置。

8.2在验收中发现供应商未按照合同履约的，具备限期整改条件的，采购人应当书面要求供应商限期整改，整改期满后重新验收整改事项。不具备整改条件或供应商未按要求整改的，采购人应当依法追究供应商的违约责任并根据生效的裁判文书支付资金。供应商不认可验收意见的，按照采购合同约定的方式解决；合同中约定的方式未能解决的，按照《中华人民共和国民法典》等法律法规规定处理。

8.3《政府采购履约验收书》（见下表1）、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。验收合格后采购人申请财政性资金支付时，应当在相应电子化系统上传《政府采购履约验收书》、合同等证明性材料。涉及分段验收付款的项目，应具备符合合同约定内容的阶段性验收意见，分段验收不合格的，不予支付该阶段的资金或根据采购文件予以相应扣减。

九、验收资料归档

项目验收完结后，采购人应当将验收小组名单、验收方案、验收原始记录、验收结果、资金支付情况、追究供应商违约责任的情况、合同变更、中止或终止相关资料（若有）等作为采购项目档案妥善保管，不得伪造、编造、隐匿或者违规销毁，保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

政府采购履约验收书（服务类）

| 采购人 |  | 项目名称 |  | 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  | 项目及合同编号 |  | 合同金额 |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□否□ | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  | 验收组织形式 |  | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |
| 验收内容 | 服务质量 | 服务进度 | 人员、设备 配备情况 | 行业、安全标准 | 项目需求、服务承诺 | 合同履约时间、 地点、方式 |
|  | 合格□ 不合格□ | 按 时□ 不按时□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 专业检测机构情况说明 |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 和改进意见 |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字 |  |  |  |  |  |  |
| 采购代理机构意见 |  |  |  | 采购人意见 |  |  |
| 经办人： 负责人： 采购代理机构公章） |  |  |  | 经办人： 负责人： （采购人公章） |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |

第四部分 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

江苏正信立远项目管理有限公司：

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为JSZC-320585-TCLY-G2026-0009号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

投标日期：  年  月  日

2、投标承诺函

投标承诺函

江苏正信立远项目管理有限公司 ：

我们收到贵单位2026年度环境质量自动监测监控运维及大气走航监测服务采购项目 招标文件（项目编号：JSZC-320585-TCLY-G2026-0009），经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括但不仅限于完成本项目所列的服务内容的所有费用（包括但不限于场地费、税费、人员工资、保险、交通、检验校核费用、设备的维护费用、站点运行水电费、网费、维护维修费等，但不包括不可抗拒原因产生的设备、设施损坏）。采购人不再支付其他款项。投标人报价已充分考虑项目完成的政策性调整、各种市场价格的浮动等因素造成的价格变动，项目完成期内的合同价格不作调整。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。

4、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、如果中标，我们同意并知晓中标通知书发出方式及发出时间，遵守招标文件和中标通知书规定，在指定时间和地点和采购人签订合同。

9、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其他说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：联系人：                     地址：邮政编码：

联系电话：传真：

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）

投标日期：  年  月  日

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：江苏正信立远项目管理有限公司：

我单位         （供应商名称） 在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人（负责人）或代理人（签字或盖章）：

投标日期：  年  月  日

4、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2025年 万元 |  |
| 实现利润 | 2025年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中 | 自有面积平方米 承租面积平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近两年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

5、法定代表人授权委托书 （如有）

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加江苏正信立远项目管理有限公司组织实施的编号为JSZC-320585-TCLY-G2026-0009的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托！

投标单位：（单位盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权代理人：（签字或盖章）

投标日期：  年  月  日

6、开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：供应商名称

项目编号：JSZC-320585-TCLY-G2026-0009

| 项目名称 | 投标总价 |
| --- | --- |
| 2026年度环境质量自动监测监控运维及大气走航监测服务采购项目 （标段号 ） | 小写 （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写： |

日期： 年 月 日

7、投标报价明细表

（一）投标报价明细表

| 标段号： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 期限 | 每月单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  | 大写： 元； 小写： 元 |  |  |  |  |

注：

- 本表报价的合计金额应与开标一览表报价一致

- 本表格由投标单位按具体的收费项目自制清单投保，此表仅为格式。但第一、二、三、四、六标段须明确列出每个站点每月费用。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标日期： 年 月 日

（二）投标报价合理性说明（如有，自拟）

注：评标委员会在评审过程中，将对投标人明显低于其他投标人的报价合理性进行评审，投标人如有需要，可对所投报价进行报价合理性说明（必要时附相关证明材料），合理性说明附投标报价明细表后，供评标委员会参考。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标日期：    年   月   日

8、技术（服务）要求偏离表

技术（服务）要求偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件 技术（服务）要求 | 投标文件 响应要求 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：

1、投标人应在本表中对照招标文件技术要求（包括服务要求）与实际投标技术要求（包括服务要求）逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：   年   月   日

9、商务偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1、供应商应在本表中把招标文件商务要求与实际投标商务要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：   年 月 日

10、项目服务方案

投标人根据项目需求编写针对本项目的服务方案

11、企业类似业绩一览表

企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

附：按照招标文件要求及评分标准提供相应证明材料

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期： 年 月 日

12、拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

| 序号 | 本项目中担任岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 证书情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

注：人员表至少包含上述人员信息及相关证明材料。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）

投标日期： 年 月 日

14、投入本项目的设施设备情况一览表

投入本项目的设备情况一览表

| 序号 | 设备名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 自有/租赁 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照招标文件要求，提供投标单位应投入的设备；

2、提供投入设备清单或提供承诺函。

3、提供投入设备清单的，设备清单内容包含：设备名称、设备品牌规格、生产厂家、设备数量，提供设备照片，以及提供设备发票复印件，租赁的还须提供租赁合同；

4、提供承诺函的需承诺在中标合同签订前设备必须到位，提供承诺函并加盖投标单位公章。

5、未按招标文件要求提供的，则视为不实质性响应。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）

投标日期：    年    月    日

15、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（2026年度环境质量自动监测监控运维及大气走航监测服务采购项目）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于______（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

1、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，必须提供中小企业声明函，否则投标无效。中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。

2、行业选择范围：（一）农、林、牧、渔业。（二）工业。（三）建筑业。（四）批发业。（五）零售业。（六）交通运输业。（七）仓储业。（八）邮政业。（九）住宿业。（十）餐饮业。（十一）信息传输业。（十二）软件和信息技术服务业。（十三）房地产开发经营。（十四）物业管理。（十五）租赁和商务服务业。（十六）其他未列明行业。

3、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4、若供应商提供的“中小企业声明函” 或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

5、若供应商中标（成交），供应商提供的“中小企业声明函” 将在中标（成交）公告中公示。

6、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

16、残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

注：投标人若为符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位，在政府采购活动中，视同小微企业，须提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），否则为非实质响应。并对声明的真实性负责，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

17、关于符合本国产品标准的声明函（如有）

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》(财库〔2025〕30号），请在采购文件中增加相关政策要求（包括但不限于本国产品认定标准，适用范围，评审优惠政策，书面澄清、说明或者补正等），提供《关于符合本国产品标准的声明函》。（如有）

附件1

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件2

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

第五部分评标方法与评标标准

一、评标办法：

- 评标办法采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，由综合评分得分最高的投标人为中标候选人。综合评分的主要因素为：价格、技术、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

- 本项目分8个标段（采购包），每个标段（采购包）分别评分，评标和定标顺序为标段一（采购包1）至标段八（采购包8）。

- 投标人可以投其中一个标段，也可以同时投所有标段。一个投标人可以多标段中标。

- 评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（按四舍五入规定保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的总得分。

- 如出现综合总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标候选人，如果实际投标报价也相同的，则由招标单位或者招标代理机构以抽签方式确定中标候选人。

二、评分标准：

标段一

（一）、价格分（20分）

1、	投标报价不超过本标段采购预算价格的为有效投标报价。超出此范围的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标；

2、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100  （本次招标价格权值为20%）。

（二）、技术商务得分（80分）

| 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 运维服务经验 （26） | 16 | 根据投标人2024年1月1日（以合同签订时间为准）以来地表水水质自动站（至少含五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷等）设备运营维护业绩，每提供一份有效合同得2分，最高16分。（投标文件中提供合同复印件加盖公章） |
|  | 10 | 投标人具有2024年1月1日以来的地表水水质自动站氯离子、挥发酚、氟化物、石油类和流量计项目运维经验，每具有1项指标运维经验得2分，重复指标不得分。提供加盖公章的证明文件，否则不得分。最高得10分。 |
| 服务内容及要求响应性（22分） | 22 | 投标人满足招标文件中“2.服务内容及要求中带★”（22条）技术条件要求或提供承诺的，每条得1分，最高得22分。 |
| 应急服务（13分） | 5 | 承诺提供服务于本项目主要仪器设备（五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷、氯离子、氟化物、挥发酚、石油类和流量计）的备用机得5分。需提供承诺配备相关设备的承诺书，不提供不得分。 |
|  | 5 | 根据投标人承诺完成仪器常见故障的维修时间进行评审： （1）承诺＜4小时以内维修完成的得5分； （2）承诺＜8小时以内维修完成的得3分； （3）承诺＜12小时以内维修完成的得1分。 注：提供能在承诺时间完成维修的承诺书（格式自拟），不提供承诺材料不得分，本项最高5分。 |
|  | 4 | 为保障长江污染事故应急响应时效和饮用水水源地水质安全，投标人承诺项目实施后运维人员能在1小时以内从驻地到达太仓三水厂水质自动站（太仓市浏河镇滨江湿地公园）的得4分；承诺1.5小时以内到达的得2分，承诺2小时以内到达的得1分。需提供可以证明运维人员日常驻地的有效材料和承诺时间到达的相关证明材料（包括服务机构的地址，出行方式、出发时间、到达时间等），不提供证明材料及承诺函的不得分。 |
| 人员配备 （8分） | 8 | 配备的运维人员具有省级及以上生态环境部门或行业协会颁发的水质自动站运维培训证的，有1人得4分，最高得8分，不满足要求的不得分。（需提供运维人员名单、及培训证书加盖公章的复印件，不提供不得分） |
| 运维方案 （6分） | 6 | 投标人为本项目提供的水质自动监测系统运维实施方案需包含以下内容：1、运维实施管理组织方案；2、维护工作流程方案；3、备机保障措施；4、备品备件保障措施；5运维质量考核方案；6、售后服务等。 投标单位应根据要求提供对应方案，每项1分，其中提供方案得0.5分，方案内容符合本项目实际需求得0.5分。最高得6分。 |
| 管理制度及质量保证 （4分） | 4 | 投标人针对本项目的管理制度需包含以下内容：1、人员管理制度；2、车辆管理制度；3、安全管理制度；4、质控措施。 投标单位应根据要求提供对应方案，每项1分，其中提供方案得0.5分，方案内容符合本项目实际需求得0.5分。最高得4分。 |

标段二

（一）、价格分（20分）

1、	投标报价不超过本标段采购预算价格的为有效投标报价。超出此范围的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标；

2、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100  （本次招标价格权值为20%）。

（二）、技术商务得分（80分）

| 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 运维服务经验（16分） | 12 | 根据投标人2024年1月1日（以合同签订时间为准）以来地表水水质自动站（至少含五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷等）设备运营维护业绩，每提供一份有效合同得3分，最高得12分。（投标文件中提供合同复印件加盖公章） |
|  | 4 | 投标人具有2024年1月1日以来地表水水质自动站氟化物项目运维经验的，得4分。提供加盖公章的证明文件，否则不得分。 |
| 服务内容及要求响应性（19分） | 19 | 投标人满足招标文件中“2.服务内容及要求中带★”（19条）技术条件要求或提供承诺的，每条得1分，最高得19分。 |
| 应急服务（17分） | 12 | 提供服务于本项目主要仪器设备（五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷和氟化物）的备用机得12分。需提供承诺配备相关设备的承诺书，不提供不得分。 |
|  | 5 | 根据投标人承诺完成仪器常见故障的维修时间进行评审： （1）承诺＜4小时以内维修完成的得5分； （2）承诺＜8小时以内维修完成的得3分； （3）承诺＜12小时以内维修完成的得1分。 注：提供能在承诺时间完成维修的承诺书（格式自拟），不提供承诺材料不得分，本项最高得5分。 |
| 人员配备（8分） | 8 | 配备的运维人员具有省级及以上生态环境部门或行业协会颁发的水质自动站运维培训证书的，有1人得4分，最高得8分，不满足要求的不得分。（需提供运维人员名单、及培训证书加盖公章的复印件，不提供不得分） |
| 运维方案 （12分） | 12 | 投标人为本项目提供的水质自动监测系统运维实施方案需包含以下内容：1、运维实施管理组织方案；2、维护工作流程方案；3、备机保障措施；4、备品备件保障措施；5运维质量考核方案；6、售后服务等。 投标单位应根据要求提供对应方案，每项2分，其中提供方案得1分，方案内容符合本项目实际需求得1分。最高得12分。 |
| 管理制度及质量保证 （8分） | 8 | 投标人针对本项目的管理制度需包含以下内容：1、人员管理制度；2、车辆管理制度；3、安全管理制度；4、质控措施。 投标单位应根据要求提供对应方案，每项2分，其中提供方案得1分，方案内容符合本项目实际需求得1分。最高得8分。 |

标段三

（一）、价格分（20分）

1、	投标报价不超过本标段采购预算价格的为有效投标报价。超出此范围的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标；

2、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100  （本次招标价格权值为20%）。

（二）、技术商务得分（80分）

| 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 运维服务经验（20分） | 16 | 根据投标人2024年1月1日（以合同签订时间为准）以来环境空气自动站（至少含SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3等）设备运营维护业绩，每提供一份有效合同得2分，最高得16分。（投标文件中提供合同复印件加盖公章） |
|  | 4 | 投标人具有2024年1月1日以来大气自动站非甲烷总烃和黑炭项目运维经验，每具有1项指标运维经验得2分，重复指标不得分。提供加盖公章的证明文件，否则不得分。最高得4分。 |
| 系统委托运行管理技术要求响应性（27分） | 27 | 投标人满足招标文件中“2.系统委托运行管理技术要求（27条）”条件要求或提供承诺的，每条得1分，最高27分。 |
| 人员配备 （8分） | 8 | 配备的运维人员具有省级及以上生态环境部门或行业协会颁发的大气自动站运维培训证书的，有1人得4分，最高得8分。（需提供运维人员名单、及培训证书加盖公章的复印件，不提供不得分） |
| 应急服务（12分） | 8 | 承诺提供服务于本项目主要仪器设备（PM2.5、PM10、SO2、NO/NO2/NOx、CO、O3、零气源、校准仪）的备用机得8分。需提供承诺配备相关设备的承诺书，不提供不得分。 |
|  | 4 | 根据投标人承诺完成仪器常见故障的维修时间进行评审： （1）承诺＜4小时以内维修完成的得4分； （2）承诺＜8小时以内维修完成的得2分； （3）承诺＜12小时以内维修完成的得1分。 注：提供能在承诺时间完成维修的承诺书（格式自拟），不提供承诺材料不得分，本项最高得4分。 |
| 运维方案 （9分） | 9 | 投标人为本项目提供的空气自动监测站运维实施方案需包含以下内容：1、运维实施管理组织方案；2、维护工作流程方案；3、备机保障措施；4、备品备件保障措施；5运维质量考核方案；6、售后服务等。 投标单位应根据要求提供对应方案，每项1.5分，其中提供方案得0.5分，方案内容符合本项目实际需求得1分。最高得9分。 |
| 管理制度及质量保证 （4分） | 4 | 投标人针对本项目的管理制度需包含以下内容：1、人员管理制度；2、车辆管理制度；3、安全管理制度；4、质控措施。 投标单位应根据要求提供对应方案，每项1分，其中提供方案得0.5分，方案内容符合本项目实际需求得0.5分。最高得4分。 |

标段四

（一）、价格分（20分）

1、	投标报价不超过本标段采购预算价格的为有效投标报价。超出此范围的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标；

2、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100  （本次招标价格权值为20%）。

（二）、技术商务得分（80分）

| 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 运维服务经验（10分） | 10 | 根据投标人2024年1月1日（以合同签订时间为准）以来挥发性有机物自动监测系统设备运营维护业绩，有1个得5分，最高10分。需提供运行维护服务合同等证明，合同复印件需加盖公章，否则不得分。 |
| 人员配备（5分） | 5 | 配备的运维人员具有省级及以上生态环境部门或行业协会颁发的VOCs自动监测技术培训证书的，得5分，不具备不得分。（需提供运维人员名单、及培训证书加盖公章的复印件，不提供不得分） |
| 服务内容及要求响应性（37分） | 37 | 投标人满足招标文件中“2.服务内容及要求中带★”（37条）条件要求或提供承诺的，每条得1分，最高得37分。 |
| 应急服务（10分） | 5 | 根据投标人承诺完成仪器常见故障的维修时间进行评审： （1）承诺＜4小时以内维修完成的得5分； （2）承诺＜8小时以内维修完成的得3分； （3）承诺＜12小时以内维修完成的得1分。 注：提供能在承诺时间完成维修的承诺书（格式自拟），不提供承诺材料不得分，本项最高得5分。 |
|  | 5 | 为保障长江污染事故应急响应时效和饮用水水源地水质安全，投标人承诺项目实施后运维人员能在1小时以内从驻地到达太仓三水厂水质自动站（太仓市浏河镇滨江湿地公园）的得5分；承诺1.5小时以内到达的得3分，承诺2小时以内到达的得1分。需提供可以证明运维人员日常驻地的有效材料和承诺时间到达的相关证明材料（包括服务机构的地址，出行方式、出发时间、到达时间等），不提供证明材料及承诺函的不得分。 |
| 运维方案 （12分） | 12 | 投标人为本项目提供的水质自动监测系统运维实施方案需包含以下内容：1、运维实施管理组织方案；2、维护工作流程方案；3、备机保障措施；4、备品备件保障措施；5运维质量考核方案；6、售后服务等。 投标单位应根据要求提供对应方案，每项2分，其中提供方案得1分，方案内容符合本项目实际需求得1分。最高得12分。 |
| 管理制度及质量保证 （6分） | 6 | 投标人针对本项目的管理制度需包含以下内容：1、人员、车辆管理制度；2、安全管理制度；3、质控措施。 投标单位应根据要求提供对应方案，每项2分，其中提供方案得1分，方案内容符合本项目实际需求得1分。最高得6分 |

标段五

（一）、价格分（20分）

1、	投标报价不超过本标段采购预算价格的为有效投标报价。超出此范围的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标；

2、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100  （本次招标价格权值为20%）。

（二）、技术商务得分（80分）

| 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 服务经验（24分） | 12 | 根据投标人2024年1月1日（以合同签订时间为准）以来高空鹰眼建设、运营维护业绩，每提供一份有效合同得3分，最高得12分。（投标文件中提供合同复印件加盖公章） |
|  | 12 | 根据投标人2024年1月1日（以合同签订时间为准）以来无人机库建设、运营维护业绩，每提供一份有效合同得3分，最高得12分。（投标文件中提供合同复印件加盖公章） |
| 系统委托运行管理技术要求响应性（18分） | 18 | 投标人满足招标文件中“服务内容及要求（9条）”条件要求或提供承诺的，每条得2分，最高得18分。 |
| 人员配备 （11分） | 3 | 项目经理具有电子信息类或无线通信类高级职称证书的得3分，中级职称的得2分，中级以下得1分，不提供不得分。 注：1、专业认定以职称证书或学历证书为准。 2、须提供职称证书及相关证明文件 |
|  | 8 | 项目组成员（项目经理除外）具有通信相关专业中级职称及以上的每一位得2分，最多得8分。 注：1、专业认定以职称证书或学历证书为准。 2、须提供职称证书及相关证明文件 |
| 应急服务（12分） | 8 | 承诺提供服务于本项目主要设备（无人机、高空鹰眼）备用机得8分。需提供承诺配备相关设备的承诺书，不提供不得分。 |
|  | 4 | 根据投标人承诺完成仪器常见故障的维修时间进行评审： （1）承诺＜6小时以内维修完成的得4分； （2）承诺＜12小时以内维修完成的得2分； （3）承诺＜24小时以内维修完成的得1分。 注：提供能在承诺时间完成维修的承诺书（格式自拟），不提供承诺材料不得分，本项最高得4分。 |
| 运维方案 （9分） | 9 | 投标人为本项目提供的水质自动监测系统运维实施方案需包含以下内容：1、运维实施管理组织方案；2、维护工作流程方案；3、备机保障措施；4、备品备件保障措施；5运维质量考核方案；6、售后服务等。 投标单位应根据要求提供对应方案，每项1.5分，其中提供方案得0.5分，方案内容符合本项目实际需求得1分。最高得9分。 |
| 管理制度及质量保证 （6分） | 6 | 投标人针对本项目的管理制度需包含以下内容：1、人员管理制度；2、车辆管理制度；3、安全管理制度。 投标单位应根据要求提供对应方案，每项2分，其中提供方案得1分，方案内容符合本项目实际需求得1分。最高得6分。 |

标段六

（一）、价格分（20分）

1、	投标报价不超过本标段采购预算价格的为有效投标报价。超出此范围的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标；

2、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100  （本次招标价格权值为20%）。

（二）、技术商务得分（80分）

| 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 运维服务经验（15分） | 15 | 根据投标人2024年1月1日（以合同签订时间为准）以来噪声自动监测站运营维护业绩，每提供一份有效合同得3分，最高得15分。（投标文件中提供合同复印件加盖公章） |
| 系统委托运行管理技术要求响应性（10分） | 10 | 投标人满足招标文件中“2.系统委托运行管理技术要求（10条）”条件要求或提供承诺的，每条得1分，最高得10分。 |
| 人员配备 （6分） | 6 | 为本项目配置的专业运维技术人员中具备噪声自动监测培训合格相关证书的，每个得2分，最高得6分。（需提供运维人员名单、及培训证书加盖公章的复印件，不提供不得分） |
| 备机、备件及耗材 （10分） | 6 | 针对本项目需求的二类噪声自动监测设备，投标人每提供一种原厂备件耗材（主要为户外防护单元、防风球、传声器前置级及延长线）供应和维修服务保障的支撑证明材料，得3分，此项最高得6分。（注：须提供各型号设备配件及服务的采购合同和发票复印件或设备原厂制造商对本项目承诺书，加盖公章。） |
|  | 4 | 投标人能为本项目提供1套同类噪声自动监测设备备机的得4分，不提供的不得分。提供响应单位持有的有效期内的检定证书和设备采购合同发票复印件加盖公章，否则不得分。 |
| 应急服务（7） | 7 | 根据投标人承诺完成仪器常见故障的维修时间进行评审： （1）承诺＜4小时以内维修完成的得7分； （2）承诺＜8小时以内维修完成的得4分； （3）承诺＜12小时以内维修完成的得1分。 注：提供能在承诺时间完成维修的承诺书（格式自拟），不提供承诺材料不得分，本项最高得7分。 |
| 运维方案 （12分） | 12 | 投标人为本项目提供的水质自动监测系统运维实施方案需包含以下内容：1、运维实施管理组织方案；2、维护工作流程方案；3、备机保障措施；4、备品备件保障措施；5运维质量考核方案；6、售后服务等。 投标单位应根据要求提供对应方案，每项2分，其中提供方案得1分，方案内容符合本项目实际需求得1分。最高得12分。 |
| 质控方案（10分） | 10 | 投标人针对本项目的管理制度需包含以下内容：1、人员管理制度；2、车辆管理制度；3、安全管理制度；4、质控措施。 投标单位应根据要求提供对应方案，每项2.5分，其中提供方案得1分，方案内容符合本项目实际需求得1.5分。最高得10分。 |
| 数据审核方案（10分） | 10 | 针对本项目提供的数据审核方案进行评审。至少应包括：1、职责分工；2、数据审核规则；3、内部数据审核制度；4、数据复核；5、运维相关视频、日志、关键参数日常审核等内容。 投标单位应根据要求提供对应方案，每项2分，其中提供方案得1分，方案内容符合本项目实际需求得1分。最高得10分。 |

标段七

（一）、价格分（20分）

1、	投标报价不超过本标段采购预算价格的为有效投标报价。超出此范围的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标；

2、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100  （本次招标价格权值为20%）。

（二）、技术商务得分（80分）

| 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 运维服务 经验 （4分） | 4 | 根据投标人2024年1月1日（以合同签订时间为准）以来监控设备运营维护业绩，每提供一份有效合同得2分，最高4分。（投标文件中提供合同复印件加盖公章） |
| 服务内容及要求响应性 （37分） | 37 | 投标人满足招标文件中“2.服务内容及要求中带★”（37条）技术条件要求或提供承诺的，每条得1分，最高得37分。 |
| 人员配备 （13分） | 6 | 针对本项目拟投入的项目经理（本项目仅设置一个项目经理）具备二级及以上建造师（机电工程）（中华人民共和国住房和城乡建设部颁发）、建筑施工企业项目安全生产考核合格证书（江苏省住房和城乡建设厅颁发），信息系统项目管理师（中国通信工业协会与信息技术考试管理办公室）有一证得2分，满分6分。 注：提供人员证书电子扫描件，加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  | 4 | 针对本项目拟投入的技术负责人（本项目仅设置一名） 具备二级及以上建造师（机电工程）（中华人民共和国住房和城乡建设部颁发）、建筑施工企业项目安全生产考核合格证书（江苏省住房和城乡建设厅颁发），每有一项证书得2分，最高4分。 注：提供人员证书电子扫描件，加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  | 3 | 项目团队人员具有CISP（注册信息安全专业人员）（中国信息安全测评中心颁发）得3分； （注：提供人员证书电子扫描件，加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 应急服务 （8分） | 3 | 承诺提供服务于本项目主要仪器设备备机得3分。需提供承诺配备相关设备的承诺书，不提供不得分。 |
|  | 5 | 根据投标人承诺完成仪器常见故障的维修时间进行评审： （1）承诺＜4小时以内维修完成的得5分； （2）承诺＜8小时以内维修完成的得3分； （3）承诺＜12小时以内维修完成的得1分。 注：提供能在承诺时间完成维修的承诺书（格式自拟），不提供承诺材料不得分，本项最高5分。 |
| 运维方案 （12分） | 12 | 投标人为本项目提供的水质自动监测系统运维实施方案需包含以下内容：1、项目实施组织方案，包含项目范围目标、具体施工措施；2、项目阶段划分，包含明确的阶段以及各阶段工作内容；3、设备配置安装管理，包含具体配置内容、方法。 投标单位应根据要求提供对应方案，每项4分，其中提供方案得1分，方案内容符合本项目实际需求得3分。最高得12分。 |
| 管理制度及质量保证 （6分） | 6 | 根据投标人针对本项目的服务质量保证保障措施方案进行评分，方案内容至少包括：1、投标人应提供项目服务保证保障措施，包含但不限于人员，设备等；2、项目服务培训方案，包含具体培训安排，培训周期，提供培训人员；3、提供服务质量标准，包含服务期内所提供的服务质量及服务考核措施。 投标单位应根据要求提供对应方案，每项2分，其中提供方案得1分，方案内容符合本项目实际需求得1分。最高得6分。 |

标段八

（一）、价格分（20分）

1、	投标报价不超过本标段采购预算价格的为有效投标报价。超出此范围的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标；

2、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100  （本次招标价格权值为20%）。

（二）、技术商务得分（80分）

| 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 服务业绩 （9分） | 9 | 根据投标供应商2024年1月1日（以合同签订时间为准）以来类似业绩，每提供一份有效合同得3分，最高9分。须提供合同和发票等证明材料盖章复印件，不提供不得分。 |
| 资质能力情况（6分） | 6 | 投标供应商配备的专职驻场技术人员具有省级及以上生态环境部门或行业协会颁发的环保运维类相关培训合格证书得6分，提供证书扫描件，不提供不得分。 |
| 人员能力及车辆情况（8分） | 4 | 配备的专职驻场技术人员具有2年以上相关运维工作经验的，得4分。否则不得分。（需提供人员名单、工作经历相关证明材料及及培训证书加盖公章的复印件，不提供不得分） |
|  | 4 | 配备的专职驻场司机具有2年以上驾驶经验的，得4分。否则不得分。（需提供人员名单、驾驶证及及培训证书加盖公章的复印件，不提供不得分） |
| 服务响应情况（16分） | 8 | 为保障污染事故应急监测响应时效，投标供应商承诺驻场技术人员及司机能在30分钟以内到达苏州市太仓环境监测站（太仓市太平南路19号），得8分；承诺1小时以内到达的得4分。需提供可以证明人员所在居住地的有效材料和承诺时间到达的相关证明材料（包括驻地地址、出行方式、所需时间等），未作说明及未提供承诺函的不得分。 |
|  | 8 | 为确保走航设备稳定持续运行，投标单位需提供备配备件原生产厂家合作协议等相关证明材料，提供的得8分，不提供或不能满足需求的不得分。 |
| 服务方案（31分） | 16 | 投标供应商本项目提供的整体技术服务方案需包含以下内容：①运维实施服务方案、②维护工作流程方案、③运维质量考核办法、④应急方案等。 投标单位应根据要求提供对应方案，每项4分，其中提供方案得1分，方案内容符合本项目实际需求得3分。最高16分。 |
|  | 15 | 投标供应商本项目提供管理和质量保障措施需包含以下内容：①人员管理制度、②车辆管理制度、③安全管理措施、④质控保障措施、⑤售后服务内容。 投标单位应根据要求提供对应方案，每项3分，其中提供方案得1分，方案内容符合本项目实际需求得2分。最高得15分。 |
| 增值服务（10分） | 5 | 投标供应商提供颗粒物在线源解析不少于15天服务工作得5分。（需提供承诺函） |
|  | 5 | 投标供应商需提供一台监测指标至少包括二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳的走航监测仪供采购人在服务期内使用的得5 分。 （须提供承诺书，并加盖供应商公章） |

注：1、报价要求、付款步骤、合同履行期限如有负偏离的不得中标。

2、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关的电子资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

3、所有要求提供的扫描件字迹须清晰可见，扫描不全或字迹不清晰的，视为未提供。

4、防止虚假应标，招标单位保留调查的权利，并由此引发的一切调查与诉讼费用由投标方承担。

5、评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明、对同类问题表述不一致或有明显文字及计算错误的内容做必要澄清、说明和补正。如投标人拒绝上述请求，则视为其投标无效。

第六部分 合同格式

技 术 合 同 书

项目名称：

招标单位：

中标单位：

签订日期：

招标单位：苏州市太仓生态环境局             中标单位：

（以下称甲方）                          （以下称乙方）

地址：太仓市行政中心6号楼6楼            地址：

电话：                      电话：

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲、乙双方按照                    组织的关于                          采购项目（招标编号      标段    ）的招标结果，签订本合同。

第一条 服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

（1）服务内容： 按各标段服务内容填写

（2）服务标准：按照招标文件要求执行

（3）合同履约期限为：按各标段合同期限填写。

第二条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件（编号                    ）

（2）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（3）乙方在投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

（4）中标通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第三条 合同总价款

1、合同价格按本标段中标价格执行。

2、合同总价款人民币（大写）                      （￥                  ） ，包括但不仅限于完成本项目所列的服务内容的所有费用（包括但不限于场地费、税费、人员工资、保险、交通、检验校核费用、设备的维护费用、站点运行水电费、网费、维护维修费等，但不包括不可抗拒原因产生的设备、设施损坏）。采购人不再支付其他款项。投标人报价已充分考虑项目完成的政策性调整、各种市场价格的浮动等因素造成的价格变动，项目完成期内的合同价格不作调整。

第四条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方应在甲方付款前向甲方开具并交付相应的发票。

# 3、根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

# 4、付款步骤：按各标段付款要求填写

第五条 甲、乙双方权利义务

1、甲方应当保证项目服务的完成，给予乙方积极支持，为乙方提供项目实施的必要条件；

2、甲方应当按照本合同约定按时支付合同金额。

3、乙方提交的服务成果未经甲方书面许可，不得向任何第三方泄露。

4、乙方提供必要的技术培训，协助甲方完成其他需要中标单位配合的服务。

5、乙方根据国家标准、行业标准和规范要求及标书规定的服务质量标准和有关要求，保质保量地完成服务工作。

第六条 保密条款

甲乙双方对在本合同签订、履行过程中知悉的对方资料和信息，除该方作相反的书面说明外，均应视为该方的商业秘密，未经该方书面同意，不得向任何第三方泄露。任何一方因违反保密义务而给另一方造成损失的，应负相应的赔偿责任。无论合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。

第七条 风险责任

乙方在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，乙方在项目服务过程中因管理不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由乙方承担，甲方不承担责任。

第八条 合同的变更和终止

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。因合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

3、乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第九条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务项目质量进行鉴定。项目符合标准的，鉴定费由甲方承担；项目不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第1种方式解决争议。

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十一条 合同生效及其他

1、本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章（合同专用章）后，自签订之日起生效。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，备案机构执一份存档，甲方执行单位一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（盖章）                                 乙方（盖章）：

甲方代表：                                   乙方代表：

日期：    年   月   日                       日期：    年   月   日

账号：

备案机构：                                   甲方执行单位：

代表：                                       代表：

日期：   年    月   日                       日期：     年    月   日

（全文完）