常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：常州市金坛第一人民医院PET/CT

项目编号/包号：JSZC-320413-JTMS-G2026-0021

采购人：常州市金坛第一人民医院

采购代理机构：江苏铭硕全过程项目管理有限公司

# 目      录

第一章   投标邀请	3

第二章   投标人须知	6

第三章   资格审查	18

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	19

第五章   采购需求	24

第六章   拟签订的合同文本	30

第七章   投标文件格式	32

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320413-JTMS-G2026-0021

2.项目名称：常州市金坛第一人民医院PET/CT

3.项目预算金额：1800万元；项目最高限价（如有）：1800万元,超过最高限价的为无效报价，作废标处理。

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | PET/CT | 1800 | 1 | 详见采购需求 |

5.合同履行期限：合同签订日期次日起90日内。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ☑否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ☑否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

☑本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：___/___。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ☑否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

☑否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

- 3.3其他特定资格要求：本项目设备为三类医疗器械

- (1)满足以下两项中任意一项要求：

- ①供应商为所投产品制造商：提供具有有效期内的《医疗器械生产许可证》；

- ②供应商为所投产品经销商：提供具有有效期内的《医疗器械经营许可证》；

- (2)提供所投产品的有效的医疗器械注册证；

- (3)提供有效期内的辐射安全许可证.

三、获取招标文件

1.时间：自发布公告之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台

3.方式：供应商完成注册并办理江苏政府采购专用CA证书后登录“苏采云” 政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间、开标时间：2026年7月28日9点00分（北京时间）。

2.地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”政府采购一体化平台”供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。采购人自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的时间内进行解密开启（系统语音提示允许解密后，供应商30分钟内完成解密，否则视为该响应人自动放弃该项目的响应，其响应文件采购人不予受理）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：扶持中小企业、监狱企业、残疾人福利企业、本国产品政策支持。

- 2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习“苏采云”的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

- 技术保障服务：“苏采云”系统使用期间，由系统开发商江苏富深协通科技股份有限公司提供技术保障服务，指导软件操作，维护系统稳定运行。

- 运维保障联系方式：0519-85588210、0519-85588163

- 2.1办理CA认证证书

- 申请人登录常州政府采购网“下载中心”栏目，根据江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南，按照程序要求办理。地址：锦绣路2号行政服务中心1-1号楼。CA办理窗口联系方式：0519-85588120。

- 2.2注册

- 供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”系统（供应商）操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

- 2.3控件、客户端下载

- 供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动下载相关控件及客户端。

- 2.4获取电子招标文件

- 供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件的响应无效。

- 2.5编制电子响应文件

- 供应商应按照“苏采云”系统（供应商）操作手册制作响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

- 2.6提交电子响应文件

- 供应商应于响应截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

- 2.7电子开标

- 供应商使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

- 2.8注意事项

- 供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

- 3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

- 根据《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市金坛第一人民医院

地    址：常州市金坛区金坛大道500号

联系方式：0519-82885505

2.采购代理机构信息

名    称：江苏铭硕全过程项目管理有限公司

地    址：常州市金坛区金鑫路165号中景商务楼A座8楼809室

联系方式：0519-82618969

- 项目联系方式

- 项目联系人：华女士

- 电      话：0519-82618969

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：☑货物 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：☑否 |
| 3 | 核心产品 | 关于核心产品，本项目：□适用 ☑不适用。 ☑本项目为单一产品采购项目。 □本项目为非单一产品采购项目，核心产品为： 。 |
| 4 | 是否专门面向中小企业 | □本项目专门面向小微企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。 ☑本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 5 | 现场考察 | ☑不组织 |
|  | 开标前答疑会 | ☑不召开 |
| 6 | 样品 | 投标样品递交： ☑不需要 |
| 7 | 标的所属行业 | 本项目属于货物类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 8 | 本国产品政策支持 | 关于对采购本国产品给予政策支持，本项目：适用 不适用。在填写《关于符合本国产品标准的声明函》时，如未提供声明函、信息填写错误、未完整填报或不符合《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》要求的，则会导致报价不作相应扣除。 |
| 9 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定：☑无 |
| 10 | 投标保证金 | 免收 |
| 11 | 履约保证金 | 中标人向招标人提供相当于合同总价5% 的履约保证金（中标人自主选择以现金或银行保函等形式缴纳或递交），按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。招标人将在终验完毕后返还乙方履约保证金。（保函有效期须至质保期满） |
| 12 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算120日历天。 |
| 13 | 响应文件份数 | 无需提供纸质响应文件。 中标供应商在领取中标通知书前须向采购人额外提供从电子化招投标系统打印出的与投标所报电子文件一致的纸质投标书 3 份，并按要求签字盖章，纸质投标书需胶装。 |
| 14 | 解密地点 | 地点：通过系统在线解密。 |
| 15 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ☑不允许 |
| 16 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2026年7月13日12时00分前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（314248070@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。 未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在常州市政府采购网公布。 |
| 17 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式： 联系部门：江苏铭硕全过程项目管理有限公司； 联系电话：0519-82618969； 通讯地址：常州市金坛区金鑫路165号中景商务楼A座8楼809室。 |
| 18 | 异常低价审查要求 | 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值X50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价X50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价X45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 具体要求详见第四章投标文件有关事项的澄清或者说明。 |
| 19 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ☑成交供应商：预算金额包含代理费，该费用由中标(成交)供应商承担。 收费标准：以《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》（苏政采〔2024〕20号）规定的收费标准核算收费基准价，以基准价为基数乘以40%中标费率，计取本项目代理服务费。 时间：由中标(成交)供应商在领取中标通知书时支付。 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.8     绿色采购政策

5.8.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.8.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

5.9      采购本国产品的支持政策

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）文件要求，在政府采购中实施本国产品标准及相关支持政策。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

## 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”一体化平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用“苏采云”一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 1、开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 2、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 3、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 9 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；如有的，根据文件列出的★号条款，按照序号逐项提供相关证明材料。 |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 11 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； 根据苏财购〔2026〕36号文件规定，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果将在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 |
| 12 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 13 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 14 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 15 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 16 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”一体化平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：_______/________

☑无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价的扣除（详见前附表），用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 2.16 采购本国产品的支持政策

- 1.本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 2.当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第七章 投标文件格式”的“6.投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

- 3.投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

- 4.投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

- 5.评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

☑综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

☑其他方式，具体要求：___/___

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）___/___。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_/____。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

☑其他方式，具体要求：按投标报价由低到高顺序，投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于1名中标候选人。

- 5  报告违法行为

- 5.1评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 注：此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |  |
| 2 | 主观分 | 27 |  |  |
| 2.1 | 安装方案 | 6 | （一）评分内容： 投标人针对本次项目提供详细的安装方案，包含但不限于以下内容： （1）交货进度计划； （2）安装施工流程； （3）安装调试验收方案。 （二）评审依据： 1.考察以上内容,每满足任意一项内容得20%，最高得60%。 2.在上述基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 （1）方案内容完整，可行性强、思路清晰、有重难点、结合实际分析表述详尽，评审为优加40%； （2）方案内容较完整，可行性较强、思路较清晰、有重难点、结合实际分析表述较详尽，评审为良加20%； （3）方案内容一般，思路一般，可行性一般，评审为中加10%； （4）方案内容不完整，思路不清晰，无可行性，评审为差不加分； （5）未提供的不得分。 |  |
| 2.2 | 培训方案 | 5 | （一）评分内容： 投标人针对本次项目提供详细的培训方案，包含但不限于以下内容： （1）培训内容； （2）培训时间、地点； （3）培训目标、培训人数、和培训方法。 （二）评审依据： 1.考察以上内容,每满足任意一项内容得20%，最高得60%。 2.在上述基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 （1）方案内容完整，可行性强、思路清晰、有重难点、结合实际分析表述详尽，评审为优加40%； （2）方案内容较完整，可行性较强、思路较清晰、有重难点、结合实际分析表述较详尽，评审为良加20%； （3）方案内容一般，思路一般，可行性一般，评审为中加10%； （4）方案内容不完整，思路不清晰，无可行性，评审为差不加分； （5）未提供的不得分。 |  |
| 2.3 | 售后服务管理体系方案 | 5 | （一）评分内容： 投标人针对本次项目提供详细的培训方案，包含但不限于以下内容： （1）服务响应机制； （2）服务团队配置； （3）故障解决。 （二）评审依据： 1.考察以上内容,每满足任意一项内容得20%，最高得60%。 2.在上述基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 （1）方案内容完整，可行性强、思路清晰、有重难点、结合实际分析表述详尽，评审为优加40%； （2）方案内容较完整，可行性较强、思路较清晰、有重难点、结合实际分析表述较详尽，评审为良加20%； （3）方案内容一般，思路一般，可行性一般，评审为中加10%； （4）方案内容不完整，思路不清晰，无可行性，评审为差不加分； （5）未提供的不得分。 |  |
| 2.4 | 应急和重大故障解决方案 | 5 | （一）评分内容： 投标人针对本次项目提供详细的培训方案，包含但不限于以下内容： （1）出现问题的响应时间、补救措施、应急响应流程； （2）应急和重大故障预防措施； （3）备用方案及保障。 （二）评审依据： 1.考察以上内容,每满足任意一项内容得20%，最高得60%。 2.在上述基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 （1）方案内容完整，可行性强、思路清晰、有重难点、结合实际分析表述详尽，评审为优加40%； （2）方案内容较完整，可行性较强、思路较清晰、有重难点、结合实际分析表述较详尽，评审为良加20%； （3）方案内容一般，思路一般，可行性一般，评审为中加10%； （4）方案内容不完整，思路不清晰，无可行性，评审为差不加分； （5）未提供的不得分。 |  |
| 2.5 | 质保期满后维保方案 | 6 | （一）评分内容： 投标人针对本次项目提供详细的培训方案，包含但不限于以下内容： （1）提供零配件和维修备品备件的供应保障； （2）质保期满后维保收费标准； （3）维保响应时效。 （二）评审依据： 1.考察以上内容,每满足任意一项内容得20%，最高得60%。 2.在上述基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 （1）方案内容完整，可行性强、思路清晰、有重难点、结合实际分析表述详尽，评审为优加40%； （2）方案内容较完整，可行性较强、思路较清晰、有重难点、结合实际分析表述较详尽，评审为良加20%； （3）方案内容一般，思路一般，可行性一般，评审为中加10%； （4）方案内容不完整，思路不清晰，无可行性，评审为差不加分； （5）未提供的不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 43 |  |  |
| 3.1 | 技术参数符合性 | 40 | 技术参数符合性：基准分40分。 投标人完全符合招标文件要求得40分，若有负偏离，则在基准分40分的基础上，注“▲”参数扣4分/项，标注“★”的参数，负偏离或无证明材料的则按照废标处理。 注：1.按要求提供证明材料，加盖投标人公章，并用红色标记，其他包括但不限于：产品样本或技术手册，检测报告，功能截图，生产厂家出具的技术证明文件、技术白皮书等（厂家的产品使用说明书以中文版为准）。未提供上述证明材料视为负偏离进行扣分。 2.中标单位需提供厂家盖章的技术资料和相应国家检测报告作为验收凭证，对虚假投标而中标的，采购人有权取消中标结果，对应中标单位需自行承担相应法律责任。 |  |
| 3.2 | 使用年限 | 3 | 所投产品使用年限：使用年限≤10年，得1分；10＜使用年限≤20年，得2分；20＜使用年限≤30年，得3分。 注：提供所投产品型号铭牌佐证，不提供不得分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

# 第五章   采购需求

- 一、采购标的

1. 采购名称：常州市金坛第一人民医院PET/CT

2. 预算金额：1800万元

3. 最高限价：1800万元，超过最高限价的为无效报价，作废标处理。

4. 项目清单：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 设备用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PET/CT | 1 | 套 | 用于疾病诊断、分期及疗效评估 |

5．合同履行期限：详见“商务要求”

6．是/否接受联合体投标：详见公告

7．是/否接受分支机构参与响应：详见公告

8．是/否属于政府购买服务：详见公告

9．是/否接受进口产品投标：详见公告

10．是/否专门面向中小企业预留采购份额：详见公告

11．本项目的特定资格要求：详见公告

12．项目类别：货物类

- ★二、商务要求（商务要求应完全响应，如出现负偏离，将视为无效响应）

1、交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交货期：合同签订日期次日起90日内。

交货地点：常州市金坛第一人民医院

2、付款条件（进度和方式）

①合同签订生效后，乙方将货物送到指定地点，经设备安装、调试、验收合格，乙方向甲方提供等额的增值税发票、产品合格证书，产品质量保修书，甲方按医院签票流程支付至合同价的40%货款；若验收不合格，乙方应在10日内整改完毕，否则甲方有权拒收并暂缓付款。

②验收合格满12个月后支付合同价的40%，验收合格满24个月后支付剩余款项。

3.报价方式

本项目报价为固定总价，投标报价应包括但不限于所列的货物，人工、设备、材料、包装、运输、保险、现场装卸、安装、调试、验收、年度性能检测、备品备件、专用工具、二次运输、技术服务、增值税、风险、税金、承诺质保期内的免费质量包修和售后服务等一切费用。

报价货币为人民币，评标时以人民币为准。

4.验收标准

4.1合格，满足采购人需求且符合行业及国家标准。

4.2货物到达交货地点后，双方共同验收产品数量、质量等状况，由成交供应商负责并承担相关费用。成交供应商进行安装调试并经过性能测试后，由验收小组验收。验收合格后，开始进入质保期，若检验不合格或不符合质量要求，成交供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

5.售后服务

5.1质保期：原厂全保：≥3年，出保后每年原厂全保价格不超过90万元/年

5.2响应要求：

（1）质保期内免费更换零配件（人为损坏除外），质保期满后实行终身有偿维修保养。在服务和技术支持方面，实行每周“7日×24小时”工作制。中标人接到保修请求，维修应在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场，排除故障；48小时内解决故障问题，恢复设备正常使用（如遇特殊情况，须与采购人沟通，经采购人同意后可适当延长修复时间）。必要时应向采购人提供应急备用设备。质保期后，中标人提供终身服务，保证零配件的供给。在质保期内，应每年免费对设备性能、精度进行校核，并提供检测合格报告。

（2）质保期结束，不能视为中标人对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，中标人对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），中标人应立即予以无偿修复或更换。

（3）中标人应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购人规定的质保要求。

（4）因中标人所提供的产品，造成采购人设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，中标人必须赔偿采购人或第三方因此造成的所有损失。

（5）中标人所提供货物必须是全新未使用的并符合国家有关技术标准。

（6）根据用户要求免费提供并安装操作应用软件。

（7）在产品质量保证有效期内修理两次，仍不符合规定或质量不合格导致设备不能正常使用，甲方可凭修理记录和证明，有权选择调换同型号同规格的产品或退货。

（8）质保期过后，对于货物维修只收取基本材料备件费，不收取工时费。

（9）备件要求：

①中标人应设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应技术及维修服务。

②中标人应配置工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务。

7.人员培训

（1）提供人员培训（1名医师6个月，1名技术员3个月，2名护士各两周），费用由供应商承担。

（2）中标人应安排专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员能正常操作设备的各种功能。

（3）对采购人员工进行设备安全培训。

（4）提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

（5）中标人应免费提供一定数量的培训资料。

- 三、技术要求

（一）基本要求

1）供应商应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、安装验收等各类验收。

2供应商应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由供应商承担全部责任。同时，供应商对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

3）供应商所出售的货物的系统软件及软件质保期内免费提供升级服务。

（二）技术参数要求

- （1）主要技术参数：

| 序号 | 技术参数要求 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| ★总则 | 为保证设备及技术的先进性，各厂家提供设备的首次NMPA（注册证）注册时间必须在2022年及以后。 | 提供医疗器械注册证。 |
| 一 | 基本结构 |  |
| 1 | PET |  |
| 1.1 | 晶体 |  |
| 1.1.1 | 材料 | 快速晶体材料（LBS或LYSO或LSO） |
| ★1.1.2 | 晶体厚度（mm）及切割环 | 晶体厚度≥20mm或晶体切割环≥95环（提供技术白皮书证明） |
| 1.1.3 | 晶体长度（mm） | ≥3.2 |
| 1.1.4 | 晶体宽度（mm） | ≥3.2 |
| 1.2 | PET探测器 |  |
| 1.2.1 | SiPM数字化PET探测器 | 提供 |
| 1.2.2 | SiPM总通道数量 | ≥76194000 |
| 1.2.3 | TOF技术 | 提供 |
| 1.2.4 | TOF时间分辨率 | ≤ 385ps |
| 1.2.5 | PET全新影像链平台 | 提供 |
| ▲1.3 | PET探测器冷却方式 | 水冷（提供检验报告或技术白皮书证明） |
| 1.3.1 | PET探测器制冷机制 | 封闭式液体循环制冷，无需连接医院水源 |
| 1.4 | 衰减校正 | 提供 |
| 1.4.1 | 衰减校正方式 | CT衰减校正 |
| 1.5 | 校准源 | Ge-68或F-18校准源 |
| 2 | CT |  |
| 2.1 | 探测器 |  |
| ▲2.1.1 | CT探测器宽度（mm） | ≥38（提供检验报告或技术白皮书证明） |
| 2.1.2 | CT探测器物理排数（排） | ≥64 |
| ★2.1.3 | 单排CT探测器单元数 | ≥730（提供技术白皮书证明） |
| 2.1.4 | CT探测器采光效率 | ≥98% |
| 2.2 | 球管 | 提供 |
| ★2.2.1 | 所投品牌厂家具备CT球管自主生产能力。 | 具备（提供对应产品检测报告） |
| 2.2.1 | 液态金属轴承球管 | 提供 |
| 2.2.2 | 球管物理最大热容量（不接受等效）（MHU） | ≥7 |
| 2.2.3 | 阳极散热率（KHU/min） | ≥1050 |
| 2.2.4 | 球管阳极冷却方式 | 油冷 |
| 2.2.5 | 小焦点尺寸（mm）（IEC 60336/1993） | ≤0.6×0.7 |
| ▲2.2.6 | 大焦点尺寸（mm）（IEC 60336/1993） | ≤0.9 x 0.9 （提供检验报告或技术白皮书证明） |
| 2.3 | 高压系统 |  |
| 2.3.1 | 高压发生器功率 | ≥72KW |
| 2.3.2 | KV选择范围 | 80~140 |
| 2.3.3 | 最小球管管电流输出 | ≤10mA |
| 2.3.4 | 最大球管管电流输出 | ≥600mA |
| 3 | 机架 |  |
| 3.1 | 一体式闭合机架 | 提供 |
| 3.2 | 内置激光定位系统 | 提供 |
| 3.3 | 交互式应答系统 | 提供 |
| 3.4 | 机架孔径（cm） | ≥70 |
| 3.5 | 开放门控接口 | 提供 |
| 4 | 扫描床 | 提供 |
| 4.1 | 最大水平移动范围（cm） | ≥200 |
| 4.2 | 最大水平移动速度（mm/s） | ≥100 |
| 4.3 | 安全保护装置 | 提供安全绑带，头托，碰撞报警装置 |
| 4.4 | 承重量（kg） | ≥225 |
| 5 | 计算机系统 | 提供 |
| 5.1 | 工作站 |  |
| 5.1.1 | 采集工作站 | 1套，独立采集后处理工作站 |
| 5.1.2 | 处理工作站 | 1套，独立处理后处理工作站 |
| 5.2 | 采集工作站硬件配置 |  |
| 5.2.1 | 主频 | ≥2GHz，12核 |
| 5.2.2 | 内存（GB） | ≥96 |
| 5.2.3 | 硬盘容量（TB） | ≥2 |
| 5.2.4 | 数据外存方式 | DVD和DVD-RW |
| 5.2.5 | 医学影像专用显示器（LCD） | 19"双屏 |
| 5.3 | 处理工作站硬件配置 |  |
| 5.3.1 | 主频 | ≥3GHz，16核 |
| 5.3.2 | 内存（GB） | ≥128 |
| 5.3.3 | 硬盘容量（TB） | ≥3 |
| 5.3.4 | 数据外存方式 | DVD和DVD-RW |
| 5.3.5 | 医学影像专用显示器（LCD） | ≥19"双屏 |
| 5.4 | 网络要求 |  |
| 5.4.1 | DICOM 3.0 | 提供，支持接收、传输、打印和 worklist 功能，提供DICOM3.0协议文件 |
| 5.4.2 | DICOM RT | 提供， 用于放疗数据传输 |
| 6 | 辅助设备 |  |
| 6.1 | 头托 | 提供 |
| 6.2 | CT校准模型 | 提供 |
| 6.3 | PET校准源及存储装置 | 提供 |
| 6.4 | 常州市金坛第一人民医院PET/CT校准模型 | 提供VQC模型 |
| 二 | 性能指标（NEMA） |  |
| 1 | PET |  |
| 1.1 | 扫描参数 |  |
| 1.1.1 | 孔径（cm） | ≥70 |
| 1.1.2 | 衰减校正视野（cm） | ≥70 |
| 1.1.3 | 轴向视野（cm） | ≥15 |
| 1.1.4 | 3D每床位重叠范围 | ≤10% |
| 1.1.5 | 一次全身最大扫描范围（cm） | ≥200 |
| 1.2 | 性能参数 |  |
| 1.2.1 | 系统空间分辨率（NEMA 2012，3D ，FWHM mm） |  |
| ▲1.2.1.1 | 横向距中心1cm | ≤2.1（提供检验报告或技术白皮书证明） |
| ▲1.2.1.2 | 横向距中心10cm | ≤2.1（提供检验报告或技术白皮书证明） |
| 1.2.1.3 | 轴向距中心1cm | ≤3.5 |
| 1.2.1.4 | 轴向距中心10cm | ≤3.5 |
| 1.2.2 | 系统灵敏度cps/kBq（NEMA标准，3D采集，不接受等效灵敏度） | ≥7 |
| ▲1.2.3 | 单位灵敏度（cps/MBq/cm）（NEMA标准，3D采集，单位灵敏度＝系统灵敏度/轴向扫描视野，不接受等效灵敏度） | ≥500（提供检验报告或技术白皮书证明） |
| 1.2.4 | 系统峰值噪声等效计数率（kcps) （NEMA标准，不接受等效NECR） | ≥110@20kBq/ml |
| 2 | CT |  |
| 2.1 | 扫描参数 |  |
| 2.1.1 | 360度最快体部扫描速度（s/360°） | ≤0.35 |
| 2.1.2 | 最薄扫描层厚（mm） | ≤0.625 |
| ▲2.1.3 | 螺旋连续扫描能力（s） | ≥120（提供技术白皮书证明） |
| 2.2 | 显示矩阵 | ≥1024 x 1024 |
| ▲2.3 | CT空间分辨率（X-Y轴防线，@10% MTF） | ≥16lp/cm（提供技术白皮书证明） |
| 3 | 常州市金坛第一人民医院PET/CT |  |
| 3.1 | 门控采集方式 |  |
| 3.1.1 | 心电门控接口 | 提供 |
| 3.1.2 | 呼吸门控接口 | 提供 |
| 三 | 应用软件 |  |
| 1 | PET应用软件 |  |
| 1.1 | 图像采集软件（包含静态, 动态, 门控, 3D,List mode, 脑，心脏专用等） | 提供 |
| 1.1.1 | 静态采集 | 提供 |
| 1.1.2 | 动态采集 | 提供 |
| 1.1.3 | 门控采集方式 | 提供 |
| 1.1.4 | 3D采集 | 提供 |
| 1.1.5 | List Mode采集 | 提供 |
| 1.1.6 | 脑专用采集显像 | 提供 |
| 1.1.7 | 心脏专用采集显像 | 提供 |
| 1.2 | 图像处理（重建）软件 | 提供 |
| 1.3 | 图像显示软件 | 提供 |
| 1.4 | 定量分析软件（SUV，VOI) | 提供 |
| 1.5 | 校正软件 | 提供 |
| 1.6 | 质量控制软件 | 提供 |
| 1.7 | NEMA测试软件 | 提供 |
| 1.8 | 3D迭代重建软件 | 提供 |
| 2 | CT应用软件 |  |
| 2.1 | 图像采集软件 | 提供 |
| 2.2 | 图像处理（重建）软件 | 提供 |
| 2.3 | 图像显示软件 | 提供 |
| 2.4 | 图像分析软件 | 提供 |
| 2.5 | 校正软件 | 提供 |
| 2.6 | 质量控制软件 | 提供 |
| 2.7 | 辐射剂量计算软件 | 提供 |
| 2.8 | 低剂量软件 | 提供 |
| 2.9 | 自动剂量调节软件 | 提供 |
| 3 | 常州市金坛第一人民医院PET/CT应用软件 |  |
| 3.1 | 同机图像融合软件 | 提供 |
| 3.2 | 图像处理软件 | 提供 |
| 3.3 | 图像显示软件 | 提供 |
| 3.4 | 图像分析软件 | 提供 |
| 3.5 | 校正软件 | 提供 |
| 3.6 | 质量控制软件 | 提供 |
| 3.7 | 图像传输软件 | 提供 |
| 4 | 高级肿瘤精准疗效评估软件 |  |
| 4.1 | 内置RECIST标准 | 提供 |
| 4.2 | 内置PERCIST标准 | 提供 |
| ▲4.3 | 一键生成PERCIST/RECIST/EORTC评估结果 | 提供（提供同机机型设备工作站界面截屏） |
| 5 | 心脏灌注与心肌活性高级分析软件 | 提供 |
| 5.1 | 冠状动脉血流储备CFR计算软件 | 提供 |
| 5.2 | 冠脉血流能力图CFC计算软件 | 提供 |
| 5.3 | 具备冠脉分析功能 | 提供 |
| 5.4 | 具备心电门控功能 | 提供 |
| 6 | 神经高级分析软件 | 提供 |
| 6.1 | 阿尔茨海默病神经学高级分析软件 | 提供 |
| ▲6.1.1 | 3D SSP三维立体定向投影技术 | 提供（提供相关证明材料） |
| 6.1.2 | 标准18F-FDG数据库 | 提供 |
| 6.1.3 | 标准11C-PiB数据库 | 提供 |
| 6.1.4 | 自动化数据分析处理 | 提供 |
| 6.1.5 | 结构化报告生成 | 提供 |
| 6.2 | 可用于癫痫、痴呆、帕金森、感染、免疫诊断分析 | 提供 |
| 四 | 辅助设备 |  |
| 1 | 头托 | 提供 |
| 2 | 输液系统固定器 | 提供 |
| 3 | 冷却系统 | 提供 |
| 4 | 安全扫描固定装置 | 提供 |
| 5 | 牵引带 | 提供 |
| ★五 | 配套设施：投标文件中提供承诺函（承诺后续按要求提供配套设备及软件系统，配套产品需满足核医学装修配套和使用需求）并加盖投标人公章进行响应，此项为实质性响应条款，如未提供承诺函，投标文件作为无效投标处理。 |  |
| 1 | 根据医院现有系统，结合临床需求增加常州市金坛第一人民医院PET/CT报告模块及其他相应功能:含预约、问诊、叫号、检查、报告处理、质控管理、科室管理、临床在线浏览、远程会诊、报告打印装订（含硬件）等功能、专用报告工作站2套（含≥2M专用显示器）、移动工作站1套、图文工作站1套等，所有费用由供应商承担。 |  |
| 2 | 智能化影像中心的设计安装培训：包含智能工位18套（显示器全向支臂、人体工学工位等）、12人会议桌椅、98寸及以上医用大屏、智能晨会系统软硬件、远程会议系统及影像中心改造装修等，所有费用由供应商承担。 |  |
| 3 | - 活度计1套； - 智能铅箱1套； - 铅屏风4个（带窗）； - 铅衣8套； - 个人计量监测仪20套； - 巡检仪1套； - 表污仪1套； - 双筒高压注射器1套（含双筒高压注射器及信息化管理平台，用于自动生成注射方案、后续质控等）； - 18F药物自动分装仪1套； - UPS1套。 以上所有费用由供应商承担。 |  |
| 4 | 投标人协助医院完成机房装修及环评建设，所有费用由供应商承担。 |  |
| 5 | 提供10年有源质控检测，每年至少2次，费用由供应商承担。 |  |

- （2）其他说明：

- ★1.供应商投标时需提供所投产品备品备件承诺。（提供承诺函，格式详见投标文件“备品备件承诺书”不提供视为响应无效）

- ★2.本项目系统如涉及与医院平台系统（如HIS系统、LIS系统、PACS系统等）的接口对接、与现有/后期设备对接等产生的费用，均包含在投标报价中，由中标单位承担，采购人不再支付其他任何费用。（此项为实质性响应条款，投标文件中提供承诺，未提供承诺投标文件将作为无效投标。）

- 注：1、上述加“★”条款为实质性条款，投标人须实质性响应，否则作无效标处理；

- 2、加“▲”号的条款为重要条款，未响应者或任何负偏离将扣分。

- 六、采购需求实质性要求汇总表

| - 序号 | - 实质性条款具体内容 |
| --- | --- |
| - 1 | - ★商务要求（商务要求应完全响应，如出现负偏离，将视为无效响应） |
| - 2 | - ★为保证设备及技术的先进性，各厂家提供设备的首次NMPA（注册证）注册时间必须在2022年及以后。（提供医疗器械注册证） |
| - 3 | - ★晶体厚度（mm）及切割环（提供技术白皮书证明） |
| - 4 | - ★单排CT探测器单元数。（提供技术白皮书证明） |
| - 5 | - ★所投品牌厂家具备CT球管自主生产能力。（提供对应产品检测报告） |
| - 6 | - ★配套设施：投标文件中提供承诺函。（承诺后续按要求提供配套设备及软件系统，配套产品需满足核医学装修配套和使用需求并加盖投标人公章进行响应，此项为实质性响应条款，如未提供承诺函，投标文件作为无效投标处理。） |
| - 7 | - ★供应商投标时需提供所投产品备品备件承诺。（提供承诺函，格式详见投标文件“备品备件承诺书”不提供视为响应无效） |
| - 8 | - ★项目系统如涉及与医院平台系统（如HIS系统、LIS系统、PACS系统等）的接口对接、与现有/后期设备对接等产生的费用，均包含在投标报价中，由中标单位承担，采购人不再支付其他任何费用。（此项为实质性响应条款，投标文件中提供承诺，未提供承诺投标文件将作为无效投标。） |

- 七、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常州市金坛第一人民医院PET/CT | 本项目属于货物类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |

# 第六章   拟签订的合同文本

# 常州市金坛第一人民医院PET/CT合同

# 项目编号：

# 项目名称：

# 采购人名称：

# 供应商名称：

# 合同订立时间：         年      月      日

合同编号：

采购合同

签订地点：常州市金坛第一人民医院                 签订日期：   年   月   日

| 甲方：常州市金坛第一人民医院 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： 金坛区金坛大道500号 | 地址： |
| 纳税人识别号： 12320482467502100Q | 纳税人识别号： |
| 开户行：工行常州市金坛支行 | 开户行： |
| 开户名称：常州市金坛第一人民医院 | 开户名称： |
| 账号：1105027109000094715 | 账号： |
| 联系电话：0519-82885505 | 联系人： 联系电话（手机，必填）： |

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及《采购文件》、乙方《响应文件》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用等原则，甲乙双方同意按下述条款和条件签订本合同，并共同遵守。

一、标的

| 序号 | 分项名称 |  | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 质保 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXXXX（详细配置见附件一） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |

二、合同金额

1、合同价金额为（大写）：人民币

2、合同价格形式：全费用固定单价

合同价应该包含但不限于所列的货物，人工、设备、材料、包装、运输、保险、现场装卸、安装、调试、验收、年度性能检测、备品备件、专用工具、二次运输、技术服务、增值税、风险、税金、承诺质保期内的免费质量包修和售后服务等一切费用。

三、技术资料

1、乙方应向甲方提供使用产品的有关技术资料，主要包括：技术说明书、使用说明书、安装维修手册、操作手册、常用易消耗品清单等。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

1、乙方保证其所提供的货物及服务不侵犯任何第三方的知识产权。如因乙方原因导致任何第三方就本合同货物或服务向甲方提出知识产权侵权指控或索赔，乙方应负责处理并承担由此产生的一切费用和损失，包括但不限于诉讼费、律师费、赔偿金以及甲方为应对该指控所产生的其他合理开支。若因此导致甲方无法继续使用该设备的，乙方应负责更换为同等功能且不侵权的设备，或按本合同约定承担退货及违约责任。

五、产权担保

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利

2、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

3、乙方提供的设备所采集到的信息，涉及到个人隐私和涉密内容，甲方及最终使用方负有相关保密责任和义务。

六、项目实施

1、交货期：合同签订日期次日起   日内。因不可抗力导致逾期交货的，乙方应在48小时内书面通知甲方，交货期相应顺延。

2、交货地点：甲方指定地点：常州市金坛第一人民医院（金坛大道500号）。

七、包装、运输、交货

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

2、每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

3、乙方负责安排运输，并承担相关费用。

4、设备在项目安装调试验收合格并移交给甲方之前的保管由乙方负责。

八、履约保证金

乙方向甲方提供相当于合同总价5% 的履约保证金（乙方自主选择以现金或银行保函等形式缴纳或递交），按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。甲方将在终验完毕后返还乙方履约保证金。（保函有效期须至质保期满）

九、产地

1、产地：

注：乙方需在交货时提供产品生产厂家的《医疗器械生产许可证》《产品注册证》及出厂检验报告，产地以注册证记载信息为准。

十、货款支付

①合同签订生效后，乙方将货物送到指定地点，经设备安装、调试、验收合格，乙方向甲方提供等额的增值税发票、产品合格证书，产品质量保修书，甲方按医院签票流程支付至合同价的40%货款；若验收不合格，乙方应在10日内整改完毕，否则甲方有权拒收并暂缓付款。

②验收合格满12个月后支付合同价的40%，验收合格满24个月后支付剩余款项。

十一、安装及调试

设备到货后，乙方应派有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责设备安装、调试至合格。

十二、验收

1、设备投入运行前，乙方需向甲方书面提交验收申请，由甲方组织对设备进行初步验收，验收标准：对照谈判文件、响应文件、合同及合同附件，使用部门负责人签字确认合格后，通过初验后进行试运行。并在规定时间内完成所有设备安装，调试。

2、设备投入试运行正常 5个工作日后（时间由甲、乙双方商定），甲、乙方双方共同进行最终验收，试运行期间若出现质量问题，乙方应在15日内修复，否则视为验收不合格。

3、最终验收合格后，甲乙双方共同签署验收报告，一式二份，一份交甲方留存，一份由乙方用作结算凭证。

4、在验收过程中，如果发现与采购文件及合同中要求不符或有质量、技术等问题，乙方应负责按照本合同、采购文件及响应文件约定的标准，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

5、甲方有权委托中国有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核。

6、验收时必须提供完整的验收资料。

十三、质量保证及售后服务

1、免费质保期：整机含配件免费全保     年（自设备安装验收合格后）

2、在设备质保期内，如出现设备损坏产生的一切维修或配件更换，费用由乙方承担，不可抗力（如雷击、火灾等）造成的故障除外。

3、乙方应按谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。在服务和技术支持方面，实行每周“7日×24小时”工作制。

4、售后服务要求详见采购文件中采购需求。乙方应免费对使用单位的有关人员进行必要的培训，确保操作人员能正确使用设备。

5、在质保期内，乙方应每年派遣具备资质的技术人员，使用符合国家计量标准的器具，对设备的关键性能指标进行免费校核。校核标准应不低于设备出厂技术标准或国家相关行业标准。校核完毕后，乙方应向甲方出具加盖乙方公章的书面检测合格报告。

6、因设备质量问题导致的安全事故，由乙方承担责任；因甲方操作不当导致的事故，乙方不承担责任，但应协助处理。严禁伪劣产品，不合格产品。一经发现，报财政部门，将依据相关法律法规处理。

7、产品在质保期内出现质量问题，乙方应负责修复；经修复后仍不符合规定或质量不合格导致设备不能正常使用（如影响主要功能使用等），甲方可凭修理记录和证明，有权选择调换同型号同规格的产品或退货。

8、质保期过后，乙方有义务继续提供售后服务，免收人工费，只收配件费，配件费按不高于投标文件中“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”的单价执行，清单中没有的配件由乙方免费提供。

9、其他特别承诺的售后服务：                       。

十四、违约责任

1、甲方不得以无正当理由拒收货物，否则由此所造成的损失须由甲方承担赔偿责任。

2、乙方逾期交付货物的，每逾期一日，应向甲方支付合同金额千分之一的违约金。逾期超过30日，经甲方书面催告后7日内仍未交货的，或乙方逾期交货的行为已导致甲方合同目的无法实现的，甲方有权单方解除合同。甲方选择解除合同的，乙方应向甲方支付合同金额20%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

3、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及谈判文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4、乙方不履行本合同约定的义务，应向甲方支付合同金额20%的违约金，若该违约金不足以弥补甲方因此遭受的损失（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费等为实现债权而支出的合理费用），乙方应予以补足。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向常州市金坛区人民法院起诉。

十六、合同生效及其它

1、本合同由甲乙双方在 甲方所在地 签订。合同经双方法定代表人或授权委托人签字盖章并经采购代理机构鉴证后生效。

2、招标、响应文件是本合同不可或缺的部分，与合同具有同等效力。本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3、本合同正本一式贰份，具有同等法律效力，甲方执壹份，乙方执壹份。

| 甲方（盖章）：常州市金坛第一人民医院 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权委托人（签字）： | 法定代表人或授权委托人（签字）： |

附件一

配置清单

附件二

| 备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格、型号 | 单位 | 单价 | 备注 |

我公司承诺在质量保证期满后3年内以不高于投标文件中的“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”，且按招标人不时要求的数量及合理时间向招标人提供该易损件和备品备件。未列入清单的，如采购人需要使用，由我公司免费提供。

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

## 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第九条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

营业执照扫描件（可放置另一页）：

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-3 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

3-2其他特定资格要求：（详见公告）

二、商务技术文件格式

### 1 投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起120个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2 法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书（一）

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与    （项目名称）    的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

授权委托书（二）

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)系_________________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托          （被授权人的姓名），（联系电话：               ）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合同以及与之相关的各项工作。本投标人对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字或盖章生效，特此声明。

投标人公章：

法定代表人、签章或印鉴：

日期：

附：1.委托代理人（被授权人）有效期内的身份证正反面。

2.提供投标人为其缴纳的社会保障机构盖章的养老保险证明（缴纳时间为开标截止时间前三个月内任意一个月）；如委托人为法定代表人则无需提供。

备注：

1.法定代表人参加投标时，不需要提供本授权委托书，需投标本人身份证。

2.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

3 政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无重大违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 4 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 5 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：                    项目名称：                  报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 制造商 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

5.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 6 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 7 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 序号 | 招标文件条目 | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 （完全响应/负偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 商务要求 |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |
|  | 技术要求 |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |

注：

1. 对采购需求中的所有要求，包含“商务要求”、“技术要求”的全部内容，逐一响应。除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2. “偏离情况”列应据实填写“完全响应”或“负偏离”。

3. 根据采购文件要求如需提供“证明材料”的，可上传至此表后或指定位置；采购文件未要求提供“证明材料”的，可不提供。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 8 服务承诺书

服务承诺书

### 服务承诺如下：（内容自拟）

### 投标人名称（加盖公章）：

### 日期：      年   月   日

注：按招标文件要求提供对应的承诺函。

### 9 备品备件承诺书

备品备件承诺书

### 我公司就常州市金坛第一人民医院所需      (采购项目)       投标的服务承诺如下：

### 我公司承诺在质量保证期满后3年内以不高于投标文件中的“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”，且按招标人不时要求的数量及合理时间向招标人提供该易损件和备品备件。未列入清单的，如采购人需要使用，由我公司免费提供。

| ### 备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 名称 | ### 规格、型号 | ### 单位 | ### 单价 | ### 备注 |

注：按招标文件要求提供对应的承诺函，否则视为无效投标。

投标人名称（加盖公章）

法定代表人或其委托授权人（负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

### 10 中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

（6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

（7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

（8）《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <80000 | 300≤Z <5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y<50000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<200000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <10000 | 2000≤Z <5000 | Z<2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z <120000 | 100≤Z <8000 | Z<100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

说明：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	   人，营业收入为           万元，资产总额为	  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	   人，营业收入为          万元，资产总额为	   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

### 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

### 11 项目实施方案等，按照采购需求和评分标准编制。

### 12 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料。