无 锡 市 政 府 采 购

公开招标文件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320200-HXZX-G2026-0009

采购项目名称：热蔓延点火及烟雾监测系统设备采购项目

采   购   人：无锡市检验检测认证研究院

采购代理机构：江苏宏翔工程造价咨询有限公司

二〇二六年六月

目  录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标人须知

第三部分    项目技术要求和有关说明

第四部分    合同书

第五部分    附件

第一部分.投标邀请

江苏宏翔工程造价咨询有限公司受无锡市检验检测认证研究院的委托，就热蔓延点火及烟雾监测系统设备采购项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购项目名称：热蔓延点火及烟雾监测系统设备采购项目 采购项目编号：JSZC-320200-HXZX-G2026-0009 采 购 人：无锡市检验检测认证研究院 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购代理机构：江苏宏翔工程造价咨询有限公司 地 址：无锡市滨湖区建筑西路586号建苑智汇谷5楼503室 |
| 3 | 项目概况、要求： 1.采购内容包括： - ①单体电池热蔓延烟气分析系统，1套：包含最大爆炸压力（含进口传感器，空压机、各种配气方式等配件），燃烧速率（配快速照相机），燃烧极限等，用于单体电池层级气体性能分析测试。 - ②热蔓延点火系统，1套：包含点火器、热流计等装置，用于UL9540B及UL9540A标准测试。 - ③耙镍氢气气流稳定装置，1套：用于控制采气流速，用于UL9540A标准测试。 - ④总碳氢分析仪，1套：10000ppm，用于在线监测碳氢含量。 - 2.交货期：合同签订后90日历天内，完成全部货物的供货、安装与调试工作，并交付至指定地点供采购人使用。 - 3.质量标准：合格。 - 4.质保期：12个月（自货物验收合格之日起计算）。 - 5.本项目采购预算为：251.00万元； - 6.本项目最高限价为：248.00万元，投标报价高于最高限价的作为无效投标处理。（单体电池热蔓延烟气分析系统：184.00万元；热蔓延点火系统：39.00万元；耙镍氢气气流稳定装置：2.00万元；总碳氢分析仪：23.00万元；投标时每套设备均不得超过各自最高限价）。 - 7.本项目标的所属行业：工业； 8.本项目是否专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）：是。 |
| 4 | 投标人条件：投标人参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件： 1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。 2.本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 资金来源：财政资金 |
| 6 | 招标文件获取信息： 1.招标文件获取期限：2026年7月2日至2026年7月9日23:59时止（法定假日除外）。 2.获取方式：潜在投标人如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件（“项目参与”-“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”-“参与投标”-“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。 3.投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 4.本项目不收取投标保证金。 |
| 7 | 现场踏勘、提疑（答疑）、澄清、修改： 投标供应商要求澄清招标文件的截止时间：2026年7月10日10:00时前，以书面文件和电子邮件形式发送给采购代理机构。 采购人对招标文件答疑、澄清、修改的时间：采购人或者采购代理机构在投标截止时间十五日前以书面文件或电子邮件形式发送给提疑供应商。如涉及澄清或者修改，在原招标公告媒体上发布。 现场踏勘：本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 8 | 投标有效期：提交投标文件截止之日起90天。 |
| 9 | 1.网上投标截止时间：2026年7月28日13:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。 2.网上投标解密时间：2026年7月28日13:30；解密时限：开启解密后30分钟。 3.投标文件提交地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。 特别提醒： （1）本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅等待后续提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （2）若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标人被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若投标人被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标人默认资审结果或评审结果。 |
| 10 | 评审时间：2026年7月28日唱标结束后 评审地点：无锡市滨湖区建筑西路586号建苑智汇谷5楼503室 |
| 11 | 确定中标单位时间：2026年7月28日评审结束后 |
| 12 | 本次采购采用江苏省政府采购（苏采云）平台进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。 本项目为线上不见面采购，投标人无需到开标现场及递交纸质文件。中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件正本一份，副本二份。 |
| 13 | 采购人：无锡市检验检测认证研究院 联系地址：无锡市春新东路8号 联系人：杨晓霞 联系电话：0510-88209485 采购代理机构：江苏宏翔工程造价咨询有限公司 联系地址：无锡市滨湖区建筑西路586号建苑智汇谷5楼503室 联系人：徐祎婧、欧阳文超 联系电话：13151919599、0510-88601103 电子邮件地址：874377004@qq.com 邮政编码：214000 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 |
| 14 | 1.潜在投标人访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法： （1）供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上获取--下载招标文件--将招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （2）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”——“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 （http://jszfcg.jsczt.cn）进入注册界面。 （3）投标人应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。领取CA和办理电子签章详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”（http://jsxcmm.com/help/help.html） （4）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 （5）招标文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已获取项目—获取详情页面内相应链接进行下载。 （6）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网--下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （7）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （8）苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。 2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的信息。 |

第二部分.投标人须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件：

1.招标文件包括文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.投标人登录江苏省政府采购（苏采云）平台 （http://jszfcg.jsczt.cn）在线申请获取招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3.投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次采购招标使用。

（三）招标文件的解释：

1.投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至江苏宏翔工程造价咨询有限公司，联系方式详见投标邀请第13项。

2.采购人、江苏宏翔工程造价咨询有限公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

（四）招标文件的补充或修正：

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。如需对招标文件进行澄清或修正，江苏宏翔工程造价咨询有限公司将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（无锡政府采购网、江苏政府采购网）发布更正公告并书面通知已获取招标文件的单位，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。请招标文件的收受人下载此更正公告后，于投标截止日前书面回函（传真件）江苏宏翔工程造价咨询有限公司，逾期不回视同收到此公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

（五）投标文件的组成：

投标文件由证明文件、投标函、报价部分、技术文件四部分组成。（相应内容上传至投标客户端）

1.证明文件部分：

第一部分：资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件原件扫描件并签章上传至投标系统（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）；

（3）投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

（4）投标人法定代表人身份证原件扫描件并签章上传至投标系统（身份证应为正、反面）；

（5）投标人法定代表人授权代表身份证原件扫描件并签章上传至投标系统（身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）投标人近六个月中任意一个月份（不含投标当月） 的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度或2025年度审计报告和所附已审财务报告原件扫描件并签章上传至投标系统；

（7）投标人近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件并签章上传至投标系统；

（8）投标人近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件并签章上传至投标系统；

（9）承诺书原件扫描件（格式见附件）。

（10）所投产品制造商应为中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位），所投产品制造商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》扫描件并签章上传至投标系统；所投产品制造商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件并签章上传至投标系统；所投产品制造商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》扫描件并签章上传至投标系统（格式见附件）。

（11）所投产品应为本国产品，提供《关于符合本国产品标准的声明函》扫描件并签章上传至投标系统（格式见附件）。

*注1：上述证明文件中的资格、资信证明文件必须全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第6、7、8三项遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明或情况说明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

注2：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

第二部分：补充证明文件

（1）投标偏离表（格式见附件）；

（2）其他投标人认为有必要提供的证明资料（参考评分标准）。

2.投标函部分（格式见附件）：

（1）投标函；

（2）投标函附录（开标一览表）；

3.报价部分（格式见附件）：

（1）分项报价表；

（2）细目报价表；

4.技术文件（格式自拟）。

（六）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云报价客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

6.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

7.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

8.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

9.投标人进行网上投标请参照《“苏采云”系统供应商操作手册》。

10.投标费用自理。

11.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

（七）网上投标：

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标截止时间内，凭CA数字证书登录政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标人应对要求提供的资格、资信证明文件（如资质证书、资格证书等）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

（八）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，其投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定时间上传的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

2.未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的；

3.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

4.投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

5.不具备招标文件中规定的资格要求的；

6.报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价或最高单项限价的；

7.投标人的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

8.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

10.恶意串通其他投标人，故意哄抬价格或压价的；

11.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

12.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的或提供的资格、资信证明文件图片字迹模糊不清、无法辨认的；

13.不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

14.不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

15.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

16.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

17.投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

18.投标文件报价出现前后不一致，投标人拒不确认修正后的报价的；

19.同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的；

20.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能在合理的时间（一般不少于30分钟）内提交书面说明或相关证明材料以证明其报价合理性的；

21.未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

22.未提供技术文件的；

23.列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

24.不同投标人的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

25.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

26.不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

27.同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

28.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

29.投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

30.不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

31.不同投标人的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，其投标无效；

32.电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

33.其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

（九）开标、评标：

1.所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2.解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、CA锁、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

3.投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

4.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标人可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

5.投标文件的审查

（1） 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

⑤同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖供应商公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（2）电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

（3）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

6.评标程序

评标工作由江苏宏翔工程造价咨询有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、 查询投标人在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标人是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

C.异常低价投标（响应）审查

1）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

如果项目或采购包存在有分项价格最高限价要求或单价最高限价（最高限制单价）要求时，有上述情形的，应当启动异常低价投标（响应）审查程序。

2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

3）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

4）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

D.未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

E.在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

F.如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

7.评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。并列的按技术标指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

8.评分标准

（一）评分项目及总分（总分100分）

（1）报价                                30分

（2）投标人评价                           8分

（3）技术规格及性能                      21分

（4）技术服务方案                        39分

（5）加分因素                             2分

（二）各项目评分标准

（1）报价（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。

注：①本项目为专门面向中小/小微企业的项目，不做价格扣除。

②本项目不接受进口产品，不做价格扣除。

（2）投标人评价（8分）

1）投标人所提供的整体质保期在满足招标文件要求的前提下，每延长1年加 2 分， 本项最高得4分。（提供承诺书上传至投标系统，承诺书格式自拟，不提供不得分）

2）投标人自2023年1月1日以来承担过同类项目（单体电池热蔓延烟气分析系统）的，有一个得2分，本项最高得4分，时间以合同签订时间为准，提供合同、发票及履约验收证明材料原件扫描件上传至投标系统，不提供或提供不全不得分，同一客户不同时间的合同不重复计取。

（3）技术规格及性能（21分）

①所投货物的技术参数为★号指标的，为实质性技术参数，需在《投标偏离表》对应列明偏离情况，若出现负偏离即无效标书。投标人须提供有效证明电子件材料包括但不仅限于厂家证明、白皮书、彩页、手册、检测报告、说明书、设备照片等，评标委员会认为所附证明材料未按要求提供技术支持资料或提供的技术支持资料不能佐证偏离表内容的，视为负偏离。

②所投货物的技术参数为▲号指标的，为重要技术参数，需在《投标偏离表》对应列明偏离情况，单项权重为2分。投标人须提供有效证明电子件材料包括但不仅限于厂家证明、白皮书、彩页、手册、检测报告、说明书、设备照片等，评标委员会认为所附证明材料未按要求提供技术支持资料或提供的技术支持资料不能佐证偏离表内容的，则不得分。

③所投货物的技术参数为未标符号指标的，为普通技术参数，单项权重为1分，投标人必须如实地在《投标偏离表》中逐条标明满足与否，并对其真实性负责。

④得分项相关证明材料请按下方表格顺序须逐条列明并标识清晰，如因投标供应商上传混乱、模糊不清等原因造成错漏，由投标供应商自行负责。

| 技术参数评分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 评分标准 | 分值下限 | 分值上限 |
| 1 | 单体电池热蔓延烟气分析系统 | 1.技术规格 1.1 最大气体燃爆压力测试装置 1.1.4 爆炸压力采集采用动态数据采集卡采集，24位分辨率，150ks/s 采样频率。 1.1.6 进口高频压力变送器，量程0～3.5 MPa （绝压），精度≤0.25%FS。 1.1.7 柔性电热材料对球体进行可控加热，通过PID温控系统精准调节温度，常温～150℃可调，温度波动范围为±1℃。 1.1.8 高能量点火装置，PLC自动点火。 1.1.9 专业的混合气配气系统，质量流量计流量≥10L/min，精度≤1.5%。 1.1.10 控制系统主机为19寸正电容触摸一体机，酷睿9代I5 ，16+1TB固态，双网，内置Wi-Fi。 1.1.11 采用工业级分布式测控架构，信号采集与控制单元物理隔离。 1.1.12 支持测试流程全生命周期溯源管理，具备测试任务版本化管理能力。 1.1.13 压力采集系统具备抗干扰自适应滤波算法，保障复杂工况下数据纯净度。 1.1.14 配气系统支持多组分气体智能配比模型，可扩展自定义气体配方。 1.1.15 设备具备上电自检、故障自诊断、异常自动保护三位一体安全机制 1.1.16 球体腔体采用流体力学优化结构，降低气体扰动对测试结果影响 1.1.17 废气采用不锈钢硬管排烟系统，可直达主管道。 | 符合得1分，不符合不得分 | 0 | 1 |
|  |  | ▲1.1.5 真空泵抽气速率不低于12 m³/h，极限压力不小于2 Pa。真空泵配备前置过滤装置，耐高温高湿、腐蚀性气体。 | 符合得2分，不符合不得分 | 0 | 2 |
|  |  | 1.2 燃烧速率测试装置 1.2.2 石英容器配备转速可调搅拌装置，保证内部混合气体均匀。 1.2.3 混合容器及测试管道可抽真空至10Pa abs或更低压力。 1.2.6 配备40 mm、30mm、20mm多种尺寸测试管及接头，三个测试管全波段透光率均达到99.9%，其中250～600nm完全投射。 1.2.7 高能量点火装置，通过PLC控制系统设定点火时间，点火时间一般设定为0.3s±0.05s。 1.2.8 火焰传播结束后，在管的上端淬火，燃烧产物被管内循环的氮气或空气流驱逐出去。 1.2.9 温度实时监测采用K型铠装热电偶，温度显示精度至少0.1℃。 1.2.11 配备专业视频采集分析软件，自主知识产权，可自动计算火焰分析结果及生成报告。火焰分析软件具备AI 辅助火焰边缘识别能力，提升测试重复性。 1.2.12 配备专业工控上位机，i7-12700处理器和TUF Z790-PLUS D4主板，32GB DDR4 3200双通道内存，2块KC3000 2TB PCIe 4.0高速固态硬盘（搭配HR-10 M.2散热马甲）和1块WD 240G SATA固态硬盘，采用9风扇设计的机箱优化散热。 1.2.13 测试数据支持原始帧 + 分析结果 + 设备状态三位一体打包存储。 1.2.14 具备测试流程可视化组态功能，用户可自定义测试步骤。 1.2.15 废气采用不锈钢硬管排烟系统，可直达主管道。 | 符合得1分，不符合不得分 | 0 | 1 |
|  |  | ▲1.2.1 配备石英混气容器用于混合测试气体，容器不少于容量18 L。 | 符合得2分，不符合不得分 | 0 | 2 |
|  |  | ▲1.2.4 真空泵抽气速率不低于12 m³/h，极限压力不小于2 Pa。真空泵配备前置过滤装置，耐高温高湿、腐蚀性气体。 | 符合得2分，不符合不得分 | 0 | 2 |
|  |  | ▲1.2.10 配备高速摄像机，分辨率1920×1080，采集速度不小于1200帧/秒，自带高速内存不小于64G。高速图像采集系统采用帧同步硬触发架构，与点火信号毫秒级锁定。 | 符合得2分，不符合不得分 | 0 | 2 |
|  |  | 1.3 燃烧极限测试装置 1.3.1 可以测试常温和高温气体燃烧极限。温控系统采用模糊 PID 自适应算法，提升高温工况稳定性。 1.3.2 测定仪内部测试环境温度可调，温度调节范围常温～200 ℃，控温精度±1 ℃。 1.3.3 配置标准8L金属容器。 1.3.4 配备真空泵，抽取玻璃容器内部气体，实现抽真空与吹扫功能。 1.3.5 容器安装口采用活动门方式开启关闭，并搭配锁紧螺丝用于保证舱体密封性。 1.3.6 配备高精度压力传感器，传感器量程0～200 kPa（绝压），精度0.25%FS。 1.3.7 配置常规压力传感器，量程0～3.1 MPa（绝压）。 1.3.8 容器接口预留配气、抽真空、压力监测等接口。 1.3.9 热电偶：K型热电偶，温度量程0～1100 ℃，温度显示精度优于0.1 ℃。 1.3.10 功能，防止配气过程中进行点火误操作。 1.3.11 配置有玻璃观察窗，便于观察试验现象。 1.3.12 采用PLC及HMI触控屏控制，可实现温度、压力、数据以及配气、点火等测试流程的实时监控、显示、控制以及数据存储。数据接口支持标准化数据交互协议，可对接上级管理平台。 1.3.13 设备具备测试环境模拟补偿模型，自动修正环境温度影响。 1.3.14 控制系统支持多测试模式一键切换，无需手动改接线 1.3.15 废气采用不锈钢硬管排烟系统，可直达主管道。 | 符合得1分，不符合不得分 | 0 | 1 |
|  |  | 2.配件： 备用真空泵1个；常用型号转接头、气管多个；真空泵滤芯8套，点火针4个。 | 符合得1分，不符合不得分 | 0 | 1 |
|  |  | 3.现场基建 提供一体化工程布局方案，包含人机工程、安全距离、运维通道优化设计，气路 、 电路、 排烟设计，符合实验室安规与运维便捷性要求。现场区域尺寸图见下图，也可现场勘测。 | 符合得1分，不符合不得分 | 0 | 1 |
| 2 | 热蔓延点火系统 | 1.技术规格 1.1 控制系统 1.1.3 控制系统采用多任务实时调度内核，保障多路点火时序无偏差。 1.1.4 支持每路高压点火装置独立设置点火时间和间隔时间，并可一键启动全部通路同时点火。 1.1.5 设备支持点火 - 加热 - 水冷 - 采集全流程联动时序编辑。 1.1.6 具备操作权限分级管理，支持审计日志不可篡改存储。 1.2 点火系统 1.2.3 每路高压发生器内均有内置过流、短路保护、故障时自动切断输出并报警。 | 符合得1分，不符合不得分 | 0 | 1 |
|  |  | 1.3 加热系统 1.3.1 每路采用继电器，由PLC控制，提供独立开关 1.3.2 电源线根据现场距离预留实施。 1.4 水冷系统 1.4.2 配备高性能水泵，最大流量至少13L/min，最大至少扬程12m。 1.4.3 配备高效的冷凝散热系统，保障系统能够支持7*24小时长时间连续运行的热平衡。 1.4.4 水冷系统采用智能均流分配算法，保障各路冷却一致性。 1.5 热流计系统 1.5.1 支持16支高精度热流计，采用双量程组合测量。 1.5.2 采用Schmidt-Boelter型水冷式热流计，热流计数量为10支，热流计量程范围涵盖0-50kW/m2。 1.5.3 热流采集系统支持热流数据实时校准与漂移自动补偿。 | 符合得1分，不符合不得分 | 0 | 1 |
|  |  | 2.配件： 冷却液2桶 | 符合得1分，不符合不得分 | 0 | 1 |
| 3 | 耙镍氢气气流稳定装置 | 1.技术规格 1.1 控制系统 1.1.2 支持与总碳氢分析仪数据交互与状态互锁。 1.1.3 具备掉电保护、来电自恢复、故障定位提示功能。 1.2 流量控制 1.2.2 采用高精度气流稳压稳流闭环控制模型，输出气流波动自适应抑制。 1.2.3 气路系统具备气体污染智能预警功能。 1.2.4 设备采用模块化插拔式设计，便于维护与扩展。 | 符合得1分，不符合不得分 | 0 | 1 |
|  |  | 2.配件及维保： 2.1 点火包1套，点火棒2个。 | 符合得1分，不符合不得分 | 0 | 1 |
| 4 | 总碳氢分析仪 | 1.技术规格 1.1 采样系统 1.1.1 取样孔设计为背对风速流动方向。 1.1.2 配备样品预处理系统，过滤装置分三级过滤，可过滤尺寸大于0.2μm的颗粒，配置量程为5 L/min转子流量计进行进气流量调节。 1.1.3 采用真空泵取样，用于过程气体连续抽取分析，泵体工作压力 7 Kg气压。 1.1.4 取样泵工作真空度至少可达 -93 kPa，流速至少35 L/min，内部防腐蚀。 1.1.5 具备两路不锈钢制成的换热器，可调出口露点和警报阈值，冷却块温度显示器，具备状态指示和输出，额定冷却功率≥360 kJ/h，恒定的露点稳定性±0.1°C，配备专用蠕动泵用于冷凝水排除。 1.1.6 预处理单元的气体管路采用SUS316L不锈钢材质，焊接与卡套连接处经严格检漏，管路布局简洁整齐。预处理系统采用多维度工况自适应调节逻辑。 | 符合得1分，不符合不得分 | 0 | 1 |
|  |  | 1.2 分析系统 1.2.4 分析单元具备基线自动校准与零点自动跟踪能力。 1.3 控制系统 1.3.1 设备集成在标准控制柜内，便于操作，可将数据连接主控制系统进行处理。 1.3.2 采用19寸独立设计标准取样柜，内置过滤器、干燥剂、冷凝器、取样泵、调压阀等多种气体预处理调节装置。 1.3.3 数据采集采用滑动平均滤波 + 抗脉冲干扰算法。 1.3.4 支持历史数据回溯、趋势分析、超限事件记录。 1.3.5 系统具备通信链路心跳检测，掉线自动重连。 1.3.6 软件界面支持多设备状态集中监控，一体化展示。 | 符合得1分，不符合不得分 | 0 | 1 |
|  |  | 2. 配件： 过滤器滤芯3套。 | 符合得1分，不符合不得分 | 0 | 1 |

（4）技术服务方案（39分）

1）实施方案（8分）：对供货计划安排、供货安装方案进行评审。

以上内容不存在瑕疵：8分；

以上内容存在1处瑕疵：5分；

以上内容存在2处瑕疵：2分；

未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分。

2）质保服务方案（8分）：对备品备件优惠清单、质保期内及质保期外质量及服务承诺进行评审。

以上内容不存在瑕疵：8分；

以上内容存在1处瑕疵：5分；

以上内容存在2处瑕疵：2分；

未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分。

3）人员培训方案（8分）：对用户培训计划及服务措施、技术培训承诺进行评审。

以上内容不存在瑕疵：8分；

以上内容存在1处瑕疵：5分；

以上内容存在2处瑕疵：2分；

未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分。

4）安装调试计划方案（8分）：对安装调试方案、安装技术人员配备进行评审。

以上内容不存在瑕疵：8分；

以上内容存在1处瑕疵：5分；

以上内容存在2处瑕疵：2分；

未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分。

5）售后服务方案（7分）：对售后服务体系及售后服务承诺、应急处理措施进行评审。

以上内容不存在瑕疵：7分；

以上内容存在1处瑕疵：4分；

以上内容存在2处瑕疵：2分；

未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分。

注：本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点或存在薄弱；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形，未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

（5）加分因素（2分）

依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件、环境标志产品认证证书原件扫描件，否则不得分）。

评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标单位的得分，各分项得分合计即为投标单位的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分，但如投标单位的投标文件中无技术文件的，按无效投标文件处理。投标单位如对采购文件提出的合理要求不作出相应承诺或对招标单位提出不合理要求的不予得标。每项评分的具体内容和方法由评委集体讨论，评委独立评分。所有评委打分的平均值为各投标人最终得分。最终得分最高者将为推荐中标候选人。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

（十）定标：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，依法确定中标投标人。采购人将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体（江苏政府采购网）发布公告中标、成交结果公告。依据中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》，供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。（二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购代理机构对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“投标人诚信记录”，并按相关规定处理。

2.中标结果确定后，江苏宏翔工程造价咨询有限公司将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

（十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标人或者对采购文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消。

（十二）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标投标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十三）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标投标人投标文件的约定，与中标投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。采购人不得向中标投标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

2.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

3.江苏宏翔工程造价咨询有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购监督管理部门作出相应处理。

（十四）政府采购信用担保（本项目无需缴纳履约保证金）：

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保、融资担保两种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该两种信用担保形式。

1.履约担保。

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。政府采购履约担保函格式见附件。

2.融资担保。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、中标通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。无锡市政府采购合同融资政策告知函（详见附件）。

3.政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用投标、履约和融资三种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。

4.合作担保机构及银行出具的投标担保函、履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。

（十五）代理服务费：

招标代理服务费由中标单位支付，代理费收费按差额定率累进法，收费标准（货物招标）为：中标金额100万元以下费率为中标金额的1.5%，中标金额100万元－500万元费率为中标金额的1.1%。供应商报价应包含招标代理服务费。

（十六）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，投标人应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知招标人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标人负责。

（十七）其他政策要求：

1.本项目中如有涉及到商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

2.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

3.本国产品支持政策

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。政府采购活动涉及本国产品的，投标人应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》。本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

4.本项目中如有涉及到采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

5.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡市政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。
附件：

（一）政府采购履约担保函（格式）：

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称“主合同”），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                       。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1.因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3.因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年    月    日

（二）无锡市政府采购合同融资政策告知函（格式）

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）、《关于进一步推进政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2022〕7号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

- 第三部分.项目技术要求和有关说明

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

A 单体电池热蔓延烟气分析系统（核心产品）

- 1.采购设备名称：单体电池热蔓延烟气分析系统

- 2.预算价格：185万元

- 3.最高限价：184万元

- 4.是否接受进口产品：否

- 5.是否强制节能产品：否

6.是否安全信息产品：否

B 热蔓延点火系统

- 1.采购设备名称：热蔓延点火系统

- 2.预算价格：40万元

- 3.最高限价：39万元

- 4.是否接受进口产品：否

- 5.是否强制节能产品：否

6.是否安全信息产品：否

C 耙镍氢气气流稳定装置

- 1.采购设备名称：耙镍氢气气流稳定装置

- 2.预算价格：2万元

- 3.最高限价：2万元

- 4.是否接受进口产品：否

- 5.是否强制节能产品：否

- 6.是否安全信息产品：否

- D 总碳氢分析仪

- 采购设备名称：总碳氢分析仪

- 预算价格：24万元

- 最高限价：23万元

- 是否接受进口产品：否

- 是否强制节能产品：否

- 6.是否安全信息产品：否

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

- A 单体电池热蔓延烟气分析系统

- BS EN 15967:2011 《Determination of maximum explosion pressure and the maximum rate of pressure rise of gases and vapours》

- ISO 817:2014 《Refrigerants — Designation and safety classification》

- GB/T 21844-2008 《化合物（蒸气和气体）易燃性浓度限值的标准试验方法》

- ASTM E681-2009 《化学品（蒸气和气体）易燃性浓度限值的标准试验方法》

- EN 15967:2011 《气体和蒸气的最大爆炸压力和最大压升的测定》

- B 热蔓延点火系统

- 符合 UL 9540B 标准要求。

- C 耙镍氢气气流稳定装置

- 符合 NFPA 855 标准要求。

- D 总碳氢分析仪

- 符合 NFPA 855 标准要求。

- （三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

- A 单体电池热蔓延烟气分析系统

- 1.技术规格

- 1.1 最大气体燃爆压力测试装置

- ★1.1.1 不锈钢球体结构，球体内容积20升，最大耐压3MPa，配置工程压力2.5Mpa安全阀。

- ★1.1.2 球体顶部配置螺纹安装结构点火装置和温度测量装置，可定期更换清理。

- ★1.1.3 四周预留抽真空口、样气进口、吹扫口、压力监测口多种接口，并预留连接额外配置产品的接口，满足测试使用需求。球体底部配备排水口。

- 1.1.4 爆炸压力采集采用动态数据采集卡采集，24位分辨率，150ks/s 采样频率。

- ▲1.1.5 真空泵抽气速率不低于12 m³/h，极限压力不小于2 Pa。真空泵配备前置过滤装置，耐高温高湿、腐蚀性气体。

- 1.1.6 进口高频压力变送器，量程0～3.5 MPa （绝压），精度≤0.25%FS。

- 1.1.7 柔性电热材料对球体进行可控加热，通过PID温控系统精准调节温度，常温～150℃可调，温度波动范围为±1℃。

- 1.1.8 高能量点火装置，PLC自动点火。

- 1.1.9 专业的混合气配气系统，质量流量计流量≥10L/min，精度≤1.5%。

- 1.1.10 控制系统主机为19寸正电容触摸一体机，酷睿9代I5 ，16+1TB固态，双网，内置Wi-Fi。

- 1.1.11 采用工业级分布式测控架构，信号采集与控制单元物理隔离。

- 1.1.12 支持测试流程全生命周期溯源管理，具备测试任务版本化管理能力。

- 1.1.13 压力采集系统具备抗干扰自适应滤波算法，保障复杂工况下数据纯净度。

- 1.1.14 配气系统支持多组分气体智能配比模型，可扩展自定义气体配方。

- 1.1.15 设备具备上电自检、故障自诊断、异常自动保护三位一体安全机制

- 1.1.16 球体腔体采用流体力学优化结构，降低气体扰动对测试结果影响

- 1.1.17 废气采用不锈钢硬管排烟系统，可直达主管道。

- 1.2 燃烧速率测试装置

- ▲1.2.1 配备石英混气容器用于混合测试气体，容器不少于容量18 L。

- 1.2.2 石英容器配备转速可调搅拌装置，保证内部混合气体均匀。

- 1.2.3 混合容器及测试管道可抽真空至10Pa abs或更低压力。

- ▲1.2.4 真空泵抽气速率不低于12 m³/h，极限压力不小于2 Pa。真空泵配备前置过滤装置，耐高温高湿、腐蚀性气体。

- ★1.2.5 配备高精度压力传感器，传感器量程0～0.6 MPa（绝压），精度≤0.25%FS。

- 1.2.6 配备40 mm、30mm、20mm多种尺寸测试管及接头，三个测试管全波段透光率均达到99.9%，其中250～600nm完全投射。

- 1.2.7 高能量点火装置，通过PLC控制系统设定点火时间，点火时间一般设定为0.3s±0.05s。

- 1.2.8 火焰传播结束后，在管的上端淬火，燃烧产物被管内循环的氮气或空气流驱逐出去。

- 1.2.9 温度实时监测采用K型铠装热电偶，温度显示精度至少0.1℃。

- ▲1.2.10 配备高速摄像机，分辨率1920×1080，采集速度不小于1200帧/秒，自带高速内存不小于64G。高速图像采集系统采用帧同步硬触发架构，与点火信号毫秒级锁定。

- 1.2.11 配备专业视频采集分析软件，自主知识产权，可自动计算火焰分析结果及生成报告。火焰分析软件具备AI 辅助火焰边缘识别能力，提升测试重复性。

- 1.2.12 配备专业工控上位机，i7-12700处理器和TUF Z790-PLUS D4主板，32GB DDR4 3200双通道内存，2块KC3000 2TB PCIe 4.0高速固态硬盘（搭配HR-10 M.2散热马甲）和1块WD 240G SATA固态硬盘，采用9风扇设计的机箱优化散热。

- 1.2.13 测试数据支持原始帧 + 分析结果 + 设备状态三位一体打包存储。

- 1.2.14 具备测试流程可视化组态功能，用户可自定义测试步骤。

- 1.2.15 废气采用不锈钢硬管排烟系统，可直达主管道。

- 1.3 燃烧极限测试装置

- 1.3.1 可以测试常温和高温气体燃烧极限。温控系统采用模糊 PID 自适应算法，提升高温工况稳定性。

- 1.3.2 测定仪内部测试环境温度可调，温度调节范围常温～200 ℃，控温精度±1 ℃。

- 1.3.3 配置标准8L金属容器。

- 1.3.4 配备真空泵，抽取玻璃容器内部气体，实现抽真空与吹扫功能。

- 1.3.5 容器安装口采用活动门方式开启关闭，并搭配锁紧螺丝用于保证舱体密封性。

- 1.3.6 配备高精度压力传感器，传感器量程0～200 kPa（绝压），精度0.25%FS。

- 1.3.7 配置常规压力传感器，量程0～3.1 MPa（绝压）。

- 1.3.8 容器接口预留配气、抽真空、压力监测等接口。

- 1.3.9 热电偶：K型热电偶，温度量程0～1100 ℃，温度显示精度优于0.1 ℃。

- 1.3.10 功能，防止配气过程中进行点火误操作。

- 1.3.11 配置有玻璃观察窗，便于观察试验现象。

- 1.3.12 采用PLC及HMI触控屏控制，可实现温度、压力、数据以及配气、点火等测试流程的实时监控、显示、控制以及数据存储。数据接口支持标准化数据交互协议，可对接上级管理平台。

- 1.3.13 设备具备测试环境模拟补偿模型，自动修正环境温度影响。

- 1.3.14 控制系统支持多测试模式一键切换，无需手动改接线

- 1.3.15 废气采用不锈钢硬管排烟系统，可直达主管道。

- 2.配件：

- 备用真空泵1个；常用型号转接头、气管多个；真空泵滤芯8套，点火针4个。

- 3.现场基建

- 提供一体化工程布局方案，包含人机工程、安全距离、运维通道优化设计，气路 、 电路、 排烟设计，符合实验室安规与运维便捷性要求。现场区域尺寸图见下图，也可现场勘测。

- B 热蔓延点火系统

- 1.技术规格

- 1.1 控制系统

- ★1.1.1 8路高压电弧点火装置，8路预留220V点火棒综合控制。

- ★1.1.2 PLC扫描周期不大于10ms。

- 1.1.3 控制系统采用多任务实时调度内核，保障多路点火时序无偏差。

- 1.1.4 支持每路高压点火装置独立设置点火时间和间隔时间，并可一键启动全部通路同时点火。

- 1.1.5 设备支持点火 - 加热 - 水冷 - 采集全流程联动时序编辑。

- 1.1.6 具备操作权限分级管理，支持审计日志不可篡改存储。

- 1.2 点火系统

- ★1.2.1 8路通道，点火驱动具备EMC 电磁兼容自适应抑制策略，降低对周边仪器干扰。

- ★1.2.2 每路点火时间和间隔时间均可独立设置，支持单路手动、多路同时及顺序点火等多种模式。

- 1.2.3 每路高压发生器内均有内置过流、短路保护、故障时自动切断输出并报警。

- 1.3 加热系统

- 1.3.1 每路采用继电器，由PLC控制，提供独立开关

- 1.3.2 电源线根据现场距离预留实施。

- 1.4 水冷系统

- ★1.4.1 “主机供水+分水器均流”的一进多出分布式冷却架构。

- 1.4.2 配备高性能水泵，最大流量至少13L/min，最大至少扬程12m。

- 1.4.3 配备高效的冷凝散热系统，保障系统能够支持7*24小时长时间连续运行的热平衡。

- 1.4.4 水冷系统采用智能均流分配算法，保障各路冷却一致性。

- 1.5 热流计系统

- 1.5.1 支持16支高精度热流计，采用双量程组合测量。

- 1.5.2 采用Schmidt-Boelter型水冷式热流计，热流计数量为10支，热流计量程范围涵盖0-50kW/m2。

- 1.5.3 热流采集系统支持热流数据实时校准与漂移自动补偿。

- 2.配件：

- 冷却液2桶

- C 耙镍氢气气流稳定装置

- 1.技术规格

- 1.1 控制系统

- ★1.1.1 通过总碳氢控制系统控制，可与总碳氢分析装置整合。

- 1.1.2 支持与总碳氢分析仪数据交互与状态互锁。

- 1.1.3 具备掉电保护、来电自恢复、故障定位提示功能。

- 1.2 流量控制

- ★1.2.1 双质量流量计，流量分别≥5L/min和≥2L/min，精度≤1%。

- 1.2.2 采用高精度气流稳压稳流闭环控制模型，输出气流波动自适应抑制。

- 1.2.3 气路系统具备气体污染智能预警功能。

- 1.2.4 设备采用模块化插拔式设计，便于维护与扩展。

- 2.配件及维保：

- 2.1 点火包1套，点火棒2个。

- ★2.2 原有燃烧系统维保，包含基础配件耗材。

- D 总碳氢分析仪

- 1.技术规格

- 1.1 采样系统

- 1.1.1 取样孔设计为背对风速流动方向。

- 1.1.2 配备样品预处理系统，过滤装置分三级过滤，可过滤尺寸大于0.2μm的颗粒，配置量程为5 L/min转子流量计进行进气流量调节。

- 1.1.3 采用真空泵取样，用于过程气体连续抽取分析，泵体工作压力 7 Kg气压。

- 1.1.4 取样泵工作真空度至少可达 -93 kPa，流速至少35 L/min，内部防腐蚀。

- 1.1.5 具备两路不锈钢制成的换热器，可调出口露点和警报阈值，冷却块温度显示器，具备状态指示和输出，额定冷却功率≥360 kJ/h，恒定的露点稳定性±0.1°C，配备专用蠕动泵用于冷凝水排除。

- 1.1.6 预处理单元的气体管路采用SUS316L不锈钢材质，焊接与卡套连接处经严格检漏，管路布局简洁整齐。预处理系统采用多维度工况自适应调节逻辑。

- 1.2 分析系统

- ★1.2.1 量程：0-10000 ppm

- ★1.2.2 精度：10 ppm

- ★1.2.3 稳定性：±3% F.S，重复性：±3% F.S，T90响应时间：≤2s。

- 1.2.4 分析单元具备基线自动校准与零点自动跟踪能力。

- 1.3 控制系统

- 1.3.1 设备集成在标准控制柜内，便于操作，可将数据连接主控制系统进行处理。

- 1.3.2 采用19寸独立设计标准取样柜，内置过滤器、干燥剂、冷凝器、取样泵、调压阀等多种气体预处理调节装置。

- 1.3.3 数据采集采用滑动平均滤波 + 抗脉冲干扰算法。

- 1.3.4 支持历史数据回溯、趋势分析、超限事件记录。

- 1.3.5 系统具备通信链路心跳检测，掉线自动重连。

- 1.3.6 软件界面支持多设备状态集中监控，一体化展示。

- 2.配件：

- 过滤器滤芯3套。

- （四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

- 1.采购数量：单体电池热蔓延烟气分析系统 1套、热蔓延点火系统 1套、耙镍氢气气流稳定装置 1套、总碳氢分析仪 1套。

- 2.交货期：合同签订后90日历天内，完成全部货物的供货、安装与调试工作，并交付至指定地点供采购人使用。

- 3.质保期：12个月（自货物验收合格之日起计算）。

- 4.本项目实施地点：无锡市新锦路101号国家高端储能中心。

- 5.付款方式：合同签订生效后30日内，支付总货款的30%；货到验收合格交付需方使用，供方提供增值税专用发票后30日内支付剩余尾款。

- （五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

- 1.质保服务：所有货物提供不少于12个月免费质保期，质保期自货物验收合格之日起计算。质保期内产品出现质量问题，供方免费维修。

- 2.故障处理效率：质保期内接到故障报修，市区范围内4小时内、周边地区8小时内派员到场处理；无法现场修复的，24小时内提供替换件，保障设备正常运行。

- 3.备品保障：质保期满后，长期提供原厂配件及维修服务，保证产品配件持续供应。

- （六）采购标的验收标准：

- 1.货物的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其他指标；

- 2.验收标准根据有关规定及技术要求，原则上以通过计量检定或校准合格为准。

- （七）采购标的的其他技术、服务等要求：

- 1.投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运输、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

- 2.采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标供应商的履约情况进行验收，验收时间以采购人发出《履约验收通知单》为准。验收时，采购人按照采购合同约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组给出项目总体评价，双方共同签署并盖章，履约验收的各项资料存档备查。

第四部分.合同书（格式）

合同书

需方（采购人）：

供方（中标方）：

- 政府采购编号：

- 采购内容：

- 中标总金额：（大写）                   ；（小写）

- 采购数量：

- 质量和包装要求及验收标准：

- 交货期或完工期：  合同签订生效后         日历天内

- 交货地点和方式：

- 货款支付步骤和办法：

- 售后服务：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其他事项：

- 合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式四份，供需双方各执二份。

- 合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章后生效。

需方（采购人）：           （盖章）   供方（中标方）：            （盖章）

法定（授权）代表人：                  法定（授权）代表人：

地址：                                地址：

年      月       日                     年      月       日

供方户名：

供方开户银行：

供方账号：

★.备注：供需双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

合同条款

根据江苏宏翔工程造价咨询有限公司编号          招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次           项目相关问题，同意按下列条款规定执行。

（一）合同内容：                         。

（二）采购数量：                         。

（三）价格及支付：

1.按此次中标价格执行，合同总标的额为             元（含税）。

2.付款方式：合同签订生效后30日内，支付总货款的30%；货到验收合格交付需方使用，供方提供增值税专用发票后30日内支付剩余尾款。

3.供方应于每次需方付款前，开具对应等额的增值税发票，如因供方开票迟延造成需方付款迟延的，需方付款期限相应顺延。

（四）知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

- 质量要求与检验：

1.供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4.供方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

5.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

6.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

7.经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

8.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（六）交货条件：

1.交货日期（或完工期）：

2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3. 货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4. 货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其他附件所有部件必须原包装。

5. 运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（七）  安装调试及售后服务：

1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

3.质保期后的货物维护由双方协商再定。

4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

5.需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其他服务，其费用另定。

6.供方提供    年免费质保服务质保期，并提供终身维修服务。质保期自货物安装调试完毕并经需方验收合格之日起开始计算。在质保期内，用户方在使用设备的过程中遇到的技术问题、故障等，接到报修后    小时内电话响应，如需要    小时内上门，维修日程不超过    个工作日。

7.在质保期内，如非需方原因损坏或出现性能不符要求等质量问题时，需方可根据具体情况，有权要求供方负责在需方指定期限内修复、换货或退货，因修复、调换或退货而支付的实际费用由供方承担，并且供方还应承担给需方造成的所有损失。如需方要求供方在指定期限内修复的，但供方超过指定期限还未修复的，需方有权自行修复或委托第三方修复，所花费用全部由供方承担。对于修复或调换的产品，质量保证期限自修复完毕或调换之日起重新计算。

8.供方对本合同履行过程中所知悉的需方全部文件、资料、信息等负有保密义务。未经需方书面同意，供方不得擅自披露、泄露、使用或用于本合同约定之外的目的。

（八）违约责任：

1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3.供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

4.由于供方提供货物质量、安装存在问题或缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

5.质保期内，供方未能按约履行质保义务，每发生一次，应当向需方支付违约金，金额为质保实际发生金额的2倍。

6.供方未能按约履行保密义务，应当向需方支付合同总价 1 %的违约金并赔偿由此给需方造成的全部损失。

（九）不可抗力：

1.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

2.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件。

（十）合同生效及其它：

1.合同经供需双方代表签字并盖章后即生效。

2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下 （1） 方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

5.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

附件1

货物清单及明细报价

| 序号 | 名称 | 制造商名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：大写： 元整 小写： 元（含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

商品包装政府采购需求标准（试行）

一、适用范围

本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。

二、商品包装环保要求

1.商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；

2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必须使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；

5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

三、检测方法

1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照GB/T10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。

2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）的检测按照GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物（VOC）含量的测定气相色谱法》规定的方法进行。

附件3

快递包装政府采购需求标准（试行）

一、适用范围

本标准中的快递包装主要指快递封装材料，包括封套、胶带、面单、包装袋/箱、填充物、集装袋、周转箱等。

二、快递包装环保要求

1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；

2.快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；

3.快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150mg/kg；

4.快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2－乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

5.快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

6.快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

7.快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；

8.快递中应使用幅宽不大于45mm的生物降解胶带；

9.快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

10.快递应使用电子面单；

11.直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

12.快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

三、检测方法

1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照GB/T10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。

2.快递包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）的检测按照GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物（VOC）含量的测定气相色谱法》规定的方法进行。

3.快递包装所使用的塑料包装的生物降解率的检测按照GB/T 20197-2006《降解塑料的定义、分类、标识和降解性能要求》规定的方法进行。

4.快递包装使用纸基材的包装材料中有机氯的检测按照GB/T22904-2008《纸浆、纸和纸板总氯和有机氯的检定》规定的方法进行。

5.快递包装中使用的生物降解胶带的生物降解率的检测按照GB/T19277.1《受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定采用测定释放的二氧化碳的方法第1部分：通用方法》规定的方法进行。

第五部分. 附件（投标文件格式）

投

标

文

件

政府采购编号：

采购项目名称：

投标人：

二〇二六年  月  日

# （一）投标函（格式）：

投标函

致江苏宏翔工程造价咨询有限公司：

我们收到你们编号           招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次   （采购项目名称） 项目投标。

一、根据已收到的采购编号为             的            项目的公开采购招标文件，遵照国家法律、法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对公开采购招标文件等所有文件的研究后，我方愿以人民币（大写）          元，（小写：¥      元人民币）的总价，按公开采购招标文件中的要求、技术规范等条件完成本项目的供货、售后服务、培训和保修。

二、我们愿意提供江苏宏翔工程造价咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

三、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为中标通知书发出之日起90天。

四、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我们认为你们有权决定中标者。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由无锡市江苏宏翔工程造价咨询有限公司协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

七、我们认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、我们愿意按招标文件的规定交纳投标保证金。如我们在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购方签订合同，则投标保证金将被贵方没收。

九、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在签订合同时按招标文件的规定缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

# （二）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1.本公司（单位）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.本公司（单位）对本项目（JSZC-320200-HXZX-G2026-0009）所提供的货物均为原厂全新合格品。

4.

5.

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由报价单位自行完善。

（三）开标一览表（格式）：

开标一览表

投标人名称（盖章）：                          政府采购编号：

| 项目名称 | 投标总报价（小写） |
| --- | --- |
| 投标总报价（大写）： |  |

填写说明：

投标函附录的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按投标函附录中内容为准，投标函附录中必须盖章或签字。

（四）分项报价表（格式）：

分项报价表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终报价 | 金额大写 元 |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人可根据本单位实际情况具体细化本表格，但表格已列内容需全部体现，表格不够可自行延长。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：        年    月    日

（五）细目报价表（格式）：

细目报价表（属于小、微型企业/残疾人福利企业/监狱企业产品及本国产品需填写）

细目报价表

投标人名称（盖章）：                                政府采购编号：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 性能指标 | 是否为本国产品 （是/否） | 数量 | 产地 | 免费质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供货期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体免费质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 | 1.质量 2.安装 3.“三包”（包修、包退、包换）4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：

# （1）供应商应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

# （2）表格不够可自行延长。

# （六）投标偏离表（格式）：

投标偏离表

投标人名称（盖章）                     政府采购编号：

| 序号 | 投标货物名称 | 招标技术要求 | 投标货物技术指标描述 | 选择项（正偏离、负偏离或符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

（1）本表不得删除；

（2）投标人须对照招标技术参数要求逐条列出并对比，其中“投标货物技术指标描述”一栏须详细说明投标产品的具体量化参数，如照抄招标文件要求或只写“完全响应”等字样的均不得分，并注明“正偏离”或“负偏离”，具体偏离以评委会认定为准。

（3）本表如需要可自行延长。

后附：相关证明资料

# （七）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

政府采购编号：JSZC-320200-HXZX-G2026-0009

日期：

江苏宏翔工程造价咨询有限公司：

系中华人民共和国合法企业，特授权         代表我公司（单位）全权办理针对本项目（JSZC-320200-HXZX-G2026-0009）的投标，参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：                        性别：

身份证件号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表身份证复印件

法定代表人身份证复印件

# （八）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

政府采购编号：JSZC-320200-HXZX-G2026-0009

日期：

江苏宏翔工程造价咨询有限公司：

我公司（单位）参加本次项目（JSZC-320200-HXZX-G2026-0009）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（JSZC-320200-HXZX-G2026-0009）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

# （九）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

3. 中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# （十）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

（十一）关于符合本国产品标准的声明函（格式）：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　　　　年　　月　日

_____________________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

# （十二）技术服务方案

注：格式自拟。