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[bookmark: _Toc17066][bookmark: _Toc24346][bookmark: _Toc23521][bookmark: _Toc16870][bookmark: _Toc1166][bookmark: _Toc21317]第一章 招标公告
项目概况
生物育种钟山实验室高通量自动化生物育种精准基因鉴定系统采购招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年7月6日14点（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc25006][bookmark: _Toc30075][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc11750][bookmark: _Toc12594][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc18950][bookmark: _Toc20264][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-320100-SMDY-G2026-0050（2640SUMEC/ZWGG2091）
2、项目名称：生物育种钟山实验室高通量自动化生物育种精准基因鉴定系统采购
3、预算金额：800万元，报价超过对应的预算金额作无效投标处理。
4、采购需求：
	包号
	品目号
	产品名称
	合同履行期限（交货期）
	预算（万元）
	是否接受进口产品投标

	1
	1-1
	高通量自动化样本前处理系统
	合同签订后30天内交货
	800.00
	否

	
	1-2
	高通量自动化核酸提取平台
	
	
	否

	
	1-3
	全自动核酸浓度分析及均一化平台
	
	
	否

	
	1-4
	高通量SNP检测平台
	
	
	否

	
	1-5
	全自动高通量基因分型系统（核心产品）
	
	
	否


5、合同履行期限（交货期）：详见采购需求
6、本项目（是/否）接受联合体投标：否。
2、 [bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc23582][bookmark: _Toc18310][bookmark: _Toc13867][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc5728][bookmark: _Toc11805][bookmark: _Toc4744][bookmark: _Toc35393622]申请人的资格要求
[bookmark: _Toc25714][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，包括但不限于：
（1）具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章；
（2）法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书）；
（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供距开标时间前六个月内任意一个月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前六个月内），或其2024或2025年度经审计的财务报告复印件加盖公章；
（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写）；
（5）参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；
（6）有依法缴纳税收的良好记录，提供距开标时间六个月内任意一个月份的纳税（企业代缴的个人所得税除外）凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；
（7）有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供距开标时间六个月内任意一个月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章；
注：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5号）的规定，以上涉及的证明材料，投标人可以在投标文件中一次性提交，也可以在投标文件中提供满足相应条件的书面承诺书（详见投标文件格式及附件），不再需要提供上述涉及的证明材料。
供应商投标文件中仅提供信用承诺书而未提供涉及的证明材料的，须在中标后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。
供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：
（1）供应商被列入严重失信主体名单；
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无（本项目不属于专门面向中小企业采购的项目）。
3、本项目的特定资格要求：
（1）本项目不接受进口产品投标（本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）；
（2）凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，在参加政府采购活动前应当在“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”内进行注册登记。注册成功后，供应商每次参加政府采购活动投标（响应）截至日2天前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标（响应）文件的组成部分提交给采购代理机构或采购人。“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加政府采购活动的必备材料。供应商应在递交投标（响应）文件的同时，提交供应商诚信档案管理系统中打印的“南京市政府采购供应商信用记录表”。 
（3）中标后不允许转包、分包。
（4）拒绝下述投标人参加本次采购活动的情形：
①投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。
③拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人参与政府采购活动。采购代理机构在评标时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人在采购公告发布之日24时前的信用记录并保存。
[bookmark: _Toc17864][bookmark: _Toc23882][bookmark: _Toc25779][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc4604][bookmark: _Toc27986][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28917]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc20266][bookmark: _Toc10556][bookmark: _Toc517][bookmark: _Toc3988]时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）
方式：苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载。
售价：0元。
[bookmark: _Toc20199][bookmark: _Toc725]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084]提交投标文件截止时间、开标时间：2026年7月6日14点（北京时间）
地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
[bookmark: _Toc27082][bookmark: _Toc24342][bookmark: _Toc4824][bookmark: _Toc3388][bookmark: _Toc20694][bookmark: _Toc5732]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc30915][bookmark: _Toc24040][bookmark: _Toc2831][bookmark: _Toc31398][bookmark: _Toc3800][bookmark: _Toc21402]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008]1、采购项目需要落实的政府采购情况：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》等政府采购文件。
2.获取招标文件时间：2026年6月15日起至2026年6月23日
3、潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
4、潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
5、“CA数字证书”的获取：
响应供应商需办理“CA数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。
通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。
6、采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
7、采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
8、请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
9、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。
10、投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
11、供应商诚信档案管理
根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。
 供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行： 
 （1）登陆“南京公共采购信息”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；
 （2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。
注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。
南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。
[bookmark: _Toc17648][bookmark: _Toc9042][bookmark: _Toc22233][bookmark: _Toc17257][bookmark: _Toc9926][bookmark: _Toc10546][bookmark: _Toc28135]七、联系方式
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]1、采购人：生物育种钟山实验室
联系人：任润生19951987608
地址：南京市玄武区钟灵街50 号
2、采购代理机构信息
名称：江苏苏美达仪器设备有限公司
地址：南京市长江路198号
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]联系方式：李婧怡025-84532580（文件发售）、谭一凡025-84532547（技术咨询）、吴丹025-84531298
3、项目联系方式
项目联系人：谭一凡
联系方式：025-84532547

5




[bookmark: _Toc28996][bookmark: _Toc20857][bookmark: _Toc26314][bookmark: _Toc31583][bookmark: _Toc21017][bookmark: _Toc519][bookmark: _Toc25694][bookmark: _Toc17365]第二章 投标人须知
投标人须知前附表（本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准）
	序号
	主要内容

	1
	采购人：生物育种钟山实验室
联系人：任润生19951987608
地址：南京市玄武区钟灵街50 号

	2
	采购代理机构：江苏苏美达仪器设备有限公司
文件发售联系人：李婧怡025-84532580 lijingyi@sumec.com.cn
业务咨询联系人：谭一凡025-84532547、吴丹025-84531298
联系地址：南京市长江路198号

	3
	项目名称：生物育种钟山实验室高通量自动化生物育种精准基因鉴定系统采购
项目编号：JSZC-320100-SMDY-G2026-0050（2640SUMEC/ZWGG2091）

	4
	采购方式：公开招标

	5
	投标有效期：开标之日起90天

	6
	投标保证金：本项目不收取

	7
	投标文件份数：/

	8
	递交投标文件开始时间：详见招标公告
递交投标文件截止时间：详见招标公告
地点：详见招标公告
开标时间：同投标文件接收截止时间
地点：同投标文件接收地点

	9
	投标报价：
1、 所有投标响应均以人民币报价。供应商的投标响应报价应遵守“中华人民共和国价格法”。该报价为到采购人指定地点现场的全部费用，含相关税费及相关服务费等一切可能发生的费用。
2、报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评审结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交供应商的报价让利行为，损失自负。

	10
	现场勘查要求：
不组织，投标人可自行联系采购人。未考察现场或考察工作不详细的投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

	11
	信用信息：
1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等。
2）信用信息查询截止时点：采购公告发布之日24时前。
3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。
4）信用信息的使用规则：拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	12
	采购标的对应中小企业划分标准所属行业：信息技术与服务业

	13
	本项目核心产品:全自动高通量基因分型系统
核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格;评审得分相同的，取技术分最高者;均相同时，由评标委员会集体决定一个供应商获得中标供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

	14
	招标代理服务费：
按照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002] 1980号）文件规定的标准费率× 63%收取代理服务费，单个分包招标代理费不足3000元，按照3000元收取。招标代理服务费一次付清。
收款信息：
户名：江苏苏美达仪器设备有限公司
开户银行：农行南京广州路支行
账户：10100301040003106

	15
	1、供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，联系方式详见第一章技术咨询联系人。
2、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起7个工作日内，提出质疑。
（1）接收质疑函的方式：供应商应在法定质疑期内将质疑函以书面形式（原件）送达代理机构，针对本项目同一采购程序环节的质疑应一次性提出。
（2）质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。否则，代理机构不予受理：
①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
②质疑项目的名称、编号；
③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
④事实依据；
⑤必要的法律依据；
⑥提出质疑的日期。
质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章。
（3）质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
（4）质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按招标文件要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
（5）质疑人是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。对采购文件提出质疑的，自供应商收到招标文件之日起或招标文件公告期限届满之日计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日计算。
（6）供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
（7）本项目质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址如下：
联系部门：江苏苏美达仪器设备有限公司招标中心 黄经理
联系电话：025-84531274
通讯地址：江苏省南京市长江路198号苏美达大厦14F

	16
	投标报价中的投标价不得超过招标公告、招标文件规定的预算价或最高限价，超过规定的预算价或最高限价的投标文件，按无效投标处理。 







[bookmark: _Toc2464][bookmark: _Toc12674][bookmark: _Toc19894][bookmark: _Toc19726]
 一、总则
[bookmark: _Toc11727][bookmark: _Toc10220][bookmark: _Toc30139][bookmark: _Toc15762][bookmark: _Toc5219][bookmark: _Toc3951][bookmark: _Toc32205][bookmark: _Toc10426][bookmark: _Toc24947][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc458694821]（一）适用法律
 《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
[bookmark: _Toc10994][bookmark: _Toc9517][bookmark: _Toc5743][bookmark: _Toc15867][bookmark: _Toc10869][bookmark: _Toc649][bookmark: _Toc7507][bookmark: _Toc6911]（二）定义
1、本文件中采购代理机构为 江苏苏美达仪器设备有限公司；采购人为生物育种钟山实验室；投标人（亦称供应商）系指参加投标竞争并满足招标文件资格要求规定的法人、其他组织或者自然人。
2、“货物和服务”指本文件中所述产品及相关货物和服务。
3、“用户或使用单位”指使用货物、服务的单位。
[bookmark: _Toc25119][bookmark: _Toc3436][bookmark: _Toc22570][bookmark: _Toc19857][bookmark: _Toc13878][bookmark: _Toc24287]（三）政策功能
1、促进中小企业发展政策
（1）促进小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（2）监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。
（3）残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
2、节能产品、环境标志产品政策
（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。
（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。
（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。
（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3、提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。
4、根据财库（2011）59号文规定，如为信息系统项目，受托为整体采购项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商不得再参加该分项目的采购活动。但属于《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定的单一来源方式采购情形的，不适用本条。
5、为推进社会诚信体系建设，根据财政部等政策要求，在政府采购活动中查询、使用信用记录，推进政府采购领域联合惩戒工作。
6、在政府采购活动中，通过“信用中国”、“中国政府采购网”等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
[bookmark: _Toc1972][bookmark: _Toc21421]7、采购本国产品的支持政策：
[bookmark: _Toc6952][bookmark: _Toc30765]本项目对采购本国产品给予政策支持，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）及相关规定执行。
[bookmark: _Toc21427][bookmark: _Toc22036]适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
[bookmark: _Toc13564][bookmark: _Toc29291]本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
[bookmark: _Toc28481][bookmark: _Toc11993][bookmark: _Toc14793][bookmark: _Toc2242][bookmark: _Toc12930][bookmark: _Toc14680]具体内容详见第三章 评标标准。
[bookmark: _Toc17711][bookmark: _Toc13970][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc32339][bookmark: _Toc27955][bookmark: _Toc21358][bookmark: _Toc18088][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc13991][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc4759][bookmark: _Toc9112]（四）投标费用
[bookmark: _Toc6801][bookmark: _Toc15326]供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _Toc9948][bookmark: _Toc17688][bookmark: _Toc20613][bookmark: _Toc18076][bookmark: _Toc14856][bookmark: _Toc31095][bookmark: _Toc15887][bookmark: _Toc344]（五）招标文件的约束力
[bookmark: _Toc1909][bookmark: _Toc26210]供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc28082][bookmark: _Toc21992][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc28902][bookmark: _Toc15035][bookmark: _Toc8947][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc5178][bookmark: _Toc15606][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc15119]二、招标文件
[bookmark: _Toc19324][bookmark: _Toc27919][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16370][bookmark: _Toc31631][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc17869][bookmark: _Toc927][bookmark: _Toc22099][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc31925]（一）招标文件构成
1、招标文件由以下部分组成：
第一章  招标公告
第二章  投标人须知
第三章  评标标准
第四章  招标技术规格及要求
第五章  拟签订的合同文本
第六章  投标文件格式及附件
2、招标的最小单位是包。招标技术规格及要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标技术规格及要求中已经分包的，以包为单位投标。
3、供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
4、供应商被视为充分熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。
[bookmark: _Toc24360][bookmark: _Toc10448][bookmark: _Toc7449][bookmark: _Toc14415][bookmark: _Toc32718][bookmark: _Toc12410][bookmark: _Toc11738][bookmark: _Toc15040]（二）招标文件的澄清、补充或修改
[bookmark: _Toc29128]1、供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。供应商如须澄清招标文件的疑点，可用书面形式通知采购代理机构，具体通知时间须按法律相关规定执行，如供应商须澄清的疑点超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。采购代理机构将以书面形式作出答复。采购代理机构认为有必要时可将答复内容（包括原提出的问题，但不包括问题的来源）分发给所有取得同一招标文件的供应商。
2、采购代理机构可对已发出的招标文件用更正公告的方式进行必要的澄清或者修改，并以书面形式通知所有获取文件的供应商。
3、采购代理机构发出的以上澄清或修改的内容文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同已收到招标文件修改的通知，并受其约束。
4、当招标文件与以上澄清或修改公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的澄清或修改为准。 
5、为使供应商有足够的时间按招标文件的澄清或修改要求修正投标文件，采购代理机构有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并按第2条规定的方式通知供应商。
[bookmark: _Toc26883][bookmark: _Toc23368][bookmark: _Toc18008][bookmark: _Toc3169][bookmark: _Toc13303][bookmark: _Toc12095][bookmark: _Toc27458]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc19307][bookmark: _Toc18883][bookmark: _Toc17513][bookmark: _Toc15917][bookmark: _Toc9206][bookmark: _Toc22320][bookmark: _Toc10713]（一）投标文件的语言、计量单位、货币
1、供应商提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构之间就有关投标的所有来往函电均应以简体中文书写。
2、供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文翻译文本为准。
[bookmark: _Toc19298]3、除招标文件中有特殊要求外，招标文件中所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
4、本招标文件所表述的时间均为北京时间。
5、所有投标响应报价具体详见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc6539][bookmark: _Toc31000][bookmark: _Toc31846][bookmark: _Toc16422][bookmark: _Toc325][bookmark: _Toc14219][bookmark: _Toc30894][bookmark: _Toc25762]（二）联合体（根据采购项目是否接受联合体投标而定）
1、两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2、鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。
3、以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。
4、联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。
5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc22790][bookmark: _Toc17587][bookmark: _Toc6080][bookmark: _Toc6463][bookmark: _Toc13746][bookmark: _Toc30634][bookmark: _Toc8406][bookmark: _Toc23063]（三）投标文件的组成
1、供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。
2、投标文件由商务、技术、价格及其他部分组成，应包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：
    （1）※投标函（投标申请及声明）
    （2）※开标一览表 
    （3）分项报价表
    （4）《商务条款偏离表》
    （5）※《技术条款偏离表》
（6）政府采购政策
（7）供应商基本情况表
（8）※资格证明文件
（9）供应商认为需要提供的其他资料
[bookmark: _Toc12595][bookmark: _Toc32484]3、投标文件的商务部分：是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求。
4、投标文件的技术部分：是证明供应商提供的产品/服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对产品/服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的产品/服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。
5、投标文件的价格部分：
（1）价格文件是对投标价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项产品/服务仅接受一个价格。
（2）报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
（3）报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标供应商的报价让利行为，损失自负。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
（4）供应商的报价包括但不仅限于人员费用（工资、福利、培训、体检、社会保险、加班费）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金等费用。
6、投标文件的其他部分：其他文件由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。
[bookmark: _Toc12375][bookmark: _Toc27221][bookmark: _Toc11052][bookmark: _Toc26292][bookmark: _Toc22752][bookmark: _Toc23673]（四）投标保证金（如有）
[bookmark: _Toc17428][bookmark: _Toc9817][bookmark: _Toc10832][bookmark: _Toc31206]1、作为投标文件的一部分，供应商应按照招标文件要求的数额和办法交纳投标保证金；投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标保证金金额及形式：详见投标人须知前附表。
2、未中标的供应商，其投标保证金将在中标通知书发出后五个工作日内无息退还。未中标供应商应主动联系前附表所注明的联系人办理投标保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于供应商的自身原因未及时办理投标保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。
3、中标供应商的保证金将按要求缴纳招标代理服务费后在采购合同签订后五个工作日内退还。
4、发生下列情况之一，保证金将被没收：
（1）中标供应商在中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
（2）投标有效期内撤回其投标的；
（3）提供虚假材料谋取成交的；
（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（5）与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的；
（6）中标供应商在中标后将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（7）中标供应商在中标后拒绝履行合同义务的。
[bookmark: _Toc22922][bookmark: _Toc27966][bookmark: _Toc25777][bookmark: _Toc1404][bookmark: _Toc24764][bookmark: _Toc29865][bookmark: _Toc7728][bookmark: _Toc30425][bookmark: _Toc6811][bookmark: _Toc13594][bookmark: _Toc18186]（五）投标文件的有效期
1、自开标之日起90天内，投标文件应保持有效，有效期短于此规定的投标文件将视为无效。
2、在特殊情况下，采购代理机构可根据实际情况，在原投标文件有效期截止时间前，与供应商协商延长有效期，此类要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期的要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc5454][bookmark: _Toc31027][bookmark: _Toc16492][bookmark: _Toc13788][bookmark: _Toc29182][bookmark: _Toc12908][bookmark: _Toc6501][bookmark: _Toc22591][bookmark: _Toc27455][bookmark: _Toc3725][bookmark: _Toc3258]（六）投标文件的签署及其形式
[bookmark: _Toc30487][bookmark: _Toc26357]1、投标文件的应用打印机或不褪色墨水书写，且经法定代表人或授权代表签署。
2、投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章或法定代表人或其授权代表签字。因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。
3、供应商应按照招标文件所规定的内容顺序，编制目录，逐页编码。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。
[bookmark: _Toc5089][bookmark: _Toc29170]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc14785][bookmark: _Toc7330][bookmark: _Toc14201][bookmark: _Toc24534][bookmark: _Toc23659][bookmark: _Toc25845][bookmark: _Toc11996][bookmark: _Toc29100][bookmark: _Toc30963][bookmark: _Toc14747][bookmark: _Toc10626][bookmark: _Toc21766][bookmark: _Toc22663]（一）投标文件的递交
1、电子投标文件的递交：投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
2、投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
[bookmark: _Toc14936][bookmark: _Toc25474][bookmark: _Toc31220][bookmark: _Toc5201][bookmark: _Toc16798][bookmark: _Toc31015][bookmark: _Toc3945][bookmark: _Toc10963][bookmark: _Toc6170][bookmark: _Toc14422][bookmark: _Toc6201][bookmark: _Toc30434][bookmark: _Toc9671]（二）投标的截止日期
[bookmark: _Toc32673]1、投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的做无效投标处理。
2、采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc25888][bookmark: _Toc9744][bookmark: _Toc7948][bookmark: _Toc21906][bookmark: _Toc439][bookmark: _Toc26469][bookmark: _Toc32107][bookmark: _Toc5217][bookmark: _Toc27692][bookmark: _Toc30055][bookmark: _Toc32211][bookmark: _Toc3512][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc24233][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218]（三）迟交的投标文件
在投标截止时间以后递交的投标文件，采购代理机构拒绝接收。
[bookmark: _Toc22977][bookmark: _Toc13023][bookmark: _Toc8458][bookmark: _Toc20768][bookmark: _Toc7251][bookmark: _Toc14516][bookmark: _Toc20552][bookmark: _Toc7027][bookmark: _Toc3576][bookmark: _Toc23324]（四）投标文件的修改或撤回
[bookmark: _Toc31653][bookmark: _Toc8508]供应商在提交投标文件后可对其进行补充、修改或撤回，但必须使采购代理机构能在投标截止时间前（不考虑不可抗力原因）收到该补充、修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法定代表人或其授权代表签署。
1、 投标文件的撤回
1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
2、投标文件的修改
2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
3、 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc15944][bookmark: _Toc11729]五、开标与评标
[bookmark: _Toc13829][bookmark: _Toc15604][bookmark: _Toc201][bookmark: _Toc3679][bookmark: _Toc20142][bookmark: _Toc25670][bookmark: _Toc30856][bookmark: _Toc17155][bookmark: _Toc6153][bookmark: _Toc10544][bookmark: _Toc15345][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: _Toc11498][bookmark: _Toc6944][bookmark: _Toc18343][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc29284][bookmark: _Toc4699][bookmark: _Toc513029231]（一）开标
1、采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
2、开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
3、投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
4、投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc6769][bookmark: _Toc4207][bookmark: _Toc4985][bookmark: _Toc348][bookmark: _Toc11395][bookmark: _Toc9194][bookmark: _Toc5086][bookmark: _Toc21772][bookmark: _Toc862][bookmark: _Toc17283][bookmark: _Toc26401][bookmark: _Toc27200][bookmark: _Toc16496]（二）评标组织
1、评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
2、评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作且评标委员会人员构成符合有关规定。
[bookmark: _Toc18853][bookmark: _Toc31774][bookmark: _Toc23163][bookmark: _Toc5527]（三）对投标文件的资格性审查和符合性审查
1、投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。
（1）资格性审查：采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明文件、投标保证金（如有）进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。
（2）符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性（签署情况等）、完整性（正本和副本数量、内容等）和对招标文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
2、所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。
3、未实质性响应招标文件要求的将视为无效投标，供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质性响应。如发现下列情况之一的，将视为无效投标：
（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；
（2）投标有效期不足的；
（3）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（4）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（5）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（6）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（7）不同供应商的投标文件相互混装；
（8）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
（9）报价超过招标文件中规定的项目预算或者最高限价的；
（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（11）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
4、评标委员会在初审中，对明显的文字和算术错误的修正原则如下：
（1）《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准；
（2）投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价金额为准，并修改单价金额；
（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；如果正本投标文件和副本投标文件之间有差异，则以正本投标文件为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，供应商不确认的，投标无效。
[bookmark: _Toc5995][bookmark: _Toc7347][bookmark: _Toc25188][bookmark: _Toc13685]5、招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；标注“▲”的为重要参数；标注“★”及“▲”的内容，供应商必须在投标文件内提供技术支持资料（具体以第三章评标标准要求为准）。
6、异常低价投标（响应）审查：
（1）评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，相关供应商应在评审现场合理的时间内（不少于30分钟，具体根据评审现场书面通知为准）对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
（3）评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
（4）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
[bookmark: _Toc28074][bookmark: _Toc7061][bookmark: _Toc6832][bookmark: _Toc16193]（四）投标文件的澄清
[bookmark: _Toc16293][bookmark: _Toc438][bookmark: _Toc30732]1、在评标期间，评标委员会有权要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。如果供应商出现同类问题，评标委员会应当给予供应商均等的澄清机会。
2、评标委员会应当给供应商以足够合理的时间作出澄清、说明或者补正，供应商必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或其授权代表的签字，或者加盖公章认可，将作为投标文件内容的一部分。
3、供应商澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。
[bookmark: _Toc3506][bookmark: _Toc12845][bookmark: _Toc8517][bookmark: _Toc32045]（五）对投标文件的详细评审
1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，取技术分最高者；均相同时，由评标委员会集体决定一个供应商获得中标供应商推荐资格，或采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
3、非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前述规定处理。
4、评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
5、除评标方法和评标标准另有规定外，评标采用综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评标方法。
6、评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。
7、评标标准详见文件第三章。
[bookmark: _Toc21985][bookmark: _Toc25308][bookmark: _Toc11748][bookmark: _Toc27233][bookmark: _Toc30784][bookmark: _Toc12358][bookmark: _Toc28875][bookmark: _Toc8028][bookmark: _Toc5835][bookmark: _Toc26838]（六）评标过程的保密与公正
[bookmark: _Toc3094][bookmark: _Toc14230][bookmark: _Toc21168][bookmark: _Toc30824][bookmark: _Toc26041][bookmark: _Toc18327]1、公开开标后，直至向中标的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。
2、在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
3、采购代理机构和评标委员会不得向落标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
4、在评标期间，采购代理机构将指定联络员与供应商进行联络。
[bookmark: _Toc20072][bookmark: _Toc14621][bookmark: _Toc25660][bookmark: _Toc31043]（七）无效投标条款和废标条款
1、无效投标条款
（1）未按要求交纳投标保证金的；
（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；
（3）供应商在报价时采用选择性报价；
（4）供应商不具备招标文件中规定资格要求的；
（5）供应商的报价超过了采购预算的；
（6）未通过符合性检查的；
（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；
（8）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
2、废标条款
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）因重大变故，采购任务取消的；
（4）评标委员会认定投标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。
[bookmark: _Toc323][bookmark: _Toc24911][bookmark: _Toc13363][bookmark: _Toc1063][bookmark: _Toc4600][bookmark: _Toc9154][bookmark: _Toc11300]（八）投标截止时间结束参加投标的供应商不足三家的处理
[bookmark: _Toc5044][bookmark: _Toc15294][bookmark: _Toc30275]1、如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的情况，不得开标。此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采用其他方式采购，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。
2、在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采取其他方式采购的，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。
3、供应商若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标委员会说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。
[bookmark: _Toc11205][bookmark: _Toc3378][bookmark: _Toc28818][bookmark: _Toc17892]六、授标
[bookmark: _Toc28693][bookmark: _Toc7610][bookmark: _Toc15839][bookmark: _Toc6735][bookmark: _Toc14953][bookmark: _Toc27915][bookmark: _Toc7829][bookmark: _Toc7552]（一）确定中标供应商
[bookmark: _Toc7377][bookmark: _Toc24144][bookmark: _Toc32182][bookmark: _Toc4684][bookmark: _Toc24143][bookmark: _Toc21169][bookmark: _Toc17252][bookmark: _Toc19713]1、评标委员会根据招标文件规定的评分办法与评分标准的各项因素综合评价每份投标文件，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。
2、采购人应根据评标委员会推荐的中标候选供应商确定中标供应商。
3、评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
4、评审结束后，采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选供应商中按顺序确定中标或者成交供应商。采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果，招标文件、竞争性谈判文件、询价通知书随中标、成交结果同时公告。
5、中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。
6、若评标委员会发现供应商的投标文件中有弄虚作假行为，则该供应商将失去中标资格。
7、所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。
[bookmark: _Toc17454][bookmark: _Toc19860][bookmark: _Toc20674][bookmark: _Toc3558][bookmark: _Toc21677][bookmark: _Toc31824][bookmark: _Toc10125][bookmark: _Toc2049][bookmark: _Toc28003][bookmark: _Toc31182][bookmark: _Toc20178][bookmark: _Toc24788][bookmark: _Toc15484]（二）中标的通知
1、定标后，采购代理机构将定标结果通知所有的供应商，并向中标供应商发出中标通知书。
2、中标供应商在收到中标通知书后，应郑重保证履行中标供应商应履行的，含招标代理服务费在内的一切义务和责任。
3、中标通知书是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc26950][bookmark: _Toc19434][bookmark: _Toc29526][bookmark: _Toc16083][bookmark: _Toc2885][bookmark: _Toc6002][bookmark: _Toc1616][bookmark: _Toc22298][bookmark: _Toc15509][bookmark: _Toc29925][bookmark: _Toc18692][bookmark: _Toc11230][bookmark: _Toc20112]（三）签订合同
1、中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和投标文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和投标文件作实质性修改。
2、招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清、说明或者补正文件均应作为合同附件。
3、若中标供应商未能按规定签约，中标将被撤销及投标保证金被没收，在这种情况下采购人可以另选中标供应商或重新招标。
4、采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
[bookmark: _Toc30900][bookmark: _Toc561][bookmark: _Toc2439][bookmark: _Toc15977]（四）招标代理服务费
[bookmark: _Toc30326]详见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc3922][bookmark: _Toc18380][bookmark: _Toc10511][bookmark: _Toc22972][bookmark: _Toc29831][bookmark: _Toc2559]七、质疑
1、供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
2、供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑函以书面形式（原件）送达代理机构，质疑期外提出的质疑，采购代理机构将不予受理。
3、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对本项目同一采购程序环节的质疑。
4、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按招标文件要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
5、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
6、质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。否则，代理机构不予受理：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
7、质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章。
8、质疑人是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。对采购文件提出质疑的，自供应商收到招标文件之日起或招标文件公告期限届满之日计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日计算。
9、供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
10、本项目质疑函的接收人和联系方式详见第一章采购代理机构联系方式。
11、采购代理机构在收到书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。
[bookmark: _Toc189726853][bookmark: _Hlk297273538][bookmark: _Toc142623417][bookmark: _Toc25032666][bookmark: _Toc522347554][bookmark: _Toc163629751][bookmark: _Toc521839351][bookmark: _Toc12622][bookmark: _Toc16918][bookmark: _Toc4271][bookmark: _Toc25488][bookmark: _Toc29524][bookmark: _Toc16269][bookmark: _Toc14094][bookmark: _Toc9387]
第三章 评标标准
一、评标方法
本项目采用综合评分法，总分共100分。
二、评标标准
（一）国家政策导向
1、促进小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2、监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。
3、残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
4、乡村产业振兴支持政策：根据《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号），鼓励采用预留采购份额方式，通过脱贫地区农副产品网络销售平台（原贫困地区农副产品网络销售平台）采购脱贫地区农副产品。
5、采购本国产品的支持政策：
①本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
②当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第五章 投标文件格式”的“附件3 分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
③供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。（《关于符合本国产品标准的声明函》格式见投标文件格式部分）
④供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
⑤评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
（二）项目得分
本项目总分为100分，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。
具体打分方法如下：
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序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	价格
	采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（四舍五入后保留小数点后2位）
	30

	2.1
	技术响应
	设备技术参数全部满足招标要求的得满分45分；在此基础上，招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理，招标文件中标注“▲”的为重要参数，每负偏离一项扣1.51分，其他非重要参数负偏离的，则每项扣0.02分，扣完为止。所有对标注“★”参数及标注“▲”技术内容的响应均应提供支撑资料（明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页、产品说明书或第三方检测机构的检测报告等，配置要求中“★”参数除外。第四章中文件有要求的以第四章为准），否则视为未实质性响应。  
	45

	2.2
	
	根据供应商提供的产品的技术功能要求、适用性、可靠性、稳定性、美观实用等进行打分：
产品先进、稳定、可靠性高实用性强，且优于招标文件要求得5分；
产品先进度、可靠度一般，仅满足招标文件要求得3分；
产品先进度不高、基本满足招标文件要求得1分。未提供不得分。
	5

	3.1
	售后服务
	项目整体及所有设备满足招标文件免费质保期（3年）要求的不得分；在此基础上免费质保每增加1年加4分，本项目最高得4分（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据）。
	4

	
	
	评委根据供应商售后服务体系进行打分：
供应商售后服务体系完善，技术人员充足、维修便利的得5分；
供应商售后服务体系略有欠缺，基本满足项目需求的得3分；
供应商售后服务体系具有重大漏洞的得1分；
未提供售后服务方案的不得分。
	5

	3.2
	
	评委根据供应商现场服务响应情况进行打分：
供应商抵达现场服务响应时间及时、承诺解决问题周期短的得5分；
供应商现场服务响应略有欠缺的得3分；方案有较大瑕疵得1分。
未提供售后服务方案或售后服务方案未提及现场服务部分的不得分。
	5

	4
	业绩
	投标产品自2022年6月1日以来（合同签订时间）的销售业绩，每提供一份业绩的合同得2.5分，最多得5分。提供有效复印件加盖公章,原件备查。
	5

	5
	国家政策导向
	1、投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每有一类产品加0.5分，最高得0.5分。提供认证证书复印件，否则不得分。
2、投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每有一类产品加0.5分，最高得0.5分。提供认证证书复印件，否则不得分。
	1



注：评审标准中涉及的证明材料均需附入投标文件内（复印件加盖公章）。
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[bookmark: _Toc7789][bookmark: _Toc7749]第四章 招标技术规格及要求
[bookmark: _Hlk65069040]一、采购清单
	包号
	品目号
	产品名称
	★合同履行期限（交货期）
	预算（万元）
	是否接受进口产品投标

	1
	1-1
	高通量自动化样本前处理系统
	合同签订后 30天内交货
	800.00
	否

	
	1-2
	高通量自动化核酸提取平台
	
	
	否

	
	1-3
	全自动核酸浓度分析及均一化平台
	
	
	否

	
	1-4
	高通量SNP检测平台
	
	
	否

	
	1-5
	全自动高通量基因分型系统（核心产品）
	
	
	否


二、技术要求（本技术要求提出的是最低限度的技术条件。供应商应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便供应商直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，供应商应当参考所列品牌的材料和设备，提供相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。）
[bookmark: _Toc10601][bookmark: _Toc27081][bookmark: _Toc20865][bookmark: _Toc21299][bookmark: _Toc31111][bookmark: _Toc23760]品目1-1：高通量自动化样本前处理系统
一、主要用途
该系统主要用于全自动地完成植物叶片、根、茎、种子等植物样本的前处理，实现植物原始样本的自动化研磨、裂解、离心、上清转移等功能，同时兼容碱煮/直扩工艺流程，最终产出样本上清液，衔接下游核酸提取纯化及基因分型等应用场景。能够大幅提高工作效率、降低非科研工作时间投入，提高实验室核酸提取通量以及提取核酸质量。
二、技术要求
1.高通量自动化样本前处理工作站
1.1.系统具备自动化研磨、裂解、离心、上清转移、样本稀释等功能，能完成核酸提取样本前处理、碱煮等工艺流程
1.2.核酸提取样本前处理产物为样本上清，用于下游高质量核酸纯化；碱煮流程产物为稀释好的DNA模板，可直接用于下游基因分型，无需其他处理
1.3.系统无人值守通量≥30*96个样品，碱煮/直扩流程通量≥60*96个样本/8h
▲1.4.全自动开关盖仪：实现样本板硅胶盖的自动关盖或开盖（提供有效证明文件）
▲1.4.1.硅胶盖存储数量≥60块（提供实物照片或视频）
1.4.2.开关盖在线监测功能：具备
1.5.全自动研磨仪
1.5.1.具有样本板自动固定夹紧及松开功能，支持机械臂自动抓取样本板进出研磨仪
1.5.2.单次研磨能力不低于2个2.0 mL SBS标准96孔板，单次研磨时间0-99分钟可调，最大研磨频率不低于65Hz
▲1.6.全自动离心振荡一体机：具备自动离心功能及加热振荡功能
1.6.1.最大离心力：≥2000g
1.6.2.单次离心通量不低于2块2.0mL SBS标准96深孔板
1.6.3.加热振荡模块数量≥2
1.6.4.振荡温度控制范围室温+5-100℃，振荡频率可调，最大振荡频率不低于1500rpm
1.7.全自动低温冷存堆栈
1.7.1.装载堆叠笼数量≥10个，2.0mL SBS标准96深孔板最大装载数量不低于100个
1.7.2.具有信息管理功能，支持自动扫码，自动管理样本耗材信息
1.7.3.自动除霜功能：具备
1.7.4.具备堆叠笼快速换装门，减少换装堆叠笼造成的箱体内温度波动
▲1.7.5.堆栈须具备制冷功能，运行稳定后箱内/腔体内温度≤4℃（提供有效证明文件）
1.7.6.支持耗材从堆叠取出和放回，单次取放时间≤15s
1.7.7.装载关门报警功能：具备
1.8.全自动试剂加液工作站
1.8.1.配置不低于2组8通道非接触式加液钢针
1.8.2.加液范围：量程100-1000µL
1.8.3.配备试剂称重传感器，以实现试剂用量实时监控与报警
▲1.8.4.裂解液试剂槽位需配置加热功能，温控范围室温+5-60℃，防止裂解液在低温环境中盐析结晶析出，影响试剂性能（提供实物照片）。
1.9.全自动移液工作站
1.9.1.配置1组 96道移液模块，具备TIP头清洗功能，能实现TIP头重复使用
1.9.2.移液范围：2-200uL
1.9.3.需配置冷存板位，温控范围2-8℃
1.9.4.移液准确度：2ul：CV＜5%，移液准确度≤±5%；10ul：CV≤2% ，准确度≤±2%；200ul：CV≤1% ，准确度≤±1%
1.10.转运机器人
1.10.1.机器人为全方位≥6轴协作机器人，最大负载为5kg，机械臂重复定位精度±0.05mm，配备高精度电动夹爪，夹持重复定位精度±0.1mm
1.10.2.机器人具备防撞功能：具备
1.11.系统尺寸≤长（2400mm）×宽（2300mm）×高（1800mm）
1.12.功率≤7000w
2.手动叶片打孔器：取样面积：12.6mm2 
3.手动压板机
3.1.全金属制手动压膜工具，经久耐用
3.2.可将硅胶盖密封压至96孔微孔板或样品管架上
3.3.可将多列八连排盖压实在八连排PCR管上，无需逐一手按
3.4.压制高度可自动调节
3.5.借用杠杆，省力简单，可单手轻松操作硅胶盖	
3.6.自带回位弹簧
4.高通量组织研磨仪
4.1.设备通量：一次完成6个96孔2.0ml深孔板的研磨
4.2.采用高速垂直震动方式，使样品研磨更完全、更均匀，样品重复性更好，样品之间没有交叉污染；大于等于7寸大屏设计，使操作更加灵活方便
4.3.UI操作软件支持中英双语
4.4.频率设定：0-70Hz
5.低通量组织研磨仪
5.1. 15秒内最大处理量同时可以处理24个样品，包括可以适用12位和24位的液氮冷冻适配器
5.2.可兼容样品量：24*(0.2-0.5)mL、24*2mL、4/12/24*5mL、8*10mL研磨管，2*25ml/2*50ml（钢罐），可以任意定制各种规格研磨管或钢罐
5.3.研磨样本范围：包括土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等，进而可以对原始DNA、RNA和蛋白质进行提取和纯化
5.4.可随意更换适配器，有≥14种适配器可供选配，可接受任意规格定制
6. 96孔钢珠研磨珠分珠器
广泛用于各类植物采样后的研磨珠分珠。将采样样品放入SBS标准96孔中后，将钢珠分珠器放置于96孔板正上方，将要分配的钢珠放入对应型号分配器中，盖好透明盖板，摇晃均匀，手动按下钢珠分配器中间挡板，分配器会在每一个孔中落入一个钢珠，根据需要可自行控制孔内分配到孔内钢珠的数量，无需手工一粒一粒地分配钢珠
7.全自动样本处理工作站
7.1.移液范围和准确度：2-200μl ；200μl±1.0%，100μl±1.0%，20μl±2.0%，5μl±5.0%
7.2.移液模块：高精度96道移液模块，可实现8道和96道全自动移液操作。采用柔性无损取放、密封技术，避免冲撞式取放对加样通道的磨损，以延长加样通道的使用寿命
7.3.板位数：≥4板位，板位上可安装多种类型的载架和功能模块，如微孔板、试剂槽、吸头盒支架，也可适配温控、磁力等完成文库构建必备的模块；同一板位既可放置深孔/浅孔板，又可放置试剂槽、吸头盒等耗材，无载架类型的限制
7.4.设备使用触摸平板操作，软硬件分离；软件首选中文界面，开放预设实验流程的数量，自由设置工作站板位信息
7.5.重量要求：≦35KG，可放入生物安全柜和超净台
8. 冷冻离心机
8.1.最高转速：≥21000r/min
8.2.最大容量：6x500 ml
8.3.不小于4.3寸高清触摸屏，且有按键操作系统
8.4.实时同时显示实际转速、温度的变化曲线表，用于查看变化升降速和温度的变化趋势
9. 台式高速离心机
9.1.最高转速：≥16500rpm
9.2.最大相对离心力：21615×g
9.3.最大容量：12×5ml
9.4.转速精度：±10r/min
10.移液器
10.1.单道可调量程移液器，量程至少包含：0.1-2.5μl、0.5-10μl、2-20μl、10-100μl、20-200μl
10.2.不少于8道可调量程移液器：0.5-10ul、10-100ul
11.旋涡混匀器
11.1.转速：≥2800转/分
11.2.工作方式：连续、点触、调速
11.3.工作台：碗型、平板型可替换
12.插枪头机器人
12.1.二合一机型，在不更换零件的情况下，一台设备上同时支持排列10ul和200ul吸头
12.2.高清电容触摸屏，显示清晰，触摸精准，戴手套也可操作，界面简单，容易操作
12.3.储料仓体积：可同时储存不少于1500个200ul移液吸头、2500个10ul移液吸头
12.4.单次装盒量不小于6盒
13.自动化封膜仪
13.1.温度范围：80℃ ~ 190℃。温度调节精度：1 ℃
13.2.操作简便：预置经优化的封膜程序，主界面显示不少于7个预置程序，一键点击即可运行；自定义程序只需更改温度参数
13.3.兼容性好：可热封各种PCR板、深孔板、微孔板等
13.4.配套封膜：配套复合铝材热封膜，保证封膜效果稳定
14.高压灭菌锅
14.1.容量：≥60升，采用垂直向上打开腔门，节省空间，腔体直径≥40CM
14.2.灭菌腔材料：SUS304不锈钢
14.3.最高灭菌温度≥138℃，融化温度：60-100℃，保温温度：45-60℃，时间范围：灭菌时间：1-600分钟，融化时间：1-600分钟，保温时间：1-9998分钟，定时启动时间：0分钟-6天；设计压力≥0.35MPa，安全阀起跳压力≥0.31MPA
15.脱色摇床
15.1.转速范围：50~300rpm
15.2.定时范围：1min~99h59min
15.3.回转半径：≥10mm
16.磁力搅拌器
16.1.工作盘尺寸：≥Φ137mm，工作盘盘面材料：搪瓷
16.2.转速范围：200-1200rpm
16.3.控温范围：室温+5℃~340℃
17. 3D旋转混合仪
17.1.转速范围：10rpm~40rpm（可调）
17.2.往复式振荡摆角：20°~99°（可调）
17.3.定时范围：1s~999min/连续运行
18.迷你离心机
18.1.转速：≥4000rpm
18.2.相对离心力：≥850g
18.3.样品处理量：8x2.0/1.5/0.5/0.2ml离心管 （配0.5ml 和 0.2ml离心管套）或 2x8x0.2ml PCR离心排管
19.微孔板离心机
19.1.转速：≥2800rpm
19.2.相对离心力：≥627g
19.3.样品处理量：2块96孔PCR板
19.4.转子固定方式：垂直固定
20.鼓风干燥箱
20.1.内容积：≥125L；风循环方式：双风道强制对流
20.2.使用温度范围：RT+10-300℃；温度分辨率：0.1℃；温度波动度：±1℃；温度分布精度：±2.5%
21.纯水仪
21.1.以城市自来水为水源，可方便快速地制造RO反渗透水和UP超纯水
21.2.制水量≥48L/H 
21.3.全面的系统维护及安全报警，缺水、水满报警；RO反渗透水、UP超纯水水质超标报警；耗材寿命终结报警
★三、产品配置要求
	序号
	产品名称
	数量（台/套）
	备注

	1
	高通量全自动样本处理工作站（含全自动开关盖仪、全自动研磨仪、全自动振荡离心一体机、全自动低温冷存堆栈、全自动试剂加液工作站、全自动移液工作站、转运机器人各1台）
	1
	

	2
	手动叶片打孔器
	2
	

	3
	手动压板机
	1
	

	4
	高通量组织研磨仪
	1
	

	5
	低通量组织研磨仪
	1
	

	6
	96孔钢珠研磨珠分珠器
	2
	

	7
	全自动样本处理工作站
	1
	

	8
	冷冻离心机
	1
	

	9
	台式高速离心机
	2
	

	10
	移液器
	3
	

	11
	旋涡混匀器
	1
	

	12
	插枪头机器人
	1
	

	13
	自动化封膜仪
	1
	

	14
	高压灭菌锅
	1
	

	15
	脱色摇床
	3
	

	16
	磁力搅拌器
	3
	

	17
	3D旋转混合仪
	3
	

	18
	迷你离心机
	3
	

	19
	微孔板离心机
	3
	

	20
	鼓风干燥箱
	1
	

	21
	纯水仪
	1
	




[bookmark: _Toc20667][bookmark: _Toc17650]品目1-2：高通量自动化核酸提取平台
一、主要用途
该系统集精准微量液体处理、磁珠提取及全程防污染等功能于一体，实现了原始样本结合、清洗、洗脱的核酸提取全流程，一站式自动操作。为现代化分子实验室提供高精度、简便化、自动化和标准化的高通量核酸提取方案。高通量的操作，降低科研工作者工作量，同时减少人为误差。高质量的核酸，可用于进一步的科学研究如定量PCR、基因分型、测序等领域。
二、技术参数要求
1.高通量自动化核酸提取仪
1.1.可在24小时内完成≥60块96孔板的DNA提取
1.2.采用磁珠法提取核酸；可兼容不同品牌磁珠法提取试剂盒的提取程序
1.3.可提供配套磁珠法核酸提取试剂
▲1.4.可以同时处理≥4*96个样本，一次最多支持全自动提取4608个样本，可支持连续提取；（提供有效证明文件）
1.5.移液吸头可清洗，无需频繁更换
▲1.6.完成96个样品的提取所需孔板耗材数量≤2个
1.7.全自动加试剂和磁珠，无需提前分液
1.8.环保无毒，操作安全
1.9.各模块参数：
1.9.1.旋转堆叠工作站
1.9.1.1.可用于放置裂解完成后待提取的样本板。
1.9.1.2.可同时放置48块96深孔板，最大存放样本量4608个，采用6×8分布的布局方式，即一共6列，每列8层，共48个板位。
1.9.1.3.下方托盘可以进行自动旋转，带动每一列运动到机器人抓取的位置。
1.9.1.4. 8通道非接触式加样工作站
1.9.1.5.可用于存放和添加结合液、清洗液1、清洗液2、洗脱液4种液体。
▲1.9.1.6.功能：4组8通道非接触式分液模块，可分别进行4种提纯试剂的加液流程，并具备预喷功能（提供实物照片以及软件截图）
1.9.1.7.需4种试剂的管道独立，相互分离，非接触式加样，避免污染
1.9.1.8.量程：100-1000µL, CV小于10%
1.9.2.清洗移液工作站
1.9.2.1.可用于：①向96孔板中添加定量磁珠；②移弃上清废液；③转移提取后的核酸
1.9.2.2.应具有96头磁珠加样移液模块
1.9.2.3.可用于加磁珠到96孔板中，加样量5-30ul
1.9.2.4.量程：5-30µL，CV小于10%
1.9.2.5.应配备自动磁珠振荡模块，防止磁珠沉底影响提纯效果
1.9.2.6.每次加磁珠后，可自动进行超声波清洗，防止污染
1.9.3.具备96头移液模块
1.9.3.1.可用于转移提纯过程中的各种废弃液体，以及最后将提纯后样本到成品板。
1.9.3.2.量程：100-1000µL，CV小于10%
1.9.3.3.每次吸排废液后，可自动进行枪头清洗，防止污染
1.9.3.4.应采用96通道柱塞泵组件进行吸排废液及转移提取物
1.9.3.5.具备自动模块清洗功能，用于移液后的96移液模块自动清洗和排废，避免污染，接入实验室的纯水系统和下水系统后，无需人工进行换水和排水
1.9.4.加热振荡模块
1.9.4.1.可支持加热并振荡混匀磁珠，使反应更高效
▲1.9.4.2.具备不少于8个振荡器，可满足同时进行至少4个样本板的振荡混匀需求（提供实物照片）
1.9.4.3.支持单独设置模块温度和振荡频率。振荡模块温度范围为室温-100℃，振荡速度200-3000rpm，需满足多种工艺流程的温度和振荡需求
1.9.5.机器人转运模块
1.9.5.1.可自动进行提纯过程中的所有样本板和成品板的转移工作，全程无需人工干预
1.9.5.2.机器人应为全方位6轴协作机器人，臂展最大为850mm，最大载重量为5kg，机械臂重复定位精度≤0.2mm
1.9.5.3.应配备高精度机器人运动地轨，运动行程≥2m，重复定位精度≤0.2mm
1.9.5.4.应配备高精度电动夹爪，夹持重复定位精度≤0.1mm
1.9.5.5.机器人应具备防撞功能，在碰撞到异物或人体后自动停止运动，最大限度保证操作人员的安全
1.9.6.平台电控系统：
1.9.6.1.可用于设备的电气控制，全部采用工控 PLC，工作稳定可靠
1.9.6.2.应配备用户操作和调试控制电脑一套，用于客户控制系统及厂家调试设备各底层参数
1.9.6.3.支持系统急停，保障人员安全
1.9.7.软件系统：
1.9.7.1.应配备定制化操作软件，可在该软件系统中完成所有的正常操作流程
1.9.7.2.软件需提供自动化流程中的各步骤信息，可随时掌握每一个样本板当前的提取状态和信息
1.9.7.3.应配备完善的报警系统
1.10.设备为多设备集成式工作站，总体空间要求≤6000mm×3000mm×2200mm (W×D×H)
2.全自动低通量核酸提取仪
2.1.磁棒：96根永磁磁棒，永久磁性。每根磁棒为统一材质，无拼接，磁性仅限磁棒末端，磁棒周边无磁性，防止孔间磁珠串扰造成孔间交叉污染
2.2.可兼容的磁头类型至少包括96深孔磁头、96 PCR磁头、24深孔磁头
2.3.吸磁能力：磁棒磁通量≥4600高斯
2.4.磁珠回收率：＞98%
2.5.磁棒套上机方式：自动抓取，支持自动化整合
2.6.液面识别：可自动识别液面高度，避免液体溢溅造成污染
2.7.处理能力：使用配套快提试剂盒，单次最大上样量可达192个样品
2.8.模块工位数量≥8个标准板位
3.电泳仪电源
3.1.并联输出：≥4组
3.2.输出范围（显示分辨率）
4.中号电泳槽
4.1.凝胶板规格（L × W）：≤200 × 160mm；150 × 160mm
4.2.试样格17、34 齿 1.5mm 厚可用排枪加样
4.3.缓冲液总容量≥1000ml
5.凝胶成像系统
5.1.反射紫外光源波长：254nm、365nm；透射紫外光源波长：302nm
5.2.紫外光透射面积：≥252 × 252mm，可见光透射面积：≥260 × 175mm
5.3.采用高性能黑白摄像头，高品质成像质量；摄像头有效分辨率≥640万像素，专业的 6倍光学变焦镜头
5.4.专用拍摄软件与分析软件一体操作，兼容tif、jpg、bmp、gif等诸多图像格式。通过 USB接口与计算机连接，同时具有紫外/白光转换屏
★三、配置要求
	序号
	产品名称
	数量（台/套）
	备注

	1
	高通量自动化核酸提取仪（含：旋转堆叠工作站2套、8通道非接触式加样工作站 1套、清洗移液工作站 1套、加热震荡模块 1套、机器人转运模块 1套、平台电控系统 1套、软件系统 1套）
	1
	

	2
	全自动核酸提取仪
	2
	

	3
	电泳仪电源
	4
	

	4
	中号电泳槽
	8
	

	5
	凝胶成像系统
	1
	




[bookmark: _Toc10259][bookmark: _Toc23598]品目1-3：全自动核酸浓度分析及均一化平台
一、主要用途
用于自动化高通量完成植物DNA、RNA样本的浓度检测及均一化工作，可用于DNA、RNA的浓度检测、文库浓度均一化等环节。
二、技术参数要求
1.全自动核酸浓度分析及均一化工作站
1.1.设备可自动进行浓度检测体系构建，基于荧光染料法原理检测样品的浓度差异，输出每个样本的浓度数据
▲1.2.设备具有样本浓度均一化功能，可通过样本板上的条形码自动读取浓度检测数据，或者手动输入样本浓度，通过已知样本浓度和设定目标浓度值，自动计算，自动取样和对每个样本孔内加入对应量稀释液，使所有的样本孔内浓度一致
▲1.3.设备可在DNA浓度检测模式、RNA浓度检测模式和浓度均一化模式之间切换
1.4.仅需在设备软件上选择切换模式并更换耗材，即可完成模式切换，切换且不涉及管路清洗，节约荧光试剂
▲1.5.可在≤15分钟内自动完成96个样本浓度检测，≤10分钟内完成96个样本浓度均一化
▲1.6.设备带有堆叠系统，可自动完成≥10个96孔样本板的浓度检测或浓度均一化
1.7.移液模块：2组×8通道移液头，移液头间距为9mm
1.7.1.采用接触式加样，单次加样体积：1 uL -10 uL，准确度：≤±6%@1uL，精度：CV≤4%@1uL
1.7.2.加样后可自动更换TIP头
1.8.试剂分液模块：
1.8.1.采用非接触式加样，可对每个孔进行加试剂流程，并具备试剂回收功能
▲1.8.2.设备具有3组×4个独立柱塞泵加液通道，分别用于添加DNA染料、RNA染料和稀释液，互不污染
1.8.3.单孔加样体积：2-1000uL
1.8.4.加试剂准确度：≤±10%@5uL，精度：CV≤6%@5uL
1.9.预喷槽由检测板传送托盘，利用磁铁在等待位和预喷位之间进行拖动切换，减少液路的移动
1.10.光学模块：
1.10.1.用于检测样品浓度的激发荧光
1.10.2.双光学通道检测：FAM通道、CY5通道
1.10.3.荧光检测重复性：CV≤1.5%
1.10.4.荧光检测线性：R2≥0.995
1.11.均一化功能
1.11.1.样本均一化后浓度偏差：≤10%
1.11.2.样本均一化后浓度精密度：CV≤7%
1.12.堆叠站模块：
▲1.12.1.需至少6组堆叠模块，6组堆叠模块分别对应TIP枪头耗材、样本板和检测板的添加和回收
1.12.2.每组堆叠笼容量≥10块SBS标准耗材
1.12.3.每组堆叠笼可方便地拆卸，且具有互换性
1.13.传送模块：≥3组独立带升降功能的传送组件，可同步传输TIP头耗材、样本板及反应板
1.14.软件模块：
1.14.1.人机交互界面友好，高度可视化，一键式操作
1.14.2.可灵活进行单选、列选和全选操作，分析PCR板中1-96孔范围内任意数量的样本
1.15.荧光信号采集完成后，数据自动保存至内部存储生成Excel格式报表
1.16.软件系统可以根据浓度标准曲线，计算各位点浓度值，以文档方式保存或网络发送到其他下游设备
1.17.原始样本板和对应均一化样本板能够在数据库中形成对应关系，可以进行关联查询
1.18.设备可与实验室信息系统对接，上传检测数据
1.19.设备可自定义实现梯度稀释、试剂分装等附加功能，一机灵活多用
1.20.设备可与机械臂交互，能够支持自动化整合
1.21.地面式设备，尺寸不大于1400 mm×850 mm×1500 mm
2.超微量紫外可见分光光度计
2.1.检测样品量：0.5~2μl
2.2.光源：氙灯
2.3.检测器：2048线性CCD阵列（可选4096线性CCD阵列）
2.4.光程：5段光程 1mm、0.35mm、0.1mm、0.05mm、0.02mm
2.5.波长范围：190~850nm（可选190~1100nm）
2.6.波长精度：1nm
2.7.波长分辨率：≤2nm
★三、产品配置要求
	序号
	产品名称
	数量（台/套）
	备注

	1
	全自动核酸浓度分析及均一化工作站（包含主机1台，堆叠笼组件 6个；PCR板适配板 20个；吸头盒适配板10个；黑色酶标板适配板 10个；深孔板适配器 20个；设备操作提示卡 1张）
	1
	

	2
	超微量紫外可见分光光度计
	1
	




[bookmark: _Toc7126][bookmark: _Toc15105]品目1-4：高通量SNP检测平台
一、主要用途
该设备主要适用于DNA和RNA的定性和定量检测，基因表达谱分析，转基因拷贝数鉴定，搭配专业的基因分型软件实现高通量基因分型，可用于植物种子真实性和纯度鉴定、分子标记辅助选择育种、育种种质资源评估分析等实验；
二、产品技术要求
1.低通量SNP检测仪PCR仪
▲1.1.通量：一次run可完成384个反应，支持SBS384孔板（40μL）（提供设备实物照作为佐证材料）
1.2.反应体系：3μL~30μL
1.3.制冷模块：Peltier模块
1.4.控温范围：4℃~99℃，控温精度 ≤0.1℃
1.5.温度均一性：≤0.6℃，孔温均一性好，保证各孔样本扩增温度均一，保证结果重复性
[bookmark: OLE_LINK5]1.6.温度准确性：≤±0.3℃，实际温度与设置温度差异小，保证各控温达到预设温度，准确扩增
▲1.7.一键进出仓：配置电动反应模块、自动仓门，一键进出仓，操作简便快捷，支持自动化交互和整合（提供设备实物照片作为佐证材料）
1.8.可在用户现场升级搭配对应的自动化堆栈系统使用，自动化堆栈系统具备可拆卸的堆笼≥4个，每个堆笼的容量≥40个SBS384孔PCR板，可实现长时间的无人值守下完成qPCR检测实验
▲1.9.荧光通道：5通道（FAM、HEX、TAMRA、ROX、CY5）（提供软件截图作为佐证材料）
1.10.激发光源：高亮度白光LED
1.11.荧光强度检测重复性≤2%，荧光强度检测精密度≤5%
1.12.仪器尺寸：不超过400mm×700mm×600mm（宽×深×高）
1.13.电源可适配国际不同国家的电源要求，支持宽电压，支持宽电频，110~240V， 50/60 Hz
1.14.配套软件支持相对定量，绝对定量，终点荧光扫描法实验分析
1.15.支持熔解曲线功能，适用于SYBR Green等非特异性染料扩增产物的熔解曲线进行分析，适用于判断引物特异性
1.16.可显示实时扩增曲线，实时监测扩增进程，并动态修正生成的Ct值
1.17.支持标准曲线分析，适用于定量分析实验，可自动计算扩增效率与相关性系数（R²）
1.18.支持多重分析，可在同一反应体系内进行多靶点检测与比较，适用于差异表达分析、基因分型等应用
1.19.配备有专业的 SNP分型检测分析软件，可对分型结果进行自动化检测，并且建立样本及引物间的关联分析
1.20.可以对384孔板进行结果的录入、显示和输出，可以对每个实验建立项目管理，可以显示孔板名称、引物名称及分型的伞形聚类图；可以标注样品孔及NTC
1.21.具有强大的模版功能，便于用户快速建立实验
[bookmark: OLE_LINK4]▲1.22.分析结果提供精确聚类结果图和各格式导出数据，能够方便查看数据的各种属性；可导出表格数据、散点图图片，以及实验打包文件（提供软件截图作为佐证材料）
1.23.具有高效的库管理功能，包含反应程序库，样本库，靶基因库，位点库，实验模板库
1.24.支持终点荧光分析、跨板分型、聚类追踪功能
2.梯度PCR仪
2.1.温度范围：4~99.9℃（可恒温4℃）
2.2.样本容量：96×0.2ml
2.3.温度显示分辨率：0.1℃
2.4.温度控制方式：模块\试管
2.5.梯度温度范围：30~99.9℃
2.6.热盖温度范围：30~110℃
★三、产品配置要求
	序号
	产品名称
	数量（台/套）
	备注

	1
	高通量SNP检测仪PCR仪（配套耗材包2套；分析软件2套）
	2
	

	2
	梯度PCR仪
	3
	




[bookmark: _Toc28190][bookmark: _Toc5345]品目1-5：全自动高通量基因分型系统
一、主要用途
该套系统由全自动反应板制备仪、高通量水浴热循环仪、自动化高通量荧光扫描仪和自动化分析软件组成，可实现从DNA复制、试剂分装、PCR扩增、荧光信号采集到数据分析的全流程实验，专门适用于高通量低消耗的SNP及InDel标记检测，可应用于分子标记开发与筛选、功能基因检测、关联分析与验证、基因精细定位、遗传多样性分析、分子标记辅助育种、转基因鉴定、纯度鉴定、品种鉴定等实验场景。
二、产品技术要求
1.全自动高通量基因分型系统
1.1.全自动反应板制备仪
1.1.1.适用于单个或者几十、上百个SNP位点检测，几百至上万样本检测通量，加样样本与试剂组合随机组合
1.1.2.▲用于PCR反应板的制备，包含样本复制分装，试剂添加，反应板封膜，样本板和反应板的自动取放等流程，所有操作整合在同一台仪器内，无需人工干预自动完成，延长无人值守运行时长，减少人为操作误差（提供设备实物照作为佐证材料）
1.1.3.可兼容所有基于 PCR 板的反应实验，体系构建工作可以兼容 SSR，自动化高效完成 
1.1.4.适配384孔格式微孔板，每孔反应体系体积可低至2微升
1.1.5.▲PCR体系全自动构建，快速高效，样本复制分装、试剂添加、反应板封膜整个过程， 384孔板制备时间≤3分钟（提供软件截图作为佐证材料）
1.1.6.样本复制分装：96道接触式移液头，复制分装模式，包括 96→96，96→384，移液体积范围1-10μL，10μL CV≤3%
1.1.7.试剂添加：采用金属钢针四通道非接触式添加，无需消耗任何耗材，单孔移液体积范围0.8-20微升，10μL CV≤3%，试剂板位有恒温制冷功能
1.1.8.清洗模块：移液吸头可自动清洗且重复使用，带超声波清洗功能
1.1.9.样本烘干状态，支持最小反应体系0.8ul
1.1.10.适配耗材：样本板：0.1ml 全裙边96孔板，0.2半裙边和无裙边PCR板；试剂板：0.6mlEP管、八道试剂槽，1.2深孔板；反应板：符合SBS国际标准96、384孔板
1.1.11.PCR体系构建支持方案：1位点*384样本、4位点*96样本、1位点*96样本、8位点*48样本、12位点*32样本、16位点*24样本
1.1.12.384微孔板体系配制中试剂漏孔率≤0.05%
1.1.13.热封模块：自动热封膜热封时间<2秒/板，可有效地避免高温对反应体系带来的影响，温度准确性170℃±3℃，温度均匀性≤±3℃
1.1.14.仪器带有条码自动扫描功能，可自动记录样本板与反应板的信息并相互对应，可导入LIMS实验室信息管理系统，方便实验结果的分析和追溯
[bookmark: OLE_LINK10]1.1.15.自动机械臂尺寸：臂展≥ 420mm，Z轴高度≥ 510mm
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK6]1.1.16.自动机械臂线速度：标准负载下（2kg）≥1220mm/s
1.1.17.自动机械臂重复定位精度：≤±0.03mm
1.1.18.自动机械臂支持应急停、4个自由度关节可控，Z轴可以实现上下定制，支持内旋、外旋、倒装等，极易节省空间，可以在狭小的空间里实现自由运动
1.1.19.自动机械臂夹爪控制方式：支持MODBUS总线控制和I/0 控制、脉冲控制
1.1.20.堆叠笼设计：可拆卸式，方便样本板和反应板的放置
▲1.1.21.堆叠笼容量：配置≥8个堆叠笼，每个堆叠笼配有≥10个SBS板位，可放置标准的PCR板或深孔板（提供设备实物照作为佐证材料）
1.2.高通量水浴热循环仪
1.2.1.水浴热循环仪用于96、384等多种规格孔板PCR扩增实验。温度控制40℃-97℃，精度±0.1℃，温度均一性±0.2℃
▲1.2.2.可进行常规PCR程序设置以及Touchdown实验，一次性扩增PCR孔板数量：1-25块，384孔板一次性最多获取9600个反应数据（提供设备实物照作为佐证材料）
1.2.3.三水箱运行，可设置自动预热及过冲、缓冲温度，避免反应板在水箱间移动时，带入水分影响目标水箱温度，导致反应温度不准
1.2.4.使用热水浴进行快速升温，使用风冷系统辅助快速降温
1.2.5.具备自动补水功能，无需人工补水
1.2.6.机械臂自动操作提篮在三个水箱中移动，直接切换不同温度的水浴，无需等待升降温变化，运行时间比常规PCR节省25%
1.2.7.仪器配备操作平板，图形化软件界面，简单易操作
1.2.8.操作主界面有清晰的设备状态显示，至少包含以下内容：目标温度、水箱名称、当前温度、水箱液位等信息，方便用户观测设备状态
1.2.9.带有预约功能，可在每日工作之前自动预热水浴
1.2.10.水浴热循环仪软件可实时显示PCR过程中的温度曲线
1.2.11.节能高效，单机最大功率不超过3.5kW
1.3.自动化高通量荧光扫描仪
▲1.3.1.兼容Taqman、KASP、PARMS等多种主流荧光终点法检测的实验数据，配置有6个荧光通道支持多重扫描，分别是FAM、HEX/VIC、ROX、ATTO590、ATTO647、ATTO680，可更换兼容其他通道（提供软件截图作为佐证材料）
1.3.2.高速荧光扫描仪模块开放，可用于高精度384微孔板（2ul），384PCR板（40ul）等多种格式的扫描
1.3.3.样本信息与位点信息自动与PCR扫描结果匹配，分型结果与位点信息一一对应
1.3.4.采用高质量LED光源，光源寿命不低于3000小时
1.3.5.使用CMOS全场扫描技术，扫描时间短，每块板只需8秒钟即可采集所有信号
1.3.6.灵敏度可达0.2 fmol荧光分子/孔
1.3.7.荧光通道采用滤光片，荧光检测效果稳定
▲1.3.8.配备有≥4个可拆卸堆摞式堆栈，可完成80个反应板的连续扫描，中间无需人工干预（提供设备实物照作为佐证材料）
1.3.9.支持条码类型：CodeBar、ITF、Code128、Code39、UPC/EAN、Code93
1.3.10.可拆卸堆摞式堆栈夹爪定位精度≤±0.02mm
1.3.11.配备操作平板，配置手动扫码器，方便显示和操作
1.4.自动化分析软件
1.4.1.设备连接：PC与设备互联后，可通过同步功能下载设备数据
1.4.2.配备有专业的 SNP分型检测软件，可对分型结果进行自动化检测，并且建立样本及引物间的关联分析
1.4.3.分型软件功能强大，可以对96、384孔板进行结果的录入，显示和输出；可以对每个实验建立项目管理，可以显示孔板名称、引物名称及分型的伞形聚类图，可以标注样品孔及NTC
1.4.4.支持导入导出样本板、试剂模板便于用户快速批量建立实验
1.4.5.分型软件通过独特的校准算法能够对微体系中的液体形状进行校正，无需进行结果图的各种参数调整，就能使数据更精确，提高聚类效果，实现自动化分析数据
1.4.6.分析结果提供精确聚类结果图和各种格式导出数据，能够方便查看数据的各种属性；可导出CSV数据，散点图图片、SNPviewer结构数据以及实验打包数据
▲1.4.7.具有自动聚类，坐标轴自适应，分型图水印设置，图标大小可调，多次拍照比较，分析参数设置等全面的分析功能，满足各场景下的分析需求（提供软件截图作为佐证材料）
1.4.8.分型聚类图可进行圆点大小、颜色调整设置，并可方便地使用框选、圈选功能对要调整的点选中
1.4.9.项目管理模块：多用户共享数据库，密码保护的多级安全数据存储
2.2-8℃医用冷藏冰箱
2.1.有效容积：箱内有效容积≥360L；外部尺寸≤600mm*630mm*1980mm 内部尺寸≥525mm*500mm*1435mm
2.2.温度控制：微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，操作方便简洁，LED数码管显示，实时显示箱内温度，观察方便；控温精度和显示精度均为0.1℃
2.3.安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警、灯光闪烁、远程报警三种报警方式，可实现高低温报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警、开门报警、环温高报警
3.-25℃医用冰箱
3.1.温度控制：箱内温度-15℃～-25℃可调，微电脑控制，温度数字显示；带有高低温报警控制器，可根据需要设定报警温度点
3.2.有效容积/(L）：≥262
3.3.安全系统：两种故障报警（高低温报警、传感器故障报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）
4.-80℃超低温冰箱
4.1.箱内温度 -40℃ ~-86℃可调
4.2.微电脑控制，≥10寸高性能LCD电容屏，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线等数据，显示精度0.1℃，可连接wifi实现网络功能
4.3.有效容积≥626L；
5.双人生物安全柜
5.1.具有气流隔断技术，沿玻璃门上沿缝隙有负压气流阻断保护，防止工作区内外气体交互
5.2.凹盘式工作台，防止液体倾洒后外溢；凹盘深度≥1cm
5.3.实时数字显示系统运行情况，其中下降气流流速和流入气流流速同时显示，显示精度为0.01
5.4.风压传感器可实时监测并显示正压区和负压区的压力，压力变化超限时自动声光报警。同时可实时监测过滤器阻力，数字显示过滤器剩余使用寿命，在使用寿命剩余10%时自动提示
5.5.有关门监测功能，未关严门有声光报警提示
6.单人超净工作台
6.1.气流模式：垂直层流
6.2.外形长度：≤1030mm，工作区长度：≥900mm，工作台面高度：≥770±10mm
7.双人超净工作台
7.1.气流模式：垂直流
7.2.工作台面距顶部高度（mm）：520，配备悬挂横杆及挂钩，适合悬挂三联袋
7.3.工作台面材质：304不锈钢；工作区侧板材质：后背专用孔板，厚度≥1.2mm铝合金板，孔径2-3mm、开孔率低于30%的均流板，侧面采用框架镶嵌玻璃模式
★三、产品配置要求
	序号
	产品名称
	数量（台/套）
	备注

	1
	高通量全自动基因分型系统（全自动反应板制备仪1套（含8个可拆卸堆叠笼和40个384微孔板适配器）、高通量水浴热循环仪1套、自动化高通量荧光扫描仪1台（含4个可拆卸堆叠笼）、自动化分析软件1套）
	1
	

	2
	2-8℃医用冷藏冰箱
	2
	

	3
	-25℃医用冰箱
	2
	

	4
	-80℃超低温冰箱
	1
	

	5
	双人生物安全柜
	1
	

	6
	单人超净工作台
	3
	

	7
	双人超净工作台
	1
	



★三、付款方式
[bookmark: _Hlk101195961]项目合同签订前，供应商须向采购人缴纳合同金额的10%为履约保证金。履约保证金自验收合格之日起不计利息退还。如供应商提供的产品质量不合格或未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。
设备交付安装运行验收合格后，采购人向供应商支付合同金额的100%。验收付款前，供应商须向采购人提供全额发票及供货清单。
（质量保证期自采购人和供应商代表在设备交付安装运行验收合格后的验收书上签字之日起计算。验收合格单作为供应商申请付款的凭证之一。）

四、 交货期及交货地点
★1、交货期：同合同履行期限。
[bookmark: _Hlk130989127]2、交货地点：采购人指定地点，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求。供应商应无条件更换符合要求的新品。如供应商不能或拒绝提供的，采购人有权要求供应商无条件退货并承担采购人的一切损失。
3、包装和运输：
乙方提供的货物均应按采购文件、投标（响应）文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，若采购文件、投标（响应）文件无特殊说明，则按国家最新标准及规范进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵上述交货地点。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。
每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
五、安装、调试服务要求：
[bookmark: _Hlk129956553]1、供应商负责提供免费规范、达标的安装、调试及培训工作。设备供应商负责设备的电源、网络等相关配线。各类配线长度在工程实施时以现场勘测为准。应有专业技术团队保障设备安装质量和售后服务质量。安装工作所需的仪器和专用工具由投标人自备。安装、调试、培训、系统对接及垃圾清理等费用均包含在投标总价中。
2、供应商在装机后必须对设备装机所产生的垃圾及包装拆除物进行清理。因包装拆除物原因引起的事故和纠纷，由供应商承担全部法律和经济责任。
[bookmark: _Hlk129959675]3、供应商负责派人员到现场进行安装调试，并确保正常使用，直至验收合格；应在货物运抵现场前，与采购人共同制定安装调试的进度计划表。
4、设备有与相关业务系统对接要求的，供方应负责设备与系统对接，向采购人出具系统对接方案，内容包含但不限于系统对接数据范围、对接方式等。供应商应确保设备与相关业务系统安全对接并正常使用。
5、供应商免费提供设备使用相关培训工作。应有专业技术人员对采购人指定人员进行现场培训，供应商应根据需要，提供详细的培训方案、计划、课程、人员及期限报采购方认可。培训的内容应包括但不限于：货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常操作使用、日常维护和保养方法、常见故障的排除、安全注意事项及紧急情况的处理等内容，供应商出具培训记录单。如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
六、 售后服务要求
[bookmark: _Hlk101196935]★1、质保期：全部产品安装验收合格后 3年质保。设备整体（包含配套设备和配件），质保期自项目验收合格之日起开始计算，质保期内定期提供免费服务（包括人工费、差旅费、备件费、部件更换、全部的保养、维修、维护、更换和技术支持等所有费用），质保期内每年派有资质的售后技术人员不少于1次对设备进行免费预防性维护保养。供应商及原厂需有服务人员和备品备件库，确保设备安全、正常运行。在保修期内由于产品本身质量原因造成的任何损伤或损坏，投标人须免费负责更换或修理。
[bookmark: _Hlk101196965]2、售后服务的优惠条件及保修的响应时间：供应商应提供技术支持，在接到采购人设备报修通知后，在2小时内予以应答，查找原因，提出解决方案，若设备需要进行现场维修，工程师须在24小时内到达现场，48小时内修复或免费提供备用机，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。
3、供应商应保证在设备寿命期内，设备经过正确安装、合理操作和维护保养情况下能够安全、良好运转。
4、质保期外供应商及设备生产厂家对本设备终身负责维修服务和技术支持。供应商须提供最优惠的维修价格（人工费、出厂价零配件费、其他材料费等）进行相关服务，在设备寿命期内，供应商应能保证采购人更换到原厂零部件，保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。故障处理时间要求与质保期内相同。
★5、供应商须提供仪器零配件和维修备品备件的价格，以及供应保障和维保期满后维保收费及维保方案。
七、验收要求
1、供应商提供的货物（含配套设备及配件）应是全新、未使用过的合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题，供方交付的货物应当完全符合本合同或者招标（采购）文件规定、投标（响应）文件所承诺的数量和规格要求。供方提供的货物不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权退货并要求供应商赔偿损失。
[bookmark: _Hlk129951298]供应商所提供的技术资料完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。供方安装人员与采购人共同开箱，货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好、检查设备及附件是否全新、完整无损，如发生破损、缺件等问题，供方应及时解决。供方应保证产品合格书、医疗器械注册证、技术性能检测报告、货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等资料齐全。
供应商完成设备安装、调试、培训，达到正常使用要求并移交相关技术资料后，设备试运行30天，试用期间发生质量问题，退换货或修复后试用期相应顺延。试运行结束无质量问题办理验收手续。
2、验收方式及标准：
（1）当初验时出现不符合招标文件和合同要求的严重质量问题时，采购人保留索赔及退货权利；
（2）当出现货物损坏、数量不全或产品不符等问题时，由中标人负责解决并承担相关费用及采购人损失。

[bookmark: _Toc10700]
[bookmark: _Toc14441]第五章 拟签订的合同文本
[bookmark: _Toc6085][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559]（参考格式，本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人法务审查通过的版本为准）

 合同编号：             
（采购人）（项目名称）采购合同
（货物类）

甲方（采购人）：                                
乙方（供应商）：                          
招标编号：                  
签订时间：               

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照项目名称        （招标编号：        ） 采购文件、投标（响应）文件规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲方向乙方购置相关货物，双方同意以下内容。
第一条  合同签订依据
甲方采购文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；（2）供货一览表；
（3）交货地点一览表；                （4）技术规格响应表；
（5）投标承诺；                      （6）服务承诺；
（7）中标或成交通知书；              （8）甲乙双方商定的其他文件。
第二条  合同标的   
乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量详见货物清单 “供货一览表”（格式可自拟）：
	序号
	货物名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量
及单位
	单价
（元）
	金额
（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）（小写）


第三条  合同总价款    
本合同项下货物总价款为         元人民币，大写              ；分项价款在“投标报价表”中有明确规定。
本合同总价款包括货物设计、制造、包装、仓储、运输、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及相关资料、以及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用，同时还包含乙方应当提供的售后服务等费用。
第四条  权利保证
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。乙方在本项目中提供的任何软硬件产品都不得侵犯任何第三方的知识产权，否则应承担由此带来的所有责任。
第五条  质量保证
1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与采购文件、投标（响应）文件和承诺相一致。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2、乙方将货物送至甲方指定地点、安装调试完成并经最终验收合格视为交付。乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。货物交付前由乙方承担货物损毁灭失的风险。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
3、乙方不得有出租、抵押等有损于货物权的行为。
第六条  包装要求
1、乙方提供的货物均应按采购文件、投标（响应）文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，若采购文件、投标（响应）文件无特殊说明，则按国家最新标准及规范进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵甲方指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
第七条  交货和验收
1、交货时间地点
（1）交货时间：    年    月    日，也可以甲方书面通知的具体时间为准。
乙方应按照本合同或采购文件规定的时间和方式向甲方交付货物，如招投标文件对交货时间未明确规定，则乙方应当在          （期间）前将货物交付甲方。
（2） 交货地点由甲方指定，交货地点：                    。
（3） 交货方式：现场安装、                    。
2、验收标准
（1）乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险和损失，由乙方承担。造成甲方损失的，乙方应当承担赔偿责任。
（2）验收标准依照本合同约定的货物技术标准条款执行。货物的技术标准（或质量要求）按照技术协议约定内容执行；技术协议没有约定的，按照国家标准执行；国家标准没有要求的，按照行业标准执行；行业标准没有要求的，按照行业惯例或行业习惯执行。
（3）货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。
3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。若合同货物为设备产品，则整机设备在提货前由乙方先行空车运转验收。
[bookmark: _Hlk130909560][bookmark: _Hlk130920321]4、乙方所提供的技术资料完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。供方安装人员与采购人共同开箱，货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。检查设备及附件是否全新、完整无损如发生破损、缺件等问题，供方应及时解决。供方应保证产品合格书、医疗器械注册证、技术性能检测报告、货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等资料齐全。进口设备还需提供进口报关单。
5、乙方负责在货物到达甲方交货地点或者指定地点____日内到甲方现场调试服务，甲方在调试过程中作整体验收，如调试验收不合格则由甲方出具书面通知，并责令乙方限期整改。
[bookmark: _Hlk129951325]6、乙方完成设备安装、调试、培训，达到正常使用要求并移交相关技术资料后，设备试运行____天，试用期间发生质量问题，退换货或修复后试用期相应顺延。试运行结束无质量问题办理验收手续。
7、验收时间以验收单上签署的时间为准，验收结果以该项目验收单结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
8、甲方对验收有异议的或者经整改仍验收不合格的，在验收后____个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后   日内及时予以解决。
第八条 付款方式和期限
1、本合同所有款项均以人民币支付，合同执行期间合同总价不变，该价格已经包含本合同第三条约定的所有费用。
2、付款条件
乙方要求付款应提交下列单证和文件：
A、国家税务机关监制的正式发票。
B、制造厂家出具的货物质量合格证书。
C、甲方已收讫货物的验收凭证。
D、甲方签发的验收合格文件。
3、付款方式
甲乙双方协商，选定的货物交货付款方式是           （必选择项）
3.1一次性全部付款方式：
全部货物交货并经验收合格后___日内，甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料向乙方一次性支付____的货物价款。
3.2有尾款的付款方式：  
[bookmark: _Hlk101377149]（1）中标人向采购方开具合法票据，通过信函或当面送达采购方，发票不得由第三方代开，中标方未提供合法票据的，采购方有权拒绝支付合同款项，产生的损失由乙方承担。
[bookmark: _Hlk101377205]（2）中标方开具的发票上的货物和技术服务名称须与投标文件及合同所列示的内容完全一致，否则采购方有权拒收发票，由此引起的一切责任由乙方负责。
（3）付款条件：          
第九条   履约保证金
项目合同签订前，乙方须向甲方缴纳合同金额的10%为履约保证金。履约保证金自验收合格之日起1年以后不计利息退还。如乙方提供的产品质量不合格或未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
第十条  安装和培训
1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等，产生费用由乙方承担）。
[bookmark: _Hlk130920535]2、供应商负责提供免费规范、达标的安装、调试及培训工作。应有专业技术团队保障设备安装质量和售后服务质量。安装工作所需的仪器和专用工具由投标人自备。安装、调试、培训、系统对接及垃圾清理等费用均包含在投标总价中。
[bookmark: _Hlk130920563]3、供应商在装机后必须对设备装机所产生的垃圾及包装拆除物进行清理。因包装拆除物原因引起的事故和纠纷，由供应商承担全部法律和经济责任。
4、供应商负责派人员到现场进行安装调试，并确保正常使用，直至验收合格；应在货物运抵现场前，与采购人共同制定安装调试的进度计划表。
5、设备有与相关业务系统对接要求的，供方应负责设备与系统对接，向采购人出具系统对接方案，内容包含但不限于系统对接数据范围、对接方式等。供应商应确保设备与相关业务系统安全对接并正常使用。
[bookmark: _Hlk130920582]6、供应商免费提供设备使用相关培训工作。应有专业技术人员对采购人指定人员进行现场培训，供应商应根据需要，提供详细的培训方案、计划、课程、人员及期限报采购方认可，费用已包括在合同金额中。培训的内容应包括但不限于：货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常操作使用、日常维护和保养方法、常见故障的排除、安全注意事项及紧急情况的处理等内容，供应商出具培训记录单。如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
第十一条 售后服务
[bookmark: _Hlk101376949]1、乙方应按国家相关法规及采购文件、投标（响应）文件对售后服务的要求和响应提供服务。自甲乙双方签署验收单且加盖甲方公章之日的次日起算。
[bookmark: _Hlk130920380]2、质保期：要求设备整体质保期     年，质保期自项目验收合格之日起开始计算。质保期内提供免费服务（包括人工费、差旅费、备件费、部件更换、全部的保养、维修、维护、更换和技术支持等所有费用），每年提供不少于一次的免费现场巡检服务并出具服务报告。供应商及原厂需有服务人员和备品备件库，确保设备正常运行。在保修期内由于产品本身质量原因造成的任何损伤或损坏，投标人须免费负责更换或修理。
3、售后服务的优惠条件及保修的响应时间：供应商应提供技术支持，在接到采购人设备报修通知后，在2小时内予以应答，查找原因，提出解决方案，若设备需要进行现场维修，工程师须在24小时内到达现场，48小时内修复或免费提供备用机，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。
[bookmark: _Hlk130920393]4、质保期外供应商及设备生产厂家对本设备终身负责维修服务和技术支持。供应商须提供最优惠的维修价格（人工费、出厂价零配件费、其他材料费等）进行相关服务，在设备寿命期内，供应商应能保证采购人更换到原厂零部件，保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。故障处理时间要求与质保期内相同。
第十二条 合同的变更、终止与转让
1、按照《中华人民共和国政府采购法》第50条规定，本合同一经签订，除本合同约定外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2、双方除非事先得到对方的书面同意或本合同另有约定，任何一方不得将合同项下的任何权利、义务、责任转让给任何第三方。
3、乙方逾期未完成约定义务超过_____工作日，甲方有权单方解除本合同。
4、乙方履行本合同约定义务时，未达到甲方要求，修改或整改超过___ 次，仍然无法达到甲方要求，甲方有权单方解除本合同。
第十三条　违约责任
1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收本合同约定总价款的____违约金。
2、甲方无故逾期验收和办理价款支付手续的，甲方应按逾期付款总额部分每日___计算，向乙方支付违约金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的____ 。
3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货部分总价款每日___向甲方支付违约金，由甲方从待付价款中直接扣除；逾期超过约定日期___工作日不能交货的，甲方可解除本合同。
4、如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价___的违约金。
5、乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付本合同约定总价款____的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
6、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及招投标文件规定的标准的，甲方有权拒收该货物，乙方应按本合同总价款的____向甲方支付违约金。乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可以单方面解除合同。
7、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第4款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
8、乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的___%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。
9、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供售后服务的，应按合同总价款的_ _%向甲方承担违约责任。
10、乙方在承担上述5-8款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
11、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
    12、货物送至甲方指定地点，安装调试并验收合格后视为交付。交付前，货物的毁损灭失风险由供应商承担；并付后，该风险由采购人承担。
第十四条 保密条款
1、双方对合作及本合同的具体内容负有保密责任。未经对方事先书面同意，任何一方不得将双方的合作及本合同中涉及的商业秘密披露给任何第三方。
本条所指的商业秘密是指以各种有形或无形形式存贮的观点、计划和信息，包括但不限于：技术或商业性质的信息、标语口号、版权物品、计算机软件、源代码、目标代码、技术、技术诀窍、数据、营销企划、摘要、报告及邮件列表等。
2、本合同如有任何部分被视为无效或不可执行，均不影响保密条款的有效性。
3、本条约定在本合同终止履行后两年内仍然有效。
第十五条 不可抗力
1、“不可抗力”是指所有超出本合同双方控制范围的事件，该事件应不可预见，或虽然可以预见，但通过合理努力无法阻止或避免其发生，且这类事件发生于本合同签字之后，并且阻止任何一方全部或部分履行本合同。
2、由于不可抗力事件，致使任何一方不能履行其在本合同下的义务，该方不承担由此给另一方造成的损失；该方应及时通知另一方其不能履行或延迟履行合同义务的原因，并应尽快向另一方提供有关发生不可抗力的证明文件，按事故对本合同的影响程度，双方协商是否终止本合同，或部分免除本合同的义务。
第十六条  争议的解决
1、因货物质量问题发生争议，由质量技术监督部门或质量技术监督部门指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ 1 ）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向       仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
第十七条  合同生效及其他
1、合同附件是本合同不可分割组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商后产生书面文件，作为本合同的补充条款，具备与本合同同等法律效力。 
3、对本合同内容的任何修改和变更需要用书面形式，并经双方签字盖章确认后生效。
4、本合同一式     份，甲方   份，乙方   份。本合同自甲乙双方签字盖章后生效。
	甲方（公章）



年   月    日
	乙方（公章）



年   月   日

	单位地址：                   
	单位地址：                   

	法定代表人（或委托代理人）
（签字）：
	法定代表人（或委托代理人）
（签字）：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：
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合同附件

	1、供应商承诺具体事项：

	

	

	

	2、售后服务具体事项：

	

	

	

	3、保修期责任：

	

	

	

	4、其他具体事项：

	

	

	

	

	

	

	

	甲方（公章）




年   月   日
	乙方（公章）




年   月   日


[bookmark: _Toc23861936]注：售后服务事项填不下时可另加附页。
            	


[bookmark: _Toc32238][bookmark: _Toc19][bookmark: _Toc26078]
[bookmark: _Toc28262][bookmark: _Toc15811]第六章 投标文件格式及附件
注：
1、本部分内容仅提供格式参考。 
2、供应商应按照以下文件的要求格式、内容制作投标文件，并编制目录及页码，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。 
3、所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。 
4、供应商提交的材料不予退还。 
5、全部文件应按投标人须知以及前附表中规定的语言和份数提交。 
6、投标文件应按照投标文件格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字。
[bookmark: _Toc496780634][bookmark: _Toc29373][bookmark: _Toc12151]
[bookmark: _Toc23377][bookmark: _Toc11003][bookmark: _Toc1925][bookmark: _Toc23190][bookmark: _Toc5010][bookmark: _Toc27128]资格审查索引表
	序号
	资格要求
	所在页码

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



[bookmark: _Toc21549][bookmark: _Toc5101][bookmark: _Toc32644][bookmark: _Toc22085][bookmark: _Toc18763][bookmark: _Toc31603]评审索引表
	序号
	评分因素
	评审标准
	所在页码

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


[bookmark: _Toc13756]

[bookmark: _Toc9171][bookmark: _Toc19607][bookmark: _Toc28860][bookmark: _Toc22207][bookmark: _Toc16260][bookmark: _Toc32053]附件一 投标函格式
投标函
致：江苏苏美达仪器设备有限公司
根据贵方         （项目名称）         （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人       (姓名和职务)代表               （供应商名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、我们的资格条件完全符合《中华人民共和国政府采购法》和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与本次招标活动有关的所有证据和资料。    
2、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
3、我们同意在本项目招标文件中规定的开标之日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
4、我们愿意向采购代理机构提供任何与本次招标有关的其他资料，并保证已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
5、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。
6、如果我们中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为采购合同的附件。我们将根据招标文件的规定严格履行合同，履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。
7、其它说明：

投标人名称（公章）：
地址：            
邮编：                                           
电话：
传真：                           
授权代表签字：
日期：

[bookmark: _Toc15695][bookmark: _Toc12694][bookmark: _Toc25766][bookmark: _Toc19976][bookmark: _Toc5701][bookmark: _Toc14605][bookmark: _Toc335]附件二 开标一览表
开标一览表
 项目编号：                                                       分包号（如有）：
	项目名称
	

	报价（总价）
	人民币：           
（大写）：         

	所投品牌
	

	合同履行期限
	

	是否属于小微型企业
	£是                       £否

	“是否属于小微型企业”栏内请勾选“是”或“否”。如勾选“是”，投标人需同时提供附件六所要求的对应文件。



供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：

注：1、此表中，投标总价合计应和分项报价表中的总价一致。









[bookmark: _Toc14445][bookmark: _Toc1213][bookmark: _Toc4786][bookmark: _Toc27389][bookmark: _Toc29236][bookmark: _Toc24898][bookmark: _Toc28299]
附件三 分项报价表
分项报价表
	序号
	名 称
	品牌
	规格或型号
	原产地和
制造商名称
	数量及单位名称
	单项金额（元）
	总价金额（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价合计（元）：
	

	本采购项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为     %。




供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：


注：1、供应商应根据其所投产品情况，提供配置的详细分项报价。供应商应对上述每项内容列明组成的详细分项价格。
2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3、表中表格行数可自行添加。
4、本采购项目中含有多种产品时，供应商未填写本采购项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购项目提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。



[bookmark: _Toc31558][bookmark: _Toc12888][bookmark: _Toc29420][bookmark: _Toc3733][bookmark: _Toc1217][bookmark: _Toc31784][bookmark: _Toc25574]
附件四 商务条款偏离表
商务条款偏离表
	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件响应
	供应商的承诺或说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：

注：1、供应商如对包括合同履行期限、售后服务要求、付款方式等商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写。招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理。
2、 “供应商的承诺或说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。
3、如果行数不够，请自行增加。






[bookmark: _Toc30878][bookmark: _Toc5577][bookmark: _Toc15349][bookmark: _Toc12192][bookmark: _Toc30719][bookmark: _Toc24669]附件五 技术条款偏离表
技术条款偏离表
	序号
	招标文件
	投标文件
	说明
	“★”和“▲”技术规格响应证明文件的具体位置

	
	条目号
	采购要求规格
	响应具体情况
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：

注：1、供应商应对招标文件第四章招标技术规格及要求的内容给予响应。以投标产品和服务所能达到的内容予以填写。招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理。
2、投标文件“响应具体情况",指所投产品的技术应答情况。“说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，并且标注针对“★”和“▲”技术规格响应的证明文件在投标文件中的页码及具体位置。
3、供应商投标规格和招标规格不一致，而供应商却在此表应答为响应或正偏离时，必须提供充分理由说明（不提供或理由不充分将视为负偏离）；因此种情况在设备验收时产生争议，采购人有权按照招标文件的原始标准进行验收。
4、如果行数不够，请自行增加。


[bookmark: _Toc20842][bookmark: _Toc25940][bookmark: _Toc7540][bookmark: _Toc11841][bookmark: _Toc6818][bookmark: _Toc31089][bookmark: _Toc24960]
附件六 政府采购政策
【不属于小微企业的无需填写、递交】
[bookmark: _Toc23220][bookmark: _Toc8548][bookmark: _Toc22161]（一）中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明 ，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020 ﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下 ：
1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责 。如有虚假 ，将依 法承担相应责任。


            企业名称（盖章）：
         日  期：
备注：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的参加本次政府采购项目需提供此声明函（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
3、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如未按上述要求提供声明函的，价格将不做相应扣除。
4、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
5、中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标、成交结果公开，中小企业应对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
[bookmark: _Toc10124][bookmark: _Toc12235][bookmark: _Toc9270][bookmark: _Toc9134][bookmark: _Toc32568][bookmark: _Toc4844][bookmark: _Toc5944]
（二）残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



单位名称（盖章）：
日 期：    
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[bookmark: _Toc16464][bookmark: _Toc8429][bookmark: _Toc18965][bookmark: _Toc24515][bookmark: _Toc10460][bookmark: _Toc26426]（三）采购本国产品的支持政策

[bookmark: _Toc26786][bookmark: _Toc30239][bookmark: _Toc3682][bookmark: _Toc24678]关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（    ）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（    ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
7.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
8.中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件将随中标、成交结果同时公告。


[bookmark: _Toc31186][bookmark: _Toc2978][bookmark: _Toc11315][bookmark: _Toc29014][bookmark: _Toc18515][bookmark: _Toc8200][bookmark: _Toc509]附件七 供应商基本情况表
供应商基本情况表
	供应商名称
	

	社会机构统一信用代码
	

	供应商规模
	     □大型           □中型          □小微型      

	供应商所在区域
（细化到省份）
	

	是否特殊性质
	   □监狱企业残疾人     □福利性单位     □其他



注：
1、供应商规模：供应商应对照工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）中的规模划分勾选自身规模；
2、供应商所在区域：指供应商注册地所在地区，具体细化到省份；
3、是否特殊性质：供应商应对照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号） 和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定勾选自身性质。
[bookmark: _Toc22775][bookmark: _Toc8578][bookmark: _Toc21692][bookmark: _Toc3222][bookmark: _Toc2696][bookmark: _Toc83511040][bookmark: _Toc12806][bookmark: _Toc30383][bookmark: _Toc17370][bookmark: _Toc2343][bookmark: _Toc6674][bookmark: _Toc30866]
供应商情况告知表—附表
中小企业划型标准规定
一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
四、各行业划型标准为：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。


[bookmark: _Toc3450][bookmark: _Toc26238][bookmark: _Toc21650][bookmark: _Toc7871][bookmark: _Toc20681][bookmark: _Toc12377][bookmark: _Toc8940]附件八 资格证明文件（供应商如在投标阶段提供下述证明材料将直接作为核验依据，具体详见《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》）
[bookmark: _Toc7706][bookmark: _Toc6797][bookmark: _Toc27229][bookmark: _Toc17192][bookmark: _Toc23747][bookmark: _Toc17310][bookmark: _Toc9883][bookmark: _Toc28567]（一）法人或其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）




供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：






[bookmark: _Toc32189][bookmark: _Toc7774][bookmark: _Toc21477][bookmark: _Toc23472][bookmark: _Toc24390][bookmark: _Toc3569][bookmark: _Toc27092][bookmark: _Toc30489]（二）法人代表授权书

法人代表授权书
致江苏苏美达仪器设备有限公司：
   本授权委托书声明：注册于                （供应商住址）的              （供应商名称）法定代表人           （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的         （项目名称）            （招标编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字： 
授权代表签字： 
供应商名称（公章）： 
日期：
 
附：法定代表人、供应商授权代表的身份证复印件
	





[bookmark: _Toc21713][bookmark: _Toc28740][bookmark: _Toc28709][bookmark: _Toc2567][bookmark: _Toc32562][bookmark: _Toc27184][bookmark: _Toc17151][bookmark: _Toc24273]（三）制造商授权书（如需）
制造商授权书
致：（采购代理机构）
     我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：
代表我方在中华人民共和国办理贵方第       号公开招标要求提供的由我方制造的产品的有关事宜，并对我方具有约束力。  
作为制造商，我方保证以公开投标合作者来约束自己，并对该公开投标共同和分别承担投标文件中所规定的义务。
我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。
我方于  年  月  日签署本文件，（贸易公司名称）于  年  月  日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）                            
签字人姓名（签名）

[bookmark: _Toc4840][bookmark: _Toc710][bookmark: _Toc2701][bookmark: _Toc5852][bookmark: _Toc17941][bookmark: _Toc28386][bookmark: _Toc2306]
（四）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
提供距开标时间六个月内任意一个月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前六个月内），或其经审计2024或者2025年度财务报告复印件加盖公章。
供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：

















[bookmark: _Toc5011][bookmark: _Toc15262][bookmark: _Toc18583][bookmark: _Toc645][bookmark: _Toc8457][bookmark: _Toc27815][bookmark: _Toc27528][bookmark: _Toc28835]（五）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
[bookmark: _Toc8676][bookmark: _Toc28613][bookmark: _Toc3797][bookmark: _Toc10077][bookmark: _Toc14411]具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写

附：承诺函参考格式：
承诺函
我单位承诺：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。


供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：





[bookmark: _Toc4330][bookmark: _Toc32231][bookmark: _Toc8553][bookmark: _Toc20117][bookmark: _Toc17462][bookmark: _Toc8577][bookmark: _Toc22467][bookmark: _Toc1099]（六）参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录
附：承诺函参考格式
	
近三年无重大违法记录声明

我公司在参加本次招标活动近三年内，在以往经营活动中      （请填写“有”或“没有”）重大违法记录，重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：















[bookmark: _Toc13811][bookmark: _Toc22266][bookmark: _Toc14097][bookmark: _Toc29548][bookmark: _Toc32335][bookmark: _Toc19061][bookmark: _Toc30798][bookmark: _Toc23270]
（七）依法缴纳税收的记录
[bookmark: _Toc28545][bookmark: _Toc15882]依法缴纳税收的记录
有依法缴纳税收的良好记录，提供距开标时间六个月内任意一个月份的纳税（企业代缴的个人所得税除外）凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；



供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：




















[bookmark: _Toc17181][bookmark: _Toc19411][bookmark: _Toc19674][bookmark: _Toc1912][bookmark: _Toc13863][bookmark: _Toc12050][bookmark: _Toc2992][bookmark: _Toc17996]
（八）依法缴纳社会保障资金的记录
[bookmark: _Toc17335][bookmark: _Toc17619]依法缴纳社会保障资金的记录
有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供距开标时间六个月内任意一个月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章；（凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，自行编写无效，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）；

  


供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：
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[bookmark: _Toc2799][bookmark: _Toc28652][bookmark: _Toc26455][bookmark: _Toc14800][bookmark: _Toc21312][bookmark: _Toc6652][bookmark: _Toc19104][bookmark: _Toc23523][bookmark: _Toc20105]（九）针对本项目的特定资格要求（如有）


供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：
[bookmark: _Toc1282][bookmark: _Toc18646][bookmark: _Toc18315][bookmark: _Toc27311][bookmark: _Toc16978][bookmark: _Toc1918][bookmark: _Toc2081]
（十）本项目不接受联合体投标，中标后不允许分包、转包。
参考格式：
[bookmark: _Toc5448][bookmark: _Toc17661][bookmark: _Toc28365][bookmark: _Toc8056][bookmark: _Toc6435]承诺书

我单位承诺：
我单位未组成联合体投标，中标后不进行分包、转包。如发现有转包、分包的情况，采购人有权提前通知我单位解除本协议并且免于向我单位承担责任。



供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：
[bookmark: _Toc9861][bookmark: _Toc22770][bookmark: _Toc31305][bookmark: _Toc25869][bookmark: _Toc5050][bookmark: _Toc6826][bookmark: _Toc32155]
（十一）供应商认为其需要提供的其他资格证明文件。
   凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，在参加政府采购活动前应当在“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”内进行注册登记。供应商应在递交投标（响应）文件的同时，提交供应商诚信档案管理系统中打印的“南京市政府采购供应商信用记录表”


供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：















[bookmark: _Toc7297][bookmark: _Toc29732][bookmark: _Toc18104][bookmark: _Toc18843][bookmark: _Toc15862][bookmark: _Toc14905][bookmark: _Toc22079]
附件九 供应商认为应提供的其他材料
（针对具体的评标标准提供相应其他材料）
[bookmark: _Toc29804]业绩清单（参考格式）
	序号
	项目名称
	项目时间
	合同金额
	业主单位及联系电话
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	























[bookmark: _Toc26114][bookmark: _Toc28926][bookmark: _Toc6778]附件十《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

[bookmark: _Toc7450][bookmark: _Toc5111][bookmark: _Toc26713][bookmark: _Toc12816][bookmark: _Toc23530]南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

20   年   月   日
	单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	诚信档案记录情况
	

	信用承诺
	我公司自愿参加江苏苏美达仪器设备有限公司组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。
我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力﹔具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

供应商名称（盖章）：
法定代表人（签字）：
  年   月    日



注：供应商投标文件中仅提供信用承诺书而未提供涉及的证明材料的，须在中标后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。
供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：
（1）供应商被列入严重失信主体名单；
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
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