招 标 文 件

项目名称：钬激光治疗机

采购项目编号：JSZC-321281-HWZX-G2026-0367

招标代理机构项目编号：0675-256JOC016171

采 购 人：兴化市人民医院

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

江苏海外集团国际工程咨询有限公司

二〇二六年七月

今年我市已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。

1.“政采贷”业务流程

2.常见问题

Q1：哪些企业能申请“政采贷”？

答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请“政采贷”。

Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？

答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请

Q3：中标供应商要注意什么？

答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。

Q4：采购单位要做什么？

答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。

Q5：“政采贷”融资失败怎么办？

答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。

3.网址及联系方式

政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html

中征平台：https://www.crcrfsp.com/

联系人：张女士           联系电话：0523-82020605

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评分标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

兴化市人民医院钬激光治疗机招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

江苏海外集团国际工程咨询有限公司对兴化市人民医院钬激光治疗机项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目需求和项目编号

（一）项目需求：

| 包号 | 项目名称 | 数量 | 预算及最高限价（万元） | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钬激光治疗机 | 1台 | 248 | 不接受 |

（二） 采购项目编号：JSZC-321281-HWZX-G2026-0367

招标代理机构项目编号：0675-256JOC016171

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（一）时间：2026年7月10日至2026年7月16日，每天0:00至23:59（北京时间，法定节假日除外），2026年7月16日后仍可以下载招标文件，2026年7月16日后下载的招标文件，超出有效报名时间且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

（二）获取方式：

1.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（3）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“江苏省政府采购（财政厅）CA数字证书及电子签章办理指南”，网址：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

（6）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（三）招标文件售价：免费

四、投标有关信息

1.投标截止时间：2026年7月31日北京时间14：00

2.开标时间：2026年7月31日北京时间14：00

3.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/“开标大厅”）

五、采购人

名称：兴化市人民医院

地址：兴化市英武南路419号

联系方式：吴女士  0523-80260133

六、采购代理机构

名称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼业务一部

项目联系人:徐先生、马先生  电话：025-84795469

第二章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标、评标

五、中标和合同

六、询问和质疑

七、电子招标投标交易平台

一、总则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：见招标文件第三章《投标资料表》。

2. 政府采购方式

2.1政府采购货物和服务（以下简称货物服务）招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

5. 采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构：见招标文件第三章《投标资料表》。

6. 投标费用

6.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

7. 招标文件的内容

7.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

8. 采购需求：见招标文件第六章《采购需求》。

9. 采购项目预算金额、最高限价

9.1 采购项目预算金额：见招标文件第三章《投标资料表》。

10. 样品

10.1本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

- 投标有效期

11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

11.2投标有效期: 见招标文件第三章《投标资料表》。

12. 招标文件售价

12.1招标文件售价：见招标文件第三章《投标资料表》。

13. 采购代理机构代理费用的收取标准和方式

13.1 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

14. 现场考察或者开标前答疑会

14.1 在招标文件提供期限截止后。

14.2 现场考察：见招标文件第三章《投标资料表》。

14.3 开标前答疑会：见招标文件第三章《投标资料表》。

15. 招标文件的澄清或者修改

15.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

15.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

16. 终止招标

16.1终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

17. 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：见招标文件第三章《投标资料表》。

三、投标

18. 投标人

18.1 投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

18.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

18.3 投标人的资格要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19. 投标文件

19.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

19.2 投标文件编制要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.3电子投标文件其他要求

（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

（2）投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

19.4 投标文件的份数：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.5 投标文件的退还：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.6 投标文件的密封、签署、盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.7投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

19.8 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

19.9 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

20. 投标报价要求

20.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

20.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如有偏离，应在《偏离表》中列出。

20.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

20.4 投标人的投标报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。

20.5投标人只能提交一个投标报价，提交2个以上投标报价的投标文件在符合性审查时按照投标无效处理。

20.6 不接受超过采购项目预算金额的投标报价。具体见招标文件第三章《投标资料表》。

21.投标人不需交纳投标保证金。

22.投标截止时间、投标文件开始接收时间、投标文件接收截止时间、投标文件的接收地点：

22.1投标截止时间：见招标文件第三章《投标资料表》。

22.2投标文件开始接收时间、投标文件接收截止时间、投标文件的接收地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

23. 分包

23.1投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

23.2 招标文件对本项目分包的规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

- 相同品牌产品投标

24.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前24.1、24.2条规定处理。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：见招标文件第三章《投标资料表》。

25.供应商须知：

25.1有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

25.2供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

25.3供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第款的规定追究法律责任:

（一） 向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益;

（二） 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（三） 未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（四） 将政府采购合同转包；

（五） 提供假冒伪劣产品；

（六） 擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的。处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

25.4第七十三条 供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3 年内参加政府采购活动。

四、开标、评标

26. 开标

26.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.2 开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。投标人法定代表人或其委托代理人未参加开标会议的将视为自动弃权。

26.3 所有投标单位凭CA证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》；招标文件规定的需要宣布的内容：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.4开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

26.5因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

27.评标

27.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

27.2 评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

27.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

28. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（电子签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

31. 评标方法、评标标准。

31.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：综合评分法。见招标文件第三章《投标资料表》。

31.2 本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。

32. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第29条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

33. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

34.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

35. 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

（六）投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

（七）不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（ 或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

（八）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

36. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，

或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

37.废标条款。

出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

五、中标和合同

38. 确定中标人

38.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

38.2 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

39. 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

40. 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

41.签订政府采购合同

41.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

41.2中标或者成交投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交投标人，也可以重新开展政府采购活动。

41.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

42. 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

六、询问和质疑

43. 询问和质疑

供应商对政府采购活动实现有疑问的，向采购人、采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购人、采购代理机构依法处理。

七、电子招标投标交易平台

44. 电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| 1 | 本项目采购人：兴化市人民医院 |
| 2 | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| 3 | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| 4 | 本项目是否为专门面向中小微企业采购的项目： 否 |
| 5 | 本项目采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 |
| 6 | 招标代理服务费由采购人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》的70%（见附件）。 |
| 7 | 本项目为政府采购货物电子招标投标。 |
| 8 | 潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：见本项目招标公告。 |
|  | 二、招标 |
| 9 | 本项目采购预算为248万元，本项目不接受超过248万金额的投标报价，报价包括不限于人工费、交通费、招标代理费等完成本项目的所有费用。本项目不接受进口产品。 |
| 10 | 本项目对样品的要求：不要求投标人提供样品。 |
| 11 | 投标有效期：90天。 |
| 12 | 招标文件售价：免费。 |
| 13 | 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：招标代理服务费由采购人支付，标准见《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 14.1 | 现场考察：不组织现场考察。 |
| 14.2 | 开标前答疑会：不召开开标前答疑会。 |
| 15 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及江苏政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险 |
| 16 | 终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 17 | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等： 一、由采购人查询信用信息。 二、查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用中国（江苏）”网（www.jscredit.gov.cn）； 三、截止时点（查询环节）：评标结束前。 四、信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 - 信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。评价结果参考期限从项目开标之日前3年起算。 |
|  | 三、投标 |
| 18 | 投标人的资格要求： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 2.1本项目属于货物类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）的要求，本项目小型、微型企业在评标时享受扶持政策。所称小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条和第四条的规定，采购货物全部由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不限制投标人企业规模。（投标人必须提供中小企业声明函（见格式），未提供中小企业声明函则不享受价格扣除） 2.2中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。本项目采购标的对应的行业主要为工业。 3.本项目的特定资格要求：具有医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证。 说明： 1.本项目不接受联合体参与采购活动。 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的采购活动。 |
| 19.1 | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的招标文件后，离线编制投标文件。招标文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册也可通过泰州政府采购网--服务指南--下载专区，点击进入《苏采云系统操作手册（供应商）》，进行下载。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过350M！ |
| 19.2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成，需分采购包编制）； 2.《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 3.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1-8必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供原件的扫描件。 2.《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 3.财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各一份或提供投标人上年度财务报告或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）； 4.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）； 5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； 6.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 7.投标人信用信息（要求见本章条款项号“17”中的内容）。 8.本项目的特定资格要求：投标人具有医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证。 9.投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整。格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。（注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。 注：监护企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 本项目支持和适用节能环保产品（财库〔2019〕9号）、（财库〔2019〕19号）、（财库〔2019〕18号）；支持中小微企业（财库〔2020〕46号）、（苏财购〔2020〕52号）、（工信部联企业〔2011〕300号）；支持监狱企业（财库〔2014〕68号）；促进残疾人就业（财库〔2017〕141号）等政策。 （1）小微型企业价格扣除 ①本项目对小型和微型企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。 ②参加报价的中小企业，应当根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定提供《中小企业声明函》（见附件）。 ③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定。 残疾人福利单位价格扣除 ①本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 ②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）。 ③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。 监狱和戒毒企业价格扣除 ①本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 ②监狱和戒毒企业需按照采购文件的要求提供《监狱企业声明函》（见附件）。 ③监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。 ④监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； （二）商务资信 《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； （三）技术响应 《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项 详见招标文件第四章《评标标准》。 五、价格折扣文件格式：无。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| 19.4 | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标文件）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过350M！ |
| 19.5 | 投标文件的退还： 投标文件不退还投标人，若采购人索取中标人的数据电文形式的投标文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。 |
| 19.6 | 投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》19.2和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 |
| 19.8 | 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| 19.9 | 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。 补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。 投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“苏采云”系统应当拒收。 “苏采云”系统收到投标人提交的投标文件，即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。 |
| 20 | 投标截止时间：2026年7月31日北京时间14:00 |
| 21 | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2026年7月31日北京时间14:00）前。 2.投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| 22 | 招标文件对本项目分包的规定：采购人不允许采用分包方式履行合同。 |
| 23 | 报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：由采购人确定。 核心产品为两个及以上（具体见24.2）的，不同投标人所投的核心产品（两个及以上）均为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。 |
| 24.1 | 评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：由采购人确定。 核心产品为两个及以上（具体见24.2）的，不同投标人所投的核心产品（两个及以上）均为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。 |
| 24.2 | 采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：钬激光治疗机。 |
|  | 四、开标、评标 |
| 25 | 开标时间及地点： - 开标时间：2026年7月31日北京时间14:00 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。 |
| 25.1 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，应当向所有投标人公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。本项目招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格；本项目招标文件规定的其他内容：无。 “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 25.2 | “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布后6分钟内，投标人通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）确认开标过程。在以上时间内投标人没有确认的，视同该投标人认可开标结果。 |
| 25.3 | 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为“苏采云”系统，“苏采云”系统免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 |
| 26 | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 27 | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| 28 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
|  | 五、中标和合同 |
| 29 | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按服务方案得分顺序排列。 中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：由采购人确定。 |
| 30 | 确定中标人后，通过“苏采云”系统以数据电文形式向未中标人发出中标结果通知书或通过其他必要的方式以其他形式告知未中标人其评审结果。 |
| 31.1 | 在公告中标结果的同时，依法必须进行招标的项目中标结果在“苏采云”系统进行公示和公布。 |
| 31.2 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| 31.3 | 特别说明： 按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的， 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 六、询问和质疑 |
| 32. | 1.供应商认为招标文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购人、采购代理机构依法处理。 2.供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3.质疑函格式详见附件二。 质疑接收人：马先生 联系电话：025-84795469 地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼业务一部 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

附件一

招标代理服务收费标准

代理服务费由采购人支付，按照《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的通知（苏招协〔2022〕2号）收费标准的70%收取。

| 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50万元以下（含50万元） | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
| 50万元-400万元（含400万元） | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% | 0.9% | 0.8% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 5000万元-l亿元（含1亿元） | 0.25% | 0.15% | 0.2% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% | 0.005% | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额，采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按100万元计算。

附件二

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7.按该表格填写，一式两份，并将该函和相关证据盖公章在规定的时间内分别送达采购人和采购代理机构。

- 评标标准

- 价格分(30分)  满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。

- 业绩（5分） 根据本项目采购同品牌同型号产品相同的销售业绩，每提供一份业绩得1分，最高得5分。(提供合同及中标公告或中标通知书，需体现出型号，未提供或提供不全不得分）

- 质量、技术要求（45分）严格按照招标文件中设备的参数对投标产品逐项评定，完全响应招标文件参数要求的得45分。标★参数为关键技术指标，如不响应，将作无效投标处理；

★1.设备主要功能和用途:临床使用范围及适应症:用于泌尿系结石的粉碎，并可应用于良性前列腺增生治疗或膀胱肿瘤治疗。(提供注册证证明)。

★2.设备输入功率:≤7kVA。(详见设备铭牌)

| 序号 | 技术标准 | 评分上限 | 评分下限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作激光输出波长:2100nm±10%以内得0.5分，2100nm±5%以内得1分，其他不得分。 | 1 | 0 |
| 2 | 激光模式：多模得1分，其他不得分。 | 1 | 0 |
| 3 | 激光终端输出功率≥85W＜120W，得1分；≥120W，得3分，其他不得分(提供屏幕显示功率实图照片证明)。 | 3 | 0 |
| 4 | 激光脉冲宽度:宽脉宽达到≥700μs≤800μs，得2分；＞800μs，得3分，其他不得分。 | 3 | 0 |
| 5 | 激光脉冲宽度：窄脉宽＞200μs，≤250μs，得2分;≤200μs，得3分，其他不得分。 | 3 | 0 |
| 6 | 激光脉冲重复频率≤50Hz，得2分;＞50Hz，得3分，其他不得分 | 3 | 0 |
| 7 | 激光最大脉冲能量≤5J，得2分;＞5.0J，得3分；其他不得分 | 3 | 0 |
| 8 | 显示屏:为内嵌式彩色液晶触摸显示屏，达到8寸得0.5分；为外置式彩色液晶触摸显示屏，可垂直面上下旋转，水平面左右旋转，＞8寸得1分，其他不得分 | 1 | 0 |
| 9 | 激光器输出方式:实际安装且同时运行激光器数量≥2根＜4根，得2分;≥4根，得3分，其他不得分 | 3 | 0 |
| 10 | 激光器电源:≥1路电源，得2分;≥4路电源，得3分，其他不得分 | 3 | 0 |
| 11 | 脚踏开关:≥1路，得2分；≥2路，得3分，其他不得分 | 3 | 0 |
| 12 | 激光终端最大峰值功率≤10000W，得2分；＞10000W，得3分，其他不得分 | 3 | 0 |
| 13 | 瞄准光波长＜532nm得0.5分，≥532nm得1分，其他不得分。 | 1 | 0 |
| 14 | 瞄准光最大输出功率达到≥5mW得2分；＜5mW，得3分，其他不得分 | 3 | 0 |
| 15 | 冷却系统:风冷+内置水冷。能同时提供风冷+内置水冷系统得1分，其他不得分 | 1 | 0 |
| 16 | 有开机自检系统得1分，其他不得分 | 1 | 0 |
| 17 | 能提供节约模式部分激光棒故障时，仍能发射激光，保障手术安全得1分，其他不得分。 | 1 | 0 |
| 18 | 能配备外部门互锁插头确保机器外部门打开时激光不能发射得1分，其他不得分。 | 1 | 0 |
| 19 | 能配备急停开关可在设备出现故障时紧急关闭机器得1分，其他不得分。 | 1 | 0 |
| 20 | 激光输出功率不稳定度≤±8%得1分，其他不得分。 | 1 | 0 |
| 21 | 激光输出功率复现性≤±8%得1分，其他不得分。 | 1 | 0 |
| 22 | 电源:220V/50Hz。达到得1分，其他不得分。 | 1 | 0 |
| 23 | 产品设计使用寿命≥8年(以设备铭牌为准)。达到8年得0.5分，达到10年得得1分，其他不得分。 | 1 | 0 |
| 24 | 提供的原厂重复用光纤为江苏省平台中标产品，提供中标截图证明，具备1个型号得0.5分，最高得2分，其他不得分 | 2 | 0 |

- 质保期（3分） 整机原厂免费质量保修期不低于招标文件要求，不满足招标文件要求的作无效投标文件处理。每增加一年免费质量保修期的加1分，本项最高得3分。免费质量保修期间产生的所有保修相关费用（包括但不限于人工费、备品备件、耗材、服务费、税金以及保修期间涉及到的其他一切费用）全部由投标人承担。以投标人投标时提供的承诺函（格式自拟）为准，未提供的不得分。

- 安装、调试、验收方案（7分）根据投标人提供的安装调试方案进行评分。 安装调试方案科学可行、针对性强，阐述详尽具体，优于招标文件要求的，得7分；符合招标文件要求的，得4分；不符合招标文件要求或未提供方案的不得分。

- 项目培训方案（5分）投标人根据招标文件要求提供具体详实的培训方案。培训方案至少应当包括：使用方法、设备原理技术及维修方法、培训对象、培训的时间及地点、培训方式等方面。方案应科学合理、完整、切实可行、有针对性。方案内容优于招标文件要求的得5 分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求、未提供方案或技术培训无承诺函均不得分。

- 售后服务措施（5分）根据各招标人针对本项目提供备品备件体系提供易损件供货价格下浮率，提供售后服务方案。方案包括但不限于售后的响应时间、日常维护、巡检次数、保养方案、易损零配件价格、应急处理方式等售后服务的保障措施等方面。方案优于招标文件要求的得 5 分；符合招标文件要求的得 3分；不符合招标文件要求或不提供的不得分。

第五章 拟签订的合同文本

政府采购合同

政府采购合同（参考）

采购单位（全称）：                              （以下简称甲方）

供 应 商（全称）：                              （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就          号                项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、合同价款、清单、交货安装时间、地点

1、合同价款：

2.供货清单：

| 序号 | 货物 名称 | 品牌 型号 | 规格 参数 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总报价(大写人民币): ￥: 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：可另附清单

3.交货安装时间、地点

（1）采购合同签订后     天内全部交付并安装调试完毕。

（2）交货地点：                      。

二、质量技术标准

乙方提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现响应文件承诺条款。

乙方应保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失。如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

三、运输方式及费用

由乙方视情况自定运输方式，费用自负。

四、验收

1.在货物进场并安装调试后    日内，甲方根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切责任。

2.根据《兴化市政府采购合同签订和履约验收操作指引》（兴财购〔2023〕4号）有关验收规定，本项目甲方采用自行验收方式（  ）；联合验收方式（  ）。

3.甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在    天内向乙方提出书面意见，不签发验收单，并同时将该书面意见提交至兴化市财政局。乙方在接到甲方书面意见后，应在    天内予以处理，并将处理结果以书面形式告知兴化市财政局。

五、付款方式

1.签订合同    日后，甲方支付合同价的       %。

2.货物安装调试完成并经验收合格后，付至合同价的     %。

3.从验收合格之日起，货物正常使用    月后，且无质量及售后服务问题，一次性无息付清合同余款。

甲方应当按照本合同约定及时向乙方支付合同价款。验收单与合同、发票是申请支付政府采购项目资金的必备资料。

六、售后服务

1.验收通过之日起对设备免费保修    年。质保期内，乙方对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在24小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。

2.技术支持响应时间。一般问题    小时内电话支持，难点、重点问题    天内现场解决，质保期内相关费用由乙方承担，质保期满后乙方收取成本费。

七、违约条款

甲、乙双方的任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

甲、乙双方的任何一方由于不可抗力因素不能履约，应及时向对方通报，在取得有关主管部门证明以后，允许延期履行或不履行合同，并根据情况部分或全部免予承担违约责任。

（一）甲方违约责任

1.在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的    %，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2.甲方逾期支付货款的应按照逾期付款金额的每天    %支付逾期付款违约金。

3.甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

（二）乙方违约责任

1.乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按合同总价款的    %支付违约金； 延期超过    日，甲方有权强制解除合同，履约保证金不予退还。

2.乙方所供产品品种、型号、规格、花色、质量等不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

3.非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

4.本项目不得转让分包，如有发生，除没收其履约保证金外，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

5.如乙方有欺诈行为或隐瞒自身违规问题，甲方有权中止合同，并保留依照相关法律法规追究其法律责任的权利。

八、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目和设计或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出，包括但不限于律师费等。

九、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方、见证方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出招标文件文件和投标文件的实质性内容。

十、合同的组成部分

本合同条款、中标通知书、招标文件、投标文件及乙方在投标时的书面承诺等构成合同的组成部分。

十一、本合同一式四份，甲方、乙方各执一份，采购代理机构二份。

十二、本合同一切未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行；无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

买方(甲方) 公章：                          卖方(乙方) 公章：

法定代表人签名：				                法定代表人签名:

见证方（公章）：

项目负责人签名：

年   月   日

第六章 采购需求

项目名称：钬激光治疗机，本次采购范围包括货物的供应、运输、安装、调试人员培训及售后服务等。本项目采购预算金额：人民币贰佰肆拾捌万元整（￥：2480000.00元），最后响应报价高于采购预算价的，将被判定为无效投标文件。

一、采购清单

| 序号 | 采购产品名称 | 单位 | 数量 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钬激光治疗机 | 台 | 1 | 兴化市人民医院指定地点 |

二、技术参数及要求 （45分）

★1.设备主要功能和用途:临床使用范围及适应症:用于泌尿系结石的粉碎，并可应用于良性前列腺增生治疗或膀胱肿瘤治疗。(提供注册证证明)。

★2.设备输入功率:≤7kVA。(详见设备铭牌)

3.工作激光输出波长:2100nm±10%。

4.激光模式:多模。

▲5.激光终端输出功率≥85W(提供屏幕显示功率实图照片证明)。

▲6.激光脉冲宽度，宽脉宽≥700us。

▲7.激光脉冲宽度，窄脉宽≤250us。

▲8.激光脉冲重复频率≥50Hz。

▲9.激光最大脉冲能量≥5.0J。

- 显示屏:≥8寸彩色液晶触摸显示屏。

▲11.激光器输出方式:实际安装且同时运行激光器数量≥2根。

▲12.激光器电源:≥1路电源。

▲13.脚踏开关:≥1路脚踏开关控制。

▲14.激光终端最大峰值功率:≥10000W。

- 瞄准光波长:≥520nm±5nm。

- ▲16.瞄准光最大输出功率≤5mW。

- 冷却系统:风冷+内置水冷。

18.有开机自检系统。

19.节约模式:部分激光棒故障时，仍能发射激光，保障手术安全。

20.配备外部门互锁插头:可确保机器外部门打开时激光不能发射。

21装配有急停开关:可在设备出现故障时紧急关闭机器

22.激光输出功率不稳定度:≤±8%。

23.激光输出功率复现性:≤±8%。

24.电源:220V/50Hz。

25.产品设计使用寿命≥8年(以设备铭牌为准)。

26.提供的原厂重复用光纤为江苏省平台中标产品，提供中标截图证明。

配置清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钬激光治疗机主机 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 激光光纤 | 内径200μm | 根 | 2 | 长3米 |
| 3 | 光纤剥线钳 | 200μm剥线钳 | 把 | 1 |  |
| 4 | 激光光纤 | 内径550μm | 根 | 3 | 长3米 |
| 5 | 光纤剥线钳 | 550μm剥线钳 | 把 | 1 |  |
| 6 | 激光光纤 | 内径800μm | 根 | 1 | 长3米 |
| 7 | 光纤剥线钳 | 800μm剥线钳 | 把 | 1 |  |
| 8 | 光纤检测器 |  | 套 | 1 |  |
| 9 | 金属附件箱 | -- | 个 | 1 |  |
| 10 | 切割笔 | -- | 支 | 1 |  |
| 11 | 脚踏开关 | -- | 个 | 1 |  |
| 12 | 机器开关钥匙 | -- | 把 | 2 |  |
| 13 | 钬激光防护眼镜 | -- | 副 | 1 |  |
| 14 | 钬激光透镜保护镜 |  | 个 | 3 |  |
| 15 | 电源线 | 32A电源线 | 根 | 1 |  |
| 16 | 使用说明书 | -- | 本 | 1 |  |
| 17 | 操作流程卡 | -- | 张 | 1 |  |

三、商务要求

1.交货时间、地点

（1）采购合同签订后30天内完成交付并安装完毕。

（2）交货地点：兴化市人民医院。

2.付款方式

（1）货到安装验收合格后支付合同总价的90%；

（2）验收合格一年后，支付合同总价的5%，质保期满后，支付合同总价的5%。

3.设备随机耗材要求：投标供应商应列明能确保设备正常使用的，所需耗材及维修配件的清单及价格（格式可自拟）；未列其中的，视为免费维保范围之材料。

4.具备数字化接口的设备应承诺免费开放该接口，并由供应商承担与医院平台系统（如HIS、LIS、PACS等）相连接的接口费用，含现有和后期设备对接等，不因任何因素增加，甲方无须支付任何费用。(格式可自拟)。

5.具有汉字字库、中文支持的系统及中文文档的设备应承诺免费提供该系统，暂不具备的应承诺如日后具备此系统后免费向用户提供。（格式可自拟）

6.设备使用年限内（本次所投产品的年限≥8年），生产厂家应承诺保证配件、耗材的供应；若因设备升级等原因导致配件、耗材价格提高，或已无法正常供应配件、耗材时，采购人有权要求生产厂家按折旧后的价格将设备回购。

四、售后服务要求

（一）安装、调试、验收方案

1.投标人须向采购人免费提供全套资料，含（不限于）产品合格证（国产设备）、出厂计量合格证（强检设备）、操作手册、维修手册（含详细电路图）、海关报关单（进口设备）、商检合格证明（进口设备）等，如技术资料不全，采购人有权不支付货款。

2.投标报价包含货物在采购方医院内的搬运、设备就位、安装、培训等的一切费用。

3.交货期：30天，投标人逾期交付货物的，每逾期一天，投标人向采购人偿付货款总额5‰的滞纳金，如投标人逾期交货达10天，采购人有权解除合同或双方协商赔偿方式。

4.安装调试：设备安装时，投标人负责设备的免费安装和调试，但投标人必须事先与采购人的设备科联系，并与设备科共同参与，否则引起的一切责任由投标人承担。采购人对投标人提供的货物在使用前进行调试时，投标人需负责安装并培训采购人操作人员和工程师，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

在安装过程中或安装结束后，必须提供快捷操作指南（封塑后，挂在设备上），解答采购方人员提出的问题。安装调试过程所需耗品应由投标人免费提供。

5.验收要求： 设备安装、调试结束后，采购人对设备试用后进行验收（时间由买、供双方商定），投标人免费派工程师到达现场协助验收工作。投标人提供的设备必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准。

A.到货日期距仪器生产日期：不超过180天（以铭牌为准）。

B.采购人对投标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和投标人承诺的其他指标进行现场验收，符合招标文件技术要求的，给予签收，验收不合格的不予签收，投标人承担由此造成的一切损失。采购人有权随机抽取部分产品送第三方检测机构进行破坏性检测。

C.投标人验收交货前应对设备做出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，提供详细的验收标准、验收手册作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应附验收文件之后随货物交采购人。

D.对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

E.采购人有权请检测机构相关专家和采购人单位代表在生产前随时到生产现场查看所有制作材料的型号和进货清单等书面材料及原始凭证，投标人承担有可能产生的材料品牌检测费。

F.所有设备、材料及安装无质量问题，采购人与投标人双方及有关部门确认验收合格。保修期自验收合格正式开始使用一个月后，开始计算。

G.投标人在最终验收合格之后，向采购人移交但不限于装箱清单、验收报告、测试报告、产品合格证、使用说明书、保养、维护所必须的资料（使用及维护手册、维修图纸、软件备份、故障代码表、备件清单、零配件、维修密码等维护维修必需的材料和信息）等所有设备资料。

（二）项目培训方案

★ 技术培训：在设备使用年限内，投标人或设备厂方必须针对本合同设备，免费为采购人二名医学工程师提供原厂或正规维修技术培训班举办的院外维修技术培训，包教包会，单次培训时间不少于一周，直到采购人医学工程师掌握基本的维护保养技术为止。具体培训时间在采购人向投标人或设备厂方提出培训申请后，一个月内给予安排培训计划和培训时间，提供投标人或设备厂方承诺函。

（三）售后服务措施

★ 1.维修保证：质保期≥三年，保修范围为设备整机及所有功能与配置，以生产厂家出具的承诺函为准（国产产品，由生产厂家出具；进口产品，由该产品的国内总代理出具）。质保期内投标人负责免费维修、更换、调换。并确保设备保修期内开机率≥95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，保修期延长两周。保修期外投标人对本设备终身负责维修，维修只收配件费，供方必须以低于市场价的80％优惠提供（提供承诺书，格式自拟，须加盖投标人公章）。并提供故障不能排除时的解决方案（如提供备用机，以保证报告的正常出具）。

2.如设备发生故障，投标人在接到采购方报修电话后1小时之内响应，3小时内到达采购方现场（若无维修站点，24小时内到达现场），48小时内修复或免费提供备用机，否则采购人可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由供方承担。如有特殊情况，投标人应立即电话通知采购人不能响应的原因，在获得采购人同意后，才可推迟响应时间。

3.保修期内每年两次定期维护。

4.无论在保修期内还是保修期外，所投设备故障时，设备厂方必须上门维修，同时必须事先与采购人设备科取得联系，并做相应登记；在维修过程中与采购人工程师共同完成维修工作。否则引起的一切责任由投标人负责。

第七章  投标文件相关格式

目录

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4.偏离表

5. 属于正偏离技术参数的有效证明材料

6. “采购需求”部分要求提供或评分办法中涉及评审事项的证书、承诺、材料等复印件及方案内容

7.产品技术参数及配置说明（中文）、注册证复印件及产品彩页

8. 法定代表人授权书及法定代表人身份证明书

9. 中小企业声明函

10. 残疾人福利性单位声明函

11. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

12. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

1. 投标函

致： 江苏海外集团国际工程咨询有限公司

根据          项目[项目编号：              ]招标文件，        (姓名)代表我方______________（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为90天。

5. 投标人在投标初始有效期内撤回投标，其投标保证金将不退还。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7.招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定由江苏海外集团国际工程咨询有限公司解释，投标人完全理解招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定。

8. 江苏海外集团国际工程咨询有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏海外集团国际工程咨询有限公司确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，江苏海外集团国际工程咨询有限公司有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有），《残疾人福利性单位声明函》（如有）和我单位注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

2.开标一览表

项目名称：

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

3.分项价格表

项目名称：

项目编号：

货币单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 品牌及生产厂家 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

4.偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求逐条列在偏离表中。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

5. 属于正偏离技术参数的有效证明材料

6. “采购需求”部分要求提供或评分办法中涉及评审事项的证书、承诺、材料等复印件及方案内容

7.产品技术参数及配置说明（中文）、注册证复印件及产品彩页

8.法定代表人授权书及法定代表人身份证明书

（1）法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（       ）全权代表我企业（公司）参与（                           项目）（项目编号：              ）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（        ）无转委托权。委托期限自   年   月   日起至   年   月   日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

法定代表人（盖电子签章）：

年   月   日

(受托人身份证原件扫描件附后)

（2）法定代表人身份证明书

单位名称：

地址：

姓名：            性别：

身份证号：               职务：

系我司的法定代表人。为签署（项目编号：              ，项目名称：         项目）投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：           （盖电子签章）

法定代表人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

(法定代表人身份证原件扫描件附后）

（3）供应商基本情况表

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 办公地址 |  |  |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 小微企业 中型企业 大型企业 （请勾选供应商所属行业划分） |  |  |

9.中小企业声明函 (货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝ 2020 ﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称 （盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

10.残疾人福利性单位声明函

项目名称：

项目编号：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

11. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（             项目 ）项目（项目编号：                   ）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

12. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：

项目编号：

我单位郑重声明：我单位具备履行合同（项目名称：               项目，项目编号：                       ）所必需的设备和专业技术能力。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日