招标文件

项目名称：江苏省徐州市丰县综合检验检测中心电动车设备采购

项目编号：JSZC-320321-HZZB-G2026-0001

采 购 人：丰县综合检验检测中心

采购代理机构：江苏合正项目管理有限公司

二〇二六年七月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

《江苏省徐州市丰县综合检验检测中心电动车设备采购》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

江苏合正项目管理有限公司对江苏省徐州市丰县综合检验检测中心电动车设备采购进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

项目名称：江苏省徐州市丰县综合检验检测中心电动车设备采购

项目编号：JSZC-320321-HZZB-G2026-0001

二、投标人的资格要求：

见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

②潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

③“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

④采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）售价：免费。

四、投标有关信息

1.投标截止时间：2026年8月20日北京时间9:30。

2.开标时间：2026年8月20日北京时间9:30。

3.开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

1.名 称：丰县综合检验检测中心

2.地址：江苏省丰县经济开发区东城路西侧

3.联系方法：朱影

4.采购项目联系人：18168218099

六、采购代理机构

1.名称：江苏合正项目管理有限公司

2.地址：徐州市鼓楼区黄河南路68号

3．联系方法：15205218005

4.采购项目联系人：梁工

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章：投标邀请；

第二章：投标人须知；

第三章：投标资料表；

第四章：评标标准；

第五章：拟签订的合同文本；

第六章：采购需求；

第七章：投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少60日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足60日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求

1.投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过CA证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章、密封，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评审委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.电子投标文件未按规定期限投标的；

8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

11.不具备招标文件中规定的资格要求的；被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

12.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

13.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

14.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得开标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评审委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通信管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评审委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评审委员会依照招标文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评审结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评审委员会复核或者书面说明理由，评审委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评审委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评审委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三十）实施政府采购异常低价审查的有关要求：

1、评审过程中出现下列情形之一的，评审（评标）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%。

④评审（评标）委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2、评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审（评标）委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审（评标）委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（三十一）评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论，持不同意见的评审委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务，政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

1. 中标人应当在评审结果公示之日起三日内，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九）的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

（四十二）、本项目应执行的政府采购政策：

①本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

②本项目应当履行促进绿色低碳循环发展，执行国家相关绿色标准，推动环保、节能、节水、循环、低碳、再生、有机等绿色产品和相关绿色服务、绿色基础设施应用的要求。

③若项目要求提供履约担保的，成交供应商可以以履约保函(保险)形式代替提供履约保证金。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目 (网址:www.ccgp-jiangsugovcn/jiangsu/zlxz)下载“政府采购电子履约保函(保险)操作手册”。

④本项目若选用商品，其包装验收要求需达到《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》的标准。

⑤本项目若选用商品通过快递方式运送的，其快递包装需满足《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《快递包装政府采购需求标准（试行）》的验收要求。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| （一） | 本项目采购人：丰县综合检验检测中心 |
| （二） | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| （四） | 采购人确定的采购项目属性：货物 本项目是否为专门面向中小微企业采购的项目：是 |
| （五） | 本项目采购代理机构：江苏合正项目管理有限公司 |
| （六） | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 二、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，投标人所提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，投标人提供的货物的制造商应全部为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 三、本项目的特定资格要求：无 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 4、查询及使用供应商信用记录： （1）由采购人查询信用信息。 （2）查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； ③“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； ④“信用中国（江苏徐州）”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； （3）截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 （4）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 （5）信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| （七） | 招标代理服务费由成交供应商支付，标准按《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
|  | 二、招标 |
| （九）1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| （九）2 | 不安排现场考察。 |
| （九）3 | 不安排开标前答疑会。 |
|  | 三、投标 |
| （十一） | 投标文件的语言为中文 |
| （十二）1 （十二）2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； - 2.所投产品的环境标志产品认证证书的扫描件（如有）。 ### 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 ### 3.所投产品（强制采购产品除外）的节能产品认证证书的扫描件（如有）。 ### 注： ### （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1～7及9项必须提供，否则投标无效） 1.具有独立承担民事责任的能力，提供合法有效的法人的营业执照或事业法人证或其他组织应提供合法证明文件或自然人提供身份证明，以上证明文件提供原件的扫描件。 2.财务状况报告，至少提供： 投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月的资产负债表、利润表扫描件各一份；或提供投标人上一年度经审计的财务报告（应包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）扫描件一份；或提供投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份）。 3.投标人依法缴纳税收和社会保障资金的记录： 投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）； 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 7.投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 8.投标人信用信息（要求见本章条款项号“（六）”中“4”内容）。 9.本项目为专门面向中小微企业采购的项目，投标人所提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，投标人提供的货物的制造商应全部为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 投标文件中提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》，如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。 注： 1、中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。 2、投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。 3、投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 1.《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 2.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 2.《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 3.《采购需求符合性条件响应表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； （三）技术响应 1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1.所投产品的技术规格（要求见招标文件第六章《采购需求》）。 2.项目实施方案（格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》）； 3.质量保证措施（格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》）； 4.售后服务方案（格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》）； 5.培训方案（格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》）； （二）商务部分 1.投标人业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》） 2.保修期限（要求见招标文件第四章《评标标准》） - 五、报价折扣证明： （一）本国产品报价折扣证明： 投标人提供的货物为符合政府采购本国产品政策要求的本国产品，提供《关于符合本国产品标准的声明函》（填写完整，加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》,未按要求提供的，视为无效。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。 1、本国产品应当符合以下条件： （一）在中国境内生产 产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。 属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作： 1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作； 2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示； 3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记； 4.简单的上漆、磨光和分装； 5.其他不属于属性改变的情形。 （二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例 产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为： 财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。 （三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求 对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。 财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。 2、本国产品标准的适用范围 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 3、对本国产品的支持政策 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 具体以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定为准。 注：中国境内生产的组件成本核算基本规则 产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。 一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。 二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。 三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。 四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。 说明：本项目不接受进口产品投标。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有文件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。 |
| （十三）2 | 商务条件见： 1、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 2、本文件第三章《投标资料表》中（十二）1和（十二）2。 |
| （十三）3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及本文件第六章《采购需求》。 |
| （十四） | 本项目不接受超过4600000.00元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收等全部费用。用户不再支付报价以外的任何费用。 |
| （十五） | 以人民币报价 |
| （十七） | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）--已报名项目-－报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网-－业务工作－－快速服务－－下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）。 |
| （十八） | 电子投标文件的加密、签署、盖章要求： 1、投标文件的加密要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 2、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 3、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》中（十二）1、（十二）2和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 |
| （十九） | 投标文件的提交与接收： 一、提交投标截止时间：2026年8月20日北京时间9:30； 二、投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。 补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。 投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，“苏采云”系统应当拒收。 “苏采云”系统收到投标人送达的投标文件，即时向投标人发出确认回执通知（提示），并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。 |
|  | 四、开标 |
| （二十五）1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2026年8月20日北京时间9:30； 2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| （二十五）1 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
|  | 五、评标 |
| （二十七） | 采用综合评分法。 |
| （二十八） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列，得分且投标报价且技术部分得分均相同的，按商务部分得分由高到低顺序排列。 三、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人。 |
| （二十九） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| （三十） | 实施政府采购异常低价审查的有关要求： 1、评审过程中出现下列情形之一的，评审（评标）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： ①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； ②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； ③投标（响应）报价低于采购项目最高限价（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%。 ④评审（评标）委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 2、评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审（评标）委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审（评标）委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
|  | 七、政府采购合同 |
| （三十六） | 采购人与中标，成交供应商应当在中标，成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：本项目无。 |
| （四十） | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购人或采购代理机构依法处理。供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。 质疑接收人：梁工 联系电话：15205218005 通讯地址：徐州市鼓楼区黄河南路68号。 |
| 附加说明 | 中标供应商应在确认中标后，在领取中标通知书的同时将纸质标书（一正三副共4份，正本需加盖公章）及电子版标书（使用光盘或U盘存储）送达至江苏合正项目管理有限公司存档。 |

本章附件：                     招标代理服务收费标准

| 中标金额或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-l亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）* 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

6.备注：1、收费标准执行本表的30%，由成交供应商支付。

2、关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知（苏财规〔2026〕1号）

评审活动相关费用：评审专家参加省内政府采购项目评审时应获得的专家评审费按以下规定进行管理。

（一）集中采购机构实施的项目，由集中采购机构支付评审费；非集中采购机构实施的项目，由采购人支付评审费，不得由其他单位或个人代为支付，严禁将专家评审费转嫁给代理机构或中标、成交供应商。

（二）远程异地评标项目专家评审费按评审专家属地规定的标准支付。

（三）专家评审费应在项目评审完成后30个工作日内支付专家。因专家原因导致项目废标，则不需要向应当承担责任的专家支付费用。

- 评标标准

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 价格 （30分） | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（计算结果四舍五入，小数点保留两位） 注：促进本国产品优惠政策：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 具体以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定为准。 |
| 技术 部分 （66分） | 所投产品的技术规格 （24分） | 对投标文件中《所投产品的技术规格（技术指标）》进行评价。 完全符合招标文件第六章《采购需求》相关要求的，得基本分24分； 带“★”为核心参数，不允许负偏离，否则投标无效； 其中“▲”为重要参数，其他为一般参数； 每有一项重要参数不满足或负偏离扣1分； 每有一项一般参数不满足或负偏离减0.5 分，扣完为止。 本项最高得24分，最低得0分。 【带“★”和“▲”要求必须逐条响应，提供所投产品的具体参数值。其余参数若指标项存在正、负偏离的均应如实填写偏离表。 带“★”和“▲”的须按照要求提供相关证明资料；经评委审核证明材料有效，视为满足；未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。】 |
|  | 项目实施方案 （12分） | 依据投标文件中提供的项目实施方案（包含但不限于项目实施及组织计划、进度保证措施、项目配送及安装调试方案、管理措施及安全保障措施、应急措施等内容等），从内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 1、全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面得3分；全面性一般得2分，不全面得1分； 2、针对性（4分）：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性一般得2分；针对性不强得1分； 3、可行性（4分）：符合实际切实可行得4分；较可行得3分；可行性一般得2分，可行性欠缺得1分。 未提供的得0分。 本项最高得12分，最低得0分。 |
|  | 质量保证措施 （12分） | 依据投标文件中提供的质量保证措施（包含但不限于交付前质量保证措施、安装过程质量保证措施、质量承诺等），从内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 1、全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面得3分；全面性一般得2分，不全面得1分； 2、针对性（4分）：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性一般得2分；针对性不强得1分； 3、可行性（4分）：符合实际切实可行得4分；较可行得3分；可行性一般得2分，可行性欠缺得1分。 未提供的得0分。 本项最高得12分，最低得0分。 |
|  | 售后服务方案 （12分） | 依据投标文件中的《售后服务方案》（包含但不限于售后服务体系、售后服务组织及技术保障措施、响应时间的迅速、售后服务所包含内容的优惠性程度、设备生产厂家提供质保及售后服务承诺书等），从内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 1、全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面得3分；全面性一般得2分，不全面得1分； 2、针对性（4分）：针对性强得4分；较全面得3分；针对性一般得2分；针对性不强得1分； 3、可行性（4分）：符合实际切实可行得4分；较可行得3分；可行性一般得2分；可行性欠缺得1分。 未提供的得0分。 本项最高得12分，最低得0分。 |
|  | 培训方案（6分） | 根据投标文件中的《培训方案》（包含但不限于培训人员配备、培训时间、培训方式及培训内容等）从内容的全面性、针对性、可行性进行评分， 全面性（2分）：全面具体详实得2分；较全面得1分；不全面得0.5分。 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性较强得1分；针对性不强得0.5分。 可行性（2分）：符合实际切实可行得2分；较可行得1分；可行性欠缺得0.5分； 未提供的得0分。 本项最高得6分，最低得0分。 |
| 商务部分（4分） | 投标人 业绩 （2分） | 投标文件中提供投标人为卖方（乙方），合同签订日期在2023年1月1日以来承担过合同标的与本次采购标的同类或相似的业绩，每提供1份得1分，未提供的得0分。 注：时间以合同签订时间为准，投标文件中同时提供合同原件扫描件并加盖电子公章，不提供或提供内容模糊不清该项不得分。 |
|  | 保修期限（2分） | 满足招标文件质保期限的不得分，在招标文件质保期限基础上，每延长1年加1分，最多得2分。 |

注：评分结果精确到小数点后两位。

第五章  拟签订的合同文本

政 府 采 购 合 同

（以采购人与成交供应商最终签订版本为准）

项目名称：

项目编号：

采  购  人（甲方）：

成交供应商（乙方）：

合同签订日期：  年  月 日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

1.15“采购需求”见合同附件6。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3验收标准（验收要求、验收标准和程序）：见合同附件5。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况，合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为，买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议（不论是书面的，还是口头的）。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为              。

1.2 “卖方”为              。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第三条 价格

3.1合同总价为￥           大写：人民币                    。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

经双方协商一致，选择以下第    种付款方式：

（一）付款方式（不提交预付款保函的）

4.1.1合同总价的百分之 三十  （30%）即￥           大写：人民币

作为预付款，在合同签订生效，买方自收到收据（收据金额为合同总价的 30 %）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的卖方账户。

合同总价的百分之 七十 ( 70 %）即￥           大写：人民币                 ，经买方验收合格后，买方自收到发票（发票金额为合同总价的100%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的卖方账户。

（二）付款方式（提交预付款保函的）

4.1.1合同总价的百分之 四十  (40%）即￥           大写：人民币

作为预付款，在合同签订生效且卖方向买方出具合同总价的百分之 四十（ 40 %）即￥           大写：人民币            的预付款保函，买方自收到收据（收据金额为合同总价的 40 %）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的卖方账户。

合同总价的百分之 六十 ( 60 %）即￥           大写：人民币                 ，经买方验收合格后，买方自收到发票（发票金额为合同总价的100%）后 10个工作日内，将资金支付到合同约定的卖方账户。

卖方需提交的支付文件包括：

1.

2.

4.1.2 履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形：

退还方式：由买方将履约保证金无息退还至卖方账户。

退还时间：本项目履行完毕后十日内退还。

退还条件：本项目合同义务全部履行完毕。

不予退还的情形：卖方拒绝履行合同义务。

4.3  合同约定的卖方账户：

开户银行：

银行账号：

4.4  买方逾期支付资金的，每逾期（10）天，买方向卖方支付合同总价的（0.1）%的违约金，但违约金的总数不超过合同总金额的（1）%。

逾期退还履约保证金的违约责任：买方逾期退还履约保证金的，每逾期（10）天，买方向卖方支付履约保证金的（0.05）%的违约金，但违约金的总数不超过履约保证金的（5）%。

第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

5.1卖方应于合同生效日后，60日内将合同标的全部交付并安装完毕。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 5 日通知买方。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%）的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十（10%） ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第六条 包装与标记

6.4 商品（合同标的）包装具体要求：见《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》。

6.5快递包装具体要求：见《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 安装

8.1卖方应于合同生效日后，60日内将合同标的全部交付并安装完毕。

8.2项目实施详见合同附件7。

第九条 验收

9.1 合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后 3 日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

9.3 验收标准：

9.3.2合同标的涉及挥发性有机化合物，属于推荐性标准的，卖方使用的低挥发性原辅材料验收标准参考相关国家标准、行业标准或团体标准验收。

第十一条 索赔

11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其他

18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 合同双方的通讯地址：

买方：

地址：

邮编：

电话：

传真：

卖方：

地址：

邮编：

电话：

传真：

18.12因买方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，买方对卖方受到的实际损失予以赔偿或者补偿。

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《所投产品的技术规格（技术性能）》。）

合同附件3：售后服务和技术培训

（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《售后服务方案》。）

合同附件4：供货范围和价格清单

（要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件中《开标一览表》和《分项价格表》。）

合同附件5：验收标准（验收要求、验收标准和程序）

（要求见招标文件第六章《采购需求》。）

合同附件6：采购需求

（见招标文件第六章《采购需求》。）

合同附件7：项目实施方案

（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《项目实施方案》。）

合同附件1：

合同协议书

合同编号：____________

签字日期：____________

签字地点：____________

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对              （项目名称）（项目编号：            的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

1.本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2.以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

（1） 合同协议书

（2） 中标通知书

（3） 合同专用条款

（4） 合同通用条款

（5） 除合同附件1外的合同附件

（6） 其他文件

3.考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4.考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5.本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

（1） 双方加盖公章或合同专用章；

6.合同一式    份，具有同等法律效力，买方   份，卖方   份。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：JSZC-320321-HZZB-G2026-0001]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：____________________________________

法定代表人或授权代表（签名）： ____________________

卖方（签章）： ____________________________________

法定代表人或授权代表（签名）： ___________________

第六章  采购需求

一、说明

（一）采购人：丰县综合检验检测中心

（二）采购项目名称：江苏省徐州市丰县综合检验检测中心电动车设备采购

- （三）本项目为专门面向中小微企业采购的项目。

- （四）本项目采购的为非进口产品。

（五）本项目不接受超过4600000.00元人民币的投标报价。投标报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、售后服务、验收等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

二、技术要求

（一）采购清单及技术规格（技术指标）要求（以下技术参数中“★”标为核心参数，是不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理）

| 序号 | 设备名称 |  |  | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车灯配光测试系统 |  | 转台 | 见技术指标 | 台/套 | 1 |
|  |  |  | 直流稳流稳压供电电源 | 见技术指标 |  |  |
|  |  |  | 精密智能测光探测器 | 见技术指标 |  |  |
|  |  |  | 颜色性能测量系统 | 见技术指标 |  |  |
|  |  |  | 车用回复反射器测试系统 | 见技术指标 |  |  |
|  |  |  | 牌照灯亮度测试系统 | 见技术指标 |  |  |
|  |  |  | 计算机 | 见技术指标 |  |  |
|  |  |  | 测试软件 | 见技术指标 |  |  |
| 2 | 车灯光源光色电综合测试系统 |  | 光谱辐射计 | 见技术指标 | 台/套 | 1 |
|  |  |  | 积分球 | 见技术指标 |  |  |
|  |  |  | 校准装置 | 见技术指标 |  |  |
|  |  |  | 直流稳流稳压供电电源 | 见技术指标 |  |  |
| 3 | 车灯紫外含量测试系统 |  | 紫外-可见光谱分 析系统 | 见技术指标 | 台/套 | 1 |
|  |  |  | 辐照度取样积分球 | 见技术指标 |  |  |
|  |  |  | UV-VIS光辐射标 准装置 | 见技术指标 |  |  |
| 4 | 双光路投射分析测量仪 |  |  | 见技术指标 | 台/套 | 1 |
| 5 | 附着力试验仪 |  |  | 见技术指标 | 台/套 | 1 |
| 6 | 机械磨损试验 |  |  | 见技术指标 | 台/套 | 1 |
| 7 | 电液伺服减振器综合试验机 |  |  | 见技术指标 | 台/套 | 1 |
| 8 | 电液伺服垂直弯曲静强度试验机 |  |  | 见技术指标 | 台/套 | 1 |
| 9 | 微机控制电子式万能试验机 |  |  | 见技术指标 | 台/套 | 1 |
| 10 | 微机控制车桥扭转试验机 |  |  | 见技术指标 | 台/套 | 1 |
| 11 | 轻合金车轮径向冲击试验机 |  |  | 见技术指标 | 台/套 | 1 |
| 12 | 微机控制轻合金车轮径向载荷疲劳试验机 |  |  | 见技术指标 | 台/套 | 1 |
| 13 | 微机控制轻合金车轮扭转疲劳试验机 |  |  | 见技术指标 | 台/套 | 1 |
| 14 | 微机控制轻合金车轮旋转弯曲疲劳试验机 |  |  | 见技术指标 | 台/套 | 1 |
| 15 | 检验样板 |  |  | 见技术指标 | 台/套 | 1 |
| 16 | 球带尺 |  |  | 见技术指标 | 台/套 | 1 |
| 17 | 小功率电动机检测设备 | 防腐蚀试验台 |  | 见技术指标 | 台/套 | 1 |
|  |  | 机座与外壳试验台 |  | 见技术指标 | 台/套 | 1 |
|  |  | 耐热试验台 |  | 见技术指标 | 台/套 | 1 |
|  |  | 量具及其他附件 |  | 见技术指标 | 台/套 | 1 |
| 18 | 充电器检测设备 | 单臂自由跌落试验机 |  | 见技术指标 | 台/套 | 1 |
|  |  | 充电器温升/短路试验系统 |  | 见技术指标 | 台/套 | 1 |
| 19 | 线束检测设备 | 橡胶件防水密封试验 |  | 见技术指标 | 台/套 | 1 |
|  |  | 自动端子截面分析仪 |  | 见技术指标 | 台/套 | 1 |
|  |  | 压接接点电压降试验 |  | 见技术指标 | 台/套 | 1 |
| 20 | 铅酸蓄电池检测设备 | 额定容量试验 |  | 见技术指标 | 台/套 | 1 |
|  |  | 循环耐久能力试验 |  | 见技术指标 | 台/套 | 1 |
|  |  | 快速充电能力试验 |  | 见技术指标 | 台/套 | 1 |
|  |  | 峰值功率试验 |  | 见技术指标 | 台/套 | 1 |
|  |  | 水损耗试验 |  | 见技术指标 | 台/套 | 1 |
| 21 | 锂电池检测设备 | 机械可靠性试验（冲击试验） |  | 见技术指标 | 台/套 | 1 |
|  |  | 防爆柜 |  | 见技术指标 | 台/套 | 1 |
|  |  | 负压箱 |  | 见技术指标 | 台/套 | 1 |
| 22 | 步入式高低温恒温试验室 |  |  | 见技术指标 | 台/套 | 1 |
| 23 | 可程式恒温恒湿试验箱 |  |  | 见技术指标 | 台/套 | 1 |

- 技术指标

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车用灯具配光测试系统 | - 五位电动转台 - 转台角度精度： 0.01 - 测试角度范围： - 水平转动范围（即H轴） -180º ~ +180º； 测试角度范围俯仰角即V轴） -120º ~ +120º； - 工作平台垂直升降范围： Z轴：0~600mm； - 工作平台水平行程范围： X轴：±150mm；Y轴：±150mm； - 被测灯最大尺寸（水平方向） 不小于1600mm - 承重：不小于75kg - 转台最高转速： 50°/S - ★转台控制方式 移动PAD控制+上位机软件控制 - ★转台安全防护 转台配备安全区域扫描功能，保障系统操作者的安全； - 工装夹具：含万能机械臂夹具三只 - 校准装置（光强标准灯）： 包含带激光对准反射镜光强标准灯一只，光强值500cd左右 - 直流稳流稳压供电电源 - 电压/电流输出范围： 0-30V/0-20A - 稳定度： 0.01% - 电压表/电流表分辨力： 0.0001V/0.0001A - 基本准确度 ：0.03%读数+0.02%量程+1字 3) 精密智能测光探测器: - ★光度探测器总体要求 精密恒温、前置放大，光度探头 - 数量: 3只，分别放置于3.16米、10米、25米 - 光度精度: ≤1%（经光强标准灯校准） - 照度范围 : 0.0001lx~200000lx 4) 颜色性能测量系统: - 光学探测器: TE-cooled背照式CCD， - CCD制冷温度 : －10℃，稳定度0.05℃ - CCD象素 :1024×128（允许Binning模式） - 波长范围: 380nm-780nm - 波长准确度: 0.3nm - 半峰带宽: 3.0nm - 杂散光: ≤5E-05 - ★色品坐标准确度: 0.0015（标准色光下） - 色品坐标重复性: 0.0003（标准A光源下），0.00015x，0.0002y（恒温蓝光LED） - 色品坐标重复性 : 0.00015x，0.0002y（恒温蓝光LED） 5) 车用回复反射器测试系统: - 光源色温: 2856K±50K - 光斑尺寸（100英尺处）: 光斑尺寸ф100mm-ф600mm可调（100英尺处） - 工作面光斑照度: 1lx～8.5lx可调 - 光斑照度不均匀性 :≤5% - 控制台精度: ±0.1mm，30.48米处（100英尺）的等效角度精度优于±0.0002° - 光斑照度不均匀性: 小于1.05（最大值/最小值） - 直流电源要求 :直流电源输出范围:0-30V/0-10A； - 稳定度：0.01%直流电源电压表分辨力：0.001V；电流表分辨力：0.0001A - 探头观测角度范围: 0.2°-2°连续可调 - 测量范围: 0.1mcd/lx~199900mcd/lx - 光度精度 :国家一级 - 软件功能: 测试软件能满足车用回复反射器关于GB、ECE、SAE、FMVSS108联邦法规等相关标准测试要求，并支持后续升级 6) 牌照灯亮度测试系统: - 亮度计波长范围: 380nm～780nm - 亮度计波长分辨率: 0.6nm/pixel - 亮度计波长准确度: ±0.3nm - 测量亮度范围(标准A光源): 0.1~600,000 cd/m2(标准A光源) - 亮度测量精度: ±2%读数+1个字 - 牌照板: 高漫反射率涂层，反射率大于90%,配不同标准板共十一块，可满足 GB 、ECE、SAE 等相关标准的要求 7) 计算机 - I5 - 8G内存 - 1TB固态硬盘 - win11 专业版系统 - RS232串口*1、千兆RJ45网口 - 配23寸以上显示器 8) 测试软件: - 专用车用灯具配光性能测试与分析系统软件 - 软件符合GB、ECE、SAE、FMVSS108联邦法规、JIS等相关标准测试要求； - 软件功能： a测量配光曲线（光强分布）、测试平面等照度曲线、路面等照度曲线、等光强曲线，。 b软件内置交通及车用灯具等测试标准文件库。 c可分析汽车前照灯和前雾灯明暗截止线质量及变化的功能。 d测试数据可以EXCEL格式导出。 - 开放式软件设计，极易升级扩展 - 可按客户提供标准、报告格式设计专用软件。 - 测试结果格式可根据客户需求进行编辑。 - 包含牌照灯自动测试软件 |
| 2 | 车灯光源光色电综合测试系统 | - 光谱辐射计 - 积分时间： 9ms-60s - CCD象素： 1024×128（允许Binning模式） - 波长范围 ：380nm-780nm - 波长准确度： 0.3nm - 半峰带宽： 3.0nm - 杂散光： ≤5E-05 - ★色品坐标准确度 ： 0.0015（标准色光下） - 色品坐标重复性 ： 0.0003（标准A光源下），0.00015x，0.0002y（恒温蓝光LED） - 规格尺寸： Φ1.5m和Φ0.5m各一只 - 涂层反射率： 90%以上 - 积分球 - 规格： 用于光谱分析系统的色温（光谱）及光通量定标（量值传递） - 电压/电流输出范围： 0-30V/0-20A - 校准装置 稳定度： 0.01% - 直流稳流稳压供电电源： - 电压表/电流表分辨力： 0.0001V/0.0001A - 基本准确度 ：0.03%读数+0.02%量程+1字 - 基本准确度： 0.03%读数+0.02%量程+1字 |
| 3 | 车灯紫外含量测试系统 | - 紫外-可见光谱分析系统： - 波段范围： 200nm-800nm双单色仪 - 线性动态范围： - ★光照度和光辐射照度测试精度： 5% - 光照度探测器： 标准级匹配（国家最高等级），测量范围：0.01lx-2*105lx - 带外杂散光： A光源法：紫外UVC≤1*10-6；其他波段≤1*10-4 ；激光法：紫外可见波段≤10-6 - ★紫外探测能力（特别是UVC波段）： 0.001mW/klm - 紫外可见高反射率涂层，适用于紫外测量 - UV标准辐射源光谱范围 ：带有定标方向激光指示，200nm-380nm - 辐照度取样积分球 VIS相对光谱标准灯光谱范围： 380nm—800nm - UV-VIS光辐射标准装置 - UV标准辐射源电源稳定度： 0.03% - UV标准辐射源电参数测量准确度： 0.5% - 供电电源 - VIS电源电压电流测量基本准确度： 0.05% - VIS电源电压电流测量基本准确度 ：0.05% |
| 4 | 双光路透射分析测量仪 | - 符合标准要求： GB 4599-2024测试汽车灯罩壳材料的透射率和漫射率。 - 测量材料在24°视场中的透射率，测试范围0.010 ~1.000 - 系统分辨率： 0.1% - 系统重复： 1% - 系统准确度: 3% - 系统准确度: 3% |
| 5 | 附着力试验仪 | - 符合标准要求: GB 4599-2024测试附着力相关要求。 - 平台尺寸 600mm(L)*300mm(W) - 拉力测量采用S型拉力传感器，传感器测量范围: - 0到100N/cm - 拉力测量采用S型拉力传感器，传感器测量范围:0到100N/cm |
| 6 | 机械磨损试验机 | - 不锈钢喷嘴直径 ：Ø 3.2mm - 喷嘴压力流量指标： 0.6MPa时，流量为0.24±0.02L/min - 喷嘴距工作台平面的距离： 调整范围为300～800mm，以满足不同高度的试件试验要求 - 控制： 液晶显示屏，PLC 可编程控制器，由控制面板上的人机界面控制屏输入完成试验所需参 数，有效保证试验按标准运行； - 喷砂介质： 氧化铝、玻璃丸、石英砂等多种材质，颗粒度介于0~0.2mm。其配比为每升 水含硅砂25g。 - 喷射区域直径： 距离喷嘴380mm±10mm处为Ø170mm±50mm - 工作室尺寸： 1000*1000*1000mm - 喷砂操作方式： 喷枪、工作台自动移动，人工装卸工件 |
| 7 | 电液伺服减振器综合试验机 | 满足标准：QC∕T 491—2018 《汽车减振器性能要求及台架试验方法》；QC/T62-2021《摩托车和轻便摩托车减振器》。 试验内容：减振器转鼓加振耐久性试验、缓冲垫耐久性试验、弹簧疲劳性试验、减振器示功试验、静摩擦力试验、速度特性试验、减振器其他零部件的拉压试验及疲劳寿命试验。 主要技术参数： - 1、最大动态静态试验力：±10kN； - ★2、静态试验力示值误差：±0.5%； - 3、作动器最大行程：±75mm； - ▲4、位移精度：±0.5%； - ★5、试验频率范围：0.01-30Hz； - ▲6、最大测试速度：0.5m/s； - 7、试验控制方式：力、位移闭环加载、循环加载、试验普加载等； - 8、软件应用：开放式可编辑； - 9、主要试验波形：正弦波、方波、三角波、斜波、组合波等； - 10、垂向最大试验空间：1000mm； - ▲11、两立柱间距：550mm； - ▲12、主机刚度：＞3.0×10⁸N/mm； - ★13、油源流量：70L/min；油源额定压力：21MPa；过滤精度：3um；全封闭隔音设计，采用日本TOSHIBA低噪音电机，德国VOITH低噪音高压内啮合齿轮泵；采用PLC触摸屏控制电机启停、工作状态指示及报警显示均通过PLC面板显示。 14、冷水机：8P； |
| 8 | 电液伺服垂直弯曲静强度试验机 | - 主要用于电动三轮车驱动桥桥壳、板簧等的静刚度力学性能试验。 - 满足标准：QC/T975-2014《正三轮摩托车和正三轮轻便摩托车驱动桥》； - 主要技术参数： - ▲1、最大静态载荷：50kN； - 2、试验力测量范围：2%～100%FS； - ★3、试验力示值精度：±0.5% ； - 2、油缸最大行程：250mm； - ▲5、位移精度：满量程±0.5%Fs； - 6、试验控制方式：力、位移闭环加载等； - 7、软件应用：开放式可编辑； - ▲8、垂向最大试验空间：1000mm； - ▲9、两立柱间：550mm； - ▲10、主机刚度：3.0×10⁸N/mm； - 11、油源及冷却系统与CTS-F10电液伺服减振器综合试验机共用。 |
| 9 | 微机控制电子式万能试验机 | 主要用于金属和非金属材料及制品的的拉伸、压缩、弯曲等试验，可完成轻合金车轮：静负荷性能试验、轮辋与轮辐焊接强度试验。 满足标准：GB/T 16491-2022 《电子万能试验机》；GB/T 2611-2022《试验机通用技术要求》；JJG 139-2014 《拉力、压力和万能试验机》；JJG 475-2008 《电子式万能试验机检定规程》； 主要技术参数： ★1、最大试验力：50kN（可扩展至100kN）； ★2、试验机精度：0.5级； 3、试验力测量范围：最大试验力的0.4%-100%； 4、试验力分辨力：1/1000000 FN； ★5、位移分辨力：0.025µm； ▲6、横梁位移示值相对误差：±0.5%； ▲7、横梁速度调节范围：0.001-500mm/min； 8、力控速率调节范围：速率＜0.05% FN/s时，为设定值的±1%以内；速率≥0.05% FN /s时，为设定值的±0.5%以内； 9、变形速率调节范围：速率＜0.05% FN/s时，为设定值的±1%以内；速率≥0.05% FN/s时，为设定值的±0.5%以内； 10、位移速率控制精度：速率＜0.01mm/min时，为设定值的±1%以内；速率≥0.01mm/min时，为设定值的±0.2%以内； 11、恒力、恒位移、恒变形控制范围：0.5%~100% FN； 12、恒力、恒位移、恒变形控制精度：设定值≥10% FN时，为设定值的±0.1%以内；速率＜10%FN时，为设定值的±1%以内； ▲13、上横梁尺寸（长×宽×高）：910×228×100mm； ▲14、中横梁尺寸（长×宽×高）：925×250×120mm； ▲15、工作台尺寸（长×宽×高）：945×228×140mm； 16、滚珠丝杠副规格：4010mm； ★17、立柱直径：Φ50mm（4根）； ★18、试验宽度：600mm； 19、拉伸行程：600mm； 20、压缩行程：600mm； ▲21、横梁最大行程：1180mm； 22、伺服电机功率：1.5kW； ▲23、主机外形尺寸：970×810×2116mm。 |
| 10 | 微机控制车桥扭转试验机 | 主要用于三轮车等驱动桥总成、传动轴以及各种轴类零部件、材料的静态扭转力学性能试验，检测零件的扭转刚度、强度等性能指标。 满足标准：QC/T975-2014《正三轮摩托车和正三轮轻便摩托车驱动桥》；GB/T 10128 《金属材料室温扭转试验方法》；JJG 269《扭转试验机检定规程》。 主要技术参数： ▲1、最大静态扭矩：±10000Nm； 2、扭矩范围：2%-100%FS； ▲3、扭矩示值精度：±1%； ▲4、扭矩最小读数值：0.01Nm； 5、最大扭转角度；无限制; ★6、角度精度：±0.1°； ★7、角度最小读数值：0.01°； 8、控制方式：全自动角度、扭矩控制，各模式之间可平滑切换； 9、试验空间：根据三轮车车桥订制。 |
| 11 | 轻合金车轮径向冲击试验机 | 主要用于摩托车和轻便摩托车轻合金车轮的径向冲击试验。 满足标准：GB/T38183-2019《摩托车和轻便摩托车辐板式车轮》；GB/T 22435-2008《摩托车和轻便摩托车轻合金车轮》；QC/T211-1996《摩托车和轻便摩托车轻合金车轮试验方法》；QC/T211-1996《摩托车和轻便摩托车轻合金车轮试验方法》； 主要技术参数： ▲1、主冲击锤质量：150kg； 2、辅冲击锤重量：40kg； 3、冲击锤头宽度：不小于200mm； ▲4、冲击锤最大位移：不小于200mm； ▲5、弹簧总刚度：300±10kgf/cm； ▲6、车轮侧冲安装角度：30°； ▲7、车轮安装支架可调：不小于250 mm； 8、砝码规格：40kg×2、30kg×3、20kg×3、10kg×3、5kg×2 9、最大脱锤载荷：250kg； ★10、数字显示重锤冲击高度； 11、车轮试件装胎后外径：φ260～φ770mm； 12、电机功率：≤1kw； 13、气源压力：0-0.7Mpa（用户自备气源） |
| 12 | 微机控制轻合金车轮径向载荷疲劳试验机 | 主要用于摩托车、轻便摩托车、电动车轻合金车轮的径向载荷疲劳试验。 执行标准：GB/T38183-2019《摩托车和轻便摩托车辐板式车轮》；GB/T22435-2008《摩托车和轻便摩托车轻合金车轮》；QC/T211-1996《摩托车和轻便摩托车轻合金车轮试验方法》；QC/T211-1996《摩托车和轻便摩托车铝合金整车车轮通用技术条件》。 主要技术参数： ★1、最大试验力：10KN； ★2、试验力示值精度：±1%； 3、转鼓直径：1707mm； 4、鼓面宽度：300mm； 5、显示试验次数累计：10⁸； ▲6、被试车轮直径：200-770mm（装胎后）； 7、电机功率：15kw； |
| 13 | 微机控制轻合金车轮扭转疲劳试验机 | 主要用于摩托车和轻便摩托车轻合金车轮的扭转疲劳试验。 执行标准：GB/T38183-2019《摩托车和轻便摩托车辐板式车轮》；GB/T 22435-2008《摩托车和轻便摩托车轻合金车轮》；QC/T211-1996《摩托车和轻便摩托车轻合金车轮试验方法》；QC/T211-1996《摩托车和轻便摩托车铝合金整车车轮通用技术条件》。 主要技术参数： ★1、最试验扭矩：1200Nm； ▲2、最大试验力：5000N； ▲3、试验力示值精度：±1%； ★4、扭矩误差：≤±5%； 5、试验力臂：700±0.2mm； 6、试验频率：1-5Hz； 7、显示试验次数：10⁸； 8、测量轮毂范围（装胎前）：10-22英寸； 9、被试车轮宽度：1.2-8.5英寸； ▲10、轮毂固定装置纵向调整范围：300mm； ▲11、作动器有效行程：150mm； 12、电机功率：5kw。 |
| 14 | 微机控制轻合金车轮旋转弯曲疲劳试验机 | 主要用于摩托车和轻便摩托车轻合金车轮的旋转弯曲疲劳试验。 引用标准：GB/T38183-2019《摩托车和轻便摩托车辐板式车轮》；GB/T 22435-2008《摩托车和轻便摩托车轻合金车轮》；QC/T211-1996《摩托车和轻便摩托车轻合金车轮试验方法》；QC/T212-1996《摩托车和轻便摩托车铝合金整体车轮通用技术条件》。 主要技术参数： ▲1、试验弯矩：800Nm； ★2、最大试验力：1200N； ★3、试验力示值精度：±1%； 4、基础臂长：670mm±0.25； ▲5、试验转速范围：0-800r/min； 6、显示试验次数累计：10⁸； 7、被试车轮直径：125-600mm。 |
| 15 | 检验样板 | - 根据车轮规格尺寸，制作专用轮辋轮廓的检验样板。 - 引用标准：GB/T 38183-2019《摩托车和轻便摩托车辐板式车轮》；QC/T722-2004《摩托车和轻便摩托车轮辋 轮廓检验方法 样板检验》； - 主要技术参数： - 尺寸误差≤0.1mm； - 检验样板硬度：≥200HB； 样板表面应光滑无毛刺，表面做防锈处理。 |
| 16 | 球带尺 | - 根据车轮规格尺寸，制作专用球带尺。 - 引用标准：GB/T 38183-2019《摩托车和轻便摩托车辐板式车轮》；QC 725-2004《摩托车和轻便摩托车轮辋标定直径检验方法 球带尺检验方法》； - 主要技术参数： - 尺寸误差≤0.1mm； 要求各连接件表面光滑，做防锈处理。 |
| 17 | 小功率电动机检测设备 | 试验需满足GB/T 12350-2022《小功率电动机的安全要求》试验标准。 防腐蚀试验 1）医用酒精5000mL（浓度95%）； 2）氯化铵溶液5000mL； 3）60L恒温恒湿试验箱： 温度范围：0-100℃； 温度波动：±0.5℃； 湿度范围：30-98%R.H； 湿度波动范围：±2%R.H; 内尺寸：35*40*43cm（深*宽*高）。 2、机座与外壳 0.5J弹簧冲击锤 长度:211±0.5mm; 锤头半径:10+0/-0.1mm; 冲击距离:20mm; 冲击能量:0.5J±10%。 3、耐热 烘箱 工作电源:1.6kW/220V; 内部材质:不锈钢内胆; 控温范围:+10-300℃; 内部尺寸:55*45*55cm; 外部尺寸:79*68*68cm; 加热方式:背部加热 标配隔板:2块; 升温速率:12度/分(可微调); 温度分辨率:土0.1℃。 压力球 压力：20N±0.2N； 球压：半径r=2.5mm，符合ISO 3290-2001滚动轴承的成品钢球标准； 支座：Φ50mm×H（80-100mm）钢圆柱体，表面电镀处理，上表面中心下方3mm处安装一只耐温不低于480℃的J型0.3mm细丝热电偶； 温度巡检仪：1路。 4、量具及其他附件 1）爬电距离测试卡1套（直式、曲式各10尺寸）； 2）间隙尺1套（17片）； 3）数显千分尺1套（0-25mm）； 4）数显游标卡尺1个（0-200mm）； 5）直尺1个（0-500mm）； 6）B型试验探棒（带50NM推力），数量2套； 7）13号试验探棒1套； 8）41号试验探棒1套； 9）高精度电子台秤（30kg，精度0.5g）； 10)计时器5个； 11）插头10个； 12）电烙铁套装1套 。 |
| 18 | 充电器检测设备 | 试验需满足GB 42296-2022《电动自行车用充电器安全技术要求》试验标准。 单臂自由跌落试验机 电源：AC380V，50Hz； ★跌落高度：300-1500mm； ★测量最大重量：30kg； 试件最大尺寸：1000*800*800mm； 跌落误差：＜1°； 跌落高度误差：±10mm。 充电器温升/短路试验系统 温升测试角 尺寸：600*600*600mm； 布置75点铜片； 数量：1块。 T型热电偶 尺寸：2米； 数量：32根。 单相调压器 容量：5kVA； 输入电压：220V； 输出电压：0-300V； 材质：铜； 数量：1台。 程控电子负载 定压模式输入电压：0-150VDC； 定流模式输入电流：0-40ADC； 定功率输入功率：400W； 数量：1台。 温度巡检仪： 输入通道：32路； 温度范围：-200-1500℃； 精度：0.2级； 输入信号：热电偶（T,K,J）； 通信：RS232/485通信。 商用台式电脑 CPU:I5以上或相当； 内存：16G内存； 硬盘：1T固态硬盘； 显示器：23.8寸显示器； 串口服务器； 数量：1台； 试验软件：1套。 测试线、转接线和转接插头若干 |
| 19 | 线束检测设备 | 试验需满足QC/T 29106-2014《汽车电线束技术条件》试验标准。 橡胶件防水密封试验 隔板 材质：亚克力； 尺寸：300*300*2mm； 数量：5块。 变频恒压水泵 压力范围：0.5-0.3MP； 供电电压：220V； 流量：2m3/h； 进出口径：1寸。 试验水池 材质：不锈钢； 尺寸：1000*600*600mm（长*宽*高）； 其它：水池需满足试验方法，防止溅水。 软管 直径：Φ16； 长度：20米。 自动端子截面分析仪1台 端子截面显微分析倍数：1-5X； 视频放大倍数：20-500X； 电线适用倍数：0.05-107mm2； 成像工业相机：高清500万像素； 切片规格：Φ120*0.5mm； 软件：专业端子截面分析软件。 压接接点电压降试验 恒压恒流直流电源 输出电压范围：0-15V； 输出电流范围：0-200A； 供电电压：220V。 直流毫伏表 测量范围：0-199.99mV。 温度巡检仪 输入通道：8路； 温度范围：-200-1500℃； 精度：0.2级； 输入信号：热电偶（T,K,J）； 热电偶 类型：T型； 规格：每根2米； 数量：10根； |
| 20 | 铅酸蓄电池检测设备 | 试验需满足GB∕T 32620.1-2016《电动道路车辆用铅酸蓄电池第1部分：技术条件》试验标准。 额定容量试验 电池放电测试仪 ★放电电流：1-50A； ★放电电压：5-120V； 功能：定压/定流/定时； 电压精度：±0.1%； 电流精度：±0.2%； 保护功能：过压/过流/反接/高温； 供电电压：220V。 数量：1台。 温度巡检仪 输入通道：10路； 温度范围：-200-1500℃； 精度：0.2级； 输入信号：热电偶（T,K,J）； 通信：RS232/485通信； 数量：1台。 单体电池电压监控 ★输入通道：32路； 电压范围：0-5V； ★精度：0.2级； 输入信号：直流电压信号； 分辨率：0.01V； ★通信：RS232/485通信； 数量：1台。 商用台式电脑 CPU:I5以上或相当； 内存：16G内存； 硬盘：1T固态硬盘； 显示器：23.8寸显示器； 串口服务器 数量：1台； 试验软件：1套。 电池放置箱 尺寸：600*500*360mm（长*宽*高）; 材质：硬塑。 数量：1台。 循环耐久能力试验 电池充放电一体测试仪 ★充电电流：1-20A； ★充电电压：5-120V； ★放电电流：1-50A； ★放电电压：5-120V； 功能：定压/定流/定时； 电压精度：±0.1%； 电流精度：±0.2%； 保护功能：过压/过流/反接/高温； 供电电压：220V； 数量：1台。 电池放置箱 尺寸：600*500*360mm（长*宽*高）; 材质：硬塑； 数量：1台。 快速充电能力试验 电池放电测试仪 ★放电电流：1-50A； ★放电电压：5-120V； 功能：定压/定流/定时； 电压精度：±0.1%； 电流精度：±0.2%； 保护功能：过压/过流/反接/高温； 供电电压：220V； 数量：1台。 恒压恒流直流电源 ★输出电压范围：0-72V； ★输出电流范围：0-115A； RS485通信； 供电电压：220V； 数量：1台。 单体电池电压监控 ★输入通道：32路； 电压范围：0-5V； ★精度：0.2级； 输入信号：直流电压信号； 分辨率：0.01V； ★通信：RS232/485通信； 数量：1台。 电池放置箱 尺寸：600*500*360mm（长*宽*高）; 材质：硬塑； 数量：1台。 峰值功率试验 电池放电测试仪 ★放电电流：1-150A； ★放电电压：5-120V； 功能：定压/定流/定时； 电压精度：±0.1%； 电流精度：±0.2%； 保护功能：过压/过流/反接/高温； 供电电压：220V； 数量：1台。 电池放置箱 尺寸：600*500*360mm（长*宽*高）; 材质：硬塑； 数量：1台。 水损耗试验 电池充放电一体测试仪 ★充电电流：1-20A； ★充电电压：5-120V； ★放电电流：1-50A； ★放电电压：5-120V； 功能：定压/定流/定时； 电压精度：±0.1%； 电流精度：±0.2%； 保护功能：过压/过流/反接/高温； 供电电压：220V； 数量：1台。 电池放置箱 尺寸：600*500*360mm（长*宽*高）; 材质：硬塑； 数量：1台。 |
| 21 | 锂电池检测设备 | 试验需满足GB/T 36672-2018《电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池》试验标准。 机械可靠性试验（冲击试验） 最大负载：20kg（含夹具）； 台面尺寸： 500mm×500mm； ★冲击峰值加速度范围：半正弦波：150～15000m/s2； ★脉冲持续时间：半正弦波：0.5～20ms； 冲击波形：半正弦波形50-200g可调节； 最大冲击跌落高度：1.5m； 波形容差： a)当脉冲持续时间≤3ms时，峰值加速度容差为±20%；脉冲持续时间容差为±15%； b)当脉冲持续时间>3ms，波形容差应在标准规定的范围内； 速度变化量容差：±15%； 防二次冲击装置：采用气压制动装置； 工作电源：220V±10% AC50Hz。 防爆柜 内尺寸：510*380*970mm（宽*深*高）； 烟感报警器，1个； 自动灭火器，2套； 可调节层板，1块； 温度预警排风系统； 散热风扇，2个； 漏电保护插座，2个； 静音滑轮，4个； 单门双锁； 数量1台。 负压箱 大气压：0.56MP； 材质：亚克力； 尺寸：400*400*400mm（宽*深*高）。 |
| 22 | 步入式高低温恒温试验室 | 有效容积≥16m³， ★内部净尺寸（长*宽*高）：4000*2000*2000mm； 外部尺寸（长*宽*高）：4300*2650*2360mm ★温度范围至少包括-40℃～80℃，支持连续可调； ★湿度范围至少包括20%RH～98%RH； ★升温：平均每分钟3℃； ★降温：平均每分钟1℃； 7寸高清、真彩色触摸屏控制 1个Φ50mm 测试孔； 双开门≥ W(950+950)*H1900mm， 视窗≥40*40cm 1个； 底板为不锈钢花纹板。 |
| 23 | 可程式恒温恒湿试验箱 | 有效容积≥150L， ★内部净尺寸（长*宽*高）：500*500*600mm； ★温度范围至少包括-40℃～150℃，支持连续可调； ★湿度范围至少包括20%RH～98%RH； ★升温：平均每分钟3℃； ★降温：平均每分钟1℃； 真彩色触摸屏控制 1个Φ50mm 测试孔； 视窗1个； |

- 三、项目实施要求

（一）交货时间要求：合同签订生效后，60日内将合同标的全部交付并安装完毕，交货地点为采购人指定地点。

说明：“（一）交货时间要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

（二）配送、安装要求

1、成立配送安装小组，指定具体负责人。

2、设备出厂前，必须明确安装/维修要求，备齐所需工具及操作图纸。

3、安装前：将安装施工中工具需要的电源进行确定、现场设备摆放的尺寸丈量，送货前场地的清场状况及电源照明的正常使用等，制定详细的进度规划。装卸货物必须小心轻放，重物须两人以上抬起，不得扔、拖、拽、拉、避免产品因装卸而引起的损坏。

4、设备送到采购人指定地点，应当铺垫衬垫物后，整齐有序堆放，避免因堆放不当而引起损坏。由中标人负责组合安装， 安装所需辅材由中标人提供。安装所有相关辅材必须符合强制性标准（如有）。

5、如配件或成品有质量问题，应按规定程序回厂调换合格部件后再行安装。

6、安装完毕后，安装负责人逐项进行检验。将产品的可视面揩拭干净。由于地面不平整，影响产品正常使用的，安装人员应负责将产品垫平，直至产品能正常使用，达到采购人满意。

（三）配送安装保障措施要求

1、向采购人提供准确的物流信息，对配送过程进行实时监控，出现问题，及时反馈并积极协调解决。

2、专人押运：为了避免因人为原因而产生问题，采用专业人员驾驶运输车辆并配备充足的工具和设备，确保运输过程中的安全。

3、在设备运输过程中，采取多种措施，包括缓冲、固定、包覆、避免磕碰等，以确保设备能够安全到达。

4、准备专业的安装工具和人员，在设备运达之后，根据安装图纸及场地环境，明确安装顺序，免费安装。

5、强调施工人员必须遵守相关安全规定，安装时采取必要的安全措施，并提供必要的个人防护设备，如有意外，由中标人（合同卖方）负全部责任。

6、对安装人员进行必要的培训，使其熟悉设备组装流程和技术要求。

四、产品质量保证和售后服务及培训要求

（一）产品质量保证

投标人所投货物必须为原厂原装、全新的、符合中华人民共和国强制性技术标准的产品。同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的产品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时采购人有权依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。

（二）售后服务要求

1.免费质保期要求：自本项目完成验收之日起，提供不少于2年的免费质保和免费上门服务；

2.质保期内和质保期外的售后服务要求：

2.1质保期内免费更换零配件和上门维修服务，质保期外提供终身维护，只收取更换零配件的成本价；

2.2提供免费维修或更换服务，接到报修后，中标人4小时内解决问题；超过48小时不能解决问题，须在接到报修后7天内更换同样的品牌、规格或更高的产品。

2.3响应处理速度及解决问题周期承诺，设有专线服务电话，提供7*24小时售后服务，随时接听客户反馈信息；

2.4质保期外中标人要对设备提供免费故障检测服务，并免费提供维修方案，只收取更换零件费用。

3.售后服务体系：体系适用本项目，内容全面、责任明确，适用于学校，符合学校的日常运营要求。

4.设备维护保养方案：提供针对本项目的设备维护保养方案，方案内容具有可操作性，能够有效地延长设备的使用期限，质保期内每年暑假提供1次巡检服务，巡检结束后提供巡检报告，报告至少包括设备当前状态、设备损耗情况、设备维保建议。

5.应急情况处理措施：提供突发应急事件的处理措施，比如保障采购人重要活动、设备出现重大故障等。

（三）技术培训具体要求

产品验收合格后，中标供应商应选派专业技术人员对采购方的相关人员进行技术培训，保证被培训人员能掌握操作方法和维护。

1.培训对象要求：设备使用人员；

2.培训时间要求：不低于12个小时；

3.培训内容要求：设备的架构、原理；设备的操作；设备的日常维护。

五、验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求：

（一）履约验收的时间、方式、程序要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》第九条。

（二）验收标准要求：以投标人（合同卖方（中标人），下同）的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正不明确的，以《招标文件》相关要求为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正和《招标文件》相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。

（三）验收程序要求：

采购人有权在货物生产过程中随时到生产厂家现场调度检查（原材料的出入库清单等）；中标人需要在原材料进场、出厂等重要节点前提前告知采购人，待采购人验收同意后方可继续加工生产和发货；验收时，中标人须提供厂家出厂单、带有原厂显著标志的外包装、家具运输物流信息等，如中标人是代理商，还应提供生产厂家供货合同原件、打款记录等内容；且采购人具有先验收、后发货的权利。

在卖方(中标人）的产品交付安装期间，买方（采购人）有权要求卖方（中标人）提供其产品符合国家或行业标准的检测报告，此过程中产生的一切费用由卖方（中标人）承担， 如检测结果未达到招标文件相对应要求，采购人有权终止合同，造成的一切损失由卖方承担。

买方（采购人）有权从交付产品中随机抽取三样送第三方检测机构进行检测检验（检验费用由中标人承担），如检测结果未达到招标文件相对应要求，采购人有权终止合同，造成的一切损失由卖方承担。

检测报告经买方（采购人）核查合格后，卖方（中标人）将合同标的全部交付并安装完毕，卖方（中标人）可向买方（采购人）书面提出验收要求，买方（采购人）在接到书面要求后3日进行验收。合同卖方（中标人）需向买方（采购人）提交合同标的的相关资料、文件、说明书等。

六、报价要求

（一）不接受超过4600000.00元（采购项目预算金额）的投标报价。

（二）投标报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

（三）配送安装过程中所需的一切相关材料及费用均由中标人承担，且已包含在报价中。

说明：本“七、报价要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

七、关于支付（采购资金的支付方式、时间、条件）的要求

招标文件中第五章《拟签订的合同文本》中《合同专用条款》中“第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

- 八、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章  投标文件相关格式

目录

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4. 偏离表

5. 授权委托书

6. 中小企业声明函

7. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

8. 残疾人福利性单位声明函

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料的扫描件）

10.投标人相关承诺

11.投标人书面声明

12.采购需求符合性条件响应表

13、关于符合本国产品标准的声明函

14、预付款保函支付条款模板

1. 投标函

致： 江苏合正项目管理有限公司

根据 江苏省徐州市丰县综合检验检测中心电动车设备采购[项目编号：JSZC-320321-HZZB-G2026-0001]招标文件，       (姓名）代表我方______________（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 本项目由投标人本企业提供服务，投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定由江苏合正项目管理有限公司解释，投标人完全理解招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定。

7.江苏合正项目管理有限公司有权将我单位本项目投标文件中的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏合正项目管理有限公司确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，江苏合正项目管理有限公司有权将我单位在本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有）和《残疾人福利性单位声明函》（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：            手机号码：

传真：

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

2.开标一览表

项目名称：江苏省徐州市丰县综合检验检测中心电动车设备采购

项目编号：JSZC-320321-HZZB-G2026-0001

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 江苏省徐州市丰县综合检验检测中心电动车设备采购 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

3.分项价格表

项目名称：江苏省徐州市丰县综合检验检测中心电动车设备采购

项目编号：JSZC-320321-HZZB-G2026-0001

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、型号、规格 | 产品制造企业名称 | 产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

### 注：1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

- 2.投标人对以上数据的真实性负责。

- 3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

江苏合正项目管理有限公司有权将以上内容进行公示。

4.偏离表

项目名称：江苏省徐州市丰县综合检验检测中心电动车设备采购

项目编号：JSZC-320321-HZZB-G2026-0001

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中除采购需求符合性条件外的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

5. 授权委托书

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（江苏省徐州市丰县综合检验检测中心电动车设备采购）项目（项目编号：JSZC-320321-HZZB-G2026-0001）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月   日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（公章）：                      受托人（签字）：

法定代表人（负责人）（签字）：

年   月   日

(受托人身份证原件扫描件附后）

6.中小企业声明函

项目名称：江苏省徐州市丰县综合检验检测中心电动车设备采购

项目编号：JSZC-320321-HZZB-G2026-0001

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（丰县综合检验检测中心）的（江苏省徐州市丰县综合检验检测中心电动车设备采购）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- 1.（            ），属于（工业）；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（            ），属于（工业）；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日  期：   年    月    日

说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本项目行业种类为工业。

3.供应商如不提供此声明函，资格性审查不能通过。

“中小企业声明函” 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

7. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（江苏省徐州市丰县综合检验检测中心电动车设备采购 ）项目（项目编号：JSZC-320321-HZZB-G2026-0001 ）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：              （电子签章）

日期：   年  月  日

8. 残疾人福利性单位声明函

项目名称：江苏省徐州市丰县综合检验检测中心电动车设备采购

项目编号：JSZC-320321-HZZB-G2026-0001

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加丰县综合检验检测中心单位的江苏省徐州市丰县综合检验检测中心电动车设备采购采购活动提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：         （电子签章）

日  期：

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料的扫描件）

项目名称：江苏省徐州市丰县综合检验检测中心电动车设备采购

项目编号：JSZC-320321-HZZB-G2026-0001

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称： 江苏省徐州市丰县综合检验检测中心电动车设备采购 ，项目编号：JSZC-320321-HZZB-G2026-0001 ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1.                           （证明材料的扫描件附后）

2.                           （证明材料的扫描件附后）

3.                           （证明材料的扫描件附后）

……

专业技术能力：

1.                           （证明材料的扫描件附后）

2.                           （证明材料的扫描件附后）

3.                           （证明材料的扫描件附后）

……

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

10.投标人相关承诺

项目名称：江苏省徐州市丰县综合检验检测中心电动车设备采购

项目编号：JSZC-320321-HZZB-G2026-0001

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

11.投标人书面声明

项目名称：江苏省徐州市丰县综合检验检测中心电动车设备采购

项目编号：JSZC-320321-HZZB-G2026-0001

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

12.采购需求符合性条件响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购需求符合性条件 | 招标文件的要求 | 投标文件中的响应情况 （完全响应/未完全响应） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “关于报价要求”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |
| 2 | “交货时间要求”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |
| 3 | “关于支付的要求”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |
| 4 | “特别要求”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |

注：

1.上表响应情况栏为必填内容，说明栏为选填内容。

2.如响应情况栏未填写或填写“未完全响应”，在符合性审查时均按照投标无效处理。

3.如投标人投标文件中对采购需求符合性条件的响应内容与上表响应情况栏表述不一致的，以此表为准。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

## 13.关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人（电子签章）：

日期：   年  月  日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中用删除线划除的地方无需填写。

- 备注：进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

14.预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注：

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号）要求。