常 州 市 政 府 采 购 项 目

公 开 招 标 文 件

项目名称：南医大常州医疗健康科技园新建一期智慧化医工结合实验室集成成套设备采购

项目编号：JSZC-320412-XHJS-G2026-0017

采 购 人：常州西太湖科技产业园管理委员会

采购代理机构：江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司

# 目      录

第一章 投标邀请

第二章投标人须知

第三章  资格审查

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  投标文件格式

# 第一章  投标邀请

受常州西太湖科技产业园管理委员会的委托，就南医大常州医疗健康科技园新建一期智慧化医工结合实验室集成成套设备采购进行公开招标采购，各潜在投标人可在“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载招标文件，并于2026年7月16日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-XHJS-G2026-0017

2.项目名称：南医大常州医疗健康科技园新建一期智慧化医工结合实验室集成成套设备采购

3.项目预算金额：880万元

4.项目最高限价：865万元

5.采购需求：本项目为南医大常州医疗健康科技园新建一期智慧化医工结合实验室集成成套设备采购项目，包括相应产品供货前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品设计、制造、采购、运输、装卸、安装、调试、技术指导培训、检验、质保期及维保服务等全部内容。

6.合同履行期限：签订合同后，30日历天完成采购安装及调试验收等工作。

7.本项目是否接受联合体投标：否。

8.本项目是否接受进口产品投标：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策：

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造、服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：___________。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求： 无

三、获取招标文件

1.时间：本公告发布之日起至 2026年6月25日17:00（北京时间）。

2.获取方式：在“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载采购文件。

注：因本项目通过“苏采云”政府采购一体化平台采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”政府采购一体化平台下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。

3.下载方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4. 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间、开标时间：2026年7月16日09:00（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

2、根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

3、领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州西太湖科技产业园管理委员会

地    址：江苏省武进经济开发区绿杨路8号

联系人：张先生

联系方式：0519-88989056

2.采购代理机构信息

名    称：江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司

地    址：常州市武进区湖塘镇夏城中路29号华东机电城8#楼10楼

联系方式：0519-89980195

3.项目联系方式

项目联系人：钟工

电      话：0519-89980195

4、电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163

# 第二章   投标人须知

第一节 投标人须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：服务 ■货物 工程 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：是 ■否 |
| 3 | 核心产品 | 关于核心产品本项目■适用 不适用。 本项目为单一产品采购项目。 ■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：生物电子智能实验套件设备（采购清单序号6 ）。 |
| 4 | 现场考察 | ■不组织 组织（考察时间：__年_月_日_时_分，考察地点：____________。） |
| 5 | 开标前答疑会 | ■不召开 召开（召开时间：__年_月_日_时_分，召开地点：____________。） |
| 6 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 需要，具体要求如下： （1）样品递交要求：样品必须在 年 月 日16时00分前送 ，并至 室做好样品送达登记工作，联系人： ，电话： ，逾期将不予接收。 （2）中标（成交）单位样品留样封存，未中标（成交）单位样品自开标之日起三天内由投标人运回。 （3）样品不能出现制造厂或投标人的标志、标记。 （4）样品递交及退还必须出具投标人的授权委托书及被授权委托人身份证。 （5）样品制作及运输费用由投标人自行承担。 |
| 7 | 是否专门面向中小企业 | ■本项目专门面向中小企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。 本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小、微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 8 | 本国产品政策支持 | 本项目适用本国产品政策功能。（如适用，具体要求详见第四章“评标方法”—“政府采购中实施本国产品标准及相关政策”。） |
| 9 | 标的所属行业 | 本项目属于 货物类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 工业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 10 | 履约保证金 | 履约保证金：合同金额的5%。按照苏财购[2023]150号文，鼓励采用电子保函形式。中标人也可以自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。 履约保证金的提交时间：中标人应当在合同签订前向采购人足额提交履约保证金。 履约保证金退还方式：支票、汇票、本票或履约保函（保险）形式。 履约保证金退还时间：采购人应在货物验收合格之日起2年后，7个工作日内退还剩余的履约保证金（无息）。 履约保证金退还条件：中标人按合同要求履约完成后，经采购人审核后无息退还。 履约保证金不予退还的情形：如果中标人不履行合同，履约保证金不予退还；如果中标人未能按合同约定全面履行义务，那么采购人有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响采购人要求中标人承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。 |
| 11 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 12 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 13 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2026年6月26日17时00分前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（ 41314371@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏省政府采购网、常州市政府采购网公布。 |
| 14 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： 采购人：常州西太湖科技产业园管理委员会 联系电话：0519-88989056 通讯地址：常州市武进区西太湖环湖北路88号雅集园。 （2）代理机构：江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司 联系电话：0519-89980195 通讯地址：武进区华东机电城8号楼10楼 。 |
| 15 | 纸质中标（成交）文件 | 中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达, 江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司和采购人各一份，联系方式见《第一章 投标邀请》） |
| 16 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：收费比例按差额定率分档累进法计算，收费差额费率：中标金额在100万元(含)以下的为0.975%，成交金额在100万元（不含）至500万元（含）的为0.715%，成交金额在500万元（含）至1000万元（含）的为0.52%，供应商报价须包含代理服务费。 缴纳时间：由中标供应商在领取中标通知书前一次性直接支付给代理机构。 |

第二节 说明

一、 总则

#### 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评标标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1、采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”政府采购一体化平台规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。“苏采云”政府采购一体化平台将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”政府采购一体化平台中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 23、评标委员会

23.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”政府采购一体化平台查看自己的评审得分及排序情况。

#### 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”政府采购一体化平台向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”政府采购一体化平台中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人或采购代理机构以书面形式向评委会进行反馈。

采购人或采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“苏采云”政府采购一体化平台中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”政府采购一体化平台告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”政府采购一体化平台查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

#### 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在“苏采云”政府采购一体化平台规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”政府采购一体化平台要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因“苏采云”政府采购一体化平台系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

#### 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部第 94 号令)第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件的供应商，请将合法获取招标文件的证明材料(即《投标供应商确认函》)与质疑函一起递交，否则不子受理。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

29.5 以下情形的质疑不予受理：

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”政府采购一体化平台及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”政府采购一体化平台不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 33、政府采购政策：

33.1进口产品：

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.2政府采购节能产品、环境标志产品

33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

33.2.3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；（例如：类似厨房设备水龙头、光源等产品）

33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

33.4支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

33.5正版软件

各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

33.6信息安全产品

所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

33.7政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

33.8绿色采购政策

33.8.1绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

33.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

33.9电子履约保函政策

为进一步优化政府采购营商环境，规范我省政府采购履约保证金管理，持续降低供应商参与政府采购成本，根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等《关于做好2023年降成本重点工作的通知》（发改运行〔2023〕645号）要求，决定在全省推行政府采购电子履约保函（保险）。政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。具体要求详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）。

33.10政府采购中实施本国产品标准及相关政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应在投标文件中出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。具体要求详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

# 第三章  资格审查

## 第一节 资格审查程序

一、开标结束后，采购人代表或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 |  |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 资格承诺声明函 | 资格承诺声明函 | 格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 供应商信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 5 | 政府采购供应商信用承诺 | 政府采购供应商信用承诺书 | 格式见《投标文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《响应文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 见《第一章 采购邀请》 |  |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 格式见《投标文件格式》 |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 第一节 符合性审查程序

一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

## 第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 投标函； | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项，未出现改变采购清单实质性内容等情形； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过最高限价和预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 报价合理性 | 根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件之规定：当评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启 动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 |  |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品； |  |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |  |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |  |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |

二、投标文件有关事项的澄清或者说明

（一）评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

（三）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

（四）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章26.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

三、投标文件的比较和评价

（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

（二）评标方法和评标标准

1、本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

四、确定中标候选人名单

（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

五、报告违法行为

（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 第三节 评标方法

一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同，则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。

## 三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

四、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、政府采购中实施本国产品标准及相关政策：

7.1本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

7.2本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

7.3 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。如全部都是本国产品参与投标，所有供应商都不再给予价格评审优惠。

7.4当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第七章 投标文件格式”的“报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.5 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。【《声明函》上传至至交易执行系统“价格折扣文件格式”——“关于符合本国产品标准的声明函”模块】

7.6 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.7评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

## 第四节 评标标准

## 一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

## 二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同,则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。

## 三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 评审要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足采购文件要求且最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 |  |
| 2 | 主观分 | 32 |  |  |
| 2.1 | 安装调试方案 | 4 | 投标人针对本项目特点包括不限于总体概述、安装调试方案：措施方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得4分；措施方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得2分；措施方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得1分；未提供不得分。 |  |
| 2.2 | 质量保障方案 | 5 | 投标人针对本项目特点提供质量保障方案，有明确的质量控制目标和质量保障措施。根据方案的完整性、可靠性、合理性进行综合评分，方案完整、可靠、合理的，得5分；方案较完整、可靠、合理的，得3分；方案不太完整、可靠、合理的，得1分；未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 售后服务方案 | 5 | 投标人针对本项目特点提供的售后响应时间、售后服务方案、专业技术人员保障、及应急处理措施等：方案合理完善，可行性高，内容详实，得5分；方案较合理完善，可行性较高，内容较详实，得3分；方案较不合理，可行性不高，内容简单，得1分；未提供不得分。 |  |
| 2.4 | 演示 | 18 | 投标人根据项目需求，对智慧化人体机能实验设备、生物电子智能实验套件设备进行展示。按以下几个方面的要求进行真实视频演示： 智慧化人体机能实验设备 1、使用锂电池供电，支持采样过程中不中断采样进行电池热更换，做到无限续航使用。 2、刺激器电压：0~400V，波宽：1us~30us可调，虚拟仪器设计，模块自动控制。 3、高清4.6寸IPS全视角触摸显示屏，960*320高清分辨率，显示设备运行状态、电池电量、网络状态等信息，可通过触摸屏设置电池运行参数以及报警音等系统设置。 4、屏幕上需要能够显示传感器接入信息，能显示需要接入传感器名称以及接入状态，如未接入，接入错误，接入正确等。 生物电子智能实验套件设备 1、可调电阻电容模块（电阻10Ω～100KΩ，10000级可调，电容1nF～10uF，10000级可调），个数可选，数据可调。 2、二阶有源数字可调低通滤波器（Butterworth，Sallen-key构型，0.5Hz～100KHz数字可调） 注1：以上每一小项功能设计合理、视频演示清晰完整、操作精准完整且符合采购需求的得3分；设计较合理、视频演示清晰完整相对准确、操作精准相对完整较符合采购需求的得1分；不符合采购需求及未提供不得分。本项最高得18分。 | 投标人需按照要求制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，每个视频时长总计不超过5分钟。 注： 1、需用视频进行清晰演示，PPT演示不得分。 |
| 3 | 客观分 | 38 |  |  |
| 3.1 | 业绩 | 6 | 1、提供自2023年6月1日起，投标人承担过类似智慧化医工结合实验室集成成套设备供货合同（合同中内容须包含智慧化动物机能实验设备产品），有一个得2分，本项最高得2分。 2、提供自2023年6月1日起，投标人承担过类似智慧化医工结合实验室集成成套设备供货合同（合同中内容须包含智慧化人体机能实验设备产品），有一个得2分，本项最高得2分。 3、提供自2023年6月1日起，投标人承担过类似智慧化医工结合实验室集成成套设备供货合同（合同中内容须包含生物电子智能实验套件设备产品），有一个得2分，本项最高得2分。 以上最高得6分 | 1、投标人提供业绩的合同及履行该合同的过程性材料，包括但不限于收付款银行转账凭证或发票等。（如合同中无法体现相关内容的，须另提供原采购单位出具的相关证明材料加盖原采购单位公章）。 2、时间以签订合同时间为准。 3、合同中同时包含智慧化动物机能实验设备、智慧化人体机能实验设备、生物电子智能实验套件设备产品只需提供一份合同；若一份合同不能包括多项产品，可以提供多份合同。 |
| 3.2 | 售后承诺 | 2 | 投标人承诺质保期满后的一年内服务只收取材料费、不收取人工费的，得2分，没有不得分。 | 投标人提供承诺函。 |
| 3.3 | 技术要求 | 30 | 根据采购清单，供应商需在技术偏离表中对本招标文件中产品技术指标（参数）的响应程度打分，所投产品全部满足招标文件技术参数要求得30分。 打“▲”的每项负偏离扣0.5分，扣完为止。 | “▲”提供投标人或生产厂家的相关证明材料任意一种包括不限于：产品注册证、有效检测报告、使用说明书（如生产厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）、产品技术白皮书、产品铭牌、实物照片、官网截图、功能界面截图等。其余参数，在技术要求响应及偏离表中做出响应。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

## 注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

# 第五章   采购需求

一、项目概况

1、项目名称：南医大常州医疗健康科技园新建一期智慧化医工结合实验室集成成套设备采购

2、招标范围及主要工作内容：本项目为南医大常州医疗健康科技园新建一期智慧化医工结合实验室集成成套设备采购项目，包括相应产品供货前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品设计、制造、采购、运输、装卸、安装、调试、技术指导培训、检验、质保期及维保服务等全部内容；

3、合同履行期限：签订合同后，30日历天完成采购安装及调试验收等工作。

二、采购清单及技术参数：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧化动物机能实验设备 | 一体机实验台模块： 1、整机尺寸：1870mm×650mm ×1920mm（长*宽*高）±20mm； ▲2、具备可升降功能，能够通过外置控制面板按钮实现可升降操作，可升降范围为730㎜-930㎜； 3、升降系统具备急停保护功能，通过机身急停按钮实现紧急停止和复位； 4、材质：整体钢材结构，台面耐磨、易清洗； 5、外置隐藏式挂件装置，用时取出，挂钩不少于8个； 6、环形无影灯实验照明系统：不低于80W，led冷光源，可通过旋钮调节亮度；具备条形灯辅助照明： 7、外部接口：不少于4个USB接口，2个网线接口，6个220V电源输出插口，1个220v输入接口；1个24V DC输出接口； 8、一体机具备兔台收纳槽位，兔台不使用时可收纳放置到机身尾箱收纳槽。 ★9、实验台面板内置远高近低的导水槽，尾端面最低处置12mm孔径的导水孔，下缘设有导水管及易拆卸积液盒，方便实验中液体的导出和实验后清洗； 10、不少于4个按压弹出式钢结构材质收纳抽屉； 11、顶面摄像系统：USB接口一个，20倍光学变焦，可俯仰90度手动调节； 12、具备数据显示触摸小屏幕，支持环境温湿度，气压，小动物肛温，实验场景环境温度，通用数字传感器状态及数据显示等，可通过小屏幕控制灯光系统。 二、生物信号采集与处理模块： 1、物理采样通道数：≥4个差分输入通道，通道同时支持数字及模拟信号接入； ★2、采样速率1S/s-2MS/s可调； 3、模拟信号放大器增益：±1.25V-±9mV，8档可调； ★4、模拟信号放大器频率：高通滤波0.01Hz-1KHz无级可调，低通滤波1Hz-10KHz无级可调； 5、共模抑制比：＞100dB； 6、信噪比：＞102dB； ★7、支持最大数模转换精度：24bits，最小数模转换时间1us； 8、刺激器：采用虚拟仪器界面，模块自动控制，幅度精度16bits，支持恒压刺激和恒流刺激自由选择，恒压刺激幅度±10V，恒流±10mA； ▲9、需支持通用采样通道与动物专用五导联心电图同步测量输出； ▲10、电源：USB模式为主机供电，实现稳压无干扰； ▲11、传感器自动识别，传感器插入后，可以自动识别传感器类型，自动加载对应配置； 12、数据传输：USB2.0； 13、输入阻抗：1MΩ@DC； 三、生理数据分析模块： ▲1、模块显示通道数≥1，且通道数可任意调整； 2、数据回放功能，支持用户选择数据文件进行回放； 3、波形测量功能，支持用户对采集到的数据进行宽度/高度测量，并且标记在窗口上。支持用户对已标记的曲线结果进行截图保存； 4、信号频谱分析，支持用户截取采集到的信号进行频谱分析； 5、滤波器设定，支持用户对已连接的硬件进行硬件滤波器设定。支持用户根据信号频谱分析结果对数字滤波器进行设定； 6、支持通道数据计算结果实时输出，如可以同时实时输出通道中数据的实时值，最大值，最小值，心率计算，平均值，收缩压，舒张压，平均呀计算等结果； 7、支持虚拟通道功能，支持对采集的数据进行二次计算，如数值放大/缩小，滤波，计算心率等，形成二次数据曲线，方便观测实时结果。 8、支持标记功能，允许根据实验配置标记模板，支持对通道内的采样数据进行标记，支持对标记的重命名修改等操作，支持标记位置选择，可以选择标记在时间轴或曲线位置，支持对标记的上下位置移动操作； 9、支持配置保存功能，允许用户将现有软硬件状态保存成配置文件，如通道硬件设定，采样设定，显示设定，数据分析设定等，允许用户加载已保存的配置文件； 10、支持除心电专用通道外的任意通道作为触发采样的硬件出发通道，进行触发采样； ▲11、支持任意通道数据监听或声音输出功能； 12、支持快捷键操作，方便用户控制采样/浏览数据等； ▲13、数据后处理：波形编辑、标记、测量、压缩、拼接、删除等； 14、实验报告、数据上传和下载，支持用户在课堂上选择对应数据并保存到云端； 15、实验模块内嵌电子教材：包含实验目的和原理、实验对象、实验器材和药品、实验步骤和观察项目、注意事项、思考题、常规实验操作视频等； 16、模块自动升级功能：自动搜索服务器上的最新版本并提醒用户升级，用户确认后可自动升级，便于用户快速升级； 17、用户意见自动收集：模块中含用户意见收集窗口，用户输入的任何意见可直接传到模块开发商，便于系统改进； ▲18、需具备log（日志）自动记录功能，采样模块自动收集记录模块运行日志； 19、数据导出：可导出原始实验数据，支持使用其他软件如Excel，Matlab等对数据进行二次分析； 20、通用数据处理：微分、积分、频谱图以及频谱分析等； 21、虚拟实验连接功能，专业资源连接功能； ▲22、内置AI教学助手，可实现辅助教学功能； 23、实验模块自定义功能：可以设计自定义的实验模块，选择传感器、通道、采样率等参数； 24、实验模块：系统内置常用的预先设定参数的实验模块； 四、配套数字化教学资源模块 包含生理病生教学相关内容，涵盖疾病概论、水电解质紊乱、酸碱失衡、糖脂代谢紊乱、缺氧、发热、应激、缺血 - 再灌注损伤、休克、凝血功能紊乱及心、肺、肝、肾、脑功能不全等，覆盖章节核心知识点。整体集成 3D 虚拟模型、交互动画、思维导图、参数模拟、动态生理曲线等多元化可视化教学资源；动画可分段操控并附带文字注解，支持知识点点击跳转，依托数学算法实时更新生理相关数据。各章节围绕病因、发病机制、代偿与损伤、病情转归、临床鉴别等重难点，配置专属病理仿真演示，可自主调节参数直观观测病理变化。同时每章配套完整临床病例（含患者资料、检查结果、诊疗方案）与随堂习题，实现知识点学习、机制演示、病例实训、综合考核一体化教学功能。 五、无干扰恒温加热兔台模块： 整体开模成型，坚固耐用，采用直流硅胶加热膜与铝板相结合，安全可靠，同时避免交流电干扰。加热温度限制，最高温度不超过45度，并可以进行调控。 六、机能实验手术器械包模块： 所有金属器械均需采用不锈钢镍合金材质、无镀层，采购品类包含各类实验专用剪切、夹持、镊类、骨科手术器械及配套实验耗材。主要包括普通剪刀、眼科剪、直弯型手术剪等剪切器械各1套。直弯型止血钳、蚊氏止血钳、组织钳、持针钳等夹持器械各1套。包含解剖镊、直弯头眼用镊、显微镊等各类镊具各1套。同时配备4#手术刀及配套刀片、兔鼠通用颅骨钻、咬骨钳等手术骨科器械各1套。另含医用缝合针、缝合线、大小鼠专用灌胃器、不锈钢兔开口器等配套实验耗材，满足常规动物机能实验操作使用需求。 七、机能实验附件包模块： 密封圈、调零改锥、玻璃分针、动脉夹、蛙心夹、蛙钉、蛙心插管、蛙心支架、蛙板、动脉插管各1套。锌铜弓、鼠气管插管、兔气管插管、血压传感器固定夹、万向双凹夹、万向支架、二维调节仪各1套。神经屏蔽盒、毁髓针、进口三通、污物缸、一次性电极各1套。 八、常用传感器配件模块：动脉压传感器、静脉压传感器、张力传感器、科研级高精度张力传感器、呼吸传感器； 九、嵌入式工作站模块：不低于以下配置：CPU：六核处理器；内存：4G以上；显卡：2G以上；硬盘：512G固态以上，显示器：27寸以上屏幕；支持扬声器；含鼠标键盘1套。 | 40 | 台 |
| 2 | 配套教学运动单车 | 1、整体金属材质，大于四档可调节、多角度调节、安全稳定； 2、伸展后尺寸：宽40-60CM，长100-120CM，高度＜200CM； ▲3、机器 ≥120公斤承重，一健座椅调节； 4、超感直驱磁控，上坡高阻，下坡低阻。 | 5 | 台 |
| 3 | 智慧化人体机能实验设备 | 一、人体生理信号采集主机模块 1、使用锂电池供电，支持采样过程中不中断采样进行电池热更换，做到无限续航使用； （视频演示） 2、物理采样通道数：≥4个差分输入通道，通道同时支持传感器与生物电，支持数字及模拟信号接入，支持扩展； ▲3、采样频率1S/s-32KS/s可调； ▲4、模拟信号放大器增益±1.25V-±9mV，8档可调； ★5、数模转换精度：≥24bits； 6、支持通用通道与心电图专用通道数据同步测量输出； 7、模拟信号放大器频率：高通滤波0.01Hz-1KHz无级可调，低通滤波1Hz-10KHz无级可调； 8、刺激器电压：0-400V，波宽：1us-30us可调，虚拟仪器设计，模块自动控制； ▲9、共模抑制比：≥100dB，信噪比：≥102dB； 10、锂电池自带管理芯片，自动记录使用次数和寿命等信息； ★11、传感器/导联线支持自动识别，自动定标； 12、具备≥4.6寸IPS全视角触摸显示屏，≥960*320高清分辨率，显示设备运行状态、电池电量、网络状态等信息，可通过触摸屏设置电池运行参数以及报警音等系统设置； 13、支持通过屏幕选择切换特定某组电池进行供电； 14、屏幕上需要能够显示传感器接入信息，能显示需要接入传感器名称以及接入状态，如未接入，接入错误，接入正确等； 15、设备使用情况记录：自动记录设备使用情况，包括首次使用日期，最近使用日期，累计使用时间和次数等，使用情况记录到硬件中； 16、所有实验开展时，与人相连的传感器/导联线/设备均与高压市电隔离，做到使用绝对安全； 17、机身采用航空铝合金，坚固耐用； 18、采集器主机机身尺寸（159mm*142mm*52mm）±20mm； ▲19、锂电池容量：≥2000mah/颗； 二、人体生理学实验附件包模块 1、附件箱：用于收纳本产品附件； 2、5导联心电采集线：采集心电信号，支持leadI,leadII,leadIII,leadaVR,leadaVF,leadAVL,leadV1等导联的测量； 3、智能心音听诊器：频率响应0.5-150Hz； 4、肌腱锤：频率响应0-10KHz； 5、握力计：测量范围0-200Kg，测量精度0.5%； 6、人体电信号采集线：支持肌电/心电/脑电测量； 7、气流式呼吸换能器：范围0-300L/min； 8、压力换能器：范围0-300mmhg,精度0.5%； 9、呼吸绑带换能器：频率响应0.1Hz-150Hz； 10、一次性电极贴片：用于心电/肌电/脑电等测量； 11、耳机：用于心音换能器声音输出； 12、磁吸电池包支持智能充电站，充电站支持可扩展充电电池数量≥4块，支持屏幕显示每块电池的充电状态，如充电电流，电量百分比等。支持电池过充保护； 三、人体生理数据分析模块 1、模块显示通道数≥1，且通道数可任意调整； 2、数据回放功能，支持用户选择数据文件进行回放； 3、波形测量功能，支持用户对采集到的数据进行宽度/高度测量，并且标记在窗口上。支持用户对已标记的曲线结果进行截图保存； 4、信号频谱分析，支持用户截取采集到的信号进行频谱分析； 5、滤波器设定，支持用户对已连接的硬件进行硬件滤波器设定。支持用户根据信号频谱分析结果对数字滤波器进行设定； 6、支持通道数据计算结果实时输出，如可以同时实时输出通道中数据的实时值，最大值，最小值，心率计算，平均值，收缩压，舒张压，平均呀计算等结果； 7、支持虚拟通道功能，支持对采集的数据进行二次计算，如数值放大/缩小，滤波，计算心率等，形成二次数据曲线，方便观测实时结果； 8、支持标记功能，允许根据实验配置标记模板，支持对通道内的采样数据进行标记，支持对标记的重命名修改等操作，支持标记位置选择，可以选择标记在时间轴或曲线位置，支持对标记的上下位置移动操作； 9、支持配置保存功能，允许用户将现有软硬件状态保存成配置文件，如通道硬件设定，采样设定，显示设定，数据分析设定等，允许用户加载已保存的配置文件； 10、支持除心电专用通道外的任意通道作为触发采样的硬件出发通道，进行触发采样； ▲11、支持任意通道数据监听或声音输出功能； 12、支持快捷键操作，方便用户控制采样/浏览数据等； ▲13、数据后处理：波形编辑、标记、测量、压缩、拼接、删除等； 14、实验报告、数据上传和下载，支持用户在课堂上选择对应数据并保存到云端； 15、实验模块内嵌电子教材：包含实验目的和原理、实验对象、实验器材和药品、实验步骤和观察项目、注意事项、思考题、常规实验操作视频等； 16、模块自动升级功能：自动搜索服务器上的最新版本并提醒用户升级，用户确认后可自动升级，便于用户快速升级； 17、用户意见自动收集：模块中含用户意见收集窗口，用户输入的任何意见可直接传到模块开发商，便于系统改进； ▲18、需具备模块log自动记录功能，采样模块自动收集记录模块运行日志； 19、数据导出：可导出原始实验数据，支持使用其他软件如Excel，Matlab等对数据进行二次分析； 20、通用数据处理：微分、积分、频谱图以及频谱分析等； 21、虚拟实验连接功能，专业资源连接功能； ▲22、内置教学助手，可实现辅助教学功能： ①评价功能：电子讲义系统自动收集学生提交的文字信息，提取语义并且分析，根据答案标准进行正确的解析评价； ②评分功能：教师可以根据自身评价要求，对学生提交的实验报告自动进行AI评分。教师可以通过对评价标准的修改来调整实验报告评价的难易度； ③操作仪器：支持通过语音直接控制模块和设备操作； 23、实验模块自定义功能：可以设计自定义的实验模块，选择传感器、通道、采样率等参数； 24、实验模块：系统内置常用的预先设定参数的实验模块； 四、配套数字化教学资源模块 需全面适配《生理学》十二章全部理论与实验教学需求，涵盖绪论、细胞功能、血液、血液循环、呼吸、消化吸收、代谢体温、泌尿、感觉器官、神经系统、内分泌、生殖全章节核心知识点。系统需支持人体宏观至微观结构三维可视化展示、生理机制动态动画演示、虚拟模拟实验、多参数人机交互调控、生理数据曲线生成、生理与病理状态对比等核心功能，可通过调节生理指标、切换实验条件、调控神经与体液状态等方式，直观呈现各类生理变化规律，适配课堂教学、自主学习、实训复盘等多元教学场景。 系统需针对性实现各章节专属教学功能，覆盖内环境稳态、跨膜转运、血型凝血、心脏泵血、肺通气换气、胃肠消化代谢、体温与尿液调节、感官成像、神经传导、激素调控、生殖生理等全部重难点内容，完整支撑各类生理学虚拟实验、原理推演、数值测算、异常病理模拟。同时系统需保障所有动画演示、交互操作、数据测算运行流畅、原理精准、响应实时，内容完全贴合专业教材及高校生理学教学大纲标准，满足规范化教学实训使用需求。 | 28 | 台 |
| 4 | 配套动物实验常用传感器 | ▲1：动脉压传感器：内置数字定标芯片，支持存储和输出传感器信息和定标信息，量程0~300mmhg，误差≤1%。: 2：静脉压传感器：内置数字定标芯片，支持存储和输出传感器信息和定标信息，量程0~200cmh2o, 误差≤1%。 3：张力传感器：内置数字定标芯片，支持存储和输出传感器信息和定标信息，量程0~150g，误差≤1%。 4：张力传感器：内置数字定标芯片，支持存储和输出传感器信息和定标信息，量程0~30g,误差≤1%。: 5：呼吸传感器：内置数字定标芯片，支持存储和输出传感器信息和定标信息，量程0~10mmhg，误差≤1%。 6：光学计滴传感器：内置数字定标芯片，支持存储和输出传感器信息和定标信息，检测速度大于2000次/分钟，检测范围大于等于16毫米*16毫米，支持灵敏度自动调节。 | 4 | 台 |
| 5 | 电工电路分析智能实验套件设备 | 1、总体功能要求：通过该设备用户能够方便地对信号进行数字、模拟信号处理操作。系统提供单片机模块接口，数模转换模块接口，堆叠式模块接口等。用户可以使用设备调试、测试、搭建对应的信号链处理数据。能够很好地支撑教学、课程设计、毕业设计、竞赛等功能。 2、技术指标及要求： ▲①支持设备/模块自动识别功能，能够在屏幕上显示已接入设备/模块参数； ▲②可调电阻电容模块（电阻10Ω～100KΩ，10000级可调，电容1nF～10uF，10000级可调）； ▲③支持电子面包板功能，支持通过上位机将资源板上的元器件内容通过导线连接，形成电路； ④所有模块支持使用金手指/磁吸接头进行连接，减少插拔损耗； ⑤实验模块电路板，支持使用杜邦线/插针接口替换部分可调/易损配件； ▲⑥资源板，支持10种以上硬件资源，其中电阻精度≤1%，电容精度≤10%，电感精度≤10%； ⑦支持伏安特性实验、支持基尔霍夫定律验证实验、支持叠加原理验证实验、支持戴维南定理和诺顿定理验证实验,模块支持双路隔离可调电压源，支持可调电流源、支持RC一阶电路响应测试实验、支持二阶动态电路响应测试实验、支持RLC元件阻抗测定实验、支持RC选频网络测试实验、支持RLC串联谐振实验、支持运算放大器比例求和、支持积分与微分实验、支持场效应管放大电路、支持晶体管单极放大电路实验、支持晶体管二级放大电路、支持晶体管射极跟随器实验、支持晶体管差动放大电路、支持晶体管负反馈放大电路实验； 3、电子讲义功能要求： ▲①教师端课程课件支持三种编辑模式（所见即所得、即时渲染、分屏预览），支持课程内容一键导出为PDF、HTML等格式，兼容多终端预览（含PC、平板、手机自适应界面）。集成任务列表生成器，支持多级任务树形结构管理，提供多种 UI 主题风格切换（含字号、色系、版式组合），支持内容一键导入至微信等第三方平台； ▲②课件内容引擎内置大纲系统，支持数学公式 LaTeX 实时渲染与语义校验，集成思维导图模板库（含鱼骨图、树状图等）及自定义节点编辑功能。图表模块兼容柱状图、折线图、桑基图、甘特图、时序图等若干数据可视化形式。代码编辑支持 Java、Python、C++ 等多种语言高亮及版本对比，Graphviz 渲染引擎可实现复杂关系网络自动布局，PlantUML 组件支持14种 UML 图例生成； ③电路仿真集成系统提供多种标准电子元件符号组件，支持电路图在线布线预览。电路拓扑数据可通过 API 接口同步至实验平台硬件控制系统，连接数据可导出为 JSON、CSV 等格式； ▲④实验教学定制系统：实验报告系统支持自定义实验课程填空、实验数据表格填写、思考题，作业系统支持单选、判断、思考题等多种题型混编； ⑤教学辅助系统包含智能语义分析，实现实验报告关键得分点自动提取（准确率≥98%）、实验报告智能批改。支持标准差、方差、百分位等多维度评分矩阵配置。答题分析系统可生成易错点分析与个性化提升建议，修订结果可同步至学生端； ⑥教学过程监控系统可提供班级作业完成进度，支持提交和批改智能预警。批改进程追踪面板实时显示已批/待批百分比统计数据，同时支持对批改的结果的修订功能； ⑦学情分析智能平台采用智能识别班级共性薄弱点。成绩分析模块支持均分等统计结果计算，并支持生成课程总结（含知识点掌握率趋势图与教学策略优化建议）； ⑧系统支持微信扫码登录绑定； ⑨学生端支持课程在线学习并进行实验、填写实验数据等操作，并支持同步仪器查看实验波形与数据； 4、需要包含以下数字化讲义课程 支持伏安特性实验、支持基尔霍夫定律验证实验、支持叠加原理验证实验、支持戴维南定理和诺顿定理验证实验、支持RC一阶电路响应测试实验⑥支持二阶动态电路响应测试实验、支持RLC元件阻抗测定实验、支持RC选频网络测试实验、支持RLC串联谐振实验、支持运算放大器比例求和、支持积分与微分实验、支持场效应管放大电路、支持晶体管单极放大电路实验、支持晶体管二级放大电路、支持晶体管射极跟随器实验、支持晶体管差动放大电路、支持晶体管负反馈放大电路实验。 | 50 | 台 |
| 6 | 生物电子智能实验套件设备 （核心产品） | 一、总体要求 ▲1、支持数电、模电、生物信号处理、单片机/嵌入式等学科的实验。提供配套电子讲义系统； ▲2、仪器仪表：系统内置双通道示波器，函数发生器，逻辑分析仪，频谱分析仪等设备； 3、软硬结合：配套电子讲义系统支持教师发布课程作业，批改学生的实验报告等。电子讲义能够连接和控制工具套件，能够获取学生对电路参数的设定； 二、技术要求 1、实验箱模块技术要求： ①输入电源：单相三线220V±10%50Hz； ②工作环境：温度-10℃~＋40℃； ③材质：铝合金箱； ④尺寸：460*350*180mm±20mm。 2、多功能仪器模块技术要求： ▲①集成了包括数字电压表、示波器、任意信号发生器/激励器、数字I/O、程控电源、网络分析仪、逻辑分析仪、数字信号发生器、频谱分析仪、数据记录仪、协议分析仪在内的不少于13种生物医电通用仪器； ②生物医电示波器：电压范围±25V（±50V差分、输入带宽5MHz、垂直分辨率12位、通道数量2通道差分，采样率40MSPS同步； ③任意波形激励器：通道数量2，通道输出频率≥5M、基本波形正弦，三角，锯齿，方波等，可根据要求输出任意函数波形、DAC分辨率12位，输出范围±5V； ④数字I/O：16路通道、LVCMOS逻辑电平3.3V/5V输入，3.3V输出； ⑤程控电源：输出电压值±12V，最大电流200mA、电压值5V，最大电流1A、电压值33V，最大电流1A、可编程电源0至+5V，0至-5V； ⑥网络分析仪/波特图仪：扫频范围1Hz至2MHz，频率阶梯5至1k、支持数据记录； ⑦逻辑分析仪：通道数≥16通道、采样率40MSPS、缓冲深度4k采样点、逻辑电平LVCMOS、支持一键切换16路数字通道到磁吸探针模块化接口； ⑧数字信号发生器：通道数16通道、更新率40MSPS、逻辑电平LVCMOS33V；支持一键切换16路数字通道到磁吸探针模块化接口； ⑨频谱分析仪：通道数2通道、功率谱算法、支持FFT、频率显示支持中心+范围，开始+结束频率等； ⑩、生物医电数据记录仪：通道数≥2通道、连续采样支持，高达10SPS实时采样； ⑪协议分析仪及数字接口：I2C≥8个、SPI≥4个、PWM≥16个、UART≥8个； 3、配套硬件模块技术要求： ▲①电阻精度≤1%，电容精度≤10%，电感精度≤10%； ②ESP32-S3系统板以上； ③FPGA系统板以上，片上资源10K以上； ④STM32F103系统板以上； ▲⑤24位高精度数模转换系统，12位高精度模数转换系统； ⑥可调电阻电容模块（电阻10Ω～100KΩ，10000级可调，电容1nF～10uF，10000级可调），个数可选，数据可调； ⑦生物电处理模块（右腿驱动可调）； ▲⑧一阶无源数字可调高通滤波器（0.3Hz～100KHz数字可调）； ⑨二阶有源数字可调低通滤波器（Butterworth，Sallen-key构型，0.5Hz～100KHz数字可调）； ⑩EMI模块； ⑪电平调理模块（0V～3.3V）； ⑫信号放大器模块（放大倍数1～500倍，数字可调）； ⑬50Hz带阻模块； ⑭EEPROM存取实验模块； ⑮8段数码管控制实验模块； ⑯LED点阵屏显示实验模块； ⑰SD卡读写实验模块； ⑱OLED液晶屏驱动实验模块； ⑲环境温湿度读取实验模块； 4、包含以下实验项目资源 ▲①模拟信号处理实验； ②肌电信号的采集与处理实验； ③心电信号的采集预处理实验； ④脑电信号的采集与处理实验； ⑤单片机开发实验； ⑥脑电信号的频谱分析算法实验； ⑦肌电信号的包络线算法实验； ⑧心电图机设计实验； ⑨脑电图及设计实验； ⑩GPIO控制实验； ⑪单总线LED控制实验； ⑫EEPROM存取实验； ⑬8段数码管控制实验； ⑭LED点阵屏显示实验； ⑮ADC采样控制实验； ⑯DAC波形生成实验； ⑰SD卡读写实验； ⑱OLED液晶屏驱动实验； ⑲环境温湿度读取实验； 5、电子讲义模块功能要求 ①教师端课程课件支持三种编辑模式（所见即所得、即时渲染、分屏预览），支持课程内容一键导出为PDF、HTML等格式，兼容多终端预览（含PC、平板、手机自适应界面）。集成任务列表生成器，支持多级任务树形结构管理，提供多种 UI 主题风格切换（含字号、色系、版式组合），支持内容一键导入至微信等第三方平台； ②课件内容引擎内置大纲系统，支持数学公式 LaTeX 实时渲染与语义校验，集成思维导图模板库（含鱼骨图、树状图等）及自定义节点编辑功能。图表模块兼容柱状图、折线图、桑基图、甘特图、时序图等若干数据可视化形式。代码编辑支持 Java、Python、C++ 等多种语言高亮及版本对比，Graphviz 渲染引擎可实现复杂关系网络自动布局，PlantUML 组件支持14种 UML 图例生成； ③电路仿真集成系统提供多种标准电子元件符号组件，支持电路图在线布线预览。电路拓扑数据可通过 API 接口同步至实验平台硬件控制系统，连接数据可导出为 JSON、CSV 等格式； ④实验教学定制系统：实验报告系统支持自定义实验课程填空、实验数据表格填写、思考题，作业系统支持单选、判断、思考题等多种题型混编； ⑤教学辅助系统包含智能语义分析，实现实验报告关键得分点自动提取（准确率≥98%）、实验报告智能批改。支持标准差、方差、百分位等多维度评分矩阵配置。答题分析系统可生成易错点分析与个性化提升建议，修订结果可同步至学生端； ⑥教学过程监控系统可提供班级作业完成进度，支持提交和批改智能预警。批改进程追踪面板实时显示已批/待批百分比统计数据，同时支持对批改的结果的修订功能； ⑦学情分析智能平台采用智能识别班级共性薄弱点。成绩分析模块支持均分等统计结果计算，并支持生成课程总结（含知识点掌握率趋势图与教学策略优化建议）； ⑧系统支持微信扫码登录绑定； ⑨学生端支持课程在线学习并进行实验、填写实验数据等操作，并支持同步仪器查看实验波形与数据。 | 50 | 台 |
| 7 | 智慧化人体功能实验套件设备 | 一、硬件模块技术要求 ▲1、采用锂电池供电，电池设备分离设计，配备专用充电仓； 2、可同时记录一通道生物电信号，两通道传感器信号，一通道加速度信号（用于体位/运动测量）； ▲3、设备使用无线同电脑进行信号传输，不连接市电； ▲4、配备信号接收器，支持选择连接设备，支持设备开机自动连接接收器； 5、采样频率1Hz~4KHz可调； 6、支持高通，低通，带通，带阻滤波器，支持50Hz抑制。高通0.1Hz~100Hz无级可调，低通10Hz~2KHz无级可调，50Hz抑制功能支持阶数可调； 7、ADC最大采样精度24位； 8、输入阻抗≥1MΩ； 9、通道间串扰≥-120dB； 10、总谐波失真-100dB； 二、附件包模块 1、附件箱：用于收纳本产品附件； 2、生物电导联线，支持心电，脑电，肌电等测量； 3、心音听诊器：频率响应0.5—150Hz； 4、肌腱锤：频率响应0-10KHz； 5、握力计：测量范围0-200kg，测量精度0.5%； 6、人体电信号采集线：支持脑电/皮肤电/脑电测量； 7、气流式呼吸换能器：范围0~300L/min； 8、压力换能器：范围0-300mmhg,精度0.5%； 9、呼吸绑带换能器：支持测量呼吸过程中的胸腹呼吸幅度； 10、一次性电极贴片：用于心电/肌电/脑电等测量； 三、支持的实验项目 1、体位改变对心率的影响实验； 2、运动对心血管的影响实验； 3、脑电α波抑制实验； 4、握力与肌电关系实验； 5、眼电信号识别与描记实验； 6、肺功能测定实验（定性）； 7、柯式音测血压实验； 8、心音测量与描记实验； 四、人体生理数据分析模块 ▲1、显示通道数4通道实时监控数据，支持用户自定义选择通道输出内容； ▲2、数据回放功能，支持用户选择数据文件进行回放； 3、滤波及输出，支持对设备采集到的信号进行实时滤波调整后输出； 4、波形测量功能，支持用户对采集到的数据进行宽度/高度测量，并且标记在窗口上。支持用户对已标记的曲线结果进行截图保存； 5、信号频谱分析，支持用户截取采集到的信号进行频谱分析； 6、滤波器设定，支持用户对已连接的硬件进行硬件滤波器设定。支持用户根据信号频谱分析结果对滤波器进行设定； 7、实验结果上传，支持用户实验数据上传至智慧管理平台。供实验者课后对数据进行分析完成实验报告； 8、根据实验自动配置软硬件信息，用户可以一键加载/保存当前配置； 9、自动更新提示； 五、配套实验讲义及报告数据管理模块 1、电子讲义功能； ①教师可以方便地将自己的实验课件转化为基于web的电子讲义供学生使用； ▲②支持电子讲义内设定实验设备参数，教师可以根据实验内容自由对实验设备进行针对性地设定； ③支持电子讲义中直接启动实验设备进行数据采样； 2、学生管理功能 ①支持学生自由分组进行实验； ②支持学生多人同时扫码登录进行实验； 3、实验数据管理 ①按实验组自动/手动上传实验数据/实验截图； ②实验数据分析与测量，允许学生对已上传的实验数据进行测量分析； ③实验结果数据导出，允许学生对实验数据分析后导出成图片，插入实验报告中； ④实验数据共享，允许教师设定共享特定组实验数据给班内其他组参考； 4、实验报告管理 ①实验后，学生下载实验模板进行编写并上传结果； ②教师可以对学生实验报告进行批阅打分； ③学生下载审阅后的实验报告结果（pdf）； ④实验报告成绩统计系统，教师可以对班级内实验评分进行分析； ⑤成绩导出，支持根据用户需求导出特定格式文件（excel）； 5、内置教学助手，可实现辅助教学功能 ①评价功能：电子讲义系统自动收集学生提交的文字信息，提取语义并且分析，根据答案标准进行正确的解析评价； ②评分功能：教师可以根据自身评价要求，对学生提交的实验报告自动进行评分。教师可以通过对评价标准的修改来调整实验报告评价的难易度； | 50 | 台 |
| 8 | 数字示波器 | ▲1、200MHz带宽；每通道都能最高1GS/s实时采样率； 2、2个模拟通道； ▲3、每通道56Mpts存储深度，波形捕获率高达500,000wfms/s； 4、7英寸WVGA（800×480）TFT液晶屏，256级灰度显示(支持色温显示)； 5、时基范围：2 ns/div 至1000 s/div(显示当前采样率、存储深度)时基模式Y-T、X-Y、Roll，支持触发输出（Trigger Out）验证波形捕获率； 6、低底噪声，宽范围垂直档位500uV/div~20V/div，并且各个档位均支持全带宽； 7、通道交替触发，使不同时钟源且不同频率的信号波形稳定显示在屏幕上； ▲8、1M点增强FFT功能； ▲9、支持加、减、乘、除、FFT、高级运算（支持自定义公式编辑）等计算功能； ▲10、触发类型标配：边沿，脉宽，延迟，超时，斜率，视频，码型； 11、支持RS232/UART、I2C、SPI总线解码； 12、标准接口：USB Host，USB Device，LAN，AUX Out（Trigger Out / Pass/Fail），内嵌web server,直接通过连览器远程操作； 13、多种校准信号输出：10Hz/100Hz/1kHz/10kHz； 14、XY李沙育波形可用光标进行相位测量，别显示：时间, 直角坐标, 极坐标, 乘积； 15、支持智能实验系统综合测试平台 | 50 | 台 |
| 9 | 信号发生器 | ▲1、输出波形：正弦波、方波、脉冲波、斜波、任意波、谐波、表达式、伪随机码、噪声、直流； ▲2、输出频率范围：正弦波：≥60MHz，方波/脉冲波：≥25MHz； 任意波：≥20MHz； 3、双通道等性能独立输出； 4、内置16次谐波发生器，脉冲波上升、下降时间可调； 5、内置7位高精度频率计、频率范围：100mHz~200MHz； 6、输出幅值(高阻)：2mVpp~20Vpp之间连续可调； 7、输出阻抗：50Ω，75Ω，HighZ，自定义(1Ω～999999Ω)； 8、垂直分辨率：16bit，采样率：625MSa/s (1.25GSa/s, 2倍插值)； 9、任意波形长度8pts～64Mpts范围内可逐点输出低抖动波形； ▲10、模拟和数字调制功能：AM、PM、FM、DSB-AM、ASK、PSK、FSK、PWM； 11、具有通道复制，通道跟随和叠加设置； ▲12、显示：4.3英寸TFT LCD触摸显示屏； 13、USB Device、USB Host、LAN接口，支持U盘存储及系统升级； 14、支持智能实验系统综合测试平台。 | 50 | 台 |
| 10 | 可编程线性直流电源 | ▲1、四通道独立输出CH1&CH2：0～32V，0～5A CH3：0～6V，0～3A CH4：0～15V,0～2A; 2、具有风扇智能控速功能，根据工作条件自动判断控制风扇转速，有效降低工作时的风扇噪声 ,具有风扇故障检测报警功能； 3、内部 10 组文件存储、调出，支持 U 盘读存； 使用列表模式和延时器功能时，可使列表模式依次输出用户定义的参数组（最多 2048 组）； 4、电源调整率：恒压≤0.01%+2mV恒流≤0.01%+250μA； 5、负载调整率：恒压≤0.01%+2mV恒流≤0.01%+250μA； 6、纹波及噪声(5Hz~1MHz)：CV＜350μVrms/2mVpp，CC≤2mArms； ▲7、五位电压/四位电流高精度显示，分辨率为：1mV/1mA; CH1&CH2通道可以内部一键串并联输出； 8、设置精度：电压：±（0.03%+10mV），电流：±（0.2%+5mA）； ▲9、4.3寸LCD,WVGA(480*272)； 10、可分别存储“列表模式，延时器，状态文件”三个功能 10 组设置值，同时这三个能的设置也支持外部存储； ▲11、具备波形显示功能； 12、提供USB Host、USB Device、LAN、RS232、Digital IO等多个接口； 13、支持智能实验系统综合测试平台。 | 50 | 台 |
| 11 | 手持万用表 | ▲1、直流电压量程：6V/60V/600V； 2、直流电压精度：±（0.5%＋2）V； ▲3、交流电压量程6V/60V/600V； 4、交流电压精度：±(0.8%+3)V； 5、直流电流量程：600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A； 6、直流电流精度：±（0.7%+2)A； 7、交流电流量程：600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A； 8、交流电流精度：±（1.0%+3)A； 9、频率量程：10Hz~10MHz； 10、频率精度：±（0.1%+4)Hz； 11、温度量程：-40～1000℃； ▲12、温度精度：±(1.0%+4)℃； 13、安全等级：CAT III 600V； 14、占空比量程：01.%-99.9%； 15、带低通滤波LPF、低阻抗输入LoZ和NCV功能； 16、真有效值测量；数字转换速率：3次/秒； 17、具有相对值测量、最大值/最小值测量；自动捕获偏差峰值，记录信号波动； 18、具有电阻、导通性、频率、电容、二极管、温度等参数的测量功能；1米防摔功能。 | 50 | 台 |
| 12 | 工具套件 | ▲1、双色柄一字螺丝批6×100mm ▲2、双色柄十字螺丝批PH2×100mm 3、6合1多用螺丝批套装 4、8"蓝黑双色沾塑柄活扳手 5、28件套倍速棘轮螺丝批组套 6、5合1多功能尖嘴电工钳 7、电子水口钳5" 8、橡塑卷尺3.5m 9、6-1/2"双色不锈钢剪刀 10、18mm高级快换刀片型美工刀 11、铝合金充电式手电筒 12、17"高强度塑料工具箱 13、尖头镊子125mm 14、宽头镊子120mm 15、弯头镊子118mm 16、德式双色柄钢丝钳6' 1 件 | 50 | 台 |
| 13 | 焊台 | 一、主要功能 ▲1、风枪焊台二合一，一机多用； 2、大功率设计，升温迅速； 3、无刷涡流风机，风量柔和可调； 4、智能休眠，节能环保； 5、手柄人体工学设计，轻巧舒适； 二、技术要求 1、功率：800W（焊台 ≥70W）； 2、工作电压：220V AC； ▲3、焊台温度范围：100~500℃； ▲4、风枪温度范围：100~500℃； 5、风枪温度稳定度：士5°C (静止空气没有负载)； 6、焊台温度稳定度：士2°C (静止空气没有负载)； 7、流量：30-120L/min； 8、无铅高温锡膏（选配） 9、1.0mm 锡丝（选配） 10、烙铁头若干（选配） 11、防爆隔热垫（选配） 12、防静电镊子（选配） 13、40cm-Hg 吸锡枪（选配） 14、75W 台式吸烟仪及后罩（选配） 三、配套教学资源平台 1、教学资源内容指标：PPT教学课件不少于1个，PPT课件应提供电子版源文件，可编辑，设计风格统一，内容充实，可作为教学资源素材库，满足教学培训课程使用； | 50 | 台 |

注：★提供证明材料包括但不限于【产品注册证、有效检测报告、使用说明书（如生产厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）、产品技术白皮书、产品铭牌、实物照片、官网截图、功能界面截图等】，并将材料通过系统上传至“符合条件”--“投标（响应）文件的完整性、有效性、符合性”模块，否则视为无效投标。

三、质量要求

1、供应商应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，所有货物的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家标准和各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；且应符合采购约定的技术要求和规范。保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

2、供应商应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由供应商承担全部责任。同时，供应商对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

3、供应商中标后须与采购人在投标产品的“功能配置、技术要求等”方面及时进行技术交流，与采购人进行技术确认；中标供应商开始制造产品之前，采购人有权要求成交供应商对产品进行微调，最终的产品须经采购人确认同意。

4、产品的外观、包装、运输应按国家规定、部颁标准或行业主管部门规定执行，如因中标人包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由中标人负一切责任。

5、中标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，中标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

6、中标人应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

7、中标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

8、除特别约定外，合同条款内项目（标的物）的质量保证期均自项目（标的物）通过最终验收之日起计算，质量保证期按承诺

9、在未验收前，请中标人自行负责保管好施工材料、工具等。采购人不为施工期间材料丢失、被盗、损坏及与其它施工单位产生的纠纷等事项承担责任，直至验收合格；中标人出现的事故与采购人无关。

10、在安装过程中要委派有经验的专业技术人员进行安装调试，确保设施设备正常使用。

四、产品设备交货、安装调试服务

1.中标人提供中标产品设备并送至招标人指定的地点并负责安装、调试服务，同时承担因此发生的一切费用。

2.本项目涉及到的产品从供货到安装均禁止分包或转包。

3.中标人发货到招标人指定地点时应先用函、电通告招标人。

4.产品设备交货时，外包装应完整无破损。

5.产品设备交货时，应提供到货产品设备、材料的清单，具体还包括但不限于以下的内容：

（1）产品出厂合检验格证，制造商全称、配套件的名称、型号、规格等。

（2）完备的使用说明书。

（3）安装说明书。

五、验收标准

1、投标产品所选用主材、辅材须达到或超过本招标文件和国家相关规定的要求。关于检测报告上的名称与采购需求的名称不同的，但内容实质相同的视作等同。

2、中标人在交货时，需向采购人提供装箱清单和检验合格证。

3、产品安装前，采购人组织相关人员依据招投标文件及合同要求的质量及技术标准对产品进行质量检查、检测，合格后方可进行安装。

4、如货物初验不合格，中标人应在采购人规定时间内予以免费调换，直至符合规定，采购人不承担因调退货而发生的任何费用和责任，如因货物质量给采购人带来的损失，中标人还应赔偿采购人直接损失费用。

5、经履约验收，产品性能参数达不到采购合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同，由此造成的损失由中标人承担。

6、供应商进行安装调试并经过性能测试后，由采购人组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。

六、包装和运输

1、须满足《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号）。

2、供应商提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由投标人承担。

3、供应商应负责安排运输并承担运费、装卸费等相关费用。在运输和卸货过程中所涉及的一切安全责任，均由供应商负责。

七、售后服务

1.此次采购的所有项目产品质保期1年（即12个月），从通过项目验收之日起计。

2.投标人应提供详细的售后服务方案，包含《售后服务承诺书》，并提供相关技术支持服务。

3.中标人无论对其投标产品的售后服务有无委托均不能免除其对投标产品所作出的售后服务承诺的一切责任。

4. 维修服务要求1小时响应。在接到报修通知后12小时内到现场服务并连续进行，直至故障排除完全恢复正常使用为止。无特殊情况下，所有维修要求必须在48小时内完全得到解决。维修时必须备有足够的备品备件，以满足采购人对维修的要求。

5.产品出现故障损坏时，中标人接到报修通知后，安排的维修人员在约定的时间内完成维修任务；

6.如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。

7.保修期满后，中标人须承诺提供终身维修服务，保证零配件供应，维修费用按照材料、人工成本收取。

八、培训

1、供应商应安排专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员能正常操作设备的各种功能，对采购人员工进行该技术内容操作使用和维护保养的培训不少于16小时。

2、对采购人员工进行设备安全培训。

3、提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

4、供应商应免费提供培训资料。

九、核心产品

本项目核心产品为：生物电子智能实验套件设备（采购清单序号6）

十、报价要求及支付方式

1、货物报价：投标报价采用固定单价形式报价，数量按实结算。所报价格包括所投货物及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、仓储、保险、现场吊装、检测验收、检测费、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用、企业利润、代理服务费、税金和政策性文件规定以及质保期间费用等完成本项目的一切费用。

2、本投标文件中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标人应提供所有招标文件没有规定但投标人认为完成本项目必要或必须的设备和材料、辅件。

3、付款方式

合同签订后，货到现场并安装完毕后付至合同价的60%，验收合格后付至100%。

十一、其他要求

1、知识产权：采购人在使用成果任何部分时不受任何关于侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权的指控（采购人是免责的）。如果任何第三方提出侵权指控，中标人承担一切与之有关的责任。

2、在项目实施或服务过程中发生的人员事故等一切责任均由中标人负责，采购人不承担任何法律及经济责任。

# 第六章   合同文本

项目名称：南医大常州医疗健康科技园新建一期智慧化医工结合实验室集成成套设备采购

委托方（甲方）： 常州西太湖科技产业园管理委员会

受托方（乙方）：

签订地点：

签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称：南医大常州医疗健康科技园新建一期智慧化医工结合实验室集成成套设备采购。

2、采购内容：南医大常州医疗健康科技园新建一期智慧化医工结合实验室集成成套设备采购项目，包括相应产品供货前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品设计、制造、采购、运输、装卸、安装、调试、技术指导培训、检验、质保期及维保服务等全部内容。

3、采购范围：南医大常州医疗健康科技园新建一期智慧化医工结合实验室集成成套设备采购。

4、合同履行期限：签订合同后，30日历天完成采购安装及调试验收等工作。

5、其他：无

第二条　合同总价款

1、本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。

2、合同采用固定单价形式，数量按实结算。合同单价包括所投货物及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、仓储、保险、现场吊装、检测验收、检测费、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用、企业利润、代理服务费、税金和政策性文件规定以及质保期间费用等完成本项目的一切费用。

第三条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）采购文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条　质量保证和售后服务

1、乙方应按采购文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：

3、售后服务：

采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

第六条　验收

验收主体：采购人及使用单位。

验收时间：合同约定的履约验收条件达到时，在5个工作日内启动履约验收工作。

验收方式：成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。

验收内容：制定验收工作实施方案，按照方案开展验收，出具验收意见。

验收标准：法律法规以及国家强制性标准、合同约定、招标文件要求等。

第七条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：合同签订后，货到现场并安装完毕后付至合同价的60%，验收合格后付至100%。

3.履约保证金：合同金额的5%。按照苏财购[2023]150号文，鼓励采用电子保函形式。成交投标人也可以自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。

履约保证金的提交时间：成交投标人应当在合同签订前向采购人足额提交履约保证金。

履约保证金退还方式：支票、汇票、本票或履约保函（保险）形式。

履约保证金退还时间：采购人应在货物验收合格之日起2年后7个工作日内退还剩余的履约保证金（无息）。

履约保证金退还条件：中标人按合同要求履约完成后，经采购人审核后无息退还。

履约保证金不予退还的情形：如果成交投标人不履行合同，履约保证金不予退还；如果成交投标人未能按合同约定全面履行义务，那么采购人有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响采购人要求成交投标人承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

第八条　违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10％的违约金。

2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期 1天应向乙方偿付欠款总额0.5％的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5％，乙方有权解除合同。区财政因素除外。

3、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

4、乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5％的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5％，甲方有权解除合同。逾期超过1年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

5、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5％的违约金。

7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

8、其他：

第九条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方行使解除权解除本合同；

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十二条　争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 （1）  种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效，并通过“苏采云”系统在线签订。

2、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）： （盖章） |  | 乙方（投标人）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| ★.备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。 |  |  |

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效或不享受价格评审优惠。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、投标文件封面

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

二、开标一览表（实质性格式）

（一）投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

三、报价明细表（实质性格式）

项目编号：													报价单位：人民币元

项目名称：南医大常州医疗健康科技园新建一期智慧化医工结合实验室集成成套设备采购

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 技术参数 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  | 大写： |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 小写： |  |  |
| 本采购项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。【如项目不适用本国产品标准政策（见第二章“前附表”），此处可不填写。】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表按本招标文件“第五章采购需求”-“采购清单”中的标的逐项报价。

2、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。

4、上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

四、中小企业声明函（实质性格式）

注意事项：请按照第二章第一节《投标人须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、智慧化动物机能实验设备（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、配套教学运动单车（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

3、智慧化人体机能实验设备（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

4、配套动物实验常用传感器（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

5、电工电路分析智能实验套件设备 （标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

6、生物电子智能实验套件设备 （标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

7、智慧化人体功能实验套件设备（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

8、 数字示波器 （标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

9、 信号发生器（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

10、可编程线性直流电源（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

11、手持万用表（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

12、工具套件 （标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

13、焊台（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加   （采购单位名称）的  （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、   （标的名称），属于   （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

## 五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日  期:

六、关于符合本国产品标准的声明函（实质性格式）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

## 七、项目实施方案

采购文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 投标人应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 投标人认为需要添加的内容

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

## 八、基本服务承诺书

我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

## 九、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。代理人作出任何我单位放弃权利或承担义务的意思表示，应加盖我单位有效印章方对我单位具有约束力，我单位均予以承认。

代理人无转委托权。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

## 十、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位 ：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

## 十一、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

## 十二、联合体协议（实质性格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

## 十三、投标函（实质性格式）

致：

根据贵方的JSZC-            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物（包含与货物相关的服务）或服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：________年____月____日

## 十四、技术偏离表（实质性格式）

项目编号/包号：_____________________

项目名称：_______________________

| 对本项目采购文件要求的偏离情况(请进行勾选)： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一罗列） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对招标文件中的所有技术参数要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

## 十五、合同条款偏离表（实质性格式）

项目编号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号（页码） | 采购文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

十六、采购需求偏离表（实质性格式）

项目编号/包号：_____________________   项目名称：_______________________

| 序号 | 采购文件条目号(页码) | 采购文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对采购文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

## 十七、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、招标文件要求提供或供应商认为应附的其他材料