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[bookmark: _Toc226721601][bookmark: _Toc12708969][bookmark: _Toc12887259]
第一章 投标邀请
[bookmark: _Hlk44593331][bookmark: _Hlk28680448]江苏易采招标代理有限公司受南京林业大学的委托，就其所需的多个物种的二代和三代测序项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商参加投标。
南京林业大学多个物种的二代和三代测序招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年8月12日9时30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
[bookmark: _Hlk28680462]1.1项目编号：JSZC-320000-YCZB-G2026-0021（YC2026-GK10247 ）  
[bookmark: _Hlk88135353]1.2项目名称：南京林业大学多个物种的二代和三代测序
1.3预算金额：142.95016万元； 
1.4本项目设定最高限价，最高限价为142.95016万元； 
[bookmark: _Hlk88135376]1.5采购需求：详见招标文件“第四章 项目需求”； 
1.6合同履行期限：1年，详见招标文件“第四章 项目需求”；
[bookmark: _Hlk88135443]1.7本项目采购标的所属行业为：租赁和商务服务业。
1.8本项目不接受联合体参与投标；
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Hlk8392111]2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料： 
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如投标人为自然人的，提供其身份证明； 
[bookmark: _Hlk108015803][bookmark: _Hlk109904785][bookmark: _Hlk109904404]（2）2025年度审计报告，或2026年1月以来任意一个月的财务报表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函（成立不满一年不需提供）；
（3）在提交投标文件截止时间前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料（投标人依法享受缓缴、免缴税收或社会保障资金的，须提供有效证明材料。）；
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
[bookmark: _Hlk106724798][bookmark: _Hlk106725740][bookmark: _Hlk106726432]2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
（1）本项目整体专门面向中小企业采购；
（2）本项目整体专门面向小微企业采购；
（3）本项目通过以下第 / 种方式预留部分采购份额，面向中小企业采购：
①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %；
②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %。
（4）本项目为非预留份额专门面向中小企业的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，详见“第五章评标办法与评分标准”。
[bookmark: _Hlk28680991]2.3本项目的特定资格要求：无；
2.4拒绝以下投标人参加本次采购活动：
[bookmark: _Hlk162875074][bookmark: _Hlk165882908]（1）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；
（2）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；
三、获取招标文件
3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
3.2地点：在“江苏政府采购网”免费下载
3.3方式：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。
四、提交投标文件时间、开标时间和地点
4.1提交投标文件截止时间和开标时间：2026年8月12日9时30分（北京时间）
4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）
4.3开标地点：“苏采云”网上开标大厅
五、公告发布媒体及公告期限：自本公告在“江苏政府采购网”发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
6.1本次招标不收取投标保证金；
6.2供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行注册，并制作上传电子投标文件。
6.3有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”(www.ccgpjiangsu.gov.cn)更正公告
6.4本项目为不见面开标项目，参与投标的单位代表必须使用CA证书至开标大厅解密。在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，请供应商确保电脑、系统及其他设备(视频输入输出设备等)无误，直至项目结束始终保持系统在线状态解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清(如有)等提示。由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由供应商自行承担。
七、本次招标联系方式
7.1采购人信息
名  称：南京林业大学
地  址：南京市玄武区龙蟠路159号
联系人：陆老师
联系电话：025-85428503
7.2采购代理机构信息
[bookmark: _Hlk8391383]名  称：江苏易采招标代理有限公司
地  址：南京市鼓楼区建宁路37号智慧城市硅巷16楼
联系人：杨华、王晓、范蕾
[bookmark: _Hlk8391416]联系电话：025-83607350

[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc8485111][bookmark: _Toc12887260][bookmark: _Toc226721602][bookmark: _Toc9363425][bookmark: _Toc12708970][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc120614213]
第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc226721603][bookmark: _Toc9363426][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc12708971][bookmark: _Toc8485112][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc12887261]一、总 则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc172203072][bookmark: _Toc12887262][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc8485119][bookmark: _Toc8485113][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc9363433][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc12887268][bookmark: _Toc9363427][bookmark: _Toc12708978][bookmark: _Toc12708972][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc513029242]1、适用法律
1.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
1.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
2、定义
2.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。
2.3本次采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
3、投标费用
3.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏易采招标代理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
3.2本次招标收取采购代理服务费。本项目代理服务费以中标金额为基础，参照“计价格〔2002〕1980号文件和发改委〔2003〕857号文件收费标准的50%收取，如计算出的代理服务费低于3000元的，则按3000元收取。代理服务费由中标供应商在领取中标通知书时向代理机构缴纳。
4、招标文件的约束力
4.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
5、政策功能（具体采购政策功能落实详见第五章评标方法与评标标准）
5.1中小企业政策
（1）政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策；
②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；
④以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（2）中小企业投标人参加政府采购活动的，应当出具《中小企业声明函》（格式详见采购文件附件），否则不享受相关中小企业扶持政策。除此之外，投标人无需提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。
（3）中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
（4）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购，非中小企业或小型、微型企业参与本采购项目，将做无效投标文件处理。
（5）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业报价给予10%～20%（工程项目为3%～5%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（6）对于接受投标人以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条的规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同份额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%～6%（工程项目为1%～2%）的价格扣除。
（7）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
5.2监狱和戒毒企业发展政策：政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。
5.3残疾人就业政策：政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。
5.4节能产品政策
（1）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，实行强制采购。
（2）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定优先采购的，在技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购。
[bookmark: OLE_LINK39]（3）参加政府采购活动的节能产品投标人应当提供产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面。
（4）投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片。
5.5环境标志产品政策
（1）拟采购产品属于环境标志产品政府采购清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购。
（2）参加政府采购活动的环境标志产品应当提供产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面。
5.6进口产品政策
（1）除第一章投标邀请另有规定外，不允许进口产品参加，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。
5.7实施本国产品标准及相关政策：
（1）对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章评标方法与评标标准”。
（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
[bookmark: _Toc8485120][bookmark: _Toc12708979][bookmark: _Toc9363434][bookmark: _Toc25551][bookmark: _Toc226721604][bookmark: _Toc12887269]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6、招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
6.1.1投标邀请
6.1.2投标人须知
6.1.3合同条款及格式
6.1.4项目需求
6.1.5评标方法与评标标准
6.1.6投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211]7、招标文件的澄清
7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528]8、招标文件的修改
8.1在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在本项目招标文件第一章规定的公告发布媒体上公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc9363428][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc13301][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc226721605][bookmark: _Toc8485114][bookmark: _Toc12708973][bookmark: _Toc12887263][bookmark: _Toc513029213]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074]10、投标文件构成
10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标产品配置及分项报价表、项目技术及商务需求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354]11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Hlt26668999]11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
11.5证明投标人所提供产品与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Hlt26670373]12、投标产品配置与分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标产品配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。
12.2标的物
详见项目需求。
12.3有关费用处理
招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、代理服务费、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.4其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
12.5投标货币
投标文件中的产品单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元或万元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.6投标产品配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：
[bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954844]12.6.1项目总价：包括买方需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。
12.6.2项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。
[bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670482]13、项目需求响应及偏离表及投标产品说明
13.1对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2提供参加本项目类似案例简介；
13.3培训计划；
13.4详细阐述所投产品的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；
13.5投标人认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]14、投标函和开标一览表
14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标产品配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
15、投标保证金（如果收取）
15.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。
15.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，不计利息。中标人的投标保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还，不计利息。
15.3投标人应主动与代理机构联系办理投标保证金的退还事宜，办理退还手续，因投标人自身原因导致无法及时退还的，其责任和由此造成的后果由投标人自行承担。
15.4下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：
[bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；
（2）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；
（3）投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（4）投标人与采购人、其他供应商恶意串通的。
16、投标有效期
16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
16.2在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，代理机构在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金（如果收取）。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第15条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc8433][bookmark: _Toc12887264][bookmark: _Toc12708974][bookmark: _Toc9363429][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc8485115][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc226721606][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084]17、电子投标文件的递交
17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc9363430][bookmark: _Toc8485116][bookmark: _Toc12708975][bookmark: _Toc12887265][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218]18、投标截止时间
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.3条规定做无效投标处理。
18.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长提交投标文件截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543]19、投标文件的拒收
19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标文件截止时间后提交的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228]20、投标文件的修改和撤回
20.1投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.3投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.4在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
[bookmark: _Hlk47432929][bookmark: _Hlk47429310]20.5在提交投标文件截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则按照政府采购规定追究其责任。
[bookmark: _Toc226721607][bookmark: _Toc31785]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546]21、开标
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231]21.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22、评标委员会
22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3在评标期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。
23.4代理机构和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]23.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
24、投标的澄清
24.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清、说明或者补正，但并非对每个投标人都作澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233]25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人和代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将资格审查的结论向评委会进行反馈。
采购人和代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还（如果收取）。投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。
25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550]25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307]26.1无效投标条款
26.1.1未按要求交纳投标保证金的（如果收取）。
26.1.2投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.4投标人在报价时采用选择性报价的。
26.1.5投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.6投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.7未通过符合性检查的。
26.1.8不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中★项和“斜体加粗下划线”为实质性要求和条件）。
26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，为解决政府采购异常低价问题，本项目评审过程中执行《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库(2026)2号)文件。
26.1.10.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（5）采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
26.1.10.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
26.1.11采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。
[bookmark: _Toc12708976][bookmark: _Toc12887266][bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc8485117][bookmark: _Toc9363431]26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
26.4因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
[bookmark: _Toc226721608][bookmark: _Toc5290]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]27、确定中标单位
27.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐出三名中标候选人。
27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3代理机构将在本项目招标文件第一章规定的公告发布媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供有效证明的。
27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.5.5不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
28、中标通知书
28.l中标结果确定后，代理机构将通知中标供应商领取中标通知书。供应商必须准确填写“投标函”中的通讯信息，并确保通讯设备畅通，如因相关信息填写错误或通讯设备不畅导致无法及时接收领取中标通知书的信息，由此引起的所有后果和责任由供应商自行承担。
28.2中标供应商收到代理机构的中标通知书领取信息后，须立即到代理机构办理中标通知书的领取手续。
28.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
29、质疑处理
29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商按照招标文件要求获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
29.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.4质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，并由法定代表人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字或盖章，并加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字或盖章，并加盖公章。
29.5代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。
29.6以下情形的质疑不予受理
29.6.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.6.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.6.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.6.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.6.5未按本文件规定的要求签字、加盖公章的质疑（供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章，并加盖公章的质疑）。
29.7代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
[bookmark: _Hlk87549367]29.8质疑人应当在招标文件规定的质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在有效质疑期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构将不予受理。
29.9对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
29.10供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
[bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc12887267][bookmark: _Toc23192][bookmark: _Toc12708977][bookmark: _Toc9363432][bookmark: _Toc226721609][bookmark: _Toc8485118][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309]30、签订合同
[bookmark: _Hlk87549417]30.l中标人应按中标通知书的规定,按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日，否则按照政府采购规定追究其责任，由此给采购人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。
30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3签订合同后，★中标人不得将产品及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
30.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
[bookmark: _Hlk224816054]31、货物和服务的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc226721610][bookmark: _Toc28847]八、其他
32、样品
32.1如本项目要求提供样品的，中标人的样品由采购人负责保管、封存，并作为履约验收的参考，未中标人的样品将及时退还；
32.2代理机构不接收在样品递交截止时间后递交的样品。
[bookmark: _Hlk45477292]32.3未中标样品在评审结束后统一退还（退还具体时间另行通知），各投标人应在接到退还通知后1天内将样品搬离样品递交现场，超过时间未退还的样品由采购人或代理机构处置。
32.4中标人的样品由代理机构在评审现场移交给采购人，中标人应按照采购人要求及时运送至指定地点封存。

[bookmark: _Toc226721611]
第三章 合同条款及样式
[bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc20823315]以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。
[bookmark: _Hlt16619369][bookmark: _Hlk70090906][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Hlk45477324]采购合同（合同编号）（服务类）

项目名称：
项目编号：
甲方（买方）：
乙方（卖方）：

甲、乙双方根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照                      项目的采购结果，签署本合同。
[bookmark: _Hlk45477355]一、采购标的
1.1乙方向甲方提供的服务内容：                          （具体的服务的内容、要求、服务质量等详见采购文件、成交供应商的响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件）。
二、合同金额
2.1本合同金额为（大写）：         （小写_____元）人民币或其他币种。
2.2本合同金额包含项目实施所有费用（包含工资、福利、保险、劳保等人员费用、相关产品费用、专利技术及相关所发生的全部费用）以及利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，还包括乙方应当提供的伴随服务、售后服务费用。除非因特殊原因并经甲乙双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
三、合同款支付
3.1付款方式：
                                                          。
3.2本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
四、组成本合同的有关文件
4.1本项目采购文件、成交供应商的响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均为本合同有效附件，是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
五、服务期、服务地点
5.1服务期/交付期：                         。
5.2服务地点：                               。
六、转包或分包
6.1本合同范围内服务，应由乙方直接提供，不得转让他人承接；
6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人承接。
七、甲方权利和义务：
7.1甲方依据采购文件上的项目要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准进行对乙方提供的服务及履行本合同情况实行考核验收。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。考核验收标准为：
                                                                。
7.2对专业技术复杂的服务，甲方可请国家认可的专业检测机构或组织相关的技术专家参与验收，并由其出具检测报告或验收报告。
7.3采购文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。若服务经考核验收不符合技术服务要求和标准的，由乙方承担验收费用。
7.4甲方有义务在适当的范围内公开考核结果，甲方有权对项目资金使用情况进行监督、检查，并要求乙方提供相关资料。
7.5因突发情况，甲方需调动乙方人员和器材设备时，乙方应服从安排并予以配合。
7.6甲方有权根据国家政策或法律法规的变动对服务的需求标准和质量做出相应变动。
八、乙方权利和义务：
8.1乙方应根据国家标准、行业标准和规范要求、采购文件规定的服务质量标准和有关要求及响应文件所作的承诺完成服务工作。
8.2乙方应接受并主动配合甲方及行业主管部门的检查，对甲方指出的问题，应及时做出合理解释或予以纠正。
8.3对因乙方管理不善而造成甲方的损失，乙方应负责及时修复或照价赔偿。
8.4乙方应保证本合同提供的服务及相关的软件和技术资料等，均已取得有关知识产权的权利人的合法授权，如发生侵权等争议，乙方负责处理并承担由此引发的全部责任。
8.5乙方应做好详细的管理台账，建立管理档案，并按双方约定将管理情况汇总报送甲方。
8.6为确保服务质量，乙方须安排管理人员进行监督管理。
8.7服务过程中，乙方必须采取周密的安全措施，以避免对人身和财产的损害。如因乙方原因而造成人身伤害或财产损失的，由乙方承担全部责任。
九、违约责任
9.1甲方无正当理由要求取消服务的，应按合同总价款的百分之五向乙方偿付违约金。
9.2甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
9.3乙方不能按约定时间和要求提供服务的，乙方应按合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个自然日不能提供约定服务的，甲方可解除本合同。乙方因违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
9.4乙方提供的服务不符合采购文件项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收。乙方愿意完善但逾期提供约定要求服务的，按乙方逾期提供服务处理。乙方拒绝完善的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。
十、补充条款
                                                                 
十一、不可抗力事件处理
11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
11.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十二、合同生效及其它
12.1合同的生效：本合同一式六份，自买卖双方签字、盖章之日起生效。招标文件和投标文件都是合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力，如有冲突，由买方负责解释
12.2 合同纠纷处理
本合同货物交付验收使用后所发生的合同纠纷，按照《中华人民共和国民法典》，由买方直接与卖方进行处理；并根据国家和本省有关政府采购的规定进行处罚。
12.3 对本合同内容的任何修改和变更由甲乙双方协商后达成书面补充协议，并经双方签字并加盖单位公章或合同专用章后生效，补充协议与本合同具有同等法律效力。
12.4双方在执行合同中所发生的一切争议，双方协商解决。如协商不能达成一致，则任何一方均可将争议提交签约地人民法院诉讼解决。


甲方全称（盖章）：                      乙方全称（盖章）： 
法定代表人或授权代表（签字）：          法定代表人或授权代表（签字）：
地    址：                             地    址： 
联系电话：                             联系电话：
签订日期：                             签订日期：



[bookmark: _Toc8485121][bookmark: _Toc12708980][bookmark: _Toc226721612][bookmark: _Toc12887270][bookmark: _Toc9363435]
第四章 项目需求
[bookmark: _Toc12887271][bookmark: _Hlk28691518]
一、采购清单
	序号
	服务内容
	服务期限
	完成标准
	单位
	数量

	1
	HiFi测序
	1年
	每个样本120G
	份
	168

	2
	Hi-C测序
	1年
	每个样本200G
	份
	65



二、技术参数
1)对植物组织样本提取DNA，进行HiFi和Hi-C测序，交付168份HiFi和65份Hi-C的测序结果；
2)HiFi测序要求使用PacBio Revio平台，匹配升级后的SPRQ-Nx试剂完成测序，15-20kb文库，Reads N50≥15kb，Q30≥90％；
3)Hi-C 文库测序使用 DNBSEQ-T7测序平台，采用 PE150 测序策略，测序深度 100×，单个文库数据量要求≥200G；
4)测序结果交付：HiFi数据交付bam文件数据，Hi-C数据交付fastq文件。

三、服务要求
（一）服务标准和要求 
（1）其中4份海外植物材料，由采购人负责邮寄国外样本到供应商指定的海外实验室 （测34个 HiFi cells），直到采购人拿到全部数据。
（2）样本提取和质量检测：对DNA样本采用严格的质控标准，保证建库DNA样本的质量。检测采用Nanodrop Qubit、 1％AGE, 150v30min 0.8％PFGE和85vl7hr，要求DNA总量≥5ug，Qubit≥70ng/ul，无或轻微断裂（脉冲有主带且整体在30k以上；或无主带整体在30k以上），无或轻微降解。
（3）基因组文库构建：选择检测合格的高质量DNA样品（主带＞30kb)；随机打断成长片段（15-18kb）；利用磁珠富集、纯化大片段DNA；对片段化的DNA进行损伤修复，末端修复；在DNA片段两端连接茎环状测序接头，并利用外切酶去除连接失败的片段。构建好的文库通过PacBio Revio平台进行测序，匹配升级后的SPRQ-Nx试剂完成测序，15-20kb文库，Reads N50≥15kb，Q30≥90％。
（4）Hi-C生物素标记与基因组DNA提取：
1) 使用细胞交联剂多聚甲醛处理细胞，使DNA和其结合而得到固定；
2) 细胞裂解后，利用限制性内切酶（植物 DPN II，GATC）处理上述交联DNA，使交联点两侧产生缺口；
3)末端修复时，加入生物素标记寡核苷酸末端；
4) 核酸连接酶处理，将邻近DNA片段连接；
5) 蛋白酶消化连接点处蛋白，使蛋白质和DNA解除交联状态，提取基因组DNA并通过破碎机将DNA随机打断成长度为350bp的片段，然后进行回收。Hi-C 测序使用 DNBSEQ-T7测序平台，采用 PE150 测序策略，测序深度 100×，单个文库数据量要求≥200G。
（5）测序结果交付：HiFi数据交付下机bam文件数据，Hi-C数据交付下机fastq文件。
[bookmark: _Toc12887272]
四、商务要求
[bookmark: _Hlk14096470][bookmark: _Hlk47437789]（一）服务地点：采购人指定地点。 
（二）交付期：收到采购人确认启动信息后，每批样品检测合格后30个工作日/批次内完成建库测序。 
（三）付款方式：采购人经过基本数据质控确认数据无误后，支付总金额的100%。
（四）免费质保期：自项目验收合格之日起，3个月。
（五）合同履行期限：1年。

五、验收标准
投标人提供对数据产出统计及测序数据的成分和质量评估，开具168份HiFi和 65份Hi-C的测序结果报告。

六、其他要求
（一）服务质量保证及售后服务响应 
1、中标供应商必须提供自最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起12个月的保修、技术支持及其他服务。 
2、质保期内中标供应商必须提供7*24小时即时响应服务，所有维护服务方式均为中标供应商上门服务，即由中标供应商派人员到采购人及用户使用现场处理；由此产生的一切费用均由中标供应商承担。
（二）售后服务要求 
1、项目最终验收合格后，中标供应商必须将所有相关技术资料交采购人留存备案，质量保证期内必须提供上门服务。 
2、质量保证期内，非人为因素的质量问题，一切无条件调换、免费维修；人为因素则予以免费维修，保修期满后，收取材料费。 
3、中标供应商应详细列出售后服务中心地址、电话、负责人和服务组织机构。必须保证针对本项目有单独建立的服务档案，使用、维护情况必须得到完整的记录，以保证提供的售后服务的准确性和及时性。（提供相关证明材料）
[bookmark: _Hlk65068250]
注：本章“斜体加粗且有下划线”部分为实质性要求和条件，按照要求响应，如不满足则为无效响应文件。

[bookmark: _Toc8485122][bookmark: _Toc9363436][bookmark: _Toc120614281][bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc226721613][bookmark: _Toc12708982][bookmark: _Toc12887273]
第五章 评标方法与评标标准
[bookmark: _Toc9363437][bookmark: _Toc226721614][bookmark: _Toc12708983][bookmark: _Toc12887274][bookmark: _Toc47453314]一、评标方法与定标原则
评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
[bookmark: _Toc226721615][bookmark: _Toc47453315][bookmark: _Toc12708984][bookmark: _Toc9363438][bookmark: _Toc12887275]二、评标标准
[bookmark: _Hlk106725945][bookmark: _Hlk106726583]本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。
	[bookmark: _Hlk106727412][bookmark: _Toc8485125][bookmark: _Toc12887276][bookmark: _Toc9363439][bookmark: _Toc12708985][bookmark: _Toc47453316]评审因素
	评审标准
	分值

	（一）
价格
	1.1价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分18分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×18分。分值保留小数点后2位。
	18

	（二）
业绩
	2.1投标人需提供自2023年1月1日（含）（以合同签订时间为准）至今完成过类似项目业绩，每提供1个业绩得2分，最高得6分。
（提供合同（含首页、合同内容关键页和合同盖章页）、过程发票复印件加盖公章，未提供或提供内容不完整不得分。）
	6

	
	2.2投标人提供的有效业绩中
样本提取合格率≥98％的得1分/个；样本提取合格率≥95％的得0.5分/个；业绩合格率不满足要求不得分，最高得3分。
（提供抽提质检报告复印件加盖供应商公章）
	3

	

（三）
服务承诺
	3.1投标人需具备针对本项目的实验能力
承诺样本提取合格率≥98％的得3分；承诺样本提取合格率≥95％的得2分；否则不得分。
（提供承诺函并加盖公章）
	3

	
	3.2 供应商提供承诺书
对于DNA提取不合格样本，免费提取至合格为止，得3分，否则不得分。
（提供承诺函并加盖公章）
	3

	
	3.3供应商提供承诺书
承诺从提取质量合格后3个月内交付原始数据得10分；
承诺从提取质量合格后4个月内交付原始数据得8分；
承诺从提取质量合格后5个月内交付原始数据得6分。
其他或未提供的不得分。
（提供承诺函并加盖公章）
	10

	（四）
人员配备
	4.1项目专业服务团队配置方案
投标人应根据本项目特点制定人员配置方案，配备具有相应资质和经验的项目经理及技术服务人员，明确人员人工及岗位职责，并应服从采购人管理要求，确保高质完成各项服务任务。
方案科学合理、完整、可行强的得6分；
方案科学合理、完整、基本切实可行的得4分；
方案完整但科学合理及可行性欠缺的得2分；
方案不完整且科学合理及可行性欠缺的得1分；
其他或未提供的不得分。
(提供近6个月内任意1个月供应商为团队人员缴纳的社保证明材料复印件并加盖公章)
	6

	
	4.2技术人员学历配置
拟投入本项目的技术人员有生物类专业博士学历的得1分/人；生物类专业硕士学历的得0.5分/人，满分5分。
（提供技术人员的毕业证复印件，以及社保机构出具的近6个月内任意1个月供应商为其缴纳的社保证明材料复印件并加盖公章，人员不重复计分）
	5

	

(五)
综合服务能力
	5.1拟投入使用的设备
投标人具有三代测序平台：PacBio Revio ：
具有4台（或）以上的，得6分；
具有2-3台的，得 4分；
具有1台的，得2分。
其他或未提供的不得分。
（提供设备购买发票或租赁协议以及赁期间任意一次的租赁发票，证明材料需能体现设备序列号，未完整提供上述材料的本项不得分）
	6

	
	5.2科研综合实力
投标人具有植物样品Hi-C且有效数据占比＞80％项目经验：
具有20种不同植物Hi-C项目经验得6分；
具有10种不同植物Hi-C项目经验得4分；
具有5种不同植物Hi-C项目经验得2分；
其他或未提供的不得分。
（提供植物类型以及包含数据产出统计及测序数据的成分和质量评估的结题报告）
	6

	（6）  项目实施与保障方案
	6.1项目实施方案
根据投标人提供的项目实施方案进行综合评分。
技术方案详实完整、标准规范，整体具备极强合理性与落地可操作性，项目实施工作计划安排清晰完善、逻辑合理，得 10 分；
技术方案内容完整，贴合项目全部实施需求，实施工作计划安排规划清晰、可落地，得 8 分；
技术方案框架齐全，主要内容满足项目实施需求，实施工作计划安排基本完整合理，得 6 分；
技术方案内容简略，仅覆盖少量核心需求，实施工作计划不完善，合理性、可操作性一般，得 4 分；
其他或未提供的不得分。
	10

	
	6.2 海外样品运输、保存和测序保障方案
根据投标人提供的海外样品在海外的接收点（含港澳台）、运输、保存和测序的保障方案进行综合评分。
投标人应根据招标文件要求提供详尽的海外样品具体接收地点（含港澳台）、如何运输、保存和测序的保障方案，具备详实的服务能力、措施、进度方案及相关承诺的得8分；
海外样品具体接收地点（含港澳台）、如何运输、保存和测序的保障方案方案基本可行，保障措施及承诺基本完善的得6分；
海外样品具体接收地点（含港澳台）、如何运输、保存和测序的保障方案方案一般的，保障措施及承诺简单的得4分
运输方案、服务能力和相关承诺内容简略，提出的措施较简短的得2分；
其他或未提供的不得分。
	8

	
	6.3质量保证及控制方案
根据投标人提供的质量保证及支撑体系、质量控制体系控制方案进行综合评分。
方案详尽，服务理念科学先进、各项对应的保障措施切实可行，得8 分；
具备完整匹配本项目实施的服务方案及配套保障措施，得6分；
具备基本满足本项目实施的服务方案及对应的保障措施，得4分；
方案不够完整或缺乏对应的保障措施，得2分；
其他或未提供的不得分。
	8

	
	6.4服务保障方案
根据投标人提供的服务保障方案进行综合评分。
供应商搭建完善专业的售后服务体系，售后服务承诺全面具体、科学合理、落地可操作，得 8 分；
具备完整规范的售后服务体系，售后服务承诺覆盖项目主要需求，具备较强合理性与可操作性，得 6 分；
具备基础售后服务体系，售后承诺内容完整度一般，基本满足项目需求，得 4 分；
售后服务方案内容简略、体系不完善，全面性与科学性较差，得2 分；
未提供服务保障方案的，得 0 分。
其他或未提供的不得分。
	8

	100



注：采购人与中标人在签订合同时,有权要求中标人提供其投标文件中的承诺响应的证明材料原件进行真实性核实，如中标人无法提供,或无法核实真实性的,则视为虚假响应,报财政部门按照政府采购相关规定处理。

[bookmark: _Toc226721616][bookmark: _Hlk60665602]
三、政府采购政策功能落实
（一）小微型企业价格扣除
（1）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，如供应商拟提供的货物全部由符合政策要求的小型和微型企业制造，提供的服务全部由符合政策要求的小型和微型企业承接的，则给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定自行填写。
（二）残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
（三）监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加本次采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
（四）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（五）接受大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
[bookmark: _Toc8485126][bookmark: _Toc9363440][bookmark: _Toc12887277][bookmark: _Toc12708986][bookmark: _Toc226721617]
第六章 投标文件格式
[bookmark: _Hlk18338237]（如参与多个分包，且各分包评分标准不同的，建议按分包制作投标文件）
[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc26554094]
投  标  文  件
（正或副本）



[bookmark: _Hlk18338261]项目名称：（如有分包，需注明分包号）
项目编号：
投标人全称 ：（加盖电子公章）
日   期 ： 
[bookmark: _Toc9363441][bookmark: _Toc12887279][bookmark: _Toc8485127][bookmark: _Hlk47431668][bookmark: _Toc12708987][bookmark: _Hlk44877818]
[bookmark: _Hlk226710943][bookmark: _Toc226721618]
投标文件的组成
一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件）
2.投标产品配置及分项报价（格式见附件）
[bookmark: _Hlk226710281]3.项目技术及商务需求响应及偏离表（格式见附件）
4.****
二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如投标人为自然人的，提供其身份证明；
2.2025年度审计报告，或2026年1月以来任意一个月的财务报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函（成立不满一年不需提供）；
3.在提交投标文件截止时间前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料（投标人依法享受缓缴、免缴税收或社会保障资金的，须提供有效证明材料。）；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；
5.参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；
6.特定资格要求（如要求，按照本招标文件“第一章 投标邀请”中的“2.3本项目的特定资格要求”逐条提供）；
7.中小微企业声明函(★如本项目招标文件“第一章 投标邀请”中的“2.2落实政府采购政策需满足的资格要求”按第（1）至（3）种方式落实的，则必须提供中小企业声明函，格式见附件)；
8.联合体协议（如本项目接受联合体投标，且供应商以联合体形式参加投标的，必须提供联合体协议，格式见附件）
9.投标单位承诺函（格式见附件）；
10.法人授权书（格式见附件）；
11.投标函（格式见附件）。
三、符合性审查内容
须逐条列出本招标文件“第四章 项目需求”中必须满足的实质性要求：即加“★”或“斜体加粗下划线”的内容，如有任何一项未按要求响应，则视为无效投标。（格式见附件）
四、价格扣除证明文件
1.中小企业声明函（格式见附件）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件）
[bookmark: _Toc8485135][bookmark: _Toc12887286][bookmark: _Toc9363449][bookmark: _Toc12708995][bookmark: _Toc226721619][bookmark: _Toc12708996][bookmark: _Toc8485138][bookmark: _Toc12887287][bookmark: _Hlk8826879][bookmark: _Toc9363451]
附件
[bookmark: _Toc226721620][bookmark: _Toc12887281][bookmark: _Toc12708994][bookmark: _Toc9363448][bookmark: _Hlk87459952][bookmark: _Hlk47437482][bookmark: _Toc12887284][bookmark: _Toc8485132][bookmark: _Toc12708992][bookmark: _Toc9363446]开标一览表

	投标人全称
（加盖电子公章）
	

	项目名称
	（如有分包，需注明分包号）

	项目编号
	

	投标总报价
	大写（人民币）：

小写（人民币）：


                                                 日 期：    年  月  日 

填写说明：
★1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖电子公章。


[bookmark: _Toc226721621]投标产品配置及分项报价表
分包号：
是否提供了中小企业声明：*否；    *是（*中型企业 *小型企业 *微型企业）；
	[bookmark: _Hlk28858771][bookmark: _Hlk13223830]产品、服务名称
	品牌/规格/
型号/产地
(纯服务项目可不填报本列)
	数量
	单价
	单项
合计价
	产品
制造商
	备注
(交付期等)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总 报 价
	



备注：
[bookmark: _Hlk45479321]1、投标人应按招标文件所需货物或服务逐项报价，每项单价应包括设备费、服务费、安装费、税费等；“分项报价表”中“总报价”金额应当与“开标一览表”中“投标总价”金额一致。
2、对于主要投标货物或服务，投标人如因分项报价不明确，而可能影响本项目实际结算的，评标委员会有权视为重大偏离处理；
[bookmark: _Hlk87460113][bookmark: _Hlk87459647]3、本表中的“产品、服务名称”如为货物的，需在“产品制造商”中列明“所投货物制造商的全称”；涉及小型/微型、国产/进口等享受政府采购扶持政策的项目，需在备注中分别明确注明。

[bookmark: _Toc226721622]
项目技术及商务需求响应及偏离表
	[bookmark: _Hlk13224763]序号
	招标要求
	投标响应情况及承诺说明
	符合/
正偏离/
负偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk13224796]
备注：
[bookmark: _Hlk28858839][bookmark: _Hlk27472667][bookmark: _Hlk45479488]1、“招标要求”栏按照本招标文件“第四章 项目需求”逐项填列，如需提供相应证明材料的，应在“备注”栏注明证明材料在投标文件中的页码位置；
2、如参与多个分包的，请各投标供应商按所投分包分别列表。

[bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26955054]


具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
[bookmark: _Hlk14868056]主要设备有：******
主要专业技术能力有：****** 



供应商名称（盖章）：
日期：

                                     




参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


[bookmark: OLE_LINK9]供应商名称（盖章）：
日期：

[bookmark: _Toc9363443][bookmark: _Toc12708989]

联合体协议（参考格式）
[bookmark: _Hlk27472787]（参考格式，非联合体形式参加投标的供应商无需提供）
 [联合体中各供应商全称] 在此达成以下协议：
1、我们自愿组成联合体，参加江苏易采招标代理有限公司组织的采购编号为[项目全称]项目的政府采购活动。
[bookmark: _Hlk14868141]2、若我们联合中标，[供应商单位1全称] 实施项目中 [工作内容] 部分工作，并承担相应的责任。 [供应商单位2全称] 实施项目中 [工作内容] 部分工作，并承担相应的责任。……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
[bookmark: _Hlk14868360]3、其中 [小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称] 为  [企业名称] 企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的     %。

★备注：联合体中各方均须加盖电子公章。

供应商单位1名称（盖章）：
供应商单位2名称（盖章）：
……
日    期：     年  月  日
[bookmark: _Hlk225245503][bookmark: _Toc8485130][bookmark: _Toc12708990][bookmark: _Toc9363444]
投标单位承诺函

我单位承诺，中标后不进行非法分包、转包。
我单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；
我单位对于本次采购活动不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。
我单位不属于为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。



特此承诺。





企业名称（盖章）：
日  期：



备注：★联合体中各方均须加盖电子公章。

[bookmark: _Toc12887282]

法人授权书
[bookmark: _Hlk109904818][bookmark: _Hlk109904959][bookmark: _Hlk109905136][bookmark: _Hlk109904853]本授权书声明：____[投标人全称]____授权__[被授权人的姓名] [被授权人身份证号码] __为我方就  [项目编号]  号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
(如有演示或陈述)我单位委托进行现场演示或陈述的人员为[姓名]（身份证号：）；
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
[bookmark: _Hlk91232425]附：被授权人的有效身份证复印件；


被授权人联系电话（手机）：    
授权单位名称（盖章）：
单位地址：                                   
[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]日    期：   年   月   日

[bookmark: _Hlk225245493]★备注：如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖电子公章；


投标函
致：   [采购人单位全称]   ，江苏易采招标代理有限公司
[bookmark: _Hlk109904600][bookmark: _Hlk109904877][bookmark: _Hlk109904992]根据贵方的   [项目编号]   号招标文件，正式授权 [被授权人的姓名] 代表我方   [投标人的名称]  ，全权处理本次项目投标的有关事宜。
[bookmark: _Hlk109904608]据此函，授权委托人宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
[bookmark: _Hlk47427076]5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我方同意按照政府采购规定承担所有责任。
6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
8.与本次投标有关的正式通讯信息如下：
	[bookmark: _Hlk13223537]联系电话
	
	联系邮箱
	

	传    真
	
	邮    编
	

	通讯地址
	

	投标人账户信息
	账户名称：
开户银行：
账户号码：



[bookmark: _Hlk13223570]投标人全称（盖章）： 
日期：  年  月  日
★备注：如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖电子公章；

符合性审查响应对照表
	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
	备注

	1
	******
（须逐条列出本招标文件“第四章 项目需求”中必须满足的实质性要求：即加“★”的内容，如有任何一项未按要求响应，则视为无效投标；若无实质性要求，则无需填列本表）
	
	

	2
	******
	
	

	3
	******
	
	

	4
	
	
	


[bookmark: _Hlk60665956]注：如招标文件要求提供相应证明材料的，应在“备注”列中注明证明材料所在投标文件的页码位置。
中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  [采购人单位名称]  的  [项目名称]  采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下： 
1、    [标的名称]     ，属于 [采购文件中明确的所属行业] 行业；承接企业为 [企业名称] ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于 *中型企业  *小型企业    *微型企业  ；
1、    [标的名称]     ，属于 [采购文件中明确的所属行业] 行业；承接企业为 [企业名称] ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于 *中型企业   *小型企业    *微型企业  ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
如组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内的其他企业，分包企业之间不存在直接控制、管理关系；
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
(1)从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
(2)上述“相关企业”含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业；
(3)供应商如未按要求提供此声明函，报价将不做相应扣除；中标供应商如享受本项目小微企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督； 

企业名称（盖章）：
日  期：
[bookmark: _Hlk27472839]
残疾人福利性单位声明函

[bookmark: _Hlk60666078][bookmark: _Hlk60666088][bookmark: _Hlk60666094][bookmark: _Hlk60666108]本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_ [采购人单位名称] _单位的采购文件编号为_ [项目编号] _的  [项目名称]  项目采购活动提供全部由本单位制造的货物（全部由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位  [残疾人福利性单位名称]  制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

[bookmark: _Hlk60666116]备注：供应商如未按要求提供此声明函，报价将不做相应扣除；中标供应商如享受本项目残疾人福利单位扶持政策的，其《残疾人福利性单位声明函》将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督； 


供应商全称（盖章）：
日  期：
[bookmark: _Hlk220068412]

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                                                                
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                
质疑事项2：……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     

单位公章：                     签字(签章)：                   日期：    

质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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