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 徐州市丰县生态环境局
《沙庄桥断面等12座水质自动站第三方运维》
招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

[bookmark: _Toc523404695]第一章  投标邀请

江苏格恒项目管理咨询有限公司对徐州市丰县生态环境局“沙庄桥断面等12座水质自动站第三方运维”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的投标人投标。
一、项目名称和项目编号
（一）项目名称：沙庄桥断面等12座水质自动站第三方运维 
（二）项目编号：JSZC-320321-JGHG-G2026-0004
二、对投标人的资格要求
详见本项目公开招标公告。
三、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价
1．时间（时间期限）、地点、方式：招标文件提供期限：自招标公告发布之日起5个工作日。在“苏采云”系统自行下载。
特别说明：“招标文件提供期限”届满后仍可以下载招标文件，“招标文件提供期限”后下载的招标文件，视为非有效方式且不做为投标人权益受到损害的证明材料和依据。
2. 招标文件售价：免费。
四、投标有关信息
（一）投标截止时间：2026年08月17日北京时间09:30。
（二）开标时间：2026年08月17日北京时间09:30。
（三）开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。
五、采购人
（一）名称：徐州市丰县生态环境局
（二）地址：丰县飞龙湖北侧
（三）联系方法：0516-89225827
（四）项目联系人：师鹏      联系电话：0516-89225827
六、采购代理机构
（一）名称：江苏格恒项目管理咨询有限公司
（二）地址：徐州市云龙区中茵商业广场4号楼1-1022
（三）联系方法：17712073658
（四）项目联系人：崔洋    联系电话：17712073658
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第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc522790132][bookmark: _Toc523404697]一、总则
（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。
（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。
（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。
（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。
（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。
（六）投标人的资格条件：
1.参加“政府采购货物服务投标活动”的投标人（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国投标人，但法律、行政法规规定的外国投标人可以参加货物服务招标投标活动的除外。
投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。
（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。
二、招标
（八）招标文件应包括以下内容：
第一章，投标邀请；
第二章，投标人须知；
第三章，投标资料表；
第四章，评标标准；
第五章，拟签订的合同文本；
第六章，采购需求；
第七章，投标文件相关格式。
（九）招标文件澄清或者修改：
1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
三、投标
（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。
（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。
（十二）投标文件的构成：
1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。
（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：
1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。
2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十四）投标报价要求：
1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。
2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人做出偏离，应在《偏离表》中列出。
3.采购人不支付报价以外的任何费用。
4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。
5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。
（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十六）投标有效期：
1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。
2.采购人要求延长投标有效期的，必须在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。
3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。
（十七）投标文件的编制要求和签署要求
（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
（十八）投标文件的盖章要求：
投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。
（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。
（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。
（二十二）本项目不允许分包。
（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。
1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；
4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
6.电子投标文件未按规定期限投标的；
7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；
8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；
9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；
10.不具备招标文件中规定的资格要求的；
11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
13.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
四、开标
（二十五）开标：
1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。
2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。
3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得评标。
4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。
五、评标
（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：
（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
（2）宣布评标纪律；
（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；
（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬； 
（10）处理与评标有关的其他事项。
采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。
2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。
（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。
（二十八）评标
1.评标工作程序：
（1）投标文件初审。
①资格性审查。
②符合性审查。
（2）澄清有关问题。
（3）比较与评价。
（4）推荐中标候选人名单。
（5）编写评审报告（评标报告）。
2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。
3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。
评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。
（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
（三十二）废标条款：
出现下列情形之一的，应予废标。
1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消的。
六、定标
（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。
七、政府采购合同
（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：
1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
2.中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。
（三十八）履约保证金：
1. 中标人应当在评审结果公示之日起三日内，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。
2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。
3.履约保证金退还：中标人缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束（或服务期结束）后30日内一次性无息退还（凭“履约保证金退付申请书”及“收款收据原件”办理退款手续）。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，采购人有权扣除履约保证金取得补偿。
（三十九）腐败和欺诈行为：
1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。
（1）腐败和欺诈行为的含义：
①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。
②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。
（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。
（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。
八、询问和质疑
（四十）询问和质疑
投标人对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。
九、电子招标投标交易平台
（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表
该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

	条款项号
	内    容

	一
	总则

	（一）
	本项目采购人：徐州市丰县生态环境局

	（二）
	本次采购采用的政府采购方式：公开招标。

	（四）
	采购人确定的采购项目属性：服务

	（五）
	本项目采购代理机构：江苏格恒项目管理咨询有限公司

	（六）
	投标人的资格条件：
一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
二、本项目分2个采购包1、2，均属于专门面向中小微企业采购的项目，投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
同时明确相关事项如下：
一、本项目不接受联合体参与采购活动；
二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的采购活动。
四、查询及使用投标人信用记录：
（一）由采购人查询信用信息。
（二）查询渠道包括：
1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
2.“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；
3.“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）；
4.“信用中国（江苏徐州）”网
( http://www.xuzhoucredit.gov.cn);
（三）截止时点（查询环节）：资格审查结束前。
（四）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
（五）信用信息的使用规则：
采购人对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。

	（七）
	招标代理服务费由各采购包中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。

	二
	招标

	（九）1
	对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

	（九）2
	不安排现场考察。

	（九）3
	不安排开标前答疑会。

	三
	投标

	（十一）
	投标文件的语言为中文

	（十二）1
（十二）2
	投标文件编制要求：
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
一、基本目录
1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。
2.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。
注：
（1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。
（2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。
3.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。
注：
（1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。
（2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。
4.投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（具体要求见招标文件第三章《投标资料表》项号“(六)”中“四、”的内容）。）
5.投标人认为制作投标文件需要提供的其他材料(如有）
二、资格条件（1-6必须提供，否则投标无效）
1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明材料扫描件加盖电子签章；
2.财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各一份或提供投标人上年度经审计的财务报告或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件加盖电子签章）；（不含开标当月）
3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件加盖电子签章（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；
4.投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（即提供
①投标人拟用于本项目的车辆提供《合同签订后购置必备车辆并提供车辆为自有或租赁的相关证明材料》的承诺书扫描件加盖电子签章（必须按照招标文件格式承诺，不得修改；
②投标人拟为本项目服务的项目经理的劳动合同、身份证及开标时间前三个月（不含开标当月）社保证明扫描件加盖电子签章）。
5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
6.本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整。格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（必须提供，否则投标将被拒绝）
《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。
注：
（1）中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、（苏财购( 2022 ) 45 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
（2）供应商为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。
（3）供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
三、投标人的符合条件（必须提供，否则投标无效）
（一）报价
1.《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）
2.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）
（二）商务资信
1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）
2.《法定代表人授权书》（加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理，法定代表人参与投标的须提供法定代表人身份证明书，不需要单独提供授权委托书））；
3.采购需求要求提供的承诺函（加盖电子签章，格式自拟）。
（三）技术响应
1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）
三、综合评审评分项
（一）技术部分
详见本文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》。
（二）商务部分
详见本文件第四章《评标标准》。
五、价格折扣文件格式
（一）企业报价折扣证明：
提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。
注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。
    投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。
具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
    投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
　　前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
  具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。
（二）本国产品报价折扣证明：
本国产品报价折扣证明：提供的货物由符合政策要求的本国企业制造，提供《关于符合本国产品标准的声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
1、本国产品应当符合以下条件：
（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。
2、本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3、对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：中国境内生产的组件成本核算基本规则（即国办发〔2025〕34号文附件1）
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
具体以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定为准。
注：
1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。
2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

	（十三）2
	商务条件见：
一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。
二、本文件第三章《投标资料表》中（十二）1和（十二）2。

	（十三）3
	交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及本文件第六章《采购需求》。

	（十四）
	采购包1不接受超过67.5万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价；
采购包2不接受超过67.5万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价；
服务期限：一年。报价包括完成本项目内容所涉及的一切费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
投标人可对2个采购包同时投标，评审顺序为采购包1、采购包2，前一采购包中标的投标人，可参与后一采购包的评审，但不能重复中标。如后续采购包投标人（不含已中标投标人）不足3家，则视为当前采购包合格投标人不足三家，不得开启评审。

	（十五）
	以人民币报价。

	（十七）
	投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。
投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）。

	（十八）
	见本文件第三章《投标资料表》中（十二）1和（十二）2

	（十九）
	投标文件的提交与接收： 
1.投标文件提交与接收时间：
提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2026年08月17日09:30）前。
2.投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

	（二十）
	电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

	四
	开标

	（二十五）1
	开标时间及地点：
1.开标时间：2026年08月17日09:30（标准时间）
2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

	（二十五）3
	开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	五
	评标

	（二十七）
	本项目的评标方法：综合评分法。

	（二十八）1
（二十八）1（4）
	1.推荐中标候选人名单。中标候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选人。
2.采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按保洁实施方案得分顺序排列；如果仍相同，抽签决定。评标委员会直接确定中标人。每个投标人最多只能获得一个采购包的中标资格。

	（二十九）
（4）
	1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。
2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。
3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

	七
	政府采购合同

	(三十七)1
	采购人与中标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

	（三十八）
	履约保证金缴纳方式、时间及退款要求详见合同条款（本项目无需交纳履约保证金）

	(四十一)
	投标人对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。
投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函内容应严格按照《政府采购质疑和投诉办法》第十二条执行。
质疑接收人：崔洋   联系电话：17712073658;
办公地址：徐州市云龙区中茵商业广场4号楼1-1022

	附加说明
	一、中标人在领取中标通知书前，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式），并提供纸质版投标文件正本一份，副本两份（加盖公章）。
二、实施政府采购异常低价审查的有关要求：
（一）评审中出现下列情形之一的，评审（评标）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审（评标）委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审（评标）委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审（评标）委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

	[bookmark: _Toc522790133]
	特别提醒：文件中如需“法定代表人或授权委托人签字或盖章”，投标人可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。
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第四章  评标标准
	评审因素
	评审因素细化和量化

	价格部分
（15分）
	价格
（15分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评分基准价/投标报价）×15，得分四舍五入保留小数点后2位。

	技术部分
（质控服务方案及技术要求响应情况）
（66分）

	服务方案（15分）
	根据供应商编制的服务方案进行评分。
1、运营总体要求；
2、运维交接方案；
3、运维项目资源配置方案；
4、仪器及系统维护方案；
5、运维总结与报告；
以上5项内容制定合理、满足项目需求、针对项目特点制定的得15分，每缺少1项扣3分；无法满足上述要求的每项可扣0-3分，扣完为止。
注：“无法满足要求”是指：① 或描述生搬硬套，与实际情况明显不符②或存在与项目明显无关的文字内容③ 或内容不适用本项目的实际情况。

	
	质控方案
（16分）
	根据投标文件的质控保障方案、管理措施、服务指标是否满足项目要求进行综合评分。
响应文件内的运维质量保障措施包含：
1.针对本项目的组织保障措施完善有效；
2.针对本项目的实施特点，制定完善的质控方案；
3.针对本项目的质量监督与检查措施详细，完善，具有实际指导作用；
4.针对本项目的实施情况所制定的其他方面的质量保障措施合理，详细。
满足以上4项要求的得16分，每缺少1项扣4分；无法满足上述要求的每项可扣0-4分，扣完为止。
注：“无法满足要求”是指：① 或描述生搬硬套，与实际情况明显不符②或存在与项目明显无关的文字内容③ 或内容不适用项目的实际情况。

	
	安全运维方案
（15分）
	根据供应商编制的安全运维方案进行评分。
1、 防火安全管理措施；
2、防雷管理措施；
3、运维人员野外安全管理措施
4、数据保护方案；
5、用电安全管理方案
以上5项内容制定合理、满足项目需求、针对项目特点制定的得15分，每缺少1项扣3分；无法满足上述要求的每项可扣0-3分，扣完为止。
注：“无法满足要求”是指：① 或描述生搬硬套，与实际情况明显不符②或存在与项目明显无关的文字内容③ 或内容不适用本项目的实际情况。

	
	工作制度
（10分）
	根据供应商提供的工作制度，包括
1、人员管理制度；
2、仪器设备管理；
3、车辆管理制度；
4、运维巡检制度；
5、运维档案管理制度
以上5项内容制定合理、满足项目需求、针对项目特点制定的得10分，每缺少1项扣2分；无法满足上述要求的每项可扣0-2分，扣完为止。
注：“无法满足要求”是指：① 或描述生搬硬套，与实际情况明显不符②或存在与项目明显无关的文字内容③ 或内容不适用本项目的实际情况。

	
	应急方案
（10分）
	应急方案包括：
1、对突发性水质污染的处理方案；
2、对特殊时期（丰水期、枯水期）的处理方案；
3、对自然灾害发生时的处理方案；
4、对水电检修和临时停电的处理方案；
5、对节假日、重大活动时的处理方案；
以上5项内容制定合理、满足项目需求、针对项目特点制定的得10分，每缺少1项扣2分；无法满足上述要求的每项可扣0-2分，扣完为止。

注：“无法满足要求”是指：① 或描述生搬硬套，与实际情况明显不符②或存在与项目明显无关的文字内容③ 或内容不适用本项目的实际情况。

	人员配置
（9分）
	1、 供应商拟派的项目负责人具有环境专业高级工程师证书的得3分。
2、 供应商拟派的项目组成员中具有环境专业中级及以上工程师证书的，每提供1个得2分，本项最高6分。
注：以上人员同一人不得重复计分，需提供相关证书的原件扫描件加盖电子签章上传至响应文件本得分项内，否则不得分。

	应急运维保障能力
（6分）
	1、投标人承诺在设备出现故障无法短期修复时提供备用分析仪，同时备用分析仪采用特殊设计的参比方式，消解池轻度位移和消解池轻度污染均不影响测量值。满足该条件得6分。
需提供计量检验检测机构或质量监督检验机构出具的检测或技术评价分析报告扫描件加盖响应人公章，承诺书格式自拟，未提供或提供不符合要求的不得分。

	业绩
（4分）
	[bookmark: OLE_LINK26]2023年07月01日以来相关业绩（以合同签订日期为准），每提供一个有效合同得2分，最高得4分。
需提供项目合同、部分进度款发票扫描件及国家税务总局全国增值税发票查验平台对应发票的网页截图，未提供或提供不全不得分。


本章说明：
（一）本项目采用综合评分法。
（二）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-20%）（以投标人提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件为准）。
（三）享受价格评审优惠不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。
第5章 
 拟签订的合同文本
（本合同为合同样板，最终稿由双方协商后确定）

政
府
采
购
合
同


项目名称：                                      
采购包名称：                                           
甲方（采购单位）：  徐州市丰县生态环境局      
乙方（中标单位）：                              
合同签订日期：      年   月    日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。
采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。


[bookmark: _Toc523404701][bookmark: _Toc522790136]项目名称：
采购包名称：
合同编号：
甲    方：
乙    方： 
签订地点：
签订时间：年  月  日
甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，按照中标（成交）通知书及本项目的招标文件，遵循平等、自愿的原则，经友好协商，签订本合同。
一、合同金额及支付方式
本合同总金额为人民币大写金额：              （小写金额：      ）
1、 乙方完成及达到本合同文件规定的要求与标准完成与本服务项目有关的所有费用均包含在合同金额中，委托人不再另行支付任何费用。
2、 合同签订后的30个工作日内，甲方向乙方支付合同额10%的运维款；剩余费用分别于合同签订后的第7个月和第13个月的月初平均分两次支付该付款周期内的运维款，每次支付比例为合同价的 45%，具体支付金额详见合同附件2“考核依据及办法”。
3、在甲方支付运维费用前乙方应提供相应金额的增值税发票。
注：本项目履行期间若由于政策性调整导致水站运维数量减少的，运维费用以实际运维站点数量和运维天数为付款结算依据。
二、服务期限、地点、方式
（1）服务期限：自   年  月  日至   年  月  日止。
（2）项目服务期限：1年。
（3）服务地点：甲方指定的场所；
（4）服务方式：乙方配备符合条件的运维人员和管理人员及相关设备，按现行相关规范要求和合同内容提供服务。
三、项目要求
1、总体要求

1.成交供应商应提供详细的水质监测运维方案。
2.成交供应商应在丰县地区设立至少1个技术服务网点，技术服务网点配备至少4名经验丰富运维人员，并随时按照徐州市丰县生态环境局要求开展自动监测水质监测设备运维工作，同时确保至少1辆专车用于日常巡检。（需车辆牌照、行驶证信息等）。
3.成交供应商应提供完整的自动监测运维人员管理方案，提出解决稳定人员队伍的措施。
4.成交供应商需承诺，中标后按照相关的规范要求，做好水质监测运维管理等工作。
5.成交供应商有用于配置设备所需试剂的实验室。
2、 具体站点情况
采购包    站点名称及情况

	序号
	站点名称
	监测参数

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



3、设备和设施
乙方负责运维的设备主要包括监测仪器、控制系统和辅助设备设施等。其中，监测仪器主要包括：水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮监测参数。辅助设备设施主要包括UPS、供电系统、通讯系统、防雷系统、视频监控系统、安防设施、自动采样器等。
4、机构、人员、车辆、设备配备要求
4.1乙方需提供本地化运维服务方案，具备本地化运维服务能力，应在项目地设立1个运维技术服务网点。
4.2乙方应配备经验丰富的运维人员，为本项目配置的运维人员应通过省级及以上水质自动站持证上岗考核或培训。
4.3乙方需在合同签订后一周内在甲方指定地点常驻工作人员，配备人员条件应符合甲方要求。
配备的人员数量车辆数量不少于下表的要求。
表1：人员、车辆要求

	站点数量（个）
	项目负责人
	技术负责人
	运维人员（人）
	运维车辆（辆）

	6
	1
	1
	2
	1


4.4乙方须在有可用于质量控制的CMA或CNAS资质认定的质量保证实验室，实验室认证项目参数需包括pH、水温、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮。
4.5乙方需要配备1套通过计量检定/校准的便携式五参数（pH、水温、溶解氧、电导率和浊度）监测设备，应满足原位监测要求，并在需要时用于水质自动监测站的质控及比对考核。
4.6乙方须配备至少1套九参数分析仪（pH、水温、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮）备机以满足水站运维管理需要。备机性能及功能应满足相关技术规范要求和管理需求。备机均应通过环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测，具有环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的在有效期内的检测合格报告。测量数据等参数按水站数据传输协议上传甲方指定的上层平台。
4.7乙方在项目成交后1个月（30日历日）内配齐本技术要求中所涉及的仪器设备、耗材和备件。耗材按照不少于半年的消耗量配置，备件按照至少1年使用量配置。必须使用原厂生产的备品备件和耗材（若无原厂生产的，则应使用经权威机构检定合格的），严禁使用未经权威机构检定合格或劣质备品备件和耗材。
4.8乙方应在项目地配备专业人员，巡检人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。
5、运行维护要求
5.1水站运维工作的开展须严格按照《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ 915-2017）、《关于印发<国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）>等文件的通知》（总站水字〔2019〕649号）、《省生态环境厅<关于印发江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）>的通知》（苏环办〔2020〕174号）、江苏省地方标准《环境水质（地表水）自动监测站 运行维护技术规范》（DB32/T 4536—2023）、《省生态环境厅<关于印发江苏省地表水水质自动监测站建设技术要求——站房、采水及文化建设部分（试行）>的通知》（苏环办〔2019〕114号）以及省生态环厅印发的其它相关文件的要求执行。如文件中有矛盾之处，以后发布的文件为准，甲方保留对文件的解释权。
5.2当甲方依据国家或省级有关规定和技术规范要求出台新的水站运维要求时，以新要求为准。
5.3所使用标液需要有条件专业实验室配置，应标明配置时间、保质期、浓度等相关信息。
5.4根据水质在线仪表配方要求配置试剂，所配置试剂满足设备使用，不得使用过期试剂。
5.5定期配合开展第三方比对工作，对水质在线设备进行校正。
5.5站房内装有温湿度计，根据天气情况调整空调设置，以满足在线设备运行环境的要求。
5.6一周巡检一次，设备一周校正一次。
5.7设备具备自动核查功能的，每天一次自动标液核查。设备不具备标液自动核查功能的，一周手动核查一次。。
5.8设备出现异常数据或故障的，在收到甲方通知后，2小时相应，12小时出具书面回复，72小时完成维修（甲方及时提供备品配件）。
5.9根据仪表配备耗材，满足及时更换需求。
5.10所有水质在线运维工作应提前1天通知甲方，甲方向有关部门做好报备申请工作。。
5.11成交供应商必须具备运维所需要的工具，便于及时处理设备故障。
5.12水站因故申请停运期间，或自动监测数据因高浊度、高盐度等其它外部因素干扰不具备代表性、不满足水质评价需求时，乙方应根据相关规范要求进行补测，并保证补测流程的规范性、质控措施的完整性以及补测数据的可溯源性。
5.13乙方须做好站点运维记录的规范上报。认真、及时做好水站运行维护记录，并上传至甲方指定的或乙方免费提供的水站自动综合监管平台，进行仪器、系统各项关键信息备案，以及运维过程中相关数据和佐证材料的上传，并根据数据审核有关要求按时完成水站数据审核、异常数据核实等工作。
5.14乙方须做好站点日常安全管理，运营维护期间所需水电、通讯费用由乙方负责，委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属甲方所有。乙方不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，乙方有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。未经甲方允许，非水站运维人员不得擅自进入站房。
5.15乙方负责站房、栈桥及相关附属设施的维修、维护工作。每年进行一次全面检查，对站房外围进行整修，保证墙面整洁、站房和采水设施安全；每年对防雷设施进行一次全面检测，并提供检测报告；对站房的门禁、灭火设施、标志牌等附属设施进行维护。
5.16当点位需要新增、撤销、变更时，乙方应做好迁移前后监测仪器设备检查工作并做好相关记录。
6、 工作内容
水质监测运维单位应根据徐州市丰县生态环境局制定的相关技术要求开展工作，需按照徐州市丰县生态环境局要求制定、完成每月的运维计划。乙方必须遵照“稳定准确，按标准规范”的工作原则，按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术(HJT355-2007)》、《江苏省污染源自动监控管理暂行办法》要求，落实维护各个环节，做好污染源企业现场设备软硬件设备的维护、保养和运行管理工作，保证设备机械性能良好、电气特性符合标准要求、设备运行正常、稳定、数据准确及时，技术资料、原始记录齐全。
6.1日检查维护：
每天应通过远程查看数据或现场查看的方式检查仪器运行状态、数据传输系统以及视频监控系统是否正常，并判断水污染源在线监测系统运行是否正常。如发现数据有持续异常等情况，应前往站点检查。
6.2周检查维护：
6.2.1每周对水污染源在线监测系统至少进行1次现场维护。
6.2.2检查泵取水情况，检查内部管路是否通畅，仪器自动清洗装置是否运行正常，检查各仪器的进样水管和排水管是否清洁，必要时进行清洗。定期对水泵和过滤网进行清洗。
6.2.3检查监测站房内电路系统、通讯系统、空调工作是否正常。
6.2.4对于用电极法测量的仪器，检查电极是否正常，必要时对探头进行清洗。
6.2.5检查各水污染源在线监测仪器标准溶液和试剂是否在有效使用期内，保证按相关要求定期更换标准溶液和试剂。
6.2.6检查数据采集传输仪运行情况，并检查连接处有无损坏，对仪器数据进行抽样检查，对比水污染源在线监测仪、数据采集传输仪及监控中心平台接收到的数据是否一致。
6.2.7检查水质自动采样系统管路是否清洁，采样泵、采样桶和留样系统是否正常工作，留样保存温度是否正常。
6.3月检查维护：
6.3.1每月的现场维护应包括对水污染源在线监测仪器进行一次保养，对仪器分析系统进行维护；对数据存储或控制系统工作状态进行一次检查；检查监测仪器接地情况，检查监测站房防雷措施。
6.3.2水污染源在线监测仪器：根据相应仪器操作维护说明，检查和保养易损耗件，必要时更换；检查及清洗取样单元、消解单元、检测单元、计量单元等。
6.3.3 pH水质自动分析仪；用酸液清洗一次电极，检查pH电极是否钝化，必要时进行校准或更换。
6.4季度运行维护要点：
6.4.1水污染源在线监测仪器：根据相应仪器操作维护说明，检查及更换易损耗件，检查关键零部件可靠性，如计量单元准确性、反应室密封性等，必要时进行更换。
6.4.2对于水污染源在线监测仪器所产生的废液应以专用容器予以回收，不得随意排放或回流入污水排放口。
6.5维修及应急情况
6.5.1现场设备发生故障后，在接到现场联系电话后2小时响应，12小时书面回复，72小时完成维修（甲方及时提供备品备件）。
6.5.2现场在进行检查前需所有设备校准时，在接到现场联系电话后72小时内完成全部设备校准
6.5.3对于水污染源在线监测仪器所产生的废液应以专用容器予以回收，并检查维护记录。
6.5.4运行人员在对水污染源在线监测系统进行故障排查与检查维护时，应做好记录。
6.6其他检查维护
6.6.1保证监测站房的安全性，进出监测站房应进行登记，包括出入时间、人员、出入站房原因等，应设置记录台账系统。
6.6.2保持监测站房的清洁，保持设备的清洁，保证监测站房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求。
6.6.3保持各仪器管路通畅，出水正常，无漏液。
6.6.4对电源控制器、空调、排风扇、供暖、消防设备等辅助设备要进行经常性检查。
6.6.5其他维护按相关仪器说明书的要求进行仪器维护保养、易耗品的定期更换工作。
6.6.7定期提供试剂更换记录，备品备件更换记录，耗材更换记录，维护记录，维修记录，校准记录，比对记录等台账资料。
7、 其他相关要求
7.1乙方须协助甲方在必要时做好水站周边水系情况调查及污染溯源排查工作。
7.2乙方须协助甲方做好水站固定资产、备品备件的管理及登记等工作。
7.3乙方应积极参加甲方主办的技术培训班，加强业务学习，不断提高业务能力和水平。
7.4乙方应根据国家与江苏省有关要求做好废液的处理工作。
7.5乙方须保证满足生态环境部门对水站仪器设备故障的响应时间要求，当仪器设备每日5时～23时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，乙方必须在24小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。
7.6当仪器损坏不能修复时，应在24小时之内使用备机开展监测，并同时报告甲方，甲方组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。
7.7仪器报废后（包括使用超过8年导致，或因特别重大、重大水旱、气象、地震、地质等自然灾害、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），乙方须先行及时使用备机开展监测，同时报告甲方。
7.8严禁擅自更改仪器参数设置。
8、 监督管理
8.1乙方应承担监测数据的保密责任（签订保密协议：见合同附件3），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，甲方有权终止合同。
8.2运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实甲方有权终止运维合同。
8.3 甲方组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，可以取消该公司在项目地相关运维投标资格或扣减相应的运维经费，并有权终止运维合同。
8.4 违反相关水质自动站管理办法等违规行为的，一经查实甲方有权终止运维合同。
8.5 检查中，按检查情况累积，如果以下行为出现2次以上5次以下（含5次），甲方发文进行通报；出现5次以上，报监管部门同意后终止合同：（1）除遭遇极端天气等客观原因外，没有到达点位现场进行运维工作；（2）运维过程出现不符合技术要求的行为被质疑成功的； 
9、 其他规定
运维交接
乙方应在规定时间内严格按要求完成交接工作。按照交接方案和运维合同约定，确保交出的地表水水质自动监测站符合相关技术规范要求。运维交接过程中，出现资产遗失、损坏、仪器性能功能不符合相关技术要求，拖欠相关费用等情形的，甲方依法追究乙方的相关责任，并有权扣除乙方履约保证金。
四、甲方责任和权利
1、甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容, 有权检查乙方的服务工作质量，有权要求乙方以书面形式就前述内容进行汇报。
    2、甲方有权对具体的问题提出建议和意见。
3、甲方有权同意或不同意乙方因自身工作需要而更换合同约定的主要工作小组成员的要求。
   4、甲方有权得到合同范围内乙方的服务和其服务成果。乙方提交的全部服务成果及相关资料，所具有的知识产权归甲方所有并使用（合同另有规定的除外），乙方就此不做任何的权利保留。
5、甲方应当在合同履约中，督促、协调与本项目服务有关的第三人（与合同履行有关的相关单位）协同乙方办理有关服务事项。
五、乙方责任和权利
1、乙方有权在履行合同期间内取得按合同约定应有的报酬。
2、乙方应严格遵守国家、地方的法律、法规的规定，保证在合法且不侵犯他人利益的原则下进行所委托项目服务活动，并对其所进行的与委托有关的服务活动负责。
    3、乙方应按本合同所述的时间、服务范围和内容，尽自己的一切努力，按行业通常接受的技术惯例和专业机构承认的标准，高效地履行自己的义务。在项目执行过程中支持和维护国家和甲方的合法利益。
4、向甲方提供与本项目服务有关的资料，包括项目服务单位、人员的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、项目服务工作计划等，并按合同约定的范围、时间工作依据、工作标准等，出具内容齐全、规范、准确的相关报告等。
5、乙方应对履行本合同所规定的服务以及在履行中因自己违约而给甲方造成的损失承担责任并应当向甲方进行赔偿,累计赔偿总额不应超过酬金总额。但下例情况除外:
（1）非乙方的行为、过失、违约或失职造成的损失或伤害；
（2）不可抗力造成的损失。
6、乙方应对本项目所提供服务结果的可靠性、准确性、全面性向甲方负责，由于服务结果的可靠性、准确性、全面性不足而导致甲方工作偏差或失误，乙方应承担责任。
7、乙方人员蓄意破坏水站固定资产，或私自外借、出租、抵押的，将交由相关机构处理；出现国有资产损失或流失的，相关责任人要按原价赔偿，并追究法律责任。
 六、违约责任
1、乙方虚假承诺，或提供的服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。
2、乙方未按合同约定的质量标准履行服务职责，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方达到服务质量标准后，甲方应支付相应的服务费用。
3、乙方未按合同约定的质量标准履行服务职责，给甲方造成损失的，乙方应按实赔偿，并向甲方支付违约金，违约金最高为合同金额的10%。因乙方服务能力、服务质量问题导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权单方解除合同并根据情况向乙方追回已付合同款项及追索给甲方造成的实际损失。
4、因乙方原因导致违反法律、法规和规章规定的行为的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方按合同承担违约金并赔偿相关损失。
5、合同履约过程中，若乙方在合同中承诺的主要服务人员安排情况自行变动而未经甲方同意的，每发生一次扣除合同款的0.5%，情况严重者，甲方有权终止合同。
七、争议的解决
如遇合同纠纷双方协商解决，协商解决不成，由甲方所在地人民法院裁决。
八、合同生效及其他
（1）未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。
（2）本项目使用到的相关技术规范和标准见合同附件1。
（3）如甲方提出采购需求外的要求或采购内容，乙方应予以配合，双方按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法规的要求签署补充协议。
（4）本合同为合同草案，在合同签订前，甲方可以根据本项目的实际情况，调整合同内容。
（5）下列文件为本合同不可分割部分：
1）中标（成交）通知书；
2）乙方投标文件；
3）招标文件；
4）乙方在投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。
(5) 本合同经双方盖章后生效，合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方贰份，乙方贰份。     
	甲方（采购人）：（盖章）
	乙方（供应商）：（盖章）

	代表人：
	代表人：

	电    话：
	电    话：

	开户银行：
	开户银行：

	账    号：
	账    号：


	日      期：     年    月    日
	日      期：     年    月    日






合同附件1：技术规范和标准
1《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ 915-2017）
2 《关于印发<国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）>等文件的通知》（总站水字〔2019〕649）
3《国家地表水水质自动监测站补充监测技术规定（试行）》
4《国家地表水水质自动监测站常规五参数现场比对技术要求（试行）》
5《国家地表水水质自动监测站盲样考核管理规定（试行）》
6《国家地表水水质自动监测数据审核技术细则（试行）》
7《国家地表水水质自动监测数据审核管理办法（试行）》
8《国家地表水自动监测系统通信协议技术要求》
9《国家地表水自动监测仪器通信协议技术要求》 
10《省生态环境厅<关于印发江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）>的通知》（苏环办〔2020〕174号）
11《省生态环境厅<关于印发江苏省地表水水质自动监测站建设技术要求——站房、采水及文化建设部分（试行）>的通知》（苏环办〔2019〕114号）
12《河流流量测验规范》（GB 50179-2015）
13《声学多普勒流量测验规范》（SL337-2006）
14《环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范》（DB32/T4536-2023）


合同附件2：
考核依据及办法
（一）付款方式
合同签订后的30个工作日内，甲方向乙方支付合同额10%的运维款；剩余费用分别于合同签订后的第7个月和第13个月的月初平均分两次支付该付款周期内的运维款，每次支付比例为合同价的 45%，具体支付金额在甲方对乙方进行考核后，根据考核结果进行付费，考核办法见“丰县12座水质自动站第三方运维考核表”。






















丰县12座水质自动站第三方运维考核表
                                                          日 期：
	考核项目
	评分标准
	扣分
	备注

	数据有效率（20分）
	平均监测数据有效率高于90%(含)的不扣分；
平均监测数据有效率80%(含)-90%的扣5分；
平均监测数据有效率70%(含)-80%扣10分；
	
	

	盲样考核（15分）
	每出现1个盲样考核不合格的参数扣3分
	
	

	运行维护规范性（45分）
	在每天12时前，完成前一日数据审核工作，否则，每出现一次扣0.5分，累计扣分，扣完为止。
	
	

	
	发现非运维人员进入站房后有干扰正常监测行为，未及时制止并上报甲方的，每发现一次扣1分，累计扣分，扣完为止。
	
	

	
	分析仪器监测结果出现异常，但乙方未及时响应并未采取有效措施的，每发现一次扣1分，累计扣分，扣完为止。
	
	

	
	乙方未按要求进行例行维护，定期完成试剂更换、仪器校准、核查等维护工作的，每发现一次扣2分，累计扣分，扣完为止。
	
	

	
	未定期进行站房、采水口及采水构筑物、采水管路、辅助设施等清洁维护工作的，每发现一次扣0.5分，累计扣分，扣完为止。
	
	

	
	未按要求在平台进行运维记录填写或填写不规范的，每发现一次扣0.5分，累计扣分，扣完为止。
	
	

	
	存在其他不符合相关管理技术规范等要求的情形的，每发现一次扣1分，累计扣分，扣完为止。
	
	

	
	发现监测点位出现未经批准的变更，未及时上报的，每发现一次扣2分，累计扣分，扣完为止。
	
	

	
	发现有人为干扰采样情形，未及时上报的，每发现一次扣2分，累计扣分，扣完为止。
	
	

	
	常规参数（pH、水温、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮）设备故障，未在48h内修复或启用备机替换并将监测数据上传平台的，每发现一次扣2分，累计扣分，扣完为止。
	
	

	
	存在其他严重违反合同约定或相关规范要求的情形，每发现一次扣1分，累计扣分，扣完为止。
	
	

	质控单位考核的合格率
（20分）
	该付款周期内质控考核的平均合格率，不低于90%的不扣分；80%(含）-90%的扣5分；70%(含)-80%的扣8分；60%(含)-70%的扣10分。
	
	

	零分条款
	以下条款满足一项，该考核周期内的总得分为0分：
1、平均监测数据有效率低于70%的；
2、使用虚假信息进行停运申请和操作的；
3、该付款周期内质控考核的平均合格率低于60%的。
	
	

	总计得分
	100分-扣分合计
	
	



注：考核表说明：
1、数据有效率
a、正常情况运行
正常运行期间数据有效率=（应获取数据-无效数据）/应获取数据*100%
其中，“应获取数据”为按照监测频次要求扣除停运时段后理论应有的监测数据，以平台导出结果为准；“无效数据”为仪器故障、质控不合格期间产生的数据或经数据审核人员审核确认为无效的数据。
b、非正常情况运行
水站运行过程中，因停电、停水（自来水）、采水设施损坏、高浊度或不可抗力因素（断流或水位过低、地震、封航、暴雨、台风等）等导致停站而数据缺失或数据无效时，乙方应及时告知甲方并根据实际情况判断是否开展补充监测。
（1）具备补充监测条件的，根据相关要求，乙方应对非正常运行水站开展补充监测。补测的数据应满足相关质控要求，并应在规定的时间内上传平台，否则按无效数据处理。
计算公式：
非正常运行期间数据有效率=（实际补测数据-无效数据）/应补测数据*100%
（2）不具备补充监测条件的，乙方有义务采取必要措施最大限度的减少国家财产的损失，包括仪器设备保管以及必要性维护工作。

考核人签字：

运维机构确认：






（二）运维费核算方法
实际支付费用=当期应支付金额*考核得分对应的支付比例-扣款金额
考核总分低于80分的，不予支付当期运维费；绩效考核总分95（含）分以上的，支付当期全额运维费；绩效考核总分在80（含）-95分的，支付当期全额运维费的80%；绩效考核总分在70（含）分以下的，甲方有权单方面解除合同，且不承担任何责任。
（三）扣款的规定
1、甲方不定期对水质监测运维工作进行飞行检查，并对现场运维工作情况进行抽查，发现的不合格项要求在1个月内限时整改，且每项次予以100元扣款（考核后扣除）；属于超时完成任务的，每延期1天扣款50元；不合格项虽经指出但未能在1个月内完成整改的，报监管部门同意后终止合同。
2、采购人有权根据相关规定对扣除的运维费进行重新支配，用于开展其它站运维管理相关的工作。
















合同附件3
保密协议
甲方：
地址：
法定代表人：
乙方：
地址：
法定代表人：
鉴于：
1、 甲乙双方（以下简称“双方”）正在进行         项目合作（以下简称“项目”）；
2、 甲乙双方对该项目合作进行具体研究工作（以下简称“工作”）；
3、 甲乙双方就该项目的实施以及合作过程中，向对方提供有关保密信息，且该保密信息属提供方合法所有；
4、 甲乙双方均希望对本协议所述保密信息予以有效保护。
一、本协议所指保密信息是指：
甲方向乙方提供：
在合作过程中，乙方从甲方（或其母公司、子公司、关联公司）获得的与合作有关或因合作产生的任何商业、营销、技术、运营数据或其他性质的资料，无论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性。
乙方向甲方提供：
在合作过程中，甲方从乙方（或其母公司、子公司、关联公司）获得的与合作有关或因合作产生的任何商业、营销、技术、运营数据或其他性质的资料，无论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性。
上述保密信息可以以数据、文字及记载上述内容的资料、光盘、软件、图书等有形媒介体现，也可以通过口头等视听形式传递。
二、双方权利与义务：
1、双方保证该保密信息仅用于与合作有关的用途或目的。
2、双方各自保证对对方所提供的保密信息予以妥善保存。
3、双方各自保证对对方所提供的保密信息按本协议约定予以保密，并至少采取适用于对自己的保密信息同样保护措施和审慎程度进行保密。
4、任何一方在提供保密信息时，如以书面形式提供，应注明“保密”等相关字样；如以口头或可视形式透露，应在透露前告知接受方为保密信息，并在告知后5日内以书面形式确认，该确认应包含有所透露的信息为保密信息的内容。
5、双方保证保密信息仅可在各自一方从事该项目研究的负责人和雇员范围内知悉。在双方上述人员知悉该保密信息前，应向其提示保密信息的保密性和应承担的义务，并保证上述人员以书面形式同意接受本协议条款的约束，确保上述人员承担保密责任的程度不低于本协议规定的程度。
经保密信息披露方提出要求，接受方应按照保密信息披露方的指示将含有保密信息的所有文件或其他资料归还给保密信息的披露方，或者按照保密信息披露方的指示予以销毁。项目终止后，保密信息披露方有权向接受方提出书面要求将保密信息资料交还。
6、上述限制条款不适用于以下情况：
（1）在签署本协议之时或之前，保密信息已以合法方式属接受方所有；
（2）保密信息在通知给接受方时，已经公开或能从公开领域获得；
（3）保密信息是接受方从与其没有保密或不透露义务的第三方获得的；
（4）在不违反本协议项下约定责任的前提下，保密信息已经公开或能从公开领域获得；
（5）保密信息是接受方或其关联或附属公司独立开发，而且未从披露方或其关联或附属公司获得的信息中获益；
（6）接受方应法院或其他法律、行政管理部门要求披露的信息（通过口头提问、询问、要求资料或文件、传唤、民事或刑事调查或其他程序）因而透露保密信息，在该种情况发生时，接受方应立即向披露方发出通知，并作出必要说明。
7、双方均不保证保密信息的精确性与合理性。
8、保密信息披露方提供的保密信息，如涉及侵犯第三方知识产权的情况，接受方不对此侵权行为负责，且免于由此产生的索赔。
三、违约责任：
任何一方未履行本协议项下的条款均被视为违约。作出违约行为的一方应承担因自己的违约行为而给守约方造成的损失。如果守约方确认，对违反本协议的行为仅采取赔偿的补救措施是不够的，则守约方还有权采取禁令、实际履行或其他合理的救济措施。
4、 免责条款：
由于地震、水灾、火灾或者政策变化等人为不能预见、不能避免、不能抗拒的原因，导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议项下的有关义务时，甲乙双方相互不承担违约责任；在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行本协议。
5、 本协议有效期为    年。
6、 争议解决：
甲乙双方如因本协议订立、履行或解释发生任何争议应首先书面通知对方，按照友好合作的原则协商解决。协商不成，任何一方均可向     法院提起诉讼。
7、 法律效力：
本协议及本协议有效期内形成的补充协议、补充条款、变更条款均是本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。
本协议一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                                乙方（盖章）：
日期：                                       日期：










第六章采购需求
项目要求（采购需求）
一、采购标的
1.项目名称：沙庄桥断面等12座水质自动站第三方运维
2.采购预算：本项目采购预算为135万元，其中采购包1：白帝河观澜郡站等6座水质自动监测站第三方运维，预算金额为67.5万元；采购包2：三教堂站等6座水质自动监测站第三方运维，预算金额为67.5万元。
报价包括完成本项目内容所涉及的一切费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
3.服务期限：自合同签订之日起1年。
[bookmark: _GoBack]二、采购需求
1、项目说明
运行维护服务范围包括：各水站所有监测仪器、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷、消防、通信网络等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修与预防性维护、检定，同时承担站房网络通讯费用、水电费及站房看护费用等。运维工作应接受徐州市丰县生态环境局、省驻市环境监测中心质量检查和考核，确保水站各项监测仪器正常稳定运行并与相关生态环境部门正常联网。
2、具体站点情况
2.1站点情况
2.1 具体站点情况
本次采购的项目内容为12座水站的运行维护。要求供应商根据招标文件的要求负责水质自动监测系统的运行维护及管理工作。具体情况见下表：

采购包1站点名称及情况

	序号
	站点名称
	监测参数

	1
	白帝河观澜郡站
	水温、pH、高锰酸盐指数、氨氮、总磷

	2
	子午河站（宋楼孙楼交叉口）
	水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮

	3
	复新河李楼闸站
	水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮

	4
	丰沛运河站
	水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮

	5
	复新河常店王楼站
	水温、pH、高锰酸盐指数、氨氮、总磷

	6
	史南河站（入复新河口）
	水温、pH、高锰酸盐指数、氨氮、总磷



采购包2站点名称及情况
	序号
	站点名称
	河流（湖库）
	监测参数

	1
	三教堂站
	
	水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮

	2
	周迁堤口站
	
	水温、pH、高锰酸盐指数、氨氮、总磷

	3
	复新河巩桥站
	
	水温、pH、高锰酸盐指数、氨氮、总磷

	4
	蔺屯站
	
	水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮

	5
	于口站
	
	水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮

	6
	李口涵洞站
	
	水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮




2.2设备和设施
运维单位负责运维的设备主要包括监测仪器、数据采集与传输设备和辅助设备设施等。其中，监测仪器主要包括：水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷八项参数辅助设备设施主要包括UPS、供电系统、通讯系统、防雷系统、视频监控系统、安防设施等。
3、运行维护要求
3.1总体要求
3.1.1应有足够的资金保障。
3.1.2在水质自动监测系统运维及管理期间，在合同约束范围内成交单位拥有管理自主权；不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。
3.1.3在水质自动监测系统运维及管理期间，成交单位应严格按照业主制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到业主提出的系统及仪器设备考核指标要求。成交单位必须接受徐州市丰县生态环境局、驻市监测中心等单位的定期、不定期检查和考核。
3.1.4供应商具备一定的监测数据分析能力，能配合徐州市丰县生态环境局完成各类分析报告的编制工作，可为环境管理提供技术支撑。
3.2机构、人员、车辆、设备配备要求
3.2.1 运维单位需具备本地化运维服务能力，应在对应分包的区域2小时车程范围内至少设立1个运维技术支持机构（提供承诺函格式自拟）。
3.2.2项目管理人员配备
	序 号
	职 务
	人数（个）
	要  求
	备 注

	1
	项目负责人
	1
	专科或以上学历
	

	2
	技术负责人
	1
	中专或以上学历
	

	3
	运维人员
	2
	中专或以上学历
	根据需要随时增派人员


3.2.3.项目设备配置
	序号
	设备名称
	设备数量（套）
	要  求
	备 注

	1
	分析仪
	1
	水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷八参数或以上分析仪
	通过国家计量认证

	2
	便携式仪器
	1
	常规参数便携式仪器
	通过国家计量认证

	3
	便携式电脑
	2
	安装有远程数据查询系统
	


3.2.4运维单位须承诺成交后1个月（30日历日）内配齐本技术要求中所涉及的仪器设备、耗材和备件。耗材按照不少于半年的消耗量配置，备件按照至少1年使用量配置。必须使用原厂生产（运维仪器设备统计表3）的备品备件和耗材（若无原厂生产的，则应使用经权威机构检定合格的），严禁使用未经权威机构检定合格或劣质备品备件和耗材（提供承诺函格式自拟）。
3.2.5运维单位需具备良好的质量管理体系，满足水站运维的质量要求；同时需保障运维人员身心健康，无残疾，具备职业健康安全体系的证明文件；需具备业界良好的口碑。
3.2.6成交后，承诺按照徐州市丰县生态环境局要求开展运维交接工作，并做好接收方案。
3.3运维工作内容
运维过程中主要完成以下工作：
3.3.1水站的日常运行维护。提供、配制并定期更换水质自动监测仪器所需试剂、气体和标样；根据仪器运行状况和类型，定期对溶解氧电极、氨氮电极、pH电极、高锰酸盐指数电极、总磷UV灯等耗材进行更换，其余备品备件根据江苏省有关水质自动站备品备件管理制度的要求按期更换。所有备品备件均由成交单位提供。
3.3.2.水站的日常质量管理。对水站仪表进行定期校准、核查、比对、性能测试。配合徐州市丰县生态环境局、驻市中心进行水站质量保证和质量质控工作。
3.3.3.水站的日常安全管理。运营维护期间所需水电、通讯费用由成交单位负责，委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属业主方所有。成交人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，成交单位有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。未经业主允许，非水站运维人员不得擅自进入站房。
3.3.4.水站运维记录的规范、上报。认真、及时做好水站运行维护记录，汇总各水站每周维护记录，每月以书面形式报徐州市丰县生态环境局，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：
3.3.4.1自动站每日运行数据情况统计
3.3.4.2自动站现场维护记录
3.3.4.3自动站仪器设备故障及排除情况登记表
3.3.4.4自动站每月运行情况
3.3.4.5自动站备品备件管理登记表
3.3.5.水站的仪器设备及其他相关辅助设备设施的维护保养及故障维修。成交单位须针对水站系统和仪表制定年度保养检修计划并按期进行。保养检修包括系统的清洗和检修、仪器管路清洗、主要备件的更换、仪器的性能测试检查等内容。按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》要求，及时排除水站系统和仪表出现的故障，并对各种原因造成的仪器故障进行维修（由于地震、洪水和战争等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。
3.3.6.	水站数据采集及传输系统的维护及维修，保证通讯正常。
3.3.7.	当仪器出现故障不能及时修复时，应在24小时之内使用备机开展监测；
3.3.8.	仪器报废后（包括使用超过8年导致，或因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），运维单位须先行及时使用备机开展监测，同时报告徐州市丰县生态环境局。
3.3.9.当点位需要新增、撤销、变更时，由所在地城市生态环境部门按照点位管理程序向省生态环境厅报批。涉及站点迁移的，运维单位应做好迁移前后监测仪器设备检查工作并做好相关记录。
3.4运维工作要求
运维单位应遵守省国家、省关于水质自动站运行管理的各项规定，如运维期间出台新的运行管理规定，则运维工作按最新规定执行。
3.4.1.运维工作一般要求如下：
3.4.1.1保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；
3.4.1.2保持站房外20m以内的环境清洁；
3.4.1.3检查供电和网络通讯情况，保证系统的正常运行；
3.4.1.4保证空调正常工作，站房内温度、湿度满足仪器运行要求；
3.4.1.5指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；
3.4.1.6定期检查消防和安全设施；
3.4.1.7每次维护后做好系统运行维护记录；
3.4.1.8进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。
3.4.2每日工作内容如下：
每天上午和下午两次远程查看省控站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：
3.4.2.1判断系统数据采集与传输情况；
3.4.2.2根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；
3.4.2.3发现监测数据异常，应立即通知徐州市丰县生态环境局，在每日6时～23时出现的异常，应在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决），每日0～5时出现的异常，应在次日上午10时前解决；
3.4.2.4发生水质异常等特殊情况后，应在4小时内开展相应的运维工作，并将现场情况及时上报徐州市丰县生态环境局；
3.4.2.5根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况；
3.4.2.6每日检查数据是否及时上传并正常发布，发现数据断网及时恢复。
3.4.2.7运维单位对水站监测数据进行初审，并配合徐州市丰县生态环境局将审核数据按时提交驻市监测中心。
每日10时前运维人员配合徐州市丰县生态环境局完成水站前日各站点原始数据的审核，上报复核。当天因网络故障等原因未能完成数据审核报送的，应于当日18时前审核报送。
3.4.3.每周工作内容如下：
每周至少巡检省控站1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：
3.4.3.1查看站房内设备是否齐备，有无丢失和损坏；检查工控机、数采仪、视频监控设备及其它辅助设施工作是否正常；检查电路系统，保证系统供电正常，电压稳定；检查站点的通讯系统，保证站点与相关数据监控平台的连接正常，数据传输正常。
3.4.3.2检查各仪器管路、阀门是否正常，仪器电极有无沾污，检查试剂的消耗情况。
3.4.3.3检查各监测仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。	
3.4.3.4高锰酸盐指数、氨氮、总磷每周2次质控核查（零点核查及漂移、标点核查及漂移，间隔不超过4天，可以为自动或手工）。
3.4.3.5 pH、溶解氧、电导率、浊度、水温每周至少进行一次水样比对。
3.4.3.6水站系统（以氨氮、高锰酸盐指数为代表指标）进行一次系统干预检查。
3.4.3.7对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准。
3.4.3.8每周对站房内各仪器、内外环境卫生进行检查，及时保洁。及时清除站房周围的杂草、积水和取水口附近杂物。
3.4.3.9检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。
具体要求见下表：
	序号
	维护内容
	维护周期及目标
	维护要求

	1
	通讯检查
	1次/周，确保控制和数据上传通道畅通
	确保工控机各串口和PLC、数采仪、分析仪器连接一一对应正确且牢固

	
	
	
	通过现场监控软件测试工控与PLC及各仪器之间是否连接正确

	
	
	
	VPN网络设备检查，保证通讯畅通

	
	
	
	视频监控设备检查，监控视角位置

	2
	PLC检查
	
	检查PLC状态数据传输和报警灯，确保无数据传输和报警

	
	
	
	确保取水过程中PLC上各点输入输出状态正确

	
	
	
	测量并确保PLC时钟电池电压正常。必要的情况更换电池

	
	
	
	确保PLC串口模块连接牢固

	3
	面板开关检查
	1次/周，确保各开关功能正常
	检查控制柜前面板开关和指示灯确保其工作正常

	4
	配电板清扫
	
	清扫配电板上各个元件上的灰尘

	5
	配电板状态检查
	
	检查确保配电板上各个接线接头不松动，并清除锈蚀接头。确保各个接触器和继电器工作正常

	6
	接地检查
	
	确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护器接地

	7
	温湿度仪检查
	
	检查温、湿度仪是否显示合理，保证温度探头反应灵敏

	8
	稳压电源清扫
	
	断电情况下清扫稳压电源内的灰尘

	
	
	
	检查碳刷是否正常，磨损较多情况必须更换

	
	
	
	上电测试，确保稳压源工作正常

	9
	UPS检查清扫
	
	断电情况下清扫UPS各个散热孔上的灰尘

	
	
	
	检查确保UPS充放电正常

	10
	UPS电池箱清扫
	
	做好绝缘措施情况下清扫UPS电池箱内的灰尘

	
	
	
	确保箱内各个电池联线接触良好牢固

	
	
	
	确保各个电池无漏液，外观正常

	11
	机柜台面清扫及检查
	
	检查机柜台面及玻璃是否清洁

	
	
	
	检查机柜各门是否关于完好

	12
	实验区清扫
	1次/周，确保整齐清洁
	1）保持实验区台面清洁

	
	
	
	2）保持仪器设备摆放征集

	
	
	
	3）按要求存储试剂

	
	
	
	4）按要求处置废液

	13
	高锰酸盐指数分析仪维护
	1次/周，确保监测仪器所需试剂充足，管路、阀门处于正常状态，仪器电极无沾污，运行稳定，比对数据合格
	1）检查数据传输和报警模块是否正常

	
	
	
	2）确保冷却水供应正常

	
	
	
	3）清除水浴锅内水垢，疏通管道

	
	
	
	4）确保各个阀门正常

	
	
	
	5）检查并更换老化的输送硫酸软管

	
	
	
	6）添加参比电极电解液

	
	
	
	7）清除ORP电极上污垢

	
	
	
	8）检查并更换老化的ORP电极

	14
	氨氮分析仪维护
	
	1）检查氨氮分析仪加热模块是否正常，是否维持在40℃

	
	
	
	2）检查气敏膜，添加电解液

	
	
	
	3）检查并更换老化的氨氮管路系统

	
	
	
	4）检查并更换老化的氨氮蠕动泵管

	
	
	
	5）检查并更换老化的加热迂回管路

	
	
	
	6）检查并更换老化的电极

	
	
	
	7）修正液位压力传感器参数

	15
	总磷分析仪维护
	
	1）检查数据传输和报警模块是否正常

	
	
	
	2）更换试剂

	
	
	
	3）确保冷却水供应正常

	
	
	
	4）清除水浴锅内水垢，疏通管道

	
	
	
	5）检查并更换老化的UV灯

	
	
	
	6）确保各个阀门正常

	17
	五参数分析仪
	
	1）检查数据传输和报警模块是否正常

	
	
	
	2）检查电极是否被泥沙和藻类沾污

	
	
	
	3）清洗电极更换电极液

	
	
	
	4）检查并更换老化的电极

	
	
	
	5）确保清洗水供应正常

	18
	采样器维护
	1次/周，保证采样瓶清洁
	1）检查并更换老化的蠕动泵软管

	
	
	
	2）检查并更换老化的分配臂软管

	
	
	
	3）检查并更换老化的采样管

	
	
	
	4）清洗采样切换阀

	
	
	
	5）重新调整采样参数，确认自动留样器工作正常。

	
	
	
	6）检查样品储藏室温度

	
	
	
	7）清洗样品储藏室


3.4.4.每月工作内容如下：
3.4.4.1室内外取水管路清洗、清淤，清洗液位计、液位观察管、样水杯喷头等部件。检查蠕动泵是否有堵塞和渗漏，采水系统综合测试。
3.4.4.2校正pH、溶解氧电极，更换高锰酸盐指数、氨氮、总磷等仪器相关分析试剂并校正。
3.4.4.3高锰酸盐指数、氨氮、总磷仪器线性检查。
3.4.4.4每月对数据和运维记录进行备份。
具体要求见下表：
	序号
	维护内容
	维护周期及目标
	维护要求

	1
	室外取水管路清洗清淤
	1次/月，确保管路无泥沙附着
	将室外取水管路淤泥吹出，至少三次空气吹洗，以便达到良好清淤效果

	
	
	
	采用3%稀盐酸，对取水管路进行清洗。清洗完毕后15分钟手动运行一次采水流程，以便将管路中残余药剂清洗掉

	
	
	
	恢复取水管路原状

	2
	室内管路清洗
	2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着
	手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回

	
	
	
	检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换

	3
	清洗液位计
	1次/月，确保液位计工作正常
	将液位计拆下，用3%盐酸擦洗浮球和导杆，清除表面钙化物和污物

	
	
	
	测量浮球导通电阻，导通电阻必须小于20欧姆，且反应灵敏

	
	
	
	原样装回液位计

	
	
	
	必要的情况更换新液位计

	4
	清洗样水杯喷头
	1次/月，确保喷头工作正常
	将样水杯清洗喷头拆下，检查是否有锈蚀状况，轻微锈蚀可采用3%稀盐酸浸泡方法清除锈蚀，严重锈蚀状况直接换新

	
	
	
	将喷头原样装回后注意调节喷头配水强度

	5
	蠕动泵负载检查
	1次/月，确保蠕动泵无堵塞和渗漏，计量准确
	按蠕动泵说明书要求，检查输出扭矩

	
	
	
	若不符合说明书规定要求，及时更换泵管

	6
	液位观察管清洗
	1次/月，确保液位观察管清洗透明
	拆下透明管清除脏污，用试管刷清洗干净

	
	
	
	拆卸部件原样装回

	7
	取水系统综合测试
	1次/月，确保系统取水正常
	完成上述测试后复原所有阀门到正确位置

	
	
	
	检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好

	
	
	
	检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常

	8
	高锰酸盐指数分析仪
	2次/月，更换试剂并校正，确保数据正常
	更换标准校正液和分析试剂，一般不超过15天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂
试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求

	9
	氨氮分析仪
	1次/月，更换试剂并校正，确保数据正常
	更换标准校正液和分析试剂，一般不超过30天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂
试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求

	10
	总磷分析仪
	
	

	11
	五参数
	1次/月，校正pH和溶解氧电极，确保数据正常
	校正pH和溶解氧电极，确保校正数据符合仪器要求


3.4.5每两月工作内容如下：
3.4.5.1采水系统维护，根据丰、枯水期调整采水系统，保正其正常运行；
3.4.5.2电动球阀、单向阀清洗检查；压力表测试、工控机检查；
具体要求见下表：
	序号
	维护内容
	维护周期及目标
	维护要求

	1
	采水系统维护
	1次/2月，根据不同水期，适当调整，保证采水系统正常运行
	对季节性断流、河道改变明显的断面水质自动站采水系统进行加固、调整采水泵

	
2
	电动球阀清洗检查
	1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏
	将电动球阀手动拆下，用试管刷清洗后，将电动球阀装回管路

	
	
	
	开启组态单阀测试程序，单独控制阀门开关，检查阀门开关时间是否符合要求（10s以内）

	
	
	
	必要的情况替换电动球阀

	
3
	单向阀清洗
	1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏
	拆下单向阀，用试管刷清洗单向阀阀体及密封橡胶上附着的脏污物，检查密封性是否完好后，原样装回管路

	
	
	
	必要情况更换单向阀

	
4
	压力表测试
	1次/2月，确保清洗后压力表读数正常
	拆下压力表表头，清洗清除压力导管内泥沙

	
	
	
	压缩空气吹脱表头内残留脏污

	
	
	
	调节空压机输出压力为0.6Mpa，输出气管连接到待测压力表，检查待测压力表显示是否和空压机一致，反应是否灵敏

	
	
	
	原样装回压力表，注意气密性

	
	
	
	必要情况更换压力表

	5
	工控机检查
	1次/2月
	检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警

	
	
	
	强制切断电源后复电工控机是否可以自动启动，并运行windos系统、加载现场监控软件，串口连接是否正常

	
	
	
	插入备份光盘，用ghost软件备份操作系统。将备份好的操作系统和分区D内的文件拷贝到备份移动硬盘上

	
	
	
	断电后拆下工控机，打开后盖，用细毛刷清

	
	
	
	除电源和主板上的灰尘，尤其注意cpu板、内存和各个串口卡上的灰尘清除。检查各个功能卡接口是否连接牢固

	
	
	
	检查硬盘SATA连接线是否松动

	
	
	
	定期对杀毒软件升级，专机专用，禁止从事与工作无关的活动

	
	
	
	装回工控机重复1）、2）步骤


3.4.6每年工作内容如下：
成交单位负责站房、栈桥及相关附属设施的维修、维护工作。每年对站房进行一次全面修缮，对站房外围进行整修和粉刷，保证墙面整洁、站房安全；每年对栈桥或取水设施进行一次检修，确保水样取水的代表性；每年对防雷设施进行一次全面检测，并提供检测报告；对站房的门禁、灭火设施、视频监控系统、标志牌、LOGO等附属设施进行维护。其中水站外观整治及内外墙面粉刷要求如下：
①沾水：墙面湿润有利于铲掉旧的墙皮。
②铲墙皮：铲除原有墙面已经被水浸过的部分，或用尼龙刷或者粗砂纸将其铲除，磨平。直到露出水泥砂浆墙面或腻子层裂缝及找平：
③裂缝：一般情况下用牛皮纸和白乳胶贴住裂缝。
④找平：凸凹不平的表面需要找平，一般石膏粉比较常用，凸凹差不超过0.5公分为佳，选择颗粒细度较高和质地较硬的腻子或在腻子里添加一定的白乳胶，提高腻子的硬度。用较细的砂子，一般质地较松软的腻子（如821）用400-500号砂子，质地较硬的（如墙衬等）用360-400号。涂刷主要注意墙角，每滚中间接茬部分和收漆方向，墙角的处理，多数用板刷或排笔进行涂刷。刷漆时每滚上墙后都要有个收漆动作，一滚套一滚，切勿漏刷。
⑤负责对站房外围的院墙、大门、绿化等基础设施进行维护，如有损坏及时更换。
3.4.7 日常运维其他相关要求如下：
3.4.7.1 成交单位需协助徐州市丰县生态环境局做好水站固定资产、备品备件的管理及登记等工作。
3.4.7.2 运维单位应积极参加省监测中心或驻市中心主办的技术培训班，加强业务学习，不断提高业务能力和水平。
3.4.7.3 运维单位应根据国家与我省有关要求做好废液的处理工作。
3.4.7.4 运维单位保证满足生态环境部门对省控站仪器设备故障的响应时间要求，当仪器设备每日5时～23时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，运维单位必须在24小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。
3.4.7.5 当仪器损坏不能修复时，应在24小时之内使用备机开展监测，并同时报告徐州市丰县生态环境局，徐州市丰县生态环境局组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。
3.4.7.6 仪器报废后（包括使用超过8年导致，或因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），运维单位须先行及时使用备机开展监测，同时报告徐州市丰县生态环境局。
3.4.7.7 严禁擅自更改仪器参数设置。
3.4.8 质量控制要求
运维单位需认真落实质量管理制度，建立完善的运行维护工作质量管理体系，按照《环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范》（DB32/T4536-2023）等规定要求，定期开展质控核查、水样比对、加标回收和系统干预检查等质控工作。其中：
3.4.8.1 氨氮、高锰酸钾指数、总磷、至少每周进行2次质控核查（零点核查及漂移、标点核查及漂移，可以为自动或手工），每月进行一次线性检查。
3.4.8.2 pH、溶解氧、电导率、浊度、水温、叶绿素、蓝绿藻每周至少进行一次水样比对。
3.4.8.3 水站系统（以氨氮、高锰酸盐指数为代表指标）至少每周进行一次系统干预检查。合格标准参考国家相应规范要求。
3.4.8.4 所有质控结果（包括图片等佐证材料）应及时报省监测中心，结果未报、频次未达标或未附佐证材料视为考核不合格，同时扣除该参数当月（或该季度）相关时段运维款。成交单位应及时对校准、质控和水质异常等的数据做出标识，并于每日的12:00之前将完成前一日原始数据的标识工作。
3.4.8.5 质控考核测试不合格时，成交单位应立即查找原因，并在考核结束的24小时内完成补测。补测仍不合格仪器（或系统）视为故障，需在48小时内更换备机。质控考核不合格的数据直至下次测试合格前均按无效数据剔除。成交单位未按要求更换备机的，相关数据将全部视作无效数据，并同时扣除该参数当月运维款。
3.4.8.6 运维单位必须接受徐州市丰县生态环境局及其委托单位和人员的质量检查。
3.4.9 应急措施要求
供应商应制定应急事故处理方案，内容包括突发性水质污染、特殊时期（丰水期、枯水期）、自然灾害、水电检修、临时停电或节假日、重大活动或被破坏情况。
3.4.9.1 水站监测数据异常处理
当水站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，须2小时内到达站点核查仪器运行状态，保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助托管站进行手工监测复核。
3.4.9.2 水质自动站系统仪器故障
当水质自动站系统仪器出现故障、停运时，成交单位应保证在2小时内到达现场检修，如24小时内无法排除故障，导致水站主要监测指标无法连续监测时，须在48小时内更换备机；因水电中断或采水故障，水站无法正常运行的，应委托有资质的检测机构进行检测以确保数据的完整性，实验室检测数据不少于每周两组（不得为同一天监测）。并及时用电话与书面形式报告业主，协商处理方案。
3.4.9.3 应急与数据补测有关费用的规定
①成交单位发现数据异常波动并及时核实上报、有效发现污染事故的（以上报的应急监测快报为准），或积极配合国家或省级的污染排查、水站检查工作（需有正式通知），并得到正面评价的，在核算月度运维款时每次可在扣除的总运维费中少扣除2000元；如未及时发现水质异常或响应不及时，或在检查中得到负面评价的，在核算月度运维款时每次须多扣除2000元。
②成交单位因站点水电中断、采水故障等原因停运，需要委托有资质的检测机构进行检测时，应在上报手工监测数据的同时附有相关检测机构的正式检测报告，相关检测费用由成交人单独报价，在运维费核算时另行核算（不得超出因故障、停运等原因扣除的运维费用的80%）。
③徐州市丰县生态环境局每季度对运维费进行核算，对于扣减的运维费用，由双方协商用于徐州市丰县生态环境局指定的水站故障仪器大修、系统升级、站房整修等方面的建设，供应商须在投标时提交相关维修服务的报价清单。
④备机应满足国家及省内相关技术规范的要求，并在我省和国内得到广泛应用，适用于我省水环境自动监测系统，投标时应提供仪器彩页和相关使用情况证明材料。具体技术要求见下表
更换备机技术要求
	项目名称
	技术要求

	分析方法
	水温
	热电阻/热电偶

	
	pH
	玻璃电极法

	
	溶解氧
	电化学法/荧光法

	
	电导率
	电极法

	
	浊度
	光散射法

	
	高锰酸盐指数
	高锰酸钾氧化法

	
	氨氮
	水杨酸分光光度法/氨气敏电极法

	
	总磷
	钼酸铵分光光度法

	性能指标

	水温
	检测范围
	0℃～60 ℃，可调

	
	
	准确度
	±0.5 ℃

	
	
	MTBF
	≥720 h/次

	
	pH
	检测范围
	pH 0～14 （0～40 ℃），可调

	
	
	重复性
	±0.1 pH

	
	
	漂移（pH=4、7、9）
	±0.1 pH

	
	
	响应时间
	≤30s

	
	
	温度补偿精度
	±0.1 pH

	
	
	MTBF
	≥720h/次

	
	
	实际水样比对试验
	±0.1 pH

	
	溶解氧
	检测范围
	0～20 mg/L，可调

	
	
	零点漂移
	±0.3 mg/L

	
	
	量程漂移
	±0.3 mg/L

	
	
	重复性
	±0.3 mg/L

	
	
	响应时间（T90）
	≤120 s

	
	
	温度补偿精度
	±0.3 mg/L

	
	
	MTBF
	≥720 h/次

	
	
	实际水样比对试验
	±0.3 mg/L

	
	电导率
	最小检测范围
	0～500 mS/m（0～40℃），可调

	
	
	重复性误差
	±1%

	
	
	零点漂移
	±1%

	
	
	量程漂移
	±1%

	
	
	响应时间（T90）
	≤30s

	
	
	温度补偿精度
	±1%

	
	
	MTBF
	≥720h/次

	
	
	实际水样比对试验
	±10%

	
	浊度
	检测范围
	0～1000NTU，可调

	
	
	重复性
	±5%

	
	
	零点漂移
	±3%

	
	
	量程漂移
	±5%

	
	
	线性误差
	±5%

	
	
	MTBF
	≥720h/次

	
	
	实际水样比对试验
	±10%

	
	高锰酸盐指数
	检测范围
	0～20mg/L

	
	
	零点漂移
	±5%

	
	
	量程漂移
	±5%

	
	
	葡萄糖试验
	±5%（测量误差）

	
	
	重复性
	±5%

	
	
	检出限
	≤0.5 mg/L

	
	
	MTBF
	≥720 h/次

	
	
	实际水样比对试验
	按HJ915-2017执行

	
	氨氮
	检测范围
	0～10 mg/L，可调

	
	
	零点漂移
	≤5.0%

	
	
	量程漂移
	≤5.0%

	
	
	精密度
	≤5.0%

	
	
	检出限
	≤0.05mg/L

	
	
	实际水样比对试验
	按HJ915-2017执行

	
	
	最小维护周期
	≥168h

	
	总磷
	检测范围
	0～2mg/L，可调

	
	
	零点漂移
	±5%

	
	
	量程漂移
	±10%

	
	
	准确性
	±10%

	
	
	精密度
	±10%

	
	
	检出限
	≤0.01mg/L

	
	
	MTBF
	≥720h/次

	
	
	实际水样比对试验
	按HJ915-2017执行

	功能要求
	具有分析仪器过程日志记录功能

	
	存储不少于1个月的原始数据和运行日志

	
	能接受远程控制指令(常规五参数、叶绿素a、藻密度除外)

	
	具有仪器运行周期（连续或间歇）设置功能

	
	具有异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺

	
	

	
	试剂报警等信息

	
	具有仪器状态(如测量、空闲、故障、维护等)显示

	
	具有RS-232或RS-485标准通讯接口

	
	必须支持《国家地表水监测仪器通信协议技术要求》

	
	监测频次4个小时1次，应具备1小时1次的监测能力


3.5 交接工作安排
成交单位负责与原业主方对水站正常运行所必须的资产进行清点、测试和查验，以及相关档案资料的移交等。交接内容主要包括：
3.5.1 站房及其配套设施。主要包括站房主体、防雷设施、质控间和值班室相关配套、供电设施、给排水设施、暖通设施、通讯设施等。
3.5.2 采水设施。主要包括采水构筑物、采水泵、采水管道、清洗配套装置、防堵塞装置和保温配套装置等。
3.5.3 仪器设备。主要包括配水单元、分析单元、质控单元、留样单元、辅助单元、控制单元、数据采集与传输单元软硬件等。
3.5.4 视频监控及安防设施。主要包括视频监控、门禁、烟雾报警器、自动灭火器、站房钥匙等。
3.5.5 文化建设有关内容。主要包括站房外部的水站标志牌、简介牌和水站LOGO，站房内部的站点流域表征图、运维管理体系图和水站系统流程图等。
3.5.6 档案资料。主要包括站房采水相关图纸、系统及仪器密码、仪器说明书、自查报告、交接报告等。
3.5.7 其他设施。主要包括便携式仪表、备品备件、生活设施等。
在采购前投标单位可与原业主方共同对水质自动监测系统的系统运行情况，仪器运行情况，数据采集情况进行实际考察，并且做好接收方案和后期运维工作方案。
3.6 参考或参照技术规范和标准
1.国家环境保护总局发布的相关水质在线监测技术标准
2.国家标准方法和《水和废水监测分析方法》
3.《国家地表水水质自动监测站运行管理办法》
4.《环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范》（DB32/T4536-2023）
5.《环境水质监测质量保证手册》
6.《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002 ）
7.《水质河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）
8.《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）
9.《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）
10.《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）
11.《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）
12.《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）
13.《氨氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T101-2003）
14.《总氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T102-2003）
15.《总磷水质自动分析仪技术要求》（HJ/T103-2003）
16.《声学多普勒流量测验规范》（SL337-2006）
17.《户外标识牌技术规程》（CECS148:2003）
18.《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）
19.《建筑设计防火规范》（GB 50016-2015）
20.《智能建筑标准》（GB/T50314-2006）
4、监督管理
4.1 数据必须真实有效，供应商近3年内，在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为（请供应商根据本单位实际情况咨询承诺，若有不实，按提供虚假资料处理，并承担相关法律责任）
4.2 供应商应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则徐州市丰县生态环境局有权终止合同。
4.3 运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实徐州市丰县生态环境局有权终止运维合同。
4.4 徐州市丰县生态环境局组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，可以取消该公司在江苏区域内相关运维投标资格或扣减相应的运维经费，并有权终止运维合同。
4.5 违反江苏省水质自动站管理办法等违规行为的，一经查实徐州市丰县生态环境局有权终止运维合同。
4.6 运维机构有下列情形之一的，徐州市丰县生态环境局将扣除相应站点当月运维经费：迟报、漏报或不报审核数据的；拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰，发现非运维人员进出站房，未按要求及时向徐州市丰县生态环境局报告的；其他不履行规定职责的情形。
4.7 在各类专项质量检查中，发现运维单位未达到徐州市丰县生态环境局运维质控要求时，根据对数据质量造成的影响程度，扣减相应站点当季度10%～100%运维经费；如未及时整改，加倍扣款。
4.8 徐州市丰县生态环境局有权根据相关规定对扣除的运维费进行重新支配，用于开展其它与水站运维管理相关的工作。
三、其他要求：
见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。





















第七章  投标文件相关格式
1、投标函格式
2、开标一览表格式
3、分项价格表格式
4、偏离表格式
5、法定代表人授权书格式
6、中小企业声明函格式
7、残疾人福利性单位声明函格式
8、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式
9、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）格式
10、预付款保函支付条款模板
11、关于符合本国产品标准的声明函
12、招标代理服务费收费标准
















一、投标函格式

致：江苏格恒项目管理咨询有限公司
根据项目                     [项目编号：JSZC-320321-JGHG-G2026-0004]招标文件，           (姓名)代表我方                   （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。
据此函，投标人承诺并同意如下： 
1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。
2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括本项目更正公告。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4. 投标有效期为开标之日后90天。
5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
6.投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。
7. 江苏格恒项目管理咨询有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏格恒项目管理咨询有限公司确定。
8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。
9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址： 
电话： 
传真： 

投标人：（盖单位电子签章）            
日期：   年  月  日                       



二、开标一览表格式
项目名称：沙庄桥断面等12座水质自动站第三方运维 
项目编号：JSZC-320321-JGHG-G2026-0004 
货币单位：人民币元
	项目名称
	投标人所投采购包
	服务期限
	总价（小写）

	沙庄桥断面等12座水质自动站第三方运维
	采购包     
	自合同签订之日起一年
	

	总价（大写）
	



投标人应按所投采购包分别填写《开标一览表》，各采购包投标报价均应包含完成本项目所需的全部费用，请充分考虑。以电子投标文件格式中的“开标一览表”为准。

报价说明：
1、供应商报价时需考虑完成本项目内容所涉及的包含并不限于人工费、材料费、机械费、工具设备费、税费、代理费、保险、培训、售后服务、验收、利润等供应商认为可能发生的相关一切费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。。
2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；
3、偏离说明：详见《偏离表》。

投标人承诺：本项目由投标人本企业提供服务
投标人：（盖单位电子签章）            
日期：   年  月  日                       

三、分项价格表格式

项目名称：沙庄桥断面等12座水质自动站第三方运维 
项目编号：JSZC-320321-JGHG-G2026-0004
采购包： 

（格式自拟，但需要说明本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为    %。）

注：投标人应按所投采购包分别列出分项价格表。


投标人：（盖单位电子签章）
                
日期：   年  月  日

注：
1．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
2.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
3.投标人对以上数据的真实性负责。
江苏格恒项目管理咨询有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：沙庄桥断面等12座水质自动站第三方运维 
项目编号：JSZC-320321-JGHG-G2026-0004 
采购包：
	序号
	偏离内容
	招标文件的要求
	投标文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。
投标人：（盖单位电子签章）            
日期：   年  月  日                       



五、法定代表人授权书格式

（一）授权委托书
委托人：
地址：
法定代表人：               职务：
统一社会信用代码：
受托人：        性别：男（女）
年龄：  岁      民族：  族
职务：
身份证号：
兹委托（     ）全权代表我企业（公司）参与（    ）项目（项目编号：     ）采购包     的招、投标活动及签订合同。（    ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（   ）无转委托权。
委托期限自   年  月  日起至  年  月  日止。
特此授权委托。

委托人（电子签章）：
法定代表人（签字或盖章）： 
受托人（签字或盖章）：
         
年  月 日 
(受托人身份证扫描件附后)
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（二）法定代表人身份证明书


单位名称：
地址：
姓名：            性别：    
身份证号：        职务：

         系我企业（公司）的法定代表人。

特此证明。


投标人：         （电子签章）
 
法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日


(法定代表人身份证原件扫描件附后）

特别提醒：文件中如需“法定代表人或授权委托人签字或盖章”，投标人可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。
六、中小企业声明函格式
项目名称：沙庄桥断面等12座水质自动站第三方运维
项目编号：JSZC-320321-JGHG-G2026-0004
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加  （单位名称）  的   (项目名称)  采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
(标的名称)，属于  (采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为(企业名称)，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！！！）；
   .......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
投标人：（盖单位电子签章）
日期：
 
注：本项目采购的服务属于其他未列明行业。
备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。


中小企业规模类型自测小程序
工业和信息化部中小企业局组织开发的中小企业规模类型自测小程序自2020年2月27日上线运行以来，已为广大中小企业和政府部门、有关机构及社会公众提供测试服务超过100万次。为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。
如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958。



七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：沙庄桥断面等12座水质自动站第三方运维 
项目编号：JSZC-320321-JGHG-G2026-0004 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：（盖单位电子签章）
 
日期：   年  月  日



八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加沙庄桥断面等12座水质自动站第三方运维（项目编号：JSZC-320321-JGHG-G2026-0004）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：（盖单位电子签章）
 
日期：   年  月  日






九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）格式（投标人可自行拟定）

项目编号：JSZC-320321-JGHG-G2026-0004 
项目名称：沙庄桥断面等12座水质自动站第三方运维
采购包：

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：沙庄桥断面等12座水质自动站第三方运维，项目编号：JSZC-320321-JGHG-G2026-0004 所必需的设备和专业技术能力，具体为：
格式自拟
（需提供①投标人拟用于本项目的车辆提供《合同签订后购置必备车辆并提供车辆为自有或租赁的相关证明材料》的承诺书扫描件加盖电子签章（必须按照招标文件格式承诺，不得修改；
②投标人拟为本项目服务的项目经理的劳动合同、身份证及开标时间前三个月（不含开标当月）社保证明扫描件加盖电子签章）。

………… 特此声明。
投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                     投标人：（盖单位电子签章）

                                    日  期：  年  月  日


 十、预付款保函支付条款模板
符合条件一：提交预付款保函的
（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥大写：人民币。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥大写：人民币。
……
符合条件二：不提交预付款保函的
（1）合同签订后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥大写：人民币。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥大写：人民币。
……
注:
1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。
2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。














十一、关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：















本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
投标人：        （电子签章） 
            
         日期：   年  月  日









十二、招标代理服务费收费标准
	中标或者成交金额
	费率

	最低收费金额(每个委托项目)
	5000元

	50万元以下(含50万元)
	1.6%

	50-400万元(含400万元)
	1.5%

	400-1000万元(含1000万元)
	1.1%

	1000-5000万元(含5000万元)
	0.8%

	5000-1亿元(含1亿元)
	0.25%

	1-10亿元(含10亿元)
	0.05%

	10-50亿元(含50亿元)
	0.01%

	50亿元以上
	0.005%


说明：
1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。
2.代理服务费按差额定率累进法计算。
3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）
4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。
5.本次招标代理服务费按《徐州政府采购业务代理服务费行业指导价格标准》规定标准的80%收取。 

7.备注：1、收费标准执行本表的80%，由成交供应商支付。
2、关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知（苏财规〔2026〕1号）
评审活动相关费用：评审专家参加省内政府采购项目评审时应获得的专家评审费按以下规定进行管理。
（一）集中采购机构实施的项目，由集中采购机构支付评审费；非集中采购机构实施的项目，由采购人支付评审费，不得由其他单位或个人代为支付，严禁将专家评审费转嫁给代理机构或中标、成交供应商。
（二）远程异地评标项目专家评审费按评审专家属地规定的标准支付。
（三）专家评审费应在项目评审完成后30个工作日内支付专家。因专家原因导致项目废标，则不需要向应当承担责任的专家支付费用。
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