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第1章   招标公告
项目概况

2026年江苏省小水库水雨情测报设备维护更新项目的潜在供应商应在江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取采购文件，并于2026年8月17日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

 一、项目基本情况

1.1项目编号：JD066026N3ZC02714（JSZC-320000-JCEC-G2026-0262）
1.2项目名称：2026年江苏省小水库水雨情测报设备维护更新项目
1.3预算金额：人民币425万元 

1.4最高限价：人民币422万元 

1.5采购需求：全省368处小水库安装雷达式水位计155套、浮子式水位计104套、翻斗式雨量计259套、遥测终端254套、4g通讯模块（双信道）324套、太阳能供电系统259套，包含设备采购、安装调试、数据上传入分中心库（按照DB32/T2197-2022执行）；其中已确定工程量站点333处，备品备件35套。产品清单如下：
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	型号规格
	备注

	1
	雷达式水位计（含安装支架）
	155（其中35套为备品备件）
	套
	详见技术要求
	核心产品

	2
	浮子式水位计
	104
	套
	详见技术要求
	

	3
	翻斗式雨量计
	259（其中35套为备品备件）
	套
	详见技术要求
	

	4
	遥测终端（含避雷模块）
	254（其中35套为备品备件）
	套
	详见技术要求
	

	5
	4g通讯模块（双信道）
	324（其中35套为备品备件）
	套
	详见技术要求
	

	6
	2年通讯费用
	324（其中35项为备品备件）
	项
	详见技术要求
	

	7
	机箱
	259（其中35套为备品备件）
	套
	详见技术要求
	

	8
	太阳能供电系统
	259（其中35套为备品备件）
	套
	详见技术要求
	

	9
	安装线缆等辅材
	259（其中35套为备品备件）
	套
	详见技术要求
	

	10
	系统设备安装调试
	368（其中35项为备品备件）
	项
	详见技术要求
	

	11
	分中心采集平台配置及调试
	7
	处
	详见技术要求
	


具体内容详见招标文件第四章。

本项目不接受进口产品投标。

1.6项目地点：配送至采购人指定地点并完成安装验收等工作，包含：南京、无锡、徐州、连云港、淮安、扬州、镇江7市。
1.7合同履行期限：333处已确定工程量站点，要求中标单位在合同签订后40天内，完成包括设备采购、安装调试、数据上传入分中心库；备品备件35套，要求中标单位在合同签订后1年内，完成江苏省水文水资源勘测局指定服务。
1.8行业划分：工业
1.9本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

1.10本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）； 

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务报表（公司成立不满一年，至少提供投标截止时间前近一个月的财务报表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：①提供缴纳税收的凭证；②提供缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无。
2.4第2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.5供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.7拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询投标人信用记录并保存。

三、获取招标文件

3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

3.2地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3.3方式：网上下载

四、响应文件提交

4.1 截止时间：2026年8月17日9点30分（北京时间）

4.2 提交响应文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

4.3地点：“苏采云”开标大厅。
五、开启

5.1 时间：2026年8月17日9点30分（北京时间）
5.2 地点：“苏采云”开标大厅。
六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜

7.1本项目在 江苏政府采购网 网站发布公告。

7.2投标人通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

 有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

7.3 勘察现场：自行踏勘。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

　 7.1采购人信息

名 称：江苏省水文水资源勘测局 

地址：江苏省南京市鼓楼区上海路5号

联系人：欣工 

联系电话：025-86338538
7.2采购代理机构信息

名 称：江苏省设备成套股份有限公司 

地　址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋9楼902室 

联系人：吴铭、王希稳
联系方式：025-85360235、17705161691  

7.3项目联系方式

联系人：吴铭、王希稳
联系方式：025-85360235、17705161691  

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

第二章 投标人须知

一、总 则
1、适用法律
1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能
3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7本国产品支持政策

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。政府采购活动涉及本国产品的，投标人应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章），否则不得享受价格评审优惠。本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成
4、招标文件组成
4.1招标文件包括以下主要内容：招标公告；投标人须知；投标人应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求和投标保证金交纳、退还方式以及不予退还投标保证金的情形；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；采购代理机构代理费用的收取标准和方式；投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改
5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制
6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。
6.4投标文件应按照招标文件规定的顺序打印、装订成册并编制目录。因编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、联合体投标

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
8、投标文件的组成
8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。
8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容
9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（4）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见第六章）；

（3）投标人资格资信证明文件：

1) 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

2) 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；
3) 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；
（5）《商务条款偏离表》；

（6）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（7）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（8）其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术内容
技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《采购需求偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容
11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。
11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6 《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。如两份开标一览表中的投标报价不一致，视为提交备选投标报价，作无效投标处理。

11.7本项目预算为：详见第一章。
12、投标文件的其他部分
12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

13、投标保证金

无
14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15、投标文件签署
15.1 投标文件的正本和副本均应由投标人法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人签字，如果它们之间内容有差异，则以正本为准。

16、投标费用
16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
16.2 招标代理服务费：本次招标，采购预算金额已包含代理服务费，本项目产生的招标代理服务费、专家评审费或公证费等相关服务费用，均由采购人支付。

本项目代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会“计价格【2002】1980号”）代理招标收费基准费率标准的58%计算。
四、投标文件的递交
17、投标文件的密封和递交
17.1投标人的所有投标文件均应密封后递交，同时应提供电子版投标文件壹份（电子版须为投标文件正本加盖公章、签字后形成PDF扫描件，扫描件内容应与纸质投标文件正本完全一致、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。每套投标文件须清楚标明“正本”、“副本”。如果它们之间内容有差异，以正本为准。
17.2 投标文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或授权代表签字（或签章）并在招标文件中注明须加盖公章的地方加盖公章，如为授权代表签字的应附“法定代表人授权书”，正本必须为原件，但投标人的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，评标委员会认为需要时，投标人应提供原件供核对。
17.3 投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有投标人法定代表人或授权代表签字（或签章），同时加盖投标人公章。

17.4投标文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订，如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面；投标文件装订提倡采用胶装的形式。
17.5 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

18、有下列情形的投标文件将被拒收：
18.1逾期送达的；

18.2未按照招标文件要求密封的。

19、投标文件的修改和撤回
19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

20、诚实信用
20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标
21、开标
21.1 采购代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

21.2开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

21.5投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.6公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标
22.1 评标委员会
22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
22.1.2 评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序
22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定的要求密封、签署、盖章的；
（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（6）报价方式、付款方式、合同履行期限、质保期未响应招标要求的；

（7）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2有下列情形之一的予以废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

22.2.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2.3.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.2.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.3 评标方法和标准
22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

22.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求

22.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

（3）投标报价低于本项目最高限价45%的，即投标报价<本项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

22.4.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于22.4.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于22.4.1条第（3）项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

22.4.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

22.4.4异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告
24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性
25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同
26、签订合同
26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2  除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉
27、质疑
27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

　　（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　（二）质疑项目的名称、编号；

　　（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

　　（四）事实依据（具体条款）；

　　（五）必要的法律依据（具体条款）；

　　（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（采购代理机构纪检监察部门）。

28、投诉（本项目不适用）
28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

29、 其它

    29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

 第三章  评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

	序号
	评分因素
	评审细则
	分值

	1
	价格
	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×45
	45

	2.1
	设备技术指标响应性
	系统设备配置、选型全部满足招标文件技术参数要求得21分，有1项不满足，扣1分。其中带“▲”的核心指标，有1项不满足，扣3分。
注：需按照要求提供相关证明资料，证明资料须提供列有相应技术参数的（采购文件有明确要求的须提供明确的证明材料，采购文件无明确证明材料要求的可提供技术（或商务）偏离表或产品彩页或产品说明书或检测报告能够证明其所投产品能满足或达到招标要求），不能提供的将视为不满足，并按照规定扣分，扣完为止。
	21

	2.2
	安装调试、数据入库
	（1）设备和系统调试方案描述详细、内容完整、过程清晰、步骤合理、方法正确的，最高得6分；方案描述较详细，内容较完整得3分；方案描述一般，内容基本完整，有明显缺陷的得1分；其他不得分。
	6

	
	
	（2）水位雨量监测数据接入分中心数据库方案描述详细、内容完整、过程清晰、步骤合理、方法正确的，最高得6分；方案描述较详细，内容较完整得3分；方案描述一般，内容基本完整，有明显缺陷的得1分；其他不得分。
	6

	
	
	（3）施工组织、人员安排、进度安排、安全措施等各项方案。

方案具体、内容完整、科学合理，得3分；

方案较为具体、内容较为完整、较为科学合理，得2分；
方案基本满足采购需求，但有存在一定缺漏或不足的得1分；

其他不得分。
	3

	3
	类似项目业绩
	投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有遥测水位计（雷达式水位计或浮子式水位计）建设（含采购、安装、调试、数据入库）业绩，每提供1项得3分，最多得6分。

注：提供合同等证明材料，业绩证明材料应提供合同协议书证明材料，合同无法体现上述评审要求的另附业主盖章的证明材料。
	6

	4
	项目经理（项目负责人）实力
	项目经理自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有遥测水位计（含雷达式、浮子式）建设（含采购、安装、调试、数据入库）业绩，每具有1个得3分，最多得6分。
注：提供合同等证明材料，业绩证明材料应提供合同协议书证明材料，合同无法体现上述评审要求的另附业主盖章的证明材料。

本项目业绩与“类似项目业绩”可以兼得。
	6

	5.1
	售后服务
	售后服务方案评价：售后服务的措施落实、维护人员稳定，且承诺质保期内，任何本项目中采购的设备发生故障时，免费进行现场应急修复或设备更换（承诺24小时以内完成处理并恢复数据传输）得4分；售后服务的措施落实、维护人员相对稳定，且承诺质保期内，任何本项目中采购的设备发生故障时，免费进行现场应急修复或设备更换（承诺48小时以内完成处理并恢复数据传输）得2分；未承诺规定时间内免费进行现场应急修复或设备更换的不得分。

注：供应商提供盖章承诺以及相应的、能支撑此承诺实现的证明材料。
	4

	5.2
	延保
	雷达式水位计、浮子式水位计提供质保期延长的（至少延长1年），两类设备同时每延长一年得1分，最多2分。

遥测终端、4g通讯模块提供质保期延长的（至少延长1年），两类设备同时每延长一年得0.5分，最多1分。

以上须提供服务承诺书并提供相关证明材料，没有不得分。质保要求见售后服务。
	3

	合计
	100


说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.本国产品的价格扣除
6.1本国产品标准、本国产品标准的适用范围、对本国产品的支持政策等详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
6.2 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

第4章 采购需求

一、项目基本情况
★供货范围：承包人的供货与服务范围如下：

在全省368处小水库安装雷达式水位计155套、浮子式水位计104套、翻斗式雨量计259套、遥测终端254套、4g通讯模块（双信道）324套、太阳能供电系统259套，包含设备采购、安装调试、数据上传入分中心库（按照DB32/T2197-2022执行）；其中已确定工程量站点333处，备品备件35套。详见本章附件：工程量清单。
333处已确定工程量站点，要求中标单位在合同签订后40天内，完成包括设备采购、安装调试、数据上传入分中心库（按照DB32/T2197-2022执行）
35套备品备件，包括雷达式水位计35套、翻斗式雨量计35套、遥测终端35套、4g通讯模块（双信道，含2年通讯费用）35套、太阳能供电系统35套、机箱35套。中标单位须承诺（提供承诺书，否则视为未实质性响应采购文件）在合同生效后12个月内任意时间，根据江苏省水文水资源勘测局指定的省内任意小水库地点，按以下要求完成备品备件更换或安装服务：

（1）响应时限：接到通知后12小时内组织技术服务团队抵达现场，24小时内完成现场查勘及备品备件更换或安装方案制定；

（2）实施周期：3个自然日内完成设备运输，备品备件更换或安装，现场调试，并确保数据入库。

（3）中标单位在时限内履行此项服务，所需仪器设备从采购人购置的备品备件中提供。

（4）合同生效后12个月或所购置的备品备件使用完毕后，此项服务失效。

二、★设备清单（设备清单不允许负偏离，否则按无效投标处理）
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	型号规格
	备注

	1
	雷达式水位计（含安装支架）
	155（其中35套为备品备件）
	套
	详见技术要求
	核心产品

	2
	浮子式水位计
	104
	套
	详见技术要求
	

	3
	翻斗式雨量计
	259（其中35套为备品备件）
	套
	详见技术要求
	

	4
	遥测终端（含避雷模块）
	254（其中35套为备品备件）
	套
	详见技术要求
	

	5
	4g通讯模块（双信道）
	324（其中35套为备品备件）
	套
	详见技术要求
	

	6
	2年通讯费用
	324（其中35项为备品备件）
	项
	详见技术要求
	

	7
	机箱
	259（其中35套为备品备件）
	套
	详见技术要求
	

	8
	太阳能供电系统
	259（其中20套为备品备件）
	套
	详见技术要求
	

	9
	安装线缆等辅材
	259（其中20套为备品备件）
	套
	详见技术要求
	

	10
	系统设备安装调试
	368（其中35项为备品备件）
	项
	详见技术要求
	

	11
	分中心采集平台配置及调试
	7
	处
	详见技术要求
	


三、技术要求

供应商所提供的设备的技术参数、资料须详细说明设备的技术特性、性能指标，并提供相应的技术说明书或产品技术特性证明资料。若所提供的技术特性、性能指标与本采购文件技术规范有异，须清楚地说明缘由，应得到采购人的确认。系统性能必须达到或高于本采购文件技术规范的相关指标。
（1）雷达水位计（含安装支架）
	序号
	参数名称
	技术指标

	▲1
	测量范围
	0.5~30m

	2
	雷达频率
	≥20GHz

	3
	测量精度
	±3mm

	4
	工作电压
	四线制 DC 6-28V  ，两线制 DC 8-48V

	5
	功耗
	≤0. 15W

	6
	输出信号
	RS485  标准 MODBUS RTU 协议

RS232   4-20mA/HART 协议

	7
	工作温度
	-40℃~+60℃

	8
	保护等级
	≥IP67

	9
	防雷等级
	不小于 6kv

	★10
	安装支架
	横臂支架或立杆支架；根据小水库现场情况选择横臂支架或立杆支架。立杆支架主杆高≥2.5m，φ140*4.5mm热镀锌钢管；横杆长度根据小水库现场情况进行定制，需满足最高至最低水位测量要求（注：供应商提供盖章承诺以及相应的、能支撑此承诺实现的证明材料），能转动，便于维修与维护，φ60*3mm镀锌钢管


（2）浮子式水位计

	序号
	参数名称
	技术指标

	▲1
	测量范围
	0～40m

	2
	分辨力
	1cm

	3
	测量精度
	量程≤10m时，±2cm，量程＞10m时，±0.2%

	4
	水位变率
	四线制 DC 6-28V，两线制 DC 8-48V

	5
	输出形式
	串行口，RS485 总线，MODBUS RTU 传输协议，地址可编程

	6
	工作环境
	温度：－10℃～＋50℃，湿度：≤95% 


（3）翻斗式雨量计
	序号
	参数名称
	技术指标

	▲1
	雨量分辨力
	0.5mm

	2
	翻斗计量误差
	≤±4%

	3
	雨强
	≤4mm/min

	4
	抗风速级别
	≤40m/s


（4）数据传输（遥测终端、4G通讯模块、机箱、通讯费用等）
	序号
	参数名称
	技术指标

	1
	工作体制
	采用定时自报、超限加报和查询应答兼容的工作体制

	★2
	数据传输
	RTU 采集测站所有要素并统一上传分中心，与中心站数据传输通信符合《江苏省水文自动测报系统数据传输规约》DB32/T 2197-2022

需提供经第三方检验检测机构出具的符合要求的符合性测试报告扫描件。

	★3
	通信方式
	支持4G/5G物联网通信、北斗卫星、以太网等通信

	★4
	4G通信模块

（双信道）
	支持5G/4G，全网通；支持PPP、TCP/IP协议栈（IPV4/IPV6）；支持透明TCP/UDP/SMS，DDP+TCP/UDP等多种通讯方式；RS-232串口；

109处站点仅更换DTU，要求与已安装设备匹配，设备调试、数据入库正常。（注：供应商提供盖章承诺以及相应的、能支撑此承诺实现的证明材料）

	▲5
	接口
	≥2个1个SDI-12接口，≥2个2个RS-485接口，≥2个雨量计数据接口，≥2个2个模拟量输入接口（支持
4~20mA/0~5V，精度：≤0.1%（FSR）），4个开关量输入接口，4个开关量输出接口，2个受控12V供电口接口，1个浮充电源输入口，≥ 3个RS-232串行口（用于远程通信或参数设置），具有可供便携式计算机提取存储数据的接口(USB口或SD卡接口)

	6
	功耗
	静态：≤ 0.5mA @ 12Vdc 、工作：≤ 100mA @ 12Vdc

	7
	供电电压
	10.8Vdc～16Vdc ，防反保护

	8
	存储
	数据存储不低于 16G

	9
	时钟
	内置 RTC  ，掉电保持，时钟误差：<1s/24h

	11
	工作环境
	工作温度：-40℃~+70℃；相对湿度：95%（无凝结）

	12
	设备平均无故障 工作时间
	MTBF＞25,000 小时

	13
	参数设置
	支持本地/远程运行参数设置

	14
	本地显示
	具有本地显示器，具备本地实时数据显示、历史数据查询、数据图形化显示等功能。（禁止含蓝牙/wifi接口）

	15
	电源避雷模块
	工作电压 12V ，IEC61643-1 Ⅱ级，响应时间＜25ns

	16
	信号避雷模块
	工作电压 12V ，响应时间 1ns ，阻燃等级符合 UL94：VO

	17
	消浪处理
	RTU 具备水位数据采集的消浪处理功能

	18
	机箱
	防水、不锈钢

	★19
	通讯费用
	供应商须承担自合同签订之日起2年通讯费用。（提供承诺函，格式自拟。）

	20
	其他
	具有掉电数据保护功能；有线通信端口具有继电器隔 离功能。RTU需带显示屏，能现场查看信息。


（5）太阳能供电系统
	序号
	参数名称
	技术指标

	1
	蓄电池组
	采用 12V 酸性胶质免维护或碱性免维护电池

	▲2
	蓄电池组容量
	蓄电池应合理计算设备满负荷功率，确保在阴雨天气情况下，蓄电池容量应支持雨水情正常 上报不少于30 天。

	3
	太阳能板
	太阳能电池板的设计功率应满足 2-3 个正常的日照完成蓄电池 80%以上的蓄能


（6）设备安装调试、数据入库

设备安装调试应符合《水文自动测报系统技术规范》（GB/T 41368-2022）、《水位观测标准》（GB/T 50138-2010）等相关规范要求，具体安装方案需根据现场环境确定并报采购人审核批准。设备安装方案要求完整，系统安装、运行、维护方案要求可靠、稳定、合理，安装和调节机构要求设计合理、可行，应有结构图、关键机构部件图、材料明细表和相关图片等。

★所有站点（包括新建水位计、雨量计站点和仅更换DTU站点）监测水位、雨量数据传输通信，符合《江苏省水文自动测报系统数据传输规约》DB32/T 2197-2022要求，可以实现及时上传至各分中心。（提供承诺书，否则视为未实质性响应采购文件）

（7）成交供应商在签订合同时，向采购人提交项目实施方案。

四、其他
（1）验收

a.业主对供应商提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明、合格证、第三方检测报告等符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收；

b.所购货物按要求送到指定地点，并完成333处站点的安装、调试、数据入库，由当地水文分局组织单站验收，签订单站完工验收单及分部验收单；35套备品备件送至业主指定的地点储存待用。
c.供应商按要求完成备品备件更换或安装服务（合同生效后12个月或所购置的备品备件使用完毕），甲方进行最终合同验收。

（2）支付

采用分期付款方式。

①所购货物按要求送到指定地点，并完成安装、调试、数据入库，经单站验收合格后支付85%合同款；

②按要求完成备品备件更换或安装服务，经合同验收合格后支付剩余15%合同款。

（3）售后服务（质保期）

供应商应提供不少于1年的免费质保期。质保期内，供应商负责保障所建小水库站点监测设施设备完好和正常运行，并确保监测数据准确、及时入库。质保内容包括且不限于设备故障处理及更换、设施维修养护、监测设备迁建和复原等。

第五章  合同主要条款及格式

买方：（采购人）
卖方：
采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司
一、说明：
受买方委托，采购代理机构于2026年 月 日组织了2026年江苏省小水库水雨情测报设备维护更新项目的招标采购，经评委认真严格地评审，确定由卖方中标。

二、合同条款：
合同由买卖双方签订，并依据招标文件规定，按下列合同条款买方同意购入，卖方同意卖出下列设备及服务。
1、设备名称、型号规格、数量及服务内容。
详见第四章：技术规格、参数及其他要求。

	名称
	型号
	数量
	单价（元）
	合计（万）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2、合同总价（大写）：                         。
      （小写）：            。
2.1 投标报价，应包括本次招标范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税、包装费、运杂费（运抵买方项目现场）、保险费、安装费、调试费、买方操作维护人员培训费、验收检定费（含运输等费用）及投标人认为需要的其他费用等。
2.2 在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在卖方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付买方使用的时间。
3、 交付使用时间：333处已确定工程量站点，自合同签订后40天内，完成包括设备采购、安装调试、数据上传入分中心库；备品备件35套，自合同签订后1年内，完成买方指定服务。

4、收货人：买方指定收货人。
5、交货地点：买方指定地点。
6、设备的制造应符合下列标准或规范并据此验收：
7、包装要求：全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。
8、买方付款方式及期限：

①所购货物按要求送到指定地点，并完成安装、调试、数据入库，经单站验收合格后支付85%合同款；

②按要求完成备品备件更换或安装服务，经合同验收合格后支付剩余15%合同款。

每次付款前中卖方需提供对应金额正式发票。
9、验收

设备、材料安装、调试结束，买、卖双方派员共同验收，达到验收标准，则验收合格。

10、质保期及售后服务

10.1 卖方所供设备、材料及安装的质保期     年，自验收合格起计算。
10.2 在质保期内，因卖方所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，卖方在接买方通知后，2小时内响应，并在24小时内赶到买方现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件。还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。
10.3 在质保期内，因买方使用不当原因出现设备故障时，卖方在接买方通知后，应在10.2条款中所述的时限内赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。
10.4 质保期满后，如设备出现故障，卖方在接买方通知后，仍应在上述时间内响应、派人赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。
11、技术资料
按第四章采购需求中的要求提供相关资料。
12、卖方的违约责任
12.1 卖方未按合同规定的质量要求交货，买方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由卖方赔偿。
12.2 卖方逾期交付（包括整修、返工、补交或由买方提出更改、卖方承诺，但未在承诺的工期内完成等）应向买方偿付违约金，每逾期1天，按合同总价的万分之五偿付违约金。
12.3 卖方不能交付或不能完成合同，卖方应返还买方已支付的全部货款，并向买方偿付违约金，按合同总价的百分之三十偿付违约金。
12.4 本合同所有货物的制造及安装，都必须由卖方自己或投标文件中明确的单位承担，不得分包给其他单位。否则，买方有权按卖方不能交付或不能完成合同处理。
12.5 卖方履行义务不符合合同约定时，买方将扣减10%尾款。
13、买方的违约责任：买方未按合同规定的时间和要求向卖方提供相关安装条件等，卖方交付时间顺延。
14、卖方供给买方的设备、材料及卖方自己的施工用具，进入买方工地现场后的保管，由卖方负责；卖方在买方工地现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通由卖方负责。
15、卖方在设备安装、调试、验收过程中，买方提供下列条件和配合，超出下列范围的由卖方自理：
16、买方使用卖方提供的设备，当受到第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉时，一切后果由卖方负责。
17、合同的生效：本合同一式六份，自买卖双方签字、盖章之日起生效。招标文件和投标文件都是合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力，如有冲突，由买方负责解释。
18、未尽事宜、双方协商解决。如协商不能达成一致，则任何一方均可将争议提交签约地人民法院诉讼解决。
买方：                                卖方：

（盖章）                             （盖章）

授权代表：                            授权代表： 

电   话：                             电   话：  

传   真：                             传   真：

地   址：                             地   址：

廉政合同
买方：江苏省水文水资源勘测局
卖方：
为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强项目实施过程的党风廉政建设，经甲、乙双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。
第一条  甲、乙双方的权利和义务
（一）严格遵守党和国家有关法规及党风廉政建设各项规定，严格执行中央八项规定和省委十项规定精神。
（二）严格执行2026年江苏省小水库水雨情测报设备维护更新项目合同（项目编号：）各项规定，自觉按合同办事。
（三）双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），严禁损害国家和集体利益、违反工程建设管理规章制度。
（四）建立健全并严格执行党风廉政建设各项制度，开展反腐倡廉宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务，并加强对本方工作人员的批评教育，严肃查处违纪违规行为；发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。
第二条  买方在廉政建设方面的义务
（一）买方及其工作人员不准在卖方处安插亲友及介绍销售设备、材料，不得指定需购物资设备的销售单位或部门；不得违反规定干预卖方的项目分包；不得挤占、截留、挪用合同款或超进度拨付合同款；严禁私设小金库。 
（二）买方及其工作人员不准利用职务之便索要或接受卖方的现金、有价证券、支付凭证及收受干股，或以赌博等交易形式非法收受卖方财物。
（三）买方及其工作人员不准让卖方报销应由卖方或个人支付的费用；不准利用职务便利为卖方谋取不当利益。
（四）买方工作人员不准要求或者接受卖方可能影响公正执行公务的宴请。
（五）买方及其工作人员不准要求或者接受卖方为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人（近亲属及其它共同利益关系的人）国内和出国（境）旅游提供方便。
（六）买方及其工作人员不准利用职务之便为卖方谋取利益之前或之后，约定在其离职后收受卖方财物，并在离职后收受。
（七）买方及其工作人员不准要求或者收受卖方住房、汽车等物品，不准收受卖方为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用卖方住房。
（八）买方及其工作人员不准要求或者接受卖方以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取薪酬；不准违反规定从事与卖方实施项目有关的材料设备供应、分包等经济活动。
（九）买方及其工作人员不准在与卖方有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股、经商办企业以及从事有偿中介活动。
（十）买方或工作人员不得利用职务便利为卖方谋取利益，由卖方出资 “合作”开办公司或进行其他合作投资，或委托卖方投资证券、期货或由其他委托理财名义，未实际出资并获取“收益”，或虽然出资，但获取“利益”明显高于出资应得收益；或授意卖方以本规定所列形式，将有关财物给特定关系人。
第三条  卖方在廉政建设方面义务
（一）卖方不准以任何形式向买方及其工作人员馈赠现金、有价证券、支付凭证及赠送干股，或以赌博等交易形式非法赠送买方财物。
（二）卖方不准以任何名义为买方及其工作人员报销应由买方或个人支付的费用。
（三）卖方不准以任何理由邀请买方工作人员参加对承接的项目有影响的宴请及娱乐活动。
（四）卖方不准为买方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人国内和出国（境）旅游提供方便；不准为卖方工作人员的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。
（五）卖方不准赠送买方工作人员住房、汽车等物品，不准为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。
（六）卖方不准违反规定将承建的施工项目分包或非法转包。
第四条  违约责任
（一）买方若违反本《廉政合同》有关规定的，对违纪违规人员，由买方主管部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给卖方造成的损失，按有关规定予以赔偿。
（二）卖方若违反本《廉政合同》有关规定的，将按江苏省水利厅信用考核管理有关规定进行查处，并将有关不良行为记录到企业信用档案。对违纪违规人员，由卖方主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给买方造成的损失，按有关规定予以赔偿。
第五条  督查单位
双方约定：自愿接受江苏省水利厅及江苏省水文水资源勘测局纪律监督室对合同执行情况的监督检查，甲、乙双方应积极配合督查单位的检查，包括提供有关资料和财务账册凭证，接受本合同规定范围内的裁定意见。
第六条  检查方式
本合同的履约情况由督查单位主持，甲、乙双方共同派员参加，检查方式为座谈、个别访谈、现场勘察、查阅资料及财务账册或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。
第七条  本合同有效期为自合同签订之日起至该项目验收后止。
第八条  本合同一式叁份，承、发包双方各执壹份，送交督查单位壹份。
买方:(盖章)                      卖方:(盖章)                

法定代表人:(签名)                法定代表人:(签名)

或授权代理人:(签名)              或授权代理人:(签名)

单位地址：                      单位地址：

联系电话：                      联系电话：

督查单位：(盖章)

代表人：(签名)

单位地址：

联系电话：

签订日期：   年   月   日

工程安全生产合同

（买方与卖方）

买方（全称）：江苏省水文水资源勘测局（以下简称“买方”）

卖方（全称）：（以下简称“卖方”）

为在合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同。具体如下：

一、买方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4．组织对卖方施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络、汇总重要危险源、监督卖方及时处理发现的各种安全隐患。

二、卖方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行合同中的有关安全要求，接受买方对安全生产工作的指导。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制网络。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。卖方的主要负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目经理是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．卖方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。

5．卖方必须具有省部级行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工程的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。

7．对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。

8．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9．所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10．施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11．建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。

12．卖方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因买方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。

如因卖方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。

本合同一式二份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

买方:(盖章)                      卖方:(盖章)                

法定代表人:(签名)                法定代表人:(签名)

或授权代理人:(签名)              或授权代理人:(签名)

单位地址：                      单位地址：

联系电话：                      联系电话：

日    期：                      日    期：

第六章 投标文件格式及附件

投标文件

项目名称:

招标编号:

投标人名称:(加盖电子公章)

日期:

目录

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式
投标申请及声明
 致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）标段（）      、标段（）     、（...）  投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价详见开标一览表。

3、本项目服务时间为：  满足招标文件要求  。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：                      
电   话：                      
传   真：                      
开户银行：

银行账号：

投标人名称：                 （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式
法定代表人授权委托书

致：江苏省设备成套股份有限公司

本授权书声明：注册于              （投标人住址）的           （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的           （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：           （手机）
法定代表人签字或签章：

被授权人签字或签章：

投标人名称：              （加盖电子公章）
单位地址：
日    期：

 投标人法定代表人身份证：
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法定代表人授权代表身份证：（法定代表人亲自参与投标的除外）
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附件三、报价表
开标一览表

项目名称：                                   项目编号 ：           

	投标报价
	详见苏采云系统
	备注：

	服务时间/交付使用时间
	满足招标文件要求。
	

	投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供
	（填写“是”或“否）
	


投标单位（加盖电子公章）：                             
说明：

1、 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

附件四、分项报价表格式

分项报价表

	名称
	投标产品配置
	详细规格型号
	品牌
	制造商、产地
	数量
	单价
	总价
	质保期

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价小写：

	投标总价大写：

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


投标单位（加盖电子公章）：                             
1、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

附件五、采购需求偏离表格式
 
采购需求偏离表
                       

项目名称：
项目编号：  

	序号
	招标文件条目号
	招标要求规格
	投标响应
	偏离

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：投标文件采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离或无偏离的，请在本表中逐条列出。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：                             
 

 

 

 

 

 

附件六、商务条款偏离表格式
 

商务条款偏离表
 
项目名称：
项目编号：         

	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：投标文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离或无偏离的，请在本表中逐条列出。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：                             
 

 

附件七、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业

资格
	证书号
	技术职称
	相关工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标单位（加盖电子公章）：                             
附件九、 投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

	序号
	项目名称
	业主单位
	项目

规模
	获奖

情况
	签约及服务

时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标单位（加盖电子公章）：                             
附件十、企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员
人，营业收入为—万元，资产总额为
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员
人，营业收入为
万元，资产总额为
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

                                                   日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：      
                                                 日期：　　　　　年　　月　日   
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：年  月  日

附件十二、资格资信证明文件

附件十三、联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体、格式自拟）

附件十四、投标人需要提供的其他材料他




法定代表人身份证


（正面）











法定代表人身份证


（反面）











被授权人身份证


（正面）











被授权人身份证


（反面）












