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一、关于政府采购线上合同信用融资功能告知提醒
各政府采购供应商：
今年我市已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。
“政采贷”业务流程

常见问题
Q1：哪些企业能申请“政采贷”？
答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请"政采贷"。
Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？
答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请
Q3：中标供应商要注意什么？
答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。
Q4：采购单位要做什么？
答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。
Q5：“政采贷”融资失败怎么办？
答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。
政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html
中征平台：https://www.crcrfsp.com/
联系电话：0523-84821917
二、不见面交易投标文件制作提交说明
1.业务流程：潜在投标供应商访问政府采购云平台“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
2.苏采云资料：采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过泰州政府采购网—服务指南--下载中心，点击进入“苏采云系统操作手册（供应商）”，进行下载。
http://czj.taizhou.gov.cn/col/col61762/index.html

三、供应商更换CA和电子签章特别提醒：
1.按照《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购[2023]101号）要求，“苏采云”系统目前使用的CA及电子签章更换为江苏省电子政务证书认证中心CA（由江苏意源科技有限公司提供服务）及方正国际软件（北京）有限公司电子签章。
2.CA数字证书和电子签章更换的办理方式为现场办理。各供应商需填写（社会代理机构、供应商CA数字证书及电子签章申请表）见附件，并携带营业执照复印件（盖公章）、原CA数字证书在工作日至泰州市公共资源交易中心一楼大厅6号窗口现场办理，地址：泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）。联系方式：江苏意源科技有限公司：王娟娟18051956669、陈路17327800634。方正国际软件（北京）有限公司：周正波15195926199。
3.新CA和电子签章正式启用时间：对2023年9月11日发布采购公告的项目供应商使用原CA电子签章参与项目。“苏采云”系统自2023年9月11日起支持所有用户进行原CA解绑和新CA绑定操作。2023年10月12日起，“苏采云”系统正式启用新CA和电子签章，不再支持原CA和电子签章。
4.登录“苏采云”系统请使用谷歌浏览器！更换好CA和电子签章后下载安装相关驱动和客户端（下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/zlxz）。
5.如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。









四、政府采购电子履约保函（保险）告知提醒
1.业务基本情况
政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标（成交）供应商履行合同义务的担保或保险。对确需收取履约保证金的政府采购项目，支持和鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，中标（成交）供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。
2.参与各方职责  
①供应商。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www. ccgp-jiangsu. gov. cn/j iangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。真实、完整、准确地向第三方机构提供保函（保险）申请审核所需材料。 
②采购人。允许并接受供应商以履约保函（保险）形式提供履约保证，积极配合第三方机构和供应商开展相关业务。第三方机构对供应商进行资信审查后出具履约保函（保单）的，采购人或采购代理机构不得再要求供应商提供银行资信证明等类似文件。
③采购代理机构。在采购文件中列示可以以履约保函（保险）形式代替提供履约保证金相关内容，在供应商获取采购文件、领取中标（成交）通知书等环节主动宣传相关政策。
3.业务模式和流程
2023年12月起，上线政府采购电子履约保函（保险）平台，实现中标（成交）供应商线上申请履约保函（保险）、第三方机构线上审核开函（出具保单）等，做到全流程线上办理和留痕。平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。

五、竞争性谈判、磋商不见面交易注意事项

1.安装调试音视频设备。各供应商在投标前按照要求装好耳麦、摄像头等通讯工具。
2.确保音视频畅通。竞争性谈判、磋商项目需要进行谈判、磋商程序，请各供应商在投标前按照要求对耳麦、摄像头等通讯工具进行最终调试，可以利用微信或qq等相关软件进行测试，确保在谈判、磋商过程可以正常进行。
3.及时完成最终报价。竞争性谈判、磋商项目需要供应商进行最终报价，请各供应商在项目评标结束之前不要擅自离开“苏采云”交易系统开标大厅，待评审专家开启最终报价程序后，及时准确完成最终报价。
六、供应商相关法律责任提醒

政府采购不见面交易实现了供应商在家报名、在线提交投标文件，最大限度降低交易成本。为避免供应商在采购活动中成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同、提供虚假材料谋取中标、成交等问题，希各供应商客观真实编制投标响应文件、规范报价行为、依法签订履行合同，持续营造我市风清气正的政府采购环境。
相关法律法规：
《政府采购法》第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。
《政府采购法实施条例》第七十二条 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
（四）将政府采购合同转包；
（五）提供假冒伪劣产品；
（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。
江苏澄建正达工程项目管理有限公司招标代理文件CJ-CG-2026-020
江苏澄建正达工程项目管理有限公司招标代理文件CJ-CG-2026-020
供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。
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[bookmark: _Toc35393789][bookmark: _Toc28359001]
靖江市公安局民警通信套餐优惠项目竞争性磋商公告
[bookmark: OLE_LINK2]江苏澄建正达工程项目管理有限公司受靖江市公安局委托对民警通信套餐优惠项目以竞争性磋商方式组织政府采购。本次项目的公告及有关变更信息在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布，请潜在供应商及时关注网站信息。本项目的潜在供应商应江苏政府采购“苏采云”系统 (http: //jszfcgjsczt.cn/) 获取响应文件，并于2026年7月20日9时00分（北京时间）前递交响应文件（线上）。
1、 [bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]项目基本情况
1、项目编号：JSZC-321282-CJZD-C2026-0021
2、项目名称：靖江市公安局民警通信套餐优惠项目
[bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK180][bookmark: OLE_LINK83][bookmark: OLE_LINK86][bookmark: OLE_LINK99][bookmark: OLE_LINK100][bookmark: OLE_LINK142][bookmark: OLE_LINK143]3、预算金额：46.8元/人·月，约848人，服务期为三年，总预算金额为142.87万元
4、最高限价：单价限价46.8元/人·月，服务期三年总限价为142.87万元
5、采购需求：民警通信套餐优惠项目，详细采购需求见采购文件。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（承诺制）；
（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（承诺制）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（承诺制）；
（5）参加政府采购活动近3年内（成立时间不足三年的，可以自成立时间起）在经营活动中没有重大违法记录（承诺制）；
（6）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)严重失信主体名单；未被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；
（7）法律、行政法规规定的其他条件。
2、落实政府采购政策需满足的要求：
2.1财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、苏财购〔2021〕34号和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），本项目对符合条件的小微型企业给予10%的价格扣除；
2.2财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），《关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见》（退役军人发[2018]26号）,本项目对符合条件的残疾人福利性单位、监狱企业或退役军人企业给予10%的价格扣除。
2.3以上政策不重复享受。
[bookmark: OLE_LINK101][bookmark: OLE_LINK103][bookmark: OLE_LINK107]2.4供应商若为中小微企业，监狱企业、残疾人福利性单位视同中小微企业，并提供相应申明函。注：中小微企业划分标准根据工信部联企业[2011]300号文和《国民经济行业分类》（GBT 4754—2017）规定，本项目采购标的所属行业为“信息传输业”。
[bookmark: _GoBack]3、落实政府采购节能产品、环境标志产品要求：根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定，采购人拟采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的，应当通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询、了解国家确定的认证机构和获证产品相关情况，根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，依据认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，并按照节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的最新规定执行。
4、落实商品包装、快递包装要求：根据财政部就联合生态环境部、国家邮政局三部门对外发布《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》，对于项目中所涉及商品和快递包装的，参考招标文件中的项目需求对产品进行绿色包装。
5、本项目不接受联合体投标。
三、获取磋商文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]1、时间：2026年7月8日至2026年7月14日。
2、地点：供应商完成注册并办理CA证书登录“苏采云系统”，免费下载本项目磋商文件。
3、方式：本项目采用网上注册登记方式。
4、潜在供应商访问政府采购云平台“苏采云”系统的网络地址和方式：
（1）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
（2）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。
（3）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的江苏省电子政务证书认证中心CA（由江苏意源科技有限公司提供服务）及方正国际软件（北京）有限公司电子签章。
“CA数字证书”的办理及变更等详见“靖江市政府采购不见面交易相关提醒”。
（4）招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/zlxz），点击进入“苏采云系统供应商操作手册”，进行下载。
（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。
（6）苏采云系统优先使用谷歌浏览器参与不见面开标。
（7）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。
如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625]1、投标文件递交截止时间: 2026年7月20日9:00(北京时间)；
2、开标地点:“苏采云”系统(网址: http://jszfcg.jsczt.cn/)“开标大厅”，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”；
3、逾期上传或者未按要求上传的投标文件，采购人不予受理。
五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、开标时供应商须在规定时间内进行响应文件解密，报价确认；
2、评审中供应商应随时关注电脑，需依据电脑提示进行磋商并及时进行二次或最终报价；
3、如有任何疑问，请拨打电子化政府采购技术支持电话：0523-86897512。
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627]七、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名     称：靖江市公安局
地     址：靖江市阳光大道9号
联  系 人：陈女士
联系 方式：0523-81168210
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名    称：江苏澄建正达工程项目管理有限公司
地　  址：靖江市金融商务区A2-403
联系方式：0523-85198899
[bookmark: _Toc302967369]









第一章  供应商须知
供应商应仔细阅读本磋商文件的所有内容（包括答疑、补充、澄清以及修改等），按照磋商文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则其一切后果自负。
本次政府采购方式为竞争性磋商是指采购人、代理机构通过组建竞争性磋商小组与符合条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行磋商。通过竞争性磋商的供应商按照磋商文件的要求提交响应文件，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。
1.供应商须知前附表
	[bookmark: _Toc302967372]序号
	条款名称
	内容与要求

	1.1
	适用范围
	项目编号：JSZC-321282-CJZD-C2026-0021 
项目名称：民警通信套餐优惠项目

	1.2
	招标方式
	☐公开招标      ☐邀请招标     ☐竞争性谈判
☐询价          ☐单一来源     竞争性磋商
☐框架协议      ☐其他：

	1.3
	采购代理机构
	名    称：江苏澄建正达工程项目管理有限公司
地    址：靖江市金融商务区A2-403
电    话：0523-85198899

	1.4
	评审办法
	☑综合评分法
☐最低评标价法

	1.5
	供应商
资格要求
	见网上公告要求。

	1.6
	是否接受联合体响应
	☑不接受
□接  受，应满足下列要求：/

	1.7
	服务期
	合同签订之日起三年

	1.8
	付款方式
	[bookmark: OLE_LINK81]中标合同价款一律通过银行汇入中标人账户。
[bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK1]（1）合同签订后，30日内支付年度合同金额的10%；
[bookmark: OLE_LINK275][bookmark: OLE_LINK276]（2）乙方每月提供发票，甲方核实后，实际支付金额按在职民警数及中标单价每月据实结算（即月支付金额=中标单价×实际使用人数），并按月支付服务费用。如乙方未按约提供发票或甲方对金额有异议的，甲方有权迟延付款且不承担逾期付款的违约责任；
（3）服务期满前两个月结算时须扣除预付款后，余款付清。
注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用预付规定。

	1.9
	售后服务
	售后服务要求见第十一章 项目需求以及技术要求。

	1.10
	踏勘现场
	☑ 不组织，自行踏勘
□ 组  织，踏勘时间：
踏勘集中地点：
注：根据采购方的实际情况，对现场自行踏勘，了解采购方实际情况需求，响应文件要符合现场实际情况；未踏勘现场的供应商中标后不得以不了解现场的具体要求而提出追加费用和其他索赔要求。

	1.11
	构成磋商文件的其他材料
	无

	1.12
	供应商要求澄清磋商文件的截止时间
	2026年7月15日17点30分

	1.13
	响应截止时间
	与开标截止日时点相同。

	1.14
	供应商确认收到磋商文件澄清的时间
	响应截止时间前，供应商自行关注“江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”。

	1.15
	供应商确认收到磋商文件修改、补充的时间
	响应截止时间前，供应商自行关注“江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”。

	1.16
	磋商响应有效期
	自响应截止之日起60天。

	1.17
	构成商务标书的其他材料
	按磋商文件要求。

	1.18
	供应商资格要求的证明材料和情况说明
	见磋商文件第四章规定。

	1.19
	构成技术标书的其他材料
	按磋商文件要求。

	1.20
	服务费范围
	[bookmark: OLE_LINK181]投标报价为投标单价（元/人·月），包括数据流量、专网流量、入网费用、人员、交通、食宿、加班、检测验收、技术支持与培训、售后服务相关工作、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。每项服务只允许有一个报价并作为中标后开展工作的收费标准，否则将被认定为无效投标，但招标文件要求提交备选投标的除外。也包含本项目招标代理费（历年来类似项目均由成交人支付且采购预算中已包含招标代理服务费，本项目采用单价报价不易将招标代理费分离，故本次代理服务费载入本磋商文件并要求成交人予以支付），该费用不单独列支，成交公告公示后，领取中标通知书时成交单位向招标代理机构一次性付清。
总价按实际数量结算，详见本表第1.8条。

	1.21
	磋商报价内容的其他要求
	按采购需求规定

	1.22
	是否允许递交备选响应方案
	 不允许
☐ 允  许，备选响应方案的编制要求、评标办法：

	1.23
	样品要求
	不需提交样品
☐需提交样品，样品送达要求如下：

	1.24
	投标文件递交
	本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。
供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。
“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“江苏省政府采购（财政厅）CA数字证书及电子签章办理指南”，网址：http://www.jsgxca.com/ManagementGuide46.html。
使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。
“苏采云”系统使用要求：
使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。
电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。
操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。
投标文件递交截止时间：详见网上公告。

	1.25
	是否退还
响应文件
	□ 是    否

	1.26
	开标时间
和地点
	开标时间：见磋商公告规定响应截止时间和开标时间
开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

	1.27
	评审小组
	评审小组人数： 3 人，其中采购人 1 人

	1.27
	成交供应商数量
	1 位成交供应商。

	1.28
	废标条款
	在项目采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）报价超过磋商文件中规定采购预算价的，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的；
（5）法律、法规以及磋商文件规定废标情形。

	1.29
	导致无效标因素
	属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效响应处理：
（1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；
（2）不具备磋商文件中规定的资格要求的；
（3）报价超过磋商文件中规定最高限价的；
（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

	[bookmark: _Toc302967378][bookmark: _Toc329009667]1.30
	其他说明
	1、中标单位在领取中标通知书时需提供叁份纸质投标文件（一正二副）和壹份电子版投标文件（以U盘为载体）；中标单位与采购单位签订合同后，及时向招标代理机构提供合同的扫描件以作备案。
2、本磋商文件与前附表相矛盾或冲突的部分以前附表为准，但采购需求中的要求优先执行，采购文件未明确的或与政府采购法及相关法律法规不一致的按法律法规执行；供应商在编制响应文件中，磋商文件中没有类似表格的，格式自拟。
3、如采购文件中涉及规范规程标准有更新的按最新更新文件执行。
4、招标文件内容，如含有排除或限制市场竞争的内容，请与我单位反映。

	1.31
	财政政策
	☑1、落实中小微企业政策：
[bookmark: OLE_LINK79][bookmark: OLE_LINK80]注：中小微企业划分标准根据工信部联企业[2011]300号文和《国民经济行业分类》（GBT 4754—2017）规定，本项目采购标的所属行业为“其他未列明行业--科学研究和技术服务业”。
☒本项目仅面向中小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同中小微企业）。财政部、工业和信息化部关于印发意见“财库〔2020〕46号”关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知，《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2007]141号），财政部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），供应商应为中小微企业，监狱企业、残疾人福利性单位视同中小微企业，并提供相应申明函。
☑本项目小微型企业价格扣除：
（1）对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
（2）监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。
（3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）如允许联合体投标或允许分包履行合同的项目，大中型企业与小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小型、微型企业分包，联合协议或者分包协议中约定，小型、微型企业的合同金额占到合同总金额40%以上的，可给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商须在联合体各方共同投标协议或分包协议中明确，否则不得享受价格扣除。
（6）联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。
（7）组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。供应商须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。
上述监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。残疾人福利单是指享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：1.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；2.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；3.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；4.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；5.提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；6.前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
☒2、落实政府采购节能产品、环境标志产品要求：
若本项目涉及采购节能产品、环境标志产品，按政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第十二章《评标办法》（如涉及）。
☑3、落实商品包装、快递包装要求：
[bookmark: OLE_LINK29]根据财政部就联合生态环境部、国家邮政局三部门对外发布《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号），对于项目中所涉及商品和快递包装的，参考招标文件中的项目需求对产品进行绿色包装。
☒4、支持乡村产业振兴管理
为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第十一章《采购需求》（如涉及）。
☒5、落实政府采购中实施本国产品标准及相关政策
☒本项目仅面向本国产品
根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号），供应商为该采购项目提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上。须提供相应申明函。
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK28]☒本项目本国产品价格扣除：
（1）当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
☒6、绿色数据中心政府采购：
本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
☑7、“政采贷”：
根据招标公告“政采贷”指引条款。中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏省政府采购网“政采贷”专栏。
☒8、履约担保：
☒8.1履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。
☒8.2根据招标公告电子履约保函（保险）指引条款。中标、成交供应商可以采用电子履约保函（保险）形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理（首次使用需注册）。
☒9、七种软硬件履约管理：
本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，供应商应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
☑10、合同特别提醒：
☑10.1根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。
☒10.2政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
☑10.3采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
☒11、绿色采购：
要综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求。
☒12、正版软件
12.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。
12.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
☒13、政府采购创新产品政策
采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）
☑14、服务类项目服务人员规定：
☑14.1供应商须执行《中华人民共和国民法典》、省级、地级市及本市有关政策规定及本招标文件配置工作人员数量，并支付工资、国假加班费和交纳正常社会保险，不得安排工作人员超时限加班，未能按以上要求编制投标/响应文件和报价的将作无效标处理。
[bookmark: OLE_LINK67][bookmark: OLE_LINK68]☑14.2员工配备须提供社保证明，根据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）第四条规定，在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员等未采用订立劳动合同的从业人员服务，将不享受相应扶持政策。


2.适用范围
本磋商文件仅适用于本磋商项目。
[bookmark: _Toc302967373]3. 定义
3.1 竞争性磋商——是指采购人、代理机构通过组建竞争性磋商小组与符合条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行磋商。
3.2 招标代理机构——见供应商须知前附表。
3.3 监督人——是指靖江市政府采购管理办公室。
3.4 供应商（卖方）——是指响应磋商且符合磋商文件规定的资格条件和参加磋商的竞争的法人、其他组织或者自然人。
3.5磋商小组——系指根据《中华人民共和国政府采购法》以及相关法律法规以及规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商或者推荐中标候选人的临时组织。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加者本机构代理的采购项目的评审。
3.6成交供应商——系指通过竞争性磋商，供应商按照磋商文件的要求提交响应文件，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。
3.7 服务——是指根据本磋商文件规定，供应商必须承担的制造、运输、吊拉、安装、调试、技术协助、培训及其他各项义务。
3.8综合评分法——是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
4. 招标依据以及原则
[bookmark: _Toc302967374]（1）《中华人民共和国政府采购法》；
（2）《中华人民共和国政府采购法实施条例》；
（3）《中华人民共和国民法典》；
（4）《电子招标投标办法》；
（5）《政府采购竞争性磋商采购方式管理办法》（财库214号）；
（6）《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）；
（7）《政府采购需求管理办法》财库〔2021〕22号；
（8）其他有关法律、行政法规以及省市规范性文件规定。
5. 合格的供应商
5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
5.2符合本磋商文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料；
5.3法定代表人为同一个人的两个以及两个以上法人，母公司、全资子公司以及其控股公司或者存在管理关系的不同单位，都不得在同一标段或者未划分标段的同一磋商项目同时响应； 
5.4磋商文件中带“★”条款为实质性条款，供应商必须按照磋商文件的要求做出实质性响应，否则响应无效；
5.5供应商提供的证明材料内容必须真实可靠。
5.6以联合体形式投标的，应符合以下规定：
5.6.1联合体各方应按照招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
5.6.2联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件；
5.6.3联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的供应商组成的联合体，应当按照资质较低的供应商确定联合体的资质等级；
5.6.4联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
5.6.5联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任；
5.7招标文件中带“★”条款为实质性条款，供应商必须按照招标文件的要求做出实质性响应，否则投标无效。
5.8招标文件中带“※”标注的产品为供应商开标时必须提供的样品。开标时未提供样品、提供样品不全或者未送至指定地点的，其投标无效。
5.9除采购人拟采购进口产品通过财政部门审核外，供应商不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。
5.10供应商不得直接或者间接地与采购人为本次招标的服务进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或者其附属机构有任何关联。
5.11供应商提供的证明材料内容必须真实可靠。
5.12符合上述条件的供应商即为合格供应商，具有参与竞争性磋商的资格。
6.保密
参与磋商响应活动的当事人应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
7.语言文字以及度量衡单位
7.1所有文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释；
7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。
[bookmark: _Toc302967375]8. 踏勘现场
8.1供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。
8.2采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料，采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
8.3供应商经过采购人的允许，可为踏勘目的进入项目现场，但供应商及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。供应商并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。
9.偏离
采购人允许响应文件偏离磋商文件某些非实质性要求的，偏离应当符合磋商文件规定的偏离范围和幅度，否则其响应无效。
10.履约保证金
本项目免收履约保证金。
[bookmark: _Toc302967376]11.其他
11.1供应商中标后直至验收止，成交供应商不得以任何形式和理由转包和分包（除前附表规定以外）。
[bookmark: _Toc302967377]11.2磋商文件载明分包的，供应商应当在响应文件中载明。中标后需要分包的，采购人向财政部门提出书面申请并经批准后，成交供应商可依法采取分包方式履行合同，但分包金额不得超出采购限额，超出采购限额的，采购人应重新组织磋商。分包履行的，成交供应商和分包人与采购人共同签订分包合同，成交供应商和分包人就分包项目承担责任；分包履行合同实施前，采购人必须将分包情况和分包合同副本报同级财政部门和有关部门备案。
11.3除非有特殊要求，磋商文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
11.4根据有关规定，凡有意参加本次磋商的各供应商请务必于规定时间内报名。否则，供应商将不能有效地进入磋商程序，由此引起的一切后果，供应商自负。
11.5 不论中标与否，已领取磋商文件的供应商应对磋商文件负保密责任。参与竞争性磋商活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
11.6供应商应自行承担其准备和参加竞争性磋商活动发生的所有费用。不论响应结果如何，采购人及招标代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

第二章  磋商文件
12.磋商文件的构成
磋商文件是用以阐明所需服务、磋商程序和合同格式的规范性文件。磋商文件主要由以下部分组成：
12.1磋商文件的组成：
竞争性磋商公告；
（1）供应商须知；
（2）磋商文件内容及要求；
（3）响应文件编制；
（4）采购人应当提交的资格、资信证明文件；
（5）响应截止时间、开标时间以及地点；
（6）评标、磋商、成交以及废标；
（7）签订合同、合同主要条款；
（8）纪律和监督；
（9）质疑与投诉；
（10）交货和提供服务的时间；
（11）项目需求以及技术要求；
（12）响应文件格式。
采购人或者采购代理机构对磋商文件所作的答疑、澄清或者修改，均作为磋商文件的组成部分，对采购人、供应商均有约束作用。
12.2供应商在响应截止时间前，应通过江苏政府采购网随时查看有关该项目磋商文件的澄清、磋商文件的修改（磋商答疑，补遗文件）等内容。查询如有遗漏，其风险由供应商自行承担。
12.3供应商领取磋商文件后，应仔细阅读磋商文件及附件的全部内容，磋商文件与附件具有同等效力。供应商同时应认真审阅磋商文件中所有的事项、条款、格式和标准要求等，如果供应商的响应文件没有按照磋商文件要求提交全部资料或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担，并且根据有关条款规定，其响应有可能被拒绝。
13 .磋商文件的澄清与修改
13.1供应商领取磋商文件后，应仔细阅读磋商文件的全部内容。如有疑问，应在规定时间内及时向采购人提出，以便澄清。
13.2采购人不集中组织答疑，实行网上答疑。供应商若对磋商文件有疑问，需要采购人予以澄清，应于前附表所述时间和方式递交书面提疑，迟于该时间的采购人有权拒绝回答其提疑。
13.3采购人将按供应商须知前附表规定时限前收到的书面疑问，形成磋商文件的澄清答疑。磋商文件的澄清答疑将在江苏政府采购网向所有供应商公示，但不指明来源。
13.4磋商文件发布后，在供应商须知前附表规定的时限内，确需要变更磋商文件内容的，采购人可主动或在解答供应商提出的澄清答疑时对磋商文件进行修改，并同时报监督部门备案。磋商文件的修改以答疑形式在江苏政府采购网发布。
13.5磋商文件、磋商文件的答疑内容均以网上发布的为准。
13.6为使供应商在编写响应文件时有充分时间对磋商文件的答疑部分进行研究，采购人可以酌情延长递交响应文件的截止日期，具体时间将在磋商文件的答疑中明确。
13.7当磋商文件、磋商文件的答疑内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒供应商。供应商自行查看，供应商因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。
14.样品检测、测试以及费用
本项目无样品检测。

[bookmark: _Toc329009665]第三章  磋商报价、响应文件编制
15.磋商报价
[bookmark: OLE_LINK95][bookmark: OLE_LINK96][bookmark: OLE_LINK249]15.1磋商报价的范围：为含税全包价，响应报价内容包括详见磋商文件前附表规定。也包含委托代理技术咨询费，无论供应商是否计算均视为包含在总报价内。投标人在进行报价时应充分考虑到各环节成本因素，报价一经报定，不得更改，并作为中标后开展工作的收费标准。历年来类似项目均由成交人支付且采购预算中已包含招标代理服务费，本项目采用单价报价不易将招标代理费分离，故本次代理服务费载入本采购文件并要求成交人予以支付。中标/成交公示后，领取中标/成交通知书时成交人向招标代理机构一次性付清。招标代理服务费根据江苏省政府采购协会《关于印发<江苏省政府采购代理服务收费指导意见>的通知》（苏政采协[2024]）20号）文件所规定的收费标准收取。按中标价为基准采用累进计费，即50万元（含）以下按1.6%收取，50-400万元区段按1.5%收取。
15.2供应商可对磋商文件中的全部服务进行响应报价，也可以对某一标段中的服务进行响应报价。但对每一标段服务的报价必须全部报齐，否则响应无效。
15.3响应报价为一次不得更改报价，即响应报价不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于采购预算价（采购需求调增除外），否则其响应无效。本条所指的一次报价为第一轮报价的一次性，第24.8条规定为磋商小组谈判后的最终报价，同样不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于第一轮报价，否则其响应无效。供应商针对竞争性磋商报价按本条和24.8条规定为准，涉及到报价均按此解释。
15.4供应商不得以任何方式或者方法提供投标以外的任何附赠条款。否则响应无效。
15.5 供应商应按照磋商文件中报价部分要求的内容填写报价，并由法定代表人或者被授权代表签署，否则响应无效。
15.6供应商须按照附件格式表中的各单项明细逐项填写，以方便评标委员会对各响应文件进行比较，否则其响应无效。
16.响应文件的签署及盖章要求
16.1详细见招标文件第十三章《响应文件格式》。
16.2响应文件的盖章要求：本条以下部分和招标文件第十三章《投标文件相关格式》。响应人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
16.3线上响应文件编制要求：
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
16.3.1基本目录
16.3.1.1《首轮报价一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成，需分采购包编制）；
16.3.1.2《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第十三章《响应文件格式》）；
16.3.2资格条件（1-6必须提供，否则响应无效）
16.3.2.1具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件（提供原件的扫描件）；
16.3.2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（责任制，提供承诺，加盖电子签章）；
16.3.2.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（责任制提供承诺，加盖电子签章）；
16.3.2.4参加政府采购活动近3年内（成立时间不足三年的，可以自成立时间起）在经营活动中没有重大违法记录（责任制，提供承诺，加盖电子签章）；
16.3.2.5有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（责任制提供承诺，加盖电子签章）；
16.3.2.6未列入严重失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商；供应商通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn)渠道查询开标前三年内的信用记录截图（提供网上查询记录加盖电子签章公章）；
16.3.2.7关于资格的声明函（提供声明函，加盖电子签章）； 
16.3.3符合条件（必须提供，否则响应无效）
16.3.3.1《磋商声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第十三章《响应文件格式》）；
16.3.3.2资信及商务响应表（加盖电子签章，格式见招标文件第十三章《响应文件格式》）；
16.3.3.3技术响应（若有）（加盖电子签章，格式见招标文件第十三章《响应文件相关格式》）；
16.3.3.4基本服务承诺书（加盖电子签章，格式见招标文件第十三章《响应文件相关格式》）；
16.3.3.5政府采购诚信承诺书（加盖电子签章，格式见招标文件第十三章《响应文件相关格式》）。
16.3.4综合评审评分项
16.3.4.1报价部分
16.3.4.1.1响应报价明细表（加盖电子签章，格式见招标文件第十三章《响应文件格式》）；
16.3.4.2商务部分
16.3.4.2.1供应商同类项目实施情况一览表（要求见招标文件第十二章《评标办法》）；
16.3.4.2.2响应人其他证明文件及材料（要求见招标文件第四章《评标办法》）；
16.3.4.3技术部分
16.3.4.3.1响应服务物清单（若有）（要求见招标文件第四章《评标办法》）；
16.3.4.3.2项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表（如有）；
16.3.4.3.3项目实施方案（要求见招标文件第十二章《评标办法》）；
16.3.4.3.4供应商认为需提供的其他资料（如有）（要求见招标文件第十二章《评标办法》）。
注：
1.响应人应对以上文件的合法性、真实性负责。
2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其响应文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。
17.响应文件的时间单位、有效期以及费用
17.1除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的“天”、“日”均指日历天，时、分均为北京时间。
17.2响应有效期内响应文件以及其补充、承诺等部分均保持有效。在响应有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或者采购代理机构可在响应有效期内要求供应商延长有效期，要求与答复均以书面或网上公示通知为准并作为磋商文件和响应文件的组成部分；供应商可以拒绝上述要求，拒绝延长响应文件有效期的，其响应失效；同意上述要求的，既不能要求也不允许其修改响应文件。
17.3供应商应自行承担其准备和参加竞争性磋商活动发生的所有费用。不论响应结果如何，采购人或者采购代理机构不承担任何费用。
18.响应文件格式以及编制要求
供应商同时对多个标段响应的，响应文件应按所响应段分别编制。根据有关规定，响应文件按照以下要求、格式统一编制：
18.1 电子投标文件的递交
供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.2投标截止日期
18.2.1供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
18.2.2采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
18.2响应文件内容。供应商应按照磋商文件的要求以及格式编写响应文件；对磋商文件要求填写的表格或者资料不得缺少或者留空。
18.4.1 供应商应将响应书按供应商须知前附表的有关规定执行。
18.5供应商可对供货现场以及其范围环境进行考察，以获取有关编制响应文件和签署实施合同所需的各项资料，供应商应承担现场考察的费用、责任和风险。
18.6供应商编制响应文件时，若有偏离之处，请如实在商务或者技术偏离表中注明。
18.7除磋商文件另有规定外，供应商不得递交备选磋商方案。允许供应商递交备选磋商方案的，只有成交供应商所递交的备选磋商方案方可予以考虑。磋商小组认为成交供应商的备选磋商方案优于其按照磋商文件要求编制的磋商方案的，采购人可以接受该备选磋商方案。
19.响应文件的组成
供应商应按照磋商文件的要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性、准确性以及完整性，并按照磋商文件要求提交全部资料并做出实质性响应，否则其响应无效。
19.1响应文件的组成
19.1.1首轮报价一览表
19.1.2授权委托书；
19.1.3资格证明文件（详见第十三章《投标文件格式》）；
19.1.4符合证明文件（详见第十三章《投标文件格式》）；
19.1.5综合评审评分项证明材料（详见第十三章《投标文件格式》）；
19.1.6磋商文件要求或者供应商认为其它应介绍或者提交的资料和文件；
19.1.7服务符合招标文件规定的技术资料。
19.2磋商文件其它规定或者供应商认为应介绍或者提交的资料和文件。
20.磋商保证金
参照省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购【2020】52号）规定，无磋商保证金要求。

[bookmark: _Toc329009666]第四章  供应商应当提交的资格、资信证明文件
[bookmark: _Toc329009673][bookmark: _Toc294814447][bookmark: _Toc309596157][bookmark: _Toc365752095][bookmark: _Toc292632465][bookmark: _Toc365292223][bookmark: _Toc228850282][bookmark: _Toc245133950][bookmark: _Toc294814255][bookmark: _Toc294814633][bookmark: _Toc294814069]21.供应商必须提供下列证明材料，如未能提供相关资格证明材料，则其所磋商响应书无效。
见磋商公告供应商资质及有关要求。
供应商所提供的证明材料若违反下列规定情形之一的，其响应无效。
21.1供应商提供的资格证明材料必须真实、有效、齐全、完整，其中的字体、印章要清晰。
21.2营业执照副本等在年检期间无法提供的，必须提供由发证机关出具证明材料或者由公证机关出具的公证件。
21.3要求提供的证明材料须为扫描件。

第五章  响应截止时间、开标时间以及地点
[bookmark: _Toc329009668]22.响应文件的递交
22.1供应商就在供应商须知前附表规定的响应截止时间前递交响应文件。
22.2开标时间、地点：见供应商须知前附表规定。
22.3密封（加密）要求
22.3.1 供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。
22.3.2 签署要求：见《磋商文件》附件中相关格式要求。
22.3.3盖章要求：见《磋商文件》附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
22.3.4 特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。
22.3.5响应文件的递交
[bookmark: 4.3.响应文件的修改和撤回]22.3.5.1本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交外。
22.3.5.2供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。其线下提交的（纸质）响应文件，采购代理机构退回拒收。
22.3.5.3“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“江苏省政府采购（财政厅）CA数字证书及电子签章办理指南”，网址：http://www.jsgxca.com/ManagementGuide46.html。
22.3.5.4使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。
22.3.5.5“苏采云”系统使用要求：
22.3.5.5.1使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。
22.3.5.5.2电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。
22.3.5.5.3操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。
22.3.5.5.4通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过350M！ 
注：供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
22.响应文件的修改与撤回
供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

第六章  磋商、评标、中标以及废标
23.响应文件截止时间和地点
采购人或采购代理机构在供应商须知前附表规定的时间和地点举行磋商会议。
在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。
24.磋商程序
24.1被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。
24.2到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
24.3磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。
24.5未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。
24.6未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。
24.7被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。
24.8磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在最后一个供应商磋商结束后十五分钟内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。
24.9经磋商确定最终采购需求，由磋商小组采用综合评分法对供应商的响应文件进行综合评分。
24.10磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。
24.11如磋商过程中出现本磋商文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。
24.12注意事项：
24.12.1开标时供应商须在规定时间内进行响应文件解密，报价确认；
24.12.2评审中供应商应随时关注电脑，需依据电脑提示进行磋商并及时进行二次或最终报价；
24.12.3各响应人在项目评标结束之前不要擅自离开“苏采云”交易系统开标大厅，待评审专家开启最终报价程序后，及时准确完成最终报价。
25.开标
25.1采购人或采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。响应人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，参加开标活动。
25.2响应人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定执行。每个供应商的解密时长为6分钟，超时视同解密失败。
25.3开标仪式由采购人或采购代理机构组织。《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》将自动对项目进行开标。
25.4解密完成后由磋商小组进行资格审查并邀请响应人进行磋商，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在最后一个供应商磋商结束后十五分钟内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家，并宣读各响应人的《首轮报价一览表》及《二轮报价表》。
25.5响应人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《首轮报价一览表》及《二轮报价表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
25.6开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。
25.7投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
25.8响应文件有下列情况之一，采购人或者采购代理机构不予受理：
25.8.1逾期上传的或者未按规定要求上传的；
25.8.2违反招标、磋商响应纪律的；
25.9供应商对开标有异议的，应当在开标现场以书面形式（或网上聊天）提出，采购人或者采购代理机构应当场给予答复，并制作记录，采购人代表、采购代理机构、监督人签字确认。采用不见面开标的其供应商法定代表人（或者被授权代表）仅须在视频会议中确认。
25.10参加开标会议的采购人代表不得参加本项目评审；开标记录由采购代理机构保存，在商务打分结束后提交磋商小组审核。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒供应商。供应商自行查看，供应商因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。
26.磋商小组
26.1磋商小组的组成
采购人按照《中华人民共和国政府采购法》以及有关规定组建磋商小组。评标由依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和评标专家共同组成，成员人数为三人以上单数，其中采购人代表只限一人。
26.2评审专家的抽取
26.2.1采用随机抽取方式从财政部门依法设立的专家库中确定磋商小组成员。任何单位和个人都不得指定评审专家或干预评审专家的抽取工作。
26.2.2参加评审专家抽取的有关人员对被抽取的专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密的义务。磋商小组成员的名单在中标结果确定前必须严格保密。
26.3磋商小组成员不得参加与自己有利害关系的评审活动，与自己有利害关系的应当回避，已经进入的必须更换。
26.4磋商小组负责对各响应文件进行评审、比较、评定，并按本磋商文件的规定确定成交供应商或者推荐中标候选人。
26.5磋商小组具有依据磋商文件进行独立评标的权力，且不受外界任何因素的干扰。磋商小组成员必须独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。对评标结果有不同意见的磋商小组成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明不同意见。评审委员会成员拒绝评审或者拒绝在评标报告上签字并且又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
26.6磋商小组的职责：
26.6.1审查响应文件是否符合磋商文件要求，进行资格性审查和符合性审查，并做出评价；
26.6.2要求供应商对响应文件有关事项做出解释或者澄清；
26.6.3推荐中标候选人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定成交供应商；
26.6.4向采购人、采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
26.7磋商小组的义务：
26.7.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
26.7.2提出真实、可靠的评审意见；
26.7.3严格遵守评标纪律，不得向外界泄露评标情况；
26.7.4发现供应商在招磋商响应活动中有不正当竞争或者恶意串通等违规行为，应及时向财政部门报告并加以制止；
26.7.5按照磋商文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评标意见承担个人责任；
26.7.6参与并审定评标报告；
26.7.7配合采购人或者采购代理机构答复供应商提出的质疑；
26.7.8对评标过程和结果，以及采购人、供应商的商业秘密保密；
26.7.9配合财政部门处理投诉。
26.8磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：
26.8.1供应商或者供应商主要负责人的近亲属；
26.8.2项目主管部门或者行政监督部门的人员；
26.8.3与供应商有经济利益关系；
26.8.4曾因在磋商、评标以及其他与招标磋商响应有关系活动中从事违法行为而受到行政处罚或者刑事处罚的；
26.8.5与供应商有其他利害关系。
27.评标程序
27.1宣布评标纪律以及回避提示；
27.2组织推荐磋商小组组长；
27.3资格性审查；
27.4符合性审查；
27.5技术评审；
27.6澄清有关问题；
27.7综合打分；
27.8确定成交供应商或者推荐中标候选人名单；
27.9编写评标报告。
27.10宣布评标结果。
28.评标
28.1第一阶段：资格性审查
28.1.1依据法律法规和磋商文件的规定，对所有供应商的商务部分响应文件中的资格证明等进行审查，并确定供应商磋商响应资格。
28.2第二阶段：符合性审查
依据磋商文件的规定，对供应商响应文件的有效性、完整性以及对磋商文件的响应程度进行审查，以判定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。
28.3在资格性和符合性审查同时，对不合格供应商或者响应无效的供应商，采购人及其代理机构必须提出不合格或者响应无效的事实依据，并出具不合格或者响应无效说明，采购人及其代理机构参加的全体成员签字确认。
28.4第三阶段：技术和综合实力评审
28.4.1按照磋商文件要求，审查供应商所投货物和服务的规格、质量、数量以及服务等技术要求和参数，并记录实质性响应、技术偏离等事项，进行技术部分的评审。
28.4.2按照磋商文件要求，审查供应商业绩、政策性加分等进行综合实力部分评审，并记录相关事项。
28.5技术和综合实力打分
资格性审查和符合性审查结束后，磋商小组按照评标办法和标准进行比较和评价。
技术部分由磋商小组成员各自独立打分，按照本磋商文件规定的评标办法进行逐项打分，对客观评分项的评分应当一致，对需要借助专业知识评判的主观评分项应当严格按照评分标准公正评分。供应商的技术得分是由磋商小组成员打分中去掉最高分和最低分后的算术平均值。
综合实力部分打分由磋商小组审核认定评分结果。
技术和综合实力部分打分结束，磋商小组成员签字确认。
28.6综合实力和技术评审加分详见本磋商文件第十二章“评标办法”。
28.7评分结束后，交采购代理机构汇总、统计，打印出结果，磋商小组应对供应商的综合实力和技术得分进行最后的复核，并签字确认。
29.澄清
29.1对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应以书面形式要求供应商做出必要的澄清、承诺、说明或者纠正。供应商的澄清、承诺、说明或者纠正应采取书面形式，由法定代表人或者被授权代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。采用不见面开标的，采购人不接受供应商的澄清、承诺、说明或者纠正，请供应商务必注意。
29.2磋商小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部因素。未响应实质性条款的，磋商小组有权确定其响应无效，供应商不能通过修正、撤销或者澄清不符之处而使其响应成为实质性响应的响应。
29.3磋商小组可以允许供应商修改或者澄清其响应文件中不构成实质偏离的、微小的、非正规的不一致或者不规则的地方。
29.4敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。
30.定标
30.1本次采购人授权磋商小组确定成交供应商。
30.2本次磋商采用综合评分法。
综合评分法，是指在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。综合评分的主要因素是：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对磋商文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。评标时，磋商小组各成员应当独立对每个有效供应商的标书进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
30.3采用综合评分法的，按照评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，技术评审得分最高的供应商中标；仍相同的，由磋商小组投票，按照少数服从多数的原则确定成交供应商。
30.4磋商文件规定推荐中标候选人的，中标候选人数量应当根据磋商需要并在磋商活动开始前确定各供应商排列顺序，依照顺序推荐中标候选人数量。
30.5评审完成后，磋商小组参与并审定评标报告，采购代理机构向所有供应商宣布评审结果。
31.中标查询以及中标通知书
31.1确定成交供应商后，采购人和采购代理机构应当在2日内在江苏政府采购网发布中标公告，公示期限为1个工作日。
31.2中标公示期满，采购代理机构将签发由监督人审核签字盖章的中标通知书，且对采购人和成交供应商具有法律约束力。
采购代理机构不按照规定发布中标公告或者发布中标公告后不签发中标通知书的，应当承担法律责任，给成交供应商造成经济损失的应承担赔偿责任。
31.3中标通知书对采购人和成交供应商都具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者成交供应商放弃中标，应当依法承担法律责任。
32.响应无效
出现下列情形之一的，响应无效：
32.1响应文件未按照规定制作的；
32.2对“★”条款未做出实质性响应或者发生重大偏离的；
32.3响应人复制磋商文件的技术规格相关部分内容作为其响应文件的一部分的；
32.4无响应人法定代表人或者其授权代表签字或电子签章的；
32.5响应有效期不满足磋商文件要求；
32.6磋商小组2/3以及以上成员认定磋商方案技术含量低、不符合磋商文件要求；
32.7磋商小组判定供应商涂改证明材料或者提供虚假材料的；
32.8本磋商文件规定的响应无效情形的；
32.9不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他要求的。
对响应无效的认定，必须经磋商小组集体做出决定并出具响应无效的事实依据，由供应商法定代表人或者被授权代表签字确认，拒绝签字的，不影响磋商小组做出的决定。
33.废标
出现下列情形之一的，应予废标：
33.1符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；
33.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
33.3 因重大变故，采购任务取消的；
33.4法律、法规以及磋商文件规定废标情形。
废标必须经磋商小组集体做出决定，经磋商小组全体成员签字确认后生效。废标后，采购人或者采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。
34.特殊情况处置程序
34.1评标活动终止
34.1.1磋商小组应当执行连续评标的原则，按照磋商文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。出现评审专家临时缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合法定标准的，采购人或者采购代理机构要按照有关程序及时补抽专家，继续组织评审。如无法及时补齐专家，则要立即停止评审工作，封存磋商文件和所有响应或响应文件，择期重新组建磋商小组进行评审。
34.1.2发生下列情况之一的，磋商小组应终止评标并按照废标处理：
34.1.2.1发生了不可抗力事件；
34.1.2.2磋商小组名单泄密或者评标委员成员无法中途更换的；
34.1.2.3磋商小组成员未经监督人员同意离开评标区域或者擅自打电话以及采用其它方式与外界联系或者通报评标情况的；
34.1.2.4发生评标信息泄露或者出现非法干预评审、磋商工作的；
34.1.2.5监督人员现场发现磋商小组或者成员未按照磋商文件规定评审或者存在违反法律法规规定行为，且拒绝改正的。
出现上述情形的，磋商小组有权予以废标或者建议采购人和采购代理机构封存磋商文件和所有响应或响应文件，择期重新组建磋商小组进行评审。
34.2磋商小组中途更换成员
34.2.1除非发生下列情况之一，磋商小组成员不得中途更换：
34.2.1.1因不可抗拒的客观原因，不能到场或者需在评标过程中退出评标活动；
34.2.1.2根据法律法规规定，某个或者某几个磋商小组成员需要回避；
34.2.2退出磋商小组的成员，其已完成的评审行为无效。由采购人向财政监督人员提出更换磋商小组成员意见并获准后，根据本磋商文件规定的磋商小组成员产生方式另行确定替代者进行评标。
34.3记名投票
在评标过程中，磋商小组发生分歧或者评审结论有异议需表决的，按照少数服从多数的原则，由磋商小组全体成员以记名投票方式表决。
35.违法违规情形
35.1有下列情形之一的，属于供应商相互串通响应：
35.1.1供应商之间协商响应文件的实质性内容；
35.1.2供应商之间约定成交供应商；
35.1.3供应商之间约定部分供应商放弃响应或者中标；
35.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同响应；
35.1.5供应商之间为谋取中标或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。
35.2有下列情形之一的，视为供应商相互串通响应：
35.2.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
35.2.2不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；
35.2.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人（供应商恶意等因素除外）；
35.2.4不同供应商的响应文件异常一致呈规律性差异；
35.2.6不同供应商的CA证书混用的；
35.3有下列情形之一的，属于采购人与供应商串通响应：
35.3.1采购人在开标前开启响应文件并将有关信息泄露给其他供应商;
35.3.2采购人直接或者间接向供应商泄露磋商小组成员等信息；
35.3.3采购人授意供应商撤换、修改响应文件；
35.3.4采购人明示或者暗示供应商为特定供应商中标提供方便；
35.3.5采购人与供应商为谋求特定供应商中标而采取的其他串通行为。
35.4 供应商有下列情形之一的，属于供应商弄虚作假的行为：
35.4.1使用伪造、变造的许可证件；
35.4.2提供虚假的财务状况或者业绩；
35.4.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
35.4.4提供虚假的信用状况；
35.4.5其他弄虚作假的行为。
评标过程中第35条规定情形之一的，磋商小组必须出具违法违规认定意见并予以废标。
36.违规处理
供应商有下列情形之一的，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加靖江市政府采购活动：
36.1提供虚假响应材料谋取中标、成交的；
36.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
36.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
36.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
36.5在磋商采购过程中与采购人进行磋商的；
36.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；
36.7一年内累计二次以上投诉均查无实据，并带有明显故意行为的；
36.8捏造事实或者提供虚假投诉材料的；
36.9不按照规定程序以及正常途径质疑、投诉，采用匿名信、匿名电话、发短信息等手段，威胁、恫吓、辱骂、恶意中伤其他相关当事人的；
[bookmark: _Toc329009669]36.10法律、法规和磋商文件中规定的其他情形。

第七章  签订合同、合同主要条款
37.签订合同
37.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。
37.2签订的合同原则以磋商文件规定为基础，并根据评标、答疑情况进行修改补充，但该款并不限制采购人以其他方式签订合同的权利。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
37.3磋商文件、响应文件、书面承诺和中标通知书均作为经济合同的一部分，且具有法律效力。成交供应商应严格履行经济合同所规定的各项义务和责任，否则将依法处理。
37.4有关法规或者磋商文件明确不允许分包方式履行合同的，成交供应商不得分包履行合同，否则将依法承担法律责任。磋商文件明确允许分包方式履行合同的，按照磋商文件规定执行。
37.5采购人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，将采购合同副本报同级财政部门和有关部门备案。
37.6法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。38.追加合同金额
政府采购合同履行中，采购人需要追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下并且在签订合同后1年内，经采购人报同级财政部门批准后，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，否则采购人应重新组织磋商。
采购合同双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担责任。
39.服务质量与验收
39.1磋商文件中的服务按照国标、部标、行业标准或者双方技术协议或者磋商文件、响应文件、书面承诺的技术要求制造。货到后，由采购人组织验收小组对服务进行验收（以《政府采购货物/服务反馈表》为准）。如对服务质量有争议，采购人可委托国家认定的相关部门或组成专家组对服务进行验收，并以相关部门或专家组验收报告为准，并由责任方承担全部责任。
附件1：政府采购履约验收通知单（参考样本）
供应商：

	采购人
	

	项目名称
	

	合同名称
	

	合同编号
	
	合同金额
	

	验收时间
	
	验收地点
	

	联系人
	
	联系电话
	

	履约验收方案及工作要求

	






单位公章  年  月   日



附件2：政府采购履约验收书参考样本(服务类)
	采购人
	
	项目名称
	
	合同名称
	

	供应商
	
	项目及合同编号
	
	合同金额
	

	分期（段）验收
	是□   否□
	分期（段）情况
	共分   期（段），此为第   期（段）验收

	验收时间
	
	验收地点
	
	验收组织形式
	□自行简易验收
□验收小组验收
□采购代理机构验收

	验收内容
	服务质量
	服务进度
	人员、设备 配备情况
	行业、安全标准
	项目需求、服务承诺
	合同履约时间、地点、方式

	
	合 格□ 不合格□
	按 时□ 不按时□
	合  格□ 不合格□
	合 格□ 不合格□
	合  格□ 不合格□
	合  格□ 不合格□

	专业检测机构情
况说明
	

	存在问题
和改进意见
	

	最终结论
	合  格□                              不合格□

	验收小组成员
签字
	

	采购代理机构意见
	采购人意见

	经办人：         负责人：           （采购代理机构公章）
	经办人：         负责人：               （采购人公章）

	供应商确认：
（单位公章或授权代表签字）


说明：1.该表为服务类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。

2.未委托采购代理机构开展履约验收工作的，无需填写“采购代理机构意见 ”。
40.合同主要条款
以下为招标方提出中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。
[bookmark: _Toc27411]合同协议书
                                              合同号：
甲方（采购人）： 靖江市公安局               
乙方（供应商）：                                                      

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及民警通信套餐优惠项目项目（项目编号：XXXX）的《招标文件》，乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《招标文件》、《响应文件》、《成交通知书》等均为本合同的组成部分。 
合同编号：XXXX。
签订地点：XXXX。
签订时间：XXXX年XX月XX日。
1. 工作内容

1. 合同期限

1. [bookmark: _Toc211854449][bookmark: _Toc282696226][bookmark: _Toc241833903][bookmark: _Toc237145406][bookmark: _Toc232492928][bookmark: _Toc185395249][bookmark: _Toc247334841][bookmark: _Toc212019594][bookmark: _Toc225654644][bookmark: _Toc283019214][bookmark: _Toc239233914][bookmark: _Toc225244852][bookmark: _Toc238984975][bookmark: _Toc251768862][bookmark: _Toc286993786][bookmark: _Toc211911348][bookmark: _Toc225670751][bookmark: _Toc239568418]主要成果

1. 服务费用及支付方式
1. 本项目服务费用由以下组成：
1、XX万元；
2、XX万元；
3、XX万元。
……
1. 服务费支付方式： 

1. 知识产权
[bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK52]乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。
1. 无产权瑕疵条款
乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。
1. [bookmark: OLE_LINK91][bookmark: OLE_LINK90][bookmark: OLE_LINK89]履约保证金（若有）
1、乙方交纳人民币XX元作为本合同的履约保证金。
2、履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务而蒙受的损失。
1. 甲方的权利和义务
1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。
2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。
3、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。
4、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。
5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。
1. 乙方的权利和义务
1、为保证摸排工作的严肃性和保密性，承诺在承担项目期间，做好保密工作。相关人员在接受任务后，不得向他人透漏相关消息。
2、验收标准：根据采购文件、中标单位的响应文件、双方签订的合同文件及其附件、国家的相关规定，由甲方及相关部门进行验收通过。
3、属于保密范围内的文件资料，未经甲方同意，均应保密，不得向外扩散。
4、项目成果最终所有权属甲方，在项目完成时乙方必须全部移交。
5、乙方须维护项目服务成果，不得转让给第三方重复使用。
6、以上保密规定如有违反，甲方有权追究乙方相关法律责任。
1. 违约责任
1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。
2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。
1. 不可抗力事件处理
1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3、不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
1. [bookmark: _Toc212019599][bookmark: _Toc247334846][bookmark: _Toc225244857][bookmark: _Toc251768867][bookmark: _Toc286993792][bookmark: _Toc225670756][bookmark: _Toc211854454][bookmark: _Toc211911353][bookmark: _Toc239568423][bookmark: _Toc241833908][bookmark: _Toc232492933][bookmark: _Toc237145411][bookmark: _Toc239233919][bookmark: _Toc185395254][bookmark: _Toc225654649][bookmark: _Toc238984980]解决合同纠纷的方式
1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在XX天内不能达成协议时，应提交泰州市仲裁委员会仲裁。
2、仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。
3、除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。 
4、在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。  
1. [bookmark: _Toc239233920][bookmark: _Toc225654650][bookmark: _Toc185395255][bookmark: _Toc211854455][bookmark: _Toc282696231][bookmark: _Toc286993793][bookmark: _Toc237145412][bookmark: _Toc251768868][bookmark: _Toc247334847][bookmark: _Toc283019219][bookmark: _Toc238984981][bookmark: _Toc212019600][bookmark: _Toc232492934][bookmark: _Toc211911354][bookmark: _Toc225670757][bookmark: _Toc225244858][bookmark: _Toc239568424][bookmark: _Toc241833909]合同生效及其他
1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3、本合同一式XX份，自双方签章之日起起效。甲方XX份，乙方XX份，政府采购代理机构XX份，同级财政部门备案XX份，具有同等法律效力。
1. 附件
1、项目招标文件
2、项目修改澄清文件
3、项目投标文件
4、中标通知书
5、其他

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）
法定代表人（授权代表）：           法定代表人（授权代表）：
地    址：                         地    址：
开户银行：                         开户银行：
账号：                             账号：
电    话：                         电    话：
传    真：                         传    真：
签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日
注：本合同为简易版本，使用过程中，请结合具体项目，充实细化。


[bookmark: _Toc329009670]第八章  纪律和监督
41.纪律和监督
41.1 对采购人的纪律要求
采购人不得泄漏磋商响应活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
41.2 对供应商的纪律要求
供应商不得互相串通或者与采购人串通响应，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取中标；不得以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。
41.3 对磋商小组成员的纪律要求
磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用超出本磋商文件有关规定的评审因素和评标标准进行评标。
41.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
[bookmark: _Toc329009671]与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

第九章  质疑与投诉
42.质疑
按照《中华人民共和国政府采购法》第六章有关规定，参加本次政府采购活动的供应商认为磋商文件、磋商过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。质疑人须一次性提全所有质疑事项，采购人及其代理机构不接受就同一项目的多次质疑。
42.1质疑书内容应包括以下主要内容：
42.1.1质疑人的名称、地址、电话等；
42.1.2具体的质疑事项、证据以及法律、法规依据；
42.1.3提出质疑的日期。
42.2质疑书应当署名，一式叁份。由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章后生效。代理人办理质疑事务时，还应当提交授权委托书，授权委托书应当载明代理的具体权限和事项。否则采购人或者采购代理机构不予受理。
42.3除书面形式外，其他任何方式的质疑，采购人或者采购代理机构均不予接受和回复。
42.4采购人或者采购代理机构在收到质疑书后七个工作日内做出书面答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商，但答复不得涉及商业秘密。
42.5质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉。
43.投诉
按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》（第94号令）以及相关的法律、法规及规定，质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉。
43.1投诉人提起投诉应符合下列条件：
43.1.1投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；
43.1.2提起投诉前已依法进行质疑；
43.1.3投诉书内容符合财政部《政府采购质疑和投诉办法》（第94号令）规定；
43.1.4在投诉有效期限内提起投诉；
43.1.5属于本财政部门管辖；
43.1.6同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
43.1.7法律法规规定的其他条件。
43.2投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。
43.3投诉书应当包括以下主要内容：
43.3.1投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；
43.3.2具体的投诉事宜以及事实依据；
44.3.3质疑书和质疑答复情况以及相关证明材料；
43.3.4提起投诉的日期。
投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。
43.4投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当向同级财政部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。
43.5投诉人不符合上述规定提起的投诉，财政部门不予受理。

[bookmark: _Toc329009672]第十章  提供服务的时间
44.服务期
见供应商前附表须知
45.服务地点
靖江市公安局指定地点。
46.验收
见第十一章项目需求。
47.售后服务
见第十一章项目需求。

第十一章   项目需求以及技术要求
48.项目说明
48.1本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。
48.2本项目共分为 1 个标包进行磋商。
48.3服务质量达到国家有关标准。
49.磋商服务的技术规格、要求和数量（包括附件、图纸等）
49.1项目需求
本项目主要为对民警通信套餐优惠项目进行招标，采购预算为46.8元/人·月，约848人，服务期为三年，总预算金额为142.87万元，具体金额按每月实际使用人数进行结算。
49.2项目工作内容和技术要求
	内容
	技术要求
	[bookmark: OLE_LINK106]最高单价限价（元/月·人）

	民警通信套餐优惠项目
	1. 流量：（1）130G全国流量；（2）不限量不限速APN/VPDN专网流量。
2、通话：（1）1400分钟全国主叫通话(港澳台除外)；（2）2500分钟干警集团号互拨。
3、短信：150条免费短信（不分运营商），150条免费短信（任一运营商内）。
4、宽带：含一条300M家庭宽带(限泰州已覆盖小区， 具体地址以系统为准，需缴设备押金)。
5、互联网电视：限泰州已覆盖小区，具体地址以系统为准，机顶盒赠送，需缴设调试费用。
6、其他：（1）短信呼;（2）公安专属视频彩铃。
	46.8


注：1、供应商须承诺其所供APN专网流量可通过采购人移动警务终端数据检测核验，无法通过测试的，视为非实质性响应；2、供应商须承诺尊重用户个人意见，保障原有使用号码维持不变，否则同样视为非实质性响应。以上未提供承诺函作无效标书处理。
49.3商务条款响应
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK22]49.3.1付款方式响应
（1）合同签订后，30日内支付年度合同金额的10%；
（2）乙方每月提供发票，甲方核实后，实际支付金额按在职民警数及中标单价每月据实结算（即月支付金额=中标单价×实际使用人数），并按月支付服务费用。如乙方未按约提供发票或甲方对金额有异议的，甲方有权迟延付款且不承担逾期付款的违约责任；
（3）服务期满前两个月结算时须扣除预付款后，余款付清。
49.3.2服务期响应
服务期为三年。
[bookmark: OLE_LINK173][bookmark: OLE_LINK174][bookmark: OLE_LINK171][bookmark: OLE_LINK172]49.3.3质量标准响应
（一）资费服务
民警集团V网分配专属短号，群内长短号互拨按合同约定免费，无隐性收费；
专属警务流量足额到账、不限速，套餐赠送短信正常抵扣；
无捆绑增值业务，账单明细清晰，支持单位对公统一结算开票；
人员动态管理：新增/离职人员3日内完成集团网增减。
（二）网络通信
语音接通率≥99.5%，通话掉线率≤0.3%，偏远执勤点位无信号盲区；
短信下发成功率≥99.8%；
警务通信优先级高于普通民用网络，安保、突发警情不拥堵断连。
（三）安全管理
警务SIM卡加密防护，通信数据隔离，严禁泄露民警通信信息；
不推送商业广告骚扰短信。
（四）运维保障
成交供应商须提供设立警务专属客户经理，7×24小时故障热线；
故障15分钟响应，普通故障4小时修复，重大通信故障2小时到场处置；
按月提供号码台账、资费、统计报表，免费办换卡、改短号等业务；
在服务期限内提供网络的免费维护和升级服务；
项目服务团队不少于4人，其中1名项目负责人，负责项目签订后的整个运作过程，计划、协调、管理、监控和跟踪项目，确保项目的顺利实施；3名或以上项目组成员，负责服务工作的具体实施。
49.3.4验收响应
1.验收标准
国家通信行业标准：YD/T系列移动通信服务质量规范、5G 通信网络质量指标；
公安移动警务安全规范、国密 SM2/SM3/SM4 安全通信要求；
运营商集团客户、政务警务专属套餐服务协议标准；
公安内部保密、信息安全、号码权限管理规定。
2. 上线初验
资料齐全：号码台账、短号清单、资费方案；
现场实测：短号/长号内网通话免费、流量短信套餐正常生效；
抽核账单，无异常扣费，人员增减功能正常。
问题3日内整改复检，不合格不予初验通过。
3.终验
网络各项指标达标，偏远点位实地测试无通信障碍；
故障处置、上门服务记录完整，无超时、无有效投诉；
安全保密机制落实，无信息泄露、广告骚扰问题。
全部达标签署终验报告。
4. 年度履约验收（百分考核）
资费合规 30分：优惠政策不变，扣费差错少扣分；
网络质量 30分：链路可用率、故障影响情况扣分；
运维服务 25分：响应、巡检、报表及时性考核；
安全管理 15分：人员管理、保密合规，出现安全隐患该项 0 分。
≥ 95分：全额履约款，正常续期；
70-94分：按比例扣款，限期整改；
＜70分：验收不合格，扣保证金，有权终止合同。
5.不合格处置
轻微配置问题：3个工作日整改；
乱扣费、大面积无信号、安全漏洞：24小时出整改方案，7日内修复并扣年度费用5%；
通信故障延误警务处置，采购人可单方解约追责。
49.3.5报价范围响应
详见本招标文件前附表1.20条规定。
49.3.6信息安全与合规响应
严格遵守《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《电信条例》及公安移动警务保密管理规定，签订警务通信安全保密承诺书。 
警务SIM卡采用国密加密机制，严禁对外泄露民警通信信息。 
建立数据访问权限管控，内部操作全程审计；严禁向民警号码推送商业广告、营销外呼、垃圾短信。 
涉案、涉密人员号码支持一键关停集团权限，即时生效，杜绝信息外泄风险；不采集、留存、使用民警非业务所需个人敏感信息。
49.3.7成果版权及保密响应
1.成果版权权属响应
本项目交付的全部成果文件（集团组网台账、短号清单、资费测算表、运维台账、验收资料、通信保障方案等）全部知识产权、著作权、使用权归采购方公安单位所有。
服务商仅拥有项目实施过程自有通用通信技术方案的基础版权，不得擅自使用、复制、转载、外传本项目专属警务数据、人员号码台账、内部优惠方案等定制成果，不得用于其他单位、商业宣传、对外展示。
服务期满或合同终止，服务商须完整移交全部纸质、电子成果资料，不得留存副本、备份数据；未经采购方书面许可，不得将项目成果转让、授权第三方使用。
因服务商擅自外泄、商用项目成果引发侵权、泄密责任，全部由服务商承担，采购方有权扣除履约保证金并追究损失。
2.保密义务响应
严格遵守《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《公安保密管理规定》，签订专项保密协议，对项目涉及所有警务信息实行最高等级保密管理。
保密范围包含但不限于：民警姓名、手机号、短号、人员编制信息、内部优惠资费标准、警务通信网络架构、故障应急调度信息、账单台账、执勤点位信号资料、验收涉密材料等一切项目数据与文件。
内部管控：服务商建立专项保密管理制度，限定最小必要人员接触警务资料；接触人员签订个人保密承诺书，定期开展保密培训；办公系统设置权限隔离，数据操作全程留痕审计。
禁止行为：严禁以任何形式向第三方泄露、出售、共享民警通信信息；不得利用警务数据开展营销、调研、商业推广；不得对外披露本公安单位专属通信优惠政策、组网架构。
人员离职管控：服务商项目经办人、运维人员离职前完成涉密资料全部移交，注销数据访问权限，离职后保密义务持续有效。
保密期限：保密义务不因合同到期、终止、解除失效，永久持续有效。
3.泄密处置承诺
若发生资料丢失、信息外泄、成果擅自商用等违规情形，服务商24小时内上报采购方，第一时间采取止损措施，并承担全部经济、行政、法律责任。
出现泄密事故，采购方单方面终止服务合同，服务商赔偿由此造成的全部损失；涉嫌违法的，自愿移交司法机关处理。
[bookmark: OLE_LINK175]49.3.8违约责任
1.资费违规违约
擅自提高套餐资费、缩减集团免费通话/流量/短信额度、增设隐形收费、捆绑增值业务，服务商需3日内全额退还多收费用，并按单次违规金额2倍支付违约金；累计发生3次及以上，采购人有权解除合同。
[bookmark: OLE_LINK252]账单核算错误、扣费异常未按期整改，每逾期一日按当月服务费用1%计收违约金，逾期超 5日采购人可自行抵扣下月服务费。
2.网络与服务保障违约
故障未按时限响应、修复超时，单次扣除当月服务费5%；因通信中断、信号盲区延误警务处置、安保执勤，单次支付违约金5000元，造成工作损失另行赔偿。
未按约定配备专属客户经理、未按月交付台账报表，每缺一次扣当月服务费3%。
[bookmark: OLE_LINK253][bookmark: OLE_LINK254]重大应急保障未安排专人驻点、通信保障预案失效，采购人有权扣减年度服务费的10%-30%。
3.信息安全及保密违约
泄露民警号码、人员信息、警务组网资料、内部资费方案，或擅自对外宣传项目涉密内容，一次性扣除年度服务费的50%；同时承担全部经济损失，涉嫌违法移交司法机关。
向警务号码推送垃圾广告、营销外呼，每发现一条支付违约金200元；累计超20条采购人可单方终止合同。
未落实数据加密、权限管控等安全要求，限期整改并支付违约金1万元；整改不合格直接解约。
4.成果版权违约
擅自留存、复制、外传、商用本项目警务台账、验收资料、专属方案等成果，按合同总额20%支付违约金，采购人有权收回全部资料并终止合作。
5.人员动态管理违约
民警、辅警新增/调离/离职未在3个工作日完成集团网增减，每逾期一人次扣违约金300元；因权限未及时关停引发泄密风险，按保密违约条款追责。
6.验收及整改违约
项目初验、终验、年度考核不合格，未按期完成整改，每逾期一日扣合同总额0.5%违约金；拒不整改的，采购人有权拒付服务费、终止合同。
7.转包分包违约
服务商将本项目组网、运维、安全服务转包或分包第三方，采购人有权立即解除合同，并追究由此产生的全部损失。
49.3.9投标总体响应
1.供应商仔细研读本项目招标文件全部条款、答疑及补遗文件，完全认可并无条件响应采购文件规定，本项目以上所有商务要求条款、合同条款、服务要求等均完全响应，无重大偏离、无细微偏离。
2.成交单位根据磋商文件、响应文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。
3.供应商应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。
[bookmark: OLE_LINK176][bookmark: OLE_LINK177]49.4.技术服务能力
1.供应商在项目所在地范围内按10个及以上乡镇及城区设立服务网点；
2.每个服务网点至少配备1名专业维保服务人员。
供应商须提供以上服务网点营业执照、门面照片、服务网点房产证或房屋租赁协议及各服务网点专业维保服务人员清单（同一地址不同营业执照只能统计为一个服务网点；或承诺中标后一个月内服务网点提供到位，承诺函中须标示网点数、网点布置和服务人数。仅承诺但未按承诺时限或未按要求材料提供到位，则终止合同履行，并列入不良记录。

第十二章  评标办法（综合评分法）
50.相关要求
50.1当供应商未提供符合招标文件规定的技术支持资料时，其技术部分得0分。
50.2技术汇总得分的计算方法：取所有评标委员会成员技术得分的算术平均值。
50.3“同类项目”是指供应商已经完成的与本次采购要求相同或者同类的服务，并且签订合同一方必须是供应商，以相同或者类同部分的合同金额为准。
50.4.1针对小微企业的评审加分：
本项目采购标的所属行业为“信息传输业”，投标人须填报“中小企业声明函”。当政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，投标人须提供由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门认定证明，如涉及质疑或投诉时未能提供作无效响应并取消中标资格。
根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）和苏财购〔2021〕34号规定和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），对属于小型、微型企业的投标人给予评审加分：
根据“中小企业声明函”或提供的认定证明中所确定的企业性质，如投标人属于小微型企业，且提供自有服务的，对其报价给予10%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。
注：
①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行，并提供相应申明函。
②若投标人提供的“中小企业声明函”或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
注：若投标人提供的“中小企业声明函”或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）第4条规定，在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
50.4.2如投标人属于监狱和戒毒企业（监狱企业）、残疾人企业，且提供自有服务的，监狱企业、残疾人福利性单位视同中小微企业，对其报价给予10%的扣除；扣除后的价格参与价格评审。
[bookmark: OLE_LINK102][bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK75][bookmark: OLE_LINK76][bookmark: OLE_LINK74][bookmark: OLE_LINK77][bookmark: OLE_LINK78]50.5根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的问题》（苏财购〔2025〕62号）、《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定，财库〔2026〕2号第2条第4项规定，启动异常低价投标（响应）审查的数值标准可提最至65%，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价〉平均值×65%；2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价〉×65%；3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价采购项目最高限价×65%，4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
50.5.1评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间30分钟提交，超时不予接收并视同放弃证明。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
50.5.2评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
50.5.3采购人应当落实履约验收责任，依法组织履约验收工作，验收内容要包括每一项技术和商务要求的履约情况。对报价触发异常低价投标（响应）审查程序后仍中标（成交）的供应商，采购人要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。
50.6本项目采用综合评分法，总分100分，以得分最高的投标人作为本项目的中标候选人。
51.评分标准分项明细表
51.1评分因素以及分值
	评审项目
	分数
	评分标准

	磋商报价
	20
	满足磋商文件要求且磋商价格（或者最后磋商报价）最低的磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分。
其它磋商报价得分＝磋商基准价÷（磋商报价或者最后磋商报价）×20；
超出采购预算价的磋商报价为无效报价。
[bookmark: OLE_LINK183][bookmark: OLE_LINK182]本次磋商报价为供应商的投标单价（元/人·月），非项目总价，请供应商务必注意，否则视为供应商未按磋商文件报价规定，为无效标。

	类似业绩
	9
	[bookmark: OLE_LINK251][bookmark: OLE_LINK250]供应商自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过类似项目业绩的（具体范围：V网通信套餐、或专属集团通信优惠套餐、或统一通信组网优惠、或保密集团通信服务、或以上类似表述项目、或与本项目需求类似项目），每提供一个得3分，本项最高得9分；须提供相关证明材料扫描件，没有或未提供的不得分。

	技术参数
	28
	供应商所投工作内容及要求全部符合采购文件第49.2条规定的得6分，每有一项负偏离的扣1分。若有正偏离则如下所示：
1、可提供覆盖泰州地区公安局互通集团短号服务的得5分，须提供相关证明文件或截图佐证，未提供有效材料的本项不得分；
2、套餐中家庭宽带可升级至1000M的得5分，无法满足的本项不得分；
3、可提供公安专属对外宣传视频彩铃服务的得5分，投标时须提供相关证明材料或截图佐证，未提供有效材料的本项不得分；
4、可在现有套餐基础上免费赠送一张副卡的得5分；赠送的副卡流量能够到达20G的得1分，能够到达30G流量的得2分。
以上除1、3项按评分要求提供证明外，2、4项须提供承诺函。

	技术服务能力响应
	10
	采购需求第49.4条专业服务响应，全部符合采购需求得10分，每负偏离一项扣5分。须根据采购文件对应条款规定提供证明材料扫描件，没有或未提供的不得分。

	[bookmark: OLE_LINK178]服务方案
	24
	[bookmark: OLE_LINK151][bookmark: OLE_LINK152][bookmark: OLE_LINK265]供应商根据项目需求提出项目实施方案包括①项目总体技术思路、②套餐变更服务、③集团号建设、④套餐实际使用模式、⑤功能需求和公安实际应用需要、⑥套餐实施保障、⑦核心组网技术方案、⑧网络质量技术保障方案、⑨资费优惠技术实现方案、⑩运维保障技术服务体系、⑪项目验收与质保技术措施、⑫合规与版权技术承诺等12个分项提供方案。评委根据内容全面科学合理、技术方法可行、针对性强等进行评审，每分项排序分值范围：2、1、0，未提供或无参考价值的不得分，总分为12个分项汇总。

	信息安全及保密方案
	9
	本项目涉及公安信息安全，供应商需提供相应的信息安全及保密方案包括但不限于以下内容：①网络安全、②保密措施、③人员信息安全保障等3个分项提供方案。评委根据内容全面科学合理、技术方法可行、针对性强等进行评审，每分项排序分值范围：3、2、1、0，未提供或无参考价值的不得分，总分为3个分项汇总。


注：
1．付款方式、交货时间不响应磋商要求的不得中标；
2. 响应人提交的涉及评分表内评分点要求的文件或证明的扫描件应是最新（有效）、清晰，扫描件不清晰或不能辨识的视为不具备该项得分的条件。
3、供应商在人员和业绩等内容涉及总公司与分公司的视为同一公司（但以分公司响应时，总公司人员和业绩等均不予认可）;为母公司与子公司的视为两家公司。











第十三章 响应文件格式
	
注： 
《响应文件格式》是供应商的部分响应文件格式和签订合同时所需文件的格式。供应商应参照这些格式文件制作响应文件。
如供应商认为本格式文件不符合其自身特点或未提供格式的，可自行拟定相应表格，但必须响应磋商文件的有关要求。
若供应商为中石油、中石化、中海油、中国电信、中国移动、中国联通、国有银行、国有保险、中建集团、国有集团等采用总分支公司模式，各集团的分支机构可以单独参加响应，但同一集团只能由一家机构或分支机构参加响应，其响应文件中涉及法定代表人签字的，对应由其分支机构负责人签字，及对应分支机构盖章。




【正（副）本】









响应文件(格式)





项目名称：
项目编号：




投标单位全称
年  月  日
江苏澄建正达工程项目管理有限公司招标代理文件CJ-CG-2026-020

13

54
一、基本目录
（一）首轮报价一览表

项目名称：         

项目编号：         
单位：元/人·月
	项目名称
	项目内容
	单价（小写）

	民警通信套餐优惠项目
	详见响应文件 
	

	单价（大写）：
	


注：根据磋商文件前附表第1.20条规定，本次磋商报价为供应商的投标单价（元/人·月），非项目总价，请供应商务必注意，否则视为供应商未按磋商文件报价规定，为无效标。





供应商：           （盖电子签章）
                      
日期：   年  月  日



[bookmark: _Toc302967412]
（二）法定代表人授权书

靖江市公安局：
本授权委托书声明：我           （姓名） 系              （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的            （姓名、职务或职称）为我公司本次项目的全权代表，并授权其全权代表我方办理本次投标、签约的相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。
在我方未发出撤销授权书的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。
全权代表无权转让委托权。特此委托。
本授权书于    年    月    日签字生效,特此声明。

附法人代表身份证及被授权代表身份证扫描件



被授权代表姓名：               性 别：              年 龄：
单  位：                       部 门：              职 务：


供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

日 期：      年   月   日

二、资格证明文件

（一）营业执照和资质证书（若有）证明文件 扫描件（加盖供应商公章）

（二）（供应商）关于资格的声明函

靖江市公安局：

我公司（单位）参加本次的投标，作如下资格声明：
1、我公司（单位）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
2、我公司（单位）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)两渠道严重失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3、我公司（单位）不具有违反政府采购法第二十二条的情形。

若有违背，我公司（单位）　　　　　　　　　　　　愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果。
注：后附第2条查询记录文件。

投标单位（电子签章）：  

              法定代表人或授权代表（电子签章）：  

日期：     年    月    日


（三）（供应商）基本资格条件承诺书（格式）

     （采购人名称）     ：
我单位自愿参与贵单位组织的项目政府采购活动，按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规、规章政策以及本项目采购文件要求，我单位具备供应商基本资格条件。现就有关事项郑重承诺如下：
1.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务制度；
2.我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
3.我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4.我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
以上承诺内容真实准确，若有不实，自愿按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，承担相应的法律责任。

附相关证明材料（如有）




供应商名称(电子签章)：

法定代表人 (电子签章)：

日期：   年   月   日

（四）声明函
4-1中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加        （单位名称）的         （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.        （标的名称），属于        （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为         （企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.       （标的名称），属于         （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）为            （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
……




以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 
企业名称（电子签章）：
 
日 期：
 

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员等未采用订立劳动合同的从业人员服务，将不享受相应扶持政策。



4-1中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加        （单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.        （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业）；制造商为          （企业名称），从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为     万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.       （标的名称），属于         （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
 
 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
企业名称（电子签章）：
 
日 期：
 1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。









4-2、残疾人福利性单位声明函（若有）

本公司郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且单位参加　　　　　单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物/服务）。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（电子签章）：

日　　期：




4-3、监狱和戒毒企业（监狱企业）声明函（若有）

本公司郑重声明，根据财政部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为符合条件的监狱和戒毒企业（监狱企业），且单位参加　　　　　单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱和戒毒企业（监狱企业）制造的货物（不包括使用非监狱和戒毒企业（监狱企业）注册商标的货物/服务）。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（电子签章）：

日　　期：




4-4、关于符合本国产品标准的声明函（若有）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

        公司（单位）名称（盖章）：　

日期：   年　 月   日
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。











三、符合证明文件
[bookmark: _Toc302967411]（一）磋商声明函
靖江市公安局：

我们收到你们           （项目编号）磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商。
1、我们愿意按照磋商磋商文件的一切要求，提供本次磋商所需服务，包括提供本次服务的一切费用。
2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行磋商磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务义务。  
3、我们同意按磋商磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限为自开标之日起60日。
4、我们愿意提供采购人在磋商磋商文件中要求的所有资料。
5、我方愿意遵守磋商磋商文件中所列的收费标准。
6、我方在磋商响应文件和磋商中所作的承诺在磋商后保持有效，不作任何更改和变动。
7、如我方成为成交单位，我方愿意在领取成交通知书时按磋商文件要求向代理机构支付成交服务费。
8、我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。
9、我们愿意按照贵公司磋商磋商文件的要求提供全部磋商响应文件，并保证全部磋商响应文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任。
10、综合说明：
（1）伴随服务及配合措施；
（2）要求采购单位提供的配合；
（3）对磋商磋商文件有不同意见的偏离说明；
（4）其它说明；
所有有关标书的函电，请按下列地址联系：
单位：                                邮编：
联系人：                              地址：
    联系电话：
磋商响应单位（电子签章）：                

磋商响应单位全权代表(签字/电子签章)：
日 期：      年   月   日
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（二）资信及商务响应表
项目编号：
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	供应商的承诺或说明

	付款方式
	
	
	

	服务期
	
	
	

	质量标准
	
	
	

	验收响应
	
	
	

	报价范围
	
	
	

	信息安全与合规响应
	
	
	

	成果版权及保密响应
	
	
	

	违约责任
	
	
	

	投标总体响应
	
	
	

	投标有效期
	
	
	

	招标文件规定的其他商务要求
	
	
	

	……
	
	
	




投标单位（电子签章）：        

法定代表人或授权代表（签名或电子签章）：                     

日期：

江苏澄建正达工程项目管理有限公司招标代理文件CJ-CG-2026-020
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（三）技术响应表（若有）
项目名称：
项目编号：
	序号
	磋商文件要求
	响应/投标文件
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、供应商应根据响应服务的技术指标、对照磋商文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。说明列可填写“磋商方案如何满足需求”或“解释响应方案与用户需求之间的偏差”。
2、对照招标文件技术规格、参数以及要求，逐条说明所提供服务是否做出了实质性响应，如有偏离和例外，则应按照招标文件中技术、商务条款偏离表格式填写清楚，并提供所偏离的具体参数以及要求。采购人只接受相同或者优于技术条款中所规定的技术要求以及标准。供应商若采用欺骗手段提报虚假资料和承诺的，一经发现，其投标无效，并按照相关法律法规进行处罚。
3、供应商在详细阐述服务的主要技术指标和性能说明时，应注意招标文件第十二章“项目需求以及技术要求”中的标准和文字说明，并无任何限制性。
4、如果采购人全部或者部分使用非中标人投标文件中的技术成果或者技术方案时，应书面征得其同意并给予一定的经济补偿后，方可使用。
5、供应商必须对所提供服务等知识产权方面的一切产权关系负全部责任，由此而引起的法律纠纷以及费用供应商须全部承担。

投标单位（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或电子签章）：          

日 期：


（四）基本服务承诺书

一、我单位确保按中标结果确定价格及时提供服务。
二、承诺的服务：（质保期、交付日期、是否响应付款方式等）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
三、要求招标人提供的配合：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
四、对招标文件内容有不同意见的偏离说明：（若无，表示同意全面按照招标文件的所有要求执行）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
五、我单位在发生未履行所作承诺义务的情况时，无条件接受靖江市政府采购管理部门按有关规定进行的处罚。


投标单位（电子签章）：  

              法定代表人或授权代表（签名或电子签章）：  

              日期：     年    月    日



（五）政府采购诚信承诺书
靖江市公安局：
我公司（供应商名称）已详细阅读了项目（项目编号：）磋商文件，自愿参加本次磋商响应，现就有关事项做出郑重承诺如下：
1、所提供的一切资料都是真实、准确、完整的；
2、不以他人名义响应或以其他方式弄虚作假，骗取中标；
3、不与其他供应商相互串通响应；
4、不向采购人或磋商小组行贿以牟取中标；
5、在领取磋商文件后，准时参加开标；
6、在以往的磋商采购活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限；
7、未被地市级及以上行政主管部门做出取消响应资格的处罚且该处罚在有效期内的；
8、本单位一旦中标，将严格按照响应文件所承诺的报价、质量、工期、响应方案等内容组织实施；
9、本单位一旦中标，将按规定及时与采购人签订合同；
10、本单位保证中标后不转包，若有分包须征得采购人同意；
11、本承诺书将成为本单位响应文件的一部分，与响应文件具有同等的法律效力。
本单位若有违反承诺内容的任一行为或者经磋商小组认定有串通响应嫌疑的，愿取消响应资格，列入政府采购不良行为记录，并根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府竞争性磋商响应采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）等相关法律法规中的相关条款进行处罚。如已中标的，自动取消响应资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。
       

       投标单位（电子签章）：

                         法定代表人或授权代表（签名或电子签章）：

                 年   月   日

四、综合评审评分项
（一）报价部分
1、响应报价明细表（若有）
项目名称：
项目编号：
	序号
	分项名称
	数量
	单位
	投标单价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	...
	...
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	


注：1、该表格中的“合计”必须与附件《首轮报价一览表》中的“服务费”相等，其他服务类别仅报出单价不作汇总。2、如以上表格填写不适用，可根据项目特点自行编写。


投标单位（电子签章）：



时间：   年   月  日











0. （二）商务部分
1、供应商同类项目实施情况一览表
	序号
	项目名称
	提交时间
	委托单位
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备注
	附件材料按招标文件资审条件或评分标准提供、其他认为必须的证明材料。



投标单位（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

日 期：      年   月   日


2、供应商其他证明文件及材料（要求见磋商文件第十二章《评标办法》）

[bookmark: _Toc302967420]（三）技术部分
1、响应服务清单（若有）
项目编号：
	序号
	服务名称
	技术指标

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	……
	


注：1、可对服务进行详细描述
2、本表可不按此表填写，由供应商另行制订填写。

投标单位（电子签章）：

法定代表人或被授权代表（电子签章或签字）：               

日期：
江苏澄建正达工程项目管理有限公司招标代理文件CJ-CG-2026-020
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2、项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表（如有）
项目编号：
	序号
	姓名
	职称
	专业证书及方向
	证书编号
	本项目中拟任职
	其他

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



投标单位（电子签章）：

法定代表人或授权代表（电子签章或签字）：

日  期：

3、项目实施方案（要求见招标文件第十二章《评标办法》）

4、供应商认为需提供的其他资料（如有）
55
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