无 锡 市 政 府 采 购

公开招标文件

采 购 项 目 编 号：JSZC-320205-WXSM-G2026-0006

采 购 项 目 名 称：无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所10米法电磁环境测试系统采购项目

采      购     人：无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所

招 标 代 理 机 构：无锡苏名建设咨询有限公司

二〇二六年六月

目  录

一、投标邀请函	3

二、供应商须知	7

三、采购需求和技术有关要求	22

四、合同书（格式文本）	40

五、附件	56

附件一：评分标准	56

附件二：投标文件格式	62

一、投标邀请函

无锡苏名建设咨询有限公司受无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所的委托，就无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所10米法电磁环境测试系统采购项目进行公开招标，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

（一）项目信息

1.项目名称：无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所10米法电磁环境测试系统采购项目

2.项目编号：JSZC-320205-WXSM-G2026-0006

3.项目预算：1206万元，投标最高限价为1206万元，投标报价不得超过最高限价，否则作无效投标文件处理。

4.交付周期：自本合同签订之日起，供应商须在 4个月内 完成项目实施、交付并经采购人验收合格。如因供应商原因造成延期，则超过4个月的按天数计算赔偿采购人项目拖延损失，按照中标金额的1‰/天进行赔偿。

5.采购方式：公开招标

6.采购人：无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所

7.本项目标的所属行业：工业（制造业）。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号规定，工业（制造业），从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

8.本项目是否专门面向中小企业：否

（二）供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

4.本项目的特定资格要求：无。

5.本项目不接受联合体投标。

（三）供应商主体信息库注册

1.潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法：

1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

2）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--项目参与--下载采购文件（后缀名为“kedt”）--将后缀名为“kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

3）供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

4）CA驱动下载：

在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：田女士：3071474382 ；王先生：897651173。

5.苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（四）获取招标文件

潜在投标供应商如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件（“项目参与”－“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”－“参与投标”－“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、招标代理机构将以电话咨询、邮箱（956490275@qq.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截至2026年6月22日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320205-WXSM-G2026-0006项目需澄清问题”， 并于答疑截止时间前邮箱（956490275@qq.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由供应商自行承担。

（六）现场踏勘

本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

（七）投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅，在系统进入到标书解密环节后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2026年7月7日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。

开标时间：2026年7月7日 9:30。

投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心锡山分中心迎宾南路21号202

（八）投标文件份数：请按规定上传电子投标文件，不接收纸质投标文件。

（九）投标有效期：开标之日起90天

（十）其他

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的信息。

2.未按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）的规定提出的对本项目采购过程中的质疑，招标人不予受理（接收质疑函的联系方式详见（十一）联系方式）。

（十一）联系方式

1.采购人：无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所

采购人地址：无锡市锡山区安镇街道东安路88号5楼

联 系 人：朱成成

联系方式：0510-88998992

2.采购代理机构：无锡苏名建设咨询有限公司

联系地址：无锡市锡山区东亭街道东亭中路20-2-2501

联系人：袁嘉忆

联系电话：13506182386

邮编：214100

二、供应商须知

（一）遵循原则

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台中免费下载公开招标文件（“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

3.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

5.招标文件中的“法定代表人”是指投标供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

6.按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

（三）招标文件的解释

本文件的最终解释权归采购人。

（四）招标文件的补充或修正

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次投标文件截止时间至少15日前，以电子邮件形式通知所有获取招标文件的供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交首次投标文件的截止时间。

3.供应商应于投标截止日前以电子邮件形式发送至无锡苏名建设咨询有限公司，确认已收到修改文件或延期开标通知，邮箱：956490275@qq.com；逾期不回视同收到此公告。因供应商未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标文件材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由供应商自行承担。

4.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。招标代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，招标代理机构对无效质疑不予受理。

（五）投标文件的组成

1.投标函（格式见附件）

2.资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件加盖公章（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件）；

（3）供应商法定代表人授权委托书加盖公章（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

（4）供应商法定代表人身份证扫描件加盖公章（正、反面）；

（5）供应商法定代表人授权代表身份证扫描件加盖公章（正、反面， 法定代表人亲自参与投标的除外）；

（6）供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；

（7）供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；

（8）供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；

（9）承诺书（格式见附件）；

（10）供应商为中小微企业/监狱、戒毒企业/残疾人福利企业，中小微企业须符合中小微企业划分标准（《工信部联企业〔2011〕300号》）规定，提供《中小企业声明函》，残疾人福利企业提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件；

（11）采购人要求的特定资质证明扫描件加盖公章（详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之4中要求）；

3.开标一览表（格式见附件）

4.明细报价表（格式见附件）

5.偏离表（格式见附件）

6.服务承诺（格式见附件）

7.供应商情况表（格式见附件）

8.供应商近年已完成类似业绩一览表（格式见附件）

9.提供第三章采购需求和技术有关要求中需提供的相关证明材料

10.技术方案（详见评分标准）

11.评分标准中对应的其他所需证明材料（详见评分标准）

12.其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟并自行添加）

上述1-10项供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。如采购项目未专门面向中小企业、面向小微企业时，资格、资信证明文件中第（10）项，供应商需对应提供。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六）投标文件的要求

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标供应商在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标供应商自行承担。

6.投标费用自理。

（七） 网上投标

1.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标费用自理。

7. 技术文件部分（暗标，内容参照评分标准）

特别注意：本项目采用暗标形式，投标供应商须参照评分标准的相关要求对商务部分和技术文件部分分别进行制作。其中技术文件部分属于暗标，投标供应商在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标供应商身份的内容，否则投标无效。

（1）暗标编制应按采购文件规定的格式制作，要求版面整洁、字迹清楚、不得涂改、不得标注。

（2）暗标中封面、封底及所有正文中均不得出现可识别供应商身份的任何字符、徽标，包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、以往项目名称、投标供应商独有的标准名称或编号等，不得出现特殊符号、图案、图片、照片等，也不得采用任何不符合常规、有别于其他供应商的特殊做法。

（3）字体、段落、页码、页面布局的设置：

字体：一级标题为宋体黑色二号字，其余正文均采用宋体黑色小四号字体，不得出现手写。

段落：使用1.5倍行间距、字间距标准、每段段前空两格。

页面布局：不得设置页眉、页脚（系统自动生成页码除外），纸张方向纵向、不得有空白页、页面底色白色，分栏为一栏。

本项目技术方案为暗标，采用暗标形式，须按上述要求编制，否则视为符合性不通过。

（八）无效投标文件的确认

投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定期限投标的；

2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

3.投标供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；

4.投标供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.投标供应商的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

9.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

11.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

12.不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

13.不同投标供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

14.不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

15.不同投标供应商的投标资料相互混装、不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

16.投标供应商提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

18.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19.未通过符合性审查的；

20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

21.投标文件中无技术方案或技术方案编制粗糙、缺漏项较多或不同投标人的技术方案存在非正常性雷同，包括但不限于技术方案内容、表述、错漏之处等高度相似，且无法提供合理解释；

22.投标系统中不同投标供应商的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的；

23.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的，暗标未按招标文件要求编制的；

24.未按要求提供第三章项目要求和有关说明中需提供的相关证明材料的；

25.法律法规和招标文件规定的其他无效情形；

26.评标委员会认定投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

① 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

② 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

③ 投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×65%；

④ 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟（本项目约定为：30分钟）。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（九）开标、评标：

1.所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价。

3.投标文件的审查

（1） 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

4.评标程序

评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件； |
| 2 | 具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件加盖公章 | 投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件加盖公章； |
| 3 | 供应商法定代表人授权委托书加盖公章 | 法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件； |
| 4 | 供应商法定代表人身份证扫描件加盖公章 | （正、反面） |
| 5 | 供应商法定代表人授权代表身份证扫描件加盖公章 | （正、反面， 法定代表人亲自参与投标的除外） |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外； |
| 7 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外； |
| 8 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外； |
| 9 | 承诺书 | 格式见附件； |
| 10 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | （详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之3中要求）； |
| 11 | 特定资格要求 | （详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之4中要求）； |
| 12 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）； |
| 13 | 关于联合体投标 | （详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之5中要求）。 |

特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 2 | 开标一览表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 3 | 明细报价表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 4 | 偏离表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 5 | 服务承诺 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 6 | 供应商情况表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 7 | 供应商近年已完成类似业绩一览表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 8 | 满足采购需求 | 满足招标文件第三章采购需求和技术有关要求，提供相关证明材料。 |
| 9 | 投标文件内容 | 不存在供应商须知第八条中的情形 |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人，得分次高的投标供应商为排名第二的中标候选人，得分排列第三的投标供应商为排名第三的中标候选人。

核心产品（如有）：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个供应商获得评审排名资格，其他同品牌供应商无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

6.评标标准：详见附件。

（十）定标

1.本项目评标委员会根据对供应商资格审查情况、投标文件编写内容的完整性、合理性及综合评分等评审主要因素，根据综合评分法的评审原则确定1家成交供应商。

招标代理机构将评审结果通知所有参加投标的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布成交公告。招标代理机构和评标委员会对未成交原因不作解释。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》等有关法规处理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2.在发布中标公告的同时，向成交方发出中标通知书。

（十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消。

（十二）中标无效的确认：

1.提供虚假材料谋取成交的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.与采购单位、其他供应商恶意串通的；

4.向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在采购过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和成交供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有上述1至5项情形之一的，成交无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目成交金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十三）签订、履行合同：

1. 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经无锡苏名建设咨询有限公司见证后生效。

2. 中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

3.成交方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门做出相应处理。

（十四）质疑处理：

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或代理机构有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述“4.”条款的规定向采购人或代理机构提出质疑，上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人、代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

5.以下情形的质疑不予受理：

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑；

5.2 超出政府采购法定期限的质疑；

5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑；

5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑；

5.5 供应商组成联合体参加投标的，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

（十四五）服务费：

1.供应商在编制投标报价时，须自行将代理服务费纳入成本测算并包含于总报价中。采购人不承担因供应商对代理服务费计取方式理解偏差、漏算或错算等情形而产生的任何额外费用及相关法律责任。

2.供应商的投标报价应当包含本次项目的代理服务费，该费用应计入投标总价中，采购人不另行支付。

3.招标代理服务费以中标价为计费基础，收费标准为（货物类）：中标金额100万元（含100万元）以下费率为中标金额的1.125%，中标金额100万元～500万元（含）费率为中标金额的0.825%，中标金额500万元～1000万元（含）费率为中标金额的0.6%，中标金额1000万元～5000万元（含）费率为中标金额的0.375%。由中标供应商支付。

（十六）信用担保

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保、融资担保两种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该两种信用担保形式。

1.履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标、成交通知书为凭据，进行资信审查后出具履约担保函；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件。

2.融资担保。

融资担保，是指专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。政府采购信用担保融资，是指以政府采购作为平台帮助中小企业融资，政府采购中标、成交的中小企业供应商，以中标、成交通知书和政府采购合同作为抵押凭据直接向银行贷款，或通过担保公司担保后向银行贷款，解决政府采购中标、成交的中小企业在履行合同过程中的资金困难。

3.政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约和融资两种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。

合作担保机构及银行出具的履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。

（十七）政府采购合同融资：

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

具体事项详见《关于进一步推进政府采购合同融资工作的通知》（http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2022/04/18/3644462.shtml）

（十八）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由供应商负责。

三、采购需求和技术有关要求

本项目为无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所10米法电磁环境测试系统采购项目，本项目中的核心产品为10m电磁噪声检测环境与支持系统。投标供应商所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

（一）项目基本情况

1.项目地址：无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所。

2.采购范围：清单范围内的无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所10米法电磁环境测试系统采购。

3.交付周期：自本合同签订之日起，供应商须在4个月内完成项目实施、交付并经采购人验收合格。如因供应商原因造成延期，则超过4个月的按天数计算赔偿采购人项目拖延损失，按照中标金额的1‰/天进行赔偿。

4.付款方式：

（1）合同签订后采购人支付合同总额的30%；

（2）项目全部设备到货，采购人确认收货并设备初步验收合格后，采购人支付合同总额的30%；

（3）项目建设完成后，经采购人项目整体初步验收合格后采购人支付合同总额的35%；

（4）项目整体最终验收，通过实验室认可（获得CNAS、CMA）后采购人支付合同总额的5%。

每次付款前中标人需提交相应的付款发票，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的中标人账户。若中标人未能按期开具发票，采购人可顺延付款。

中标供应商须为本项目提供自最终验收合格之日起不少于12个月的实验室相关售后服务保障义务（包含技术支持、成果标准转化等）。该售后服务保障义务独立于尾款支付，不因付款流程的顺延而免除。

（二）采购清单

本项目为货物采购，中小企业声明函所对应的采购标的名称及对应的中小企业划分标准所属行业如下表：

| 序号 | 产品名称 | 技术指标 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10m电磁噪声检测环境与支持系统 | 壳体尺寸21.2m×12.2m×8.6m（L×W×H）， 净空尺寸19.7m×10.4m×7.4m（L×W×H）。 包含钢支架、屏蔽体、屏蔽门、吸波材料、转台天线塔、滤波器、电源系统、高架地板、通风波导、烟雾报警器等。 | 1 | 套 | 工业（制造业） |
| 2 | 智能监控室 | 放置测试及控制系统，壳体的尺寸4.0m×3.0m×3.0m (L×W×H)， 净空间：净空尺寸3.8m×2.8m×2.7m（L×W×H）。 根据整体设计调整，包含屏蔽体、屏蔽门、滤波器、高架地板、通风波导等。 | 1 | 间 | 工业（制造业） |
| 3 | 电磁噪声信号合成间 | 信号合成设备，壳体的尺寸3.0m×3.0m×3.0m (L×W×H)。 净空间：净空尺寸2.8m×2.8m×2.7m（L×W×H）根据整体设计调整，包含屏蔽体、屏蔽门、滤波器、高架地板、通风波导等。 | 1 | 间 | 工业（制造业） |
| 4 | 隔离式电磁舱 | 壳体尺寸8.0m×5.0m×3.0m (L×W×H)， 净空间：净空尺寸7.8m×4.8m×2.7m（L×W×H）。 根据整体设计调整，包含屏蔽体、屏蔽门、滤波器、高架地板、通风波导窗等。 | 1 | 间 | 工业（制造业） |
| 5 | 普通实验室 | 尺寸5.0m*6.0m*3.0m（L×W×H），外观颜色与屏蔽体外观颜色相近。 | 2 | 间 | 工业（制造业） |
| 6 | 全频段电磁扰动耦合检测系统 | 本套测试系统能用于医疗产品电源端口以及信号端口电磁扰动检测。 | 1 | 套 | 工业（制造业） |
| 7 | 全制式电磁场免疫性验证系统 | 本套系统工作时，可以自动保存每个状态下的测量参数、测试结果，可对测试结果进行保存、查询以及浏览，具备导入导出功能，满足后期的重复验证测试需求，满足抗干扰度测试。 | 1 | 套 | 工业（制造业） |
| 8 | 瞬态测试系统 | 本套测试系统依据国家标准可实现瞬态电磁场的抗扰测试。 | 1 | 套 | 工业（制造业） |

- 技术要求

- 技术参数

#### 详见附件

#### 注：需求中涉及量化指标区间范围的，首位数字为该项最低标准，须完全满足，未满足的视为负偏离，负偏离作为无效投标文件处理。

#### 上述《附件》的技术参数是对本项目提出的最低限度的技术要求，并未对本项目的一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，中标人应为本项目提供满足本项目和相关标准要求的优质产品和服务。

#### 在签订合同后，采购人有权提出因规范标准或规程发生变化而产生的一些补充要求且不另行增加任何费用，具体项目由双方共同商定。

#### 上述《附件》技术部分所使用的标准如遇与中标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

#### 3.通用要求

#### （1）布局要求

#### 整体实验室布局和设计由投标供应商进行实地考察后推荐，不得浪费有限空间，尽量紧凑、美观、实用，尽可能充分利用和节约场地，并充分考虑实验室整体结构对母体空间的影响；

#### （2）工作条件

#### 1）满足自然气候条件（温度5℃～45℃、相对湿度20%～90%）；

#### 2）电源AC220V±10%、50Hz±2%；AC380V±10%、50Hz±2%、三相五线制；

#### 3）压缩空气压力：压力0.7MPa～0.9MPa，一般干燥压缩空气；

#### 4）供水水压：压力0.3MPa～0.4MPa。

#### （3）依据标准

#### 所有标准均以合同签订时最新版本为准：

#### GB/T 17625.1-2022《电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流16A）》

#### GB/T 12190-2021《电磁屏蔽室屏蔽效能的测量方法》

#### GB/T 6113《无线电骚扰和抗扰度测量设备和方法》

#### GB/T 9254.1 - 2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第 1 部分：发射要求》

#### GB/T 17626.3 - 2023《电磁兼容 试验和测量技术 第3部分：射频电磁场辐射抗扰度试验》

#### GB 4824《工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法》

#### GB 14023《车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车外接收机的限值和测量方法》

#### GB 4343.1《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射》

#### GB 4343.2《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度》

#### GB/T 17743《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性 限值和测量方法》

#### GB/T 7343《无源 EMC 滤波器件抑制特性的测量方法》

#### GB/T 17618《信息技术设备抗扰度限值和测量方法》

#### GB/T 6113.104-2021《无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第 1 - 4 部分：无线电骚扰和抗扰度测量设备 辐射骚扰测量用天线和试验场地》

#### YY 9706.102 - 2021《医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验》

#### （4）CMA&CNAS资质申请：

项目建设完成后，实验室需申请CMA&CNAS资质证书，投标方须熟悉CMA&CNAS认可要求和流程，并为最终用户提供实验室申请CMA&CNAS认可提供技术支持，并协助编制作业指导书等相关文件，为最终用户测量审核和现场审查提供协助，包括派遣专业人员提供现场协助。

（5）成果标准转化：

中标供应商需熟悉国家及行业标准的立项、起草、修订及报批全流程，能够依托本电磁兼容检测平台的技术能力，为用户在标准研制、试验验证及科研成果向标准转化方面提供全过程技术协助与支撑。

4.10m电磁噪声检测环境与支持系统整体要求

（1）屏蔽效能（SE）：

测试频率范围为10kHz～40GHz，按照最新版GB/T12190的要求进行测量。屏蔽效能应满足以下要求：

| 序号 | 频率 | 屏蔽效能 | 场源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10kHz | ≥75 dB | 磁场 |
| 2. | 150kHz | ≥90 dB | 磁场 |
| 3. | 15MHz | ≥100 dB | 磁场 |
| 4. | 100MHz | ≥100 dB | 电场 |
| 5. | 450MHz | ≥100 dB | 平面波 |
| 6. | 950MHz | ≥100 dB | 平面波 |
| 7. | 3GHz | ≥100 dB | 微波 |
| 8. | 10GHz | ≥100 dB | 微波 |
| 9. | 18GHz | ≥100 dB | 微波 |
| 10. | 40GHz | ≥90 dB | 微波 |

（2）9kHz~30MHz以下NSIL要求：

按照 CISPR16-1-4:2025文件30MHz以下场地性能规定测试布局，在3m测试距离，环天线分别同时处于X、Y、Z三个轴向，1.5m（直径）x1.5m（高度）的静区内，归一化场地传输损耗与理论值偏差≤±4.0dB。（静区位于转台上）

（3）归一化场地衰减（NSA）：（30MHz-1GHz）

按照GB/T 6113.104最新版标准要求进行测量，在10m测试距离，直径5m，高度2.5m的静区内，归一化场地衰减与理论值偏差≤±3.5dB。10米法静区位于电波暗室中轴线上，天线塔与转台连接轴可以偏离中轴，但偏离中轴线不得超过±10°。

（4）场均匀性 （FU）：（26MHz-18GHz）

按照GB/T 17626.3标准最新版本要求，测试距离为3米，在转台之上0.8m～2.3m 范围内1.5m×1.5m（窗口法测试）的垂直平面，每16个测试点中75%的点场地均匀性在0～+6dB之间。

（5）场地电压驻波比 SVSWR：（ 1GHz-18GHz ）

按照最新版 GB/T 6113.104最新版标准要求进行测量，测试距离3米，测试直径2m，高度2.5m的静区驻波比≤5.5dB（静区位于转台上）；要求验收测试发射天线为全向天线，测试接收天线为LPDA天线。

（6）背景噪声测试（AN）：

测试在30MHz～18GHz频率范围内，按照标准GB/T 9254（最新版）的要求进行测试，测量得到的背景噪声比Class B规定的限值至少低10dB。

测试条件：室内没有EUT，转台连续转动，天线塔上下升降，照明和音视频监控系统等全部打开。

（7）绝缘电阻：

绝缘电阻项目应符合CNAS-CL01-A008-2023中的要求，绝缘电阻大于等于2MΩ以上（CNAS-CL01-A008有最新要求的，应按最新要求执行）

（8）接地电阻：

接地要求实验室接地不能与其他接地共用，应单独设置接地点和接地方案，最终设计的接地电阻应小于1.0Ω。

（9）各部件技术要求：

详见附件：表1—10m电磁噪声检测环境与支持系统

5.智能监控室

（1）屏蔽效能：

测试频率范围为10kHz～18GHz，按照最新版GB/T 12190的要求进行测量。屏蔽效能应满足以下要求：

| 序号 | 频率 | 屏蔽效能 | 场源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10kHz | ≥75 dB | 磁场 |
| 2. | 150kHz | ≥90 dB | 磁场 |
| 3. | 15MHz | ≥100 dB | 磁场 |
| 4. | 100MHz | ≥100 dB | 电场 |
| 5. | 450MHz | ≥100 dB | 平面波 |
| 6. | 950MHz | ≥100 dB | 平面波 |
| 7. | 3GHz | ≥100 dB | 微波 |
| 8. | 10GHz | ≥100 dB | 微波 |
| 9. | 18GHz | ≥100 dB | 微波 |

（2）各部件技术要求：

详见附件：表2－智能监控室

6.电磁噪声信号合成间

（1）屏蔽效能：

测试频率范围为10kHz～18GHz，按照最新版GB/T 12190的要求进行测量。屏蔽效能应满足以下要求：

| 序号 | 频率 | 屏蔽效能 | 场源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10kHz | ≥75 dB | 磁场 |
| 2. | 150kHz | ≥90 dB | 磁场 |
| 3. | 15MHz | ≥100 dB | 磁场 |
| 4. | 100MHz | ≥100 dB | 电场 |
| 5. | 450MHz | ≥100 dB | 平面波 |
| 6. | 950MHz | ≥100 dB | 平面波 |
| 7. | 3GHz | ≥100 dB | 微波 |
| 8. | 10GHz | ≥100 dB | 微波 |
| 9. | 18GHz | ≥100 dB | 微波 |

（2）各部件技术要求：

详见附件：表3－电磁噪声信号合成间

7.隔离式电磁舱

（1）屏蔽效能：

测试频率范围为10kHz～18GHz，按照最新版GB/T12190的要求进行测量。屏蔽效能应满足以下要求：

| 序号 | 频率 | 屏蔽效能 | 场源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10kHz | ≥75 dB | 磁场 |
| 2. | 150kHz | ≥90 dB | 磁场 |
| 3. | 15MHz | ≥100 dB | 磁场 |
| 4. | 100MHz | ≥100 dB | 电场 |
| 5. | 450MHz | ≥100 dB | 平面波 |
| 6. | 950MHz | ≥100 dB | 平面波 |
| 7. | 3GHz | ≥100 dB | 微波 |
| 8. | 10GHz | ≥100 dB | 微波 |
| 9. | 18GHz | ≥100 dB | 微波 |

（2）各部件技术要求：

详见附件：表4－隔离式电磁舱

8.普通实验室

（1）各部件技术要求：

详见附件：表5－普通实验室

9.全频段电磁扰动耦合检测系统

（1）系统要求：

1）本套测试系统能用于医疗产品电源端口以及信号端口传导骚扰测试和辐射发射测试、可完成断续骚扰、骚扰功率、谐波闪烁等电磁扰动检测。

2）本套系统工作时，可以自动保存每个状态下的测量参数、测试结果，可对测试结果进行保存、查询以及浏览，具备导入导出功能，满足后期的重复验证测试需求。

3）本套系统的硬件部分应尽量集成于可移动机柜中，便于快速布置。

4）本套在进行测试时，为确保测试结果的准确性，待测设备断电后，测试系统的本底噪声必须至少低于测试限值6dB。

（2）各部件技术要求：

详见附件：表6－全频段电磁扰动耦合检测系统

10.全制式电磁场免疫性验证系统

（1）系统要求：

1）本套系统工作时，可以自动保存每个状态下的测量参数、测试结果，可对测试结果进行保存、查询以及浏览，具备导入导出功能，满足后期的重复验证测试需求，满足传导及辐射抗扰度测试。

2）本套系统的硬件部分应尽量集成于可移动机柜中，便于在暗室、屏蔽室以及控制室内快速布置。

3）放大器和仪器均可在控制室通过光纤控制单元进行自动化测试。

4）测试系统应能同时监测各个功放上的前向与反向功率，并通过程序进行功率输出情况的判定。

5）必须配置系统组建所需要的各种附件、控制程序、射频电缆等，保证系统所需的测试要求。

（2）各部件技术要求：

详见附件：表7－全制式电磁场免疫性验证系统

11.瞬态测试系统

（1）系统要求：

本套测试系统依据国家标准GB/T 17626.2《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》、GB/T 17626.4《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》、GB/T 17626.5《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》、GB/T 17626.8《电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验》、GB/T 17626.11（电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验）最新标准规定的瞬态抗扰度测试项目。

（2）各部件技术要求：

详见附件：表8-瞬态测试系统

（四）保修要求

本项目整体免费质保期不少于5年，有关设备及其附件的免费最低质保年限如下表所列，质保期从项目整体验收合格之日起开始计算：

| 第一部分 10m电磁噪声检测环境与支持系统、智能监控室、电磁噪声信号合成间、隔离式电磁舱、普通实验室及其附件 |  |
| --- | --- |
| 部件名称 | 质保年限（年） |
| 屏蔽体及其附件 | 10 |
| 铁氧体、吸波材料及其附件 | 10 |
| 屏蔽门及其附件 | 5 |
| 转台、天线塔、控制器及其附件 | 5 |
| 音视频监控系统及其附件 | 5 |
| 滤波器及其附件 | 5 |
| 照明系统及其附件 | 5 |
| 线缆及其附件 | 5 |
| 电源及其附件 | 5 |
| 其他（易损易耗件除外）及其附件 | 5 |
| 第二部分 全频段电磁扰动耦合检测系统 |  |
| 部件名称 | 质保年限（年） |
| 连续电磁扰动接收器模块、场强传感器模块、信号预选模块及其附件 | 5 |
| 其他测试设备 | 5 |
| 骚扰接收试验装置 | 5 |
| 第三部分 全制式电磁场免疫性验证系统 |  |
| 部件名称 | 质保年限（年） |
| 射频信号合成模块及其附件、信号回馈模块、电磁场信号发生模块及其附件 | 5 |
| 其他测试设备 | 5 |
| 第四部分 瞬态测试系统 |  |
| 部件名称 | 质保年限（年） |
| 静电波形合成模块及其附件 | 5 |
| 集成式抗扰度波形生成模块及其附件 | 5 |
| 其他测试设备 | 5 |

注：具体以投标供应商投标确定的时间为准，但投标供应商确定的时间如果低于上述最低质保年限的，将导致废标。

（五）设备安装、调试及验收

1.供应商应保证提供的设备是新的、未被使用过的，所提供设备相关的各种文件应真实、有效、能指导设备的维修、操作及分析。

2.在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标供应商投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付采购人使用的时间。

3.设备在用户现场的安装、调试和技术指导工作由供应商派技术熟练的机械、电气及自动化控制方面的专业人员进行，安装调试按确定的安装调试方案进，采购人配合供应商的调试工作。负责安装的人员需具有相关的特种作业操作证，如高处作业证、焊接与热切割作业证等。

4.设备的预验收：该验收工作在采购人现场进行，按设备出厂技术指标、国际通用标准、双方签订的技术协议和双方认可的其他标准及具体验收规程的内容逐项验收，验收的项目至少包括设备名称、主机及附件的型号规格和数量、配套软件、原厂出具的合格证、符合相关规范标准要求的校准报告，说明书、质保书等技术文件，双方逐一开箱验收，并签订预验收报告。

5.设备的最终验收：设备通过预验收后由供应商进行设备安装调试，完成后，委托采购人认可的第三方校准机构对相关设备进行校准并出具报告，计量费用包括在投标价中（分项单列）由投标供应商承担，在检定合格和对相关人员完成培训后，双方技术人员再次按照技术要求进行确认，未发现问题即填写最终验收报告，采购人和供应商共同签字确认。此报告作为支付货款和计算质保期限的依据。

（四）售后服务

1.响应机制

（1）7×24小时热线：必须提供至少2条7×24小时技术支持热线电话，并保证半小时内有人工接听。采购人拨打热线若出现忙线、无人接听或自动语音转接超过2次的情况，每次视为一次一般违约。

（2）即时远程支持：在接到故障通知后，工程师必须在1小时内响应并开始远程诊断与处理。响应超时即触发违约。

（3）现场响应：

一般故障：保证在48小时内派遣工程师到达现场。

严重故障（系统瘫痪、主要功能丧失）：保证在24小时内派遣工程师到达现场。

2.工程师驻地要求：为保障极端情况下的响应，中标供应商必须在项目所在地（或采购人指定城市）常驻不少于2名经采购人认可的专职技术服务工程师，项目开始前提供其劳动合同、社保缴纳证明以备核查。

3.备品备件与保修

终身有偿保修：质保期结束后，供应商必须承诺提供终身有偿维修服务，且服务收费标准不得高于本次投标报价的相应折扣率。

备件库：中标供应商应在项目所在地设立专属备件库，储备足够数量的合同项下关键设备、模块的备件。采购人有权不定期抽查，若发现备件不齐，每次视为严重违约。

备机服务：任何主要设备出现故障，若在7天内无法修复，供应商必须立即提供同等或更高性能的备机供采购人无偿使用，直至原设备修复完好。

（五）技术资料与培训

1.“白盒化”交付：供应商必须交付全套、非加密的技术文档，包括但不限于：系统架构图、底层源代码、通信协议、所有设备的详细配置参数、PCB设计图、元器件清单等。以确保在供应商无法提供服务时，采购人或第三方能顺利接管。

2.培训要求：

（1）技术培训要求

中标供应商应在中标后、设备出厂验收前，提供详细的《技术培训计划》，经采购人书面确认后执行。

中标供应商须派遣具备相应资质与丰富经验的技术专家团队，承担所有培训费用（包括但不限于师资、差旅、教材、场地及设备损耗等），为采购人及最终用户提供系统化、深度的专业技术培训，确保受训人员能全面掌握并独立操作、维护系统。

核心培训服务：中标供应商须面向采购人指定的最终用户技术团队，提供至少3人、7—10天的暗室核心部件出厂验收培训；并在设备现场为采购人提供总计不少于40人次的免费深度技术培训，直至采购人指定人员能熟练掌握日常操作、维护保养、配置修改及一般故障处理。

（2）培训内容与阶段安排

培训内容应全面覆盖系统全生命周期技术需求，包括但不限于：理论基础知识、操作与维护、故障处理、CMA或CNAS认可专项咨询、电磁兼容专题培训。

（六）违约处理

1.售后服务违约

响应超时：未在规定时间内响应（远程/现场），每次支付违约金1000元 。

故障解决超时：一般故障72小时内未解决，严重故障24小时内未解决，每超24小时支付违1000元违约金，上不封顶。

2.备件缺失：因备件原因导致故障无法修复，每延迟一天，支付违约金1000元 ，且采购人有权自行采购替代品，所有费用由中标供应商承担。

3.人员违约：

未经采购人书面同意，擅自更换项目经理或核心技术人员，每人次支付违约金1000元。

常驻工程师离职后，未在15日内补充经采购人认可的合格人员，每超一天支付违约金1000元。

4.退出机制

累计处罚触发机制：中标供应商在本合同项下累计支付的违约金总额达到合同总价的10%时，采购人有权单方面解除合同，并不承担任何责任。中标供应商仍需承担已发生违约的罚金，并退还采购人已支付的所有款项。

（七）其他有关说明

1.本项目报价为产品送达采购人指定地点进行安装，经采购人验收合格所发生的一切费用，其中包括但不限于以下费用：产品（含主要设备、配件、辅材）供应、运输装卸费、保险费、安装费、调试费、行政规费与税费、产品检验检测、操作人员培训费、管理费、验收费、质保期技术支持及运行维护费用等与本项目相关的一切费用，采购人不再支付任何费用。

投标供应商漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

本项目涉及的线材、管材、耗材、辅材等实行包干制，不足部分由中标供应商自行承担。

2.通过中国海关报关验放进入中国境内且产自中国境外的产品不在本项目的报价范围。

3.本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

4.投标供应商必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

5.中标供应商须自项目验收合格之日起5年内，对有必要计量的系统设备，每年委托具备法定资质的第三方认证机构完成一次计量校准，并确保校准结果持续符合相关标准的要求。其中，项目验收合格前的首次校准费用由中标供应商承担；后续4个年度的校准费用由用户方承担。

6.本项目合同履行地点：无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所，具体地点以合同书约定为准。中标人必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并实施安装调试。

7.在完全满足采购需求的基础上，若采购需求中，明确要求提供相关证明材料的，必须按要求提供，未提供的视为负偏离，作为无效投标文件处理。未明确提供相关证明材料的，由供应商根据自身情况提供材料。

8. 质量及验收：

（1）采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

（2）投标供应商在中标后，采购人有权要求中标人提供投标文件内全部产品报告、证书等证明材料复印件并加盖原厂公章原件给采购人，如不能满足，采购人有权终止合同，并依法追究其责任。

9.履约保证金：本项目收取履约保证金，详见合同条款。

附：政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

2.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

3.采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

4.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

5.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

6.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

7.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

8.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标供应商应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

9.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

10.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

11.采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

附件1

商品包装政府采购需求标准（ 试行）

一、适用范围

本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。

二、商品包装环保要求

1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于 40%；

2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必须使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于 5g（以重量计）；

5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6色；

6.纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

三、检测方法

1.商品包装中重金属（铅、汞、铜、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合挤出复合》规定的方法进行。

2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）的检测按照GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 气相色谱法》规定的方法进行。

附件2

快递包装政府采购需求标准（ 试行 ）

一、适用范围

本标准中的快递包装主要指快递封装材料，包括封套、胶带、面单、包装袋/箱、填充物、集装袋、周转箱等。

二、快递包装环保要求

1.快递包装中重金属 （铅、汞、锡、六价铬） 总量应不大于100mg/kg；

2.快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5g（以重量计）；

3.快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

4.快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2－乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

5.快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

6.快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于 60%；

7.快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80 次；

8.快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

9.快递包装中不得使用溶剂型胶黏剂；

10.快递应使用电子面单；

11.直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

12.快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

三、检测方法

1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。

2.快递包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 气相色谱法》规定的方法进行。

3.快递包装所使用的塑料包装的生物降解率的检测按照 GB/T 20197-2006《降解塑料的定义、分类、标识和降解性能要求》规定的方法进行。

4.快递包装使用纸基材的包装材料中有机氯的检测按照 GB/T 22904-2008《纸浆、纸和纸板总氯和有机氯的检定》规定的方法进行。

5.快递包装中使用的生物降解胶带的生物降解率的检测按照 GB/T19277.1《受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定采用测定释放的二氧化碳的方法 第 1 部分：通用方法》规定的方法进行。

四、政府采购货物买卖合同

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本做必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                 （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否

收取履约保证金形式：以履约保函形式缴纳或提交。

收取履约保证金金额：合同价款的5%

履约担保期限：履约担保自合同签订之日起生效，担保范围覆盖乙方全部合同义务（含采购需求约定的12个月售后服务保障义务）。履约担保有效期至项目通过最终验收，实验室资质认定服务取得实质性成果（获得证书）且售后服务保障义务届满之日止。有效期届满且乙方无未了结违约或赔偿责任的，甲方于10个工作日内无息退还。

履约保证金的缴纳时间： 乙方在签订合同后5个工作日内，向甲方提交履约保证金。

退付办法：与乙方提交履约保证金的方式相同。

履约保证金不予退还的情形：①由于乙方的原因不能履约的，②在履行合同期间发生重大安全事故，给甲方造成不良影响和严重经济损失的。

逾期退还履约保证金的违约责任：承担履约保证金金额千分之二/天的违约金。

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  þ否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下简称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下简称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 付款方式：

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

15.5合同履行过程中发生下列情形的，需方有权变更、中止或终止合同，供方应当予以配合，但需方应当在发生相应情形后及时通知供方，并组织双方协商确定解决方案，需方应当按约支付供方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的供方直接损失：

（1）需方内部工作安排、计划调整等自身原因；

（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；

（3）其他需方原因。

本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的终止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方终止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由终止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应当按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重做、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

五、附件

附件一：评分标准

（一）评分项目及分值（总分100分）

1.投标报价                                30分

2.供应商综合评价                          17分

3.产品技术与质量                           2分

4.演示                                     9分

5.技术方案（暗标）                        40分

6.国家政策导向                             2分

（二） 本项目评分标准

1.投标报价（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（投标基准价／投标报价）×30

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标供应商，上述①②③价格扣除优惠不得重复享受。

④促进本国产品优惠政策：依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

具体以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定为准。

异常低价投标（响应）审查：评标委员会根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）（详见第二部分（八）无效投标文件的确认第26条规定）要求进行审查。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

2.供应商综合评价（17分）

（1）业绩（3分）：

投标供应商或产品制造商提供自2022年1月1日以来承担过的类似的综合性实验室建设项目业绩（内容需包含电波暗室、EMI测试系统、EMS抗扰度测试系统），有1个得1分，最高得3分。【提供合同（协议）、对应结算增值税发票、验收证明（能够证明本项目已完成的证明材料）的扫描件加盖公章上传至系统，时间以合同签订时间为准，未按要求提供不得分】

（2）认证证书（3分）：

投标供应商具有与招标内容相关（认证内容范围至少包含电磁兼容设备（含电波暗室、屏蔽室）内容）的有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，有一个得1分，最高得3分。【提供证书扫描件及国家认监委网站的全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询的网页截图加盖公章上传至系统，未按要求提供不得分】

（3）履约能力（7分）：

①本实验室在建设完成后需要申请CMA&CNAS认可资质，要求投标供应商能提供相应的CMA&CNAS认可咨询服务，提供已实现的成功案例证明文件1个得3分，最高的3分。【提供案例合同证明文件（含CNAS&CMA全流程服务内容）、对应结算增值税发票及市场监督管理局检测机构查询截图或中国合格评定国家认可委员会官网截图加盖公章上传至系统，未按要求提供不得分】

②投标供应商需承担电磁兼容测试设计及整改相关领域的全流程培训服务，参与过市级及以上相关部门类似培训任务的得2分。【提供市级及以上政府机构官方授课通知案例等证明材料加盖公章上传至系统，未按要求提供不得分】

③本实验室建设完成后需进行相应的成果国家标准转化，投标供应商具有相关国家标准宣贯经验的得2分。【提供相关官方通知函等证明材料加盖公章上传至系统，未按要求提供不得分】

（4）项目人员配置（4分）：

① 投标供应商为本项目配备一名项目负责人，具有信息技术类高级工程师证书得1分，本项最高得1分。

② 投标供应商为本项目配备一名技术负责人，具有信息技术类高级工程师证书得1分，本项最高得1分。

③ 投标供应商为本项目配备的项目组成员（不含项目负责人、技术负责人）具有特种作业操作证（同时持有高处作业证和焊接与热切割作业证），提供1人得2分，最高得2分。

注：提供以上人员证书及投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）为其缴纳社保的缴费证明。以上材料原件扫描件加盖公章上传至系统，未按要求提供不得分。

3.产品技术与质量 （2分）

| 部件名称 | 采购需求性能要求 | 得分要求 |
| --- | --- | --- |
| 全频段电磁扰动耦合检测系统（1分） |  |  |
| 元器件测试设备 | VSWR:9kHz-3GHz＜1.5； 插入损耗（S21）：9kHz-3GHz＜2dB。 | VSWR:9kHz-3GHz＜1.4； 插入损耗（S21）：9kHz-3GHz＜1.2dB。 满足以上条件得1分。 |
| 全制式电磁场免疫性验证系统（1分） |  |  |
| 抗干扰分析系统 | 脉冲电压范围：800～1200V； 频域幅值：60~100dBμv(30MHz~1GHz）。 | 脉冲电压范围：≥1900V； 频域幅值：最大值＞120dBμv(30MHz~1GHz）。 满足以上条件得1分。 |

注：（1）产品技术与质量偏离情况需在偏离表中体现；提供证明材料扫描件并加盖公章上传至系统，不提供或提供不全不得分。

（2）证明材料为CMA或CNAS资质的第三方检测或校准报告，检测或校准报告必须清晰且完整含封底及封面，仅提供局部内容的检测或校准报告视为无效，提供的检测或校准报告上的检测项目名称与上述名称不同，但内容实际相同的视作等同。

（3）得分项目参数必须在《偏离表》实报内容中填写并注明为正偏离，未按要求提供证明材料和不按要求填写的，不得分。

4.演示（9分）

投标供应商须按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。根据投标供应商视频演示效果和以下功能得分点进行打分，未提供演示视频的不得分。

（1）投标供应商需演示系统能够完整支持并完成传导骚扰电压测试（CE）与辐射骚扰测试（RE） 两大功能，需要支持单点数据读取、手动输入、轨迹标注、区间最大点自动选取等功能，每点可标注20字以内说明。支持测试参数（如频率范围、参考准位、RBW、VBW、衰减、扫描时间等）按测试类别分别存盘与调用，便于重复使用。支持Excel格式的校正因子（Factor）文件导入，并可编辑限值（Limit）与修正因子。支持自动测试功能，可设定频率范围、天线高度步进、极性（水平/垂直），并自动记录高度与角度信息，供最终测试参考（1分）；

（2）电磁热耦合算法综合仿真计算平台：

① 可以计算热传导、层流和湍流热对流，以及表面－表面、表面－环境，参与介质等类型的热辐射（2分）；

② 提供图形化的App开发器，包含所见即所得的表单开发和复杂的代码开发功能，开发自己的仿真App（2分）。

（3）实验室智能化管理模块：

① 检测管理：完成对业务从任务分配到检验员完成结果登记的工作管理，主要的功能点有：任务分配、检测安排、结果登记、结果催办等（2分）；

② 样品管理：业务室人员在登记完样品信息以后，打印出样品标签，随后样品进入以下流程：样品入库、检验员领样申请、样品领样、检验员还样申请、样品还样、样品退样等操作（1分）；

③ 报告和证书管理：报告和证书的编制和审批过程主要由检测中心执行，而对于已完成审批并确定无误后的报告（证书），由业务前台人员进行打印、发放等操作（1分）。

上述每项演示介绍全面、深入、详细且满足采购需求的得相应分值，未提供或无法满足要求不得分。

5.技术方案（40分）（暗标）

（1）项目实施方案（15分）：包括但不限于①设计思路；②系统设计；③项目组织管理及时间进度安排；④安装调试方案；⑤质量保证措施。投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得15分。

（2）售后服务方案（10分）：包括但不限于①服务体系、服务内容；②故障解决方案；③专业技术人员保障；④备品备件及配件；⑤维护保养及应急维修时间安排。投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得10分。

（3）培训方案（15分）：包括但不限于①培训计划方案；②培训内容及培训方式；③培训课程及时间安排；④培训人员技术资质；⑤培训质量控制。投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得15分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

技术方案评委在5人及5人以上的，取所有成员的平均值。评分办法及评分细则的解释权属于采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

5.国家政策导向（2分）

①投标供应商所投产品属于节能产品政府采购品目清单（政府强制采购节能产品除外）、环境标志产品政府采购品目清单范围内的，提供由国家确定的认证机构（目前仅根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书。有1项得0.5分，最高得1分。

注：同一产品同时具备节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，不重复计分。投标时提供认证证书扫描件。

②依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。

附件二：投标文件格式

项目

投标文件

采购编号：

项目名称：

年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

供应商：                                     （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	                （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

（一）投标函（格式）：

投标函

致：无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所

一、根据已收到的采购编号为             的      （项目名称 ）   的招标文件，遵照国家法律法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对招标文件等所有文件的研究后，我方愿以大写金额：        ，小写金额：￥       的价格，按招标文件中的要求承包本项目。

二、我们愿意提供无锡苏名建设咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

三、我们同意按照招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

四、我方同意按招标文件中的规定期限内完成全部工作。

五、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

六、我们认为你们有权决定中标人。

七、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意双方协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

八、我们认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

九、如果我方被确定为成交人，我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

（二）关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函

采购编号：

日期：

（采购人）    ：

我公司（单位）愿针对本次项目进行投标。
    我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：
    （一）具有独立承担民事责任的能力；
    （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
    （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
    （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
    （五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
    （六） 投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
    若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]

（三）法定代表人授权委托书（格式）

授权委托书

采购编号：

日期：

无锡苏名建设咨询有限公司：

（供应商名称）       系中华人民共和国合法企业。

法定地址：                      特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：              ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

供应商法定代表人身份证扫描件：

法定代表人身份证扫描件

（正面）

法定代表人身份证扫描件

（反面）

# 法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证扫描件

（正面）

被授权人身份证扫描件

（反面）

（四）承诺书（格式）

承诺书一（格式）

承诺书一

致：    （采购人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的报价，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。与其他潜在供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情形，根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现以上行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则作出的任何处理。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）

年    月    日

承诺书二（格式）

廉洁承诺书

为了积极配合贵单位为平台的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1.自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2.主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。

3.不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。

4.按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5.不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6.不向涉及招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7.不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8.不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，自愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：   年    月     日

（五）开标一览表（格式）：

开标一览表

供应商名称（盖章）：                                     采购编号：

| 项目名称 | 无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所10米法电磁环境测试系统采购项目 |
| --- | --- |
| 投标报价（人民币元） | 大写： 小写： |
| 交付周期 |  |
| 项目整体免费质保期 | 年（主要部件免费质保期按“附件2表9－主要部件质保期”格式填写） |

法定代表人或授权委托人签字或盖章：               日期：   年   月   日

填写说明：

1.开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

（六）明细报价表（格式）：

明细报价表

供应商名称（盖章）：                                       采购编号：

（详见附件）

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

- 中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司         参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日 　期：

注：1、项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标供应商须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，只需按项目技术要求中的货物部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商。专门面向中小企业的项目投标供应商未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标供应商未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

2.成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（八）残疾人福利性单位声明函（格式）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

（九） 关于符合本国产品标准的声明函（格式）：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

（十）服务承诺（格式）：

服务承诺

供应商名称（盖章） ：                                  采购编号：

内容要求：

供应商须针对本招标文件做出实质性响应（格式由供应商自定）。

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

日期：

（十一） 偏离表（格式）：

偏离表

供应商名称（盖章）：                                    采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；

（2）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长。

（3）“偏离说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，但若有任何一条负偏离或不满足第三章项目要求和有关说明中的采购需求，则按为无效投标处理。

（十二）供应商情况表（格式）：

供应商情况表

供应商名称（盖章）：                                    采购编号：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户行 |  | 银行账号 |  |
| 资产总计 | 万元 | 总资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 主营收入 | 2025年 万元 |
| 实现利润 | 2025年 万元 | 社保缴纳人数 |  |
| 经营面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 承租面积 |
| 单位建立及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工伤、税务、物价、技监部门稽查情况及结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

（十三）供应商近年来已完成类似业绩一览表（格式）：

供应商近年已完成类似业绩一览表

供应商名称（盖章）：                                    采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 合同金额 （万元） | 合同签订日期 | 概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

（十四）技术方案（暗标，详见评分标准）

## （十五）（供应商）其他材料：

供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：