泰州市政府采购

竞争性磋商文件

(全流程电子化不见面开标）

项目编号：JSZC-321200-RHGS-C2026-0002

项目名称：空气自动站、公路站运维及市区乡镇站质控项目

采购人：泰州市生态环境局

采购代理机构：泰州瑞恒项目管理有限公司

2026年6月

目录

第一章竞争性磋商采购公告	3

第二章供应商须知	6

第三章合同文本	17

第四章采购需求	20

第五章评审方法与评审标准	41

第六章响应文件格式	47

第一章竞争性磋商采购公告

项目概况

空气自动站、公路站运维及市区乡镇站质控项目采购项目的潜在供应商应在“苏采云”政府采购一体化平台获取采购文件，并于2026年7月9日14：00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321200-RHGS-C2026-0002

项目名称：空气自动站、公路站运维及市区乡镇站质控项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：190万元

最高限价（如有）：188.52万元，报价高于最高限价的，作无效响应文件处理。

采购需求：空气自动站、公路站运维及市区乡镇站质控项目（详见采购文件采购需求章节）。

合同履行期限：自合同签订之日起至2027年6月30日前完成

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位之一。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：供应商完成注册并办理CA证书后在“苏采云”系统下载本项目的采购文件

方式：登录“苏采云”系统自行下载。

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2026年7月9日14点00分（北京时间）。

地点：“苏采云”系统中

五、开启

时间：2026年7月9日14点00分（北京时间）

地点：“苏采云”系统中

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

2.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

4.技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512

客服QQ：709339244、1195486789

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：泰州市生态环境局

单位地址：海陵区永晖路18号

联系人： 徐女士

联系电话：0523-86195577

2.采购代理机构信息

单位名称：泰州瑞恒项目管理有限公司

单位地址：泰州市海陵区铁塔路20号南101室

联系人：张先生

联系电话：15371555320

第二章供应商须知

一、总则

1.采购方式

本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中申请人资格要求的规定。

2.2满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目采购代理服务费按照苏政采协【2024】20号文件规定的收费标准*44%；上述费用由采购人支付。

5.磋商文件的约束力

供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清

任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8.磋商文件的澄清和修改

8.1在响应文件提交截止时间前，采购人和采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改,澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人和采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商,更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人和采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人和采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、服务响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、人员配置表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2如标书制作工具中的格式和内容与发布的磋商文件不一致，请以发布的磋商文件为准。

11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.服务承诺、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供服务承诺、服务人员安排等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供服务方案等。

15.磋商响应函

供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16.磋商有效期

磋商有效期为采购文件规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17.磋商有效期的延长

在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18.电子磋商响应文件的递交

供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19.提交响应文件的截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定作无效响应处理。

19.2采购人和采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.响应文件的拒收

采购人拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21.响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则视为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22.响应文件解密

供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23.磋商小组

23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

24.评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设置专门人员与供应商联系。

24.4采购人、代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25.评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到磋商小组作出澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

26.对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，并且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价的。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

26.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

27.磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理；最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

详见本磋商文件规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正性的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

28.确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购人将发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

29.质疑处理

29.1质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向采购人和采购代理机构质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件有质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程有质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果有质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，在《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接受以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

29.5以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30.成交通知书

30.1成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31.签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3本项目不收取履约保证金。

31.4签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32.标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

33.政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

34.政府采购政策功能落实情况：

34.1参加报价的中小微企业，应当根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定提供《中小企业声明函》（见附件）。

企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定。本项目所属行业为：其他未列明行业。

34.2 残疾人福利单位

①本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）。

③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

34.3监狱和戒毒企业

①本项目对监狱企业和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

②监狱和戒毒企业需按照采购文件的要求提供《监狱企业声明函》（见附件）。

③监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

④监狱企业发展标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

注：残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策

34.4绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件，否则视为未实质性投标。

34.5落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的相关政策，商品包装和快递包装应符合文件要求。

34.6按照《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》（财库[2023]7号）文件要求执行。

本项目专门面向中小微企业,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位之一；不再享受价格扣除政策。

第三章合同文本

# 政府采购合同（参考）

甲方：

乙方：

甲乙双方根据市区空气自动站、公路站运维及市区乡镇站质控项目竞争性磋商采购结果及磋商文件的要求，经协商一致,达成如下采购服务合同：

一、采购标的

1、服务名称：空气自动站、公路站运维及市区乡镇站质控项目

2、服务内容：                   。

3、服务期限：自合同签订之日起至2027年6月30日前完成。

4、补充条款：。

二、合同价款：本合同总价款人民币￥            元，大写            元整。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定的服务内容的报酬及乙方提供该项服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、合同履行：本合同项下服务的提供参照磋商文件的具体要求履行，甲乙双方通过补充条款进行特殊约定的从其约定。

补充条款：。

四、验收：甲方在合同履行期间，有权依照磋商文件相关要求对乙方提供的相关服务或交付的工作成果进行阶段性验收及/或总体验收。如需委托第三方验收，验收费用由甲方承担。因乙方提供的服务不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

经验收不合格的，乙方应当按照甲方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合磋商文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现的，甲方有权依照法律程序解除合同，并追究乙方违约责任。

五、合同责任：

1、甲方应当为乙方履行合同提供必要的支持。

2、乙方保证其对为履行本合同交付的工作成果、使用的技术手段或提供的服务内容涉及的各方面均享有完全的法律权利或获得充分的授权。乙方因自身的权利瑕疵或侵权行为使得本合同履行侵犯任何第三方合法权益的，均由乙方承担相关责任。

3、乙方在履行合同中产生的一切非因甲方过错导致的损失，均由乙方自行承担责任。

4、甲乙双方均应指定专人作为本合同履行期间双方之间的联络人，任何一方正式知会事项的通知到达相对方指定联络人即视为到达对方。

甲方指定联络人：

姓    名：

联系方式：

乙方指定联络人：

姓    名：

联系方式：

六、履约保证金：无

七、付款：合同签订后支付合同价的30%，2026年12月25日前支付合同价的40%，余款在服务完成且验收合格后一次性付清，如甲方在检查中发现中标方未按要求履约的，根据检查结果扣除相应的金额。

八、保密条款：乙方不得将在履行本合同中知悉的甲方任何信息随意泄露、擅自使用。

如违反本条款规定，乙方应当承担如下责任:乙方需承担因此给甲方造成的所有直接和间接损失。

九、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商处理，若协商不成，双方一致同意作如下 2 处理：

1、申请仲裁。选定仲裁机构为泰州市仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

十、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

十一、合同见证：代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、响应文件的相关要求相符并且未对采购服务和技术参数进行实质性修改。

十二、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）采购文件和乙方的响应文件；

（三）中标通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十三、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲乙双方各执两份。

十四、合同的变更和终止：

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同的，保证金不予退还。

合同的转让：乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

十五、违约责任：

1、乙方违约，甲方可扣除相应的服务费。

2、任一方违反本合同的约定，给守约方造成损失的，应当赔偿给守约方造成的全部损失。

3、本协议约定的其他违约责任。

甲方：泰州市生态环境局（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇二六年月日

乙方：    （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇二六年月日

第四章采购需求

一、公路站运维服务

1.1服务期限

服务期限为：合同签订后至2027年6月30日。

1.2服务参数

泰州市区1个公路站的运维。

表1、泰州市区 1个公路自动监测站清单

| 站点名称 | 序号 | 产品及服务 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泰州 公路站 | 1 | NO-NO2-NOX监测仪 | 1 | 套 | 蓝盾 | LGH-220 |
|  | 2 | CO监测仪 | 1 | 套 | 蓝盾 | LGH-230 |
|  | 3 | O3监测仪 | 1 | 套 | 蓝盾 | LGH-240 |
|  | 4 | PM10监测仪 | 1 | 套 | 赛默飞 | 5030i |
|  | 5 | PM2.5监测仪 | 1 | 套 | 赛默飞 | 5030i |
|  | 6 | NMHC在线监测系统（含监测仪主机、动态校准仪、零气发生器、氢气发生器） | 1 | 套 | 蓝盾 | LGH-08 |
|  | 7 | 气象五参数监测仪 | 1 | 套 | 蓝盾 | LGH-01C |
|  | 8 | 黑碳监测仪 | 1 | 套 | 蓝盾 | LGH-108 |
|  | 9 | 57种VOCs在线监测系统 | 1 | 套 | 思聚 | EquusAQA-1000 |
|  | 10 | 道路车流量监测系统 | 1 | 套 | 大华 | DH-CP435-RU1F-ZF1030-C2 |
|  | 11 | 动态气体校准仪 | 1 | 套 | 蓝盾 | LGH-01F |
|  | 12 | 零气发生器 | 1 | 套 | 蓝盾 | LGH-01Z |
|  | 13 | 空调 | 1 | 台 | 海尔 | KFR-50GW19HDA82U1 |
|  | 14 | 视频监控 | 1 | 套 | 大华 | 监控：DH-SD-6A9223-HN-DB-D3E 硬盘录像机：DH-NVR2104HS-I2/N |
|  | 15 | 数据采集传输系统（工控机+数采软件+电脑+VPN） | 1 | 套 | 工控机：研华 数采软件：蓝盾 电脑：联想 显示屏：联想 VPN：深信服 | 工控机：IPC-610 数采软件：定制 电脑：启天M540-A019(C) 显示屏：TE20-14 VPN：VPN-1000-B1030-MK |

1.3服务要求

1.3.1运行维护工作总体目标

供应商必须建立完善的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据，空气站的运行质量应达到以下指标：

（1）监测数据按时上报，上传率90%以上；

（2）单站数据质控合格率达到80%（以小时值计）以上；

（3）运维任务完成率 100%。

1.3.2运维工作要求

供应商应遵守生态环境部、中国环境监测总站、省生态环境厅、江苏省环境监测中心、市生态环境局等关于环境空气自动监测城市站运行管理的各项规定。

（1）要求周工作任务每两周任务时间间隔不能超过7±1天。

（2）要求月度工作任务在每月十五日前后五天之内必须完成。

（3）季度工作任务要求在每季度第二个月内完成工作任务（如第一季度任务在2月份完成，第二季度任务在5月份完成，依此类推），半年工作任务分别在六月份与十二月份完成；一年工作任务在第三季度内必须完成。

（4）运维人员要在规定的任务完成期间内完成任务，运维记录填写要规范。

（5）运维基本要求

中标供应商负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属 设施），并将维修费用计算在运维报价中。 本服务内容同样包括由于外部原因意外丢 失和损坏设备的维修或更换。除电力、通讯 网络外与空气站正常运行有关的监测仪器 设备若是需要维修，必须保证因维修导致的 每日数据中断不大于 4 小时，若无法完成，需更换备用机器进行监测，以保证每日的监测数据有效率。若维修后，类似的同样问题在三天内再次出现，也应立即更换备机，将故障监测仪器彻底维修。

1.3.3运维工作内容

（1）常规巡查内容

保持站房户外和内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

检查供电、电话及网络通讯的情况，保证系统的正常运行;

保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，站房内温度日波动范围小于3℃,相对湿度保持在80%RH以下；

指派专人维护，设备固定牢固，柜门关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

定期检查消防和安全设施；

每次维护后做好系统运行维护记录；

进行维护时，规范操作，注意安全，防止意外发生。

（2）每日工作

每天上午和下午两次远程查看子站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况

进行远程诊断和运行管理，内容包括：判断系统数据采集与传输情况；

根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

发现运行数据有持续异常值时，在每日6时～23时出现的故障，将在2小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）；

根据仪器分析数据判断仪器运行情况；根据故障报警信号判断现场状况；

每日检查数据是否及时上传至市局平台，发现数据掉线及时恢复；

具备自动零点检查功能的站点，对SO2、CO、NO2、PM2.5分析仪进行零点检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准；

每日审核前1日各监测点位原始小时值。

（3）每周工作

每周至少巡视各子站1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

查看设备是否齐备，无丢失和损坏；

检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常；

检查标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况等；

检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。检查各仪器的运行状况，保证系统运行顺畅；

检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

检查通讯系统，保证本站与市局平台的连接正常，数据传输正常；

检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜；

在冬、夏季节还要注意站房内外温差，若温差较大，及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象；

及时清除户外柜周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝；

经常检查避雷设施是否可靠，站房内是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行；

检查站房的安全设施，做好防火防盗工作；每周更换气体分析仪采样滤膜；

每周对颗粒物的采样纸带进行检查，如纸带即将用尽，及时进行更换；

每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

（4）日常运行维护记录

建立运维档案，将运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理，至少应包括但不限于下列内容：

1）日监视每天至少一次；

2）周巡检至少一次；

3）季维护至少一次；

4）质量保证。

认真、及时做好各类记录，以月计划、半年总结的形式报管理部门，书面报告作为运行维护考核依据之一，包括：

①每日远程监控记录表

②每周工作计划表

③每周巡视结果记录表

④仪器设备维护记录表

⑤备件耗材更换记录表

⑥故障处理申报表

⑦质控检查结果记录表

⑧月度自动监测数据统计表

（5）其他

每周更换气态污染物用滤膜。每月制定下月工作计划。

故障的应急响应要求：出现监测数据异常、仪器故障或通讯故障，正常工作日应在4小时内、节假日应在12小时内到达子站处理 故障并将信息反馈业主方；故障严重不能及时解决时，应关闭故障仪器的数据采集通道并告知业主方。如不能在48小时内排除故障，应更换备机，故障设备运回业主方，并负责维修仪器，故障设备应及时修复，并做 好相应的仪器质控工作和维修记录。如因自身技术能力不足无法修复仪器，需委托仪器生产厂商服务的，运维单位须负责相关费用。

（6）气体分析仪质控要求每周进行零点/跨度校准；每季度进行精密度检查；每半年进行流量检查；每半年进行多点校准；每季度使用臭氧传递标准对臭氧工作标准 进行量值传递。

（7）颗粒物分析仪（PM2.5）质控要求每月清洗切割器；每月进行一次流量检查； 每年进行一次膜片校准；每年进行一次环境温度/压力校准。

（8）VOCs 运行维护基本要求

1）每周应使用标准混合气体对仪器各组分进行单点（工作点）检查与校准；

2）每月对仪器设备进行一次例行维护， 确保仪器持续稳定运行；

3）每季对仪器进行一次预防性维护和各测试参数检查，对零气发生器的氧化剂和活性炭进行一次更换，同时做好记录；

4）每季应使用标准混合气更新工作曲线和峰窗，辅助设备的耗材应根据实际情况进行更换；

5）每季对仪器所有数据进行备份。若仪器电脑空间不足，需有两处备份（备份数据不能泄露给任何第三方）；

6）每半年对仪器设备进行一次维护保养，对气态污染物采样系统进行一次维护清洗，完成中级维护保养的工作，应对仪器进行全面校准与检查，包括多点核查、重复性、稳定性，以确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性；

7）每年对仪器设备及采样系统进行一次例行维护，完成大保养的工作内容；

8）质控计划要求:每月25日前提供下月设备运维与质控计划工作安排；

9）运维与质控记录要求：制定统一格式运维和质控记录表格，经采购方审批同意后用于开展日常运维与质控工作，并于每季度首月10日前提供上个季度运维与质控纸质记录表格；

10）VOCs 运行数据审核要求。

（9）、数据审核、分析和运维报告要求如下：

1）设备的有效数据获取率要求不低于80%。

2）数据质控合格率达到 80%（以小时值 计）以上。

3）运维任务完成率 100%。

4）谱图重积分要求：VOCs 图谱必须经过人工二次积分确认监测结果的准确性；对于缺数、异常数据需做审核说明；在臭氧高污染季节VOCs 每周进行图谱审核，根据采购人要求，在典型污染过程随时开展图谱审核；采购人随机抽取一定比例的原始谱图进行比对核实；特征物质要求 80%以上的检出率。（如：乙烷、 丙烷、苯、甲苯等）。

1.3.4数据分析及审核

供应商针对此项目安排专业的数据工程师负责本项目数据分析和审核工作，并提供监测谱图重积分审核，确保监测结果的准确性。针对监测数据，投标人至少提供数据分析半年报、年报以及重污染过程报告。

1.3.5考核要求及约束条件

（1）、考核办法

考核采取百分制、单站考核的方式，主要包括站点监测数据获取率、数据质控合格率(以下简称“两 率”)、运行维护内容以及运维报告记录。数据捕获率指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

数据质控合格率指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。

考核时段内单个站点任一项监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则该项目考核总分为 0 分。

单站设备数据获取率必须高于80%（含），数据质控合格率必须高于70%（含），否则考核总分以0分计。

（2）、两率及运行维护

符合数据有效性要求后，参照本部分执行。

1）两率部分(40分)

单站各监测项目数据两率合格率高于80%(含)的，得40分；70%(含)-80%的，得分为40*（数据质控合格率/90%），60%(含)-70%的，（数据质控合格率/80%）。

2）运行维护部分(20分)

运行维护部分每月由采购方组织检查核实，核查内容包括日常运维任务完成情况、异常情况处理情况、站房环境保障效果、采样系统维护效果、仪器日常维护效果、质量控制效果、通讯系统维护效果（数据上传情况）、档案记录管理情况等。共计20分，具体评分参考“国家城市空气质量监测国家城市站运维绩效考核管理办法（暂行）”。

3）运维、数据分析的报告记录（40分）月报内容和年报内容应包含仪器运行情况、数据获取和数据分析情况。每季度10日前提供上季度运维、数据分析报告，每年1月20日前提供上年运维、数据分析报告。运维、数据分析报告记录完整，提交报告及时的各得20分，运维、数据分析报告记录内容一项不满足要求的扣2分，提交不及时一次性扣3分，不提交的不得分。

4）考核总分（100 分）

考核总分=两率得分+运维得分+报告记录得分

5）考核总分低于70分的，不予支付该站点当期运维费；考核总分80（含）分以上的，支付该站点当期全额运维费；考核总分在70（含）至80分的，该站点当期运维费=（实际考核总分/80）*单站点当期全额运维费。

二、泰州港口站及微站运维

2.1服务期限

服务期限为：合同签订后至2027年6月30日。

2.2服务参数

泰州港口空气站及国控站周边16台3参数监测微站进行运维服务。

表2、环境空气自动监测站基本信息一览表

| 序号 | 点位名称 | 运维内容 | 运维周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泰州港空气自动站（1个） | SO2、NO/NO2/NOX、CO、O3、PM10、PM2.5、气象5参数、VOC监测系统、校准系统、工控机、站房等配套 | 合同签订后至2027年6月30日 |
| 2 | 微站（16个） | O3、PM10、PM2.5及配套 |  |

表3、泰州港空气自动站主要设备信息表

| 1：高铁新城、望亭镇、北桥街道、阳澄湖镇、元和高新区、高新区、度假区/渭塘镇、太平街道、澄阳街道、黄桥街道、漕湖街道 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 启用时间 |
| 1 | 氮氧化物分析仪 | 先河环保 | XHN2000B | 1 | 2019 |
| 2 | 二氧化硫分析仪 | 先河环保 | XHS2000B | 1 | 2019 |
| 3 | 一氧化碳分析仪 | 先河环保 | XHCO2000B | 1 | 2019 |
| 4 | 臭氧分析仪 | 先河环保 | XHOZ2000B | 1 | 2019 |
| 5 | PM10分析仪 | Thermo Fisher | 5030i | 1 | 2019 |
| 6 | PM2.5分析仪 | Thermo Fisher | 5030i | 1 | 2019 |
| 7 | 动态校准仪 | 先河环保 | XHCAL2000B | 1 | 2019 |
| 8 | 零气发生器 | 先河环保 | XHZ2000B | 1 | 2019 |
| 9 | 挥发性有机物监测仪 | 先河环保 | XHVOC3000（全组分） | 1 | 2019 |
| 10 | 挥发性有机物校准仪 | 先河环保 | XHD3000 | 1 | 2019 |
| 11 | 氢气发生器 | 先河环保 | XHHG3000 | 1 | 2019 |
| 12 | 零气发生器 | 先河环保 | XHZG3000 |  | 2019 |
| 13 |  |  |  |  |  |

2.3运维技术要求

（1）有完善的管理制度及技术人员培训制度；

（2）供应商应及时制定运维计划，并严格按计划执行，若有变更须及时通知采购人。

（3）委托运行管理及维修的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备及配套设施）属采购人。未经采购人同意，供应商不得以任何方式对采购人各类财产进行出售、抵押、转移及调换。在委托管理期间，供应商应对系统状况和数据严格保密。未经采购人同意，供应商不得利用本项目的所有资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。供应商违反该要求，采购方有权直接终止合同，同时列入不良单位名单并通报。

2.4具体运维要求

A、泰州港空气自动站运维具体要求

供应商应严格按照《环境空气颗粒物（PM2.5、PM10）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817-2018）、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 818-2018）、《国家环境空气质量监测网络城市站运行管理办法》、《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法（HJ 1010-2018）》、《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定(试行)》、《江苏省环境空气自动监测质量管理暂行规定》、新颁布的相关技术文件及采购文件、仪器操作说明书以及相城生态环境局的质控要求对仪器进行维护、维修和质量控制。

1、运维管理

要求托管过程中完成以下几项工作：

①　泰州港空气自动监测站常规6参数的日常运行维护；

②　泰州港空气自动监测站VOC监测系统的日常运行维护；

③　泰州港空气自动监测站的质量管理；

④　配合甲方突发性环境应急事故的辅助分析工作；

⑤　子站通讯及数据采集系统的维护及维修、通讯保障。

2、日常运行维护内容

2.1  常规6参数运维维护内容

（1）一般要求

①　保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

②　检查供电、网络通讯的情况，保证系统的正常运行；

③　保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，站房内温度日波动范围小于5℃，相对湿度保持在80%RH以下；

④　指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

⑤　定期检查消防和安全设施；

⑥　每次维护后做好系统运行维护记录；

⑦　进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

（2）每日工作

供应商至少每天的8-23点，需最少两次查看空气自动监测站数据，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

①　判断系统数据采集与传输情况；

②　根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

③　发现运行数据有持续异常值时，应立即通知甲方管理人员，在每日8时-23时出现的故障，供应商应能在2小时内赶到现场，4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系）；

④　根据仪器分析数据判断仪器运行情况；

⑤　根据故障报警信号判断现场状况；

⑥　每日检查数据是否及时上传至环境质量监控系统，发现数据掉线及时恢复。

（3）每周工作

供应商每周巡检空气自动监测站1次，并做好巡检记录。巡检时需要完成的工作包括：

①　查看空气自动站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查子站的接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

②　检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。检查各仪器的运行状况和工作参数，保证系统运行顺畅；

③　检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

④　检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

⑤　检查空气自动站的通讯系统，保证空气自动站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；

⑥　对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、二氧化氮分析仪进行零点及跨度检查，根据情况进行校准；

⑦　检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜。每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

⑧　检查并记录仪器设备零气、标气输出压力。应与前次检查时基本保持一致。

⑨　在冬、夏季节应注意子站房室内外温差，若温差较大使采样装置出现冷凝水，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

⑩　对子站房周围的杂草和积水应及时清除，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，对采样或监测光束有影响的树枝应及时进行剪除。

⑪  在经常出现强风暴雨的地区，应经常检查避雷设施是否可靠，子站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行。

⑫  检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。

⑬  每周对气象仪器的运行情况进行检查。

⑭  每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过90%，及时进行更换。

⑮  重污染天气过程结束后及时清洗采样系统管路。

⑯  检查PM10及PM2.5分析仪相对湿度、温度传感器、动态加热装置是否正常工作；

（4）每月工作

①　清洗PM10及PM2.5切割器，对β法颗粒物分析仪检查仪器喷嘴、压环等部件；

②　检查PM10及PM2.5监测、气态分析仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求的，及时进行校准；

③　对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查；

④　更换PM10、、PM2.5分析仪滤纸带（必要时）、进行系统自检

（5）每季度工作

①　采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；

②　对气态分析仪进行多点线性检查，绘制校准曲线。检验相关系数、斜率和截距。

③　对动态校准仪流量进行20点检查，必要时校准，

④　对PM10及PM2.5监测仪器进行标准膜校准或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准；PM10及PM2.5温度、气压检查、时钟校准。

（6）每半年工作

①　检查PM2.5、PM10分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作。

②　对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距。

③　对氮氧化物分析仪钼炉转化率进行检查。

④　更换零起源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查。

（7）每年工作（合同期内）

①　对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件，更换所有泵组件。

②　对采样总管进行气密性检查。

③　对站房、监测设备及电源的防雷检测。

（8）日常运行维护记录

供应商应建立空气自动站维护档案，将空气自动站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运营中使用运行管理相关记录表至少应包括以下表格：

①　空气自动监测运行维护记录表。

②　颗粒物监测仪校准检查记录。

③　气态污染物监测仪校准检查记录。

④　空气自动监测系统仪器设备维修记录表。

⑤　空气自动监测系统备品备件管理记录表。

⑥　空气自动监测主要消耗材料使用登记表。

⑦　多点线性校准表格。

⑧　空气自动监测站室内外环境记录。

⑨　标准物质使用记录。

⑩　空气自动监测系统仪器资料保管清单。

2.2  VOCS设备运维维护内容

（1）日常巡查

①　每日检查仪器运行状况、工作参数、数据采集和传输情况是否正常。

②　每日远程登录或现场对仪器软件进行谱图检查，对峰飘物质及时修正。

③　每日对前一日VOCs谱图开展人工二次积分以确保监测结果的准确性，对异常及缺失数据进行记录与说明。

④　VOCs空气站至少每周现场巡检一次。

⑤　检查仪器运行状态，是否报警或异常。

⑥　检查仪器耗材使用情况，更换仪器所需耗材。

⑦　检查标气、载气等各类气体使用情况。

⑧　检查仪器管路、阀门是否漏气。

（2）月度维护

①　清洗仪器散热风扇滤网。

②　更换发生器过滤分子筛。

③　更换发生器干燥剂。

（3）季度检查

①　每季度检查检测器工作状态、更换色谱柱。

②　每季对仪器进行一次预防性维护和各测试参数检查。

③　每季使用标准混合气更新工作曲线和峰窗。

（4）半年维护检查

①　每半年对仪器设备进行一次维护保养，对气态污染物采样系统进行一次维护清洗。

②　每半年按照HJ 1010中仪器性能指标要求对仪器进行全面检查，包括方法检出限、校准曲线、全系统空白、精密性、物种分离度等。

（5）年度维护

每年对系统、辅助设备、校准或配气设备等开展预防性维护，对关键零部件进行拆卸清洁和保养，必要时进行更换。

3、质量控制要求

供应商需认真落实质量管理制度，做好相应记录。

（1）日常质量控制要求

分析仪在以下情况下需进行校准和再校准：

安装时、移动位置时、进行可能影响校准结果的维修或维护后、分析仪暂停工作一段时间后，有迹象表明分析仪工作不正常或校准结果出现变化以及固定时段内。

①　根据颗粒物纸带情况，供应商应及时更换纸带；

②　供应商每周更换的气态污染物用滤膜，滤膜必须为聚四氟乙烯材质；

③　各类记录应定期交采购单位相关人员，用于对数据进行审核。

（2）异常数据的检验

供应商应对检测数据异常值进行分析，查明原因，如属于系统或仪器故障，应在24小时内处理并上报采购人；如为突发事件，应立即通知采购人，并配合采购人进行应急监测工作的开展。

（3）质量控制资料整理

各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订，巡检记录、维修记录、日常检查与监督抽查等质量保证与质量控制记录均须按要求进行填写，每年进行整理归档。

4、系统设备维修要求

（1）运行维修工作界定

供应商需负责泰州港空气自动站各组成部分非自然灾害（火灾、雷击等）、非战争等外部因素引起的采样、检测、数据传输与系统控制等设备设施的维护、维修工作（含基础设施），并负责系统各设备常规耗品耗件的更换工作。

由供应商全权负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施），并将维修费用计算在托管报价中。由于自然灾害、战争造成的设备损坏，供应商不再负责维修费用。

本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的维修或更换。

属于供应商的工作人员操作不当、违反规程等造成的故障维修费用由供应商负责。

（2）设备维修质量控制要求

检测仪器被修复后，当其检测性能受到影响时，需要进行检验，采用标气测定的方法进行。

仪器大修后（更换设备测试关键部件），应按顺序进行漂移实验（零点漂移、量程漂移）、重复性及准确度试验、多点线性试验。

B、16个空气微型站运维具体要求

1运维工作目标

（1）	监测系统各设备正常运转率达到80%以上；

（2）	监测系统各设备数据捕获率达到 80%以上；

（3）	监测系统各设备定期质控抽检准确率达到 80%以上；

（4）	系统异常情况处理率达到90%以上。

2运维工作内容

空气微站的运维工作主要分为日常运维、质控管理两大类，定期检查监测系统监测仪器、数据传输、条件支持等运行状态，及时处理故障，做好预防性维护工作；同时定期做好监测质控管理，保证数据的可溯源和可靠性。具体内容见下表。

| 运营项目 | 运维内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、日常运维 |  |  |
| 仪器维护 | 微型空气质量监测站点 | 定期完成微型站采样通路清理，更换传感器，确保仪器运行在最佳的工作状态；故障及时修复或使用备机；设计表格及时做好记录 |
| 通讯、数据传输 | 数据采集与传输、RTU、质控平台软硬件等,监控数据上传情况。 | 保证仪器数据输出、接收准确，保证电话和通讯线路畅通（不可抗拒因素除外），监测数据捕捉率不小于 99%） |
| 条件支持 | 太阳能板、稳压电源、UPS、机架等 | 保证支持设备的正常完好。 |
| 二、质控管理 |  |  |
| 传统校准 | 产品出厂前，利用特定浓度的标准气体对设备进行标准值校准 |  |
| 深度校准 | 通过与国标法设备进行现场比对，进一步对传感器进行参数校正 |  |
| 强化校准 | 利用数据管理平台，定期对传感器漂移进行修订，确保现场测量需求 |  |
| 迁移校准 | 定期将经过与国标方法比对检定合格的设备与现场设备进行参数传递，保证设备长期稳定运行 |  |

2.5运维管理目标

环境空气自动监测站：设备运行率达到80%、数据有效率达到80%、异常情况处理率90%。

污染物数据有效性最低要求满足下表要求：

表4 各污染物浓度数据有效性的最低要求

| 污染物项目 | 平均时间 | 数据有效性规定 |
| --- | --- | --- |
| SO2、NO2、PM10、PM2.5、NOx | 年平均 | 每年至少有分布均匀的324 个日平均浓度值；每月至少有分布均匀的27个日平均浓度值（二月至少有25个日平均浓度值） |
| SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、NOx | 24小时平均 | 每日至少有20个小时的平均浓度值或采样时间 |
| O3 | 8小时平均 | 每8小时至少有6小时平均浓度值 |
| SO2、NO2、CO、O3、NOx | 1小时平均 | 每小时至少有45分钟的采样时间 |

VOCS站：设备运行率达到70%、数据有效率达到75.0%、异常情况处理率100%。

有关说明：

（1）中标单位需根据国家及省市有关空气质量最新的自动监测质量管理和质量控制规范，动态落实质量管理制度，做好质控工作并填好相应记录。无条件接受上级部门的检查和考核，以及配合采购方开展对外的有关质控检查。

（2）国家及省市有关空气质量的标准和规范有变更或调整时，采购方有权要求中标单位按照最新的国家标准和规范对空气站进行运行、维护和管理。采购方有权根据实际内容调整考核目标和考核办法。

三、泰州市区25个乡镇空气站质控服务

3.1服务期限

服务期限为：合同签订后至2027年6月30日。

3.2运维监督和质控核查要求

（一）工作形式

1、供应商需提供详细的质控（QC）、质保核查(QA)方案，其中QC核查不通知运维单位，独立完成核查工作，QA核查质控单位应与运维单位共同完成，并在相关记录上由质控单位和运维单位签字确认。

2、每个自动站每半年开展QC核查1次，全年开展QA核查1次，同时确保检查完成后各站点仪器正常运行。

3、需按时提交站点查核报告（内容包括：站点季度及年终检查报告汇总等），自动监测站运维管理质量品质改善建议书（运维单位运维工作改善建议、运维品质改善管理建议等）。

（二）工作要求

1、供应商应按国家、省相关技术要求，提供详细的例行运维监督和质控核查实施计划。随机检查原则上不通知运维单位，独立完成相关工作。每季度每个点至少1次现场例行检查。

2、每半年提交工作报告，内容包括：数据质量情况，现场检查情况、问题汇总和处理建议等，形成问题清单报告报市局，由市局通报各区督促第三方运维进行整改。

3、根据市局要求开展随机检查、专项核查和盲样抽测考核等工作。

（三）工作内容

运维检查工作包括运维体系检查、异常数据检查和双随机检查等，通过运维检查对乡镇站运维情况和数据质量情况进行现场考核。质控质保核查单位对检查结果和检查质量负全部责任。检查单位应参照省生态环境厅关于自动站运行管理的各项规定开展工作，如检查期间出台新的自动站运行管理规定，则检查工作按最新规定执行。

1．运维体系检查

质控质保核查单位应根据泰州市生态环境局相关技术要求开展工作，并按照泰州市生态环境局的要求制定、完成每月的检查计划。每半年对全部站点开展1次QC检查，每年对全部站点开展1次QA检查。检查内容包括但不限于：

1.1质控（QC）工作内容至少需包含如下：

1、检查站房内卫生、站房供电、空调、稳压器等设施是否工作正常，协助开展防火、防水及防盗相关设备完整性与有效性检查。

2、观察并记录站房周边变化，是否会有影响空气站房采样、局部污染等对测值带来影响的环境变化。

2、气态污染物分析仪（SO2、NOX、CO、O3）需对其精密度、响应时间、零点等进行检查，并记录最终测试的情况。

3、颗粒物分析仪需对其流量及内部参数值检查、COUNT值测试、背景值检查、气密性、采样相关温度、压力传感器进行检查，并记录最终测试的情况。

4、采样管路、采样部件的清洁度、密封度检查。

5、站房内动态校准设备与零空气工作性能检查，检查标准物资更换日期，并记录相关情况。

6、检查各分析仪内部运行参数，了解仪器工作状态是否正常。

7、检查气象参数、站房内温湿度传感器工作状态。

8、检查站房内配套设置是否工作正常，如门禁、摄像头等。

9、对配备能见度和拍照系统的站点，应确保相关测值合理有效，且拍照系统上传照片正常。

10、日常运维任务完成情况（查看记录）

11、异常情况处理情况（调取异常数据、查看处理记录，并征求县（市、区）站反馈意见）；

12、数据采集及通讯情况（查看数据上传情况）；

13、运维人员情况(检查运维人员配置情况)；

14、核查异常报警时段视频；

15、档案管理情况等（查看记录）。

质控质保核查单位需安排专门的审核人员对运维体系检查结果进行审核，及时发现异常检查结果，并报告泰州市生态环境局。

1.2质保（QA）工作内容至少需包含如下：

1、现场检查前后的标准品比对测试，需将现场所需要使用的流量计、臭氧光度计、校准仪等，与泰州市生态环境局指定质控实验室的相关标准进行比对追溯校验，并进行相关记录。

2、现场需使用比对追溯校验后的标准品（如更高等级的标准气体、追溯过的臭氧光度计），对气态分析仪进行多点校验，测试各测量因子与标准品之间的偏差、斜率、截距、相关系数。

3、现场需对氮氧化物分析仪钼转化炉进行性能多点测试，并在同时对二氧化氮测值亦进行多点校准，测量其偏差、斜率、截距、相关系数。

4、现场需使用比对追溯校验后的流量计，对颗粒物分析仪的流量进行校验，记录分析仪内部的温度压力测值，对相关的偏差进行计算并记录。

2．异常数据检查

质控质保核查单位需根据泰州市生态环境局在数据审核等工作中发现的服务范围点位异常监测数据，开展异常数据检查，并于3天内提交初步数据异常原因，15天内提交数据异常分析报告，并在报告中详细阐明异常原因和异常时段。异常数据检查内容包括但不限于：

（1）运维记录检查（调取运维记录，检查其是否符合要求）；

（2）重要仪器参数变化情况检查（调取参数记录，检查其是否符合要求）；

（3）站房周边环境检查（现场检查，拍照）；

（4）现场质控检查，根据异常项目，携带相关质控设备开展现场检查（质控设备性能需确认合格，并详细记录检查结果）；

3．双随机检查

质控质保核查单位需根据泰州市生态环境局在数据审核、网络检查过程中发现的异常数据点位，及时计划、开展双随机检查，双随机检查需在泰州市生态环境局下达双随机检查任务后2日内开展（或根据泰州市生态环境局指定的时间），检查过程中，及时向泰州市生态环境局报告检查发现的人为干扰监测数据问题或严重数据质量问题，检查完成后2日内（或根据泰州市生态环境局指定的时间）提交双随机检查报告。双随机检查包括但不限于：

（1）发现或怀疑数据异常的点位；

（2）运维检查单位怀疑可能存在人为干扰监测数据的点位；

（3）根据省、市要求而组织的专项检查；

（4）其他临时性检查。

（四）报告编写要求

1、年度检查报告，年度检查完毕后一个月内，第三方核查方应根据一个站点年内多次检查的结果，进行站点检查报告的汇总，并对该站点检查的结果进行小结。

2、半年查核报告，每半年检查完毕后，应于下一个半年首月15日前汇总各站点的检查结果，进行统计与汇总，形成专项报告，并对运维中出现的问题进行总结，对核查的方式方法的改进与改动提出建议。

3、根据年度检查的结果，向泰州市生态环境局提交空气自动监测运维质量品质改善建议书，提出运维方运维工作改善建议、运维品质改善管理建议。

（五）监督考核要求

泰州市局（或其委托的管理单位）组织开展运维检查成效的考核，对达不到要求的或违规操作的，市局可以扣减相应费用，并有权终止合同。

1.监督管理

（1）数据必须真实有效，供应商近3年内，在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为（请供应商根据本单位实际情况咨询承诺，若有不实，按提供虚假资料处理，响应及成交无效，并承担相关法律责任）。

（2）市局对成交方提供的运维现场检查服务每季度评估一次。如成交方未能按采购要求提供合同全部服务，且未能在要求的整改期内完成整改，市局有权解除合同。

（3）现场检查单位应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，有权终止合同，并追究相关法律责任。

2.考核办法及经费支付

（1）a、合同期内各考核时段未完全完成现场例行检查，按未完成点次数量扣除质控服务费用。b、考核时段内未完成点次超过20%，经市局确认扣除考核时段内全部运维费用，且有权即刻解除合同。

（2）在现场检查期间，第三方核查单位未按计划完成运维质控计划或质控工作不规范、不合格（质控活动包括但不限于更换滤膜、流量检查/校准、零跨检查/校准、臭氧量值溯源、精密度检查、标准膜测试、准确度检查、气密性检查等）而运维监督和质控核查单位未发现的，或造成数据异常且后果严重的，不支付该站点当季度的运维监督和质控核查费用。

（3）提交的考核报告中存在如结果评判错误、检查结果错误等，根据考核结果的影响程度，市局酌情按比例扣除相关费用。

（4）在各项检查中，发现存在明显运维问题或数据质量问题而运维监督和质控核查单位未发现的，根据问题严重程度，酌情扣除运维监督和质控核查单位本点位相关费用，扣减的费用不低于运维监督和质控核查单位本点位本季度25%的运维体系检查费用。

（5）运维监督和质控核查单位未按照市局要求及时提供例行汇报材料和报告的，或例行汇报材料和报告不符合市局要求的，根据程度酌情扣减当月全部例行检查费用的5%-10%。

（6）协助或参与相关区和第三方运维单位弄虚作假的，随意泄露检查结果，存在其他欺瞒市局行为的，市局有权立即终止合同并追究相关责任。

（7）运维检查单位被扣除的费用，市局有权根据相关规定对其重新支配，用于委托其他检查单位开展全市大气环境监测网其他检查任务。

四、机构、人员、车辆等要求

4.1供应商应在泰州常设运维技术支持机构，应保证配备4名工作人员以及运维专用车辆2台。

4.2成交单位需在合同签订后一周内在市局常驻工作人员1名，主要从事每日实时监控各站点的运维情况、数据初审、质控检查数据统计分析等工作。驻场人员受市局管理，市局有权要求服务单位撤换不符合管理要求的工作人员。

4.3泰州市区25个乡镇空气站的整体设计、建设及运维单位不得参加本项目投标。

4.4付款：合同签订后支付合同价的30%，2026年12月25日前支付合同价的40%，余款在服务完成且验收合格后一次性付清，如甲方在检查中发现中标方未按要求履约的，根据检查结果扣除相应的金额。

4.5合同签订前为前期服务单位代替服务，前期费用由成交供应商承担。

第五章评审方法与评审标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人。

本项目采用综合评分法确定成交候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

评标标准：

| 序号 | 评审 因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 价格部分（10分） |  |
| 1 | 价格分 | 按满足采购文件要求且最终有效投标价格最低的投标报价作为评审基准价，其价格分为满分；其他供应商的价格分按以下公式计算：投标报价得分＝（评审基准价/最终投标报价）×10（分值保留两位小数）。 | 10分 |
|  |  | 技术部分（70分） |  |
| 1 | 项目理解 | 评审依据:方案需包含项目总体定位与核心目标、各项监测指标的理解、运维及质控整体范围与核心工作内容的理解、整体运维及质控思路与保障方向。 ①定位精准，内容详实科学，描述详细且具有针对性的得10分； ②内容齐全，满足全部基础需求的得8分； ③基本合理、描述一般、存在可操作性的6分； ④具有不合理项、描述略欠缺的得4分； ⑤具有明显不合理项、描述欠缺的得2分； ⑥未提供不得分。 | 10分 |
| 2 | 项目组织架构及人员配备 | 评审依据:方案需包含项目组织机构、内部管理规定、运维及质控人员配置及职责。 ①组织架构与人员配备适配项目，描述详细且具有针对性的得10分； ②内容较全面，细节不足，满足项目基本使用的得8分； ③基本合理、描述一般、存在可操作性的6分； ④具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度的得4分； ⑤具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度的得2分； ⑥未提供不得分。 | 10分 |
| 3 | 车辆配置 | 评审依据:方案需包含运维与质控车辆配置、车辆调配方案、车辆管理方案 ①内容详实，科学、严密、完美适配项目的得10分； ②覆盖要点，细节欠缺，不存在实施难度的得8分； ③基本合理、描述一般、存在可操作性的6分； ④具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度的得4分； ⑤具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度的得2分； ⑥未提供不得分。 | 10分 |
| 4 | 运维与质控检查 | 评审依据:方案需包含运维项目分析、运行维护实施方案、故障处理方案、数据审核方案、运维质控检查方案（含运维检查实施方案、数据审核及现场处理方案） ①内容科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得10分； ②较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得8分； ③基本合理、描述一般、存在可操作性的6分； ④具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度的得4分； ⑤具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度的得2分； ⑥未提供不得分。 | 10分 |
| 5 | 质量保证与控制措施 | 评审依据:方案需包含运维与质控质量手册、标准物质或样品管理核查方案、质控措施、质量控制实验室 ①内容详实、合理，描述详细且具有针对性的得15分； ②较合理、规范、描述较为详细，不存在实施难度的得12分； ③基本合理、描述一般、存在可操作性的9分； ④具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度的得6分； ⑤具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度的得3分； ⑥未提供不得分。 | 15分 |
| 6 | 应急预案 | 评审依据:方案需包含运维与质控总体应急预案、日常突发事件应急预案。 ①内容全面、合理，落地性强的得15分； ②较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得12分； ③基本合理、描述一般、存在可操作性的9分； ④具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度的得6分； ⑤具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度的得3分； ⑥未提供不得分。 | 15分 |
|  |  | 商务部分（20分） |  |
| 1 | 人员证书 | 供应商拟派项目组工作人员能熟练操作各项分析仪器及质控设备，具有国家或省级环境监测部门颁发的环境空气自动监测运维与质控培训合格证的每有1人得2分，本项最高得4分。 注：1、提供培训合格证；2、以上人员需提供社保机构出具的近三个月中任意一个月（不含磋商当月）供应商为其缴纳的养老保险缴费证明。（需明确缴费月份、个人姓名、缴费单位）材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章)3、不提供不得分。 | 4分 |
| 2 | 工作人员配置 | 供应商为本项目配置的工作人员不得少于4人，满足得2分，不满足不得分。 注：1、提供承诺书并加盖投标人公章；2、以上人员需提供社保机构出具的近三个月中任意一个月（不含磋商当月）供应商为其缴纳的养老保险缴费证明。（需明确缴费月份、个人姓名、缴费单位）材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章)3、不提供不得分。 | 2分 |
| 3 | 车辆配置 | 供应商为实施本项目至少配置2辆专用车辆的得2分，不满足得0分；承诺在运维期内安排1名驻场人员得2分，未承诺不得分。 注：1、提供车辆行驶证；2、驻场人员承诺书原件并加盖投标人公章；3、不提供不得分。 | 4分 |
| 4 | 体系认证 | 供应商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书得1分。 注：提供证明材料，不提供不得分。 | 1分 |
| 5 | 实验室配备 | 供应商自己拥有用于质量控制的CMA实验室得5分，质量控制委托第三方CMA实验室的得3分。 注：提供供应商CMA证书复印件或者供应商与第三方CMA实验室签订的委托协议，协议期限须包含本项目服务期限，加盖公章，不提供不得分。 | 5分 |
| 6 | 业绩 | ①供应商自2023年5月1日以来承担过环境空气自动监测站运维业绩的得2分，本项最高得2分。没有不得分； ②供应商自2023年5月1日以来承担过环境空气自动监测站质控核查业绩的得2分，本项最高得2分。没有不得分。 注：提供合同复印件并加盖公章，不提供不得分。 | 4分 |

异常低价审查

参照关于推动解决政府采购异常低价问题相关文件（苏财购〔2026〕36号）精神，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.1投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%；

1.2投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%；

1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价 ×45%；

1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标(响应)审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

2、评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1.1项至第1.4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

3、评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。

4、采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

5、异常低价投标(响应)审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

第六章响应文件格式

响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：

响应文件目录

一、具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件原件扫描件

二、法定代表人身份证明书

三、法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参加磋商的除外）

四、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（磋商供应商近六个月中任意一个月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告）原件扫描件

五、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商响应文件截止时间近六个月中任意一个月份依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

六、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

七、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

八、资格承诺函

九、落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料：中小微企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件

十、磋商响应函

十一、报价一览表

十二、服务响应及偏离表

十三、商务条款响应及偏离表

十四、驻场人员承诺书（格式自拟）

十五、机构人员承诺书（格式自拟）

十六、按照评分办法应当递交的其他资料

一、具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件原件扫描件

二、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）在（供应商名称）处任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（加盖CA电子公章）：

日期：年月日

附：法定代表人身份证正、反面复印件并加盖CA电子公章

三、法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参加磋商的除外）

法定代表人授权委托书

__________________（采购人名称）：

本授权书声明：__________（供应商名称）的法定代表人（法定代表人姓名、职务）授权__________（被授权人的姓名）为我方就_____（项目名称）项目采购活动的合法代表，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权代表人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：__________

被授权人联系电话：（手机）__________

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：__________

日期：__________

附：授权代表（被授权人）身份证正反面复印件并加盖CA电子公章

四、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供磋商供应商近六个月中任意一个月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告原件扫描件

五、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交磋商响应文件截止时间近六个月中任意一个月份依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

六、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

供应商单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

七、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声 明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、资格承诺函

资格承诺函

致：

我单位参与    （项目编号：   ）项目的比选响应活动，现承诺如下：

1.我单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2.我单位不存在“供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；”的情形。

3.我单位不存在“凡为采购项目提供设计、建设及运维服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。”的情形。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中选、成交的法律责任。

供应商单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

九、落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料：中小微企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件

中小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日期：年月日

注：（1）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业﹝2011﹞300号）文件规定自行填写。

（2）本项目所属行业：其他未列明行业

（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位是/否为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件并加盖申请人公章。

备注：监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

十、磋商响应函

磋商响应函

致：泰州市生态环境局

根据贵方的磋商文件，正式授权下述签字人_________(姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理_________项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们自愿接受相关处理。

5.我方同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

7.我们郑重声明：与本次参加磋商的其他供应商不存在“单位法定代表人/负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情形”。

8.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

9.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地址：邮编：

电话：传真：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：联系电话：

供应商（加盖CA电子公章）：

日期：年月日

## 十一、报价一览表（参考格式，以苏采云系统格式为准）

磋商供应商名称（盖章）采购项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 投标总报价（大写）： |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

十二、服务响应及偏离表

# 服务响应时间及偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 采购文件中的要求 | 是否响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## …… |  |  |  |  |  |

注：1、请各位供应商按照上面的表格形式按实际提供的服务，应答第四章项目需求中的各项条款。根据响应情况在“偏离说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

2、未在上表中说明的，将被认定为完全响应采购文件的规定。

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4、可附相关技术支撑材料（格式自定）

供应商单位：（加盖CA电子公章）

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

十三、商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 采购文件中的要求 | 是否响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商资格 |  |  |  |  |
| 2 | 合同履行期限 |  |  |  |  |
| 3 | 磋商有效期 |  |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 5 | 履约保证金 |  |  |  |  |
| 6 | 投标货币 |  |  |  |  |
| 7 | 其他 | 按磋商文件要求 |  |  |  |

1、该表必须按照竞争性磋商要求如实填写，根据响应情况在“偏离说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”；

2、未在上表中说明的，将被认定为完全响应采购文件的规定。

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

供应商单位：（加盖CA电子公章）

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

十四、驻场人员承诺书（格式自拟）

十五、机构人员承诺书（格式自拟）

十六、按照评分办法应当递交的其他资料

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：        邮编：

联系人：       联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：        邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。