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[bookmark: _Toc30943][bookmark: _Toc25722][bookmark: _Toc10813]第一章  投标邀请
受南京红十字血液中心的委托，江苏弘业国际技术工程有限公司就献血屋采购项目（JSZC-320100-JSHY-G2026-0135）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
南京红十字血液中心献血屋采购项目JSZC-320100-JSHY-G2026-0135招标项目的潜在供应商应在“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2026年8月5日 14:00（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc2584][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320100-JSHY-G2026-0135
2.项目名称：南京红十字血液中心献血屋采购项目
3.预算金额：204万元
[bookmark: EB6c1f3d39c6914ae1bada8ccaa777b37a]4.本项目最高限价为：204万元
5.采购需求（简介）：
	采购包
	品目
	名称
	数量
	预算
	是否接受进口产品投标

	1
	品目一
	献血屋
	2套
	204万元
	否

	
	品目二
	献血屋
	1套
	
	否



（详细内容见本招标文件第四章）
6.合同履行期限：合同生效后60日内。
7.本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc27291][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]二、申请人的资格要求
（一）通用资格要求
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标函）。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。
3.提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书。（具体要求详见-其他补充事宜-2.供应商诚信档案管理）
4.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（提供中小企业声明函）
（二）本项目的特定资格要求：
1.投标产品按国家规定须具有医疗器械注册证的，投标人须根据投标产品的类别，提供投标产品的《医疗器械注册证》或医疗器械备案凭证及附表（复印件加盖公章），如投标产品按国家规定为非医疗器械的，须提供非医疗器械产品声明函（格式自拟）。
2.供应商为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供供应商的《医疗器械经营企业许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》。
3.医疗器械生产企业投标本企业产品的，须根据投标产品的类别，提供《医疗器械生产许可证》或《I类医疗器械生产备案凭证》。
[bookmark: _Toc22204]4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（按要求提供承诺函）。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266]1.时间：招标公告发布之日起5个工作日。
2.地点：“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）。
3.方式：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。
[bookmark: EB0c44ff4da61f4af989d119fe214be450]4.本项目共分一个采购包。供应商未按要求获取招标文件，后果自负（其投标文件不予接受）。
[bookmark: _Toc19148]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年8月5日14点00分（北京时间）
2.地点：江苏省政府采购交易系统（苏采云系统）网上开标大厅。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc24820][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268]自公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc13415]六、其他补充事宜
[bookmark: EB64e1f522fd8c43fcb4d3ba471386b3e7][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008]1.政府采购支持政策:
（一）《政府采购促进中小企业发展管理办法》
（二）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》
（三）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》
（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》
（五）《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》
（六）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见
2.供应商诚信档案管理
根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取招标文件，但必须在提交投标文件截止日两天前办理。
3.在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：
（1）符合国家相关规定的财务状况报告；
（2）依法缴纳税收的证明材料；
（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；
（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；
（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。
供应商在中标成交后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。
供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：
（1）供应商被列入严重失信主体名单；
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。
4.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
（8）“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。
5.本项目为不见面开标项目，参与投标的单位代表必须使用CA证书至开标大厅解密。在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。如因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
[bookmark: _Toc29049]七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名  称：南京红十字血液中心
地  址：南京市鼓楼区紫竹林3号
联系人：于老师
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：025-83774121　　　　　　　　　　　 
2.采购代理机构信息
[bookmark: EB428b58a0efec4a7f97890403ab826602]名  称：江苏弘业国际技术工程有限公司
[bookmark: EB08225640f9de4100a05d495bb483e049]地  址：南京市秦淮区中华路50号弘业大厦10楼
联系人：苗健、戴婷
[bookmark: EB7068699ee1d14b3e8880f7b644c54f05]联系方式：18551866585、025-52306140
[bookmark: _Toc81575190][bookmark: _Toc81575153][bookmark: _Toc15265][bookmark: _Toc9425][bookmark: _Toc11687]
第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc4529]供应商须知前附表：
	[bookmark: EBc9d8a0a6c333409599b28034cbc893d2]序号
	内容
	说明及要求

	1
	特别说明
	若有内容与供应商须知前附表内容不一致时，以供应商须知前附表为准。

	2
	投标保证金
	本项目不收取投标保证金。

	3
	投标有效期
	60日（从提交投标文件截止之日起算）

	4
	评标办法
	[bookmark: EBf2540e281f614ac8b4efc83b6e64d4d2]综合评分法。具体细则详见招标文件评标办法部分。

	5
	分包、转包要求
	本项目不允许分包、转包。

	6
	代理费用收取方式及标准
	本项目中标服务费由采购人支付，收费标准参照计价格:[2002]1980号文的50%收取;单个项目保底代理费为人民币2500元，应在领取中标通知书前缴纳。
账户信息:
户 名:江苏弘业国际技术工程有限公司
开户银行:中国银行南京市中华路支行
账 号:527460884999

	7
	履约保证金
	本项目不需要缴纳履约保证金。

	8
	进口产品政策
	1.除招标公告载明接受进口产品参加外，不接受进口产品参加投标。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
2.允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
3.允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

	8
	中小企业划分所属行业及划分标准
	本项目采购的标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。
对应的中小企业划分标准为：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

	9
	本项目属于货物类采购，非专门面向中小企业。

	10
	供应商中标后需提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件3份。（归档使用）



[bookmark: EB6eaaf474639940df900ef4965d71f450][bookmark: _Toc30953][bookmark: _Toc8239][bookmark: _Toc81575155][bookmark: _Toc81575192]
一、总 则
1.招标方式
本次采购采取公开招标方式。
2.合格的供应商
2.1合格的供应商必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及供应商须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。
2.2满足本文件实质性要求的规定。
3.适用法律
本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律法规制约和保护。
4.投标费用
[bookmark: _Toc81575156][bookmark: _Toc15995][bookmark: _Toc81575193][bookmark: _Toc29306]供应商应自行承担所有参加投标有关的费用。
5.招标文件的约束力
供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
第一章：投标邀请；
第二章：供应商须知；
第三章：资格审查及评标办法；
第四章：采购需求；
第五章：合同文本；
第六章：投标文件格式。
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则风险由供应商自行承担。
7.政府采购政策功能落实
本项目落实的政府采购政策对应序号为7.1、7.2、7.3、7.4、7.5.1、7.10、7.11。
7.1中小企业政策
政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划分标准规定的通知》
工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
7.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。
7.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（在投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以招标文件中相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以招标文件中相关内容为准。）
⑤工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
7.4节能产品、信息安全产品、环境标志产品
7.4.1如本次采购产品属于强制采购范围内的，供应商应选投强制采购范围内的产品，否则按无效标处理。不属于强制采购范围内的，如需优先采购，则按照评分标准或采购需求约定执行。（提供的产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书）
7.4.2强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。
7.4.3提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。
7.4.4提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。
7.4.5提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。
7.5绿色采购
7.5.1中标/成交供应商对涉及商品的包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）执行；采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
7.5.2涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。中标/成交供应商应提高绿化利用率，倡导城市绿化低碳环保理念、因地制宜促进资源的可持续性发展。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
7.5.3采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。
7.5.4采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
7.5.5落实政府采购《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号文）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）文件标准。
7.6创新产品采购
优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。
7.7网络产品、市场准入类产品采购
7.7.1本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整〈网络关键设备和网络安全专用产品目录〉的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标/成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。
7.7.2本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标/成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。
7.8脱贫攻坚支持政策根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号），鼓励采用优先采购、预留采购份额方式采购贫困地区农副产品；鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。
7.9根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），供应商中标/成交后，可以以履约保函（保险）形式代替履约保证金，可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险），详见通知内容。
7.10落实政府采购领域数字人民币政策
在政府采购履约保证金、代理服务费和货款资金支付中，鼓励以数字人民币作为支付方式。
7.11评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
注：未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
8.招标文件的澄清或修改
8.1在提交投标文件接收截止之日前，采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
8.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
8.3采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后的招标文件），如因供应商原因未能及时获取澄清和修改，由此造成的相关责任，由供应商承担。
[bookmark: _Toc81575157][bookmark: _Toc5574][bookmark: _Toc11461][bookmark: _Toc81575194]三、投标文件的编制
9.投标文件的编制要求
9.1供应商应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。
9.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。
9.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，供应商使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如标书制作工具中格式、内容与“江苏政府采购网”发布的采购文件不一致的，以“江苏政府采购网”发布的采购文件为准。
9.4供应商如同时参与多个采购包（如有）招标，则应按采购包分别制作投标文件，否则将视为无效投标文件。
10.投标文件构成
[bookmark: EBc50e2bb832bb43068403b10c1cce6141]10.1投标文件包括资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表、投标函、其他证明文件等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。
10.2供应商应仔细阅读“招标文件”的所有内容，参考“招标文件”第六章“投标文件有关格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。
各供应商在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是供应商的风险。
10.3招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使供应商开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。
11.投标报价
[bookmark: EB54dd097a55df4796bd5f9b6bdf2ddc40]11.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括招标文件中涉及的其他一切费用。
11.2报价注意事项：
11.2.1投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，招标文件有规定的按招标文件执行。
11.2.2供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，任何情况都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。
11.2.3报价应包含本次招标标的有关的所有费用，包括但不限于技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
11.2.4供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
12.投标有效期
12.1在供应商须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。
12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求供应商同意延长有效期，可向供应商提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与供应商的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），供应商拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；供应商同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。
[bookmark: _Toc81575195][bookmark: _Toc2773][bookmark: _Toc81575158][bookmark: _Toc23443]四、投标文件的提交
13.投标文件的提交、撤回和修改
13.1供应商应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，供应商所提交的投标文件不予退还。
13.2投标文件的修改和撤回：
供应商可在投标截止时间前，撤回其投标文件，具体操作方法见《操作手册》。供应商撤回投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
供应商可在投标截止时间之前，对其投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件作任何修改。
在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。
13.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
13.4供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照第14条规定处理。
14.投标文件被拒绝接收的情形
在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。
[bookmark: _Toc81575197][bookmark: _Toc959][bookmark: _Toc20026][bookmark: _Toc81575160]五、开标、评标程序
15.开标
15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。
15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。
15.3供应商用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。供应商应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。
15.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
15.5供应商在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。
16.评标委员会
采购人或采购代理机构应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。
17.评标程序
[bookmark: EBa9c0a2c9e523494487594c65b2a92370]17.1资格审查
开标结束后，采购人或采购代理机构依法根据招标文件的规定对供应商的资格证明文件等进行审查。
17.2符合性检查
17.2.1依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
[bookmark: EB1499356fad43416eb16398733accabf7]17.2.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指供应商投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。
17.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。
17.5相同品牌产品投标
17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
17.6有关问题的澄清
17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。
17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。供应商不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
17.7比较
评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。
17.8评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。
17.9推荐中标候选人
评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。
若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，采购人有权提请评标委员会或财政部门重新确定其中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）与评审专家、采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；
（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
（4）不满足本招标文件规定的实质性要求，但评标过程中又未被评标委员会发现的；
（5）出现供应商串通投标情形的；
（6）不符合法律法规规定的其他情形。
不符合法定中标条件的，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
[bookmark: _Toc8841][bookmark: _Toc81575196][bookmark: _Toc81575159][bookmark: _Toc8712]六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形
18.无效投标情形
18.1供应商同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
18.2供应商不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。
18.3供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。
18.4投标文件未通过资格性审查或符合性审查的。
18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。
18.6评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且供应商不能在合理的时间内提供说明，证明其报价合理性的。
18.7投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
18.8供应商有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。
18.9投标文件出现商务条款的负偏离，视为未对招标文件进行实质性响应。
18.10投标报价出现前后不一致，按照招标文件规定进行修正，修正后的报价，供应商不在规定时间内确认或修正后的报价超过预算金额或者最高限价的。
18.11明细报价表出现缺漏项的。
18.12投标文件技术参数及要求中一般指标超出招标文件规定允许偏离最大范围或最高项数的。
18.13技术响应完全复制采购需求的内容，未对招标文件进行有效响应的。
18.14其他评标委员会认为有必要取消的投标。
18.15投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
18.16其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
19.废标情形
19.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
19.3因重大变故，采购任务取消的。
19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。
19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的供应商不足3家的。
19.6因苏采云系统故障造成开标不成功的。
20.供应商不足三家情形处理
投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。
21.串通投标情形
有下列情形之一的，属于恶意串通投标：
21.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；
21.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；
21.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；
21.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；
21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；
21.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
21.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；
21.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；
有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：
21.9不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
21.10不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
21.11不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
21.12不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
21.13不同供应商的投标文件相互混装；
21.14不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
21.15不同供应商的ip地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的。
[bookmark: OLE_LINK4]22.取消中标候选人资格情形
22.1提供虚假材料谋取中标的；
22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
22.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；
[bookmark: _Toc2391][bookmark: _Toc6494][bookmark: _Toc81575198][bookmark: _Toc81575161]22.6法律法规规定的其他情况。
七、中标及合同签订
23.确定中标人
23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。
23.3采购人确定正被列为失信被执行人的供应商为中标人的，中标结果无效。
23.4采购人不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。
23.5中标人（或中标候选人）放弃中标、因不可抗力不能履行合同、提供虚假材料谋取中标或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会确定的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
24.中标通知书
24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。
24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: OLE_LINK5]24.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
25.授予合同
25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。中标通知书、招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。
25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。
25.3中标人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其中标资格，监管部门将对其依法处理。
26.履约保证金
26.1本项目不收取履约保证金。
27.线上融资
27.1中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
28.合同履行
28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。
28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。
[bookmark: _Toc22084][bookmark: _Toc7550][bookmark: _Toc81575199][bookmark: _Toc81575162][bookmark: _Toc12263][bookmark: _Toc81575163][bookmark: _Toc31888][bookmark: _Toc81575200]八、质疑与投诉
29.质疑
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]29.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购人或采购代理机构提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。
29.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.2.2对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
29.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
29.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：
29.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
29.4.2质疑项目的名称、编号；
29.4.3获取采购文件的时间；
29.4.4具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；
29.4.5事实依据；
29.4.6必要的法律依据；
29.4.7提出质疑的日期；
29.4.8供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；
29.4.9供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。
29.5采购人或采购代价机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
30.投诉
[bookmark: EB4d341233595e4bf8ad7006b4bd78d974][bookmark: _Toc81575164][bookmark: _Toc81575201][bookmark: _Hlk166141273]30.1质疑供应商对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》第六条规定的财政部门提起投诉。
30.2供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。
九、货物（包含与货物相关的服务）的追加
31.政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
十、验收及付款
32.验收
32.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
32.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
32.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
32.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
33.付款
按照招标文件和合同约定的付款方式，采购人及时办理付款手续。
11、 保密
34.保密
34.1参与本次招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
34.2凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。
34.3在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
34.4采购代理机构和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc17996]34.5采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。




第三章  评标方法与评标标准
1、 [bookmark: EB1a5d8b2c3833482f95a1f101c76adb9d]资格性审查
采购人或采购代理机构按照招标文件第一章《投标邀请》中申请人的资格要求，对各供应商进行资格审查，未通过评审的为无效标，不再参与评审。
2、 符合性审查
评标委员会按照下列指标对各供应商进行符合性审查，未通过评审的为无效标，不再参与评审。
	符合性审查因素
	评审标准

	法定代表人身份证明或
法定代表人授权书
	内容符合招标文件要求，并且按照要求签章/签字

	投标文件签署、盖章齐全完整
	符合招标文件要求

	联合体投标
	本项目不接受联合体投标，供应商不存在联合体

	投标有效期
	符合招标文件要求

	商务要求响应
	填写符合招标文件要求，并且不存在负偏离

	对实质性条款的响应性
	符合招标文件要求，并且不存在重大偏离



三、评标方法
本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且报价相同的，按需求响应优劣顺序排列。
综合评分保留至小数点后两位。
评标委员会根据评标后供应商排序推荐中标候选人，并形成评标报告。
四、评标标准

	评审因素
	分数
	评审标准

	投标报价
	30分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。

	技术要求响应
	30分
	[bookmark: OLE_LINK14]满足或优于招标文件采购需求技术要求的基本要求得30分，一般参数，负偏离一项，扣1分，扣完为止；▲为重要参数，负偏离一项，扣3分，扣完为止；★为实质性要求，负偏离为无效标。
注：
1.一般参数为除标注★和▲以外参数。
2.供应商针对本项评分内容在投标文件《技术要求响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行处理。
3.对于技术要求中标注▲的参数如供应商在投标文件中进行响应，请提供技术支持资料（技术白皮书或检测报告或制造商盖章的证明材料等）并标明页码及所在位置，如提供的材料不全或提供材料不能证明其响应情况或未提供证明材料，评标委员会可视为未响应。
4.一般参数要求提供证明材料的，请按照要求提供并标明页码及所在位置，如提供的材料不全或提供材料不能证明其响应情况或未提供证明材料，评标委员会可视为未响应。
5.所有证明材料必须清晰、完整，且与投标文件其他部分保持一致。若出现前后矛盾或无法核实的情况，评标委员会有权认定该项为负偏离。
6.供应商应确保所提供的技术支持资料真实有效，如发现弄虚作假行为，将直接导致投标无效，并可能面临相应的法律责任及处罚。

	产品设计布局方案
	12分
	根据投标人提供的设计方案说明内容包含外观效果图（外立面、平面图）进行评审。
1.外观效果设计、方案效果等方面具备创新、特色、美观，实用性，方案说明条理清晰、合理，满足且优于项目要求得 6 分；
2.外观效果设计、方案效果设计简单，缺乏新颖性，整体表现较为单调，得 4 分；
3.外观效果设计图、方案效果整体单调乏味，缺乏创意和吸引力，得 2 分；
4.本项最高得 6 分，未提供设计图及方案说明情况不得分。

	
	
	根据内部布局设计、内部结构的效果设计图及设计理念、功能阐述，布局合理及空间利用率情况、布局与功能需求匹配情况等进行评审。
1.内部布局的效果设计简洁、新颖、美观、实用性、布局合理、设计理念和功能阐述清晰、空间利用率高、切实可行、布局与功能需求匹配度高，得 6 分；
2.内部布局的效果设计布局基本合理，具备一定的可行性，能够满足项目的基本功能需求，但在细节处理或空间优化方面存在一定不足， 得 4 分；
3.内部布局的效果设计图一般，未能充分考虑实际使用需求，存在一些不合理之处，与项目实际需求契合度较低，得 2 分；
4.本项最高得 6 分，未提供设计图及功能阐述不得分。

	项目实施方案
	8分
	根据投标人对项目整体认知所提交的实施方案进行评分，包括但不限于质量保证措施、安装调试、测试、人员配置、时间进度安排的合理性、科学性等进行比较评分，实施方案完善、可操作性强得8分；实施方案略有瑕疵、具有可操作性得5分，实施方案较差，可操作性较差得2分，不提供不得分。

	企业业绩
	5分
	投标人或所投产品制造商提供2023年1月1日至投标截止日期间内，有同类献血屋项目业绩，每提供1份得1分，最高得5分。注：须提供货合同和中标通知书复印件并加盖公章，且必须含有标的物以及开具时间，否则不得分。如果供货合同和中标通知书未体现标的物内容或字样，并且评委也无法推断的，不得分。中标后，投标人提供合同和中标通知书原件供采购单位复核，如若与投标文件不相符，视为提供虚假材料谋取中标，终止合同。

	质保期
	3分
	满足招标文件献血屋主体及空调5年、其他相关设备3年免费保修要求的基础上，每增加1年保修的得1分，满分3分，须提供承诺函，格式自拟。
注：若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据。

	售后服务方案
	7分
	根据该项目提供符合采购人情况的售后服务方案及售后服务承诺。根据其完善性、可实施性、有效性等情况进行综合评审。
要求：有明确的售后服务范围，售后服务人员配备齐全，提供明确的响应电话，响应时效满足2小时内电话响应进行线上指导、24小时内到达现场，有明确的故障处理时间，并提供备用设备供临时使用，有额外免费延保服务，免费上门巡检服务，配件供应服务等。售后服务机制、服务架构、响应时间等，以上要素完备齐全且适用于本项目并有利于所述方案具体落地实施操作。
1.售后服务内容详实完善具体科学可行合理性高，优于采购需求的得7分；
2.售后服务内容不够详细，合理性，可实施性，可行性一般的得4分；
3.售后服务内容不够详细，合理性，可实施性，可行性较差的得1分；
4.未提供方案，或方案内容与本项目无关的不得分。

	应急响应
	5分
	根据该项目提供符合采购方情况的应急方案。
根据其提供的应急方案的应急预案、应急处理、应急人员安排、时效性、与采购人配合应急处理措施等方面，根据其可行性、有效性、合理性等进行综合评审。
要求：具有应急和重大故障预防措施，以及出现问题的响应时间、补救措施等，重大故障分析规划出合理应对的措施、有关经验措施和实施预案、对重点难点的分析等。
1.方案全面合理，响应时间迅速，应急处理措施成熟、方案全面利于执行、与采购人配合度高，优于采购需求的得5分；
2.方案合理可行，响应时间可行，应急处理措施可行，与采购人配合的对应措施可行，满足采购需求的得3分；
3.应急处理方案略有缺陷经后期优化后可以符合采购需求的得1分；
4.未提供方案，或方案内容与本项目无关的不得分。



[bookmark: _Toc22314][bookmark: _Toc81575205][bookmark: _Toc81575168][bookmark: _Toc12255][bookmark: _Toc2916]说明：
1.小微企业的价格扣除
1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。
1.2价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.监狱和戒毒企业的价格扣除
2.1对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.残疾人福利性单位的价格扣除
3.1对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
3.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
4.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
6.实质性要求不得负偏离；否则，按照无效投标处理。
7.采购本国产品的支持政策
7.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标黄部分及用删除线（A）划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。




第四章  采购需求
一、采购标的清单
	采购包
	品目
	名称
	数量
	预算
	是否接受进口产品投标
	免费质保期

	1
	品目一
	献血屋
	2套
	204万元
	否
	献血屋主体及空调5年，其他相关设备3年

	
	品目二
	献血屋
	1套
	
	否
	



二、技术要求
采购包1：技术参数及要求
	需求清单及技术参数

	品目一：献血屋设计要求

	1、献血屋为献血场所，其设计应符合《血站管理办法》、《血站技术操作规程》、《血站实验室管理办法》等文件中对献血场所的要求；（提供承诺函并加盖投标单位公章，格式自拟。）
2、献血屋属于医疗公共建筑，要求设计新颖时尚，有现代感，温馨亲和且具有强烈的视觉标识性，有血液中心品牌特色和工作特点。献血屋外观造型和色彩设计应与周围环境协调；
3、内外融合:内部装饰风格、元素与点缀与外部形象设计形成呼应，实现内外风格的高度统一。内部空间将配备与血液行业相关的专业装饰与宣传内容，整体呈现时尚、专业的医疗服务形象。内部设置、布局和工作流程符合各个功能区专业规范和卫生要求；
4、通过空间区域划分规划、献血流线规划、工作服务流线规划等，使献血屋的整体格局和空间布局更加科学、合理、高效。根据场景实际应用和以往建造经验给出合理的布局规划；
5、投标人投标时要提供献血屋效果图3D建模，包含外观效果图、室内效果图、平面图及电路布置图。外观效果图包含正面、左右侧面、背面、顶部仿真效果图，提供移动献血屋所在位置的场景图；
6、中标后，根据采购人的意见进行调整优化，在获得最终确认后方可施工。采购人对中标方提供的所有设计方案享有永久免费使用权与修改权。献血屋所有外观造型、装饰、色彩及内部布局均严格按照经采购人确认的设计方案进行精准安装和实现。
7、献血屋电路系统须完全满足献血屋日常采血业务、医疗设备、办公设施、通风空调、消杀设施、监控通讯等全部用电设备正常运行需求，供电稳定可靠，适配采血相关各类设备用电参数，电路系统应符合消防安全、环境卫生及医疗卫生行业用电要求，安装及用材环保无隐患。

	品目一：献血屋2套（以下参数及要求为单套要求）

	（1）献血屋主体

	1
	献血屋框架
	1.献血屋尺寸：长*宽*高≥8m*4m*4m。房屋内均高≥2.5m。

	
	
	2.整体结构最大限度利用空间,献血屋整体热传导系数不大于0.04，内部空气质量（甲醛、苯、可挥发性有机物、氡等）符合GB/T18883-2022《室内空气质量标准》，献血屋按GB 50016-2014《建筑设计防火规范》、GB 55037-2022《建筑防火通用规范》设计施工。内部装修符合GB 50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》的规定设计施工。供电系统符合JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》。玻璃幕墙按GB/T11944-2025《中空玻璃》设计。（提供承诺函并加盖公章）。

	
	
	3.主体采用钢结构框架，屋体主框架采用Q235材质≥200*150*5.0mm，热镀锌方管，整体满焊确保无虚焊，焊接点打磨平整，框架表面喷涂防锈底漆，白色面漆防止腐蚀生锈。

	
	
	▲4.外立面采用氟碳烤漆铝单板≥2毫米厚。屋体保温材料采用捷能板（硬质保温板）厚度≥50MM，密度≥ 333.9kg/m³, 燃烧性能符合 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012 标准中A（A1）级要求。（屋体保温材料需提供国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。

	
	
	[bookmark: OLE_LINK19]★5.献血屋室内空气必须符合GB/T18883-2022<室内空气质量标准>（提供承诺函并加盖公章）。

	
	
	▲6.室内墙板采用竹木纤维墙板，防火等级符合国家标准GB 8624-2012B1要求。（提供国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。

	
	
	7.献血屋每边各有2个吊装孔满足吊装要求。

	
	
	8.献血屋主体设计抗风等级不低于10级，抗震等级不低于7级，使用寿命大于10年。

	2
	屋顶及吊顶
	1.献血屋屋顶系统采用微斜顶设计，屋面采用一体化防水系统处理，吊顶牢固可靠，移动时不易松动。达到整体防雨、防漏、保温、隔热、抗氧化、耐腐蚀、隔音效果。

	
	
	▲2.吊顶采用铝蜂窝板，甲醛释放量≤0.010mg/m³。（需提供第三方检验报告）。

	3
	玻璃幕墙及门窗
	1.墙面部分为玻璃幕墙（玻璃规格不低于8LOW-E+12A+8mm），玻璃为钢化双层中空LOW-E玻璃，内充氩气，气密性好；整体防寒、隔热处理，透光性好。

	
	
	2.窗：按实际要求设计，与幕墙一体。所有窗户配套标准纱窗网。

	
	
	3.子母门，合金型材和钢化双层中空安全玻璃， 门上装（≥180°）限位器，配备智能密码锁，采用优质门窗五金配件。

	4
	窗帘
	下拉式手拉卷式窗帘，耐脏、易清洁，米色阳光面料。

	5
	地板
	▲1.规格：PVC同质透心塑胶地板，防火等级符合国家标准GB 8624-2012阻燃B1级要求 。（提供国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。

	
	
	2.材质：采用聚氨酯发泡材料做隔热保温处理+水泥纤维板（厚度≥18mm）找平+阻燃B1级PVC同质透心塑胶，达到防水防潮效果。

	6
	电路综合布线系统
	1.整体电源进线均采用隐藏式，总电箱设置空气漏电开关，所有线路需穿金属管敷设，规范布线管，不容许布明线，禁止强弱电共用线管和底盒，设专用电井管道，开关插座合理。

	
	
	2.电器、照明、网络：配电箱、电器、照明、开关、线路、管路满足采供血正常使用，并符合国家消防安全相关要求。
布线、用电插座及照明灯：220V市电接入，屋内所有工作台边根据所需仪器设备要求配备足够数量开关、插座、网线接口，空调、插座、照明分路控制，确保科学合理，环保节能安全。入户线路≥16平方，空调线路≥6 平方，专业设备线路≥4 平方，其他≥2.5 平方铜芯线。根据功能布置线路及插座。屋内照明系统齐全，照明系统分区控制独立开关，内墙无裸露电线及接口，国标电源线、国标电源插座，确保安全性、可靠性。顶置式 LED 灯，LED 射灯，GB/T50034-2024《建筑照明设计标准》。

	7
	空气过滤净化系统
	空气过滤净化系统1套：管道式全热交换新风系统，新风量≥350立方每小时

	8
	主入口台阶
	主入口台阶1项：按照实际需求定制。整体与献血屋形象色调保持一致。

	9
	发光字
	发光字1套：发光字：爱心献血屋。发光字尺寸根据现场实际大小定制。

	（2）软装家具

	10
	采血椅
	1.采血椅2台

	
	
	2.高铁商务座外观款式，采血椅可靠墙摆设不影响靠背躺下，不需预留空间。

	
	
	3.躺下时靠背座椅向前、向下移动，角度110-170。

	
	
	4.背部和腿部的角度电动调节。长≥160cm。

	
	
	5.宽≥70cm，高≥110cm。扶手宽≥13cm，配扶手垫，扶手垫可外展30~45度。

	
	
	6.椅背位置可自动调节，轻松选择舒适体位。

	
	
	7.自带USB充电插口。提供采血椅外观实物图及扶手垫实物。

	11
	采血台
	1.采血台1台

	
	
	2.不低于E0级多层实木板、人造石台面，表面易清理。

	
	
	3.岩板（不低于1.2cm厚度）台面，环保E0级多层实木板柜体。

	
	
	4.尺寸：长≥700mm、宽≥500mm、高≥800mm。

	
	
	5.要求台面下部设有一个抽屉，抽屉须用半拉隐藏式阻尼轨道。

	
	
	6.抽屉上方为推拉板，可放2台采血称。

	12
	旋转办公椅
	1.旋转办公椅10张

	
	
	2.2张360 度旋转，可升降转滑轮靠背座椅，PU皮软包坐垫。

	
	
	3.2张不旋转，靠背座椅。

	
	
	4.采血靠背转凳6个。

	13
	休息卡座沙
	休息卡座沙发1套：不低于环保E0级多层实木板柜体，底部带柜，人造革软包。

	14
	接待征询工作台
	接待征询工作台1项：不低于环保E0级多层实木板柜体，岩板（不低于1.2cm厚度）表面易清理。

	15
	礼品柜
	礼品柜1个：不低于环保E0级多层实木板柜体，表面易清理。

	16
	组合地柜
	组合地柜1个：不低于环保E0级多层实木板柜体，岩板（不低于1.2cm厚度）表面易清理。

	17
	监控橱柜
	监控橱柜1个：安放监控设备（仪器、显示器、键盘鼠标等）。

	18
	茶水柜
	茶水柜1个：不低于环保E0级多层实木板柜体，岩板（不低于1.2cm厚度）表面易清理，尺寸大小经过血站确认后实施。

	19
	热合工作
	热合工作台1个：不低于环保E0级多层实木板柜体，岩板（不低于1.2cm厚度）表面易清理。

	（3）基础电器设备

	20
	天井机空调
	天井机空调2台：3匹冷暖智能天井机吸顶式空调。外机放置在献血屋后，配套外机金属防盗笼。

	21
	风幕机
	风幕机1台：屋内门上方需加装暖风风幕机。

	22
	筒灯
	筒灯10个：LED 嵌入式筒灯，暖白光。

	23
	嵌入式平板灯
	嵌入式平板灯4套：铝合金型材，嵌入式安装。

	24
	更衣间灯具
	更衣间灯具1个：铝合金型材，嵌入式安装。

	25
	排气扇
	排气扇2套：布置换气轴流风扇，低噪音风机。

	26
	饮水机
	饮水机1台：下置水桶冷热两用。

	27
	微波炉
	微波炉1台：容量≥20L。

	28
	食品冰箱
	食品冰箱1台：容量≥42L，冷冻冷藏箱。

	29
	监控系统
	监控系统1套：整合数字监控和线上运营平台，实现管理端实时工作监控。室外不少于4个，室内不少于4个。室内带录音功能。存储视频资料不小于6个月，摄像头安装位置由制造方设计，采购人确认，可手机联网观看。监控视频需要与中心在用献血屋监控系统对接。投标时提供承诺书并加盖公章。

	30
	便携式计算机
	便携式计算机1台，内存≥16GB，屏幕尺寸≥14英寸，固态硬盘容量≥512G。

	31
	打印机
	打印机2台：双面黑白激光打印体机,针式打印机1台。

	32
	功放设备
	功放设备1套：吸顶式智能蓝牙扬声器，6寸重低音同轴喇叭*2+蓝牙2分区

	33
	UPS不间断电源
	UPS不间断电源1套：UPS 不间断电源（满足采血工作），延时供电不少于2个小时。

	34
	垃圾桶
	垃圾桶4个：2个生活垃圾桶，2个医疗垃圾桶。

	35
	灭火器
	灭火器2个：二氧化碳灭火器1个（≥3kg）、水基灭火器 1个（≥3kg），符合GB 4351-2023《手提式灭火器 第2部分:手提式二氧化碳灭火器钢质无缝瓶体的要求》。

	36
	单色走字屏
	单色走字屏1台：单色字体走字屏，规格尺寸按需求定制，设独立开关控制。

	37
	宣传屏
	宣传屏1台：4K超清屏幕，支持图片、视频等播放。

	（4）无偿献血宣传物料

	38
	户外广告
	户外广告1套：爱心献血屋 logo（爱心发光字）。

	39
	室内功能导视牌
	室内功能导视牌1套

	40
	区域操作指示牌
	区域操作指示牌1套

	41
	服务状态吊牌
	服务状态吊牌1套

	42
	缺血状态吊牌
	缺血状态吊牌1套

	43
	值班人员信息展示牌
	[bookmark: OLE_LINK3]值班人员信息展示牌1套

	（5）专业设备

	44
	血液冷藏箱
	血液冷藏箱1台：有效容积≥158L，箱内温度满足4±1.5℃血液保存标准。供应商负责委托有资质的检测机构进行校准并提供校准报告，校准费用包含在报价中。投标时提供承诺书并加盖公章。

	45
	医用血压计
	医用血压计4台：全自动电子血压计：测量精度：±3mmHg，脉搏数：精度数：±5%。供应商负责委托法定计量检测机构进行检定并提供检定证书，投标时提供承诺书并加盖公章。

	[bookmark: _Hlk233818055]46
	空气消毒机
	1.空气消毒机1台，消毒空间：≥100m³，可人机共室。

	
	
	▲2.单支紫外管1m处辐射照度：≥100μW/cm2（提供国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。

	
	
	3.消毒循环风量：≥1000m³/h。

	
	
	▲4.机内紫外线辐射强度：≥17000μW/cm2（提供国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。

	
	
	▲5.单支紫外管1m处辐射照度：≥100μW/cm2（提供国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。

	
	
	▲6.消毒时空气中的臭氧残留量：＜0.003mg/m³（提供国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。

	
	
	7.紫外线管寿命：≥8000h

	47
	扫码枪
	扫码枪1把：支持条形码/二维码码扫描。

	48
	智能储物柜
	1.智能储物柜1台：根据献血屋储物的实际需求，占用空间小，适用性大，能让工作者方便存取献血纪念品、采血耗材等物资。

	
	
	▲2.彩色触摸屏：集成≥15寸触摸屏，操作界面显示每层物料名称；（提供实物界面图）。

	
	
	3.载重：单层额定载荷≥50kg，最大载荷≥70kg。

	
	
	4.具有智能定位、应急手动取物功能。

	
	
	5.实时显示当前温度及湿度；（提供实物界面图）。

	
	
	▲6.设备符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》标准。（提供国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。

	49
	血红蛋白仪
	1.血红蛋白仪3台

	
	
	2.检测原理及检测项目：分光光度法定量检测血红蛋白。

	
	
	3.检测时间：≤2秒。

	
	
	4.检测范围：0-26.0g/dL、HCT范围：0-75%。

	
	
	5.重复性：标准差（SD）：在血红蛋白[0g/dL～10.0d/L]范围内，测试结果的标准差（SD）应不大于0.2g/dL；变异系数（CV）：在(10.1g/dL-26.0g/dL]范围内，测试结果的变异系数（CV）应不大于2%（提供国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。

	
	
	6.准确度：在血红蛋白[0g/dL～10.0 g/dL]范围内，测试结果的绝对偏差不大于0.4g/dL范围内；在血红蛋白[10.1 g/dL～26.0 g/dL]范围内，测试结果的相对偏差不大于4%（提供国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。

	
	
	7.线性：在血红蛋白[0g/dL～26.0g/dL]范围内，线性相关系数R值≥0.98；（提供国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。

	
	
	8.加样方式：直接虹吸采样，无需移液枪、毛细玻璃管等加样方式。

	50
	二代身份证采集系统
	二代身份证采集系统2项：可读取、查询第二代居民身份证全部信息,可验证第二代居民身份证真伪。由供应商负责二代身份证采集系统与采购人在用业务系统对接，对接费用包含在报价中。投标时提供系统对接承诺书并加盖公章。

	51
	采血秤
	1.采血秤2台

	
	
	2.独立【计时】按键，计时准确，采液时间独立显示，直观、明了。

	
	
	3.计量单位ml、g可一键转换。

	
	
	4.采液量：50～1000ml。

	
	
	5.摇摆角度：13°±2°，摇摆频率：30±2次／分。

	
	
	6.供应商负责委托有资质的检测机构进行校准并提供校准报告，校准费用包含在报价中。投标时提供承诺书并加盖公章。

	52
	多功能人证核验设备
	1.多功能人证核验设备1项

	
	
	2.人脸与证件头像比对

	
	
	3.支持二代居民身份证射频识别，读卡时间1秒

	
	
	▲4.符合GA/T 1126-2025《安全防范 人脸识别应用 近红外人脸识别模块技术规范》。（提供国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告复印件并加盖公章）

	53
	医用保温箱
	医用保温箱1台：冰箱温度及容量满足日常采血袋、标本管等医用耗材储存要求。

	54
	干湿温度计
	干湿温度计1台：壁挂式高精度干湿温度计。供应商负责委托有资质的检测机构进行校准并提供校准报告，校准费用包含在报价中。投标时提供承诺书并加盖公章。

	55
	台式血压计
	台式血压计1台：全自动电子血压计；测量精度：±3mmHg,脉搏数：精度数：±5% 。供应商负责委托法定计量检测机构进行检定并提供检定证书，投标时提供承诺书并加盖公章。

	56
	身高体重一体机
	1.身高体重一体机1台

	
	
	2.身高范围：50-200cm , 精度：±0.1kg。

	
	
	3.体重范围：5-500kg , 精度：±0.1kg。

	
	
	4.语音播报测量数值。

	57
	路由器
	路由器1台：无线千兆路由器。

	58
	低温离心机
	1.低温离心机1台

	
	
	2.微机控制，不小于7吋高清液晶显示、触摸屏操作。

	
	
	3.温度设置范围：-20°C~ +40℃；精度:±1℃。

	
	
	4.不少于90个程序储存，可设定5级梯度离心程序，可查询运行记录。运转中可修改转速和时间参数。断电保存最后一次的运行参数。

	
	
	5.门盖为抗震级别吸入式双锁头，遇到异常震动机器上盖不会开启，有开盖停机功能，可设定自动/手动停机开盖方式。

	
	
	6.具有超速、不平衡、超温、开盖停机等多项保护功能。



	品目二：献血屋设计要求

	1、献血屋为献血场所，其设计应符合《血站管理办法》、《血站技术操作规程》、《血站实验室管理办法》等文件中对献血场所的要求；（提供承诺函并加盖投标单位公章，格式自拟。）
2、献血屋属于医疗公共建筑，要求设计新颖时尚，有现代感，温馨亲和且具有强烈的视觉标识性，有血液中心品牌特色和工作特点。献血屋外观造型和色彩设计应与周围环境协调；
3、内外融合:内部装饰风格、元素与点缀与外部形象设计形成呼应，实现内外风格的高度统一。内部空间将配备与血液行业相关的专业装饰与宣传内容，整体呈现时尚、专业的医疗服务形象。内部设置、布局和工作流程符合各个功能区专业规范和卫生要求；
4、通过空间区域划分规划、献血流线规划、工作服务流线规划等，使献血屋的整体格局和空间布局更加科学、合理、高效。根据场景实际应用和以往建造经验给出合理的布局规划；
5、投标人投标时要提供献血屋效果图3D建模，包含外观效果图、室内效果图、平面图及电路布置图。外观效果图包含正面、左右侧面、背面、顶部仿真效果图，提供移动献血屋所在位置的场景图；
6、中标后，根据采购人的意见进行调整优化，在获得最终确认后方可施工。采购人对中标方提供的所有设计方案享有永久免费使用权与修改权。献血屋所有外观造型、装饰、色彩及内部布局均严格按照经采购人确认的设计方案进行精准安装和实现。
7、献血屋电路系统须完全满足献血屋日常采血业务、医疗设备、办公设施、通风空调、消杀设施、监控通讯等全部用电设备正常运行需求，供电稳定可靠，适配采血相关各类设备用电参数，电路系统应符合消防安全、环境卫生及医疗卫生行业用电要求，安装及用材环保无隐患。

	品目二献血屋1套（以下参数及要求为单套要求）

	（1）献血屋主体

	1
	献血屋结构
	1.献血屋尺寸：长*宽*高≥9.5m*3.6m*4m。房屋内均高≥2.5m。

	
	
	2.整体结构最大限度利用空间,献血屋整体热传导系数不大于0.04，内部空气质量（甲醛、苯、可挥发性有机物、氡等）符合GB/T18883-2022《室内空气质量标准》，献血屋按GB 50016-2014《建筑设计防火规范》、GB 55037-2022《建筑防火通用规范》设计施工。内部装修符合GB 50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》的规定设计施工。供电系统符合JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》。玻璃幕墙按GB/T11944-2025《中空玻璃》设计。（提供承诺函并加盖公章）

	
	
	3.主体采用钢结构框架，屋体主框架采用Q235材质≥200*150*5.0mm，热镀锌方管，整体满焊确 保无虚焊，焊接点打磨平整，框架表面喷涂防锈底漆，白色面漆防止腐蚀生锈。

	
	
	▲4.外立面采用氟碳烤漆铝单板≥2毫米厚。 屋体保温材料采用捷能板（硬质保温板）厚度≥50MM，密度≥ 333.9kg/m³, 燃烧性能符合 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012 标准中A（A1）级要求。（屋体保温材料需提供国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。

	
	
	★5.献血屋室内空气必须符合GB/T18883-2022<室内空气质量标准>（提供承诺函并加盖公章）。

	
	
	▲6.室内墙板采用竹木纤维墙板，防火等级符合国家标准GB 8624-2012B1要求。（提供国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。

	
	
	7.献血屋每边各有2个吊装孔满足吊装要求。

	
	
	8.献血屋主体设计抗风等级不低于10级，抗震等级不低于7级，使用寿命大于10年。

	2
	屋顶及吊顶
	1.献血屋屋顶系统采用微斜顶设计，屋面采用一体化防水系统处理，吊顶牢固可靠，移动时不易松动。达到整体防雨、防漏、保温、隔热、抗氧化、耐腐蚀、隔音效果。

	
	
	▲2.吊顶采用铝蜂窝板，甲醛释放量≤0.010mg/m³。（需提供第三方检验报告）。

	3
	玻璃幕墙及门
	1.墙面部分为玻璃幕墙（玻璃规格不低于8LOW-E+12A+8mm），玻璃为钢化双层中空LOW-E玻璃，内充氩气，气密性好；整体防寒、隔热处理，透光性好。

	
	
	2.窗：按实际要求设计，与幕墙一体。所有窗户配套标准纱窗网。

	
	
	3.子母门，合金型材和钢化双层中空安全玻璃， 门上装（≥180°）限位器，配备智能密码锁，采用优质门窗五金配件。

	4
	窗帘
	窗帘1项：下拉式手拉卷式窗帘，耐脏、易清洁，米色阳光面料。

	5
	地板
	▲1.规格：PVC同质透心塑胶地板，防火等级符合国家标准GB 8624-2012阻燃B1级要求。（提供国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。

	
	
	2.材质：采用聚氨酯发泡材料做隔热保温处理+水泥纤维板（厚度≥18mm）找平+阻燃B1级PVC同质透心塑胶，达到防水防潮效果。

	6
	电路综合布线系统
	1.整体电源进线均采用隐藏式，总电箱设置空气漏电开关，所有线路需穿金属管敷设，规范布线管，不容许布明线，禁止强弱电共用线管和底盒，设专用电井管道，开关插座合理。

	
	
	2.电器、照明、网络：配电箱、电器、照明、开关、线路、管路满足采供血正常使用，并符合国家消防安全相关要求。
布线、用电插座及照明灯：220V市电接入，屋内所有工作台边根据所需仪器设备要求配备足够数量开关、插座、网线接口，空调、插座、照明分路控制，确保科学合理，环保节能安全。入户线路≥16平方，空调线路≥6 平方，专业设备线路≥4 平方，其他≥2.5 平方铜芯线。根据功能布置线路及插座。屋内照明系统齐全，照明系统分区控制独立开关，内墙无裸露电线及接口，国标电源线、国标电源插座，确保安全性、可靠性。顶置式 LED 灯，LED 射灯，符合《建筑照明设计标准》GB50034-2004。

	7
	空气过滤净化系统
	空气过滤净化系统1项：管道式全热交换新风系统，新风量≥350立方每小时。

	8
	主入口台阶
	主入口台阶1项：按照实际需求定制。整体与献血屋形象色调保持一致。

	9
	发光字
	发光字1套：发光字：爱心献血屋。发光字尺寸根据现场实际大小定制。

	（2）软装家具

	10
	采血椅
	1.采血椅2台

	
	
	▲2.高铁商务座外观款式，采血椅可靠墙摆设不影响靠背躺下，不需预留空间。躺下时靠背座椅向前、向下移动，角度110-170。背部和腿部的角度电动调节。长≥160cm。宽≥70cm，高≥110cm。扶手宽≥13cm，配扶手垫，扶手垫可外展30~45度。椅背位置可自动调节，轻松选择舒适体位。自带USB充电插口。提供采血椅外观实物图及扶手垫实物。

	11
	采血台
	1.采血台1台

	
	
	2.不低于E0级多层实木板、人造石台面，表面易清理。

	
	
	3.岩板（不低于1.2cm厚度）台面，环保E0级多层实木板柜体。

	
	
	4.尺寸：长≥700mm、宽≥500mm、高≥800mm。

	
	
	5.要求台面下部设有一个抽屉，抽屉须用半拉隐藏式阻尼轨道。

	
	
	6.抽屉上方为推拉板，可放2台采血称。

	12
	旋转办公椅
	1.旋转办公椅6张

	
	
	2.2张360 度旋转，可升降转滑轮靠背座椅，PU皮软包坐垫。

	
	
	3.2张不旋转，靠背座椅。

	
	
	4.采血靠背转凳2个。

	13
	休息卡座沙发
	休息卡座沙发1套：不低于环保E0级多层实木板柜体，底部带柜，人造革软包。

	14
	接待征询工作台
	接待征询工作台1 项：不低于环保E0级多层实木板柜体，岩板（不低于1.2cm厚度）表面易清理。

	15
	礼品柜
	礼品柜1个：不低于环保E0级多层实木板柜体，表面易清理。

	16
	组合地柜
	组合地柜1个：不低于环保E0级多层实木板柜体，岩板（不低于1.2cm厚度）表面易清理。

	17
	监控橱柜
	监控橱柜1个：安放监控设备（仪器、显示器、键盘鼠标等）。

	18
	茶水柜
	茶水柜1个：不低于环保E0级多层实木板柜体，岩板（不低于1.2cm厚度）表面易清理，尺寸大小经过血站确认后实施。

	19
	热合工作台
	热合工作台1个：不低于环保E0级多层实木板柜体，岩板（不低于1.2cm厚度）表面易清理。

	（3）基础电器设备

	20
	天井机空调
	天井机空调2台：3匹冷暖智能天井机吸顶式空调。外机放置在献血屋后，配套外机金属防盗笼

	21
	风幕机
	风幕机1台：屋内门上方需加装暖风风幕机。

	22
	筒灯
	筒灯10个：LED 嵌入式筒灯，暖白光。

	23
	嵌入式平板灯
	嵌入式平板灯4套：铝合金型材，嵌入式安装。

	24
	更衣间灯具
	更衣间灯具1个：铝合金型材，嵌入式安装。

	25
	排气扇
	排气扇2套：布置换气轴流风扇，低噪音风机。

	26
	饮水机
	饮水机1台：下置水桶冷热两用。

	27
	微波炉
	微波炉1台：容量≥20L。

	28
	食品冰箱
	食品冰箱1台：容量≥42L，冷冻冷藏箱。

	29
	监控系统
	监控系统1套：整合数字监控和线上运营平台，实现管理端实时工作监控。室外不少于4个，室内不少于 4 个。室内带录音功能。存储视频资料不小于6个月，摄像头安装位置由制造方设计，采购人确认，可手机联网观看。监控视频需要与中心在用献血屋监控系统对接。投标时提供承诺书并加盖公章。

	30
	便携式计算机
	便携式计算机1台，内存≥16GB，屏幕尺寸≥14英寸，固态硬盘容量≥512G。

	31
	打印机
	打印机1台：双面黑白激光打印体机。

	32
	功放设备
	功放设备1套：吸顶式智能蓝牙扬声器，6寸重低音同轴喇叭*2+蓝牙2分区。

	33
	UPS不间断电源
	UPS不间断电源1套：UPS 不间断电源（满足采血工作），延时供电不少于2个小时。

	34
	垃圾桶
	垃圾桶4个：2个生活垃圾桶，2个医疗垃圾桶。

	35
	灭火器
	灭火器2个：二氧化碳灭火器1个（≥3kg）、水基灭火器 1个（≥3kg），符合GB 4351-2023《手提式灭火器 第2部分:手提式二氧化碳灭火器钢质无缝瓶体的要求》。

	36
	单色走字屏
	单色走字屏1台：单色字体走字屏，规格尺寸按需求定制，设独立开关控制。

	37
	宣传屏
	宣传屏1台：4K超清屏幕，支持图片、视频等播放。

	（4）无偿献血宣传物料

	38
	户外广告
	户外广告1套：爱心献血屋 logo（爱心发光字）。

	39
	室内功能导视牌
	室内功能导视牌1套

	40
	区域操作指示牌
	区域操作指示牌1套。

	41
	服务状态吊牌
	服务状态吊牌1套。

	42
	缺血状态吊牌
	缺血状态吊牌1套。

	43
	值班人员信息展示牌
	值班人员信息展示牌1套。

	（5）专业设备

	44
	血液冷藏箱
	血液冷藏箱1台：有效容积≥ 158L，箱内温度满足4±1.5℃血液保存标准。
供应商负责委托有资质的检测机构进行校准并提供校准报告，校准费用包含在报价中。投标时提供承诺书并加盖公章。

	45
	医用血压计
	医用血压计1台：全自动电子血压计；测量精度：±3mmHg，脉搏数：精度数：±5%。供应商负责委托法定计量检测机构进行检定并提供检定证书，投标时提供承诺书并加盖公章。

	46
	空气消毒机
	1.空气消毒机1台，消毒空间：≥100m³，可人机共室。

	
	
	▲2.单支紫外管1m处辐射照度：≥100μW/cm2（提供国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。

	
	
	3.消毒循环风量：≥1000m³/h。

	
	
	▲4.机内紫外线辐射强度：≥17000μW/cm2（提供国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。

	
	
	▲5.单支紫外管1m处辐射照度：≥100μW/cm2（提供国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。

	
	
	▲6.消毒时空气中的臭氧残留量：＜0.003mg/m³（提供国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。

	
	
	7.紫外线管寿命：≥8000h
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	紫外线消毒灯
	紫外线消毒灯4台：紫外线灯消毒灯，配套时空开关。
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	智能储物柜
	1.智能储物柜1台：根据献血屋储物的实际需求，占用空间小，适用性大，能让工作者方便存取献血纪念品、采血耗材等物资。

	
	
	▲2.彩色触摸屏：集成≥15 寸触摸屏，操作界面显示每层物料名称；（提供实物界面图）。

	
	
	3.载重：单层额定载荷≥50kg，最大载荷≥70kg。

	
	
	4.具有智能定位、应急手动取物功能。

	
	
	5.实时显示当前温度及湿度；（提供实物界面图）。

	
	
	▲6.设备符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》标准。（提供国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。
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	血红蛋白仪
	1.血红蛋白仪2台

	
	
	2.检测原理及检测项目：分光光度法定量检测血红蛋白。

	
	
	3.检测时间：≤2秒。

	
	
	4.检测范围：0-26.0g/dL、HCT范围	0-75%。

	
	
	▲5.重复性：标准差（SD）：在血红蛋白[0g/dL～10.0d/L]范围内，测试结果的标准差（SD）应不大于0.2g/dL；变异系数（CV）：在(10.1g/dL-26.0g/dL]范围内，测试结果的变异系数（CV）应不大于2%（提供国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。

	
	
	▲6.准确度：在血红蛋白[0g/dL～10.0 g/dL]范围内，测试结果的绝对偏差不大于0.4g/dL范围内；在血红蛋白[10.1 g/dL～26.0 g/dL]范围内，测试结果的相对偏差不大于4%（提供国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。

	
	
	▲7.线性：在血红蛋白[0g/dL～26.0g/dL]范围内，线性相关系数R值≥0.98（提供国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。

	
	
	8.加样方式：直接虹吸采样，无需移液枪、毛细玻璃管等加样方式。
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	离心机
	1.离心机1台

	
	
	2.LED数字显示，具有转速和离心力显示功能。

	
	
	3.具有记忆装置,可设置不少于20组离心参数，其中1组预设为血库凝聚胺试验专用，可人工调节设定参数。

	
	
	4.具有离心不平衡补偿装置(可达10g)和不平衡自动断电保护装置。

	
	
	5.采用有效离心时间倒计时系统，可掌控有效离心时间。
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	二代身份证采集系统
	[bookmark: OLE_LINK6]二代身份证采集系统1台：可读取、查询第二代居民身份证全部信息,可验证第二代居民身份证真伪。由供应商负责二代身份证采集系统与采购人在用业务系统对接，对接费用包含在报价中。投标时提供系统对接承诺书并加盖公章。
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	采血秤
	1.采血秤2台

	
	
	2.独立【计时】按键，计时准确，采液时间独立显示，直观、明了。

	
	
	3.计量单位ml、g可一键转换。

	
	
	4.采液量：50～1000ml。

	
	
	5.摇摆角度：13°±2°，摇摆频率：30±2次／分。

	
	
	6.供应商负责委托有资质的检测机构进行校准并提供校准报告，校准费用包含在报价中。投标时提供承诺书并加盖公章。
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	多功能人证核验设备
	1.多功能人证核验设备1台

	
	
	2.人脸与证件头像比对。

	
	
	3.支持二代居民身份证射频识别，读卡时间1 秒。

	
	
	▲4.符合GA/T 1126-2025《安全防范 人脸识别应用 近红外人脸识别模块技术规范》。（提供国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告复印件并加盖公章）
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	医用保温箱
	医用保温箱1台：冰箱温度及容量满足日常采血袋、标本管等医用耗材储存要求。
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	干式生化分析仪
	1.干式生化分析仪1台

	
	
	2.ALT/AST快速检测。

	
	
	3.线性范围：10-800U/L。

	
	
	4.测试速度：30样本/小时。

	
	
	5.存储容量：1000个标本检测结果。
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	低温离心机
	1.低温离心机1台

	
	
	2.水平转子最高转速≥5000r/min。

	
	
	3.水平转子最大相对离心力≥3630×g。

	
	
	4.最大容量：≥8×10ml。

	
	
	5.温度精度：±1°C。

	
	
	6.温度范围：-20°C～40°C。

	
	
	7.定时范围：0～99min。

	
	
	8.电机：变频电机。


三、商务要求
[bookmark: _Toc22098][bookmark: _Toc81575206][bookmark: _Toc81575169][bookmark: _Toc31499][bookmark: _Toc2513]（一）付款方式：
1、中标人向采购方开具合法票据，发票上的货物和技术服务名称须与投标文件及合同所列示的内容完全一致，发票不得由第三方代开，中标方未提供符合上述要求票据的，采购方有权拒绝支付合同款项，由此引起的一切责任由中标方负责。
2、付款条件：合同签署后，中标方按采购方质量和时间要求完成本项目规定所有内容，经采购方验收合格，采购方收到中标方开具的合法发票后支付合同总额的100%。
3、中标方同意，如中标方在本协议项下应支付违约金或赔偿甲方经济损失，采购方有权从上述未付款项中直接扣除。
（二）交货期及交货地点
1、交货期：合同生效后50日内。
2、交货地点：采购人指定地点，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求。供应商应无条件更换符合要求的新品。如供应商不能或拒绝提供的，采购人有权要求供应商无条件退货并承担采购人的一切损失。
3、包装和运输：
供应商提供的货物均应按采购文件、投标（响应）文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，若采购文件、投标（响应）文件无特殊说明，按货物属性及运输方式的特点，对产品进行符合行业最佳实践的包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防振、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵上述交货地点。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由供应商承担。供应商应负责安排运输并承担运费、装卸费等相关费用。在运输和卸货过程中所涉及的一切安全责任，均由供应商负责。
每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
（三）实施要求
1、供应商中标后须与采购人在投标产品的技术要求等方面及时交底沟通；签订合同前验证成交产品的功能及技术要求及业绩合同原件等投标资产，如发现与采购要求偏离太大或发现成交供应商虚假应标，采购人有权取消其成交资格，并记入不良信用记录。
2、施工要求：根据献血屋所在场地、供电及环境实际踏勘情况制定施工方案，供应商负责本项目范围内地面硬化施工、场地周边绿化配套布设、室外供电电缆敷设接入、旧献血屋运输和装卸及其他相关配套附属工作的实施、安装与完工交付工作，实施方案经采购人审核同意后，方可实施。献血屋所有外观造型和装饰、色彩及内部布局均严格按照经采购人确认的设计方案进行精准安装和实现。
4、投标人负责献血性的运输和装卸，应以最适宜保证货物性能和质量的运输方式将新购献血屋安全送至指定地点。投标人负责将采购人的旧献血屋安全搬运至指定地点，所有运输、装卸费用均包含在投标报价中。献血屋运输和装卸过程中，投标人须制定现场安全施工和安全管理方案，并采取必要的安全保障措施。如在运输和装卸过程中造成人员或第三方人身或财产损害，投标人应承担由此产生的一切法律责任。
4、实施方案：投标人须根据实施项目供货计划、安装工期安排、安装技术人员配备、现场安装流程、安装质量要求、项目验收方案等编制方案。方案内容包括但不限于：时间进度安排（进度计划、进度计划保障措施、有明确的时间节点和应急安排等确保按期交付使用）；安装及调试方案（安装的步骤、方法、调试、测试、调优、检测；人员的职责架构及分工、项目管理运行机制等）；系统对接方案和数据安全保障措施；安全保证措施（施工安全机构设置、现场安全管理、安全防护措施等）；质量保证措施（质量控制目标、质量控制方法等）、货物出现质量问题时的响应和处理方案；货物验收安排，指定专人配合进行性能验证和验收，含验收资料准备、现场演示、问题整改闭环机制等；售后服务。各工作环节衔接紧凑、要点要求细致全面，配置人员专业有匹配度，响应完成招标文件要求。
5、成交供应商在献血屋建设前，应与采购人交流和讨论，了解清楚用户需求，若采购文件中提出的技术要求中存在不完善的情况，成交供应商有责任和义务提出补充修改方案，并与采购人确认献血屋外观、内部装饰及家具设计方案，在征得采购人同意后方可实施。
6、成交供应商在献血屋建设完成后，应对献血屋空气质量进行检测并出具检测报告。
（四）质量要求
1、供应商所提供的货物型号、技术规格、技术参数及性能质量必须与采购文件、投标（响应）文件和承诺相一致。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2、供应商将货物送至采购人指定地点、安装调试完成并经最终验收合格视为交付。供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同、采购文件、投标（响应）文件和承诺规定的质量、规格和性能的要求。货物交付前由供应商承担货物损毁灭失的风险。
3、供应商应保证其提供的货物及主要部件必须为成熟的产品，在其使用寿命内能提供备件、附件的供应。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。
4、供应商应保证货物不存在已有的或可预见的权利负担，包括但不限于出租、抵押、留置权等有损于货物物权的其他权利。
5、如供应商提供的货物造成第三方人身或财产损害，供应商应承担由此产生的一切法律责任。如采购人因供应商提供货物的使用而面临第三方提起诉讼、索赔、指控等，供应商应积极与第三方交涉并承担采购人因此支出的一切费用（包括但不限于诉讼费、调查费、律师费、差旅费等合理开支），且在谈判、诉讼期间及最终决定以前，供应商应做出必要的安排，以保证提供给采购人的服务不会因此而中断（除非甲方要求中止服务）。采购人因接受本合同项下供应商提供的货物而造成损失的，供应商应承担采购人的一切损失（包括但不限于诉讼费、调查费、律师费、差旅费等合理开支）。
5、供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，投标供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。
（五）安装、调试服务要求：
1、供应商负责提供免费规范、达标的安装、调试及培训工作。设备供应商负责设备的电源、网络等相关配线。应有专业技术团队保障设备安装质量和售后服务质量。安装工作所需的仪器和专用工具由投标人自备。安装、调试、培训、系统对接及垃圾清理等费用均包含在投标总价中。
2、供应商在装机后必须对设备装机所产生的垃圾及包装拆除物进行清理。因包装拆除物原因引起的事故和纠纷，由供应商承担全部法律和经济责任。
3、供应商负责派人员到现场进行安装调试，并确保正常使用，直至验收合格；应在货物运抵现场前，与采购人共同制定安装调试的进度计划表。
4、设备有与相关业务系统对接要求的，供方应负责设备与系统对接，向采购人出具系统对接方案，内容包含但不限于系统对接数据范围、对接方式等。供应商应确保设备与相关业务系统安全对接并正常使用。
5、供应商免费提供设备使用相关培训工作。应有专业技术人员对采购人指定人员进行现场培训，供应商应根据需要，提供详细的培训方案、计划报采购方认可。培训的内容应包括但不限于：货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常操作使用、日常维护和保养方法、常见故障的排除、安全注意事项及紧急情况的处理等内容，供应商出具培训记录单。培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
（六） 售后服务要求
质保期自项目验收合格之日起开始计算。在质量保证期内，货物出现运行故障的，供应商应在收到采购人通知后无条件提供保修服务，因此发生一切费用（包括人工费、差旅费、备件费、部件更换、全部的保养、维修、维护、更换和技术支持等所有费用）由供应商承担，且乙方应每年提供不少于1次的免费现场预防性维护和安全风险排查服务并出具服务报告。供应商每年免费提供一次性能校验，出具校验报告，相关费用包含在总价中。供应商及原厂需有服务人员和备品备件库，确保设备正常运行。在保修期内由于产品本身质量原因造成的任何损伤或损坏，投标人须免费负责更换或修理。如该等出现运行故障的货物，经供应商维修后仍无法正常投入使用，供应商应当立即无条件更换同款型号的新货物，由此产生的一切费用由供应商承担，因此造成采购人无法如期将货物投入使用的，供应商还应当赔偿采购人损失。
[bookmark: _Hlk198115646]2、售后服务响应时间：供应商应提供 7×24 小时人工技术支持，全天候受理故障报修，有针对采购人的应急保障方案。在接到采购人设备报修通知后，响应时间不超过2小时，查找原因，提出解决方案，若设备需要进行现场维修，当发生设备关键部件或系统故障时，供应商必须提供应急故障维修，工程师应不超过12小时修复故障，如为一般故障，工程师应不超过24小时到达现场，不超过48小时修复或免费提供备用机，否则采购人可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由供应商承担。如有特殊情况，供应商应立即电话通知采购人不能响应的原因，在获得采购人同意后，才可推迟响应时间。
3、无论是否在产品质量保证期内，如经双方确认或双方认可的第三方检测机构确认，是由于供应商产品存在安全隐患或产品设计缺陷的，供应商应当无条件对有安全隐患的产品根据实际情况采取更换或者召回等补救措施，由此产生的一切费用由供应商承担，供应商赔偿采购人因此造成一切损失（声誉损失及/或经济损失）。
4、质保期外供应商及设备生产厂家对本设备终身负责维修服务和技术支持。供应商须提供最优惠的维修价格（人工费、出厂价零配件费、其他材料费等）进行相关服务，在设备寿命期内，供应商应能保证采购人更换到原厂零部件，保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。故障处理时间要求与质保期内相同。
5、售后服务方案：投标人须提供售后服务方案，售后服务机制、服务架构、响应时间等，以上要素完备齐全且适用于本项目并有利于所述方案具体落地实施操作。内容包括但不限于：有明确的售后服务范围，售后服务人员配备齐全；提供明确的响应电话，响应时效、到达现场时间，有明确的故障处理时间，并提供备用设备供临时使用；有额外免费延保服务，免费上门巡检服务；有备品备件供应服务；质保期满后维修、维保、校准等各项服务优惠情况等。
6、应急方案：投标人有针对采购人的应急保障方案和风险管理等措施，应能有效应对可能出现的风险，保证供货和售后服务的及时性、稳定性和可靠性。供应商须详尽列明设备投入使用后可能发生的紧急情况及对不可预见因素的预测，并提供针对这些情况制定的完善的风险管理方案、应急处理措施、应急响应时间、应急人员安排、时效性、采取的补救措施、和风险管控措施等。
7、供应商须提供质保期满后设备维修保养服务、校准服务及易损零配件报价，包含年度维保服务费、维修服务费、校准服务费以及易损零配件单价，格式自拟并加盖投标人公章。

（七）验收要求
[bookmark: _Hlk129865242][bookmark: _Hlk129865272]1、设备安装、调试、验收：供应商提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的、制造商出厂原装合格正品，各项技术指标完全符合国家有关质量检测、环保标准及产品出厂标准。供应商应保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题，应当完全符合招标（采购）文件规定、投标（响应）文件所承诺的数量和规格要求。供方提供的货物不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的或有任何质量问题，采购人有权拒收货物，供应商应无条件换货物并承担因此产生的所有运输费用，并承担相应逾期责任。造成采购人损失的，供应商应当承担赔偿责任。
2、验收标准依照招标（采购）文件规定、投标（响应）文件所承诺的货物技术标准条款执行。货物的技术标准（或质量要求）按照技术协议约定内容执行；技术协议没有约定的，按照国家标准执行；国家标准没有要求的，按照行业标准执行；行业标准没有要求的，按照行业惯例或行业习惯执行。
货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺。
3、供应商所提供的技术资料应完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。供应商安装人员与采购人共同开箱，货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。检查设备及附件是否全新、完整无损如发生破损、缺件等问题，供方应及时解决。
4、供方应保证产品合格书、技术性能检测报告、货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等资料齐全。进口设备还需提供进口报关单。供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，供应商负责补齐，因此导致逾期交付的，由供应商承担相关的违约责任。
[bookmark: _Hlk233888613]5、供应商负责在货物到达采购人交货地点或者指定地点三个工作日内到采购人现场提供安装调试服务，供应商应派技术人员配合采购人开展设备性能确认和验证等相关工作。采购人在调试过程中发现调试结果或性能验证结果未达到验收合格标准，则由采购人出具书面通知，并责令供应商限期整改，供应商应无条件更换符合要求的新产品，供应商应自收到采购人书面通知后五个工作日内及时予以解决并承担相应费用。若供应商拒绝退换货，采购人有权拒绝支付货款，追究供应商的违约责任，供应商应承担由此给采购人造成的一切损失。
[bookmark: _Hlk233888631]6、供应商在约定期限内完成设备安装、调试、培训，经性能确认和验证合格，满足正常使用要求并移交相关技术资料后，设备试运行30天，试用期间发生任何质量问题，供应商应无条件退换货，试用期相应顺延。试运行结束无质量问题办理验收手续，由采购人出具验收单。
7、验收时间以验收单上签署的时间为准，验收结果以该项目验收单结论为准。在验收过程中发现供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
四、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第三章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。	
[bookmark: _Hlk187856708][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559]
第五章  合同文本
[bookmark: _Toc6085]（参考格式，本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人法务审查通过的版本为准）
 合同编号：             
（采购人）（项目名称）采购合同
（货物类）
[bookmark: _Hlk196398995]    
甲方（采购人）：                                
乙方（供应商）：                          
招标编号：                  
签订时间：               

鉴于：
1. 甲方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，于[     ]年[   ]月[   ]日，依法就[ 请填入招投标/竞争性谈判的事项 ] 进行了招投标/竞争性谈判，乙方中标/入围。
2. 甲、乙双方根据招投标文件/竞争性谈判文件，就[ 请填入招投标/竞争性谈判的事项 ]事项达成本采购合同，以资双方共同遵照执行。
第一条  合同签订依据
下列文件（包括依法不时作出的修订）构成甲方与乙方就[ 请填入招投标/竞争性谈判的事项 ]的《招投标文件》：
（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；（2）供货一览表；
（3）交货地点一览表；                （4）技术规格响应表；
（5）投标承诺；                      （6）服务承诺；
（7）中标或成交通知书；              （8）甲乙双方商定的其他文件。
本合同与上述招投标文件之间有冲突的，在不违反《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的范围内，以本合同为准。
第二条  合同标的   
乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量详见货物清单 “供货一览表”（格式可自拟）：
	序号
	货物名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量
及单位
	单价
（元）
	金额
（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）（小写）


第三条  合同总价款    
本合同项下货物总价款为人民币         元（大写              ）（含税）；分项价款在“投标报价表”中有明确规定。
为避免疑义，本合同总价款包含了乙方在本合同下供应货物而发生的一切费用，包括但不限于合同涉及的全部货物的设计、制造、包装、仓储、运输、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及相关资料、以及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用，同时还包含乙方应当提供的售后服务等费用。乙方确认除该合同总价款（含税）之外，甲方无需因本协议项下的货物采购向乙方支付任何其他款项，本协议另有约定的除外。
第四条  权利保证
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。乙方在本项目中提供的任何软硬件产品都不得侵犯任何第三方的知识产权，否则应承担由此带来的所有责任。如甲方因乙方提供货物的使用而面临第三方提起诉讼、索赔、指控等，乙方应积极与第三方交涉并承担甲方因此支出的一切费用（包括但不限于诉讼费、调查费、律师费、差旅费等合理开支），且在谈判、诉讼期间及最终决定以前，乙方应做出必要的安排，以保证提供给甲方的服务不会因此而中断（除非甲方要求中止服务）。甲方因使用本合同项下乙方提供的货物而造成损失的，乙方应承担甲方的一切损失（包括但不限于诉讼费、调查费、律师费、差旅费等合理开支）。
第五条  质量保证
1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与采购文件、投标（响应）文件和承诺相一致。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2、乙方将货物送至甲方指定地点、安装调试完成并经最终验收合格视为交付。乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同、采购文件、投标（响应）文件和承诺规定的质量、规格和性能的要求。货物交付前由乙方承担货物损毁灭失的风险。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。
3、乙方应保证货物不存在已有的或可预见的权利负担，包括但不限于出租、抵押、留置权等有损于货物物权的其他权利。
4、如乙方提供的货物造成第三方人身或财产损害，乙方应承担由此产生的一切法律责任。如甲方因乙方提供货物的使用而面临第三方提起诉讼、索赔、指控等，乙方应积极与第三方交涉并承担甲方因此支出的一切费用（包括但不限于诉讼费、调查费、律师费、差旅费等合理开支），且在谈判、诉讼期间及最终决定以前，乙方应做出必要的安排，以保证提供给甲方的服务不会因此而中断（除非甲方要求中止服务）。甲方因接受本合同项下乙方提供的货物而造成损失的，乙方应承担甲方的一切损失（包括但不限于诉讼费、调查费、律师费、差旅费等合理开支）。
第六条  包装要求
1、乙方提供的货物均应按采购文件、投标（响应）文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，若采购文件、投标（响应）文件无特殊说明，则按货物属性及运输方式的特点，对产品进行符合行业最佳实践的包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵甲方指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
第七条  交货和验收
1、交货时间地点
（1）交货时间：    年    月    日，也可以甲方书面通知的具体时间为准。
乙方应按照本合同或采购文件规定的时间和方式向甲方交付货物，如招投标文件对交货时间未明确规定，则乙方应当在          （期间）前将货物交付甲方。
（2） 交货地点由甲方指定，交货地点：                    。
（3） 交货方式：现场安装、                    。
2、验收标准
（1）乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，乙方应及时安排替换货物并承担因此产生的所有运输费用，并按照本协议第十三条承担相应逾期责任。造成甲方损失的，乙方应当承担赔偿责任。
（2）验收标准依照本合同约定的货物技术标准条款执行。货物的技术标准（或质量要求）按照技术协议约定内容执行；技术协议没有约定的，按照国家标准执行；国家标准没有要求的，按照行业标准执行；行业标准没有要求的，按照行业惯例或行业习惯执行。
（3）货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。
3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。若合同货物为设备产品，则整机设备在提货前由乙方先行空车运转验收。
[bookmark: _Hlk130909560][bookmark: _Hlk130920321]4、乙方所提供的技术资料完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。供方安装人员与采购人共同开箱，货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好，设备及附件是否全新、完整无损，产品合格书、医疗器械注册证、技术性能检测报告、货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等资料是否齐全。进口设备还需提供进口报关单。如果乙方交付的上述资料出现损毁、短缺或无法辨认，乙方应在    个工作日内，为甲方补供所缺的、清晰的、正确的资料，由此发生的一切费用由乙方承担，乙方应同时按照本协议第十三条承担相应逾期责任。
5、乙方负责在货物到达甲方交货地点或者指定地点____日内到甲方现场调试服务，甲方在调试过程中作整体验收，如在验收过程中甲方发现调试结果未达到验收合格标准，则由甲方出具书面通知，并责令乙方限期整改，乙方应自收到甲方书面通知后   日内及时予以解决并承担相应费用。
[bookmark: _Hlk129951325]6、乙方完成设备安装、调试、培训，达到正常使用要求并移交相关技术资料后，设备试运行____天，试用期间发生质量问题，退换货或修复后试用期相应顺延。试运行结束无质量问题办理验收手续，由甲方出具验收单。
7、验收时间以验收单上签署的时间为准，验收结果以该项目验收单结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
第八条 付款方式和期限
1、本合同所有款项均以人民币支付，合同执行期间合同总价不变，该价格已经包含本合同第三条约定的所有费用。
2、付款条件
乙方要求付款应提交下列单证和文件：
A、国家税务机关监制的正式发票（中标人向采购方开具合法票据，发票上的货物和技术服务名称须与投标文件及合同所列示的内容完全一致，发票不得由第三方代开，中标方未提供符合上述要求票据的，采购方有权拒绝支付合同款项，由此引起的一切责任由乙方负责）。
B、制造厂家出具的货物质量合格证书。
C、甲方已收讫货物的验收凭证。
D、甲方签发的验收合格文件。
3、付款方式
甲乙双方协商，选定的货物交货付款方式是           （必选择项）
3.1一次性全部付款方式：
全部货物交货并经验收合格后___日内，甲方凭乙方根据本条第2款提供的完整单据和文件向乙方一次性支付____的货物价款。
3.2有尾款的付款方式：  
[bookmark: _Hlk101377252]合同签署后，中标方按采购方质量和时间要求完成本项目规定所有内容，经采购方验收合格，采购方收到中标方开具的合法发票后___日内支付90%合同款，质保期满无质量问题付清余款。
4、扣除/抵销
乙方同意，如乙方在本协议项下应支付违约金或赔偿甲方经济损失，甲方有权从上述未付款项中直接扣除。
第九条   履约保证金
乙方在签订本合同之前，按合同总价款（__无__）比例向甲方提交履约保证金。
第十条  安装和培训
1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等，产生费用由乙方承担）。
[bookmark: _Hlk130920535]2、供应商负责提供免费规范、达标的安装、调试及培训工作。应有专业技术团队保障设备安装质量和售后服务质量。安装工作所需的仪器和专用工具由投标人自备。安装、调试、培训、系统对接及垃圾清理等费用均包含在投标总价中。
[bookmark: _Hlk130920563]3、供应商在装机后必须对设备装机所产生的垃圾及包装拆除物进行清理。因包装拆除物原因引起的事故和纠纷，由供应商承担全部法律和经济责任。
4、供应商负责派人员到现场进行安装调试，并确保正常使用，直至验收合格；应在货物运抵现场前，与采购人共同制定安装调试的进度计划表。
5、设备有与相关业务系统对接要求的，供方应负责设备与系统对接，向采购人出具系统对接方案，内容包含但不限于系统对接数据范围、对接方式等。供应商应确保设备与相关业务系统安全对接并正常使用。
[bookmark: _Hlk130920582]6、供应商免费提供设备使用相关培训工作。应有专业技术人员对采购人指定人员进行现场培训，费用已包括在合同金额中。培训的内容应包括但不限于：货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常操作使用、日常维护和保养方法、常见故障的排除、安全注意事项及紧急情况的处理等内容，供应商出具培训记录单。如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
第十一条 售后服务
[bookmark: _Hlk101376949]1、乙方应按国家相关法规及采购文件、投标（响应）文件对售后服务的要求和响应提供服务。自甲乙双方签署验收单且加盖甲方公章之日的次日起算。
[bookmark: _Hlk130920380]2、质保期：要求设备整体质保期     年，质保期自项目验收合格之日起开始计算。在质量保证期内，货物出现运行故障的，乙方应在收到甲方通知后无条件提供保修服务，因此发生一切费用（包括人工费、差旅费、备件费、部件更换、全部的保养、维修、维护、更换和技术支持等所有费用）由乙方承担，且乙方应每年提供不少于      次的免费现场预防性维护服务并出具服务报告。每年进行一次性能校验，出具校验报告，相关费用包含在总价中。供应商及原厂需有服务人员和备品备件库，确保设备正常运行。如该等出现运行故障的货物，经乙方维修在      天内仍无法正常投入使用，乙方应当立即无条件更换同款型号的新货物，由此产生的一切费用由乙方承担，因此造成甲方无法如期将货物投入使用的，乙方还应当赔偿甲方损失。
3、售后服务的优惠条件及保修的响应时间：供应商应提供技术支持，在接到采购人设备报修通知后，在      小时内予以应答，查找原因，提出解决方案，若设备需要进行现场维修，如发生设备关键部件或系统故障时，工程师应在      小时内修复，如为一般故障，工程师须在      小时内到达现场，      小时内修复或免费提供备用机，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。
4、无论是否在产品质量保证期内，如经双方确认或双方认可的第三方检测机构确认，是由于乙方产品存在安全隐患或产品设计缺陷的，乙方应当无条件对有安全隐患的产品根据实际情况采取升级改造、更换或者召回等补救措施，由此产生的一切费用由乙方承担，乙方赔偿甲方因此造成一切损失（声誉损失及/或经济损失）。
[bookmark: _Hlk130920393]5、质保期外供应商及设备生产厂家对本设备终身负责维修服务和技术支持。供应商须提供最优惠的维修价格（人工费、出厂价零配件费、其他材料费等）进行相关服务，在设备寿命期内，供应商应能保证采购人更换到原厂零部件，保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。故障处理时间要求与质保期内相同。
第十二条 合同的变更、终止与转让
1、按照《中华人民共和国政府采购法》第50条规定，本合同一经签订，除本合同约定外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2、双方除非事先得到对方的书面同意或本合同另有约定，任何一方不得将合同项下的任何权利、义务、责任转让给任何第三方。
3、乙方逾期未完成约定义务超过_____工作日，甲方有权单方解除本合同。
4、乙方履行本合同约定义务时，未达到甲方要求，修改或整改超过___ 次，仍然无法达到甲方要求，甲方有权单方解除本合同。
5、乙方出现下列情形之一的，甲方有权经通知后解除本合同。乙方出现下列情形对甲方造成损失的，应赔偿因此给甲方造成的损失：
（1）乙方恶意竞标、串通投标、拒绝履行合同义务，或甲方认为乙方存在有意扰乱采购秩序的其他行为；
（2）乙方存在与甲方集中采购项目相关人员及履约考核人员或亲属发生不正当的经济往来、商业贿赂或商业欺诈等违法违规情况；
（3）乙方存在经济纠纷、重大违约诉讼，乙方经营者或实际控制人涉及刑事诉讼，或甲方认为乙方存在可能影响其资信或可能危及其履约能力的其他情形；
（4）乙方泄露甲方商业秘密；
（5）乙方商业信誉出现问题，或在履约过程中出现责任事故、因质量问题或违约造成甲方损失的；
（6）甲方认为乙方的后续服务难以满足甲方业务需要，或存在可能给甲方带来重大风险的其他事项；
（7）甲方认为乙方发生财务危机或业务经营存在严重问题；
（8）乙方被政府及有关部门查处、曝光或已经进入行业协会禁用名单；
（9）乙方及其法定代表人被人民法院列入“失信被执行人名单”；
（10）乙方存在其他违反本协议或其他违法违规行为。
第十三条　违约责任
1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收本合同约定总价款的____%违约金。
2、甲方无故逾期验收和办理价款支付手续的，甲方应按逾期付款总额部分每日___%计算，向乙方支付违约金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的____% 。
3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货部分总价款每日___%向甲方支付违约金，不足一天按一天计，由乙方支付给甲方或由甲方从待付价款中直接扣除；逾期超过约定日期___个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。合同的解除不影响甲方依据上述规定要求乙方支付违约金的权利，也不影响甲方要求乙方承担损害赔偿的权利。
4、如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价___%的违约金。
5、乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方除根据上述第3款支付逾期违约金外应另行应向甲方支付本合同约定总价款____%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
6、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及招投标文件规定的标准的，甲方有权拒收该货物，乙方应按本合同总价款的____%向甲方支付违约金。乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可以单方面解除合同。
7、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第4款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
8、乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的___%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。
9、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供调试、安装和培训、售后服务的，应按合同总价款的_ _%向甲方承担违约责任。
10、乙方在承担上述5-9款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
11、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
 12、货物送至甲方指定地点，安装调试并验收合格后视为交付。交付前，货物的毁损灭失风险由供应商承担；并付后，该风险由采购人承担。
第十四条 保密条款
1、双方对合作及本合同的具体内容负有保密责任。未经对方事先书面同意，任何一方不得将双方的合作及本合同中涉及的商业秘密披露给任何第三方。
本条所指的商业秘密是指以各种有形或无形形式存贮的观点、计划和信息，包括但不限于：技术或商业性质的信息、标语口号、版权物品、计算机软件、源代码、目标代码、技术、技术诀窍、数据、营销企划、摘要、报告及邮件列表等。
2、本合同如有任何部分被视为无效或不可执行，均不影响保密条款的有效性。
3、本条约定在本合同终止履行后两年内仍然有效。
第十五条 不可抗力
1、“不可抗力”是指所有超出本合同双方控制范围的事件，该事件应不可预见，或虽然可以预见，但通过合理努力无法阻止或避免其发生，且这类事件发生于本合同签字之后，并且阻止任何一方全部或部分履行本合同。
2、由于不可抗力事件，致使任何一方不能履行其在本合同下的义务，该方不承担由此给另一方造成的损失；该方应及时通知另一方其不能履行或延迟履行合同义务的原因，并应尽快向另一方提供有关发生不可抗力的证明文件，按事故对本合同的影响程度，双方协商是否终止本合同，或部分免除本合同的义务。
第十六条  争议的解决
1、因货物质量问题发生争议，由质量技术监督部门或质量技术监督部门指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ 1 ）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向       仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
第十七条  合同生效及其他
1、合同附件是本合同不可分割组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商后产生书面文件，作为本合同的补充条款，具备与本合同同等法律效力。 
3、对本合同内容的任何修改和变更需要用书面形式，并经双方签字盖章确认后生效。
4、本合同一式     份，甲方   份，乙方   份。本合同自甲乙双方签字盖章后生效。
	甲方（公章）



年   月    日
	乙方（公章）



年   月   日

	法定代表人（或委托代理人）
（签字）：
	法定代表人（或委托代理人）
（签字）：

	单位地址：                   
	单位地址：                   

	单位信用代码：
	单位信用代码：

	电话：
	电话：




南京红十字血液中心廉洁诚信合同
甲方：南京红十字血液中心
乙方: 
为进一步加强医疗卫生行风建设，规范南京红十字血液中心廉洁诚信行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：
一、甲乙双方按照《民法典》及南京市卫生系统相关要求签订廉洁诚信合同。
二、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与相关合同内容挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。
三、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方提供信息，或为乙方提供便利。
四、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员，不得提供旅游、超标准支付食宿费用。
五、乙方代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。
七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）等相关规定处理。
八、本合同作为主体合同的重要组成部分，与主体合同一并执行，具有同等的法律效力。
九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门（基层医疗卫生机构上报上级卫生计生行政部门）执一份，并从签订之日起生效。
	甲方（盖章）：南京红十字血液中心
	乙方（盖章）：

	甲方责任人：
	乙方责任人：

	日期：     年   月   日
	日期：     年   月   日



[bookmark: _Toc22853][bookmark: _Toc81575207][bookmark: _Toc9003][bookmark: _Toc81575170][bookmark: _Toc19649][bookmark: _Toc12937]第六章  投标文件格式
[bookmark: _Toc15716][bookmark: EB819316f773b24a75aef829f9b72900c0]

投  标  文  件



项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      供应商名称 ：（盖CA电子公章）
      日      期 ：               









投标文件目录

[bookmark: _Toc20577][bookmark: _Toc26005]一、投标人基本情况
二、满足资格要求的证明文件
三、满足符合性要求的证明文件
四、开标（报价）一览表
五、投标报价明细表
六、技术要求偏离表
七、商务要求偏离表
八、项目组人员
九、企业业绩
十、项目实施方案
十一、关于符合本国产品标准的声明函
十二、投标所需其他材料













[bookmark: _Toc8978]
一、供应商基本情况
供应商基本情况表
	供应商名称
	（加盖公章）

	法定代表人
	
	注册地区
	

	地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	单位性质
	（国有、民营等）

	社会信用代码
	
	注册资本（万元）
	

	供应商类别
	（大型、中型、小型、微型）

	开户银行
	
	账号
	

	联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	

	备注
	



二、满足资格要求的证明文件
注：按照本项目申请人的资格要求提供，后附相关模板，如无模板，请格式自拟。
特定资格要求请按照顺序依次提供相关资格证明文件。

投标函
（采购单位名称）：
根据已收到的项目编号为（项目编号）的（项目名称）的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；
四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。


供应商名称：           （盖CA电子公章）
日期：    年    月   日













中小（微）企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 采购单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.标的名称（货物名称），属于（供应商须知表中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.标的名称（货物名称），属于（供应商须知表明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）
日  期：       年___月___日
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。


残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）


供应商名称：（加盖CA电子公章）
日  期：       年___月___日


[bookmark: _Toc15099]
承诺函
（采购单位名称）：
根据已收到的项目编号为（项目编号）的（项目名称）的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：
1.本单位与其他参与本项目采购活动的供应商之间，不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在直接控股、管理关系。
2.除本项目为单一来源采购项目的情况外，本单位未为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，且不会在本项目中参与上述服务之外的其他采购活动。
 
本单位承诺以上内容真实有效，若经查实存在虚假陈述，愿意承担由此产生的一切法律责任和后果，包括但不限于取消参与资格、中标（成交）无效等。
 

供应商名称：           （盖CA电子公章）
日期：    年    月   日
[bookmark: _Toc103848590][bookmark: _Toc104560905][bookmark: _Toc102117321][bookmark: _Toc107246285]


南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取招标文件，但必须在提交投标文件截止日两天前办理。

三、满足符合性要求的证明文件
注：按照本项目符合性要求提供，后附相关模板，如无模板，请格式自拟。
[bookmark: _Toc27409][bookmark: _Toc3680][bookmark: _Toc29506]
法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书
法定代表人身份证明

供应商名称：                             
单位性质：                               
注册地址：                               
成立时间：          年        月        日

姓名：         性别：          年龄：        职务：        系
                              （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。

（法定代表人直接参与的提供，未直接参与可不提供。附法定代表人身份证复印件）

供应商名称：                 （盖CA电子公章）                    
法定代表人：                 （签字/签章）                    
日期：        年    月    日

法定代表人授权委托书


（采购单位名称）：
      （供应商名称）法定代表人     （姓名），法定代表人身份证号：         ，授权我单位    （职务或职称）      （姓名），身份证号：      ，为我单位本次授权委托人，全权处理此次        （项目名称）投标活动的一切事宜。
特此授权。


（授权委托人参与的提供，附法定代表人及被授权人身份证复印件）

供应商名称：                 （盖CA电子公章）                    
法定代表人：               （签字/签章）
授权委托人：              （签字/签章）                 
日期：        年    月    日
投标文件签署、盖章齐全完整


投标文件签署、盖章的声明

（采购单位名称）：
我司在参加编号为（项目编号）号（项目名称）项目，我司投标文件签署、盖章符合招标文件规定，具体报价内容详见投标文件。
特此声明
（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但投标文件中签署、盖章不符合招标文件规定的，本声明无效，并可能做不符性处理。）

供应商名称：                 （签章）                                       
日期：        年    月    日

投标有效期
投标有效期声明

（采购单位名称）：
我司在参加编号为（项目编号）号 （项目名称）项目，我司承诺我司投标文件的投标有效期为       日（从提交响应文件截止之日起算）。
特此声明

供应商名称：                 （签章）                                        
日期：        年    月    日 

对实质性条款的响应性


对实质性条款的响应的声明

（采购单位名称）：
我司在参加编号为（项目编号）号（项目名称）项目，我司投标文件符合招标文件要求，对实质性条款完全响应并且不存在重大偏离，具体内容详见投标文件。
特此声明
（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但投标文件不符合招标文件要求或存在重大偏离的，本声明无效，并可能做不符性处理。）

供应商名称：                 （签章）                                        
日期：        年    月    日
联合体投标

非联合体声明

（采购单位名称）：
我司在参加编号为（项目编号）号（项目名称）项目，我司参与本项目不存在联合体投标。
特此声明

供应商名称：                 （签章）                                        
日期：        年    月    日

四、开标（报价）一览表
项目名称：
项目编号：      
	投标总价
	人民币（大写）：              
人民币（小写）：              

	备注
	是否属于小微型企业提供的产品：（请打√）是□     否  □
“是否属于小微型企业”栏内请勾选“是”或“否”。
如勾选“是”，供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号文件）要求提供《中小企业声明函》。
本项目采购的标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。



说明：
1.此表的投标总价中已包含投标人完成本项目的一切费用包括税费。
2.本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。
3.在“是否为小微企业或其他享受政府采购扶持政策的企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商应按招标文件要求提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

供应商名称：                              （加盖CA电子公章）
日期：       年   月   日

[bookmark: _Toc13550][bookmark: _Toc27199][bookmark: _Toc30543]
五、投标报价明细表（分包号：采购包**）
	序号
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价
	
¥                               
人民币（大写）：

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.“投标报价明细表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

供应商名称：                              （加盖CA电子公章）
日期：       年   月   日
六、技术要求响应及偏离表
技术要求偏离表
	序号
	技术要求内容
	投标文件内容
	偏离内容及说明
	技术支持资料对应页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	....
	.....
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



供应商名称：             （盖CA电子公章）

备注：
[bookmark: _Hlk187934629]1.采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术要求响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术要求响应偏离表》为准，《技术要求响应偏离表》中未列明的，作无效响应处理。
2.对采购需求的其他非实质性要求，供应商按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；未列明的均视为未响应招标文件要求。

7、 [bookmark: _Toc15871][bookmark: _Toc25337]商务要求响应及偏离表
商务要求及偏离表
	序号
	商务要求内容
	供应商响应情况
	偏离内容及说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	....
	.....
	
	


 

供应商名称：                                       （加盖CA电子公章）

备注： 
1.供应商须对采购需求－商务要求中的全部内容做出明确响应，否则视为无效响应。
2.针对采购需求－商务要求中的所有内容，供应商应当逐条在此表中列明并由供应商逐条响应。
3.行数不够，可自行添加。
八、项目组人员
	姓名
	职务
	学历
	身份证号
	相关证书
	备注

	
	项目经理
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


[bookmark: _格式2__法定代表人授权书]注：如供应商中标，项目组成员按本表承诺人员操作，不得随意更换。按采购文件要求附相关人员证书。



九、企业业绩
供应商承担类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。
10、 [bookmark: _Toc26048][bookmark: _Toc9275]
项目方案（格式自拟）
根据评分办法要求提供
十一、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司 （单位） 郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号） 的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比（规定比例）³。（产品名称1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
.....
（注：若有更多产品，可按上述格式依次增加条目）
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司 （单位） 名称 （盖章）：____________________
日期：______年____月____日


填写说明：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.标黄部分及用删除线（A）划除的地方无需填写。
7.《关于符合本国产品标准的声明函》作为企业报价折扣证明使用。

十二、投标所需其他材料
请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它供应商认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。
[bookmark: _Toc6772][bookmark: _Hlk129113470]投标货物报告

供应商按照采购文件的要求，根据用户要求内容做出全面响应并编制服务方案，包括但不限于以下内容：
1.产品主要技术参数；
2.产品资质、主要性能、质量及综合评价，附货物彩页及设备性能质量检测报告等相关证明资料；
3.实施方案，包含产品供货、安装调试方案、安装场地要求、验收标准、系统对接方案（如有）；
4售后服务方案；
5.应急响应方案和风险管理措施方案等；
6.质量保证措施方案；
7.免费质保期承诺；
8类似项目业绩和经验；
9.履约能力；
10 供应商须提供质保期满后设备维修保养服务、校准服务及易损零配件报价，包含年度维保服务费、维修服务费、校准服务费以及易损零配件单价，其中零配件应注明零配件名称、品牌、规格型号、产地、优惠单价等信息。格式自拟并加盖投标人公章。

单位名称：（盖章）                 
法定代表人（或授权代表）：（签字）        



质疑函范本
一、质疑投标人基本信息
质疑投标人：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    

质疑函制作说明：
1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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