## 仪表设备
江苏启东吕四港经济开发区水环境质量改善与风险防控能力提升项目-01
序号 |  | 货物名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 备注
一.地表水在线监测系统
仪器部分 | 1.1 | PH水质分析仪 | 测定原理 玻璃电极法 量程 pH0～14（0～40℃),可扩展 漂移（pH=4、7、9） ±0.1pH以内 重复性 ±0.1pH以内 响应时间（T90） ≤30s 温度补偿精度 ±0.1pH以内 MTBF ≥720h/次 实际水样比对试验 ±0.1pH以内 防护等级 ≥IP65 电压稳定性 ±0.01pH以内 分辨率 ≤0.01pH | 台 | 9
| 1.2 | 高锰酸盐指数在线分析仪 | 测定原理 高锰酸钾氧化法 量程 0～20mg/L，可扩展 检测周期 ≤50min 零点漂移 ±5%以内 量程漂移 ±5%以内 葡萄糖试验 ±5%以内（测量误差） ▲重复性 ≤2% 准确度 ±5%以内 检出限 ≤0.5mg/L | 台 | 9
| 1.3 | 氨氮水质分析仪 | 测定原理 水杨酸分光光度法 量程 0～10mg/L，可调 零点漂移 ≤0.05mg/L 量程漂移 ≤8.0% 示值误差 标液浓度为2.0mg/L时 ±8.0% 标液浓度为5.0mg/L时 ±3.0% 标液浓度为8.0mg/L时 ±3.0% ▲重复性 ≤2.0% 记忆效应 标液浓度为2.0mg/L时 ±0.1 mg/L 标液浓度为8.0mg/L时 ±0.1 mg/L 检出限 ≤0.01mg/L pH干扰试验 ±4.0% 最小维护周期 ≥168h | 台 | 9
| 1.4 | 总磷水质分析仪 | 量程 0～2mg/L，可调 零点漂移 ±2% 量程漂移 ±2% 直线性 ±5% ▲重复性 ±2% 检出限 ≤0.005mg/L MTBF ≥1440h/次 | 台 | 9
| 1.5 | 总氮水质分析仪。 | 测定原理 过硫酸钾消解-紫外分光光度法 量程 0～20mg/L，可调 零点漂移 ±2% 量程漂移 ±2% 直线性 ±2% 重复性 ±2% 检出限 ≤0.03mg/L MTBF ≥1440h/次 | 台 | 9
集成部分 | 1.6 | 采水单元 | 采水设计：具备双泵/双管路轮换功能，配置双泵/双管路采水，一备一用；可进行自动或手动切换，满足实时不间断监测的要求。具有管道反冲洗和自动排空管道功能，采水完成后系统自动排空管道并清洗，清洗过程不对环境造成污染。除藻装置可以定期自动或手动操作，配合清洗水和压缩空气，通过控制总管路及配水管路的电动阀门，可分别对外部采水管路和内部配水进行反冲洗，以防止管路堵塞，并达到对管路的除藻作用。确保采水位置在水面下0.5米至1米之间。采水泵满足建设点位落差和输送距离、输送压力的要求。 采水管道：材质应有足够的强度，可以承受内压和外载荷，具有极好的化学稳定性、重量轻、耐磨耗和耐油性强。设有压力监控装置，控制单元通过该装置实时监控采水单元的运行状态。 采水管道应采用优质的硬质 PVC 或 PPR 管材，严禁使用软管。 采样点至仪器安装处应预先安装好采样水泵、 电线穿线管、水样进水管、出水管、信号线穿线管。为了方便与仪器设备连接，采用硬质 UPVC管，且考虑到该天气等原因，所有露天采样管均外加双层保温棉，以确保冬天管路的正常运行。采水管路开挖宽度不小于0.5m，深度一般不小于0.5m。采水管线地面沿线须设立防误挖警示标志。 根据每个点位具体的水文、地形和地质情况进行合理的采水方案设计。 | 套 | 9
| 1.7 | 配水及预处理单元 | 1）配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求； 2）配水单元具备自动反清（吹）洗和自动除藻功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，设计中不使用对环境产生污染的清洗方法； 3）配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试； 4）具备可扩展功能，水质监测系统预留不少于4台设备的接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口； 5）能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能； | 套 | 9
6）配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制； 7）所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量； 8）针对泥沙较大水体、暴雨期间、泄洪、丰水期等浊度影响较大的情况，系统应针对性的设计预处理旁路系统，并具备自动切换预处理系统工作功能。 9）五参数检测池、预处理装置单元和配水单元等均具有自动清洗功能； 10）具有沉降后上清液浊度自动检测功能； 11）针对不同分析仪器分别进行水样预处理；
| 1.8 | 控制单元 | 控制单元以工业控制计算机和可编程逻辑控制器（或嵌入式控制模块）为核心，配合集成控制软件实现现场运行状态的监控，现场运行参数的设置，历史监测数据和系统运行日志的存储，与中心平台的通信等功能。 1）具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统； 2）具备单点控制功能，能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试，应急情况可对设备发送紧急测试指令； 3）具备对自动分析仪器的启停、校时、校准等控制功能； 4）具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置； 5）具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数据等）及每条数据对应时段内的系统与仪器日志、流程信息。 | 套 | 9
| 1.9 | 质控单元 | 能够对高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮水质分析仪器进行零点核查、跨度核查、多点线性测试、动态质控样测试、在线加标回收等质控工作，性能达到国家水站建设技术要求。 质控单元技术要求如下： 1）加标体积的相对误差：±2%； 2）加标体积的重复性：≤2%； 3）质控杯容积的相对误差：±1%； 4）质控杯容积的重复性：≤1%； 5）加标回收率：90%~110%； 6）加标回收率重复性：≤2%； 7）标样核查：仪器能至少提供2路不同浓度标准溶液或纯水；配合水质在线监测仪提供相应的标准溶液或纯水； | 套 | 9
| 1.1 | 数据采集与传输单元 | 1）采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存； 2）采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存； 3）采集关键性参数（测量量程、测量精度、测量间隔、测量检出限、消解温度、消解时长、空白校准时间、标样校准时间、测量信号曲线斜率（k）、曲线截距（b）、相关系数（R））； 4）能够实时采集视频信息并传输至中心平台； 5）断电后能自动保存历史数据和参数设置。 6）采用无线或有线的通讯方式满足数据传输要求； 7）具备对通讯链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。 | 套 | 9
| 1.11 | 留样单元 | 1）具备水样冷藏功能，温度在4±2℃; 2）留样瓶由惰性材料制成，易清洗，容量应≥500mL，瓶数≥12个，有密封功能； 3）具有留样前自动润洗，留样后自动排空的功能； 4）具有人工留样、自动留样、超标留样、远程反控留样、留样失败报警等功能； 5）配置门禁系统并具备开关门记录功能； | 套 | 9
站房建设 | 1.12 | 视频监控 | 每个站房安装1台视频监控设备，具有实时远程监控功能，可实现全方位、多视角、全天候式监控。 当出现非法闯入时，报警系统能唤醒摄像机进行视频录制并获取监控区域内清晰的监控图像。 视频监控前端存储，至少满足1个月的存储能力。 视频监控设备要求：最低分辨率为1920×1080，可输出实时图像；高效红外灯，照射距离不少于20米；具有手机远程监控功能；具有移动侦测、动态分析、越界侦测和区域入侵侦测报警功能。 | 套 | 9
| 1.13 | 辅助设施 | 辅助单元应包含稳压电源、试剂恒温单元、废液收集单元、防雷单元、空调、维护专用成套工具等部分，具体要求如下： 1）应配置1台1.5P壁挂式冷暖空调，具有断电恢复自动启动功能，具备除湿功能； 2）应配备稳压电源，总功率≥6KW； 3）保证分析仪器运行时所用的化学试剂处于 4±2℃低温保存； 4）应配备废液收集单元，满足两周以上废液量的收集； 5）为保证系统稳定、可靠运行，必须具有电源、信号等设施的三级防雷措施； 6）需具备自动灭火装置，灭火材料须对人体和设备无害； 7）应配置漏液开关，积水后，应实现现场和远程报警，积水报警有效值不大于15mm； | 项 | 9
| 1.14 | 排水系统 | 1）站房需引入自来水（或井水），自来水的水量瞬时最大流量3m³/h，压力不小于0.5Kg/cm，保证每次清洗用量不小于1m³； 2）基站的总排水必须排入水站采水点的下游，排水管出水口高于河水最高洪水水位，排水点与采水点间的距离应大于5米； 3）基站采样回水汇入排水总管道，并经外排水管道排入相应排水点，并注意配备防冻措施； 各类试剂废水按照危险废物管理要求，单独收集、存放和储运，并统一处置； | 项 | 9
| 1.15 | 基础建设 | 检测站房采用一体化、可移动监测站房。技术要求如下： 1）站房外型美观、与当地环境相协调，站房面积约8平方米。 2）站房能够容纳所有的监测仪器设备，并预留人员操作区域。 3）站房墙体有较好的保温性能。安装有温湿度传感显示器。有防水、防潮措施，安装排风扇，保证室内空气流通良好。站房的建筑结构能经受10级以上的风力。站房供电采用三相供电，分相使用；站房监测仪器供电线路独立走线。电源布设符合国家用电相关安全要求，并满足设计和规划中总用电功率的需要。 4）站房底座要求具有足够的强度，保证在拖动、起吊、荷载和空载时不变形。 5）要配有试验台，供操作人员配置试剂或质控使用。 6）设置站房铭牌，内部悬挂规章制度。 7）站房基础采样钢筋混凝土基础C30及以上，高出原地平≥200mm以上，地基面积大于8平方米（根据监测站房的尺寸调整，站房的边缘外延0.5m以上） | 项 | 9
二、地下水在线监测系统
2.1 |  | 地下水自动采样器 | 采样时间间隔： ≤4h 采样桶体积： ≥4L 采样量：1～2000mL 垂直扬程： ≥6m | 套 | 3
2.2 |  | 地下水高锰酸盐指数在线分析仪 | 测定原理 高锰酸钾氧化法 量程 0～20mg/L，可扩展 检测周期 ≤50min 零点漂移 ±5%以内 量程漂移 ±5%以内 葡萄糖试验 ±5%以内（测量误差） ▲重复性 ≤2% 准确度 ±5%以内 检出限 ≤0.5mg/L MTBF ≥720h/次 实际水样比对试验 ±10%以内 | 套 | 3
2.3 |  | 地下水氨氮在线分析仪 | 量程：0.1~10mg/L，可调 示值误差： 标液浓度为2.0mg/L时：±8% 标液浓度为5.0mg/L时：±5% 标液浓度为8.0mg/L时：±3% 24h低浓度漂移：≤0.02mg/L 24h高浓度漂移：≤1% 重复性：≤2.0% 定量下限：≤0.15mg/L | 套 | 3
2.4 |  | 石油烃类在线分析仪 | （1）测量范围： 在线水中油仪：0~100mg/L 测量单位：ppm或mg/L 分 辨 率：0.01ppm 精 确 度：±5%ppm 重 复 性：±2.0% 环境温度：-20~50℃； 相对湿度：不大于90% （2）传感器规格： 外壳材质：304/316 连接线缆：屏蔽防水线缆 安装方式：浸入式、插入式、流通式 过程连接：防水接头 防护等级：IP68 工作温度：传感器：0~60℃ 传感器接口：支持RS-485， Modbus协议 | 套 | 2
2.5 |  | 地下水多参数（pH值参数、电导率自动分析仪、溶解氧分析仪、浊度自动分析仪、水温技术分析仪）水质在线分析仪 | pH水质自动分析仪： 测定原理 玻璃电极法 量程 pH0～14（0～40℃),可扩展 漂移（pH=4、7、9） ±0.1pH以内 重复性 ±0.1pH以内 响应时间（T90） ≤30s | 套 | 3
电导率水质自动分析仪： 测定原理 电极法 最小检测范围 0～500mS/m（0～40℃),可扩展 重复性误差 ±1%以内 零点漂移 ±1%以内 量程漂移 ±1%以内 准确度 ±1%以内 分辨率 ≤0.01μS/cm 响应时间（T90） ≤30s 温度补偿精度 ±1%以内 MTBF ≥720h/次 实际水样比对试验 ±10%以内 防护等级 ≥IP65
溶解氧水质自动分析仪： 测定原理 电化学法/荧光法 量程 0～20mg/L，可扩展 零点漂移 ±0.3mg/L以内 量程漂移 ±0.3mg/L以内 重复性 ±0.3mg/L以内 响应时间（T90） ≤120s 温度补偿精度 ±0.3mg/L以内 MTBF ≥720h/次
浊度自动分析仪技术指标要求： 测定原理：光散射法 量程：0～1000NTU 重复性：±5% 零点漂移：±3% 量程漂移：±5% 线性误差：±5% MTBF：≥720h/次
水温水质自动分析仪： 测定原理 热电阻/热电偶 量程 0℃~60℃,可扩展 准确度 ±0.5℃以内 MTBF ≥720h/次 重复性 ±2℃以内 分辨率 ≤0.1℃
2.6 |  | 配水和预处理单元 | 配水及预处理单元由水样分配单元、预处理装置及管道等组成。预处理单元应根据国家标准分析方法要求为分析仪器配备相应的预处理装置，常规五参数分析仪使用原水直接分析。 投标人须提供针对性的配水和预处理方案，基本要求如下： 1）配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求； 2）配水单元具备自动反清（吹）洗和自动除藻功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，设计中不使用对环境产生污染的清洗方法； 3）配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试； 4）具备可扩展功能，水质监测系统预留不少于4台设备的接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口； 5）能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能； 6）配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制； 7）所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量； 8）针对泥沙较大水体、暴雨期间、泄洪、丰水期等浊度影响较大的情况，系统应针对性的设计预处理旁路系统，并具备自动切换预处理系统工作功能。 9）五参数检测池、预处理装置单元和配水单元等均具有自动清洗功能； 10）具有沉降后上清液浊度自动检测功能； 11）针对不同分析仪器分别进行水样预处理； | 套 | 3
2.7 |  | 控制单元 | 控制单元以工业控制计算机和可编程逻辑控制器（或嵌入式控制模块）为核心，配合集成控制软件实现现场运行状态的监控，现场运行参数的设置，历史监测数据和系统运行日志的存储，与中心平台的通信等功能。 1）具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统； 2）具备单点控制功能，能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试，应急情况可对设备发送紧急测试指令； 3）具备对自动分析仪器的启停、校时、校准等控制功能； 4）具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置； 5）具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数据等）及每条数据对应时段内的系统与仪器日志、流程信息。 | 套 | 3
2.8 |  | 数据采集与传输单元 | 1）采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存； 2）采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存； 3）采集关键性参数（测量量程、测量精度、测量间隔、测量检出限、消解温度、消解时长、空白校准时间、标样校准时间、测量信号曲线斜率（k）、曲线截距（b）、相关系数（R））； 4）能够实时采集视频信息并传输至中心平台； 5）断电后能自动保存历史数据和参数设置。 6）采用无线或有线的通讯方式满足数据传输要求； 7）具备对通讯链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。 | 套 | 3
2.9 |  | 质控单元 | 能够对高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮水质分析仪器进行零点核查、跨度核查、多点线性测试、动态质控样测试、在线加标回收等质控工作，性能达到国家水站建设技术要求。 质控单元技术要求如下： 1）加标体积的相对误差：±2%； 2）加标体积的重复性：≤2%； 3）质控杯容积的相对误差：±1%； 4）质控杯容积的重复性：≤1%； 5）加标回收率：90%~110%； 6）加标回收率重复性：≤2%； 7）标样核查：仪器能至少提供2路不同浓度标准溶液或纯水；配合水质在线监测仪提供相应的标准溶液或纯水； | 套 | 3
2.1 |  | 留样单元 | 1）具备水样冷藏功能，温度在4±2℃; 2）留样瓶由惰性材料制成，易清洗，容量应≥500mL，瓶数≥12个，有密封功能； 3）具有留样前自动润洗，留样后自动排空的功能； 4）具有人工留样、自动留样、超标留样、远程反控留样、留样失败报警等功能； 5）配置门禁系统并具备开关门记录功能； | 套 | 3
2.11 |  | 辅助单元 | 辅助单元应包含稳压电源、试剂恒温单元、废液收集单元、防雷单元、空调、维护专用成套工具等部分，具体要求如下： 1）应配置1台1.5P壁挂式冷暖空调，具有断电恢复自动启动功能，具备除湿功能； 2）应配备稳压电源，总功率≥6KW； 3）保证分析仪器运行时所用的化学试剂处于 4±2℃低温保存； 4）应配备废液收集单元，满足两周以上废液量的收集； 5）为保证系统稳定、可靠运行，必须具有电源、信号等设施的三级防雷措施； 6）需具备自动灭火装置，灭火材料须对人体和设备无害； 7）应配置漏液开关，积水后，应实现现场和远程报警，积水报警有效值不大于15mm； | 套 | 3
2.12 |  | 视频监控单元 | 具有实时远程监控功能，可实现全方位、多视角、全天候式监控。 当出现非法闯入时，报警系统能唤醒摄像机进行视频录制并获取监控区域内清晰的监控图像。 视频监控前端存储，至少满足1个月的存储能力。 视频监控设备要求：最低分辨率为1920×1080，可输出实时图像；高效红外灯，照射距离不少于20米；具有手机远程监控功能；具有移动侦测、动态分析、越界侦测和区域入侵侦测报警功能。 | 套 | 3
2.13 |  | 监测站房 | 检测站房采用一体化、可移动监测站房。技术要求如下： 1）站房外型美观、与当地环境相协调，站房面积约6平方米。 2）站房能够容纳所有的监测仪器设备，并预留人员操作区域。 3）站房墙体有较好的保温性能。安装有温湿度传感显示器。有防水、防潮措施，安装排风扇，保证室内空气流通良好。站房的建筑结构能经受10级以上的风力。站房供电采用三相供电，分相使用；站房监测仪器供电线路独立走线。电源布设符合国家用电相关安全要求，并满足设计和规划中总用电功率的需要。 4）站房底座要求具有足够的强度，保证在拖动、起吊、荷载和空载时不变形。 5）要配有试验台，供操作人员配置试剂或质控使用。 6）设置站房铭牌，内部悬挂规章制度。 7）站房基础采样钢筋混凝土基础C30 及以上，高出原地平≥200mm以上，地基面积大于6平方米（根据监测站房的尺寸调整，站房的边缘外延0.5m以上） | 套 | 3
三.多普勒雨水流量监测系统
3 |  | 多普勒雨水流量计 | 供电电压:7.5～15V DC（市电或太阳能供电） | 套 | 27
流速参数:测速量程：0～10.00m/s;测量精度：±1.0%FS;分辨率：0.001m/s 流速精度0.001m/s（流速<=5m/s时）；0.02m/s或实际峰值速度的0.3%（采用较大值）(流速>5m/s时)
水位参数:水位量程：0.02～10m;测量精度：0.5%FS;分辨率：0.001m
流量参数:瞬时流量：0.001m3/s到999999.999m3/s;测量精度：±2%;分辨率：0.001m3/s
温度量程:0～60℃
整机功耗:≤50mA/12V
内部集成全网通4G/5G DTU 模块； 待机功耗<15μA； 支持 RS485 传感器数据采集功能； 支持Type-C USB 接口； 支持本地/远程配置升级，同时具备历史数据补发功能； 可为不同中心站配置不同通讯协议； 支持水位/流量/电压报警调整采集周期； 可控制外部传感器断电，降低待机功耗
设备需根据雨水排口的实际情况，支持涵洞排口、方形排水渠、截留井等管网的安装。
四、智能远传水表
4.1 |  | 智能远传水表 | 管口规格：DN100， 要求： （1）工作电压:DC3.6V （2）发送电流:≤250mA静态电流:≤15uA （3）驱动电流:200mA （4）工作温度:-20℃~75℃ （5）工作湿度:10%~90%相对湿度，无冷凝 | 台 | 2
4.2 |  |  | 管口规格：DN150， 要求： （1）工作电压:DC3.6V （2）发送电流:≤250mA静态电流:≤15uA （3）驱动电流:200mA （4）工作温度:-20℃~75℃ （5）工作湿度:10%~90%相对湿度，无冷凝 | 台 | 3
4.3 |  |  | 管口规格：DN200， 要求： （1）工作电压:DC3.6V （2）发送电流:≤250mA静态电流:≤15uA （3）驱动电流:200mA （4）工作温度:-20℃~75℃ （5）工作湿度:10%~90%相对湿度，无冷凝 | 台 | 1
4.4 |  |  | 管口规格：DN300， 要求： （1）工作电压:DC3.6V （2）发送电流:≤250mA静态电流:≤15uA （3）驱动电流:200mA （4）工作温度:-20℃~75℃ （5）工作湿度:10%~90%相对湿度，无冷凝 | 台 | 2
4.5 |  |  | 管口规格：DN400， 要求： （1）工作电压:DC3.6V （2）发送电流:≤250mA静态电流:≤15uA （3）驱动电流:200mA （4）工作温度:-20℃~75℃ （5）工作湿度:10%~90%相对湿度，无冷凝 | 台 | 1
五、内河水系循环管控系统
5.1 |  | 潜污泵 | Q=180m3/h,H=25m。 | 台 | 1 | （1）潜污泵需具备良好的散热性能，潜水运行时散热效果满足长期连续运行要求，电机防护等级、绝缘等级符合本要求及相关标准，杜绝漏电、过热等安全隐患。 （2）核心部件及材质要求 泵体：采用铸铁材质，壁厚均匀，无砂眼、裂纹、气孔等缺陷，耐污水腐蚀、耐磨损，符合GB/T 24674-2021相关材质要求。 叶轮：采用无堵塞叶轮设计，适配水中固体颗粒（粒径不小于泵出口口径的1/3）和长纤维杂质通过。 密封件：采用双机械密封结构，耐磨损、耐腐蚀，密封性能良好，无渗漏，确保潜水运行时电机不进水，使用寿命不低于8000小时。 过流管道：与泵体配套的弯头、法兰、短管等管件，材质与泵体一致，尺寸与泵口匹配，承压等级不低于泵的设计压力，无泄漏、无变形。 （3）电机及电气部件 电机类型：三相异步潜水电机，防护等级≥IP68，绝缘等级≥F级，能长期浸入水中运行，防水、防尘、防腐蚀，符合GB 19710-2005要求。 电机功率：按清单要求配置，功率偏差≤±5%，电机效率≥85%，功率因数≥0.85，运行时噪音≤75dB（1米处测量），振动速度≤2.8mm/s。 控制柜：与污水泵配套，采用冷轧钢板制作，防护等级≥IP54，具备过载、短路、缺相、漏电、超温、漏水等保护功能，可实现手动/自动控制（适配液位控制）、远程监控接口，操作面板清晰，显示运行状态、故障报警等信息。 电缆：采用防水橡套电缆，截面规格与电机功率匹配，耐油、耐污水腐蚀，电缆接头密封良好，无破损、裸露，确保潜水运行时无漏电隐患。 所有控制元件、线缆、控制柜、传感器按户外/潮湿泵房防护等级选型，满足长期稳定运行。 控制柜防护等级不低于IP54，落地或壁挂安装，通风防潮、内设除湿措施。面板设置：手动/自动/远程切换开关、启停按钮、运行/故障/急停按钮。柜内接线排列整齐、编号清晰、接地可靠，二次控制回路布线规整，预留检修空间。 硬件设备配套 PLC模块、远程通讯模块、信号采集模块，稳定安装于控制柜内，固定牢固、散热良好。电流、电压、运行状态、故障信号、实时液位数据全部采集上传。 支持远程启停、远程状态监视、参数修改、故障上传等功能。 潜污泵专用防水橡套电缆、控制屏蔽电缆，穿管或桥架敷设时，管口做防水封堵。所有接线端子压接牢固，防潮绝缘处理；泵房内电缆避免长期积水浸泡。系统做等电位联结，接地电阻符合规范，杜绝漏电、感应干扰。 就地自动：就地启停、轮换、联动、保护停机、声光报警功能调试合格。 远程控制：远程就地切换无冲突，远程启停灵敏，数据上传实时准确，故障报警无误。
|  |  | Q=30m3/h,H=15m。 | 台 | 2
|  |  | Q=15m3/h,H=25m。 | 台 | 1
|  |  | Q=50m3/h,H=20m。 | 台 | 1
|  |  | Q=70m3/h,H=25m。 | 台 | 3
|  |  | Q=160m3/h,H=70m。 | 台 | 1
|  |  | Q=200m3/h,H=60m。 | 台 | 2
六、内河水系循环管道
6 |  | PE管 | DN100,PN10 | 米 | 1000 | （1) 管道基础要求 所有管材、管件为全新原厂正品，严禁添加再生料、回收料、劣质回用料、杂料。管材、管件须同品牌、同原料体系、同生产厂家配套供应，保证热熔、电熔焊接兼容性。 （2）外观质量要求 管材外观：内外壁光滑平整、色泽均匀，无气泡、针孔、裂纹、凹陷、划痕、杂质、分层、扭曲变形等缺陷；黑色本体+蓝色色条标识，色条沿管材纵向至少3条，连续清晰，不易磨损脱落；符合《GB/T 13663.2-2018》相关规定。 管件外观：无缩孔、缺料、裂纹、变形，承口、插口尺寸规整，密封配合面完好，与管材色泽一致，无明显色差。 管道整体柔韧性好，无硬脆、开裂现象，低温环境下不易脆裂，满足埋地敷设抗冲击要求。 （3）管道的安装要求 项目的管道直径范围为DN100-DN355，总长度约14100米，管道沿河道布置。施工及验收执行：《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268、《聚乙烯管道工程技术规程》CJJ/T 234。 沿河道稳定岸坡布置，避开滑坡、冲沟、塌岸、深淤泥、回填区。 与河道堤防、护岸、闸坝保持安全距离，不破坏堤身稳定。 河底穿越避开锚地、疏浚区、抛石区。
|  |  | DN125,PN10 | 米 | 450
|  |  | DN150,PN10 | 米 | 4050
|  |  | DN250,PN10 | 米 | 3700
|  |  | DN315,PN10 | 米 | 2200
|  |  | DN355,PN10 | 米 | 2700
七、内河水系循环过滤坝的滤石
7 |  | 滤石 | 内部填充袋装火山岩、碎石，粒径20~30mm。沿河道铺设，滤坝的高度约1.5m，宽1.5m，总长度约144m（16道滤坝），每道过滤坝的间隔为40m。 | 项 | 1
八、GPU服务器等
6.1 |  | GPU 服务器 | CPU:不低于24核/32线程 内存: 不低于64GB；不低于DDR4 显存:不低于24GB 硬盘:固态不低于1TB；机械不低于2TB | 套 | 2
6.2 |  | 硬盘录像 | 32路，双网口；可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机； 支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流； 自带4个SATA接口，最大支持满配10T硬盘 | 台 | 1
6.3 |  | 硬盘 | 标称容量：6TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 刻录技术：CMR 转速：5400RPM 缓存：256MB 最大读取速度：180MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s | 台 | 4
6.4 |  | 对接主机 | 1U 8+128G 6网口；支持OPC DA工业协议代理以及Modbus TCP、S7工业协议代理和协议深度解析拦截； 具有工业数据采集转发模块：支持Modbus TCP/RTU/ASCII采集、OPC DA/UA/A&E协议数据采集、查看实时通讯报文、批量操作采集点位、批量启停采集点；上报模块支持OPC DA/UA Client/server模式上报，危化行业标准SOCKET加密上报，标准物联网MQTT协议发布数据，支持MySQL、SqlServer、oracle、MAGUS、InfluxDB等入库，支持缓存服务，断网重连，多中心数据上报。 | 台 | 4

## 软件服务
江苏启东吕四港经济开发区水环境质量改善与风险防控能力提升项目-02
序号 | 功能分类 | 功能名称 | 功能点 | 功能描述 | 单位 | 数量 | 备注
一 | 应用支撑平台
1 | GIS地理信息系统 | 一张图 | 一张图 | 基于统一的地理信息系统，建设应用主题管理一张图； | 项 | 1
可以进行主题配置管理、瓦片/图层配置管理、图标资源等管理，实例配置管理，可编辑地图打点图例
2 | 物联网汇聚平台 | 物联网汇聚平台 | 物联网汇聚平台 | 支持对开发区雨污等监测设备、视频监控系统等智能子系统提供数据接入和管理功能； | 项 | 1
3 | 数据共享交换平台 | 数据共享交换平台 | 数据共享交换平台 | 通过开发API接口等常用方式实现数据对接与共享。 | 项 | 1
4 | 数据资源中心 | 数据采集平台 | 数据采集平台 | 负责采集开发区用水、排水、地表水、企业雨水、企业污水等各类数据资源。 | 项 | 1
5 |  | 数据资源池 | 数据资源池 | 数据资源池的数据仓库主要包含四层：原始数据层、清洗数据层、专题数据层、指标数据层。 | 项 | 1
6 |  | 数据治理平台 | 数据治理平台 | 通过对数据质量、数据安全、数据可用性等方面进行设计，确保数据产出及时高效、数据质量可管可控、数据安全合规、数据生产存储成本可控。 | 项 | 1
7 |  | 数据资产门户 | 数据资产门户 | 数据资产门户平台，是数据中心对上层数据应用提供支撑的门户 | 项 | 1
8 |  | 数据服务平台 | 数据服务平台 | 数据服务平台即API服务平台具有轻量级、简单易用、高性能、安全稳定等特点，能快速将开发区各类数据资源以服务能力包装成标准API接口服务。 | 项 | 1
9 | 一体化管理平台 | 统一用户管理 | 统一用户管理 | 对化工园区管理平台涉及的所有用户信息进行集中化管理。涵盖用户注册、审核、信息编辑、删除等操作，构建完整的用户信息库。 | 项 | 1
10 |  | 统一权限管理 | 统一权限管理 | 根据用户的角色、职责以及业务需求，为不同用户分配相应的操作权限。可灵活设置菜单访问权限、数据查看权限、功能使用权限等，实现对用户操作的精细化控制。 | 项 | 1
11 |  | 日志管理 | 日志管理 | 自动记录平台上所有用户的操作行为，包括登录时间、操作内容、操作时间、操作结果等信息，并对这些日志进行分类存储、查询和统计分析。 | 项 | 1
12 |  | 个人中心 | 个人中心 | 为每个用户提供个性化的操作界面，用户可在个人中心查看自己的基本信息、修改个人密码、设置个性化偏好、查看个人操作记录等。 | 项 | 1
13 |  | 系统管理 | 系统管理 | 负责对平台的整体运行环境进行配置和管理，包括服务器参数设置、系统参数配置、数据备份与恢复、系统升级等操作。 | 项 | 1
二 | 企业雨污排放系统整治与管理
1 | 企业污水排放管理 | 污水监测基础信息 | 污水监测设备信息 | 实现污水处理设施信息录入 | 项 | 6
2 |  |  | 污水监测因子管理 | 实现对企业污水排放监测因子录入 | 项 | 6
3 |  |  | 污水处理设施关联监测点 | 实现污水处理设施绑定相关监测点，实现对企业污水排放进行实时监测 | 项 | 3
4 |  |  | 污水排放监测点管理 | 实现对开发区内所有生产企业的污水排口信息录入，主要包括排口名称、编号、排水类型监督电话等，并支持绑定污水处理设施信息 | 项 | 7
5 |  |  | 污水排放监测点地图点位设置 | 实现对企业污水排放监测点在地图上进行位置信息标记，并支持在地图上查看点位相关信息 | 项 | 2
6 |  | 污水排放监测点监测 | 污水排放监测点实时监测 | 实现对开发区企业排口各排放因子监测值的展示及状态统计功能 | 项 | 5
7 |  |  | 污水排放监测点位状态统计 | 实现对开发区企业污水排口监测点位的监测点的状态进行统计 | 项 | 2
8 |  |  | 污水排放监测点手动监测 | 实现对企业污水排放监测点设备异常情况或设备维修等突发情况是进行数据手动录入 | 项 | 5
9 |  |  | 污水排放点监测趋势 | 实现对企业的单个监测点的排放的历史趋势查询 | 项 | 3
10 |  |  | 污水排放报警记录 | 实现对企业监测点的报警情况进行记录主要包括报警类型、报警描述、开始时间、结束时间等 | 项 | 2
11 |  | 污水排放监测点历史监测记录 | 污水排放监测点历史监测记录 | 实现对开发区企业排口污水排放因子的历史监测值查询功能 | 项 | 2
12 | 企业污水监测统计分析 | 污水排放监测点报表 | 污水排放监测点日报 | 实现对开发区污水排口监测因子的排放情况进行统计，并以日报报表的形式进行展示 | 项 | 3
13 |  |  | 污水排放监测点月报 | 实现对开发区污水排口监测因子的排放情况进行统计，并以月报报表的形式进行展示 | 项 | 3
14 |  |  | 污水排放监测点年报 | 实现对开发区污水排口监测因子的排放情况进行统计，并以年报报表的形式进行展示 | 项 | 3
15 |  | 污水排放超标统计 | 污水排放超标情况统计 | 实现对开发区企业各监测因子超标情况统计及各因子超标因子占比情况 | 项 | 4
16 |  |  | 污水排放超标详情 | 实现对企业监测因子超标情况以列表的形式进行展示 | 项 | 3
17 |  | 污水排放单点趋势分析 | 污水排放单点趋势分析 | 实现对开发区企业同一监测点不同监测因子监测趋势对比 | 项 | 3
18 |  | 污水排放多点趋势分析 | 污水排放多点趋势分析 | 实现对开发区企业不同监测点同一监测因子监测趋势对比 | 项 | 3
19 |  | 污水排放环同比分析 | 污水排放同比分析 | 实现对开发区企业污水排口监测因子近两年的相同月份的同比分析 | 项 | 3
20 |  |  | 污水排放环比分析 | 实现对开发区企业污水排口监测因子近同一年度不同月份的环比分析 | 项 | 3
21 | 企业雨水排放管理 | 雨水监测基础信息 | 雨水监测设施信息 | 实现雨水处理设施信息录入 | 项 | 6
22 |  |  | 雨水监测因子管理 | 实现对企业雨水排放监测因子录入 | 项 | 6
23 |  |  | 雨水监测设施关联监测点 | 实现雨水处理设施绑定相关监测点，实现对企业雨水排放进行实时监测 | 项 | 5
24 |  |  | 雨水排放监测点管理 | 实现对开发区内所有生产企业的雨水排口信息录入，主要包括排口名称、编号、排水类型监督电话等，并支持绑定污水处理设施信息 | 项 | 7
25 |  |  | 雨水排放监测点地图点位设置 | 实现对企业雨水排放监测点在地图上进行位置信息标记，并支持在地图上查看点位相关信息 | 项 | 2
26 |  | 雨水排放监测点监测 | 雨水排放监测点实时监测 | 实现对开发区企业排口各排放因子监测值的展示及状态统计功能 | 项 | 5
27 |  |  | 雨水排放监测点位状态统计 | 实现对开发区企业雨水排口监测点位的监测点的状态进行统计 | 项 | 2
28 |  |  | 雨水排放监测点手动监测 | 实现对企业雨水排放监测点设备异常情况或设备维修等突发情况是进行数据手动录入 | 项 | 5
29 |  |  | 雨水排放点监测趋势 | 实现对企业的单个监测点的排放的历史趋势查询 | 项 | 3
30 |  |  | 雨水排放报警记录 | 实现对企业监测点的报警情况进行记录主要包括报警类型、报警描述、开始时间、结束时间等 | 项 | 2
31 |  | 雨水排放监测点历史监测记录 | 雨水排放监测点历史监测记录 | 实现对开发区企业排口雨水排放因子的历史监测值查询功能 | 项 | 2
32 | 企业雨水监测统计分析 | 雨水排放报表 | 雨水排放日报 | 实现对开发区雨水排口监测因子的排放情况进行统计，并以日报报表的形式进行展示 | 项 | 3
33 |  |  | 雨水排放月报 | 实现对开发区雨水排口监测因子的排放情况进行统计，并以日报报表的形式进行展示 | 项 | 3
34 |  |  | 雨水排放年报 | 实现对开发区雨水排口监测因子的排放情况进行统计，并以日报报表的形式进行展示 | 项 | 3
35 |  | 雨水排放超标统计 | 雨水排放超标统计 | 实现对开发区企业各监测因子超标情况统计及各因子超标因子占比情况 | 项 | 4
36 |  |  | 雨水排放超标详情 | 实现对企业雨水监测因子超标情况以列表的形式进行展示 | 项 | 3
37 |  | 雨水排放单点分析 | 雨水排放单点分析 | 实现对开发区企业同一排口不同监测因子监测趋势对比 | 项 | 3
38 |  | 雨水排放多点分析 | 雨水排放多点分析 | 实现对开发区企业不同排口同一监测因子监测趋势对比 | 项 | 3
39 |  | 雨水排放环同比分析 | 雨水排放同比分析 | 实现对开发区企业雨水排口监测因子近两年的环同比分析 | 项 | 3
40 |  |  | 雨水排放环比分析 | 实现对开发区企业雨水排口监测因子近两年的环同比分析 | 项 | 3
41 | 排放总量管理 | 排放总量管理 | 排放总量管理 | 实现对开发区各个监测因子的排放总量录入 | 项 | 6
42 | 企业污染源排放 | 企业污染源排放限值管理 | 企业污染源排放限值设置 | 实现对开发区企业各监测因子排放总量限值设置 | 项 | 3
43 |  |  | 企业污染源排放量统计 | 实现对开发区企业各监测因子排放总量的计算及展示 | 项 | 3
44 | 喷涂车间用电监测 | 喷涂车间用电监测 | 喷涂车间用电车间管理 | 实现对开发区生产企业喷涂车间基础信息进行展示 | 项 | 6
|  |  | 喷涂车间用电车间用电监测 | 实现对开发区生产企业喷涂车间的用电情况进行监测 | 项 | 4
45 | 喷涂车间用电分析 | 喷涂车间用电分析 | 喷涂车间用电分析 | 实现对开发区生产企业用电情况进行统计分析，支持按日月年进行统计；实现对企业喷涂车间的用电情况进行环同比分析 | 项 | 6
三 | 地表水水质在线监测
1 | 地表水监测 | 地表水监测基础信息 | 地表水处理设施信息 | 实现对开发区地表水监测站点处理设施信息录入 | 项 | 5
2 |  |  | 地表水监测因子管理 | 实现对对开发区地表水监测站点排放监测因子录入 | 项 | 5
3 |  |  | 地表水处理设施关联监测点 | 实现对开发区地表水监测站点设施绑定相关监测点，实现对企业污水排放进行实时监测 | 项 | 5
4 |  |  | 地表水监测站点管理 | 实现对开发区内地表水监测站点信息录入，主要包括地表水站点名称、编号、站点类型、监督电话等，并支持绑定相关的监测设备信息 | 项 | 7
5 |  |  | 地表水监测站点地图点位设置 | 实现对对开发区地表水监测站点在地图上进行位置信息标记，并支持在地图上查看点位相关信息 | 项 | 2
6 |  | 地表水监测点监测 | 地表水监测站点实时监测 | 实现对开发区地表水监测点位的监测点的状态进行统计 | 项 | 3
7 |  |  | 地表水手动监测 | 实现对开发区地表水排放监测点设备异常情况或设备维修等突发情况是进行数据手动录入 | 项 | 3
8 |  |  | 地表水监测点位状态统计 | 实现对开发区对开发区地表水监测站点各排放因子监测值的展示及状态统计功能 | 项 | 3
9 |  |  | 地表水监测站点监测趋势 | 实现对对开发区地表水监测站点的单个监测点的排放的历史趋势查询 | 项 | 3
10 |  |  | 地表水排放报警记录 | 实现对对开发区地表水监测站点的报警情况进行记录主要包括报警类型、报警描述、开始时间、结束时间等 | 项 | 3
11 |  | 地表水历史监测记录 | 地表水历史监测记录 | 实现对开发区地表水排放因子的历史监测值查询功能 | 项 | 3
12 | 地表水统计报表 | 地表水站点监测报表 | 地表水站点监测因子监测日报 | 实现对开发区地表水监测站监测因子的排放情况进行统计，并以日报报表的形式进行展示 | 项 | 3
13 |  |  | 地表水站点监测因子监测月报 | 实现对开发区地表水监测站监测因子的排放情况进行统计，并以月报报表的形式进行展示 | 项 | 3
14 |  |  | 地表水站点监测因子监测年报 | 实现对开发区地表水监测站监测因子的排放情况进行统计，并以年报报表的形式进行展示 | 项 | 3
15 |  | 地表水水质统计 | 地表水水质等级报表 | 实现对开发区地表水监测站水质等级进行统计，支持按日和小时进行统计 | 项 | 3
16 |  |  | 地表水水质情况监测日历 | 实现对开发区地表水检测站每天的监测的水质等以日历的形式进行展示 | 项 | 3
17 |  |  | 地表水水质等级趋势 | 实现对开发区近一年的水质情况变化趋势以折现图的形式进行展示 | 项 | 3
18 |  |  | 地表水环境每月达标率统计 | 实现对开发区水环境每月的达标率进行统计 | 项 | 3
19 |  |  | 地表水环境每月优III比率统计 | 实现开发区企业地表水质量每月优III比率进行统计 | 项 | 3
20 |  | 地表水排放超标统计 | 地表水排放超标统计 | 实现对开发区地表水站点各监测因子超标情况统计及各因子超标因子占比情况 | 项 | 3
21 |  | 地表水站点单点分析 | 地表水站点单点分析 | 实现对开发区地表水站点同一监测闸不同监测因子监测趋势对比 | 项 | 3
22 |  | 地表水排放多点分析 | 地表水排放多点分析 | 实现对开发区地表水站点不同监测站同一监测因子监测趋势对比 | 项 | 3
23 |  | 地表水排放同比分析 | 地表水排放同比分析 | 实现对开发区地表水监测因子近两年的相同月份的同比分析 | 项 | 3
24 |  | 地表水排放环比分析 | 地表水排放环比分析 | 实现对开发区地表水监测因子近同一年度不同月份的环比分析 | 项 | 3
25 | 地下水监测 | 地下水监测基础信息 | 地下水处理设施信息 | 实现对开发区地下水监测站点处理设施信息录入 | 项 | 5
26 |  |  | 地下水监测因子管理 | 实现对对开发区地下水监测站点排放监测因子录入 | 项 | 5
27 |  |  | 地下水处理设施关联监测点 | 实现对开发区地下水监测站点设施绑定相关监测点，实现对地下水排放进行实时监测 | 项 | 5
28 |  |  | 地下水监测站点管理 | 实现对开发区内地下水监测站点信息录入，主要包括地表水站点名称、编号、站点类型、监督电话等，并支持绑定相关的监测设备信息 | 项 | 7
29 |  |  | 地下水监测站点地图点位设置 | 实现对对开发区地下水监测站点在地图上进行位置信息标记，并支持在地图上查看点位相关信息 | 项 | 2
30 |  | 地下水监测点监测 | 地下水监测站点实时监测 | 实现对开发区地地下水监测点位的监测点的状态进行统计 | 项 | 3
31 |  |  | 地下水手动监测 | 实现对开发区地地下水排放监测点设备异常情况或设备维修等突发情况是进行数据手动录入 | 项 | 3
32 |  |  | 地下水监测点位状态统计 | 实现对开发区对开发区地下水监测站点各排放因子监测值的展示及状态统计功能 | 项 | 3
33 |  |  | 地下水监测站点监测趋势 | 实现对对开发区地下水监测站点的单个监测点的排放的历史趋势查询 | 项 | 3
34 |  |  | 地下水排放报警记录 | 实现对对开发区地下水监测站点的报警情况进行记录主要包括报警类型、报警描述、开始时间、结束时间等 | 项 | 3
35 |  | 地下水历史监测记录 | 地下水历史监测记录 | 实现对开发区地下水排放因子的历史监测值查询功能 | 项 | 5
36 | 地下水统计报表 | 地表水站点监测报表 | 地下水站点监测因子监测日报 | 实现对开发区地下水监测站监测因子的排放情况进行统计，并以日报报表的形式进行展示 | 项 | 3
37 |  |  | 地下水站点监测因子监测月报 | 实现对开发区地下水监测站监测因子的排放情况进行统计，并以月报报表的形式进行展示 | 项 | 3
38 |  |  | 地下水站点监测因子监测年报 | 实现对开发区地下水监测站监测因子的排放情况进行统计，并以年报报表的形式进行展示 | 项 | 3
39 |  | 地下水排放超标统计 | 地下水排放超标统计 | 实现对开发区地下水站点各监测因子超标情况统计及各因子超标因子占比情况 | 项 | 3
40 |  | 地下水站点单点分析 | 地下水站点单点分析 | 实现对开发区地下水站点同一监测闸不同监测因子监测趋势对比 | 项 | 3
41 |  | 地下水排放多点分析 | 地下水排放多点分析 | 实现对开发区地下水站点不同监测站同一监测因子监测趋势对比 | 项 | 3
42 |  | 地下水排放同比分析 | 地下水排放同比分析 | 实现对开发区地下水监测因子近两年的相同月份的同比分析 | 项 | 3
43 |  | 地下水排放环比分析 | 地下水排放环比分析 | 实现对开发区地下水监测因子近同一年度不同月份的环比分析 | 项 | 3
44 | 报警信息 | 地表水水质超标报警 | 地表水限值限量模型设置 | 实现对开发区水质站点水质质量预警模型进行设置 | 项 | 8
45 |  |  | 地表水监测指数统计 | 实现对开发区水质站点水质质量等级统计记录 | 项 | 3
46 |  |  | 地表水水质超标记录 | 实现对开发区水质站点水质质量报警进行报警，并实时记录超标情况 | 项 | 3
47 |  | 污水排放总量限值超标报警 | 污水限值限量模型设置 | 实现对开发区企业污水排放限值超标预警模型进行设置 | 项 | 8
48 |  |  | 污水监测指数统计 | 实现对开发区污水排放相关的监测因子的排放情况进行统计 | 项 | 3
49 |  |  | 污水限值超标记录 | 实现对开发区企业污水超标进行报警，并实时记录超标情况 | 项 | 3
50 |  | 雨水排放总量限值超标报警 | 雨水限值限量模型设置 | 实现对开发区企业雨水监测站相关监测因子的限值预警模型进行设置 | 项 | 8
51 |  |  | 雨水监测指数统计 | 实现对开发区企业雨水排放相关的监测因子的排放情况进行统计 | 项 | 3
52 |  |  | 雨水限值超标记录 | 实现对开发区企业雨水超标进行报警，并实时记录超标情况 | 项 | 3
53 |  | 报警事件处置 | 限值限量事件 | 实现对开发区水质站点水质质量及雨水、污水排放情况进行限制限量报警，支持手动设置报警相关参数 | 项 | 8
54 |  |  | 报警事件信息 | 实现对开发区地表水和企业污染物相关报警进行记录，并支持按相关的角色进行处理报警信息 | 项 | 4
55 | 环境风险源信息 | 环境风险源信息 | 环境风险源管理 | 实现对开发区的环境风险源信息进行登记，主要包括风险源信息、可能发生的事故及相关处置措施等 | 项 | 6
56 |  |  | 风险源处置措施 | 实现对风险源的可能导致的事件和相关处理措施进行登记 | 项 | 5
57 | 水环境监督 | 水环境污染源溯源 | 水环境污染溯源模型 | 实现对开发区雨水检测因子的主要排放企业进行溯源模型设置 | 项 | 10
58 |  |  | 水环境污染源计算结果 | 实现对开发区雨水检测因子的主要排放企业进行溯源，计算相关企业排放贡献百分比，对开发区排污企业进行监督 | 项 | 3
59 |  |  | 水环境污染源扩散模型 | 实现对开发区雨水检测因子发生污染时对扩散范围进行评估 | 项 | 10
60 |  |  | 水环境污染源扩散计算结果 | 实现对开发区雨水检测因子污染的扩散范围计算结果进行展示 | 项 | 3
61 | 开发区雨、污水管网管理 | 雨水、污水管网管理 | 雨水、污水管网管理 | 实现开发区雨污水管网基础信息维护 | 项 | 5
62 |  | 管网维护管理 | 雨污管网地图分布设置 | 实现在地图上画出管网在开发区的地图上的位置分布 | 项 | 2
63 |  |  | 管网维护人员管理 | 实现开发区雨污水管网维护人员信息维护 | 项 | 6
64 |  |  | 管网维护计划管理 | 实现开发区雨污水管网维护计划信息维护 | 项 | 6
65 |  |  | 管网维护记录 | 实现开发区雨污水管网维护进行展示 | 项 | 6
66 |  | 雨水管网维护情况统计分析 | 雨水管网维护情况统计分析 | 实现对管网维护情况进行统计 | 项 | 5
67 | 水循环监控系统 | 巡查管理 | 河道信息 | 实现开发区管理员对开发区河道信息进行维护 | 项 | 6
68 |  |  | 巡查点信息 | 实现对开发区的河道巡查点进行录入 | 项 | 6
69 |  |  | 巡查内容 | 实现对开发区巡查内容信息进行维护 | 项 | 6
70 |  |  | 巡查计划 | 实现开发区管理员对开发区河道制定定期巡查计划 | 项 | 6
71 |  |  | 巡查任务 | 实现对开发区巡查任务信息进行维护 | 项 | 6
72 |  |  | 巡查人员 | 实现对开发区巡查人员信息进行维护 | 项 | 6
73 |  |  | 巡查记录 | 实现对开发区巡查记录信息进行查询 | 项 | 6
74 |  | 巡查处置 | 巡查隐患 | 实现对巡查中发现的隐患进行治理 | 项 | 7
75 |  |  | 隐患报警 | 实现对超期未整改的隐患进行报警 | 项 | 3
76 |  | 片区信息 | 片区信息 | 实现对河道相关片区信息进行维护 | 项 | 3
77 |  | 设备远程控制 | 设备远程控制 | 支持远程查看水循环系统相关设备的实时视频及远程对设备的开停进行远程操作控制 | 项 | 3
78 |  | 巡检统计 | 巡检统计 | 实现对开发区巡查情况进行统计分析 | 项 | 4
79 | 开发区水环境应急 | 水环境应急信息 | 环保应急物资 | 实现对开发区巡查情况进行统计分析 | 项 | 8
80 |  |  | 环保应急装备 | 实现应急装备储备信息的录入和管理，确保救援和恢复工作的顺利进行，包括装备数量、有效期、物资状态等关键信息 | 项 | 8
81 |  |  | 环保应急队伍 | 实现通过机构列表、队伍名称、队伍分类搜索应急队伍信息，同时支持查看该队伍先的队伍成员信息。 | 项 | 8
82 |  |  | 环保应急预案 | 实现维护开发区环境应急预案信息，在发生环境风险时可根据事件类型进行匹配响应的预案 | 项 | 7
83 |  | 水污染环境应急通知 | 水污染环境应急通知管控设置 | 实现对开发区发生严重水污染或事件时，对开发区企业生产情况进行管控设置 | 项 | 5
84 |  |  | 水污染环境应急通知下发 | 实现对开发区发生严重水污染或事件时，对开发区企业进行通知下发 | 项 | 3
85 |  |  | 水污染环境应急通知落实 | 实现对开发区发生严重水污染或事件时，对开发区企业生产情况进行管控及通知，并支持企业在收到通知时落实开发区的管控政策。 | 项 | 3
86 |  |  | 水污染环境应急通知关闭 | 实现开发区对企业的管控措施落实情况进行核实。 | 项 | 2
87 |  | 水环境应急演示 | 企业级风险应急空间与设施管理 | 实现企业级风险应急事件的空间与设施的信息录入，并支持在一张图上进行展示 | 项 | 10
88 |  |  | 园区级风险应急空间与设施管理 | 实现园区级风险应急事件的空间与设施的信息录入，并支持在一张图上进行展示 | 项 | 10
89 |  |  | 重大风险应急空间与设施管理 | 实现重大风险应急事件的空间与设施的信息录入，并支持在一张图上进行展示 | 项 | 10
90 |  |  | 一图两单两卡管理 | 实现水环境应急的应急处置一张图、风险防控清单等信息的登记录入 | 项 | 10
91 |  |  | 风险三清单管理 | 实现风险企业分类、风险物质及环境铭感保护目标相关信息录入 | 项 | 10
92 |  |  | 车间级风险应急防控地图展示 | 实现在地图上展示车间级风险应急的雨污排放流向动态展示 | 项 | 10
93 |  |  | 企业级风险应急防控地图展示 | 实现在地图上展示企业级应急的雨污排放流向动态展示 | 项 | 10
94 |  |  | 园区级风险应急防控地图展示 | 实现在地图上展示园区级风险应急的雨污排放流向动态展示 | 项 | 10
95 |  |  | 地表水闸阀远程控制 | 实现在地图上展示发生风险事件是通过地图上的点位信息实现对闸阀设施的现场画面实时展示及远程控制 | 项 | 10
96 |  | 水环境应急仿真 | VR全景三维建模(底建模层建模) | 三维模型及底图进行更新完善，对园区重点区域内环境应急空间和设施、企业环境应急空间和转输设施进行三维补飞、手动建模。 | 项 | 1
97 |  |  | VR关键设施互联互动(构置物标点、动态效果制作及数据互动） | 开发企业及园[区环境应急信息、设施互动式查看功能，基于三维地图标注企业名注园区雨水、污水公共管网、雨排口分急池、应急物资库、事故水转输接口、输送装置及雨水排口等企业基本情况，标上理厂基本情况，公共应急池、应急物资储备和救援队伍建设情况等园区基本情况;对企业及园区各雨水布、配套污水娟闸阀、事故水车转输节点以及事故池进行单体化模型制作，对园区雨水排口闸阀、事故水输送节点闸阀进行模型制作，对水管网标注矢量数据实现互动式查看场景效果。 | 项 | 1
98 |  |  | 事故模拟仿真 | 开发桌面推演及模拟仿真功能，平台端设置桌面推演及事故模拟仿真演练模块，业事故情形处置置流程化、可视化。 | 项 | 1
99 |  |  | 模拟演练展示 | 结合园区环境风险特征利用环境应急全景指挥图按照园区突发环境事件应急预案等要求，设置信息报告、 | 项 | 1
|  |  |  | 指挥协调、污染处置、应急监测等桌面模拟演练内容。 |  | 1
四
1 | 雨污管网 | 企业雨水监测企业统计 | 企业雨水监测企业统计 | 实现开发区雨水企业数量统计 | 项 | 6
2 |  | 企业雨水监测排口统计 | 企业雨水监测排口统计 | 实现开发区企业雨水排口数量的统计 | 项 | 6
3 |  | 企业水监测设备统计 | 企业水监测设备统计 | 实现开发区企业雨水排口监测设备数量的统计 | 项 | 6
4 |  | 企业污水监测企业统计 | 企业污水监测企业统计 | 实现开发区污水排放企业数量统计 | 项 | 6
5 |  | 企业污水监测排口统计 | 企业污水监测排口统计 | 实现开发区企业污水排口数量的统计 | 项 | 6
6 |  | 企业污水监测设备统计 | 企业污水监测设备统计 | 实现开发区企业污水排口监测设备数量的统计 | 项 | 6
7 |  | 企业雨水排放总量统计 | 企业雨水排放总量统计 | 实现对开发区企业雨水相关监测因子排放总量的统计 | 项 | 6
8 |  | 企业污水排放总量统计 | 企业污水排放总量统计 | 实现对开发区企业污水相关监测因子排放总量的统计 | 项 | 6
9 |  | 企业雨水24小时趋势 | 企业雨水24小时趋势 | 实现开发区企业雨水24小时的排放趋势图，并以折线图的形式展示 | 项 | 6
10 |  | 企业污水24小时趋势 | 企业污水24小时趋势 | 实现开发区企业污水24小时的排放趋势图，并以折线图的形式展示 | 项 | 6
11 | 地表水水质在线监测 | 开发区水质监测站数量统计 | 开发区水质监测站数量统计 | 实现对开发区地表水水质站点数量统计 | 项 | 6
12 |  | 地表水水质监测站水体类型统计 | 地表水水质监测站水体类型统计 | 实现对开发区地表水监测站的水体类型进行统计 | 项 | 6
13 |  | 开发区水质监测站监测设备统计 | 开发区水质监测站监测设备统计 | 实现对开发区地表水水质站点监测设备信息统计 | 项 | 6
14 |  | 地表水实时水质分类 | 地表水实时水质分类 | 实现对开发区水质站点实时质量信息计算及展示 | 项 | 6
15 |  | 地表水实时水质监测因子实时值 | 地表水实时水质监测因子实时值 | 实现对开发区水质监测因子进行实时展示 | 项 | 6
16 |  | 地表水水质分类日历 | 地表水水质分类日历 | 实现对开发区历史水质情况进行展示和统计 | 项 | 6
17 |  | 地表水五类水质天数统计 | 地表水五类水质天数统计 | 实现对开发区地表水每月五类水质的天数进行统计展示 | 项 | 6
18 |  | 地表水水质等级变化趋势 | 地表水水质等级变化趋势 | 实现对开发区水质日历的变化情况进行以折线图的形式展示， | 项 | 6
19 |  | 地表水24小时排放趋势 | 地表水24小时排放趋势 | 实现开发区企业地表水监测因子24小时的排放趋势图，并以折线图的形式展示 | 项 | 6
20 |  | 地表水环境每月达标率统计 | 地表水环境每月达标率统计 | 实现对开发区水环境每月的达标率进行统计 | 项 | 6
21 |  | 地表水环境每月优III比率统计 | 地表水环境每月优III比率统计 | 实现开发区企业地表水每月优III比率进行统计 | 项 | 6
22 | 地下水监测 | 地下水监测站数量统计 | 地下水监测站数量统计 | 实现对开发区地下水监测站点数量统计 | 项 | 6
23 |  | 地下水监测设备及状态统计 | 地下水监测设备及状态统计 | 实现对开发区地下水监测设备及状态统计 | 项 | 6
24 |  | 地下水达标率统计 | 地下水达标率统计 | 实现对开发区地下水监测达标率统计 | 项 | 6
25 |  | 地下水监测环同比分析 | 地下水监测环同比分析 | 实现对开发区地下水监测因子环同比趋势统计 | 项 | 6
26 |  | 地表水24小时监测趋势 | 地表水24小时监测趋势 | 实现对开发区地下水监测因子24小时监测趋势 | 项 | 6
27 | 工况统计 | 排污设施工况统计 | 工况用水统计 | 实现对开发区企业排污设施运行情况进行统计 | 项 | 6
28 |  | 治污设施工况统计 | 工况用电统计 | 实现对开发区企业治污设施运行情况进行统计 | 项 | 6
29 |  | 工况线运行情况统计 | 工况用水趋势 | 实现对开发区企业工况线运行情进行统计 | 项 | 6
30 |  | 工况用电趋势 | 工况用电趋势 | 实现对开发区企业工艺用电趋势进行统计 | 项 | 6
31 |  | 工况用电企业排名 | 工况用电企业排名 | 实现对开发区企业工艺用电总量排名计 | 项 | 6