## 生化综合标准化实验考场
生化标准化实验考场
编号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
教师、学生实验操作及学习区
1 | 教师演讲台 | 3000*700*900mm | ★1.整体尺寸≥3000*700*900mm 2.面板：采用≥12.7mm实芯理化板制作，周边成型厚度为≥25.4mm。 3.桌体：采用≥1mm镀锌钢板。滑轨：三节重型滚珠滑轨。铰链：采用自动型≥110°大伸展角度，锌合金铰链。 4.全钢结构柜身：柜体为落地式结构，可以单独或组合使用。 5.柜体：主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚一级冷轧镀锌钢板，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理（涂装厚度为≥0.75mm）。 6.其他:预留多媒体设备位置。 | 张 | 1
2 | 智慧黑板 |  | 1.智慧黑板采用三拼接平面一体化设计，整机屏幕采用86英寸 UHD超高清LED 液晶屛，显示比例16:9，外观简洁，无推拉式结构及外露连接线。 2.为了更好的显示效果和使用体验，智慧黑板屏幕图像分辨率3840*2160。 3.全域书写，智慧黑板全域均支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔等直接书写。为便于放置粉笔、触控笔及整体美观度，智慧黑板下边缘设置全包围同种金属材质笔槽。 4.侧边书写板采用复合微晶石板等材料，不反光、不掉色，坚硬耐磨，具有磁吸功能，可以吸附触控笔、板擦等，方便用户使用。考虑教学应用中书写打滑、反光、安全性等问题。 注：▲承诺产品适配基于安全可靠测评结果等级1级及以上的处理器(CPU)、操作系统、数据库开发等，投标时须提供相关承诺，否则作无效标处理。（承诺书格式自拟） | 台 | 1
3 | 教师椅 |  | 1.椅身:采用FF材质，一体成型;人机工学设计，贴合人体曲线。 2.椅腿:采用五星升降脚，配置静音滑轮，移动方便。 | 张 | 1
4 | 三联高低位龙头 |  | 1.鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。 2.出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。 3.出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 套 | 13
5 | 实验室专用水槽 | 500*400*250mm | 1.尺寸：≥500*400*250mm； 1.≥5mm厚高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂； 2.旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 套 | 1
6 | 洗眼器 | 单眼 | 1.采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘。 2.使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 付 | 1
7 | 学生实验桌 | 1200*600*780mm | ★1.新型塑铝结构：整体≥1200*600*780mm。 2.台面：≥12.7mm实芯理化板，甲醛释放量不超过 0.050 mg/m³。 3.结构：新型塑铝结构，学生位镂空式。 4.专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸≥445*338*168mm，中间设挂凳卡。 | 张 | 24
8 | 实验室专用水槽柜 | 450*600*1050mm | 1.尺寸：≥450*600*1050（带滴水架）。 2.外观:水槽柜整体外观呈现长方体形式。 3.材质：采用专用一次成型的绿色环保ABS材料制成。 4.滴水架：采用PP塑料柜体采用一体注塑成型。 5.水槽：大小≥450*600*380 ，采用PP塑料柜体采用一体注塑成型。 | 套 | 12
9 | 多功能实验下水装置 | 定制 | 水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。 | 套 | 13
10 | 万向罩 |  | ★1、关节：高密度PP材质表面磨砂，可360°旋转调节方向。 2、拱形集气罩：直径≥253mm，高密度铝合金制成，防止做实验时着火出现危险。 3、伸缩导管：4节直径≥60mm的6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。 4、扭簧：使用≥90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩整体滑下。 5、安装后可根据使用需要达到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停，整体美观大方，吻合高水准专业实验室。 | 个 | 25
11 | 多功能柱 | 340*200*720mm | 1.尺寸：≥340*200*720mm 1.整体采用厚度大于1.0mm厚一级冷轧镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，四脚圆弧处理，地脚线缩进3mm。 2.前后二块镀锌钢板拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 套 | 24
12 | 学生电源 | 153*102mm | 1.ABS翻转式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便。 2.学生机电源采用0.56英寸数码显示界面，轻触开关操作，贴片元件生产技术，微电脑控制，3位1体数码显示电源电压。 3.正常供电情况下，学生机开机时面板电源指示灯点亮，电压显示0，需220V电源输出时，当电压显示上方的数字从0跳变到220且工作指示灯点亮时，在220V输出插座端有220V输出（电压高低视市电高低而定，可添加倒计时功能），220V插座均为带安全门的国标五孔插座，带过载保护。 | 个 | 24
13 | 教师总控台电源 | 500*257mm | 1.安全电源总控台配备高响应度的总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流25A，总负载电流为63A，在线路中有漏电或过流的时候，会自动启动保护并切断电路，确保教师及学生实验的安全进行。 2.安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC薄膜面板，指针表显示总电源220V输入电压和各组工作电流，面板清晰简洁，操作简单方便；在正常开启后有总电源和分组电源指示，交流电压指示处有总电源220V输入电压指示，当学生电源端有负载时，每组对应的电流表会有指示，无负载时电流表不动作。 3.220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，为教师做实验提供220V电源。 | 台 | 1
14 | 实验凳 | Φ300*450-500mm | 1.规格：≥Φ300*450-500；螺旋升降式椭圆形钢架结构4脚凳。 2.凳脚材质：4个凳脚采用≥17*34*1.7mm。 | 张 | 48
15 | 显微镜 |  | 显微镜的构件须是纯金属制作。 1.倍数≥1600倍，带光源。 2.机械总长约160mm，光学筒长约185mm。 3.目镜：16X（全金属）。 4.物镜：10X、40X、100X（材料采用铜）。 5.目、物镜全采塑料袋包装，另配专用镜头盒，确保镜头清洁。 6.目镜筒采用纯金属，有表面做漆和镀铬两种。 7.粗动调焦范围45mm。 8.微动调焦范围：不小于1.8mm手轮转动一圈的升降值为0.1mm，微动空回0.008mm，微动格值0.002mm。 9.工作台面积：不小于120mmX120mm。 10.其他技术要求执行GB/T2985标准。 11.配置插入式电光源。220V15W白炽灯。（选配） | 台 | 24
16 | 电子目镜 |  | 像素≥400万，分辨率≥1280X1024，USB电源供电，支持自动曝光，支持白平衡，传输速率≥20f/s@1280X1024 | 个 | 24
17 | 室内行程通风系统 | 定制 | 1.采用防腐蚀PVC材质，整体焊接成型，具有整体结构性能好、严密性高等优点，同时具有耐酸碱性能。 2.规格：主风管≥400mm，支风管直径≥110mm。 3.管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 套 | 25
18 | 室外行程通风系统 | 定制 | 1.采用防腐蚀金属材质，整体焊接成型，具有整体结构性能好、严密性高等优点，同时具有耐酸碱性能。 2.规格：≥400mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 套 | 1
19 | 通风风机 | 5.5kw | 1.结构：PP蜗牛式离心风机。 1.功率：≥5.5KW，电压：380V。 3.风量：7100-13500m3/h。 4.风压：926-735Pa。噪音：≤55dB(A)。 5.室内换气次数：≥20次/h。 6.配备风机防护罩，防风防水。 | 台 | 1
20 | 风机控制线 | 国标 | 1.采用交联聚乙烯绝缘﹑铝塑带绕包总屏蔽﹑低烟无卤聚烯烃内衬层﹑钢丝铠装﹑低烟无卤聚烯烃护套耐火计算机对绞控制电缆。 2.电缆的额定电压300/500V。 3.电缆长期工作温度-30～90℃。 4.电缆敷设温度不低于0℃。 5.低烟无卤成束阻燃型电缆燃烧时析出气体中HCL含量≤100mg/g。 | 套 | 1
21 | 教室黑板灯 |  | ★1.尺寸：长度≥1100mm，边框：主体材质为铝合金。 2.LED教室灯：光源相关色温 3300K～5300K；一般显色指数 Ra≥80，R9＞0。 ★3.LED教室灯为了确保使用安全，灯具阻燃能力达到V-0级。 | 盏 | 3
22 | 教室护眼灯 |  | ★1.尺寸：长度1200±200mm，宽度300±20mm，边框：主体材质为铝合金。 2.LED教室灯：光源相关色温 3300K～5300K；一般显色指数 Ra≥80，R9＞0。 3.LED教室灯为了确保使用安全，灯具阻燃能力达到V-0级。 | 盏 | 9
23 | 仪器柜 |  | 1.柜体尺寸：1000mm×500mm×2000mm（±5mm）。 2.全钢结构，每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计。柜体采用钢材裸板厚度大于1.0mm一级冷轧钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）。上下柜各配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手。 | 个 | 13
24 | 教考一体机 |  | 1.理化生实验教考智慧终端由基础集成系统、一体化支架、实验采集终端、智慧学生终端四部分组成。 2.基础集成系统满足以下要求： （1）整体可收纳，方便携带。 （2）采集终端可折叠收纳与展开，其中顶拍内控高度≥700mm。 （3）终端操作系统：内置开机自行启动操作系统，可屏蔽与教学实验无关的系统干扰。 3.一体化支架满足以下要求： （1）使用过程中可稳定维持固定拍摄角度，也支持通过支架调节拍摄角度。 （2）底座支架具备固定功能。 （3）支持折叠收纳。 ★4.实验采集终端满足以下要求： （1）同时支持三路视频采集，形成三维立体采集模式。 （2）像素≥400万，广角超90°。 （3）支持H.264视频压缩编码，自动曝光，支持宽动态，宽动态范围≥80dB。 ★5.智慧学生终端满足以下要求： （1）屏幕尺寸≥15英寸。 （2）分辨率≥1920*1080，支持10点触控。 （3）处理器：≥六核，主频≥1.8GHz。 （4）内存：≥4G。 （5）存储：≥128G，可存储实验操作考试数据存储备份，支持拓展。 （6）USB接口：至少1个USB2.0和1个USB3.0接口，用于接入电子目镜或数码显微镜图像。 （7）网络：支持有线联网，≥1000M网卡。 | 台 | 25
25 | 教学交互平板 |  | 1.屏幕尺寸≥12英寸； 2.分辨率：≥2800*1840； 2.CPU：核心频率≥2.86 GHz 核心数≥8 ； 3.存储：≥256G； 4.运行内存：≥12G； 5.网络类型;wifi版。 ▲注：产品架构或承诺架构须基于安全可靠测评结果等级1级及以上的处理器(CPU)、操作系统、数据库开发，投标时须提供相关承诺，否则作无效投标处理。（承诺书格式自拟） | 套 | 1
26 | 防静电操作垫 | 800*400mm | 尺寸：≥800×400mm； 材质：PVC+橡胶或硅胶等材质。 | 套 | 25
27 | 实验考试管理系统（教师端） |  | 1.设备自检 1.1系统支持检测设备网络连接模块，平台网络连接，摄像头工作状态的自动检查功能，检查成功，点击确认继续或等待1秒后进入首页； 1.2自检失败后，支持确认继续，后面可能导致系统部分功能受限；支持可以重新检测；支持进入设置页面，设置服务端地址，三路流媒体地址和本机IP维护显示，设置完成后可保存设置信息，保存后重新检查。 2.考试模式 系统支持查看所有学生的模式测试实验进度，同时支持查看单个学生实验的详情，包含实验评分，实验内容，实验历史画面； 3.拓展资源 3.1.系统支持对doc,ppt,pdf,mp4多种文件类型的内容进行在线预览操作； 3.2.系统支持对允许下载的资源文件进行下载操作； ★4.摄像头异常提醒：录制过程中如检测到学生端摄像头拍摄范围偏离预期或被遮挡，在本机上有明显提示，并通知实验考务平台； 5.支持学生分步骤进行实验练习，系统支持通过AI对学生的实验操作进行实时评价，强化学生对实验的理解。 | 套 | 1
28 | 实验考试管理系统（学生端） |  | 1.设备自检 1.1系统支持检测设备网络连接模块，平台网络连接，摄像头工作状态的自动检查功能，检查成功，点击确认继续或等待1秒后进入首页； 1.2自检失败后，支持确认继续，后面可能导致系统部分功能受限；支持可以重新检测；支持进入设置页面，设置服务端地址，三路流媒体地址和本机IP维护显示，设置完成后可保存设置信息，保存后重新检查。 2.自主练习 支持学生自主登录，选择实验进行操作； 3.信息确认 学生可根据抽签结果对身份信息进行确认； 4.摄像头异常提醒 录制过程中如检测到摄像头拍摄范围偏离预期或被遮挡，在本机上有明显提示，并通知实验考务平台； 5.学生自主抓拍 支持学生自主抓拍保存摄像头或电子目镜数据画面； 6.实验数据接入 支持接入电子目镜或数码显微镜画面等实验数据。 7.实验纠错 支持对于实验操作错误的步骤，能显示错误原因并有正确操作的示范或文字说明，便于纠错。 | 套 | 24
29 | 实验教学教师终端应用管理系统 |  | 1.教学模式 1.1教师画面：系统支持教师通过教师画面查看3路(主视/侧视/俯视)实时视频流。 1.2学生画面：系统支持查看单个或多个学生的3路(主视/侧视俯视)实时操作画面。 1.3视频录制：系统支持画面录制功能，录制教师/学生画面，支持多画面同时录制。 1.4历史画面：用于教师及学生进行教学录播资源的查看、学习与总结。 1.5历史课程记录：支持老师查看历史课程记录，包括但不限于课堂答题记录、拍照记录和随堂练习记录（包括成绩、视频和答题卡）； 1.5实时画面：支持展示教师操作画面，方便学生观摩学习（可切换主视/侧视/俯视）；支持展示学生操作画面，教师在线教学指导。 2.课堂练习 支持教师进行课堂练习-模拟测试/学生作业等操作。 3.教学资源 3.1系统支持查看单个实验的具体信息，包括实验视频，实验内容，实验器材，实验步骤，实验评分等内容。 3.2支持查看和下载教学资源数据； 3.3系统支持通过教材或实验目录添加资源，文件格式包括但不限于doc、docx、ppt、pptx、pdf、xls、xlsx、png、jpg、mp4、avi、wmv等。 4.系统设置 4.1系统支持设置本地视频保存时间，到期自动清理。 4.2系统支持查看学生终端终端编号，IP地址在线情况。 4.3系统支持查看设备终端编号，软件版本。 4.4系统支持软件的在线更新升级。 | 套 | 1
30 | 实验教学学生终端应用管理系统 |  | 1.教学模式 1.1实现教师实验操作视频互动展示； 1.2实现学生实验操作视频动作展示指导。 2.课堂练习 支持学生进行课堂练习-模拟测试/学生作业等操作。 3.教学资源 3.1支持查看教学资源数据； 3.2支持下载存储教学资源数据。 3.3支持学生从标准实验视频中，看到从不同视角的实验操作视频。 4.学生互评 支持学生互相评价对方的实验操作。 5.系统管理 5.1支持系统参数配置； 5.2支持系统应用升级操作。 ★5.3学生登录：支持单个学生端同时登录2个学生账号，便于课堂全方位教学； | 套 | 24
31 | 网络巡考摄像头 |  | ★1.600万 1/2.4" CMOS双光海螺型网络摄像机； 2.最高分辨率可达3200 × 1800 @25 fps； 3.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态； 4.1个内置麦克风； 5.支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，暖光最远可达20 m； 6.符合IP66防尘防水设计，可靠性高。 | 台 | 2
32 | 接入交换 1 |  | 1.≥8个千兆POE电口； 2.交换容量≥20 Gbps； 3.包转发率≥14.88 Mpps； 4.端口最大供电功率：≤30 W； 5.整机最大供电功率：≤60 W； 6.支持PoE输出功率管理。 | 台 | 1
33 | 接入交换机2 |  | ≥48个10/100/1000M以太网电口，≥4个1GSFP接口，交流≥220V供电，包转发率≥131Mpps。 | 台 | 1
34 | 综合布线 |  | 主线≥4mm²铜芯线，支线规格结合现场负荷、敷设距离进行合理配置。 | 套 | 1
35 | 给排水系统 |  | 排水使用≥φ50mm国标UPVC专用排水管；给水≥φ25mm用PPR热熔管,采用上水软管连接。 | 项 | 1
36 | 安装调试 |  | 1.辅材：线管、6类网线、电源线、话筒线、音箱线、高清线等。 2.集成费：集成施工费用。 | 批 | 1
装修
37 | 文化装饰 |  | 1.文化内容参照:从实验课程介绍、实验过程描述、实验成果展示、实验室管理制度等方面，定制墙面装饰； 2.材质:可选用软木板、亚克力材料、pu等。实验室制度展板及具体内容和式样设计效果经由使用方确认后施工； 3.室内文化布置后产生的玷污墙面采用环保型乳胶漆找补出新。 | 间 | 1
38 | 墙面 |  | 1.材料说明：腻子或成品腻子和辅材，环保乳胶漆。 2.工艺说明：清扫、配浆、批腻子、找补腻子、磨砂纸、手刷乳胶漆，三底两面。 | m2 | 135
39 | 地面 |  | 1、600MM*600MM*40MM（尺寸适应并满足学校安装要求，规格大小可适度调整）。 2、采用冷扎合金钢，面板采用比≤0.6MM的陶瓷合金板，底面采用≥0.5MM的拉伸钢板，所有合金板都要经过酸洗磷化、防腐、喷涂等处理。 | m2 | 65
40 | 吊顶 |  | 1.四周采用10mm厚石膏板； 2.中间采用美铝方通，3000*100*70mm定制铝方通，厚度7mm，固钉、枪钉等； 3.顶面喷黑处理。 | m2 | 65
41 | 窗帘 |  | 1.UV+配件杆、拉链; 2.高清环保油墨印刷，高遮光，涤纶材质，立体面料，双面防水涂层，POM拉珠升降，铝合金上下卷管； 3.图案内容涵盖：著名实验，名人名言，意向画面等。可根据成品模板或客户要求内容进行定制设计。 | m2 | 10
42 | 强弱电线材及安装 |  | 1.由楼层配电间至实验室使用国标≧4*10平方铜芯线; 2.室内配电电盘至实验讲台使用国标≧3*4平方铜芯线；实验讲台至每张学生实验桌使用国标≧5*4平方铜芯线; 3.辅材：含每间实验室配电盘、漏保、空开、线槽、线管等所有辅材及开槽、穿线、补墙等人工费用; 4.实验室弱电箱至实验讲台采用国标六类网线、实验讲台至每张学生实验桌均采用国标六类网线，实验讲台至监控安装位置采用国标六类网线含：水晶头、跳线及穿线等所有费用。 | 间 | 1
43 | 水路改造 |  | 1.室内水路改造，含水龙头，阀门等所有辅材及开槽、补墙等人工费用； 2.预留下水管出口用于后期接入废水处理设备。 | 间 | 1
合计（元）
注：以上参数均为项目使用功能、安全性能及教学需求设定的最低配置标准；投标人提供的相关产品允许在±10%误差，尺寸适应并满足学校安装要求，规格大小可适度调整；供应商可结合现场实际情况，自主提供技术参数、性能、质量优于等于该标准的产品。
投标人（盖章）： 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 日期： 年 月 日