竞争性磋商文件

项目名称：经开区杨店大沟、官西支沟、乡界河、官西大沟等河道数字监测监控系统建设工程（二次）

项目编号：JSZC-321322-RYDL-C2026-0018

（服务类项目，是专门面向中小企业）

采购人：宿迁市沭阳生态环境局

采购代理机构：江苏容彦建设项目管理有限公司

2026年 6 月  25 日

目    录

第一章  磋商邀请	3

第二章  供应商须知	6

第三章  评审方法与评审标准	19

第四章  采购需求	23

第五章  合同文本	42

第六章  响应文件格式	46

第一章  磋商邀请

受宿迁市沭阳生态环境局的委托，江苏容彦建设项目管理有限公司就经开区杨店大沟、官西支沟、乡界河、官西大沟等河道数字监测监控系统建设工程（二次）（JSZC-321322-RYDL-C2026-0018 )进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

经开区杨店大沟、官西支沟、乡界河、官西大沟等河道数字监测监控系统建设工程（二次）的潜在供应商应在“苏采云“系统(网址: http://jszfcg.jsczt.cn/)自行免费获取磋商文件，并于2026年7月8日9点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321322-RYDL-C2026-0018

2.项目名称：经开区杨店大沟、官西支沟、乡界河、官西大沟等河道数字监测监控系统建设工程（二次）

3.预算金额：200.00万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为200.00万元，高于此限价作无效标处理。

5.采购需求：在沭阳经开区杨店大沟等支流上安装2座水质在线监测监控系统，并在官西支沟等重点支流安装10套监控预警系统；本项目新建核心产品为：总磷在线分析仪、总氮在线分析仪、氨氮在线分析仪、高锰酸盐在线分析仪、氟化物水质分析仪、水质五参数在线分析仪。详见第四章采购需求。

6.合同履行期限：90日历天

7.本项目 不接受 联合体磋商。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供磋商响应函）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购的项目，投标人应为中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）（须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函》）。投标人为非中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）参与本项目投标，将作无效投标处理。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：供应商应在磋商文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取磋商文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个采购包。供应商参与多个采购包磋商的，应按采购包分别获取磋商文件。供应商未按要求获取磋商文件的，后果自负（其响应文件不予接受）。

四、提交响应文件截止时间、磋商时间及地点

1. 提交响应文件截止时间、磋商时间：2026年7月8日9点30分（北京时间）。

2. 地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1. 磋商公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：15115607509。

3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。

4.质疑渠道：供应商登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块向采购人提出，质疑处理联系方式详见“采购人信息”；财政部门投诉受理电话：0527-83559270。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购人联系人。

6. 关于本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”更正公告。

7. 本次磋商不收取磋商保证金。

七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：宿迁市沭阳生态环境局

地址：沭阳县迎宾大道1106号

联系人：张巍

联系方式：15751521111

2.采购代理机构信息

名 称：江苏容彦建设项目管理有限公司

地址：沭阳县南湖街道东都广场11楼

联系人：罗伟

联系方式：15150743577

第二章  供应商须知

## 供应商须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目类别 | 本项目属性按以下第2种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 响应有效期 | 60日（从提交响应文件截止之日起算） |
| 3 | 响应文件份数 | 提交加密电子响应文件1份。 |
| 4 | 进口产品 | 按以下第 2种方式确定： 1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定； 2. 不接受进口产品。 |
| 5 | 评审方法 | 综合评分法。具体细则详见磋商文件评审方法和评审标准部分。 |
| 6 | 确定成交人 | 按以下第 2 种方式确定成交人： 1.采购人按照规定在磋商小组推荐的中标候选人中确定成交人；2.采购人授权磋商小组直接确定成交人。 |
| 7 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2种方式确定： 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无 2.不允许分包。 |
| 8 | 代理费用收取方式及标准 | 代理费用收取方式及标准：按以下第2种方式执行 1.无需支付； 2.中标人支付，按照“苏招协〔2022〕2号”文件规定的标准向招标代理机构支付代理服务费。 |
| 9 | 其他 | 本项目落实《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》(财库〔2026〕2号)文件规定 |

一、总 则

1、采购方式

本次采购采取竞争性磋商方式。

2、合格的供应商

2.1合格的供应商必须符合磋商文件第一章《磋商邀请》第二条及供应商须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，成交后不允许转包。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

本次磋商及由磋商产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、费用

供应商应自行承担所有参加磋商活动有关的费用。

二、竞争性磋商文件

5、磋商文件构成

5.1磋商文件由以下部分组成：

第一章：磋商邀请；

第二章：供应商须知；

第三章：评审方法与评审标准；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：响应文件格式。

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

5.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则风险由供应商自行承担。

6、政府采购政策

本项目落实的政府采购政策对应序号为 6.1

6.1中小企业政策

本项目按以下第（1）种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）对符合规定情形的小微企业报价给予 15% 扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加磋商的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加磋商的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（在响应文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加磋商的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“供应商须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其响应文件按无效标处理。

6.2.2拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，对提供有效节能产品或环境标志产品认证证书的供应商加分。

6.3政府采购需求标准

6.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.3绿色建材政府采购需求标准

按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

6.4采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

7、磋商文件的澄清或修改

7.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应顺延提交首次响应文件截止时间。

7.2磋商文件的澄清或者修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

7.3供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后磋商文件），如供应商未能及时下载澄清和修改后的磋商文件，造成的相关责任由供应商承担。

三、响应文件的编制

8、响应文件的编制要求

8.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其响应对“磋商文件”作出实质性响应。

8.2响应文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求盖公章后上传材料电子件或直接盖电子签章。

8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子磋商，供应商使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交响应文件，如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件为准。

9、响应文件构成

9.1响应文件包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、分项报价表、响应及偏离表、磋商申请函、其他证明文件等部分。响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

9.2磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。

10、响应文件的报价

10.1分次报价，供应商响应文件中的报价作为第一次报价，不公开；以最后报价作为价格分计算。

10.2报价注意事项：报价一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，磋商文件有规定的按磋商文件执行。

11、磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。

12、响应有效期

12.1在供应商须知前附表规定的响应有效期内，响应有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应有效期比规定短的将被视为未实质性响应磋商文件。

12.2在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的提交

13、响应文件的提交

13.1供应商应在磋商文件规定的响应截止时间前提交响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的采购包中。除磋商文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

13.2响应文件的修改或撤回：在响应截止时间之前，供应商可以撤回或重新提交响应文件。响应文件以最终完成上传的为准。

13.3采购人、采购代理机构可以通过修改磋商文件酌情延长响应文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

14、响应文件被拒绝接收的情形

在磋商文件规定的响应截止时间后上传的响应文件。

五、磋商程序及最后报价

15、磋商会议

15.1采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点组织磋商。供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

15.2供应商用于解密的CA证书应为该响应文件生成加密、上传的同一把CA证书。供应商应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的，视为其放弃磋商。

15.3供应商在磋商全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

16、磋商小组

磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。磋商小组负责具体评审事务，按客观、公正、审慎的原则独立履行相关职责。

17、磋商程序

17.1资格审查

由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

信用信息查询：磋商小组查询供应商的信用信息，以确定供应商是否具备磋商资格。查询结果留存并归档。

17.2符合性审查

17.2.1依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

17.2.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离。所谓重大偏离是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。

17.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4磋商小组认定响应文件的响应性，仅根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。对于未实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

17.5相同品牌产品响应

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

17.6磋商

17.6.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

17.6.2在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

17.7有关问题的澄清

对磋商文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明或者更正的内容作为响应文件的补充部分。

17.8最后报价

17.8.1磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，并要求在规定时间内提交最后报价。在提交最后报价之前，供应商可以根据情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。因供应商原因导致未提交最后报价或供应商退出磋商的，磋商小组应将其作为无效标处理。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

17.8.2最后报价在“苏采云”系统内进行，供应商应使用内含电子印章（企业公章、法定代表人或授权代表签章）的CA证书在平台设定的时限内进行最后报价。报价所需的计算机设备和网络由供应商自行准备。除因系统故障导致所有供应商均不能报价情形外，本项目不接受纸质的报价文件。

17.8.3供应商在首次响应文件中的报价为首次报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。最后报价时如磋商小组未要求分项报价的，供应商各分项报价按首次报价（总价）与最后报价（总价）比例进行同比调整。

17.8.4磋商报价表中大、小写应一致，如出现不一致情况的，以大写为准。磋商报价表内容与分项报价表内容应一致。如出现不一致情况，以磋商报价表内容为准，修正分项报价表。

17.8.5项目评审中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

17.8.6符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

17.9推荐成交候选供应商

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件17.8.6情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

六、无效响应、采购活动终止、恶意串通及取消成交候选资格情形

18、无效响应情形

18.1供应商同一采购包提交两个以上（含两个）不同的响应文件或者最后报价的。

18.2供应商不符合磋商文件规定资格要求的或响应文件未按规定提交资质证件的。

18.3供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.4响应文件未通过符合性审查的。

18.5响应文件出现重大偏离，不符合磋商文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

18.6响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

18.7启动异常低价响应审查后，供应商不提供书面说明、证明材料，或者磋商小组认为供应商提供的书面说明、证明材料不能证明其最后报价合理性的。

18.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.9供应商有本磋商文件规定的恶意串通情形的。

18.10法律、法规规定的其它情况。

19、采购活动终止情形

19.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

19.2符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（符合17.8.6情形除外）。

19.3出现影响采购公正的违法、违规行为的。

19.4因重大变故，采购任务取消的。

19.5磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

19.6在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

20、恶意串通情形

20.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

20.2供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改响应文件；

20.3供应商之间协商报价、技术方案等响应文件实质性内容；

20.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与政府采购活动的；

20.5供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

20.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

20.7供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

21、取消成交（候选）供应商资格条款

21.1提供虚假材料谋取成交的；

21.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

21.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

21.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

21.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

21.6法律、法规规定的其它情况。

七、成交及合同签订

22、确定成交供应商

22.1采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

22.2在成交供应商确定后2个工作日内，采购人或采购代理机构将在财政部门指定信息媒体上发布成交结果，成交公告的公告期限为1个工作日。

22.3采购人确定正被列为失信被执行人的供应商为成交人的，成交结果无效。

23、成交通知书

23.1在公告成交结果的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。

23.2成交通知书发出后，采购人改变成交结果的或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

24、签订和公告合同

24.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件以及磋商过程中有关澄清文件均作为合同附件。

24.2成交供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

24.3采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

25、履约保证金

按照以下第（1）种方式确定履约保证金收取方式。

（1）本项目不收取履约保证金。

（2）本项目收取履约保证金。

26、线上融资

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

27、合同履行

27.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

27.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

八、质疑与投诉

28、质疑

28.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内。以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。

28.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

28.3 质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

28.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并盖公章；

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并盖单位公章。

28.5采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

29、投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

# 第三章  资格审查及评标方法

一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |

二、符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法人授权书 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评标方法

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

综合评分保留至小数点后两位。

评标委员会根据评标后投标人排序推荐中标候选人，并形成评标报告。

四、评标标准

| 评审 因素 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格 部分 | 15分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*15。 |
| 技术 响应 | 15分 | 投标人所投高锰酸盐指数分析仪、氨氮水质自动分析仪、 总磷水质自动分析仪、总氮水质自动分析仪技术指标中标注“▲”号标注号的技术指标为重要技术指标，每有一项正偏离或无偏离得1.5分，最高得15分。 |
| 企业 业绩 | 5分 | 投标人自2022年1月1日以来，承担过类似项目业绩，投标人每提供一份业绩得1分，最多得5分。 注：业绩证明材料需同时提供合同和中标（成交）通知书原件电子件，业绩合同的项目名称、内容、金额、双方盖章及签订日期均应齐全，未提供或提供内容不符合要求的不得分。 |
| 产品 资质 | 3分 | 投标人所投高锰酸盐指数分析仪、氨氮水质自动分析仪、总磷水质自动分析仪、总氮水质自动分析仪、水质五参数分析仪具有中国环境保护产品认证证书，得3分；其它不得分； 注：提供相应的认证证书 并加盖投标人公章。 |
| 项目整体实施方案 | 6分(项目整体设施方案1) | 根据投标人提供的项目背景了解程度进行评分，方案包括但不限于对杨店大沟、官西支沟等河流现状及地表水环境质量变化趋势，现状本底值状况，超标因子变化趋势以及项目建设必要性等方面。 上述内容，方案内容完整详实，能够针对采购需求内容要求而细化制定优于或完全满足采购需求的，得6分；方案内容完整，针对采购需求内容要求而制定较齐全，内容表述有一定的偏差，但不影响实质性意思表达，能够满足采购需求的，得4分；方案内容有部分缺失、表述准确性及条理性不够准确清晰、可操作性较强的，基本满足采购需求的得2分；方案内容不够全面、可行性较差、时间响应差，调整后能满足采购需求的得1分；其他情况或没有内容不得分。 |
|  | 6分(项目整体设施方案2) | 根据投标人提供的项目整体实施方案进行评分，方案包括但不限于对监测站房及配套设施设计施工，采水及配套设施设计施工，仪器设备及系统集成等方面。 上述内容，方案内容完整详实，能够针对采购需求内容要求而细化制定优于或完全满足采购需求的，得6分；方案内容完整，针对采购需求内容要求而制定较齐全，内容表述有一定的偏差，但不影响实质性意思表达，能够满足采购需求的，得4分；方案内容有部分缺失、表述准确性及条理性不够准确清晰、可操作性较强的，基本满足采购需求的得2分；方案内容不够全面、可行性较差、时间响应差，调整后能满足采购需求的得1分；其他情况或没有内容不得分。 |
|  | 8分(项目整体设施方案3) | 根据投标人提供的项目实施的计划安排进行评分，方案包括但不限于对各项具体工作实施及完成的时间节点，投标人的组织安排，与相关单位的配合衔接，人员安排等方面。 上述内容，方案内容完整详实，能够针对采购需求内容要求而细化制定优于或完全满足采购需求的，得8分；方案内容完整，针对采购需求内容要求而制定较齐全，内容表述有一定的偏差，但不影响实质性意思表达，能够满足采购需求的，得6分；方案内容有部分缺失、表述准确性及条理性不够准确清晰、可操作性较强的，基本满足采购需求的得4分；方案内容不够全面、可行性较差、时间响应差，调整后能满足采购需求的得1分；其他情况或没有内容不得分。 |
|  | 8分(项目整体设施方案4) | 根据投标人提供的确保项目顺利实施的保障方案进行评分，方案包括但不限于对采水及配套设施建设，仪器设备按时到货，质量符合采购文件技术要求，仪器调试安装和系统集成稳定运行情况，应急方案等方面。 上述内容，方案内容完整详实，能够针对采购需求内容要求而细化制定优于或完全满足采购需求的，得8分；方案内容完整，针对采购需求内容要求而制定较齐全，内容表述有一定的偏差，但不影响实质性意思表达，能够满足采购需求的，得6分；方案内容有部分缺失、表述准确性及条理性不够准确清晰、可操作性较强的，基本满足采购需求的得4分；方案内容不够全面、可行性较差、时间响应差，调整后能满足采购需求的得1分；其他情况或没有内容不得分。 |
|  | 7分(项目整体设施方案5) | 根据投标人提供的水站建设与运维期间质量控制方案进行评分，方案包括但不限于对仪器设备、集成系统进行的质量控制检查与测试，对监测结果进行的标准物质和手工比对等方面。 上述内容，方案内容完整详实，能够针对采购需求内容要求而细化制定优于或完全满足采购需求的，得7分；方案内容完整，针对采购需求内容要求而制定较齐全，内容表述有一定的偏差，但不影响实质性意思表达，能够满足采购需求的，得4分；方案内容有部分缺失、表述准确性及条理性不够准确清晰、可操作性较强的，基本满足采购需求的得2分；方案内容不够全面、可行性较差、时间响应差，调整后能满足采购需求的得1分；其他情况或没有内容不得分。 |
| 售后技术服务方案 | 12分 | 根据投标人提供的售后技术服务方案进行评分，方案包括但不限于对售后技术人员及车辆安排，日常巡河服务，应急排查服务，水站运维方案，售后技术服务承诺等方面。 上述内容，方案内容完整详实，能够针对采购需求内容要求而细化制定优于或完全满足采购需求的，得12分；方案内容完整，针对采购需求内容要求而制定较齐全，内容表述有一定的偏差，但不影响实质性意思表达，能够满足采购需求的，得8分；方案内容有部分缺失、表述准确性及条理性不够准确清晰、可操作性较强的，基本满足采购需求的得4分；方案内容不够全面、可行性较差、时间响应差，调整后能满足采购需求的得1分；其他情况或没有内容不得分。 |
| 技术服务团队 | 15分 | 1、项目负责人 项目负责人具备生态环境类高级或以上工程师职称得2分，同时具有注册环保工程师证书得3分，本项目最高得5分； 2、拟投入本项目运维技术人员（不含项目负责人）具有地表水运行维护相关证书，每有1个得2分，本项最高得4分。 3、拟投入本项目的项目组成员（不含项目负责人）中具有1名数据库系统工程师职称的得2分，最高得2分；项目团队有1名电气工程师职称的得2分，最高得2分；具有1名低压电工特种作业操作证的得2分，最高得2分；本项目最高得6分。同一人员不得重复计分，且按照最高分值项目计分，没有不得分。 注：以上人员响应文件中提供有效证书原件电子件和响应文件递交截止时间前六个月内本单位为其办理的任意1个月社会养老保险或医疗保险缴纳证明（供应商公司成立不足一个月的可不提供），如职称证书无法体现专业的，需提供职称评审表或毕业证书证明，否则不得分。 |

# 第四章  采购需求

项目属性：服务类项目。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：水利、环境和公共设施管理业。

## 一、项目概况

（一）项目名称：经开区杨店大沟、官西支沟、乡界河、官西大沟等河道数字监测监控系统建设项目

（二）项目地点：宿迁市沭阳县境内

（三）合同履行期限：90日历天

（四）付款方式：

预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付；

进度款：项目完工经初验合格后付至合同价款的60%，初验合格满一年付至合同价款的97%，初验合格起第三年付清余款；

资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内。

资金支付方式：合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

（五）服务质量：符合国家有关规定

（六）验收标准：中标方提供的货物及服务有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准、地方标准或者其他标准要求。

（七）运维时间：3年

## 二、设备清单及要求

- 1、本项目核心产品

在沭阳经开区杨店大沟等支流上安装2座水质在线监测监控系统，并在官西支沟等重点支流安装10套监控预警系统；本项目新建核心产品为：总磷在线分析仪、总氮在线分析仪、氨氮在线分析仪、高锰酸盐在线分析仪、氟化物水质分析仪、水质五参数在线分析仪。

| 序号 | 项目类型 | 设备 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动监测站配备的监测设备 | 五参数水质自动分析仪 | 台 | 2 |
| 2 |  | 高锰酸盐指数水质自动分析仪 | 台 | 2 |
| 3 |  | 氨氮水质自动分析仪 | 台 | 2 |
| 4 |  | 总磷水质自动分析仪 | 台 | 2 |
| 5 |  | 总氮水质自动分析仪 | 台 | 2 |
| 6 |  | 氟化物水质分析仪 | 台 | 2 |
| 7 |  | 采水单元 | 台 | 2 |
| 8 |  | 配水及预处理单元 | 套 | 2 |
| 9 |  | 系统控制单元 | 套 | 2 |
| 10 |  | 辅助单元 | 套 | 2 |
| 11 |  | 一体化集成站房 | 套 | 2 |
| 12 |  | 监控预警系统 | 套 | 2 |
| 13 | 监控预警系统 | 视频监控装置 | 套 | 10 |
| 14 | 运行维护 | 2座全托管运维（含站点水电费、通讯费、月度比对、危废处理等费用）。 | 年 | 3 |
| 注：①本项目为交钥匙工程，项目费用包含：设备采购与安装、水电费、通讯费、月度比对、危废处理等费用，投标人报价为含税全包价并需全面考虑此项目的所有细节，招标人不再为此项目支付额外费用。 ②设备质保期为3年。 |  |  |  |  |

技术要求

1.1水质在线监测站站房

（一）站房总体设计

（1）采用一体化集成站房，外观应美观实用，与当地环境相协调，无需大面积征地建房，占地面积小，站房内部进行隔热、保温、防火处理，地板应具有防滑设计；站房应设置通风换气设施。为保证运行维护有充足的空间，站房面积6~9平方米；

（2）站房结构采用钢结构以及轻质钢屋面复合一体成型，应符合现行国家或行业有关标准的要求；

（3）用于围护系统屋面及墙面的站房钢板材料，应符合《连续热镀锌钢板及钢带》（GB/T2518）、《连续热镀铝锌合金镀层钢板及钢带》（GB/T14978）和《彩色涂层钢板及钢带》（GB/T12754）等现行国家标准的规定，采用的压型钢板应符合现行国家标准《建筑用压型钢板》（GB/T12755）等现行国家标准的规定；

（4）采样管线以及电线电缆的敷设，符合《仪表配管配线设计规定》(HG/T20512)的规定。站房的接地符合《仪表系统接地设计规定》(HG/T20513)的规定；

（5）一体化站房采用新型复合材料模块化组装成型，站房主体符合国家或行业标准规范。按照立体化、模块化原则，系统对各单元、模块进行高度融合集成和远程管理控制，实现水环境监测功能多样化、模块化、智能化、一体化；

（6）站房采用防腐、保温新型复合材料，站房使用寿命不低于10年；含站房配套基础、地坪可抗，站房可防七级以下地震。

（7）支持现场快速组装和整体吊装，现场应具备相应承载力的水泥硬化地面基础，同步配套采水及电力系统；

（8）站房基础应根据当地水位变化，架空建设，地基与地面标高±0.00。

（9）站房需配置废液集中收集装置，解决现场水质自动在线检测设备产生废液的存储问题；

（10）站房内应有空调和冬季采暖设备，室内温度应当保持在18～28℃，湿度在60%以内，空调具备制冷和制暖功能，功率达到1.5P或以上，满足温度要求，具备来电自启功能，并根据温度要求自动运行。应配备电暖器等单独供暖设备，保障室内设备的正常工作。

（二）站房防火

（1）站房耐火等级应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》（GB50016）的规定；

（2）站房应设置火灾自动报警及自动灭火装置；火灾自动报警系统的设计应符合《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116）的规定；配置的自动灭火装置且具有国家强制性产品认证证书；

（3）站房内应至少配置感烟探测器，宜采用感烟与感温两种探测器组合；

（4）站房内具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料及装修材料应符合相应的国家标准或行业标准；

（5）站房应设置防盗措施，加装防盗门和红外报警系统并设置门禁装置；

（6）站房应满足水站所在地抗震设计要求。

（三）站房防雷与接地

（1）设计依据：

①《供配电系统设计规范》GB50052-2009；

②《低压配电设计规范》G 50054-2011；

③《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011；

④《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010。

（2）主要技术要求：

①供电及系统接地：

a）水站由附近电网向一体化站房提供一路不小于5KVA的单相电源，供电电压220V；

b)系统采用专用接地点和联合接地体连接，接地电阻≤4Ω；

c)系统配置2KVA稳压电源给控制单元和分析单元供电。350VA UPS电源给控制系统供电。

②防雷设计：

防雷装置由避雷器、接地线和接地装置组成：

a）按照《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）及附录相关要求设计，采用三级防雷；

b)水站设计接地地排。接地地排与接地装置之间用线带绝缘层单芯铜线连接；

c)垂直接地体为直径50mm、长2.5m的钢管或50×5的角钢。其根数的多少，应根据接地电阻要求而定。为了减少外界温度变化对流散电阻的影响，埋入地下的垂直接地体上端接地体距地面不应小于0.6m，长度与2.5米为宜。对于敷设在腐蚀性较强的场所的接地装置，应根据腐蚀的性质，采用热镀锌腐措施，或适当加大截面。垂直接地体和水平接地体的间距一般不应小于5米，布置形式有封闭型、反射型、综合型；

d)接地连线一般用25×4mm的扁钢或8mm的圆钢制作，接地扁钢一般立放，连接时采用焊接，在制作时，要保证接地线与接地体之间有足够的接触面积。对于角钢接地体，应将接地连线弯成90度焊接两个面，对于管型接地体，应先在管子头部焊接O型卡件。扁钢应距钢管或角钢顶端100毫米。接地网连接好后，应在适当位置焊接引出线，引出线应露出地面0.5米以上。

（四）地基建设

（1）水质自动监测站安装需安装在一个水泥基础平台或钢结构平台，基础平台必须建设在牢固的地基上，保证在遭遇强风或水冲等自然灾害时地基不垮塌；

根据水质自动监测站的尺寸建设地基平台，地基平台的高度可根据站点选址地形要求，适当调节地基高度，一般高出地面0.3-0.5米，保证地基不积水，如水质自动监测站位于河道内，须将平台进行架高处理，平台高度原则上不低于河流堤防高度，架高方式采用现浇钢筋混凝土框架结构或者钢结构方式，基坑深度不小于1.5米；

（2）基座必须牢固，能承重800Kg以上的重物，能承受较大风力；

（3）基座必须要水平，一体化站房安装在基座上不能倾斜；

（4）基座安装位置不能距采样点位置太远，最好距离采水点位置100m内，确因客观条件无法达到的，可根据实际情况进行调整，尽量缩短采水管路的距离，减少因采水管路过长对结果的影响。

1.2系统集成建设要求

（1）应具有良好的扩展性和兼容性，能够方便地接入新的监测设备；

（2）系统和仪器应能够实现对氨氮、COD、总磷、总氮和氟化物水质自动分析仪器零点核查、跨度核查、加标回收率自动测试等功能；

（3）系统应具有异常信息记录、上传功能，包括采水故障、部件故障、超标报警、缺试剂报警等信息；

（4）系统应具有仪器关键参数上传及远程设置功能，可以远程报警、远程诊断故障、远程运维等；

（5）系统应具有分析仪器及系统过程日志，日常维护时间、历史报警记录、参数更改记录、标液核查记录、质控测试记录等相关信息；

（6）在不影响试剂溶解性的情况下，系统应保证分析仪器运行时所用的化学试剂处于4±2℃低温保存；

（7）系统及仪器应具有断电再度通电后启动自检程序，排空并清洗消解器，确保下一次测量不受断电影响；

（8）视频应实现全方位、多视角、全天候式监控，视频图像应清晰，应满足至少1个月的存储能力；

（9）必须支持《地表水自动监测系统通信协议技术规定（试行）》（总站水字〔2019〕649号）；

（10）具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、应急、质控等多种运行模式；

（11）确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输。

1.3水质分析仪器要求

（一）水质自动分析仪器基本功能

（1）五参数水质自动分析仪功能

①具有分析仪器过程日志记录功能；

②存储不少于1年的原始数据和运行日志；

③具有仪器运行周期（连续或间歇）设置功能；

④具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)显示；

⑤具有RS-232或RS-485标准通讯接口；

⑥必须支持《国家地表水监测仪器通信协议技术要求》；

⑦监测频次满足1个小时监测1次。

（2）高锰酸盐指数分析仪、氨氮、总磷、总氮水质自动分析仪功能

▲①智能量程切换/自动功能：监测仪具有多量程自动切换功能，可根据实际水样自动稀释水样并切换至最佳量程；

▲②运行日志：监测仪具有运行日志功能，可记录监测仪日常维护时间，历史报警记录，参数更改记录、标液核查记录、质控测试记录等相关信息；

▲③报警提醒功能：监测仪具有故障自动检测报警、异常值超标报警、试剂不足报警等提醒功能，并记录异常报警信息，且能实时传输到捆绑的微信小程序；

▲④试剂余量监控/预警功能：监测仪具有试剂余量自动监测与报警功能，监测仪可根据每次测量消

耗试剂量自动计算试剂余量，预警下次试剂维护时间；

▲⑤质控核查：监测仪具有质控样(零标液、量程液、空白样、平行样、加标样、质控样、标样等)核查功能，可按设定时间自动测试或手动触发质控样核查；

▲⑥数据海量存储：监测仪具有数据处理，数据实时在线传输功能及数据保存功能，监测仪可以存储数据48000条；

▲⑦废液分离：监测仪具有废液分离功能，可将清洗废水与化学废液分离收集；

▲⑧数据标识功能：监测仪具有对不同类型数据添加标识的功能，同时对不同的标识使用不同颜色显示；

▲⑨浊度/色度自动补偿功能：监测仪具有抗浊度/色度干扰的自动补偿功能；

▲⑩消解功率可调节：不同的监测因子的消解温度不一样，为了在更短的时间内达到设定的温度，可调节消解加热功率，再配合PID调节，可以快速且稳定达到设定温度。

以上功能要求，高锰酸盐指数分析仪、氨氮水质自动分析仪、总磷水质自动分析仪、总氮水质自动分析仪需提供省级及以上计量研究院出具的检测报告作为证明材料，并加盖公章。

（二）分析仪技术指标

（高锰酸盐指数分析仪、氨氮、总磷、总氮，五参数）在线监测分析设备应具有有效期内的中国环境保护产品认证证书及生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心出具的有效期内的仪器适用性检测报告，否则将认定为负偏离。

（1）五参数水质自动分析仪

①水温水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 热电阻 |
| 量程 | 0℃～55℃，可调 |
| 准确度 | ±0.5℃ |
| MTBF | ≥720h/次 |

②pH水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 玻璃电极法 |
| 量程 | pH0～14（0～40℃），可调 |
| 漂移（pH=4、7、9） | ±0.1pH |
| 重复性 | ±0.1 pH |
| 响应时间 | ≤30s |
| 温度补偿精度 | ±0.1pH |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 实际水样比对试验 | （满足《地表水自动监测技术规范》HJ915-2017标准） |
| 防护等级 | ≥IP68 |

③溶解氧水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 荧光法 |
| 量程 | 0～20mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±0.3mg/L |
| 量程漂移 | ±0.3mg/L |
| 重复性 | ±0.3mg/L |
| 响应时间（T90） | ≤120s |
| 温度补偿精度 | ±0.3mg/L |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 实际水样比对试验 | （满足《地表水自动监测技术规范》HJ915-2017标准） |
| 防护等级 | ≥IP68 |

④电导率水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 电极法 |
| 最小检测范围 | 0～500mS/m（0～40℃），可调 |
| 重复性误差 | ±1% |
| 零点漂移 | ±1% |
| 量程漂移 | ±1% |
| 响应时间（T90） | ≤30s |
| 温度补偿精度 | ±1% |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 实际水样比对试验 | （满足《地表水自动监测技术规范》HJ915-2017标准） |
| 防护等级 | ≥IP68 |

⑤浊度水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 光散射法 |
| 量程 | 0～4000NTU，可调 |
| 重复性 | ±5% |
| 零点漂移 | ±3% |
| 量程漂移 | ±5% |
| 线性误差 | ±5% |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 实际水样比对试验 | （满足《地表水自动监测技术规范》HJ915-2017标准） |
| 防护等级 | ≥IP68 |

（2）氨氮水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 测定原理 | 水杨酸分光光度法 |  |
| 量程 | 0.1～10mg/L，可调 |  |
| 24h低浓度漂移 | ≤0.02mg/L |  |
| 24h高浓度漂移 | ≤1.0% |  |
| 示值误差 | 标液浓度为2.0mg/L时 | ±8.0% |
|  | 标液浓度为5.0mg/L时 | ±5.0% |
|  | 标液浓度为8.0mg/L时 | ±3.0% |
| 重复性 | ≤2.0% |  |
| 记忆效应 | 标液浓度为2.0mg/L时 | ±0.3mg/L |
|  | 标液浓度为8.0mg/L时 | ±0.2mg/L |
| 检出限 | ≤0.02mg/L |  |
| 定量下限 | ≤0.15mg/L（示值误差±30%） |  |
| pH干扰试验 | ±6.0% |  |
| 实际水样比对试验 | 水样浓度<2.0mg/L≤0.2mg/L 水样浓度≥2.0mg/L≤10.0% 满足《地表水自动监测技术规范》HJ915-2017标准 |  |
| 最小维护周期 | ≥168h |  |

（3）高锰酸盐指数水质分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 高锰酸钾氧化 光度滴定法 |
| 量程 | 0～20mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±5% |
| 重复性 | ±5% |
| 葡萄糖实验 | ±5% |
| MTBF | ≥1440h/次 |
| 实际水样比对试验 | 满足《地表水自动监测技术规范》HJ915-2017标准 |

（4）总磷水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 钼酸铵分光光度法 |
| 量程 | 0～10mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±10% |
| 直线性 | ±10% |
| 重复性 | ±10% |
| 检出限 | ≤0.005mg/L |
| MTBF | ≥1440h/次 |
| 实际水样比对试验 | 满足《地表水自动监测技术规范》HJ915-2017标准 |

（5）总氮水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法 |
| 量程 | 0～50mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±10% |
| 直线性 | ±10% |
| 重复性 | ±10% |
| 检出限 | ≤0.05mg/L |
| MTBF | ≥1440h/次 |
| 实际水样比对试验 | 满足《地表水自动监测技术规范》HJ915-2017标准 |

（6）氟化物在线分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 分析方法 | 离子选择性电极法/氟试剂分光光度法 |
| 测定范围 | 0~100mg/L（可扩展） |
| 准确度 | ±5% |
| 重复性 | ≤5% |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±5% |
| 检出限 | ≤0.02mg/L |
| 实际水样比对试验 | ≤10% |
| 分辨率 | 0.001mg/L |
| 响应时间 | ≤5min |
| 测量时间 | ≤10min |
| 平均无故障运行时间 | ≥1440h/次 |

（7）自动留样单元

1）留样器可根据设置条件进行自动留样，留样后自动密封；

2）设备自身具有留样后自动排空的功能；

3）具有留样失败报警功能；

4）自动留样单元满足《水质自动采样器技术要求及检测方法要求》（HJ/T372-2007）；

5）供电满足系统的各项功能和仪器配置需求，水站设备的运行电压为：220(±22)V，交流频率为50（±0.5）Hz；所有设备的电源插头为中国制式A9120-9085-1；

6）所有设备在温度（5～45℃）、相对湿度（小于90%）环境下能够正常运行。

表：自动留样器技术参数表

| 名称 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 内置储水瓶 | 24个（1升聚乙烯储水瓶，易清洗） |
| 采样体积 | 1L，可设定 |
| 冷藏功能 | 低温冷藏（4℃±2℃） |
| 采样模式 | 时间控制采样、流量比例采样、自动采样、超标留样、定时留样和手动留样 |
| 采样量误差 | <±8% |
| 流量测量误差 | ≤±5% |
| 管路系统气密性 | ≤-0.05MPa |
| 采样间隔 | 连续可调 |
| 排空和清洗 | 程序设定，每个采样瓶具有自动排空、自动清洗 |
| 系统时钟时间控制误差 | 内置实时时钟，△1≤0.1%及△12≤30S |
| 存储器 | 不少于1万条数据 |
| MTBF | ≥1440h |
| 工作环境 | 温度：0℃至+50℃ 电源电压：交流220V±10%； 电源频率：50Hz±1Hz。 |
| 样品保存温度 | 1~20℃ |
| 功能 | 自动密封、自动排空、门禁； 留样瓶具有密封功能； 具有留样后自动排空的功能； 配置门禁系统； 具有留样失败报警功能。 |

（8）采水单元

采水方式：浮筒/船/浮标式/沉底式

采水设计：具备双泵/双管路轮换功能，配置双泵/双管路采水，一备一用；可进行自动或手动切换，满足实时不间断监测的要求。具有管道反冲洗和自动排空管道功能，采水完成后系统自动排空管道并清洗，清洗过程不对环境造成污染。除藻装置可以定期自动或手动操作，配合清洗水和压缩空气，通过控制总管路及配水管路的电动阀门，可分别对外部采水管路和内部配水进行反冲洗，以防止管路堵塞，并达到对管路的除藻作用。确保采水位置在水面下0.5米至1米之间。

采水泵：满足建设点位落差和输送距离、输送压力的要求。

采水管道：材质应有足够的强度，可以承受内压和外载荷，具有极好的化学稳定性、重量轻、耐磨耗和耐油性强。设有压力监控装置，控制单元通过该装置实时监控采水单元的运行状态。

采水管路均采用保温措施，采样管与电缆置于同一套管内，埋地部分埋入冻土层以下（不少于50cm）或安装于水泥堰槽内，管路外部安装保温套管进行隔热处理，外部套管保护应具有极好的物理化学稳定性。采水管路须采用两组镀锌钢管（管径DN150，厚度3.5mm及以上）作为保护套按规定实施保温、防冻、防冰凌措施。

采水管路开挖宽度不小于0.5m，深度一般不小于0.5m。

采水管路在转弯位置处须设置维修井。管线地面沿线须设立防误挖警示标志。

根据每个点位具体的水文、地形和地质情况进行合理的采水方案设计。

（9）配水及预处理单元

1）配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求；

2）所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量；

3）配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制；

4）能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能；

5）配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试；

6）五参数检测池、预处理装置单元和配水单元等均具有自动清洗功能；

7）针对不同分析仪器（五参数、COD、氨氮、总磷、总氮、氟化物）分别进行水样预处理；

8）具备可扩展功能，自动站预留接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口；

9）具备自动反清（吹）洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，设计中不使用对环境产生污染的清洗方法；

10）针对泥沙较大水体、暴雨期间、泄洪、丰水期等浊度影响较大的情况，系统应有针对性地设计预处理旁路系统，并具备自动切换预处理系统工作功能。

（10）控制单元

控制单元对采水单元、配水及预处理单元、分析单元、留样单元、辅助单元等进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。具体功能要求为：

1）具有断电保护功能，应能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；

2）实现对单一控制点（阀、泵等）进行调试，对采水设施、配水及预处理单元、分析单元等的控制，并将控制点状态信息，以及水泵的开关状态等记录和显示；

3）具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能；

4）控制器符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施；

5）具备对留样单元的留样、排样的控制功能；

6）能够兼容视频监控设备并能实现对视频设备控制、校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等功能；

7）具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等进行设置；

8）具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能；

9）具有三级权限管理功能；

10）具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数据等），以及每条数据对应的系统与仪器日志、流程信息；

11）具有监测数据查询功能、数据分类功能，存储不少于1年的原始数据和运行日志；

12）采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存；

13）采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存；

14）能够实时采集视频信息并传输至中心平台；

15）采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求；

16）具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。

硬件设备技术参数

| 序号 | 指标名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU | ≥2.0GHz |
| 2 | 内存 | ≥2GB |
| 3 | 硬盘容量 | ≥500GB |
| 4 | 显示器 | ≥12英寸 |
| 5 | 通讯接口 | RS232/485 COM口，不小于8个 |
|  |  | 网口，不少于2个 |

（11）质控单元

水质自动监测系统满足《地表水自动监测规范》(HJ915-2017)，具有远程设置功能和异常信息（如部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等）的记录、上传功能。能接受远程控制指令（如启动采水、水样测试、远程调整摄像头、清洗管路、零点核查、跨度核查等）并可自动进行24小时零点漂移和24小时量程核查、漂移核查、零点校准、标样校准等功能。

（12）数据采集传输单元

1）具有断电保护功能，须能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；

2）具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等信息，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台；采集自动分析仪器的监测数据并分类保存，采集自动分析仪器的集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存；

3）能够实时采集视频信息并传输至中心平台；

4）采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求；

5）具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能；

（13）辅助单元

辅助单元包含废液收集单元、稳压电源、UPS电源、环境温度监测、空调系统、防雷单元、自动灭火装置、试剂冷藏箱、门禁系统等部分。

1）废液收集功能

①实现自动废液收集，满足两周以上废液量的收集；

②废液达到警戒数量时，具有报警功能。

2）稳压电源

①根据电压情况选择自动交流稳压器，自身功耗低、各种保护功能齐全、稳定可靠、输出波形失真小；

②工作环境温度：-5℃+40℃；

③相对湿度：不大于90%（温度为+20℃）。

3）UPS电源

为了避免站点断电，保证仪器在断电的条件下，正常工作，数据正常传输，配备一台UPS电源，总容量3kVA，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机1h以上。

4）电子温度湿度计

①温度测量范围：-10℃～+50℃；

②温度测量精度：±1℃；

③温度分辨率：±0.1℃；

④湿度测量范围：10%～99%RH；

⑤湿度测量精度：±5%RH；

⑥湿度分辨率：1%RH。

5）空调

房体内应配套壁挂式空调一台，具备制冷和制暖功能，功率达到1.5P或以上，保证柜（箱）体或房体内在18~28℃以内，空调具备来电自动启动功能。

6）防雷设施

①站房防雷系统应符合现行国家标准《建筑防雷设计规范》（GB50057）的规定，应由具有相关资质的单位进行设计、施工。安装站房防雷设施，防雷设施要与站房建设同时设计、同时施工、同时验收；

②站房直击雷防护要求：站房应设计专门的防雷装置，包含接闪器（避雷针）、避雷带、引下线，接地干线及接地体装置，防雷设计符合《建筑物防雷设计规范》GB 50057的规定，接地电阻值符合要求；

③电源系统防雷防护要求：在总电源配电箱中应配备避雷器或浪涌保护器，防止雷击产生的大电流损坏设备，避雷器、浪涌保护器、电缆金属外皮应可靠接地，其冲击接地电阻值不大于30Ω；

④通信系统防雷防护要求：对于通讯系统按照必要的防雷设施；

⑤接地系统：站房内电源保护接地与建筑物防雷保护接地之间要加装等电位均衡器，正常情况下回路内各用自己的保护接地，当某点出现雷击高电压时，两地之间保持等电位。设置等电位公共接地环网，使需要保护接地的各类设备和线路做到就近接地。

7）自动灭火装置

具备自动灭火装置，采用悬挂式灭火器，灭火材料须对人体和设备无害。

8）试剂冷藏箱

配备试剂冷藏箱应保证分析仪器运行时所用的化学试剂处于4±2℃低温保存。

9）门禁系统

站房应设置防盗措施，在站房大门设置门禁装置，门禁系统能自动记录站房出入情况并可进入自动站集成系统。

（14）视频监控单元

具有实时远程监控功能，可实现全方位、多视角、全天候式监控。

当出现非法闯入时，报警系统能唤醒摄像机进行视频录制并获取监控区域内清晰的监控图像。

视频监控前端存储，至少满足1个月的存储能力。

视频监控设备要求：最低分辨率为1920×1080，可输出实时图像；高效红外灯，照射距离不少于20米；具有手机远程监控功能；具有移动侦测、动态分析、越界侦测和区域入侵。

### 2售后技术服务要求

★1、为本项目配置数量充足的专业运维人员及运维车辆，运维人员不少于2名，持有地表水运行维护相关证书，且具有1年以上的运维经验，运维车辆不得少于2辆，全日制从事水质自动监测系统的日常运行和维护，法定节假日期间也保证系统的正常运行。技术人员配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；还配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

★2、项目服务要求：①日常巡河服务：每月开展监测断面日常巡查，如河流、河岸环境是否存在弃土弃渣、污水乱排、垃圾乱倒、畜禽乱养等现象；②应急排查服务：针对水环境污染或河流水质超标异常情况，开展应急排查服务，并在一周内提交问题清单及对应整改意见；③人员要求：工作期间，配备至少2名专业技术人员常驻现场，除按采购需求的要求和标准组织、完成采购内的工作，还应按时保质量的完成采购人布置的各项临时任务。④车辆要求：巡查车辆不少于1辆，应依法办理相关手续并定期检测，驾驶员须持有相关驾驶证件。

3、在运维及管理期间，必须按照《环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范》（DB32/T4536-2023）进行维护；水质自动监测站系统仪器出现故障（包括停运）时，保证在2小时内到达现场检修，如24小时内无法排除故障，导致水站主要监测指标无法连续监测时，须通过更换备机（从故障时算起48小时内完成）或委托有资质的检测机构进行检测以确保数据的完整性，实验室检测数据不少于每周两组（不得为同一天监测），所需费用由成交人负责。并及时用电话与书面形式报告采购人，协商处理方案。备机备件更换后须及时维修并保证修复后及时更换回原位置，保证正常使用。

4、在运维及管理期间，严格按照业主制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到业主提出的系统及仪器设备考核指标要求。接受业主代表（采购人和托管站）的定期或不定期检查和考核。

5、不论何时，运维单位都应承担监测数据的保密责任；按照业主的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

6、不论何时，运维单位无权将业主的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。

# 第五章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

政府采购合同（合同编号）

采购单位：宿迁市沭阳生态环境局（以下简称：甲方）

中标单位：                    （以下简称：乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就相关事项协商一致，达成如下合同条款：

1、合同内容：

2、合同金额：大写（人民币）：           ；小写（人民币）：

3、合同履行期限： 90日历天

4、运维时间：3年

5、验收依据国家法律法规及标准、招标文件、投标文件及中标人的承诺：

（1）乙方所提供货物必须符合国家标准，并经过权威机构检测。

（2）乙方所提供货物运抵指定地点，由双方对货物的种类、规格、型号、数量、 外观、包装设备及有关文件资料（如产品检验合格书、商检证书、装箱单、保修单等）进行到货验收，查看是否符合合同约定，并出具设备到货验收表。

（3）乙方完成全部工程并投入使用后，需提供产品说明书、产品检测报告、合 格证、产品质量认证证书等一系列文档资料，由甲方会同有关人员根据技术设计要求进行验收。

6、履约保证金：不收取

7、付款方式：

预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付；

进度款：项目完工经初验合格后付至合同价款的60%，初验合格满一年付至合同价款的97%，初验合格起第三年付清余款；

资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内。

资金支付方式：合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

8、质量保证：

（1）乙方应保证所供器材是全新、未使用过的原装合格正品（含配件），进口产品应保证通过正规合法渠道。

（2）乙方应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等.否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

（3）乙方提供的货物必须符合国家有关质量技术标准及相关法律、法规规定的要求。

（4）本项目的主要产品一经确定后，不允许擅自更改；项目验收时，提供的产品品牌、型号、参数等必须与招标文件和技术响应文件产品相符；如因特殊情况需要更改的，须报甲方书面同意，并且更改后的品牌、型号、质量等不得低于原来的要求。否则，所有损失由乙方承担。

（5）本项目的施工质量严格按照相关国家、地方标准进行施工，要求项目施工质量达到合格以上。

（6）乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，符合招标文件技术参数相关要求。在合同履行期限内以及运维期内乙方应对由于设计、工艺、材料或安装施工的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

（7）甲方根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

（8）安装调试及售后服务：

1）乙方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2）乙方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和乙方投标文件中的承诺执行。

3）质保期后的货物维护由双方协商再定。

4）甲方应向乙方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由乙方负责。

5）甲方如要求供方提供招标文件及乙方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

9、违约条款：

（1）乙方不能在合同履行期限内完成合同约定的内容， 应向甲方支付违约金，除不可抗力因素或甲方造成原因外，如乙方发生延期交付，每迟交一天，按合同总金额的0.05%支付违约金，甲方可直接从工程进度支付款中扣除。

（2）乙方没有提供合同约定的设备，或提供的设备型号、规格和性能与合同约定的不符，或设备性能不能满足甲方规定的要求，经甲方书面催告仍不能按时履行或提供的替代设备或设备性能达不到甲方要求，导致合同无法履行的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿全部损失。

（3）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

（4）在运维期内，本合同范围内涉及的各类故障未在合同规定的时间内完成修复的，按照合同附件中考核机制相应的规定进行处罚。因乙方的其他维护服务不能满足招标文件及合同要求，给甲方造成损失的，由乙方承担 1000 元/次罚款。

（5）甲方未按约定期限付款的（在走退还流程的除外），双方协商或仲裁处理。

10、知识产权：乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引 起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求 等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

11、合同生效：本合同经甲方、乙方签字盖章后生效。合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。

12、争议：双方约定，在履行合同过程中产生争议时，由双方当事人协商解决，协商不成时依法向沭阳县人民法院提起诉讼。

13、合同的组成部分

本合同条款、中标通知书、招标文件、投标文件及投标人在开标时的书面承诺、 合同附件(附件 1：设备清单明细及报价表)等都是构成合同的组成部分。

甲方： （盖章）                 乙方： （盖章）

地址：                          地址：

法定（授权）代表人：            法定（授权）代表人：

年       月      日             年       月      日

附件1：设备清单明细及报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 单位 |  | 数量 |  | 规格型号 |  | 交付期 | 制造商 | 产地 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标声明及承诺函

二、投标人基本情况

三、法人授权书

四、开标一览表

五、投标报价明细表

六、中小企业声明函

七、技术要求响应及偏离表

八、项目组成员

九、企业业绩

十、承诺函

十一、投标所需其他材料

### 一、投标声明及承诺函

（采购人名称）：

根据已收到的项目编号为的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按照《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购人，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称： （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

### 二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 需营业执照等证明材料 |  |  |

### 三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

- 投标报价明细表（分包号：**）

| 序号 | 项目类型 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 交付期 | 单位 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动监测站配备的监测设备 | 五参数水质自动分析仪 |  |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 2 |  | 高锰酸盐指数水质自动分析仪 |  |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 3 |  | 氨氮水质自动分析仪 |  |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 4 |  | 总磷水质自动分析仪 |  |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 5 |  | 总氮水质自动分析仪 |  |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 6 |  | 氟化物水质分析仪 |  |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 7 |  | 采水单元 |  |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 8 |  | 配水及预处理单元 |  |  |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 9 |  | 系统控制单元 |  |  |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 10 |  | 辅助单元 |  |  |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 11 |  | 一体化集成站房 |  |  |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 12 |  | 监控预警系统 |  |  |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 13 | 监控预警系统 | 视频监控装置 |  |  |  |  | 套 | 10 |  |  |
| 14 | 运行维护 | 2座全托管运维（含站点水电费、通讯费、月度比对、危废处理等费用）。 |  |  |  |  | 年 | 3 |  |  |
| 注：①本项目为交钥匙工程，项目费用包含：设备采购与安装、水电费、通讯费、月度比对、危废处理等费用，投标人报价为含税全包价并需全面考虑此项目的所有细节，招标人不再为此项目支付额外费用。 ②设备质保期为3年。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
六、中小企业声明函

### 中小微企业声明函（服务、工程项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购代理机构组织的（单位名称）采购编号为，的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元1，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元1，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。3、服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：年___月___日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

备注：1.非残疾人福利性单位不需提供此函。

### 七、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容或打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

### 八、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |

注：如供应商中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

### 九、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 承诺函（格式自拟）

### 十一、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                            邮编：

联系人：                         联系电话：

授权代表：                        联系电话：

地址：                            邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                        包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：1：

法律依据：1：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：1：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。