## 总表
无锡经开和畅实验中学2026年实验室装备采购项目
序号 | 实验室科目名称 | 单位 | 数量 | 座数
1 | 化学吊装实验室 | 间 | 1 | 48座
2 | 物理常规实验室 | 间 | 1 | 48座
3 | 物理吊装实验室 | 间 | 1 | 48座
4 | 化学常规实验室 | 间 | 1 | 48座
5 | 初中化学教学仪器 | 批 | 1
6 | 初中物理学生实验仪器 | 批 | 1

## 化学吊装
48座化学创新实验室
序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位
教师演示区域
1 | 教师演示台 | 2400*700*850mm （±10mm） | 规格：2400*700*850mm （±10mm） 台面:采用新型、环保、基材整体25mm厚（不得加边）的高强度金属树脂理化板。 桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。含330*440mmPP水槽、下水管及三联水嘴。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 三联水嘴：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。开关阀芯为铜质陶瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 下水管：水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。 | 1 | 张
2 | 实验演示多目仪 | 定制 | 1.产品分为主拍摄像及侧拍摄像，支持Windows XP/7/8/10及Android操作系统； 2.主拍摄像：①机身结构：可折叠，关节处采用缓冲止动阻尼转轴，0~90°之间可任意停留（10000次扭力衰减15以内），采用铝合金；摄像头外壳采用ABS磨砂；立管及横管采用铝合金，表面为磨砂阳极氧化；像素大小1.12um*1.12μm；帧速≥5fps，1080P≥26fps；对焦方式：定焦；镜头视场角：D=108°；镜头光学总长：21.94mm±0.5mm；镜头结构：4G+IR；接口：M12*P0.5mm；镜头畸变＜0.5%；储存温度：-20℃~ 70℃；工作温度：0℃~60℃；供电电压：5V；最大工作电流：≤300mA；②实验光源：白色LED灯光，支持多级调光，一级为25%亮度，二级为50%亮度，三级为100%亮度。 3.侧拍摄像：①机身结构：可折叠，可左右旋转调整拍摄位置，关节处采用缓冲止动阻尼转轴，0~90°之间可任意停留，采用铝合金；摄像头外壳采用ABS磨砂；立管及横管采用铝合金，表面为磨砂阳极氧化；像素大小1.4 µm x 1.4 µm；帧速≥15fps，1080P≥30fps；对焦方式：定焦；镜头视场角：D=108°；镜头光学总长：21.94mm±0.5mm；镜头结构：4G+IR；接口：M12*P0.5mm；镜头畸变＜0.5%；储存温度：-20℃~ 70℃；工作温度：0℃~60℃；供电电压：5V；最大工作电流：≤300mA； 4.主体结构：整体采用1.5mm&2.0mm冷轧钢板，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象；盖板采用反弹器，关闭及打开均由按压完成；底座配置配重块及防滑垫； 5.产品只需通过USB2.0接入电脑或者智慧黑板，无需任何外接电源； 6.产品为一体化设计，便于携带及使用。 7.支持接入实验演示多目仪进行实验的搭建过程直播示范； 8.支持直播画面自由组合切换成画中画、双画面、单镜头等格式； 9.支持直播画面接入大屏进行示范教学； 10.支持录制高清示范视频，录制视频可作为探究教学资源； 11.录制视频时支持同步录制教学音频； 12.支持截取实验搭建视频画面为图片； 13.支持打开本地视频进行播放； 14.支持二维码扫描功能； 15.VR版多目仪软件支持理化生VR软件功能，能够打开的化学学科实验数量不低于100个。 16.支持提供含对应版本的VR实验手册。 | 1 | 台
3 | 教师总控电源 | 500*260mm（±5mm） | 教师控制台控制区采用7寸触摸屏操作方式。 1.采用火线，零线双组开管的漏电保护器，电流63A。 2.采用密码开机管理。具有年月日，时分秒，定时自动关机功能。 3.定时关机时间可以教师根据任务要求按需设设定。 4.配置2组国标5孔220V输出插座，2组USB输出孔，5V/2.1A。 5.教师自用低压交流电源电压为0V-18V/3A、19V-30V2A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能。 6.教师自用低压直流电源电压为0V-18.0V/2A、18.1V-30.0V/1.5A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能 7.大电流短时输出。8秒自动关断。 8.直流高压：输出240V或300V的高压，输出电流为100mA,具备过载保护功能. 9.电源的性能符合《JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统》中的相关要求。 | 1 | 台
4 | 教师椅 | 500*500*800mm（±5mm） | 规格：500*500*800mm（±5mm）靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。 | 1 | 把
5 | 智慧环境监测设备 | ≥220*220*60mm | 一、设备模块 1、规格：≥220*220*60mm,机身一体化成型，采用不小于7寸LED屏，四边进行圆角设计，机身周围做条形孔散热设计，表面做高亮白色喷漆处理。 2、24V直流电源供电，可通过传感器模块实现对空气温湿度、光照、甲醛、C02、TVOC、PM2.5和PM10的实时监测。配合环境监测云平台，可通过智慧黑板、一体机、投影机、电脑、平板和手机微信小程序实现室内环境实时监测，也可以通过数据可视化平台呈现所有布设主机的场景环境监测质量，具有一屏显示整体情况和异常数据功能。 2、PM2.5/PM10监测模块：采用激光散射法监测，PM2.5/PM10测量直径：0.3~1、1~2.5、2.5~10um，测量范围:0~999ug/m3，PM10测量范围:0~999ug/m3，体积颗粒物浓度：PCS/0.1L，最小颗粒直径：0.3um，精度：＜±10%，分辨率：0.1ug/m3，重复性：＜10%，输出信号：瞬时PM2.5、PM10浓度。 3、挥发性有机化合物监测模块：采用气敏半导体监测原理，测量范围：0~220PPM，精度：＜±20%，分辨率：0.1PPM，灵敏度：＞3，响应时间：＜10秒。 4、甲醛监测模块：在线监测、扩散式检测方法，测量范围：0~2ppm，分辨率：0.01ppm，精度：＜±4%，稳定性：＜±3%，测量重复性：＜±2%，测量灵敏度：1.1±0.5uA（ppm）。 5、CO2浓度监测模块采用红外测量原理，具备温度补偿功能，测量范围：0~5000PPM，测量精度：±4%，分辨率：1PPM，测量重复性：±1%，预热时间≤180秒，响应时间≤60秒。 6、光照监测模块：低量程光照度测量范围：0~70KLUX，光照度测量精度：±7%，光照度分辨率：1LUX16位数字，光照度测量重复性：±5%，测量稳定时间：0.5秒，响应时间：＜1秒。 7、湿度监测模块：湿度测量范围：0~100RH%，测量精度：±3RH%，分辨率：0.1%RH，重复性：±1%RH。 8、温度监测模块：测量范围：-40~80度，测量精度：±0.5度，分辨率：0.1度，重复性：±0.2度，空气温度漂移：＜±0.1度/年。 13、设备二维码模块：可通过微信扫描设备二维码查询设备监测数据，并可对设备进行远程管理。 二、配套软件及平台 1、室内实时监测数据：实时采集室内空气质量、温湿度、光照、甲醛、C02、TVOC、PM2.5和PM10以及烟雾数据，并通过选择监测参数，可以实时显示曲线； 2、室外环境监测数据：可监测12种天气实况参数（天气现象、室外温度、体感温度、气压、相对湿度、能见度、风向、风向角度、风速、风力等级、云量、露点温度）以及8种室外空气质量实况（室外空气质量、室外首要污染物、PM2.5、PM10、S02、N02、C0、03）； 3、监测数据统计：主机内置存储卡，支持本地查看统计分析显示温湿度、光照、甲醛、C02、TVOC、PM2.5和PM10以及烟雾的1分钟监测数据、1小时监测数据，并通过列表的方式进行呈现； 4、系统音量以及灵敏度设置：可以进行系统音量以及触摸灵敏度参数设置 5、环境监测预警：可通过显示屏进行预警参数设置，当监测参数达到设定的阀值，系统通过内置的喇叭进行预警提醒，并且将预警记录实时推送至云平台进行消息预警，系统主机可支持预警参数设置、预警间隔提醒时间设置以及历史预警记录查询功能； 6、WIFI连接参数设置：可以支持WIFI参数设置，无线连接、本机IP、本机MAC、DHCP配置； 7、上传平台参数设置：可以支持环境监测数据上传至平台参数设置，设置内容为设备编号、从机地址、服务器端IP、服务器端端口号； 8、采样设置：可以支持设置采样时间、HTTP请求时间以及上传平台时间。 9、可对监测设备总数统计，包括设备在线率、设备总数、在线设备、离线设备、报警设备、预警数量以及监测时长等数据展示。 10、设备在线列表：可展示监测设备所在空间名称、设备编号、设备名称、设备在线/离线状态以及上一次在线时间等信息。 11、平台系统可采用云服务器部署方式，支持广域网操作和管理，学校用户支持通过电脑端或手机端完成所有的管理操作，方便学校进行账户管理； 12、学校基础数据管理：应可以对学校、组织机构、监测楼栋以及监测空间进行管理操作功能。 13、用户权限管理：应可以刷新、新增、修改、删除以及查询用户等相应的操作，并给指定的用户赋予不同的角色，也可以给用户直接赋予不同的系统功能授权，平台系统支持自定义角色与权限，满足学校多样化的管理需求，学校可自行分配角色给校内教职工对设备进行管理。 14、监测参数管理：应可以刷新，新增、修改、删除以及查询设备可监测的监测参数，监测参数内容包含参数编号、参数名称、单位、监测计算公式、排序码、监测展示图标以及四级预警参数值，其他联动预警的作用。 15、监测设备管理：应可以刷新，新增、修改、删除以及查询监测设备数据，并可以配置每个监测设备的通道监测参数。 16、监测历史数据：应可以按照空间字段、参数字段、时间字段分类查询，查询出来的数据以列表和曲线的方式进行呈现。 17、24小时监测分析：应可以按照空间进行统计分析所有的监测参数、温湿度24小时变化趋势、温湿度分布比例区间以及各个环境参数24小时趋势图； 18、监测统计数据：应可以按照空间字段、参数字段、时间字段进行分类查询，可按照小时统计查询最大监测值、最小监测值、平均监测值以及按照日统计查询最大监测值、最小监测值、平均监测值，查询统计出来的数据以列表和曲线的方式进行呈现； 19、监测预警数据查询：应可以按照空间字段、时间字段进行分类查询，可查询当前监测空间内的监测参数预警值； 20、独立报警设置：可对环境监测设备独立报警进行管理，设置环境监测设备报警的报警推送次数、报警时间、推送的方式、推送人。 21、联动报警配置：可联动应急突发事件系统联动报警配置进行设置，选择设置报警推送次数、报警时间、推送的方式、推送人。 22、报警联系人：可对报警联系人进行管理，包含添加、编辑联系人邮箱/微信，实现报警推送功能。 23、多报警输出：可实现电话、短信、小程序以及大屏联动报警输出。 | 1 | 套
学生实验区域
1 | 实验桌 | 1200*600*780mm（±10mm） | 规格：1200*600*780mm（±10mm） 台面：采用新型、环保、16mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面。台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。为防止实验操作中液体流出操作台带来不利影响，陶瓷板四周需带一体阻水边（非二次制作而成），阻水边每一边宽度≥55mm。 台身结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长585mm宽56mm高90mm，壁厚3.0mm。下腿规格：长540mm宽51mm高80mm，壁厚3.0mm。 立柱：采用41×95mm，壁厚1.8mm。前横梁采用36×25mm，壁厚1.3mm。中横梁采用34×25mm，壁厚1.3mm。后横梁：采用43×75mm，壁厚1.3mm。加强横支撑件：采用30×60mm椭圆管，壁厚1.5mm。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗:尺寸为480*290*152mm,壁厚3.0mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 整体结构：台面陶瓷板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。 可调脚：高强度可调脚，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 | 24 | 张
2 | 水槽 | 450*600*850mm（±10mm） | 规格：450*600*850mm（±10mm）；水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚3mm，具有防溢出功能。水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。 水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。同时水槽柜自带抽屉封板防止抽屉内物品外漏于水槽柜内，抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型ABS材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。 | 12 | 个
3 | 三联水龙头(大号） | 定制 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：防酸碱、表面环氧树脂喷涂。三联龙头为全铜材质，阀门为陶瓷片密封，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 12 | 个
4 | 排水系统 | 定制 | 排水管规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。储水罐PP材质。 | 12 | 套
5 | 实验凳 | Φ300*450-500mm（±5mm） | 规格：Φ300*450-500mm（±5mm） A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形1.2mm无缝钢管 2、尺寸:16×36×1.45mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm。 | 48 | 条
智能控制系统
1 | 全智能系统控制箱 | 450*200*900mm(±5mm) | 规格：450*200*900mm(±5mm)； 控制箱内置：3P总电源开关1组，3P风机开关1组，学生总控2P漏电保护器一组，交流电源开关1组，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个,风机控制系统1套，急停控制系统1套；配有关键安全系统既长时间不操作，自动切断总电源。电源分组控制系统1套、照明分组控制系统1套、供排水分组控制系统1套。A、摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）B、电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室220V高压及0-30V低压进行单独或分组控制；C、照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制；D、通风控制系统：标配高性能矢量控制变频器，此变频器采用模块化设计，双CPU控制，是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠及高效节能等优点。主要参数指标有：1、 LED显示：频率指示、转速指示、状态指示、异常指示等；2、额定输入电压：三相380V，±15%；3、额定输入频率：50/60 HZ；4、控制方式：空间电压矢量控制；5、输出频率：1.00~50 HZ；6、过载能力：150%额定电流；7、完善的保护功能：输入缺相、短路、欠压、过流、过压、过载、过热等。E、供排水控制系统：供水系统：每个学生终端配置一组水流检测传感器，当供水时自动进行排水控制；摇臂下方配有插拔式自动锁紧供水接口，接口与学生水槽柜之间通过优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可。排水系统：排水由智能化控制系统集中控制，摇臂下方配有插拔式自动锁紧排水接口，接口与学生水槽柜通过具有耐酸、耐碱、耐腐蚀功能的优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可。供排水管具有到位检测功能，水管未拔下，摇臂不能收起（防摇臂误操作收起检测系统） | 1 | 台
2 | 智能控制屏 | 10寸 | 规格：≥10寸高分辨率工业触摸屏，集中控制系统，可执行各选项控制（配一启动按钮开关和一急停开关）1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制；3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制；4、通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量；5、供水控制：对全室供排水进行控制。 | 1 | 套
3 | app吊装控制系统 | 定制 | 1、APP登录，网络注册后进入系统，方便用户找回忘记的密码，给系统升级也提供方便。2、APP可控制总电源的开关；可控制学生实验用低压直流电源（0-30V），学生也可自己调节；可显示当前温度、相对湿度及当前时间；同时还可控制水/电/风/灯的开启与关闭等。3、APP移动设备与智能控制屏可以同步操作。 | 1 | 项
4 | 温湿度探测系统 | 定制 | 系统控制箱内配置精密温湿度传感器，实时监测室内的温度和湿度，实时显示当前环境的温度和湿度，为舒适的室内环境提供实时数据参考 | 1 | 项
顶部集成供给系统
1 | 吊装主体框架 | 定制 | 采用标准模块化组成,整体采用5mm、3mm、2mm及1mm厚冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。端头采用整体ABS注塑成型。 | 12 | 套
2 | 主体保护罩 | 定制 | 铝合金型材，辅件采用ABS板，保护主体构架内的供应系统的安全，防止灰尘进入罩体内。 | 12 | 套
3 | 智能摇臂升降系统 | 定制 | 摇臂接收智能控制系统信号实现远程遥控，动力采用直流24V减速低压电机，连接杆采用65*61*2mm专用铝合金模具一体成型，内部水电分离，功能模块采用注塑模具一体成型，形状为长方形设计，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，可选配网络及上下水模块，同时可以扩展煤气等模块。系统自带障碍物保护功能，具有防夹，防卡功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动停止，具有过流保护功能。 | 12 | 个
4 | 集成功能模块 | 定制 | 采用ABS材质，模具一体成型。模块内部采用双层设计，水电隔离设计，相互不干扰，保证设备安全可靠性。模块内预留高压、低压、网络、上下水接口位置。 | 12 | 套
5 | 电源供应模块 | 220V | 接收智能化控制系统控制，内含新国标5孔插座。可以分组或独立控制电源供给。 | 24 | 组
|  | 0-30V | 1、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，控制采用功能按钮，可以随意设置电压，准确、快捷。贴片元件生产技术，微电脑控制。 2、直流稳压输出：0-16V，额定电流2A；16-30V，额定电流1A。最小调节单元0.1V。交流电压输出：0~18V，额定电流2A；18V-30V，额定电流1A。最小调节单元1V。交直流电源具有过载保护智能检测功能，显示“OVER”过载短路保护提示。采用按钮复位功能免除反复过载冲击负载，保护功能更优。 3、电源配置1.3寸128*64 OLED屏，显示电压，电流，温度，湿度等信息；对比度优于液晶屏，角度广，更具可读性。 4、学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定标识显示后，学生接收教师输送的设定电源电压，教师锁定时，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制。 | 24 | 组
|  | 485模块 | 采用485网络模块接口，即插即用。 | 24 | 组
6 | 保险模块 | 定制 | 系统出现异常时，自动切断电源，确保实验操作时的安全性。 | 24 | 组
7 | 急停装置 | 定制 | 铝合金材质，在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验操作时的安全性。 | 12 | 组
8 | 供电线路 | 定制 | 2.5mm²，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线（国标免检产品）。 | 1 | 项
9 | 智能照明 | 定制 | 1200*80mm，接收智能化控制系统控制，功能面板采用1200*80mm，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用PC一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 24 | 套
10 | 自动给排水系统 | 模块化 | 自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组。 所有排水由智能化控制系统集中控制，三联高低位龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。当学生水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。控制系统设置一键排空功能，可一键将管道内所有的污水排空。 | 12 | 套
11 | 给排水接口 | 定制 | 给排水接口采用PVC材质，具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，具有高密封性能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。 | 12 | 套
12 | 给水管路 | 定制 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 项
13 | 排水管路 | 定制 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 项
14 | 吊装端头 | 510*520* 240mm（±10mm） | 510*520*240mm（±10mm）整体采用ABS材料，抗老化、易清洁；模具一体成型，顶端配置蓝色装饰条。 | 2 | 个
15 | 吊装端头封板 | 定制 | 全钢材质，主要功能是配套于吊装舱体，美观大方。 | 2 | 个
16 | 吊装支架 | 定制 | 采用专业连接件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 1 | 室
17 | 学生端分组控制系统 | 定制 | 定制，每组模块单独设置独立控制装置，包含独立摇臂、独立上水、独立排水、独立电源，每个装置的每个小组可以单独开启、关闭，安全性高、实用性强。 | 1 | 项
18 | 定制辅材及安装 | 定制 | 1、采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。主要辅件有：三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 2、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式；系统结构调试；系统控制调试；室内通风系统调试；给排水调试；供电系统调试；照明系统调试。 | 1 | 项
通风系统 |  |  | 通风系统
1 | 万向吸风罩 | 定制 | 1.关节：高密度PP材质表面磨砂，优化了视觉美感和手握触感可360°旋转调节方向。 2.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。 3.关节连接杆：304不锈钢双头锁杆。 4.关节盖：高密度PP材质表面磨砂。 5.关节松紧选钮：高密度PP材质，内置微形平面推力不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 6.拱形集气罩：直径260mm，高密度PC制成。 7.伸缩导管：4节直径63mm的6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。 8.扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩整体滑下。 9.安装后可根据使用需要达到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。整体美观大方，吻合高水准专业实验室。 | 25 | 个
2 | 室内通风系统 | 定制 | 采用PVC风管，具有耐酸碱性能。 规格：主风管直径200mm，支风管直径≥110mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 1 | 项
3 | 室外通风系统 | 定制 | 采用PVC风管，或PP焊接管具有耐酸碱性能。 规格：主风管直径400mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 1 | 项
4 | 风机 | 6#离心风机 5.5KW | 6#离心风机 5.5KW，转速 1450r/min，流量 6800-14530M3/h，全压 1150-748Pa，噪声符合国家标准,风机外壳和叶轮均采用模具一次成型。配橡胶减震器用于消除专用通风机引起的震动，配防雨帽，PP材质，主要用于对专用通风机的防护。 | 1 | 套
5 | 消音器 | φ400*1000mm | φ400*1000mm,PP材质，内置隔音棉等隔音装置，确保通风室外噪音小于50分贝。 | 1 | 套
6 | 风机软连接 | φ600-φ400mm | φ600-φ400mm,pp材质。进出口接头采用柔性材质，消除因震动引起的微量错位对风机的影响。 | 1 | 套
7 | 风机控制线 | 国标 | 国标：采用交联聚乙烯绝缘﹑铝塑带绕包总屏蔽﹑低烟无卤聚烯烃内衬层﹑钢丝铠装﹑低烟无卤聚烯烃护套耐火计算机对绞控制电缆。电缆的额定电压300/500V，电缆长期工作温度-30～90℃，电缆敷设温度不低于0℃，WDZCN-DJYJP3YP3VR-33电缆弯曲半径不小于电缆直径的12倍，低烟无卤成束阻燃型电缆燃烧时析出气体中HCL含量≤100mg/g。 | 1 | 项

## 物理常规
48座物理常规实验室
序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位
1 | 教师演示台 | 2400*700*850mm（±10mm） | 规格：2400*700*850mm（±10mm） 台面:采用新型、环保、基材整体25mm厚（不得加边）的高强度金属树脂理化板。 桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。含330*440mmPP水槽、下水管及三联水嘴。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 三联水嘴：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。开关阀芯为铜质陶瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 下水管：水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。 | 1 | 张
2 | 实验桌 | 1200*600*780mm（±10mm） | 规格：1200*600*780mm（±10mm） 台面：采用新型、环保、16mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面。台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。为防止实验操作中液体流出操作台带来不利影响，陶瓷板四周需带一体阻水边（非二次制作而成），阻水边每一边宽度≥55mm。 台身结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长585mm宽56mm高90mm，壁厚3.0mm。下腿规格：长540mm宽51mm高80mm，壁厚3.0mm。 立柱：采用41×95mm，壁厚1.8mm。前横梁采用36×25mm，壁厚1.3mm。中横梁采用34×25mm，壁厚1.3mm。后横梁：采用43×75mm，壁厚1.3mm。加强横支撑件：采用30×60mm椭圆管，壁厚1.5mm。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗:尺寸为480*290*152mm,壁厚3.0mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 整体结构：台面陶瓷板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。 可调脚：高强度可调脚，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 | 24 | 张
3 | 功能柱 | 宽≥340mm；深≥210mm；高≥740mm | 规格：宽≥340mm；深≥210mm；高≥740mm，壁厚3.0mm，采用环保型工程塑料一次注塑成型。 主要功能是保护通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌，美观大方。 | 24 | 个
4 | 数控学生电源 |  | 1.学生电源应采用独立变压器的嵌入式受控电源。 2.学生电源显示交直流电压。学生电源既能独立操作，也能被教师控制。 3.学生低压交流电源电压为0V-30V/2A分辨率为1V。具备自动过载保护功能。 4.学生低压直流电源电压为0V-30V/2A，分辩率为0.1V。 要测试1.2V到零V的电压应0.1V可调。 5.学生电源被教师控制及锁定后，不能被操作。 6.液晶显示屏采用≥1.7寸LCD屏，数字显示交流、直流电流。 7.配置1组220V国标5孔插座。保险过载保护。 | 24 | 个
5 | 教师总控电源 | 500*260（±5mm） | 教师控制台控制区采用7寸触摸屏操作方式。 1.采用火线，零线双组开管的漏电保护器，电流63A。 2.采用密码开机管理。具有年月日，时分秒，定时自动关机功能。 3.定时关机时间可以教师根据任务要求按需设设定。 4.配置2组国标5孔220V输出插座，2组USB输出孔，5V/2.1A。 5.教师自用低压交流电源电压为0V-18V/3A、19V-30V2A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能。 6.教师自用低压直流电源电压为0V-18.0V/2A、18.1V-30.0V/1.5A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能 7.大电流短时输出。8秒自动关断。 8.直流高压：输出240V或300V的高压，输出电流为100mA,具备过载保护功能. 9.电源的性能符合《JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统》中的相关要求。 | 1 | 台
6 | 实验凳 | Φ300*450-500（±5mm） | 规格：Φ300*450-500mm（±5mm） A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形1.2mm无缝钢管 2、尺寸:16×36×1.45mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm。 | 48 | 条
7 | 教师椅 | 500*500*800（±5mm） | 规格：500*500*800mm靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格。依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。 | 1 | 条
8 | 仪器柜 | 1080*540*2050mm（±10mm） | 1.规格：1080*540*2050mm（±10mm） 2.材质：PP材质 3.柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4.上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5.下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃。 6.层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7.门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8.门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9.仪器柜内部无可视金属材料，确保了仪器柜的耐腐蚀性及耐候性。 10.柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。 | 5 | 台
9 | 边台 | 4450*600*840（±10）mm | 1.全钢结构4450*600*840（±10）mm 2.台面：采用12mm厚耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 3.柜体：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 4.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 5.铰链：采用采用优质CL225/CL035平板铰链(中号)，开合十万次不变形。 6.滑轨：：抽屉全部采用优质DTC牌16寸三节滚珠轨，开合十万次不变形，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 7.调整脚：柜体内可调节镀锌铁质调整脚. 8.抽屉及门板的材质，横梁框架的材质：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理. | 1 | 组
10 | 边台 | 3950*600*840（±10）mm | 1.全钢结构3950*600*840（±10）mm 2.台面：采用12mm厚耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 3.柜体：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 4.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 5.铰链：采用采用优质CL225/CL035平板铰链(中号)，开合十万次不变形。 6.滑轨：：抽屉全部采用优质DTC牌16寸三节滚珠轨，开合十万次不变形，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 7.调整脚：柜体内可调节镀锌铁质调整脚. 8.抽屉及门板的材质，横梁框架的材质：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理. | 1 | 组
11 | 电气布线（地面以上部分） | 定制 | DN25mm阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 1 | 套

## 物理吊装
48座物理创新实验室
序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位
教室演示控制
1 | 教师演示台 | 2400*700*850mm（±10mm） | 规格：2400*700*850mm （±10mm） 台面:采用新型、环保、基材整体25mm厚（不得加边）的高强度金属树脂理化板。 桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。含330*440mmPP水槽、下水管及三联水嘴。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 三联水嘴：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。开关阀芯为铜质陶瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 下水管：水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。 | 1 | 张
2 | 实验演示多目仪 | 定制 | 1.产品分为主拍摄像及侧拍摄像，支持Windows XP/7/8/10及Android操作系统； 2.主拍摄像：①机身结构：可折叠，关节处采用缓冲止动阻尼转轴，0~90°之间可任意停留（10000次扭力衰减15以内），采用铝合金；摄像头外壳采用ABS磨砂；立管及横管采用铝合金，表面为磨砂阳极氧化；像素大小1.12um*1.12μm；帧速≥5fps，1080P≥26fps；对焦方式：定焦；镜头视场角：D=108°；镜头光学总长：21.94mm±0.5mm；镜头结构：4G+IR；接口：M12*P0.5mm；镜头畸变＜0.5%；储存温度：-20℃~ 70℃；工作温度：0℃~60℃；供电电压：5V；最大工作电流：≤300mA；②实验光源：白色LED灯光，支持多级调光，一级为25%亮度，二级为50%亮度，三级为100%亮度。 3.侧拍摄像：①机身结构：可折叠，可左右旋转调整拍摄位置，关节处采用缓冲止动阻尼转轴，0~90°之间可任意停留，采用铝合金；摄像头外壳采用ABS磨砂；立管及横管采用铝合金，表面为磨砂阳极氧化；像素大小1.4 µm x 1.4 µm；帧速≥15fps，1080P≥30fps；对焦方式：定焦；镜头视场角：D=108°；镜头光学总长：21.94mm±0.5mm；镜头结构：4G+IR；接口：M12*P0.5mm；镜头畸变＜0.5%；储存温度：-20℃~ 70℃；工作温度：0℃~60℃；供电电压：5V；最大工作电流：≤300mA； 4.主体结构：整体采用1.5mm&2.0mm冷轧钢板，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象；盖板采用反弹器，关闭及打开均由按压完成；底座配置配重块及防滑垫； 5.产品只需通过USB2.0接入电脑或者智慧黑板，无需任何外接电源； 6.产品为一体化设计，便于携带及使用。 7.支持接入实验演示多目仪进行实验的搭建过程直播示范； 8.支持直播画面自由组合切换成画中画、双画面、单镜头等格式； 9.支持直播画面接入大屏进行示范教学； 10.支持录制高清示范视频，录制视频可作为探究教学资源； 11.录制视频时支持同步录制教学音频； 12.支持截取实验搭建视频画面为图片； 13.支持打开本地视频进行播放； 14.支持二维码扫描功能； 15.VR版多目仪软件支持理化生VR软件功能，能够打开的化学学科实验数量不低于100个。 16.支持提供含对应版本的VR实验手册。 | 1 | 台
3 | 教师椅 | 500*500*800mm（±5mm） | 规格：500*500*800mm（±5mm）靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。 | 1 | 条
学生实验区域
1 | 实验桌 | 1200*600*780mm（±10mm） | 规格：1200*600*780mm（±10mm） 台面：采用新型、环保、16mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面。台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。为防止实验操作中液体流出操作台带来不利影响，陶瓷板四周需带一体阻水边（非二次制作而成），阻水边每一边宽度≥55mm。 台身结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长585mm宽56mm高90mm，壁厚3.0mm。下腿规格：长540mm宽51mm高80mm，壁厚3.0mm。 立柱：采用41×95mm，壁厚1.8mm。前横梁采用36×25mm，壁厚1.3mm。中横梁采用34×25mm，壁厚1.3mm。后横梁：采用43×75mm，壁厚1.3mm。加强横支撑件：采用30×60mm椭圆管，壁厚1.5mm。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗:尺寸为480*290*152mm,壁厚3.0mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 整体结构：台面陶瓷板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。 可调脚：高强度可调脚，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 | 24 | 张
2 | 实验凳 | Φ300*450-500mm（±5mm） | 规格：Φ300*450-500mm（±5mm） A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形1.2mm无缝钢管 2、尺寸:16×36×1.45mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm。 | 48 | 条
3 | 仪器柜（A） | 1080*540*2050mm（±10mm） | 1.规格：1080*540*2050mm（±10mm） 2.材质：PP材质 3.柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4.上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5.下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃。 6.层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7.门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8.门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9.仪器柜内部无可视金属材料，确保了仪器柜的耐腐蚀性及耐候性。 10.柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。 | 5 | 台
学生吊装电源
1 | 教师电源主控 | ≥450*170*600mm | 1.智能控制柜：内置总电源开关1个，漏电保护器一个，电源保护器1个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套，分组控制系统3套。 2.规格：10寸触摸屏，集中控制系统，可执行各分项分页控制； （1）照明控制：分组控制整室照明； （2）电源控制：控制学生AC220V电源； （3）吊塔控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制。 3.内置温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，给实验提供环境依据及及时提醒教师使用环境。 | 1 | 台
2 | 顶部多模块电源供应装置 |  | 采用ABS材质，模具一体成型。模块内预留高压、低压位置。 | 13 | 个
3 | 模块储藏装置 | ≥400*400*140mm | 采用ABS材质，模具设计一体成型，四周带LED氛围灯。 | 13 | 个
4 | 低压电源模块 | 0-30V | 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用大于4寸液晶显示电源学生交直流电压 。 3、学生交流电源通过上下键0～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2.5A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为0V～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。 5、一个吊舱有2个网络接口，方便随时能上网。 | 26 | 个
5 | 高压电源模块 | 220V | 采用220V，多功能安全插座; | 26 | 个
6 | 灯光照明系统 | 24V | 接收智能化控制系统控制，配置LED灯线1组，灯罩采用PC材质，设计安装透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 13 | 组
7 | 智能升降机构 | ≥500*450*150mm | 采用自动升降牵引装置，牵引轮、牵引绳、壳体，牵引轮转动设置在壳体上，通过挤压轮，挤压轮为可转动设置，牵引轮和挤压轮的边缘分别设置一圈连接槽，牵引绳连接在牵引轮和挤压轮的连接槽中，牵引绳与牵引轮和挤压轮之间存在预紧力。其牵引绳连接在牵引轮和挤压轮之间，牵引绳被牵引轮和挤压轮夹紧，牵引绳与牵引轮和挤压轮之间存在预紧力，牵引轮转动时，牵引绳与牵引轮和挤压轮之间之间的摩擦力，来驱动牵引绳移动，牵引轮正转、反转，来带动牵引绳伸缩移动，牵引电源升降移动。 | 13 | 套
8 | 综合布线 | 国标 | 2.5平方电线，用控制220V；6平方电线，给学生低压电源供电；1平方屏蔽电源线 | 1 | 项
9 | 吊装支架 | 国标 | 环氧树脂喷涂金属吊杆 | 13 | 套
10 | 辅件及调试 | 定制 | 1、国标五金件（不含桁架）；2、升降功能、高低压电源系统调试 | 1 | 间

## 化学常规
48座化学实验室
序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位
1 | 教师演示台 | 2400*700*850mm（±10mm） | 规格：2400*700*850mm（±10mm） 台面:采用新型、环保、基材整体25mm厚（不得加边）的高强度金属树脂理化板。 桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。含330*440mmPP水槽、下水管及三联水嘴。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 三联水嘴：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。开关阀芯为铜质陶瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 下水管：水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。 | 1 | 张
2 | 实验桌 | 1200*600*780mm（±10mm） | 规格：1200*600*780mm（±10mm） 台面：采用新型、环保、16mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面。台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。为防止实验操作中液体流出操作台带来不利影响，陶瓷板四周需带一体阻水边（非二次制作而成），阻水边每一边宽度≥55mm。 台身结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长585mm宽56mm高90mm，壁厚3.0mm。下腿规格：长540mm宽51mm高80mm，壁厚3.0mm。 立柱：采用41×95mm，壁厚1.8mm。前横梁采用36×25mm，壁厚1.3mm。中横梁采用34×25mm，壁厚1.3mm。后横梁：采用43×75mm，壁厚1.3mm。加强横支撑件：采用30×60mm椭圆管，壁厚1.5mm。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗:尺寸为480*290*152mm,壁厚3.0mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 整体结构：台面陶瓷板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。 可调脚：高强度可调脚，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 | 24 | 张
3 | 功能柱 | 宽≥340mm；深≥210mm；高≥740mm | 规格：宽≥340mm；深≥210mm；高≥740mm，壁厚3.0mm，采用环保型工程塑料一次注塑成型。 主要功能是保护通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌，美观大方。 | 24 | 个
4 | 水槽 | 450*600*850（±10mm） | 规格：450*600*850mm（±10mm）；水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚3mm，具有防溢出功能。水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。 | 12 | 个
5 | 上水装置 | 定制 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制 | 13 | 套
6 | 下水装置 | 定制 | 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏 | 12 | 套
7 | 三联水嘴 | 鹅颈 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。开关阀芯为铜质陶瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 12 | 套
8 | 学生安全电源 |  | 1.学生电源采用集中供电的嵌入式受控电源。 2.学生电源显示交直流电压。既能独立操作，也能被教师控制。 3.学生低压交流电源电压为0V-24V/2A分辨率为1V。具备自动过载保护功能。 4.学生低压直流电源电压为0V-24V/2A，分辨率为0.1V。 要测试1.2V到0V的电压应0.1V可调。 5.学生电源被教师控制及锁定后，学生端不能操作。 6.液晶显示屏采用≥1.7寸LCD屏，数字显示交流、直流电流。 7.配置2组220V国标5孔插座。保险过载保护。 | 24 | 套
9 | 教师总控电源 | ≥500*260 | 教师控制台控制区采用7寸触摸屏操作方式。 1.采用火线、零线双组开管的漏电保护器，电流63A。 2.具有年月日、时分秒、定时自动关机功能。 3.定时关机时间，可以教师根据任务要求按需设定。 4.采用7寸触摸屏控制，显示教师和学生交直流电压、电流。 5.分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，每组16A空开控制。 6.配置2组国标5孔220V输出插座，2组USB输出孔，5V/2.1A。 7.教师集中供电控制学生低压，根据学生需求按相应的数值确定。教师监控分四组控制，且有电流监控功能，当电流超过60A过载保护，功率箱指示灯闪烁。 8.教师自用低压交流电源电压为0V-18V/3A、19V-30V2A，分辨率为1V。具备自动过载保护功能。 9.教师自用低压直流电源电压为0V-18.0V/2A、18.1V-30.0V/1.5A，分辨率为0.1V。具备自动过载保护功能 10.大电流短时输出。8秒自动关断。 11.直流高压：输出240V或300V的高压，输出电流为100mA,具备过载保护功能. 12.电源的性能符合《 JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统 》中的相关要求。 | 1 | 套
10 | 实验凳 | Φ300*450-500mm（±5mm） | 规格：Φ300*450-500mm（±5mm） A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形1.2mm无缝钢管 2、尺寸:16×36×1.45mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm。 | 48 | 条
11 | 教师椅 | 500*500*800mm（±5mm） | 规格：500*500*800mm（±5mm）靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格。依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。 | 1 | 条
12 | 洗眼器 | 单眼 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 1 | 套
13 | 电气布线（地面以上部分） | 定制 | DN25mm阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 1 | 套
14 | 给、排水系统（地面以上部分） | 定制 | ф32、ф25、ф20；DN75、DN50给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 1 | 套

## 化学常规器材
初中化学教学仪器
编号 | 名称 | 技术参数、功能参考 | 单位 | 数量
| 斜三口圆底烧瓶 | 250mL(24*24*24) | 个 | 5
| 斜三口圆底烧瓶 | 500mL(24*24*24) | 个 | 5
| 具支U型管 | 15*150mm | 个 | 5
| 具支U型管 | 20*200mm | 个 | 5
| 玻璃燃烧匙 |  | 个 | 5
| 直导管 | 10cm | 个 | 10
| 吸管 |  | 根 | 300
| 4号单孔橡胶塞+短90°导管 | 实验室制二氧化碳用 | 套 | 40
| 4号单孔橡胶塞+120°弯管 | 导管口稍露出橡胶塞，高锰酸钾制氧气用 | 套 | 40
| 1号单孔橡胶塞+短90°导管 |  | 套 | 10
| 空气中氧气含量测定简易装置 | 250mL集气瓶（配双孔胶塞）+直角导管+燃烧匙 | 套 | 5
| 多孔隔板制气体简易装置 | 长颈漏斗+双孔橡胶塞+30mm试管+多孔隔板+短90°导管+乳胶管+止水夹+长90°导管 | 套 | 5
| 分液漏斗制气体简易装置 | 分液漏斗+双孔橡胶塞+250mL锥形瓶+短90°导管+乳胶管+长90°导管 | 套 | 5
| 长颈漏斗制气体简易装置 | 长颈漏斗+双孔橡胶塞+250mL锥形瓶+短90°导管+乳胶管+长90°导管 | 套 | 5
| 计算机数据采集处理系统 | 开放式软件系统，智能接口，温度、湿度、pH值、溶解氧、光等传感器，在线和离线系统，配套专用实验仪器 | 套 | 5
| 制氧机 | 欧姆龙3L | 台 | 1
| 注射器 | 30ML，塑料制 | 只 | 50
| 玻璃片 | 5cm*5cm | 片 | 100
| 打火机 |  | 个 | 50
| 打火枪 |  | 个 | 10
| 电烙铁 | 20W | 个 | 1
| 热熔胶枪 | 80W | 个 | 1
| 热熔胶棒 |  | 根 | 60
| 长颈漏斗 |  | 个 | 80
| 三通阀 | Y形管 | 个 | 10
| 二通阀 | T形管 | 个 | 10
| 60度导管 | 5×10cm | 个 | 80
| 多孔隔板 | 大号适用外径约40mm试管 中号适用外径约25mm试管 小号适用外径约20mm试管 | 套 | 5
| 直形导管 | 5cm | 个 | 10
| 2阶金属阶梯 | 二氧化碳性质实验专用 | 个 | 30
| 铁丝网罩 | 用于演示在电荷平衡时，导体内部的电场强度等于零，从而说明静电屏蔽原理。产品由金属网罩、金属底盘、底座及连接器等组成。1.金属网罩采用铁丝编制而成，外径约210mm，高约270mm。2.金属底盘采用金属板冲压成型，直径220mm。3.底座采用塑料注塑成型，直径100mm。4.连接器为全金属制，由直径14mm钢球、直径5mm金属杆、金属吊链及限位柱构成，金属表面电镀处理。 | 个 | 5
| 电子天平 | 300g,0.01g | 个 | 5
| 电子天平 | 300g,0.001g | 个 | 1
| 空气中氧气含量测定装置(全套) | 500mL集气瓶（配双孔胶塞）+直角导管*2（5*10cm,5*20cm）+燃烧匙+乳胶管+止水夹+500mL烧杯 | 套 | 6
| 500ml塑料喷壶 | 全塑料制。手压式。容积500ml；喷壶头可调整水量的大小。 | 个 | 20
02 | 一般
02020 | 仪器车 | 长、宽、高分别≥600mm、400mm、800mm，不锈钢材质，至少两层，各层带护栏，带防腐垫，一轮带刹车，最大载重60kg | 辆 | 3
02070 | 电动离心机 | 产品由箱体（外壳）、电机、定时开关、调速开关、电源开关、离心管等组成。1.外壳采用金属制，外尺寸：230×270×190(mm)，表面烤漆处理。2.箱体的四脚应采用橡胶吸盘、固定牢固可靠。3.调速：0r/min～4000 r/min 4.容量：20mL×6。5.定时时间：0-60min。6.使用电压：AC220V。 | 台 | 1
02071 | 离心沉淀器 | 手摇式 | 台 | 1
02075 | 酒精喷灯 | 壶体容积≥300ml，火焰高度为150mm～180mm,火焰温度为960℃±60℃，燃烧消耗耗量为2.55±0.15mL/min | 个 | 10
02103-1 | 注射器 | 10mL，塑质 | 只 | 50
02103-2 | 注射器 | 50mL，塑质 | 只 | 20
02103-3 | 注射器 | 100mL，塑质 | 只 | 5
02104 | 塑料烧杯 | 250mL | 个 | 5
02104-1 | 塑料烧杯 | 1000mL | 个 | 5
02104-2 | 塑料烧杯 | 2000mL | 个 | 5
02104-3 | 塑料烧杯 | 5000mL | 个 | 5
02116-1 | 透明水槽 | 圆形半透明，透苯塑料注塑成型。外形尺寸：外径约257mm，高约105mm。 | 只 | 48
02120 | 保温桶 | ≥1.5L，不锈钢内胆,内胆总高不高于100mm | 个 | 5
02121 | 塑料洗瓶 | 250mL，带刻度 | 个 | 60
02122 | 周转箱 | 内径长、宽、高分别≥380mm、280mm、70mm，底部有加强筋 | 个 | 20
02122-1 | 周转箱 | 内径长、宽、高分别≥325mm、220mm、85mm。底部有加强筋。 | 个 | 25
02123 | 实验用品提篮 | 产品为全木质、带提手。可固定试管、试剂瓶等仪器，底部有抽屉。1.提蓝外形尺寸约（不带提手）：450mm×350mm×160mm，底部抽屉深度不小于50mm。2.提手部位为圆柱形，高约250mm（装好后的高度）。3.整体表面刷清漆。 | 个 | 12
02125 | 碘升华凝华管 | 1、由玻璃密封管体和手柄组成，管体和手柄彼此独立，不连通。管的高度≥45mm，直径≥30mm。管内密封碘的质量≥0.1克。2、手柄长≥70mm，直径为Φ6±1mm。3、管体外形端正，玻璃熔接平滑均匀，无气泡、无条纹。管体在90℃热水中检测无泄漏（无气泡溢出）。4、管体应耐80℃温差的急冷骤热。5、升华与凝华的全过程耗时应≤2分钟。 | 个 | 25
03 | 支架
03002 | 方座支架 | 立杆Φ12mm×600mm，方形座210mm×135mm，质量≥1.5kg，配平行夹1个，垂直夹2个，烧瓶夹1个，大铁环、小铁环各1个，吊杆1个 | 套 | 24
03004 | 升降台 | 不锈钢或铝氧化材质。100mm×100mm×150mm | 个 | 24
03004-1 | 升降台 | 1、产品由上面板、下面板、旋转轴、手轮等组成。2、升降范围不小于150mm，载重量不小于10kg。3、工作台面：上面板150mm×150mm，下底板150mm×150mm。4、上下面板均采用不锈钢制。 | 个 | 5
03005 | 万能夹 | 全长≥25cm，杆长15cm，夹口跨距0-60mm | 个 | 5
03006 | 三脚架 | 1．由铁环和3只脚组成。2．铁环内径约73mm ，外径约90mm，厚度约5mm。3．三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，脚长约155mm，直径约6mm，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。4.三脚架整体高约150mm,表面防锈处理。 | 个 | 24
03007 | 泥三角 | 边长＞70mm，瓷质 | 个 | 5
03008 | 试管架 | 塑质，6柱以上，不少于12孔（其中φ32mm以上孔至少一个，其余与φ15mm×150mm试管匹配，另配能存放玻棒、药匙、镊子等6个以上小孔 | 个 | 48
03009 | 漏斗架 | 全木制。1、漏斗架由漏斗板、支杆及底座三部分组成；2、漏斗板表面上有二个锥形孔，孔径约28mm；中部有一个台柱及孔，可以套在支杆上并用M6锁紧螺杆固定，板尺寸约195mm×60mm×13mm。3、支杆为Φ13×300mm。4、底座为长方形：约200mm×80mm×13mm，中部有一个台柱，台柱中间有一个不通的孔，孔与支杆配合适当。 | 个 | 5
03010 | 滴定台 | 1、底座台面为大理石面，尺寸为300×150×16mm；2、立柱由Φ10mm圆钢制成，一端有螺纹并附螺帽及垫片，表面镀铬，置于工作台面上与台面垂直不大于5°；3、底座四脚有塑料垫脚，放置平衡不晃动。 | 个 | 5
03011 | 滴定夹 | 1、塑料制，外形光滑美观。2、固定支杆的部位为塑料带凹槽，滴管夹子弹性强，夹持牢固。3、外形尺寸：230mm×120mm。 | 个 | 5
03012 | 多用滴管架 | 塑料，上下两排各10孔，孔径210mm | 个 | 48
04 | 电源
1 | 测量
11 | 质量
11003 | 托盘天平 | 100g，学生用 | 台 | 25
11003-1 | 托盘天平 | 200g，学生用 | 台 | 25
11010-2 | 电子天平 | 200g，0.1g | 台 | 25
11010-6 | 电子天平 | 1000g，0.1g | 台 | 1
13 | 温度
13001 | 温度计 | 红液，-15℃～100℃ | 支 | 24
13003 | 温度计 | 水银，-15℃～200℃ | 支 | 1
13007 | 数字测温计 | 1.工作参数：220V±10%.2W。2.外形尺寸：200×175×80mm，塑料垂纹外壳，塑料仪器面板，有散热孔。3.测温范围：-55～+199℃。4.测量误差：±0.5℃。5.显示方式：4位LED红色显示。6.传感方式：直接接触式。 | 台 | 1
15 | 电
15011 | 多用电表 | 直流电流0.05mA、0.5mA、5mA、50A、500mA、5A。直流电压：0.25V、1V、2.5V、10V、50V、250V、500V、1000V。交流电压：10V、50V、250V、500V、1000V。电阻：×10、×100、×1K、×10K。电感：2～1000H。电容：0.03μF、0.1μF、0.3μF。晶体管放大系数：0～300HFE。音频电平：－10dB、22dB、36dB、50、62dB。直流电流、电压、电阻2.5级，交流电压5级 | 个 | 5
15016 | 演示电流电压表 | 演示电流电压表为指针式内磁结构，及其测量电路等部分组成。它具有使用方便，性能稳定、安全可靠、演示直观等优点。它共有十四档测量量程，供教学演示实验中作检流计，及测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压等之用。二、主要规格及技术参数：1、测量范围：DCA:-500μA-0-+500μA，0-10-100mA-1-5A；DCV：0-5-10V；ACA:0-10-100mA-1-5A；ACV:0-10-50-250V；2、基本误差：±2.5%；3、阻尼时间：≤6S；4、重量：1Kg | 个 | 5
16 | 其它
16001 | 密度计 | ＞1g/cm³ | 支 | 5
16001-1 | 密度计 | ＜1g/cm³ | 支 | 5
16003 | 酸度计(pH计) | 笔式 | 台 | 5
2 | 专用仪器
26 | 化学
26001 | 水电解演示器 | 铂电极，5分钟内气体体积，氢气＞120ml,氧气大于60ml | 台 | 5
26002 | 水电解实验器 | 1.使用电源电压：DC16～24V；2.底座（塑料）、玻管两支和锥形嘴等组成；3.电极为合金。4.玻管：外径15±1mm，长度260±3mm，容积约35mL；5.活塞密封性能良好。6.玻件应光洁透明，厚度不小于1mm，烧结口厚薄均匀，平整光滑牢固。6.底座稳固，外形尺寸：149mm×88mm×24mm。 | 台 | 48
26003 | 原电池实验器 | 1、供中学化学课学生分组进行原电池实验用。2、产品由容器、电极板（铜板、锌板、铝板）、电极卡、容器盖、接线柱组成。3、容器由透明塑料制成，内腔尺寸：60mm×30mm×75mm。4.电极板尺寸：60mm×15mm×1mm。 | 个 | 50
26005 | 贮气装置 | 产品由出水管、贮水室、导气阀、贮气室、底座、乳胶管等组成。1.贮气装置用优质透明塑料和ABS工程塑料注塑成型、表面清晰、无划痕、气泡、飞边等现象。3、贮气装置外形尺寸：直径160mm,高200mm。表面标有刻度线，最小刻度200mL，容量3000mL。4、各焊接部位牢固、密封、无漏气现象。 | 台 | 5
26009 | 分子间隔实验器 | 产品由盛液显示柱、油酸、注射器5ml、底座组成。显示柱带底座为透明塑料注塑成型，容量不小于20mL，高度不小于100mm。底盘直径45mm。 | 件 | 5
26010 | 溶液导电演示器 | 由演示板及盛液盒组成，至少五组相同的演示电路，匹配不少于5个盛液盒 | 台 | 5
26011 | 微型溶液导电实验器 | 金属电极，笔式，所需溶液不超过3mL | 套 | 50
26015 | 化学实验装置磁性教具 | 产品由示教板、磁块、化学装置示意平面图组成。示教板共38块，采用厚度为2mm的白色塑料板制作，尺寸为80×45mm，示教板背面嵌装塑料磁铁，38种化学装置示意平面图印制于示教板上，并分别编有“1～38”序号，所有示意图印制正确、清晰、醒目。外盒为塑料制，并有提手。 | 套 | 1
26017 | 化学实验废水处理装置 | 不小于20升/次，无极变速双搅拌，附循环泵 | 套 | 1
26019 | 气体实验微型装置 | 反应容器不超过30mL，能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳等多种气体的制备和性质实验 | 套 | 5
52 | 化学
6 | 玻璃仪器
60 | 计量
60001 | 量筒 | 10mL | 个 | 24
60001-2 | 量筒 | 50mL | 个 | 24
60001-3 | 量筒 | 100mL | 个 | 10
60001-4 | 量筒 | 500mL | 个 | 2
60012 | 量杯 | 250mL | 个 | 5
60012-1 | 量杯 | 1000mL | 个 | 5
60012-2 | 量杯 | 2000mL | 个 | 5
60012-3 | 量杯 | 5000mL | 个 | 5
60023 | 容量瓶 | 250mL | 个 | 1
60023-3 | 容量瓶 | 500mL | 个 | 1
60041 | 滴定管 | 酸式，25mL | 支 | 1
60041-2 | 滴定管 | 碱式，25mL | 支 | 1
60052 | 移液管 | 1mL | 支 | 1
60052-1 | 移液管 | 2mL | 支 | 1
60052-2 | 移液管 | 5mL | 支 | 1
60052-4 | 移液管 | 25mL | 支 | 1
61 | 加热
61001 | 试管 | Ф12mm×75mm | 支 | 50
61001-1 | 试管 | Ф15mm×150mm | 支 | 50
61001-2 | 试管 | Ф18mm×180mm | 支 | 50
61001-3 | 试管 | φ20mm×200mm | 支 | 50
61001-4 | 试管 | Ф30mm×200mm | 支 | 30
61001-6 | 试管 | φ25mm×200mm | 支 | 10
61008-1 | 具支试管 | φ20mm×200mm | 支 | 10
61009 | 硬质玻璃管 | Ф15 mm×150mm | 支 | 10
61009-1 | 硬质玻璃管 | φ20mm×250mm | 支 | 20
61020-2 | 烧杯 | 25mL | 个 | 50
61020-3 | 烧杯 | 50mL | 个 | 50
61020-4 | 烧杯 | 100mL | 个 | 50
61020-5 | 烧杯 | 250mL | 个 | 50
61020-6 | 烧杯 | 500mL | 个 | 50
61020-7 | 烧杯 | 1000mL | 个 | 30
61033 | 烧瓶 | 250mL，圆底，长颈 | 个 | 5
61033-4 | 烧瓶 | 250mL，平底，长颈 | 个 | 5
61041 | 锥形瓶 | 100mL |  | 50
61041-1 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 50
61051 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 个 | 10
62 | 一般
62001 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 50
62001-1 | 酒精灯 | 250mL | 个 | 5
62004 | 抽滤瓶 | 500mL | 个 | 2
62005 | 抽气管 |  | 个 | 2
62006 | 干燥器 | 160mm | 个 | 2
62007 | 气体发生器 | 250mL | 个 | 5
62021 | 冷凝器 | 直形，300mm | 支 | 5
62023 | 牛角管 | 应接管，φ18mm×150mm | 支 | 5
62031 | 漏斗 | φ60mm | 个 | 50
62031-1 | 漏斗 | φ90mm | 个 | 5
62033 | 安全漏斗 | 直形 | 个 | 5
62033-1 | 安全漏斗 | 双球 | 个 | 5
62035 | 分液漏斗 | 100mL，锥形 | 个 | 10
62035-1 | 分液漏斗 | 50mL，球形 | 个 | 10
62039 | 布氏漏斗 |  | 个 | 2
62071 | T形管 |  | 个 | 5
62072 | Y形管 |  | 个 | 5
62073 | 滴管 | 长度≥10cm,胶头采用硅胶材质 | 支 | 50
62073-1 | 滴管 | 长度≥20cm,胶头采用硅胶材质 | 支 | 20
62074 | 离心管 | 直形 | 支 | 10
62075 | 干燥管 | 单球，Ф15mm×150mm，球径30mm | 支 | 5
62075-1 | 干燥管 | U型，Ф15mm×150mm | 支 | 5
62075-2 | 干燥管 | U形，φ20mm×200mm |  | 5
62079-1 | 活塞 |  | 支 | 5
62091-1 | 圆水槽 | 圆形，Φ270mm×140mm，玻璃质，透光率≥85％ | 个 | 6
62093 | 玻璃钟罩 | 具口，φ150mm×250mm | 个 | 2
63 | 容器
63002 | 集气瓶 | 60mL | 个 | 50
63002-1 | 集气瓶 | 125mL | 个 | 50
63002-2 | 集气瓶 | 250mL | 个 | 50
63002-3 | 集气瓶 | 500mL | 个 | 20
63005 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL，包括钟式瓶盖、橡胶塞、铜制燃烧匙、毛玻片 | 个 | 5
63011 | 广口瓶 | 60mL | 个 | 50
63011-1 | 广口瓶 | 125mL | 个 | 50
63011-2 | 广口瓶 | 250mL | 个 | 50
63011-3 | 广口瓶 | 500mL | 个 | 5
63011-4 | 广口瓶 | 60mL，棕色 | 个 | 50
63011-5 | 广口瓶 | 125mL，棕色 | 个 | 50
63011-6 | 广口瓶 | 250mL，棕色 | 个 | 10
63021 | 细口瓶 | 60mL | 个 | 50
63021-1 | 细口瓶 | 125mL | 个 | 50
63021-2 | 细口瓶 | 250mL | 个 | 50
63021-3 | 细口瓶 | 500mL | 个 | 5
63021-4 | 细口瓶 | 1000mL | 个 | 5
63021-5 | 细口瓶 | 3000mL | 个 | 20
63021-6 | 细口瓶 | 60mL，棕色 | 个 | 50
63021-7 | 细口瓶 | 125mL，棕色 | 个 | 50
63021-8 | 细口瓶 | 250mL，棕色 | 个 | 5
63021-9 | 细口瓶 | 500mL，棕色 | 个 | 5
63021-10 | 细口瓶 | 1000mL，棕色 | 个 | 5
63037 | 下口瓶 | 5000mL | 个 | 5
63041 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 50
63041-1 | 滴瓶 | 60mL | 个 | 50
63041-2 | 滴瓶 | 30mL，棕色 | 个 | 50
63041-3 | 滴瓶 | 60mL，棕色 | 个 | 50
64 | 材料和配套用品
64001 | 坩埚 | 30ml，瓷质 | 个 | 5
64002 | 坩埚钳 | 长度≥200mm | 个 | 60
64003 | 烧杯夹 | 不锈钢材质，长度≥200mm | 个 | 5
64005 | 镊子 | 125mm，圆嘴，不锈钢 | 个 | 60
64005-1 | 镊子 | 200mm，圆嘴，不锈钢 | 个 | 10
64006 | 试管夹 | 木质，长度≥200mm，宽度20mm，厚度20mm。开口距≥25mm | 个 | 60
64007 | 止水皮管夹 | 弹簧型，钢丝直径≥Φ3㎜ | 个 | 60
64008 | 螺旋皮管夹 |  | 个 | 50
64034 | 隔热网 | 金属网尺寸≥125mm×125mm，陶土敷面直径≥80mm | 个 | 50
64041 | 燃烧匙 | 燃烧勺铜制，柄长度≥200mm。 | 个 | 50
64042 | 药匙 | 单头，塑质。长度≥150mm | 个 | 60
64042-1 | 药匙 | 双头，塑质。长度≥150mm | 个 | 60
64051 | 玻璃管 | 长度随机 | 千克 | 6
64051-1 | 玻璃管 | 长度随机 | 千克 | 5
64053 | 玻璃棒 | 长度随机 | 千克 | 5
64053-1 | 玻璃棒 | 长度随机 | 千克 | 5
64061 | 软胶塞 | 000号，上底直径12.5mm，下底直径8mm，高17mm | 千克 | 2
64061-1 | 软胶塞 | 00号，上底直径15mm，下底直径11mm，高20mm | 千克 | 2
64061-2 | 软胶塞 | 0号，上底直径17mm，下底直径13mm，高24mm | 千克 | 2
64061-3 | 软胶塞 | 1号，上底直径19mm，下底直径14mm，高26mm | 千克 | 2
64061-4 | 软胶塞 | 2号，上底直径20mm，下底直径16mm，高26mm | 千克 | 2
64061-5 | 软胶塞 | 3号，上底直径24mm，下底直径18mm，高26mm | 千克 | 2
64061-6 | 软胶塞 | 4号，上底直径26mm，下底直径20mm，高28mm | 千克 | 2
64061-7 | 软胶塞 | 5号，上底直径27mm，下底直径23mm，高28mm | 千克 | 2
64061-8 | 软胶塞 | 6号，上底直径32mm，下底直径26mm，高28mm | 千克 | 2
64061-9 | 软胶塞 | 7号，上底直径37mm，下底直径30mm，高30mm | 千克 | 2
64061-10 | 软胶塞 | 8号，上底直径41mm，下底直径33mm，高30mm | 千克 | 2
64061-11 | 软胶塞 | 9号，上底直径45mm，下底直径37mm，高30mm | 个 | 10
64061-12 | 软胶塞 | 10号，上底直径50mm，下底直径42mm，高32mm | 个 | 10
64061-13 | 软胶塞 | 11号，上底直径56mm，下底直径46mm，高34mm | 个 | 10
64061-14 | 软胶塞 | 12号，上底直径62mm，下底直径51mm，高36mm | 个 | 10
64061-15 | 软胶塞 | 13号，上底直径69mm，下底直径55mm，高38mm | 个 | 10
64062 | 橡胶管 | 外径9mm，内径6mm，含胶量为40%乳白色，拉伸有弹性 | 千克 | 3
64063-1 | 乳胶管 | 外径6mm，内径4mm乳胶管，长1m，拉伸强度≥21MPa，扯断伸长率≥700％ | 米 | 60
64064 | 单孔塞 | 3、6、7号，孔径为4mm或6mm | 个 | 60
64065 | 双孔塞 | 7号，孔径为4mm或6mm | 个 | 60
64067 | 洗耳球 | 60mL | 个 | 5
64071 | 试管刷 | 总长度≥250mm，直径≥Φ30mm | 个 | 60
64072 | 烧瓶刷 |  | 个 | 5
64080 | 结晶皿 | φ60mm | 个 | 5
64081 | 表面皿 | φ60mm | 个 | 50
64081-1 | 表面皿 | φ100mm | 个 | 10
64084 | 培养皿 | φ60mm | 个 | 5
64084-1 | 培养皿 | φ120mm | 个 | 5
64086 | 研钵 | φ60mm，瓷质 | 个 | 50
64086-1 | 研钵 | φ90mm，瓷质 | 个 | 5
64088 | 蒸发皿 | φ60mm，瓷质 | 个 | 60
64088-1 | 蒸发皿 | φ100mm，瓷质 | 个 | 5
64091 | 反应板 | 6孔，瓷质 | 个 | 60
64092 | 井穴板 | 9孔 | 个 | 60
64092-1 | 井穴板 | 6孔，附带6个双导气管的井穴塞 | 个 | 60
64094 | 滴管 | 塑料滴管 | 支 | 50
64100 | 直角导管 | φ5mm～φ6mm、管壁厚度＞0.8mm,55mm×70mm，90° | 个 | 50
64100-1 | 直角导管 | φ5mm～φ6mm、管壁厚度＞0.8mm,70mm×180mm，90° | 个 | 50
64102-1 | 钝角导管 | φ5mm～φ6mm、管壁厚度＞0.8mm,55mm×140mm，120° | 个 | 50
64103 | 尖嘴导管 | φ5mm～φ6mm、管壁厚度＞0.8mm， | 个 | 60
80 | 实验材料
80201 | 初中化学实验材料 | 黄铜片、蜡烛、剪刀、焊锡丝、炭棒2根、导线两色各1米、电灯泡（220V、25W）、木板、电珠（1.5V、2.5V、3.8V、4.8V、6.2V各2只）、砂纸。 | 份 | 50
82 | 安全防护用具
82001 | 工作服 | 具有防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力 | 件 | 3
82003 | 护目镜 | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击 | 个 | 50
82004 | 防护面罩 | 防冲击面屏，采用聚碳酸酯作材料，耐45m/s粒子冲击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起到头部与面部双重保护作用。适用于有飞溅的碎片、液体、化学药品和熔化的金属、辐射热等危险场所 | 个 | 1
82005 | 防毒口罩 | 有活性炭 | 个 | 2
82007 | 耐酸手套 | 耐酸（碱）手套 | 双 | 10
82006 | 手套 | 一次性手套 | 双 | 10
| 手套 | 一次性乳胶手套 | 盒 | 1
82008 | 手套 | 机械危害防护手套 | 双 | 10
82009 | 洗眼器 | 1.玻璃制品。 2.符合卫生器械的规定。 3.方便冲洗眼睛使用。 | 套 | 1
82010 | 简易急救箱 | 急救箱内应配备以下药品及器材：双氧水1瓶；植物薄荷膏、驱蚊精油1套装；甲紫溶液1瓶；汞溴红溶液1瓶；医用脱脂棉2包；医用棉签2包；医用绷带2卷；橡皮胶1卷；创可贴18张；手术剪1把；镊子2把；压舌板（木、不锈钢）各1个；体温计1支；笔式手电筒1支。铝合金箱1个。箱内有隔层，箱外有提手和背带，尺寸：355mm×185mm×210mm。 | 件 | 1
| 灭火毯 | 玻璃纤维材质，1200mm * 1800mm | 件 | 1

## 物理常规器材
序号 | 仪器名称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量
初中物理学生实验仪器
3 | 烧杯 | 500ml | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径为70mm,口部外径79mm内径65mm，总高97mm | 个 | 25
4 | 烧杯 | 1000ml | 100ml，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，底座直径63mm,筒直径为30mm,总高260mm，壁厚1-2mm | 个 | 25
5 | 钓鱼线 | 白色6号 | 6号，线径0.40m/m，总长2000mm，透明盒装，尺寸75*70*18mm | 盒 | 25
6 | 剪刀 | 180*65mm | 钢制，表面防锈处理。手握部分采用塑料套，总长160mm。 | 把 | 25
7 | 胶头滴管 | L=90mm | 90mm直形，滴管直径10mm,尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm，配有胶头。胶头组装后长度约110mm | 根 | 50
8 | 玻璃棒 | D=6mmL=200mm | Φ6mm,长200mm，粗细均匀，两端烧结使其光滑 | 根 | 25
9 | 带钩双孔木块 | 100*60*30mm | 两孔带挂钩实木块100*60*30mm，底部贴有橡胶皮 | 块 | 25
10 | 测力计 | 5N | 5N。1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2.盒体外形尺寸：150mm×35mm×18mm。3.最小刻度：0.1N。4.金属表面防锈处理。 | 根 | 25
11 | 测力计 | 10N | 10N。1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2.盒体外形尺寸：150mm×35mm×18mm。3.最小刻度：0.2N。4.金属表面防锈处理。 | 根 | 25
12 | 摩擦布 | 与斜面轨道尺寸一致 | 材质：棉尺寸1000*100mm | 块 | 25
13 | 长方体组 | 套件 | 含铜、铁、铝、木材 4 种材质，包括 6 cm3 、8 cm3、10 cm3、12 cm3、14 cm3、20 cm3 等 6种不同体积 | 组 | 25
14 | 蜡烛 | 8*72mm | 石蜡材质直径10mm高57mm，10个/包，总尺寸52*60*22mm | 包 | 25
15 | 电池 | 1号 | 1.5V/节 | 节 | 50
16 | 电池盒 | 1号电池盒 | 仪器可放置1号电池，可做串联使用。1.各触点采用不锈钢或铜制，并装有红黑接线柱，接触良好。2.盒体材料采用ABS塑料注塑成型，每个的外形尺寸：100mm×40mm×29mm。 | 个 | 50
17 | 小灯泡 | 2.5v0.3A | 螺口，2.5V0.3A，灯泡直径11mm,长度23mm | 个 | 50
18 | 小灯泡 | 3.8v0.3A | 螺口，3.8V0.3A,灯泡直径11mm,长度23mm | 个 | 50
19 | 小灯座 | 定制 | 由底座、接线柱和螺旋式灯座等组成，与E10小电珠配用。底座采用酚醛塑料等硬质绝缘材料制成；灯座采用厚度不小于0.5mm的磷铜片制成，中心触点应采用厚 0.3 mm～0.4 mm 的磷铜材料，具有弹性，连接片为铜片；接线柱直径为 4 mm,有效行程≥4 mm，接线柱螺帽应防止旋出。产品外形尺寸：长75mm*宽35mm*高32mm | 个 | 50
20 | 单刀开关 | 单刀单掷 | 1、由底座，接线柱，闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成。2、底座：黑色塑料，尺寸：74mm×34mm×10mm ,工作电压不超过36V，工作电流不超过6A。 | 个 | 50
21 | 导线 | （300mm）红色 | 长度分别为300mm；线径3mm,单芯4mm香蕉插头，纯铜导线；红色 | 根 | 50
22 | 导线 | （300mm）蓝色 | 长度分别为300mm；线径3mm,单芯4mm香蕉插头，纯铜导线；蓝色 | 根 | 50
23 | 鳄鱼夹 | 单柄夹插孔4mm | 带有防护套，小号，长度：53mm适应范围：尾部可以插4.0mm香蕉插头，开口最大尺寸8mm | 个 | 100
24 | 电流表 | 0.6A3A | 0.6 A、3 A 双量程，2.5 级，压降：75mV。基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的 2.5％，产品外形尺寸：125*80*75（mm） | 个 | 25
25 | 电压表 | 3V15V | 3 V、15 V 双量程，2.5 级，满度电流：1mA。基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的 2.5％，产品外形尺寸：125*80*75（mm） | 个 | 25
26 | 滑动变阻器 | 10Ω | 10Ω，2A，误差<±10%；滑杆采用正六边形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱有防松动装置；额定电流工作30min温升≤300℃。产品外形尺寸：155*45*65mm | 个 | 25
27 | 滑动变阻器 | 20Ω | 20Ω，2A，误差<±10%；滑杆采用正六边形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱采用插头形式；额定电流工作30min温升≤300℃。产品外形尺寸：155*45*65mm | 个 | 25
28 | 定值电阻 | 5Ω | 规格5Ω、1.5 A,阻值误差W±l%；按额定电流连续工作 15 min 后，电阻外壳两侧温升低于60 K；按额定 电流连续工作2 h后外壳不会出现焦灼、熔 化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化在 1%以内，外形尺寸：长100mm*宽30mm*高41mm | 个 | 25
29 | 定值电阻 | 10Ω | 电阻圈配件 | 个 | 25
30 | 定值电阻 | 15Ω | 规格15 Ω、 0.6 A，阻值误差W±l%；按额定电流 连续工作 15 min 后，电阻外壳两侧温升低于45 K；按额定 电流连续工作2 h后外壳不会出现焦灼、熔 化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化在 1%以内，外形尺寸：长100mm*宽30mm*高41mm | 个 | 25
31 | 小磁针 | 菱形小磁针 | 小磁针外形尺寸：φ35 mm×15 mm，封在塑料料盒内，磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥5mT | 个 | 50
32 | 螺线管 | 180*140*43mm | 产品由底板，线圈，手柄磁针等组成。底座塑料制成，M3红黑接线柱各一个，尺寸约10×8.5×1.2cm；透明线圈由纯铜漆包线单层绕线，绕向清晰可见，长约7.4cm,内径3.9cm,外径4.5cm；手柄磁针的手柄为透明塑料材质，尺寸约11×1.5×0.3cm,磁针为黑底，内部加注液体，直径约2.5cm,厚约0.7cm。 | 套 | 25
33 | 圆柱形铁芯 | φ15*100mm | φ15*100mm | 根 | 25
34 | 安培力实验器 | 定制 | 用于中学物理探究通电导体在磁场中的受力情况。仪器由带轨道的底座、U型磁铁、空心铜管、框型导线等组成。底座采用塑料注塑成型，外形尺寸：110mm×75mm×13mm。 | 套 | 10
35 | 灵敏电流计 | ﹣30uA-0-+30uA | 30 μA，G0 档表头内阻 80 Ω～125 Ω，G1 档表头内阻 2400 Ω～3000 Ω，产品外形尺寸：125*80*75（mm） | 个 | 25
36 | 电阻定律实验器 | 电阻率镍铬丝 | 由底板、2 种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线 2根（长均为 500 mm，直径分别为 0.5 mm、0.3mm）；镍铬线 2 根（长分别为 500 mm、300 mm，直径均为 0.3 mm） | 个 | 25
37 | A4实验方格纸A4（170*250mm） | 195*270mm | 产品尺寸为195*270mm，方格尺寸为170*250mm | 张 | 100
38 | 条形磁铁 | 71*20*5mm | 铁氧体制作，尺寸不小于：71*20*5mm，学生分组实验用。 | 块 | 25
39 | 滑轮组套件 | 定制 | 由单滑轮4件、二并滑轮2件、二串滑轮2件、可卡滑轮2件构成，每个滑轮组中至少有1个可止动滑轮，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮9.8 N，串及并滑轮为19.6 N，支杆滑轮为9.8N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于90％，并、串滑轮的效率不应低于75％ | 套 | 25
40 | 方形有机玻璃水槽 | 110*110*90mm | 方形有机玻璃水槽，外形尺寸：110*110*90mm | 个 | 25
41 | 小铁球 | D=20mm | 材质：不锈钢440C，直径：20mm | 个 | 25
42 | 物体重心实验器 | 123*123*50mm | 仪器由实验板、重垂、支柱（附顶针）、底座组成。实验板有圆形、半圆形、正方形、长方形、三角形、梯形、多边形板七种形状各一块。板的边角上开有小孔，板的重心处装有轴承。透明亚克力盒包装，盒子尺寸：123*123*50mm | 套 | 10
43 | 液体内部压强实验器（套装） | 定制 | 1、本仪器由承压盒、支杆、胶膜等组成。 2、承压盒的内经约Φ36mm，转轴孔径Φ3.8mm。3、支杆由Φ3.8mm的低碳钢制成，一端弯成为90°±1°，表面电镀（或油漆）。 | 套 | 10
44 | 液体对器壁压强演示器 | 260ml刻度亚克力圆柱管 | 透明圆筒壁同一直线上不同高度处有3 个喷嘴，对面有1 个喷嘴；配4 个喷嘴塞或盖，有表示深度的标尺。透明筒由塑料压制而成，底部直径103mm，口部直径116mm，深300mm。 | 个 | 10
45 | 钩码 |  | 每盒50g钩码10个 | 盒 | 25
46 | 钩码 |  | 200或钩码 | 个 | 10
49 | 斜面小车实验套装 （新课标） |  | 1.刻度长木板800mm 2.铁棍（配铁架台用） 3.6孔木块 4.塑料小桶（含线） 5.塑料小车 6.滑轮 7.金属挡板 | 套 | 25
50 | 摩擦力演示器 |  | 供中学物理教学演示滑动摩擦力、静摩擦力存在、大小决定因素等实验用。产品由主机、演示测力计2N、支撑架摩擦块等组成。1.工作电压：220V 50Hz；2.电机功率：50W；3.调速：无极调速；4.主机外壳采用冷轧板冲压成型，表面烤漆处理，外形尺寸：310mm×90mm×100mm。4.摩擦块为木质，中心有一沉孔，直径27mm，深10mm，外形尺寸：80mm×45mm×22mm。两边有限位。 | 套 | 4
演示实验仪器
2 | 卷尺 | 5m经典黄色 | 外壳塑料+尺带金属，L=5m，产品尺寸66*66*28mm | 把 | 6
3 | 游标卡尺 | 精度0.02mm | 亚光电镀，碳钢整体热处理，量程0mm～150mm，分度值0.02mm；尺框微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠的固定在尺身上；带深度尺，装蓝色塑料盒，产品尺寸：230*80*10mm | 把 | 6
4 | 螺旋测微器 | 精度0.01mm | 量程0mm～25mm，分度值0.01mm；螺杆和螺母全量程范围内充分啮合，配合良好，无明显卡滞和轴向窜动，螺杆与轴套配合良好无明显径向摆动，锁紧装置能有效锁紧测微装置，产品外盒包装尺寸138*65*27mm | 把 | 6
5 | 铅垂线 | 23mm×14mm | 材质：黄铜重12.5g23mm×14mm | 套 | 6
6 | 潜水艇模型 | 定制 | 1． 产品由透明球体、配重块、吸排气筒等组成。 2． 透明球体直径≥70mm。 3． 吸排气筒容量：0～20ml。 4． 透明塑胶管长度≥20cm. 5． 各处配合无漏气现象。 | 套 | 6
7 | 惯性演示器 | 定制 | 1、本仪器为工程塑料制作而成，由蓝色壳体、红色启动键、拉簧、红色绳线、金属挡片、玻璃球等组成。2、壳体为塑料制品，尺寸为：158mm×72mm×75mm。3、红色启动键为塑料制品，按键直径为13mm，滑杆长53mm，启动键装入壳体后，滑杆露出长度不小于3mm，启动键运行灵活、无阻滞现象。4、拉簧用弹簧钢丝制成，表面镀锌。5、玻璃球直径不小于20mm。 | 套 | 5
8 | 内聚力演示器 | 定制 | 由 2 个铅圆柱体、旋转式刮削器、挤压器、2根扳杆及挤压架组成；挤压架采用铁质结构，2个铅圆柱体应能装入挤压器中，通过螺旋实现挤压；刮削器由转柄、刀片和刀轴组成，削平的两铅圆柱体端面压在一起后，承受轴向拉力应≥60 N | 套 | 5
9 | S型小钩 | 65mm*18.5mm | 不锈钢材质，长度65mm，大钩宽度29mm，小钩宽度25mm, | 个 | 2
10 | 空气压缩引火仪 | 定制 | 由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成。气缸用透明有机玻璃制作，内径Φ10mm，外径Φ25mm，长130mm，底座Φ62mm，手柄Φ40mm，活塞杆Φ9mm。，组装后产品高度180mm,活塞体应使用弹性材料制成，活塞与气缸气密性应良好，连续压缩引火100次后密封圈性能不变。应能引燃脱脂棉，不应使用硝化棉 | 套 | 10
11 | 马德堡半球 | D=60mm | 由橡胶半球、拉手组成，无需抽真空，橡胶半球直径60mm,两半球吸紧后厚度为46mm,拉手尺寸：25mm*40mm | 对 | 6
12 | 马德堡半球 | D=130mm | 1、铸铁制成半球（圆盘）的合口处边表面粗糙度最大允许值为3.2um，当半球（圆盘）的内外压强差为0.0677Mpa(500mmHg)，经30分钟后，其压强不低于0.064MPa（480mmHg），内外压差用准确度不低于1.5级真空表测量。2、半球（圆盘）外径不小于Φ105mm，内经不小于Φ75mm。3、半球（圆盘）为铸铁、拉环为铁件，须进行时效处理，消除内应力，防止变形。4、旋塞和抽气管咀由黄铜制成。外径Φ8mm，旋塞一端装有与通气孔方向一致的旋片，旋塞应松紧适宜、转动灵活。5、产品外表面喷漆、平整、光滑、无毛刺。两半球（圆盘）的合口处和旋塞应进行成组匝配。 | 套 | 1
13 | 玻璃板 | 10cm*10cm0.15~0.2cm厚度 | 透明玻璃材质，边长10cm*10cm厚度0.15~0.2cm | 块 | 1
14 | 集气瓶 | 125ml | 125mL透明钠钙玻璃制，底部直径56mm，颈部直径39mm，口部内径33mm，总高105mmm。 | 个 | 2
15 | 玻璃导管 | 90度D=8mmL=85+55mm | ∅8mm，—端长度为55mm，—端长度约85mm，形状为直角，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 1
16 | 短颈漏斗 | D=60mmH=110mm | 硼硅玻璃制，漏斗口径60mm，斗茎长60mm，总长105mm,下口磨成45º角，斜口边口倒角，耐水性HGB3级 | 个 | 1
18 | 真空玻璃罩 | 压力表气阀调节 | 由透明可密封容器和压力表组成；可封容器密封性好，能将容器内气压抽到低于-0.085MPa,并在10s内保持气压低于-0.080MPa；可演示声音真空不能传声实验，透明罩体直径100mm高165mm，底座225*115*45mm,组装后最高200mm | 个 | 1
19 | 抽气筒 | 两用抽气筒（手持式） | 不锈钢材质，活塞胶垫，气嘴外径9mm±0.1mm，长度22mm，台阶口；抽气压强达到6.7kPa时放置30s，漏气引起的压强变化应≤2.6kPa；充气压强达到290kPa时，放置30s，漏气引起的压强变化应≤9.8kPa，抽气筒身直径25mm,把手尺寸：直径20mm*长90mm，产品外形尺寸：90*350*29mm | 个 | 1
20 | 乳胶管 | 内径7mm外径10mmL=1000mm | 透明橡胶材质，7mm外径10mmL=1000mm | 根 | 1
22 | 五线激光源 | 激光器 | 塑料外壳，采用5V直流电源，可以发射出5束光，各光束平行，能形成平行光，且每束光可单控。产品外形尺寸不小于：185*85*40（mm） | 个 | 6
24 | 连通器 | 170mmX150mmX103mm | 由粗直管、细直管、细弯折管、细带球管等组成，尺寸170mmX150mmX103mm，黑色圆形带锥底座，底座直径103mm,放桌子上平稳；粗管外径25mm,细管外径12mm,无色透明材料透光率≥90% | 个 | 6
25 | 串并联电路演示板 | 600*400*67.3 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，，脚宽32mm脚长182.5mm，安装后两脚间距326mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电源接线柱、单刀开关3、24V灯泡4只、24V开关电源。产品外形尺寸600*400*67.3mm | 套 | 2
26 | 电能表原理说明器 | 600*400*67.3 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，，脚宽32mm脚长182.5mm，安装后两脚间距326mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：透明款电能表、开关、五孔插座、家用螺口E27灯泡。产品外形尺寸600*400*67.3mm | 套 | 1
27 | 寒署表 | 235×53×12mm | 1.由木质材料镶嵌玻璃棒芯组成。2.采用摄氏（℃）和华氏（℉）木板双刻度，面板标有：摄氏 -40℃～50℃；华氏 -40℃～120℃的标志。3.玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。4.温度准确度：±1℃（0℃～30℃）。5.最小分度值：1℃。6.尺寸：约260mm×52mm×8mm。7.可悬挂。 | 个 | 1
28 | 发光二极管红色 | 22*30*30mm孔径7.8mm*3 | 红色，尺寸：直径3mm*灯泡长度5.3*脚长17/19mm额定电压：1.8V~2.2V | 个 | 1
29 | 发光二极管黄色 | 22*30*30mm孔径7.8mm*4 | 黄色，尺寸：直径3mm*灯泡长度5.3*脚长17/19mm额定电压：1.8V~2.2V | 个 | 1
30 | 手摇发电机 | 110mm×125mm*100mm | 手摇式，透明外壳。小型发电机由齿轮、正负极接头、灯炮、手柄等组成。空载输出电压应6.0V，输出电流:0.2A。 | 个 | 1
31 | 电磁铁 | 套件 | 演示用，蹄形圆铁、柱形圆铁、大头针、连接线、桥板、骨架、小磁针（1对）、线圈。蹄形圆铁表面均应做防锈处理，直径8mm，需配有羊眼挂钩。骨架一对，长度30mm。柱形圆铁表面均应做防锈处理，直径8mm，长度40mm。 | 个 | 1
32 | 试电笔 | 定制 | 优质材料手柄，感应式警报检测，根据环境变化的需要调整相应的档位 | 个 | 1
33 | 塑料水槽 | 270*200*100mm | 产品为半透明塑料注塑成型。外形尺寸：250mm×180mm×100mm,水槽表面无瑕疵。 | 个 | 25
34 | 电能表 | 110(长）*59（宽）*168（高度）mm | 单相。1.电压：220V 10（40）A 50Hz 1600imp/kw.h。2.塑料外壳，尺寸：105mm×45mm×145mm。 | 个 | 1
36 | 焦耳定律演示器 | 30307306401 | 主要配置及特征参数J： 由透明贮液筒、底座、电阻、数显温度计等组成。 核心产品技术指标hx： 外形尺寸666*470mm（±5mm）；上下为铝型材结构，6063-T5材料,具有良好的抗拉强度，表面黑色氧化细喷砂处理。左右为ABS塑料精密注塑成型边框；仪器面板表面印有原理电路图，配有透明透明贮液筒（带底座）3个，电阻4个，一次实验可直接完成以下焦耳定律相关演示。 能够完成的教学演示： 电流热效应；焦耳定律中热量与电阻的关系；焦耳定律中热量与电流的关系；焦耳定律中热量与通电时间的关系。 能完成的基本实验活动：55.观察电能转化为内能的实验现象（九年级P11） 66.探究电流产生热量与哪些因素有关（九年级P99） | 套 | 2
41 | 保险丝作用演示器 | 600*400*67.3 | 手提式带支脚。1、面板尺寸；450mm×310mm。2、面板布局合理、标志字迹清晰、插接使用方便。3、外接电压：220V 50Hz，电流表1只。4、应配置12V 21W灯泡1只，12V 10W灯泡1只。5、演示直观，可见度好。 | 套 | 1
42 | 电磁波的发送和接收演示器 | 定制 | 发射器频率225MHz～250MHz,等幅、调幅；接收器有声、光、电显示。产品由发射机部分、接收机部分、电表演示接收器、放大接收器四大部分构成。 | 个 | 1
44 | 螺旋弹簧组 | 定制 | 由拉力极限分别为4.9N、2.94N、1.96N 0.98N和0.49N的5种弹簧构成；各弹簧带长50mm挂钩（有指针），两端应为圆拉环，附标度板 | 套 | 25
48 | 电学实验箱 | 450×321×171mm(±5mm) | 箱体规格：450×321×171mm(±5mm)。 材质：炭黑色优质PC材料箱盖，橙色增强型ABS树脂材料箱体，紫色增强型PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型J扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 主要配置及特征参数J： 滑动变阻器（20Ω，2A）1个、4mm红黑香蕉导线各4根、双端灯笼插头2个、鳄鱼夹4个、3.8V小灯泡4个、导体与非导体套装1套、双向两档开关模块3个、双向三档开关模块2个、直角导线模块4个、直角带插座模块2个、双插座模块3个、直线模块4个、灯座模块2个、单端插座模块2个、红色LED模块1个、直线带插座模块1个、250欧电位器模块1个、5Ω电阻模块1个、10Ω电阻模块1个、15Ω电阻模块1个、T型导线模块2个、T型插座模块2个、四联电池盒1个、镍铬合金电线（d=0.2mm,长30m）1盒、镍铬合金电线（d=0.4mm,长30m）1盒、铜线（d=0.2mm，长30m）1盒、铁线（d=0.2mm，长30m）1盒、玻棒1个、胶棒1个、验电羽2个等。 核心产品技术指标hx： 电学模块组件： 规格：尺寸64×64×32mm；主要材质：ABS工程塑料、PC；工艺：塑料注塑成型；功能描述：①、结构特点：镀金触点连接，拼图式插接方式，上盖四边凹凸式对插接口，下盖四边滑槽，底部一个磁钢卡槽，可扩展为磁吸式电学模块；②、可用多种电子元件组成功能模块，经过拼插组合可以组合成多种电学功能电路，也可以在电学模块上插接拓展功能组件，形成特定功能产品，用以完成对应的实验。 四联电池盒： 规格：尺寸120×96×45mm，3个4mm香蕉插座接口，配4节5号AA电池，双电源输出DC3V\DC6V，开关1个，LED灯1个；主要材质：壳体为紫色ABS工程塑料、下盖为墨色半透明PC；工艺：塑料注塑成型；功能描述：提供两档电压DC3V\DC6V，开关控制输出，自带LED输出显示灯，有输出电压时LED点亮。 能完成的基本实验活动：44.观察摩擦起电现象（九年级P32） 60.探究电流与电压、电阻的关系（九年级P74） 61.用电流表测量电流（九年级P46） 62.用电压表测量电压（九年级P57） 63.连接串联电路和并联电路（九年级P42） 64.用电流表和电压表测量电阻（九年级P80） 65.探究串联电路和并联电路中电流、电压的特点（九年级P49和P61） | 箱 | 1
49 | 能源与可持续发展实验箱 | 450×321×171mm(±5mm) | 箱体规格：450×321×171mm(±5mm)。 材质：炭黑色优质PC材料箱盖，橙色增强型ABS树脂材料箱体，紫色增强型PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型J扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 主要配置及特征参数J： 带支撑杆风扇（112mm*92mm，d=12mm）1套、带支撑杆电机（144mm*35mm，d=12mm）1套、5寸三叶桨2个、温差发电器（铝制，60*50mm）1个、滑行座2个、太阳能电池1套、太阳能电池支架（65mm*30mm）1个、黑色铝桶（75mm*25mm）1个、原色铝桶（75mm*25mm）1个、玻璃烧杯（高硼硅，250ml）1个、100ml塑料烧杯1个、75mm塑料漏斗1个、红水温度计（-10～110度）1个、4mm红黑香蕉导线各2根、钓鱼线1盒、大号密封盒1个、水泵1个、注射器1个、水流指示器1个、硅胶管2段、数字万用表1个、6.2V小灯泡2个、单插座模块2个、直角插座模块2个、灯座模块1个、小电机模块1个、红色LED模块1个、双插座模块1个、直角模块4个等。 核心产品技术指标hx： 带支撑杆电机： 规格：电机φ35×50mm、支撑杆φ12×115mm、2个4mm香蕉输出插座；主要材质：不锈钢、铝、铜；工艺：精加工；功能描述：通过三叶桨的转动，产生电能输出。 温差发电器： 规格：温差发电器主体60×50×26.5mm，温度计插孔1个，帕尔贴元件1件，使用温度范围-10～40°C，输出电压0～3V；主要材质：铝；工艺：细喷砂本色阳极化；功能描述：用途冷热温差发电的演示应用。 太阳能电池： 规格：65×35×3mm，带2个4mm香蕉插头线；功能描述：通过卤素灯照射产生电能， 用于研究太阳能发电和光照的关系等。 电学模块组件： 规格：尺寸64×64×32mm；主要材质：ABS工程塑料、PC；工艺：塑料注塑成型；功能描述：①、结构特点：镀金触点连接，拼图式插接方式，上盖四边凹凸式对插接口，下盖四边滑槽，底部一个磁钢卡槽，可扩展为磁吸式电学模块；②、可用多种电子元件组成功能模块，经过拼插组合可以组合成多种电学功能电路，也可以在电学模块上插接拓展功能组件，形成特定功能产品，用以完成对应的实验。 能完成的基本实验活动：68.利用新能源设计并制作一种模型（1、风力发电2、利用风能抽水3、使用温差电池发电4、热能转换成电能5、热能转换成动能6、使太阳能电池发电驱动电机7、将机械能转换成电能8、驱动水轮等。）（九年级P165） | 箱 | 1
50 | 眼球仪 | 772*470（±5mm | 主要配置及特征参数J： 由眼球仪主体（含眼球剖面图）、五线激光光源、光学零件（正常眼球玻璃、远视眼球玻璃、近视眼球玻璃、近视镜玻璃、远视镜玻璃）组成。 核心产品技术指标hx： 眼球仪主体： 外形尺寸772*470（±5mm）；上下为铝型材结构，6063-T5材料,具有良好的抗拉强度，表面黑色氧化细喷砂处理。左右为ABS塑料精密注塑成型边框；功能描述：整体为磁吸附式结构，配有眼球剖面图，光学零件及五线激光光源可以吸附在矩形光盘上演示眼睛的工作原理及视力矫正实验。 五线激光光源： 规格：尺寸133*89*30mm，工作电压DC3V；主要材质：ABS工程塑料、铜；工艺：塑料注塑成型；功能描述：激光光学光源，磁吸式，内置电池可充电，提供1～5线平行光源（中间绿色光源），配合光学零件可直接或眼球仪主体或其他磁性材料上完成多种光路的演示实验。 光学零件： 产品组成：正常眼球玻璃、远视眼球玻璃、近视眼球玻璃、近视镜玻璃、远视镜玻璃。 规格：统一厚度20mm；主要材质：PMMA；工艺：精加工、抛光；功能描述：磁吸式，配合激光光源可直接或吸附在眼球仪主体或其他磁性材料上进行光线折射等相应光学实验。 能够完成的教学演示： 眼睛的工作原理；近视眼矫正；远视眼矫正等。 能完成的基本实验活动：41.模拟近视眼和远视眼的矫正（八年级上册P100） | 套 | 3
51 | 磁吸电路实验箱 | 450×321×171mm(±5mm) | 箱体规格：450×321×171mm(±5mm)。 材质：炭黑色优质PC材料箱盖，橙色增强型ABS树脂材料箱体，紫色增强型PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型J扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 主要配置及特征参数J： 灯座（110×50×31mm，可磁吸）3个、小灯泡（1.5v）5个、小灯泡 （3.8v）5个、1号电池盒（132.7×56.7×33mm，可磁吸）4个、1号电池4个、单刀单掷开关（110×50×31mm，可磁吸）3个、单刀双掷开关（110×50×31mm，可磁吸）1个、5Ω定值电阻（110×50×31mm，可磁吸）1个、10Ω定值电阻（110×50×31mm，可磁吸）1个、15Ω定值电阻（110×50×31mm，可磁吸）1个、待测电阻（110×50×31mm，可磁吸）1个、4mm红黑香蕉导线各4根、滑动变阻器（磁吸，20欧姆）1个、红色发光二极管（110×50×31mm，可磁吸）1个、绿色发光二极管（110×50×31mm，可磁吸）1个等。 核心产品技术指标hx： 1号电池盒（磁吸）： 产品组成：由壳体、弹簧、弹片、香蕉插头接线柱等组成；壳体尺寸规格：132.7*56.7*33mm（±5mm）；壳体材质工艺：ABS塑料精密注塑成型；功能描述：有串联接插口，配合1号电池及其他相关器材进行电学实验、电磁学实验及其他需要提供直流电源的实验。内嵌磁铁，也可以吸附在磁性黑板或其他磁性材料上进行相关实验。 定值电阻（磁吸）： 产品组成：由绝缘底座、电阻、香蕉插头接线柱等组成；规格：双接口4mm香蕉插座，5Ω1.5 A、10 Ω1.0 A、15 Ω0.6 A 各1个。绝缘底座尺寸：110*50*31mm（±5mm），材质工艺：ABS塑料精密注塑成型；功能描述：磁吸式，作为用电器接入电路中进行相关电学实验，也可吸附在磁性黑板或其他磁性材料上进行演示操作。 灯座（磁吸）： 产品组成：由绝缘底座、灯座、香蕉插头接线柱等组成；规格：双接口4mm香蕉插座，底座尺寸：110*50*31mm（±5mm）；绝缘底座尺寸：110*50*31mm（±5mm），材质工艺：ABS塑料精密注塑成型；功能描述：磁吸式，配合小灯泡作为用电器与其他相关器材进行电学、电磁学及其它需要灯泡的实验，也可吸附在磁性黑板或其他磁性材料上进行演示操作。 单刀单掷开关（磁吸）： 产品组成：由绝缘底座、开关闸刀、香蕉插头接线柱等组成。规格：双接口4mm香蕉插座，底座尺寸：110*50*31mm（±5mm）；绝缘底座尺寸：110*50*31mm（±5mm），材质工艺：ABS塑料精密注塑成型；功能描述：作为控制电路的开关与其他相关器材进行电学实验、电磁学实验及其他需要控制电路通断的实验，也可吸附在磁性黑板或其他磁性材料上进行演示操作。 能够完成的教学演示： 作为控制电路的开关与其他相关器材进行电学实验、电磁学实验及其他需要控制电路通断的实验。 能完成的基本实验活动：60.探究电流与电压、电阻的关系（九年级P74） 61.用电流表测量电流（九年级P46） 62.用电压表测量电压用电压表测量电压（九年级P57） 63.连接串联电路和并联电路（九年级P42） 64.用电流表和电压表测量电阻（九年级P80） 65.探究串联电路和并联电路中电流、电压的特点（九年级P49和P61） | 箱 | 1
初中物理学生拓展实验仪器
1 | 量热器 | 定制 | 一、构造：1、外筒，2、盖架，3、量筒（铝制），4、护热套，5、接线盖塞，6、接线柱，7、接线棒，8、电热丝，9、橡皮塞，10、盖塞，11、搅拌器。二、技术要求：1、电热线为镍络电阻线，阻值为2Ω或1Ω。2、电热丝工作状态中，电流为1.7~2A,电压6V时，100mL水通电10分钟时，达到升温度10℃。 | 套 | 25
2 | 压力压强演示器 | 定制 | 压强小桌，尺寸≥200 mm×100 mm×100 mm；配套多孔弹性材料，尺寸≥220mm×120 mm×50 mm | 套 | 10
3 | 阿基米德原理实验器 | 定制 | 包括筒、圆柱体、溢液杯、低重心浮筒、低重心浮筒配重等 | 套 | 25
4 | 铁粉盒70*90mm | 65*50mm | 透明塑料盒子长70mm*宽90mm*厚10mm，内封铁屑 | 盒 | 25
5 | u型磁铁 | 85*105*（20*30 | D-CG-LU-100，表面磁感应强度≥0.055T | 个 | 10
6 | 导线 | （1000）红色 | 长度分别为1000mm；线径3mm,单芯4mm香蕉插头，纯铜导线；红色 | 根 | 25
7 | 导线 | （1000）蓝色 | 长度分别为1000mm；线径3mm,单芯4mm香蕉插头，纯铜导线；蓝色 | 根 | 25
8 | 自制温度计DIY手工 | 定制 | 带瓶塞的小玻璃瓶，瓶身直径33mm,总高73mm,口径16mm，配套有一根牙签、塑料吸管、盛有红色颜料的小瓶 | 套 | 25
9 | 滚摆D=90不锈钢 | 定制 | 包括摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架等。摆轮采用不锈钢材质，直径90mm；摆轴采用钢材制作，直径6mm，长130mm；横梁长200mm；悬线配置2m长的尼龙摆体前10次的回升累计递减量应≤65mm | 套 | 10
10 | 气球 | 10英寸 | 乳胶气球，10英寸，光面 | 个 | 25
11 | 玻璃导管 | D=8mmL=200mm | 外径∅8mm，内径∅5mm，壁厚1.5mm,长度约200mm，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 25
12 | 单摆球组 | 5球单摆 | 外盒：长59mm×宽44mm×高30mm，大球直径20mm，大孔径3mm小孔径1.5mm；小球直径13mm，大孔径3mm小孔径1mm；红球直径15mm，大孔径2.5mm小孔径1mm；蓝球直径20mm，大孔径3mm小孔径1.5mm | 套 | 25
13 | 小沙袋50g | 50g | 方形60mm×60mm50g，内装稻壳，外包帆布材质，带绳 | 个 | 25
14 | 小铁球 | D=15mm | 材质：不锈钢440C，直径：15mm | 个 | 25
15 | 斜面轨道245 | 245mm | 铝合金材质，尺寸245*100*20mm，轨道底部采用滑轨设计，配有斜面轨道连接件 | 套 | 25

## 生物吊装(D款侧面) (hidden)
48座生物吊装(D款侧面通风)实验室 | [8 empty] | 返回总表
序号 | 名称 | 规格 | 技术参数、规格、功能 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 参考图片
教师演示区域
1 | 教师演示台 | 700*2400*850mm | 规格：2400*700*850mm 台面:采用新型、环保、基材整体25mm厚（不得加边）的高强度金属树脂理化板。 桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。含330*440mmPP水槽、下水管及三联水嘴。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 三联水嘴：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。开关阀芯为铜质陶瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 下水管：水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。 为保证产品质量及从环保角度保障实验室人员健康，产品必须符合以下技术参数及要求： ★1.台面表面耐污染性能要求：符合第三方检测机构耐污染性能测试，至少通过45项化学试剂测试，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。检测：1、盐酸（37%）；2、硝酸（65%）；3、氢氧化钠（40%）；4、硫酸（98%）；5、氢氟酸（40%）；6、氨水（28%）；7、甲醛（37%）；8、双氧水（3%）；9、苯酚；10、四氯化碳等45种及以上试剂。 ★2.台面环保性能：符合第三方检测机构性能测试，检测结果需符合以下技术指标并提供相应的检测结果及报告证明文件：甲醛释放量小于0.1mg/l。 ★3.台面物理性能1：通过第三方检测机构检测，a、表面耐水蒸气，结果为5级，无变化；b、抗冲击性能大于等于4.0mm；c、表面耐划痕2.5N表面无大于90%的连续划痕。 ★4.台面物理性能2：通过第三方检测机构检测，吸水厚度膨胀率，检测结果≤0.2%；表面耐磨磨耗值≥55mg，表面情况，磨350转以后无露底现象。表面耐香烟灼烧，结果为5级，无明显变化。 ★5.台面物理性能3：通过第三方检测机构检测，静曲强度检测结果≥105Mpa，弹性模量≥10640Mpa，耐光色牢度>4级。 ★6.台面提供符合GB/T35601-2017标准，要求检测项目包含挥发性有机化合物（72h），检验结果苯含量≤1.20（μg/m³），甲苯≤2.61（μg/m³），二甲苯≤2.39（μg/m³），单项判定均为合格。 ★7.台面提供符合GB18584-2001检测标准，满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤1.1、镉：≤0.02、铬≤0.3、汞：未检出）。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），原件现场核查。且报告中须反应台面以上 1～7 项技术指标。 ★8.教师演示台整体通过GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》检测依据，垂直静载荷试验(主桌面）测试，要求零、部件应无断裂或豁裂，应无永久性松动，应无严重影响使用功能的磨损或变形，活动部件的开关应灵便，测试结果为：合格。 ★9.教师演示台提供符合GB18584-2001检测标准，满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤1.1、镉：≤0.02、铬≤0.3、汞：未检出）。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），原件现场核查。且报告中须反应第 8～9 项教师演示台技术指标。 ★10.冷轧钢板提供符合GB/T1740-2007《漆膜耐湿热测定法》标准，检测项目包含耐湿热性，检测结果至少10h无异常。 ★11.冷轧钢板提供符合GB/T230.1-2018《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法》标准,洛氏硬度(HRA)检测结果不小于34。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），原件现场核查。且报告中须反应第 10～11 项冷轧钢板技术指标。 12.代理商需提供生产厂家针对本项目授权书、售后服务承诺书和技术参数确认函原件。 | 1 | 张 | 3850 | 3850
2 | 实验演示多目仪 | 定制 | 1.产品分为主拍摄像及侧拍摄像，支持Windows XP/7/8/10及Android操作系统； 2.主拍摄像：①机身结构：可折叠，关节处采用缓冲止动阻尼转轴，0~90°之间可任意停留（10000次扭力衰减15以内），用铝合金CD纹黑色阳极氧化装饰；摄像头外壳采用ABS磨砂；立管及横管采用铝合金，表面为黑色磨砂阳极氧化；像素大小1.12um*1.12μm；帧速≥5fps，1080P≥26fps；对焦方式：定焦；镜头视场角：D=108°；镜头光学总长：21.94mm±0.5mm；镜头结构：4G+IR；接口：M12*P0.5mm；镜头畸变＜0.5%；储存温度：-20℃~ 70℃；工作温度：0℃~60℃；供电电压：5V；最大工作电流：≤300mA；②实验光源：白色LED灯光，支持多级调光，一级为25%亮度，二级为50%亮度，三级为100%亮度。★③外观和结构：a)产品表面无明显的凹痕、划伤、裂纹、变形和污染；表面涂覆层均匀，无起泡、龟裂、脱落和磨损；金属零部件无锈蚀及其他机械损伤。b)零部件紧固无松动，开关、按钮和其他控制部件灵活可靠；检测结果：合格。光学有效像素总数：光学有效像素应不小于产品标准规定的标称值的90%；检测结果：1600W； 分辨率4656*3496；视觉分辨率：1000TVL。白平衡：a)在D65和TL84光源照明下，所拍摄图像中白色或灰色图像测试R/G和B/G在0.85～1.15之间；b)在A光源照明条件下，测试R/G和B/G在0.6～1.4之间，检测结果：合格。动态范围：动态范围值不小于5，检测结果：合格。色彩还原误差≤34.8CIE L*a*b*：D65光源：Max色彩误差≤33.3；TL84光源：Max色彩误差≤34.8；像面亮度均匀性≥125.3%；几何失真≤3.0，检测结果：合格。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），原件现场核查。且报告中须反应以上③项技术指标。 3.侧拍摄像：①机身结构：可折叠，可左右旋转调整拍摄位置，关节处采用缓冲止动阻尼转轴，0~90°之间可任意停留，用铝合金CD纹黑色阳极氧化装饰；摄像头外壳采用ABS磨砂；立管及横管采用铝合金，表面为黑色磨砂阳极氧化；像素大小1.4 µm x 1.4 µm；帧速≥15fps，1080P≥30fps；对焦方式：定焦；镜头视场角：D=108°；镜头光学总长：21.94mm±0.5mm；镜头结构：4G+IR；接口：M12*P0.5mm；镜头畸变＜0.5%；储存温度：-20℃~ 70℃；工作温度：0℃~60℃；供电电压：5V；最大工作电流：≤300mA；★②外观和结构：a)产品表面无明显的凹痕、划伤、裂纹、变形和污染；表面涂覆层均匀，无起泡、龟裂、脱落和磨损；金属零部件无锈蚀及其他机械损伤。b)零部件紧固无松动，开关、按钮和其他控制部件灵活可靠；检测结果：合格。光学有效像素总数：光学有效像素应不小于产品标准规定的标称值的90%；检测结果800W； 分辨率：3264*2448;视觉分辨率：800TVL。白平衡：a)在D65和TL84光源照明下，所拍摄图像中白色或灰色图像测试R/G和B/G在0.85～1.15之间；b)在A光源照明条件下，测试R/G和B/G在0.6～1.4之间，检测结果：合格。动态范围：动态范围值不小于5，检测结果：合格。色彩还原误差≤35.0CIE L*a*b*：D65光源：Max色彩误差≤34.7；TL84光源：Max色彩误差≤35；像面亮度均匀性≥102.7%；几何失真≤3.0%；检测结果均为合格。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），原件现场核查。且报告中须反应以上②项技术指标。 4.电子目镜需满足以下参数：放大倍数：40～5000倍，成像元件：彩色CMOS，尺寸≥1/2.5"(5.70x4.28)；分辨率：≥2592x1944,500万以上像素；信噪比：≥50db；白平衡：自动白平衡；AGC控制：低增益/高增益；逆光补偿：自动/手动；可以接驳中小学按配备标准装备的显微镜。 5.主体结构：整体采用1.5mm&2.0mm冷轧钢板，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象；盖板采用反弹器，关闭及打开均由按压完成；底座配置配重块及防滑垫； ★（1）提供冷轧钢板符合GB/T1740-2007《漆膜耐湿热测定法》标准，检测项目包含耐湿热性，检测结果至少10h无异常。 ★（2）提供冷轧钢板符合GB/T230.1-2018《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法》标准,洛氏硬度(HRA)检测结果不小于34。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），原件现场核查。且报告中须反应以上（1）～（2）项技术指标。 6.产品只需通过USB2.0接入电脑或者智慧黑板，无需任何外接电源； 7.产品为一体化设计，便于携带及使用。 | 1 | 台 | 2365 | 2365
3 | 实验演示多目仪应用软件 | 定制 | 1.支持接入实验演示多目仪进行实验的搭建过程直播示范； 2.支持直播画面自由组合切换成画中画、双画面、单镜头等格式； 3.支持直播画面接入大屏进行示范教学； 4.支持录制高清示范视频，录制视频可作为探究教学资源； 5.录制视频时支持同步录制教学音频； 6.支持截取实验搭建视频画面为图片； 7.支持打开本地视频进行播放； 性能指标 1.主摄像头直播画面延时<1秒； 2.辅助摄像头直播画面延时<1秒； ★响应文件中提供符合国家版权局颁发的实验演示多目仪应用软件著作权证书（复印件盖供应商公章）。 | 1 | 套 | 5995 | 5995
4 | 教师电源 | 500*260mm | 教师控制台控制区采用7寸触摸屏操作方式。 1、采用火线，零线双组开管的漏电保护器，电流63A。 2、采用密码开机管理。具有年月日，时分秒，定时自动动关机功能。 3、定时关机时间可以教师据任务要求按需设设定。 4、2组国标5孔220V输出插座，2组USB输出孔，5V/2.1A。 5、教师自用低压交流电源电压为0V-18V/3A、19V-30V2A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能。 6、教师自用低压直流电源电压为0V-18.0V/2A、18.1V-30.0V/1.5A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能 7、大电流短时输出。8秒自动关断。 8、直流高压：输出240V或300V的高压，输出电流为100mA,具备过载保护功能. 9、电源的性能应符合《JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统》中的相关要求。 | 1 | 台 | 1560 | 1560
5 | 教师椅 | 500*500*800mm | 规格：500*500*800mm靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。 | 1 | 把 | 308 | 308
学生实验区域
1 | 实验桌 | 2850*710*780mm | 规格：2850*710*780mm台面：采用新型、环保、16mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面。台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。为防止实验操作中液体流出操作台带来不利影响，陶瓷板四周需带一体阻水边（非二次制作而成），阻水边每一边宽度≥55mm。 为保证产品质量以及从环保角度保障实验室人员健康，产品必须符合以下技术参数及要求： ★（1）台面表面耐污染性能要求：符合第三方检测机构耐污染性能测试，至少通过62项化学试剂测试，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。检测：1、盐酸（37%）；2、硝酸（65%）；3、氢氧化钠溶液（40%）；4、硫酸（98%）；5、高氯酸饱和溶液；6、氨水（28%）；7、甲醛溶液（37%）；8、双氧水（10%）；9、苯酚；10、四氯化碳；11、硫酸钠饱和溶液；12、正己烷；13、石脑油；14、红药水（医用）；15、甲苯；16、甲酚；17、异戊醚；18：硝酸银溶液（1%）；19、四氢呋喃；20、乙酸乙酯；21、三氯化铁（10%）；22、碘酒等以上62项试剂。 ★（2）台面满足第三方检测机构环保性能测试，甲醛检测结果为：未检出。 ★（3）台面吸水率检测：满足第三方检测机构性能测试，检测结果平均值≤0.08%。 ★（4）台面重金属检测：满足第三方检测机构性能测试，铅溶出量＜0.5mg/L或者＜0.02mg/dm2；镉溶出量＜0.05mg/L或者＜0.002mg/dm2。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），原件现场核查。且报告中须反应台面以上（1）～（4）项技术指标。 ★（5）实验桌整体环保性能甲醛检测：满足第三方检测机构性能测试，甲醛检测结果为：未检出。 ★（6）实验桌通过耐磨性测试，耐磨性测试结果为：合格。 ★（7）实验桌通过第三方检测机构水平耐久性测试，要求零、部件应无断裂或豁裂，应无永久性松动，应无严重影响使用功能的磨损或变形，活动部件的开关应灵便，测试结果为：合格。 ★（8）实验桌通过垂直冲击试验测试，垂直冲击试验，测试结果为：合格。 ★（9）化学实验桌通过GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》测试标准，化学实验台面抗化学试剂检测结果为：合格。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），原件现场核查。 （10）台面上带有化学元素周期表图案，有利于学生实验时对比分析元素特性，加深学生对元素的理解，增强实验效果，“元素周期表”图案清晰，与台面一体烧制而成，耐腐蚀，耐刻划，永久不脱落。 （11）如非投标人生产的需要提供生产厂家针对本项目授权书、售后服务承诺书和技术参数确认函原件。 台身结构：新型塑钢结构。桌腿：呈“口字”型，由钣金支撑，一体注塑件支撑（尺寸:780*680mm），外部镶嵌ABS及铝合金装饰. 供电/网络：采用一体式航空插头，安全性能稳定，传输效率高，即插即用。网络采用485网络模块接口，即插即用。 控制电源：自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组。（升降控制系统） 滴水架：一体注塑成型，PP材质；尺寸：L450*W95*H515mm，21支滴水棒，底部带排水剖度至水槽，可拆卸式滴水棒，方便使用。 水槽柜：（1）水槽：规格：450*600*850mm；水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。（2）水柜柜体整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 书包斗:尺寸为480*290*152mm,壁厚3.5mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 ★（1）书包斗提供GB6675.4-2014可迁移元素检测报告，检测项目必须符合标准要求。 整体结构：2张台面陶瓷板，桌身有钣金，铝型材注塑件组成，桌体内含通风系统，配有桌面电源，桌面通风装置。学生位设书包斗 可调脚：高强度可调脚，采用10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 ★（2）ABS原材料必须符合以下技术参数及要求：依据GB/T 1633-2000检测标准，检测项目至少包含：维卡软化温度，判定基准：≥95℃，检测结论：符合。依据GB/T 1634.1-2019检测标准，检测项目至少包含：热变形温度，判定基准：≥90℃，检测结论：符合。依据GB/T 3682.1-2018检测标准，检测项目至少包含：熔体质量流动速率，判定基准：≥1.98,检测结论：符合。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），原件现场核查。 | 12 | 张 | 6300 | 75600
2 | 学生电源 |  | 1、学生电源应采用独立变压器的嵌入式受控电源。 2、1.8寸LCD屏数字显示交流、直流电流。 3、学生低压交流电源电压为0V-30V/2A分辩率为1V。具备自动过载保护功能。 4、学生低压直流电源电压为0V-30V/2A，分辩率为0.1V。 要测试1.2V到零V的电压应0.1V可调。 5、配置2组220V国标5孔插座。保险过载保护。 6、采用485网络模块接口，即插即用 | 24 | 个 | 308 | 7392
3 | 三联水龙头(大号） | 定制 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：防酸碱、表面环氧树脂喷涂。三联龙头为全铜材质，阀门为陶瓷片密封，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 12 | 个 | 253 | 3036
4 | 排水系统 | 定制 | 排水管规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。储水罐PP材质。 | 12 | 套 | 99 | 1188
5 | 实验凳 | Φ300*450-500mm | 规格：Φ300*450-500mm A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:17×34×1.7mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm。 ★1.提供实验凳GB/T3325-2017<<金属家具通用技术条件>>外观要求及安全性能（或力学性能）要求检测报告（检测结果为合格）。 ★2.提供实验凳符合GB/T16422.2-2022《塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯》标准，检测项目包含老化测试至少10h，检测结果：外观无明显变化。 ★3.ABS原材料必须符合以下技术参数及要求： （1）依据GB/T 1033.1-2008检测标准，检测项目至少包含：密度，判定基准：≥1.0g/cm³，检测结论:符合。依据GB/T 9345.1-2008检测标准，检测项目至少包含：灰分，判定基准：≥0.3，检测结论:符合。依据GB/T 2411-2008检测标准，检测项目至少包含：邵氏硬度，判定基准：≥73，检测结论:符合。 （2）依据GB/T1041-2008标准，压缩强度检测判定基准：≥628Mpa，压缩模量检测判定基准≥1092Mpa，结论：符合。 ★4.提供钢管符合GB/T4893.2-2020《家具表面漆膜理化性能试验 第2部分：耐湿热测定法》和GB/T4893.4-2013《家具表面漆膜理化性能试验 第4部分：附着力交叉切割测定法》标准，检测项目包含漆膜附着力检测结果为0级；耐湿热性至少10h，检测结果达到1级：无变化。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），原件现场核查。且报告中须反应以上 1～4 项技术指标。 | 48 | 条 | 77 | 3696
智能控制系统
1 | 全智能系统控制箱 | 450*200*900mm(±5mm) | 规格：450*200*900mm(±5mm)； 控制箱内置：3P总电源开关1组，3P风机开关1组，学生总控2P漏电保护器一组，交流电源开关1组，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个,风机控制系统1套，急停控制系统1套；配有关键安全系统既长时间不操作，自动切断总电源。电源分组控制系统1套、照明分组控制系统1套、供排水分组控制系统1套。A、摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）B、电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室220V高压进行单独或分组控制；C、照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制；D、通风控制系统：标配高端品牌的高性能矢量控制变频器，此变频器采用模块化设计，双CPU控制，是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠及高效节能等优点。主要参数指标有：1、 LED显示：频率指示、转速指示、状态指示、异常指示等；2、额定输入电压：三相380V，±15%；3、额定输入频率：50/60 HZ；4、控制方式：空间电压矢量控制；5、输出频率：1.00~50 HZ；6、过载能力：150%额定电流；7、完善的保护功能：输入缺相、短路、欠压、过流、过压、过载、过热等。E、供排水控制系统：供水系统：每个学生终端配置一组水流检测传感器，当供水时自动进行排水控制；摇臂下方配有插拔式自动锁紧供水接口，接口与学生水槽柜之间通过优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可。排水系统：排水由智能化控制系统集中控制，摇臂下方配有插拔式自动锁紧排水接口，接口与学生水槽柜通过具有耐酸、耐碱、耐腐蚀功能的优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可。供排水管具有到位检测功能，水管未拔下，摇臂不能收起（防摇臂误操作收起检测系统） | 1 | 台 | 9625 | 9625
2 | 智能控制屏 | 10寸 | 规格：≥10寸高分辨率工业触摸屏，集中控制系统，可执行各选项控制（配一启动按钮开关和一急停开关）1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制；3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制；4、通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量；5、供水控制：对全室供排水进行控制。 | 1 | 套 | 3102 | 3102
3 | app吊装控制系统 | 定制 | 1、APP登录，网络注册后进入系统，方便用户找回忘记的密码，给系统升级也提供方便。2、APP可控制总电源的开关；可显示当前温度、相对湿度及当前时间；同时还可控制水/电/风/灯的开启与关闭等。3、APP移动设备与智能控制屏可以同步操作。 ★响应文件中提供符合国家版权局颁发的吊装控制系统软件著作权证书（复印件盖供应商公章）。 | 1 | 项 | 2068 | 2068
4 | 温湿度探测系统 | 定制 | 系统控制箱内配置精密温湿度传感器，实时监测室内的温度和湿度，实时显示当前环境的温度和湿度，为舒适的室内环境提供实时数据参考 | 1 | 项 | 1760 | 1760
顶部集成供给系统
1 | 吊装主体框架 | 定制 | 采用标准模块化组成,整体采用5mm、3mm、2mm及1mm厚冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。端头采用整体ABS注塑成型。 ★1.须提供符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》不少于3项内容检测，检测结果均为合格；符合《色漆和清漆 漆膜划格实验》理化性能检测，检测结果为合格。 ★2.环保性能：符合第三方检测机构性能测试，检测结果需符合以下技术指标：甲醛释放量不大于0.1mg/l。 ★3.须提供吊装主体框架符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》和GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准，检测项目包含中性盐雾试验至少10h，检测结果达到10级。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），原件现场核查。报告中须反应吊装主体框架 1～3 项技术指标。 | 12 | 套 | 1518 | 18216
2 | 主体保护罩 | 定制 | 铝合金型材，辅件采用ABS板，保护主体构架内的供应系统的安全，防止灰尘进入罩体内。 ★1.提供符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》不少于5项内容检测，检测结果均为合格；符合《色漆和清漆 漆膜划格实验》理化性能检测，检测结果为合格。 ★2.ABS原材料必须符合以下技术参数及要求：（1）依据GB/T 1033.1-2008检测标准，检测项目至少包含：密度，判定基准：≥1.0g/cm³，检测结论:符合。依据GB/T 9345.1-2008检测标准，检测项目至少包含：灰分，判定基准：≥0.3，检测结论:符合。依据GB/T 2411-2008检测标准，检测项目至少包含：邵氏硬度，判定基准：≥73，检测结论:符合。（2）ABS原材料符合GB/T1041-2008标准，压缩强度检测判定基准：≥628Mpa，压缩模量检测判定基准≥1092Mpa，结论：符合。 ★3.铝合金型材符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》和GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准，检测项目包含中性盐雾试验至少10h，检测结果达到10级。 ★4.铝合金型材符合GB/T1865-2009《色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射》和GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准，检测项目包含耐人工气候老化性至少10h，检测结果达到10级。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），原件现场核查。报告中须反应以上 1～4 项技术指标。 | 12 | 套 | 440 | 5280
3 | 智能摇臂升降系统 | 定制 | 摇臂接收智能控制系统信号实现远程遥控，动力采用直流24V减速低压电机，连接杆采用65*61*2mm专用铝合金模具一体成型，内部水电分离，功能模块采用注塑模具一体成型，形状为长方形设计，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，可选配网络及上下水模块，同时可以扩展煤气等模块。系统自带障碍物保护功能，具有防夹，防卡功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动停止，具有过流保护功能。 | 12 | 个 | 1738 | 20856
4 | 集成模块 | 定制 | 采用ABS材质，模具一体成型。模块内部采用双层设计，水电隔离设计，相互不干扰，保证设备安全可靠性。模块内预留高压、低压、网络、上下水接口位置。 ★1.提供符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》不少于5项内容检测，检测结果均为合格；符合《色漆和清漆 漆膜划格实验》理化性能检测，检测结果为合格。 ★2.ABS原材料必须符合以下技术参数及要求：（1）通过第三方检测机构性能测试，检测项目至少包含：拉伸强度、断裂伸长率，拉伸强度检测判定基准：≥41，检测结论：符合。断裂伸长率检测判定基准：≥17.4，检测结论：符合。依据GB/T 9341-2008检测标准，检测项目至少包含：弯曲强度，判定基准：≥63.8，检测结论：符合。依据GB/T 1843-2008检测标准，检测项目至少包含：悬臂梁缺口冲击强度，判定基准：≥19，检测结论：符合。依据GB/T 1043.1-2008检测标准，检测项目至少包含：简支梁缺口冲击，判定基准：≥18.7，检测结论：符合。（2）ABS原材料符合GB/T1041-2008标准，压缩强度检测判定基准：≥628Mpa，压缩模量检测判定基准≥1092Mpa，结论：符合。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），原件现场核查。报告中须反应集成功能模块 1～2 项技术指标。 | 12 | 套 | 198 | 2376
5 | 摇臂电源 | 220V | 采用一体式航空插头，安全性能稳定，传输效率高，即插即用。 | 12 | 组 | 86 | 1032
|  | 485模块 | 采用485网络模块接口，即插即用。 | 12 | 组 | 62 | 744
7 | 供电线路 | 定制 | 2.5mm²，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线（国标免检产品）。 | 1 | 项 | 759 | 759
8 | 智能照明 | 定制 | 1200*80mm，接收智能化控制系统控制，功能面板采用1200*80mm，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用PC一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 24 | 套 | 231 | 5544
9 | 自动给排水系统 | 模块化 | 自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组。 所有排水由智能化控制系统集中控制，三联高低位龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。当学生水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。控制系统设置一键排空功能，可一键将管道内所有的污水排空。 | 12 | 套 | 1716 | 20592
10 | 给排水接口 | 定制 | 给排水接口采用PVC材质，具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，具有高密封性能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。 给排水接口需要满足以下检测要求： ★1.依据GB/T 5563-2013《橡胶和塑料软管及软管组合件 静液压试验方法》标识指标，检测项目：静液压试验（0.4MPa保压60s)检测，检测结果：无泄漏、裂口、急剧变形或其他破坏迹象。判定结果：符合。 ★2.依据GB/T 6111-2018《流体输送用热塑性塑料管道系统耐内压性能的测定》，检测项目：耐内压性能（20℃,24h,0.4MPa)检测，检测结果：无破坏、无渗漏。 ★3.依据GB/T39560，电子电器产品中某些物质的测定系列标准，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚和邻苯二甲酸酯等检测，且检测结果均为未检出。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），原件现场核查。报告中须反应给排水接口 1～3 项技术指标。 | 12 | 套 | 638 | 7656
11 | 给水管路 | 定制 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 项 | 1122 | 1122
12 | 排水管路 | 定制 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 项 | 1078 | 1078
13 | 吊装端头 | 510*520* 240mm | 整体采用ABS材料，抗老化、易清洁；模具一体成型，顶端配置蓝色装饰条。 | 4 | 个 | 495 | 1980
14 | 安装支架 | 定制 | 采用专业连接件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 1 | 室 | 2838 | 2838
15 | 学生端分组控制系统 | 定制 | 定制，每组模块单独设置独立控制装置，包含独立摇臂、独立上水、独立排水、独立电源，每个装置的每个小组可以单独开启、关闭，安全性高、实用性强。 | 1 | 项 | 1749 | 1749
16 | 系统调试 | 标准 | 1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构调试； 3、系统控制调试； 4、室内通风系统调试； 5、给排水调试； 6、供电系统调试； 7、照明系统调试。 | 1 | 套 | 2200 | 2200
17 | 系统安装辅件 | 定制 | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。主要辅件有：三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 1 | 项 | 2178 | 2178
19 | 吊顶装修 | 定制 | 采用矿棉板或其他材质吊顶 | 1 | 室 |  |  | 自备
小计总价（元） | [6 empty] | 217745 | 含税不含安装及运费