招　标　文　件

项目名称：连云港市东海生态环境局智慧化水环境监测能力建设项目

项目编号：JSZC-320722-ZYGJ-G2026-0006

采购人：连云港市东海生态环境局

采购代理机构：中瀛国际工程管理有限公司

2026年7月

目      录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

第三章  合同文本	23

第四章  采购需求	29

第五章  评标方法与评标标准	29

第六章  投标文件格式	70

第一章  投标邀请

受连云港市东海生态环境局的委托，中瀛国际工程管理有限公司就连云港市东海生态环境局智慧化水环境监测能力建设项目（项目编号:JSZC-320722-ZYGJ-G2026-0006）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 连云港市东海生态环境局智慧化水环境监测能力建设项目招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2026年8月11日9:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320722-ZYGJ-G2026-0006

项目名称：连云港市东海生态环境局智慧化水环境监测能力建设项目

采购方式：公开招标

预算金额：722.5万元

最高限价：722.5万元，投标报价不得超过最高限价，否则投标无效

采购需求：购置自动分析设备、自动分液设备、自动流转及进样设备等17款23台/套仪器设备，打造"黑灯"实验室，实现样品自动分样、流转、进样、分析及质控功能;补齐监则能力缺口，提升实验室智能化、自动化管控水平，支撑东海县水环境质量监测、污染源监测及应急监测等工作。所有仪器设备需符合国家/行业相关标准，确保监测数据真实、准确、有效，具体详见第四部分采购需求

对本项目采购需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：自合同签订之日起90日历天内完成供货并通过验收、交付使用

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度经审计的财务状况报告(成立不满一年无需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：执行财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法)的通知》(财库(2020)46号)、江苏省财政厅《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(苏财购[2022]45号)，本项目专门面向中小企业采购，符合文件要求的供应商应提交《中小企业声明函》，并上传至电子响应文件中。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年8月11日9:00:00（北京时间）

开标时间：2026年8月11日9:00:00（北京时间）

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：连云港市东海生态环境局

地    址：连云港市东海县牛山街道振兴北路

联系方式：孙逊 15950790366

2.采购代理机构信息

名    称：中瀛国际工程管理有限公司

地    址：连云港市海州区昌意路6号联东U谷连云港科技创新谷C1#02

联系方式：田工 13861430698

3.项目联系方式

项目联系人：田工

电      话：13861430698

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.6除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和中瀛国际工程管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理费按8500元计取，由采购人支付。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

7.招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者采购代理机构。

8.招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11.投标文件构成

11.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13.投标分项报价表

13.1投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16.投标函和开标一览表

16.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不做无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17.投标有效期

17.1投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，采购人于原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18.电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19.投标截止时间

19.1投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定做无效投标处理。

19.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.投标文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21.投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22.开标

22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.评标委员会

23.1开标后，采购人将立即组织评委会进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24.评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购人、采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25.投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清、说明或者补正要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按规定响应，其风险由投标人自行承担。

26.对投标文件的审查

26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否实质性响应了招标文件要求。实质性响应是与招标文件要求的全部实质性要求和条件相符，且与招标文件的其余非实质性要求和条件没有重大偏离。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在符合性审查阶段，评委会将审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，包含但不限于设备质量、技术规格、售后服务和履约能力等材料明显不能满足招标文件要求，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。

27.无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.3废标条款

（1）因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购相关规定执行。

27.5政府采购异常低价审查：

（1）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

- 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

- 六、定标

28.确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2采购人授权评委会根据推荐的中标候选人确定中标候选人第一名为中标人。

28.3采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人存在下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.中标通知书

29.1 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人在中标后七个工作日内，需向采购代理机构提供肆份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

七、履约保证金及授予合同

30.履约保证金（本项目不适用）

30.1履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

31.签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32.合同标的的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

34.询问

33.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

35.质疑提出

35.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、采购公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

35.4质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

36.质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2 对符合质疑要求的，采购人、采购代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.4 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5 采购人、采购代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。

37.质疑处理

37.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

37.2 质疑供应商不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

37.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

37.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

37.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

37.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

37.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

九、政府采购政策功能

38 支持中小企业发展

38.1本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。

38.2参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

（1）供应商为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 响应文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 响应文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

38.3享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

39.支持绿色发展

39.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

39.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

39.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

40.政府采购需求标准

40.1本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

第三章  合同文本

连云港市东海生态环境局智慧化水环境监测能力建设项目合同

合同编号：

采购人：

中标人：

年    月

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

政府采购合同

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据     年   月  日                    项目（标段编号：【标段编号】）招标的结果，签订本合同。

一、采购标的

1.1 货物内容：             。

1.2 规格型号：             。

1.3 技术参数：             。

1.4 数量：             。

1.5 补充条款：        。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：               元整（¥           ）人民币。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

七、转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期        （自项目验收合格之日起计）。

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交 付 期：           。

9.2 交付方式：          。

9.3 交付地点：           。

十、合同款支付

10.1 付款方式：第一次付款：项目签订合同后，甲方收到乙方发票后的10个工作日内支付合同金额的30%；

第二次付款：项目全部仪器设备到货并通过调试验收合格后10个工作日内支付合同金额的70%。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 2 小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、验收

13.1 甲方对乙方交付的产品或服务依据招标文件中的项目需求要求、乙方投标文件及国家有关质量标准进行验收。

13.2 乙方交付前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随交付内容一并提交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后做出验收结果报告，招标文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、合同内容的交付

14.1 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、争议解决

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

签订日期：      年  月  日

第四章  采购需求

说明：本项目属性为货物类项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业(2011)300号)规定：

工业行业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

1.根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效投标处理。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 | 备注 |
| 1 | 全自动水质分析仪器单元 2.1.2.符合的标准要求 完全遵循标准《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（GB 11893-89） 、《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》（HJ 636-2012）、《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》规定方法标准设计，包括取液量、试剂添加量、添加试剂种类、预处理方式、反应时间、分析过程、反应原理、分析检测设备完全参照上述标准要求。（提供与国标或行业标准流程的比对表或流程说明并加盖投标人公章） 总磷：样品量：25 mL，试剂量加入：过硫酸钾溶液4 mL、抗坏血酸溶液1 mL、钼酸盐溶液2 mL。 总氮：样品量：10.00 mL，试剂量加入：碱性过硫酸钾溶液5.00 mL、盐酸溶液1.0 mL。 |  |
| 2 | 全自动高锰酸盐指数分析单元 2.2.2.符合的标准要求 符合《水质 高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原酸性滴定法》（HJ 1445-2026）、《水质 高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原碱性滴定法》（HJ 1446-2026）、《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》、《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》（GB/T 5750.7-2023）中规定的沸水浴消解-高锰酸钾滴定检测方法，完全符合实验室分析操作要求。（提供与国标或行业标准流程的比对表或流程说明并加盖投标人公章） 酸性法：样品量：100.0 mL，试剂量加入：硫酸5±0.5 mL、高锰酸钾溶液10.00 mL、草酸溶液10.00 mL。碱性法：样品量：100.0 mL，试剂量加入：氢氧化钠0.5 mL、高锰酸钾溶液10.00 mL、硫酸溶液10±0.5 mL。 |  |
| 3 | 全自动氨氮分析单元 2.3.2.符合的标准要求 完全遵循标准《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009）、《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》规定方法标准设计。（提供与国标或行业标准流程的比对表或流程说明并加盖投标人公章） 样品量：100.0 mL，试剂量加入：硫酸锌溶液1 mL、氢氧化钠溶液0.1-0.2 mL、酒石酸钾钠1.0 mL、纳氏试剂1.0 mL。 |  |
|  | 全自动COD分析单元 2.4.2.符合的标准要求 完全遵循标准《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ828-2017）。 |  |
| 4 | 全自动离子色谱分析单元 2.5.2.符合的标准要求 2.5.2.1.采用离子色谱法（采用双极脉冲电导检测器），仪器的分析方法采用电导法检测离子信号，离子型化合物经过离子交换色谱柱分离后通过电导检测器完成分析。 2.5.2.2.完全遵循标准《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》（HJ 84-2016）中离子色谱法规定方法标准设计。 |  |
| 5 | 全自动六价铬分析单元 2.7.2.符合的标准要求 遵循标准《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》（GB 7467-1987）规定方法设计。 |  |
| 6 | 全自动石油类分析单元 2.9.2.符合的标准要求 遵循标准《水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》（HJ 970-2018）、《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》规定方法标准设计。 样品量：500 ml，萃取液体积为 25 ml，测量波长：225nm |  |
| 7 | 供货要求 交货方式：采购人指定方式。 交付时间：自合同签订之日起90日历天内完成供货并通过验收、交付使用。 | 投标人必须作出满足原要求和条件的响应，否则投标无效。 |
| 8 | 质保期 （1）质保期自设备验收合格之日起，为期1年。 （2）提供的货物在质保期内因货物本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： ①更换：成交由供应商承担所发生的全部费用。 ②退货处理：无条件退货，并退还招标人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。招标人不承担发生的任何费用。 （3）质保期间，成交供应商承担维修、安检、调换等，相关费用包含在投标报价内，采购方不再支付任何费用。 （4）在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 |  |
| 9 | 安装调试要求 （1）货物（含配件）应是全新、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量如有损坏,采购人有权提出退换货。 （2）产品及主要部件均须非停产设备，并提供备件、附件和耗材的供应。 （3）产品及主要部件必须为成熟的产品，须充分考虑产品的使用者和使用环境。 （4）签订合同前须向采购人提供详细材料一览表（各主要部分用料、规格及厚度、产地证明等），包括产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述等，并提供本项目需求中所要求的检测报告等相关证明材料原件给采购人现场核验，如上述资料及证明文件与中标人投标响应文件不符或存在弄虚作假行为，采购人有权终止中标成交资格，因此造成的所有损失均由中标人自行承担。 |  |
| 10 | 其他服务要求 1.提供7天×24小时服务电话，每次出现故障时2h响应，24h内提供解决方案，若远程解决不了，则24h内工程师上门维修。如工程师上门维修无法解决故障，需免费更换备机。 2.投标人需为用户单位提供不少于3天6人次的仪器培训，为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护、基础分析理论课程。培训形式可以是用户派遣人员赴制造商开班办的培训班，也可以是制造商派遣培训师赴用户现场培训。投标人提供承诺书，如投标人非制造商，则需提供投标主要产品制造商针对本项目的售后服务承诺书加盖制造商公章。 3.单人驻场服务，自本项目验收之日起开始计算，为期一年。下列服务要求须在驻场服务承诺函中逐条响应，未响应视为无效投标，服务要求： （1）考勤：工作期间遵守招标人考勤制度，工作日早、晚打卡，不得缺席，如因特殊情况，需要离开工作岗位，须提前向投标人报备说明，获得批准。如因工作情况需要加班的，应服从招标人的统一安排，加班、值班。所产生的费用由投标人承担。 （2）交通：投标人须为驻场服务人员配备必要的交通工具，所产生的费用均由投标人承担。 （3）食宿：食宿自理，费用由投标人与驻场服务人员自行协商。招标人不再承担任何费用。 （4）保险：投标人为驻场服务人员购买相关保险。 （5）工作内容： a）设备日常巡检及维护：每个工作日对水质分析仪器、分液系统、进样和流转系统、质控系统、保障系统以及软件系统进行例行检查。按照设备的保养周期，定期（季度/半年/年）对水质分析仪器、分液系统、进样和流转系统、质控系统、保障系统进行保养。 b）设备故障维修：当设备出现故障时，及时联系厂家维修。 c）软件升级：驻场服务期间，提供软件的免费升级服务。 （4）人员配置： 除验收后的单人驻场服务外，本项目的交付团队至少需要配置10人以上，包括但不限于项目经理、安装调试工程师、培训工程师、质量员等。 |  |
| 11 | 付款方式与履约保证金 1.合同款项的支付方式及进度安排 第一次付款：项目签订合同后，甲方收到乙方发票后的10个工作日内支付合同金额的30%； 第二次付款：项目全部仪器设备到货并通过调试验收合格后10个工作日内支付合同金额的70%。 |  |

# 一、项目概况（或背景或主要建设内容）

根据需求，购置分析仪器设备、自动分液设备、自动流转及进样设备等17款23台/套仪器设备及辅助设施，打造“黑灯”实验室，实现样品自动分样、流转、进样、分析及质控功能；补齐检测能力缺口，提升实验室智能化、自动化管控水平，支撑东海县水环境质量监测、污染源监测及应急监测等工作。所有仪器设备需符合国家/行业相关标准，确保监测数据真实、准确、有效。

## 二、货物（标的）采购清单

| 序号 | 产品、服务（标的）名称 | 数量 | 单位 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动总磷总氮分析仪 | 2 | 套 | 工业 |
| 2 | 全自动高锰酸盐指数分析仪 | 1 | 套 | 工业 |
| 3 | 全自动氨氮分析仪 | 1 | 套 | 工业 |
| 4 | 全自动COD分析仪 | 1 | 套 | 工业 |
| 5 | 全自动离子色谱分析仪 | 1 | 套 | 工业 |
| 6 | 全自动流动注射分析仪 | 4 | 套 | 工业 |
| 7 | 全自动六价铬分析仪 | 1 | 套 | 工业 |
| 8 | 全自动原子荧光分析仪 | 1 | 套 | 工业 |
| 9 | 全自动石油类分析仪 | 1 | 套 | 工业 |
| 10 | 全自动分液单元 | 1 | 套 | 工业 |
| 11 | 全自动流转与进样单元 | 1 | 套 | 工业 |
| 12 | 自动控制与管理单元 | 1 | 套 | 工业 |
| 13 | 水质自动采样设备 | 3 | 套 | 工业 |
| 14 | 紫外可见分光光度计 | 1 | 套 | 工业 |
| 15 | 原子荧光光度计 | 1 | 套 | 工业 |
| 16 | 便携式藻密度测定仪 | 1 | 套 | 工业 |
| 17 | 三合一自动进样器 | 1 | 套 | 工业 |

## 三、货物（标的）技术参数及功能指标

# 1.项目总体要求

1.1.投标人应整合完全满足实验室分析要求的全自动分析仪器，打造“黑灯”实验室，实现常规水质监测项目的全自动无人智能分析，避免人为干扰、提高分析自动化水平和能力，实现《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中高锰酸盐指数、化学需氧量（COD）、氨氮、总磷、总氮、六价铬、汞、氰化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、硫化物、氟化物、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、石油类16项参数检测的全自动化、无人化分析，达到以期大幅度提升水质分析实验室的检测效率、并提高分析数据质量的目的。

1.2.“黑灯”实验室系统主要建设目标如下：

1.2.1.水质分析过程全自动化：包含样品信息输入、样品瓶扫码及分拣、样品自动分取、样品传输、样品自动预处理、样品分析、质控等全流程自动化，构建无人化、全自动水质智能分析实验室。

1.2.2.构建高通量水质智能分析实验室：通过机器代替人工、复杂工序多位并行处理、24小时持续运行等方式，“黑灯”实验室分析系统满足高峰时期的样品检测需求。

▲1.3.“黑灯”实验室所采用的分析方法原理应符合国标或行业标准要求，不接受水质在线检测设备及方法用于本项目。（提供流程说明，并包含与国标或行业标准流程的比对表、关键结构实物图、关键软件截图并加盖投标人公章）

▲1.4.样品采样容器使用1000mL、500mL、250mL玻璃及1000mL、500mL、250mL共6种硬质塑料标准样品瓶，三种样品瓶采样后应满足同批次直接进入系统分样、无需二次更换样品瓶的需求。（提供第三方检测机构出具给制造厂商的检测报告复印件和不同采用容器软件选择截图并加盖投标人公章）

1.5.“黑灯”实验室系统应具备状态自检、故障报警、故障隔离功能，单台设备的故障不应导致系统整体停止运行，应能满足检修过程中的生产、质量、安全管理需要。

1.6.“黑灯”实验室应配有用于实时观测设备运行情况的摄像头，并能够接入管控平台。

1.7.“黑灯”实验室系统应设计有赋码和标签识别系统，配置标签生成设备，所使用的标签应同时满足人工识别和机器识别要求。

▲1.8.接入系统的全自动分析仪器具备独立工作站功能，既满足系统联用，又满足单独进样使用，接入系统的全自动分析仪器应配置独立的数据处理终端、独立的自动进样器或样品盘（样品位≥20位）。（提供各全自动水质分析仪器整机安装于水质“黑灯”实验室的清晰实物图，并标注各仪器自动进样器位数或样品盘位数并加盖投标人公章）

2.参数要求

2.1全自动水质分析仪器单元

2.1.1全自动总磷总氮分析单元

2.1.1.用途要求

用于地表水中总磷、总氮指标的实验室全自动化检测。

2.1.2.符合的标准要求

完全遵循标准《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（GB 11893-89） 、《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》（HJ 636-2012）、《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》规定方法标准设计，包括取液量、试剂添加量、添加试剂种类、预处理方式、反应时间、分析过程、反应原理、分析检测设备完全参照上述标准要求。（提供与国标或行业标准流程的比对表或流程说明并加盖投标人公章）

总磷：样品量：25 mL，试剂量加入：过硫酸钾溶液4 mL、抗坏血酸溶液1 mL、钼酸盐溶液2 mL。

总氮：样品量：10.00 mL，试剂量加入：碱性过硫酸钾溶液5.00 mL、盐酸溶液1.0 mL。

2.1.3.技术要求

2.1.3.1全自动独立完成国标规定检测工作：实验步骤由仪器全自动完成，分析方法完全符合国家标准方法；

▲2.1.3.2结构一体化设计：仪器由圆形高压锅、样品盘、光度检测模块和主机一体化集成整机设计，非设备各模块独立设计通过管路连接模式；（提供实物图片及原厂技术白皮书并加盖投标人公章）

2.1.3.3样品流转：

2.1.3.3.1.提篮式样品盘，支持整盘转移样品管；

2.1.3.3.2.采用智能三维机械臂，实现全自动加入化学试剂；

▲2.1.3.3.3圆形高压锅可同时消解的样品数量≥45个。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件和放置于高压锅内并清晰可见数量的消解盘实物图片并加盖投标人公章）

2.1.3.4.全自动高压蒸汽消解：

▲2.1.3.4.1.高压蒸汽消解样品，使用圆形高压锅和安全保护装置，保证受力均匀和安全的高压使用环境；无需开盖拧盖装置，减少旋转不到位或拧盖部件故障导致的样品管密封失败的风险；（提供第三方检测机构出具给制造商的检测报告复印件和含圆形高压锅的整机清晰实物图片并加盖投标人公章）

2.1.3.4.2.仪器支持高压锅自动开盖、关盖、加水、排水，无需人工介入；

2.1.3.4.3.消解系统的消解温度控制在120-124℃，消解压力控制在1.1-1.4kg/cm²，在标准要求的温度和压力下消解保持30min；

2.1.3.4.4.支持总磷、总氮同批次消解、检测。

2.1.3.5.检测系统：

▲2.1.3.5.1.试剂并行注入：不采用多通道选向阀进行流路切换，不同试剂有独立的管路、泵、阀，非蠕动泵数量需≥6个（柱塞泵或注射泵）；（提供安装于仪器内部的非蠕动泵的整机清晰实物图片，并标注数量并加盖投标人公章）

2.1.3.5.2.试剂余量监控：具有碱性过硫酸钾、盐酸、过硫酸钾、抗坏血酸、钼酸盐、色度浊度补偿液的试剂余量实时监控功能，确保实验有效进行；

2.1.3.5.3.浊度色度补偿：含有浊度或色度的总磷水样，可进行浊度色度补偿，扣除干扰；

2.1.3.5.4.水样稀释：具有样品稀释功能。

2.1.3.6全面质控：全流程信息化管理，具备样品检测信息管理系统，具有完整的原始数据记录，自动全流程质控方案，保证样品检测结果可信、可溯源。

2.1.3.7 设备支持向智能实验室中控系统开放标准通信协议，可实现系统对设备的集中控制调度以及设备数据的自动上传。

2.1.4.指标要求

2.1.4.1.测定范围：总磷：（0.01～1.2）mg/L（不稀释，取样量25 mL时）；总氮：（0.2～7.0）mg/L（不稀释，取样量10 mL时）；

2.1.4.2.精密度：总磷：RSD <3.0%（0.6 mg/L）；总氮：RSD <3.0%（3.5 mg/L）；

2.1.4.3.检出限：总磷：≤0.01 mg/L；总氮：≤0.05 mg/L；

2.1.4.4.高压锅容量：≥45位样品可同时消解；

2.1.4.5.线性系数：R>0.999。

2.1.5.配置要求

全自动总磷总氮分析仪2套、可移动样品盘2套、样品管2套、安装调试用检测试剂包2套、纯水2套、废液桶2套、电源线与通讯线2套、安装工具2套、用户手册2套、触摸屏2套、数据处理软件2套。

2.2.全自动高锰酸盐指数分析单元

2.2.1.用途要求

用于地表水中高锰酸盐指数指标的实验室全自动化检测。

2.2.2.符合的标准要求

符合《水质 高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原酸性滴定法》（HJ 1445-2026）、《水质 高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原碱性滴定法》（HJ 1446-2026）、《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》、《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》（GB/T 5750.7-2023）中规定的沸水浴消解-高锰酸钾滴定检测方法，完全符合实验室分析操作要求。（提供与国标或行业标准流程的比对表或流程说明并加盖投标人公章）

酸性法：样品量：100.0 mL，试剂量加入：硫酸5±0.5 mL、高锰酸钾溶液10.00 mL、草酸溶液10.00 mL。碱性法：样品量：100.0 mL，试剂量加入：氢氧化钠0.5 mL、高锰酸钾溶液10.00 mL、硫酸溶液10±0.5 mL。

2.2.3.技术要求

2.2.3.1.水浴消解锅：

2.2.3.1.1.温度、水位、消解时间可控，支持自动加水、补水，自带水位监测、异常报警功能；

2.2.3.1.2.消解孔自带水蒸气防溢门，当有样品管消解时防溢门自动打开，当样品管消解结束后防溢门自动关闭；

2.2.3.1.3.水浴锅自带内嵌式除水位，可去除水浴消解后样品管外壁残留的水珠；

2.2.3.1.4.消解位不少于8位，满足多个样品同时循环消解处理。

2.2.3.2.机械臂模块：

▲2.2.3.2.1.采用水平多关节四轴机械臂，非安装于仪器顶部的固定式轨道机械臂，可在仪器操作范围内上下、前后、左右移动，可360度旋转精准抓取、移动样品管；（提供四轴机械臂相关的第三方检测机构出具的检测报告复印件，和四周机械臂关节和各角度旋转的整机清晰实物图片并加盖投标人公章）

▲2.2.3.2.2.四轴机械臂顶端具有三色指示状态灯；（提供四轴机械臂顶端三色指示状态灯的整机清晰实物图并加盖投标人公章）

2.2.3.3.样品盘模块：

2.2.3.3.1.样品盘自带2个提手，提手采用金属材质，可支持多个样品盘组合；

2.2.3.3.2.样品位数≥25位，可实现当批次样品不间断连续分析。

2.2.3.4.滴定模块：

2.2.3.4.1.检测系统：模拟人眼终点判断算法，软件界面可直观看到滴定过程视频，且具有滴定过程视频回看功能；

2.2.3.4.2.至少含各自独立的2个滴定位和2个加液位；

2.2.3.4.3.含各自独立的滴定臂和加液臂，试剂加液、滴定比色互不干扰；

▲2.2.3.5.不同功能模块之间采用一体式快插设计，即插即用（提供水浴消解锅模块、四轴机械臂模块、样品盘模块、滴定模块四个模快插组装视频截图并加盖投标人公章）。

2.2.3.6.样品分析时间：连续分析样品，样品出数间隔≤4min。

2.2.3.7.急样添加：运行中支持紧急样品随时添加、优先检测，无需停机或暂停。

2.2.3.8.设备支持向智能实验室中控系统开放标准通信协议，可实现系统对设备的集中控制调度以及设备数据的自动上传。

2.2.4.指标要求

2.2.4.1.测定范围：(0.5～5.0) mg/L（不稀释，取样量100mL时）；

2.2.4.2.精密度：RSD<3.0%（4 mg/L）；

2.2.4.3.检出限：<0.05 mg/L，按照HJ168（A.1.3）规定的检出限公式计算；

2.2.4.4.滴定位数：2位；

2.2.4.5.样品位数：≥25位；

2.2.4.6.消解位数：≥8位。

2.2.5.配置要求

机械臂1套、水浴消解锅1套、滴定模块1套、样品盘及样品管 1套、安装调试用检测试剂包 1套、纯水与废液桶 1套、电源线与通讯线 1套、安装工具 1套、用户手册 1套、触摸屏1套、数据处理软件1套。

2.3.全自动氨氮分析单元

2.3.1.用途要求

用于地表水中氨氮指标的实验室全自动化检测。

2.3.2.符合的标准要求

完全遵循标准《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009）、《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》规定方法标准设计。（提供与国标或行业标准流程的比对表或流程说明并加盖投标人公章）

样品量：100.0 mL，试剂量加入：硫酸锌溶液1 mL、氢氧化钠溶液0.1-0.2 mL、酒石酸钾钠1.0 mL、纳氏试剂1.0 mL。

2.3.3.技术要求

2.3.3.1全自动独立完成国标规定检测工作：实验步骤由仪器全自动完成，分析方法完全符合国家标准方法。

2.3.3.2结构一体化设计：仪器应具备絮凝沉淀过滤模块，可有效去除色度、浊度干扰；并与样品盘、检测模块、主机一体化集成设计，非设备各模块独立设计通过管路连接模式。

▲2.3.3.3采用外置式一次性过滤器进行样品沉淀后过滤，一批次可放置过滤器不少于40个；过滤器可自动更换；（提供放置过滤器的产品整机清晰实物图片，并提供自动更换一次性过滤器视频截图证明并加盖投标人公章）

2.3.3.4.样品流转：

2.3.3.4.1.可移动抽屉式样品盘，非圆盘模式样品管；

2.3.3.4.2.采用智能三维机械臂，全自动加入化学试剂。

2.3.3.5.检测系统：

2.3.3.5.1.试剂并行注入：不采用多通道选向阀进行流路切换，不同试剂有独立的管路、泵、阀；

2.3.3.5.2.试剂余量监控：具有氢氧化钠、硫酸锌、酒石酸钾钠、纳氏试剂的试剂余量实时监控功能；

2.3.3.5.3.自动配标：支持标液全自动配制、检测，线性系数R>0.999。

2.3.3.6急样添加：运行中支持紧急样品随时添加、优先检测，无需停机或暂停。

2.3.3.7全面质控：全流程信息化管理，具备样品检测信息管理系统，具有完整的原始数据记录，自动全流程质控方案，保证样品检测结果可信、可溯源。

2.3.3.8人机交互系统：具有一键清洗/检测功能，显示界面运行状态及数据一目了然。

2.3.3.9设备支持向智能实验室中控系统开放标准通信协议，可实现系统对设备的集中控制调度以及设备数据的自动上传。

2.3.4 指标要求

2.3.4.1 测定范围：（0.10-2.0）mg/L（不稀释，取样量100mL时）；

2.3.4.2 精密度：RSD<3.0%（1.0 mg/L）；

2.3.4.3 检出限：≤0.025 mg/L；

2.3.4.4 线性系数：R>0.999；

2.3.5 配置要求

全自动氨氮分析仪 1套、可移动样品盘 1套、可移动过滤盘1套、样品管 1套、安装调试用检测试剂包 1套、纯水与废液桶 1套、电源线与通讯线 1套、安装工具 1套、用户手册 1套、触摸屏1套、数据处理软件1套。

2.4.全自动COD分析单元

2.4.1.用途要求

用于地表水中的CODcr值实验室全自动化检测。

2.4.2.符合的标准要求

完全遵循标准《水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》（HJ828-2017）。

2.4.3.技术要求

2.4.3.1.采用仿生视觉系统判定滴定终点，软件界面上可以以视频方式实时显示整个滴定过程并自动保存滴定前和滴定后水样的照片，方便溯源。

2.4.3.2采用高精度注射泵进行加液，且注射泵和多通道陶瓷旋转阀安装的位置在仪器正面，方便观察和维护。

2.4.3.3机械臂撞针、管路堵塞、样品杯缺失、未抽取到试剂能自动停止并报警。

2.4.3.4滴定过程中可根据样品的颜色自动调整滴定速度，单个高/低浓度样品滴定时间均小于5分钟。

2.4.3.5样品的消解、滴定都在原位完成，水样无需转移。且消解完成后，热源可自动与样品杯脱离，提高降温效率。

2.4.3.6仪器主机上能实时显示加热盘的温度，降温后显示滴定的温度，温度误差≤±0.5℃。

2.4.3.7硫酸银-硫酸和硫酸用两个独立的加液泵加液，且进液管和出液管不得使用同一根管子，防止两种试剂产生交叉污染。

2.4.3.8具有样品自动稀释功能，能够将水样自动稀释后再做样；做空白试验时，可放入空杯，10ml纯水由仪器自动加入。

2.4.3.9注射泵使用寿命不低于400万次，多通道陶瓷旋转阀使用寿命不低于3500万次。

2.4.3.10配套自动进样模块, 可以对接智能实验室分样系统，自动定量取水样并加入检测设备样品杯。

2.4.3.11软件可对接智能实验室中控系统软件，样品数据支持实时上传。

2.4.3.12样品位数：≥20位

2.4.3.13消解位数：≥20位

2.4.4.指标要求

2.4.4.1 检测范围：16-700mg/L

2.4.4.2检出限：≤4mg/L

2.4.4.3测定稳定性：RSD≤2%

2.4.4.4滴定稳定性：20ul RSD<0.5%

2.4.4.5单次滴定量：10-1000ul(任选)

2.4.5.配置要求

全自动CODcr测定仪主机1台、自动进样器1台、纯水桶1套、废液桶2套、配件套包1套、用户手册1套、触摸屏1套、数据处理软件1套、配套仪器桌1套、废液和纯水告警组件1套。

2.5.全自动离子色谱分析单元

2.5.1.用途要求

用于地表水中氟化物、硝酸盐、硫酸盐、氯化物的检测。

2.5.2.符合的标准要求

2.5.2.1.采用离子色谱法（采用双极脉冲电导检测器），仪器的分析方法采用电导法检测离子信号，离子型化合物经过离子交换色谱柱分离后通过电导检测器完成分析。

2.5.2.2.完全遵循标准《水质无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法》（HJ 84-2016）中离子色谱法规定方法标准设计。

2.5.3.技术要求

2.5.3.1样品接触材质为PEEK等惰性材质：有效避免金属析出以及管路腐蚀等。

2.5.3.2自动切换PEEK进样阀：自动切换进样阀的状态，降低工作量；和样品接触为PEEK材质。

▲2.5.3.3泵：泵废液阀需集成在泵内部，不能是独立的一部分。（提供实物视频截图证明，视频截图需体现整机外壳并加盖投标人公章）

2.5.3.4连续再生电解抑制器：抑制器避免酸碱再生，仅用水即可再生抑制器，安全可靠。

2.5.3.5淋洗液消耗少：淋洗液消耗仅为15ml/h，仅为常规离子色谱仪的1/4。

▲2.5.3.6分析仪内置双级温控系统，检测室具备制冷功能：可保证在0℃-45℃下正常工作。过滤模块：自动过滤样品，样品无需手动过滤，可直接放置在自动进样器上等待进样；过滤模块为一个样品进口，2个出口。（提供整机内置双级温控系统的清晰实物图及整机配置样品前处理模块清晰实物图并加盖投标人公章）

2.5.3.7具备漏液自动报警功能。

2.5.3.8多种仪器交互方式：包括主机触摸屏和外部PC工作站两种方式交互：主机内置触摸屏，轻松实现参数监控；外部工作站实现复杂分析操作。

2.5.3.9.样品前处理模块

2.5.3.9.1.过滤模块：过滤采用超滤原理，使滤膜可重复使用100次以上。

2.5.3.10.自动进样器

2.5.3.10.1.组成：包括进样针、清洗池、托盘和样品架、标液架、XYZ运动机构等。

2.5.3.10.2.样品管位数及体积：需可放置不少于60位直径≥28mm的样品管。

2.5.3.11. 设备支持向智能实验室中控系统开放标准通信协议，可实现系统对设备的集中控制调度以及设备数据的自动上传。

2.5.3.12.淋洗液发生器：淋洗液发生器主机集成触摸屏，方便单独操作。（提供实物图片）

2.5.4.指标要求

2.5.4.1.定量方式：离子交换型色谱柱实现组分分离，采用定量环进样；

2.5.4.2.双柱塞脉冲输液泵：泵体为PEEK，耐压不低于5000PSI；

2.5.4.3.柱温箱温控范围30-60℃，柱温箱温控精度±0.05℃；

2.5.4.4.检测器温控范围30-60℃，检测器温控精度±0.002℃；

2.5.4.5.量程：0-16000μs/cm；

2.5.4.6.检出限：Cl-≤0.001μg/mL；

2.5.4.7.定性重复性：≤2%；

2.5.4.8.定量重复性：≤2%。

2.5.5.配置要求

离子色谱分析仪主机（含电导检测器、恒温箱、高压泵等） 1套、连续再生电解抑制器（阴） 1套、4mm色谱柱及保护柱（阴） 1套、自动进样器 1套、样品前处理模块 1套、不小于25L的纯水与废液桶 1套、触摸屏1套、数据处理软件1套。

2.6.全自动流动注射分析单元

2.6.1.用途要求

用于测定地表水中挥发酚、氰化物、硫化物、阴离子表面活性剂四参数。

2.6.2.原理要求

仪器采用流动分析法中流动注射（FIA）原理。样品通过定量阀注入管路，和试剂在管路中流动混合反应，通过流通池检测特定波长下反应产物的吸光强度，分析待测物浓度。实验全程不需要空气阀、空气泵、空泵管等供气装置。

2.6.3.技术要求

2.6.3.1.仪器组成

2.6.3.1.1.仪器为一体化设计，包括一个外置进样器、一台主机和电脑即可工作。无需数据转换器、冷水机等。能单台独立或多台并联工作，不需要空气泵等供气装置即可正常实验；

2.6.3.1.2.所有进样器和分析主机彼此完全独立，有各自所属的数据通讯接口、电源接口等。进样器不内置在主机内，避免故障后影响主机使用。仪器、进样器、电脑，三者使用WLAN连接通讯，稳定快速，不使用旧有的USB或RS232接口等传输技术；

2.6.3.1.3.仪器有半透明材料一体成型的上盖，具备防紫外线功能。非多个部分组合在一起，避免结构不稳定。

2.6.3.2 进样系统：蠕动泵含≥12道管路，≥12根泵轴，整体压块式设计。

2.6.3.3. 前处理装置

2.6.3.3. 1.根据方法需要，可配套内置在线加热、在线蒸馏、在线紫外消解、在线冷凝、在线萃取等装置。内置加热装置全部为电加热方式，无需加入导热油。在线冷凝装置使用电冷凝，无需水循环装置。在线蒸馏和在线萃取使用膜分离装置，实验前无需镀膜操作；

2.6.3.3. 2.针对复杂水质有相应解决方案，可升级外置粗管路的在线蒸馏、在线消解装置，并留有管路升级接口。

2.6.3.4. 流路系统

2.6.3.4. 1.分析管路固定在流路面板上，使用时面板与桌面呈水平放置，角度＜5°，并作为验收指标。分析管路全部使用FEP材质，不使用石英等材质。无需空气泵、气瓶等供气装置，无需注入气体；

2.6.3.4. 2.可在一台主机上实现多种指标分析，其中流路、镉柱等由阀自动切换，流路中无需手动切换阀，不同测试项目切换时间≤5s；

2.6.3.4. 3.一台配置多功能通道的主机，可以测试≥3种项目。

2.6.3.5. 检测系统

2.6.3.5. 1.检测器采用双光束型检测器，采用卤钨灯光源，不使用LED光源。卤钨灯光源波长范围340-1100nm；

2.6.3.5. 2.采用流通式比色皿，不使用易堵塞的毛细管光纤流通池（LWCC），至少支持光程10-30mm的比色皿安装空间，以适用不同浓度样品的检测。且比色皿为外露部件，方便取出观察堵塞情况，不能设置在仪器内部。

2.6.3.5. 3.开机5s内即可立即开始实验，无需预热，无需等待基线平稳等操作。

2.6.3.6 数据处理系统：软件全部中文界面，可实时监控仪器各种参数及状态，并有异常报警提示。有多级权限的用户登录功能，保证数据安全。能导出≥6种报告格式，方便不同应用场景的数据传输。

2.6.3.7设备支持向智能实验室中控系统开放标准通信协议，可实现系统对设备的集中控制调度以及设备数据的自动上传。

2.6.4.指标要求

2.6.4.1. 挥发酚

2.6.4.1. 1.方法原理：在线蒸馏4-氨基安替比林光度法；

2.6.4.1. 2.主机组件：膜分离在线蒸馏装置，内置式电子冷凝装置，水平流路面板，倾斜安装流通池；

2.6.4.1. 3.检测范围：0.002-0.2mg/L；

2.6.4.1. 4.检出限：0.0003mg/L；

2.6.4.1. 5.精确度：≤1%；

2.6.4.1. 6.测试效率：18个/h。

2.6.4.2. 氰化物

2.6.4.2.1.方法原理：在线蒸馏异烟酸-巴比妥酸光度法；

2.6.4.2.2.主机组件：膜分离在线蒸馏装置，在线消解模块，水平流路面板，倾斜安装流通池；

2.6.4.2.3.检测范围：0.002-0.1mg/L；

2.6.4.2.4.检出限：0.0005mg/L；

2.6.4.2.5.精确度：≤1%；

2.6.4.2.6.测试效率：16个/h。

2.6.4.3. 阴离子表面活性剂

2.6.4.3.1.方法原理：在线萃取亚甲基蓝光度法；

2.6.4.3.2.主机组件：两套在线膜萃取分离装置，水平流路面板，倾斜安装流通池；

2.6.4.3.3.检测范围：0.025-2mg/L；

2.6.4.3.4.检出限：0.01mg/L；

2.6.4.3.5.精确度：≤2%；

2.6.4.3.6.测试效率：18个/h。

2.6.4.4. 可溶性硫化物

2.6.4.4.1.方法原理：亚甲基蓝光度法；

2.6.4.4.2.主机组件：膜分离在线蒸馏装置，水平流路面板，倾斜安装流通池；

2.6.4.4.3.检测范围：0.016-2mg/L；

2.6.4.4.4.检出限：0.004mg/L；

2.6.4.4.5.精确度：≤2%；

2.6.4.4.6.测试效率：15个/h。

2.6.5.配置要求

挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、硫化物的单独分析模块各1套，自动进样器4套，试剂启动运维包4套，工作站软件4套，在线脱气装置3套，在线负压脱气装置1套，纯水与废液桶 2套、操作手册工具箱1套、触摸屏1套、数据处理软件1套。

2.7.全自动六价铬分析单元

2.7.1.用途要求

用于地表水中六价铬指标的实验室全自动化检测。

2.7.2.符合的标准要求

遵循标准《水质六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法》（GB 7467-1987）规定方法设计。

2.7.3.技术要求

2.7.3.1全自动独立完成国标规定检测工作：样品预处理、加试剂、显色、检测、清洗、数据处理等实验步骤由仪器全自动完成，分析方法完全符合国家标准方法.

2.7.3.2结构一体化设计：仪器有锌盐沉淀过滤模块，可有效去除色度、浊度干扰；并与样品盘、检测模块、主机一体化集成设计，非管路式连接设备。

▲2.7.3.3可配置外置式一次性过滤器进行样品锌盐沉淀后过滤，一批次可放置过滤器不少于40个。过滤器可自动更换，避免交叉污染，确保数据准确。（提供放置过滤器的产品整机清晰实物图片以及自动更换一次性过滤器视频截图证明并加盖投标人公章）

2.7.3.4.样品流转：

2.7.3.4.1.可移动抽屉式样品盘，非圆盘模式，方便整盘转移样品管，可实现样品不间断连续分析；

2.7.3.4.2.采用智能三维机械臂，实现全自动加入化学试剂，安全高效。

2.7.3.5.检测系统：

2.7.3.5.1.试剂并行注入：不采用多通道选向阀进行流路切换，不同试剂有独立的管路、泵、阀，避免试剂间的交叉污染；

2.7.3.5.2.试剂余量监控：具有氢氧化钠、硫酸锌、酸溶液、显色剂的试剂余量实时监控功能；

2.7.3.5.3.全光谱光度检测模块；

2.7.3.5.4.电脑联机操控，非主机镶嵌或悬挂式触控屏幕模式干扰，可自由编辑序列和样品类型。

2.7.3.6急样添加：运行中支持紧急样品随时添加、优先检测，无需停机或暂停；

2.7.3.7设备支持向智能实验室中控系统开放标准通信协议，可实现系统对设备的集中控制调度以及设备数据的自动上传。

2.7.4.指标要求

2.7.4.1.测定范围：光程10mm时，测定范围为(0～1.0) mg/L；光程30mm时，测定范围为(0～0.2) mg/L（不稀释，取样量100 mL)；

2.7.4.2.精密度：RSD<3.0%（0.1 mg/L）；

2.7.4.3.检出限：＜0.004 mg/L。

2.7.5.配置清单

全自动六价铬分析仪1套、可移动样品盘1套、样品管1套、安装调试用检测试剂包1套、纯水与废液桶1套、电源线与通讯线1套、安装工具1套、用户手册1套、触摸屏1套、数据处理软件1套。

2.8.全自动原子荧光分析单元

2.8.1.用途要求

用于地表水中重金属汞元素的检测。

2.8.2.技术要求

2.8.2.1. 进样系统

2.8.2.1.1.主机内置至少两个注射泵和一个蠕动泵结构，以支持三种进样模式：

① 双路顺序注射泵进样模式，即还原剂和样品均采用高精度注射泵，保证检测精度及稳定性，可灵活调节样品和还原剂体积；

② 单蠕动泵进样模式，间歇泵满环进样，可实现快速检测，可升级大体积（～3mL）进样，进一步提高响应值；

③ 单注射泵+蠕动泵进样模式，样品采用高精度注射泵进样，还原剂采用蠕动泵系统，无需柱塞泵，提高系统可靠性；

2.8.2.1.2.注射泵采用高精度微升级泵体，运动行程大于60mm，两级减速结构设计，保证微升级取样精度，重复性精度优于0.05%；

2.8.2.1.3.内置一体式蠕动泵进样并实时主动排废，六滚轴、小泵头、整体压块式设计，泵速：0-200r/min连续可调，同步完成补载流操作；

2.8.2.1.4.采用高细分电机控制系统和定量环过量进样方式相结合，降低蠕动泵脉动带来的干扰；

2.8.2.1.5.支持样品快速检测，检测周期＜30s；

2.8.2.2. 光学系统

2.8.2.2.1.双通道短焦距透镜聚光，无色散全密闭避光调光系统，日盲型光电倍增管检测；

2.8.2.2.2.采用平面扇形光路设计，元素灯与检测器处于同一水平面内，各通道元素灯与检测器均为45°，夹角一致，保证道间一致性。

2.8.2.2.3.具备氩氢火焰直接观察窗，可直观对火焰状态实时进行观察，避免其它观测方式因出现故障而无法对火焰状态进行监控的问题；

2.8.2.3. 光源

2.8.2.3.1.智能空心阴极灯，即插即用，无需调节光斑，内置存储芯片，自动识别元素类型，支持元素灯使用计时；

2.8.2.3.2.采用集束脉冲供电方式，与单脉冲供电方式相比，灵敏度、信噪比大幅度提高及改善；空心阴极灯使用寿命延长；

2.8.2.3.3.元素灯便捷更换功能，无需拆卸烟囱即可打开光室进行元素灯的快捷更换，操作简单，减少烫伤风险；元素灯支持带电插拔。

2.8.2.3.4.具备信号增强功能，适用于痕量样品分析，提高检出性能；信号增强不限元素和通道。

2.8.2.4.	氢化物反应系统

2.8.2.4.1.	屏蔽式低温点火石英炉原子化器，减小荧光淬灭，提高仪器稳定性；可针对不同元素测量进行原子化器高度适应性调节，以达到元素最佳分析条件。

2.8.2.4.	2.仅需载气和辅助气即可正常运行，耗气量不大于1200mL/min，无需额外气体消耗；

2.8.2.4.3.采用电压可调智能供电点火系统，维持连续点火状态，氩氢火焰更稳定，彻底避免电打火等间歇式点火方式受温度、湿度、空气含氧量等因素影响而导致的点火失败问题；具备炉丝电流回读监测功能，点火状态全掌握；

2.8.2.4.4.	具备两级气液分离器结构，高效气液分离，无需三级除水；二级气液分离器采用旋切分离原理，免加水，具备排废口；

2.8.2.5. 气路系统

2.8.2.5.1.采用阀岛阵列式结构，恒压力控制模式，自动精确控制载气和屏蔽气双路流量，具有低压报警功能；

2.8.2.5.2.具备低消耗运行模式，待机时可有效节约氩气1000mL/min；

2.8.2.6.监测系统

2.8.2.6.1.具有全方位传感系统，数字化气路压力监测（入口和出口）、气路流量监测、炉丝电流监测、元素灯电流监测、大气压力监测，可升级废液位监测、温湿度测量、有害气体监测等；

2.8.2.6.2.运行保护报警系统，无载气安全保护、炉丝短路断路保护、气路漏气保护、氢化物反应剧烈保护、废液位提醒；

2.8.2.7. 全自动水浴消解模块

2.8.2.7.1.样品位数：≥50位；

2.8.2.7.2.进水时间：≤10min；

2.8.2.7.3.排水时间：≤10min；

2.8.2.7.4.升温时间：≤30min（升温至100℃）；

2.8.2.7.5.冷却时间：≤30min（冷却至30℃）；

2.8.2.7.6.进水流量：1800ml/min；

2.8.2.7.7.排水流量：200-2000ml/min；

2.8.2.7.8.补水流量：120ml/min；

2.8.2.7.9.控温范围：室温+5℃-100℃；

2.8.2.7.10.控温精度：±1℃；

2.8.2.7.11.温度均匀性：≤1℃；

2.8.2.7.12.温度波动性：±0.5℃；

2.8.2.7.13.温度显示精度：0.1℃；

2.8.2.7.14.定量精度：≤0.3%。

2.8.2.8设备支持向智能实验室中控系统开放标准通信协议，可实现系统对设备的集中控制调度以及设备数据的自动上传。

2.8.3. 性能要求：

2.8.3.1.漂移：≤1.0%；

2.8.3.2.噪声：≤1.0%；

2.8.3.3.道间干扰：≤±1.0%；

2.8.3.4.重复性（RSD）：≤0.5%；

2.8.3.5.典型元素检出限（D.L.）：汞（Hg）≤0.001µg/L；

2.8.3.6.线性范围：≥103；

2.8.3.7.Hg长期稳定性：≤5.0%/4h @ 0.5ppb；

2.8.3.8.Hg测定下限：0.05ppb（按照HJ 168附录 A中规定方法进行检出限和测定下限的测定）。

2.8.4 配置要求：

原子荧光光度计主机 1套、全自动消解进样器 1套、安装调试用检测试剂包 1套、纯水与废液桶 1套、电源线与通讯线 1套、用户手册 1套、触摸屏1套、数据处理软件1套。

2.9.全自动石油类分析单元

2.9.1.用途要求

用于地表水石油类指标的实验室全自动化检测。

2.9.2.符合的标准要求

遵循标准《水质石油类的测定紫外分光光度法（试行）》（HJ 970-2018）、《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》规定方法标准设计。

样品量：500 ml，萃取液体积为 25 ml，测量波长：225nm

2.9.3.技术要求

2.9.3.1样品位数：≥6位

2.9.3.2采 样 瓶：500ml或700ml棕色广口瓶，样品不转移

2.9.3.3萃 取 器：广口瓶直接萃取

2.9.3.4水样体积：0-700毫升（任选）

2.9.3.5体积量取：自动测量水样体积，体积测量误差<2%

2.9.3.6萃取试剂：正己烷或石油醚

2.9.3.7试剂收集：正己烷与水完全自动分离

2.9.3.8校正方法：标准曲线，完成一条标准曲线时间小于10分钟

2.9.3.9分析软件：校正、分析、计算等

2.9.3.10设备支持向智能实验室中控系统开放标准通信协议，可实现系统对设备数据的自动上传。

2.9.4.指标要求

2.9.4.1 测量范围：0-16mg/L，超量程自动稀释；

2.9.4.2 分辨率：0.001mg/L；

2.9.4.3 检出限：0.005mg/L；

2.9.4.4 重现性：RSD<2%；

2.9.4.5 仪器线性：R≥0.9999；

2.9.4.6 加标回收率≥90%；

2.9.4.7 分析速度：连续测量，不超过8分钟一个样。

2.9.5.配置要求

自动进样器1台、全自动紫外分光测油仪主机1台、专用萃取瓶12个、配件套包1套、用户手册1套、纯水和废液桶1套、触摸屏1套、数据处理软件1套、配套仪器桌1套、废液和纯水告警组件1套。

2.10.全自动分液单元

2.10.1.用途要求

可实现样品瓶的自动扫码、自动分拣、自动开盖、定量取样、自动关盖、系统清洗等。

2.10.2.工作条件

2.10.2.1.供电电源：（220±22）VAC，（50±0.5）Hz，＜1600W；

2.10.2.2.环境温度：(10～30)℃；

2.10.2.3.环境湿度：(20～80)%RH。

2.10.3.技术要求

2.10.3.1 智能分样流程：待测样品瓶按顺序完成智能扫码识别、自动开盖、水样自动混匀、取样管路自动润洗、水样从样品瓶自动定量移取到样品管（含定量稀释量取）、管路自动清洗、样品瓶自动关盖和归位、样品管自动转移到样品管缓存台。

▲2.10.3.2 分液：至少具有两个样品瓶开盖分液位，开盖和分液位二合一，提高分液效率。每个分液位的分液通道至少满足双泵双管路设计，其中至少包括一个注射泵，采用的蠕动泵分液的情况，蠕动泵应具备自动定期称量校准功能；（提供分液单元设备内两个扫码、开盖分液位的整机清晰实物图以及分液单元含校准模块整机清晰实物图证明并加盖投标人公章）

▲2.10.3.3分液精度:≤士1%（分液体积≥10mL）；润洗排空功能：分液完成后可自动进行润洗、排空；抓取功能：可同时兼容250mL、500mL、1000mL玻璃、塑料样品瓶及28mm、40mm、60mm直径样品管的抓取；开关盖功能：可同时兼容250mL、500mL、1000mL玻璃、塑料样品瓶开关盖功能。（提供市级或以上计量单位评价报告证明并加盖投标人公章）

2.10.3.4 智能机械臂组件：智能机械臂组件采用不低于6个自由度的机械臂及地轨方式，实现宽覆盖样品瓶的开盖、关盖、抓取、放置的动作和样品管的抓取、放置的动作。

2.10.3.5机械臂参数要求：

（1）自由度：≥6；

（2）有效负载：≥7kg；

（3）工作半径：≥700mm；

（4）重复定位精度：≤±0.02 mm；

（5）工作温度覆盖：（0-40）℃。

2.10.3.6 地轨参数：

（1）地轨导程：≥180mm；

（2）地轨行程：≥1450mm；

（3）地轨精度：≤±0.05mm。

▲2.10.3.7 智能夹爪：应采用至少4爪结构；保证杯、瓶竖直；以模拟人手的抓杯方式控制夹爪，并具有掉电保持功能，夹爪行程范围涵盖25 mm -70mm；（提供分液单元含4爪以上夹爪的整机清晰实物图证明并加盖投标人公章）

2.10.3.8 取样功能：支持2-180ml样品全量程定量取样。

2.10.3.9定容和稀释功能：软件支持定量校准功能，保证各体积定容状态下的线性准确度；可设置需要的稀释比例，设备根据选择的比例自动完成稀释。

2.10.3.10 样品管种类兼容性：支持3种不同规格（28mm，40mm，60mm）的样品管的分液，最大可支持直径70mm的样品管。

2.10.3.11 智能上下样：设置可移动样品瓶盘和可移动样品管盘，方便上下样品瓶和样品管，运行中可自动、手动更换已分液完成的样品瓶托盘、样品管托盘；运行中可连续上下托盘保持流程连续不间断运行。

▲2.10.3.12样品盘模块：支持抽拉移出功能；其中，样品瓶盘≥6个，样品管盘≥6个，可支持的样品管规格(28mm，40mm，60mm)；一次性可缓存样品管数量不少于500个。（提供分液单元含放置三种规格500个样品管的样品盘的整机模块清晰实物图证明并加盖投标人公章）

2.10.3.13 智能扫码：支持自动扫描样品瓶信息码，并能根据已下发中控样品信息及仪表状态确定分液时间及分液种类；实验室不同光照条件下的扫码功能均能正常运行。

2.10.3.14 分液组合多样性：每瓶样品编辑参数自动执行对应样品瓶所需分液的指标执行对应分液操作，适用性强，同批次无需统一参数。

2.10.3.15分液软件人机交互友好：分液工作站有全中文操作软件，可视化界面，支持手工编辑、下发样品瓶盘及样品管盘。

2.10.3.16清洗润洗功能：分液完成后会流程中自动进行清洗、排空；软件界面也可手动点击下发清洗、排空指令。

2.10.3.17 智能规避部分人为因素导致的异常：可识别样品瓶内部水样量不足的情况并做作废处理；二维码未按规定粘贴的情况下能智能处理作废，不影响后续流程进行。

2.10.4 配置要求

工作站主机 1套、机械臂组件 1套、扫码模块 1套、开关盖模块 2套、抽液模块2套、分液模块2套、清洗模块2套、混匀模块2套、样品瓶盘6套、样品管盘6套、数据处理软件1套、电源线及通讯线1套。

2.11.全自动流转与进样单元

2.11.1.用途要求

实现样品瓶和样品管在全自动分液单元和全自动水质分析仪器单元之间的流转及上下样。

2.11.2.工作条件

（1）供电电源：（220±22）VAC，（50±0.5）Hz，＜3000W；

（2）环境温度：(10～30)℃；

（3）环境湿度：(20～80)%RH。

2.11.3.轨道流转技术要求

2.11.3.1具备智能调度流转功能：根据各自动分析仪器单元的分析检测效率，智能调度样品管在自动分析仪器、分液单元样品管缓存位之间流转与进出功能；

2.11.3.2智能机械臂组件可全方位覆盖样品盘模块和分析仪器进样作业区域；机械臂技术参数要求如下：

（1）自由度：≥6；

（2）标准负载：≥5kg；

（3）工作半径：≥900mm；

（4）重复定位精度：≤±0.03mm；

（5）每个关节最快速度：≥180度/s。

2.11.3.3 智能上下样：抓取携带不同直径的样品管自动流转，可同时实现样品管自动上下样功能。

▲2.11.3.4 自由度机械臂数量：≥2个；6自由度机械臂一次搬运样品管数量：≥8个；（提供全自动流转与进样单元一次性搬运至少8个样品管的清晰实物图及全自动流转与进样单元同时具备至少2个机械臂的清晰实物图并加盖投标人公章）；

2.11.3.5 智能夹爪：以模拟人手的抓取方式控制夹爪，确保不同样品管和样品瓶的抓取保持竖直，同时夹爪具有断电保持功能。

▲2.11.3.6单管抓取模式：为兼容各仪器不同的自动进样器或样品盘上下样，夹爪可单管抓取到仪器的自动进样器或样品瓶上下样，不采用整托盘上下样的方式和机械臂二次转移的方式（提供设计方案说明及实际直接上下样实物照片并加盖投标人公章）

2.11.3.7 快速搬运：自动上下样效率≥40个/小时。

2.11.3.8系统具备故障诊断和报警功能，诊断信息和报警信息可自动上传至管控系统。

2.11.4.复合AGV机器人技术要求

2.11.4.1 车体为双轮差速，运动平稳性强；

2.11.4.2具有自主定位、规划最优路径；

2.11.4.3激光导航方式，可实现自主导航、自主航行；

2.11.4.4底盘负载能力≥150Kg；

2.11.4.5运行速度：≥1m/s；

2.11.4.6 支持自动充电；

2.11.4.7电池保护：具有过充、过放电、防水及电池过热保护；

2.11.4.8 支持自动开门及进出电梯；

2.11.4.9 抓取方式：机械臂+电动夹爪方式实现自动接样；

2.11.4.10 臂展尺寸：≥920mm；

2.11.4.11 机械臂负载重量：≥5kg；

2.11.4.12 二次定位：机械臂末端可实现二次定位，定位精度±0.5mm；

2.11.5.配置要求

轨道 1套、移动载台 1套、机械臂组件 2套、夹爪 2套、自动化控制软件1套、电源线及通讯线 1套、复合AGV机器人（带六轴机械臂）及配套充电及无线通讯设施1套。

2.12.自动控制与管理单元（含硬件和软件）

2.12.1.软件功能要求

（1）中央控制系统：可实现实验室全流程集中控制功能。智能识别并自动指派分析方法、分析仪器，自动、实时采集样品瓶流转过程中样品信息、仪器设备状态、监测数据等信息，可实现水质智能分析实验室统一集中控制及展示、实验室信息全流程管理等功能；

（2）系统应是成熟稳定的系统，必须在水质监测实验室领域有实施成功过的案例，能够根据实验室实际的业务需求快速定制完成系统的开发；

（3）系统间的数据接口采用标准化的统一接口模式，便于实现系统间的信息共享；

（4）系统设计要保证网络、使用操作方面均达到可靠及稳定的相关技术要求，关键数据采用冗余技术和故障处理技术，保障数据传输的高可靠性和系统运行安全；

（5）系统应易分析，易升级，易测试，稳定性高，业务流程可重组；

（6）系统涉及到的数据，必须严格按照权限级别进行控制，防止数据在传输、储存过程中泄露，保证数据安全；

2.12.2.功能需求

（1）用户权限管理：可同时注册多个管理员账号；管理员账号可以分配不一样的使用权限；实现用户的分级管理功能；

（2）系统配置管理：需包含有数据字典、因子类别、测量因子、仪表类型、仪表配置、通讯配置、报警模块、日志模块等可配置功能；

（3）任务分析管理：需包含接样信息、样品方法、任务设置、实验室分析管理系统、结果审核功能；

（4）质控管理：可录入空白样、质控样、加标回收样、标样、校准点核查样五种类型质控手段，保障实验室数据准确性，并能审核后上报给信息化平台进行质控展示；

（5）信息查询：包括样品流转的实时状态信息、各设备/系统运行状态信息、样品流转载信息、检测结果信息等信息都是在中央控制系统集中存储，方便用户查看和审核；

（6）实验室系统状态信息实时监测：包括实验室内部所有设备的运行状态、仪器运行状态、样品数量情况等相关信息的实施监测；

（7）水样信息录入：系统应支持LIMS系统信息导入、文件信息导入和手工直接在系统内录入水样信息、质控样信息，支持二维码打印；

（8）全过程信息管理：全过程基于唯一样品识别码对流转过程中样品信息进行智能识别、数据采集、过程集中监测、信息显示、数据存储等功能；

（9）信息处理效率：信息处理速度应达到毫秒级且各个分析仪器信息由各自独立线程处理，可扩展支持几十甚至上百个站点同时运行，满足水质智能分析实验室的信息处理需求；

（10）检测结果审核：支持汇总各站点上报的检测结果，同时支持自动审核和人工审核。审核过程中的异常数据，具有分类快速识别标识；

（11）系统支持各分析模块自动化联用，也可支持各分析仪器独立使用模式，系统软件可配置；

（12）报警信息汇总和提醒：系统具有运行系统状态报警且显示在实时监控界面。出现部分严重的故障时，具有声光电报警功能，提醒实验室管理人员及时处理故障，保证实验室正常运行；

（13）纯水、废液量告警功能：仪器检测到纯水少于安全容量时，发出告警信息，提示补充纯水；仪器检测到废水多于安全容量时，发出告警信息，提示更换废水桶；

（14）系统信息化展示平台：能够展示实时分析结果、样品采样信息、质控结果、视频监控、因子运行统计、采样断面管理、水质限值管理等等。

2.12.3 配置要求

控制与管理工作站软硬件1套、展示大屏1套、交换机1台、机柜1台。

2.12.4.系统辅助设施

2.12.4.1配置清单

提供系统安装实施、运行相关工具、辅助设备（提供详细清单，包括但不限于样品盘架、空压机、二维码生成器、扫码枪、监控、全自动纯水供应系统等设备）。

2.12.4.2.全自动纯水供应系统

2.12.4.2.1. 用途要求

用于自动分液单元、自动分析仪器单元各设备和仪器所需纯水的自动供应。

2.12.4.2.2.技术要求

2.12.4.2.2.1 纯水机要求

（1）进水水源：城市自来水；

（2）进水要求：温度5-40℃，压力0.1-0.5Mpa；

（3）产水量：纯水≥20L/H（25℃）；超纯水≥2L/min(瞬间流速)；

（4）反渗透纯水：脱盐率≥98%（25℃）；

（5）纯水电导率：电导率<5μs/cm，原水电导率<250μs/cm时，符合GB6682的实验室三级用水；

（6）超纯水：电阻率≥15-18.2MΩ/cm（25℃），高于GB6682国家分析实验室用水规格一级标准；

（7）其他离子：重金属含量（mg/L.max）：<0.01。

2.12.4.2.2.2 供应系统要求

（1）超纯水自动供应包括纯水制作、纯水运输、纯水补充、管路清洗等功能；

（2）纯水桶、管路、泵、阀、接头均采用PVC（聚氯乙烯）、PP（聚丙烯）、PTFE（聚四氟乙烯）等塑料材质，防止金属元素析出，满足痕量元素分析的纯水需求。

2.12.4.2.3视频监控系统

（1）配置1台NVR和2个摄像头；

（2）NVR≥4路；硬盘≥4T；HDMI视频输出；

（3）摄像头：≥200万像素，图像传感器：1/2.7CMOS；带红外补光，不低于20米。

2.12.4.2.4空压机

压力：5～8bar；最大供气量≥110L/min，噪声≤60分贝，储气罐≥60L，油含量0（卫生级空气）。

2.13.水质自动采样设备

2.13.1.用途要求

用于现场的水样采集。全流程无废液产生，通过样品瓶二维码信息，与全自动实验室实现联动，内置周期、定点采样，可外接流量计、雨量计，进行雨量触发、流量触发采样模式，能远程操作自动采用系统，调整自动采样策略，灵活设置按监管的需求进行样品采集。

雨量触发监测：自动采样系统可配置雨量计，监测降水量超过设定值，自动触发仪器完成1次水样采集；

流量突变监测：自动采样系统可配置流量计，当自动采样系统配置流量监测数据超过数据管理平台设置的阈值（流量剧增）时，系统自动触发仪器完成1 次水样采集；

2.13.2.技术要求

（1）采样模式：周期模式、定点模式、雨量触发、流量触发、远程触发等模式；

（2）样品瓶 数量：≥10个；

（3）门禁功能：备电子门禁；

（4）占地面积：＜1㎡。

2.14.紫外可见分光光度计

2.14.1.性能参数

2.14.1.1光学系统：准双光束光学系统

2.14.1.2.光谱带宽：2.0nm

2.14.1.3.工作模式：单机模式/PC联机模式

2.14.1.4.波长范围：190-1100nm

2.14.1.5.波长准确度：±0.5nm

2.14.1.6.波长重复性：≤0.1nm

▲2.14.1.7.杂散光：＜0.01%T(220nm，NaI)；光度方式：透过率，吸光度，能量；光度范围：-4～4.0Abs；透色比最大允许误差：±0.3%T(0～100%T)；透色比重复性：0.1%T；波长扫描速度：最快可达30000nm/min；基线平直度：±0.0005Abs（190-1100nm）；基线漂移：0.1%/h（500nm,预热1h）；光度噪声：≤0.05%（提供原厂彩页及官网截图并加盖投标人公章）

2.14.2.特点

2.14.2.1.分析准确：采用全息高分辨率衍射光栅，进一步降低仪器的杂散光，使仪器分析更加准确；

2.14.2.2.性能稳定：双光束比例监测/双光束光学系统保证了良好的稳定性；

2.14.2.3.测量速度快：最快扫描速度达到30000nm/min。

2.14.2.4.智能应用：≥9.5寸彩色触摸屏，系统内置可以下载更新APP软件，可以自由扩展应用。基础功能实现智能化检测，操作简单易用。

2.14.2.5.轻松的人机对话：基于WINDOWS环境设计的UVWIN中文版操作软件，提供丰富的仪器控制和操作功能。灵活简单，轻松满足使用者的分析需求。

2.14.2.6.维护方便：采用人性化机械结构及模块化电器设计理念，电器系统维护更加快捷。

2.14.2.7.宽泛的检测对象：高吸光度范围，可用于无法稀释的高吸光度固体样本，也适用于高吸光度液体样本避免繁琐的反复稀释。

2.14.3.仪器配置要求

2.14.3.1、紫外可见分光光度计1台；

2.14.3.2、紫外控制软件1套；

2.14.3.3、五联长样品池架1套；

2.14.3.4、10mm*10mm石英比色皿1对。

2.15.原子荧光光度计

2.15.1.用途

用于样品中As、Sb、Bi、Hg、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、Cd等元素的痕量分析。可升级形态元素分析仪做As、Se、Hg、Sb等元素的形态分析。

2.15.2.技术性能指标要求

▲2.15.2.1气动流路系统：系统采用氩气作为动力源，实现进液、计量、排液功能自动化，无需人工维护，无需购买耗材；比传统的蠕动泵进样系统进样更稳定，更精确；同时避免机械磨损引起的漏液问题；双光束光学系统：双光束光路设计实现同一接收器分时采集样品及参比信号，克服了单光束仪器光源及接收器温漂对测量结果的影响，保障测量结果的稳定性；标配外置式三维直角坐标式自动进样器，可自动稀释，自动配置标准曲线；独立分区模块化设计，可实现任意样品个数连续进样，无需停机直接检测；（提供原厂彩页及官网截图并加盖投标人公章）

2.15.2.2卷流式气液分离器 ：磁力搅拌形成卷流，使样品和还原剂混合更加充分，有效提高分析结果的重现性。

2.15.2.3高效电子除水装置：采用特殊构造Peltier冷凝装置，保障氢化物中的水含量降到最低，减少荧光猝灭，有效提高检测灵敏度。

2.15.2.4免调元素灯组件：免调组件保障元素灯处于最佳工作状态，可直接使用，无需调整。

2.15.2.5内置形态分析接口：与同品牌形态分析单元的连接简单，方便升级对As、Se、Hg、Sb等元素进行形态分析。

2.15.2.6自动进样器可直接放置10ml、25ml、50ml具塞比色管，使样品处理、测量使用同一容器，无需人工二次转移。

2.15.2.7智能控制功能：开机常规检测，故障自诊断，自动炉高；氩气自动节气、缺气报警；试剂漏液诊断、缺液报警；废液溢满报警；测试条件实时监测等功能。重要操作日志，故障自诊断报告，灯使用记录等，提供仪器运行状态的维护信息。

2.15.2.8功能强大的仪器操作软件：可实现多用户管理，保证数据安全。对仪器进行自我诊断，实现自动查找故障信息；软件实时帮助提醒功能。将用户编辑器使用条件和测量参数作为方法文件保存，实现直接调用；提供资源文件录入、搜索、打开、修改、保存等功能。重要信息进行记录，并生成日志文件。

2.15.2.9安全、环保的整体结构设计：密封的原子化器腔室，废气由特制试剂包吸收，两级废气处理。全封闭式废液瓶，避免酸气、废气的挥发，减少对实验室环境的污染和实验人员的伤害。

2.15.2.10检出限（μg/L）：Hg ≤0.001 ng/mL；As、Sb、 Bi≤ 0.01 ng/mL

2.15.2.11偏移≤1.5%

2.15.2.12 噪声≤1.5%

2.15.2.13 RSD≤1.0%

2.15.2.14检测器：光电倍增管

2.15.3.仪器配置要求：

2.15.3.1双通道及以上原子荧光主机（含操作软件）1套；

2.15.3.2石英原子化器 1套；

2.15.3.3外置分区式自动进样器1套；

2.15.3.4中文软件1套；

2.15.3.5配件：高性能智能免调灯组，3支；气液分离器、全封闭PE环保废液桶、碳纤维进样针、管路，各1套；三联气密集成瓶1套；10ml、25ml、50ml样品架各1个；10ml具塞比色管36个、25ml具塞比色管18个、50ml具塞比色管12个；

2.16.便携式藻密度测定仪

2.16.1、仪器实现叶绿素、蓝绿藻同时测定，支持扩展水温、fDOM、电导率、盐度、pH、ORP、溶解氧、浊度、硝氮、氨氮、氯化物等参数的功能

2.16.2、采用钛合金材质传感器，并配备自动清洁刷，具有防污损、耐腐蚀能力、防生物玷污能力；

2.16.3、所有传感器需带有背景数据、并具备自动寻址功能，仪器接口可自动智能识别不同传感器，传感器可自行存储校准记录；

▲2.16.4、主机可同时安装多支同参数传感器统一校准，节约校准时间和标液；设备可进行自容监测，在自记录连续监测模式下可选定不少于两个指标设置阈值作为触发条件，超阈值加密监测，捕捉水质突变过程（提供提供软件界面截图照片及原厂彩页并加盖投标人公章）；

2.16.5、设备应具有湿插拔功能和带电热插拔功能,避免误操作带来的损坏风险；

2.16.6、无线蓝牙通讯，在野外不便接线情况下可传输数据，设置和校准仪器；

2.16.7、仪器软件应具有智能质量控制功能，能够自动检查故障和错误以保证成功的投放测量，确保避免故障、错误和数据丢失；

2.16.8、仪器存储容量应不小于512MB，应可存储不少于100万个读数记录，掉电不丢失数据；

2.16.9手持器：带定位功能，记录测试点位置信息；带气压监测和自动补偿功能，可显示传感器序列号及校准记录；设置传感器自动测试记录间隔；可数值和折线图方式显示历史数据。

2.16.10、蓝绿藻：

测量范围：0-100ug/L;0-100RFU，准确度：线性：R ²>0.999，与罗丹明WT连续稀释相关（0-100ug/mL）；检出限：0.04 ug/LPC；分辨率：0.01 ug/L; 0.01 RFU；支持用户自建曲线。

2.16.11、叶绿素：

测量范围：0-400ug/L;0-100RFU，准确度：线性：R ²>0.999，与罗丹明WT连续稀释相关（0-400ug/mL）；检出限：0.09ug/LChl分辨率：0.01 ug/LChl;0.01 RFU。

2.16.12.配置：

主机             1套

手持器           1套

总藻类传感器     1套

野外线缆         1套

校准液           1套

便携箱           1个

2.17.三合一自动进样器

2.17.1.总体指标

2.17.1.1 采用伺服马达控制运动单元实现X-Y-Z三维移动，X主轴长度≥860mm，控制精度0.1mm；在同一个平台上可同时实现液体进样、顶空进样、顶空-SPME、SPME固相微萃取等功能，上述模块之间可以实现一键自动切换，无需手动更换换进样针和样品盘；

2.17.1.2 整套自动进样器为国产自主化研发，九成以上零部件为国内加工；

▲2.17.1.3 采用符合国内习惯的全中文操作软件，软件中可实现各模块校准，调试以及运行等功能；孵化、老化等各模块功能可独立控制运行；可实现液体、顶空、SPME进样针自动换针；液体进样模块具有快速原位清洗功能，缩短进样针清洗时间；（提供模块校准、调试功能软件截图、原厂彩页并加盖投标人公章）

2.17.1.4 序列运行过程中可增加/删除样品功能，可实现批量样品运行控制；

2.17.2.液体进样模块

2.17.2.1 2mL样品瓶容量：126位，可扩充至324位

2.17.2.2 液体进样针类型：标配10μL进样针

2.17.2.3 进样针清洗模块：同时兼容2ml标准瓶存放18位，4ml洗针7位，10mL/20mL洗针5位；

2.17.2.4 软件上可实现进样量、取样速度、进样速度、进样前/后的停滞时间、进样针进样前/后洗针次数、样品润针次数等值的设定

2.17.3.顶空进样模块

2.17.3.1 采用顶空气密针进样方式进样，消除了定量管与传输线的死体积和吸附效应

2.17.3.2 气密针清洗方式：采用惰性气体自动吹扫清洗方式

2.17.3.3 气密针规格：1.0~5.0mL可选

2.17.3.4 10mL/20mL样品瓶容量≥45位，可扩充至180位以上；

2.17.3.5 气密针加热温度：30~150℃，±0.1℃增量可调；

2.17.3.6 孵化加热器： 6个样品瓶加热位，加热温度：30℃~200℃，±0.1℃增量可调；振荡速率：250rpm~750rpm，±1rpm增量可调。2.17.4.固相微萃取模块

▲2.17.4.1 萃取模块采用涡旋加热振荡方式，无需磁力搅拌子；萃取深度可调，可实现顶空萃取和浸没式萃取两种方式；可兼容箭型萃取头和纤维萃取头两种萃取方式；配置萃取头老化模块，老化温度30℃-350℃可调；（提供两种萃取头实物照片、萃取头老化模块实物照片及老化温度软件截图、原厂彩页并加盖投标人公章）

2.17.4.2 萃取温度30℃-200℃，±0.1℃ 增量可调；振荡速率0rpm-1600rpm，±1rpm增量可调；

2.17.4.3 萃取时间范围：999min，0.1min增量；

2.17.5.产品配置

2.17.5.1 主机模块（含自动换针功能）   1套

2.17.5.2 液体进样模块   1个

2.17.5.3 顶空进样模块   1个

2.17.5.4 固相微萃取进样模块   1个

2.17.5.5 振荡孵化模块   1个

2.17.5.6 加热萃取模块   1个

2.17.5.7 老化模块   1个

2.17.5.8 系统控制软件  1份

## 四、供货要求

交货方式：采购人指定方式。

交付时间：自合同签订之日起90日历天内完成供货并通过验收、交付使用。

交货地点：采购人指定地点。

质量要求：中标人提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。设备型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好等在各个方面必须符合采购文件规定的要求。

安全要求：

1.由于产品质量问题导致使用者产生的一切人身安全事故由中标人负全责。

2.中标人对（除采购人原因之外）所有的运输、安装、施工、人员等项目实施过程的安全负全责。

## 五、质保期

1.质保期自设备验收合格之日起，为期1年。

2.提供的货物在质保期内因货物本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： ①更换：成交由供应商承担所发生的全部费用。 ②退货处理：无条件退货，并退还招标人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。招标人不承担发生的任何费用。

3.质保期间，成交供应商承担维修、安检、调换等，相关费用包含在投标报价内，采购方不再支付任何费用。

4.在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

## 六、安装调试要求

1.货物（含配件）应是全新、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量如有损坏,采购人有权提出退换货。

2.产品及主要部件均须非停产设备，并提供备件、附件和耗材的供应。

3.产品及主要部件必须为成熟的产品，须充分考虑产品的使用者和使用环境。

4.签订合同前须向采购人提供详细材料一览表（各主要部分用料、规格及厚度、产地证明等），包括产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述等，并提供本项目需求中所要求的检测报告等相关证明材料原件给采购人现场核验，如上述资料及证明文件与中标人投标响应文件不符或存在弄虚作假行为，采购人有权终止中标成交资格，因此造成的所有损失均由中标人自行承担。

5.采购人使用货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由中标人负责。

6.中标人必须严格按采购人指定的位置安装，未经采购人同意不得更改安装位置。所有设备均须由中标人送货上门，并由相关有经验的工程师负责安装调试等服务，协助采购人组织验收，并承担相关费用。安装期间出现的各种事故造成的损失及人员伤亡均由中标人负责。

## 七、国家或行业相关规范标准

《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（GB 11893）

《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》（HJ 636）

《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》

《水质 高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原酸性滴定法》（HJ 1445-2026）

《水质 高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原碱性滴定法》（HJ 1446-2026）

《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》（GB/T 5750.7）

《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ828-2017）

《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》（GB 7467）

《水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》（HJ 970）

注：本项目中所涉及到的相关国家或行业标准为本项目要求的最低要求，如与现行最新标准有所冲突按现行最新标准执行。

八、履约验收要求

1、验收主体：采购人依法组织履约验收工作。

2、验收时间及验收方式：

①采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。

②货到安装完成后，采购人应当在5个工作日内启动履约验收工作，并向中标人发出《政府采购履约验收通知单》。在采购人将所有的货物按招标文件要求和招标文件要求执行的标准进行验收时，发现有其他损坏或质量问题的，由投标供应商立即予以更换，不得拒绝和延误。

③中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

④采购人对中标人提供的货物在使用前，中标人需负责安装调试并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求。安装调试费用由中标人负责。

⑤验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。对技术复杂的项目，采购人可组织有关部门和专家进行验收，相关费用由采购人和中标人双方协商解决。

3、验收内容：采购文件中的全部内容；

4、验收标准：符合招标文件要求和符合招标文件要求执行的标准，并充分考虑甲方意见，达到合格。

5、项目验收材料：提供完整、真实的货物交接单、设备合格证、采购人手册、设备相关测试报告，项目总结报告等。中标人汇报项目整体建造情况，主要包括：设备安装、调试、性能测试结果等。

6、履约验收过程中的政府采购合同履行、违约责任和争议解决等事项，按照《中华人民共和国民法典》等法律法规和政府采购合同约定执行。

## 九、售后服务要求及其他要求

1、售后服务要求

在设备的质保期内，中标人应能保证采购人免费更换到原厂正宗的零部件，确保设备的正常使用。质保期内同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须免费更换同品牌、同样式新产品，并对产品质量实行“三包”服务，直至本项目质保期结束。

2、其他技术要求

（1）技术支持：保修期届满后，对设备进行必要的维护或修理，随时解答采购人各类技术问题，向采购人提供技术支援。

（2）中标人定期维修保养、提供技术保障等。

3、其他服务要求

（1）提供7天×24小时服务电话，每次出现故障时2h响应，24h内提供解决方案，若远程解决不了，则24h内工程师上门维修。如工程师上门维修无法解决故障，需免费更换备机。

（2）投标人需为用户单位提供不少于3天6人次的仪器培训，为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护、基础分析理论课程。培训形式可以是用户派遣人员赴制造商开班办的培训班，也可以是制造商派遣培训师赴用户现场培训。投标人提供承诺书，如投标人非制造商，则需提供投标主要产品制造商针对本项目的售后服务承诺书加盖制造商公章。

（3）单人驻场服务，自本项目验收之日起开始计算，为期一年。下列服务要求须在驻场服务承诺函中逐条响应，未响应视为无效投标，服务要求：

1）考勤：工作期间遵守招标人考勤制度，工作日早、晚打卡，不得缺席，如因特殊情况，需要离开工作岗位，须提前向投标人报备说明，获得批准。如因工作情况需要加班的，应服从招标人的统一安排，加班、值班。所产生的费用由投标人承担。

2）交通：投标人须为驻场服务人员配备必要的交通工具，所产生的费用均由投标人承担。

3）食宿：食宿自理，费用由投标人与驻场服务人员自行协商。招标人不再承担任何费用。

4）保险：投标人为驻场服务人员购买相关保险。

5）工作内容：

a、设备日常巡检及维护：每个工作日对水质分析仪器、分液系统、进样和流转系统、质控系统、保障系统以及软件系统进行例行检查。按照设备的保养周期，定期（季度/半年/年）对水质分析仪器、分液系统、进样和流转系统、质控系统、保障系统进行保养。

b）设备故障维修：当设备出现故障时，及时联系厂家维修。

c）软件升级：驻场服务期间，提供软件的免费升级服务。

（4）人员配置：

除验收后的单人驻场服务外，本项目的交付团队至少需要配置10人以上，包括但不限于项目经理、安装调试工程师、培训工程师、质量员等。

十、付款方式与履约保证金

1、合同款项的支付方式及进度安排

第一次付款：项目签订合同后，甲方收到乙方发票后的10个工作日内支付合同金额的30%；

第二次付款：项目全部仪器设备到货并通过调试验收合格后10个工作日内支付合同金额的70%。

2、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

十一、投标报价要求

1.本次投标报价为总价包干制，中标后不再进行任何调整。

2.供应商须以人民币报价，投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务;人员费用：包括但不限于人员工资、住宿费、差旅费、加班费等；车辆费用：包括但不限于加油费、过桥过路费、维修保养费、改装费、停车费等；包括所有设备质保期内所发生的一切费用。

# 十二、其他要求

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

本项目涉及商品包装和快递包装的，中标人提供产品及相关快递服务的要满足《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的相关要求。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

本项目评标方法采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

二、评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

三、评标标准

（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（三）总得分 =价格分 + 商务技术分

（四）中标标准：采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按由高到低顺序确定排名第一的为中标人。中标候选人排名并列第一的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

综合评分法

1.价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。

2.商务部分（35分）

| 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 技术参数响应 （25分） | 25 | 评标委员会根据招标文件第四章采购需求中货物（标的）技术参数及功能指标响应情况进行评分。 完全满足或高于招标文件第四章采购需求中货物（标的）技术参数及功能指标的，得25分；不响应招标文件第四章采购需求中货物（标的）技术参数及功能指标的扣分：其中标注“▲”项每有一项负偏离扣1分，扣完为止。投标人须在投标文件内提供相关证明材料（按采购需求要求提供，如果采购需求中未提及，可提供产品原厂技术白皮书或原厂彩页或设备检测报告），否则对应技术条款将视为不满足。 注：投标人须准备原件备查，在中标后、签订合同前应出示相关证明材料原件（如证明材料为视频截图的，须在此时出示该视频），若发现提供虚假的证明材料或虚假应答技术偏离表的，均视为无效投标，并追究相关责任。 |
| 体系认证（2分） | 2 | 1、投标人通过质量管理体系认证的，得0.5分； 2、投标人通过环境管理体系认证的，得0.5分； 3、投标人通过职业健康安全管理体系认证的，得0.5分； 4、投标人通过信息安全管理体系认证的，得0.5分； 每有一项得0.5分，最多得2分。 注：提供相关证书全国认证认可信息公共服务平台官网认证信息查询截图和证书扫描件或复印件并加盖公章，未提供不得分。 |
| 人员配置（5分） | 5 | - 为本项目配置的团队成员中具有环境保护类专业正高级职称的，得3分；具有环境保护类专业高级职称的，得2分；具有环境保护类专业中级职称的，得1分；本项最高得5分。 注：提供有效证书扫描件或复印件2026年3月以来任意一个月由供应商人为其缴纳的社保证明材料复印件或扫描件并加盖供应商公章，未提供不得分。 |
| 投标人类似业绩 （3分） | 3 | 投标人自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过类似设备销售项目业绩的，每有一个得1分，最多得3分。 注:业绩证明材料需提供中标通知书和合同复印件，且业绩证明合同内容、标的清晰可见，未提供或提供不全的不得分。 |

3技术部分（35分）

| 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 项目实施方案 （9分） | 9 | 投标人提供项目实施方案（包括不限于项目实施计划、设备安装、调试、验收方案），评标委员会对方案响应情况进行横向评审。 方案内容全面、科学合理、可行性强的，得9分； 方案内容较全面、较为科学合理、可行性较强的，得6分； 方案内容基本全面、基本科学合理、基本可行的，得3分； 方案内容有缺项、遗漏、不完整的，得1分； 本项未见阐述，不得分。 |
| “黑灯”实验室系统设计方案 （14分） | 14 | 投标人对“黑灯”实验室系统的方案设计合理性和可行性及整体美观进行评审，方案要根据采购人现场情况来设计。评审点包括但不限于采购人现状勘察情况、整体布局设计、辅助设施及环境保障情况、设备软硬件端口开放情况、不主动对后续其他厂商的软硬件接入实施限制等。 系统方案设计合理、可行性高、整体美观度高，系统端口完全开放，对拟接入设备无单方面限制要求的，得14分； 系统方案设计较合理、可行性较高、整体美观度较高，分析仪器系统端口部分开放，对拟接入设备存在一定要求，通过系统升级改造等办法可实现接入的，得10分； 接入系统方案设计合理性及可行性一般、整体美观度一般，分析仪器系统端口封闭，对拟接入设备存在限制性要求，通过系统升级改造等办法较难实现接入的，得6分； 接入系统方案设计合理性及可行低、整体美观度低，分析仪器系统端口完全封闭，通过软硬件改造仍极难实现接入需求的，得2分； 本项未见阐述，不得分。 |
| 质量控制方案（6分） | 6 | 投标文件提供质量控制方案（包括但不限于用于质量控制的CMA实验室、校准检测设备、质量管理组织体系与机构、质量管控标准、项目针对性、重难点专项解决方案），综合评价方案全面性、合理性。 投标人自身具有用于质量控制的CMA实验室、校准检测设备种类丰富，且质量控制方案内容全面、科学合理、可行性强的，得6分； 投标人委托了用于质量控制的CMA实验室、校准检测设备种类较丰富，且质量控制方案内容较全面、较为科学合理、可行性较强的，得4分； 投标人委托了用于质量控制的CMA实验室、校准检测设备种类一般，且质量控制方案内容基本全面、基本科学合理、基本可行的，得2分； 投标人无用于质量控制的CMA实验室、校准检测设备种类较少，且质量控制方案内容有缺项、遗漏、不完整的，得1分； 本项未见阐述，不得分。 |
| 售后服务方案 （6分） | 6 | 投标文件提供售后服务方案，包括但不限于售后服务范围、专业技术人员配置、售后服务响应及保障计划和设备使用情况回访计划等内容。 方案细致全面、合理，可操作性强，完全响应招标需求的，得6分； 方案较为完整，可操作性较强，响应招标需求较高的，得4分； 方案基本完整，可操作性一般，基本响应招标文件需求的，得2分； 方案不完整，可操作性一般，响应度低的，得1分； 本项未见阐述，不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度经审计的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

根据连财购〔2023〕4号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》

## 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料，也可根据连财购〔2023〕4号文件精神，提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

承诺函：

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：年月日

## 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：            。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：            。（须附证明材料）

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

## 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

## 六、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 七、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 八、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人，联系电话：。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（项目名称）项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：            ，联系电话：

委托代理人（签字/签章）：            ，联系电话：

日期：年月日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：采购单位

兹证明，姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：，联系电话：

日期：年月日

注：请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

## 十、投标函

投标函

致：（采购人）

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人___________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物等）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传   真：

投标人开户行：

账   号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

## 十一、中小企业声明函（服务）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员            人，营业收入为            万元，资产总额为            万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

填报说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.《中小企业声明函》随中标结果公开，须同时加盖投标人公章。

## 十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

## 十三、投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：     项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 产品、服务名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 | 单项 合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

填报说明：

1.项目如有分包，请各投标人按相应的分包分别列表。

2.行数或事项不够，可自行增加

## 十四、技术要求响应及偏离表（如有请提供）

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

## 十五、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

## 十六、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

项目名称：    项目编号：   分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

十七、开标一览表

项目编号：      分包号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） |  |  |

投标人公章：（电子签章）

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

具体要求详见第二章 投标人须知 八、询问与质疑。