泰州市政府采购项目

竞争性磋商文件

(全流程电子化不见面开标）

项目名称：通江河流水站运维项目

项目编号: JSZC-321200-NJCY-C2026-0010

采购人：“健康长江泰州行动”指挥中心

采购代理机构：江苏川页工程项目管理有限公司

2026年6月

目  录

第一章  竞争性磋商公告

第二章  参加磋商供应商须知

第三章  合同条款及格式

第四章  采购需求

第五章  评审方法和评审标准

第六章  响应文件的组成和格式

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

通江河流水站运维项目的潜在供应商应在“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载磋商文件，并于2026年 7 月 2  日 9  点 00  分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321200-NJCY-C2026-0010

项目名称：通江河流水站运维项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：268.050000万元

最高限价（如有）：人民币268.05万元（投标报价不得超过采购项目最高限价金额，否则按无效投标处理）

采购需求：根据泰州市委、市政府办《“健康长江泰州行动”工作方案》确定的长江总体目标“水质改善—通江支流达到或优于Ⅲ类的比例保持 100%”的要求，泰州市建设50条通江支流建设小型水质在线监测站，为履行水功能区的监测、管理及考核的职能，及时、准确、全面掌握长江泰州通江支流水质实时状况，督促各市（区）进行集中整治，加快提升通江支流水质达标率。现采取第三方运行维护方式对已安装水质监测设备进行运行管理。运行维护单位采取竞争性磋商的方式确定，依据国家、省市招投标有关规定及运行维护质量确定是否提前中止合同、正常中止合同或续签合同。

合同履行期限：一年。（2026年7月5日至2027年7月4日）

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

6.法律、行政法规规定的其他条件

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。本项目属于其他未列明行业类，根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。提交中小企业声明函并成交的，随成交公告一同公示。

（三）本项目的特定资格要求：

1.投标供应商自有或委托用于质量控制的CMA资质认定的实验室，提供自有或委托协议扫描件的证明材料，委托期限须满足本标的服务期限。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

3.单位法定代表人/负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”政府采购一体化平台

方式：供应商完成注册并办理CA证书后登录江苏政府采购“苏采云”系统下载本项目招标文件

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2026-07-02 09:00 （北京时间）

地点：“苏采云”系统(网址:http://jszfcg.jsczt.cn/)

五、开启

时间：2026-07-02 09:00 （北京时间）

地点：江苏省泰州市医药高新区江州南路115号6楼609室会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易中心一楼大厅6号窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2、有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3、本次磋商不收取投标保证金。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：“健康长江泰州行动”指挥中心

单位地址：泰州市海陵区永晖路18号

联系人：李凤明

联系电话：13815957593

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏川页工程项目管理有限公司

单位地址：泰州市江州南路115号6楼

联系人：刘女士

联系电话：18262806735

3.项目联系方式

项目联系人：刘女士

电话：18262806735

第二章  参加磋商供应商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

供应商须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：通江河流水站运维项目 项目编号：JSZC-321200-NJCY-C2026-0010 |
| 2 | 采购机构：“健康长江泰州行动”指挥中心 采购代理机构：江苏川页工程项目管理有限公司 （以下简称代理机构） |
| 3 | 采购文件发放：自磋商文件公告发布之日起5个工作日 |
| 4 | 本项目最高限价：268.05万元 |
| 5 | 投标有效期：开标后九十(90)天 |
| 6 | 签订合同地点：由采购人指定 |
| 7 | 履约保证金：/ 履约保证金缴纳方式：银行转账、支票、汇票、本票、履约保证保险或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 |
| 8 | 采购代理费由招标单位支付； 费用结算基数：按成交金额为基数。 |

- 总则

1、适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商公告中所叙述项目的相关服务采购。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商公告”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2满足本磋商文件其他实质性要求和条件的规定。

4、参加磋商费用

4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，采购人或代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、磋商文件的约束力

供应商一旦下载了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

- 磋商文件的澄清及修改

在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

二、磋商响应文件的编制

1、响应文件编制要求

1.1磋商供应商提交的响应文件以及其与代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文(规格、型号辅助符号例外)。

1.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

1.3响应文件构成

供应商应认真阅读和理解磋商文件，响应文件由供应商按要求参考给定格式如实填写(编写)，须有供应商(盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。且须保证所提供资料的真实性。

磋商供应商编写的响应文件应包括下列部分：

1.3.1响应函、报价一览表、投标报价明细表、第二轮磋商报价表(格式见附件)；

1.3.2法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书(格式见附件)；

1.3.3资格证明文件：

(1)供应商营业执照(复印件加盖公章)；

(2)供应商近六个月中任意一个月份(不含磋商当月)的财务状况报告(资产负债表和利润表)或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附己审财务报告复印件，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

(3)供应商近六个月中任意一个月份(不含磋商当月)的依法缴纳税收的相关材料(提供相关主管部门证明或银行代扣证明)复印件(依法免税的供应商，应提供其依法免税的证明材料)；

(4)供应商近六个月中任意一个月份(不含磋商当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料(提供相关主管部门证明或银行代扣证明)复印件；

(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(6)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

(7)中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明资料。

1.3.4承诺书(格式见附件)；

1.3.5商务及技术条款偏离表；

1.3.6评标办法中加分项证明材料(含项目实施方案、售后服务等)；

1.3.7供应商认为需提交的其他证明材料（如有)。

备注:

(1)资格(资质)证明文件如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如资格(资质)证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

2、磋商响应报价表

2.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

2.2标的物

采购人需求的货物、服务等。

2.3有关费用处理

- 供应商报价是根据采购文件所确定的供货、服务范围内的全部工作和内容的价格体现，涵盖完成采购文件规定的工作所涉及到的一切费用。

- 采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

- 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦响应结束最终成交，合同期内价格未经采购人允许将不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交供应商的报价让利行为。

- 其它报价要求：本项目响应报价应包括为完成本项目发生的所有费用。

（5）采购文件未列明，而供应商认为履行本项目合同所必需的费用也需列入报价。

2.4报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

2.5磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

三、响应文件的递交

1、电子磋商响应文件的递交

1.1供应商应当按照规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

2.1提交响应文件截止时间

供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

2、响应文件的拒收

2.1采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件

3、响应文件的撤回和修改电子响应文件的撤回

3.1供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件。

3.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动

四、响应文件的解密与评审

1、响应文件解密

1.1供应商应当按照规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

2、磋商小组

2.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3、评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.4采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4、评审过程中的的澄清

4.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的审查

5.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3未实质性响应磋商文件的情形

5.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

5.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

5.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

5.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

5.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

5.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

5.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

5.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5.3.9 本项目采购产品属于被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

5.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

5.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

5.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

5.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

6、磋商程序及评审方法和评审标准

6.1磋商程序

6.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

6.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中要求其在规定时间内提交最后报价。

6.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6.2 评审方法和评审标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

6.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

6.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.3.3除本磋商文件第二章第7.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

6.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

五、成交

1、确定成交单位

1.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.3.1提供虚假材料谋取成交的。

1.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

1.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

1.3.4磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

1.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

1.3.7将政府采购合同转包的。

2、质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

2.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3、成交通知书

3.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

六、授予合同

1、签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、标的物的追加

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

3、落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的相关政策，商品包装和快递包装应符合文件要求。

4、按照《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》（财库[2023]7号）文件要求执行。

5、根据《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库[2020]123号要求，商品使用的塑料、纸质、木材等包装需达到环保要求。

6、落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)和《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》(财库〔2025〕30号)，依据中华人民共和国政府采购法第十条规定，本项目仅采购本国服务。

7、政府采购异常低价审查

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50％的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50％；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50％的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50％；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45％的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45％；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，评审委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

第三章  合同条款及格式

（参考文本）

以下为采购人与中标人签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同（参考）

项目名称：

项目编号：

甲 方 ： ( 买 方 )          ,组织机构代码：

乙方：(卖方)

见证方：采购代理机构

甲、乙双方根据                             项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

##### 一、服务内容

1、服务名称：

##### 二、合同金额

本合同金额为(大写):                  (        元)人民币。

##### 三、保密条款

甲乙双方对在本合同签订、履行过程中知悉的对方资料和信息，除该方作相 反的书面说明外，均应视为该方的商业秘密，未经该方书面同意，不得向任何第 三方泄露。任何一方因违反保密义务而给另一方造成损失的，应负相应的赔偿责 任。无论合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效， 双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三 方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、服务期限

服务期限为一年(2026年7月5日至2027年7月4日 ) 。

六 、转包或分包

1、本合同范围的货物、服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、合同款支付

合同项下的款项由采购人办理结算，具体支付方式约定如下：

1、付款方式：合同签订后一个月内付至合同价的    %(不超过   万元), 项目竣工验收合格后一个月内一次性付清尾款。

2、 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

3、结算时，乙方必须提供乙方单位名称的发票，发票上需写明设备名称、品牌、数量、单价、总价。

八 、税 费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九 、质量保证及售后服务

1、乙方提供的服务必须全部达到国家或行业有规定的各项要求，还要符合相应规定。

2、所有水站运维期间的仪器维修及配件更换所产生的费用均由乙方负责。

3、所有水站运维期间产生的废弃物均由乙方负责转移及处置。

4、服务期满后由中标单位组织专家验收，签订验收合格意见后，支付项目尾款。

十 、组成合同的文件包括

1、合同通用条款和专用条款；

2、采购文件和乙方的响应文件；

3、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十 一、违约责任

合同任何一方不按约定履行合同的其他义务时，应赔偿由此给守约方带来的一切损失，包括但不限于案件受理费、保全费、担保费、鉴定费、公告费、审计费、律师费等费用。

十二、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为泰州市。

十四、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章，并经公证处、 采购代理机构见证盖章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3、本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方贰份、乙方贰份、见证方及财政监管部门各执壹份。

| 甲方： (盖章) 地址： 法定代表人或授权代表： 联系电话： 见证方：采购代理机构盖章) 地址： 法定代表人或授权代表； 联系电话： | 乙方： (盖章) 地址： 法定代表人或授权代表： 联系电话： |
| --- | --- |

第四章 项目需求

1.项目概况

根据泰州市委办、市政府办《“健康长江泰州行动”工作方案》确定的长江总体目标“水质改善—通江支流达到或优于Ⅲ类的比例保持 100%”的要求，泰州市建设50条通江支流建设小型水质在线监测站，为履行水功能区的监测、管理及考核的职能，及时、准确、全面掌握长江泰州通江支流水质实时状况，督促各市（区）进行集中整治，加快提升通江支流水质达标率。现采取第三方运行维护方式对已安装水质监测设备进行运行管理。运行维护单位采取竞争性磋商的方式确定，依据国家、省市招投标有关规定及运行维护质量确定是否提前中止合同、正常中止合同或续签合同。

2.采购项目内容

泰州市通江支流50个水质自动站运行和维护，服务期限为一年，服务期自2026年7月5日至2027年7月4日，项目预算268.05万元人民币。

3.项目服务参数

本次采购的项目为50个水质自动站运行和维护的运维。要求投标供应商根据招标文件的要求50个水质自动站运行和维护工作，具体站点信息如下：

| 序号 | 站点名称 | 地点 | 坐标东经 | 坐标北纬 | 主要设备信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梨园中沟站 | 医药高新区 | 32°18′6″ | 119°50′41″ | 国弘五参数、微兰高锰酸盐、微兰氨氮、微兰总磷 |
| 2 | 同心港站 | 高港 | 32°12′24″ | 119°54′31″ | 国弘五参数、微兰高锰酸盐、微兰氨氮、微兰总磷 |
| 3 | 胜利中沟站 | 高港 | 32°13′40″ | 119°55′22″ | 国弘五参数、微兰高锰酸盐、微兰氨氮、微兰总磷 |
| 4 | 福利中沟站 | 高港 | 32°13′59″ | 119°56′33″ | 国弘五参数、微兰高锰酸盐、微兰氨氮、微兰总磷 |
| 5 | 同联中沟站 | 高港 | 32°13′52″ | 119°55′56″ | 国弘五参数、微兰高锰酸盐、微兰氨氮、微兰总磷 |
| 6 | 穿心港站 | 高港 | 32°13′51″ | 119°54′54″ | 国弘五参数、微兰高锰酸盐、微兰氨氮、微兰总磷 |
| 7 | 永正中沟站 | 高港 | 32°16′2″ | 119°53′2″ | 国弘五参数、微兰高锰酸盐、微兰氨氮、微兰总磷 |
| 8 | 九圩港站 | 泰兴 | 31°59′38″ | 120°0′49″ | 国弘五参数、微兰高锰酸盐、微兰氨氮、微兰总磷 |
| 9 | 八圩排涝河站 | 泰兴 | 31°59′60″ | 120°0′35″ | 国弘五参数、微兰高锰酸盐、微兰氨氮、微兰总磷 |
| 10 | 七圩港站 | 泰兴 | 32°0′32″ | 120°0′19″ | 国弘五参数、微兰高锰酸盐、微兰氨氮、微兰总磷 |
| 11 | 六圩港站 | 泰兴 | 32°1′13″ | 119°59′47″ | 国弘五参数、微兰高锰酸盐、微兰氨氮、微兰总磷 |
| 12 | 焦土港站 | 泰兴 | 32°2′54″ | 119°58′56″ | 国弘五参数、微兰高锰酸盐、微兰氨氮、微兰总磷 |
| 13 | 四桥港站 | 泰兴 | 32°2′59″ | 119°58′27″ | 国弘五参数、微兰高锰酸盐、微兰氨氮、微兰总磷 |
| 14 | 三桥港站 | 泰兴 | 32°3′28″ | 119°58′15″ | 国弘五参数、微兰高锰酸盐、微兰氨氮、微兰总磷 |
| 15 | 二桥港站 | 泰兴 | 32°3′50″ | 119°58′9″ | 国弘五参数、微兰高锰酸盐、微兰氨氮、微兰总磷 |
| 16 | 头桥港站 | 泰兴 | 32°4′5″ | 119°57′46″ | 国弘五参数、微兰高锰酸盐、微兰氨氮、微兰总磷 |
| 17 | 夹江站 | 泰兴 | 32°17′20″ | 119°92′41″ | 国弘五参数、微兰高锰酸盐、微兰氨氮、微兰总磷 |
| 18 | 包家港站 | 泰兴 | 32°5′51″ | 119°56′37″ | 国弘五参数、微兰高锰酸盐、微兰氨氮、微兰总磷 |
| 19 | 芦坝港站 | 泰兴 | 32°6′19″ | 119°56′32″ | 国弘五参数、微兰高锰酸盐、微兰氨氮、微兰总磷 |
| 20 | 北护场河站 | 泰兴 | 32°13′44″ | 119°56′53″ | 国弘五参数、微兰高锰酸盐、微兰氨氮、微兰总磷 |
| 21 | 西江中沟站 | 泰兴 | 32°13′46″ | 119°57′7″ | 国弘五参数、微兰高锰酸盐、微兰氨氮、微兰总磷 |
| 22 | 文胜河站 | 泰兴 | 32°14′10″ | 119°57′3″ | 国弘五参数、微兰高锰酸盐、微兰氨氮、微兰总磷 |
| 23 | 友谊港站 | 靖江 | 32°5′18″ | 120°29′13″ | 国弘五参数、微兰高锰酸盐、微兰氨氮、微兰总磷 |
| 24 | 下青龙港站 | 靖江 | 32°4′48″ | 120°27′27″ | 国弘五参数、微兰高锰酸盐、微兰氨氮、微兰总磷 |
| 25 | 安宁港站 | 靖江 | 32°2′32″ | 120°23′44″ | 国弘五参数、微兰高锰酸盐、微兰氨氮、微兰总磷 |
| 26 | 罗家桥港站 | 靖江 | 32°0′1″ | 120°19′20″ | 国弘五参数、微兰高锰酸盐、微兰氨氮、微兰总磷 |
| 27 | 蟛蜞港站 | 靖江 | 31°59′18″ | 120°19′2″ | 国弘五参数、微兰高锰酸盐、微兰氨氮、微兰总磷 |
| 28 | 新小桥港站 | 靖江 | 31°58′16″ | 120°17′28″ | 国弘五参数、微兰高锰酸盐、微兰氨氮、微兰总磷 |
| 29 | 下六圩港站 | 靖江 | 31°57′15″ | 120°12′45″ | 国弘五参数、微兰高锰酸盐、微兰氨氮、微兰总磷 |
| 30 | 下五圩港站 | 靖江 | 31°56′59″ | 120°12′16″ | 国弘五参数、微兰高锰酸盐、微兰氨氮、微兰总磷 |
| 31 | 下四圩港站 | 靖江 | 31°57′4″ | 120°11′40″ | 国弘五参数、微兰高锰酸盐、微兰氨氮、微兰总磷 |
| 32 | 下三圩港站 | 靖江 | 31°57′0″ | 120°11′3″ | 国弘五参数、微兰高锰酸盐、微兰氨氮、微兰总磷 |
| 33 | 下二圩港站 | 靖江 | 31°57′31″ | 120°10′35″ | 国弘五参数、微兰高锰酸盐、微兰氨氮、微兰总磷 |
| 34 | 上六圩港站 | 靖江 | 31°56′45″ | 120°8′25″ | 国弘五参数、微兰高锰酸盐、微兰氨氮、微兰总磷 |
| 35 | 上五圩港站 | 靖江 | 31°57′27″ | 120°8′24″ | 国弘五参数、微兰高锰酸盐、微兰氨氮、微兰总磷 |
| 36 | 美人港站 | 靖江 | 31°57′33″ | 120°7′57″ | 国弘五参数、微兰高锰酸盐、微兰氨氮、微兰总磷 |
| 37 | 上四圩港站 | 靖江 | 31°58′42″ | 120°7′26″ | 国弘五参数、微兰高锰酸盐、微兰氨氮、微兰总磷 |
| 38 | 川心港站 | 靖江 | 31°58′3″ | 120°7′40″ | 国弘五参数、微兰高锰酸盐、微兰氨氮、微兰总磷 |
| 39 | 夹港站 | 靖江 | 31°58′10″ | 120°5′52″ | 国弘五参数、微兰高锰酸盐、微兰氨氮、微兰总磷 |
| 40 | 文东港站 | 靖江 | 31°57′57″ | 120°5′19″ | 国弘五参数、微兰高锰酸盐、微兰氨氮、微兰总磷 |
| 41 | 上九圩港站 | 靖江 | 31°58′14″ | 120°4′53″ | 国弘五参数、微兰高锰酸盐、微兰氨氮、微兰总磷 |
| 42 | 合兴港站 | 靖江 | 31°58′20″ | 120°4′13″ | 国弘五参数、微兰高锰酸盐、微兰氨氮、微兰总磷 |
| 43 | 上青龙港站 | 靖江 | 31°58′23″ | 120°3′26″ | 国弘五参数、微兰高锰酸盐、微兰氨氮、微兰总磷 |
| 44 | 双龙港站 | 靖江 | 31°58′24″ | 120°2′8″ | 国弘五参数、微兰高锰酸盐、微兰氨氮、微兰总磷 |
| 45 | 联兴港站 | 靖江 | 31°58′30″ | 120°2′41″ | 国弘五参数、微兰高锰酸盐、微兰氨氮、微兰总磷 |
| 46 | 大掘港站 | 靖江 | 31°58′28″ | 120°2′40″ | 国弘五参数、微兰高锰酸盐、微兰氨氮、微兰总磷 |
| 47 | 友谊中沟站 | 高港 | 119°52′00″ | 32°17′00″ | 氨氮（SERES）、总磷（SERES）、总氮（SINOEPA）、高锰酸盐指数（SINOEPA）、五参数 |
| 48 | 文胜河站 | 高港 | 119°52′00″ | 32°16′00″ | 氨氮（SERES）、总磷（SERES）、总氮（SINOEPA）、高锰酸盐指数（SINOEPA）、五参数 |
| 49 | 团结河站 | 泰兴 | 119°55′00″ | 32°10′00″ | 氨氮（SERES）、总磷（SERES）、总氮（SINOEPA）、高锰酸盐指数（SINOEPA）、五参数 |
| 50 | 天星港站 | 泰兴 | 119°57′00″ | 32°5′00″ | 氨氮（SERES）、总磷（SERES）、总氮（SINOEPA）、高锰酸盐指数（SINOEPA）、五参数 |

3.1.2水质自动监测系统的运维管理内容

3.1.2.1  提供、配制并定期更换在线监测仪器所需试剂、标样

▲3.1.2.2根据江苏省有关水质自动站备品备件管理制度的要求，供应商应采购使用设备原厂家的配件并获得主要设备厂家（浙江微兰）的授权确保售后维修使用原厂家备品备件并按期更换，所产生的费用均由中标方负责。

▲3.1.2.3须针对水站系统和仪表制定每年保养检修计划并按期进行。保养检修须包括系统的全面清洗和检修、仪器管路清洗、主要备件的更换、仪器的性能测试检查等内容。

▲3.1.2.4按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》要求，及时排除水站系统和仪表出现的故障，并对各种原因造成的仪器故障进行维修（由于地震、洪水和战争等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。所有水站运维期间的仪器维修及配件更换所产生的费用均由中标方负责。

3.1.2.5 按照《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3-N、TP、TN）运行维护技术规范f》要求对水站仪表进行定期校准、核查、比对、性能测试，pH、溶解氧、电导率、浊度每周至少开展1次标样核查，CODMn、NH3-N、TP每月至少开展1次多线性核查。针对评价为Ⅲ至劣V类的水体CODMn、NH3-N、TP监测仪器每月至少开展1次加标回收率测试，每季度至少开展1次实际水样比对，其中高锰酸盐指数、氨氮、总磷需送有资质的实验室检测并出具CMA检测报告。

3.1.2.6 配合健康长江泰州行动指挥中心进行水站质量保证和质量质控工作。

3.1.2.7 随时接受健康长江泰州行动指挥中心的工作考核及质量考核。

3.1.2.8 负责站房、栈桥的维修，防雷设施的维护工作。

3.1.2.9 保证站房清洁，整齐。

3.1.2.10 认真、及时做好维护记录，汇总各水站每周维护记录，每月以书面形式报业主，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：

（1）自动站每日运行数据报表统计。

（2）自动站现场维护记录。

（3）自动站仪器设备故障及排除情况登记表。

（4）自动站每月运行情况。

（5）自动站备品备件管理登记表。

3.1.3 在运营维护及管理期间，中标人必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为业主方负责的精神，依照规范，科学管理使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和业主方要求的考核指标要求；使水质自动监测系统运行真正发挥其效能和作用。

3.1.4财产保护： 运营期间，委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属业主方所有。未经业主方同意，中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，中标人有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

3.1.5协助采购人和托管站做好水站固定资产的管理、备品配件的登记等工作。

3.1.6积极参加采购人主办的技术培训班，加强业务学习，不断提高业务能力和水平；定期接受采购人的工作考核和质控考核。

3.1.7按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及其实施细则要求对运营水站进行管理。

3.1.8当站点所处河道受泄洪、汛期排涝等不可抗力影响，自动监测站无法正常工作时，需开展氨氮、总磷、高锰酸盐指数、pH四个指标的手工监测，监测频次不少于每周两次，每次间隔时间在48小时以上。

3.1.9根据招标方的要求支付运维服务期内站点的房租、水电网络等费用。

3.1.10服务期满后由中标单位组织召开验收会议并形成验收意见。

3.2、总体要求

凡标有“▲”的内容均被视为重要的技术要求和性能指标。投标供应商要特别加以注意，必须对此回答，若不满足应说明原因。

3.2.1 投标供应商资金保证充足。

3.2.2 投标供应商应具备完善的仪表配件供应渠道。

▲3.2.3投标供应商必须具有为本项目提供本地化服务的能力并提供相关证明或承诺，运维人员应具备大专及以上学历，具备环境监测相关专业背景，并持有地表水水质自动站运维培训合格证书。从事水质自动站运营时间满一年以上（含一年）的工作人员不低于本项目运维人员数的50%。运营水质自动站的运营商或通过水质自动站持证上岗考核或培训的运维人员达到一定年限有适当加分。运维公司必须按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》要求聘用足够的具有一定学历水平的运行维护专业技术人员，并提供聘用合同及职工社会保险缴纳证明。

▲3.2.4投标供应商应提供完整的水质自动监测系统运维实施方案（含应急事故处理方案），提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。

3.2.5 投标供应商应列明水质自动监测系统运营及管理期间的各项费用预算开支。

▲3.2.6 在水质自动监测系统运维及管理期间，在合同约束范围内中标人拥有管理自主权；不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

3.2.7在水质自动监测系统运维及管理期间，中标人应严格按照业主制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到业主提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标人必须接受业主代表（采购人和托管站）的定期或不定期检查和考核。

3.2.8不论何时，中标人都应承担监测数据的保密责任；中标人按照业主的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

3.2.9不论何时，中标人无权将业主的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。

▲3.2.10投标供应商应提供完整的水质自动监测运维人员管理方案，提出解决稳定人员队伍的措施。

3.2.11 对投标供应商装备的要求：

3.2.11.1 投标供应商或全资控股公司应具有水质自动系统常规参数（如氨氮，五参数等）的实验室分析仪器和便携式仪器（需通过计量认证），并在需要时用于水质自动站的比对考核；投标供应商必须自有通过计量认证的实验室或委托通过计量认证的实验室，满足试剂配制、标样考核（投标供应商自控）及比对分析技术要求（均需提供证明材料）（为保证分析样品时效性自有实验室或委托的注册地在泰州市实验室优先）。投标供应商应提供运维质控所必备的手机、平板等移动设备以安装相应的质控管理软件，并与质控单位共享相关设备及数据。

3.2.11.2投标供应商中标后应在泰州市内配备专业人员，巡检人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

3.2.11.3投标供应商为实施本项目，人员和交通工具的总体配置要求：至少配备9名专业技术人员和9辆运维车辆。

3．2.11.4投标人应具备水质监测运行、管理等相关软件的研发能力并结合相关实际应用确保本项目软件及相关系统安全稳定运行。

3.2.12对投标供应商提供服务的要求

▲3.2.12.1投标供应商必须根据本部分要求作出相应应答，明确维护方法、周期、内容及技术保障等。

▲3.2.12.2《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及其实施细则要求。

▲3.2.12.3水质自动监测站系统及仪表维护内容

水质自动站要严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，开展日常维护和质控工作。

A、总体维护要求

每天对水质自动站整个系统进行维护检查，通过宏观检查各仪器运行的状况。每周在现场观察系统运行一个完整的周期，检查整个系统运行状况。通过每日监控、每周巡查，确保仪器设备和系统处于正常的运行状况。

水质自动站运行维护内容及要求

（a）每周工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯检查 | 1次/周，确保控 制和数据上传通 道畅通 | 确保工控机各个串口和PLC、数采仪、分析仪器连接一一对应正确且牢固 |
|  |  |  | 通过现场监控软件测试工控与PLC及各个仪器之间是否连接正确 |
|  |  |  | VPN网络设备检查，保证通讯畅通 |
|  |  |  | 视频监控设备检查，监控视角位置 |
| 2 | PLC检查 |  | 检查PLC状态数据传输和报警灯，确保无数据传输和报警 |
|  |  |  | 确保取水过程中PLC上各个点输入输出状态正确 |
|  |  |  | 测量并确保PLC时钟电池电压正常。必要的情况更换电池 |
|  |  |  | 确保PLC串口模块连接牢固 |
| 3 | 面板开关检查 | 1次/周，确保各 开关功能正常 | 检查控制柜前面板开关和指示灯确保其工作正常 |
| 4 | 配电板清扫 |  | 清扫配电板上各个元件上的灰尘等 |
| 5 | 配电板状态检查 |  | 检查确保配电板上各个接线接头不松动，并清除锈蚀接头。确保各个接触器和继电器工作正常 |
| 6 | 接地检查 |  | 确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护器接地 |
| 7 | 温湿度仪检查 |  | 检查温湿度仪是否显示合理，保证温度探头反应灵敏 |
| 8 | 稳压电源清扫 |  | 断电情况下清扫稳压电源内的灰尘 |
|  |  |  | 检查碳刷是否正常，磨损较多情况必须更换 |
|  |  |  | 上电测试，确保稳压源工作正常 |
| 9 | UPS检查清扫 |  | 断电情况下清扫UPS各个散热孔上的灰尘 |
|  |  |  | 检查确保UPS充放电正常 |
| 10 | UPS电池箱清扫 |  | 做好绝缘措施情况下清扫UPS电池箱内的灰尘 |
|  |  |  | 确保箱内各个电池联线接触良好牢固 |
|  |  |  | 确保各个电池无漏液，外观正常 |
| 11 | 机柜台面清扫及检查 |  | 检查机柜台面及玻璃是否清洁 |
|  |  |  | 检查机柜各门是否关于完好 |
| 12 | 实验区清扫 | 1次/周，确保室 内整齐清洁 | 1）保持实验区台面清洁 |
|  |  |  | 2）保持仪器设备摆放征集 |
|  |  |  | 3）按要求存储试剂 |
|  |  |  | 4）按要求处置废液 |
| 13 | 高锰酸盐指数分析仪维护 | 1次/周，确保监测仪器所需试剂充足，管路、阀门处于正常状态，仪器电极无沾污，运行稳定，比对数据合格 | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）确保冷却水供应正常 |
|  |  |  | 3）清除水浴锅内水垢，疏通管道 |
|  |  |  | 4）确保各个阀门正常 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的输送硫酸软管 |
|  |  |  | 6）添加参比电极电解液 |
|  |  |  | 7）清除ORP电极上污垢 |
|  |  |  | 8）检查并更换老化的ORP电极 |
| 14 | 氨氮分析仪维护 |  | 1）检查氨氮分析仪加热模块是否正常，是否维持在40℃ |
|  |  |  | 2）检查气敏膜，添加电解液 |
|  |  |  | 3）检查并更换老化的氨氮管路系统 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的氨氮蠕动泵管 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的加热迂回管路 |
|  |  |  | 6）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 7）修正液位压力传感器参数 |
|  |  |  | 2）确保冷却水供应正常 |
|  |  |  | 3）保证氮气的正常供应 |
|  |  |  | 4）确保各个阀门正常 |
|  |  |  | 5）检查燃烧器 |
| 15 | 五参数分析仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）检查电极是否被泥沙和藻类沾污 |
|  |  |  | 3）清洗电极更换电极液 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 5）确保清洗水供应正常 |
| 16 | 采样器维护 | 1次/周，保证采 样瓶清洁， | 1）检查并更换老化的蠕动泵软管 |
|  |  |  | 2）检查并更换老化的分配臂软管 |
|  |  |  | 3）检查并更换老化的采样管 |
|  |  |  | 4）清洗采样切换阀 |
|  |  |  | 5）重新调整采样参数 |
|  |  |  | 6）检查样品储藏室温度 |
|  |  |  | 7）清洗样品储藏室 |
| 18 | 数据上报 | 1次/月 | 每月1日完成对上月水质自动监测数据（含月均值等）审核上报，同时上报上月水站运维情况报表，遇法定节假日顺延至下一工作日 |

（b）每月工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外取水管路清洗清淤 | 1次/月，确保管 路无泥沙附着 | 将室外取水管路淤泥吹出。至少三次空气吹洗，以便达到良好清淤效果。 |
|  |  |  | 采用3%稀盐酸，对取水管路进行清洗。清洗完毕后15分钟手动运行一次采水流程，以便将管路中残余药剂清洗掉。 |
|  |  |  | 恢复取水管路原状。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管 路透明，无泥沙 藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 清洗液位计 | 1次/月，确保液 位计工作正常 | 将液位计拆下，用3%盐酸擦洗浮球和导杆，清除表面钙化物和污物。 |
|  |  |  | 测量浮球导通电阻，导通电阻必须小于20欧姆，且反应灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回液位计。 |
|  |  |  | 必要的情况更换新液位计。 |
| 4 | 清洗样水杯喷头 | 1次/月，确保喷 头工作正常 | 将样水杯清洗喷头拆下，检查是否有锈蚀状况，轻微锈蚀可采用3%稀盐酸浸泡方法清除锈蚀，严重锈蚀状况直接换新。 |
|  |  |  | 将喷头原样装回后注意调节喷头配水强度。 |
| 5 | 蠕动泵负载检查 | 1次/月，确保蠕 动泵无堵塞和 渗漏，计量准确 | 按蠕动泵说明书要求，检查输出扭矩。 |
|  |  |  | 若不符合说明书规定要求，及时更换泵管 |
| 6 | 液位观察管清洗 | 1次/月，确保液 位观察管清洗透明 | 拆下透明管清除脏污，用试管刷清洗干净。 |
|  |  |  | 拆卸部件原样装回。 |
| 7 | 取水系统综合测试 | 1次/1月，确保 系统取水正常 | 完成上述测试后复原所有阀门到正确位置。 |
|  |  |  | 检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好。 |
|  |  |  | 检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。 |
| 8 | 高锰酸盐指数分析仪 | 2次/月，更换试 剂并校正，确保 数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过15天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 9 | 氨氮分析仪 | 1次/月，更换试 剂并校正，确保 数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过30天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 10 | 总磷总氮分析仪 |  |  |
| 11 | 五参数分析仪 | 1次/月，校正pH 和溶解氧电极， 确保数据正常 | 校正pH和溶解氧电极，确保校正数据符合仪器要求。 |

（c）每2月一次

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采水系统维护 | 根据不同水期，适当调整，保证采水系统正常运行 | 对季节性断流、河道改变明显的断面水质自动站采水系统进行加固、调整采水泵。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 1次/2月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 电动球阀 清洗检查 | 1次/2月，确保清洗 后电动球阀吸合 自如，无堵塞和渗漏 | 将电动球阀手动拆下，用试管刷清洗后，将电动球阀装回管路。 |
|  |  |  | 开启组态单阀测试程序，单独控制阀门开关，检查阀门开关时间是否符合要求（10s以内）。 |
|  |  |  | 必要的情况替换电动球阀。 |
| 4 | 单向阀清洗 | 1次/2月，确保清 洗后电动球阀吸 合自如，无堵塞和渗漏 | 拆下单向阀，用试管刷清洗单向阀阀体及密封橡胶上附着的脏污物，检查密封性是否完好后，原样装回管路。 |
|  |  |  | 必要情况更换单向阀。 |
| 5 | 压力表测试 | 1次/2月，确保清洗后压力表读数正常 | 拆下压力表表头，清洗清除压力导管内泥沙。 |
|  |  |  | 压缩空气吹脱表头内残留脏污。 |
|  |  |  | 调节空压机输出压力为0.6Mpa，输出气管连接到待测压力表，检查待测压力表显示是否和空压机一致，反应是否灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回压力表，注意气密性。 |
|  |  |  | 必要情况更换压力表。 |
| 6 | 工控机检查 | 1次/2月 | 检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。 |
|  |  |  | 强制切断电源后复电工控机是否可以自动启动，并运行windos系统、加载现场监控软件，串口连接是否正常。 |
|  |  |  | 插入备份光盘，用ghost软件备份操作系统。将备份好的操作系统和分区D内的文件拷贝到备份移动硬盘上。 |
|  |  |  | 断电后拆下工控机，打开后盖，用细毛刷清 |
|  |  |  | 除电源和主板上的灰尘，尤其注意cpu板、内存和各个串口卡上的灰尘清除。检查各个功能卡接口是否连接牢固。 |
|  |  |  | 检查硬盘SATA连接线是否松动。 |
|  |  |  | 定期对杀毒软件升级，专机专用，禁止从事与工作无关的活动 |
|  |  |  | 装回工控机重复1）、2）步骤 |

▲3.3 技术指标和要求

招标文件中未明确的质控管理要求，按照江苏省已制定的相关规范性文件执行，若出台新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

3.3.1水质自动站运行指标付款要求：

采购人根据仪器的实际有效运行率按月核算运维款项，具体如下：

1）单个站点月有效运行率≥90%拨付该参数全部运维款。

2）单个站点月有效运行率<90%，但≥70%时，该参数当月实付运维款=有效运行率*该参数运维款。

3）单个站点月有效运行率<70%时，扣除该参数当月全部运维款。因停水停电或其他不可抗拒因素引起的故障导致有效运行率低于70%的，按仪器实际有效运行率拨付运维款，该参数当月实付运维款=有效运行率*该参数运维款。

4）站点整体有效运行率<80%，或pH、溶解氧、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、总氮6个重要参数（生态补偿站点还有流速）中有3个参数有效运行率低于70%时，或2个重要参数连续2个月有效运行率低于70%时，扣除该站点全部运维款。因停水停电或其他不可抗拒因素引起的故障导致站点整体有效运行率低于80%的，按仪器实际有效运行率拨付运维款。该参数当月实付运维款=有效运行率*该参数运维款。

5）当站点因河道整治等原因无法采水停运时，应尽量采用清水维持仪器的运行，相关质控考核工作仍按原有规定执行，运维款根据仪器有效运行率考核结果的80%核发。

有效运行率的计算方法参照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》中有关规定执行，其中：

仪器有效运行率=

站点有效运行率=

实际采用数据应扣除因质量考核不合格删除的数据，但不剔除因性能测试、质量考核等原因标记的数据。

3.3.2 数据质量要求：

3.3.2.1 水质自动站要求中标人参照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》和《江苏省水质自动监测质量管理暂行规定》等规定要求，定期开展标液核查、质控考核、水样比对、加标回收和系统核查等质控工作。其中氨氮、高锰酸钾指数、总磷至少每周进行一次质控工作（可以为仪器自校、手工校准、水样比对、标液核查或盲样考核，但至少每季度有一次为业主或质控单位组织开展的）；pH、溶解氧、电导率、浊度、水温每季度至少进行一次水样比对；结果（包括图片等佐证材料）应及时报业主方，结果未报、频次未达标或未附佐证材料视为未考核，同时扣除该参数当月（或该季度）全部运维款。

3.3.2.2 要求中标人及时对校准、质控和水质异常等的数据做出标识，并于每周一的12:00之前将上周原始数据（做出标识的）报托管站和业主方。

3.3.3.3质控考核测试不合格时，中标方应立即查找原因，并在考核结束的48小时内完成补测。补测仍不合格仪器（或系统）视为故障，需按规范替换备机或开展手工补测工作。质控考核不合格的数据直至下次测试合格前均按无效数据剔除。中标方未按要求提出补测的，相关数据将全部视作无效数据，并同时扣除该参数当月运维款。

▲3.4 应急措施要求

3.4.1 突发污染事故要求

当水站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，须2小时内报告业主，并及时核查仪器运行状态，保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助托管站进行手工监测复核。

3.4.2 水质自动站系统仪器故障

当水质自动站系统仪器出现故障（包括停运）时，保证在2小时内到达现场检修，如24小时内无法排除故障，导致水站主要监测指标无法连续监测时，须通过更换备机或委托有资质的检测机构进行检测以确保数据的完整性，实验室检测数据不少于每周两组（不得为同一天监测）。并及时用电话与书面形式报告业主，协商处理方案。

▲3.5 考核与惩罚办法

3.5.1 考核方法

除前述质量考核外，采购人（或委托有关托管站）每年度对中标方开展一次运行维护工作考核，以每个水质自动站为单位进行抽查。逐站依据上述维护内容就每周、每月、每季的维护质量和相关指标相结合的方式进行评分，满分为100分，每次平均分小于80分为不合格；平均分大于80分（含）为合格。具体考核内容分别见附表2。

3.5.2惩罚办法

3.5.2.1 一旦发现虚假数据，业主方有权终止合同，并按已支付费用的双倍进行经济处罚。

3.5.2.2 业主不定期对水站开展检查，按年度对每个站点单独考核，其中：

（1）单次考核结果在70分（含）以上，80分以下，为初级警告，扣除该站点年度运维首付款的10%，并责令整改；

（2）单次考核结果在60分（含）以上，70分以下，为二级警告，扣除该站点年度运维首付款的30%，并责令整改；

（3）考核结果平均分在60分以下，取消运维合同，并罚款合同额的两倍，并向全省通报；单站在60分以下，扣减该站当年全部运维款。

3.5.2.3如果中标方运维人员或队伍发生重大变更，无法按质开展运维工作，或者发生重大责任事故的，业主有权提前取消运维合同。

3.5.2.4如果中标方未能有效开展运维工作，水站或仪器平均有效运行率连续2周低于80%或2个以上水站有效运行率连续2月低于80%、质控考核合格率连续2月低于70%，或在检查中发现与投标文件或合同不符的重大不符合项，业主有权提前取消运维合同。

3.5.2.4因考核不合格解除合同前，业主将对水质自动站进行资产后评估，若达不到考核要求，将由中标方进行限期修复，或由新的托管方进行修复，并由托管站进行验收，所需费用由原中标方承担；如原中标方不配合业主工作，拒绝对水站仪器进行修复或支付费用的，业主有权将中标方列入黑名单并在全省环保系统内进行通报，并在2年内禁止中标方参与业主的其他所有项目的投标。

3.6．交接方式

3.6.1 业主方应在合同生效前向中标人提供水质自动监测系统的以下技术资料：

(1)系统、仪表技术说明书（包括软件部分）；

(2)电气原理图；

(3)电气接线图；

(4)操作手册；

(5)仪表试剂配方；

(6)通讯协议。

3.6.2 在合同生效前中标人应与业主方共同对水质自动监测系统的系统运行情况，仪器运行情况，数据采集情况进行实际考察，并且做好备案。

3.7.参考技术规范和标准

3.7.1 国家环境保护总局发布的相关水质在线监测技术标准

3.7.2国家标准方法和《水和废水监测分析方法》

3.7.3《国家地表水自动监测站运行管理办法》

3.7.4《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及其实施细则

3.7.5《环境水质监测质量保证手册》

3.7.6《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002 ）

3.7.7《水质河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）

3.7.8《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）

3.7.9《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）

3.7.10《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）

3.7.11《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）

3.7.12《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）

3.7.13《氨氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T101-2003）

付款方式：

合同签订后一个月内付至合同价的20%（不超过30.265万元），项目竣工验收合格后一个月内一次性付清尾款。

第五章  评审方法和评审标准

该项目评标由评标委员会依据采购文件的有关规定进行。评标委员会由有关专家组成，人数为三人（含）以上的单数。经评标委员会初步确认为无效的响应文件不参加详细评审，经初步评审合格的响应文件依据采购文件的规定按下列评标标准和方法进行评审。

一、评标总则：

根据各投标单位提供的所有资料进行评比打分。

二、评标步骤：

（1）专家审阅：评标委员会成员阅读采购文件，审查供应商提供的有关响应文件。

（2）专家打分：评标委员会成员按本评标办法的打分标准进行打分。（分值保留两位小数）。

三、评标分值设置：

| 量化因素和权重比值 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 一、投标价格（10分） |  | 价格分采用统一按照以下公式计算：投标报价得分=（最低报价/该投标供应商的最后报价*10分，即满足采购文件要求且最终报价最低的投标单位报价为评标基准价，其价格分为满分10分。 |
| 商务分、 （56分） | 人员配备及技术实力 （16分） | 为本项目服务的运维人员，具备地表水水质自动站运维培训合格证书每人得1分，最高得10分； 从事水站运维工作五年及以上（以首次取得水站运维合格证书在2021年12月31日之前为准）人员，每人加2分，最高得6分； 本项最高得16分。 注：提供运维人员培训合格证书（或者相关证明材料）及投标截止日前3个月（其中任意一个月）的社保证明文件的扫描件，否则相应得分项不得分。 |
|  | 自动站运维服务能力 （6分） | 投标供应商2022年以来具备环境在线监测自动站运维、维修、升级相关服务能力业绩的，有一项得2分，本项最高得6分。 注：证明材料以合同为准，提供合同原件扫描件，评审的时间以合同签订时间为准。 |
|  | 资质证书 （6分） | 投标供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，信息安全管理体系认证证书每提供一个得3分，不提供不得分；本项最高得6分。 注：提供相关认证证书原件的扫描件并加盖公章，否则相应得分项不得分。 |
|  | 软件应用 （6分） | 投标供应商为本项目提供智慧环保类系统软件、监测系统运行类软件、监测系统运维管理类软件，并且在本公司以往服务项目中成功应用，每提供其中一种软件实际应用案例得3分，不提供不得分，最高得6分； 注：1.提供实际成功应用案例使用场景照片和软件操作界面截图；2.提供软件开发或者购买的相关著作权证明材料。未提供以上证明材料不得分。 |
|  | 车辆配置 （9分） | 投标供应商配备运维车辆，每提供一辆得1分，本项最高得9分。 注：自有车辆提供行驶证复印件，租赁车辆提供行驶证、租赁合同等相关证明材料，扫描件需加盖投标人公章。租赁合同要满足本标的服务期限。所有评分点证明资料不完整或证明材料与投标供应商信息不一致、不清晰、不明确、不符合要求者均不得分。 |
|  | 监测参数 （5分） | 自有或委托的实验室监测参数的计量认证证书缺少水质自动站包含监测参数情况（水质常规五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷）的，缺1项扣2分，扣完为止；本项最高得5分。 注：提供涵盖本项目指标的计量认证证书的扫描件加盖公章，否则相应得分项不得分。 |
|  | 便携仪器及备机配置情况 （6分） | 投标供应商或投标供应商全资控股公司提供的便携仪器设备应具备测定水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度的功能。已采购且通过计量检定的有一套得1分（以检定证书在有效期范围内为准包含五个参数的多台仪器为一套），最高得3分；承诺中标后购置的得1分（提供承诺书原件的扫描件，加盖公章为准）。 投标供应商或投标供应商全资控股公司提供本项目主要厂家氨氮、总磷、高锰酸盐指数备机协议得3分，承诺成交后在合同签订前提供备机的得2分，未提供不得分。提供本项目主要厂家备机供应合同扫描件或承诺书（格式自拟），并加盖公章为准。 本项最高得6分。 注：成交供应商在合同签订前无法取得主要厂家备机协议的，采购人有权取消其成交资格。 |
|  | 供应渠道 （2分） | 为保证质量供应商应使用原厂配件，潜在供应商获得主要设备厂家供货渠道及授权证明，或承诺（格式自拟）成交后在合同签订前提供供货渠道及授权证明的得2分，不提供不得分。 本项最高得2分。 注：成交供应商在合同签订前无法取得原设备主要厂家配件渠道承诺及授权证明，采购人有权取消其成交资格。 |
|  | 注：以上商务分部分涉及评分的相关证明资料以磋商文件内原件的扫描件为准，无原件扫描件或原件扫描件不清楚相应得分项不得分。(证明投标人全资及控股公司的股权关系需提供国家相关信息平台查询截图) |  |
| 技术分 （34分） | 运维方案 （10分） | 依据投标供应商针对需求并结合项目情况提供质控方案，需从人员、装备、仪器设备、试剂、监测环境、质量监督等方面描述如何实现质控目标（包括但不限于上述内容）进行打分，科学合理的得10分，一般得6分，内容不全或较差的得3分，未提供不得分。 |
|  | 内部质控方案 （8分） | 根据投标供应商为本项目建立的包括但不限于：运行管理机构、运行管理制度和操作规程的情况进行评分，科学合理的得8分，一般得5分，内容不全或较差的得3分，未提供不得分。 |
|  | 运维交接方案 （8分） | 投标供应商根据实际情况提供运维交接实施方案进行评分，科学合理、针对性强的得8分，一般得5分，内容不全或较差的得3分，未提供不得分。（至少包括投标单位的时间人员安排、职责分工、交接内容、交接流程等内容，运维交接方案应内容详实、表述清晰、方案贴合需求、阐述分析准确，可操作性、针对性强） |
|  | 运维过程中突发事件应急方案 （8分） | 针对需求并结合本项目情况，投标供应商制定数据/水质异常时设计的应急预案,内容至少应包括职责分工、异常数据识别办法、异常数据响应办法、应急监测流程、人工采/送样流程及质量保障措施、污染事故应急监测方案、补充监测方案等内容进行评分，科学合理的得8分，一般得5分，内容不全或较差的得3分，未提供不得分。 |
|  | 注：以上技术分根据各投标供应商投标文件中对项目的认识等内容综合评价方案的合理性和可操作性，由评委酌情打分。 |  |

特别提醒：供应商如有提供不实评审材料，弄虚作假者，一律作无效响应处理，该不良行为予以公示。

四、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术方案优劣顺序推荐。

五、采购人按采购文件规定的定标办法确定供应商。供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为供应商，依次类推，或选择重新组织采购。

六、本办法未尽事宜，经评标专家集体通过后，形成书面材料，作为本评标办法的补充条款，并按本评标办法及补充条款评标。

第六章  响应文件的组成和格式

# 竞争性磋商响应文件

（响应文件制作软件中响应文件格式可修改部分以采购文件提供的格式为准）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称：          （加盖CA电子公章）

联系人及电话：

日        期：

目  录

1、响应函（格式）

2、报价一览表、投标报价明细表

3、第二轮磋商报价表（附投标报价明细表）

4、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式）

5、供应商营业执照

6、供应商近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）的财务状况报告（至少包含资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

7、供应商近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件（依法免税的供应商，应提供其依法免税的证明材料）

8、供应商近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

9、供应商3年内无重大违法记录声明

10、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式自拟）

11、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明资料（按实填写）

12、投标承诺书（格式）：

13、商务及技术条款偏离表

14、评标办法中加分项证明材料（含项目实施方案、售后服务等）

15、供应商认为需提交的其他证明材料（如有）

1、磋商响应函（格式）

致：

根据贵方为   （项 目 名 称）   项目编号为：          号磋商文件，正式授权下述签字人__________(姓名和职务)代表我方___________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）按磋商文件规定的各项要求，向    采购单位名称     提供所需相关服务。

（2）我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

（3）我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

（4）我们同意从规定的响应文件开启之日起遵循本响应文件，并在规定的有效期期满之前均具有约束力。

（5）如果在响应文件开启后规定的有效期内撤回响应文件或项目成交公告公示后拒绝签订合同，由此给采购人造成损失的，我方将承担赔偿责任。

（6）同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

（7）一旦我方接到成交通知书，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于规定的时间完成本项目，交付买方验收。保证不将项目全部或者部分转包给第三方。

（8）我们郑重声明：本单位未为此次项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（9）遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

（10）与本次磋商有关的正式通讯地址为：

供应商（加盖CA电子公章）：

法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日      期：         年    月    日

单位地址：

单位开户银行及账户：

传    真：                  电    话：

2、磋商报价表

本次为首次报价                     货币单位：人民币元

项目编号：项目编号

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

供应商（电子签章）：

分项报价表

项目编号：_________              项目名称：_________                  报价单位：人民币元

| 序号 | 站点名称 | 地点 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按实填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

供应商名称（加盖CA电子公章）：______

日期：____年____月____日

3、第    轮磋商报价表（以系统中为准）

项目编号：                                         货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

## 企业名称（加盖CA电子公章）：

## 日  期：

分项报价表

项目编号：_________              项目名称：_________                  报价单位：人民币元

| 序号 | 站点名称 | 地点 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按实填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

供应商名称（加盖CA电子公章）：______

日期：____年____月____日

4、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

（法定代表人姓名）在（供应商名称）处任（职务名称）职务，是（供应商位名称）的法定代表人。

特此证明。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

说明：上述证明文件在响应文件中附有法定代表人身份证扫描件（身份证两面均应复印，身份证扫描件加盖公章）或护照扫描件（供应商的法定代表人为外籍人士的，则提供护照扫描件）时才能生效；

法定代表人身份证扫描件（正反两面均需复印）（骑缝处加盖公章）：

| 法定代表人身份证正面扫描件 | 加 盖 公 章 | 法定代表人身份证反面扫描件 |
| --- | --- | --- |

# 法定代表人授权书

__________________（采购人名称）：

本授权声明：                     （供应商单位名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被委托代理人姓名、职务）为我方“                 ”项目磋商活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

单位名称：（加盖CA电子公章）

日    期：

说明：

一、上述证明文件在响应文件中附有代理人身份证扫描件（身份证两面均应复印，身份证扫描件加盖公章）时才能生效；

授权代表身份证扫描件（正反两面均需复印）（骑缝处加盖公章）：

| 被委托代理人身份证正面扫描件 | 加 盖 公 章 | 被委托代理人身份证反面扫描件 |
| --- | --- | --- |

5、供应商营业执照（扫描件加盖CA电子公章）

6、供应商近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）的财务状况报告（至少包含资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；（加盖CA电子公章）

7、供应商近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件（依法免税的供应商，应提供其依法免税的证明材料）；

（加盖CA电子公章）

8、供应商近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件； （加盖CA电子公章）

9、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(参考格式)

声 明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

日    期：       年    月    日

10、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（加盖CA电子公章）

（采购人名称）：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

声明人：（加盖CA电子公章）

日期：      年    月    日

- 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司(联合体)参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、中小企业划分标准详见工信部联企业〔2011〕300号中的《中小企业划型标准规定》。

2、本项目所属行业：其他未列明行业类。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4、响应单位根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》提供的“中小企业声明函”内容不实，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担项目/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明材料

参加采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖申请人公章。（加盖CA电子公章）

- 承诺书

本公司承诺：

一、本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

二、不与采购人（采购代理）或其他供应商串通投标。

三、不向采购人（采购代理）或评标委员会成员行贿，以谋取中标。

四、本公司对本项目（项目编号：                 ）所提供的服务不低于采购文件要求的标准；

五、本公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

六、本公司承诺履约保证金按采购文件要求缴纳给采购人，并按采购人要求及时签订合同。

本公司一旦违反上述承诺，将无条件接受采购人、主管部门作出的取消成交资格、扣除履约保证金、记入信用档案等处理，并承担法律责任等一切责任。

供应商：                              （加盖CA电子公章）

法定代表人或委托代理人：               (签字或盖章)

年   月    日

13、商务及技术条款偏离表

| 内 容 | 采购文件 条目 | 采购文件 规格要求 | 采购文件 对应规格 | 说 明 （偏离情况） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务条款 |  |  |  |  |
| 技术要求 |  |  |  |  |

注：1.商务条款如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应采购文件要求无偏离。

2技术要求如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应采购文件要求无偏离。

供应商：                        （加盖CA电子公章）

法定代表人或委托代理人：               (签字或盖章)

14、拟投入本项目服务人员一览表

拟投入本项目服务人员一览表

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 学历 | 所学专业 | 身份证号码 | 执业证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  | …… |  |  |  |  |

注：

1、上表中行数不够可自加；

2、投标供应商响应文件中拟派人员须与现场实际派驻人员保持一致，投标供应商履行合同期间不得擅自更换人员，如需更换人员须书面征得采购人同意且更换的人员资质不得低于投标时相应资质要求；

3、拟派人员符合评分办法中得分条件的，相关证明材料附表后。

投标供应商名称：        （加盖公章）

单位负责人或委托代理人（签字或盖章）：

日期:

15、评标办法中加分项证明材料

16、供应商认为需提交的其他证明材料（如有）