如皋市政府采购公开招标文件

项目名称：如皋市水源地水质自动监测监控预警能力提升建设项目

项目编号：JSZC-320682-NTZJ-G2026-0011

采购人名称：南通市如皋生态环境局

采购代理机构名称：南通中江工程项目管理有限公司

2026年7月3日

目录

第1章 公开招标公告	1

一、项目基本情况	1

二、投标人的资格要求	1

三、获取公开招标文件	3

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	3

五、公告期限	3

六、其他补充事宜	3

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。	4

第2章 投标须知	5

1. 投标费用	5

2. 招标文件的约束力	5

3.投标文件编制	5

4. 投标文件提交、撤回和修改	6

5. 开标和评标	7

6. 中标和合同	10

7.政府采购政策功能落实	11

8.无效投标和招标活动终止	19

9. 询问、质疑和投诉	20

10. 政府采购合同信用融资扶持政策	24

11. 采购代理服务费	25

12.其他事项	25

第3章 采购需求	27

一、项目简介	27

二、采购内容	27

三、技术要求	28

四、质量保证（采购包1、采购包2）	51

五、交货期限和地点	52

六、验收方案	52

七、质量保证期限	52

八、售后服务	52

九、付款方式（采购包1、采购包2）	54

十、其他要求	54

第4章 合同文本	56

第5章 评标标准和方法	59

采购包1评分表	59

采购包2评分表：	62

第6章 投标文件组成	65

一、开标一览表	67

二、资格证明文件	68

三、商务技术文件	76

四、报价文件	111

第7章 附 件	122

# 第1章 公开招标公告

## 一、项目基本情况

1.项目名称：如皋市水源地水质自动监测监控预警能力提升建设项目

2.项目编号：JSZC-320682-NTZJ-G2026-0011

3.预算金额：人民币400.00万元

4.最高限价：人民币400.00万元，报价超过最高限价视为无效投标，本项目分为两个采购包，其中包1最高限价人民币200.00万元；包2最高限价人民币200.00万元。

5.采购需求：本项目拟更新改造如皋长青沙水库应急水源地水质自动监测站和如皋鹏鹞上游预警水质自动监测站，包括设备采购，伴随安装、调试、集成以及售后服务。本项目两个分包，依照包1至包2的顺序开标，兼投兼中，即允许投标人同时参加两个分包的竞争，可以同时成为两个分包的第一中标候选人。详见第三章。

6.合同履行期限：

采购包1：自合同签定之日起45天内完成安装、调试及数据联网。

采购包2：自合同签定之日起30天内完成安装、调试。具体以采购人通知为准。

7.本项目是否接受进口产品：否。

8.本项目是否接受联合体：否。

9.本项目是否专门面向中小企业采购：否。

10.项目类型：货物

11.项目所属行业：工业

## 二、投标人的资格要求

1.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力;

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。对于专门面向中小企业采购的项目，不提供的，按无效投标处理；对于非专门面向中小企业采购的项目，供应商属于小微企业、监狱企业或者残疾人福利性单位的，享受价格扣除优惠。

（2）投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件,以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

（3）投标产品如属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书复印件,以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

4.本项目的特定资格要求：

投标人须提供《关于符合本国产品标准的声明函》。

5.供应商的法定代表人参加招标活动的，须在投标文件中提供法定代表人身份证明和身份证复印件；委托代理人参加招标活动的，还须在投标文件中提供法定代表人的授权委托书。代理人须为投标供应商的正式员工，并提供开标日前最近3个月中任意一个月投标供应商为其缴纳社保的证明；新成立企业距开标日期不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准）。

6.未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，查询结果以评审过程中现场网络截图为准。

## 三、获取公开招标文件

1.时间：本公告发布之日起5个工作日。

2.地点：江苏省政府采购网。

3.方式：本项目采用“苏采云”系统网上注册登记方式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：详见采购公告

地点：通过“苏采云”系统提交，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

开标时间：详见采购公告

开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目采用电子化交易模式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》，特别注意以下事项：

（1）“苏采云”系统的网址为：http://jszfcg.jsczt.cn/；

（2）投标人需办理“CA 数字证书”的，可参阅“江苏省政府采购网/办事指南/资料下载”中有关资料（http://jsxcmm.com/help/gys.html）。

（3）使用谷歌浏览器。

（4）提前准备好麦克风、音响，摄像头，并检查保证能够正常使用。

（5）操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（6）供应商应当通过“苏采云”系统提交电子投标文件，投标文件不得超过150M。

2. 投标保证金：免收；

3.履约保证金：按中标金额的10%收取，尾款支付前供应商将履约保证金支付至单位指定账户，中标人可以选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、履约保证金保险等非现金形式。自验收合格之日起满24个月，若设备性能良好一次性退回履约保证金。

## 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名    称：南通市如皋生态环境局

地    址：如皋市如城镇解放路

项目经办人姓名：李益群

项目经办人联系方式：13921681386

2. 采购代理机构信息（如有）

名    称：南通中江工程项目管理有限公司

地　　址：如皋市如城街道惠政路269号纪庄大楼9层

项目经办人姓名：魏书丽

项目经办人联系方式：15051237698

附件: 1.南通市政府采购线上合同信用融资政策告知函

2.招标文件

3.采购人信用承诺

# 第2章 投标须知

## 1. 投标费用

1.1 投标人应自行承担所有与投标有关的费用。不论最终的中标结果如何，采购人或者代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 2. 招标文件的约束力

2.1 供应商一旦投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。本招标文件包括公开招标公告、投标须知、采购需求、合同文本、评审标准和评审方法、投标文件组成、以及“苏采云”系统相关要求等部分组成。

2.2 开标日期前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容作为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

2.3 采购人或者采购代理机构通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容，并以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

2.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以发布更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。不足15日的，采购人或者代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.5 采购人或者采购代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。

## 3.投标文件编制

3.1 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

3.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3.3 投标文件由开标一览表、资格审查文件、商务技术文件和报价文件等四部分组成，具体按照“第6章 投标文件组成”要求编写。

## 4. 投标文件提交、撤回和修改

4.1 供应商对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

4.2 供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。

4.3 供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4.4 供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

4.5 供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章，并对电子投标文件加密。未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统拒收并提示。

4.6 供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过“苏采云”系统提交电子投标文件。逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4.7 供应商可在投标文件提交截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）国信CA数字证书及电子签章办理指南》。供应商撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目招标活动。

4.8供应商可在投标文件提交截止时间前，对其电子投标文件进行修改。在投标文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

4.9 采购代理机构可以通过修改招标文件，酌情延长投标文件提交截止时间。

4.10 投标文件的有效期：从提交投标文件截止日起90天。

## 5. 开标和评标

5.1 采购人或者采购代理机构将在公开招标公告中规定的时间和地点组织开标活动。

5.2开标前，供应商使用CA数字证书登录“苏采云”系统，并根据开标会议区发出投标文件解密的指令，在30分钟之内使用CA数字证书解密各自投标文件。

5.3 投标供应商因网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回。

5.4因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整评标时间。

5.5 供应商在评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及评标委员会联系。

5.6 开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

5.7 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。对于预算金额在1000万元以上、技术复杂或者社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

5.8 采购人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

5.9 对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

5.10 除了第5.9条规定的情形之外，评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。

5.11 评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，确定中标候选人。

5.12评标委员会评标时，可以通过视频会议，要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

5.13 接到澄清要求的供应商，应在评标委员会规定的时间内做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.14 出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价响应审查程序：

5.14.1.响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

5.14.2响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；

5.14.3响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

5.14.4评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会应当要求相关供应商在评审现场不少于30分钟时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

5.15投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

5.15.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.15.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.15.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.15.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.15.6同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5.16采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

5.17使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不得作为中标候选人。

5.18 评标结果汇总完成后，除了分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致、或者经评标委员会认定评分畸高、畸低等情形之外，任何人不得修改评标结果。

5.19 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

5.19.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.19.2不同投标人的电子投标文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；

5.19.3 不同投标人的投标文件由同一投标人的电子设备打印、复印；

5.19.4不同投标人的投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一投标人的电子文档；

5.19.5不同投标人从同一个投标单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载招标文件、上传投标文件；

5.19.6 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.19.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.19.8不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.19.9不同投标人的投标保证金虽然经由投标人自己的基本账户转出，但所需资金来自同一单位或者个人的账户。

## 6. 中标和合同

6.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

6.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

6.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

6.4 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

6.5采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

6.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

## 7.政府采购政策功能落实

7.1 对于非专门面向中小企业采购的项目，小微型企业享受价格扣除优惠。

7.1.1 货物类或者服务类采购项目，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除；工程类采购项目，给予3%的扣除，给予用扣除后的价格参加评审。

7.1.2接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的货物类或者服务类采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除；工程类采购项目，给予1%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.1.3价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

7.1.4 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除政策：

7.1.4.1在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

7.1.4.2在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

7.1.4.3在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

7.1.4.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

7.1.5 符合上述要求的企业，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，响应供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取成交，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

7.1.6 下列情形不享受价格扣除政策：

7.1.6.1在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的。

7.1.6.2 响应供应商与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系。

7.1.7《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <80000 | 300≤Z <5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y<50000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<200000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <10000 | 2000≤Z <5000 | Z<2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z <120000 | 100≤Z <8000 | Z<100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

说明：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

7.2 残疾人福利单位价格扣除

7.2.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

7.2.1.1 安置的残疾人（指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人）占本单位在职职工人数（指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数）的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

7.2.1.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

7.2.1.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

7.2.1.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

7.2.1.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

7.2.2 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.2.3 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予享受。

7.2.4 残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.3 监狱和戒毒企业价格扣除

7.3.1 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

7.3.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

7.3.3 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

7.3.4 监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.4 根据《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）要求，下列产品实行强制采购或者优先采购：

7.4.1 对于属于节能产品政府采购品目清单内的台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、投影仪、多功能一体机、冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组、多联式空调、房间空气调节器、单元式空气调节机、机房空调、管型荧光灯镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视机、监视器、便器、水嘴器等产品，实行强制采购。

7.4.2 对于属于节能产品政府采购品目清单内的喷墨打印机、扫描仪、离心泵、冷节塔、电机、配电变压器、电冰箱、洗衣机、燃气热水器、热泵热水器、太阳能热水系统、LED道路/隧道照明产品、LED筒灯、普通照明用非定向自镇流LED灯、商用燃气灶具等产品实行优先采购。

7.5 根据《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）要求，对于环境标志产品政府采购品目清单内的计算机设备、打印设备、显示设备、扫描仪、投影仪、复印机、多功能一体机、速印机、载货汽车（含自卸汽车）、乘用车、小型客车、专用车辆、制冷空调设备、空调机、热水器、室内照明灯具、传真通信设备、电视设备、床类、台/桌类、椅凳类、沙发类、柜类、架类、屏风类、水池、便器、水嘴、组合家具、家用家具零配件、其他家具用具、棉、化纤纺织及印染原料、复印纸、鼓粉盒、人造板、人造板表面装饰板、水泥、商品混凝土、纤维增强水泥制品、石膏板、轻质隔墙条板、建筑陶瓷制品、建筑防水卷材及制品、矿物绝热和吸声材料、矿物材料制品、功能性建筑涂料、其他非金属建筑材料、墙面涂料、防水涂料、门、门槛、窗、涂料、密封用填料及类似品、塑料制品等产品，实行优先或强制采购。

7.6根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，落实对本国产品支持政策。

7.6.1 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.6.3 本国产品应当符合以下条件：（1）产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变（经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征或用途）；（2）产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，组件成本按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算；（3）对特定产品，在符合本通知第一条第（1）项和第（2）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

7.6.4供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

7.7 根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定，诚信记录分每减10分，给予本项目总分值2%的扣分，扣分最多不超过本项目总分值6%。

7.8.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

7.8.1商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于 40%；

7.8.2商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必须使用不同材质，不同材质间应便于分离；

7.8.3商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

7.8.4商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于 5%（以重量计）；

7.8.5塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6 色；

7.8.6纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

7.8.7木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

（投标时供应商提供承诺函，承诺函需对以上要求逐一作出响应。采购人在必要时可要求中标供应商在履约验收环节出具检测报告。）

7.9快递包装环保要求：

7.9.1快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；

7.9.2快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；

7.9.3快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；

7.9.4快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2－乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

7.9.5快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

7.9.6快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

7.9.7快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80 次；

7.9.8快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

7.9.9快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

7.9.10快递应使用电子面单；

7.9.11直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

7.9.12快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

（投标时供应商提供承诺函，承诺函需对以上要求逐一作出响应。采购人在必要时可要求中标供应商在履约验收环节出具检测报告。）

7.10绿色数据中心（如有）

7.10.1采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用。

7.10.2采购人在履约验收中对成交供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，供应商应在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

7.10.3成交供应商未按合同约定提供设备或服务的，采购人依法追究其违约责任。对供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，依法由相关部门予以处理。

7.11低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和江苏省VOCs含量限制标准。供应商如提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

7.12绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

7.13绿色采购：依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。

## 8.无效投标和招标活动终止

8.1 出现下列情形之一的，作无效投标处理。

8.1.1 不具备招标文件中规定的资格要求的。

8.1.2 报价超过了采购预算或最高限价的。

8.1.3 未通过符合性审查的。

8.1.4 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

8.1.5 供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

8.1.6 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

8.1.7 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。

8.1.8 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

8.1.9 供应商在系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

8.1.10 未完整上传投标文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

8.1.11 不同的供应商投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

8.1.12 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

8.1.13 同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

8.1.14 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

8.1.15评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理时间内提供说明，投标人不能证明其报价合理性的。

8.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

8.2 出现下列情形之一的，本次招标活动将被终止：

8.2.1 合格投标人不足3家的；

8.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

8.2.3  因重大变故，采购任务取消的。

## 9. 询问、质疑和投诉

9.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内作出答复。

9.2 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

上述应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

9.3 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。项目设立、项目预算、采购方式、组织形式、进口产品核准、采购需求调查过程、专门面向中小企业采购、合同履约等不属于可质疑事项。

9.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函内容详见第9.9条质疑函范本。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

9.5 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商提交的书面质疑材料应当包括下列内容：营业执照复印件（自然人除外）、授权委托书原件（如有代理人）、法人代表及代理人（如有代理人）身份证复印件、按照本招标文件中《质疑函范本》要求填写的质疑函原件。

9.6 书面质疑材料应当直接送达，由采购人或者采购代理机构项目经办人员签收。经采购人或者采购代理机构同意，可以采用电子方式送达质疑函。直接送达书面质疑材料有困难的，可以邮寄送达。邮寄送达的，以回执上注明的收件日期为送达日期。采购人或者采购代理机构项目经办人及联系方式，见招标文件第1章。

9.7 以下情形的质疑不予受理：

9.7.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

9.7.2 超出政府采购法定期限的质疑。

9.7.3未参加招标活动的供应商或在招标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

9.7.4 供应商组成联合体参加招标活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

9.8 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

9.9 质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：              公章：

日期：

9.10 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

9.11 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

9.12 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投诉书内容详见第9.14条投诉书范本。

9.13 投诉人应当将投诉书送达如皋市财政局政府采购管理科（如皋市解放路199号，行政中心A座710室，联系电话0513-87623860）。

9.14 投诉书范本

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

## 10. 政府采购合同信用融资扶持政策

10.1 政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

10.2 中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。

## 11. 采购代理服务费

11.1采购代理服务费依据财政部《政府采购代理机构管理暂行办法》(财库〔2018〕2号)及《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》（苏政采协〔2024〕20号）的规定执行。收取标准：以成交价为基数，采用差额定率累进法（50万元（含）以下部分，费率为1.6%；50万元~ 400万元（含）部分，费率为1.5%；400万元~ 1000万元（含）部分,费率为1.1%；1000万元~ 5000万元（含）部分,费率为0.8%；5000万元~1亿元（含）部分,费率为0.25%；1亿元~10亿元（含）部分,费率为0.05%；10亿元~50亿元（含）部分,费率为0.01%；50亿元以上部分，费率为0.005%）分段计算后汇总，不足伍仟按伍仟元计取，由成交供应商承担。本项目代理费每个分包上述标准的8折收取，预算中包含此费用，响应供应商在报价中需考虑此费用的代付，采购人不再另行支付。

11.2 采购代理服务费由成交供应商支付。成交供应商自成交结果公告发布之日起五个工作日内，向采购代理机构支付服务费。

11.3 采购代理机构账户信息：

收款单位名称为：南通中江工程项目管理有限公司江海分公司；

账户号码：32050164726000001501；

开户行：中国建设银行股份有限公司如皋北门支行，行号：105306200032。

## 12.其他事项

（一）推荐品牌（如有）

项目中有列明的品牌、型号为优先选用的品牌、型号，响应供应商也可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。相当于或优于参考品牌、型号的证明材料由响应供应商提供，由评委确认。响应供应商未提供证明材料的，视为无效投标。

（二）产品要求

产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

（三）产品品牌与型号

供应商响应文件中必须明确主要产品的品牌、规格型号、性能指标等内容，可附产品介绍图文资料。供应商响应文件未明确主要产品的品牌、规格型号、性能指标等内容的，视为无效投标文件。

（四）★号条款

标注★号的内容（如有）为实质性要求和条件，不允许有负偏离。

# 第3章 采购需求

投标人在制作投标文件时仔细研究采购需求说明。采购需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

## 一、项目简介

本项目拟更新改造如皋长青沙水库应急水源地水质自动监测站和如皋鹏鹞上游预警水质自动监测站，包括设备采购，伴随安装、调试、集成以及售后服务。本项目分为两个采购包，其中包1最高限价人民币200万元；包2最高限价人民币200万元。按照从包1至包2的顺序开标，兼投兼中，即允许投标人同时参加两个分包的竞争，可以同时成为两个分包的第一中标候选人。详见第三章。

## 二、采购内容

1.采购包1设备采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 安装位置 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 如皋长青沙水库应急水源地水质自动监测站 | 如皋鹏鹞上游预警水质自动监测站 |  |
| 1 | 五参数分析仪 | 2 | 台 | 1 | 1 |  |
| 2 | 高锰酸盐指数分析仪 | 2 | 台 | 1 | 1 |  |
| 3 | 氨氮分析仪 | 2 | 台 | 1 | 1 |  |
| 4 | 总磷分析仪 | 2 | 台 | 1 | 1 |  |
| 5 | 总氮分析仪 | 2 | 台 | 1 | 1 |  |
| 6 | 挥发酚分析仪 | 1 | 台 | 1 | 0 |  |
| 7 | 挥发性有机物 自动分析仪 | 1 | 台 | 1 | 0 |  |
| 8 | 系统集成单元 | 2 | 台 | 1 | 1 |  |
|  | 合计 | 14 |  | 8 | 6 |  |

采购包1核心产品为：挥发性有机物自动分析仪。

2.采购包2设备采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 规格及技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总磷总氮全自动分析仪 | 1台 | 见技术要求 |
| 2 | 采水无人机 | 1台 |  |
| 3 | 便携式气相色谱质谱联用仪 | 1台 |  |
| 合计 |  | 3台 |  |

采购包2核心产品为：便携式气相色谱质谱联用仪

## 三、技术要求

### 第一部分：采购包1技术要求

（一）总体要求

1.供应商应提供原装、全新的、符合国家及采购方提出的有关质量标准的设备，提供原厂配套的配件，必须具备生产厂商的质量合格证明、保修证明技术证明文件。所提供的仪器设备的性能达到或优于本招标文件所列技术指标。

2.供应商必须有较强的系统集成能力，提供优质的售后服务，具有水质监测站自动监测站集成经验，提供的集成服务、运行管理必须符合国家、江苏省的相关标准和规范及招标文件的规定。

3.供应商应在了解本采购项目基本信息的基础上，提供针对本项目的组织实施方案，包括系统集成（包括取水系统）完整的设计方案及设备安装、调试、验收、质保以及交接等。

4.供应商必须提供能够满足运行的备品备件供应及承诺长期技术服务的方案。须在投标文件中提供承诺函承（格式自拟）。不提供的作为无效投标处理。

5.投标人须在投标文件中提供所投仪器设备：“五参数分析仪、高锰酸盐指数分析仪、氨氮分析仪、总磷分析仪、总氮分析仪、挥发酚分析仪、挥发性有机物自动分析仪、系统集成单元”的技术白皮书或说明书，不提供或提供不全的作为无效投标处理。

6.投标人为本项目所提供的自动监测仪器设备需提供相关试剂配制方法，并提供试剂品牌、成分及纯度等。

7.投标人为本项目所提供的自动监测仪器和控制单元所有显示须为中文，符合《信息交换用汉字编码字符集》（GB 2312-1980），提供的自动分析仪表数据格式和通讯协议须按照要求，将所有监测数据及相关信息传输至指定平台，包括但不限于仪器的实时状态、关键参数和监测数据等，并向采购人提供所有仪器底层通讯协议。

8.投标人须根据现场情况将原有设备集成到新安装的集成系统中，确保设备正常稳定运行，数据正常上传。

9.供应商提供的仪表数据格式和通讯协议须符合现场控制中心软件和现场控制软件的要求，能实现系统对超标及异常情况的信息报警发送。

10.所提供的仪器设备应最大限度保证全年连续运行，满足数据联网、质量控制的兼容性、稳定性要求。现场和中心端采用双系统备份，将数据库定期自动备份，当数据库破坏时可由中标人设置恢复，同时监测数据可根据采购人要求进行备份及恢复。

11.供应商应承诺其所出售的产品不侵犯他人的知识产权。如有侵权行为，由供应商完全负责。

12.本项目为交钥匙工程，项目费用包含：设备采购与安装、系统集成、站房内旧设备的拆机、为更好地适应本次采购需求所进行的必要的站房改造等费用，供应商报价为含税全包价并需全面考虑此项目所有细节的综合价，采购人不再为此项目支付额外费用。

13.高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮分析仪器所有仪器应具有良好的抗干扰能力。

14.供货时每个站有单独的档案资料（附装箱单）。

(二）水质自动站建设主要标准及规范

1.《国家地表水水质自动监测站运行管理办法》

2.《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ915-2017）

3.关于印发《国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）》等文件的通知（总站水字〔2019〕649号）

4.《江苏省地表水水质自动监测站建设技术要求---站房、采水及文化建设部分（试行）》（苏环办〔2019〕114号）

5.《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统建设技术要求（试行）》

6.《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统验收办法（试行）》

7.《水污染物排放总量监测技术规范》

8.《水和废水监测分析方法》（第四版）

9.《环境水质监测质量保证手册》

10.《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2021）

11.《水质河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）

12.《地表水水质自动监测站选址与基础设施建设技术要求》（HJ 915.1-2024）

13.《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3-N、TP、TN）安装验收技术规范》（HJ 915.2-2024）

14.《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3-N、TP、TN）运行维护技术规范》（HJ 915.3-2024）

15.《江苏省地表水水质自动监测站运行管理办法（试行）》

16.《环境水质(地表水)自动监测站运行维护技术规范》（DB32/T 4536-2023）

17.《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 96-2003）

18.《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 97-2003）

19.《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 98-2003）

20.《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 99-2003）

21.《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 100-2003）

22.《水质总氮自动监测仪技术要求及检测方法》(HJ102-2026)

23.《水质总磷自动监测仪技术要求及检测方法》(HJ103-2026)

24.《氨氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 101-2019）

25.《水质挥发性有机物的在线测定 连续吹扫捕集/气相色谱法》(DB32/T 3945-2020)

26.《水质挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》（HJ 503－2009）

27.《江苏省生态环境数据资源交换共享实施规范》（苏环办〔2019〕398号）

28.《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》（HJ 212-2017）

以上规范如有更新，以国家、地方、行业最新标准为准。在实施本项目期间除应遵循上述规范外，还应遵循未列出的其它法律、法规及相关国家、地方、行业标准规范。

（三）监测仪器技术要求

1.五参数水质分析仪

（1）水温

1.1.1 测定原理：热电阻或热电偶法。

1.1.2 量程：0℃～60℃，可调。

1.1.3 准确度：±0.5℃。

1.1.4 响应时间：0.5min以内。

1.1.5 MTBF：≥720h/次。

（2）pH

1.2.1 测定原理：玻璃电极法。

1.2.2 量程：0～14 pH。

1.2.3 重复性：±0.1pH。

1.2.4 漂移（pH=9）：±0.1pH。

1.2.5 漂移（pH=7）：±0.1pH

1.2.6 漂移（pH=4）：±0.1pH。

1.2.7 响应时间：≤30s。

1.2.8 温度补偿精度：±0.1pH。

1.2.9 MTBF：≥720 h/次。

1.2.10 实际水样比对：±0.1pH以内。

1.2.11 电压稳定性：指示值的变动在±0.1pH以内。

1.2.12 绝缘阻抗：5MΩ以上。

（3）溶解氧

1.3.1 测定原理：电极法或荧光法。

1.3.2 量程：0～20mg/L。

1.3.3 零点漂移：±0.3mg/L。

1.3.4 量程漂移：±0.3mg/L。

1.3.5 重复性误差：±0.3mg/L。

1.3.6 响应时间：≤120 s。

1.3.7 温度补偿精度：±0.3mg/L。

1.3.8 实际水样比对试验：≤±0.3 mg/L。

1.3.9 电压稳定性：指示值的变化在±0.3mg/L以内。

1.3.10 绝缘阻抗：5MΩ以上。

1.3.11 MTBF：≥720 h/次。

（4）电导率

1.4.1 测定原理：电极法

1.4.2 量程：0～500mS/m，可调。

1.4.3 零点漂移：±1%。

1.4.4 量程漂移：±1%。

1.4.5 重复性误差：±1%。

1.4.6 响应时间：≤30 s。

1.4.7 温度补偿精度：±1%。

1.4.8 实际水样比对试验：≤±1%。

1.4.9 MTBF：≥720 h/次。

1.4.10 电压稳定性：指示值的变动在±1%以内。

1.4.11 绝缘阻抗：5MΩ以上。

（5）浊度

1.5.1 测定原理：光散射法。

1.5.2 量程：0～1000NTU，可调。

1.5.3 零点漂移：±3%。

1.5.4 量程漂移：±5%。

1.5.5 重复性误差：±5%。

1.5.6 线性误差：±5%。

1.5.7 实际水样比对试验：≤±10%。

1.5.8 电压稳定性：±3%。

1.5.9 绝缘阻抗：5MΩ以上。

1.5.10 MTBF：≥720 h/次。

2.高锰酸盐指数水质分析仪

2.1测定原理：高锰酸钾氧化-滴定法。

2.2量程：≥0～20mg/L，可调。

2.3准确度：≤±5%（葡萄糖）。

2.4重复性误差：≤±5%。

2.5检出限：≤0.5mg/L。

2.6零点漂移：≤±5%。

2.7量程漂移：≤±5%。

2.8实际水样比对试验：≤±10%。

2.9电压稳定性：±5%。

2.10 MTBF：≥720h/次。

2.11绝缘阻抗：＞2MΩ。

2.12仪器具有自动零点核查、自动跨度核查、自动校零校标功能，配备加标回收、多点线性质控设备。

2.13具有异常信息记录及上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)和关键参数显示及传输功能；具有RS-232或RS-485或RJ-45标准通讯接口；仪器支持《国家地表水自动监测仪器通信协议技术要求》和HJ212协议。

3.氨氮水质分析仪

3.1分析方法:水杨酸分光光度法。

3.2检测范围:0～10 mg/L，可调。

3.3定量下限：≤0.15mg/L（示值误差±30%）。

3.4低浓度漂移：≤0.02 mg/L。

3.5高浓度漂移：≤1.0%。

3.6示值误差（测试溶液浓度相对于基本检测范围上限值10 mg/L时的百分比）：标液浓度为20% 时，±8%；标液浓度为 50% 时，±5%；标液浓度为 80% 时，±3%。

3.7重复性：≤2.0%。

3.8记忆效应（测试溶液浓度相对于基本检测范围上限值10 mg/L时的百分比）：80%→20%，± 0.3mg/L；20%→80%，± 0.2mg/L。

3.9电压干扰：± 5%。

3.10 pH 干扰试验：± 6%。

3.11环境温度影响试验：± 5%。

3.12实际水样比对试验：水样浓度＜2.0 mg/L时，≤0.2mg/L；水样浓度≥2.0 mg/L时，≤10.0%。

3.13最小维护周期：≥168h/次。

3.14数据有效率：≥90%。

3.15一致性：≥90%。

3.16仪器具有自动零点核查、自动跨度核查、自动校零校标功能，配备加标回收、多点线性质控设备。

3.17具有异常信息记录及上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)和关键参数显示及传输功能；具有RS-232或RS-485或RJ-45标准通讯接口；仪器支持《国家地表水自动监测仪器通信协议技术要求》和HJ212协议。

4.总磷水质分析仪

4.1测定原理：钼酸铵分光光度法。

4.2量程：0～4mg/L，可调。

4.3示值误差：±5%。

4.4定量下限：≤0.02 mg/L，示值误差±30%。

4.5重复性≤2%。

4.6低浓度漂移：≤0.01 mg/L。

4.7高浓度漂移：≤1%。

4.8记忆效应：测试溶液浓度从基本检测范围上限（4 mg/L）的80%切换至20%时，误差允许±10%；测试溶液浓度从基本检测范围上限（4 mg/L）的20%切换至80%时，误差允许±5%。

4.9电压影响：±5%。

4.10浊度影响：±15%。

4.11环境温度影响：±5%。

4.12实际样品比对要求：总磷浓度<0.4 mg/L时，比对偏差≤0.04 mg/L；总磷浓度≥0.4 mg/L时，比对偏差≤10%。

4.13最小维护周期：≥168小时。

4.14数据有效率：≥90%。

4.15一致性偏差：≤10%。

4.16具备浊度干扰自动补偿功能。

4.17仪器具有自动零点核查、自动跨度核查、自动校零校标功能，配备加标回收、多点线性质控设备。

4.18具有异常信息记录及上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)和关键参数显示及传输功能；具有RS-232或RS-485或RJ-45标准通讯接口；仪器支持《国家地表水自动监测仪器通信协议技术要求》和HJ212协议。

5.总氮水质分析仪

5.1分析方法：过硫酸钾消解-紫外分光光度法。

5.2检测范围：0～20mg/L，可调。

5.3示值误差：

测试溶液浓度相对于基本检测范围上限值20 mg/L的10%时，为±10%；

测试溶液浓度相对于基本检测范围上限值20 mg/L的20%时，为±10%；

测试溶液浓度相对于基本检测范围上限值20 mg/L的50%时，为±8%；

测试溶液浓度相对于基本检测范围上限值20 mg/L的80%时，为±5%。

5.4定量下限：≤0.20 mg/L（示值误差±30%）。

5.5重复性：≤2%。

5.6 24 h 低浓度漂移：≤0.05 mg/L。

5.7 24 h 高浓度漂移：≤1%。

5.8 记忆效应：测试溶液浓度从基本检测范围上限（20 mg/L）的80%切换至20%时，误差允许±10%；测试溶液浓度从基本检测范围上限（20 mg/L）的20%切换至80%时，误差允许±5%。

5.9电压影响：±5%。

5.10浊度影响：±15%。

5.11环境温度影响：±5%。

5.12实际样品比对要求：总氮浓度2.00 mg/L时，比对偏差≤0.20 mg/L；总氮浓度≥2.00 mg/L，比对偏差≤10%。

5.13最小维护周期：≥168 h。

5.14数据有效率：≥90%。

5.15一致性偏差：≤10%。

5.16抗浊度干扰：具有浊度干扰自动补偿功能。

5.17仪器具有自动零点核查、自动跨度核查、自动校零校标功能，配备加标回收、多点线性质控设备。

5.18具有异常信息记录及上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)和关键参数显示及传输功能；具有RS-232或RS-485或RJ-45标准通讯接口；仪器支持《国家地表水自动监测仪器通信协议技术要求》和HJ212协议。

6.挥发酚水质分析仪

6.1分析方法：4-氨基安替比林分光光度法。

6.2测定范围：0-1mg/L(可扩展）。

6.3准确度：±10%。

6.4重复性：≤5%。

6.5零点漂移：±5%FS。

6.6量程漂移：±5%FS。

6.7检出限：≤0.002mg/L。

6.8实际水样比对试验：≤10%。

6.9分辨率：0.001mg/L。

6.10测量时间：≤60min。

6.11平均无故障运行时间：≥720h/次。

7.水中挥发性有机物水质分析仪

7.1仪器分析方法（三种方法之一即可）：吹扫捕集/气相色谱法（HJ 686-2014）；吹扫捕集/气相色谱-质谱法（HJ 639-2012）；顶空/气相色谱-质谱法（HJ 810-2016）。

7.2水中VOCs在线监测系统参数要求

依据环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心发布的《水中挥发性有机物自动在线监测仪检测作业指导书》，地表水水中VOCs需要监测指标共有19种：三氯甲烷，二氯甲烷，1,2-二氯乙烷，1,1-二氯乙烯，顺式-1,2-二氯乙烯，反式-1,2-二氯乙烯，三氯乙烯，四氯乙烯，三溴甲烷，苯乙烯，苯，甲苯，乙苯，间、对二甲苯，邻二甲苯，异丙苯，氯苯，邻-二氯苯，间-二氯苯。

7.3系统描述

(仅以吹扫捕集/气相色谱法举例，另外两种监测方法吹扫捕集/气相色谱-质谱法和顶空/气相色谱-质谱法只要能达到系统主要技术指标性能要求，均可。）

7.3.1水中VOCs在线自动监测系统，通过注射泵或隔膜泵定量抽取液体水样，注入吹扫捕集系统，用氮气吹扫捕集水中的挥发性有机物，冷阱浓缩富集后加热解析，经气相色谱分离后通入FID和ECD检测器或仅通入FID检测器检测，分析出来的组分含量通过上位机进行数据储存和传输。

7.3.2采用国际公认的水中VOCs检测方法：吹扫捕集——气相色谱联用法。

7.3.3水样提取采用精准的注射泵或隔膜泵系统，确保每次样品的定量精准提取。

7.3.4吹扫采用恒温吹扫，吹扫效率高，同时配合独有的除水技术，有效避免水汽对色谱分离的影响，确保分析结果的准确性。

7.3.5配备FID检测器或FID和ECD双检测器，苯系物和卤代烃均能较好的分离，保障各有机物监测的性能指标一致。

7.3.6预处理系统、吹扫系统以及样品捕集系统具有自动清洁功能，有效避免样品残留。

7.3.7系统断电重启后能够自动恢复运行。

7.3.8监测模式多重选择，可单次、可定时、可循环。

7.4系统主要技术指标

7.4.1定性重复性：≤1%。

7.4.2定量重复性：≤20%。

7.4.3示值误差：±20%。

7.4.4加标回收率：75% ～125%。

7.4.5定量下限：≤地表水标准限值的1/2。

7.4.6分析周期：≤60min。

7.4.7短期稳定性：≤10%（24 h）。

7.4.8长期稳定性：≤15%（7d）。

7.4.9系统线性：R≥0.99。

7.4.10程序升温重复性。

7.4.11最小维护周期：≥168h。

7.5仪器外观：仪器表面不应有明显锉痕、划伤、裂缝、变形和污染，仪器表面涂镀层应均匀、不应起泡、龟裂、脱落和磨损，显示屏面板无破损及裂痕，字符、数字显示清晰无缺。

8.水站集成要求

水站系统集成主要包括采水单元、配水单元、控制单元、留样单元、质控单元、辅助单元及安防单元等。

投标人须提供合理、先进、完整的系统集成方案，具备智能化、标准化、流程化和可溯源的质量控制体系，确保采水、配水、分析、数据采集及传输等环节的准确可靠。需包含仪表机柜、操作台。能够控制氨氮、高锰酸盐指数、总磷和总氮水质在线分析仪自动进行零点核查、跨度核查，并能查询相关测试数据。

8.1系统集成功能要求

（1）具有系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、应急、质控、维护等多种运行模式；

（2）具有异常信息记录和上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

（3）确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输；

（4）系统应具有良好的扩展性和兼容性，根据实际应用需要，可增加新的监测参数，并方便仪器安装与接入。

8.2系统集成技术要求

8.2.1采水单元

采水单元建设在满足取水要求的前提下应尽量简洁，因地制宜，针对每个水站取水位置的不同情况采取最适用的方式。投标人中标后须经过与水站所在地方生态环境部门协商后，根据每个站点具体水文和地质情况给出合理的采水单元设计方案，保证采样的代表性和科学性。

采用潜水泵或自吸泵方式采水，双泵、双管路设计，双泵轮值工作，满足实时不间断监测要求，所有取水管路必须配有管道清洗、防堵塞、反冲洗等功能。并且当一路出现故障时，能够自动切换到另一路进行工作，保证整个系统的正常运行。均要安装保温套管进行绝热处理，并在外部套用PVC管材，减少环境温度等因素对水样造成的影响，有必要的防冻措施，保证冬季低温（-15℃）时采样管路不被冻裂。采水管道采用排空设计，使管道内不存水，以防藻类滋生。

采水量要满足所有监测仪器的需要。采水管路采用优质管道、UPVC管等材质稳定的材料，避免对水样产生污染。管路采取可拆卸式,应具备防冻隔热措施，应具有极好的化学稳定性。

采水单元的构造应保证在汛期和枯水期能正常工作并不至于被损坏，并有必要的保温、防冻、防腐、防压、防淤、防撞和防盗措施，并对采水设备和设施进行必要的固定。

采水单元设置采水单元自动清洗功能，且不能产生环境污染。

应考虑能长期稳定安全运行，栈桥或取水部件要注意不影响航运，又能够保护自身安全。水泵安装处配备警示装置。采水单元要方便采样泵的提升与安装，以便进行人工的日常清洗和维护。

能自动判断取水系统故障，并发出报警信号。采用双泵/双管路交替式采水方式，一用一备，在控制系统中设置自动诊断故障及自动切换泵工作功能。当一路出现故障时，通过控制系统及时切断该水泵的电源，并同时能够自动切换到另一路进行工作，以满足整个系统不间断监测要求。采水泵具有停电后来电再启动的自动恢复功能。

保证取水口能够随水位变化，保证取水水管的进水孔位于水表面以下0.5m～1.0m的位置，并与河底保持一定距离，保证采集到具有代表性的符合监测需要的水样，又要保证取样吸头的连续正常使用。

取水口下方加设不锈钢丝网，防止进水口淤积和杂物堵塞。采取必要的措施，保证取水口在封冻期不冻结。

采水单元应保证在汛期或枯水期能正常工作而不至被损坏，在枯水期保证不受水体底部泥沙的影响。

8.2.2配水单元

配水单元由水样分配单元、预处理装置及管道等组成。预处理单元应根据国家标准分析方法要求为监测仪器配备相应的预处理装置，常规五参数分析仪使用原水直接分析。

投标人应提供针对性的配水和预处理方案，具体需满足以下要求：

配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求；

配水单元具备自动反清（吹）洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，设计中不使用对环境产生污染的清洗方法；

所有操作均可通过控制单元实现，并能接受平台端的远程控制；

具备可扩展功能。

8.2.3控制单元

供应商须根据现场情况将站房内未更换的设备集成到新装的系统中，确保设备正常稳定运行，数据正常上传。

控制单元对采配水单元、监测仪器、辅助单元及安防单元进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。

能够实现对高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器进行自动标样核查、自动加标回收率核查、多点线性核查、自动零点核查、自动跨度核查等质控功能，并具备自动留样功能。设备具备试剂余量提示，缺试剂报警。高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、挥发酚设备具备试剂有效期自动监测、试剂更换记录功能、自动提示试剂是否过期功能；

设备关键参数能上传到供应商所提供的平台；系统集成度高，易操作，省空间，具有良好的扩展性和兼容性，可根据实际应用需要，新增监测参数。

8.3留样单元（水质自动采样器）

具备水样冷藏功能，温度在4±2℃；

留样瓶由惰性材料制成，易清洗，容量应≥500mL，瓶数≥12个，采样后可封闭；

具有留样前自动润洗，留样后自动排空的功能；

配置门禁系统并具备开关门记录功能；

具有留样失败报警功能。

8.4辅助单元

辅助单元应包含UPS、稳压电源、防雷单元、废液单元、空压机、冷藏柜（冷藏容量不小于120升）、安装机柜及材料及其他系统所需的部分，具体要求如下：

配备UPS（总功率≥3KVA，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于1h）；配备三相稳压电源（功率≥9KW）；

配备废液收集单元，满足两周以上废液量的收集；

必须具有电源、信号等设施的三级防雷措施，保证系统稳定、可靠运行；

配置的空压机须是无油型空压机，保证不对分析结果造成影响；

8.5数据采集与传输单元

具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动监测仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台或提供软件平台及手机APP供数据查看，提供超标或异常预警；存储不少于5年的原始数据和运行日志，可扩展。

8.6视频监控单元

8.6.1站房内监控点位布置1套半球形摄像机，1套硬盘录像机，站房门口配置1套球型摄像机，采水口配置1套枪机型摄像机，实现全方位、多视角、无盲区、全天候式监控。（上游预警站监控视频须具备防爆功能）

具体布置如下：

（1）视频监控点位一

监控位置：站房仪器室，安装于站房仪器室内，固定监控视角且范围可覆盖仪器室内部所有仪器设备；

设备要求：配置半球型网络摄像机，固定角度进行监控。

（2）视频监控点位二

监控位置：站房外周围环境，应安装网络红外球型摄像机，可监控站房周围环境；

设备要求：配置球型网络摄像机，可水平360°旋转，竖直0～90°旋转；带红外，支持夜间查看。

（3）视频监控点位三

监控位置：站房外取水口，安装在靠近取水口岸边，安装高度应满足50年一遇的防洪要求固定监控视角，用于监控取水口及站房周边情况；

设备要求：配置枪机型网络摄像机，固定角度进行监控。

8.6.2视频信息应实现现场存储功能，存储周期应不低于3个月，高清影像（至少720p），现场网络条件具备时，应采用宽带实现视频信息的实时传输。

8.7站房

现场已有站房，投标人根据现场仪表使用条件对原有站房进行改造（包括但不限于门禁系统、地板修复、站房内老旧设备的清理拖运存储，站房内所需的实验台、洗手台等），以确保水质在线监测系统的正常使用，并进行站房文化建设。

为了保证投标人能全面了解本采购包实际情况，避免盲目投标，特别提醒所有投标人需自行组织人员踏勘现场，踏勘前与采购人联系预约，自行负责现场踏勘安全和承担现场踏勘的费用。如投标人选择不踏勘现场，造成项目需求理解偏差、方案编制失误或响应报价失误均由投标人自行承担；因投标人自身不能参加现场勘察或现场踏勘不全面的，不得因此提出修改报价或履约过程中提出索赔等要求。投标文件中须提供《现场踏勘承诺函》格式见附件。

### 第二部分  采购包2技术要求

（一）总磷总氮全自动分析仪

1.用途要求

用于水样中总磷、总氮指标的实验室全自动分析。

2.技术参数

2.1符合标准《水质总磷的测定钼酸铵分光光度法》（GB/T11893-1989）、《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》（HJ636-2012）中规定检测方法。投标文件中须提供证明材料，包括但不限于产品说明书、彩页或白皮书。同时提供的承诺涵（格式自拟），承诺能根据中国环境监测总站的数智化转型相关标准或规范要求升级仪器设备，不提供视为无效投标

2.2自动配标：可使用高浓度母液进行自动配标，无需手工配置；投标文件中须提供设置软件截图。

2.3可单独测定总磷或总氮一个项目，或同时测试总磷、总氮两个项目；

2.4消解系统，各样品独立密封、消解，确保消解温度为120-124℃，工作压力为1.1-1.4kg/cm²，消解时间≥30min；消解方式可采用高压蒸汽灭菌锅消解或电加热消解；

2.5样品检测范围：总磷：（0.01-1.2）mg/L；总氮：（0.05-7.0）mg/L（样品无稀释）；

2.6准确度：±5%；RSD＜3.5%；相关系数r＞0.999（自动配标）；

2.7浊度色度补偿：含有浊度或色度的总磷水样，可进行浊度色度补偿，扣除干扰；

2.8具备方法报告导出功能，数据可导出留存，方法具备追溯性；

2.9日志可查询，分析过程实时记录，分析过程具备追溯性。

3.配置

3.1总磷总氮自动分析仪1套；

3.2配套工作站1台（含配套操作软件1套）；

3.3长、宽、高为160cm*75cm*80cm和160cm*75cm*70cm（±2%）的实验室操作台各1组。

（二）采水无人机

1.采水无人机为遥控设备或自备程序控制装置操纵，为无人驾驶的航空器。无人机上搭载可按预定设置的采水单元（模块）、云台红外相机，完成水质采样和污染源排口排查的设备。

2.无人机水质采样系统包括无人机单元、采水单元。

3.无人机单元包括无人机、飞行电池、云台红外相机、遥控器等。

3.1无人机为旋翼或垂直起降无人机，能够自主规划航线，具悬停功能、飞行感知功能、避障功能，具有低电量报警功能，在故障、低电压、极端天气环境自动返航功能。

3.2抗风等级不小于六级，同时无人机应可拆卸便于携带及运输。

3.3最大载重：≥5kg

3.3最大起飞重量：≥10kg

3.4负载最大续航时间：≥50分钟

3.5最大水平飞行速度：≥15m/s

3.6最大飞行海拔高度：≥500m

3.7防护等级：≥IP45

3.8工作温度：-10℃~50℃

3.9定位系统：支持单北斗模式

3.10悬停精度：垂直方向≤±0.5m  水平方向≤±1.5m

3.11支持云台安装，飞行器支持搭载云台负载数量≥3

3.12电池可通过电池箱（仓）进行充电，能够显示电池电量。

3.13电池容量≥20000mAh、电池能量	≥900Wh、电池循环次数≥400、电池重量≤5000克

3.14无人机机身应具备FPV相机。

3.15云台红外相机：通过无人机云台进行搭载，云台可控制红外相机俯仰、平移转动。

3.15.1红外相机支持视频录制，通过APP端设置支持开启预录制，视频连续录制时不低于1小时。

3.15.2负载广角相机有效像素：有效像素≥2400万

3.15.3负载广角相机照片尺寸：最大照片尺寸≥8064×6048

3.15.4负载广角相机视频分辨率：视频分辨率≥3840×2160@30fps；

3.15.5负载变焦相机有效像素：有效像素≥2000万

3.15.6负载变焦相机照片尺寸：最大照片尺寸≥7328x5496；

3.15.7负载变焦相机可光光学变焦倍数：光学变焦能力≥16倍；

3.15.8负载变焦相机可见光数码变焦倍数：数码变焦能力≥200倍；

3.15.9红外相机数字变焦倍数：变焦倍数≥16倍；

3.15.10红外相机视频分辨率：视频分辨率≥1280x1024@30fps

3.15.11红外相机照片分辨率：分辨率1280x1024；

3.15.12支持测温、高温报警功能以及红外成像模式。

3.15.13支持近红外补光：支持开启近红外补光，增加夜视效果；

3.15.14激光测距模块：最远测量距离≥1500米；

3.15.15激光打点定位：支持在画面中央的目标上打点，可记录目标点的经纬度及高度。

3.15.16相机存储空间≥64G，支持容量扩展；

3.16遥控器具有远距离对无人机和采水单元进行监控和操纵功能，通常包括调度、规划任务、运行控制、记录显示等功能。

3.16.1遥控器遥控距离：≥1km

3.16.2遥控器按键支持背景光

3.16.3遥控器可通过内置或外置电池供电，电池续航时间≥2小时。

3.16..4遥控器存储空间≥128G

4.采水单元

4.1通过无人机云台搭载，采用采样绳+采水器组合。

4.2采水器自重：≤2kg

4.3采水器容积：≥1L

4.4采样绳放线长度：≥5m

4.5内置下视相机，像素≥200万

4.6采水单元具备毫米波雷达测距功能，测量距离流体的准确高度。

4.7支持无人机遥控器一体化遥控采样单元，具有自动/手动控制采样，包括手动控制采样深度、上升/下降/停止等。

4.8具备应急防绞线设计，紧急情况下支持远程一键断融线绳功能。

5.配置清单

5.1无人机主机                                      1套

5.2红外相机及云台组件                              1套

5.3飞行电池                                        3组

5.4电池充电箱                                      1套

5.5采水单元（包含1L采水器2个，2L采水器2个）    1套

（三）便携式气相色谱质谱联用仪（核心产品）

1.便携式气相色谱质谱分析仪（GC-MS）用于污染事故现场大气、水体和土壤中挥发性和半挥发性有机污染物的快速定性及定量、半定量分析。便携式气相色谱质谱分析仪（GC-MS，含配套顶空/吹扫捕集功能）无需通过更换色谱柱或其它配置，即可同时满足或优于《环境空气 挥发性有机物的应急测定 便携式气相色谱-质谱法》（HJ 1223—2021）、《水质 挥发性有机物的应急测定 便携式顶空气相色谱-质谱法》（HJ 1227—2021）、《便携式气相色谱-质谱联用仪技术要求及实验方法》（GB/T 32210-2015）对仪器性能的要求。

2.仪器配置包括但不限于以下部件：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式气质联用仪主机，包含采样探头 | 1 | 台 | 主机触屏操作，内装正版操作系统、控制和数据处理软件、最新原装正版等3种谱库 |
| 2 | 顶空/吹扫捕集进样器 | 1 | 套 |  |
| 3 | 内置载气 | 12 | 瓶 | 主机全新配套，按客户需求分批发货 |
| 4 | 内标气 | 6 | 瓶 | 主机全新配套，按客户需求分批发货 |
| 5 | 内置可充电池 | 2 | 块 | 主机全新配套，配原装电池充电器1套，6-8小时主机续航能力 |
| 6 | 数据线、电源适配器等 | 1 | 套 |  |
| 7 | 与主机配套使用的移动数据终端和数据处理系统 | 1 | 套 | 与主机配套使用的移动数据终端，配置控制和数据处理软件、最新原装正版等3种谱库；保证在事故现场可进行标准对照、模型预测、报告编制上报等功能。 |
| 8 | 40mL顶空瓶 | 200 | 个 | 与动静态顶空进样器配套，透明瓶 |
| 9 | 小推车 | 1 | 台 | 与便携气质主机配套使用 |
| 10 | 顶空瓶垫片 | 1000 | 片 | 与40ml顶空瓶配套使用 |
| 11 | HJ 1223标气 | 1 | 瓶 | 52组分的1ppm的2L标气 |
| 12 | HJ 1227标液 | 10 | 瓶 | 56组分的1ml的标液 |
| 13 | 移液枪10mL | 1 | 支 | 保证高精确性 |
| 14 | 配套10mL枪头 | 600 | 支 |  |
| 15 | 移液枪1000μL | 1 | 支 | 耐有机溶剂型移液枪，外置活塞式吸嘴，在移取粘稠的、易挥发的、危险性样品时，保证高精确性。 |
| 16 | 配套1000μL枪头 | 960 | 个 | 不少于960个 |
| 17 | 移液枪100μL | 2 | 支 | 耐有机溶剂型移液枪，外置活塞式吸嘴，在移取粘稠的、易挥发的、危险性样品时，保证高精确性。 |
| 18 | 配套100μL枪头 | 960 | 个 | 不少于960个 |
| 19 | 移液枪50μL | 1 | 支 | 耐有机溶剂型移液枪，外置活塞式吸嘴，在移取粘稠的、易挥发的、危险性样品时，保证高精确性。 |
| 20 | 配套50μL枪头 | 960 | 个 | 不少于960个 |
| 21 | 移液枪10μL | 2 | 支 | 耐有机溶剂型移液枪，外置活塞式吸嘴，在移取粘稠的、易挥发的、危险性样品时，保证高精确性。 |
| 22 | 配套10μL枪头 | 960 | 个 | 不少于960个 |
| 23 | 移液枪支架 | 2 | 支 | 便于移液枪竖直放置 |
| 24 | 微量注射器1000μL | 5 | 支 | 保证高精确性 |
| 25 | 微量注射器100μL | 10 | 支 | 保证高精确性 |
| 26 | 微量注射器10μL | 10 | 支 | 保证高精确性 |
| 27 | 微量注射器5μL | 5 | 支 | 保证高精确性 |
| 28 | 微量注射器1μL | 5 | 支 | 保证高精确性 |

3.配置与技术参数要求

（1）整机与环境

1.1 重量：≤25kg（包括续航不少于六小时的内置电池、内标气和载气瓶等），方便现场携带搬运。

1.2 环境温度：-10～40℃；湿度：≤85%；气压：70～106 kPa

1.3 预热时间≤1小时

1.4 支持内置电池供电和外部适配器交流供电两种供电方式，仪器可监控电池剩余电量，在供电不足时报警。

（2）气相色谱部分

2.1基本操作条件：全部色谱参数和操作条件可通过触屏操作设定并能被显示出来，并可传输到数据处理系统，其色谱参数和操作条件的设定内容可被保存和复制。仪器主机与其它配置系统的联机性强，操作简便。

2.2气相色谱柱：与主机相匹配的温度可编程的毛细管色谱柱，可兼容其他毛细管色谱柱，可进行程序升温，气相色谱柱最大温度不低于220℃；升温速率不低于40℃/分钟。

2.3 样品进样：仪器同时内置吸附管及定量环，气体样品可通过吸附热解吸和定量环两种模式进样，可通过软件控制二者选其一使用，避免手动更换。

2.4气相色谱柱体温度控制稳定性：≤0.5%

2.5气相色谱柱体程序升温重复性：1%

（3）质谱部分

3.1质量分析器：四级杆质量分析器或离子阱质量分析器，精准匹配谱库。

3.2可分析质量范围：18amu～300amu；

3.3质量分辨率：≤1amu；

3.4质量稳定性：≤±0.3amu；

3.5扫描方式：全扫描；

3.6扫描范围:41amu-300amu；

3.7电离模式：70eV EI（非放射性离子源）；

3.8检测器：电子倍增器；

（4）检测性能

4.1灵敏度：热解析进样：4×10-3mg/m3甲苯（SNR≥3:1），200mL；直接进样：1ng甲苯（SNR≥3:1）

4.2定量重复性：≤20%（n=6）

4.3定量稳定性：≤20%

（5）气体采样探头

5.1分析方式：采样探头内置采样泵，气体样品不经过色谱柱分离直接进入质谱检测；

5.2气体采样探头与主机连接线外附保温层，低温环境下仍可正常使用。

（6）顶空+吹扫捕集进样器

6.1配置原厂便携顶空+吹扫捕集进样系统，系统能具备独立电源供给或由便携GC-MS主机提供现场能源供给，实现应急所必要的水、土样品处理及传输；

6.2 顶空+吹扫捕集系统具有适应于应急现场携带的便携性，重量≤10kg。 顶空+吹扫捕集进样器通过控温的传输管线与GC-MS主机相连，可形成闭环系统用于检测固体或液体中的VOCs或SVOC；

6.3能够对样品瓶进行加热，加热范围：≥50℃；加热位：≥4位；

6.4能够控制样品加热平衡温度和时间。

（7）数据处理系统

7.1 简约直观的图形化操作界面、人机交互式触摸屏，可在无人值守情况下按照事先设置好的序列运行设备。

7.2 软件具有实时定性功能，在分析未结束时即可对已出峰的物质进行定性，提高现场检测效率。

7.3 具有自动调谐功能，无需输入电压或质量数等任何参数即可进行调谐，关键离子丰度应满足HJ1223-2021《环境空气 挥发性有机物的应急测定 便携式气相色谱-质谱法》的要求。

7.4设备内置北斗定位系统，符合《卫星定位导航授时设备单北斗测试技术规范》（FT-B07-0014-01）。

7.5 标准谱库：包含环境样品专用谱库（内含超过1000种物质）以及中文版化学品安全指导数据库（SIC），可提示GB职业接触限制、浓度转换系数、接触途径等信息。内装NIST与AMDIS的质谱库，NIOSH数据库。

（8）移液枪最大允许误差

| 量程 | 体积 (μL) | 最大允差范围 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 系统误差 (μL) | 随机误差 (μL) |
| 10μL | 1 | ±0.09 | ≤0.03 |
|  | 5 | ±0.10 | ≤0.03 |
|  | 10 | ±0.15 | ≤0.06 |
| 25μL | 3 | ±0.25 | ≤0.08 |
|  | 10 | ±0.27 | ≤0.08 |
|  | 25 | ±0.30 | ≤0.10 |
| 50μL | 20 | ±0.34 | ≤0.20 |
|  | 50 | ±0.70 | ≤0.30 |
| 100μL | 10 | ±0.50 | ≤0.20 |
|  | 50 | ±0.75 | ≤0.30 |
|  | 100 | ±1.00 | ≤0.40 |
| 250μL | 50 | ±1.50 | ≤0.30 |
|  | 100 | ±1.70 | ≤0.30 |
|  | 250 | ±2.50 | ≤0.50 |
| 1000μL | 100 | ±3.0 | ≤1.6 |
|  | 500 | ±5.0 | ≤2.5 |
|  | 1000 | ±8.5 | ≤4.0 |

## 四、质量保证（采购包1、采购包2）

1.建设期的质量保证

（1）中标人不得以任何形式转包于他方。

（2）系统和设备达不到招标文件质量和规格要求的，采购人有权解除合同，所有责任由中标人承担。

（3）中标人必须严格按照合同约定工期要求将合同设备全部交付到指定地点，完成系统所有建设内容。

（4）报价中标人必须提供详细的仪器、设备和采用的各种材料明细清单，包括品牌、型号、详细配置、制造商、数量、备品备件及专用工具等等。

（5）为确保系统高质量建设，中标人应制定有关建设期间的质量保证计划，包括系统设计与施工规范化管理、仪器设备质量保证、技术人员资质及管理等。中标人必须提供详细的项目管理组织构架。

2.仪器准确度、精密度要求

（1）准确度要求：

按照国家相关标准规范进行考核。

（2）精密度要求：

按照国家相关标准规范进行考核。

注：供应商要自行对现场和周围环境进行实地踏勘，以获取有关编制响应文件和签订合同所需的各项资料。供应商应承担现场踏勘的责任和风险，费用自行承担。中标后和签订合同时及实施过程中，中标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加费用的要求。

## 五、交货期限和地点

1. 签定合同日期：自中标（成交）公告结束后30日内按时签约。

2. 交货期：

采购包1：自合同签定之日起45天内完成安装、调试及数据联网。

采购包2：自合同签定之日起30天内完成安装、调试。

3.交货地点：采购人指定地点。

注：产品须为全新、未使用过的原装合格正品。安装质量符合各项现行技术规范和强制性标准。货物由成交供应商负责办理运输、装卸、安装、调试等，所有费用由成交供应商负责。采购方组织验收，检验不合格或不符合质量要求，成交供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购方由此造成的一切损失。

## 六、验收方案

1.验收标准：

按照国家及江苏省相关规范进行验收。

2.验收内容

项目的验收报告，报告内容包含但不限于：①供货清单；②安装调试情况；③试运行情况；④其他辅助设备运行报告；⑤培训情况；⑥所有仪器设备技术资料；⑦其他符合相关规范的资料（包括防雷报告等）。

3. 验收方式

此项目建设完成试运行期满后（联网调试完成后水站进入试运行，试运行应连续运行不少于 30 d），成交方须提供验收报告和书面申请，采购方在30个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请相关职能部门共同参与验收（所产生费用均由中标人承担），并出具验收意见，作为支付货款的依据。

## 七、质量保证期限

采购包1、采购包2：

质保期限（自交货并验收合格之日起计）：本项目整体保修3年。

## 八、售后服务

（一）采购包1售后服务要求

1.本项目质保范围及具体要求：质保期内，中标人向采购人提供7×24小时质保、维护、管理服务，并免费提供日常维护、维修服务及配件（含试剂、配件），所有配件须为原厂配件。中标人应提供主要零部件和耗材清单，并提供承诺函保证质保期内相应零部件和耗材、试剂等稳定供应。质保期内如仪器无法保证正常使用，则需在20个工作日内更换一台同一型号全新的仪器（提供承诺函）。质保期满后，仪器终身维修，并保证零配件不高于同期市场价的7折优惠供应（同期市场价指采购人市场询价3家及以上供应商该配件的平均价）。须承诺提供长期技术服务及备品备件供应（仪器使用期间），提供承诺函，格式自拟，不提供视为无效投标。

2.在保修期内，中标人在接到用户维修电话通知后，应当在1小时内响应，1个工作日内负责修复。

3.中标人必须组织相关的仪器设备现场培训，6年内，采购人如发生操作人员变动必须无偿提供专业的现场培训。

4.设备交货期书面承诺，项目要求：自合同签定之日起45天内完成安装、调试、数据联网。（见参考格式）

设备交货期书面承诺 采购人名称： 如果我公司有幸中标，自合同签定之日起45天完成安装、调试、数据联网。如不能按期完成，按虚假投标处理。 供应商名称(单位公章) 2026年 月 日

（二）采购包2售后服务要求

1.所投飞行器保险：每年保障额度≥55000元，在保障额度内可享受不限次数的免费维修或置换服务，直至保障额度用完为止，共计三年。

2.所投云台相机保险：保障额度≥63250元，在保障额度内可享受不限次数的免费维修或置换服务，直至保障额度用完为止，共计三年。

3.培训考证：须飞行器培训设备及取得民用无人驾驶航空器操控员执照CAAC，共计4人。

以上1-3须在投标文件中提供承诺函（格式自拟），不提供视为无效投标。

4.提供产品售后服务机构名称、地址，以及专业技术人员名单和联系电话；

5.保修期内：24小时作出相应的问题答复；如电话不能解决问题，维修人员将在3个工作日内到达现场（视用户地理位置而定）如果仍未解决问题的，厂家需要提供相同性能仪器，在维修期内供用户免费备用。

6.成交供应商须到采购方提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员提供必须的免费的操作及维护培训，仪器运转正常后可免培训费提供人员培训。

## 九、付款方式（采购包1、采购包2）

合同签订后预付合同金额40%，设备安装、调试、培训、验收合格后支付全同金额60%，每次支付前，中标人均应出具在税务部门开具的正式发票。

履约保证金：按中标金额的10%收取，尾款支付前供应商将履约保证金支付至单位指定账户，中标人可以选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、履约保证金保险等非现金形式。自验收合格之日起满24个月，若设备性能良好一次性退回履约保证金。

## 十、其他要求

（一）报价要求：

报价要求：报价人报价应包含设备的制造、包装、运输、装卸、保险、验收、安装调试（试运行）、售后服务、人员培训、检验、税金、代理服务费等与本项目相关的一切费用。成交价之外采购人不再支付任何费用。

（二）报价含响应供应商为完成采购文件全部要求内容应承担的一切成本、费用和支出以及供应商的合理利润等交付使用前一切费用。不接受选择性报价。

（三）供应商中标后应保证在本项目中心站数据信息平台的任何产品使用（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。

（四）供应商中标后需向采购人开放数据库访问协议，以保证系统与其他业务系统集成时，其他业务系统无障碍将环境信息接入系统。同时，原先系统集成商须无条件开放系统协议，供中标人设备接入原系统。

（五）如采用中标人所不拥有的知识产权，则在投标价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。如用到第三方中间件，中标后需提供第三方原厂对本项目的授权证书。中标人应自觉维护委托单位的利益，不得向任何单位和个人泄漏从委托单位获得的数据，不得将所掌握的数据用于其他商业用途谋取私利。

（六）试运行期间，中标人应进行全程跟踪，提供全面技术支持服务，确保试运行的顺利进行。在试运行期间，中标人应当根据采购人的要求，不断修改和完善系统功能和性能，直至采购人满意。如发生故障给采购人造成损失的，中标人应当承担损失赔偿责任。

（七）项目交付的同时需完成文档交付工作。

（八）现场踏勘时间、地点

本项目不组织现场踏勘。投标人可自行前往现场查看相关情况，遵守采购人相关要求，并不得影响采购人正常工作秩序。中标后，投标人不得以现场情况未了解清楚为由向采购人提出提升投标报价或其他任何要求。投标时须提供现场踏勘承诺函。

# 第4章 合同文本

如皋市政府采购合同

甲方 : 南通市如皋生态环境局

乙方 :

（南通市如皋生态环境局）（如皋市水源地水质自动监测监控预警能力提升建设项目项目）委托（南通泾天纬地项目管理有限公司）进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

- 货物及其数量如下表：

| 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 | （大写） |  |  | ￥ |  |

- 质保期：

- 交货时间：

- 交货地点：

- 付款：

合同签订后预付合同金额40%，设备安装、调试、培训、验收合格后支付全同金额60%，每次支付前，中标人均应出具在税务部门开具的正式发票。

履约保证金：按中标金额的10%收取，尾款支付前供应商将履约保证金支付至单位指定账户，中标人可以选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、履约保证金保险等非现金形式。自验收合格之日起满24个月，若设备性能良好一次性退回履约保证金。

- 合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲方和乙方协商处理。

- 合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

- 组成本合同的文件包括：

1、本合同专用条款；

2、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

本合同一式两份，甲方持一份，乙方持一份。

| 甲方（公章）：南通市如皋生态环境局 地址： 法定代表人（授权人）： 年月日 | 乙方（公章）： 地址： 法定代表人（授权人）： 户名： 开户银行： 账号： 年月日 |
| --- | --- |

合同专用条款

第一条 供货及知识产权

乙方应按照招标文件规定及投标文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

第二条 合同总价款

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 质量保证期内的技术支持与售后服务

1.所提供产品应包含不少于年的整机（含全部部件）免费上门保修服务，质量保证期从设备安装验收合格开始计算。

2.在质量保证期内厂商应自行处理保修凭证问题，采购人不负责提供产品的保修卡、发票等保修凭证。

3.应针对本项目指定专人作为售后联系人，7*8小时负责协调产品销售以及售后问题。

4.应在质量保证期内，免费故障报修电话为7*24小时，故障报修响应时间应在60分钟内。故障修复时间应在48小时内提供上门服务并修复。此款“修复”，是指从发现设备或系统发生故障并通知有关中标供应商后，经过相应的技术服务使设备或系统继续正常提供系统服务，才视为“修复”。

5.在质量保证期内，未能在规定时间内修复情况下主动提供免费备机服务。

6.在质量保证期内更换的任何配件，须为原设备厂家生产的；并且保证替代的零配件是新的未使用过和未经修复的。

7. 提供的产品若有设计缺陷，应主动召回。

8. 在质量保证期内，供应商应提供每年度技术巡检服务，巡检内容应包含：对设备使用状况的调查、升级软件、为机器除尘，故障预防工作。并向采购人提供巡检记录以及巡检报告。

9.软件免费维护和升级服务的内容，供应商可根据自身情况，提供相应的软件服务方案。

10.损坏的信息存储介质不得收回，应免费由用户保留。

第四条 质量保证期外的技术支持与服务

按乙方投标文件执行。

第五条 交货和验收

1、乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向甲方交付货物。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物、数量和规格要求。 乙方提供的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、甲方应当在到货后五日内对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格。所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。验收合格后甲方应在验收记录上签字盖章。

第六条 货款支付

本合同项下所有款项均在乙方货物交付验收合格后，并提交所需单据后　　　个工作日内按合同约定的付款方支付货款。

第七条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价５％的违约金。

4、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和服务承诺提供服务的，应按合同总价款的_3_%向甲方承担违约责任。

第八条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向南通市仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十五条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

# 第5章 评标标准和方法

综合评分法

1.投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

2.评标委员会将对通过资格及符合性检查的各合格采购人根据投标文件和招标货物的性能、价格、商务等因素进行评分，总分为100分(不含清单内产品加分)。采购人的最终得分是所有评委给其的评分(不含报价得分)的算术平均值加价格分和清单内产品加分，分数计算取至小数点后2位。

3.评审因素：价格、技术、商务、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。

4. 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分分值

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

## 5.采购包1评分表

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审要求或标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 32 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分分值 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |  |
| 2 | 技术要求响应（28） | 14 | 1.提供所投设备：（1）五参数分析仪；（2）高锰酸盐指数分析仪；（3）氨氮分析仪；（4）总磷分析仪；（5）总氮分析仪；（6）挥发性有机物自动分析仪；（7）集成系统；（8）挥发酚分析仪的检测报告，每一种设备检测报告得1分，最高得8分。 须提供具有国家法定资质的检测机构出具的检测报告扫描件，不提供不得分。 注：报告设备型号与所投设备名称型号一致。响应文件中应提供上述检测报告扫描件。所提供证明报告均需在有效期内。 2.所投仪器设备（挥发性有机物分析仪、氨氮分析仪、高锰酸盐指数分析仪、总磷分析仪、总氮分析仪、五参数分析仪）列入过中国环境监测总站公布的自动监测仪适用性检测合格名录的，每一个得1分，最多得6分。 须提供证明材料（网站截图）并加盖公章。 |  |
|  |  | 12 | 依据所投产品重要技术参数性能评分，具体如下： 1.所投挥发性有机物分析仪：定量重复性≤10%；（须提供计量报告） 2.所投挥发性有机物分析仪：系统具有设定、校对和现实时间功能，并能通过系统推送或蜂鸣器报警并显示故障内容；（须提供技术说明书） 3.所投挥发性有机物分析仪：设备长期稳定性≤10%；（须提供计量报告） 4.所投氨氮分析仪定量重复性≤1%；（须提供计量报告） 5.所投总磷分析仪无故障运行时间≥720h；（须提供计量报告） 6.所投高锰酸盐指数分析仪：仪器具有光源校准功能，降低光源器件衰减引入的误差，消除光源老化的影响；（须提供技术说明书） 上述技术要求满足1项得2分，最高得12分。 |  |
|  |  | 2 | 所投仪器设备（挥发酚分析仪、氨氮分析仪、高锰酸盐指数分析仪、总磷分析仪、总氮分析仪、五参数分析仪、集成系统）为同一品牌得2分。 |  |
| 3 | 企业实力（10分） | 6 | 所投主要仪器设备（挥发酚分析仪、氨氮分析仪、高锰酸盐指数分析仪、总磷分析仪、总氮分析仪、五参数分析仪）每有一项专利得1分，最多得6分。专利所有人须与所投产品的品牌持有者一致。 提供专利证书扫描件，专利需在有效期内。 |  |
|  |  | 4 | 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书，ISO14001环境管理体系认证证书，每项得2分。 须提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图并加盖公章，否则不得分。 |  |
| 4 | 业绩（15分） | 6 | 自2023年1月1日以来，供应商承担过同类型采购项目业绩每有一个得2分，本项最高得分为6分。 同类型采购项目业绩指：同类型业绩指地表水水质自动站建设类。 须提供项目合同复印件、中标通知书、发票（金额不少于30%的合同款）作为证明材料并加盖公章，未提供或提供不齐全不得分。上述合同业绩不得重复提供。 |  |
|  |  | 9 | 自2023年1月1日以来，投标产品具有类似应用案例，每有一个得1分，本项最高得分9分。 所投标产品应用案例指：投标产品水质自动站挥发酚或水质自动站挥发性有机物同一型号的应用案例。 须提供采购合同、中标（成交）通知书、结算发票（金额不少于30%的合同款）扫描件，且合同中有明确设备名称、数量等并加盖公章，否则不得分。同一业绩合同中同一产品有多台所投设备的不累计得分。 |  |
| 5 | 服务保障（4分） | 4 | 1.拟派项目负责人具有环境类中级工程师职称，得1分；具有环境类高级工程师职称及以上的得2分；未提供不得分。本项最多2分。 2.人员培训承诺，仪器正常使用期间，投标人须对相关管理人员及运维人员（如发生运维人员变动）无偿提供专业、系统的现场培训，提供承诺书得2分，不承诺不得分。 注：项目负责人负责本项目合同签订后至项目验收前站房所有设备的安装、调试、验收等全过程。 须提供拟派人员的职称证书加盖公章，同时须提供响应文件提交截止日前最近1个月响应供应商为其缴纳社保的证明加盖公章。 |  |
| 6 | 项目建设方案、仪器设备安装调试、联网方案、售后（11分） | 11 | - 针对技术要求并结合本项目地域和水文水质等情况提供系统集成方案、项目实施方案，包括但不限于： ①站房现场勘查报告； ②站房设备布局方案； ③集成建设方案； ④项目实施进度计划； ⑤项目建设质量管理； ⑥项目实施过程安全保障方案等内容。 2.根据投标人所提供的调试、验收、联网方案进行综合评审，方案需包含以下内容： ①提供仪器设备安装调试方案及时间进度安排； ②联网方案，实现数据顺利传输至采购人指定的数据管理平台，同时提供平台供采购人进行监测数据查询。注：需提供平台登录界面及相应功能截图，展示证明平台相关功能的应用，未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，视同不具备相关功能。 3.根据供应商针对本项目特点，提供下列方案： ①管理模式+服务内容； ②人员保障+质量控制方案； ③备机方案+故障解决方案。 上述3方面内容中(共11小项）每缺少一项内容扣1分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。（本项最多得11分） 注：实施方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形： 方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

## 6.采购包2评分表：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 32 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价中最低报价为评审基准价，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算： 最后报价得分=(评审基准价／最后报价)×价格分分值 磋商过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和最后报价。 |  |
| 2 | 类似业绩 | 10 | 1.自2023年1月1日以来投标人承担的便携式气相色谱质谱联用仪类似供货业绩。提供1个有效业绩得2分，最多6分。 注：投标人承担的相关产品的销售业绩（购买方必须为使用单位）业绩需提供以下佐证材料： （1）须提供业绩清单，业绩清单包含但不限于合同名称、业主单位名称、合同签订时间、业主联系人与联系电话等。 （2）须提供终端业主采购合同、购置发票复印件（至少50%合同款）、中标（成交）通知书（或公共资源交易中心、政府采购网中标（成交）公告截图）作为证明材料，缺项不得分。 （3）投标人需保证所提供业绩的真实性，并提供业主联系方式以备查验。 2.自2023年1月1日以来投标人承担的类似（已建成）水质智能分析实验室业绩，提供1个有效业绩得2分，最多4分。 类似水质智能分析实验室指：至少包含总磷总氮全自动分析，须满足采购人接入水质智能分析实验室。 须提供业主单位出具的有效证明资料。 注：同一个业主单位具有多份产品合同的仅计1次分，同一业绩合同中同一产品有多台所投设备的不累计得分。 |  |
| 3 | 产品性能 | 45 | 一、便携式气相色谱-质谱联用仪参数要求： 1、载气：氦气或氮气；便携式载气瓶容积≤100ml，与主机连接的同时具备减压阀，可调节载气压力大小。须提供设备实物图片。 2、载气监控：可对载气压力进行监控，并在载气压力低于规定限值时报警提示用户。 须提供具有法定资格的计量检测机构出具的具有CNAS或CMA标识检测报告扫描件。 3、真空系统：真空度不低于10-4Pa。 须提供产品技术白皮书或产品彩页。 4、顶空+吹扫捕集系统具有适应于应急现场携带的便携性，重量≤10kg。 须提供设备实物称重及测量图片。 5、顶空系统内置载气瓶，含减压阀，可调节载气压力大小并通过自带表盘直读气压数值。 须提供顶空系统内置载气瓶、显示载气压力的实物图片。 6、设备内置北斗定位系统，符合《卫星定位导航授时设备单北斗测试技术规范》（FT-B07-0014-01），定位精度满足水平定位精度≤10m（95%），垂直定位精度≤15m（95%）。须提供具有法定资格的计量检测机构出具的具有CNAS或CMA标识检测报告扫描件。 7、专用数据库：包含环境样品专用谱库（内含超过1000种物质）以及中文版化学品安全指导数据库（SIC），可提示GB职业接触限制、浓度转换系数等信息。 须提供具有法定资格的计量检测机构出具的具有CNAS或CMA标识检测报告扫描件。 8、气相色谱模块气路控制：高精度电子压力控制，最高耐受压可达900kPa，流速最高可达100ml/min。 须提供具有法定资格的计量检测机构出具的具有CNAS或CMA标识检测报告扫描件。 9、内标气至少包括1,3,5-三（三氟甲基）苯及4-溴氟苯，具有内标调谐功能。内标钢瓶无需打开主机外壳即可实现反复灌充、易于更换，容积不大于90mL，灌充标气可耐受1500 psi或更高压力，以适应应急现场大量样品的分析需求。 须提供标气瓶尺寸规格图片予以证明。 10、进样模块温度范围：分流进样口最高操作温度≥270℃。 须提供具有法定资格的计量检测机构出具的具有CNAS或CMA标识检测报告扫描件。 11、可将检测结果链接到设备内置的环境标准（超过90种），在主机面板上标识出超标的物质。 须提供具有法定资格的计量检测机构出具的具有CNAS或CMA标识检测报告扫描件。 12、配备大体积进样器，大体积进样器重量：≤2kg，取样体积至少涵盖100~200mL且配备大体积进样器可与便携式气相色谱-质谱仪主机连接使用，设备分析过程无需载气，无需借助任何外接电源及电池情况下，实现至少100mL样品进样分析。 须提供该模块与便携式气质联用仪主机连接图片及模块称重照片。 二、总磷总氮全自动分析仪： 13、仪器配备自动稀释和加标功能。须提供设置软件图片。 14、消解位：如采用高压蒸汽灭菌锅消解，消解位≥40位；如采用电加热消解，消解位≥10位。 须提供清晰可见数量的消解盘实物图片。 15、样品位：可在仪器运转过程中添加样品，如果采用高压蒸汽灭菌锅消解，自动进样器样品位≥64位；如果采用电加热消解，自动进样器样品位≥75位。 须提供清晰可见数量的样品位实物图片。 注： 1.以上1-15项每满足一项得3分，本项最高45分。 2.当投标人提供技术偏离表与证明资料不一致的，一律以证明资料为准。 |  |
| 4 | 售后方案 | 13 | 1.制定售后服务方案：投标人应制订满足采购文件要求的售后服务方案及管理制度，包括但不限于： ①自身及所投产品制造商的售后服务机构的分布情况； ②售后服务人员的数量、素质、技术水平； ③主要产品配件清单及收费标准； ④设备使用的培训方案； ⑤故障解决方案等服务方案；服务方案应科学合理、具备针对性，并指定专门的售后服务人员； 上述内容中每缺少一项内容扣1分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。(本项最多得5分) 注：售后服务方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：售后服务方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或售后服务方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或售后服务方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目采购文件要求；或内容逻辑漏洞或原理错误。 2.投标人承诺接到招标人报修通知后，半小时内有效响应，一般故障2小时内予以排除，特殊故障 24小时内予以排除的得3分；一小时内有效响应，一般故障4小时内予以排除，特殊故障 48小时内予以排除的得1分；其他不得分。本项目最高3分。 投标文件中须提供承诺书，格式自拟，不提供不得分。 3.在满足招标文件中规定的免费质保期要求的基础上，投标人针对所有产品的免费质保期限每增加一年得1分，最高得2分。在首年承担产品检定和校准的基础上，能够继续承担各采购包所投产品（便携式气相色谱-质谱联用仪、总磷总氮全自动分析仪）需要检定或校准费用的，每增加1年得1分，最多得3分。本项共5分。 根据承诺内容评分，投标文件中须提供承诺书，格式自拟，不提供不得分。 |  |

# 第6章 投标文件组成

如皋市政府采购投标文件

项目名称：如皋市水源地水质自动监测监控预警能力提升建设项目

项目编号：JSZC-320682-NTZJ-G2026-0011

供应商名称：

地址：

联系电话：

年月日

## 一、开标一览表

开标一览表（货物类）

项目名称：

如皋市水源地水质自动监测监控预警能力提升建设项目

项目编号： JSZC-320682-NTZJ-G2026-0011                包号：

| 货物名称 | 品牌 | 型号 | 制造商 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标总报价：万元（小写）

万元（大写）

注：此表格式如与苏采云系统提供的格式不同，请以系统提供的为准。

## 二、资格证明文件

（一）法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证（复印件）。

（二）参加本次政府采购活动前的会计报表（复印件，成立不满一年不需提供）。

（三）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税、营业税或者企业所得税的凭据，以及缴纳社会保险的凭据（专用收据或者社会保险缴纳清单）（复印件）。

（四）根据项目需求提供履行合同必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料。

声  明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：________。

主要专业技术能力有：________。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年 月日

（五）参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年 月日

（六）项目实施所必须的许可资质证明材料：无。

（七）法定代表人身份证明及身份证复印件

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：

年龄：职务：

系（供应商名称）的法定代表人。特此证明。

法定代表人身份证

供应商名称（公章）：

日期：年月日

（八）法定代表人授权委托书。（法定代表人参加招标活动的，无需提供）

法定代表人授权委托书

本授权书声明：______      ______（供应商名称）授权________________（代理人的姓名）为我方就项目名称：____________项目编号:____________采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人（签字）：

身份证号码：

联系电话（手机）：

代理人姓名：

身份证号码：

联系电话（手机）：

供应商名称（加盖公章）：

年   月   日

代理人身份证复印件

（九）投标函

投标函

致：南通市如皋生态环境局

根据贵方的如皋市水源地水质自动监测监控预警能力提升建设项目（项目编号：JSZC-320682-NTZJ-G2026-0011）招标文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目招标采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。

2.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的投标文件接收截止时间起遵循本投标文件，并在规定的招标有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与招标采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.如果我方中标，我方将在法定期限内签订合同，否则将承担相应法律责任。

6.我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目。

7.遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

8.与本招标采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

（十）其他资格证明材料

投标人须提供《关于符合本国产品标准的声明函》。

注意：以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章；如供应商组成联合体投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标文件。

## 三、商务技术文件

### （一）符合技术要求或者服务要求的相关证明材料：

采购包1：

1.供应商必须提供能够满足运行的备品备件供应及承诺长期技术服务的方案。须在投标文件中提供承诺函承（格式自拟）。不提供的作为无效投标处理。

2.投标人须在投标文件中提供所投仪器设备：“五参数分析仪、高锰酸盐指数分析仪、氨氮分析仪、总磷分析仪、总氮分析仪、挥发酚分析仪、挥发性有机物自动分析仪、系统集成单元”的技术白皮书或说明书，不提供或提供不全的作为无效投标处理。

3.为了保证投标人能全面了解本采购包实际情况，避免盲目投标，投标文件中须提供《现场踏勘承诺函》格式见附件，不提供视为无效投标。

4.本项目质保范围及具体要求：质保期内，中标人向采购人提供7×24小时质保、维护、管理服务，并免费提供日常维护、维修服务及配件（含试剂、配件），所有配件须为原厂配件。中标人应提供主要零部件和耗材清单，并提供承诺函保证质保期内相应零部件和耗材、试剂等稳定供应。质保期内如仪器无法保证正常使用，则需在20个工作日内更换一台同一型号全新的仪器（提供承诺函）。质保期满后，仪器终身维修，并保证零配件不高于同期市场价的7折优惠供应（同期市场价指采购人市场询价3家及以上供应商该配件的平均价）。须承诺提供长期技术服务及备品备件供应（仪器使用期间）（提供承诺函，格式自拟，不提供视为无效投标）。

5.设备交货期书面承诺，项目要求：自合同签定之日起45天内完成安装、调试、数据联网。（见参考格式）

采购包2：

1.总磷总氮全自动分析仪符合标准《水质总磷的测定钼酸铵分光光度法》（GB/T11893-1989）、《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》（HJ636-2012）中规定检测方法。（投标文件中须提供证明材料，包括但不限于产品说明书、彩页或白皮书。同时提供的承诺涵（格式自拟），承诺能根据中国环境监测总站的数智化转型相关标准或规范要求升级仪器设备，不提供视为无效投标）。

2.总磷总氮全自动分析仪自动配标：可使用高浓度母液进行自动配标，无需手工配置；投标文件中须提供设置软件截图，不提供视为无效投标。

3.承诺函

（1）所投飞行器保险：每年保障额度≥55000元，在保障额度内可享受不限次数的免费维修或置换服务，直至保障额度用完为止，共计三年。

（2）所投云台相机保险：保障额度≥63250元，在保障额度内可享受不限次数的免费维修或置换服务，直至保障额度用完为止，共计三年。

（3）培训考证：须飞行器培训设备及取得民用无人驾驶航空器操控员执照CAAC，共计4人。

以上1-3须在投标文件中提供承诺函（格式自拟），不提供视为无效投标。

### （二）技术部分正负偏离表

技术部分正负偏离表

采购包1：技术部分正负偏离表

1.货物名称：五参数水质分析仪；品牌、型号：   制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | 1.1.1 测定原理：热电阻或热电偶法。 1.1.2 量程：0℃～60℃，可调。 1.1.3 准确度：±0.5℃。 1.1.4 响应时间：0.5min以内。 1.1.5 MTBF：≥720h/次。 |  |  |  |
| 2 | pH | 1.2.1 测定原理：玻璃电极法。 1.2.2 量程：0～14 pH。 1.2.3 重复性：±0.1pH。 1.2.4 漂移（pH=9）：±0.1pH。 1.2.5 漂移（pH=7）：±0.1pH 1.2.6 漂移（pH=4）：±0.1pH。 1.2.7 响应时间：≤30s。 1.2.8 温度补偿精度：±0.1pH。 1.2.9 MTBF：≥720 h/次。 1.2.10 实际水样比对：±0.1pH以内。 1.2.11 电压稳定性：指示值的变动在±0.1pH以内。 1.2.12 绝缘阻抗：5MΩ以上。 |  |  |  |
| 3 | 溶解氧 | 1.3.1 测定原理：电极法或荧光法。 1.3.2 量程：0～20mg/L。 1.3.3 零点漂移：±0.3mg/L。 1.3.4 量程漂移：±0.3mg/L。 1.3.5 重复性误差：±0.3mg/L。 1.3.6 响应时间：≤120 s。 1.3.7 温度补偿精度：±0.3mg/L。 1.3.8 实际水样比对试验：≤±0.3 mg/L。 1.3.9 电压稳定性：指示值的变化在±0.3mg/L以内。 1.3.10 绝缘阻抗：5MΩ以上。 1.3.11 MTBF：≥720 h/次。 |  |  |  |
| 4 | 电导率 | 1.4.1 测定原理：电极法 1.4.2 量程：0～500mS/m，可调。 1.4.3 零点漂移：±1%。 1.4.4 量程漂移：±1%。 1.4.5 重复性误差：±1%。 1.4.6 响应时间：≤30 s。 1.4.7 温度补偿精度：±1%。 1.4.8 实际水样比对试验：≤±1%。 1.4.9 MTBF：≥720 h/次。 1.4.10 电压稳定性：指示值的变动在±1%以内。 1.4.11 绝缘阻抗：5MΩ以上。 |  |  |  |
| 5 | 浊度 | 1.5.1 测定原理：光散射法。 1.5.2 量程：0～1000NTU，可调。 1.5.3 零点漂移：±3%。 1.5.4 量程漂移：±5%。 1.5.5 重复性误差：±5%。 1.5.6 线性误差：±5%。 1.5.7 实际水样比对试验：≤±10%。 1.5.8 电压稳定性：±3%。 1.5.9 绝缘阻抗：5MΩ以上。 1.5.10 MTBF：≥720 h/次。 |  |  |  |

2.货物名称：高锰酸盐指数水质分析仪；品牌、型号：   制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测定原理： | 高锰酸钾氧化-滴定法。 |  |  |  |
| 2 | 量程： | ≥0～20mg/L，可调。 |  |  |  |
| 3 | 准确度： | ≤±5%（葡萄糖）。 |  |  |  |
| 4 | 重复性误差： | ≤±5%。 |  |  |  |
| 5 | 检出限 | ≤0.5mg/L。 |  |  |  |
| 6 | 零点漂移： | ≤±5%。 |  |  |  |
| 7 | 量程漂移： | ≤±5%。 |  |  |  |
| 8 | 实际水样比对试验： | ≤±10%。 |  |  |  |
| 9 | 电压稳定性： | ±5%。 |  |  |  |
| 10 | MTBF： | ≥720h/次 |  |  |  |
| 11 | 绝缘阻抗： | ＞2MΩ |  |  |  |
| 12 | 自动零点核查 | 仪器具有自动零点核查、自动跨度核查、自动校零校标功能，配备加标回收、多点线性质控设备。 |  |  |  |
| 13 | 异常信息记录及上传 | 具有异常信息记录及上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)和关键参数显示及传输功能；具有RS-232或RS-485或RJ-45标准通讯接口；仪器支持《国家地表水自动监测仪器通信协议技术要求》和HJ212协议。 |  |  |  |

3.货物名称： 氨氮水质分析仪  ；品牌、型号：   制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分析方法: | 水杨酸分光光度法。 |  |  |  |
| 2 | 检测范围: | 0～10 mg/L，可调。 |  |  |  |
| 3 | 定量下限： | ≤0.15mg/L（示值误差±30%）。 |  |  |  |
| 4 | 零点漂移： | ≤0.02 mg/L。 |  |  |  |
| 5 | 量程漂移： | ≤1.0%。 |  |  |  |
| 6 | 示值误差 | （测试溶液浓度相对于基本检测范围上限值10 mg/L时的百分比）：标液浓度为20% 时，±8%；标液浓度为 50% 时，±5%；标液浓度为 80% 时，±3%。 |  |  |  |
| 7 | 重复性： | ≤2.0%。 |  |  |  |
| 8 | 记忆效应 | （测试溶液浓度相对于基本检测范围上限值10 mg/L时的百分比）：80%→20%，± 0.3mg/L；20%→80%，± 0.2mg/L。 |  |  |  |
| 9 | 电压干扰 | ± 5%。 |  |  |  |
| 10 | pH 干扰试验： | ± 6%。 |  |  |  |
| 11 | 环境温度影响试验： | ± 5%。 |  |  |  |
| 12 | 实际水样比对试验： | 水样浓度<2.0 mg/L时，≤0.2mg/L；水样浓度≥2.0 mg/L时，≤10.0%。 |  |  |  |
| 13 | 最小维护周期： | ≥168h/次。 |  |  |  |
| 14 | 数据有效率： | ≥90%。 |  |  |  |
| 15 | 一致性： | ≥90%。 |  |  |  |
| 16 | 自动零点核查 | 仪器具有自动零点核查、自动跨度核查、自动校零校标功能，配备加标回收、多点线性质控设备。 |  |  |  |
| 17 | 具有异常信息记录 | 具有异常信息记录及上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)和关键参数显示及传输功能；具有RS-232或RS-485或RJ-45标准通讯接口；仪器支持《国家地表水自动监测仪器通信协议技术要求》和HJ212协议。 |  |  |  |

4.货物名称：总磷水质分析仪；品牌、型号：   制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测定原理： | 钼酸铵分光光度法。 |  |  |  |
| 2 | 示值误差： | ±5%。 |  |  |  |
| 3 | 量程： | 0～4mg/L，可调。误差：±5%。 |  |  |  |
| 4 | 定量下限： | ≤0.02 mg/L，示值误差±30%。 |  |  |  |
| 5 | 重复性 | ≤2%。 |  |  |  |
| 6 | 低浓度漂移： | ≤0.01 mg/L。 |  |  |  |
| 7 | 高浓度漂移： | ≤1%。 |  |  |  |
| 8 | 记忆效应： | 测试溶液浓度从基本检测范围上限（4 mg/L）的80%切换至20%时，误差允许±10%；测试溶液浓度从基本检测范围上限（4 mg/L）的20%切换至80%时，误差允许±5%。 |  |  |  |
| 9 | 电压影响： | ±5%。 |  |  |  |
| 10 | 浊度影响： | ±15%。 |  |  |  |
| 11 | 环境温度影响： | ±5%。 |  |  |  |
| 12 | 实际样品比对要求： | 总磷浓度<0.4 mg/L时，比对偏差≤0.04 mg/L；总磷浓度≥0.4 mg/L时，比对偏差≤10%。 |  |  |  |
| 13 | 最小维护周期： | ≥168小时。 |  |  |  |
| 14 | 数据有效率： | ≥90%。 |  |  |  |
| 15 | 一致性偏差： | ≤10%。 |  |  |  |
| 16 | 自动补偿功能 | 具备浊度干扰自动补偿功能。 |  |  |  |
| 17 | 自动零点核查 | 仪器具有自动零点核查、自动跨度核查、自动校零校标功能，配备加标回收、多点线性质控设备。 |  |  |  |
| 18 | 常信息记录及上传功能 | 具有异常信息记录及上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)和关键参数显示及传输功能；具有RS-232或RS-485或RJ-45标准通讯接口；仪器支持《国家地表水自动监测仪器通信协议技术要求》和HJ212协议。 |  |  |  |

5.货物名称：总氮水质分析仪；品牌、型号：   制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分析方法： | 过硫酸钾消解-紫外分光光度法。 |  |  |  |
| 2 | 检测范围： | 0～20mg/L，可调。 |  |  |  |
| 3 | 示值误差： | 测试溶液浓度相对于基本检测范围上限值20 mg/L的10%时，为±10%； 测试溶液浓度相对于基本检测范围上限值20 mg/L的20%时，为±10%； 测试溶液浓度相对于基本检测范围上限值20 mg/L的50%时，为±8%； 测试溶液浓度相对于基本检测范围上限值20 mg/L的80%时，为±5%。 |  |  |  |
| 4 | 定量下限： | ≤0.20 mg/L（示值误差±30%）。 |  |  |  |
| 5 | 重复性： | ≤2%。 |  |  |  |
| 6 | 24 h 低浓度漂移： | ≤0.05 mg/L。 |  |  |  |
| 7 | 24 h 高浓度漂移： | ≤1%。 |  |  |  |
| 8 | 记忆效应： | 测试溶液浓度从基本检测范围上限（20 mg/L）的80%切换至20%时，误差允许±10%；测试溶液浓度从基本检测范围上限（20 mg/L）的20%切换至80%时，误差允许±5%。 |  |  |  |
| 9 | 电压影响： | ±5%。 |  |  |  |
| 10 | 浊度影响： | ±15%。 |  |  |  |
| 11 | 环境温度影响： | ±5%。 |  |  |  |
| 12 | 实际样品比对要求： | 总氮浓度2.00 mg/L时，比对偏差≤≤0.20 mg/L；总氮浓度≥2.00 mg/L，比对偏差≤10%。 |  |  |  |
| 13 | 最小维护周期： | ≥168 h。 |  |  |  |
| 14 | 数据有效率 | ：≥90%。 |  |  |  |
| 15 | 一致性偏差： | ≤10%。 |  |  |  |
| 16 | 抗浊度干扰： | 具有浊度干扰自动补偿功能。 |  |  |  |
| 17 | 自动零点核查 | 仪器具有自动零点核查、自动跨度核查、自动校零校标功能，配备加标回收、多点线性质控设备 |  |  |  |
| 18 | 异常信息记录及上传功能 | 具有异常信息记录及上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)和关键参数显示及传输功能；具有RS-232或RS-485或RJ-45标准通讯接口；仪器支持《国家地表水自动监测仪器通信协议技术要求》和HJ212协议。 |  |  |  |

6.货物名称：挥发酚水质分析仪；品牌、型号：   制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分析方法： | 4-氨基安替比林分光光度法。 |  |  |  |
| 2 | 测定范围： | 0-1mg/L(可扩展）。 |  |  |  |
| 3 | 准确度： | ±10%。 |  |  |  |
| 4 | 重复性： | ≤5%。 |  |  |  |
| 5 | 零点漂移： | ±5%FS。 |  |  |  |
| 6 | 量程漂移： | ±5%FS。 |  |  |  |
| 7 | 检出限： | ≤0.002mg/L。 |  |  |  |
| 8 | 实际水样比对试验： | ≤10%。 |  |  |  |
| 9 | 分辨率： | 0.001mg/L。 |  |  |  |
| 10 | 测量时间： | ≤60min。 |  |  |  |
| 11 | 平均无故障运行时间： | ≥720h/次。 |  |  |  |

7.货物名称：.水中挥发性有机物水质分析仪；品牌、型号：   制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器分析方法 | （三种方法之一即可）：吹扫捕集/气相色谱法（HJ 686-2014）；吹扫捕集/气相色谱-质谱法（HJ 639-2012）；顶空/气相色谱-质谱法（HJ 810-2016）。 |  |  |  |
| 2 | 水中VOCs在线监测系统参数要求 | 依据环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心发布的《水中挥发性有机物自动在线监测仪检测作业指导书》，地表水水中VOCs需要监测指标共有19种：三氯甲烷，二氯甲烷，1,2-二氯乙烷，1,1-二氯乙烯，顺式-1,2-二氯乙烯，反式-1,2-二氯乙烯，三氯乙烯，四氯乙烯，三溴甲烷，苯乙烯，苯，甲苯，乙苯，间、对二甲苯，邻二甲苯，异丙苯，氯苯，邻-二氯苯，间-二氯苯。 |  |  |  |
| 3 | 系统描述 | (仅以吹扫捕集/气相色谱法举例，另外两种监测方法吹扫捕集/气相色谱-质谱法和顶空/气相色谱-质谱法只要能达到系统主要技术指标性能要求，均可。） 1.水中VOCs在线自动监测系统，通过注射泵或隔膜泵定量抽取液体水样，注入吹扫捕集系统，用氮气吹扫捕集水中的挥发性有机物，冷阱浓缩富集后加热解析，经气相色谱分离后通入FID和ECD检测器或仅通入FID检测器检测，分析出来的组分含量通过上位机进行数据储存和传输。 2.采用国际公认的水中VOCs检测方法：吹扫捕集——气相色谱联用法。 3.水样提取采用精准的注射泵或隔膜泵系统，确保每次样品的定量精准提取。 4.吹扫采用恒温吹扫，吹扫效率高，同时配合独有的除水技术，有效避免水汽对色谱分离的影响，确保分析结果的准确性。 5.配备FID检测器或FID和ECD双检测器，苯系物和卤代烃均能较好的分离，保障各有机物监测的性能指标一致。 6.预处理系统、吹扫系统以及样品捕集系统具有自动清洁功能，有效避免样品残留。 7系统断电重启后能够自动恢复运行。 8监测模式多重选择，可单次、可定时、可循环。 7.5 |  |  |  |
| 4 | 系统主要技术指标 | 1.定性重复性：≤1%。 2.定量重复性：≤20%。 3.示值误差：±20%。 4.加标回收率：75% ～125%。 5.定量下限：≤地表水标准限值的1/2。 6.分析周期：≤60min。 7.短期稳定性：≤10%（24 h）。 8.长期稳定性：≤15%（7d）。 9.系统线性：R≥0.99。 10.程序升温重复性。 11.最小维护周期：≥168h。 |  |  |  |
| 5 |  | 仪器外观：仪器表面不应有明显锉痕、划伤、裂缝、变形和污染，仪器表面涂镀层应均匀、不应起泡、龟裂、脱落和磨损，显示屏面板无破损及裂痕，字符、数字显示清晰无缺。 |  |  |  |

8.货物名称： 系统集成单元 ；品牌、型号：   制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 水站系统集成主要包括采水单元、配水单元、控制单元、留样单元、质控单元、辅助单元及安防单元等。 投标人须提供合理、先进、完整的系统集成方案，具备智能化、标准化、流程化和可溯源的质量控制体系，确保采水、配水、分析、数据采集及传输等环节的准确可靠。需包含仪表机柜、操作台。能够控制氨氮、高锰酸盐指数、总磷和总氮水质在线分析仪自动进行零点核查、跨度核查，并能查询相关测试数据。 |  |  |  |
| 2 | 系统集成功能要求 | （1）具有系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、应急、质控、维护等多种运行模式； （2）具有异常信息记录和上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息； （3）确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输； （4）系统应具有良好的扩展性和兼容性，根据实际应用需要，可增加新的监测参数，并方便仪器安装与接入。 |  |  |  |
| 3 | 系统集成技术要求 | 1采水单元 采水单元建设在满足取水要求的前提下应尽量简洁，因地制宜，针对每个水站取水位置的不同情况采取最适用的方式。投标人中标后须经过与水站所在地方生态环境部门协商后，根据每个站点具体水文和地质情况给出合理的采水单元设计方案，保证采样的代表性和科学性。 采用潜水泵或自吸泵方式采水，双泵、双管路设计，双泵轮值工作，满足实时不间断监测要求，所有取水管路必须配有管道清洗、防堵塞、反冲洗等功能。并且当一路出现故障时，能够自动切换到另一路进行工作，保证整个系统的正常运行。均要安装保温套管进行绝热处理，并在外部套用PVC管材，减少环境温度等因素对水样造成的影响，有必要的防冻措施，保证冬季低温（-15℃）时采样管路不被冻裂。采水管道采用排空设计，使管道内不存水，以防藻类滋生。 采水量要满足所有监测仪器的需要。采水管路采用优质管道、UPVC管等材质稳定的材料，避免对水样产生污染。管路采取可拆卸式,应具备防冻隔热措施，应具有极好的化学稳定性。 采水单元的构造应保证在汛期和枯水期能正常工作并不至于被损坏，并有必要的保温、防冻、防腐、防压、防淤、防撞和防盗措施，并对采水设备和设施进行必要的固定。 采水单元设置采水单元自动清洗功能，且不能产生环境污染。 应考虑能长期稳定安全运行，栈桥或取水部件要注意不影响航运，又能够保护自身安全。水泵安装处配备警示装置。采水单元要方便采样泵的提升与安装，以便进行人工的日常清洗和维护。 能自动判断取水系统故障，并发出报警信号。采用双泵/双管路交替式采水方式，一用一备，在控制系统中设置自动诊断故障及自动切换泵工作功能。当一路出现故障时，通过控制系统及时切断该水泵的电源，并同时能够自动切换到另一路进行工作，以满足整个系统不间断监测要求。采水泵具有停电后来电再启动的自动恢复功能。 保证取水口能够随水位变化，保证取水水管的进水孔位于水表面以下0.5m～1.0m的位置，并与河底保持一定距离，保证采集到具有代表性的符合监测需要的水样，又要保证取样吸头的连续正常使用。 取水口下方加设不锈钢丝网，防止进水口淤积和杂物堵塞。采取必要的措施，保证取水口在封冻期不冻结。 采水单元应保证在汛期或枯水期能正常工作而不至被损坏，在枯水期保证不受水体底部泥沙的影响。 2配水单元 配水单元由水样分配单元、预处理装置及管道等组成。预处理单元应根据国家标准分析方法要求为监测仪器配备相应的预处理装置，常规五参数分析仪使用原水直接分析。 投标人应提供针对性的配水和预处理方案，具体需满足以下要求： 配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求； 配水单元具备自动反清（吹）洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，设计中不使用对环境产生污染的清洗方法； 所有操作均可通过控制单元实现，并能接受平台端的远程控制； 具备可扩展功能。 3控制单元 供应商须根据现场情况将站房内未更换的设备集成到新装的系统中，确保设备正常稳定运行，数据正常上传。 控制单元对采配水单元、监测仪器、辅助单元及安防单元进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。 能够实现对高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器进行自动标样核查、自动加标回收率核查、多点线性核查、自动零点核查、自动跨度核查等质控功能，并具备自动留样功能。设备具备试剂余量提示，缺试剂报警。高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、挥发酚设备具备试剂有效期自动监测、试剂更换记录功能、自动提示试剂是否过期功能； 设备关键参数能上传到供应商所提供的平台；系统集成度高，易操作，省空间，具有良好的扩展性和兼容性，可根据实际应用需要，新增监测参数。 4.留样单元（水质自动采样器） 具备水样冷藏功能，温度在4±2℃； 留样瓶由惰性材料制成，易清洗，容量应≥500mL，瓶数≥12个，采样后可封闭； 具有留样前自动润洗，留样后自动排空的功能； 配置门禁系统并具备开关门记录功能； 具有留样失败报警功能。 5.辅助单元 辅助单元应包含UPS、稳压电源、防雷单元、废液单元、空压机、冷藏柜（冷藏容量不小于120升）、安装机柜及材料及其他系统所需的部分，具体要求如下： 配备UPS（总功率≥3KVA，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于1h）；配备三相稳压电源（功率≥9KW）； 配备废液收集单元，满足两周以上废液量的收集； 必须具有电源、信号等设施的三级防雷措施，保证系统稳定、可靠运行； 配置的空压机须是无油型空压机，保证不对分析结果造成影响； 6.数据采集与传输单元 具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动监测仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台或提供软件平台及手机APP供数据查看，提供超标或异常预警；存储不少于5年的原始数据和运行日志，可扩展。 7.视频监控单元 7.1站房内监控点位布置1套半球形摄像机，1套硬盘录像机，站房门口配置1套球型摄像机，采水口配置1套枪机型摄像机，实现全方位、多视角、无盲区、全天候式监控。（上游预警站监控视频须具备防爆功能） 具体布置如下： （1）视频监控点位一 监控位置：站房仪器室，安装于站房仪器室内，固定监控视角且范围可覆盖仪器室内部所有仪器设备； 设备要求：配置半球型网络摄像机，固定角度进行监控。 （2）视频监控点位二 监控位置：站房外周围环境，应安装网络红外球型摄像机，可监控站房周围环境； 设备要求：配置球型网络摄像机，可水平360°旋转，竖直0～90°旋转；带红外，支持夜间查看。 （3）视频监控点位三 监控位置：站房外取水口，安装在靠近取水口岸边，安装高度应满足50年一遇的防洪要求固定监控视角，用于监控取水口及站房周边情况； 设备要求：配置枪机型网络摄像机，固定角度进行监控。 7.2视频信息应实现现场存储功能，存储周期应不低于3个月，高清影像（至少720p），现场网络条件具备时，应采用宽带实现视频信息的实时传输。 |  |  |  |
| 4 | 站房 | 现场已有站房，投标人根据现场仪表使用条件对原有站房进行改造（包括但不限于门禁系统、地板修复、站房内老旧设备的清理拖运存储，站房内所需的实验台、洗手台等），以确保水质在线监测系统的正常使用，并进行站房文化建设。 |  |  |  |

采购包2：技术部分正负偏离表

1.货物名称：总磷总氮全自动分析仪；品牌、型号：   制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用途要求 | 用于水样中总磷、总氮指标的实验室全自动分析。 |  |  |  |
| 2 | 技术参数 | 2.1符合标准《水质总磷的测定钼酸铵分光光度法》（GB/T11893-1989）、《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》（HJ636-2012）中规定检测方法。（投标文件中须提供证明材料，包括但不限于产品说明书、彩页或白皮书。同时提供的承诺涵（格式自拟），承诺能根据中国环境监测总站的数智化转型相关标准或规范要求升级仪器设备，不提供视为无效投标） 2.2自动配标：可使用高浓度母液进行自动配标，无需手工配置；（投标文件中须提供设置软件截图，不提供视为无效投标） 2.3可单独测定总磷或总氮一个项目，或同时测试总磷、总氮两个项目； 2.4消解系统，各样品独立密封、消解，确保消解温度为120-124℃，工作压力为1.1-1.4kg/cm²，消解时间≥30min；消解方式可采用高压蒸汽灭菌锅消解或电加热消解； 2.5样品检测范围：总磷：（0.01-1.2）mg/L；总氮：（0.05-7.0）mg/L（样品无稀释）； 2.6准确度：±5%；RSD＜3.5%；相关系数r＞0.999（自动配标）； 2.7浊度色度补偿：含有浊度或色度的总磷水样，可进行浊度色度补偿，扣除干扰； 2.8具备方法报告导出功能，数据可导出留存，方法具备追溯性； 2.9日志可查询，分析过程实时记录，分析过程具备追溯性。 |  |  |  |
| 3 | 配置 | 3.1总磷总氮自动分析仪1套； 3.2配套工作站1台（含配套操作软件1套）； 3.3长、宽、高为160cm*75cm*80cm和160cm*75cm*70cm（±2%）的实验室操作台各1组。 |  |  |  |

2.货物名称：采水无人机；品牌、型号：   制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 1.采水无人机为遥控设备或自备程序控制装置操纵，为无人驾驶的航空器。无人机上搭载可按预定设置的采水单元（模块）、云台红外相机，完成水质采样和污染源排口排查的设备。 |  |  |  |
| 2 | 系统单元要求 | 2.无人机水质采样系统包括无人机单元、采水单元。 |  |  |  |
| 3 | 各部件技术参数 | 3.无人机单元包括无人机、飞行电池、云台红外相机、遥控器等。 3.1无人机为旋翼或垂直起降无人机，能够自主规划航线，具悬停功能、飞行感知功能、避障功能，具有低电量报警功能，在故障、低电压、极端天气环境自动返航功能。 3.2抗风等级不小于六级，同时无人机应可拆卸便于携带及运输。 3.3最大载重：≥5kg 3.3最大起飞重量：≥10kg 3.4负载最大续航时间：≥50分钟 3.5最大水平飞行速度：≥15m/s 3.6最大飞行海拔高度：≥500m 3.7防护等级：≥IP45 3.8工作温度：-10℃~50℃ 3.9定位系统：支持单北斗模式 3.10悬停精度：垂直方向≤±0.5m 水平方向≤±1.5m 3.11支持云台安装，飞行器支持搭载云台负载数量≥3 3.12电池可通过电池箱（仓）进行充电，能够显示电池电量。 3.13电池容量≥20000mAh、电池能量 ≥900Wh、电池循环次数≥400、电池重量≤5000克 3.14无人机机身应具备FPV相机。 3.15云台红外相机：通过无人机云台进行搭载，云台可控制红外相机俯仰、平移转动。 3.15.1红外相机支持视频录制，通过APP端设置支持开启预录制，视频连续录制时不低于1小时。 3.15.2负载广角相机有效像素：有效像素≥2400万 3.15.3负载广角相机照片尺寸：最大照片尺寸≥8064×6048 3.15.4负载广角相机视频分辨率：视频分辨率≥3840×2160@30fps； 3.15.5负载变焦相机有效像素：有效像素≥2000万 3.15.6负载变焦相机照片尺寸：最大照片尺寸≥7328x5496； 3.15.7负载变焦相机可光光学变焦倍数：光学变焦能力≥16倍； 3.15.8负载变焦相机可见光数码变焦倍数：数码变焦能力≥200倍； 3.15.9红外相机数字变焦倍数：变焦倍数≥16倍； 3.15.10红外相机视频分辨率：视频分辨率≥1280x1024@30fps 3.15.11红外相机照片分辨率：分辨率1280x1024； 3.15.12支持测温、高温报警功能以及红外成像模式。 3.15.13支持近红外补光：支持开启近红外补光，增加夜视效果； 3.15.14激光测距模块：最远测量距离≥1500米； 3.15.15激光打点定位：支持在画面中央的目标上打点，可记录目标点的经纬度及高度。 3.15.16相机存储空间≥64G，支持容量扩展； 3.16遥控器具有远距离对无人机和采水单元进行监控和操纵功能，通常包括调度、规划任务、运行控制、记录显示等功能。 3.16.1遥控器遥控距离：≥1km 3.16.2遥控器按键支持背景光 3.16.3遥控器可通过内置或外置电池供电，电池续航时间≥2小时。 3.16..4遥控器存储空间≥128G |  |  |  |
| 4 | 采水单元 | 4.1通过无人机云台搭载，采用采样绳+采水器组合。 4.2采水器自重：≤2kg 4.3采水器容积：≥1L 4.4采样绳放线长度：≥5m 4.5内置下视相机，像素≥200万 4.6采水单元具备毫米波雷达测距功能，测量距离流体的准确高度。 4.7支持无人机遥控器一体化遥控采样单元，具有自动/手动控制采样，包括手动控制采样深度、上升/下降/停止等。 4.8具备应急防绞线设计，紧急情况下支持远程一键断融线绳功能。 |  |  |  |
| 5 | 配置清单 | 5.1无人机主机 1套 5.2红外相机及云台组件 1套 5.3飞行电池 3组 5.4电池充电箱 1套 5.5采水单元（包含1L采水器2个，2L采水器2个） 1套 |  |  |  |

3.货物名称：便携式气相色谱质谱联用仪；品牌、型号：   制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | 便携式气相色谱质谱分析仪（GC-MS）用于污染事故现场大气、水体和土壤中挥发性和半挥发性有机污染物的快速定性及定量、半定量分析。便携式气相色谱质谱分析仪（GC-MS，含配套顶空/吹扫捕集功能）无需通过更换色谱柱或其它配置，即可同时满足或优于《环境空气 挥发性有机物的应急测定 便携式气相色谱-质谱法》（HJ 1223—2021）、《水质 挥发性有机物的应急测定 便携式顶空气相色谱-质谱法》（HJ 1227—2021）、《便携式气相色谱-质谱联用仪技术要求及实验方法》（GB/T 32210-2015）对仪器性能的要求。 |  |  |  |
| 2 | 仪器配置 | 序号; 名称; 数量; 单位; 备注. 1; 便携式气质联用仪主机，包含采样探头; 1; 台; 主机触屏操作，内装正版操作系统、控制和数据处理软件、最新原装正版等3种谱库. 2; 顶空/吹扫捕集进样器; 1; 套. 3; 内置载气; 12; 瓶; 主机全新配套，按客户需求分批发货. 4; 内标气; 6; 瓶; 主机全新配套，按客户需求分批发货. 5; 内置可充电池; 2; 块; 主机全新配套，配原装电池充电器1套，6-8小时主机续航能力. 6; 数据线、电源适配器等; 1; 套. 7; 与主机配套使用的移动数据终端和数据处理系统; 1; 套; 与主机配套使用的移动数据终端，配置控制和数据处理软件、最新原装正版等3种谱库；保证在事故现场可进行标准对照、模型预测、报告编制上报等功能。. 8; 40mL顶空瓶; 200; 个; 与动静态顶空进样器配套，透明瓶. 9; 小推车; 1; 台; 与便携气质主机配套使用. 10; 顶空瓶垫片; 1000; 片; 与40ml顶空瓶配套使用. 11; HJ 1223标气; 1; 瓶; 52组分的1ppm的2L标气. 12; HJ 1227标液; 10; 瓶; 56组分的1ml的标液. 13; 移液枪10mL; 1; 支; 保证高精确性. 14; 配套10mL枪头; 600; 支. 15; 移液枪1000μL; 1; 支; 耐有机溶剂型移液枪，外置活塞式吸嘴，在移取粘稠的、易挥发的、危险性样品时，保证高精确性。. 16; 配套1000μL枪头; 960; 个; 不少于960个. 17; 移液枪100μL; 2; 支; 耐有机溶剂型移液枪，外置活塞式吸嘴，在移取粘稠的、易挥发的、危险性样品时，保证高精确性。. 18; 配套100μL枪头; 960; 个; 不少于960个. 19; 移液枪50μL; 1; 支; 耐有机溶剂型移液枪，外置活塞式吸嘴，在移取粘稠的、易挥发的、危险性样品时，保证高精确性。. 20; 配套50μL枪头; 960; 个; 不少于960个. 21; 移液枪10μL; 2; 支; 耐有机溶剂型移液枪，外置活塞式吸嘴，在移取粘稠的、易挥发的、危险性样品时，保证高精确性。. 22; 配套10μL枪头; 960; 个; 不少于960个. 23; 移液枪支架; 2; 支; 便于移液枪竖直放置. 24; 微量注射器1000μL; 5; 支; 保证高精确性. 25; 微量注射器100μL; 10; 支; 保证高精确性. 26; 微量注射器10μL; 10; 支; 保证高精确性. 27; 微量注射器5μL; 5; 支; 保证高精确性. 28; 微量注射器1μL; 5; 支; 保证高精确性. |  |  |  |
| 3 | 整机与环境 | 1.1 重量：≤25kg（包括续航不少于六小时的内置电池、内标气和载气瓶等），方便现场携带搬运。 1.2 环境温度：-10～40℃；湿度：≤85%；气压：70～106 kPa 1.3 预热时间≤1小时 1.4 支持内置电池供电和外部适配器交流供电两种供电方式，仪器可监控电池剩余电量，在供电不足时报警。 |  |  |  |
| 4 | 气相色谱部分 | 2.1基本操作条件：全部色谱参数和操作条件可通过触屏操作设定并能被显示出来，并可传输到数据处理系统，其色谱参数和操作条件的设定内容可被保存和复制。仪器主机与其它配置系统的联机性强，操作简便。 2.2气相色谱柱：与主机相匹配的温度可编程的毛细管色谱柱，可兼容其他毛细管色谱柱，可进行程序升温，气相色谱柱最大温度不低于220℃；升温速率不低于40℃/分钟。 2.3 样品进样：仪器同时内置吸附管及定量环，气体样品可通过吸附热解吸和定量环两种模式进样，可通过软件控制二者选其一使用，避免手动更换。 2.4气相色谱柱体温度控制稳定性：≤0.5% 2.5气相色谱柱体程序升温重复性：1% |  |  |  |
| 5 | 质谱部分 | 3.1质量分析器：四级杆质量分析器或离子阱质量分析器，精准匹配谱库。 3.2可分析质量范围：18amu～300amu； 3.3质量分辨率：≤1amu； 3.4质量稳定性：≤±0.3amu； 3.5扫描方式：全扫描； 3.6扫描范围:41amu-300amu； 3.7电离模式：70eV EI（非放射性离子源）； 3.8检测器：电子倍增器； |  |  |  |
| 6 | 检测性能 | 4.1灵敏度：热解析进样：4×10-3mg/m3甲苯（SNR≥3:1），200mL；直接进样：1ng甲苯（SNR≥3:1） 4.2定量重复性：≤20%（n=6） 4.3定量稳定性：≤20% |  |  |  |
| 7 | 气体采样探头 | 5.1分析方式：采样探头内置采样泵，气体样品不经过色谱柱分离直接进入质谱检测； 5.2气体采样探头与主机连接线外附保温层，低温环境下仍可正常使用。 |  |  |  |
| 8 | 顶空+吹扫捕集进样器 | 6.1配置原厂便携顶空+吹扫捕集进样系统，系统能具备独立电源供给或由便携GC-MS主机提供现场能源供给，实现应急所必要的水、土样品处理及传输； 6.2 顶空+吹扫捕集系统具有适应于应急现场携带的便携性，重量≤10kg。 顶空+吹扫捕集进样器通过控温的传输管线与GC-MS主机相连，可形成闭环系统用于检测固体或液体中的VOCs或SVOC； 6.3能够对样品瓶进行加热，加热范围：≥50℃；加热位：≥4位； 6.4能够控制样品加热平衡温度和时间。 |  |  |  |
| 9 | 数据处理系统 | 7.1 简约直观的图形化操作界面、人机交互式触摸屏，可在无人值守情况下按照事先设置好的序列运行设备。 7.2 软件具有实时定性功能，在分析未结束时即可对已出峰的物质进行定性，提高现场检测效率。 7.3 具有自动调谐功能，无需输入电压或质量数等任何参数即可进行调谐，关键离子丰度应满足HJ1223-2021《环境空气 挥发性有机物的应急测定 便携式气相色谱-质谱法》的要求。 7.4设备内置北斗定位系统，符合《卫星定位导航授时设备单北斗测试技术规范》（FT-B07-0014-01）。 7.5 标准谱库：包含环境样品专用谱库（内含超过1000种物质）以及中文版化学品安全指导数据库（SIC），可提示GB职业接触限制、浓度转换系数、接触途径等信息。内装NIST与AMDIS的质谱库，NIOSH数据库。 |  |  |  |
| 10 | 移液枪最大允许误差 | 量程; 体积 (μL); 最大允差范围. 系统误差 (μL); 随机误差 (μL). 10μL; 1; ±0.09; ≤0.03. 5; ±0.10; ≤0.03. 10; ±0.15; ≤0.06. 25μL; 3; ±0.25; ≤0.08. 10; ±0.27; ≤0.08. 25; ±0.30; ≤0.10. 50μL; 20; ±0.34; ≤0.20. 50; ±0.70; ≤0.30. 100μL; 10; ±0.50; ≤0.20. 50; ±0.75; ≤0.30. 100; ±1.00; ≤0.40. 250μL; 50; ±1.50; ≤0.30. 100; ±1.70; ≤0.30. 250; ±2.50; ≤0.50. 1000μL; 100; ±3.0; ≤1.6. 500; ±5.0; ≤2.5. 1000; ±8.5; ≤4.0. |  |  |  |

注：供应商应当明确响应产品的品牌、型号和具体技术指标数值，否则作为无效投标处理。

### （四）商务部分正负偏离表

商务部分正负偏离表

| 序号 | 商务条款 | 招标文件要求 | 投标响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期限和地点 | 1. 签定合同日期：自中标（成交）公告结束后30日内按时签约。 2. 交货期： 采购包1：自合同签定之日起45天内完成安装、调试及数据联网。 采购包2：自合同签定之日起30天内完成安装、调试。 3.交货地点：采购人指定地点。 注：产品须为全新、未使用过的原装合格正品。安装质量符合各项现行技术规范和强制性标准。货物由成交供应商负责办理运输、装卸、安装、调试等，所有费用由成交供应商负责。采购方组织验收，检验不合格或不符合质量要求，成交供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购方由此造成的一切损失。 |  |  |  |
| 2 | 验收方案 | 1.验收标准： 按照国家及江苏省相关规范进行验收。 2.验收内容 项目的验收报告，报告内容包含但不限于：①供货清单；②安装调试情况；③试运行情况；④其他辅助设备运行报告；⑤培训情况；⑥所有仪器设备技术资料；⑦其他符合相关规范的资料（包括防雷报告等）。 3. 验收方式 此项目建设完成试运行期满后（联网调试完成后水站进入试运行，试运行应连续运行不少于 30 d），成交方须提供验收报告和书面申请，采购方在30个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请相关职能部门共同参与验收（所产生费用均由中标人承担），并出具验收意见，作为支付货款的依据。 |  |  |  |
| 3 | 质量保证期限 | 采购包1、采购包2： 质保期限（自交货并验收合格之日起计）：本项目整体保修3年。 |  |  |  |
| 4 | 售后服务 | 售后服务 （一）采购包1售后服务要求 1.本项目质保范围及具体要求：质保期内，中标人向采购人提供7×24小时质保、维护、管理服务，并免费提供日常维护、维修服务及配件（含试剂、配件），所有配件须为原厂配件。中标人应提供主要零部件和耗材清单，并提供承诺函保证质保期内相应零部件和耗材、试剂等稳定供应。质保期内如仪器无法保证正常使用，则需在20个工作日内更换一台同一型号全新的仪器（提供承诺函）。质保期满后，仪器终身维修，并保证零配件不高于同期市场价的7折优惠供应（同期市场价指采购人市场询价3家及以上供应商该配件的平均价）。须承诺提供长期技术服务及备品备件供应（仪器使用期间）（提供承诺函，格式自拟，不提供视为无效投标）。 2.在保修期内，中标人在接到用户维修电话通知后，应当在1小时内响应，1个工作日内负责修复。 3.中标人必须组织相关的仪器设备现场培训，6年内，采购人如发生操作人员变动必须无偿提供专业的现场培训。 （二）采购包2售后服务要求 1.所投飞行器保险：每年保障额度≥55000元，在保障额度内可享受不限次数的免费维修或置换服务，直至保障额度用完为止，共计三年。 2.所投云台相机保险：保障额度≥63250元，在保障额度内可享受不限次数的免费维修或置换服务，直至保障额度用完为止，共计三年。 3.培训考证：须飞行器培训设备及取得民用无人驾驶航空器操控员执照CAAC，共计4人。 以上1-3须在投标文件中提供承诺函（格式自拟），不提供视为无效投标。 4.提供产品售后服务机构名称、地址，以及专业技术人员名单和联系电话； 5.保修期内：24小时作出相应的问题答复；如电话不能解决问题，维修人员将在3个工作日内到达现场（视用户地理位置而定）如果仍未解决问题的，厂家需要提供相同性能仪器，在维修期内供用户免费备用。 6.成交供应商须到采购方提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员提供必须的免费的操作及维护培训，仪器运转正常后可免培训费提供人员培训。 |  |  |  |
| 5 | 付款方式（采购包1、采购包2） | 合同签订后预付合同金额40%，设备安装、调试、培训、验收合格后支付全同金额60%，每次支付前，中标人均应出具在税务部门开具的正式发票。 履约保证金：按中标金额的10%收取，尾款支付前供应商将履约保证金支付至单位指定账户，中标人可以选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、履约保证金保险等非现金形式。自验收合格之日起满24个月，若设备性能良好一次性退回质量保证金。 |  |  |  |
| 6 | 其他要求 | （一）报价要求： 报价要求：报价人报价应包含设备的制造、包装、运输、装卸、保险、验收、安装调试（试运行）、售后服务、人员培训、检验、税金、代理服务费等与本项目相关的一切费用。成交价之外采购人不再支付任何费用。 （二）报价含响应供应商为完成采购文件全部要求内容应承担的一切成本、费用和支出以及供应商的合理利润等交付使用前一切费用。不接受选择性报价。 （三）供应商中标后应保证在本项目中心站数据信息平台的任何产品使用（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。 （四）供应商中标后需向采购人开放数据库访问协议，以保证系统与其他业务系统集成时，其他业务系统无障碍将环境信息接入系统。同时，原先系统集成商须无条件开放系统协议，供中标人设备接入原系统。 （五）如采用中标人所不拥有的知识产权，则在投标价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。如用到第三方中间件，中标后需提供第三方原厂对本项目的授权证书。中标人应自觉维护委托单位的利益，不得向任何单位和个人泄漏从委托单位获得的数据，不得将所掌握的数据用于其他商业用途谋取私利。 （六）试运行期间，中标人应进行全程跟踪，提供全面技术支持服务，确保试运行的顺利进行。在试运行期间，中标人应当根据采购人的要求，不断修改和完善系统功能和性能，直至采购人满意。如发生故障给采购人造成损失的，中标人应当承担损失赔偿责任。 （七）项目交付的同时需完成文档交付工作。 （八）现场踏勘时间、地点 本项目不组织现场踏勘。投标人可自行前往现场查看相关情况，遵守采购人相关要求，并不得影响采购人正常工作秩序。中标后，投标人不得以现场情况未了解清楚为由向采购人提出提升投标报价或其他任何要求。投标时须提供现场踏勘承诺函。 |  |  |  |

注：按照招标文件要求详细填列，可增减行。

（四）招标文件规定提交的其他材料

## 四、报价文件

### （一）公开招标响应报价表

公开招标响应报价表

| 供应商名称（加盖公章）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： 如皋市水源地水质自动监测监控预警能力提升建设项目 |  |  |  |
| 项目编号：JSZC-320682-NTZJ-G2026-0011 |  |  | 分包号： |
| 投标报价 |  | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |
| 落实政府采购政策评审价格 | 小微企业、残疾人福利单位或者监狱和戒毒企业制造的产品或者承接的服务，报价折扣10%后的评审报价 | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |
|  | 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |
|  | 联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，联合体或者大中型企业制造的产品或者承接的服务项目报价给予 4%的扣除后评审报价 | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |

### （三）中小企业声明函

中小企业声明函（货物）（采购包1）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（南通市如皋生态环境局） 的（如皋市水源地水质自动监测监控预警能力提升建设项目） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （五参数分析仪），属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （高锰酸盐指数分析仪） ，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

3. （氨氮分析仪） ，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

4. （总磷分析仪） ，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

5. （总氮分析仪） ，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

6. （挥发酚分析仪） ，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

7. （挥发性有机物自动分析仪） ，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

8. （系统集成单元） ，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（货物）（采购包2）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（南通市如皋生态环境局） 的（如皋市水源地水质自动监测监控预警能力提升建设项目） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （总磷总氮全自动分析仪），属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （采水无人机） ，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

3. （便携式气相色谱质谱联用仪） ，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（四）残疾人福利性单位声明函（根据响应供应商具体情况而定，如不属于可删除）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目编号为的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）元整（￥：）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

注意：中标供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告，接受社会监督。

（五）关于符合本国产品标准的声明函（在有进口产品参加的采购项目中，享受本国产品价格扣除优惠的，须提供此函）

关于符合本国产品标准的声明函（采购包1）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（五参数分析仪）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（高锰酸盐指数分析仪），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

3.（氨氮分析仪），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

4.（总磷分析仪），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

5.（总氮分析仪），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

6.（挥发酚分析仪），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

7.（挥发性有机物

自动分析仪），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

8.（系统集成单元），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

关于符合本国产品标准的声明函（采购包2）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（总磷总氮全自动分析仪）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（采水无人机，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

3.（便携式气相色谱质谱联用仪），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

### （二）公开招标响应报价明细表

公开招标响应报价明细表

项目名称：如皋市水源地水质自动监测监控预警能力提升建设项目

项目编号： JSZC-320682-NTZJ-G2026-0011              分包号1：

| 序号 | 设备名称 | 品牌和型号 | 制造商名称 | 数量 | 计量单位 | 单价 （万元） | 单项 合计价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五参数分析仪 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 2 | 高锰酸盐指数分析仪 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 3 | 氨氮分析仪 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 4 | 总磷分析仪 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 5 | 总氮分析仪 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 6 | 挥发酚分析仪 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 挥发性有机物 自动分析仪 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 系统集成单元 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 总 计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（盖章）                日期：年月日

注：

1、此表可以根据需要自行增减行数。

2、项目如有分包，请各投标人按投报的分包分别列表。

公开招标响应报价明细表

项目名称：如皋市水源地水质自动监测监控预警能力提升建设项目

项目编号： JSZC-320682-NTZJ-G2026-0011              分包号2：

| 序号 | 设备名称 | 品牌和型号 | 制造商名称 | 数量 | 计量单位 | 单价 （万元） | 单项 合计价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总磷总氮全自动分析仪 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 采水无人机 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 便携式气相色谱质谱联用仪 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 总 计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（盖章）                日期：年月日

注：

1、此表可以根据需要自行增减行数。

2、项目如有分包，请各投标人按投报的分包分别列表。

# 第7章 附 件

- 附件1：现场踏勘确认函

现场踏勘确认函

______________________________：

依据贵单位（

如皋市水源地水质自动监测监控预警能力提升建设项目) 项目（编号：JSZC-320682-NTZJ-G2026-0011）招标文件的要求。我方已于年月日自行对该项目进行了现场勘察，我公司现就现场勘察情况做如下承诺：

1、经现场勘察，我方已熟悉与该项目相关的物业管理现场、现场周围交通道路等所有情况。

2、我方承诺自行承担本次现场勘察所发生的所有费用并承担勘察现场的相关责任和风险。

3、我方承诺在任何情况下均不以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求。

响应供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年月  日